宿迁市县域医共体设备更新市级集采项目二

项目编号：JSZC-321300-JSHY-G2026-0236

采购文件

采购人：宿迁市卫生健康委员会

采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司

日期：2026年10月

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  供应商须知	9

第三章  评标方法与评标标准	38

第四章  采购需求	48

第五章  合同文本	72

第六章  投标文件格式	96

第一章  投标邀请

受宿迁市卫生健康委员会的委托，江苏弘业国际技术工程有限公司就宿迁市县域医共体设备更新市级集采项目二进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

宿迁市县域医共体设备更新市级集采项目二的潜在供应商应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年11月19日 9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JSHY-G2026-0236

2.项目名称：宿迁市县域医共体设备更新市级集采项目二

3.预算金额：600万元（采购包1:230万元；采购包2:200万元；采购包3:170万元。）

4.本项目最高限价为：600万元（采购包1:230万元；采购包2:200万元；采购包3:170万元。）

5.采购需求（简介）：

| 采购包 | 货物名称 | 数量 | 预算 | 最终用户 宿豫区县域医共体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 230万元 | 宿豫区妇幼保健院 |
| 2 | 乳腺容积超声 | 1套 | 200万元 | 宿豫区妇幼保健院 |
| 3 | 彩色超声诊断系统 | 1套 | 170万元 | 宿豫区豫新街道社区卫生服务中心 |

（详细内容见采购需求部分）

6.合同履行期限：合同签订后，接到最终用户供货通知后30天内供货安装调试完毕并交付使用。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.提供投标函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

# 采购包1、采购包2、采购包3：

# 1.若投标产品属于医疗器械，依据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械注册与备案管理办法》提供对应资质证件并加盖供应商公章，且证件须在有效期内：

# （1）第一类医疗器械：提供《第一类医疗器械产品备案凭证》；

# （2）第二类、第三类医疗器械：提供《医疗器械注册证》。

# 若投标产品不属于医疗器械管理范畴，供应商须提供加盖公章的《非医疗器械产品声明函》（格式自拟），声明函应承诺所投产品未纳入医疗器械分类管理；如声明内容不实，供应商自愿承担投标无效、取消中标资格等全部法律责任。

- 2.供应商所投产品为医疗器械的，须按自身主体类型、投标产品管理类别提供对应有效资质证件并加盖供应商公章，资质证件所载经营范围/生产范围须覆盖本次投标医疗器械产品品类，具体要求如下：

- 2.1供应商为医疗器械经营企业（经销、代理非自产器械）：

- （1）所投产品为第三类医疗器械：提供有效期内《医疗器械经营许可证》；

- （2）所投产品为第二类医疗器械：提供有效期内《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；

- （3）所投产品为第一类医疗器械：无需提供经营许可/备案类资质证件。

- 2.2供应商为所投医疗器械产品的生产企业（仅可投本企业自产、受托生产医疗器械）：

- （1）投标第二类、第三类医疗器械：提供有效期内《医疗器械生产许可证》；

- （2）仅投标第一类医疗器械：提供《第一类医疗器械生产备案凭证》；

- 注：生产企业直销自有产品，无需额外提供医疗器械经营许可/备案凭证；若生产企业同时经销其他厂家医疗器械，则经销部分须按本条第2.1项补充经营资质。

- 3.供应商须提供供应商代表在提交投标文件截止日前6个月内任一月份的社会保险缴纳的相关证明材料，具体要求如下：

- （1）法定代表人或退休返聘人员作为供应商代表的无需提供社会保险缴纳的相关证明材料，需提供法定代表人或退休返聘人员身份证明；

- （2）授权代表作为供应商代表的需提供本单位为其缴纳社保的相关证明材料；

- （3）依法无需为员工缴纳社保的，提供法定免缴证明材料或声明函；

- （4）开标当月新设立企业：可提供开标当月社保缴纳的相关证明材料。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（按要求提供承诺函）。

三、获取采购文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.本项目共3个采购包。供应商未按要求获取采购文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月19日9点30分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅。

五、公告期限

自公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏省政府采购网―办事指南－资料下载中心下载，供应商按《操作手册》进行注册、制作、上传电子投标文件。

3.供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

3.1潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

3.2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

3.3“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.4潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

3.5采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.6招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.7苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

5.宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

6.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：宿迁市卫生健康委员会

地  址：宿迁市人民大道8号

联系人：李老师

联系方式：0527-84389329

2.采购代理机构信息

名  称：江苏弘业国际技术工程有限公司

地  址：南京市中华路50号弘业大厦10楼

联系人：尹红、苗健

联系方式：025-52306140、18551866585

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与供应商须知前附表内容不一致时，以供应商须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 3 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法。具体细则详见采购文件评标办法部分。 |
| 5 | 分包、转包要求 | 本项目不允许分包、转包。 |
| 6 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目采购代理服务费参照计价格〔2002〕1980号文标的45%标准收取。由中标供应商支付。 账户信息： 账户名称：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 银行账号：527460884999 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不收取。 |
| 8 | 进口产品政策 | 1.除招标公告载明接受进口产品参加外，不接受进口产品参加投标。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。 2.允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。 3.允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |
| 9 | 中小企业划分所属行业及划分标准 | 本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 对应的中小企业划分标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 10 | 本项目属于货物类采购，非专门面向中小企业。 |  |
| 11 | 供应商中标后需提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份。（归档使用） |  |

一、总 则

1.招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2.合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合采购文件第一章《投标邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律法规制约和保护。

4.投标费用

供应商应自行承担所有参加投标有关的费用。

5.采购文件的约束力

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

二、采购文件

6.采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：供应商须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则风险由供应商自行承担。

7.政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为7.1、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.10、7.11、7.12。

7.1中小企业政策

政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划分标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

7.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

7.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以采购文件中相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以采购文件中相关内容为准。）

⑤工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

7.4节能产品、信息安全产品、环境标志产品

7.4.1如本次采购产品属于强制采购范围内的，供应商应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（提供的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）

7.4.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

7.4.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

7.4.4提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

7.4.5提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

7.5绿色采购

7.5.1中标/成交供应商对涉及商品的包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）执行；采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

7.5.2涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交供应商应提高绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

7.5.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7.5.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

7.5.5落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

7.6创新产品采购

优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

7.7网络产品、市场准入类产品采购

7.7.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

7.7.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

7.8支持乡村产业振兴管理：落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求。

7.9根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标/成交后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。

7.10落实政府采购领域数字人民币政策

在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，鼓励以数字人民币作为支付方式。

7.11评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7.12对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

8.采购文件的澄清或修改

8.1在提交投标文件接收截止之日前，采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.3采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的采购文件），如因供应商原因未能及时获取澄清和修改，由此造成的相关责任，由供应商承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的编制要求

9.1供应商应仔细阅读“采购文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“采购文件”作出实质性响应。

9.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

9.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9.4供应商如同时参与多个采购包（如有）招标，则应按采购包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

10.投标文件构成

10.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

10.2供应商应仔细阅读“采购文件”的所有内容，参考“采购文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“采购文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制投标文件时请按照采购文件第六章规定的格式进行，混乱编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.3采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

11.投标报价

11.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括采购文件中涉及的其他一切费用。

11.2报价注意事项：

11.2.1投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，采购文件有规定的按采购文件执行。

11.2.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，任何情况都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

11.2.3报价应包含本次招标标的有关的所有费用，包括但不限于技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.2.4供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.投标有效期

12.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，可向供应商提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；供应商同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13.投标文件的提交、撤回和修改

13.1供应商应在采购文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除采购文件另有规定外，供应商所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：

供应商可在投标截止时间前，撤回其投标文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

供应商可在投标截止时间之前，对其投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改。

在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改采购文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

13.4供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照第14条规定处理。

14.投标文件被拒绝接收的情形

在采购文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15.开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

15.3供应商用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16.评标委员会

采购人或采购代理机构应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17.评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据采购文件的规定对供应商的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据采购文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指供应商投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足采购文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。供应商不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

17.9推荐中标候选人

评标委员会按照采购文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评标委员会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本采购文件规定的实质性要求，但评标过程中又未被评标委员会发现的；

（5）出现供应商串通投标情形的；

（6）不符合法律法规规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18.无效投标情形

18.1供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2供应商不符合采购文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过资格性审查或符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合采购文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。

18.8供应商有本采购文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件出现商务条款的负偏离，视为未对采购文件进行实质性响应。

18.10投标报价出现前后不一致，按照采购文件规定进行修正，修正后的报价，供应商不在规定时间内确认或修正后的报价超过预算金额或者最高限价的。

18.11明细报价表出现缺漏项的。

18.12投标文件技术参数及要求中一般指标超出采购文件规定允许偏离最大范围或最高项数的。

18.13技术响应完全复制采购需求的内容，未对采购文件进行有效响应的。

18.14其他评标委员会认为有必要取消的投标。

18.15投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.16其他法律法规及本采购文件规定的属于无效投标的情形。

19.废标情形

19.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的供应商不足3家的。

19.6因苏采云系统故障造成开标不成功的。

20.供应商不足三家情形处理

投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21.串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

21.9不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同供应商的投标文件相互混装；

21.14不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

21.15不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的。

22.取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

22.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律法规规定的其他情况。

## 七、中标及合同签订

23.确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为中标人的，中标结果无效。

23.4采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

23.5中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同、提供虚假材料谋取中标或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

24.中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。中标通知书、采购文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

25.3中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

26.履约保证金

26.1按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：（待定），按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，免费全保期满后无任何问题，中标人凭履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购人收到中标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。

27.线上融资

27.1中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28.合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29.质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

29.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.4.2质疑项目的名称、编号；

29.4.3获取采购文件的时间；

29.4.4具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

29.4.5事实依据；

29.4.6必要的法律依据；

29.4.7提出质疑的日期；

29.4.8供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

29.4.9供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人或采购代价机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30.投诉

30.1质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

30.2供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

- 九、货物（包含与货物相关的服务）的追加

- 31.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 十、验收及付款

- 32.验收

- 32.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

33.付款

按照采购文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。

- 十一、保密

34.保密

34.1参与本次招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

34.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

34.3在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

34.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

34.5采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

第三章  评标方法与评标标准

- 一、资格性审查

采购人或采购代理机构按照采购文件第一章《投标邀请》中申请人的资格要求，对各供应商进行资格审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

- 二、符合性审查

评标委员会按照下列指标对各供应商进行符合性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或 法定代表人授权书 | 内容符合采购文件要求，并且按照要求签章/签字 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合采购文件要求 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 投标有效期 | 符合采购文件要求 |
| 商务要求响应 | 填写符合采购文件要求，并且不存在负偏离 |
| 实质性要求响应 | 填写符合采购文件要求，并且不存在重大偏离 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且报价相同的，按需求响应优劣顺序排列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后供应商排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

四、评标标准

采购包1、 采购包2、采购包3：

（一）投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。

（二）技术要求部分（40分）

满足或优于采购需求－技术要求的基本要求得40分。

★为实质性要求，负偏离为无效标；

▲为重要参数，负偏离一项，扣3分；

一般参数，负偏离一项，扣2分；

扣分累计不超过40分，扣至0分为止。

注：1.一般参数为除标注★、▲以外参数。

2.一般参数允许存在负偏离。各采购包一般参数最多允许负偏离条数：采购包1为10条；采购包2为10条；采购包3为10条。

投标文件技术一般参数负偏离条数超过对应采购包允许最大条数的，按无效投标处理。

一般参数如要求提供证明材料的，请按照要求提供并标明页码及所在位置，如提供的材料不全或提供材料不能证明其响应情况或未提供证明材料，评标委员会可视为未响应。

3.供应商针对本项评分内容在响应文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行处理。

4.★为实质性要求，供应商须在《实质性要求响应及偏离表》中逐条列明，负偏离按无效投标处理。

5.对于技术要求中标注★、▲的参数如供应商在投标文件中进行响应，请提供技术支持资料（证明材料第一类：提供医疗器械产品注册的产品检验报告或产品技术要求或产品注册证附件或产品说明书；证明材料第二类：原厂技术白皮书或制造商加盖公章的技术参数确认函或软件功能界面截图。材料须体现所投产品品牌型号。如有要求提供承诺函的，以提供的承诺函为准。）并标明页码及所在位置，第二类证明材料仅在第一类材料均无法载明的条款或参数的情况下提供，供应商如提供第二类证明材料，须同时进行声明该条款或参数无法提供第一类材料进行证明。

6.如提供的材料不全或提供的材料不能证明其响应情况或未提供证明材料，评标委员会可视为未响应。

（三）投标产品业绩（3分）

供应商提供自2023年1月1日（含）起，合同签订时间在该日期及之后的与本次投标产品同品牌同型号产品的销售业绩，每提供1份有效业绩得1分，最多提供3份，满分3分。

注：1.业绩不限制供应商自身的销售业绩，制造商、代理业绩均予以认可。同一合同项下业绩不得重复计分。

2.每份业绩须提供中标（成交）通知书（或中标公告）与合同，载明的核心信息需一致（项目名称或项目编号或金额）。

3.合同须加盖甲乙双方有效印章，合同中必须载明：项目名称或项目编号、设备名称、品牌、型号、合同签订日期。合同可隐去银行账号等商业保密信息，但上述核心信息不得遮挡。

4.以上要求提供不全或未提供的不得分。

（四）项目实施方案（6分）

要求：提供符合本项目现场条件、合同工期、医院管理要求的设备交付及安装调试实施方案（包括但不限于）：

①设备交付计划与实施时间表：明确备货、出厂检验、运输、到货、开箱清点各时间节点，明确项目总负责人、交付对接人、现场实施责任人；充分考虑物流风险、不可抗力、院方场地条件、到货前置条件确认、项目验收缓冲期等；

②安装调试全流程实施工作方案：包含进场条件复核、开箱验货、设备就位安装、硬件装配、通电自检、整机调试、参数标定、软件配置、院内信息系统联调、实施方内部自检，结合本项目合同交货周期编制适配实施工序等；

③现场安全环境管控、配合验收闭环方案：包含进场施工安全、医患防护、院感、防尘降噪等医疗环境保护措施，明确安全管理人员；指定专职验收对接人员，完成验收资料准备、现场演示、问题台账登记、整改、复验确认闭环管理等。

评分要求：针对以上3项要求进行打分，本项最高得6分。

1.每一项内容全面详实，流程节点完整、人员职责清晰、风险充分考虑，贴合本医院项目实际工况及工期要求，得2分/项；

2.每一项内容较完整，关键节点、人员或管控措施存在少量缺漏，整体逻辑通顺，能够基本满足项目实施需求，得1分/项；

3.每一项内容过于简略，关键实施要素缺失，方案存在明显缺陷，未结合项目实际，得0.5分/项；

4.未提供的不得分。

注：无本项目针对性细化内容的，对应子项按未提供处理；全部子项均未提供或者整体方案与项目无关的，本项整体不得分。

（五）售后服务方案（8分）

要求：提供符合医院使用需求的售后服务方案及服务承诺（包括但不限于）：

①售后服务组织架构与人员配置：明确本项目专属售后负责人、上门技术工程师配置、工程师专业资质与岗位职责；提供7×24小时服务联络方式，建立故障受理登记、工单派单流转管理机制；

②故障响应及现场处置机制：明确故障电话响应时效、远程线上技术指导，工程师到达现场时限；建立故障分级分类处置流程，明确故障排查修复时限，重大故障下备用设备/备用部件调度保障方案；

③质保、巡检与配件保障方案：明确原厂质保执行细则；质保期内提供每年不少于4次的免费上门保养服务，列明保养作业内容；如有额外免费延保，列明延保服务内容；制定年度上门巡检工作计划与巡检内容清单；明确原厂备件储备、调拨、供应保障机制；

④设备重大故障专项处理流程：针对主机、核心模块、工作站、信息接口等关键部件故障制定专项处置流程，包含故障上报、风险评估、临时处置、故障事后复盘改进机制。

评分要求：针对以上4项要求进行打分，本项最高得8分。

①每一项内容全面详实，流程节点完整、人员职责清晰、风险充分考虑，方案完善、可实施性强、措施有效，额外增加风险防控、保障类举措，贴合项目运维实际场景，得2分/项；

②每一项内容较完整，关键节点、人员或管控措施存在少量缺漏，整体逻辑通顺，关键要素齐全，能够实现采购文件所要求的全部履约工作，得1分/项；

③每一项内容过于简略，关键服务要素缺失，未结合项目实际，现有方案存在明显缺陷，得0.5分/项；

④未提供的不得分。

注：无本项目针对性细化内容的，对应子项按未提供处理；全部子项均未提供或者整体方案与项目无关的，本项整体不得分。

（六）培训及技术支持方案（6分）

要求：提供适配医院临床操作人员、技师、设备管理人员岗位需求的培训服务及技术支持方案（包括但不限于）：

①分层分类培训课程计划：针对不同岗位人员制定差异化理论、实操培训，明确培训场次、频次安排等；

②培训师资与交付资料：明确培训讲师资质来源，培训课件、操作手册、快速指引等资料交付等；

③技术支持与临床应用保障：远程技术支持通道、日常技术咨询；设备操作、保养、故障处置、临床应用指导支持等。

评分要求：针对以上3项要求进行打分，本项最高得6分。

1.每一项内容全面详实，课程计划、师资安排明确，贴合医院人员现状，具备可落地可操作性，得2分/项；

2.每一项内容较完整，课程、师资或者支持内容存在少量缺漏，整体逻辑通顺，基本满足采购需求，得1分/项；

3.每一项内容过于简略，关键培训及技术支持要素缺失，方案存在明显缺陷，未结合项目实际，得0.5分/项；

4.未提供的不得分。

注：无本项目针对性细化内容的，对应子项按未提供处理；全部子项均未提供或者整体方案与项目无关的，本项整体不得分。

（七）应急方案（6分）

要求：提供设备使用场景下设备故障应急处置方案（包括但不限于）：

①风险识别与事前预防措施：梳理设备重点风险部件，制定日常隐患排查、预防性检查措施，分析运维重难点；

②分级应急响应处置流程：故障上报、风险分级研判，区分一般故障、重大停机故障处置流程、响应时效；

③应急资源保障与协同复盘：应急人员、备件物资调度保障；故障期间业务疏导、医患告知，故障修复验证、复盘改进措施。

评分要求：针对以上3项要求进行打分，本项最高得6分。

1.每一项内容全面详实，风险识别充分，处置流程清晰，人员物资保障明确，适配实际业务运行场景，得2分/项；

2.每一项内容较完整，风险点、处置流程、保障资源存在少量缺漏，整体逻辑通顺，基本满足采购需求，得1分/项；

3.每一项内容过于简略，关键应急要素缺失，方案存在明显缺陷，未结合项目实际，得0.5分/项；

4.未提供的不得分。

注：无本项目针对性细化内容的，对应子项按未提供处理；全部子项均未提供或者整体方案与项目无关的，本项整体不得分。

（八）节能、环保产品（1分）

1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分；

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购环境标志产品品目清单范围内，本项不得分。

采购包1、采购包2、采购包3价格扣除说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

7.采购本国产品的支持政策

7.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标黄部分及用删除线（A）划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 货物名称 | 数量 | 预算 | 最终用户 宿豫区县域医共体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 230万元 | 宿豫区妇幼保健院 |
| 2 | 乳腺容积超声 | 1套 | 200万元 | 宿豫区妇幼保健院 |
| 3 | 彩色超声诊断系统 | 1套 | 170万元 | 宿豫区豫新街道社区卫生服务中心 |
| 特别说明： 1.为加强医疗设备集中采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合实际，实施此项目。 2.本项目属于市级集中采购医疗设备，按照统招分签的政府采购组织形式实施。需求单位依据本项目中标结果，按照分签原则，与各中标供应商分别签订采购合同，明确采购标的、数量、质量、交货期、售后服务及违约责任等。 3.本项目项下的产品由供应商送至项目清单中最终用户医院地点。 4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 |  |  |  |  |

二、技术要求

采购包1：超高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪技术参数及要求

| 需求清单及技术参数 |  |
| --- | --- |
| 超高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪1套 |  |
| 序号 | 要求内容 |
| ★1 | 探头配置要求（以下探头配置要求全部为实质性要求）： |
| 1.1 | 腹部探头：2把（1个二维探头，1个容积探头）。 |
| 1.2 | 腔内探头：2把（1个二维探头，1个容积探头）。 |
| 1.3 | 心脏探头：1把（满足心脏超声全部相关功能测定）。 |
| 1.4 | 浅表探头：1把（侧重血管，微小血流可探及）。 |
| 2 | 超声系统 |
| 2.1 | 显示器 |
| 2.1.1 | 显示器类型及尺寸：主机一体化LCD显示器；≥23英寸。 |
| 2.1.2 | 分辨率：≥1920×1080。 |
| 2.1.3 | 显示器亮度可调。 |
| 2.2 | 控制面板 |
| 2.2.1 | 旋转、升降、平移范围 操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定。 |
| 2.2.2 | 触摸屏尺寸：≥15英寸，多点触控触摸屏。 |
| 2.3 | 探头接口 |
| 2.3.1 | 接口数量：≥4个，无针式接口。 |
| 2.3.2 | 通用性：与同品牌系列台式机探头通用。 |
| 2.4 | 图像管理与存储 |
| 2.4.1 | 硬盘容量：≥1TB。 |
| 2.4.2 | 图像导出格式：位图/原始/视频/DICOM/3D/表面格式。 |
| 2.4.3 | USB接口：≥6个。 |
| 2.4.4 | 存储装置：可拓展，至少具备移动硬盘、DVD-RW。 |
| 2.4.5 | 无线传输：至少支持局域网/PACS/HIS直接存储、查询与调阅。 |
| 2.4.6 | 图像存档管理系统：具备。 |
| 2.4.7 | 客户自定义报告系统：报告模板可在设备上定制。 |
| 2.4.8 | 动态图像采集：具备。 |
| 2.4.9 | 录像存储与回放：具备。 |
| 2.5 | 连通性 |
| 2.5.1 | DICOM3.0接口：医学数字图像和通信DICOM 3.0。 |
| 2.5.2 | 输入/输出信号：至少支持USB，HDMI，S-Video，VGA。 |
| 2.5.3 | Worklist：支持。 |
| 2.6 | 工作频率 |
| 2.6.1 | 主机工作频率范围：至少包含1MHz - 18MHz（根据不同探头）。 |
| 2.7 | 外设和附件 |
| 2.7.1 | 耦合剂加热器：支持。 |
| 3 | 成像技术 |
| 3.1 | 二维灰阶 |
| ▲3.1.1 | 最大显示深度：二维成像扫描深度≥50cm。 |
| 3.1.2 | 二维灰阶：至少256级灰阶。 |
| 3.1.3 | 动态范围：系统动态范围≥400dB。 |
| 3.1.4 | TGC/LGC：数字集成化智能TGC分段≥8段。 |
| 3.1.5 | 伪彩图谱：支持伪彩。 |
| 3.1.6 | 灰阶图像回放时长：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。 |
| 3.1.7 | 帧频：凸阵探头，17cm深度，二维帧频≥30帧/秒；四维成像帧频≥30帧/秒。 |
| 3.2 | 彩色多普勒成像 |
| 3.2.1 | 显示参数：最低平均血流测量速度≤5mm/s。 |
| 3.2.2 | 显示方式：至少包含B/C、B/C/PW；能量显示，速度显示、二维立体血流显示。 |
| 3.2.3 | 取样框偏转：支持。 |
| 3.2.4 | 最低平均血流显示速度：≤5mm/s。 |
| 3.2.5 | 帧频：凸阵探头，17cm深度，彩色帧频≥10帧/秒；四维彩色成像帧频≥9帧/秒。 |
| 3.3 | 频谱多普勒 |
| 3.3.1 | 显示方式：至少包含PW，CW。 |
| 3.3.2 | 最大测量速度（PWD）：血流速度≥10m/s。 |
| 3.3.3 | 最低测量速度：≤10mm/s |
| 3.3.4 | 取样容积：PWD取样宽度0.1mm—20mm，分级可调。 |
| 3.3.5 | 偏转角度：支持偏转。 |
| 3.3.6 | 零位移动：≥10级。 |
| 3.3.7 | 电影回放时长：≥60秒。 |
| 3.4 | 组织多普勒成像 |
| 3.4.1 | 成像模式：支持组织多普勒成像技术；同步双模式；2D/2D+TD。 |
| 3.4.2 | 谐波成像：采用脉冲反向技术的编码谐波成像。 |
| 3.5 | 测量和分析 |
| 3.5.1 | 一般测量功能：至少包含直径、面积、体积、狭窄率、压差 |
| 3.5.1.1 | 腹部（二维、彩色、频谱）：具备。 |
| 3.5.1.2 | 甲状腺：具备。 |
| 3.5.1.3 | 乳腺：具备。 |
| 3.5.1.4 | 肌骨：具备。 |
| 3.5.1.5 | 泌尿科测量与分析：具备。 |
| 3.5.1.6 | 血管测量与分析：具备。 |
| 3.5.2 | 专科测量：不规则体积测量技术 |
| 3.5.2.1 | 妇科测量：具备。 |
| 3.5.2.2 | 产科测量：具备。 |
| 3.5.2.3 | 心脏功能测量：具备。 |
| 3.5.2.4 | 外周血管测量与分析 ：具备。 |
| 3.5.2.5 | 泌尿科测量与分析：具备。 |
| 3.5.3 | 二维、多普勒 |
| ▲3.5.3.1 | 产科自动测量：胎儿生长指标自动测量；自动NT及IT测量；胎儿颅脑自动分析；自动胎心率测量。 |
| 3.5.3.2 | 智能胎儿多普勒技术：至少六种血流预设。 |
| 3.6 | 高级成像技术 |
| ▲3.6.1 | 造影成像：至少支持容积造影成像，血管造影成像。腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能。 |
| 3.6.2 | 弹性成像：具备应变式弹性成像。 |
| 3.6.3 | 三维成像：支持三维成像。 |
| 3.6.4 | 四维成像：具备高级容积四维成像技术。 |
| 3.6.5 | 空间复合成像技术：具备。 |
| 3.6.6 | 斑点噪音抑制技术：具备。 |
| 3.6.7 | 微血管血流成像技术：具备。 |
| 3.6.8 | 全屏高清放大功能：写入放大倍率≥8倍；读取缩放0.8x-3.4x。 |
| 3.6.9 | 术者模式：具备。 |
| 3.7 | 专科高级成像技术 |
| 3.7.1 | 妇产成像技术：具备。 |
| 3.7.1.1 | 二维立体血流技术：具备。 |
| 3.7.1.2 | 胎儿生长指标和软指标的自动和半自动测量：至少包括双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长；颈后透明层、颅内透明层。 |
| 3.7.1.3 | 胎儿自动识别技术：可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置。 |
| 3.7.1.4 | 断层超声显像技术：具备。 |
| ▲3.7.1.5 | 3D/4D输卵管造影技术：腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能。 |
| 3.7.2 | 心脏成像技术：具备 |
| 3.7.2.1 | 二维应变技术：基于二维斑点追踪技术同时对左右心室进行24段定量分析。 |
| 3.7.2.2 | 一键优化：自动优化（B模式，PW多普勒）。 |
| 3.7.2.3 | 解剖M型成像 M模式（M），包括解剖M型模式（AMM）。 |
| 4 | 超声探头 |
| 4.1 | 腹部探头 |
| 4.1.1 | 探头频率范围：至少包含2MHz-5MHz。 |
| 4.1.2 | 晶体阵元数：≥190。 |
| 4.1.3 | 穿刺引导装置：可带有可重复使用支架的多角度一次性用品。 |
| 4.2 | 腔内探头 |
| ▲4.2.1 | 探头频率范围：至少包含4MHz-9MHz。 |
| 4.2.2 | 晶体阵元数：≥190。 |
| 4.2.3 | 穿刺引导装置：单角度，一次性。 |
| 4.3 | 腹部容积探头 |
| 4.3.1 | 探头频率范围：至少包含2-7MHz。 |
| ▲4.3.2 | 晶体阵元数：≥190。 |
| 4.3.3 | 穿刺引导装置：可带有可重复使用支架的多角度一次性用品。 |
| 5 | 其他要求 |
| 5.1 | 子宫形态分类：主机内置ESHRE与ESGE指南推荐的子宫形态分类方法。 |
| 5.2 | IDEA评估助手：具备IDEA专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手。 |
| 5.3 | 胎心容积导航技术：基于容积数据自动获取≥6个切面。 |
| ▲5.4 | 智能产筛切面识别：遵循ISUOG指南，自动检测识别≥21个推荐切面。 |
| 5.5 | 智能先心病筛查技术 AI-胎心检查导航，AI智能生成四腔心切面等。 |
| 5.6 | 智能盆底检查：基于AI，自动获得盆底测量。 |
| 5.7 | 支持3D打印输出。 |
| 5.8 | 二维成像扫描深度：≥50cm。 |

采购包2：乳腺容积超声技术参数及要求

| 需求清单及技术参数 |  |
| --- | --- |
| 乳腺容积超声1套 |  |
| 序号 | 要求内容 |
| ★1 | 设备用途说明：该设备主要应用于乳腺疾病的早期筛查（提供相关筛查认证）、临床诊断以及实现远程三维全容积数据传输及会诊。配置专用乳腺全容积超声探头和自动断层扫描机械臂，软件具有可持续升级的能力，所提供机型为目前最新机型、最新版本。（提供证明材料：医疗器械产品注册的产品检验报告或产品技术要求或产品注册证附件或产品说明书进行佐证，材料须体现所投产品品牌型号。） |
| 2 | 主机系统性能概况 |
| ▲2.1 | 扫查主机：图像采集自动化完成，并应用最新版本的图像算法和简洁的操作流程以提高医生诊断信心及工作效率。 |
| 2.2 | ≥15英寸数字纯平高分辨率彩色液晶显示器，高清无闪烁，多节臂设计，可移动、可倾斜，液晶显示器同时具备触摸屏功能，可多点触控并能滑屏操作，用于输入和编辑患者信息登记，并可以显示实时扫查图像。 |
| 2.3 | 系统采用自动的超高频及宽频技术，≥15cm宽幅扫查，从而获得高分辨率的宽幅图像。 |
| 2.4 | 系统采用软波束形成器，通道数≥100通道，全场动态像素级聚焦，图像无固定聚焦点或聚焦段。 |
| 2.5 | 系统可实现一键自动扫查女性乳腺组织，可捕获≥350幅高分辨率图像，系统硬盘≥500G。 |
| 2.6 | 具备专业的图像分析及后处理系统，可以实现乳腺的三维图像重建或容积断层成像。 |
| 2.7 | 主机与自动全容积扫描机械臂为一体化设计，具有四个万向轮驱动，方便在不同诊室间转运。 |
| 2.8 | 扫描探头手柄上具有扫查操作键，易于操作者控制，手柄设计的扫查和停止按键，可以使操作者轻松操作，控制扫查开始及终止扫查，同时具备压力控制键，压力多级可调。 |
| 2.9 | 利用张紧织物片对乳房进行压缩利于探头对乳房进行高质量的成像，张紧织物片的孔能够让耦合剂渗透到乳房和超声换能器之间，从而排除二者之间的空气、利于声耦合，便于医生操作。 |
| 2.10 | 三维容积图像采集通过一键完成，无需其他操作。 |
| 2.11 | 扫查过程中允许一键取消采集。 |
| 2.12 | 人机工程学设计扫查臂3水平可选，扫查臂可以自如升降，臂展最大为≥107cm，扫查臂上下可调节行程范围≥450mm，适应于任何可能操作者身高和检查床的高度。 |
| 2.13 | 所配探头为凹面弧形设计，匹配贴合女性自然生理曲线，提升患者的扫查舒适度及覆盖度，探头的压力通过操作者的手柄自动增压或减压，保证了图像采集的匀速及完整，保证了图像采集的统一性。 |
| ▲2.14 | 所配探头为大尺寸设计，长度≥15cm，一次扫描可实现超大范围覆盖，探头频率范围为6.0 - 15.0 MHz，超宽频可变频设计，探头阵元数≥768, 探头切片厚度≤3mm。 |
| ▲2.15 | 快速自动采集技术，一次自动三维容积采集时间≤60秒。 |
| ▲2.16 | 实时容积多切面采集，实时容积多切面采集，获得3D全乳容积图像。扫描站可提供腋下等≥18种不同扫描切面。扫描完成后，可以在触摸屏上进行冠状位或者横断位的cine模式自动播放，来评估和预览采集图像的质量。 |
| 2.17 | 工作流程方案实现用户自定义，操作者可以按照被扫查者的体位结合扫查编程，实现三维容积信息的完整及完美融合重现。 |
| ▲2.18 | 扫查过程中，扫描探头有unlock解锁扫描及lock锁定扫描可选择，并实时显示扫描结果，操作者可在操作触摸屏操作自如切换两种扫描模式，解锁扫描可以更好地适应压力敏感患者。 |
| 2.19 | 图像采用多种高级处理计算法：包括自适应组织优化成像，斑点噪声抑制，乳头后方阴影消除技术，乳腺组织边界探测技术，便于获得更清楚地满足临床需要的图像，提高诊断信心。 |
| 3 | 三维全容积图像处理和分析系统硬件配置 |
| 3.1 | 提供不低于Windows 64位操作系统，内置专属三维全容积图像处理和分析软件。 |
| 3.2 | ≥24英寸高分辨率医用显示器；专用键盘及专用鼠标。 |
| ▲3.3 | 具有一体化内置BI-RADS诊断报告系统，可以将测量结果及图像直接导入内置的BI-RADS诊断报告系统。 |
| 3.4 | 具备带有自动标记≥2种颜色功能的三维乳腺超声影像管理软件。（提供注册证或其他证明材料） |
| ▲3.5 | 支持三维乳腺超声影像的自动导入、上传、图像分析；支持同时打开查看多个病人的影像数据；支持局域网内电脑间影像共享和协作，支持医生间协同诊断；支持预约报名和既往史采集，支持多种报告模板配置。 |
| 3.6 | 支持图像标注、测量、放大、缩小、三维旋转、视图模式、快速浏览、自动播放等常用阅片功能。 |

采购包3：彩色超声诊断系统技术参数及要求

| 需求清单及技术参数 |  |
| --- | --- |
| 彩色超声诊断系统1套 |  |
| 序号 | 要求内容 |
| ★1 | 探头配置要求（以下探头配置要求全部为实质性要求）： |
| 1.1 | 腹部探头：1把（单晶体）。 |
| 1.2 | 高频探头：1把。 |
| 1.3 | 阴超探头：1把。 |
| 1.4 | 心脏探头：1把（单晶体）。 |
| 2 | 主机系统性能 |
| 2.1 | 显示器≥22英寸高分辨率宽屏OLED或LCD显示器，分辨率≥1920×1080，采用灵活可调节支撑臂。 |
| ▲2.2 | 触摸屏≥15英寸，按功能分区，支持多点触控，触摸屏角度可调。 |
| ▲2.3 | 解剖M型：具备全方位、多角度解剖M型技术，并同时具备B型全角度心功能测量功能。 |
| 2.4 | 自动频谱优化：自动频谱多普勒优化技术，冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像。 |
| 2.5 | 彩色多普勒：彩色多普勒成像技术：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图。 |
| 2.6 | 组织多普勒：具有组织多普勒成像单元，可支持彩色、谐波、PW、M型多种模式。 |
| 2.7 | 高清放大：具备高清放大功能，并可增加感兴趣区域细节显示及图像帧频。 |
| 2.8 | 空间复合：高级空间复合成像技术，逐级可调。 |
| 2.9 | 组织均衡：智能化组织均衡技术。 |
| 2.10 | 血管增强：血管增强技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声。 |
| 2.11 | 耦合剂加热：主机具备耦合剂加热装置。 |
| 2.12 | DICOM 内置：DICOM 3.0标准输出接口。 |
| 2.13 | 小儿髋关节：小儿髋关节测量，Graf表格在报告中体现。 |
| 2.14 | 自动IMT 自动血管内中膜测量，快速自动化测量。 |
| 2.15 | 智能变频：智能动态变频技术，基于ROI深度自动改变彩色频率。 |
| 2.16 | 自动多普勒 自动多普勒，测量Color和PW时自动放置与角度调整。 |
| 2.17 | 具备微血流成像技术。 |
| ▲2.18 | 机型要求：所投机型为2023年1月1日（含）以后推出的最新机型（以注册证书载明日期为准）。 |
| 3 | 先进成像技术 |
| 3.1 | 多影像对比：多影像实时对比联合诊断技术，可同屏对比CT/NM/MR等DICOM图像。 |
| 3.2 | 灰阶宽景：灰阶超宽视野成像扫描技术。 |
| 3.3 | 彩色宽景：彩色超宽视野成像扫描技术。 |
| 3.4 | 声速校正：超声声速自动校正技术。 |
| 3.5 | 造影成像：采用相干脉冲成像造影技术。 |
| 3.6 | 应变弹性：实时应变弹性成像技术。 |
| 3.7 | 点式剪切波：点式剪切波成像技术。 |
| ▲3.8 | 二维剪切波：二维剪切波弹性成像技术（支持腹部及浅表探头）。 |
| 3.9 | 穿刺活检：具备辅助穿刺引导的装置。 |
| ▲3.10 | 经颅多普勒：支持儿科和成人检查。具备颅脑成像模式。 |
| 3.11 | 心脏成像：支持心脏造影成像、脉冲波DTI、高级心脏测量和报告。 |
| 4 | 测量和分析 |
| 4.1 | 一般测量：距离、面积、周长等。 |
| 4.2 | 妇科测量：妇科测量和计算。 |
| 4.3 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、羊水指数等。 |
| 4.4 | 外周血管：外周血管测量和计算。 |
| 4.5 | 心脏功能：心脏功能测量和计算。 |
| 4.6 | 泌尿科：泌尿科测量和计算。 |
| 4.7 | 多普勒血流：多普勒血流测量与分析（含自动多普勒频谱包络计算）。 |
| 5 | 图像存储、回放及病案管理 |
| 5.1 | 硬盘容量：≥900GB。 |
| 5.2 | USB接口：≥8个。 |
| 5.3 | 图像格式：支持DICOM或PC文件。 |
| 5.4 | 数据回顾：支持数据储存和回顾完整超声检查。 |
| 6 | 探头规格 |
| 6.1 | 探头类型：电子凸阵、高频线阵、相控阵心脏、腔内探头。 |
| 6.2 | 高频探头：物理宽度尺寸≥50mm。 |
| 6.3 | 腹部深度：腹部凸阵探头有效最大探测深度≥38cm。 |
| 6.4 | 探头频率：腹部凸阵：1.4-5.0MHz；高频线阵：5.0-14MHz；相控阵心脏：1.5-4.5MHz。 |
| 6.5 | B/D兼用：电子凸阵：B/PW；电子线阵：B/PW；电子相控阵：B/PWD、B/CWD。 |
| 6.6 | 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置。 |
| 6.7 | 线阵旋转：线阵探头可支持90°图像旋转模式。 |
| 7 | 二维灰阶显像主要参数 |
| ▲7.1 | 成像速率：凸阵探头18cm深度帧速率≥40帧/秒；相控阵探头85°18cm深度帧速率≥65帧/秒。 |
| 7.2 | 可视动态：10-80dB，步进为1。 |
| 7.3 | 并行处理：多线信号并行处理。 |
| 7.4 | 声束偏转：线阵探头声束偏转。 |
| 8 | 频谱多普勒 |
| 8.1 | 显示模式：脉冲多普勒PWD、连续多普勒CWD、高脉冲重复频率HPRF。 |
| 8.2 | 频谱多普勒自动优化：支持频谱多普勒免手动优化。 |
| 9 | 彩色多普勒 |
| 9.1 | 增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI）。 |
| 9.2 | 同步：双同步/三同步显示（B/D/CDV）。 |
| ▲9.3 | 位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~30°。 |

三、商务要求

1.付款方式：签订合同并收到供应商发票15日内支付合同总价款的30%，项目完成，供应商提供项目完整技术文档，采购人1个月内组织验收并出具验收报告，验收完成收到供应商发票15日内，支付至合同总额的100%（合同款支付方式可采用数字人民币支付）。

注：签订合同时，中标供应商如明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

2.交货期：合同签订后，接到最终用户供货通知后30天内供货安装调试完毕并交付使用。

3.质保期：

采购包1：提供整机3年免费原厂全保（自验收合格之日起），同步提供原厂质保函。

采购包2：提供整机5年免费原厂全保（自验收合格之日起），同步提供原厂质保函。

采购包3：提供整机5年免费原厂全保（自验收合格之日起），同步提供原厂质保函。

4.交货地点：本项目项下的产品由供应商送至项目清单中各医院地点。

6.伴随服务：

6.1技术培训：供应商提供设备首检的相关费用，供应商向医院临床医生提供免费初级应用培训6次、免费高级应用培训6次，确保医院使用科室每位使用人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止；供应商向医院技师及工程师提供免费维修培训和技术培训，确保医院工程师掌握基本的维修保养操作技术为止。供应商应向医院免费提供维修手册和操作使用手册。如有专用工具，供应商需向医院提供设备维护的专用工具。

6.2软件升级：设备全生命周期免费开放数据接口，供应商可按医院需求对现有软件免费升级。

6.3在设备寿命期内，供应商须保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

6.4无论在全保期内还是全保期外，供应商均承诺免费上门维修，供应商工程师至医院维修本设备，必须事先与医院设备管理部门取得联系，并做相应登记；在维修过程中与医院工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由供应商负责。为保证设备正常运行，供应商承诺在设备的使用寿命周期内保证为医院更换原厂正品的零部件，确保设备的正常使用。

6.5提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。

6.6免费为设备连接医院信息化系统，设备全生命周期免费开放设备端口且无密码。

6.7备品备件要求：在全保期内，非人为原因损坏的情况下，医院实际所需备件超出该清单范围的部分，由供应商无偿提供。自设备售出10年内，供应商应保证零配件的供应。

- 7.售后服务要求

- 7.1保证设备维保期内开机率高于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，维保期延长两周。

- 7.2免费全保期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在4小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保采购人能正常开展工作，设备在设计使用周期内，保证更换到原厂配件。

7.3所有设备保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用由供应商承担。供应商确保维修后设备符合《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械使用质量监督管理办法》等相关规定。

- 8.供应商提供的设备性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。

- 9.供应商应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品，产品出厂日期不得超过3个月，同时应有相应生产企业的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

- 10.在安装过程中或安装结束后，对医院方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南。

- 11.采购需求中所有产品包含该设备安装和使用必需的辅材、配件以及该设备运行所必需的，但清单中未列出的相关设备，供应商必须保证系统的完整性。

四、验收标准

1.由医院自行组织履约验收，可采用一次性验收和分期（分段）验收等方式开展履约验收。

2.履约验收的基本要求：供应商配合医院做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。

3.验收时间：设备安装调试经医院临床试用并达到验收标准后，医院根据合同约定组织验收。

4.验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全。

5.中标供应商须配合采购人对全部技术参数、硬件配置、软件功能开展现场核查、实操演示与测试。投标文件中的证明材料仅作为评标依据，设备是否满足采购文件要求以现场实物测试结果为准。

6.验收时如发现设备实际配置、性能、软件功能不满足采购文件要求，视为履约不符合合同约定，采购人有权按合同约定解除合同、追究违约责任。经查实属于虚假响应的，按政府采购相关规定上报监管部门处理。

五、其他要求

- 1.项目实施方案

- 供应商须针对本项目编制项目实施方案，方案应当结合医院现场条件、合同约定交货工期、医院内部管理要求进行编制。

- 方案应当完整包含以下内容：

- ①设备交付计划与实施时间表：明确备货、出厂检验、运输、到货、开箱清点各时间节点，明确项目总负责人、交付对接人、现场实施责任人；充分考虑物流风险、不可抗力、院方场地条件、配套工程交叉施工、到货前置条件确认、项目验收缓冲期；

- ②安装调试全流程实施工作方案：包含进场条件复核、开箱验货、设备就位安装、硬件装配、通电自检、整机调试、参数标定、软件配置、院内信息系统联调、实施方内部自检，结合本项目合同交货周期编制适配实施工序；

- ③现场安全环境管控、配合验收闭环方案：包含进场施工安全、医患防护、院感、防尘降噪等医疗环境保护措施，明确安全管理人员；指定专职验收对接人员，完成验收资料准备、现场演示、问题台账登记、整改、复验确认闭环管理。

- 2.售后服务方案

- 供应商须针对本项目编制售后服务方案及售后服务承诺，方案应当结合医院实际运维需求编制。

- 方案应当完整包含以下内容：

- ①售后服务组织架构与人员配置：明确本项目专属售后负责人、上门技术工程师配置、工程师专业资质与岗位职责；提供7×24小时服务联络方式，建立故障受理登记、工单派单流转管理机制；

- ②故障响应及现场处置机制：明确故障电话响应时效、远程线上技术指导，工程师到达现场时限；建立故障分级分类处置流程，明确故障排查修复时限，重大故障下备用设备/备用部件调度保障方案；

- ③质保、巡检与配件保障方案：明确原厂质保执行细则；质保期内每年不少于4次的免费上门保养服务，列明保养作业内容；如有额外免费延保，列明延保服务内容；制定年度上门巡检工作计划与巡检内容清单；明确原厂备件储备、调拨、供应保障机制；

- ④设备重大故障专项处理流程：针对主机、核心模块、工作站、信息接口等关键部件故障制定专项处置流程，包含故障上报、风险评估、临时处置、故障事后复盘改进机制。

- 3.培训及技术支持方案

- 供应商须针对本项目编制培训服务方案及技术支持方案，方案应适配采购人临床操作人员、技师、设备管理人员岗位实际需求编制。

- 方案应当完整包含以下内容：

- ①分层分类培训课程计划：针对不同岗位人员制定差异化理论、实操培训，明确培训场次、频次安排；

- ②培训师资与交付资料：明确培训讲师资质来源，培训课件、操作手册、快速指引等资料交付；

- ③技术支持与临床应用保障：远程技术支持通道、日常技术咨询；设备操作、保养、故障处置、临床应用指导支持。

- 4.应急处理

- 供应商须针对本项目编制应急处置方案，结合采购人设备实际使用场景编制。

- 方案应当完整包含以下内容：

- ①风险识别与事前预防措施：梳理设备重点风险部件，制定日常隐患排查、预防性检查措施，分析运维重难点；

- ②分级应急响应处置流程：故障上报、风险分级研判，区分一般故障、重大停机故障处置流程、响应时效；

- ③应急资源保障与协同复盘：应急人员、备件物资调度保障；故障期间业务疏导、医患告知，故障修复验证、复盘改进措施。

- 第五章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：          （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称） ：         （供应商）

乙方2（全称） ：          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称） ：          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商 ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是    ¨否

（7）合同是否分包：¨是     ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业          ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是    ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：    国别：   品牌：   规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购    ¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购    ¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

（2）¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收    ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是   ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自                             生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方 （供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六章  投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商基本情况

二、满足资格要求的证明文件

三、满足符合性要求的证明文件

四、开标（报价）一览表

五、投标报价明细表

六、实质性条款响应偏离表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、项目组人员

十、投标产品业绩

十一、项目实施方案

十二、售后服务方案

十三、培训及技术支持方案

十四、应急方案

十五、关于符合本国产品标准的声明函

十六、投标所需其他材料

- 一、供应商基本情况

供应商基本情况表

| 供应商名称 | （加盖公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 | （国有、民营等） |
| 社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 此表后附供应商营业执照 |  |  |

- 二、满足资格要求的证明文件

注：按照本项目申请人的资格要求提供，后附相关模板，如无模板，请格式自拟。

特定资格要求请按照顺序依次提供相关资格证明文件，并标注好名称。

如：XXX设备（医疗器械注册证、经营许可证、备案凭证等）

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的采购文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按采购文件要求提交投标文件，响应采购文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

供应商名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 采购单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.标的名称（货物名称），属于（供应商须知表中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.标的名称（货物名称），属于（供应商须知表明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

## 承诺函

## （采购单位名称）：

## 根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的采购文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

## 1.本单位与其他参与本项目采购活动的供应商之间，不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理关系。

## 2.除本项目为单一来源采购项目的情况外，本单位未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，且不会在本项目中参与上述服务之外的其他采购活动。

## 本单位承诺以上内容真实有效，若经查实存在虚假陈述，愿意承担由此产生的一切法律责任和后果，包括但不限于取消参与资格、中标（成交）无效等。

供应商名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 三、满足符合性要求的证明文件

注：按照本项目符合性要求提供，后附相关模板，如无模板，请格式自拟。

报价符合性审查

1.属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价采购文件规定比例的，即投标（响应）报价＜（采购项目最高限价 × 采购文件预设比例），供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

2.如贵司投标报价不低于采购项目最高限价采购文件规定比例的，则按照下列要求提供符合性声明函。

报价符合性声明函

（采购单位名称）：

我司报价符合采购文件相关要求，符合异常低价投标审查要求。

我司投标报价为：         元（大写人民币：               ）。

供应商名称：                 （盖CA电子公章）                                        日期：        年    月    日
法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

注册地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人直接参与的提供，未直接参与可不提供。附法定代表人身份证复印件）

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

法定代表人授权委托书

（采购单位名称）：

（供应商名称）法定代表人（姓名），法定代表人身份证号：        ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权委托人，全权处理此次（项目名称）投标活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托人参与的提供，附法定代表人及被授权人身份证复印件）

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

法定代表人：               （签字/签章）

授权委托人：              （签字/签章）

日期：        年    月    日
投标文件签署、盖章齐全完整

投标文件签署、盖章的声明

（采购单位名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件签署、盖章符合采购文件规定，具体内容详见投标文件。

特此声明。

我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中签署、盖章不符合采购文件规定的，本声明无效，并可能做不符合处理。

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

日期：        年    月    日

## 投标有效期

投标有效期声明

（采购单位名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司承诺我司投标文件的投标有效期为       日（从提交投标文件截止之日起算）。

特此声明。

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

日期：        年    月    日

## 对实质性条款的响应性

对实质性条款的响应的声明

（采购单位名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件符合采购文件要求，对实质性条款完全响应并且不存在重大偏离，具体内容详见投标文件。

特此声明。

我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件不符合采购文件要求或存在重大偏离的，本声明无效，并可能做不符合处理。

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

日期：        年    月    日
联合体投标

非联合体声明

（采购单位名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司参与本项目不存在联合体投标。

特此声明。

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

日期：        年    月    日

## 四、开标（报价）一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标总价 | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |
| --- | --- |
| 备注 | 是否属于小微型企业提供的产品：（请打√）是□ 否 □ 1.“是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。 如勾选“是”，供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号文件）要求提供《中小企业声明函》。 2.本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 |

说明：

- 1.此表的投标总价中已包含供应商完成本项目的一切费用包括税费。

- 2.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- 3.在“是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按采购文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

供应商名称：                              （加盖CA电子公章）

日期：       年   月   日

## 五、投标报价明细表（分包号：采购包**）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | 人民币（小写）：¥ 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

2.“投标报价明细表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商名称：                              （加盖CA电子公章）

日期：       年   月   日
六、实质性要求响应及偏离表

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 实质性要求内容 （★为实质性要求） | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 | 技术支持资料类型及对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .... | ..... |  |  |  |

供应商名称：                      （盖CA电子公章）

备注：

1.针对采购需求－技术要求中的实质性要求（“★”内容），供应商须做出明确响应。

2.供应商按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离/响应）并说明理由；未列明的均视为未响应采购文件要求。

3.按照要求提供证明材料。
七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 | 技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .... | ..... |  |  |  |

供应商名称：                      （盖CA电子公章）

备注：

1.针对采购需求－技术要求中的内容，供应商须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术要求响应及偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准，《技术要求响应及偏离表》中未列明的，作负偏离处理。

2.对采购需求的其他非实质性要求，供应商按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离/响应）并说明理由；未列明的均视为未响应采购文件要求。

- 八、商务要求响应及偏离表

# 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| .... | ..... |  |  |

供应商名称：                                       （加盖CA电子公章）

备注：

1.供应商须对采购需求－商务要求中的全部内容做出明确响应，否则视为无效响应。

2.针对采购需求－商务要求中的所有内容，供应商应当逐条在此表中列明并由供应商逐条响应。

3.行数不够，可自行添加。
九、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如供应商中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

## 十、投标产品业绩

供应商承担同类项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并在此表后上传业绩资料电子件。

十一、项目实施方案（格式自拟）十二、售后服务方案（格式自拟）十三、培训及技术支持方案（格式自拟）十四、应急方案（格式自拟）十五、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司 （单位） 郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号） 的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比（规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

（注：若有更多产品，可按上述格式依次增加条目）

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司 （单位） 名称 （盖章）：

日期：      年      月      日

填写说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

- 6.标黄部分及用删除线（A）划除的地方无需填写。

- 7.《关于符合本国产品标准的声明函》作为企业报价折扣证明使用。

## 十六、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。