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[bookmark: _Toc175731536]第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]受常州市食品药品纤维质量监督检验中心的委托，常州市政府采购中心就项目名称：常州市食药纤检中心药品第一批检验检测设备采购项目 (项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0316)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0316
2.项目名称：常州市食药纤检中心药品第一批检验检测设备采购项目
3.预算金额：560万元。分包一：人民币300万元 ；分包二：人民币220万元；分包三：40万元。
4.最高限价：560万元。分包一：人民币300万元 ；分包二：人民币220万元；分包三：40万元。
5.采购需求（简介）：本项目为常州市食药纤检中心药品第一批检验检测设备采购项目，包含液相串联三重四级杆电感耦合等离子质谱仪1台、薄层成像系统1台、高效液相色谱仪3台、电位滴定仪1台、费休氏水分测定仪1台、真空干燥箱1台、尘埃粒子计数器1台。具体内容包括但不限于:设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等全部工作。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：自合同签订之日起90日内交货并安装调试完毕。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.本项目不接受联合体投标。
（二）本项目的特定资格要求
无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793]1.时间：详见招标公告。
2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]四、投标文件提交
1.时间：详见招标公告。
2.地点：苏采云政府采购一体化平台
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269]七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]1.采购人信息
名 称：常州市食品药品纤维质量监督检验中心
地址：常州市新北区秦岭路178号
联系人：高女士 
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：051986628211
2.常州市政府采购中心信息
地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼
采购文件相关联系人：姚先生 
电  　话：0519-85588165
开标评审相关联系人：施先生
电  　话：0519-85588161
电子化招投标技术支持电话：0519-85588210
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。




[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc175731537][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482]13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]19、投标文件的拒收
19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22、评标委员会
   22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10投标（响应）供应商出现相关文件规定的异常低价情形的，评标委员会（评审小组）将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效响应处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242]32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）
32.1履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
32.2进口产品
指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
32.5绿色包装
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
32.6支持乡村产业振兴管理
为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
32.7正版软件
32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
32.8政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）
32.9绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
 32.10履约保证金相关政策
根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
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采购人（以下称甲方）:                            
中标人（以下称乙方）: 

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
第一条 合同标的
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量

	
	
	
	


第二条 合同价格
签约合同总价（人民币，下同）：    元(大写：    ) 
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、安装、调试、测试、保险及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、耗材、运送工具、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第三条 组成本合同的有关文件
下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件（编号：    ）；
（2）乙方提供的投标文件；
（3）中标通知书；
（4）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权单方解除本合同。
第五条 质量保证
1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求
1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
第七条 交货和验收
1.乙方应当在合同签订后     天内将货物交付甲方正常使用，交货地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。
4.乙方应将所提供货物的全套完整的技术资料，包括用户手册、随机资料及配件等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5.货物验收的标准：按国家相关标准和乙方投标文件的承诺进行验收。
第八条 合同款结算及支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具专票。
3.结算原则：固定单价，按实结算。
4.付款方式：合同签订生效后支付合同总金额的35%作为预付款，设备安装调试完毕经采购人验收合格后并收到发票后10个工作日内支付完毕。

第九条 伴随服务／售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
2.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点由甲方安排。
2.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
2.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
2.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
2.5若货物故障在检修   工作小时后仍无法排除，乙方应在    小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
2.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
2.7保修期后的货物维护由双方协商再定。
3.本项目免费保修期为: 
第十条 违约责任
1.如乙方不能按时交付货物的，每逾期  天，乙方向甲方偿付合同总额   的违约金；乙方逾期交付货物超过   天，甲方有权单方解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价     的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。
2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期   天甲方向乙方偿付欠款总额的    滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的   。
3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权单方解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。
4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1款向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。
5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权单方提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的    向甲方承担违约责任。
6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价 30% 违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。
8.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第十一条 合同的变更和终止
1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十二条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十三条 不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。


第十四条 质量问题或缺陷的索赔
乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后   日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额    标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额    标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。
第十五条 争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3.甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。
4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。
第十六条 诚实信用
甲乙双方均应恪守诚实信用原则，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同。双方及相关工作人员不得实施商业贿赂、利益输送等违法违规行为，不得索取或收受任何形式的不正当利益，共同维护公平公正的合作环境。若一方违反本条约定，需承担全部违约责任及由此产生的一切损失。
第十七条 合同生效及其他
1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同章之日起生效。
2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：
单位名称（章）： 
单位地址：
委托代理人： 
电话：

乙    方：
单位名称（章）： 
单位地址： 
法定代表人：         委托代理人： 
电话：
传真：
开户银行： 
账号：
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1、 采购标的
1.项目名称：常州市食药纤检中心药品第一批检验检测设备采购项目
2.预算金额：560万元。分包一：人民币300万元 ；分包二：人民币220万元；分包三：40万元。
3.最高限价：560万元。分包一：人民币300万元 ；分包二：人民币220万元；分包三：40万元。
4.采购项目概况（简介）：本项目为常州市食药纤检中心药品第一批检验检测设备采购项目，包含液相串联三重四级杆电感耦合等离子质谱仪1台、薄层成像系统1台、高效液相色谱仪3台、电位滴定仪1台、费休氏水分测定仪1台、真空干燥箱1台、尘埃粒子计数器1台。具体内容包括但不限于:设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等全部工作。
采购清单：
	分包
	采购名称
	数量
	最高限价
	简要技术需求或服务要求

	一
	液相串联三重四级杆电感耦合等离子质谱仪
	1台
	人民币300万元
	具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等全部工作。

	二
	高效液相色谱仪（DAD+RID）（核心产品）
	1台
	人民币61万元
	

	
	高效液相色谱仪（DAD）
	1台
	人民币56万元
	

	
	高效液相色谱仪（DAD+ELSD）
	1台
	人民币60万元
	

	
	电位滴定仪
	1台
	人民币22万元
	

	
	费休氏水分测定仪
	1台
	人民币13万元
	

	
	真空干燥箱
	1台
	人民币2万元
	

	
	尘埃粒子计数器
	1台
	人民币6万元
	

	三
	薄层成像系统
	1台
	人民币40万元
	


注：本项目共分3个采购包，可兼投，不兼中。投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行投标，在投标文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容。每个投标人仅限中标一个采购包。3个采购包同时评审，按采购包1、采购包2、采购包3的顺序依次各确定1名中标候选人，采购包1确定的中标候选人不再列为采购包2的中标候选人，以此类推。
若某分包的第一中标候选人放弃中标，或因其他原因被取消中标资格，仅在该分包内按已确定的中标候选人顺序依次替补，或对该分包重新开展政府采购活动，以此类推，不影响其他分包的中标候选人顺序及定标工作；若替补的中标候选人已成为其他分包的第一中标候选人或中标人，则该投标人不得成为该分包的中标人，由该分包排名其后的中标候选人依次替补，以此类推；若该分包所有中标候选人都无法成为中标人，则该分包招标失败。
5.合同履行期限：自合同签订之日起90日内交货并安装调试完毕。
6.是/否接受联合体投标：否
7.是/否接受分支机构参与响应：否
8.是/否属于政府购买服务：否
9.是/否接受进口产品投标：否
10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否
11.本项目的特定资格要求：无
12.项目类别：货物类

2、 政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
（1）交货期：自合同签订之日起90日内交货并安装调试完毕。
（2）交货地点：常州市食品药品纤维质量监督检验中心。货物现场交付，采购人检验无误，签署收货通知单后，货物所有权转移给采购人。
2. 付款条件（进度和方式）
合同签订生效后支付合同总金额的35%作为预付款，设备安装调试完毕经采购人验收合格后并收到发票后10个工作日内支付完毕。
3. 包装和运输
货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定。
4. 售后服务（质保期等）
4.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。
4.2 供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。
4.3 质保2年。
4.4液相串联三重四级杆电感耦合等离子质谱仪供应商提供免费专业培训名额4名，高效液相色谱仪供应商提供免费专业培训名额2名，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并提供上机培训。
5. 保险
无

4、 技术要求
分包一
液相串联三重四级杆电感耦合等离子质谱仪
一、质谱参数
1.硬件参数
1.1本三重四级杆电感耦合等离子质谱仪是指：三重四级杆（Triple Quadrupole, QQQ）质量分析器的电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS/MS）。三重四级杆分别为一级质谱（Q1，碰撞反应池之前的四极杆质量分析器）；碰撞反应池（Q2）；二级质谱（主四极杆质量分析器Q3，碰撞反应池之后的四极杆质量分析器）。
1.2进样系统
1.2.1. 雾化器：高效石英同心雾化器；
1.2.2. 雾室：双通道石英雾室，标配半导体控温雾室，-5到20℃精确可调，精度0.1℃。
1.2.3 进样系统可实现样品气体稀释，稀释倍数≥100倍，预设不少于4档的自动稀释模式，在创建方法时由用户进行直观选择。
1.3等离子体及RF发生器
1.3.1. ▲炬管为水平炬管。水平炬管设计可以有效地形成和维持一个高温的等离子体，有助于减少光子到达检测器的可能性，从而降低噪音信号。(提供实物结构图证明，并提供显示主机水平炬管的视频证明，视频中包含仪器品牌型号)
1.3.2. 数控式RF发生器，变频设计，功率范围能覆盖400-1600W，射频频率≥27MHz，快速匹配的射频发生器能在100%有机溶剂与纯水之间切换不熄火。 
1.3.3. ▲ 射频线圈内部通过液体循环主动冷却，避免被动制冷对排风系统的依赖和过热隐患（提供射频线圈冷却水流速软件截图证明）。
1.3.4. 等离子体炬位调整，由计算机自动三维 (X/Y/Z方向) 控制；
1.3.5 采样深度：采样深度连续可调； 
1.4等离子气路：≥4个高精度电子气体流量计(MFC)，精确控制冷却气、辅助气、雾化气、补偿气流量；
1.5碰撞反应池气路：≥4个高精度电子气体流量计(MFC)，精确控制氦气He、氢气H2、氧气O2、氨气NH3流量；
1.6 ▲接口：采样锥和截取锥组成接口系统，要求锥数量≤3个，锥孔在保证灵敏度的前提下尽可能小，采样锥孔径≤1.1mm，截取锥孔径≤0.5mm，防止过多基体进入仪器真空腔，保证质谱系统的长期稳定性，减少真空腔内的维护；（锥设计提供以下材料证明：官网截图并附对应网址，网址招标备查）
1.7 离子透镜：在接口锥后配备不少于1个独立提取透镜，（提供提取透镜实物图及软件控制电压截图）；配备不少于1个偏转透镜。（提供偏转透镜实物图及软件控制电压截图）
1.8 ▲一级质谱（Q1，碰撞反应池之前的四极杆质量分析器）：一级质谱为双曲面四极杆，与二级质谱主四极杆长度规格一致，驱动频率≥2.5 MHz，可实现精确质量数筛选，分辨率优于1.0amu。（提供碰撞反应池前后的四极杆长度一致的产品结构图，一级质谱四极杆质量分析器驱动频率≥2.5MHz提供软件截图证明）
1.9碰撞反应池系统
1.9.1. ★四极杆或八极杆碰撞反应池设计（Q2）；（提供四极杆或八极杆设计的官网截图，并附讲解视频，视频中必须包括品牌型号，四极杆或八极杆设计，提供从主机拆卸碰撞反应池极杆并清晰展示池内同轴电极杆。产品验收时需拆机验证）
1.9.2.▲具有温度控制系统，要求温度范围能覆盖50~100℃，0.1℃可调，适合于多种工作气体，可实现不同气体和工作模式的全自动切换；（提供温控参数软件截图，提供碰撞反应池温控参数调整视频证明）
1.9.3. 在一次进样分析中可同时使用H2、NH3、He及O2，反应气切换时间小于6s；
1.9.4. 碰撞气He气流速≥12mL/min；（提供He气流速软件截图，提供碰撞气He气流速参数调整视频证明）
1.9.5. 碰撞反应池配备4路或4路以上质量流量计；
1.10 ▲二级质谱（主四极杆质量分析器Q3，碰撞反应池之后的四极杆质量分析器）：双曲面四极杆，驱动频率≥2.5 MHz，可实现精确质量数筛选，分辨率优于1.0amu；（主四极杆质量分析器驱动频率≥2.5MHz提供软件截图证明，提供点火状态下驱动频率的展示视频）
1.11检测器：不少于11个数量级动态线性范围双模式电子倍增器，在模拟和脉冲模式之间实现自动切换；
1.12 ▲真空系统：具有高性能真空系统，四级杆和碰撞反应池具有独立的真空系统及分子涡轮泵，仪器不少于2个分子涡轮泵；（2个分子涡轮泵提供官网截图并附对应网址，提供实物图证明，2个分子涡轮泵提供硬件拆机的视频展示）
1.13 ▲液相联机：要求可以用同一台电脑和同一套软件同时控制现有HPLC和ICP-MS/MS，实现联机全自动同步分析的系统，包括实时显示，实时数据分析，谱图叠加、保留时间、峰积分、工作曲线，自动进样分析等功能；（HPLC图标和ICP-MS/MS图标显示在同一个软件界面提供软件视频证明）
1.14 自动进样器：配置高速自动进样器，≥200个样品位的样品架，具有快速移动功能，样品针从左下样品位移动到右上样品位耗时≤3秒，带排风功能。
1.15 阀系统：包含一个电子切换阀，可实现定量环与不连续进样功能，以增加样品通量及减少质谱区域的基质负荷，该系统集成在质谱主机上，可由操作软件直接控制使用（提供已经集成在质谱主机上的官方硬件实物图及软件截图。）
1.16配置单纳米颗粒分析模块：
1.16.1支持时间分辨模式（驻留时间≤1 ms）采集，可自动识别单个颗粒脉冲信号，计算颗粒质量、粒径（球形假设）及数量浓度，粒径检测范围10纳米～数百纳米。
1.16.2支持一次进样同时完成纳米颗粒态与溶解态（离子态）元素同步定量，并自动生成粒径分布直方图及统计参数（平均粒径、中位粒径、分布宽度）。软件应支持一次进样同时分析≥10种不同元素的纳米颗粒。（提供一次进样同时分析10种以上不同元素纳米颗粒软件截图）
1.16.3具备检测药品包装材料中微塑料/纳米塑料迁移的能力。（提供2篇公开发表的关于ICP-MSMS串接单纳米颗粒分析在药品包装材料中微塑料/纳米塑料迁移、生物医药或相关纳米药物领域的应用案例或文献，需体现标题、摘要和所使用的设备，设备需与所投品牌一致。若为英文，需提供中文说明，投标商盖章）
1.17配置产地溯源数据模型
1.17.1▲具备形成“ICP-MSMS测试→元素定量结果导出→数据导入模型→批量统计分析、差异筛选与溯源分类”的完整数据分析功能。支持ICP-MSMS多元素定量结果数据导入与过滤，可按信号强度、RSD、检出限对大批量样品矩阵数据集进行批量数据清洗与预处理。（提供主成分PCA分析软件截图，内置）
1.17.1具备可视化输出功能：热图、PCA得分图/载荷图、火山图、箱线图，可批量导出图片及统计报告表格。
1.17.2具备SCP样本分类预测功能：基于ICP-MSMS多元素数据集建立分类模型，可对未知样品自动归类（如中药材产地溯源）。（提供至少2篇中药材产地溯源公开发表的ICP-MSMS串接应用案例或文献。（需体现标题、摘要及所使用的设备，设备需与所投品牌一致，若为英文文献，需提供中文说明，投标商盖章））
2.性能指标：
2.1灵敏度【cps/ppm】
低质量数：Li(7)≥200 M
中质量数：In (115)≥1000 M
高质量数：U(238) ≥700 M
2.2检出限【3*sigma，ppt】
Be (9) ≤ 0.1ppt
In (115) ≤ 0.05 ppt
Bi (209) ≤ 0.05 ppt
2.3背景：≤0.2 cps （在质量数9和238amu，即元素Be和U处测定实际背景）
2.4丰度灵敏度：低质量端≤1 x 10-10；高质量端≤ 1 x 10-10；能够成功分离高含量铁基质中54Fe和56Fe对55Mn 造成的重叠干扰，可以准确测定0.05% Fe基质样品溶液中10ppb的Mn元素；
2.5短期稳定性(RSD)： ≤2% (20 min)
2.6长期稳定性(RSD)： ≤3% (2 hrs)
3.操作软件：
3.1全自动工作条件调谐 (AutoTuning)；
3.2单杆(MS)和串联(MS/MS)两种质谱方式的自动切换，在软件界面明确显示并选择一级质谱(Q1)所要筛选的质量数；
3.3自定义调谐的同时可以实时监测信号，实时任意更改调谐参数。(提供实时改变参数以及实时检测信号的软件截图证明)
3.4电脑★提供节能认证证书：配置不低于处理器4核CPU, 16G 内存，1T SSD 硬盘，独立显卡，专业版正版软件。27寸及以上显示器。额外配置独立PCIe千兆有线网卡1张。
二、液相参数
1 性能参数
1.1	四元梯度泵
1.1.1	▲双柱塞往复泵，具有可变冲程驱动、浮动活塞设计，自动连续可变冲程。保证泵的可靠性，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。（提供软件界面的视频，体现能够设置可变冲程参数）
1.1.2	▲配置电磁主动阀，集成于泵头，电控驱动阀芯主动启闭，防止高压回流。用于耐高缓冲盐，及防止纯乙腈粘黏，降低压力脉动，提升低流速与梯度切换时流量稳定性，改善分析重现性（需提供仪器泵头处包括主动阀的视频，配置清单需要有主动阀选项）。
1.1.3	可设置流量范围：0.001~10ml/min，递增率0.001ml/min
1.1.4	流量精度：≤0.07%RSD；流速准确度：±1%；梯度精度：< 0.2 % RSD。
1.1.5	★压力范围：压力最高能达到800bar，（整机系统耐压，包含泵、自动进样器、柱温箱及连接管路）（需提供软件截图或法定计量机构的检测报告，验收指标）
1.1.6	真空脱气机：流路数目不少于四路。
1.2	柱温箱
1.2.1	柱温范围：能包含从低于室温10 ˚C（最低降温至5℃）至85˚C，支持高温精准控温。（提供官方盖章参数样本）。
1.2.2	温度稳定性：± 0.1˚C；温度准确度：± 0.5 °C；温度精度：0.05 °C。
1.2.3	柱容量：不少于4根30cm色谱柱的容量，且可通过加配柱切换阀来实现切换，方便多色谱柱使用免拆卸。（需提供柱温箱实物图片证明）
1.2.4	▲可降温柱温箱加热模式：双温区且静态柱温加热，并可降温，温度下限≤15˚C。（提供软件截图证明）
1.3	自动进样器
1.3.1	▲进样范围：涵盖0.1-100uL，增量为0.1uL。采用微型计量泵定量，全流通式设计，可变进样量，计量泵在高压流路里面，非旁路不易产生气泡。（提供技术说明和计量泵进样视频）
1.3.2	进样器带控温模块，控温范围4-40℃（须提供官方参数样本）
1.3.3	▲自动进样器具有程序进样功能，通过程序设定，可作为样品制作的平台。内置多种进样程序，包括母液稀释、逐级稀释、氨基酸衍生、加标、混合等不少于5种进样程序，无需人工编程（提供软件截图证明）。
1.3.4	进样位数：>130位2ml样品瓶（须提供官方参数样本）
1.3.5	进样精度：< 0.25 % RSD
1.3.6	进样循环时间：≤18s，最小样品体积：1 ul
1.3.7	残留：< 0.004 % RSD	
1.4	二极管阵列检测器
1.4.1	▲波长范围：能覆盖190～850nm，配置氘灯和钨灯。
1.4.2	二极管列数：大于1000。
1.4.3	4噪音：< ± 0.7 x 10-5 AU /cm（提供官方盖章参数样本）
1.4.4	▲漂移：在230nm 处，< 0.9 x 10-3 AU/小时
1.4.5	波长准确度：不大于±1nm
1.4.6	采样速率：不小于120Hz
1.5	蒸发光散射检测器
1.5.1 气体流量范围：0.9 – 3.25 SLM
1.5.2光源：激光光源405 nm, 10 mW
1.5.3操作压力：60 – 100 psi，短期噪音＜0.1 LSU/h，漂移＜1 LSU/h
1.5.4▲流动相流速：0.1-5 ml/min，全流速范围不需更换喷头。（需要视频证明）
1.5.5▲投标所有模块须为同一厂家品牌，其售后服务也由授权制造商提供服务。（提供承诺函）

1.6▲仪器应用需求：在流动相极端比例和缓梯度方法条件下，依然保持方法良好的精密度，按照《中国药典》2025年版二部碘海醇项下有关物质分析方法，对于杂质1、杂质2、碘海醇2个异构体，一共4种物质，连续9针进样保留时间重复性RSD%小于0.15%，（需提供报告，投标商盖章，验收指标）。
2 工作站软件
2.1仪器控制64位版本色谱工作站软件，支持Windows11 专业版系统：支持多窗口、多任务的操作模式。参数输入：仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定。
2.2 色谱峰快速预览功能：可直观同时在一个界面比对多个色谱峰特征，区分异常峰面积和峰高和异常杂质峰，避免假阳性判定；可实现批量图谱快速核查，提升检测数据准确性与图谱审核效率。（提供官网材料和官方详细技术文档证明材料）
2.3 数据管理功能：原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立色谱峰的积分和标定，对色谱峰建立各种积分方式和积分事件，具有智能积分功能。
2.4 积分功能：工作站内置积分优化器，可自动优选积分参数，精准处理基线漂移、肩峰、簇峰与微量组分的积分，统一积分规则，降低人为操作偏差，提升定量结果重现性，减少手动积分，满足数据完整性管控要求。（需要提供视频如下图所示证明) 
 
2.5报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告；用户也可编辑个性化的报告模板 ，并具有维护预警功能。
2.6工作站具备信噪比空白选取功能；可避开色谱峰区域选定基线噪声，精准计算信噪比，可靠开展检出限、定量限验证，降低人为选取基线带来的误差，保证方法学数据统一合规。
2.7▲可在独立的显示面板上设置采样前的准备工作及采样后的冲洗工作，包含冲洗系统程序、平衡色谱柱等功能，仪器可以自动判断系统清洗的情况及色谱柱平衡情况，无需人为判断，测试样品前仪器准备工作完成后自动进入待机状态。（需要提供所投仪器视频证明）
3.氮气发生器
3.1 膜分离技术的氮气发生器，方便后续维护。
3.2 氮气产量：不小于4NL/min。
3.3 氮气压力：不小于70psi。
配置要求
	序号
	名称
	数量

	1
	ICP-MSMS主机（包括进样系统，接口，8路以上质量流量计，数字控制固态射频发生器，离子透镜，四极杆质量筛选器，碰撞反应池，双通道模式检测器，机械泵和分子涡轮泵及其他必备工具和备件）
	1套

	2
	耐高盐自动在线气体稀释装置
	1套

	3
	自动进样器（位数＞200位）
	1套
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	阀系统（进样系统）
	1套
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	ICP-MSMS原装操作控制分析软件 
	1套

	6
	冷却循环水系统
	1套

	7
	原装ICP-MSMS调谐液
	1套

	8
	10Kva UPS不间断电源
	1套

	9
	单纳米颗粒分析模块
	1套

	10
	产地溯源数据模型软件模块
	1套

	11
	四元输液泵（含真空脱气机）
	1套

	12
	自动进样器（带温控模块）
	1套

	13
	柱温箱（含柱切换阀）
	1套

	14
	二极管阵列检测器
	1套

	15
	蒸发光检测器
	1套

	16
	液相数据处理软件
	1套

	17
	HPLC-ICP-MSMS 接口及相关软件
	1套

	18
	配套电脑和打印机
	1套

	19
	镍锥（镍采样锥、镍截取锥）
	1套

	20
	Pt锥（采样锥、截取锥等）
	1套

	21
	矩管1套
	1套

	22
	雾化器1套 
	1套

	23
	氮气发生器
	1套

	24
	稳压电源
	1套



分包二 
1、 高效液相色谱仪（DAD+RID）（核心产品）
（一）、技术参数要求
1在线脱气机
1.1真空脱气流路数：≥5路
1.2最大操作流速：每个流路10 mL/min
1.3内部容量：每个流路400ul
2泵系统：
▲2.1泵体类型：微体积双柱塞往复并联泵，输液泵的面板可设置调整流动相的压缩率参数(0~3.0)，以减小由于高压运行时流动相的压力而产生的脉动，精细调节补偿让泵流速更精准和稳定（需提供输液泵面板设置界面实拍照片证明）
▲2.2流速范围： 0.0001~10.0000ml/min，0.1ul/min 步进(需提供输液泵面板设置界面实拍视频证明)  
2.3流速精确度：≤0.06％ 
2.4流速准确度：1% 
[bookmark: _Hlk176972771]★2.5整机最高耐受压力：不低于130Mpa（全流量范围，整机系统耐压，包含泵、自动进样器、柱温箱及连接管路）（需提供软件截图或提供法定计量机构的检验报告，验收指标）
2.6溶剂压缩性补偿：可自动, 连续进行
2.7梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进
2.8梯度混合精度：不大于0.1%RSD
2.9安全机制：高压、低压报警、漏液报警等。
2.10时间程序：流量、压力、事件等合计不少于300段
2.11 具备物理双泵头便于维护
2.12梯度模式：二元高压或四元梯度系统 
3控温型自动进样器：
▲3.1进样方式：标配全量进样, 可选择样品环进样模式，减少延迟体积。（提供自动进样器面板可设置1~20uL环进样时样品环体积设置图片证明）
3.2进样量范围: 不小于0.1mL ~ 50mL
3.3样品瓶数目：不少于110个(1.5mL样品瓶)
3.4进样精度: 不大于0.25%RSD
3.5进样量准确度：不大于1% 
3.6 交叉污染: 不大于0.0005% (提供官方证明材料)
3.7进样针清洗：在进样前后任意设定；内壁/外壁清洗功能
3.8 自动进样器清洗液：不少于3路 (所投标仪器标配3路清洗液及以上，并附流路图片及提供控制软件截图证明）
3.9 清洗液脱气：支持
▲3.10 具备自动进样器独立控制面板：标配控制面板可设置编程样品表自动进样、重复进样（≥30次）及设置进样针吸样速度0.1~15mL/s（提供自动进样器面板在以上功能设置时的实物图片证明）
3.11 自动purging：无需打开purge阀，可自动冲洗系统
▲3.12 支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、重叠、预处理编程功能等（须提供软件截图证明+提供投标产品在线稀释的应用证明）
3.13温控范围： 4℃ ～ 40℃
4可控温型柱温箱 
▲4.1容量：可放置6根300mm的色谱柱和两个手动进样器、梯度混合器、柱切换阀等。（须提供柱温箱实际摆放的视频作为证明材料）
4.2温度控制范围:能覆盖(室温-10)°C~80°C
4.3控温方式：强制空气循环式
4.4温度稳定性：不超过±0.1°C
4.5安全措施： a.为防止过热，可设定使用最高温度保护b.内装可燃溶剂漏液传感器
4.6控制方式：可通过软件或面板控制温度
5二极管阵列检测器
5.1光源：氘灯和钨灯
5.2二极管数量：1024
5.3波长范围：190~800nm
▲5.4漂移≤0.4×10-3AU/h （投标仪器的漂移数据截图证明）且噪音≤4.5×10-6AU （投标仪器的噪音数据截图证明）
5.5线性：＞2.4AU
5.6温度系数：＜0.3×10-3AU/℃
▲5.7标准池：光程：10mm、池体积：不大于12μL、耐压：不低于12MPa 可选配同光程的耐高压流通池（≥40Mpa）和同光程可控温的惰性池（提供流通池部件图片及说明书信息）
▲5.8应用要求：满足下述标准中系统适用性要求，空白溶液在0~30分钟的运行时间内，测定基线漂移应该在0.00~0.02AU之间。（提供相应图谱证明，验收指标）

5.9流通池温控：能覆盖20~50℃、1℃步进（软件证明截图）
5.10 UV截止功能：内置UV截止滤光片(开/关可选) （提供应用对比证明）
▲5.11实现共流出化合物的基线分离：可通过智能峰解卷积功能实现拆分完全未分开的共洗脱峰，定性隐藏杂质或痕量组分，中药、异构体、杂质与主峰重叠时可直接定量，不用二次前处理 （附截图证明及相应案例证明）
▲5.12智能动态范围扩展功能：当色谱峰信号饱和超出检测器线性范围时，软件自动选取未饱和校正波长，校正目标波长饱和峰面积。可实现高低浓度组分同步定量，单次分析同时检测主成分与痕量杂质，省稀释步骤、减少误差、不漏低浓度杂质，提高分析效率与数据准确性（附截图证明及相应案例证明）
5.13流通池ID/光源ID功能：识别流通池与光源的ID，录入数据文件与系统检查报告
6 示差检测器
6.1折射率测量范围：1~1.75RIU
▲6.2噪音：≤2.5×10-9RIU且漂移：≤1.0×10-7RIU/h（投标仪器的数据截图证明）
6.3测量范围：分析模式下范围能覆盖0.01×10-6 ~ 500×10-6RIU；制备模式下范围能覆盖1×10-6 ~ 5000×10-6RIU
6.4控温方式：双重温度控制光学系统，缩短平衡时间，减少基线漂移，消除环境温度波动影响。
6.5工作模式：可兼容分析型制备型液相
6.6零位调整：可自动归零，手动归零，精细调零
▲6.7最大流量范围：不小于20mL/min(可选配150mL/min) ，需提供采用示差检测器可准确分析聚合物分子量与分子分布（600~120000或更宽）案例（附应用报告证明）
6.8池温控制范围：能覆盖30~60℃ （参数设置照片证明）
6.9操作温度范围：能覆盖4~35℃
7系统控制器
7.1控制单元数：4个单元
7.2数据缓存：约24小时/每次分析（500ms采样速率）
7.3 Web控制功能：可实现以太网远程控制功能
8 色谱工作站
8.1 智能峰解析：基线漂移、噪声掩盖、肩峰 / 未分离峰全自动精准积分无需手动调参数。
▲8.2 软件合规性：原生审计追踪 + 电子签名，所有操作（进样、积分、修改方法）不可篡改时间戳 + 完整日志，支持电子签名，直接满足 FDA / 药典合规。并可接入同品牌网络版软件，除可接入高效液相色谱(HPLC)外、还可以处理气相色谱(GC)、液质联用仪（LCMS）、红外（IR）、紫外（UV）等仪器的数据、控制，数据的统一管理。
8.3 文件 + 数据库双架构：数据文件自带完整元数据（方法/参数 /仪器状态），可独立溯源；数据库集中管理，数据不丢、不依赖单一电脑。
8.4配置专业电脑★提供节能认证证书：不低于处理器4核CPU, 16G 内存，1T SSD 硬盘，独立显卡，专业版正版软件，，27寸及以上显示器。额外配置独立PCIe千兆有线网卡1张。
▲9 可扩展性：可支持升级与同品牌单四级杆质谱、三重四级杆质谱、Q-TOF高分辨质谱联用（提供同品牌质谱联用升级后实际工作照片）
（二）、配置清单：
	序号
	名称
	数量

	1
	四元输液泵（含真空脱气机）
	1套

	2
	自动进样器（带温控模块）
	1套

	3
	柱温箱（带温控模块）
	1套

	4
	高灵敏度二极管阵列检测器	
	1套

	5
	示差检测器
	1套

	6
	数据处理系统
	1套

	7
	配套电脑和打印机
	各1套

	8
	稳压电源
	1台

	9
	流动相瓶（0.5L、1L、2L）
	各4个

	10
	原厂透明进样小瓶（含瓶盖）
	3盒

	11
	原厂棕色进样小瓶（含瓶盖）
	2盒



[bookmark: _Hlk239428382]二、高效液相色谱仪（DAD）
（一）、技术参数要求
1在线脱气机
1.1真空脱气流路数：≥5路
1.2最大操作流速：每个流路10 mL/min
1.3内部容量：每个流路400ul
2泵系统：
2.1泵体类型：微体积双柱塞往复并联泵，输液泵的面板可设置调整流动相的压缩率参数(0~3.0)，以减小由于高压运行时流动相的压力而产生的脉动，精细调节补偿让泵流速更精准和稳定（需提供输液泵面板设置界面实拍照片证明）
▲2.2流速范围： 0.0001~10.0000ml/min，0.1ul/min 步进(需提供输液泵面板设置界面实拍视频证明)  
2.3流速精确度：≤0.06％ 
2.4流速准确度：1% 
★2.5整机最高耐受压力：不低于130Mpa（全流量范围，整机系统耐压，包含泵、自动进样器、柱温箱及连接管路）（需提供软件截图或法定计量机构的检测报告，验收指标）
2.6溶剂压缩性补偿：可自动, 连续进行
2.7梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进
2.8梯度混合精度：不大于0.1%RSD
2.9安全机制：高压、低压报警、漏液报警等。
2.10时间程序：流量、压力、事件等合计不少于300段
2.11 具备物理双泵头便于维护
2.12梯度模式：二元高压或四元梯度系统 
3控温型自动进样器：
▲3.1进样方式：标配全量进样, 可选择样品环进样模式，减少延迟体积。（提供自动进样器面板可设置1~20uL环进样时样品环体积设置图片证明）
3.2进样量范围: 不小于0.1mL ~ 50mL
3.3样品瓶数目：不少于110个(1.5mL样品瓶)
3.4进样精度: 不大于0.25%RSD
3.5进样量准确度：不大于1% 
3.6 交叉污染: 不大于0.0005% (附官方证明材料)
3.7进样针清洗：在进样前后任意设定；内壁/外壁清洗功能
3.8 自动进样器清洗液：不少于3路 (所投标仪器标配3路清洗液及以上，并附流路图片及提供控制软件截图证明）
3.9 清洗液脱气：支持
▲3.10 具备自动进样器独立控制面板：标配控制面板可设置编程样品表自动进样、重复进样（≥30次）及设置进样针吸样速度0.1~15mL/s（提供自动进样器面板在以上功能设置时的实物图片证明）
3.11 自动purging：无需打开purge阀，可自动冲洗系统
▲3.12 支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、重叠、预处理编程功能等（须提供软件截图证明及提供投标产品在线稀释的应用证明）
3.13温控范围： 4℃ ～ 40℃
4可控温型柱温箱 
▲4.1容量：可放置6根300mm的色谱柱和两个手动进样器、梯度混合器、柱切换阀等。（须提供柱温箱实际摆放的视频作为证明材料）
4.2温度控制范围:能覆盖(室温-10)°C~80°C
4.3控温方式：强制空气循环式
4.4温度稳定性：不超过±0.1°C
4.5安全措施： a.为防止过热，可设定使用最高温度保护b.内装可燃溶剂漏液传感器
4.6控制方式：可通过软件或面板控制温度
5二极管阵列检测器
5.1光源：氘灯和钨灯
5.2二极管数量：1024
5.3波长范围：190~800nm
▲5.4漂移≤0.4×10-3AU/h （投标仪器的漂移数据截图证明）且噪音≤4.5×10-6AU （投标仪器的噪音数据截图证明）
5.5线性：＞2.4AU
5.6温度系数：＜0.3×10-3AU/℃
▲5.7标准池：光程：10mm、池体积：不大于12μL、耐压：不低于12MPa 可选配同光程的耐高压流通池（≥40Mpa）和同光程可控温的惰性池（提供流通池部件图片及说明书信息）
▲5.8应用要求：满足下述标准中系统适用性要求，空白溶液在0~30分钟的运行时间内，测定基线漂移应该在0.00~0.02AU之间。（提供相应图谱证明，验收指标）


5.9流通池温控：能覆盖20~50℃、1℃步进（软件证明截图）
5.10 UV截止功能：内置UV截止滤光片(开/关可选) （提供应用对比证明）
▲5.11实现共流出化合物的基线分离：可通过智能峰解卷积功能实现拆分完全未分开的共洗脱峰，定性隐藏杂质或痕量组分，中药、异构体、杂质与主峰重叠时可直接定量，不用二次前处理 （附截图证明及相应案例证明）
▲5.12智能动态范围扩展功能：当色谱峰信号饱和超出检测器线性范围时，软件自动选取未饱和校正波长，校正目标波长饱和峰面积。可实现高低浓度组分同步定量，单次分析同时检测主成分与痕量杂质，省稀释步骤、减少误差、不漏低浓度杂质，提高分析效率与数据准确性（附截图证明及相应案例证明）
5.13流通池ID/光源ID功能：识别流通池与光源的ID，录入数据文件与系统检查报告
6系统控制器
6.1控制单元数：4个单元
6.2数据缓存：约24小时/每次分析（500ms采样速率）
6.3 Web控制功能：可实现以太网远程控制功能
7 色谱工作站
7.1 智能峰解析：基线漂移、噪声掩盖、肩峰 / 未分离峰全自动精准积分无需手动调参数。
7.2 软件合规性：原生审计追踪 + 电子签名，所有操作（进样、积分、修改方法）不可篡改时间戳 + 完整日志，支持电子签名，直接满足 FDA / 药典合规。并可以直接接入同品牌的网络版软件系统
7.3 文件 + 数据库双架构：数据文件自带完整元数据（方法/参数 /仪器状态），可独立溯源；数据库集中管理，数据不丢、不依赖单一电脑。
▲7.4软件合规性：原生审计追踪 + 电子签名，所有操作（进样、积分、修改方法）不可篡改时间戳 + 完整日志，支持电子签名，直接满足 FDA / 药典合规。并可接入同品牌网络版软件，除可接入高效液相色谱(HPLC)外、还可以处理气相色谱(GC)、液质联用仪（LCMS）、红外（IR）、紫外（UV）等仪器的数据、控制，数据的统一管理。  
7.5 配置专业电脑★提供节能认证证书：不低于处理器4核CPU, 16G 内存，1T SSD 硬盘，独立显卡，专业版正版软件，，27寸及以上显示器，额外配置独立PCIe千兆有线网卡1张。
8可扩展性：可支持升级与同品牌单四级杆质谱、三重四级杆质谱、Q-TOF高分辨质谱联用（提供同品牌质谱联用升级后实际工作照片）
（二）、配置清单：
	序号
	名称
	数量

	1
	四元输液泵（含真空脱气机）
	1套

	2
	自动进样器（带温控模块）
	1套

	3
	柱温箱（带温控模块）
	1套

	4
	高灵敏度二极管阵列检测器	
	1套

	5
	数据处理系统
	1套

	6
	配套电脑和打印机
	各1套

	7
	稳压电源
	1台
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	流动相瓶（0.5L、1L、2L）
	各4个

	9
	原厂透明进样小瓶（含瓶盖）
	3盒

	10
	原厂棕色进样小瓶（含瓶盖）
	2盒



三、高效液相色谱仪（DAD+ELSD）
（一）、技术参数要求
1. 溶剂管理系统
1.1 色谱泵：微体积双柱塞往复并联泵。
1.2  pH范围：能覆盖1~12
1.3  梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合
1.4  流量范围：能包含0.001~ 5.000 mL/min，增量能达到0.001 mL 
★1.5 最大操作压力：不低于9500 psi（全流量范围，整机系统耐压，包含泵、自动进样器、柱温箱及连接管路）（需提供软件截图或法定计量机构的检测报告告，验收指标）
1.6 流速精度：小于0.075% RSD
1.7 流速准确度：不低于±1.0%
1.8 具备内置自动缓冲盐配置功能：可自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度，pH值增量为0.1，缓冲盐配置体系数量：不少于8种，梯度种类：能包含流动相组成变化、流速变化、pH值变化。
2.  自动进样器管理系统
2.1 样品容量：不少于96位（2 mL样品瓶架） 
2.2 样品交叉污染或样品残留：不大于0.002%
2.3 进样体积：能包含0.1~50 μL，增量：不大于0.1 μL
2.4 样品室温度范围：能包含4℃~40℃，增量：不大于0.1℃
3. 色谱柱管理器
3.1温度范围：能包含20℃~65℃，增量：不大于1℃；
3.2温控精度：0.1℃；
4. 二极管阵列检测器
4.1 波长范围：能包含190~800 nm
4.2 波长准确度：±1 nm
4.3 带宽：1.2 nm
4.4具备内置灯优化软件：减少可见光波长噪音、补偿等损耗能量。（需提供软件说明截图）
4.5 可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值。（需提供软件说明截图）
5. 蒸发光散射检测器
5.1 雾化器三种温度控制模式：加热、常温、冷却
5.2 雾化器气流量：能包含300~3000 ul/min
5.3 信号范围：能包含0.1~2000光散射单位 
5.4 光源：卤钨灯 
5.5 漂移管温度：5~100℃，增量：不大于0.1℃
5.6雾化器气体种类：氮气、空气
5.7兼容液体流量：3.000 mL/min，100%水
6. 色谱数据管理系统
6.1提供中文正版软件，支持Windows10及以上专业版系统：支持多窗口、多任务的操作模式。参数输入包括仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定。软件具有如下图所示模拟积分功能。（需提供软件操作说明截图）

▲6.2软件具备峰间寻迹功能，可通过采用二阶导数曲率检测技术等方法，可在噪声、倾斜基线及共流出条件下自动识别并精准积分各类峰型，独立控制峰检测与基线放置，显著减少手动积分，确保数据准确性与法规合规性。（需提供软件操作说明截图）
6.3经二极管阵列检测器采集后的数据可以在不同时间区间使用不同波长处理（如多巴丝肼片检查项下盐酸丝肼与盐酸三羟苄基苄丝肼）。（需提供软件操作说明截图）
6.4软件内置图文数据库，原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，实验人员仅通过数据文件即可查询到相应信息。（需提供软件操作说明截图）
6.5具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名的功能；具有分配用户使用权限的功能。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。
6.7操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。
6.8 软件自带不少于4种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。（需提供软件操作说明截图）
6.9 软件自带不少于4种数据检索模式，例如文件名称，数据名称、进样时间等，适应大量数据管理和检索。（需提供软件操作说明截图）
6.10报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告，原始数据和结果可通过多种方式输出到其他软件中（如Excel）。
6.11带有系统适用性软件，可以计算柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。
6.12 用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型不少于6种，例如空白，标准，QC等；数据类型不少于6种，例如对照品称样量，供试品称样量，稀释因子等。
6.13 电脑★提供节能认证证书：配置不低于处理器4核CPU, 16G 内存，1T SSD 硬盘，独立显卡，专业版正版软件，27寸及以上显示器，额外配置独立PCIe千兆有线网卡1张。。
（二）配置清单：
	序号
	名称
	数量

	1
	高效液相色谱四元泵
	1套

	2
	在线脱气机
	1套

	3
	自动进样器
	1套

	4
	样品冷却装置
	1套

	5
	柱温箱
	1套

	6
	二极管阵列检测器	
	1套

	7
	蒸发光散射检测器
	1套

	8
	数据处理系统
	1套

	9
	配套电脑和打印机
	各1套

	10
	稳压电源
	1台

	11
	氮气发生器
	1台

	12
	流动相瓶（0.5L、1L、2L）
	各4个

	13
	原厂透明进样小瓶（含瓶盖）
	3盒

	14
	原厂棕色进样小瓶（含瓶盖）
	2盒


四、电位滴定仪
（一）技术参数
1、加液方式:采用瓶顶驱动器下压式加液
2、加液单元设置：可通过四通道等设计，实现完全无死体积，且内置自动排空和清洗程序，无需人为手工参与
3、滴定管加液精度：1/10000
4、滴定管加液误差：±30uL（以20ml为例）
5、电位范围：能包含-1200 mv ~ 1200 m v
6、滴定头防扩散阀：需具备防扩散阀，防止液体污染
7、软件控制：符合FDA法规，具备权限分级，电子签名，审计追踪等功能。且可接入中心现有LIMS系统
8、可配置打印机打印实验记录
9、非水相酸碱电极参数：薄膜电阻（mΩ）：40-150；PH范围：0-14；电极零点（mv）：0-100；电极斜率：＞0.9
10、水相酸碱电极：薄膜电阻（mΩ）：150-500；PH范围：0-14；电极零点（mv）：±15；电极斜率：＞0.97
11、氯离子电极：电阻（kohm）：150-400；PH范围：0-14
12、配置电脑★提供节能认证证书：不低于处理器4核CPU, 16G 内存，1T SSD 硬盘，独立显卡，专业版正版软件，27寸及以上显示器，额外配置独立PCIe千兆有线网卡1张。
（二）配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	滴定仪主机
	1套

	2
	螺旋桨搅拌器
	1套

	3
	驱动加液器
	1套

	4
	20ml加液单元
	1套

	5
	智能电极连接线
	1套

	6
	非水相pH玻璃复合电极
	1套

	7
	普通电极连接线
	1套

	8
	水相pH玻璃复合电极
	1套

	9
	氯离子专用电极
	1套

	10
	玻璃滴定杯
	2个

	11
	塑料滴定杯
	200个

	12
	配套电脑和打印机
	各1套


五、费休氏水分测定仪
（一）技术参数
1、测试范围 ：不小于10ppm ~ 100% H₂O
2、加液方式：瓶顶驱动器下压式加液
3、极化电压/电流分辨率	分辨率不大于0.1mv，0.1uA
4、极化电压/电流误差不大于	±0.2mv，±0.2uA
5、加液单元设置：可通过四通道等设计，实现完全无死体积，且内置自动排空和清洗程序，无需人为手工参与
6、滴定管加液精度	1/10000
7、滴定管加液误差：	不大于±30uL（以20ml为例）
8、电位范围：	覆盖-1200 mv ~ 1200 mv
9、滴定头防扩散阀	需具备防扩散阀，防止液体污染
10、软件控制：本身符合FDA法规，具备权限分级，电子签名，审计追踪等功能。且可接入中心现有LIMS系统
11、双铂环电极	玻璃材质，PH范围：0-14
12、测试温度：能覆盖-20-70℃
13、滴定池：标配要求两支
14、电脑★提供节能认证证书：配置不低于处理器4核CPU, 16G 内存，1T SSD 硬盘，独立显卡，专业版正版软件，27寸及以上显示器，额外配置独立PCIe千兆有线网卡1张。

（二）配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	主机
	1套

	2
	内置滴定台
	1套

	3
	抽排液系统
	1套

	4
	驱动器
	1套

	5
	10ml加液单元
	1套

	6
	电极
	1套

	7
	配套电脑和打印机
	各1套


六、真空干燥箱
（一）技术参数
1.	捆绑式加热技术 
2.	有真空泵专用电源插孔，并与电磁阀实现联动控制。
3.	具有惰性气体进气口，满足需要通入惰性气体进行干燥的实验需求。
4.	具有箱内温度过温警报，高于设定温度时，报警启动切断加热器，并声光提醒操作者；具有二重过温安全防护：有独立的限温控制器，当控温仪发生故障引起温度失控，工作室内温度达到超温拨盘的限温设定值时，超温保护器会自动切断加热并发出报警声。关键电气部件都装有过流、过温、过载等安全保护，防止意外发生。
5.	体积：不小于20L
6.	控制温度范围：室温+10~200℃
7.	温度控制精度：±1℃
8.	温度分辨率：0.1℃
9.	真空度：≤99Pa
10.	配套隔膜式真空泵速率不小于40L/min
（二）配置清单：
	序号
	名称
	数量

	1
	真空干燥箱
	1套

	2
	隔膜式真空泵
	1套

	3
	必要的连接线等配件
	1套


七、尘埃粒子计数器
（一）技术参数
1、内置大流量采样泵及高精度流量传感器，采样流量不小于100L/min，能自动调节流量，流量精度在±5%范围内。
2、可同时检测0.5μm、5.0μm、10.0μm等至少6个粒径通道，粒径通道可任选。
3、光源为半导体激光器，寿命不少于30,000小时。
4、自净时间不超过10分钟。
5、外壳为不锈钢材质，能耐受洁净室消毒试剂，彩色触摸屏，尺寸不小于6.0英寸，支持中英文界面切换。
6、可存储不少于10,000组数据，且内置热敏打印机，可实时打印测试数据。
7、配备可充电锂电池，续航时间不少于6小时。
8、整机（含电池）重量≤8.5kg，便于现场移动检测。
9、设备须至少同时具备以太网口（LAN/RJ45）、蓝牙（Bluetooth）、 WiFi（无线网络）、RS232或RS485串口、USB接口中的三种通讯接口，能连接局域网，实现远程控制及数据查看并支持通过USB接口直接导出数据报告（如PDF格式）
10、满足FDA 21 CFR Part 11关于电子记录和电子签名的要求，具备四级权限管理功能，支持审计追踪。
11、符合ISO 14644-1、GMP、GB/T 16292等标准
12、能接入LIMS系统，并实现数据自动采集与传输。
（二）配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	等动力采样头
	1个

	3
	零计数过滤器
	1个

	4
	可充电锂电池（除仪器标配外）
	1套

	5
	AC适配器/充电器
	1个

	6
	无尘采样管
	1根

	7
	数据通讯软件（含安装光盘或下载链接）
	1套

	8
	内置打印纸
	10卷

	9
	操作手册（中文）
	1份

	10
	法定计量机构出具的计量证书
	1份

	11
	拉杆箱
	1个




分包三
薄层成像系统
（1） 技术参数
1.光源：增强的UV254nm, UV366nm。
▲2.白光直射，白光透射，以保证板面光照均匀等光源系统。（需提供公开发行的产品彩页及软件截图证明，并提供实验过程中仪器运行直射及透射视频）
3.光源频率：≥65KHZ
▲4.成像系统：配载CMOS高性能传感器的工业相机，固定焦距、光圈、对焦，焦距12mm~25mm，焦距、中心对位、倾斜角、可通过仪器自检功能检定，确保成像色彩、大小重现性。（需提供公开发行的产品彩页及仪器完整自检报告，并提供仪器自检过程中，软件运行视频）
5.动态范围：≥56dB。
6.线性分辨率≤0.025%。
7.噪音：<6.0 LSB。
8.信号处理：20MHz 8位快速扫描/10MHz，12位高精度扫描。
9.专业的图像增强功能：自动背景校正增强图像灵敏度，自动图像优化，自动板面背景扣除，体现真实自然的图像效果
▲10. 图像比较观测：图像对比评估，可在同一屏幕直接比较多个批次样品及不同薄层板上的参比轨道的图像。（需提供公开发行的产品彩页及软件截图证明）
11.曝光控制 ：230微秒至10秒，间距230微秒，（薄层色谱软件直接控制曝光时间，长时间曝光适用于弱荧光物质成像）
12.图像传感器大小：≥2寸。
13.光源均匀性：≥95%
▲14.成像模式：1.单一成像，2间隔一定时间自动获取一系列原始图像，并将多个原始图像叠加及增强功能。而非通过软件后期处理的图像，以保证原始数据的可溯源性及完整性。（需提供公开发行的产品彩页及软件截图证明）
▲15.场平均强度信息:间隔一定时间自动获取一系列图像,用于测定比较精确强度。具备斑点放大功能，方便评估非常弱或者更小的分离组分。（需提供公开发行的产品彩页及软件截图证明）
▲16.定量插件：可选定量插件，具备多种校准模式 (单水平、多水平、相关物质等)，可对数据进行多重计算。（需提供公开发行的产品彩页及软件截图证明）
▲17.软件：同一薄层色谱软件直接控制成像，软件可同时控制半自动点样，全自动点样、成像，扫描仪等所有薄层色谱步骤，点样数据可直接传输至成像仪并生成完整工作报告，保证数据完整性，保证实验室后期的可拓展性。（需提供公开发行的产品彩页及软件截图证明）
18. 软件可提供完整的薄层色谱分析报告,软件含有全套完整帮助系统及在线帮助，解释所有薄层设置. 可对图像进行文字编辑，软件自动计算Rf值.

▲19.验收实验（需提供实验报告，报告中须至少包括天平称量数据、供试品及对照品点样量及图谱数据，验收指标）
按照《中国药典》2025版一部人参项下鉴别（2）的实验步骤完成实验。
成像要求：一次性捕获强光主斑点与微弱人参三醇型皂苷（必须同时含人参皂苷Rb1、人参皂苷Re、人参皂苷Rf及人参皂苷Rg1）浅荧光斑点；分别保存日光、紫外通道原图，不可后期软件提亮修改图谱，保障图谱可溯源。

▲20.配置电脑★提供节能认证证书：CPU主频≥3.0GHz；内存：16GB及以上；独立显卡，硬盘：512GB及以上 SSD固态硬盘+1TB及以上机械硬盘；正版操作系统，27寸及以上液晶显示器。额外配置独立PCIe千兆有线网卡1张。

（2） 配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	成像仪主机   
	1套

	2
	光源系统
	1套

	3
	短波紫外光灯管 (254 nm) – 直射
	2根

	4
	长波紫外光灯管 (366 nm) – 直射
	2根

	5
	白光灯管 – 直射
	2根

	6
	白光灯管 – 透射
	2根

	7
	控制软件
	1套



3. 验收标准
1.产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。
2.投标人提供的产品必须能够满足规范及招标文件的要求，同时还必须满足使用要求；产品必须能通过采购人的质量验收等各类验收。

4. 实质性要求
分包一
	序号
	仪器名称
	实质性要求及证明材料

	1
	液相串联三重四级杆电感耦合等离子质谱仪
	四极杆或八极杆碰撞反应池设计（Q2）；（提供四极杆或八极杆设计的官网截图，并附讲解视频，视频中必须包括品牌型号，四极杆或八极杆设计，提供从主机拆卸碰撞反应池极杆并清晰展示池内同轴电极杆。产品验收时需拆机验证）

	2
	
	液相部分压力范围：压力最高能达到800bar（整机系统耐压，包含泵、自动进样器、柱温箱及连接管路）（需提供软件截图或法定计量机构的检测报告，验收指标）

	3
	电脑、计算机、显示器
	提供节能认证证书



分包二
	[bookmark: _Hlk239428487]序号
	仪器名称
	实质性要求及证明材料

	1
	高效液相色谱仪（DAD+RID）
	整机最高耐受压力：不低于130Mpa（全流量范围，整机系统耐压，包含泵、自动进样器、柱温箱及连接管路）（需提供软件截图或法定计量机构的检测报告，验收指标）

	2
	高效液相色谱仪（DAD）
	整机最高耐受压力：不低于130Mpa（全流量范围，整机系统耐压，包含泵、自动进样器、柱温箱及连接管路）（需提供软件截图或法定计量机构的检测报告，验收指标）

	3
	高效液相色谱仪（DAD+ELSD）
	最大操作压力：不低于9500 psi（全流量范围，整机系统耐压，包含泵、自动进样器、柱温箱及连接管路）（需提供软件截图或法定计量机构的检测报告，验收指标）

	4
	电脑、计算机、显示器
	提供节能认证证书



分包三
	序号
	仪器名称
	实质性要求及证明材料

	1
	电脑、计算机、显示器
	提供节能认证证书



5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	液相串联三重四级杆电感耦合等离子质谱仪
	工业

	2
	高效液相色谱仪（DAD+RID）（核心产品）、高效液相色谱仪（DAD）等
	工业

	3
	薄层成像系统
	工业





[bookmark: _Toc175731540]第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目各分包分包选取一名中标候选人。
本项目共分3个采购包，可兼投，不兼中。投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行投标，在投标文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容。每个投标人仅限中标一个采购包。3个采购包同时评审，按采购包1、采购包2、采购包3的顺序依次各确定1名中标候选人，采购包1确定的中标候选人不再列为采购包2的中标候选人，以此类推。
若某分包的第一中标候选人放弃中标，或因其他原因被取消中标资格，仅在该分包内按已确定的中标候选人顺序依次替补，或对该分包重新开展政府采购活动，以此类推，不影响其他分包的中标候选人顺序及定标工作；若替补的中标候选人已成为其他分包的第一中标候选人或中标人，则该投标人不得成为该分包的中标人，由该分包排名其后的中标候选人依次替补，以此类推；若该分包所有中标候选人都无法成为中标人，则该分包招标失败。

政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准
分包一
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	1
	价格分
	满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。
	0
	30
	/
	/

	2
	技术分
（主观分）
	下列（2.1，2.2，2.3）评分项属于暗标评审项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	0
	15
	是
	否

	2.1
	售后服务
管理方案
	投标人针对本项目制定售后服务管理方案，包括质保期内、质保期外的投标产品的售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决、维修保障等内容，由评委根据其合理性和可行性进行打分：
1.售后服务管理方案内容完整、售后管理安排合理、维修方面保障完善，满足采购人需求的得5分；
2.售后服务管理方案内容较完整、售后管理安排较合理、维修方面保障基本采购人需求的得3分；
3.售后服务管理方案内容一般、售后管理安排一般、维修方面有一些保障机制，但保障力明显不足得1分；
4.不提供不得分。
	0
	5
	是
	否

	2.2
	培训方案
	评委根据投标人针对本项目制定的培训方案（包括但不限于系统的培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等内容）进行打分：
1.培训方案内容完整、培训计划安排合理，满足采购人需求的得5分；
2.培训方案内容较完整、培训计划安排较合理、基本采购人需求的得3分；
3.培训方案内容差，培训计划安排粗略、不能满足采购人需求的得1分；
4.不提供不得分。
	0
	5
	是
	否

	2.3
	项目实施方案
	评委根据投标人针对本项目提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行打分，包括但不限于技术和人员力量、按时保质地完成供货、安装、调试、验收等内容：
1.项目实施方案内容完整、进度计划安排合理、满足采购人需求的得5分；
2.项目实施方案内容较完整、进度计划安排较合理、基本采购人需求的得3分；
3.项目实施方案内容一般、进度计划安排一般、较能满足采购人需求的得1分；
4.不提供不得分。
	0
	5
	是
	否

	3
	商务分
（客观分）
	
	0
	55
	否
	是

	3.1
	技术参数
	技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于采购文件要求进行评价。符合技术参数要求的得49分；带“★”项为实质性技术参数，不满足视为无效响应；带“▲”的参数每有一项负偏离的，扣2分；其他参数每有一项负偏离的，扣0.2分；扣完为止。
注：投标文件中所有参数均需提供相关证明材料，如：注册证附页或制造商公开发行的技术白皮书、产品彩页、原厂产品说明书或检测/检验报告或功能截图或视频说明等技术支持性文件资料及采购文件要求的证明材料，未提供或提供的证明材料不符合要求视为负偏离，评标委员会有权视响应技术参数不响应采购要求。
	0
	49
	否
	是

	3.2
	业绩
	投标人或所投品牌制造商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有与本项目所投产品同品牌的产品销售业绩 ，每提供一份有效业绩合同得0.5分，最高得1分。
注：提供相关业绩合同及发票复印件等证明材料加盖投标人公章。
	0
	1
	否
	是

	3.3
	应用案例
	提供国家药品抽检承检机构使用所投品牌仪器进行实验的品种和年份案例证明（加盖投标人公章，验收时核实），每提供一份有效证明得1分，最高得2分
	0
	2
	否
	是

	[bookmark: _Hlk240807534]3.4
	权威认证
	投标人或所投产品制造商具有有效期内的质量管理体系证书，凭相关证书复印件每项得2分。（投标时提供证书原件扫描件并加盖公章上传至投标文件中）
	0
	2
	否
	是

	3.5
	节能环保1
	投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
	0
	0.5
	否
	是

	3.6
	节能环保2
	2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。
注：投标文件中提供证书的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。
	0
	0.5
	否
	是



分包二
	[bookmark: _Hlk239752965]序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	1
	价格分
	满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。
	0
	30
	/
	/

	2
	技术分
（主观分）
	下列（2.1，2.2，2.3）评分项属于暗标评审项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	0
	15
	是
	否

	2.1
	售后服务
管理方案
	投标人针对本项目制定售后服务管理方案，包括质保期内、质保期外的投标产品的售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决、维修保障等内容，由评委根据其合理性和可行性进行打分：
1.售后服务管理方案内容完整、售后管理安排合理、维修方面保障完善，满足采购人需求的得5分；
2.售后服务管理方案内容较完整、售后管理安排较合理、维修方面保障基本采购人需求的得3分；
3.售后服务管理方案内容一般、售后管理安排一般、维修方面有一些保障机制，但保障力明显不足得1分；
4.不提供不得分。
	0
	5
	是
	否

	2.2
	培训方案
	评委根据投标人针对本项目制定的培训方案（包括但不限于系统的培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等内容）进行打分：
1.培训方案内容完整、培训计划安排合理，满足采购人需求的得5分；
2.培训方案内容较完整、培训计划安排较合理、基本采购人需求的得3分；
3.培训方案内容差，培训计划安排粗略、不能满足采购人需求的得1分；
4.不提供不得分。
	0
	5
	是
	否

	2.3
	项目实施方案
	评委根据投标人针对本项目提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行打分，包括但不限于技术和人员力量、按时保质地完成供货、安装、调试、验收等内容：
1.项目实施方案内容完整、进度计划安排合理、满足采购人需求的得5分；
2.项目实施方案内容较完整、进度计划安排较合理、基本采购人需求的得3分；
3.项目实施方案内容一般、进度计划安排一般、较能满足采购人需求的得1分；
4.不提供不得分。
	0
	5
	是
	否

	3
	商务分
（客观分）
	
	0
	55
	否
	是

	3.1
	技术参数
	技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于采购文件要求进行评价。符合技术参数要求的得49分；带“★”项为实质性技术参数，不满足视为无效响应；核心产品带“▲”的参数每有一项负偏离的，扣2分；非核心产品带“▲”的参数，每有一项负偏离的，扣1分；其他参数每有一项负偏离的，扣0.05分；扣完为止。
注：投标文件中所有参数均需提供相关证明材料，如：注册证附页或制造商公开发行的技术白皮书、产品彩页、原厂产品说明书或检测/检验报告或功能截图或视频说明等技术支持性文件资料及采购文件要求的证明材料，未提供或提供的证明材料不符合要求视为负偏离，评标委员会有权视响应技术参数不响应采购要求。
	0
	49
	否
	是

	3.2
	业绩
	投标人或所投品牌制造商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有与本项目所投产品同品牌的产品销售业绩 ，每提供一份有效业绩合同得0.5分，最高得1分。
注：提供相关业绩合同及发票复印件等证明材料加盖投标人公章。
	0
	1
	否
	是

	3.3
	应用案例
	提供国家药品抽检承检机构使用所投品牌仪器（核心产品）进行实验的品种和年份案例证明（加盖投标人公章，验收时核实），每提供一份有效证明得1分，最高得2分
	0
	2
	否
	是

	3.4
	权威认证
	投标人或所投核心产品制造商具有有效期内的质量管理体系证书，凭相关证书复印件每项得2分。（投标时提供证书原件扫描件并加盖公章上传至投标文件中）
	0
	2
	否
	是

	3.5
	节能环保1
	投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
	0
	0.5
	否
	是

	3.6
	节能环保2
	2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。
注：投标文件中提供证书的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。
	0
	0.5
	否
	是



分包三
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	1
	价格分
	满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。
	0
	30
	/
	/

	2
	技术分
（主观分）
	下列（2.1，2.2，2.3）评分项属于暗标评审项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	0
	15
	是
	否

	2.1
	售后服务
管理方案
	投标人针对本项目制定售后服务管理方案，包括质保期内、质保期外的投标产品的售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决、维修保障等内容，由评委根据其合理性和可行性进行打分：
1.售后服务管理方案内容完整、售后管理安排合理、维修方面保障完善，满足采购人需求的得5分；
2.售后服务管理方案内容较完整、售后管理安排较合理、维修方面保障基本采购人需求的得3分；
3.售后服务管理方案内容一般、售后管理安排一般、维修方面有一些保障机制，但保障力明显不足得1分；
4.不提供不得分。
	0
	5
	是
	否

	2.2
	培训方案
	评委根据投标人针对本项目制定的培训方案（包括但不限于系统的培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等内容）进行打分：
1.培训方案内容完整、培训计划安排合理，满足采购人需求的得5分；
2.培训方案内容较完整、培训计划安排较合理、基本采购人需求的得3分；
3.培训方案内容差，培训计划安排粗略、不能满足采购人需求的得1分；
不提供不得分。
	0
	5
	是
	否

	2.3
	项目实施方案
	评委根据投标人针对本项目提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行打分，包括但不限于技术和人员力量、按时保质地完成供货、安装、调试、验收等内容：
1.项目实施方案内容完整、进度计划安排合理、满足采购人需求的得5分；
2.项目实施方案内容较完整、进度计划安排较合理、基本采购人需求的得3分；
3.项目实施方案内容一般、进度计划安排一般、较能满足采购人需求的得1分；
不提供不得分。
	0
	5
	是
	否

	3
	商务分
（客观分）
	
	0
	55
	否
	是

	3.1
	技术参数
	技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于采购文件要求进行评价。符合技术参数要求的得48分；带“▲”的参数每有一项负偏离的，扣3分；其他参数每有一项负偏离的，扣2分；扣完为止。
注：投标文件中所有参数均需提供相关证明材料，如：注册证附页或制造商公开发行的技术白皮书、产品彩页、原厂产品说明书或检测/检验报告或功能截图或视频说明等技术支持性文件资料及采购文件要求的证明材料，未提供或提供的证明材料不符合要求视为负偏离，评标委员会有权视响应技术参数不响应采购要求。
	0
	48
	否
	是

	3.2
	业绩
	投标人或所投品牌制造商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有与本项目所投产品同品牌同型号的产品销售业绩 ，每提供一份有效业绩合同得0.5分，最高得1分。
注：提供相关业绩合同及发票复印件等证明材料加盖投标人公章。
	0
	1
	否
	是

	[bookmark: _Hlk239667493]3.3
	应用案例
	提供国家药品抽检承检机构使用所投品牌仪器进行实验的品种和年份案例证明（加盖投标人公章，验收时核实），每提供一份有效证明得1分，最高得3分
	0
	3
	否
	是

	3.4
	权威认证
	投标人或所投产品制造商具有有效期内的质量管理体系证书，凭相关证书复印件每项得2分。（投标时提供证书原件扫描件并加盖公章上传至投标文件中）
	0
	2
	否
	是

	3.5
	节能环保1
	投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
	0
	0.5
	否
	是

	3.6
	节能环保2
	2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。
注：投标文件中提供证书的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。
	0
	0.5
	否
	是
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               











投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函
二、法人授权书
三、投标函
四、小微企业声明函
五、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明
六、投标分项报价表
七、技术要求响应及偏离表
八、商务要求响应及偏离表
九、开标一览表
十、关于符合本国产品标准的声明函



















[bookmark: _Toc120614284]一、投标人资格声明函
投标人资格声明函
致：常州市政府采购中心
（采购人名称）
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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二、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                         





三、投标函
致：常州市政府采购中心
根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________被授权人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日






四、小微企业声明函（货物）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

五、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：





监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）



六、投标分项报价表（分包号：**）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	技术参数
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


交付期：                 

备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。



七、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。









[bookmark: _Hlt26955054]八、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955064]对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146]
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]






九、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	



                                              日期：       年   月   日













[bookmark: _Hlk217914226]十、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。


投标（响应）文件通用模板编制和评审要求
（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）

	类型
	栏目名称
	编制和评审要求

	基本目录
	投标（响应）文件封面
	按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	开标一览表（响应一览表）
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	技术要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	商务要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	项目完整技术和实施方案
	本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

	　
	　
	　

	资格审查
	投标人（供应商）资格声明函
	提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	资格审查
	投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录
	无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

	资格审查
	中小企业声明函等
	提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) 

	资格审查
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。

	资格审查
	是否接受联合体投标（响应）
	如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。

	资格审查
	本项目的特定资格要求
	如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。

	　
	　
	　

	符合性审查
	法人授权书、投标（响应）函
	按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	投标（响应）报价
	由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。

	符合性审查
	报价唯一性
	投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	报价符合性审查
	属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价招标文件规定比例的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价 × 招标文件预设比例，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

	符合性审查
	报价的修正（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。

	符合性审查
	签署、加盖公章
	由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。

	符合性审查
	进口产品（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。

	符合性审查
	投标完整性
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。

	符合性审查
	公平竞争
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。

	符合性审查
	国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品；

	符合性审查
	附加条件
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	符合性审查
	其他无效情形
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。

	符合性审查
	实质性条款响应
	投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。

	符合性审查
	实质性条款响应1
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应2
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	……
	逐项提供相关证明材料

	报价
审查　
	报价审查　
	由评委审查，报价合理的予以通过。
根据财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	
	
	

	综合评审评分项
	　
	逐项提供相关证明材料

	……
	　
	逐项提供相关证明材料

	价格折扣文件格式
	小微企业声明函
	属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)
（非专门面向中小企业的项目需要）

	价格折扣文件格式
	关于符合本国产品标准的声明函
	属于提供本国产品的提供《关于符合本国产品标准的声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)
（货物类或者包含产品的服务类项目需要）


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    




质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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