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徐州市检验检测中心
《计量器具强制检定专用设备购置项目》
招标文件 
    
遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

[bookmark: _Toc523404695]第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对“计量器具强制检定专用设备购置”项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
（一）项目名称：计量器具强制检定专用设备购置
（二）项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0144
二、对投标人的资格要求
详见本项目公开招标公告。
[bookmark: OLE_LINK4]三、获取招标文件
（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login/；或进入江苏政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“江苏政府采购网--办事指南--下载专区”中的《江苏省政府采购数字证书数字证书CA及电子签章办理指南》。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过江苏政府采购网--办事指南--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》，进行下载。
（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
（三）售价：免费。  
四、投标有关信息
（一）投标截止时间：2026年11月20日北京时间09:30。
（二）开标时间：2026年11月20日北京时间09:30。
（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入江苏政府采购网--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、采购人
（一）名称：徐州市检验检测中心
[bookmark: OLE_LINK2]（二）地址：徐州市商聚路12号
（三）联系方法：0516-67022508 
（四）采购项目联系人：吴洋 
六、采购代理机构
（一）名称：江苏中际招标代理有限公司。
（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室
（三）联系方法：0516-83205102 
（四）采购项目联系人：邓克杰

[bookmark: _Toc523404696][bookmark: _Toc522790131]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc522790132][bookmark: _Toc523404697]一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章，投标邀请；
第二章，投标人须知；
第三章，投标资料表；
第四章，评标标准；
第五章，拟签订的合同文本；
第六章，采购需求；
第七章，投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求
1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的盖章要求：
投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效：
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
6.电子投标文件未按规定期限投标的；
7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
10.不具备招标文件中规定的资格要求的；
11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。
4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：
1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2.评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金：
要求详见《第三章  投标资料表》（三十八）。
（三十九）腐败和欺诈行为：
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。
	条款项号
	内    容

	一
	总则

	(一)
	本项目采购人：徐州市检验检测中心

	(二)
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	(四)
	采购人确定的采购项目属性：货物

	(五)
	本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

	(六)
	投标人的资格条件：
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
[bookmark: _Toc28359003]二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造。
三、同时明确相关事项如下：
1、本项目不接受联合体参与采购活动。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
4、查询及使用供应商信用记录：
(1)由采购人查询信用信息。
(2)查询渠道包括：
①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）；
④“信用中国（江苏徐州）”网
（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
(3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。
(4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
(5)信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	(七)
	招标代理服务费由采购人支付，标准见附件《招标代理服务收费标准》

	二
	招标

	(九)1
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	(九)2
	安排现场考察，要求详见《第六章 采购需求》

	(九)3
	不安排开标前答疑会

	三
	投标

	(十一)
	投标文件的语言为中文

	(十二)1
(十二)2
	投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。
2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
二、资格条件（1-8必须提供，否则投标无效）
1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。
2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份，或提供投标人2025年度经审计的财务报告扫描件，或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件,或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件）。
3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
[bookmark: _Toc515551102]4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
6、投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
7、投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
[bookmark: _GoBack]8、投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，否则视为无效）。 
《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。
注：
1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2、监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。
注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
（一）报价
[bookmark: OLE_LINK3]1、《开标一览表》（政府采购客户端工具输入报价自动生成）。
[bookmark: OLE_LINK6]2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。
（二）商务资信
[bookmark: OLE_LINK7]1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
[bookmark: OLE_LINK8]2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
（三）技术响应
[bookmark: OLE_LINK9]《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
四、综合评审评分项
1、业绩；
2、投标人评价；
3、所投产品的技术规格；
4、项目实施方案；
5、设备安装调试、配送方案；
6、培训方案；
7、售后服务方案。
五、其他部分
（一）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
1、本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
2、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
注：中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
注：
1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

	(十三)2
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。

	(十三)3
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。

	(十四)3
	本项目不接受超过200万元（采购预算金额）的投标报价。投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

	(十六)
	以人民币报价。

	（十七）
	投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！
说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

	(十八)4
	见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2

	(十九)
	投标文件的提交与接收： 
1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年11月20日09:30）前。
2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

	四
	开标

	(二十五)1
	开标时间及地点：
1、开标时间：2026年11月20日09:30（标准时间）。
2、开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入江苏政府采购网--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	(二十五)3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	五
	评标

	(二十七)
	本项目的评标方法：综合评分法。

	(二十八)1
(二十八)1（4）
	一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分顺序排列。

	（二十九）
	1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	（三十）
	启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	七
	政府采购合同

	(三十七)1
	采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	(三十八)
	履约保证金：无。

	(四十一)
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
质疑接收人：邓克杰；联系电话：0516-83205102；
办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室

	附加说明
	1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
4、招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，投标人可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。
4、中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。
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	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000万元-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)*80%。
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额按100万元计算。
6.有分包(分标段)项目按项目收费。
7.账户信息：
收款人：江苏中际招标代理有限公司
开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行
账号：3203020171010000003980
行号：314303000180
第4章 
 评标标准 
	评审因素
	评审因素细化和量化

	价格部分（30分）
	各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。（计算结果保留小数点后两位）
注：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

	业绩（4分）
	投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2023年1月1日以后，每提供一个与本次采购项目同类或相似的合同得2分，本项最高得4分，未提供不得分。
时间以合同签订时间为准，投标文件中同时提供合同原件扫描件并加盖电子签章，不提供或提供内容模糊不清该项不得分。

	投标人评价
（3分）
	投标人具备有效期内质量管理体系认证证书得1分；
投标人具备有效期内环境管理体系认证证书得1分；
投标人具备有效期内职业健康安全管理体系认证证书得1分。
投标文件中需提供证书扫描件，不提供或提供内容模糊不清该项不得分。

	所投产品的技术规格（30分）
	根据投标人技术规格参数响应情况评分。完全满足招标文件《第六章（采购需求）》中“四、技术规格参数”要求得30分。低于招标文件要求的，每项不满足或负偏离扣1分，扣完为止。
本项最高30分，最低0分。

	项目实施方案（12分）
	对项目实施方案进行综合比较，内容至少包含人员安排、实施流程、供货的保障措施、供货计划安排、应急方案、验收方案等：
方案完整性（4分）方案完整完全符合项目特点的得4分；较为完整的得3分；不完整的得1分。
针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得1分。
可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分;可行性欠缺得1分；
未提供方案不得分。

	设备安装调试、配送方案（6分）
	对项目整体的设备安装调试、配送方案进行综合比较，内容至少包含包装与运输；配送计划；卸货与进场；安装前准备；工程师数量、资质、经验；调试与测试；试运行等。
方案完整性（2分）方案完整完全符合项目特点的得2分；较为完整的得1分；不完整的得0分。
合理性（2分）方案科学合理的得2分；较为科学合理的得1分；欠缺的得0分。
可行性（2分）方案可行性强的得2分；较强的得1分；
未提供方案不得分。

	培训方案（7分）
	根据投标文件中的培训方案综合比较评价，内容至少包含培训计划、培训内容、培训方式等。
方案完整性（3分）方案完整完全符合项目特点的得3分；较为完整的得2分；不完整的得0分。
合理性（2分）方案科学合理的得2分；较为科学合理的得1分；欠缺的得0分。
可行性（2分）方案可行性强的得2分；较强的得1分；
未提供方案不得分。

	售后服务方案（8分）
	根据投标文件中的售后服务方案综合比较评价，内容至少包含售后服务方式、响应时间、应急保障措施等。
方案完整性（3分）方案完整完全符合项目特点的得3分；较为完整的得2分；不完整的得0分。
合理性（3分）方案科学合理的得3分；较为科学合理的得2分；欠缺的得0分。
可行性（2分）方案可行性强的得2分；较强的得1分；
未提供方案不得分。



本章说明：本项目采用综合评分法。
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第5章 [bookmark: _Toc522790135][bookmark: _Toc523404700] 拟签订的合同文本
项目名称：
项目编号：

合



同





采  购  人：
中标供应商：
合同签订日期： 年 月 日
友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 徐州市检验检测中心            
乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1、 项目信息
（1）采购项目名称：               采购项目编号：                                                       
（2）采购计划编号：                                         
（3）项目内容：
    采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：              （具体见附件）
    品牌：            （具体见附件）     
规格型号：               （具体见附件）
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购 þ分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）： ¨是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
         中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       þ否
未经甲方书面同意，乙方不得将合同项下的任何部分进行分包。若乙方违反规定，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标供应商是否为外商投资企业：¨是      þ否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 þ否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
þ是       ¨否      ¨不涉及
2、 合同金额
（1）合同金额小写：           大写：                                                    
         分包金额（如有）小写：                  大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 þ固定单价 ¨固定费率¨成本补偿¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
þ分期付款：
经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：
①付款方式一：提交预付款保函的
在双方签订合同后15 个工作日内，卖方向买方出具合同价款的百分之五十( 即￥    ，大写：      )有效期为一年的银行保函后，由买方向卖方支付合同全款即￥      ，大写：     ，合同标的经买方全部验收合格后15个工作日内，由买方办理退还银行保函手续给卖方。
卖方需提交的支付文件包括：
1、卖方出具的全额正式发票；
2、合同价款的百分之五十有效期为一年的银行保函。
②付款方式二：不提交预付款保函的
合同价款的百分之五十(50%)即￥    ，大写：    人民币元整，在双方签订合同后15个工作日内，买方办理政府采购资金结算手续支付给卖方。
卖方需提交的支付文件包括：
卖方出具的合同价款的百分之五十(50%)正式发票。
合同总价的百分之五十(50%)即￥    ，大写：    人民币元整，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后15 个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。
卖方需提交的支付文件包括：
1、卖方出具的合同价款的百分之五十(50%)正式发票；
2、买方出具的验收合格记录
上述费用买方支付至卖方指定账户内。除卖方另行指定外，该指定账户信息为：
合同约定的卖方账户：
开户银行：
银行帐号：
在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
3.合同履行
（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。（或：合同生效日后，日内将合同标的全部交付并安装完毕。）
（2）履约地点：
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否
 收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交 ，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
   收取履约保证金金额：          
   履约担保期限： 
（4） 分期履行要求：
（5）风险处置措施和替代方案：
4.合同验收
（1）验收组织方式：¨自行组织 委托第三方组织
       验收主体：
       是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：þ是， 否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
履约验收涉及检测（检验）费、专业技术人员费用等费用由乙方承担。
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后7日内进行验收。合同乙方需向甲方提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。乙方为履行本合同而开发、产生的所有知识产权（包括但不限于软件、技术方案、图纸、数据等）归甲方所有。
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
¨分期/分项验收：
（4）履约验收程序：验收前准备-到货验收-交付验收-环保检测验收-验收结果处理-资格归档
（5）履约验收的内容：详见招标文件、投标文件。
（6）履约验收标准：详见招标文件。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：无
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标通知书
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
(9)《安全文明环保管理协议》，详见附件。
6.合同生效
本合同自下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准，法律另有规定的除外： 
（1） 双方加盖公章或合同专用章；
（2） 甲方收到乙方按本合同约定金额提交的履约保证金（如有）。
7.合同份数
本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：  年  月  日
合同订立地点：

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.5国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四节 合同附件

合同附件1：所投产品的技术参数（技术性能）
(见乙方投标文件中所投产品的技术参数（技术性能）。)

合同附件2：项目实施(见乙方投标文件中《项目实施方案》。)

合同附件3：售后服务 
(见乙方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单
(见乙方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）
(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件6：采购需求
(见招标文件第六章《采购需求》。)





第六章  采购需求
一、说明
1、计量器具强制检定专用设备购置项目。
2、本项目采购的是非进口产品。
3、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造。
二、采购项目预算金额
本项目不接受超过200万元（预算金额）的投标报价。投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
三、采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	刮板细度计专用滑块
	1
	套
	

	2
	局部平面检具
	1
	套
	

	3
	量块（1）
	1
	套
	

	4
	量块（2）
	1
	套
	

	5
	平面平晶
	1
	套
	

	6
	平行平晶
	1
	套
	

	7
	大理石平板
	1
	套
	

	8
	外径千分尺平行误差检具
	1
	套
	

	9
	公法线千分尺研磨器（套装）
	1
	套
	

	10
	量块（3）
	1
	套
	

	11
	量块（4）
	1
	套
	

	12
	量块（5）
	1
	套
	

	13
	卡尺校整器
	1
	套
	

	14
	量块附件套装块规附件
	1
	套
	

	15
	量块（6）
	1
	套
	

	16
	量块（7）
	1
	套
	

	17
	量块（8）
	1
	套
	

	18
	百分表检定仪
	1
	套
	

	19
	水平仪检定器
	1
	套
	

	20
	声校准器
	1
	套
	

	21
	圆柱角尺
	1
	套
	

	22
	标准环规（1）
	1
	套
	

	23
	标准环规（2）
	1
	套
	

	24
	标准环规（3）
	1
	套
	

	25
	低本底α、β标准平面
	1
	套
	

	26
	温度计
	3
	套
	

	27
	精密微压计
	1
	套
	

	28
	恒温箱
	1
	套
	

	29
	双光束紫外可见分光光度计
	1
	套
	

	30
	质量流量计
	2
	套
	

	31
	大气采样器
	1
	套
	

	32
	万分之一电子天平
	1
	套
	

	33
	无线温湿度记录仪(温湿度计)
	10
	套
	

	34
	压差计
	1
	套
	

	35
	电导率检定装置
	1
	套
	

	36
	酸度计检定装置
	1
	套
	

	37
	气体流量计测试仪器
	1
	套
	

	38
	眩光测试系统(虹谱光色体育场馆眩光GR测试系统软件)
	1
	套
	

	39
	余氯仪
	1
	套
	

	40
	台式液压泵
	1
	套
	

	41
	机动车检测用气象单元校准装置
	1
	套
	核心产品

	42
	矿用机电设备检测三相交流程控源
	1
	套
	

	43
	便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃测量仪
	1
	套
	

	44
	微差压皮托管测试系统
	1
	套
	

	45
	神经肌肉刺激器校准装置
	1
	套
	

	46
	超声骨密度仪性能模体
	1
	套
	

	47
	超声功率计
	1
	套
	

	48
	血液透析机检测装置血液流量模块
	1
	套
	

	49
	DSA性能影像模体
	1
	套
	

	50
	高流量呼吸湿化仪校准装置
	1
	套
	

	51
	肌电及诱发反应设备校准装置
	1
	套
	

	52
	三相电能表检定装置
	1
	套
	核心产品

	53
	过程信号校验仪校准装置
	1
	套
	核心产品

	54
	交直流高压数字表
	1
	套
	

	注
	本“采购清单中的数量要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。



四、技术规格参数
	序号
	产品名称
	技术规格(技术性能)要求

	1
	刮板细度计专用滑块
	1.性能要求：微型测量装置，工作面尺寸(70x3)mm，平面度≤1μm，测杆轴线与微型测量工作台工作面垂直度＜5′；
2.：型式（外观、外形、颜色等）：符合JJG 905-2010附录B要求的微型测量装置的外观和功能。

	2
	局部平面检具
	1. 性能要求：平面波动量检具要求4Xφ10mm支撑面的平面度不大于0.01mm	；
2. 型式（外观、外形、颜色等）：符合JJG 1174-2013附录D要求的平面波动量检具外观和功能。

	3
	量块（1）
	1.性能要求：应符合JJG 146-2011量块检定规程中1级要求；
2.型式（外观、外形、颜色等）：（5.12～100）mm/20块；

	4
	量块（2）
	1.性能要求：应符合JJG 146-2011量块检定规程中2级要求；
2.型式（外观、外形、颜色等）：（125～500）mm/8块；

	5
	平面平晶
	1. 性能要求：应符合JJG 146-2011量块检定规程中1级要求；
2. 型式（外观、外形、颜色等）：Φ60mm；

	6
	平行平晶
	1. 性能要求：应符合JJG 146-2011量块检定规程中1级要求；
2. 型式（外观、外形、颜色等）：Ⅰ组-Ⅳ组；

	7
	大理石平板
	1. 性能要求：应符合JJG 117-2013平板检定规程中0级要求；
2. 型式（外观、外形、颜色等）：1000mm×750mm；
3. 服务要求：含运费，并带支撑架；

	8
	外径千分尺平行误差检具
	1. 性能要求：能检测（50～2000）mm的千分尺平行度，平行度要求≤2μm；
2. 型式（外观、外形、颜色等）：（50～2000）mm；
3. 配置要求：要有产品说明书。

	9
	公法线千分尺研磨器（套装）
	1. 性能要求：按照千分尺量程分类，共12套研磨器，每个量程4块研磨器。；
2. （25～275）mm；
3. 配置要求：要有产品说明书。

	10
	量块（3）
	1. 性能要求：应符合JJG 146-2011量块检定规程中1级要求；
2. 型式（外观、外形、颜色等）：（0.5-100）mm83块组；

	11
	量块（4）
	1. 性能要求：应符合JJG 146-2011量块检定规程中1级要求；
2. 型式（外观、外形、颜色等）：（125～500）mm/8块；

	12
	量块（5）
	1. 性能要求：应符合JJG 146-2011量块检定规程中1级要求；
2. 型式（外观、外形、颜色等）：（600-1000）mm五块组；

	13
	卡尺校整器
	1. 功能要求：一定要有卡尺内尺寸校整功能；
2. 性能要求：卡尺内尺寸校整；
3. 配置要求：要有产品说明书

	14
	量块附件套装块规附件
	1. 性能要求：块规附件套装17件组；
2. 型式（外观、外形、颜色等）：(100～500)mm；
3. 配置要求：要有产品说明书。

	15
	量块（6）
	1. 性能要求：应符合JJG 146-2011量块检定规程中1级要求；
2. 型式（外观、外形、颜色等）：（0.5-100）mm83块组；

	16
	量块（7）
	1. 性能要求：应符合JJG 146-2011量块检定规程中2级要求；
2. 型式（外观、外形、颜色等）：（125～500）mm/8块；

	17
	量块（8）
	1. 性能要求：应符合JJG 146-2011量块检定规程中2级要求；
2. 型式（外观、外形、颜色等）：（600-1000）mm/5块组；

	18
	百分表检定仪
	1. 性能要求：符合JJG 201-2018指示类量具检定仪检定规程对于百分表检定仪的要求；
2. 型式（外观、外形、颜色等）：(0～25)mm；
3.配置说明：要有产品说明书

	19
	水平仪检定器
	1. 性能要求：符合JJG191-2018 水平仪检定器检定规程的要求；
2. 配置要求：要有产品说明书。

	20
	声校准器
	1. 性能要求：应符合JJG 176-2022声校准器检定规程中1级要求，要有94dB,114dB；
2.配置要求：要有产品说明书。

	21
	圆柱角尺
	1. 性能要求：应符合JJG 7-2004直角尺检定规程中0级要求；
2. 型式（外观、外形、颜色等）：1000mm，直径120mm；

	22
	标准环规（1）
	1. 性能要求：应符合JJG 894-1995标准环规检定规程中3等要求；
2. 型式（外观、外形、颜色等）：直径10.12，15.24，20.36，25，26.5，30，30.12，35.24，40.36，46.5,55.12，60.24，65.36mm；

	23
	标准环规（2）
	1. 性能要求：应符合JJG 894-1995标准环规检定规程中3等要求；
2. 型式（外观、外形、颜色等）：直径71.5，80.12，85.24，90.36，96.5，105.12，110.24，115.36，121.50，130.12，135.24，140.36，146.50，155.12，160.24，165.36，171.5mm；

	24
	标准环规（3）
	1. 性能要求：应符合JJG 894-1995标准环规检定规程中3等要求；
2. 型式（外观、外形、颜色等）：直径210，220，230，240，250，260，270，275，280，290mm；

	25
	低本底α、β标准平面
	1. 性能要求：技术指标：符合JJG 853-2013,:标准平面源1：90Sr-90Y,30mm*2mm,20mm*2mm,(2.0E+04～1.2E+05)（min·2πsr）-1，标准平面源2：241Am,35mm*1mm,25mm*1mm,(2.0E+04～1.2E+05)（min·2πsr）-1；
2. 配置要求：标准平面源2片。

	26
	温度计
	1. 功能要求：二等，分度值0.1℃；
2. 性能要求：0-50℃、50-100℃、250-300℃分度值0.1℃各一支；
3. 型式（外观、外形、颜色等）：玻璃；

	27
	精密微压计
	1. 功能要求：适合压力流量校准，0～2500Pa；
2. 性能要求：微压：0～2500Pa      表压：（-60～60）kPa   环境大气压：（50～130）kPa    环境温度：（-40～80）℃ ；
3. 型式（外观、外形、颜色等）：便携式；

	28
	恒温箱
	1. 功能要求：干燥箱，电热，恒温，鼓风；
2. 性能要求：10-300℃，容积>70L；

	29
	双光束紫外可见分光光度计
	1. 功能要求： 一级双光束紫外可见分光光度计 ；
2. 性能要求：（1）光学系统：双光束； 
（2）波长范围：190～1100nm；
（3）波长准确度：±0.1nm（D2@656.1nm）±0.3nm全波长范围；
（4）波长重复性：≤0.1nm；
（5）光谱带宽：固定狭缝：2nm ；
（6）杂散光：≤0.01%T 220nm，Nal   ≤0.05%T 360nm,NaNo2；
（7）光度范围：-4.0 ～4.0Abs；
（8）光度准确度：±0.002A(0～0.5A)，±0.004A(0.5～1A)，±0.3%T(0～100%T)；
（9）光度重复性：≤0.001A(0～0.5A)，≤0.002A(0.5～1A)  ≤0.1%T；
（10）基线平直度：±0.0005A（200～1090nm）；
（11）噪声：≤0.05%T  （500nm开机预热半小时）；
（12）基线漂移：≤0.1T%/h(500nm预热1小时后)；
（13）光源：插座型进口长寿命溴钨灯，氘灯更换灯后无须调整。
3. 服务要求：质保1年；
4. 配置要求：主机1台，五联100mm长样池1件，控制软件一套，可变角度样品池1件，计算机一套，打印机一台。

	30
	质量流量计
	1. 功能要求： 0.01-2L/min精度1.0%；
2. 性能要求：满足0.01-2L/min，精度1.0%带累计功能
3. 服务要求：质保1年；
4. 配置要求：质量流量计共计2套，说明书各一份，充电器各1台。

	31
	大气采样器
	1. 功能要求： 适合环境空气综合采样器，0-1L/min ；
2. 性能要求：标配（0~1.0）L/min
C/D路可定制（10~200）mL/min；
3. 服务要求：质保1年；
4. 配置要求：大颗粒综合采样器一台。

	32
	万分之一电子天平
	1. 性能要求：量限：0-220g，万分之一，精度0.1mg，秤盘尺寸80mm；
2. 服务要求：质保1年；
3.配置要求：电源线，砝码，合格证，说明书，秤盘，主机。

	33
	无线温湿度记录仪(温湿度计)
	1. 功能要求：测量范围：温度：-40～80℃湿度：(0～100)%Rh；
2. 性能要求;双通道
温度精度：≤±0.1℃
分 辨 率：0.01℃
测量范围：-40～80℃
数据传输：无线射频
湿度精度：±2%RH（10～90）%Rh
分 辨 率：0.01%Rh
测量范围：(0～100)%Rh
记录间隔：最小1秒钟，可自行设置间隔
电    池：3.6V锂电池，可更换
启动方式：按键设置和软件设置
记录容量：50000个;
电池寿命：25℃，15分钟记录间隔可使用12个月;
3. 服务要求：质保1年；
4. 配置要求：主机10台，软件一套，使用说明。

	34
	压差计
	1. 功能要求：0-20hPa压差的测量；
2. 性能要求：0-20hPa，精度0.5%满量程，分辨率：0.01hPa；
3.服务要求：质保1年；
4.配置要求：主机1台。

	35
	电导率检定装置
	1.性能要求：a) 量限 
电导范围：（0.05～2.5×104
）μS 
 温度范围：（10～50）℃ 
b) 不确定度 
0.07%(1μS～2.5×104
μS) 
0.1%(0.05μS～1μS)
2.服务要求：质保1年；
3.配置要求：主机一台，连接线若干，说明书，充电器。

	36
	酸度计检定装置
	1.性能要求： pH(pXI)、pXⅡ输出范围：0.0000~+14.0000
 pH(pXI)、pXⅡ分辨率：0.0001
 pH(pXI)、pXⅡ示值误差：±0.0005
 温度补偿范围：（0.0~99.9）℃
 mV 档信号输出范围：(-2000.0~+2000.0)mV
 mV 分辨率：0.1mV
 mV 档示值误差：±0.005%FS
 供电：充电电池:DC 3.7V 外接电源：AD/DC 5V(2A)
2.服务要求：质保1年；
3.配置要求：主机一台，连接线若干，说明书，充电器。

	37
	气体流量计测试仪器
	1. 功能要求：适用于干式气体流量校准，0-30L/min；
2. 性能要求：0-30L/min；
3.服务要求：质保1年；
4.配置要求：主机一台，说明书，电源线。

	38
	眩光测试系统(虹谱光色体育场馆眩光GR测试系统软件)
	1.性能要求：符合JGJ/1153-2016《体育场馆照用设计及检测标准》；
2.服务要求：软件使用指导；

	39
	余氯仪
	1. 功能要求：适合余氯/总氯测量（比色计）；
2. 性能要求：技术参数：波长准确度：±2nm，检测器：硅光电二极管；
3.服务要求：质保1年；
4.配置要求：主机一台，说明书，电源线。

	40
	台式液压泵
	1. 功能要求：符合JB/T599-2005；
2. 性能要求：（10～30）℃条件下正常工作
最大校验压力：100MPa
承受120MPa强度试验和密封试验10min无异常
强度试验后5min内压力下降值不大于6MPa
所有阀门、微调丝杆应平滑转动，不得有任何卡滞现象；
3.配置要求：M20×1.5超快速内螺纹接头（3个）；
手动杠杆加压；丝杠传动微调；
外形尺寸不大于460×365×200(mm);
整机质量不大于13kg。

	41
	机动车检测用气象单元校准装置
	1.功能要求：（1）系统具备温度、湿度、压力的校准功能。
（2）整机便携设计，方便现场检测。
（3）环境校准舱直径不小于200毫米，深度不小于220毫米，舱门采用便于观察的玻璃材质，应具有良好的密封性和隔热功能。
（4）校准过程自动控制，温度、湿度、大气压力设定后自动控制到达设定值，也可通过手动方式来干预,每个校准项目至少支持 3个设定点程序设定。
（5）气象单元校准和机油温度的校准可以同时进行，校准界面可以灵活切换。支持至少10条被校准设备的信息同时录入功能；
（6）支持定制的环境检测传感器的通讯连接，实现数据自动采集，并按要求生成校准记录。
（7）设备具有本机设备信息管理功能，用于本机的相关参数及校准信息管理，要求有本机设备校准提醒功能，至少提前一个月提示本机校准信息。
（8）系统具有日志功能，需记录重要参数的操作记录。
（9）可通过Internet网络与数据服务器进行数据传输，也可通过USB接口进行数据备份。
2.性能要求：（1）大气温度 
测量范围：-20℃～50℃；
温度传感器最大允许误差：±0.1℃；
校准腔温度变化率不超过±0.2℃/min；
（2）大气相对湿度参数：
测量范围：10%～90%；
相对湿度传感器最大允许误差：±0.8%；
校准腔相对湿度变化率不超过0.8%/min；
（3）大气压力参数：
测量范围：50 kPa～120 kPa；
压力传感器准确度等级：0.2级；
系统密封性造成的最大压力差不超过0.1 kPa；
（4）检测仓参数
    直径比少于200mm,深度不少于220mm；
（5）供电参数
AC220V±10%  50HZ  1000W；
（6）工作环境：
温度：（-5～45）℃；
相对湿度：不大于85%；
3. 服务要求：质保3年；
4. 配置要求：（1）便携式气象单元校准主机1台；
（2）上位机控制显示单元1台；
（3）ZH-RB型便携式气象单元校准装置检测软件1套；
（4）纯水1000mL；
（5）气象单元数据连接线4条；
（6）蒸馏水加注器1只；
（7）备用密封圈2条；
（8）分子筛除湿剂  500g;
（9）随机工具1套；
（10）温湿度传感器标定用延长线1条；
5.带CNAS溯源证书，投标文件中提供证书扫描件。
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	矿用机电设备检测三相交流程控源
	1. 功能要求：可输出高稳定度、高准确度的三相工频电压、电流、相位、频率、功率、功率因数等信号，相电压700V，电流100A,准确度：0.05%RG，含升流励磁模组（500A）。
2. 性能要求：相电压700V，电流100A,准确度：0.05%RG,2-51次谐波信号,输出高稳定度、高准确度的三相工频电压、电流、相位、频率、功率、功率因数信号。调节细度：0.01%RG准确度：0.05%RG 稳定度：≤0.02%/3 分钟失真度：≤0.1%（非容性负载），增加电流线圈（1：50）。
3. 型式（外观、外形、颜色等）：白色台式；
4. 服务要求：质保5年。
5. 配置要求：整机、升流励磁模组（500A），说明书，测试线一套。
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	便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃测量仪
	1. 功能要求:分析周期:2 min;采样探头温度:(环境温度~200)℃可调;阀箱最高温度:(环境温度~200)℃;样气流速:不低于0.5L/min;电池使用时间:充电时间<8h;充满电后使用时间不小于4h(主机+伴热管线);质控保证:内置多条校准曲线，无需工具及外接标气即可进行现场校准。
2. 性能要求:电源要求:电池供电(24V，19.2 Ah)或适配器供电(220VAC，50Hz);工作温度:(-20~50)℃;工作湿度:(0~95)%RH;FID检出限:≤0.1ppm;定性重复性:RSD≤1.0%;定量重复性:RSD≤2.0%，线性误差≤2.0%FS;量程:0.1~200mg/m3;
3. 型式(外观、外形、颜色等):尺寸:不小于415x252x350 mm;整机(含电池、氢气瓶、载气瓶和标气瓶)重量小于15kg;
4. 质量要求:执行标准符合《HJ1012-2018 环境空气和废气便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃监测仪技术要求及检测方法》，产品技术原理符合《HJ38-2017固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》;
5. 服务要求:现场指导；
6. 配置要求:整机(含电池、氢气瓶、载气瓶和标气瓶)重量小于15kg说明书，电源线一根。
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	微差压皮托管测试系统
	1.功能要求：S型皮托管
皮托管系数值k=0.81~ 0.86; 准确度等级:1.0级
微差压计检测：测量范围: 压力范围:(-3735~3735)Pa，准确度等级:1.6级。
温度测量: (0~300)°C, 最大示值误差: ±1°C。
湿度测量：测量范围:0% ~30%,最大允许误差（相对误差）: ±10%。
大气压测量：测量范围:800 hPa~1060 hPa,最大允许误差: ±2.5 hPa。
2.型式（外观、外形、颜色等）：便携款；
3. 服务要求：质保5年；
4. 配置要求：说明书，电源线一根，数据线一根，主机一台。
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	神经肌肉刺激器校准装置
	1. 功能要求：符合JJF 2264—2025 《神经肌肉刺激仪校准规范》建标要求；
2. 性能要求：测量范围：
负载电阻：80 0hm±2%(extern)；±10V :0-125mA；±100V :0-1250mA；±700V:0-8750mA；
300 Ohm±2%；±10V : 0-33 mA；±100V : 0-333 mA；±700V:0-2333 mA；
500  Ohm±1%；±10V : 0-20 mA；±100V : 0-200 mA；±700V:0-1400 mA；
1000 Ohm±1%；±10V : 0-10 mA；±100V : 0-100 mA；±700V:700 Ohm±1%；
2000 Ohm±2%；±10V : 0-5 mA；±100V : 0-50 mA；±700V:0-350 m；
10000 Ohm±3% ；±10V : 0-1 mA；±100V : 0-10 mA；±700V:0-70 mA；
时基电刺激(可选):1、10、20、200ms ;
时基神经刺激(固定):1 .5秒;
最小脉冲宽度：100μs(200  μs 双极);
用于确定 rms 值的频带30 kHz 
确定输入信号的 rms 值：±5%,最大值测量：±5%;
直流分量的测量：±5%;
干扰电流信号的测量：±5% ; 
正弦波信号的频率测定：±7%;
脉冲宽度测量：±25 μs
3. 服务要求：质保2年，交货30天，需提供厂家原厂调试及培训，培训包括但不限于协助我方搭建测试系统，进行相关检测试验的模拟等；
4. 配置要求：主机：测量系统、数据采集和处理、控制和显示单元；电源线；
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	超声骨密度仪性能模体
	1. 功能要求：符合JJF 1649-2017《超声骨密度仪校准规范》的建标要求，满足YY 0774-2010《超声骨密度仪》、YY/T 0939-2014《超声骨密度仪宽带超声衰减(BU)的试验方法》。
2. 性能要求：2.1桡骨(胫骨)模体:
(1)尺寸:135mm(长)X50mm(宽)X21mm(高)，误差±0.1mm。
(2)高抛光有机玻璃(PMMA)材质制成，密度为1.18g/cm3，误差≤±1%
(3)声速参数:2500m/s~3000m/s
2.2指(趾)骨模体:
(1)高抛光有机玻璃(PMMA)材质制成，密度为1.18g/cm3，误差≤±1%，形状为模拟指骨形式。
(2)声速参数:2500m/s~3000m/s
2.3跟骨模体:
(1)包含聚氨酯橡胶和聚四氟乙烯两种材料的模体
(2)聚氨酯橡胶模体尺寸:长60mmX宽50mmX高40mm及55mmx宽45mmX高35mm
(2)聚氨酯橡胶模体声速参数:1400m/s~1700m/s
(3)聚氨酯橡胶模体超声衰减(BU4)特性:随着介质厚度增加而单调增加
(4)聚四氟乙烯模体尺寸:长60mmx宽50mmx高40mm及长55mmx宽45mmx高35mm
(5)聚四氟乙烯模体声速参数:1100m/s~1400m/s；
3.服务要求：质保2年，交货30天，需提供厂家原厂调试及培训，培训包括但不限于协助我方搭建测试系统，进行相关检测试验的模拟等；
4.配置要求：桡骨(胫骨)模体模体；指(趾)骨模体模体；跟骨模体模体。
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	超声功率计
	1.功能要求：符合JJG 639-1998
《医用超声诊断仪超声源检定规程》规程要求
2.性能要求：超声功率计：
功率范围0-30W
分辨率+1mW
最小可测量功率1mW
显示灵敏度0.001W
精度:± 3%±-个读数
清零方法:自动
最大探头尺寸:8cm直径
探头操作频率:0.5-10MHZ
反射靶材质:高分子复合材料
挂靶方式:单杆挂靶；
3. 服务要求：质保2年，交货30天，需提供厂家原厂调试及培训，培训包括但不限于协助我方搭建测试系统，进行相关检测试验的模拟等；
4. 配置要求：便携箱；主机；水箱；固定支架；精密天平/力传感器反射靶；电子显示部件；电源线；探头。
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	血液透析机检测装置血液流量模块
	1. 功能要求：符合JJF 1353—2024 《血液透析装置校准规范》校准规范的要求；
2. 性能要求：血液流量测量范围:(50~300)mL/min
最大允许误差士3%
3. 服务要求：质保2年，交货30天，需提供厂家原厂调试及培训，培训包括但不限于协助我方搭建测试系统，进行相关检测试验的模拟等；
4.配置要求：主机：流量传感器、控制处理与显示模块、透析液参数检测模块；电源线。
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	DSA性能影像模体
	1. 功能要求：符合JJG 1067-2011《医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源》检定规程的要求；
2. 性能要求：2.1制造厂家通过ISO9001质量体系认证，符合JJG 1067-2011《医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源》检定规程的要求。
2.2无线遥控传动方式推进，蒙片、模拟动脉血管、低对比度分辨力和对比度线性模块一体化设计。
2.3模拟血管最小尺寸及伪影检测模块：
（1）造影剂浓度150mg/cm3直径为4mm，2mm和1mm的模拟动脉血管，血管畸变大小是相应血管宽度的（1/4，1/2，3/4）；
（2）造影剂浓度300mg/cm3直径为4mm，2mm和1mm的模拟动脉血管，血管畸变大小是相应血管宽度的（1/4，1/2，3/4）
2.4低对比度分辨力检测模块：
（1）造影剂浓度5mg/cm3直径为（4.0，2.0，1.0）mm的血管
（2）造影剂浓度10mg/cm3直径为（4.0，2.0，1.0）mm的血管
2.5对比度线性模块：0.5%，1.0%，2.0%，4.0%，10.0%，20.0%
2.6骨骼模块：模拟骨骼厚度：（0.5，1.0，1.5）cm
2.7分辨力测试卡：0.05mmPb，（0.6~5.0）Lp/mm
2.8主要配置：DSA性能检测模体1个，遥控电动支架1个，分辨力测试卡1个，专用包装箱1套，测试报告1份；
3. 服务要求：质保2年，交货30天，需提供厂家原厂调试及培训，培训包括但不限于协助我方搭建测试系统，进行相关检测试验的模拟等；
4.配置要求：模拟血管最小尺寸及伪影检测模块模体；低对比度分辨力检测模块模体；骨骼模块模体。
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	高流量呼吸湿化仪校准装置
	1. 功能要求：符合JJF 2209-2025 《高流量呼吸湿化治疗仪校准规范》；
2. 性能要求：流量：（1～180）L/min，最大允许误差：±3%；氧气浓度：21%～100%，最大允许误差：±2%（体积分数）；温度：（0～50）°C，最大允许误差：±0.2°C；大气压力：（80～106）kPa，最大允许误差：±1%或±1 kPa；流量、氧气浓度、温度、大气压力多参数一体机，彩色触摸屏操控，自带校准功能。
3. 环境标志产品政府采购品目清单；符合相关标准、规范要求；
4. 服务要求：质保2年，交货30天，需提供厂家原厂调试及培训，培训包括但不限于协助我方搭建测试系统，进行相关检测试验的模拟等；
5. 配置要求：主机：气体流量测量单元、氧气浓度分析单元、温度测量单元、压力测量单元屏；连接部件与附件：密封连接和安全过滤器；电源线；笔记本电脑。
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	肌电及诱发反应设备校准装置
	1. 功能要求：符合JJF 1896-2021《肌电及诱发反应设备校准规范的要求》；
2. 性能要求：（1）满足 JJF 1896-2021肌电及诱发反应设备校准规范的要求。
（2）仪器是手持式设备，采用彩色液晶显示，触摸屏和物理按键双操作，用户界面友好。
（3）输出波形:正弦波，方波
（4）输出频率范围:0.5Hz~3kHz
（5）输出频率最大允许误差:土0.1%
（6）电压(峰峰值)范围:100mV~5V
（7）电压(峰峰值)最大允许误差:士2%
（8）输出阻抗:<600Ω
（9）正弦波失真度:≤5%
（10）平衡衰减器:衰减比1000:1，最大允许误差士0.5%
（11）一次接线可完成肌电及诱发反应设备的放大器部分的全部项目校准。
（12）信号采集器输入阻抗:≥1M2
（13）信号采集器频率响应:DC~1MHz
（14）信号采集器幅度测量误差:不大于士5%
（15）负载电阻:阻值 1k2，最大允许误差士5%
（16）白带锂电池，轻巧耐用，充电2个小时可工作8个小时
（17）满足 Y/T1095-2015 肌电生物反馈仪行业标准的要求。
3.外观材质：铝合金机箱；
4.服务要求：质保2年，交货30天，需提供厂家原厂调试及培训，培训包括但不限于协助我方搭建测试系统，进行相关检测试验的模拟等；
5.配置要求：主机：主控系统、人机交互界面、数据处理、平衡衰减器；电源线；
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	三相电能表检定装置
	1.功能要求：（1）装置准确度等级0.02级
（2）标准表准确度等级0.02级
（3）电压测量范围：3×（57.7～380）V、电流测量范围：3×（0.3mA~100A）
（4）满足JJG597-2025，JJG307-2006,
GB/T17215.321-2021，GB/T17215.211-2021计量性能部分和即将发布的新版JJG596的要求
（5）12表位，均带蓝牙模块，具有自动短接功能
（6） 可手动接线，能检测单、三相电能表；
3. 服务要求：质保1年，人员培训；
4. 配置要求：1.电能表检定装置一套，2.标准电能表一台，3.标准时钟一台，4.满足新版JJG596和GBT17215检测项目要求的检测软件各一套（或整合的一套）及配套的电脑，5.检测用工作台一个。
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	过程信号校验仪校准装置
	1.功能要求：
1.1 准确度0.003级，单台设备即可校准0.01级及以下的过程信号校验仪，也可校准工业传感器、变送器等过程仪表。
1.2 须满足JJF 1472-2014《过程仪表校验仪校准规范》的相关要求。
1.3应支持多种类型的热电阻和热电偶的模拟和测量。
1.4应采用大尺寸液晶触摸彩屏，结合数字程控按键。
1.5可实现定点输出、旋转编码器、步进调节多种输入方式，操作便捷。
1.6各电量通道之间具有良好的电气隔离、互不影响。
1.7可提供24V的直流电压作为变送器的辅助供电电源（Loop模式）。
1.8配备平板电脑1台：国产，运行内存：8G或以上，存储容量：256G或以上，屏幕尺寸：11英寸或以上。
2.性能要求：（RD为读数值，RG为量程值）
2.1直流电压输出/测量范围：10mV～110V，输出的最佳测量不确定度(k=2)：（0.0025%*RD+2μV）；测量的最佳测量不确定度(k=2)：（0.003%*RD+3μV）；
2.2直流电流输出/测量范围：0.1mA～110mA，输出的最佳测量不确定度(k=2)：（0.003%*RD+0.02μA）；测量的最佳测量不确定度(k=2)：（0.003%*RD+0.02μA）；
2.3直流电阻输出范围：4Ω～4.4kΩ，最佳测量不确定度(k=2)：（0.002%*RD+7mΩ）；直流电阻测量范围（二线/四线）：4Ω～4.4kΩ，最佳测量不确定度(k=2)：（0.002%*RD+4mΩ）；
2.4脉冲信号输出范围：1Hz~100kHz；输出/测量不确定度(k=2)：0.005%；
2.5热电阻输出：类型：Pt385, 25Ω/100Ω；Pt3926,100Ω；Pt3916,100Ω；Pt385, 200Ω/500Ω/1000Ω；Cu427,10Ω；Cu50/100Ω；Ni120Ω；温度范围：-200℃~850℃；温度测量不确定度(k=2)：0.05℃~0.4℃；
2.6热电阻测量：类型：Pt385, 25Ω/100Ω；Pt3916，100Ω；Pt3926, 100Ω；Pt385, 200 Ω/500Ω/1000Ω；Cu427,10Ω；Cu 50/100Ω；Ni120Ω；温度范围：-200℃~850℃；温度测量不确定度(k=2)：0.009℃~0.3℃；
2.7热电偶输出/测量TC：输出类型：B/E/J/K/N/R/S/T/G/C/D；输出/测量范围：-10 mV～80 mV；测量不确定度：（0.0025%*RD+2μV）；
3.服务要求：（1）交货期：合同签订生效后3个月。
（2）质保期：验收合格后1年；终身保修。
（3）须提供相关的技术支持及上门培训服务。
4.配套要求：整机1台、平板电脑1台、配套测试导线1套、电源线1根、U盘（含使用说明书及配套软件）1只、合格证1张、检定/校准证书1份、储运箱1个。
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	交直流高压数字表
	1. 功能要求：交直流高压数字表也称为高精度交直流分压器，是通用型高压高精度测量仪表。可用于电力系统、电器、电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。
2. 性能要求：
2.1电压等级：100kV;阻抗1280MΩ;                                                        精度等级:AC：0.5%  /DC：0.5%                                                          电缆阻抗75 Ω                                                       电容量：250pF ）;                                                                      电缆长度：4米;                                                                                                                                                 分压比：1000:1                                                        交流频率：50Hz                                                                           填充介质：聚氨酯发泡剂  
配置4位半显示表头配套使用；                                            
3. 服务要求：免费培训；
4. 配置要求（1）分压器和显示表一套；（2）电缆线1根；（3）高压线1根；（4）接地线1根；（5）产品说明书、合格证、出厂测试报告、装箱清单各一份.

	注
	投标文件要求：
1.投标文件中提供《所投产品的技术规格》文件。
2.《所投产品的技术规格》包括以下内容：
（1）序号；
（2）名称；
（3）所投产品的技术参数。对照以上“技术参数（技术性能）”列出所投产品的技术参数。


五、项目实施要求
1．为保证本项目的顺利实施，投标人应结合各自产品特点，自行设计实施方案。
2.设备送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同设备清单依合同标准进行设备验收。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。安装调试工作完成后，中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。
3.此次招标的所有设备依据的检测标准，如涉及已有更新的标准，以最新标准为准。
4.交货日期：合同生效日后，神经肌肉刺激器校准装置、超声骨密度仪性能模体、超声功率计、血液透析机检测装置血液流量模块、DSA性能影像模体、高流量呼吸湿化仪校准装置、肌电及诱发反应设备校准装置30日内交付并安装完毕；过程信号校验仪校准装置3个月内交付并安装完毕、其余设备45日内交付并安装完毕，安排有经验的工程技术人员到用户现场免费安装、调试，直到达到验收要求。
6、 售后服务及培训要求
（1） 售后服务
1.质保期：神经肌肉刺激器校准装置、超声骨密度仪性能模体、超声功率计、血液透析机检测装置血液流量模块、DSA性能影像模体、高流量呼吸湿化仪校准装置、肌电及诱发反应设备校准装置至少2年；机动车检测用气象单元校准装置至少3年；矿用机电设备检测三相交流程控源、微差压皮托管测试系统至少5年，其余设备至少为1年。
说明：本“1.质保期”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。投标人在投标文件中提供《质保期承诺书》，格式自拟，承诺内容不低于以上要求。
2.响应时间：中标人接到保修请求，应在4小时内响应，24小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。
3.零配件和耗材按需订购；可长期提供易损易耗件。
4.在质保期内，因非采购人原因造成的设备维修及更换由中标人免费提供。
（二）技术培训具体要求 
1.免费为使用单位操作及工程技术人员提供培训，保证操作及工程技术人员能够正常使用设备的各种功能；
2.培训内容：以上所有设备均需提供厂家原厂调试及培训，培训包括但不限于协助我方搭建测试系统，进行相关检测试验的模拟等。主要培训内容为设备的硬件组成、安装，软件使用操作等，日常保养与维护，常见故障的排除，紧急情况的处理等。
3.培训材料：中标人免费提供全面、完整、详细的技术手册，包括介绍、现场安装、软件操作、故障处理、维护以及使用安全。
七、验收标准
(一) 履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》第九条。
(二) 验收标准要求：以投标人（合同卖方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。中标人产品交付安装期间，采购人有权就交付产品进行随机抽样送第三方检测机构进行检测检验，如检测结果未达到招标文件相对应要求，采购人有权终止合同，造成的一切损失由卖方承担。
（三）所有量块、平面平晶、平行平晶、大理石平板、百分表检定仪、水平仪检定器、声校准器、圆柱角尺、标准环规、低本底α、β标准平面、质量流量计、无线温湿度记录仪(温湿度计)、压差计、电导率检定装置、酸度计检定装置、气体流量计测试仪器、眩光测试系统(虹谱光色体育场馆眩光GR测试系统软件)、神经肌肉刺激器校准装置、超声骨密度仪性能模体、超声功率计、血液透析机检测装置血液流量模块、DSA性能影像模体、高流量呼吸湿化仪校准装置、肌电及诱发反应设备校准装置、三相电能表检定装置、过程信号校验仪校准装置、交直流高压数字。
上述设备中标人在供货时，须提供国家法定计量技术机构出具的、证书出具日期在设备交付前三个月内的计量溯源证书。其中，属于强制检定或计量标准考核范围要求的设备，须提供检定证书；其他设备可提供校准证书（校准机构应具备CNAS认可或法定计量授权）。否则不予验收。
八、其他要求
见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
[bookmark: _Toc522790136][bookmark: _Toc523404701]
第七章  投标文件相关格式
一、投标函格式
致： 江苏中际招标代理有限公司
根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0144]招标文件，         (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.投标有效期为开标之日后90天。
5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。
7.采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。
8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 
移动电话：
传真： 
投标人：           （电子签章）  
日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：计量器具强制检定专用设备购置 
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0144
货币单位：人民币元
详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （电子签章）
                   
日期：   年  月  日




三、分项价格表格式

项目名称：计量器具强制检定专用设备购置  
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0144
货币单位：人民币元
	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	



投标人：           （电子签章）
                
日期：   年  月  日
注：
①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。
②投标人对以上数据的真实性负责。
江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：计量器具强制检定专用设备购置
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0144

	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）
                

日期：   年  月  日



五、法定代表人授权书格式

委托人：
地  址：
法定代表人（负责人）：               职务：
统一社会信用代码：
受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：
受托人联系电话：
兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（计量器具强制检定专用设备购置）（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0144）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。
特此授权委托。

委托人（盖章）：               

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日 
(受托人身份证复印件附后)


六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：计量器具强制检定专用设备购置，项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0144）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1、（证明材料扫描件附后）
…………
专业技术能力：
1、（证明材料扫描件附后）
………… 
特此声明。
供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人        （电子签章）：
日期：  年  月  日
 


  


七、中小企业声明函格式
项目名称：计量器具强制检定专用设备购置
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0144
本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加徐州市检验检测中心的计量器具强制检定专用设备购置采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：	
1.（刮板细度计专用滑块），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
2.（局部平面检具），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
3.（量块（1）），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
4.（量块（2）），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
5.（平面平晶），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、£微型企业，请勾选！)；
6.（平行平晶），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
7.（大理石平板），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
8.（外径千分尺平行误差检具），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
9.（公法线千分尺研磨器（套装）），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
10.（量块（3）），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
11.（量块（4）），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
12.（量块（5）），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
13.（卡尺校整器），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
14.（量块附件套装），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
15.（量块（6）），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
16.（量块（7）），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
17.（量块（8）），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
18.（百分表检定仪），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
19.（水平仪检定器），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
20.（声校准器），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
21.（圆柱角尺），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
22.（标准环规（1）），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
23.（标准环规（2）），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
24.（标准环规（3）），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
25.（低本底α、β标准平面），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
26.（温度计），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
27.（精密微压计），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
28.（恒温箱），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
29.（双光束紫外可见分光光度计），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
30.（质量流量计），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
31.（大气采样器），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
32.（万分之一电子天平），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
33.（无线温湿度记录仪(温湿度计)），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
34.（压差计），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
35.（电导率检定装置），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
36.（酸度计检定装置），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
37.（气体流量计测试仪器），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
38.（眩光测试系统(虹谱光色体育场馆眩光GR测试系统软件)），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
39.（余氯仪），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
40.（台式液压泵），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
41.（机动车检测用气象单元校准装置），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
42.（矿用机电设备检测三相交流程控源），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
43.（便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃测量仪），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
44.（微差压皮托管测试系统），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
45.（神经肌肉刺激器校准装置），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
46.（超声骨密度仪性能模体），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
47.（超声功率计），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
48.（血液透析机检测装置血液流量模块），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；    
49.（DSA性能影像模体），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
50.（高流量呼吸湿化仪校准装置），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
51.（肌电及诱发反应设备校准装置），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
52.（三相电能表检定装置），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 
53.（过程信号校验仪校准装置），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
54.（交直流高压数字表），属于（工业）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)； 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
           

企业名称（供应商名称）（电子签章）： 
                                 日  期：  年  月  日
注：本项目采购的货物属于工业。
备注：
3、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4、 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。



八、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：计量器具强制检定专用设备购置 
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0144
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：           （电子签章）
             

日期：   年  月  日



九、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加计量器具强制检定专用设备购置（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0144）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：           （电子签章）
                 

日期：   年  月  日






十、投标人相关承诺


项目名称：计量器具强制检定专用设备购置
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0144

我单位承诺：
如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：      （电子签章）
 
日期： 年 月 日


十一、投标人书面声明


项目名称：计量器具强制检定专用设备购置
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0144

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：      （电子签章）
 
日期： 年 月 日

   十二、关于符合本国产品标准的声明函


本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1. （       ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /   。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /   在中国境内完成。
2.（         ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
3.（         ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（电子签章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。
  十三、预付款保函支付条款模板
符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。
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