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[bookmark: _Toc27131][bookmark: _Toc27214][bookmark: _Toc13036][bookmark: _Toc24386][bookmark: _Toc9352][bookmark: _Toc27417][bookmark: _Toc28446]第一章 采购公告
受扬州市检验检测中心的委托，江苏省经纬建设监理有限公司就扬州市检验检测中心2026年食品检验检测设备更新项目（JSZC-321000-JWJL-G2026-0003号）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
扬州市检验检测中心2026年食品检验检测设备更新项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月2日上午10：00 （北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-JWJL-G2026-0003号
2.项目名称：扬州市检验检测中心2026年食品检验检测设备更新项目
3.预算金额：403万元，共分4个包（其中包1：64万元；包2：69.9万元，包3：104.4万元，包4：164.7万元）
4.最高限价：403万元，其中包1：64万元；包2：69.9万元，包3：104.4万元，包4：164.7万元，报价超过最高限价的为无效投标文件。
5.采购需求：
	包号
	项目名称
	数量
	预算金额（万元）
	最高限价（万元）
	备注

	1
	全自动凯氏定氮仪
	1
	26
	26
	

	
	脂肪测定仪
	1
	38
	38
	

	2
	全自动微生物生化鉴定系统
	1
	69.9
	69.9
	

	3
	火焰/石墨炉原子吸收光谱仪
	1
	64.9
	64.9
	

	
	紫外分光光度计
	1
	5
	5
	

	
	紫外分光光度计
	1
	5
	5
	

	
	全自动电位滴定仪
	1
	25
	25
	

	
	超低温冰箱
	1
	4.5
	4.5
	

	4
	气相色谱仪（含顶空进样器）
	1
	54.9
	54.9
	

	
	气相色谱仪
	1
	44.9
	44.9
	

	
	液相色谱仪
	1
	64.9
	64.9
	


投标单位可选择其中任何一个包组投标，也可几个包组兼投，但投标单位只能按开标顺序中其中一个包组，不得兼中（开标顺序：1-2-3-4）
6.合同履行期限：见招标文件第四章。 
7.本项目不接受联合体响应。
8.本项目不接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求	
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）
1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）；
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6 供应商信用承诺书；
1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优患政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评車。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.获取方式：在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”“中国政府采购网”自行免费下载招标文件。本项目采用网上注册登记方式。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月2日上午10：00  （北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269]1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.本次招标不收取投标保证金。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。
5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
10.集中现场考察或答疑：采购人不组织，投标人可自行考察。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]1.采购人信息
名 称：扬州市检验检测中心
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]地 址：江苏省扬州市杭集镇龙王路6号
联系人：朱姜
联系方式：18005273082 
2.采购代理机构信息
名称：江苏省经纬建设监理有限公司
地址：扬州市新城河路182号五楼北侧
联系人：陈安源
联系方式：025-83739000、13852710086
[bookmark: _Toc27937][bookmark: _Toc23235][bookmark: _Toc55204178][bookmark: _Toc13371][bookmark: _Toc8455][bookmark: _Toc15067][bookmark: _Toc19440]

第二章 投标人须知
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-JWJL-G2026-0003号项目。
2.投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2本项目代理服务费由中标人支付。本次采购的代理服务费为15000元（包1：2500元；包2：2500元；包3：4000元；包4：6000元），由中标人在领取中标通知书前一次性足额支付给代理机构，采购人不再另行支付。
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。
代理服务费开户银行：华夏银行南京分行城西支行
开户名称：江苏省经纬建设监理有限公司
开户账号：4136 2000 01819900 0064 26
4.3专家评审费按照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行，由采购人支付。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9.投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10.投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1.项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19.投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21.开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.评标委员会
22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
25.9 异常低价投标审查
25.9.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.9.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
25.9.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律法规及本招标文件规定的无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27.确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定的评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。（代理机构及采购人不接受无快递运单号的快递。）
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30. 签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
33、电子投标文件要求
33.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
33.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
33.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
33.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
34、其他
34.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
35、绿色采购
35.1中标/成交投标人对涉及商品的包装应按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）执行；采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
35.2涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交投标人应提高绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
35.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
35.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
35.5落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。


[bookmark: _Toc12895][bookmark: _Toc23141][bookmark: _Toc7691][bookmark: _Toc1445][bookmark: _Toc18307][bookmark: _Toc55204179][bookmark: _Toc30440][bookmark: _Hlk69392822]第三章 合同条款及格式
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

[bookmark: _Toc14006][bookmark: _Toc3819][bookmark: _Toc17457][bookmark: _Toc15957]扬州市政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：扬州市检验检测中心2026年食品检验检测设备更新项目
项目编号：JSZC-321000-JWJL-G2026-0003  号
包号：
甲方：（买方）扬州市检验检测中心
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据江苏省经纬建设监理有限公司项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物及伴随服务
1.1 货物及服务名称：
1.2 型号规格：
1.3 数量（单位）
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。
6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。 
6.4 履约保证金收取：无
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期    年。（自交货验收合格之日起计）
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交付期：合同签订后自接采购人通知之日起     内（除不可抗力、非乙方原因）全部供货及安装完毕，并完成全部验收、文档整理工作。
9.2 交付方式：甲方指定方式
9.3 交付地点：甲方指定地点
十、货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 甲方付款方式：
合同签订后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付30%预付款；货物交付、安装、调试且验收合格后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付70%尾款。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。
12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。
12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.5上述的货物及服务免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。
13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、货物及服务包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。
14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。
十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
十九、合同生效及其它
19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏省经纬建设监理有限公司见证盖章后生效。
19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方。  
	甲方：扬州市检验检测中心
	乙方： 

	地址：
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：      年    月    日  
	日期：      年    月    日


	见证方：江苏省经纬建设监理有限公司
日期：      年    月    日
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[bookmark: _Toc31443][bookmark: _Toc4495]第四章 项目需求
[bookmark: _Toc319408306][bookmark: _Toc55204181]注：本章内容中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。
项目属性：货物类项目
一、采购清单：
	包号
	项目名称
	数量
	预算金额（万元）
	最高限价（万元）
	备注

	1
	全自动凯氏定氮仪
	1
	26
	26
	核心
产品

	
	脂肪测定仪
	1
	38
	38
	

	2
	全自动微生物生化鉴定系统
	1
	69.9
	69.9
	

	3
	火焰/石墨炉原子吸收光谱仪
	1
	64.9
	64.9
	核心
产品

	
	紫外分光光度计
	1
	5
	5
	

	
	紫外分光光度计
	1
	5
	5
	

	
	全自动电位滴定仪
	1
	25
	25
	

	
	超低温冰箱
	1
	4.5
	4.5
	

	4
	气相色谱仪（含顶空进样器）
	1
	54.9
	54.9
	

	
	气相色谱仪
	1
	44.9
	44.9
	

	
	液相色谱仪
	1
	64.9
	64.9
	核心
产品


投标单位可选择其中任何一个包组投标，也可几个包组兼投，但投标单位只能按开标顺序中其中一个包组，不得兼中（开标顺序：1-2-3-4）
二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术及商务要求
注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供相关证明材料（如实物图片、网站截图、白皮书、产品彩页、技术资料书、检测报告等），若相关技术参数中有明确证明材料要求，则提供对应证明材料。
包1：货物需求一览表
	品目
	设备名称
	数量
	交货地点
	备注

	1
	全自动凯氏定氮仪
	1
	扬州市检验检测中心
（扬州市生态科技新城杭集镇龙王路6号）
或指定地点
	核心产品

	2
	脂肪测定仪
	1
	
	


（一）、技术要求
品目1：全自动凯氏定氮仪
【核心参数】
★1、符合标准方法程度：完全符合国标GB 5009.5-2025第一方法检测要求：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法。滴定原理：比色法，不需使用任何电极，检测范围：0.1-210mg 氮；回收率≥99.5%（1-210mgN）；重现性RSD≤1%。
★2、消化系统采用铝模块整体加热，处理能力：≥20个/批，样品消化时间：1-1.5小时；控温范围：室温-440℃；温度精度：1℃；在400℃时的温度稳定性：±2℃；快速升温：从20℃升温到400℃所需时间35分钟。
★3、≥20位自动进样器，能容纳至少一个20位消化管架，进行20个样品的无人值守检验。消化后的样品不需转移消化管和样品，只需将消化管架直接放入进样器中，内置机械装置会自动进样检测。
★4、具备智能安全监控系统：包括试管在位和试管更换传感器、蒸汽发生器液位/过压传感器等一系列的安全保护措施，确保操作者安全。内置滴定系统，主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作。
【重要参数】
▲1、内置滴定系统：正压式，滴定酸桶以及所有管路内置在主机箱体内，内置颜色终点自动校正程序，不需人工调整。滴定器容量≥35ml，滴定过程中不停机情况下滴定器液体可自动充满，并在分析完成后自动回填，而不会影响精度。标准酸位于滴定系统上部，避免气泡产生，最大提高准确度。
▲2、试剂泵：采用高精度风箱泵（机械泵），不受环境影响，固定体积加液，加液量稳定；试剂泵体积0-120ml，每10ml一个步进，应用灵活。长期使用稳定，无需进行试剂泵维护与校正。
▲3、配备全方位的液位、过温、过压传感器，确保操作者安全。包括：各种安全保护：消化管在位、消化管更换，安全门互锁、蒸汽发生器过温、过压及液位、自动冷却水流量控制、滴定终点液位监控等保护功能。
▲4、蒸馏馏出液温度监控：有，直接监控馏出液温度，不可通过监测冷却水温度来间接监控。
▲5、双蒸馏模式：包括蒸汽平衡添加蒸馏模式及延时蒸馏模式， 蒸汽发生器在0-8小时内可保持待机，停止一段时间后，可快速启动分析。
▲6、工业设计中包含不少于4个过载电流保护点，尤其是针对：蒸汽夹阀、接收液泵和碱泵、蒸汽发生器水泵等涉及安全的核心件，进行电流过载保护。
▲7、自带软件控制的全自动旋转互锁式透明安全门。实验中全封闭，除非紧急停机，全程实验中由软件控制，不能手动打开。无条件保证操作者的绝对安全。
【一般参数】
1、定氮仪主机内置全自动蛋白质分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液和指示剂添加、蒸馏、滴定、计算以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能，试管排废能力：200ml可在15s内排空。
2、蒸馏旁路：有，可用于直接蒸馏应用，放置各种规格的吸收瓶容量瓶。
3、通用消化管接头，可直接使用250ml/400ml/750ml消化管。
4、滴定缸：内置于主机，每次开机和完成一个样品检测后自动清洗；馏出液进入滴定缸管路有单向阀设计，防止倒吸。
5、滴定酸桶与滴定缸采用电容式液位感应器，可程序设定任意液位，满足不同实验要求
6、具有冷机预热功能，第一个分析样品前，自动运行预热程序，确保首个样品分析结果。
7、操作界面：彩色触摸屏，中文操作界面
8、蒸馏滴定时间：30mg N用时5分钟；200mg N用时8分钟。
9、消化系统同时适用于100ml/250ml/400ml消化管。
10、可对消化参数-温度和时间进行设定，PID可编程的全自动消化控制系统，带有超温保护装置。软件可以设置程序升温和时间。可储存消化应用程序≥250个，应用程序的消化步骤最多可达23步。
11、使用250ml规格消化管时，消化固体样品可多达5g，消化液体样品可多达15ml
    使用100ml规格消化管时，消化固体样品可多达1g，消化液体样品可多达3ml
12、配排废罩，可将消化过程中产生的废气排走，提供一致的消化条件，并改善工作环境。
13、凯氏定氮仪进样器，用于和凯氏定氮仪联用，自动进样，进行无人值守的操作。连续工作8小时以上。外壳是化学染色的可回收材料，耐腐蚀，易清理，使用寿命长。
14、配置要求
全自动定氮仪主机一台
20位及以上消化炉一台，排废罩一套
20位及以上自动进样器一台
250ml消化管40根
20位及以上250ml消化管架2个
品目2：全自动脂肪测定仪
【核心参数】
★1、内置符合国际及国家标准的索氏浸提方法，检测范围：0.1-100%；重复性：RSD≤1%（5-100%）。批处理能力不小于6个/批。
★2、可实现所有冷热浸提方法，每个浸提过程包括：热浸提、淋洗和溶剂回收。针对不同溶剂可在室温—285℃之间设置不同的浸提温度。每个步骤可单独设置时间，从0分钟至数十个小时不等。
★3、系统中包括独立的浸提单元和控制单元，将电子控制和溶剂提取分开，能够最大程度的保证操作安全。每个位置可单独加热或关闭，增加操作灵活性。
【重要参数】
▲1、超温报警功能：三级过温保护（145℃，210℃和330℃），对不同的溶剂采用不同的温度保护，保证操作安全。
▲2、快速溶剂添加转盘在密闭状态下进行溶剂的添加，避免操作者暴露于溶剂环境。
▲3、仪器能够独立完成浸提过程，不需要额外配置压缩空气或氮气保护等装置。
▲4、溶剂泄露报警传感器能够探测任何泄漏的溶剂，以保证操作安全。
▲5、溶剂可自动回收，并有溶剂罐排空报警功能，以避免溶剂存在时的误操作，增加安全性。
【一般参数】
1、全自动操作系统，运行中不需人员看守，自动关机功能支持过夜操作。内置通风橱功能，避免溶剂蒸气聚集，增加安全性。
3、自调节的加热板，保证最大的热传递，能够处理宽范围的溶剂，包括沸点较高的溶剂。
4、多种规格的浸提杯可选，能在浸提过程中使用40ml，80ml或110ml的溶剂，增加操作灵活性。
5、全套的批次处理工具，整个过程中完全避免手工接触和转移滤纸筒及浸提杯，防止样品污染。
6、配置要求
全自动索氏浸提系统一套：包括浸提单元和控制单元各一个。
全套的批次处理工具：包括铝浸提杯2套（12个/套）、密封圈1套、滤筒支架1套，滤筒接头1套（6个/套）、滤纸筒4套（100个）、浸提纸筒装载工具、滤纸筒称样支架、浸提杯把持器1个、浸提杯手夹1个、浸提杯干燥架1个、溶剂添加管和溶剂回收罐。
（二）商务要求
1、付款方式：合同签订后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付30%预付款；货物交付、安装、调试且验收合格后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付70%尾款。
2、交货期：合同签订后2个月内。
3、质保期：无责质保，全自动凯氏定氮仪、脂肪测定仪质量保证期不低于1年，自验收合格之日起计算，质保期内损坏无条件更换。中标后提供生产厂商出具的保修年限承诺函。（提供承诺函，原件扫描上传）。中标人负责设备的终身维修，更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所的正常工作的开展。保修期外仅收取配件费，免收交通费及修理费；中标人保证能提供设备的所有配件。保修期满后需更换配件，价格由双方协商确定。若附件中涉及零配件，易损件价格，则不得高于附件中的相应价格。
（三）其他
1、落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。具体详见投标人须知第35条，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。
2、项目交货方案：根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
3、安装调试方案：根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
4、质量控制方案：根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
5、培训及技术支持方案：根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
6、售后服务方案：根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
7、应急方案：根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
包2：货物需求一览表
	品目
	设备名称
	数量
	交货地点
	备注

	1
	全自动微生物生化鉴定系统
	1
	扬州市检验检测中心
（扬州市生态科技新城杭集镇龙王路6号）
或指定地点
	


【核心参数】
★1、仪器用于细菌的鉴定及药敏分析，仪器自动化加样，非利用手工重力倾入加样法进行加样，保证生物安全性。
★2、仪器自动加样，采用真空填充，自动充填。
★3、具有至少7种独立鉴定板种类，至少包括：革兰氏阴性杆菌、革兰氏阳性菌、芽孢杆菌、厌氧菌、酵母菌、棒状杆菌等。
★4、鉴定原理：生化反应比色、比浊法，方法学与GB标准保持一致。
★5、药敏：设备具有药敏功能，包括真菌药敏功能。
★6、仪器自动化：仪器内部实现自动加样、自动密封卡片、自动孵育、自动检测，结束后自动退出卡片到回收舱，实验结果、报告自动储存、备份。
★7、仪器获得NMPA医疗器械注册证。（提供在有效期内的医疗器械注册证复印件）
[bookmark: _GoBack]★8、仪器能够鉴定革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、酵母菌、厌氧菌、单核增生李斯特菌、大肠杆菌O157、芽孢杆菌。（需附仪器配套菌库作为证明材料）。
【重要参数】
▲1、可视化触摸操作屏，操作步骤直观展示，导航式步步引导样本上机、故障排除、仪器维护的操作，降低上机操作门槛。
▲2、每次同时自动真空充填上样不少于8个卡，每卡所需菌悬液小于4ml。
▲3、仪器鉴定菌库≥600条目，提供与投标仪器型号一致的配套鉴定菌库。
▲4、具有独立≥60孔全封闭附独立条形码鉴定或药敏卡，加样过程中保证板条全封闭，在机器内部能保证待测样本为全封闭状态，保证生物安全性。
▲5、仪器具有配套独立的专用厌氧菌鉴定卡和专用芽孢菌鉴定卡，培养及鉴定厌氧菌无需额外配置任何其它厌氧培养及检测设备即可完成。提供与投标仪器型号一致的配套原版试剂说明书。
▲6、主机由一体化的组件构成，紧凑连贯，自动化程度高，仪器尺寸长高宽均≤80cm。
▲7、配备蓝牙比浊仪，检测浊度范围为0-4.0 麦氏，比浊管插入比浊仪后自动开启电源，无需拔出比浊管，即可连续读数，能存储最后10次测量值，可自动传输McF值至配套仪器系统软件，直观显示的McF 范围及是否匹配，无需人工匹配。
▲8、菌悬液配置后，可直接上机，无需额外操作，设备结果完成不需要附加试剂显色。
【一般参数】
1、光学系统：应用3个不同的波长光读取卡片反应结果。
2、鉴定要求：速度：革兰氏阴性菌2～10小时；革兰氏阳性菌2～8小时。
3、鉴定分类：到属、种、亚种。
4、软件不定期免费升级，鉴定项目可以增加。
5、检测方法：采用动态法检测，平均≤15分钟检测一次。
6、用户可通过程序自行建立鉴定数据库，鉴定变种菌株。
7、在仪器使用期限内无需校正耗材及费用。
8、标准化及可溯源性：通过扫描条形码将标本信息录入电脑软件，实现标本的数据化控制，鉴定卡片上的条形码读出卡片类型，鉴定卡和标本信息关联，避免人为误差。
9、具有数据管理功能：包括数据文件备份、合并、浏览、编辑及表格处理。统计功能可进行数十种表格的统计，并可手工输入人工鉴定结果参与数据库的分析。
10、无需专用的培养基，无需石蜡油密封，无需做任何附加试验。
11、联网功能：有电脑双向连线作业功能，直接与LIMS系统连接，免费开放通讯接口。
12、配置清单
主机1台
数据处理系统及鉴定数据库1套
专用电脑操作系统1套
不间断电源1台
电子比浊器1台
条码读出器1台
操作手册1本
加样枪1套
稳压器1台
分液器1台
电脑1台
（二）商务要求
1、付款方式：合同签订后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付30%预付款；货物交付、安装、调试且验收合格后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付70%尾款。
2、交货期：合同签订后2个月内。
3、质保期：无责质保，全自动微生物生化鉴定系统质量保证期不低于1年，自验收合格之日起计算，质保期内损坏无条件更换。中标后提供生产厂商出具的保修年限承诺函。（提供承诺函，原件扫描上传）。中标人负责设备的终身维修，更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所的正常工作的开展。保修期外仅收取配件费，免收交通费及修理费；中标人保证能提供设备的所有配件。保修期满后需更换配件，价格由双方协商确定。若附件中涉及零配件，易损件价格，则不得高于附件中的相应价格。
（三）其他
1、落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。具体详见投标人须知第35条，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。
2、项目交货方案：根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
3、安装调试方案：根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
4、质量控制方案：根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
5、培训及技术支持方案：根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
6、售后服务方案：根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
7、应急方案：根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
包3：货物需求一览表
	品目
	设备名称
	数量
	交货地点
	备注

	1
	火焰/石墨炉原子吸收光谱仪
	1
	扬州市检验检测中心
（扬州市生态科技新城杭集镇龙王路6号）
或指定地点
	核心产品

	2
	紫外分光光度计
	2
	
	

	3
	全自动电位滴定仪
	1
	
	

	4
	超低温冰箱
	1
	
	


（1） 、技术要求
品目1：火焰/石墨炉原子吸收光谱仪
【核心参数】
★1、自动快速选择元素灯。
★2、火焰和石墨炉都具有独立的光学平台和检测系统，系统为火焰、石墨炉分体机设计或者一体化设计。
★3、具备石墨炉稳定温度控制技术。
★4、全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器或者2根光电倍增管检测器。
★5、石墨炉采用纵向塞曼背景校正，横向加热方式。
★6、灯选择：火焰≥8灯座（独立灯座），石墨≥8灯座（独立灯座），火焰和石墨炉分别做样分析8种元素无需换灯。
【重要参数】
▲1、电源：石墨炉电源内置，整个仪器为一个整体。
▲2、火焰进样系统维护方便，如：雾化器端盖打开，拿出放回扰流器再全部重新装好，可以在30秒内完全，方便快捷。
▲3、石墨炉加氧除碳炉内消解装置：在石墨炉灰化阶段软件可自动控制加氧时间和流量，软件流量最大可设置250ml/min，对食品、悬浮奶粉、食品添加剂等直接进样，无需样品消解，测量样品中的铅和砷，12.5ppb的加标回收率在95-105%范围，RSD小于3%。
▲4、石墨炉自动进样器≥146位（一次满载样品量），并带一个取样嘴清洗池。进样量1-99微升连续可调。自动进样器由主机供电并由软件控制。
▲5、石墨炉必须配备全彩色摄像装置，监控温度> 1000度，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化、原子化和清洗等全过程
【一般参数】
1、工作条件
电源要求：	230V （+5%~-10%），50/60 Hz；5000VA。
环境温度：	+15℃～+35℃。
相对湿度：	20～80%。
2、系统描述
台式设计原子吸收光谱仪，火焰、石墨炉一体机，并列式设计，切换时燃烧头和石墨管位置保持不变。
用途：进行金属元素和部分非金属元素的定性定量分析。
3、光学系统和检测器技术指标
波长范围：190－900nm
狭缝：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择
实时双光束，1800线/mm，双闪耀波长236nm和597nm，超大面积光栅，光栅面积64mm（72mm；
4、火焰系统技术指标
火焰AAS耐HF酸进样系统，耐： 50% （v/v） HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20% （v/v） HF，30% （w/v）NaOH以及30%的高盐样品。可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头。
燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。
火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全。
火焰AAS的灵敏度，2ppm Cu 吸光度大于0.35，精密度RSD < 0.4%。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.1和4.7.2.1试验程序进行。
Cu元素2ppm浓度，一小时连续测试12次/5分钟，每次测试值小于等于1%。
5、石墨炉系统技术指标
石墨炉：内、外气流由计算机分别单独控制。管外的保护气流防止石墨管被外部空气氧化。从而延长管子寿命，内部气流则将干燥和灰化步骤气化的基体成份清出管外。石墨炉的开、闭为计算机气动控制以便于石墨管的更换。
温度控制：红外探头石墨管温度实时监控，具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。
石墨管：标准配置为一体化平台（STPF）热解涂层石墨管。
编程：可设置多达12步分析程序，每步均可按下列参数编程。
FIFU功能：具有FIAS与石墨炉联用的功能，可对元素进行全自动的在线预浓缩。氢化物发生过程不受还原速度的影响，样品无需事先还原即可直接进行分析。As（V）、Sb（V）、Se（IV）和Hg（II）等直接分析的检出限为ppt量级。
标配石墨炉加氧除碳炉内消解装置：在石墨炉灰化阶段软件可自动控制加氧时间和流量，对油、悬浮奶粉直接进样，无需样品消解，测量油、悬浮奶粉、血液样品中的铅和砷，12.5ppb的加标回收率在95-105%范围，RSD小于2%。
石墨炉灵敏度，25ppb Cu 进样20微升，特征质量<16.5pg，精密度RSD<2%。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.2、4.6.2.2和4.7.2.2试验程序进行。
以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999（提供证明材料）。
以石墨炉方法测量，2ppb、4ppb、6ppb、8ppb的砷标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999以上.
石墨炉法样品进样体积（不包含基体改进剂和稀释液体积）60微升测量，测试0ppb、1ppb、2ppb、3ppb、4ppb的铜标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。
6、操作软件和计算机技术指标
分析软件：全中文AAS操作软件，和中文帮助软件；而且测量报告也必须为全中文报告。控制软件可以在中文版Windows 11下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。
数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量在0.1至120秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。
校正曲线：多达15个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。
校正曲线拟合方式大于7种，可以任意选择。
每一元素的测量参数自动优化并推荐最佳值，无需使用者进行估计。
具有在主软件运行时同时运行离线数据处理（Offline）的功能；
数据档案管理（Data Manager）功能，支持数据的备份、恢复、删除，支持数据的文本格式输出；
7、服务要求：安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有打“★”星号指标需要通过现场验收，无法通过验收则视为投标时虚假应标，做退货处理，并赔偿相应的损失。
8、配置清单
标准附件箱：1套（包括火焰、石墨炉、自动进样器）。
横向加热石墨管：8只。
空气压缩机和废液分离：1套。
循环冷却水系统：1套。
随机中文操作手册和英文操作手册：各1套。
原装编码元素灯：8只。
石墨炉加氧除碳炉内消解装置：1套。
另配UPS电源一套，电脑一台。
品目2：紫外分光光度计
【核心参数】
★1、双光束光学系统
★2、波长范围至少： 190.0～1100.0nm
★3、波长准确性至少： ±0.3nm
★4、波长重复性： ≤0.1nm
【重要参数】
▲1、光谱带宽：0.5/1/2/4/5nm 五档可调
▲2、测量模式：光度测量，定量测量，光谱测量，动力学，时间扫描，多波长测量，生物方法测量，自定义方法测量。标准曲线有测量、系数输入、OD值输入三种定量法；光谱扫描可在设定时间间隔后实现1-99次自动、定时扫描；并可以对图谱三维、求导、谱面积、加减常数处理。
【其他参数】
1、光源：进口氘灯和钨灯。标配1-100mm自动五联架。
2、主机包含有性能验证功能，具有波长精度，波长重复性，光度精度，光度重复性，杂散光，分辨率验证功能，方便用户进行仪器性能验证。（提供软件截图佐证）
3、光度准确性：±0.3％T；光度重复性：≤0.15％T；杂散光：≤0.03%T（220nm ，360nm）
4、波长移动速度：10000 nm/min	
5、扫描速度：20 ~ 4500 nm/min
6、显示方式：≥10寸彩色触摸屏（无需电容笔），内置64G的存储空间，安装Windows10系统，可直接连接WI-FI，打印和输出数据
7、多语言操作系统，支持多国语言切换（英，德，法，西，葡，中等）（提供实物功能图片佐证）
8、可根据不同用户的实际实验需求，自定义个性化测量方法。
9、为了实验人员的实验安全，该设备由保险公司承保产品责任险。（提供保险单）
品目3：全自动电位滴定仪
【核心参数】
★1、测量精度：RSD≤1%
★2、测量范围：100ppm-100%
★3、加液管精度： ≤1/10000（10ml 定量管为例，最小分辨率为 1uL）
★4、测量分辨率：0.001PH/0.1mV
★5、滴定管加液误差：20mL 为例，±30uL（0.15%）
【重要参数】
▲1、具有滴定和加液功能，滴定管容积：2，5，10，20，50 ml任选
[bookmark: OLE_LINK2]▲2、加液精度优于 ISO/DIN Standard 8655-3关于活塞式加液器加液精度的相关要求。5ml滴定管最大加液误差为0.3%，10ml滴定管最大加液误差为0.2%，20ml滴定管最大加液误差为0.15%，50ml滴定管最大加液误差为0.1%，
 ▲3、滴定管活塞驱动器：采用由上往下的驱动方式（为了防止残留体积交叉污染，滴定管驱动器采用垂直方向驱动，具备残留体积防控设计），四通路结构设计，多了1个空气接口，可以选择通入空气，从而完全实现“一键式”自动排空、清洗、充液、滴定。10，000步进，配合10ml滴定管加液分辨率为1uL。
▲4、主机可控制两个加液器（滴定管和滴定管活塞驱动器），每个加液器都可以进行滴定或辅助配液，在各实验间转换无需滴定管的插拔转换。信号测量模块：PH分辨率：0.001pH；分辨率：0.1mV；分辨率：0.1uA；电极连接线缆内置A/D转换器，将模拟信号转换成二进制代码，信号传输实现数字化。
【其他参数】
1、主机及控制模块
滴定模式：具备DET动态滴定、MET等量滴定、SET终点设定滴定（可以设置两个终点）、MEAS测量、CAL校正、MAT手动滴定等工作模式
工作站：中英文触摸屏，可实现密码登陆或密钥登录、分级管理，可设置14个快捷操作使用安全、方便。
方法和数据均可存于主机、优盘或上传网络（LAN接口）。
2、滴定搅拌器：螺旋搅拌，搅拌速度控制根据模糊逻辑概念设计，搅拌力矩随溶液粘度的变化自动调整，正反双向搅拌控制，15档变速
3、仪器配置：
滴定仪仪器主机1台，电脑1台，滴定管驱动器1个，滴定管20ml规格2个，滴定管50ml规格 1个，螺旋搅拌器1套，电极电缆1根，非水相PH电极、水相酸碱电极、氧化还原铂电极和复合银电极各1根。
品目4：超低温冰箱
【核心参数】
★1、温度控制：高精度温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围控温精度0.1℃。
★2、配置2个USB端口，兼顾连接扫描枪及导出箱内温度数据、运行曲线及操作记录数据等需求，数据追溯可达10年以上。
★3、温度均匀性/波动度：依据GB/T 20154-2024规定的测试方法进行检测，实测温度均匀性≤2℃。
【重要参数】
▲1、设备能耗：耗电量≤6.0 Kw.h/24h。
▲2、降温速率：实测降温时间≤230分钟。
▲3、保温时间：依据GB/T20154-2024规定的测试方法进行检测，断电回温至-50℃实测时间≥300分钟。
▲4、噪音指标：依据《低温保存箱》GB/T20154-2024规定的测试方法进行检测，整机运行噪音≤45分贝。
【一般参数】
1、工作条件：环境温度10～32℃，相对湿度：≤83%RH，工作电压：（198～242）V，频率：（50 ±1）Hz。
2、样式：立式，容积≥570L。
3、门体宽度：≤900mm，方便在有限空间放置。可放置5*5规格冻存架16组，2英寸标准冻存盒400个，2ml标准冻存管40000支。冰箱内部须配满冻存架。
4、箱体保温：箱体采用高性能VIP真空绝热板，厚度≥20mm；箱体发泡层≥110mm。可拆卸式整体发泡内门，采用压扣式锁闭，密封严合；外门3道、箱体2道、内门2道硅胶密封，7道密封层层锁冷，冷量流失少。
5、主控制界面：采用10寸LCD触摸屏，动态显示箱内温度、设定温度、环境温度、报警状态、当前时间、WiFi网络连接、蓝牙连接、登录用户等信息，具备存取管理、数据查看、数据曲线、设置管理、留言板五种功能模块。
6、运行状态显示：具备温度状态运行指示圈，箱内温度在报警值范围内指示圈为蓝绿渐变色，箱内温度超出报警值范围指示圈颜色为红橙渐变色。
7、报警功能：具有数据通讯故障、环温传感器故障、温度传感器故障、冷凝传感器故障、电池电量检测故障、箱内高温报警、低温报警、冷凝器高温报警、环温高温报警、低电量报警、断电报警、开门超时等12种声光报警
8、制冷系统：采用高效压缩机和碳氢环保制冷剂，配置低噪音风机，全铜管路。9、通风散热：前罩、双侧、后盖板采用三段格栅式通风孔，制冷机组散热通畅，冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态、环境温度智能开停；防尘过滤网无需工具即可拆卸清洗。
10、运行保护：开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；
11、用户登录：具备访客、操作员、管理员三级管理权限，适用账户密码。
12、门把手：采用一体式把手门锁设计，单手实现开关门，可外加挂锁，可选配电磁锁。
13、压力平衡孔：门体配置自动加热门体平衡孔，二次开门间隔时间在60s左右，减少等待时间。
14、测试孔：标配2个温度测试孔，孔径25mm，方便使用温度探头采集箱内温度。
15、控制软件配置一键重启功能，物理复位键快速重启，杜绝卡顿。
16、标配RS485数据接口、RJ-45信息插座、远程报警接口，实现数据通讯、远程报警等需求。
17、标配5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。
18、标配空气开关，避免电流过大造成对制冷系统或控制系统的损坏（提供实物照片）。
19、脚轮类别：前部脚轮采用转向角度≤65°、高度水平调节±5mm、滚动噪音≤40分贝，超强承重与减震型福马轮，兼顾移动与稳定支撑（提供实物照片）；后部采用万向脚轮；
20、采用铅酸蓄电池，电池通过振动、压差、漏液抽检测试（提供检测报告）；断电状态电池可持续温度报警和为USB端口供电。
（二）商务要求
1、付款方式：合同签订后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付30%预付款；货物交付、安装、调试且验收合格后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付70%尾款。
2、交货期：合同签订后2个月内。
3、质保期：无责质保，火焰/石墨炉原子吸收光谱仪、紫外分光光度计、全自动电位滴定仪质量保证期不低于1年，超低温冰箱质量保证期不低于5年，自验收合格之日起计算，质保期内损坏无条件更换。中标后提供生产厂商出具的保修年限承诺函。（提供承诺函，原件扫描上传）。中标人负责设备的终身维修，更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所的正常工作的开展。保修期外仅收取配件费，免收交通费及修理费；中标人保证能提供设备的所有配件。保修期满后需更换配件，价格由双方协商确定。若附件中涉及零配件，易损件价格，则不得高于附件中的相应价格。
（三）其他
1、落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。具体详见投标人须知第35条，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。
2、项目交货方案：根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
3、安装调试方案：根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
4、质量控制方案：根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
5、培训及技术支持方案：根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
6、售后服务方案：根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
7、应急方案：根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
包4：货物需求一览表
	品目
	设备名称
	数量
	交货地点
	备注

	1
	气相色谱仪（含顶空进样器）
	1
	扬州市检验检测中心
（扬州市生态科技新城杭集镇龙王路6号）
或指定地点
	

	2
	气相色谱仪
	1
	
	

	3
	液相色谱仪
	1
	
	核心产品


（1） 、技术要求
品目1：气相色谱仪（含顶空进样器）
【核心参数】
★1、分流比≥12000：1
★2、样品位数：＞120，连续自动进样
★3、氢火焰离子化检测器数据采样速率：≥500Hz
★4、压力控制精度不低于0.001psi
【重要参数】
[bookmark: _Hlk218062675]▲1、气相色谱仪可以自动记录色谱柱使用时长，色谱柱信息自动录入方法系统，防止方法编辑错误 
▲2、顶空震荡功能具不低于5级可调参数，适应不同样品场景（提供厂家软件截图）。
▲3、具有保留时间锁定功能，通过软件自动调整载气压力参数或通过标准品校正保留时间。若通过标准校正需承诺终生免费提供校正的标准品。
▲4、样品位：可以容纳45个以上顶空样品瓶，加热位不低于12位。（提供厂家实物图片）
【一般参数】
1、工作条件
电源：220V，50Hz；温度：操作环境15˚C-35˚C；湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95%
2、柱箱
2.1温度范围：室温以上4˚C~430˚C；温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C
控温精度：≤0.01˚C；温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C
最大运行时间：999.99分钟；降温速率：从450˚C降至50˚C<250秒（22℃室温下）
保留时间重现性：<0.008% 或 <0.0008min；峰面积重现性：<0.5% RSD
升温速度：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟，最大升温速度可拓展至：1800℃/min以上。
2.2内置自引导诊断和维护功能，可自动监测系统运行状况、跟踪样品分析情况并在泄漏时及时发出警报（提供厂家官网截图证明材）。
2.3配置柱温箱照明功能，便于色谱柱切换（提供厂家实物图片）
3、毛细柱分流/无分流进样口（带EPC电子流量控制）
最高使用温度不低于395˚C
压力设定范围：0-100Psi， 精度0.001Psi； 流量范围：0-500mL/分钟N2， 0-1230mL/min H2 or He
4、氢火焰离子化检测器
线性动态范围：>107（±10%）。全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测
标准的EPC 用于三种气体：空气、氢气、尾吹气；具有灭火自动检测和自动再点火。
最高使用温度不低于430°C。
5、微电子捕获检测器
最低检测限：小于 4 fg/mL 林丹
最高温度不低于400°C
数据采集速率不低于500 Hz
6、顶空自动进样器
6.1顶空进样器色谱性能：面积重复性：＜0.7%RSD；
样品瓶：可采用10ml，20ml和22ml尺寸的顶空样品瓶（无需适配器）； 在单次运行序列中可以使用不同尺寸的样品瓶；
温度控制：加热炉范围：环境温度+5℃到300℃，传输线温度范围：环境温度+5℃-300℃
压力设定点可以调节的增量为0.001psi，在0.000到75.000psi之间的控制精度为±0.001；流量的设定点可调节的增量为0.01mL/min，在0.0到200mL/min之间的控制精度为± 0.01
6.2顶空进样系统采用阀和定量管的进样方式（提供软件示意图片和实物图片）
6.3可扩展条形码阅读功能，自动读取样品瓶信息（提供软件截图）。
6.4顶空样品盘不低于2个，方便样品更换（提供厂家实物图片）
7、液体自动进样器	
7.1样品位数：≥165，连续自动进样（提供厂家实物图片）
7.2自动进样器可以随意挪动，并支持自我校正，无需通过软件设置校正
峰面积重现性优于0.3% RSD
进样量范围：0.1～50ul
8、硬件及软件系统：
工作站配置要求：商用机i5或类似性能及以上处理器，512G及以上硬盘，16G及以上内存，30寸以上液晶，及正版中文Windows 10以上系统；激光打印机各一套
9、配置清单
气相色谱仪主机1套
分流不分流进样口2套
FID检测器带EPC控制1套
ECD检测器带EPC控制1套
化学工作站控制及色谱数据处理系统1套
自动进样器和百位盘1套
顶空自动进样器1套 
安装工具包1套
石墨密封垫，10/包，2包
2ml样品瓶和盖，100个/包，1包
不粘连碳氟O形圈（10/包）1包
衬管5根
低粘连高级绿色隔垫，11mm（50片/包），1包
不粘连碳氟O形圈（10/包），1包
毛细管柱 2根
电脑、打印机各1套
空气发生器1套
氢气发生器1套
品目2：气相色谱仪
【核心参数】
★1、分流比≥12000：1
★2、样品位数：＞120，连续自动进样
★3、氢火焰离子化检测器和电子捕获检测器数据采样速率： ≥500Hz
★4、压力控制精度不低于0.001psi
【重要参数】
▲1、早期维护提示反馈功能：≥45个计数器，用于跟踪进样口、检测器和自动进样器参数及耗材使用情况。（提供软件截图证明）
[bookmark: OLE_LINK1]▲2、最低检测限（对十三烷）：<1.2pg C/s。（提供厂家官方参数证明资料）
▲3、FID数据采集速率：最高 800 Hz （提供软件截图证明）
▲4、液体自动进样器2ml样品位不低于165位（提供厂家实物照片）
【一般参数】
1、工作条件
电源：220V，50Hz；温度：操作环境15˚C-35˚C；湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95%
2、柱箱
2.1温度范围：室温以上4˚C~430˚C；温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C
控温精度：≤0.01˚C；温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C
升温速度：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟，最大升温速度可拓展至：1800℃/min以上。
最大运行时间：999.99分钟；降温速率：从450˚C降至50˚C<250秒（22℃室温下）
保留时间重现性：<0.008% 或 <0.0008min；峰面积重现性：< 0.5% RSD
内置自引导诊断和维护功能，可自动监测系统运行状况、跟踪样品分析情况并在泄漏时及时发出警报。
2.23配置柱温箱照明功能，便于色谱柱切换（提供实物图片）
3、毛细柱分流/无分流进样口（带EPC电子流量控制）
最高使用温度不低于395˚C
压力设定范围：0-100Psi， 精度0.001Psi； 流量范围：0-500mL/分钟N2， 0-1230mL/min H2 or He
4、氢火焰离子化检测器
线性动态范围：>107（±10%）。全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测
标准的EPC 用于三种气体：空气、氢气、尾吹气；具有灭火自动检测和自动再点火。
最高使用温度不低于430°C。
5、微电子捕获检测器
最低检测限：小于 4 fg/mL 林丹
最高温度不低于400°C
数据采集速率不低于500 Hz
6、.液体自动进样器	
6.1样品位数：≥165，连续自动进样（厂家技术白皮书证明文件）
6.2自动进样器可以随意挪动，并支持自我校正，无需通过软件设置校正
峰面积重现性优于0.3% RSD
进样量范围：0.1～50ul
7、硬件及软件系统
工作站配置要求：商用机i5或类似性能及以上处理器，512G及以上硬盘，16G及以上内存，30寸以上液晶，及正版中文Windows 10以上系统；激光打印机各一套
8、配置清单
气相色谱仪主机1套
分流不分流进样口2套
FID检测器1套
ECD检测器1套
化学工作站控制及色谱数据处理系统1套
自动进样器和百位盘1套
安装工具包1套
石墨密封垫，10/包，2包
2ml样品瓶和盖，100个/包，1包
衬管5根
低粘连高级绿色隔垫，11mm（50片/包），1包
不粘连碳氟O形圈（10/包），1包
毛细管柱2根
电脑、打印机各1套
空气发生器1套
氢气发生器1套
品目3：液相色谱仪
【核心参数】
★1、耐压不低于600bar
★2、样品位数：＞100，连续自动进样
★3、二极管阵列检测器波长范围不低于：190-900nm
★4、串联双柱塞泵
★5、配阀功能满足多根色谱柱自动切换（提供实物图片）
【重要参数】
▲1、检测器波长范围不低于：190-900nm（提供厂家官方参数证明资料）
▲2、柱容量：30cm柱至少容纳4根，并且每根色谱柱自带预热器；柱温箱标配制冷功能，室温以下10 ˚C -85˚（提供厂家官方参数证明资料）
▲3、二极管阵列检测器最大采样速率：120Hz（提供厂家官方参数证明资料）
▲4、荧光检测器光源：氙灯+汞灯，寿命不低于2000h（提供厂家官方参数证明资料）
▲5、荧光检测器激发波长：200-850 nm或更宽；发射波长：200-850 nm或更宽（提供厂家官方参数证明资料）
▲6、荧光检测器最大数据采集速率：≥100 Hz（提供厂家官方参数证明资料）
▲7、自动进样器样品位不低于100位；进样量：0.1～100uL（提供软件截图）；
▲8、具备自动配置标曲功能，可自动稀释样品，线性达到99.9%以上；具有编程进样功能满足氨基酸自动衍生化功能，具有柱前衍生、柱前样品自动稀释、自动混合等复杂进样功能（提供厂家应用资料证明文件）
▲9、验收指标：着色剂方法符合GB5009.35-2023验收快速方法16.5min内分析完成（提供谱图证明）。
【一般参数】
1、工作条件
电源：220V，50Hz；温度：操作环境15˚C-35˚C；湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95%
2、四元梯度泵
自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能
流量范围：0.001mL/min～10.0mL/min，递增率0.001mL/min，流量精度：≤0.072%RSD
压力范围：0～600bar
梯度洗脱：0～100%，最小递增率为0.1%，梯度准确度±0.5%，不随反压变化；梯度精度：±0.20%RSD
3、智能化温控柱箱
温度稳定性：<±0.15˚C；温度准确度：±0.5˚C
半导体控温，有流动相预加热功能；双温控区，同一柱箱可以左右同时设定不同的温
4、在线真空脱气机
流速：四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，连续真空运行，实时监控真空腔压力变化
5、检测器
[bookmark: _Hlk119265962]二极管阵列检测器：灯源：氘灯和钨灯；波长精度：<±0.1 nm；噪音：<±0.7·10-5 AU， 254 nm （单波长检测）
示差检测器：短期噪音：<±1.25·10-9 RIU；最大数据采集速率不低于70 Hz
荧光检测器
流通池耐压：≥30Bar，可直接与质谱仪串联使用
6、自动进样器
6.1 进样精度：0.3%RSD以内（10ul进样时）；交叉污染：＜0.005%
6.2 具备21种氨基酸自动衍生功能，无需手动离线衍生提高分析效率。（提供官方应用资料和软件截图证明文件）
7.数据处理系统
工作站配置要求：商用机i5或类似性能及以上处理器，512G及以上硬盘，16G及以上内存，30寸以上液晶，及正版中文Windows 10以上系统；激光打印机各一套
8.智能功能
可提供5个不同的用户角色登录，并具备不同操作权限；（提供智能化面板设置截图证明）至少3种以上任务开启模式：实时开启，定时开启，循环定时开启，并能在面板显示未来开启的具体日期和时间。（提供智能化面板设置截图证明）
9、配置清单
四元梯度泵1套，
独立柱温箱1套，
二极管阵列检测器1套，
示差检测器1套
荧光检测器1套
自动进样器1套
液相安装工具包1套
台式电脑1套
激光打印机1台
C18色谱柱2根
进样瓶（盖、密封垫）100个
白色过滤头1包
PEEK手紧式接头10个
色谱柱手拧接头2个
2位6通阀1套
（二）商务要求
1、付款方式：合同签订后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付30%预付款；货物交付、安装、调试且验收合格后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付70%尾款。
2、交货期：合同签订后2个月内。
3、质保期：无责质保，气相色谱仪（含顶空进样器）、气相色谱仪、液相色谱仪质量保证期不低于1年，自验收合格之日起计算，质保期内损坏无条件更换。中标后提供生产厂商出具的保修年限承诺函。（提供承诺函，原件扫描上传）。中标人负责设备的终身维修，更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所的正常工作的开展。保修期外仅收取配件费，免收交通费及修理费；中标人保证能提供设备的所有配件。保修期满后需更换配件，价格由双方协商确定。若附件中涉及零配件，易损件价格，则不得高于附件中的相应价格。
（三）其他
1、落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。具体详见投标人须知第35条，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。
2、项目交货方案：根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
3、安装调试方案：根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
4、质量控制方案：根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
5、培训及技术支持方案：根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
6、售后服务方案：根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
7、应急方案：根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。
四、其他要求
1、投标报价应包括货物价格、运杂费（含保险费）、包装费、安装费、安装调试水电费、各种检测费、安装调试费、验收前保管、调试、验收合格及之前所有含税费用、验收费、各种税费、交付使用前管理费，以及伴随服务/售后服务费等为完成招标文件规定的工作内容所涉及到的一切相关费用，投标人中标后不得以任何理由进行调整，费用自行考虑均包含在投标报价中，相关费用如缺项，视为让利。
2、投标人必须按照招标文件要求对产品各个参数指标作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，投标人在合同谈判中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被采购人确认的条款。
3、本项目由各投标人自行进行现场勘查，交通工具自配。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。
4、售后服务承诺包括但不限于以下内容：
（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，中标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）在保修期期满前一个月，中标人必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（3）在保修期外，中标人为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。
（4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。
5、中标人在接到采购人通知后，需根据采购人要求及现场具体情况，拟定产品进场方案报采购人，征得采购人同意后方可安排产品进场。
6、货物由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。产品材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
7、中标人须按照采购人需求，免费配送安装至采购人指定地点，并免费提供安装调试服务，中标人需提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，同时提供对采购人的设备应用培训服务。
8、中标人应自行办理为执行本招标文件规定义务而投入的机具产品，运输工具的财产保险和工人意外伤害保险及第三者责任险，货物运输险，包装物的保险及其他相关险种，保险费由中标人承担并支付，并包含在报价单中的货物综合报价之中，采购人将不再单独支付。
9、中标人免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。
10、在接到采购人故障报修后，中标人需在2小时内响应，并在24小时内到达现场进行维护，若48小时未解决故障，免费提供备用机。一切费用由中标人负责（提供承诺函，原件扫描上传），若因为中标人维修不及时，给采购人造成影响的，采购人有权追究其法律责任。
11、中标人必须服从采购人管理，且运输装卸途中出现的一切安全事故均由中标人自行承担。中标人安装人员或在运输装卸途中对其他产品及邻近设备等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。
12、中标人需积极主动地配合采购人进行安装完毕后验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况，投标人需要重新返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由投标人自行承担，并且采购人有权从货款中扣除。
（1）中标人负责保管、看护进场的设备及附配件；
（2）中标人负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；
（3）中标人安装调试人员对邻近设备等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用；
（4）无论安装调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾；
（5）投标人承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任；
（6）供货、安装时间要求：合同签订后自接采购人通知之日起按招标文件要求（除不可抗力、非乙方原因）全部供货及安装完毕，并完成全部验收、文档整理工作（提供承诺函，原件扫描上传）。若因中标人原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。投标人可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
（7）中标人应在投标文件中提供一份验收大纲，在采购人确认后作为采购人验收的依据；设备到达采购人现场，应提前通知采购人，安装前开箱查验由投标人会同采购人及有关人员根据有关清单进行验收。
13、设备安装调试完成后，中标人需提供设备质保书、保修证明等书面资料，并报请有关部门进行检测验收。
五、节能产品要求
本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内的产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）
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一、评标方法
[bookmark: _Toc449017024][bookmark: _Toc449016388]本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额40%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8、采购本国产品的支持政策
8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评标标准
包1：
	序号
	评分因素
	分值
	评分依据

	1
	价格
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。

	2
	需求响应
	36分
	完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，每负偏离一项扣2分；其余参数为一般参数，每负偏离一项扣0.6分。扣完为止。
注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料（如实物图片、网站截图、白皮书、产品彩页、技术资料书、检测报告等），且均须在技术响应偏离表详尽真实地提供偏离情况及证明材料页码，否则视为负偏离。（若相关技术参数中有明确证明材料要求，则提供对应证明材料）
设备交付验收时，招标人将对技术要求的具体描述进行逐一核实验收，如发现虚假应标，给招标人造成损失的由投标人承担一切责任。需提供投标人承诺书原件(格式自拟)。

	3
	项目交货方案
	5分
	投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。

	4
	安装调试方案
	5分
	投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。

	5
	质量控制方案
	5分
	投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。

	6
	培训及技术支持方案
	5分
	投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。

	7
	售后服务方案
	7分
	投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期1年要求的不得分；在此基础上免费质保每增加1年加1分，本项最高得2分。需提供投标人质保期承诺书原件（格式自拟）。

	8
	应急方案
	5分
	标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。

	9
	业绩
	2分
	2024年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人或制造商具有所投与核心产品类似或同类别仪器项产品合同的，每一份得0.5分，最高得2分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同原件扫描上传。提供不全的不得分，原件中标后备查）


包二：
	序号
	评分因素
	分值
	评分依据

	1
	价格
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。

	2
	需求响应
	30分
	完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，每负偏离一项扣3分；其余参数为一般参数，每负偏离一项扣0.5分。扣完为止。
注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料（如实物图片、白皮书、产品彩页、技术资料书、检测报告等），且均须在技术响应偏离表详尽真实地提供偏离情况及证明材料页码，否则视为负偏离。（若相关技术参数中有明确证明材料要求，则提供对应证明材料）
设备交付验收时，招标人将对技术要求的具体描述进行逐一核实验收，如发现虚假应标，给招标人造成损失的由投标人承担一切责任。需提供投标人承诺书原件(格式自拟)。

	3
	项目交货方案
	5分
	投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。

	4
	安装调试方案
	6分
	投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得6分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得4分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得2分；
其余不得分。

	5
	质量控制方案
	5分
	投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。

	6
	培训及技术支持方案
	7分
	投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得7分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得4分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。

	7
	售后服务方案
	7分
	投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。
项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期1年要求的不得分；在此基础上免费质保每增加1年加1分，本项最高得2分。需提供投标人质保期承诺书原件（格式自拟）。

	8
	应急方案
	5分
	投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。

	9
	业绩
	5分
	2024年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人或制造商具有所投类似或同类别仪器项产品签订的终端合同，每一份得1分，最高得5分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的与使用终端签订的合同原件扫描件。提供不全的不得分，合同原件中标后备查）


包3：
	序号
	评分因素
	分值
	评分依据

	1
	价格
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。

	2
	需求响应
	38分
	完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，每负偏离一项扣：2分；其余参数为一般参数，每负偏离一项扣0.2分。扣完为止。
注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料（如实物图片、网站截图、白皮书、产品彩页、技术资料书、检测报告等），且均须在技术响应偏离表详尽真实地提供偏离情况及证明材料页码，否则视为负偏离。（若相关技术参数中有明确证明材料要求，则提供对应证明材料）
设备交付验收时，招标人将对技术要求的具体描述进行逐一核实验收，如发现虚假应标，给招标人造成损失的由投标人承担一切责任。需提供投标人承诺书原件(格式自拟)。

	3
	项目交货方案
	5分
	投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。

	4
	安装调试方案
	5分
	投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。

	5
	质量控制方案
	5分
	投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。

	6
	培训及技术支持方案
	5分
	投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。

	7
	售后服务方案
	5分
	投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得3分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得2分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。
项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期1年要求的不得分；在此基础上免费质保每增加1年加1分，本项最高得2分。需提供投标人质保期承诺书原件（格式自拟）。

	8
	应急方案
	5分
	投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。

	9
	业绩
	2分
	2024年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人或制造商具有所投类似或同类别仪器项产品合同，每一份得1分，最高得2分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同原件扫描上传。提供不全的不得分，原件中标后备查）


包4：
	序号
	评分因素
	分值
	评分依据

	1
	价格
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。

	2
	需求响应
	35分
	完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，每负偏离一项扣1分；其余参数为一般参数，每负偏离一项扣0.5分。扣完为止。
注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料（如实物图片、网站截图、白皮书、产品彩页、技术资料书、检测报告等），且均须在技术响应偏离表详尽真实地提供偏离情况及证明材料页码，否则视为负偏离。（若相关技术参数中有明确证明材料要求，则提供对应证明材料）
设备交付验收时，招标人将对技术要求的具体描述进行逐一核实验收，如发现虚假应标，给招标人造成损失的由投标人承担一切责任。需提供投标人承诺书原件(格式自拟)。

	3
	项目交货方案
	5分
	投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。

	4
	安装调试方案
	5分
	投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。

	5
	质量控制方案
	5分
	投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。

	6
	培训及技术支持方案
	5分
	投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。

	7
	售后服务方案
	7分
	投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。
项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期1年要求的不得分；在此基础上免费质保每增加1年加1分，本项最高得2分。需提供投标人质保期承诺书原件（格式自拟）。

	8
	应急方案
	5分
	投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排：
方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得5分；
方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得3分；
方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得1分；
其余不得分。

	9
	业绩
	3分
	2024年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人或制造商具有所投与核心产品所投类似或同类别仪器项产品合同，每一份得1分，最高得3分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同原件扫描上传。提供不全的不得分，原件中标后备查）


四、本次采购执行财政部发布《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号）的文件要求。
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（三）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。


[bookmark: _Toc8012][bookmark: _Toc24650][bookmark: _Toc20299][bookmark: _Toc1523][bookmark: _Toc3287][bookmark: _Toc27845]第六章 投标文件格式 



投  标  文  件








项 目 名 称：
招 标 编 号：
      投标人名称 ：
      日      期 ：
投  标  人：（电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、投标配置与分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）











[bookmark: _Toc1107][bookmark: _Toc26156][bookmark: _Toc20369][bookmark: _Toc7268][bookmark: _Toc5792]
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	5
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	6
	供应商信用承诺函
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	无
	

	特定资格条件

	9
	无
	

	其他资格条件

	10
	投标函
	

	11
	法人授权书
	



具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：
主要专业技术能力有：
投标人名称（加盖CA电子公章）：                                                  
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：______年     月     日

















参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：  年  月  日







供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）
　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日




投标函格式
致：江苏省经纬建设监理有限公司
根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日


法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名： 
联系电话（手机）：
单位名称： 
单位地址：
日期：


法定代表人身份证复印件


被授权人身份证复印件





中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、声明函应涵盖本项目（分包）所有货物，否则价格不作扣除。
6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
                             日 期：
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z<80000
	300≤Z<5000
	Z<300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤X<1000
	X<100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z<10000
	2000≤Y<5000
	Y<2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z<120000
	100≤Z<8000
	Y<100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

[bookmark: _Toc20616][bookmark: _Toc3074][bookmark: _Toc9345][bookmark: _Toc14959][bookmark: _Toc16911]二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	
















[bookmark: _Toc14100][bookmark: _Toc23068][bookmark: _Toc23420][bookmark: _Toc29406][bookmark: _Toc6752]三、非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	2
	《关于符合本国产品标准的声明函》
	
	

	3
	……
	
	

	
	
	
	



























残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                 供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：


关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。





[bookmark: _Toc19910][bookmark: _Toc25382]四、开标一览表
项目名称：
项目编号：
分包号（如有）： 

	  投标货物及服务名称
	投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币：元）


	核心产品品牌
	



                                          


5、 
投标产品配置及分项报价表
分包号（如有）：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


备注：
1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物制作（采购）、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


[bookmark: _Toc32755][bookmark: _Toc5967][bookmark: _Toc16517][bookmark: _Toc17996][bookmark: _Toc9678]六、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	......
	
	
	



注：
1.投标人需对技术要求（以及未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
3.行数不够，可自行添加。





[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc16820][bookmark: _Toc32154]
七、商务条款响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955056]项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	
	......
	
	


备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
3.行数不够，可自行添加。
[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146]


[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]
主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：



