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[bookmark: _Toc16793][bookmark: _Toc28359086]第一章 招标公告
项目概况
江苏省2025年县域医共体设备更新项目腹腔镜系统集中采购JSZC-320900-JZCG-G2026-0065的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载获取招标文件（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目），并于2026年11月2日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0065
2.项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目腹腔镜系统集中采购
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：
	采购包
	采购标的
	采购数量（套）
	预算金额

	1
	2D4K荧光腹腔镜系统（1）
	5
	490万元

	2
	2D4K荧光腹腔镜系统（2）
	1
	180万元

	3
	3D腹腔镜系统
	1
	190万元


5.最高限价：
	采购包
	采购标的
	采购数量（套）
	最高限价

	1
	2D4K荧光腹腔镜系统（1）
	5
	400万元

	2
	2D4K荧光腹腔镜系统（2）
	1
	180万元

	3
	3D腹腔镜系统
	1
	190万元


6.采购需求（简介）：根据2025年县域医共体设备更新项目批复，拟购置7台腹腔镜系统，预算860万元，本项目所购设备将有助于提高区域内疑难杂症诊断水平，缩短患者的检查时间，提升检查的精准度。具体内容及要求详见招标文件。本项目划分为三个包。
注：以上三个包供应商可兼投兼中，评标顺序为一包→二包→三包。
7.合同履行期限：合同签订后 45 日内完成供货、安装及调试工作，并通过验收合格后交付使用。
8.本项目不接受联合体参与招标。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1投标产品如果属于医疗器械注册/备案范畴的，提供投标产品的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》的扫描件。
3.2投标产品如果属于医疗器械注册/备案范畴的，供应商须根据投标产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》的扫描件和制造商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》的扫描件。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。（注册登记：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/bridge_page.html） 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月2日9点30分（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
2.1“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统－右侧消息通知栏）。
2.2潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页－“苏采云”链接。
2.3招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。
2.4采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
5.本项目由市卫生健康委员会授权的县域医共体牵头单位组织公开招标，盐城市亭湖区新兴镇卫生院为牵头单位，采购合同由各采购人与中标供应商分别签订。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购人1
名   称：盐城市亭湖区新兴镇卫生院
地   址：江苏省盐城市亭湖区新兴镇兴隆路西侧
联系人：孙女士
联系方式：18921897126
采购人2
名   称：盐城市大丰人民医院
地   址：盐城市大丰区幸福东大街139号
联系人：陈先生
联系方式：13962047130
采购人3
名   称：盐城市大丰区第二人民医院
地   址：盐城市大丰区人民北路342号
联系人：陈女士
联系方式：18921826129
采购人4
名   称：东台市南沈灶镇卫生院
地   址：东台市南沈灶镇府前东路54号
联系人：陈先生
联系方式：13914665698
采购人5
名   称：东台市唐洋中心卫生院
地   址：江苏省东台市唐洋镇唐新东路43号
联系人：周先生
联系方式：13813427787
采购人6：
名   称：盐城市盐都区第二人民医院
地   址：盐城市盐都区楼王镇人民路4号
联系人：王先生
联系方式：13851047089

2.采购代理机构信息
名 称：盐城市政府采购中心
地 址： 盐城市府西路1号市公共资源交易中心5楼
联系人：顾女士	
联系方式：0515-86665092
[bookmark: _Toc28359021]
3.项目联系方式
项目联系人：顾女士
[bookmark: _Toc120614211]联系电话:0515-86665092

[bookmark: _Toc9857][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213]第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Hlt16619475]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.合格的供应商
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律和标准
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]8.招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]10.投标文件构成
10.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975]11.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15.投标函和开标一览表
15.1供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16.投标有效期
16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]18.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止日期
19.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]20.投标文件的拒收
20.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]21.投标文件的撤回和修改
21.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2投标文件的修改
21.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22.开标
22.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
22.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]23.评标委员会
23.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3采购中心和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
27.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]27.1无效投标条款
27.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]28.确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3采购中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
28.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29.质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果及其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人不接受未填写快递运单的快件。质疑接受联系人、联系电话及地址参照《招标公告》中的采购人信息。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.中标通知书
30.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32.货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务时，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）；不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
33.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。
34.预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为40%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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政府采购货物买卖合同








项目名称：
合同编号：
甲    方：
乙    方：
签订时间：


使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。


[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：
乙方（全称）： 
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等招标文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：
         采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
品牌：规格型号：
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
    （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：
þ否
（4）政府采购组织形式：政府集中采购 þ部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
询价 单一来源 框架协议 其他：
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：
是 þ否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：
þ是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是    否
（7）合同是否分包：是       þ否
分包主要内容：
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：大型企业  中型企业  小微型企业  残疾人福利性单位  监狱企业  其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是   否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：
        国别：品牌： 规格型号：
þ否
（10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购优先采购
þ否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购优先采购
þ否
是否涉及绿色产品：
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
强制采购  优先采购
þ否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
þ是     否    不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节
第12.2款）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）             
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：   （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）  
¨绩效激励：   （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）  
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                              
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否
     收取履约保证金形式：                              
     收取履约保证金金额：                              
     履约担保期限：                                     
（4） 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
（5）分期履行要求：
（6）风险处置措施和替代方案：
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
验收主体：                           
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式：一次性验收         
分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）招标文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自   年   月   日生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或招标文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，招标文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按招标文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3.履行合同的时间、地点和方式
3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4.甲方的权利和义务
4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5.乙方的权利和义务
5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8.质量标准和保证
8.1质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：货物装箱清单、产品合格证明、质量检验证明书、原厂售后服务承诺函、货物装机验收报告；产品目录、货物图纸、中文操作使用手册、维护手册或服务指南；货物配套附件、专用工具及对应明细清单等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就招标文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据招标文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按招标文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22.通知
22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。



第三节 政府采购合同专用条款
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	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件：使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件： 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件： 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到：
1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
9. 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。
2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整）
3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	货物交货前由乙方承担保险义务

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	1.乙方提供货物五年（具体年限按乙方投标承诺执行）原厂整机免费保修（乙方须在签订合同前提供制造商出具的免费质保期承诺函）。
2.超过质保期的货物，维修时只收部件成本费用，不收取上门、工时、检测等杂费，成本费用不得高于投标文件所作的承诺。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 8 小时内到达甲方现场。

	第二节
第8款补充
	质量保证要求
	1.项目实施要求
1.1项目实施过程应严格遵守国家的相关法规、标准，乙方需协助有关部门做好廉政工作，防止腐败现象的出现。乙方应按照甲方的要求，保证实施内容、实施流程的完整性，保证实施过程科学完整；乙方及实施工作人员应按照甲方的要求采取严格的管理措施，应充分考虑项目实施对甲方正常工作可能产生的不利影响，采取必要的措施将影响降到最低。
1.2本项目由甲方全权负责实施全过程的监督、管理与协调工作。项目实施期间，乙方须承诺按期完成货物供货，并配送至甲方指定现场机房，全权负责货物的装卸、安装、调试工作，直至货物正常稳定运行；同时须按照甲方需求开展专项培训，免费培训至相关人员熟练操作为止。乙方须在自身承诺的交付周期内完成全部供货及对应售后服务工作。
1.3为保障项目培训及整体实施保质、保量、有序推进，乙方须具备完善的服务保障能力，配备数量充足、技术过硬的专职实施团队；须针对本项目专项成立专属服务小组，明确固定项目联系人，指派专人全权负责本项目中标货物销售、现场实施、售后保障等全流程相关事宜，保障项目现场实施、培训及售后响应满足本项目服务时限要求。
2.项目验收要求
2.1乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
2.2甲方须按招标文件的技术要求及投标文件承诺（以更优者为准）的配置要求对全部货物的型号、规格、数量、软件介质等，以及技术文件（含货物装箱清单、产品合格证明、质量检验证明书、原厂售后服务承诺函、货物装机验收报告；产品目录、货物图纸、中文操作使用手册、维护手册或服务指南；货物配套附件、专用工具及对应明细清单；试剂耗材价格明细等）进行验收。
2.3甲方须按招标文件技术要求对货物应能实现的技术性能、功能指标进行测试验收，在测试或运行中出现性能或功能指标上不符合投标文件承诺和合同要求的，将按验收不合格货物进行处置。
2.4乙方应向甲方至少提供以下技术文件：货物装箱清单、产品合格证明、质量检验证明书、原厂售后服务承诺函、货物装机验收报告；产品目录、货物图纸、中文操作使用手册、维护手册或服务指南；货物配套附件、专用工具及对应明细清单；试剂耗材价格明细（未提供视同质保期内免费提供）等。
2.5乙方须结合自身项目实施经验，向甲方提供货物日常运行、运维管理的合理化建议，主动配合甲方完成项目相关管理制度、使用规范的制定完善工作。
2.6 乙方须提供产品官方出具的使用期限证明材料，确保产品使用年限合规可查。
3.项目培训要求
乙方供货时应免费向甲方提供现场技术培训，或根据甲方要求对所有需要参加培训的人员免费进行上门培训。培训方案至少应当包括：培训的时间及地点；培训方式；货物的原理、使用操作方式和日常维护及保养方法等。项目培训有教材、有方案、有考核。培训内容至少包括操作人员的使用培训和技术人员的常见问题及解决办法的培训等。培训时间按照甲方要求。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间及要求
	1.合同款项的支付方式及进度安排：
①预付款：合同签订并收到符合甲方要求的发票后 10个工作日内，向乙方支付合同金额的40%作为预付款。（在签订合同时，如乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，经双方协商甲方可就预付款比例作相应调整）。
②履行期间付款：验收合格并正式交付使用后，乙方应向甲方提供真实、合法的全额销售发票，由甲方签章、经市、县（市、区）卫生健康委盖章确认的验收报告回执作为付款的依据。乙方提供前述完整的付款材料后10个工作日内，甲方应向乙方支付至合同总额的100%。
2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算（成交单价不变，数量按实结算）。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：
（1） 发票；
（2） 验收报告回执。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	除不可抗力情况外，供应商出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他供应商串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
2.退还方式：退还至供应商缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3.退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
4.退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票和验收报告回执。
5.逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	1.详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。
2.验收不合格的货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。
2. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 1000元 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 15 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
3.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 20% 的滞纳金。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值20%的违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日1000元向乙方支付违约金。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 2 种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为盐城市；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。
2.纠纷解决办法
2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的属地质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.质量保证及售后服务要求
1.1乙方提供的货物应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。货物的质量标准、应用操作培训、售后服务及维修、耗材的供应价格等，按招标文件要求、乙方投标文件承诺及国家规定的相关标准执行。
1.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费上门维修。对货物性能、指标达不到招标文件及合同技术要求，根据实际情况，甲方可选择按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）退货：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）及由此对甲方造成的损失，乙方承担损失金额不超过合同总值的5%。
1.3在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
1.4超过质保期的货物，维修时只收部件成本费用，不收取上门、工时、检测等杂费，成本费用不得高于投标文件所作的承诺。
1.5为了确保货物正常运行，乙方应提供技术服务热线（7*24小时），负责解答甲方在货物使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；提供7*8小时现场维修和技术支持服务；如果在48小时内无法解决故障，须提供不低于采购型号规格档次的备用机；乙方应当设立投诉专线，接受甲方的投诉。
2.调试和验收
2.1所投货物生产日期须在货物交付之日前半年内。
2.2货物验收由甲方负责具体实施；应当按招标文件的技术要求及投标文件承诺（以更优者为准）的配置要求对全部货物（如型号、规格、数量、软件介质等）以及技术文件（含货物装箱清单、产品合格证明、质量检验证明书、原厂售后服务承诺函、货物装机验收报告；产品目录、货物图纸、中文操作使用手册、维护手册或服务指南；货物配套附件、专用工具及对应明细清单；试剂耗材价格明细等）进行验收；应当按招标文件技术要求对货物应能实现的技术性能、功能指标进行测试验收，在测试或运行中出现性能或功能指标上不符合招标文件技术要求、投标文件承诺和合同要求的，将按验收不合格货物进行处置。
2.3乙方交付前应对货物及配件作出全面检查和对验收技术文件进行整理，并列出清单。乙方交付货物及配件时，必须提交国家规定的关于其质量、价格、使用及售后服务的相关技术文件，同时必须将本次投标文件关于其质量、服务及相关承诺的复印件、加盖乙方公章的销售发票复印件交与甲方。乙方应向甲方至少提供以下技术文件：含货物装箱清单、产品合格证明、质量检验证明书、原厂售后服务承诺函、货物装机验收报告；产品目录、货物图纸、中文操作使用手册、维护手册或服务指南；货物配套附件、专用工具及对应明细清单；试剂耗材价格明细（未提供视同质保期内免费提供）等。
2.4验收报告回执经甲方签章和市、县（市、区）卫生健康委盖章确认后，作为付款条件之一。资料不齐全、验收不合格货物，甲方有权拒收，乙方应在限期内整改和更换到位。
2.5乙方负责免费安装调试，并根据投标培训方案提供现场技术培训，直至货物各项指标达标、满足使用要求。

	
	税费
	本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

	
	伴随服务
	1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务：
 （1） 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容；
 （2） 负责货物的开孔，货物的现场安装调试；
 （3） 提供货物组装和维修所需的工具；
 （4） 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
 （5） 在货物交货现场就货物的安装、调试、启用、维护等对甲方人员进行培训。
3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

	
	合同生效及其他

	1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。
2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。
3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。



[bookmark: _Toc20264]第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]项目属性：货物类项目。

一、采购标的清单
	采购包
	采购标的
	采购数量（套）
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	2D4K荧光腹腔镜系统（1）
	5
	工业

	2
	2D4K荧光腹腔镜系统（2）
	1
	工业

	3
	3D腹腔镜系统
	1
	工业



二、供货单位清单
分包1  2D4K荧光腹腔镜系统（1）供货单位清单

	设备需求医疗机构
	采购数量

	盐城市亭湖区新兴镇卫生院
	1

	盐城市大丰区第二人民医院
	1

	东台市南沈灶镇卫生院
	1

	东台市唐洋中心卫生院
	1

	盐城市盐都区第二人民医院
	1



分包2  2D4K荧光腹腔镜系统（2）供货单位清单
	医疗机构名称
	采购数量

	盐城市大丰人民医院
	1




分包3  3D腹腔镜系统供货单位清单

	设备需求医疗机构
	采购数量

	盐城市大丰人民医院
	1




三、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求（需提供相应证明材料，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告等，如“技术要求”中有明确要求提供相应证明材料的，以明确要求为准，未按要求提供的，作无效投标处理）。
分包1： 2D4K荧光腹腔镜系统（1），数量：5套。
（一）标的每套系统的具体配置明细：
1.4K荧光摄像主机                        1套
2.4K荧光摄像头                          1个
3.10mm 30°荧光光学镜                    2根
4.荧光光源                               1台
5.气腹机（含供气管路）                   1台
6.医用监视器                             1套
7.导光束                                 2根
8.台车                                   1套
9.消毒盒                                 2个
10.其他标配附件                          1套

注：请列出以下选配件价格
其他选配硬件或功能
（二）技术参数及要求：
1.4K荧光摄像主机
1.1 与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，用于在微创内镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像。
1.2 具备4K图像处理能力，输出分辨率≥3840*2160，支持≥60Hz的动态图像，逐行扫描。
[bookmark: OLE_LINK2]▲1.3 摄像主机内置刻录功能，主机自带USB接口≥3个，U盘、移动硬盘即插即用，可直接刻录≥3840*2160分辨率视频和图片，录制视频时4K和高清分辨率可选，显示屏上可显示存储介质剩余可录制时长。
1.4 支持图像模式≥4种，至少应包括白光、绿色荧光、黑白荧光、四分屏模式。
1.5 荧光灵敏度及荧光亮度均可调节，荧光总调节档位≥10。
▲1.6 无需增加额外模块，主机可兼容同品牌白光摄像头及3D电子镜。 
1.7 主机可接入外部图像信号源，实现双镜联合，两幅图像在同一显示屏分屏显示。
[bookmark: OLE_LINK1]1.8 4K信号输出接口≥3，其中12G-SDI≥1，高清信号输出接口≥2，其中DVI-D≥1。
1.9 电气安全：医用设备电气安全CF级别Ⅰ类防护，可应用于心脏手术。
▲1.10 使用期限≥8年。
2.4K荧光摄像头
2.1 摄像头可接收可见光和近红外荧光，可见光和近红外荧光分别独立成像，4K CMOS成像传感器≥2个。
▲2.2 可通过摄像头控制调节冷光源及气腹机。
2.3 具有≥2个自定义摄像头按键，可自定义功能至少包括录像、拍照、白平衡、图像放大、图像模式切换。
▲2.4 具有一键自动对焦及手动焦距调节功能。
▲2.5 摄像头防水等级≥IPX8。
2.6 使用期限≥8年。
3.荧光光学镜
3.1 与摄像主机同一品牌，可同时传输可见光和近红外光。
▲3.2视场角≥75°，工作长度≥310mm。
▲3.3 可高温高压蒸汽灭菌和低温等离子灭菌，其中高温高压蒸汽灭菌次数≥500次。
▲3.4 有效景深最小≤3mm，最大≥150mm。
3.5 使用期限≥8年。
4.荧光光源
4.1 与摄像主机同一品牌，主机和光源分体化设计，光源类型为LED冷光源，可同时输出白光和近红外光。
4.2 具有根据术野情况自动调节光源亮度功能，且在无导光束插入时光源不发光。
▲4.3 光源工作寿命≥50000小时。
4.4 白光光源输出总光通量≥1800流明。
4.5 光源亮度可调节≥6档，色温≥5500K。
4.6 导光束：4mm≤直径≤5mm，长度≥300cm。
4.7使用期限≥8年。
5.气腹机
5.1 与摄像主机同一品牌。
5.2 最大流速≥40L/min。
5.3 最小流速≤0.1L/min。
▲5.4 最大调节压力≥30mmHg，最小调节压力≤1mmHg。
5.5 具有气体加热功能，及排烟功能，最大排烟流量≥8L/min。
5.6 具有压力过高保护功能，压力过高自动排气功能，且具有压力、流量、温度监测报警功能。
5.7使用期限≥8年。
6.医用监视器
6.1 显示屏尺寸≥32英寸，支持4K 60Hz超高清视频输入。
6.2采用LED背光，最大背光亮度≥800cd/m2。
6.3 对比度≥1000:1，可视角度≥178o。
6.4 4K视频输入接口≥2，其中12G-SDI≥1，4K视频输出接口≥1，其中12G-SDI≥1，高清视频输出接口≥1，其中DVI≥1。
分包2： 2D4K荧光腹腔镜系统（2），数量：1套。
（一）标的每套系统的具体配置明细：
1.4K荧光摄像主机               1套
2.4K荧光摄像头                 1个
3.10mm 30°荧光光学镜          4根
4.荧光光源                     1台
5.气腹机（含供气管路）         1台
6.医用监视器                   1套
7.导光束                       4根
8.台车                         1套
9.消毒盒                       4个
10.其他标配附件                1套

注：请列出以下选配件价格
其他选配硬件或功能
（二）技术参数及要求：
	序号
	技术参数及要求

	1
	4K荧光摄像主机

	1.1
	与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，用于在微创内镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像。

	1.2
	具备4K图像处理能力，输出分辨率≥3840*2160，支持≥60Hz的动态图像，逐行扫描。

	1.3
	▲摄像主机内置刻录功能，主机自带USB接口≥3个，U盘、移动硬盘即插即用，可直接刻录≥3840*2160分辨率视频和图片，录制视频时4K和高清分辨率可选，显示屏上可显示存储介质剩余可录制时长。

	1.4
	▲支持图像模式≥4种，至少应包括白光、绿色荧光、黑白荧光、四分屏模式。

	1.5
	荧光灵敏度及荧光亮度均可调节，荧光总调节档位≥10。

	1.6
	无需增加额外模块，主机可兼容同品牌镜头种类数≥2种。

	1.7
	主机可接入外部图像信号源，实现双镜联合，两幅图像在同一显示屏分屏显示。

	1.8
	4K信号输出接口≥3，其中12G-SDI≥1，高清信号输出接口≥2，其中DVI-D≥1。

	1.9
	电气安全：医用设备电气安全CF级别Ⅰ类防护，可应用于心脏手术。

	1.10 
	▲使用期限≥8年。

	2
	4K荧光摄像头

	2.1
	摄像头可接收可见光和近红外荧光，可见光和近红外荧光分别独立成像，4K CMOS成像传感器≥2个。

	2.2
	▲可通过摄像头控制调节冷光源或气腹机。

	2.3
	具有≥2个自定义摄像头按键，可自定义功能至少包括录像、拍照、白平衡、图像放大、图像模式切换。

	2.4
	具有一键自动对焦及手动焦距调节功能。

	2.5
	摄像头防水等级≥IPX8。

	2.6
	▲摄像头手柄低温设计，连续工作手柄温度不超过37℃。

	2.7
	具有除烟功能，减轻烟雾对手术图像的影响。

	2.8
	使用期限≥8年。

	3
	荧光光学镜

	3.1
	▲与摄像主机同一品牌，可同时传输可见光和近红外光。

	3.2
	视场角≥75°，工作长度≥310mm。

	3.3
	可高温高压蒸汽灭菌和低温等离子灭菌，其中高温高压蒸汽灭菌次数≥500次。

	3.4
	有效景深最小≤3mm，最大≥150mm。

	3.5
	使用期限≥8年。

	4
	荧光光源

	4.1
	与摄像主机同一品牌，主机和光源分体化设计，光源类型为LED冷光源，可同时输出白光和近红外光。

	4.2
	具有根据术野情况自动调节光源亮度功能，且在无导光束插入时光源不发光并提示插入光纤。

	4.3
	光源工作寿命≥50000小时。

	4.4
	白光光源输出总光通量≥1800流明。

	4.5
	光源亮度可调节≥6档，色温≥5500K。

	4.6
	导光束：4mm≤直径≤5mm，长度≥300cm。

	4.7
	使用期限≥8年。

	5
	气腹机

	5.1
	与摄像主机同一品牌。

	5.2
	最大流速≥50L/min。

	5.3
	最小流速≤0.1L/min。

	5.4
	最大调节压力≥30mmHg，最小调节压力≤1mmHg。

	5.5
	▲具有气体加热功能，及4种以上气流模式满足不同手术需求。

	5.6
	具有压力过高保护功能，压力过高自动排气功能，且具有压力、流量、温度监测报警功能。

	5.7
	使用期限≥8年。

	6
	医用监视器

	6.1
	显示屏尺寸≥32英寸，支持4K 60Hz超高清视频输入。

	6.2
	采用LED背光，最大背光亮度≥800cd/m2。

	6.3
	对比度≥1000:1，可视角度≥178o

	6.4
	4K视频输入接口≥2，其中12G-SDI≥1，4K视频输出接口≥1，其中12G-SDI≥1，高清视频输出接口≥1，其中DVI≥1。


分包3： 3D 腹腔镜系统，数量：1套。
（一）标的每套系统的具体配置明细：
1、3D摄像主机                            1套
2.10mm 30°3D一体化电子镜               1套
3、光源                                  1台
4.气腹机（含供气管路）                  1台
5、3D医用监视器                          1套
6、导光束                                2根
7、台车                                  1套
8、消毒盒                                1个
9、3D眼镜                                6副
10、其他标配附件                         1套

注：请列出以下选配件价格
其他选配硬件或功能
（二）技术参数及要求：
	序号
	技术参数及要求

	1
	3D摄像主机

	1.1
	可处理3D和2D图像信号，3D和2D模式可切换，具备4K图像处理能力，输出分辨率≥3840*2160，支持≥60Hz的动态图像，逐行扫描。

	1.2
	摄像主机内置刻录功能或外配智能化刻录机，可刻录≥3840*2160视频及图片，USB接口≥3个，录制视频时4K和高清分辨率可选，同时满足录制3D视频。

	1.3
	▲无需增加硬件模块，主机可兼容同品牌2D4K荧光摄像头、电子软镜等。

	1.4
	兼容≥6种可连接光学硬镜的同品牌不同规格型号的2D摄像头（提供可兼容投标主机型号的摄像头清单及对应的医疗器械注册证及其附件证明材料）。

	1.5
	主机可接入外部图像信号源，实现双镜联合，两幅图像在同一显示屏分屏显示。

	1.6
	4K信号输出接口≥3，其中12G-SDI≥2或DisplayPort≥2；高清信号输出接口≥2（提供产品实物图片并标注接口等证明材料）。

	1.7
	电气安全：医用设备电气安全CF级别Ⅰ类防护，可应用于心脏手术。

	1.8
	使用期限≥6年（提供产品中文标签图片证明）。

	2
	10mm30°3D一体化电子镜 

	2.1
	与摄像主机同一品牌，可采集3D和2D图像信号。

	2.2
	▲采用一体化电子镜（提供医疗器械注册证及其附件或在监管部门备案的说明书等证明材料）。

	2.3
	具有≥2个自定义摄像头按键，可自定义功能至少包括2D/3D切换、录像、拍照、白平衡。

	2.4
	视场角≥80°，工作长度≥320mm，最大有效景深≥100mm（提供医疗器械注册证及其附件产品技术要求等证明材料）。

	2.5
	一体化电子镜≤420g （提供在监管部门备案的说明书等证明材料）。

	2.6
	整体可低温等离子灭菌，低温等离子灭菌次数≥300次。

	2.7
	可通过按键联动控制调节冷光源或气腹机 。

	2.8
	电气安全：医用设备电气安全CF级别Ⅰ类防护，可应用于心脏手术。

	2.9
	使用期限≥6年。

	3
	光源

	3.1
	与摄像主机同一品牌，主机和光源分体化设计（提供主机及冷光源独立注册的医疗器械注册证等证明材料）。

	3.2
	光源类型为LED光源（提供医疗器械注册证及其附件或在监管部门备案的说明书等证明材料）。

	3.3
	具有根据术野情况自动调节光源亮度功能。

	3.4
	LED光源工作寿命≥10000小时，输出总光通量≥1600流明，显色指数≥90（提供在监管部门备案的说明书等证明材料）。

	3.5
	光源亮度可调节≥6档，色温≥5500K。

	3.6
	电气安全：医用设备电气安全CF级别Ⅰ类防护，可应用于心脏手术。

	3.7
	使用期限≥6年。

	4
	气腹机（含供气管路）

	4.1
	▲最大流速≥50L/min（提供医疗器械注册证及其附件产品技术要求等证明材料）。

	4.2
	最小流速≤0.1L/min（提供医疗器械注册证及其附件产品技术要求等证明材料）。

	4.3
	最小可调节流速精度≤0.1L/min（提供医疗器械注册证及其附件产品技术要求等证明材料）。

	4.4
	最大调节压力≥25mmHg。

	4.5
	具有压力过高保护功能，压力过高自动排气功能，且具有压力、流量、温度监测报警功能。

	4.6
	使用期限≥6年。

	4.7
	电气安全：医用设备电气安全CF级别Ⅰ类防护，可应用于心脏手术。

	5
	3D医用监视器

	5.1
	显示屏尺寸≥31英寸，支持4K 60Hz超高清视频输入。

	5.2
	▲采用LED背光，最大背光亮度≥1500cd/m2。

	5.3
	对比度≥1000000:1，可视角度≥178o。

	5.4
	4K视频输入接口≥3，其中12G-SDI≥2，DisplayPort≥1；4K视频输出接口≥2，其中12G-SDI≥1 （提供产品接口图片并标注接口名称等证明材料）。

	5.5
	高清视频输入接口≥1，其中DVI≥1；高清视频输出接口≥1，其中DVI≥1。

	6
	台车

	6.1
	台车具有总控电源开关，可一键开启和关闭腔镜系统及配套设备。


四、产品综合性能要求
供应商需提供的证明材料包括但不限于整机或主要模块的实物拍摄视频和照片、材质证明材料、工艺证明材料，产品技术指标的描述、检测文件。
1.产品设计、制造工艺、材质要求：
产品设计应符合人体工程学，并符合医疗产品构造设计的要求，在保障产品功能的基础上，做到新颖、简洁、美观，达到理想的视觉效果；制造工艺应符合医疗产品制造标准，在保障产品功能完好的基础上，采用节能，先进的制造工艺；产品材质应符合医疗产品合规性标准，在保障医疗产品功能的前提下，采用环保，优质耐用的材质；供应商应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
2.产品安全性、稳定性要求：
有源医疗设备应符合GB9706.1-2020医用电气设备第1部分：安全通用要求、IEC 60601-1和医疗安全标准的合规性测试要求，设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟、稳定性能可靠，抗干扰能力强，适应各种应用场景，故障率低，年均年开机率〉=95%，使用寿命长，能够满足临床长期使用。供应商应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
3.产品易用性要求：
产品人机交互界面友好，操作流程简洁，功能按键布局合理，参数设置简单，对使用环境无严苛要求，用户经过简单培训后即可使用。设备应配备相应的中文操作手册；供应商应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
4.产品配置、功能要求：
产品配置和功能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求，所投产品的配置和功能高于标书技术指标的优先，产品应具有较好的兼容性和扩展性，比如能够接入医院信息系统。供应商应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
五、项目实施、验收、培训要求
1.项目实施要求
1.1项目实施过程应严格遵守国家的相关法规、标准，供应商需协助有关部门做好廉政工作，防止腐败现象的出现。供应商应按照采购人的要求，保证实施内容、实施流程的完整性，保证实施过程科学完整；供应商及实施工作人员应按照采购人的要求采取严格的管理措施，应充分考虑项目实施对采购人正常工作可能产生的不利影响，采取必要的措施将影响降到最低。
1.2本项目由采购人全权负责实施全过程的监督、管理与协调工作。项目实施期间，供应商须承诺按期完成货物供货，并配送至采购人指定现场机房，全权负责货物的装卸、安装、调试工作，直至货物正常稳定运行；同时须按照采购人需求开展专项培训，免费培训至相关人员熟练操作为止。供应商须在自身承诺的交付周期内完成全部供货及对应售后服务工作。
1.3 为保障项目培训及整体实施保质、保量、有序推进，供应商须具备完善的服务保障能力，配备数量充足、技术过硬的专职实施团队；须针对本项目专项成立专属服务小组，明确固定项目联系人，指派专人全权负责本项目中标货物销售、现场实施、售后保障等全流程相关事宜，保障项目现场实施、培训及售后响应满足本项目服务时限要求。
2.项目验收要求
2.1供应商应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
2.2采购人须按招标文件的技术要求及投标文件承诺（以更优者为准）的配置要求对全部货物的型号、规格、数量、软件介质等，以及技术文件（含货物装箱清单、产品合格证明、质量检验证明书、原厂售后服务承诺函、货物装机验收报告；产品目录、货物图纸、中文操作使用手册、维护手册或服务指南；货物配套附件、专用工具及对应明细清单；试剂耗材价格明细等）进行验收。
2.3采购人须按招标文件技术要求对货物应能实现的技术性能、功能指标进行测试验收，在测试或运行中出现性能或功能指标上不符合招标文件技术要求、投标文件承诺和合同要求时，将按验收不合格货物进行处置。
2.4供应商应向采购人至少提供以下技术文件：货物装箱清单、产品合格证明、质量检验证明书、原厂售后服务承诺函、货物装机验收报告；产品目录、货物图纸、中文操作使用手册、维护手册或服务指南；货物配套附件、专用工具及对应明细清单；试剂耗材价格明细（未提供视同质保期内免费提供）等。
2.5供应商须结合自身项目实施经验，向采购人提供货物日常运行、运维管理的合理化建议，主动配合采购人完成项目相关管理制度、使用规范的制定完善工作。
2.6 供应商须提供产品官方出具的使用期限证明材料，确保产品使用年限合规可查。
3.项目培训要求
供应商供货时应免费向采购人提供现场技术培训，或根据采购人要求对所有需要参加培训的人员免费进行上门培训。培训方案至少应当包括：培训的时间及地点；培训方式；货物的原理、使用操作方式和日常维护及保养方法等。项目培训有教材、有方案、有考核。培训内容至少包括操作人员的使用培训和技术人员的常见问题及解决办法的培训等。培训时间按照采购人要求。
六、相关证书、业绩要求
1.投标人或所投产品制造商具有有效的质量管理体系认证，环境管理体系认证，医疗器械质量管理体系认证，职业健康安全管理体系认证的优先。
2.由评标委员会根据投标文件中有关投标产品（主要标的物：腹腔镜系统）的经营业绩情况进行评审。2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）完成的腹腔镜系统的业绩优先。
七、商务要求
（一）交付时间和地点
交付时间：合同签订后 45 日内完成供货、安装及调试工作，并通过验收合格后交付使用。
交付地点：采购人指定的地点。
（二）保密
没有采购人事先书面同意，供应商不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
（三）质量保证及售后服务要求
1.供应商提供的货物应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。货物的质量标准、应用操作培训、售后服务及维修、耗材的供应价格等，按招标文件要求、供应商投标文件承诺及国家规定的相关标准执行。
2.包1、包2、包3：供应商提供货物五年原厂整机（其中分包3须包含3D一体化电子镜）免费保修，鼓励延长（供应商须承诺签订合同前提供制造商出具的免费质保期承诺函）。
供应商提供整体售后服务方案（含服务响应时限、回访巡检机制、故障处置流程、备品备件价格及规则等）、本项目现场服务保障方案（含项目现场实施计划、现场维修保障安排、为本项目配置的专项技术人员及应急保障措施）等服务内容；供应商按照招标文件要求提供免费质保期承诺，鼓励增加免费质保期。
3.供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费上门维修。对货物性能、指标达不到招标文件及合同技术要求，根据实际情况，采购人可选择按以下办法处理：
（1）更换：由供应商承担所发生的全部费用。
（2）退货：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）及由此对采购人造成的损失，供应商承担损失金额不超过合同总值的5%。
4.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5.超过质保期的货物，维修时只收部件成本费用，不收取上门、工时、检测等杂费，成本费用不得高于投标文件所作的承诺。
6.为了确保货物正常运行，供应商应提供技术服务热线（7*24小时），负责解答采购人在货物使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；提供7*8小时现场维修和技术支持服务；如果在48小时内无法解决故障，须提供不低于采购型号规格档次的备用机；供应商应当设立投诉专线，接受采购人的投诉。
（四）调试和验收
1.包1、包2、包3：所投货物生产日期须在货物交付之日前半年内。（供应商须提供承诺函）。
2.货物验收由采购人负责具体实施；应当按招标文件的技术要求及投标文件承诺（以更优者为准）的配置要求对全部货物（如型号、规格、数量、软件介质等）以及技术文件（含货物装箱清单、产品合格证明、质量检验证明书、原厂售后服务承诺函、货物装机验收报告；产品目录、货物图纸、中文操作使用手册、维护手册或服务指南；货物配套附件、专用工具及对应明细清单；试剂耗材价格明细等）进行验收；应当按招标文件技术要求对货物应能实现的技术性能、功能指标进行测试验收，在测试或运行中出现性能或功能指标上不符合招标文件技术要求、投标文件承诺和合同要求的，将按验收不合格货物进行处置。
3.供应商交付前应对货物及配件作出全面检查和对验收技术文件进行整理，并列出清单。供应商交付货物及配件时，必须提交国家规定的关于其质量、价格、使用及售后服务的相关技术文件，同时必须将本次投标文件关于其质量、服务及相关承诺的复印件、加盖供应商公章的销售发票复印件交与采购人。供应商应向采购人至少提供以下技术文件：含货物装箱清单、产品合格证明、质量检验证明书、原厂售后服务承诺函、货物装机验收报告；产品目录、货物图纸、中文操作使用手册、维护手册或服务指南；货物配套附件、专用工具及对应明细清单；试剂耗材价格明细（未提供视同质保期内免费提供）等。
4.验收报告回执经采购人签章和市、县（市、区）卫生健康委盖章确认后，作为付款条件之一。资料不齐全、验收不合格货物，采购人有权拒收，供应商应在限期内整改和更换到位。
5.供应商负责免费安装调试，并根据投标培训方案提供现场技术培训，直至货物各项指标达标、满足使用要求。
6.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的属地质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。
（五）付款方式
1.预付款：合同签订并收到符合采购人要求的发票后 10个工作日内，向供应商支付合同金额的40%作为预付款。（在签订合同时，如供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，经双方协商采购人可就预付款比例作相应调整）。
2.履行期间付款：验收合格并正式交付使用后，供应商应向采购人提供真实、合法的全额销售发票，由采购人签章、经市、县（市、区）卫生健康委盖章确认的验收报告回执作为付款的依据。供应商提供前述完整的付款材料后10个工作日内，采购人应向供应商支付至合同总额的100%。
3.税费：本合同执行中相关的一切税费均由供应商负担。
八、其他要求
1.本项目不接受进口产品投标。
2.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	采购包
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	2D4K荧光腹腔镜系统（1）
	工业

	2
	2
	2D4K荧光腹腔镜系统（2）
	工业

	3
	3
	3D腹腔镜系统
	工业


3.核心产品
	采购包号
	核心产品

	1
	2D4K荧光腹腔镜系统

	2
	2D4K荧光腹腔镜系统

	3
	3D腹腔镜系统
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[bookmark: _Toc30996]第五章 评标方法与评标标准
     一、定标原则
本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目为非专门面向中小企业采购，采购标的所属行业为工业，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
8、采购本国产品的支持政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（3）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（5）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（6）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（7）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评标方法与评标标准
（一）投标报价（30分）
1.1价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。
（二）产品技术响应情况（36分）
包1:投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“产品技术指标要求”的得36分；打▲号参数（需提供相应证明材料，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告等，如“技术要求”中有明确要求提供相应证明材料的，以明确要求为准，未按要求提供的，视为负偏离。）有负偏离的每项扣2分，其他参数（以“技术要求响应及偏离表”为准，如“技术要求”中有明确要求提供相应证明材料的，以明确要求为准，否则视为负偏离。）有负偏离每项扣0.70分，扣完为止（供应商需按照本招标文件具体功能技术要求在“技术要求响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并按招标文件要求提供相应证明材料。如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门）。
包2:投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“产品技术指标要求”的得36分；打▲号参数（需提供相应证明材料，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告等，如“技术要求”中有明确要求提供相应证明材料的，以明确要求为准，未按要求提供的，视为负偏离。）有负偏离的每项扣2分，其他参数（以“技术要求响应及偏离表”为准，如“技术要求”中有明确要求提供相应证明材料的，以明确要求为准，否则视为负偏离。）有负偏离每项扣0.76分，扣完为止（供应商需按照本招标文件具体功能技术要求在“技术要求响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并按招标文件要求提供相应证明材料。如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门）。
[bookmark: _GoBack]包3:投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“产品技术指标要求”的得36分；打▲号参数（需提供相应证明材料，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告等，如“技术要求”中有明确要求提供相应证明材料的，以明确要求为准，未按要求提供的，视为负偏离。）有负偏离的每项扣2分，其他参数（以“技术要求响应及偏离表”为准，如“技术要求”中有明确要求提供相应证明材料的，以明确要求为准，否则视为负偏离。）有负偏离每项扣0.93分，扣完为止（供应商需按照本招标文件具体功能技术要求在“技术要求响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并按招标文件要求提供相应证明材料。如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门）。
（三）所投产品综合性能评价（16分）
由评委根据所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，具体打分点如下：
3.1产品设计（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品设计优于招标文件要求得2分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
3.2产品制造工艺（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品制造工艺优于招标文件要求得2分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
3.3产品材质（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品材质优于招标文件要求得2分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
3.4产品安全性（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品安全性优于招标文件要求得2分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
3.5产品稳定性（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品稳定性性优于招标文件要求得2分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
3.6产品易用性（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，所投产品操作界面、操作流程等方面优于招标文件要求得2分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
3.7产品配置评价（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品配置优于招标文件要求得2分，符合招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
3.8产品功能评价（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得2分，符合招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
（四）生产企业所获质量管理体系相关证书（2分）
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK3]4.1评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标人或所投产品制造商具有有效的质量管理体系认证，环境管理体系认证，医疗器械质量管理体系认证，职业健康安全管理体系认证的，每个证书得0.5分，最多得2分。
注：投标时提供上述有效证书扫描件，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。
（五）项目实施、验收及培训方案（6分）
5.1项目实施方案（2分）：由评委根据供应商在协议期内按期供货、安装调试方案、巡检方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容进行打分；方案优于招标文件要求的得2分；方案符合招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。
5.2项目验收方案（2分）：供应商应根据招标文件及本项目特点，提供项目验收方案，方案优于招标文件要求的得2分；方案符合招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。
5.3项目培训方案（2分）：供应商应根据招标文件要求提供培训服务，并针对本次项目提供培训方案、师资、教材等，方案优于招标文件要求的2分；方案符合招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。
（六）售后服务承诺情况（7分）
6.1 售后服务实施响应（3 分）：由评委根据供应商的供货后质保期内整体售后服务方案（含服务响应时限、回访巡检机制、故障处置流程、备品备件价格及规则等）、本项目现场服务保障方案（含项目现场实施计划、现场维修保障安排、为本项目配置的专项技术人员及应急保障措施等）等服务内容进行评审，售后服务和现场服务保障方案优于招标文件要求的得 3 分，符合招标文件要求的得 1.5 分，不符合或未提供的不得分。
6.2增加免费质保期承诺（4分）：供应商承诺在满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年免费质保期的加2分（供应商须同时承诺签订合同前提供制造商出具的免费质保期承诺函），最多加4分。
注：提供质保期承诺函，承诺函格式自拟，未提供或未按要求提供的不得分。
（七）产品业绩（2分）
7.1由评标委员会根据投标文件中有关投标产品（主要标的物：腹腔镜系统）的经营业绩情况进行评审。2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）完成腹腔镜系统的业绩，每提供一份业绩，得0.2分，最高得2分。
每份业绩同时提供合同（至少包含货物信息、签署页、签订日期）、发票、验收合格报告扫描件为符合要求。同一个业绩的合同、发票、验收合格报告的用户单位必须一致，否则视为无效业绩。同一用户单位的多台设备（或多个合同）视为1份业绩。
供应商须提供经营业绩情况说明列表（格式自制），内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，供评标委员会查阅。未提供业绩列表，致使评标委员会无法核验业绩信息的，本项业绩不予计分；列表信息应与所附业绩证明材料保持一致，信息不一致的，该条业绩不予计分。采购人将根据该列表随机抽查，业绩经查实存在虚假的，取消中标人资格。
（八）节能环保（1分）
8.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得0.5分；未提供的不得分。
8.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该产品环境标志产品认证证书复印件的，得0.5分；未提供的不得分。


[bookmark: _Toc30268]第六章 投标文件格式 
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投 标 文 件




项目名称：                   
招标编号：                   
供应商名称：（加盖CA电子公章）
日  期：                   


投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，
供应商成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件
1.投标产品如果属于医疗器械注册/备案范畴的，提供投标产品的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》的扫描件。
2.投标产品如果属于医疗器械注册/备案范畴的，供应商须根据投标产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》的扫描件和制造商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》的扫描件。
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、 关于符合本国产品标准的声明函
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、招标文件中规定要求提供的证明材料和供应商认为需要提供的其他材料
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书


一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 





六、特定资格要求的证明文件
[bookmark: _Toc120614284]
1.投标产品如果属于医疗器械注册/备案范畴的，提供投标产品的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》的扫描件。
2.投标产品如果属于医疗器械注册/备案范畴的，供应商须根据投标产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》的扫描件和制造商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》的扫描件。


七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-JZCG-G2026-0065号江苏省2025年县域医共体设备更新项目腹腔镜系统集中采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                                  
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）      
单位地址：                                                 
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]日期：                                                     

八、投标函
致：盐城市政府采购中心
根据贵方的JSZC-320900-JZCG-G2026-0065号招标文件，正式授权下述签字人____________（姓名）（此处手写签字、机打姓名均可）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（此处手写签字、机打姓名均可）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地    址：
邮    编：
电    话：
传    真：
供应商开户行：
账    号：
日    期：________年____月____日


九、中小企业声明函（货物）（分包号：  ）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称），采购编号为JSZC-320900-JZCG-G2026-0065的江苏省2025年县域医共体设备更新项目腹腔镜系统集中采购的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。


十、残疾人福利性单位声明函（分包号：  ）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为JSZC-320900-JZCG-G2026-0065的江苏省2025年县域医共体设备更新项目腹腔镜系统集中采购项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。
2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督



供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：


十一、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：  ）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年  月  日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。


十二、投标分项报价表（分包号： 1包 ）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2D4K荧光腹腔镜系统（1），数量5套，每套系统的具体配置明细报价如下：

	1
	4K荧光摄像主机
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	4K荧光摄像头
	
	
	
	
	1
	
	

	3
	10mm 30°荧光光学镜
	
	
	
	
	2
	
	

	4
	荧光光源
	
	
	
	
	1
	
	

	5
	气腹机（含供气管路）
	
	
	
	
	1
	
	

	6
	医用监视器
	
	
	
	
	1
	
	

	7
	导光束
	
	
	
	
	2
	
	

	8
	台车
	
	
	
	
	1
	
	

	9
	消毒盒
	
	
	
	
	2
	
	

	10
	其他标配附件
	
	
	
	
	1
	
	

	小计（人民币：元）：每套系统投标报价
	

	总计（人民币：元）：5套系统投标总报价=每套系统投标报价*5
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.另请列出以下选配件价格：其他选配硬件或功能。该部分为单独报价，不计入本次投标总价，供应商需单独编制选配报价表。

投标分项报价表（分包号： 2包 ）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2D4K荧光腹腔镜系统（2），数量1套，每套系统的具体配置明细报价如下：

	1
	4K荧光摄像主机
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	4K荧光摄像头
	
	
	
	
	1
	
	

	3
	10mm 30°荧光光学镜
	
	
	
	
	4
	
	

	4
	荧光光源
	
	
	
	
	1
	
	

	5
	气腹机（含供气管路）
	
	
	
	
	1
	
	

	6
	医用监视器
	
	
	
	
	1
	
	

	7
	导光束
	
	
	
	
	4
	
	

	8
	台车
	
	
	
	
	1
	
	

	9
	消毒盒
	
	
	
	
	4
	
	

	10
	其他标配附件
	
	
	
	
	1
	
	

	小计（人民币：元）：每套系统投标报价
	

	总计（人民币：元）：1套系统投标总报价=每套系统投标报价*1
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.另请列出以下选配件价格：其他选配硬件或功能。该部分为单独报价，不计入本次投标总价，供应商需单独编制选配报价表。


投标分项报价表（分包号： 3包 ）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	3D 腹腔镜系统，数量1套，每套系统的具体配置明细报价如下：

	1
	3D摄像主机
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	10mm 30°3D一体化电子镜
	
	
	
	
	1
	
	

	3
	光源
	
	
	
	
	1
	
	

	4
	气腹机（含供气管路）
	
	
	
	
	1
	
	

	5
	3D医用监视器
	
	
	
	
	1
	
	

	6
	导光束
	
	
	
	
	2
	
	

	7
	台车
	
	
	
	
	1
	
	

	8
	消毒盒
	
	
	
	
	1
	
	

	9
	3D眼镜 
	
	
	
	
	6
	
	

	10
	其他标配附件
	
	
	
	
	1
	
	

	小计（人民币：元）：每套系统投标报价
	

	总计（人民币：元）：1套系统投标总报价=每套系统投标报价*1
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.另请列出以下选配件价格：其他选配硬件或功能。该部分为单独报价，不计入本次投标总价，供应商需单独编制选配报价表。


十三、技术要求响应及偏离表（分包号：   ）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：行数不够，可自行添加。
[bookmark: _Hlt26955054]

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：   ）
	[bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26580838]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：行数不够，可自行添加。
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26671374]

十五、开标一览表
供应商全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目腹腔镜系统集中采购
项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0065
分包号：
	投标总报价

	大写：

	小写：            （人民币：元）

	核心产品品牌
	 







日期：     年   月   日


	十六、招标文件中规定要求提供的证明材料和供应商认为需要提供的其他材料


十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位做出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。


法定代表人签名：
单位名称（盖章）：
年  月  日
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                         
地址：                               
邮编：                               
联系人：                             
联系电话：                           
授权代表：                           
联系电话：                           
地址：                               
邮编：                               
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                         
质疑项目的编号：                         
包号：                         
采购人名称：                         
招标文件获取日期：                         
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                         
事实依据：                         
法律依据：                         
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                  

签字（签章）：            公章            日期：


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
