包6相控阵超声波测试仪　装备采购技术参数汇总
一、装备清单汇总
	序号
	装备名称
	申购数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）
	检定/校准要求

	1
	相控阵超声波测试仪
	1
	580,000.00
	580,000.00
	校准

	合计
	
	1
	
	580,000.00
	


二、装备采购技术参数明细
1. 相控阵超声波测试仪
	装备名称
	相控阵超声波测试仪

	申购数量
	1

	预算单价（元）
	580,000.00

	预算总价（元）
	580,000.00

	功能要求
	1.集PA、TOFD、UT、全聚焦等功能于一体；
2.PA激发通道数为32通道；
3.最大实时图像分辨率不低于1024×1024；
4通道TOFD功能。

	技术参数
	通道配置
★1. 相控阵通道：硬件原生支持32 激发 128 接收相控阵通道；
★2. TOFD 通道：设备硬件集成独立 4 通道 TOFD 功能，TOFD 通道与相控阵通道硬件分离，可相控阵、TOFD 同步采集工作。
PA 相控阵功能参数
★1. 激励电压：硬件输出 50V～110V 连续可调；
★2. 脉冲宽度：30ns～500ns 可调，支持步进精细调节；
★3. 系统带宽：0.5MHz～20MHz，满足常规焊缝、厚壁工件相控阵检测；
★4. 采样频率：硬件实时采样 100MHz，等效采样；
5. 增益调节：0～80dB，步进≤1dB；
★6. 检波模式：具备射频、全波、正半波、负半波检波功能；
7. 扫描类型：支持 A 扫、线扫、扇扫、B 扫、C 扫、D 扫、复合扫查、全聚焦 TFM、TOFD 扫查模式；
8. 显示视图：可同时显示 A/B/C/D/S/3D/TopC/TOFD 多视图。TOFD 专用功能参数
★1. 脉冲重复频率：30Hz-2000Hz 连续可调；
★2. TOFD 激励电压：激励电压上限大于等于200V 连续可调，区别于相控阵激励电压，独立控制
3. TOFD 脉冲宽度：30ns～1000ns 可调，时间分辨率 2.5ns；
★4. 内置 TOFD 专用数据分析模块：可完成衍射波识别、缺陷测高、直通波，底面波监控、TOFD图谱测量评估；
★5. 滤波器：内置多档硬件滤波器，可针对 TOFD/PA 分别独立选择；
★6. TOFD 通道：4 通道，可实现双组 TOFD 探头同步采集；
★7. TOFD 脉冲类型：固定负方波激励输出

	验收标准
	技术参数、NB/T47013

	配置清单
	相控阵探头、相控阵楔块、相控阵握式扫查器、相控阵工艺管道工艺包（适用于32mm-406mm，厚度3.5mm-15mm碳钢管道检测）的探头和楔块、相控阵平板检测工艺包(适用于管径大于219，厚度大于15mm碳钢管道检测)；四通道TOFD工艺包（适用于12mm-100mm管道及容器检测）的探头和楔块；另加2个线缆组件（6米）、2个扫査器线（6米） 、探头线12个）、另加1个编码器

	出厂资料
	说明书、产品合格证、保修卡、校准证书

	质保期
	质保2年（可选择延保服务）

	其他要求
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