招标公告

项目概况

内窥镜摄像系统等一批设备采购招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上报名获取招标文件，并于2026年11月6日9点30分（北京时间）前递交电子投标文件。

# 一、项目基本情况

1、采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2026-0332

2、项目名称：内窥镜摄像系统等一批设备采购

3、采购预算：740.55万元（采购包1：129.6万元；采购包2：153万元；采购包3：108万元；采购包4：57万元；采购包5：103.95万元；采购包6：189万元）

最高限价725.5万元（采购包1：129.6万元；采购包2：153万元；采购包3：108万元；采购包4：51.3万元；采购包5：94.6万元；采购包6：189万元）

4、采购需求：

| 标段号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价（元） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K内窥镜摄像系统（神经手术） | 1套 | 129.6 | 不接受 |
| 2 | 4K内窥镜摄像系统（耳鼻喉） | 1套 | 153 | 不接受 |
| 3 | 4K三维荧光内窥镜摄像系统（腹腔手术） | 1套 | 108 | 不接受 |
| 4 | 硬性电子膀胱肾盂镜 | 5根 | 51.3 | 不接受 |
| 5 | 腹腔内窥镜（荧光镜镜头） | 1根 | 8 | 不接受 |
|  | 耳内窥镜 | 30根 | 8.1 | 不接受 |
|  | 阴道内镜（一体镜） | 3根 | 13.5 | 不接受 |
|  | 针刀镜诊疗系统 | 1套 | 65 | 不接受 |
| 6 | 电子胃肠镜系统 | 1套 | 189 | 不接受 |

- 合同履行期限：在合同生效后接甲方通知后90日内供货安装调试结束。

- 质保期：自物品验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准）计算，具体详见招标文件第四章商务条款要求。

7、本项目兼投兼中。本项目分六个标段（采购包），按照标段号顺序开标，先开标第一标段，后开标第二标段，以此类推。每个标段中标数量：1家。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

# （1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

第一标段、第二标段、第六标段：无

第三标段、第四标段、第五标段：专门面向中小企业采购，所属行业为工业。投标产品生产厂家必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业。投标文件中提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则为无效投标。

- 本项目的特定资格要求：

# 3.1若投标人为所投产品生产商的，须具有所投产品相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的经营资格证明）；若投标人为所投产品经销商的，须具有所投产品相对应的医疗经营资格证明。

# 3.2所投产品提供医疗器械产品备案证明或产品医疗器械注册证。

# 注：拒绝下述供应商参加本次采购活动：

# （1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

# （2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

# （3）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

# （4）根据政府采购法及相关法规文件的规定，本项目将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1、获取时间：自采购公告发布之日起五个工作日

2、地点：苏采云系统

3、获取方式：自行下载

4、售价：无

四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点

1、上传投标文件截止时间：2026年11月6日9点30分

2、开标时间：2026年11月6日9点30分

3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

2、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

3、采购文件获取（网上获取）

3.1申领CA证书：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，电话：0512-65737699。

3.2登录：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4、制作、提交电子响应文件：

4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、开标

5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

6、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

7、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

8、政府采购监督电话：0512-58699063

9、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：张家港市第一人民医院

地址：张家港市杨舍镇暨阳西路68号

联系人：闻娟

联系电话：0512-56919834

2、采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号1幢17层

前台联系方式：0512-69165625

3、项目联系方式

项目联系人：李晶晶、陈璐佳

电话：0512-69165615

政府采购

文  件

采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2026-0332

采购项目：内窥镜摄像系统等一批设备采购

采购单位：张家港市第一人民医院

采购类型：货物类

所属行业：工业

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二六年十月

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320582-SZWK-G2026-0332 |
| 2 | 采购项目名称 | 内窥镜摄像系统等一批设备采购 |
| 3 | 采购人 | 张家港市第一人民医院 地址：张家港市杨舍镇暨阳西路68号 联系人：闻娟 联系电话：0512-56919834 |
| 4 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层 邮编：215005 电话：0512-69165615 联系人：李晶晶、陈璐佳 传真：0512- 65153553 |
| 5 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 依法获取采购文件截止时间 | 2026年10月23日 |
| 8 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 |
| 10 | 开标时间、地点 | 开标时间：2026年11月6日9点30分 开标地点（投标人无须到场）：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座10楼评标室)，苏州市公共资源交易中心张家港分中心 投标人远程解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） |
| 11 | 履约保证金 | 合同签订前，中标人向采购单位提交合同金额2%的履约保证金。 设备安装全部验收合格后，采购人无息返还履约保证金。 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以金融机构、担保机构出具的保函或银行支票、银行汇票、本票等非现金形式提交。 |
| 12 | 中标服务费 | 领取中标通知时中标人向采购代理机构一次性付清。中标服务费金额32000元（其中第一标段6000元，第二标段6000元,第三标段6000元，第四标段3000元,第五标段5000元，第六标段6000元） 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账号：1102020209000295112 开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行 |
| 13 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目   录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  电子投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同条款

第六章  评标方法、评分标准

第一章   投标邀请函

：

受张家港市第一人民医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

1、采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2026-0332

2、采购项目名称：内窥镜摄像系统等一批设备采购

3、采购预算及最高限价：

| 标段号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K内窥镜摄像系统（神经手术） | 1套 | 129.6 | 129.6 |
| 2 | 4K内窥镜摄像系统（耳鼻喉） | 1套 | 153 | 153 |
| 3 | 4K三维荧光内窥镜摄像系统（腹腔手术） | 1套 | 108 | 108 |
| 4 | 硬性电子膀胱肾盂镜 | 5根 | 57 | 51.3 |
| 5 | 腹腔内窥镜（荧光镜镜头） | 1根 | 9 | 8 |
|  | 耳内窥镜 | 30根 | 8.1 | 8.1 |
|  | 阴道内镜（一体镜） | 3根 | 14.85 | 13.5 |
|  | 针刀镜诊疗系统 | 1套 | 72 | 65 |
| 6 | 电子胃肠镜系统 | 1套 | 189 | 189 |

4、采购技术指标：详见采购文件

5、依法获取采购文件截止时间：2026年10月23日

6、开标时间：2026年11月6日9点30分（北京时间）

7、现场评标地点（投标人无须到场）：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座10楼评标室)，苏州市公共资源交易中心张家港分中心

8、投标人远程解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

注：本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

9、采购项目联系人及联系方式：

（1）张家港市第一人民医院

联系人：闻娟           联系电话0512-56919834

地址：张家港市杨舍镇暨阳西路68号

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层      邮编：215005

联系人：李晶晶、陈璐佳

联系电话：0512-69165615，0512-65153553 （FAX）

请贵单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 货物：系指乙方按采购采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日。

2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18 中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求：

3.1供应商应当具备的一般条件：

3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

第一标段、第二标段、第六标段：无

第三标段、第四标段、第五标段：专门面向中小企业采购，所属行业为工业。投标产品生产厂家必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业。投标文件中提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则为无效投标。

3.3本项目的特定资格要求：

3.3.1若投标人为所投产品生产商的，须具有所投产品相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的经营资格证明）；若投标人为所投产品经销商的，须具有所投产品相对应的医疗经营资格证明。

3.3.2所投产品提供医疗器械产品备案证明或产品医疗器械注册证。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

# 5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# 6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

# 三、采购文件的说明

# 7、采购文件

# 采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

# 8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.7收件人：季欣怡（前台）

10.8联系电话：0512-69165625

# 10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

# 四、电子投标文件说明

# 11、提示与要求

# 11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

# 11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

# 12、电子投标文件计量单位和使用文字

# 12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

# 12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

# 13、电子投标文件的组成

# 13.1封面

# 13.2开标一览表

# 13.3资格审查响应文件

（1）投标函、关于资格条件的声明函（格式见第三章）；

（2）投标单位情况表（格式见第三章）；

（3）合格供应商的资格条件

3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺书或提供完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；

# 3.6若投标人为所投产品生产商的，须提供所投产品相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的医疗经营资格证明）；若投标人为所投产品经销商的，须提供所投产品相对应的医疗经营资格证明。

# 3.7所投医疗器械产品提供医疗器械产品注册证复印件（如属医疗器械）；

13.4符合性审查响应文件

13.4.1投标分项报价表（详见第三章格式4）；

13.4.2投标产品技术对照表2（详见第三章格式5）；

13.4.3商务条款偏离表（详见第三章格式6）；

13.4.4其他投标材料（如有）；

13.5综合评审响应文件

13.5.1与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；

13.6企业报价折扣证明

13.6.1第一标段、第二标段、第六标段：投标人所投产品的生产厂家如属于小型或微型企业，提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如不提供此声明函，则不享受小微企业价格评审优惠）。

第三标段、第四标段、第五标段：专门面向中小企业采购，所属行业工业。投标产品生产厂家必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业。投标文件中提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则为无效投标。

13.6.2关于符合本国产品标准的声明函（如不提供此声明函，则不享受本国产品价格评审优惠）。

13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。

14、电子投标文件编制要求

14.1电子投标文件按上述13.1-13.6内容编写，并按投标文件客户端中要求的顺序对应上传内容。

14.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

14.4电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.5未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.7投标报价（编制）要求的说明

14.7.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.7.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

14.7.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.7.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.7.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.7.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

16、投标保证金

无。

17、电子投标文件的有效期

17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、电子投标文件的解密

18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

六、开标和评标

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、电子投标文件的修改和撤回、撤销

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、投标文件的澄清

22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评审结束后代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6异常低价审查

（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告、推荐三名中标候选人，采购方从中确定中标人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，推荐三家中标候选人供采购人从中确定中标人。

中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。采购人也可以重新开展采购活动。

28.2采购代理机构在苏采云系统中向中标供应商发放《中标通知书》。

28.3经评标委员会评审并根据采购人委托从中确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

合同签订前，中标人向采购单位提交合同金额2%的履约保证金。

设备安装全部验收合格后，采购人无息返还履约保证金。

履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以金融机构、担保机构出具的保函或银行支票、银行汇票、本票等非现金形式提交。

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2服务费交纳账户：详见招标文件前附表。

33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

34、监督

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的全部货物及配套服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权力；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

开户行名称：

银行账号：

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签名或签章）           年     月     日

格式2、法人授权委托书

1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

法定代表人（签名）：

被授权人（签名）：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：      年   月   日

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人（签名）：

联系电话：（手机）

单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：      年   月   日

注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书、法人及被授权人的身份证复印件；

被授权人是法定代表人的，提供法定代表人身份证明书和身份证复印件。

格式3、开标一览表

开标一览表（总报价）

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： 元（人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：以上各栏应逐栏如实填写，不得无故缺填并与投标文件其他部分一致。若有矛盾之处以此表为准，否则视为无效投标。

格式4、投标分项报价表

# 投标分项报价表

（格式）

采购编号：                                             单位：元

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日  期：       年     月     日

注：

1、该表中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

2、本项目如含有多种产品时，投标人未填写所提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3、对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品。

4、投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号、产地的准确填写。

格式5、投标产品技术对照表

投标产品技术对照表1

（填写评分标准中涉及的▲技术指标和其他技术指标内容）

采购编号：

| 序号 | 设备名称、品牌、 规格型号 | 招标技术要求 | 投标设备技术指标 | 偏离情况（符合/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标产品技术对照表》投标

- 投标人须对照招标技术参数要求一一对应逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

投标产品技术对照表2

# （填写本项目第四章采购技术要求中涉及的实质性技术指标内容）

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （采购技术要求中涉及的斜体下划线内容） | 投标产品响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

格式6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款要求 | 投标文件的商务条款内容 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。

2.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

3..如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式7、设备清单表

# 设备（货物）清单表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备（货物）清单表》投标。

2、各投标人必须附详细配置清单。

格式8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式9、类似项目一览表

类似项目一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式10、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

日期：        年     月     日

（2）投标人情况表

投标人情况表

采购编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（公章）：

日期：        年     月     日

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（公章）：

日期：        年     月     日

（5）其他

声明

我单位（            ）郑重声明：

（1）与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

（3）我单位的分支机构未参加本次投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）；

（4）根据政府采购法及相关法规文件的规定，本项目将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。我单位声明不存在严重违法失信行为。

投标人（公章）：

日期：        年     月     日

格式11、中小企声明函

中小企业声明函（货物类）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、  ……        设备  ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于     （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

2、  ……         设备  ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于        （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。

在货物类采购项目中，货物由中型、小型或微型企业制造的（即货物由中型、小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标）视为中小微企业。

依据工信部联企业[2011]300号文，工业的行业划分标准如下：

- 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。。

- 格式12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

格式13、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）    郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：年   月  日

注：

1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6、用斜线划除的地方无需填写。

## 格式14、质量保证及售后技术支持承诺书

质量保证及售后技术支持承诺书（国产产品）

质量保证及售后技术支持承诺书

致:张家港市第一人民医院

(投标产品厂家名称）能够保证在本项目所投的涉及本公司的产品质量，我公司（投标供应商名称）承诺提供    年原厂的免费质保及售后技术支持。免费质保期自物品验收合格之日起计算（以双方在验收报告签订日期为准）。

(投标人)于    年   月  日接受此件，以此为证。

生产厂家（盖章）：

投标供应商（盖章）：

日期：

# 第四章  采购书

受张家港市第一人民医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2026-0332

二、采购项目名称：内窥镜摄像系统等一批设备采购

- 三、采购项目清单

| 标段号 | 采购内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K内窥镜摄像系统（神经手术） | 1套 | 第一标段核心产品 |
| 2 | 4K内窥镜摄像系统（耳鼻喉） | 1套 | 第二标段核心产品 |
| 3 | 4K三维荧光内窥镜摄像系统（腹腔手术） | 1套 | 第三标段核心产品 |
| 4 | 硬性电子膀胱肾盂镜 | 5根 | 第四标段核心产品 |
| 5 | 腹腔内窥镜（荧光镜镜头） | 1根 |  |
|  | 耳内窥镜 | 30根 |  |
|  | 阴道内镜（一体镜） | 3根 |  |
|  | 针刀镜诊疗系统 | 1套 | 第五标段核心产品 |
| 6 | 电子胃肠镜系统 | 1套 | 第六标段核心产品 |

- 四、采购技术要求

第一标段   4K内窥镜摄像系统（神经手术）

1、内窥镜摄像系统

1.1、主机输出分辨率≥3840×2160，图像色域范围BT.2020、BT.709。

▲1.2、主机内置USB接口≥3个，内部集成图文工作站功能，可术中记录≥1920x1080手术录像及图片。（提供相关证明材料）

1.3、主机可兼容同品牌电子镜。

1.4、主机可兼容同品牌不少于5种摄像头。

1.5、可兼容同品牌3D4K荧光一体镜。（提供相关证明材料）

1.6、主机内置输出端口至少包含DP数字端口。（提供相关证明材料）

1.7、主机包含腔镜光谱分析处理模式≥2种，可提高对血管及组织的辨识度。（提供相关证明材料）

▲1.8、主机自带暗部补光功能，可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益。（提供相关证明材料）

1.9、主机具备术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。

1.10、通过摄像头可操控手术设备，如冷光源，并可实现与一体化手术室进行无缝连接。（提供相关证明材料）

1.11、可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。

1.12、摄像头上不少于三个功能按钮，可自定义按键功能。

▲1.13、术野画面放大功能，≥7级可调。（提供相关证明材料）

1.14、可实现同品牌双镜联合。

1.15、冷光源单个灯泡寿命≥30000小时。

1.16、主机设备使用寿命≥8年。

1.17、主机电气安全：医用设备电气安全CF级别防护。（提供相关证明材料）

1.18、摄像头支持高温高压或低温等离子消毒。

2、高清监视器：

2.1、显示器类别：全高清LED背光医用监视器。

2.2、尺寸：≥30英寸医用4K超高清，支持3840*2160像素信号接收和播放。

2.3、分辨率：最高像素≥3840*2160。

2.4、具有设置参数记忆功能、具备屏幕图像冻结功能。

3、导光束

3.1、直径≤4mm。

3.2、长度≥2米。

4、配置清单：内窥镜主机1台、医用监视器1台、摄像头1个、导光束1根、LED冷光源1台，显微手术椅1把，台车1辆

注：带“斜体+下划线”和“▲”技术指标的证明材料指产品说明书或实物操作界面或彩页或设备铭牌或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》。

第二标段  4K内窥镜摄像系统（耳鼻喉）

1、内窥镜摄像系统

1.1、输出分辨率支持≥3840x2160，逐行扫描。

1.2、可连接同品牌不小于5种摄像头，包含全高清医用显微镜摄像头等。

1.3、可处理两路图像信号，实现单平台多镜种的双镜联合，同时可使用术野图像增强优化功能。

▲1.4、术中自动补亮照明技术：有术野边缘、组织深部间隙自动补亮功能。（提供相关证明材料）

1.5、图像优化解析技术：增强组织表面积边缘血管色彩表现，在保证图像完美还原度前提下展现出图像的精致细节和锐利质感。

1.6、具有染色识别技术：具有至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管及粘膜的辨识度，满足手术中不同染色识别需要。（提供相关证明材料）

▲1.7、摄像头上有不少于三个功能按钮，可根据需要自行设置快捷功能。（提供相关证明材料）

1.8、可通过画中画功能实现至少3种同屏显示模式。

1.9、至少2种纤维镜图像优化功能。

▲1.10、主机模块内置图文工作站：摄像主机有≥3个USB接口，可抓取和刻录≥1920×1080P的动态影像。（提供相关证明材料）

1.11、术野画面可实现垂直、水平及180°翻转功能。

1.12、通过摄像头操控手术设备，如冷光源，能实现与一体化手术室无缝连接。（提供相关证明材料）

1.13、摄像头主机接口为金手指接口，支持热插拔。

1.14、主机至少可兼容3D4K荧光内窥镜。（提供相关证明材料）

1.15、可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。

1.16、电子放大功能≥5级可调，图像亮度增强≥6级可调。

1.17、摄像系统具有自动白平衡功能，可在摄像头和主机面板快捷键实现双白平衡功能。

1.18、信号端口需至少满足：DP数字端口不少于1个。（提供相关证明材料）

1.19、摄像头支持高温高压或低温等离子消毒。

1.20、主机电气安全：医用设备电气安全CF级别防护，可应用于心脏手术。（提供相关证明材料）

2、高清监视器

2.1、显示器类别：全高清LED背光医用监视器。

2.2、尺寸：≥30英寸医用4K超高清，支持≥3840*2160像素信号接收和播放。

2.3、分辨率：最高像素≥3840*2160。

2.4、具有设置参数记忆功能、具备屏幕图像冻结功能。

3、导光束

3.1、直径≤4mm。

3.2、长度≥2米。

4、LED冷光源

4.1、LED冷光源，单灯泡使用寿命≥30000小时。

4.2、色温≥6700K。

5、配置清单：4K主机1台、4K摄像头1台、导光束1根、医用监视器1台、LED冷光源1台、内镜台车1台

注：带“斜体+下划线”和“▲”技术指标的证明材料指产品说明书或实物操作界面或彩页或设备铭牌或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》。

第三标段  4K三维荧光内窥镜摄像系统（腹腔手术）

整体要求：内窥镜图像处理器、4K荧光摄像头、医用冷光源、三维电子胸腹腔内窥镜、气腹机为同一制造商，保证成像链各组件的高度适配性，功能效果最佳，整体更加稳定安全。（提供医疗器械注册证佐证）

1、内窥镜图像处理器

1.1图像处理器和冷光源分体式设计，便于后续功能需求的开展和组合。（提供医疗器械注册证佐证）

▲1.2图像处理器兼容同品牌4K白光、4K荧光和三维电子镜等多种内窥镜摄像头，便于支持后续相关功能需求。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证及其附件佐证）

1.3图像处理器使用寿命≥10年。

1.4支持4K图像输出分辨率4096×2160P和3840×2160P。（提供产品说明书或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》佐证）

1.5电击防护等级：防除颤CF型。

1.6面板触控屏设计，可进行相关功能和参数设置；具有防误触功能键，防止操作界面误按。

1.7支持如亮度、曝光亮度、R/B增益控制、锐度、降噪等图像参数调节功能。

1.8支持胸腹腔镜、关节镜、宫腔镜、纤维镜、耳鼻喉镜、神经外科、自定义等场景模式。

▲1.9支持≥6倍电子放大，档位≥8级可调。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证）

1.10主机自带录像和拍照功能，接入存储设备后可显示录像时长和剩余可录制时长。

1.11拍照及录像支持：格式：2D/3D上下/3D左右可选、分辨率：4K（3840x2160）/全高清（1920x1080）可选。

▲1.12支持双镜联合功能，具备2路视频输入接口，可接入1080P或720P视频图像和主机实时画面进行同步显示。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证及实物照片佐证）

1.13支持光源联动功能。

1.14支持图像算法增强模式，如：去网格、去雾、细节增强、暗区提亮、光谱增强等，提高组织血管等细节辨识度。

▲1.15支持≥3种光谱增强电子染色功能，能够增强组织表面、边缘及粘膜血管的色彩表现，拉开不同组织色差，增加腔体内组织辨识度。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证及实物照片佐证）

▲1.16支持自动画幅调整功能，可根据内窥镜成像画面圆大小调整至有效合适画面。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证）

1.17主机内置USB3.0接口至少4个，可连接键盘、鼠标、脚踏板、打印机、U盘、移动硬盘等。

1.18支持输出端口，包含：12G-SDI*2、3G-SDI*3、DP*2、HDMI*2等。

▲1.19最高支持8K图像输出分辨率7680x4320P。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证及实物照片佐证）

1.20支持多种荧光显示模式：白光模式、黑白荧光模式、彩色荧光模式和四分屏模式下的多画面显示，并可切换主画面。

1.21支持3D视频输出，至少3种显示模式切换，包含：3D模式、2D模式（左）、2D模式（右），实现2D和3D画面的快速切换显示。（提供产品说明书或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》佐证）

1.22支持水平定向功能。

2、4K荧光内窥镜摄像头

2.1摄像头使用寿命≥10年。

2.2摄像头能够和吲哚菁绿（ICG）配合使用，采集800nm~900nm波长的近红外光进行荧光显影成像。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证）

2.3摄像头控制按键≥3个，支持自定义按键功能。

2.4摄像头支持光学变焦功能，焦距f=14-32mm，光学放大≥2倍。

▲2.5白光图像垂直分辨率≥2000线，原始荧光图像垂直分辨率≥1200线。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证）

▲2.6静态图像宽容度≥500。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证）

▲2.7最小照度≤0.3Lux，感光灵敏度更高。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证）

▲2.8摄像头的相对畸变≤0.5%。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证）

▲2.9搭配内窥镜图像处理器，摄像系统信噪比≥60dB。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证）

▲2.10搭配内窥镜图像处理器，摄像系统荧光灵敏度≤0.4ug/ml。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证）

2.11摄像头手持部位温升≤10℃，减少长时间握持的发热。

3、三维电子胸腹腔内窥镜

3.1  CMOS双目一体式三维电子镜，具备近红外成像功能，可配合吲哚菁绿（ICG）使用，进行荧光显影成像，双路4K采集，输出分辨率≥3840×2160。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证）

3.2电击防护等级：防除颤CF型。

▲3.3视向角：30°，插入部外径≥10mm，工作长度≥340mm。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证）

▲3.4双目静态图像宽容度≥400。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证）

▲3.5搭配内窥镜图像处理器，电子镜荧光灵敏度≤0.03ug/ml。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证）

3.6支持水平定向功能，开启后图像能够自动翻转，始终保持正方向画面。

▲3.7手柄控制按键≥4个，自定义按键功能，至少包括：拍照、录像、白平衡、场景模式、电子放大、模式切换等调节。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证及实物照片佐证）

3.8采用轻量化、金手指连接器设计，降低持镜疲劳感。

3.9电子镜手持部位温升≤5℃，减少长时间握持的发热。

3.10电子镜防水防尘等级不低于IPX8，支持低温等离子或高温高压等灭菌方式。

3.11配套灭菌盒，支持低温等离子及高温高压等灭菌方式。

4、医用内窥镜冷光源

4.1医用内窥镜冷光源使用寿命≥10年。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证）

4.2电击防护等级：防除颤CF型。

4.3触控屏设计，常规功能参数可通过界面调节，具有防误触按钮，用以防止误按。

4.4类型为LED+近红外激光的双光源设计，保证白光、荧光光源的精准性能。

4.5LED灯使用寿命≥60000小时。

▲4.6冷光源最大中心照度≥3000000Lux。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证）

▲4.7冷光源输出总光通量≥2000lm，显色指数≥95%。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证）

▲4.8冷光源红外截止性能≤4mW/lm。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证）

4.9支持白光及荧光自动调节功能，手术更加高效便捷。

4.10具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时光源不发光。

4.11具有光源寿命更换提示功能。

4.12导光束：长度≥3000mm，芯径4.8mm或5mm规格，满足使用需求。

5、气腹机

▲5.1使用寿命≥10年。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证或设备铭牌）

5.2触控屏设计，可进行流量压力调节，并且具有防误触功能。

5.3电击防护等级，CF型。

5.4流量≥50L/min，符合高流量供气的需求。

5.5压力范围：1mmHg-30mmHg，压力调节精度≤1mmHg，流量调节范围0.1～50L/min，流量调节精度≤0.1L/min。

★5.6具有恒温加热功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证）

5.7具有智能排烟功能，连接本项目的图像处理器智能识别烟雾，快速响应后排气除烟。

▲5.8在0.04～0.06MPa的负压吸引下，支持最大排烟流量≥15L/min。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证）

5.9支持开机自检功能，过压报警和过压释放功能。

5.10支持恒压变流控制功能，实时监控气腹压力，精准控制充气量，使气腹建立快速平稳。

5.11支持多模式切换，实现不同腔体间的流量压力快速切换。

6、医用显示器

★6.1 尺寸≥32英寸，显示比例：16:9，分辨率：≥3840×2160，支持4K 3D和2D视频输入。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证佐证）

6.2支持3D图像输入格式：左右、逐行、上下、同时。

6.3亮度：≥1500cd/m²。

6.4支持2D视角：178°/178°（H/V）。

6.5支持输入端口至少包含：DP×2、TYPE-C×1、HDMI×1、12G-SDI×2。

7、4K内窥镜镜头。

7.1视向角0°/30°可选，直径≥10mm，长度≥300mm。

7.2备高透光率，保证图像更自然、更真实。

7.3支持高温高压、低温等离子等消毒灭菌方式。

8、医用台车

8.1可搭载≥32英寸3D医用显示器。

8.2支持总控开关，可一键关闭或开启台车上所有设备。具有多层板以及静音抽拉式抽屉设计，层板高度可自主调节。

9、配置要求：内窥镜图像处理器1台，4K荧光摄像头1个，三维电子胸腹腔内窥镜1根、灭菌盒1个、医用冷光源1台，导光束1根，4K内窥镜镜头1个，气腹机及配件1套，医用显示器1台，医用台车1台

第四标段  硬性电子膀胱肾盂镜

（一）硬性电子膀胱肾盂镜（电子成人镜）

▲1.视向角：12°。（提供相关证明材料）

2.视场角：≥110°。

3.清晰度：≥16万像素。

4.镜管插外径8/9.8Fr。

5.一体化视频插头，电子硬/软镜自由切换。

▲6.拥有人体工程学手环设计，术者操作便捷、安全。（提供相关证明材料）

7.可环氧乙烷、低温等离子消毒。

8.双进出水口设计，通过开关控制。

9.插入部外管采用不锈钢的原材料，最大程度保证镜管的结构坚固同时允许镜体微弯，挠度性能优异，回弹性好。（提供相关证明材料）

（二）硬性电子膀胱肾盂镜（电子小儿镜）

▲1.视向角：12°。（提供相关证明材料）

2.视场角：≥110°。

3.清晰度：≥16万像素。

4.镜管插外径6/7.5Fr。

5.一体化视频插头，电子硬/软镜自由切换。

▲6.拥有人体工程学手环设计，让术者操作便捷、安全。（提供相关证明材料）

7.可环氧乙烷、低温等离子消毒。

8.双进出水口设计，通过开关控制。

9.插入部外管采用不锈钢的原材料，最大程度保证镜管的结构坚固同时允许镜体微弯，挠度性能优异，回弹性好。（提供相关证明材料）

（三）电子内窥镜图像处理器

1.含LED冷光源一体式图像处理器，可直接与电子软镜，一次性使用电子软镜导管，电子硬镜连接，提供光源和图像处理功能，无需转换器转换，确保图像清晰稳定。（提供相关证明材料）

2.支持AWC白平衡，画面可以冻结、拍照，视频录像功能。

3.图像可以设置成方形或圆形，方便术者使用。

4.冷光源：内置LED冷光源系统，亮度≥5档可调。

▲5.可以单独匹配光学摄像头，使用胸腹腔镜、膀胱镜、电切镜和输尿管肾镜等光学镜。（提供相关证明材料）

（四）配置清单

1、硬性电子膀胱肾盂镜（电子成人镜）3套（每套配薄膜阀5个、硅胶帽5个、消毒盒1个、5Fr硬镜清洗刷1支）

2、硬性电子膀胱肾盂镜（电子小儿镜）2套（每套配薄膜阀5个、硅胶帽5个、消毒盒1个、4Fr硬镜清洗刷1支）

3、电子内窥镜图像处理器主机2台、台车2台，显示器2台。

注：带“斜体+下划线”和“▲”技术指标的证明材料指产品说明书或实物操作界面或彩页或设备铭牌或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》。

第五标段  针刀镜诊疗系统等设备一批

（一）腹腔内窥镜（荧光镜镜头）

1、直径10±0.1mm，工作长度≥330mm（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证附件佐证）

▲2、视向角30°，视场角≥80°（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证附件佐证）

3、最小有效景深≤10mm，最大有效景深≥150mm

4、视场中心角分辨力ra(d)≥7C/(°)，有效光度率DM≤600cd/(m2•lm)（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证附件佐证）

5、与摄像系统、光源和荧光剂（吲哚菁绿）配合使用时，可以实现白光和荧光成像。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证附件佐证）

6、配置清单：荧光腹腔内窥镜1根、调焦配件1套、消毒盒1个。

（二）耳内窥镜

1、0°耳镜10根，要求视场角≥40°，工作长度≥100mm，直径≤2.7mm

2、0°鼻镜5根，要求视场角≥60°，工作长度≥140mm，直径≤2.7mm

3、30°鼻镜10根，要求视场角≥85°，工作长度≥175mm,直径≤4mm

4、70°鼻镜3根，要求视场角≥85°，工作长度≥175mm,直径≤4mm

5、0度鼻检查镜2根，要求视场角≥85°，工作长度≥175mm,直径≤4mm

6、耳镜设计视场中心角分辨力≥2.1C/(°)，有效景深范围3～100mm

7、鼻镜视场中心角分辨力≥3.5C/(°)，有效景深范围3～90mm

8、配置清单：耳镜10根、鼻镜20根

（三）阴道内镜（一体镜）

1、主体镜工作长度：205mm±3%、视向角30°±5°、视场角85°±15%

2、内窥镜分辨率≥9.36Lp/mm，内窥镜照度>1500LX。（工作距离为10mm时）。

3、内窥镜镜体采用不锈钢材质，带有方向标。

4、内窥镜采用蓝宝石光学玻璃、光纤、光锥，使用寿命更久；新型光学系统，柱状晶体排列技术。

5、进出水通道可360°旋转，防止水路管缠绕。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证附件佐证）

6、全自动磁片闭合操作通道，喇叭型器械插入口。（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页或医疗器械注册证附件佐证）

7、诊断治疗一体，镜体头端无创设计，最大插入部外径≤6.0mm。

8、器械工作长度：≥400mm、器械直径：2.0mm。

9、器械可360度旋转，器械可拆卸分为钳杆和手柄。

10、配置清单：阴道内镜（一体镜）3根，异物钳1把，剪刀1把，活检钳1把

（四）针刀镜诊疗系统

第一部分 手术器械：

1、关节冲洗针

1.1、管径1.5mm（±10%）针长50mm（±10%）30°、1支。

1.2、管径1.5mm（±10%）针长100mm（±10%）0°、1支。

1.3、管径1.5mm（±10%）针长100mm（±10%）30°、1支。

1.4、管径2.0mm（±10%）针长100mm（±10%）0°、2支。

1.5、管径2.0mm（±10%）针长100mm（±10%）15°1支。

1.6、管径2.0mm（±10%）针长100mm（±10%）30°、1支。

1.7、管径2.5mm（±10%）针长100mm（±10%）0°、2支。

1.8、管径2.5mm（±10%）针长100mm（±10%）15°、1支。

1.9、管径2.5mm（±10%）针长100mm（±10%）30°、1支。

1.10、管径3.0mm（±10%）针长100mm（±10%）15°、1支。

1.11、管径3.0mm（±10%）针长100mm（±10%）30°、1支。

1.12、管径1.5mm（±10%）针长150mm（±10%）0°、1支。

1.13、管径1.5mm（±10%）针长150mm（±10%）30°、1支。

1.14、管径2.0mm（±10%）针长150mm（±10%）0°、2支。

1.15、管径2.0mm（±10%）针长150mm（±10%）15°、1支。

1.16、管径2.0mm（±10%）针长150mm（±10%）30°、1支。

1.17、管径2.5mm（±10%）针长150mm（±10%）0°、2支。

1.18、管径2.5mm（±10%）针长150mm（±10%）30°、1支。

1.19、管径3.0mm（±10%）针长150mm（±10%）0°、1支。

▲1.20、管径3.0mm（±10%）针长150mm（±10%）30°、1支。（提供相关证明材料）

1.21、管径4.0mm（±10%）针长50mm（±10%）0°、1支。

1.22、管径4.0mm（±10%）针长50mm（±10%）25°、1支。

1.23、管径4.0mm（±10%）针长100mm（±10%）0°、1支。

1.24、管径4.0mm（±10%）针长100mm（±10%）25°、1支。

1.25、管径4.0mm（±10%）针长150mm（±10%）0°、2支。

1.26、管径4.0mm（±10%）针长150mm（±10%）25°、1支。

1.27、管径4.0mm（±10%）针长180mm（±10%）0°、1支。

▲1.28、管径4.0mm（±10%）针长180mm（±10%）25°、1支。（提供相关证明材料）

2、灌洗针

2.1直径1.0mm（±10%）工作长度50mm（±10%）、1支。

2.2 直径1.0mm（±10%）工作长度100mm（±10%）、1支。

2.3 直径1.0mm（±10%）工作长度150mm（±10%）、1支。

2.4 直径1.0mm（±10%）工作长度200mm（±10%）、1支。

2.5 直径1.5mm（±10%）工作长度50mm（±10%）、1支。

2.6 直径1.5mm（±10%）工作长度100mm（±10%）、1支。

2.7 直径1.5mm（±10%）工作长度150mm（±10%）、1支。

2.8 直径1.5mm（±10%）工作长度200mm（±10%）、1支。

2.9 直径2.0mm（±10%）工作长度50mm（±10%）、1支。

2.10 直径2.0mm（±10%）工作长度100mm（±10%）、1支。

2.11 直径2.0mm（±10%）工作长度150mm（±10%）、1支。

2.12 直径2.0mm（±10%）工作长度200mm（±10%）、1支。

2.13 直径2.5mm（±10%）工作长度50mm（±10%）、1支。

2.14 直径2.5mm（±10%）工作长度100mm（±10%）、1支。

2.15 直径2.5mm（±10%）工作长度150mm（±10%）、1支。

2.16 直径2.5mm（±10%）工作长度200mm（±10%）、1支。

2.17 直径3.0mm（±10%）工作长度50mm（±10%）、1支。

2.18 直径3.0mm（±10%）工作长度100mm（±10%）、1支。

2.19 直径3.0mm（±10%）工作长度150mm（±10%）、1支。

2.20 直径3.0mm（±10%）工作长度200mm（±10%）、1支。

2.21 直径3.5mm（±10%）工作长度50mm（±10%）、1支。

2.22 直径3.5mm（±10%）工作长度100mm（±10%）、1支。

2.23 直径3.5mm（±10%）工作长度150mm（±10%）、1支。

▲2.24 直径3.5mm（±10%）工作长度200mm（±10%）、1支。（提供相关证明材料）

2.25 直径4.0mm（±10%）工作长度50mm（±10%）、1支。

2.26 直径4.0mm（±10%）工作长度100mm（±10%）、1支。

2.27 直径4.0mm（±10%）工作长度150mm（±10%）、1支。

▲2.28 直径4.0mm（±10%）工作长度200mm（±10%）、1支。（提供相关证明材料）

3、刮匙

3.1杆径2.9mm（±10%）刮匙头最大直径4.4mm（±10%）长度100mm（±10%）、1支。

3.2杆径2.9mm（±10%）刮匙头最大直径4.4mm（±10%）刮匙头深度10mm（±10%）长度100mm（±10%）、1支。

4、爪钳

4.1杆宽2.5mm（±10%）长度130mm（±10%）、1支。

4.2杆宽1.5mm（±10%）长度280mm（±10%）、1支。

5、刺探针

5.1刺探针（中锋）、针杆直径1.5mm（±10%）针长252mm（±10%）、1支。

5.2刺探针（偏锋）、针杆直径1.5mm（±10%）针长252mm（±10%）、1支。

5.3刺探针、针头宽2.7mm（±10%）针杆直径2.0mm（±10%）针长130mm（±10%）、2支。

5.4刺探针、针头宽3.7mm（±10%）针杆直径3.0mm（±10%）针长150mm（±10%）、2支。

5.5刺探针、针头宽2.0mm（±10%）针杆直径2.0mm（±10%）针长180mm（±10%）、2支。

▲5.6刺探针、针头宽2.5mm（±10%）针杆直径2.5mm（±10%）针长180mm（±10%）、2支。（提供相关证明材料）

5.7刺探针、针头宽2.9mm（±10%）针杆直径2.0mm（±10%）针长120mm（±10%）、2支。

5.8刺探针、针头宽1.0mm（±10%）针杆直径1.0mm（±10%）针长70mm（±10%）、4支。

5.9刺探针、针头宽1.5mm（±10%）针杆直径1.5mm（±10%）针长80mm（±10%）、2支。

5.10 刺探针、针头宽2.0mm（±10%）针杆直径2.0mm（±10%）针长130mm（±10%）、2支。

6、松弛切刀

6.1刀头宽2.9mm（±10%）刀杆直径2.5mm（±10%）刀长120mm（±10%）、2支。

6.2刀头宽4.8mm（±10%）刀杆直径3.0mm（±10%）刀长150mm（±10%）、2支。

6.3刀头宽4.8mm（±10%）刀杆直径3.0mm（±10%）刀长180mm（±10%）、2支。

7、拨松针

7.1拨松针（圆头）、针杆直径2.0mm（±10%）针长180mm（±10%）、2支。

7.2拨松针（圆头）、针杆直径2.5mm（±10%）针长180mm（±10%）、2支。

7.3拨松针（圆头）、针杆直径3.0mm（±10%）针长180mm（±10%）、2支。

7.4拨松针（锥头）、针杆直径2.5mm（±10%）针长120mm（±10%）、2支。

7.5拨松针（圆头）、针杆直径1.0mm（±10%）针长70mm（±10%）、4支。

7.6拨松针（圆头）、针杆直径1.5mm（±10%）针长80mm（±10%）、2支。

7.7拨松针（圆头）、针杆直径2.0mm（±10%）针长130mm（±10%）、2支。

7.8 拨松针（大圆头）、针头直径2.0mm（±10%）针杆直径1.2mm（±10%）针长40mm（±10%）、2支。

7.9 拨松针（大圆头）、针头直径2.5mm（±10%）针杆直径1.5mm（±10%）针长50mm（±10%）、2支。

8、剪钳

8.1兰剪（杆状）直型、杆宽3.5mm（±10%）刀长165mm（±10%）、1把。

8.2关节钳（平口钳）、钳杆宽3.2mm（±10%）钳长168mm（±10%）、1把。

8.3半月板兰钳左弯、钳杆宽3.3mm（±10%）钳长120mm（±10%）、1把。

8.4半月板兰钳右弯、钳杆宽3.3mm（±10%）钳长120mm（±10%）、1把。

▲8.5剥离钳、钳杆宽2.7mm（±10%）钳长65mm（±10%）、1把。（提供相关证明材料）

9、冲洗把手、把手直径22mm（±10%）把手长度180mm（±10%），进出水双通道、3把。

10、关节内窥镜

10.1、30°，Φ直径2.7mm（±10%）工作长度110mm（±10%）、1套。

10.2、30°，Φ直径2.7mm（±10%）工作长度175mm（±10%）、1套。

▲10.3、30°，Φ直径2.7mm（±10%）工作长度310mm（±10%）、1套。（提供相关证明材料）

11、镜鞘

11.1双阀镜鞘、直径4.0mm（±10%）工作长度115mm（±10%），配合关节内窥镜使用,带闭孔器、1套。

11.2双阀镜鞘、直径4.0mm（±10%）工作长度50mm（±10%），配合关节内窥镜使用,带闭孔器、1套。

11.3单阀镜鞘、直径4.5mm（±10%）工作长度130mm（±10%）、1套。

▲11.4合体镜鞘、镜子通道外径3.4mm（±10%）器械通道外径2.2mm（±10%）工作长度310mm（±10%）、1套。（提供相关证明材料）

第二部分 医用一体化内窥镜摄像系统 1套

1、显示器≥21英寸LED医用专业高清显示屏。

2、显示分辨率≥1920×1080。

3、显示器可视角度视角范围178度，上下，左右各89度。

4、光源寿命≥20000小时，终身免维护。

5、可通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集。

6、具有图像冻结功能。

7、具有≥4种专业手术模式选择，针对不同手术及镜头的预设，保证最佳的视频还原。

8、具有增益调节、亮度调节、锐度调节、高亮抑制及GAMMA调节功能。

9、具有自动白平衡、自动背光补偿功能、具有图像增强功能。

10、界面：实时操作状态显示。

11、摄像头感光芯片≥1/2英寸逐行扫描 全高清CMOS传感器。

12、摄像头分辨率≥1920×1080P。

13、摄像头具有按键功能，≥4个遥控按键，可实现包括白平衡、拍照、录像、冻结等功能按键，主机面面板具有快速功能调节按钮，实现快速调节。

第三部分  医用加压器 1套

1、正压范围：10Kpa～55Kpa。

2、负压范围：-10Kpa～-55Kpa。

3、冲洗量：≥2000ml/min。

4、吸气量：≥3000ml/min。

第四部分  辅助设备

1、专业医用台车1张。

2、关节内窥镜消毒盒3只 不锈钢（或铝合金）材质。

3、数据处理中心1台  配备图文报告系统。

4、器械消毒框1只  不锈钢（或铝合金）材质。

5、针具消毒盒2只  不锈钢（或铝合金）材质。

▲6、医用一体化内窥镜摄像系统，医用加压器及手术器械为同一制造商。（提供相关证明材料）

第五部分 配置清单：

1、医用一体化内窥镜摄像系统1套、数据处理中心1套、医用加压器1套、医用台车1台、关节内窥镜消毒盒3只、器械消毒框1只、针具消毒盒2只、手术器械1批。

注：带“斜体+下划线”和“▲”技术指标的证明材料指产品说明书或实物操作界面或彩页或或设备铭牌或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》。

第六标段  电子胃肠镜系统

（一）适用范围和总体要求

1、配置互相匹配，用于消化道的检查，诊断和治疗。

2、主机具有多种特殊光谱成像观察功能。

3、主机具备保持图像对比度的远近差异化亮度调节成像功能。

4、主机光源一体式。

（二）配套及参数

1、图像处理装置

1.1 可兼容放大电子胃镜、电子结肠镜、电子支气管镜等。

▲1.2 可兼容同品牌超声电子胃镜或超声电子支气管镜。（提供相关证明材料）

1.3 数字信号输出：可选择12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI及SD-SDI等输出。（提供相关证明材料）

▲1.4 数字信号输出分辨率≥3840*2160，支持4K视频画质输出。（提供相关证明材料）

▲1.5 成像方式：顺次式或同时式。（提供相关证明材料）

1.6 色调调节功能：在白光及特殊模式下，红色、蓝色及色度调节≥15档。

1.7 具有自动增益控制功能。

1.8 具有对比度调节功能。

1.9 具有保持对比度的亮度调节成像功能。

1.10 测光模式：具备自动测光模式、峰值测光及平均测光。

1.11 具备图像强调功能：用于内镜图像细微状态对比度及图像轮廓增强。

1.12 具备主机构造与色彩强调成像功能，需从亮度、纹理与色彩三维度进行图像增强。

1.13 具备黏膜微血管窄带光谱成像功能。

▲1.14具有双红光成像功能，可进行快速止血观察。（提供相关证明材料）

1.15 具有电子放大功能。

1.16 具有图像大小选择功能。

1.17 可选择16:9和4:3输出模式。

1.18 具有冻结功能。

1.19 具有预冻结功能。

1.20 具有内镜信息记忆功能：可在显示器上显示内镜相关数据信息。

1.21 具有遥控功能，可对周边设备进行控制。

1.22 主机面板具有USB输出。

1.23 主机面板具有LCD触控屏，亮度调节≥10步。

1.24 主机具有画中画输入端口。

1.25 灯泡：LED灯≥5色。

1.26 灯泡平均寿命：≥10000小时。

1.27 亮度调节：LED驱动电流控制。

1.28图像处理器内置患者数据存储病例≥50例或存储≥500G。（提供相关证明材料）

2、4K液晶视频监视器

▲2.1 尺寸：≥32英寸。（提供相关证明材料）

2.2 分辨率：≥3840*2160。

2.3 色域：BT.2020。

2.4 视野角：≥178°（水平、垂直）。

3、电子胃镜

▲3.1 视野范围：常规对焦模式≥140°，近焦模式：≥95°。（提供相关证明材料）

▲3.2 景深：常规模式：≥（3-100mm），近焦模式：≥（1.5-5.5mm）。（提供相关证明材料）

3.3 先端部外径≥9.8mm。（提供相关证明材料）

3.4 插入部外径≥9.5mm。

3.5 弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°。

3.6 有效长度范围：≥1030mm。

3.7 全长：≥1350mm。

3.8 最小可视距离：距先端≥1.5mm。

3.9 钳子管道内径范围：≥2.8mm。

3.10 具有内镜信息记忆功能。

3.11 兼容黏膜微血管窄带光谱成像功能。

3.12 具有副送水通道、具有防水一触式接头。

3.13 兼容高清数字化成像。

▲3.15 三条导光束设计。（提供相关证明材料）

▲3.16 放大倍率≥80倍。（提供相关证明材料）

▲3.17 手柄具有≥5个遥控按钮。（提供相关证明材料）

4、配置清单：图像处理装置（含光源）1套、电子上消化道内窥镜 3根、4K液晶视频监视器 1套、内镜专用台车1辆

注：带“斜体+下划线”和“▲”技术指标的证明材料指产品说明书或实物操作界面或彩页或设备名牌或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》。

五、商务条款

1、质保期

标段一、标段四：质保期自物品验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），所有货物原厂免费质保期至少5年。

标段二：质保期自物品验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），所有货物原厂免费质保期至少4年。

标段三、标段六：质保期自物品验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），主机原厂免费质保期至少5年，镜子原厂免费质保期至少3年。

标段五：质保期自物品验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），针刀镜诊疗系统主机（含镜子）原厂免费质保期至少5年，耳内窥镜原厂免费质保期至少5年，其他镜子原厂免费质保期至少3年，器械原厂免费质保期至少2年。

2、售后服务技术要求

（1）免费质保期内，除不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换，终身维修 。质保期内每半年免费保养巡检一次并提供保养巡检报告，巡检报告交医学工程处，并确保备品备件的正常供应。

（2）供应商在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，24小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。如供应商未能按时响应、到场维修，采购单位有权先行寻求第三方维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。如需返厂维修则免费提供备用样机，否则由于故障造成的全部损失由供应商承担。

（3）终身维保，在保修期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用。

（4）供应商须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。

（5）承诺若中标，合同签订前提供核心产品制造商原厂售后技术支持，承诺书格式详见第三章格式14。

（6）针刀镜诊疗系统免费提供2名人员参加临床技术培训，并取得相对应的技术培训结业证书。

3、交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

合同签订生效后90日内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。原厂包装免费送至采购方指定地点。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至采购单位指定地点。

3.3、交货地点

送至采购方指定地点。

4、货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票、合同到采购单位办理货款结算手续。

4.2、结付期限

①合同签订生效后7个工作日内，乙方填写付款申请并附合同复印件交采购单位，采购单位支付合同金额的30%作为预付款；②供方所有货物交货安装调试完毕，经验收合格，采购单位收到发票后30个工作日内，支付剩余合同金额。

5、投标货币：人民币。

6、备品备件及耗材等要求：保证10年以上备品备件及耗材的正常供应。（请提供清单及报价，仅供采购人参考，此报价两年内有效）

7、其他要求

本项目中标公告发布前，评标结束后1个工作日内向医院提供所投设备型号的生产厂家的使用说明书和医疗器械注册证及医疗器械注册证之附件《产品技术要求》并加盖生产厂家公章供采购单位核查，如不提供视为放弃中标。

六、其他要求

（一）设备质量要求

1.产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2.国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

3.所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5.缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6.如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（二）其他服务要求

1.中标方应配备专门的项目团队人员，保证货物的运输、交付、安装、调试等定时定期进行。

2.设备如涉及耗材、试剂等，投标单位须在投标时详细提供设备涉及的所有耗材、试剂等名称、中标号、中标价格。中标后如出现未在列的耗材、试剂等的，均视为免费使用或更换等。所有耗材、试剂等必须中标，如有未中标耗材、试剂，在阳光采购平台挂网前必须免费提供。

3.中标方负责提供设备操作培训及专业厂家维修培训，保证采购单位工程师及操作人员正常操作设备的各种功能及进行设备基础维修。终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜（提供生产商支持的售后服务证明文件和售后服务条款）。

4.在保修期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，中标方对零配件、备品、备件提供长期的优惠价格（投标单位在投标文件中提供价格清单及质保期满后维保方案）。

5.设备使用全生命周期软件免费更新至最新版本。设备接口免费开放，若设备需要接入医院信息系统，所需接口费用一律由中标方承担。

6.所投设备如属于法定或强检设备的，中标方需承担首次计量检测费用。

7.验收要求：设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。中标方应向采购单位提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担，只有在仪器完全正常运转和需方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收时，乙方必须参加，由双方签署验收单。

（三）安装调试要求

1、供应商在安装前需与采购方沟通并制定详细的安装调试计划，确定安装时间、地点和人员，保证安装调试工作的有序进行。

2、安装工作一开始，供应商应允许采购方的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

3、开箱检验：所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。

4、到货后在后勤部门的指导下，供应商在符合安全生产规范的同时完成电、气、汽、下水等排布、安装事项；

5、到货验收：应在合同规定的交货期内提供所有产品、产品生产厂家的检验证书等，并在采购方指定的地点进行产品交付。交付的产品应包括合同列出的全部配件、相关资料以及装箱单等；

6、系统测试：系统运行正常，联机测试通过。系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

7、在安装调试过程中，供应商应保证安全施工，在施工范围内产生的一切安全问题由供应商负责。

8、验收要求：安装结束并经采购方同意，可申请验收。验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；甲方出具的可正常运转的验收文件。

（四）维保要求

1、质保期内及时安排相关人员解决采购人提出的相关问题,负责对其提供的物品进行免费维修或更换。提供一部不低于的7天×24小时服务电话，24小时有人值守，保证随叫随到。遇到紧急情况或重大维护任务，随时按甲方要求增加人员，严格按照甲方要求的时限完成任务。

零配件应保证在免费质保期内正常供应。设备维修期间零配件供应最长时间不超过3个工作日，如不能提供，需提供备用品供采购方使用。

2、投标人应提供自身及所投货物的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。

3、提供出保后市场同等条件下最优惠的维保、备品备件价格及维保服务的方案。

（五）培训要求

需经验丰富的专业工程师负责进行现场培训。设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用，系统日常运行、维护等相关培训，现场集中培训不得少于1次。投标人须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对投标人所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。提供培训所需的材料、设备、幻灯片以及其它的培训教材文件，所有教材文件须以中文说明。

（六）投标文件提供以下相关内容

1、安装调试方案

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的安装调试方案，方案内容包括①安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容；②项目人员名单、安装管理制度（提供针对本项目的人员名单和人员情况、岗位情况）、③工作时间进度表、工作程序和步骤（根据本项目特定分析工作时间进度、安排工作程序和步骤、制定工作计划）、④关键步骤的思路和要点等（例如提供在装机实施过程中，遇到与医院现场运行环境和客观条件存在的问题和解决思路等内容）。

2、售后服务管理体系

投标人应针对本项目制定全面具体的售后服务方案，方案包括：①售后服务人员、②服务机制、③服务体系的完备性等内容。

3、维保方案

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案包括：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格、质保期满后的每年维保费用（投标人提供内容涵盖全面的维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单和市场价格，且质保期满后的每年维保费用在市场价基础上提供一定维保收费优惠）；②维保工作具体维保内容（投标单位根据自身所投产品特点阐述维保具体内容）、③维保流程（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保流程）、④维保规范标准、维保档案等情况（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保标准规范和档案管理情况）

4、故障应急方案

投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。故障应急预案应包括：故障特征假设及分析、处理制度、应急组织与职责、故障应急处置程序及故障报告流程等。

5、培训方案

投标人在满足招标文件要求的培训要求基础上，提供具体详实的培训内容方案。方案应包括不限于：培训需求分析、培训目标计划、培训内容及方法计划、负责培训人员情况、培训设备场地、场次等情况。

6、提供2023年以来类似业绩。

七、政府采购政策执行

1、本项目不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、中、小、微企业

第一标段、第二标段、第六标段：非专门面向中小企业采购。

第三标段、第四标段、第五标段：专门面向中小企业采购。

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除10%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在本次第一、二、六标段货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。

投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（3）残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除10%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

（4）监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除10%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

注：中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

3、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第六章 评标方法、评分标准”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

八、综合说明：

- 1、提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心货物（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

2、采购文件中“斜体+下划线”的要求为实质性响应要求，不允许负偏离，否则为无效投标。

3、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。

4、投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、项目的验收包括:数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。可以正常使用。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。采购单位将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成采购单位的工期耽误等损失，均由供方承担。

6、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）

7、采购要求中所列的技术指标和性能要求均为参考要求，凡是等于或优于所列要求的设备均可参加投标。

8、投标人对所投标段内的全部内容响应，投标总报价一次报定，总报价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、接口费、专利技术、招标代理费、质保期间等一切费用及其他费用等所产生的费用，医院平台各系统（如HIS系统、LIS系统、PACS系统等）的接口费用；与现有/后期设备对接等；甲方不再支付其他任何费用。

9、须提供质量保证，在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。

10、如本项目标的物涉及商品包装及快递包装的情况，则乙方需要按照以下法规通知标准执行政府采购商品包装和快递包装要求。详见：关于《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》的通知（苏财办购〔2020〕8号）。

11、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的通知为准。

# 第五章  合同条款

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）张家港市第一人民医院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州市卫康招投标咨询服务有限公司      项目公开招标的结果，就甲方采购签署本合同。

一、货物内容

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 制造厂商 | 产地 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。

总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、接口费、专利技术、招标代理费、质保期间等一切费用及其他费用等所产生的费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间为永久。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款并要求乙方承担一切责任。

六、履约保证金

6.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币       元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以银行支票、银行汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 设备安装验收完成后甲方无息退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率按1年期贷款基准利率。

6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1结付程序：

9.2结付期限：

9.3乙方收款账户：

9.4甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

11.3 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.4 在免费质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后必须

在    小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，    小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕；如乙方未能按时响应、到场维修，甲方有权先行寻求第三方维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。如需返厂维修则免费提供备用样机，否则由于故障造成的全部损失由乙方承担。

11.5 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.6 上述的货物免费质保期为      年（自交货验收合格之日起计）。在免费质保期内，除不可抗力因素外，乙方负责对其提供的物品进行免费维修或更换，终身维修。质保期内每半年免费保养、巡检一次提供保养巡检报告，并确保备品备件的正常供应。在质保期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用。

11.7 质保期（一年以365天计算），每年累计出现因故障维修原因导致停机的天数不超过18天，每超过1天，质保期顺延15天，因维修原因，停机累计超过36天的，甲方有权要求乙方每天按照合同金额千分之五支付违约金并赔偿甲方损失，该款可在尾款内直接扣除，不足部分由乙方另行支付甲方，甲方同时有权解除合同的全部或部分。

11.8 设备使用全生命周期软件免费更新至最新版本。质保期内后续新开发软件免费提供使用。设备接口免费开放，若设备需要接入医院信息系统，所需接口费用一律由乙方承担。

11.9设备使用说明书规定的使用年限期满后，厂家需免费对设备进行评估，并出具评估报告。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在       个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方应负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决，验收不合格的，费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，运输期间产生的费用均由乙方承担。

13.2 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等。上述文件应包装好随货物一同发运。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理支付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 乙方逾期交付货物的，乙方每日应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同总价百分之五支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)乙方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

19.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份，采购代理公司一份，采购管理部门一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 联系地址： 联系电话： 法定代表人： （签字） 委托代理人： （签字） 开户名称： 开户银行： 账号： 税号： | 联系地址： 联系电话： 法定代表人： （签字） 委托代理人： （签字） 开户名称： 开户银行： 账号： 税号： |
| 日期： | 日期： |

第六章 评标方法、评分标准

一、评标办法：

1、评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（保留小数点后2位）。

本项目兼投兼中。本项目分六个标段（采购包），按照标段号顺序开标，先开标第一标段，后开标第二标段，依次类推。每个标段中标数量：1家。

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分。（保留小数点后2位）。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低推荐3名中标候选人。

5、本项目采购人已委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、政府采购政策执行办法：

1、本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

2、针对第一标段、第二标段、第六标段小微型企业价格评审优惠政策：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。

（2）投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，其价格在评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。

（3）在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。

（4）投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。

（5）残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。

（6）残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。

（7）投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

3、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

三、评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

第一标段：

（一）价格（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值30%）（保留二位小数）

（二）技术参数符合性（44分）

投标单位结合第四章招标书中“四、采购技术要求””中的内容进行逐条响应。

1、带▲技术指标3项，全部满足采购技术要求的得12分，若有一条指标负偏离的，每项减4分。

2、普通技术指标16项，全部满足采购技术要求的得32分，若有一条指标负偏离的，每项减2分。

注：如有标注为“斜体+下划线”的技术指标为实质性响应指标，则不得出现负偏离，否则为无效投标。

注：投标人必须如实填写《技术参数响应及偏离表》并盖公章中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。如技术指标中要求提供证明材料的，未按要求提供的视为负偏离。

（三）服务方案（24分）

3.1.安装调试方案（6分）

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的安装调试方案，方案内容包括但不仅限于①安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容；②项目人员名单、安装管理制度（提供针对本项目的人员名单和人员情况、岗位情况）、③工作时间进度表、工作程序和步骤（根据本项目特定分析工作时间进度、安排工作程序和步骤、制定工作计划）、④关键步骤的思路和要点等（例如提供在装机实施过程中，遇到与医院现场运行环境和客观条件存在的问题和解决思路等内容）。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得6分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得4分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得2分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.2售后服务管理体系（6分）

投标人对本项目制定售后服务管理体系方案，方案包括：①售后服务人员、②服务机制、③服务体系的完备性等内容。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得6分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得4分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得2分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.3.维保方案（5分）

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案包括：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及市场价格、质保期满后的每年维保费用、②维保工作具体维保内容（投标单位根据自身所投产品特点阐述维保具体内容）、③维保流程（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保流程）、④维保规范标准、维保档案等情况（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保标准规范和档案管理情况）。

①投标人提供内容涵盖全面的维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单和市场价格，且质保期满后的每年维保费用在市场价基础上提供一定维保收费优惠得2分。

②③④方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得3分；

②③④方案仅简单重复采购需求或描述不够完整得2分；

②③④方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得1分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.4故障应急方案（4分）

投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。故障应急预案包括：①故障特征假设及分析、②处理制度、③应急组织与职责、④故障应急处置程序及故障报告流程等。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得4分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得2分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得1分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.5培训方案（3分）

投标人在满足招标文件要求的培训要求基础上，提供具体详实的培训内容方案。方案包括：①培训需求分析、培训目标计划、培训内容及方法计划；②负责培训人员情况、培训设备场地、场次等情况。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得3分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得2分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得1分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

（四）履约能力（2分）

投标人自2023年1月至今类似项目业绩情况，每提供一份得1分，最高为2分。（投标文件中需提供完整合同复印件否则不得分）。

第二标段：

（一）价格（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值30%）（保留二位小数）

（二）技术参数符合性（42分）

投标单位结合第四章招标书中“四、采购技术要求””中的内容进行逐条响应。

1、带▲技术指标3项，全部满足采购技术要求的得12分，若有一条指标负偏离的，每项减4分。

2、普通技术指标20项，全部满足采购技术要求的得30分，若有一条指标负偏离的，每项减1.5分。

注：如有标注为“斜体+下划线”的技术指标为实质性响应指标，则不得出现负偏离，否则为无效投标。

注：投标人必须如实填写《技术参数响应及偏离表》并盖公章中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。如技术指标中要求提供证明材料的，未按要求提供的视为负偏离。

（三）服务方案（26分）

3.1.安装调试方案（6分）

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的安装调试方案，方案内容包括但不仅限于①安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容；②项目人员名单、安装管理制度（提供针对本项目的人员名单和人员情况、岗位情况）、③工作时间进度表、工作程序和步骤（根据本项目特定分析工作时间进度、安排工作程序和步骤、制定工作计划）、④关键步骤的思路和要点等（例如提供在装机实施过程中，遇到与医院现场运行环境和客观条件存在的问题和解决思路等内容）。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得6分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得4分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得2分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.2售后服务管理体系（6分）

投标人对本项目制定售后服务管理体系方案，方案包括：①售后服务人员、②服务机制、③服务体系的完备性等内容。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得6分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得4分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得2分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.3.维保方案（7分）

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案包括：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及市场价格、质保期满后的每年维保费用、②维保工作具体维保内容（投标单位根据自身所投产品特点阐述维保具体内容）、③维保流程（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保流程）、④维保规范标准、维保档案等情况（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保标准规范和档案管理情况）。

①投标人提供内容涵盖全面的维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单和市场价格，且质保期满后的每年维保费用在市场价基础上提供一定维保收费优惠得2分。

②③④方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得5分；

②③④方案仅简单重复采购需求或描述不够完整得3分；

②③④方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得1分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.4故障应急方案（4分）

投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。故障应急预案包括：①故障特征假设及分析、②处理制度、③应急组织与职责、④故障应急处置程序及故障报告流程等。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得4分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得2分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得1分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.5培训方案（3分）

投标人在满足招标文件要求的培训要求基础上，提供具体详实的培训内容方案。方案包括：①培训需求分析、培训目标计划、培训内容及方法计划；②负责培训人员情况、培训设备场地、场次等情况。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得3分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得2分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得1分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

（四）履约能力（2分）

投标人自2023年1月至今类似项目业绩情况，每提供一份得1分，最高为2分。（投标文件中需提供完整合同复印件否则不得分）。

第三标段

（一）价格（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值30%）（保留二位小数）

（二）技术参数符合性（45分）

投标单位结合第四章招标书中“四、采购技术要求””中的内容进行逐条响应。

1、带▲技术指标21项，全部满足采购技术要求的得21分，若有一条指标负偏离的，每项减1分。

2、普通技术指标48项，全部满足采购技术要求的得24分，若有一条指标负偏离的，每项减0.5分。

注：如有标注为“斜体+下划线”的技术指标为实质性响应指标，则不得出现负偏离，否则为无效投标。

注：投标人必须如实填写《技术参数响应及偏离表》并盖公章中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。如技术指标中要求提供证明材料的，未按要求提供的视为负偏离。

（三）服务方案（23分）

3.1.安装调试方案（6分）

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的安装调试方案，方案内容包括但不仅限于①安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容；②项目人员名单、安装管理制度（提供针对本项目的人员名单和人员情况、岗位情况）、③工作时间进度表、工作程序和步骤（根据本项目特定分析工作时间进度、安排工作程序和步骤、制定工作计划）、④关键步骤的思路和要点等（例如提供在装机实施过程中，遇到与医院现场运行环境和客观条件存在的问题和解决思路等内容）。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得6分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得4分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得2分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.2售后服务管理体系（6分）

投标人对本项目制定售后服务管理体系方案，方案包括：①售后服务人员、②服务机制、③服务体系的完备性等内容。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得6分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得4分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得2分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.3.维保方案（5分）

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案包括：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及市场价格、质保期满后的每年维保费用、②维保工作具体维保内容（投标单位根据自身所投产品特点阐述维保具体内容）、③维保流程（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保流程）、④维保规范标准、维保档案等情况（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保标准规范和档案管理情况）。

①投标人提供内容涵盖全面的维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单和市场价格，且质保期满后的每年维保费用在市场价基础上提供一定维保收费优惠得2分。

②③④方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得3分；

②③④方案仅简单重复采购需求或描述不够完整得2分；

②③④方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得1分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.4故障应急方案（4分）

投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。故障应急预案包括：①故障特征假设及分析、②处理制度、③应急组织与职责、④故障应急处置程序及故障报告流程等。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得4分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得2分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得1分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.5培训方案（2分）

投标人在满足招标文件要求的培训要求基础上，提供具体详实的培训内容方案。方案包括：①培训需求分析、培训目标计划、培训内容及方法计划；②负责培训人员情况、培训设备场地、场次等情况。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得2分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得1分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得0.5分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

（四）履约能力（2分）

投标人自2023年1月至今类似项目业绩情况，每提供一份得1分，最高为2分。（投标文件中需提供完整合同复印件否则不得分）。

第四标段

（一）价格（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值30%）（保留二位小数）

（二）技术参数符合性（45分）

投标单位结合第四章招标书中“四、采购技术要求””中的内容进行逐条响应。

1、带▲技术指标5项，全部满足采购技术要求的得15分，若有一条指标负偏离的，每项减3分。

2、普通技术指标15项，全部满足采购技术要求的得30分，若有一条指标负偏离的，每项减2分。

注：如有标注为“斜体+下划线”的技术指标为实质性响应指标，则不得出现负偏离，否则为无效投标。

注：投标人必须如实填写《技术参数响应及偏离表》并盖公章中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。如技术指标中要求提供证明材料的，未按要求提供的视为负偏离。

（三）服务方案（23分）

3.1.安装调试方案（6分）

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的安装调试方案，方案内容包括但不仅限于①安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容；②项目人员名单、安装管理制度（提供针对本项目的人员名单和人员情况、岗位情况）、③工作时间进度表、工作程序和步骤（根据本项目特定分析工作时间进度、安排工作程序和步骤、制定工作计划）、④关键步骤的思路和要点等（例如提供在装机实施过程中，遇到与医院现场运行环境和客观条件存在的问题和解决思路等内容）。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得6分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得4分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得2分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.2售后服务管理体系（6分）

投标人对本项目制定售后服务管理体系方案，方案包括：①售后服务人员、②服务机制、③服务体系的完备性等内容。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得6分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得4分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得2分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.3.维保方案（5分）

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案包括：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及市场价格、质保期满后的每年维保费用、②维保工作具体维保内容（投标单位根据自身所投产品特点阐述维保具体内容）、③维保流程（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保流程）、④维保规范标准、维保档案等情况（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保标准规范和档案管理情况）。

①投标人提供内容涵盖全面的维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单和市场价格，且质保期满后的每年维保费用在市场价基础上提供一定维保收费优惠得2分。

②③④方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得3分；

②③④方案仅简单重复采购需求或描述不够完整得2分；

②③④方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得1分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.4故障应急方案（4分）

投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。故障应急预案包括：①故障特征假设及分析、②处理制度、③应急组织与职责、④故障应急处置程序及故障报告流程等。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得4分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得2分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得1分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.5培训方案（2分）

投标人在满足招标文件要求的培训要求基础上，提供具体详实的培训内容方案。方案包括：①培训需求分析、培训目标计划、培训内容及方法计划；②负责培训人员情况、培训设备场地、场次等情况。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得2分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得1分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得0.5分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

（四）履约能力（2分）

投标人自2023年1月至今类似项目业绩情况，每提供一份得1分，最高为2分。（投标文件中需提供完整合同复印件否则不得分）。

第五标段

（一）价格（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值30%）（保留二位小数）

（二）技术参数符合性（41分）

投标单位结合第四章招标书中“四、采购技术要求””中的内容进行逐条响应。

1、带▲技术指标10项，全部满足采购技术要求的得10分，若有一条指标负偏离的，每项减1分。

2、普通技术指标124项，全部满足采购技术要求的得31分，若有一条指标负偏离的，每项减0.25分。

注：如有标注为“斜体+下划线”的技术指标为实质性响应指标，则不得出现负偏离，否则为无效投标。

注：投标人必须如实填写《技术参数响应及偏离表》并盖公章中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。如技术指标中要求提供证明材料的，未按要求提供的视为负偏离。

（三）服务方案（27分）

3.1.安装调试方案（6分）

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的安装调试方案，方案内容包括但不仅限于①安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容；②项目人员名单、安装管理制度（提供针对本项目的人员名单和人员情况、岗位情况）、③工作时间进度表、工作程序和步骤（根据本项目特定分析工作时间进度、安排工作程序和步骤、制定工作计划）、④关键步骤的思路和要点等（例如提供在装机实施过程中，遇到与医院现场运行环境和客观条件存在的问题和解决思路等内容）。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得6分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得4分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得2分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.2售后服务管理体系（6分）

投标人对本项目制定售后服务管理体系方案，方案包括：①售后服务人员、②服务机制、③服务体系的完备性等内容。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得6分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得4分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得2分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.3.维保方案（8分）

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案包括：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及市场价格、质保期满后的每年维保费用、②维保工作具体维保内容（投标单位根据自身所投产品特点阐述维保具体内容）、③维保流程（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保流程）、④维保规范标准、维保档案等情况（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保标准规范和档案管理情况）。

①投标人提供内容涵盖全面的维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单和市场价格，且质保期满后的每年维保费用在市场价基础上提供一定维保收费优惠得2分。

②③④方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得6分；

②③④方案仅简单重复采购需求或描述不够完整得4分；

②③④方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得2分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.4故障应急方案（4分）

投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。故障应急预案包括：①故障特征假设及分析、②处理制度、③应急组织与职责、④故障应急处置程序及故障报告流程等。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得4分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得2分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得1分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.5培训方案（3分）

投标人在满足招标文件要求的培训要求基础上，提供具体详实的培训内容方案。方案包括：①培训需求分析、培训目标计划、培训内容及方法计划；②负责培训人员情况、培训设备场地、场次等情况。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得3分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得2分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得1分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

（四）履约能力（2分）

投标人自2023年1月至今类似项目业绩情况，每提供一份得1分，最高为2分。（投标文件中需提供完整合同复印件否则不得分）。

第六标段

（一）价格（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值30%）（保留二位小数）

（二）技术参数符合性（44分）

投标单位结合第四章招标书中“四、采购技术要求””中的内容进行逐条响应。

1、带▲技术指标10项，全部满足采购技术要求的得25分，若有一条指标负偏离的，每项减2.5分。

2、普通技术指标38项，全部满足采购技术要求的得19分，若有一条指标负偏离的，每项减0.5分。

注：如有标注为“斜体+下划线”的技术指标为实质性响应指标，则不得出现负偏离，否则为无效投标。

注：投标人必须如实填写《技术参数响应及偏离表》并盖公章中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。如技术指标中要求提供证明材料的，未按要求提供的视为负偏离。

（三）服务方案（24分）

3.1.安装调试方案（6分）

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的安装调试方案，方案内容包括但不仅限于①安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容；②项目人员名单、安装管理制度（提供针对本项目的人员名单和人员情况、岗位情况）、③工作时间进度表、工作程序和步骤（根据本项目特定分析工作时间进度、安排工作程序和步骤、制定工作计划）、④关键步骤的思路和要点等（例如提供在装机实施过程中，遇到与医院现场运行环境和客观条件存在的问题和解决思路等内容）。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得6分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得4分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得2分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.2售后服务管理体系（6分）

投标人对本项目制定售后服务管理体系方案，方案包括：①售后服务人员、②服务机制、③服务体系的完备性等内容。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得6分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得4分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得2分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.3.维保方案（6分）

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案包括：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及市场价格、质保期满后的每年维保费用、②维保工作具体维保内容（投标单位根据自身所投产品特点阐述维保具体内容）、③维保流程（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保流程）、④维保规范标准、维保档案等情况（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保标准规范和档案管理情况）。

①投标人提供内容涵盖全面的维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单和市场价格，且质保期满后的每年维保费用在市场价基础上提供一定维保收费优惠得3分。

②③④方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得3分；

②③④方案仅简单重复采购需求或描述不够完整得2分；

②③④方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得1分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.4故障应急方案（4分）

投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。故障应急预案包括：①故障特征假设及分析、②处理制度、③应急组织与职责、④故障应急处置程序及故障报告流程等。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得4分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得2分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得1分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

3.5培训方案（2分）

投标人在满足招标文件要求的培训要求基础上，提供具体详实的培训内容方案。方案包括：①培训需求分析、培训目标计划、培训内容及方法计划；②负责培训人员情况、培训设备场地、场次等情况。

方案内容完整、详细、可操作性强，优于采购需求得2分；

仅简单重复采购需求或描述不够完整得1分；

方案有一处或一处以上缺陷或内容明显错误或有一处内容不能满足本项目实际需求的得0.5分；

方案缺乏可行性、内容不能满足本项目实际需求的不得分。

（四）履约能力（2分）

投标人自2023年1月至今类似项目业绩情况，每提供一份得1分，最高为2分。（投标文件中需提供完整合同复印件否则不得分）。

（全文完）