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第一章  投标邀请
受宿迁市中心血站的委托，宿迁恒新工程项目咨询有限公司就宿迁市血站服务能力提升项目（第四批）(JSZC-321300-SCYH-G2026-0027)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
宿迁市血站服务能力提升项目（第四批）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年11月11日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc15320][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-SCYH-G2026-0027
2.项目名称：宿迁市血站服务能力提升项目（第四批）
3.预算金额：112万元（分包1：25万元；分包2：32万元；分包3：55万元）
4.本项目设定最高限价，分包1最高限价为25万元；分包2最高限价为32万元；分包3最高限价为55万元（超过此最高限价的为无效响应）。
5.采购需求（简介）：分包1：无菌接管机1套；分包2：移动式微型献血屋1个；分包3：血浆速冻冰箱1台，详细内容见采购需求部分。
本次采购共分为3个分包，按分包1至分包3的顺序开标、评标、中标，兼投兼中，即投标人可参与任意分包或全部分包的投标，需对拟参与分包分别进行制作投标文件，已在前一个分包被推荐为第一中标候选人的，可以参与其他分包的评审，且可再被推荐为其他分包的中标候选人。评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致该分包评审结果改变，但不影响其他分包的评审结果。
6.合同履行期限：
分包1合同履行期限：接采购人通知后30日历天内供货安装调试结束并验收合格满足采购人使用要求。
分包2合同履行期限：接采购人通知后30日历天内供货安装调试结束并验收合格满足采购人使用要求。
分包3合同履行期限：接采购人通知后30日历天内供货安装调试结束并验收合格满足采购人使用要求。
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc15321][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（二）本项目的特定资格要求：
1.分包一：
①供应商须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。
②供应商为所投产品制造商，提供具有有效期内的《医疗器械生产许可证》；
③供应商为所投产品经销商，提供具有有效期内的《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》。
2.分包二：无
3.分包三：
①供应商须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。
②供应商为所投产品制造商，提供具有有效期内的《医疗器械生产许可证》；
③供应商为所投产品经销商，提供具有有效期内的《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》。
（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供承诺函，格式自拟)。
[bookmark: _Toc27498]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：2026年10月22日9:00至2026年10月28日17:30。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分三个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别上传对应投标文件。否则，后果自负。
[bookmark: _Toc16364]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月11日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc759][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc31122]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008]1.财政部门监督电话：0527-84363063。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
[bookmark: _Toc4670]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名称：宿迁市中心血站
地址：宿迁市宿城区人民大道8号
联系人：孙少伟
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0527-84385252/18360033156
2.采购代理机构信息
名称：宿迁恒新工程项目咨询有限公司
地址：宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室
联系人：赵春花、刘良琼
联系方式：0527-88880320/13951535711
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc24496]










[bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc4529][bookmark: _Toc18987]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc81575154]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第1种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f]采购人按《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》【计价格〔2002〕1980号】文件标准*30%收取。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式，由采购人支付。

	10
	其他
	1.信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。
2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。


[bookmark: _Toc1715]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
本次采购采取公开招标方式。
2、合格的投标人
2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
[bookmark: _Toc16352][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
5、招标文件构成
5.1招标文件由以下部分组成：
第一章：投标邀请；
第二章：投标人须知；
第三章：资格审查及评标办法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件。
6、政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2、6.4.1
6.1中小企业政策
本项目按第（2）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: OLE_LINK7]6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2.3当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.4投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.5投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.6评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.3节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。
6.4政府采购需求标准
6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
7、招标文件的澄清或修改
7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），否则造成的相关责任由投标人承担。 
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc24570]三、投标文件的编制
8、投标文件的编制要求
8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如投标文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
9、投标文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]9.1投标文件包括投标函、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
10、投标报价
10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身价格、标准附件、备品备件、辅材、包装、运输、装卸、人工费、设计费、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。
10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]11、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
12、投标有效期
12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不得修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc5372][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的提交
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]13、投标文件的提交
13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc3447]五、开标、评标程序
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]15、开标
15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
16、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家等组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
17、评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]17.1资格审查
开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
17.2符合性检查
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5有关问题的澄清
17.5.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
17.5.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.5.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.6异常低价投标审查
17.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.6.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
17.7比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
17.8推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc5936]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]18、无效投标情形
18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4投标文件未通过符合性审查的。
18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
19、废标情形
19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足三家的。
注:本项目为苏采云系统电子标。经评标委员会评审为无效标、被废标供应商经苏采云系统发送“告知函”，后续将不再向无效标、被废标供应商发放纸质版无效标通知书。
20、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21、串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：
21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；
21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；
21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
21.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.14不同投标人的投标文件相互混装；
21.15不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: OLE_LINK4]22、取消中标候选人资格情形
22.1提供虚假材料谋取中标的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
22.6法律、法规规定的其它情况。
[bookmark: _Toc13181]七、中标及合同签订
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207]23、确定中标人
23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果公告，公告的公告期限为1个工作日。
23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
24、中标通知书
24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、授予合同
25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
26、履约保证金
按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
26.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
26.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的/%提交。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的/%（以履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
26.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
26.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
26.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
26.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
26.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27、线上融资
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28、合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
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29、质疑
29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见29.2），以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。
本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：宿迁市中心血站/宿迁恒新工程项目咨询有限公司
联系电话：18360033156/0527-88880320
通讯地址：宿迁市宿城区人民大道8号/宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室
29.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
29.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
30、投诉
质疑投标人对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
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第三章 资格审查及评标方法
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求


二、符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
综合评分保留至小数点后两位。
注：评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，评标小组应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。
其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。招标文件未规定的评标标准不得作为评标的依据。
四、评标标准
分包1：
	评审因素
	分数
	评审标准

	投标报价
	30.00
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。
注：1.符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.符合规定的本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	技术参数响应
	20.00
	针对采购需求中“四、采购产品参数要求”，完全满足或优于招标文件的得满分，标“★”项，为实质性响应要求，不响应将作无效标处理；“▲”为重要响应参数，共计3项，每有一项（一个完整的句号内容为一“项”）负偏离扣3分；其它项每有一项（一个完整的句号内容为一“项”）负偏离扣1分，共计11项，扣完为止。
注：投标人针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不全或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业业绩
	6.00
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得3分，本项目最高得分为6分。
注：投标文件中提供合同（主要内容、标的、签订时间清晰可见）证明和中标通知书，否则不得分。

	项目实施方案
	9.00
	针对本项目制定整体项目实施方案，进行综合评审，内容包含：①项目整体实施计划；②全流程时间进度管控计划、突发情况应急保障计划根据该项目提供符合采购人情况的设备交付方案。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合评审。
1）整体项目实施方案全面，可实施性强，设备交付安装安排合理，时间进度安排合理，优于采购需求的得9分；
2）方案较全面，可实施性较强，设备交付安排较好，时间进度安排较好，符合采购需求的得6分；
3）方案一般，可实施性一般，时间进度安排一般，设备交付安排一般，通过后期优化能实现采购要求的得4分；
4）方案内容不完善，时间进度安排不合理的得2分；其余或不提供不得分。

	安装调试方案
	8.00
	针对本项目制定整体项目安装调试方案进行综合评审，整体项目实施方案全面，可实施性强或优于采购需求的，得8分；方案较全面，可实施性较强，满足采购需求的，得6分；方案一般，可实施性一般，方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得4分；方案内容不完善，时间进度安排不合理的得2分；没有内容不得分。

	培训方案及技术支持方案
	8.00
	根据该项目提供符合采购方情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容完善性、全面性、是否科学规范、可操作性、是否便于实施等具体内容进行综合评审。
1）人员的操作培训和售后培训以及采购方所需的技术和学术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、服务费合理、有明确的、具体可行的培训方案和措施，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案的得8分；
2）承诺较完善、比较具体合理、服务时间较长、服务费较合理、有较明确的、比较具体可行的培训方案和措施，使用单位能操作、维护和使用、具有较好的技术和学术支持能力并且有较明确、较合理、较可行的支持方案的得6分；
3）承诺一般、一般合理、服务时间较短、服务费较高、有培训方案和措施，有支持方案的得4分；
4）方案内容不完善，时间进度安排不合理的得2分；其余或不提供不得分。

	售后服务
	8.00
	针对本项目制定售后服务方案及服务承诺，进行综合评审，内容包含：①故障响应及抵达现场处置时限；②设备定期维护周期、实施细则；定期回访周期、回访内容；日常设备保养、故障维修便捷性保障措施；
1）售后措施完善，具有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，管理力量雄厚，技术人员专业素养高且有经验，承诺响应时间、到场时间最短且方案最为合理完善的得8分；
2）售后服务措施比较完善，比较有预见性，对可能存在的情况有比较具体的应对方案和时间安排，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定经验，承诺响应时间、到场时间较短且方案较为合理完善得6分；
3）售后服务措施一般，对可能存在的情况有应对方案或时间安排，管理力量一般，具有专门的售后技术人员，承诺响应时间、到场时间一般且方案一般得4分；
4）方案内容不完善，时间进度安排不合理的得2分；其余或不提供不得分。

	质保期
	3.00
	在满足采购文件质保期的基础上，供应商承诺增加质保年限的，每增加一年得1分，最高得3分。注：投标文件中提供承诺函（格式自拟），未提供的不得分。

	备品备件保障方案

	8.00
	针对本项目提供备品备件专项响应说明，进行综合评审，内容包含：①配套备品备件品类、规格、数量完整清单；②备品备件供货、补发响应时限保障措施。提供完整匹配的备品备件清单，配置充足；供货、补发响应时限承诺明确，保障措施翔实可行，完全满足或优于项目要求的得8分；提供备品备件清单，存在部分缺项或表述简略；有响应时限承诺，保障措施不够细化，基本满足项目需求的得6分；未提供有效备件清单或清单与项目不匹配；无响应时限承诺，保障措施空洞，不满足项目要求的得4分，方案内容不完善，时间进度安排不合理的得2分；没有内容不得分。
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	评审因素
	分数
	评审标准

	投标报价
	30.00
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。
注：1.符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.符合规定的本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	技术参数响应
	23.00
	针对采购需求中“四、采购产品参数要求”，完全满足或优于招标文件的得满分，“▲”为重要响应参数，共计7项，每有一项（一个完整的句号内容为一“项”）负偏离扣2分；其它项每有一项（一个完整的句号内容为一“项”）负偏离扣0.2分，共计45项，扣完为止。
注：投标人针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不全或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业业绩
	6.00
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得3分，本项目最高得分为6分。
注：投标文件中提供合同（主要内容、标的、签订时间清晰可见）证明和中标通知书，否则不得分。

	项目实施方案
	8.00
	针对本项目制定整体项目实施方案，进行综合评审，内容包含：①项目整体实施计划；②全流程时间进度管控计划、突发情况应急保障计划根据该项目提供符合采购人情况的设备交付方案。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合评审。
1）整体项目实施方案全面，可实施性强，设备交付安装安排合理，时间进度安排合理，优于采购需求的得8分；
2）方案较全面，可实施性较强，设备交付安排较好，时间进度安排较好，符合采购需求的得6分；
3）方案一般，可实施性一般，时间进度安排一般，设备交付安排一般，通过后期优化能实现采购要求的得4分；
4）方案内容不完善，时间进度安排不合理的得2分；其余或不提供不得分。

	安装调试方案
	6.00
	针对本项目制定整体项目安装调试方案进行综合评审，整体项目实施方案全面，可实施性强或优于采购需求的，得6分；方案较全面，可实施性较强，满足采购需求的，得4分；方案一般，可实施性一般，方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分；方案内容不完善，时间进度安排不合理的得1分；没有内容不得分。

	培训方案及技术支持方案
	6.00
	根据该项目提供符合采购方情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容完善性、全面性、是否科学规范、可操作性、是否便于实施等具体内容进行综合评审。
1）人员的操作培训和售后培训以及采购方所需的技术和学术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、服务费合理、有明确的、具体可行的培训方案和措施，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案的得6分；
2）承诺较完善、比较具体合理、服务时间较长、服务费较合理、有较明确的、比较具体可行的培训方案和措施，使用单位能操作、维护和使用、具有较好的技术和学术支持能力并且有较明确、较合理、较可行的支持方案的得4分；
3）承诺一般、一般合理、服务时间较短、服务费较高、有培训方案和措施，有支持方案的得2分；
4）方案内容不完善，时间进度安排不合理的得1分；其余或不提供不得分。

	售后服务
	6.00
	针对本项目制定售后服务方案及服务承诺，进行综合评审，内容包含：①故障响应及抵达现场处置时限；②设备定期维护周期、实施细则；定期回访周期、回访内容；日常设备保养、故障维修便捷性保障措施；
1）售后措施完善，具有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，管理力量雄厚，技术人员专业素养高且有经验，承诺响应时间、到场时间最短且方案最为合理完善的得6分；
2）售后服务措施比较完善，比较有预见性，对可能存在的情况有比较具体的应对方案和时间安排，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定经验，承诺响应时间、到场时间较短且方案较为合理完善得4分；
3）售后服务措施一般，对可能存在的情况有应对方案或时间安排，管理力量一般，具有专门的售后技术人员，承诺响应时间、到场时间一般且方案一般得2分；
4）方案内容不完善，时间进度安排不合理的得1分；其余或不提供不得分。

	质保期
	3.00
	在满足采购文件质保期的基础上，供应商承诺增加质保年限的，每增加一年得1分，最高得3分。注：投标文件中提供承诺函（格式自拟），未提供的不得分。

	备品备件保障方案

	6.00
	针对本项目提供备品备件专项响应说明，进行综合评审，内容包含：①配套备品备件品类、规格、数量完整清单；②备品备件供货、补发响应时限保障措施。提供完整匹配的备品备件清单，配置充足；供货、补发响应时限承诺明确，保障措施翔实可行，完全满足或优于项目要求的得6分；提供备品备件清单，存在部分缺项或表述简略；有响应时限承诺，保障措施不够细化，基本满足项目需求的得4分；未提供有效备件清单或清单与项目不匹配；无响应时限承诺，保障措施空洞，不满足项目要求的得2分，方案内容不完善，时间进度安排不合理的得1分；没有内容不得分。

	演示视频
	6.00
	移动献血屋能通过遥控装置操作自主移动的，得3分；可实现用清障车安全可靠便捷地将屋体装载运输移动的，得3分。
注：演示音视频不超过（600）M；供应商将演示内容制作成视频，视频包括画面、声音和文字介绍，（PPT等静态图片方式演示不得分），演示时间原则上不超过1分钟。


分包3：
	评审因素
	分数
	评审标准

	投标报价
	30.00
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。
注：1.符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.符合规定的本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	技术参数响应
	18.00
	针对采购需求中“四、采购产品参数要求”，完全满足或优于招标文件的得满分，标“★”项，为实质性响应要求，不响应将作无效标处理；“▲”为重要响应参数，共计6项，每有一项（一个完整的句号内容为一“项”）负偏离扣2分；其它项每有一项（一个完整的句号内容为一“项”）负偏离扣0.5分，共计12项，扣完为止。
注：投标人针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不全或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业业绩
	6.00
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得3分，本项目最高得分为6分。
注：投标文件中提供合同（主要内容、标的、签订时间清晰可见）证明和中标通知书，否则不得分。

	项目实施方案
	9.00
	针对本项目制定整体项目实施方案，进行综合评审，内容包含：①项目整体实施计划；②全流程时间进度管控计划、突发情况应急保障计划根据该项目提供符合采购人情况的设备交付方案。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合评审。
1）整体项目实施方案全面，可实施性强，设备交付安装安排合理，时间进度安排合理，优于采购需求的得9分；
2）方案较全面，可实施性较强，设备交付安排较好，时间进度安排较好，符合采购需求的得6分；
3）方案一般，可实施性一般，时间进度安排一般，设备交付安排一般，通过后期优化能实现采购要求的得3分；
4）方案内容不完善，时间进度安排不合理的得1分；其余或不提供不得分。

	安装调试方案
	9.00
	针对本项目制定整体项目安装调试方案进行综合评审，整体项目实施方案全面，可实施性强或优于采购需求的，得9分；方案较全面，可实施性较强，满足采购需求的，得6分；方案一般，可实施性一般，方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得3分；方案内容不完善，时间进度安排不合理的得1分；没有内容不得分。

	培训方案及技术支持方案
	9.00
	根据该项目提供符合采购方情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容完善性、全面性、是否科学规范、可操作性、是否便于实施等具体内容进行综合评审。
1）人员的操作培训和售后培训以及采购方所需的技术和学术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、服务费合理、有明确的、具体可行的培训方案和措施，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案的得9分；
2）承诺较完善、比较具体合理、服务时间较长、服务费较合理、有较明确的、比较具体可行的培训方案和措施，使用单位能操作、维护和使用、具有较好的技术和学术支持能力并且有较明确、较合理、较可行的支持方案的得6分；
3）承诺一般、一般合理、服务时间较短、服务费较高、有培训方案和措施，有支持方案的得3分；
4）方案内容不完善，时间进度安排不合理的得1分；其余或不提供不得分。

	售后服务
	9.00
	针对本项目制定售后服务方案及服务承诺，进行综合评审，内容包含：①故障响应及抵达现场处置时限；②设备定期维护周期、实施细则；定期回访周期、回访内容；日常设备保养、故障维修便捷性保障措施；
1）售后措施完善，具有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，管理力量雄厚，技术人员专业素养高且有经验，承诺响应时间、到场时间最短且方案最为合理完善的得9分；
2）售后服务措施比较完善，比较有预见性，对可能存在的情况有比较具体的应对方案和时间安排，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定经验，承诺响应时间、到场时间较短且方案较为合理完善得6分；
3）售后服务措施一般，对可能存在的情况有应对方案或时间安排，管理力量一般，具有专门的售后技术人员，承诺响应时间、到场时间一般且方案一般得3分；
4）方案内容不完善，时间进度安排不合理的得1分；其余或不提供不得分。

	质保期
	3.00
	在满足采购文件质保期的基础上，供应商承诺增加质保年限的，每增加一年得1分，最高得3分。注：投标文件中提供承诺函（格式自拟），未提供的不得分。

	备品备件保障方案

	7.00
	针对本项目提供备品备件专项响应说明，进行综合评审，内容包含：①配套备品备件品类、规格、数量完整清单；②备品备件供货、补发响应时限保障措施。提供完整匹配的备品备件清单，配置充足；供货、补发响应时限承诺明确，保障措施翔实可行，完全满足或优于项目要求的得7分；提供备品备件清单，存在部分缺项或表述简略；有响应时限承诺，保障措施不够细化，基本满足项目需求的得5分；未提供有效备件清单或清单与项目不匹配；无响应时限承诺，保障措施空洞，不满足项目要求的得3分，方案内容不完善，时间进度安排不合理的得1分；没有内容不得分。


五、评标结果。评标小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。


第四章 采购需求
[bookmark: _Toc25420][bookmark: _Toc13955]项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	分包号
	标的名称
	所属行业

	分包1
	无菌接管机
	工业（制造业）

	分包2
	移动式微型献血屋
	设备总成
	工业（制造业）

	
	
	献血屋移动系统
	工业（制造业）

	
	
	停放支撑装置总成
	工业（制造业）

	
	
	窗
	工业（制造业）

	
	
	进出门
	工业（制造业）

	
	
	地板胶
	工业（制造业）

	
	
	室内换气系统
	工业（制造业）

	
	
	窗帘
	工业（制造业）

	
	
	市电照明系统
	工业（制造业）

	
	
	5孔电源插座
	工业（制造业）

	
	
	安全电源配电箱
	工业（制造业）

	
	
	整体式布线
	工业（制造业）

	
	
	专用采血桌
	工业（制造业）

	
	
	专用采血座椅
	工业（制造业）

	
	
	工作转椅
	工业（制造业）

	
	
	采血工作专用设施
	工业（制造业）

	
	
	多功能存储系统
	工业（制造业）

	
	
	室内温控系统
	工业（制造业）

	
	
	紫外线空气消杀除异味系统
	工业（制造业）

	
	
	音响系统
	工业（制造业）

	
	
	烟雾报警器
	工业（制造业）

	
	
	外观公益宣传以及内部宣传栏
	工业（制造业）

	
	
	AED
	工业（制造业）

	
	
	血红蛋白分析仪
	工业（制造业）

	
	
	设备总成
	工业（制造业）

	分包3
	血浆速冻冰箱
	工业（制造业）


本项目不接受（接受/不接受）进口产品。
一、采购标的清单
	[bookmark: _Toc21308][bookmark: _Toc13698]分包号
	标的名称
	数量
	备注

	分包1
	无菌接管机
	1套
	质保5年

	分包2
	移动式微型献血屋
	1个
	质保5年

	分包3
	血浆速冻冰箱
	1台（核心产品）
	质保5年


二、项目概况
1、本项目设定最高限价，分包1最高限价为25万元；分包2最高限价为32万元；分包3最高限价为55万元（超过此最高限价的为无效响应）。
2、供货地点：采购人指定地点。
3、合同履行期限：
分包1合同履行期限：接采购人通知后30日历天内供货安装调试结束并验收合格满足采购人使用要求。
分包2合同履行期限：接采购人通知后30日历天内供货安装调试结束并验收合格满足采购人使用要求。
分包3合同履行期限：接采购人通知后30日历天内供货安装调试结束并验收合格满足采购人使用要求。
4、付款方式：
预付款：合同签订后，自收到符合采购人要求的发票后10个工作日内支付合同总价款30%；
进度款：货物到采购人指定地点安装调试结束、验收合格后付至合同价款的100%。
注：（1）付款前，中标供应商应向采购人提供符合要求的增值税发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除中标供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除中标供应商应承担的违约金或其他费用。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；
（2）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
5、质量要求：合格；供应商提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款，且以满足项目验收为准，项目须满足采购需求。
三、质保期：
分包1：自货物验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准）5年。
分包2：自货物验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准）5年。
分包3：自货物验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准）5年。
四、采购产品参数要求
[bookmark: _Toc4495][bookmark: _Toc202]分包1：无菌接管机(核心产品）
	
序号
	
设备名称
	
技术参数
	
数量
	
备注

	1
	无菌接管机
	1.功能用途：适用于血液中心及中心血站所使用的全部标准管路的无菌连接。操作简便，全程可实现自动连接，且液晶屏能够自动显示整个机器的工作状态。
★2.无菌接驳：在接驳的全过程中，外界不与管路内部直接接触，以此保证实现无菌连接。（提供第三方检测报告）
★3.接管过程中管路始终保持密闭状态，无泄漏和交叉污染风险。
4.工作环境：无需净化空间；环境温度要求为10℃-30℃；相对湿度要求为35%-80%。
5.接管过程无异味产生，不会产生除导管以外的医疗废物。
★6.设备具备零耗材、可无限次使用的功能，绿色环保，不会增加耗材及计次方面的费用支出。
7.管路规格：内径为2.8-3.2毫米，外径为3.9-4.6毫米。
▲8.连接速度：自取用管子开始，整个连接的全过程耗时不超过20秒；可在接管过程中去除废管，以节省整体接驳时间。(提供第三方检测报告）
▲9.连接后的管路拉伸强度较高，管子的接合牢度能够承受8公斤力以上的拉力。(提供第三方检测报告）
10.设有预防管路接错的硬件防范措施，以及保护设备重要部件以延长其使用寿命的有效方法（如散热风扇等）。
11.温度控制系统：内部设有温度感应器，能够连续监测并调整接驳时的温度，确保连接的质量和强度。
12.能够实时对运行状态进行监控，具备提醒及报警功能。
13.配置暂停功能按键，紧急情况下可中断接管操作。
14.接口内外光滑圆润无毛刺，确保不会造成血细胞摩擦溶血。
▲15.具备误操作防范措施，确保只有在管路放置到位的情况下才能启动接驳，以保障接驳的成功率。
16.具备信息化操作系统，数据与血站现有管理软件联网，实现信息监控。
17.连接管路干湿状态：满足干-干、干-湿、湿-湿不同需求的管路连接。（提供第三方检测报告）
	




1套
	


[bookmark: _Toc12097]分包2：移动式微型献血屋(核心产品）
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	备注

	1. 
	设备总成
	主体尺寸：长≥6米、宽≥3米、高≤3.3米（室内净高≥2.4米）内部设计安全可靠、温馨舒适、不压抑。
1、 整体采用环保、阻燃保温板做保温处理，主框架采用壁厚Q235镀锌钢管整体焊接结构，结构稳定安全可靠，可适应频繁吊装、拖拽等移动方式。
2、 采用18mm E0级生态板做内墙板，底部采用16mm厚度竹胶板衬底+定制绝热隔热处理层+科洛森（15mm厚OSB板）找平+医用地板胶整体焊接做地板，屋顶外上部整体采用厚壁SUS304不锈钢板整体焊接、内先做隔热防腐保温处理、内部二层空间≥300mm、二层吊顶板采用专用吊顶装饰板（环保、阻燃、抗菌易清洁），确保整体热传导系数≤0.06。
2、具备足够的刚性和强度，屋体悬端吊重强度≥400N且残余变形≤2mm（须提供有资质的三方检测机构出具的该项检测报告），屋顶两侧预设4处高强度吊点（单环承载能力≥5000kg、隐形处理，可安全可靠、便捷地实现整体任意吊装。
3、献血屋设计使用寿命≥10年；
4、外部按客户需求颜色喷涂高品质、环保水性底漆和面漆，附着力强抗氧化、经久不褪色。
	1套
	

	2. 
	献血屋移动系统
	移动系统分二部分组成，底部电动遥控移动单元、顶部吊装卸移动单元。
▲1.遥控电动移动模块，配磷酸铁锂移动电源（DC48V-40ah），电动机驱动齿轮变速差速机构，遥控前进、后退及左右转向，移动单元承载≥8000kg、设定移动速度5km/h，可驱动献血屋安全便捷地移动。
2.屋体顶部预设4处高强度吊点，单环承载能力≥5000kg（隐形安装），可实现安全可靠、便捷地吊装卸。
▲3.底部主体设有设有隐藏式拖拽口，可实现用清障车安全可靠便捷地将屋体装运至指定地点。
	1套
	

	3. 
	停放支撑装置总成
	在底盘设置多处支撑点，各支撑点装置手动可上下粗调、细调节找平，确保献血屋就位后，安全稳定可靠、工作走动时屋内无抖动摇摆现象。
	1套
	

	4. 
	窗
	1.要求部分窗户可打开通风，关闭后确保可靠锁止与密封，隔音等级38db，紫外线透过率＜2，隔音保温、明亮美观；
2.可打开窗户均采用优质断桥铝制作，内开、内到、外配金刚网纱窗；固定玻璃窗，均采用≥25mm后中空钢化玻璃密封。
3.窗户数量及位置，在确保安全可靠的基础上、充分满足客户使用需求。
	1套
	

	5. 
	进出门
	定制钢化中空玻璃制作、要求门口尺寸：≥900mm*2200mm，配高品质平开门，保温隔音性能强，带内外锁止装置；门口配置车用电动迎宾踏步。
	1套
	

	6. 
	地板胶
	医用地板胶，地板胶要求：环保、阻燃、耐磨、防滑、防静电、易清洁。
	1套
	

	7. 
	室内换气系统
	配顶置静音顶置换气、感应开关控制，外配通气窗（防水结构设计、带防水百叶、防蝇网护罩）。
	1套
	

	8. 
	窗帘
	配进口加厚型防紫外线面料，带锁位卷轴式。
	1套
	

	9. 
	市电照明系统
	照明灯采用LED平板灯、嵌入式安装，照明数量按面积合理布置，保证明亮无死角、照度≥300Lx；配1套LED急照明灯，断电时自动亮灯，可手动声控。
	1套
	

	10. 
	5孔电源插座
	配AC220V/10A电源插座≥20套，确保质量，按工作需求位置装配。
	1套
	

	11. 
	安全电源配电箱
	16路对献血屋用电设备进行安全分路供电，各路按用电负荷配装空气开关、漏电保护器、交流接触角、接线端子等，设有安全接地装置。
	1套
	

	12. 
	整体式布线
	按负荷量安全用线（6/4/2.5方BV国标铜线），三线制布线，线接头均采用接线端子，内置均采用环保阻燃的PVC穿线管防护处理、内置部分无接线施工，外置线采用优质阻燃PVC线槽防护。
	1套
	

	13. 
	专用采血桌
	1.理化板台面，采用高环保生态木板做柜体、外廓尺寸≥700mmx600mmx1120mm（台面高度660mm），理化板台面、嵌透明视窗500x260，上双层搁架尺寸≥700mmx300mmx460mm。
2.配推拉式采血称放置板（尺寸：≥65mmx460mmx75mm）开放平面可放 2 个采血称，下部配1个抽屉，配滑道及拉手，平台面离地距离 ≥300mm。
	1个
	

	14. 
	专用采血座椅
	可靠墙摆设不影响靠背躺下，不需预留空间；躺下时靠背座椅向前、向下移动；背部和腿部的角度电动调节，长≥166cm；宽≥90cm，高≥112cm；扶手宽≥13cm，扶手垫可外展30~45度；椅背位置可自动调节，轻松选择舒适体位。
	2把
	

	15. 
	工作转椅
	带汽杆高度可调、皮面、无靠背、平脚垫。
	3把
	

	16. 
	采血工作专用设施
	按照客户确认的布局尺寸定制，各桌子及橱柜等采用高环保面漆多层板制作，抽屉脸及橱柜门均采用高环保密度板数控制作并作吸附处理，理化板台面圆弧桌角，上带抽屉下带橱柜，采用优质五金和定制拉手，橱柜数量及结构尺寸承诺满足采血工作和客户需求。
	1套
	

	17. 
	多功能存储系统
	该系统外廓尺寸≥长3100x深650x高2380，主体采用SUS304不锈钢框架结构、喷涂高级环保水基底漆和面漆，安全可靠、经久耐用美观便捷，设有多个功能区（中控、供电配电、4℃冷链储存、20-22℃恒温储物、普通储物等），AC220V/50Hz供电、功率≤2kW。
功能要求如下
▲1.带4℃恒温冷链储存功能，配温控制冷及加热装置、带断电、超温、故障等温度安全报警装置（可用于储存血液等）。要求提供成功案例照片（包含舱门打开及关闭状态）
2.带献血公益宣传及储存功能。
▲3.带20-22℃恒温储物功能，配温控制冷及加热装置、带断电、超温、故障等温度安全报警装置（可用于储存采血专用血袋等）。要求提供成功案例照片（包含舱门打开及关闭状态）
4.带中心控制触摸屏，供电配电、逆变电源保障功能。
5.内嵌有热合工作台、储物搁架及离心机安置台。
6.带内嵌式可折叠工作台、及配套折叠座椅；
7.带电动临时私密区滑道遮挡拉帘。
8.各项数据可在液晶显示屏集中储存和读取。
	1套
	

	18. 
	室内温控系统
	嵌入式安装温控制冷机制热装置，室内温度一年四季均可保持在20-25℃。
	1套
	

	19. 
	紫外线空气消杀除异味系统
	预留紫外线空气消杀除异味系统安装位置。
	1套
	

	20. 
	音响系统
	采配≥2个室外音箱（音柱），室外音箱布置在底盘下；室内配4套高保真车用音响安装在顶棚相应位置；配150W 功放，规格尺寸：480x360x95,供电要求：直流:12V≥5A交流:220V 功能介绍：可插USB/有遥控/卡拉OK 功能音频输入：功放后面 AUX 莲花座可接:电脑/MP3/DVD/等音频信号音频输出:L左+R右 声道输出分正负极各接一个音箱，在体检台下，充分满足献血公益宣传需求。
	1套
	

	21. 
	烟雾报警器
	3C消防认证；高音报警，360°烟雾探测，双光感烟，防蚊虫设计，阻燃外壳，≥10年强劲续航。
	1套
	

	22. 
	外观公益宣传以及内部宣传栏
	屋体四周添加足量宣传板。
	1套
	

	23. 
	 AED
	技术要求
▲1.AED主机使用寿命10年，重量（含电池）＜2Kg；设备具备便携式把手（提供产品使用说明书证明）。
2.为方便操作，仅支持开盖开机，设备操作面板上主要功能按键数量≤4个（开关机键、成人儿童模式切换键、语言切换键、放电按键均属于主要功能按键，提供产品使用说明书证明）。
3.具备成人模式和儿童模式，并可一键切换（提供产品使用说明书证明）。
4.设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别≥IP65。
▲5.具备优异的抗冲击/跌落性能，机器可承受≥1.7 m跌落冲击。
6.长期工作温度范围：-5ºC～50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能短期工作60分钟；工作湿度范围：5%～95%（提供产品使用说明书证明）。
7.设备主机具有屏幕（无需外接屏幕）（提供产品使用说明书证明）。
▲8.成人能量范围包含100J-360J，儿童能量范围包含10J-100J。阻抗范围包含: 25Ω～200Ω（提供产品使用说明书证明）
9.主机开始心电分析到200J放电就绪≤5秒，开始心电分析到360J放电就绪≤12秒。
10.设备每日、每周、每月进行自检，并实时记录自检结果，自检数据可传输至管理平台，便于实时查看及管理，设备可存储≥3000份自检报告。
11.设备配备一次性可更换电池，电池待机时间≥5年。
12.配备与机器同品牌的电极片，带粘贴示意图，电极片有效期≥5年（提供实物图以及产品使用说明书证明）。
	1台
	

	24. 
	血红蛋白分析仪
	样本类型：末梢 / 静脉 / 动脉全血；
样本用量：约 10μL；
检测时间：≤3 秒；
测量范围：9～256 g/L（0.9～25.6 g/dL）。
供电：AA 电池 / 外接适配器；
尺寸重量：160×140×70mm，500g（含电池）；
工作温度：10～40℃；
质控：开机内置自检，支持外部质控品。
	4套
	


分包3：血浆速冻冰箱(核心产品）
	
序号
	
设备名称
	
技术参数
	
数量
	
备注

	1
	血浆速冻冰箱
	1、设备为一体机，无外机对周围环境的噪音污染。
★2、有效容积：≧700L；温度范围：-40℃～-86℃可调；配备万向脚轮，可锁定。
▲3、可同时速冻100ml、150ml或200ml不同容量的血浆袋，每批可速冻血浆数量≥120袋（200ml/袋）。
4、具备2个压缩机，整机稳定运行功率≤1700W，双独立制冷系统，其中一套制冷系统故障，另外一套制冷系统仍可保持箱内温度。
5、可以通过接口和网络上传和下载箱内温度、报警记录以及事件记录等。
6、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、断电报警、开门报警、电池电量低报警、A/B系统故障报警；报警方式：声音蜂鸣报警。
▲7、速冻效果：满载时，血浆袋中心温度达到-30℃的时间≦60min。(须提供第三方检测报告)
8、可实现平板速冻及短期储存，速冻完毕可及时取出，也可次日取出。
9、蓄冷板具有加压功能，能将血浆袋挤压平整。
10、配备血浆托盘、防粘膜≥20个。
11、配备血浆模拟血袋，传感器检测模拟血袋温度，保障血浆冻结质量。
▲12、配备≥10寸彩色中文高性能LCD电容屏，具备箱门内嵌式触摸显示屏，无需外挂式的触摸显示屏；直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，且可在线升级。
13、低噪音，稳定运行噪音低于55分贝，噪音小，提供测试报告。
▲14、蓄冷板≥10层，每层蓄冷板由两块上蓄冷板及一块下蓄冷板组成，每层的上蓄冷板分为两块，每块上蓄冷板可单独打开，打开冷板时更加省力。
15、具备化霜模块，可通过电加热化霜，化霜后有自动排水系统。
16、具有物联功能,手机APP实时监控冰箱运行状态; 冰箱报警信息、事件记录可在手机上实时查看。
▲17、设备的软件、硬件为完整配套的，提供相关证明材料。
▲18、供应商所投设备具备可靠的密封性能，每个内门单独密封；可独立开关，减小箱内温度波动，有效减少结霜；内门数量≧4个，须提供所投设备的实物图片。
19、整机外壳、冷板工作面、内部支架全部采用耐腐蚀材质，便于日常消毒擦拭。
	

1台
	


注：1.中标供应商货物送达后，采购人对其数量、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。验收时所有物品以现场测量为准（含部分破坏性测量和称重），为了保证产品质量，所供产品在达到参数的同时，还必须保证采购人能够正常使用。
2.采购人按国家有关规定、规范以及招标文件、投标文件、技术资料、质量要求和双方签订的合同规定的条款组织验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。若因中标供应商原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标供应商的违约责任。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，鉴定费由中标人承担。
3.合同履行期满，中标人向招标人提交项目验收技术资料以及验收申请单，招标人收到申请后组织验收且验收无问题后签署验收单。
五、项目实施方案
1、针对本项目制定整体项目实施方案，项目整体实施计划；全流程时间进度管控计划、突发情况应急保障计划根据该项目提供符合采购人情况的设备交付方案。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合安排。
2、中标人应严格按照招标文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
[bookmark: _Toc11741]六、安装调试方案
提供详细的方案，具体说明工作计划、工期及步骤；到货后在采购人的指导下，中标人在符合安全生产规范的同时完成安装事项；到货验收：应在合同规定的交货期内提供所有产品、产品生产厂家的检验证书等，并在采购人指定的地点进行产品交付。交付的产品应包括合同列出的全部配件、相关资料以及装箱单等。
[bookmark: _Toc24492]七、培训方案及技术支持方案
[bookmark: _Toc14091]针对本项目提供符合采购方情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容完善性、全面性、是否科学规范、可操作性、是否便于实施等具体内容进行综合评审。人员的操作培训和售后培训以及采购方所需的技术和学术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、服务费合理、有明确的、具体可行的培训方案和措施，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行等支持方案。
八、售后服务
1.服务内容：为本项目采购的所有产品提供维修、保养、替换故障部件等服务不限于地点、人员、设备先进，交通等相关费用均包含在投标报价中。因设备配置或制造质量问题而引起的故障，投标人应在24小时内立即予以维修或更换完毕，由此引起的一切费用由投标人承担。
2.配备的项目售后服务人员，具备丰富的公共设施、医疗配套设施类项目统筹管理经验，熟悉项目内容及项目建设相关标准。全程驻场统筹项目进度，负责对接采购人需求、协调项目进度、供货等工作，统筹处理项目实施过程中的各类问题，保障项目有序推进、按期交付。
3.响应时间：投标人应严格按照招标文件的有关规定提供合格产品，保证货物为全新未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志等；一旦发生质量问题，投标人在接到采购人通知的10分钟内快速响应服务，简单问题1小时内解决完毕，排除故障恢复正常运行；如果需要到现场维修的须在24小时内派技术人员到达现场，开展维修维护工作，排除故障恢复正常运行。并为采购人提供每周7天、每天24小时售后技术支持和服务。如投标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为投标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
4.投标人未在上述规定时间内履行售后服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由投标人承担。

[bookmark: _Toc18811]



第五章 合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Hlt16619369]江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc49090575]
采购人（甲方）：宿迁市中心血站
中标人（乙方）：                
依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就   号项目名称为    采购项目（采购包    ）的采购相关事项协商一致，达成如下合同条款：
第一条  合同组成
1.本合同条款；
2.招标文件；
3.乙方投标文件；
4.中标（成交）通知书。
5.甲乙双方商定的其他条件或条款（如有）。
第二条   合同标的
乙方根据甲方需求提供下列设备，具体配置需和投标文件一致。
	序号
	名称
	产地品牌
	规格型号
	单价（元）
	数量
	单位
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计（含税）：人民币（大写）  元整（￥   .00）


本合同总价款包括税金、设备设计、制造、包装、仓储、运输、安装、验收合格之前和质保期内备品备件发生的所有含税费用以及乙方应当提供的售后服务费用。
第三条   质量技术标准
合格。乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足采购文件要求，以及甲方使用要求。
乙方必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。
第四条  售后服务
1.验收通过之日起乙方为本合同硬件提供 5 年免费全保。
2.乙方须保证标的设备质保期内开机率高于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，质保期延长两周。
3.免费质保期内，乙方应在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复须提供备用机使用确保甲方能正常开展工作；乙方须保证设备在设计使用周期能更换到原厂配件。
4.所有设备保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。乙方确保维修后设备符合《医疗器械监督管理条例》《医疗器械使用质量监督管理办法》相关规定。
5.技术服务：乙方提供合同设备安装调试以及相应服务。在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题，必要时提供正规培训班培训，确保甲方操作人员掌握日常工作所需的基本工作方法、工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。
第5条 交付
1.交付时间：合同签订后   日内乙方将设备交付甲方并安装、调试验收合格。
2.交付地点：甲方指定地点
3.交付约定：交付前乙方至少提前三天通知甲方，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方时，乙方代表须同时到达，由乙方负责将设备运送至甲方指定的地点，甲乙双方办理交接手续。
第六条  验收
1.验收时间：设备安装调试经甲方临床试用并达到验收标准后，甲方根据合同约定组织验收。
2.验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量、出厂日期是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好（隐藏部件除外）、安装调试是否合格，所提供设备的装箱清单、操作说明书、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂保修卡、随机工具等是否齐全。
3.甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，可向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在3天内予以处理完毕，并将处理结果书面告知甲方；如乙方3天内未作处理或处理不到位的，甲方有权根据实际情况作验收不合格或违约处理。
4.如果验收不合格,甲方有权拒绝付款，乙方应在甲方限定时间内予以更换符合要求的货物，乙方自行承担由此产生的所有费用。
第七条  付款
预付款：合同签订后，自收到符合采购人要求的发票后10个工作日内支付合同总价款30%；
进度款：货物到采购人指定地点安装调试结束、验收合格后付至合同价款的100%。
注：（1）付款前，中标供应商应向采购人提供符合要求的增值税发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除中标供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除中标供应商应承担的违约金或其他费用。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；
（2）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
第八条  违约条款
1、乙方未按约定期限供货的，每逾期一日应向甲方支付合同总额3‰的违约金。如乙方逾期履行达15日，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知自送达乙方时生效。甲方选择解除合同的，乙方须返还已付款项，并按合同总价30%支付违约金。 
2、本项目不得转让、分包，如有发生，甲方有权解除合同，有权要求乙方退还甲方已付款项，并由乙方支付合同总价30%违约金。
3、乙方未按本合同约定提供售后服务的，甲方可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由乙方承担，每出现一次，乙方应按合同总价10%向甲方支付违约金，并承担非乙方提供的售后服务产生的所有费用。
4、乙方所供货物经甲方验收不合格的，有权拒绝付款，乙方应在甲方限定时间内予以更换符合要求的货物，乙方自行承担由此产生的所有费用，造成逾期的按本条第1款承担逾期违约责任。
5、合同签订后，乙方单方终止或解除合同的，除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%违约金。
6、非因甲方原因，乙方未全面履行本合同的约定或其他义务的，甲方有权要求其继续履行或解除合同。甲方要求继续履行的，乙方应支付合同总价10%违约金；甲方选择解除本合同的或乙方仍未全面履行的，甲方均有权解除本合同，乙方须返还已付款项，乙方另应支付合同总价30%的违约金。不足弥补甲方损失的，仍需赔偿。
7、甲方未按约定期限付款的，应就逾期部分向乙方支付按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。
8、违约方应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、律师费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费等相关费用。
9、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响采购结果的，导致甲方终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
第九条  知识产权
乙方所提供的货物（含软件等）不应存在任何权利瑕疵，如乙方有侵犯第三方知识产权或欺诈行为的，乙方除返还合同价款、赔偿甲方损失外，还应向甲方支付相当于合同总价一倍的违约金。如果任何第三方就合同标的知识产权事宜向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任（包含甲方为此支付的律师费、差旅费、诉讼费等）。
第十条  合同生效
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式四份，以中文书写，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc15159]第十一条 落实政府采购政策功能
落实商品包装、快递包装政府采购需求标准：乙方所供设备需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。乙方一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。
[bookmark: _Toc24359478][bookmark: _Toc34404618][bookmark: _Toc394939153][bookmark: _Toc513667608][bookmark: _Toc394939096][bookmark: _Toc427919851]第十二条  其他约定
1.本合同在宿迁市宿城区签署。
2.本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决，因本合同签订、履行引发的争议均由甲方所在地具有管辖权的人民法院管辖。
3.甲乙双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙双方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。
4.任何一方由于不可抗力原因致使本合同无法继续履行或完全履行的，应在不可抗力事件发生后3日内向对方通报，并尽最大努力予以补救，减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力书面证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
5.本合同条款、中标通知书、招标文件、响应文件及供应商在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。
6.本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执一份，代理机构、采购处各一份。
	甲方：宿迁市中心血站（盖章）
	乙方： （盖章）

	法定（授权）代表人：
	法定（授权）代表人： 

	项目负责人：
	联系人：

	联系电话：                
	联系电话：

	日期：  
	日期：


[bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]第六章  投标文件格式


投  标  文  件








项 目 名 称：                 
项 目 编 号：                 
      投标人名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：                 








投标文件目录

一、投标函
二、法人授权书
三、开标一览表
四、分项报价表
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
六、关于符合本国产品标准的声明函
七、技术响应偏离表
八、项目组人员
九、企业业绩
十、投标所需其他材料
十一、演示视频
[bookmark: _Toc20217][bookmark: _Toc120614284]

















一、投标函
投标函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）（分包     ）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。
投标人名称：           （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日
[bookmark: _Toc1046]













二、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号） 号    （项目名称）   （分包     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日期：                                         
[bookmark: _Toc20930]
三、开标一览表
投标人全称(CA公章) ：供应商名称
项目名称： 
项目编号： 
分包：分包号
	标题
	内容

	报价（小写）
	元

	报价（大写）
	金额大写（人民币：元）


[bookmark: _Toc12113]日期：     年     月     日
[bookmark: _Toc17381]






















四、分项报价表
分项报价表（分包     ）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	￥                                 
人民币（大写）：     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


备注：
1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括完成本项目所涉及到的一切相关费用。
2.“分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: _Toc13684]


五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
中小微企业声明函（货物类项目）（分包：  ）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  采购编号为 （采购编号） ，       项目（项目名称）（分包：**）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为          万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包：   ）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为 （采购编号），                         
项目（项目名称）（分包：   ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。



供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：       年___月___日
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六、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
日期：      年   月   日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。


[bookmark: _Toc14567]七、技术响应偏离表（技术参数响应）
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人应在此表中逐条列出响应及偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离），采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项，按负偏离进行扣分处理。
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八、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。
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九、企业业绩
[bookmark: _Hlk187935031]投标人自   年   月   日以来承担
类似项目业绩一览表
	序
号
	项目名称
	采购单位
	合同主要标的
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc20533][bookmark: _Toc28140]

十、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374]




质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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