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第一章  投标邀请
受常熟市医疗急救中心的委托，江苏协诚工程咨询有限公司就常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目（JSZC-320581-CSXC-G2026-0047）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况：
常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2026年11月2日9点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。


一、项目基本情况：
1、项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0047
2、项目名称：常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：人民币290.00万元，最高限价：人民币221.00万元。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK44]第一包：呼吸机、除颤监护仪及心电图机采购；
分包预算金额：人民币45.00万元；最高限价：人民币38.00万元。
[bookmark: OLE_LINK15]第二包：胸腔按压机采购；
[bookmark: OLE_LINK23]分包预算金额：人民币145.00万元；最高限价：人民币98.00万元。
第三包：AED采购；
分包预算金额：人民币100.00万元；最高限价：人民币85.00万元。
本项目共3个分包，投标人可以投其中一个分包，也可以投多个或全部分包。三个分包可兼中。
5、采购需求：常熟市医疗急救中心所需的常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目，本次采购共计3个分包，第一包为呼吸机、除颤监护仪及心电图机采购，第二包为胸腔按压机采购，第三包为AED采购。
6、合同履行期限：自合同签订后30个工作日内完成供货及安装调试。
7、本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目三个分包均非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。
3、本项目的特定资格要求：①投标人为生产企业的，提供有效的《医疗器械生产许可证》；②投标人为经营企业的，所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效期内的《医疗器械经营许可证》扫描件；所投产品属于第二类医疗器械的，须提供有效期内的《第二类医疗器械经营备案凭证》扫描件。
4、其他要求：
（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件：
1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（法定节假日除外）。
2、地点：苏采云政府采购一体化平台。
3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。
4、售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
1、投标截止时间、开标时间：2026年11月2日9点00分（北京时间）
2、开标地点：苏采云政府采购一体化平台。
3、本项目采用电子化采购形式，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。
4、本项目采用不见面开标，投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。
五、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜：
1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。
[bookmark: OLE_LINK1]2、参与采购活动方式：投标人进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》投标人应予打印保留。
3、电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》）。
4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：13914088964、18261002950、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。
6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。
7、本次招标不收取投标保证金。
8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名 称：常熟市医疗急救中心
地 址：常熟市青墩塘路40号
联系方式：0512-52901570
2、采购代理机构信息
名 称：江苏协诚工程咨询有限公司
地 址：常熟市泰慈新村4号（衡丰家园北门对面）
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：0512-52213738
3、项目联系方式
项目联系人：朱晶（采购人）、濮静亚（代理机构）
[bookmark: _Toc4297][bookmark: _Toc24175][bookmark: _Toc22778][bookmark: _Toc22945]电 话：0512-52901570、0512-52213738

[bookmark: _Toc24242]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc30173][bookmark: _Toc20741][bookmark: _Toc22252][bookmark: _Toc15697][bookmark: _Toc734]一、总则
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1、采购方式及适用法律
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
2、定义
2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的江苏协诚工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。
2.3 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
3、合格投标人的条件
3.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。
3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc19264][bookmark: _Toc26158][bookmark: _Toc27724][bookmark: _Toc29477]5、代理服务费
5.1 本项目代理服务费为：第一包人民币3300.00元、第二包人民币8526.00元、第三包人民币7395.00元，自代理服务履约完毕之日起30个工作日内由采购人向代理机构直接支付，一次性付清。
6、招标文件约束力
6.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件、规定和约束。
7、招标活动的终止
7.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目相应分包的招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。
[bookmark: _Toc21311]二、招标文件的说明
1、招标文件的构成
1.1 招标文件由下列内容组成：
（1）第一章  投标邀请
（2）第二章  投标人须知
（3）第三章  合同文本
（4）第四章  采购需求
（5）第五章  评标方法与评标标准
（6）第六章  投标文件格式
1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。
1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
2、招标文件的澄清、修改
2.1 代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。
2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。
2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。
[bookmark: _Toc3880][bookmark: _Toc12389][bookmark: _Toc18285][bookmark: _Toc27236][bookmark: _Toc20848]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]1、投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求投标人提供翻译文件。
1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2、投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标函、开标一览表、报价明细表、技术参数响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、项目实施方案、业绩一览表、其他证明文件等部分。
2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。
2.3 本项目有3个分包，投标人可以投其中一个分包，也可以投多个或全部分包，但同一分包内容应整体报价，不得拆分，否则其相应分包的投标无效。
[bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4、投标函、开标一览表
4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
[bookmark: _Hlk155763835][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]5、报价明细表
5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。
5.2 投标货币：投标文件中的单价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
6、技术参数响应及偏离表、商务条件响应及偏离表
6.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
7、项目实施方案、业绩情况
7.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目实施方案。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]7.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的相关项目业绩。
8、其他
8.1 投标人需根据招标文件要求提供其他材料。
9、投标有效期
9.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
10、投标有效期的延长
10.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc21694][bookmark: _Toc12590][bookmark: _Toc2957][bookmark: _Toc22229][bookmark: _Toc17717]四、投标文件的提交
1、投标文件的提交
1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
1.2 如投标人投报多个分包的，应分别制作所投分包的电子投标文件，并按规定将所投分包的电子投标文件分别提交到对应分包页面中。如未提交的视同为未参加本项目对应分包的投标。
2、投标截止日期
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc158042193][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章中“五、开标与评标”第6.1.2条规定做无效投标处理。
2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]3、投标文件的拒收
3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]4、投标文件的撤回和修改
4.1 投标文件的撤回
4.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与对应投标活动。
4.2 投标文件的修改
4.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc32334][bookmark: _Toc4840][bookmark: _Toc24149][bookmark: _Toc8520][bookmark: _Toc31339]五、开标与评标
1、开标
1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。如有投标人未在规定时间内完成相应分包解密的，则该投标人对于本项目相应分包的投标作无效投标处理。
1.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
1.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。
1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
2、评标委员会
2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2 评委会由五人或以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。
2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。
3、评标过程的保密与公正
3.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]4、投标文件的澄清
4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。
4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
5、对投标文件的初审
5.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6 如符合本国产品政策要求，本国产品价格按照投标价格计算，如投标价格因故予以纠正，本国产品价格采用纠正后的投标价格。
5.7 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
6、无效投标条款和废标条款
6.1 无效投标条款
6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3 电子投标文件中所包含的投标文件内容与该分包不对应的。
6.1.4 同一投标人在同一分包中提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.5 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
6.1.6 投标人的报价超过了采购预算（预算金额）或最高限价的。
6.1.7 未通过符合性审查的。
6.1.8 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
6.1.9 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。
（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。
6.1.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.11 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会（评标委员会）应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%。
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%。
（4）评审委员会（评标委员会）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
注：评审委员会（评标委员会）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会（评标委员会）依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（评标委员会）应当将其作为无效投标（响应）处理。
6.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购范围内，投标文件中必须提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件）
6.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
6.1.14 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
6.2 废标条款
6.2.1 第一包符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的，第一包废标。
6.2.2 第二包符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的，第二包废标。
6.2.3 第三包符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的，第三包废标。
6.2.4 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.5 因重大变故，采购任务取消的。
6.2.6 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家（针对第一包、第二包、第三包）的处理：
6.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足对应分包规定数量的情况，按政府采购相关规定执行。
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1、确定中标单位
1.1 中标候选人的选取原则见招标文件第五章规定。
1.2 评委会根据排列情况将推荐每个分包的至少前三名为该分包中标候选人，并根据采购人委托直接确定每个分包排名第一的中标候选人为该分包中标人。
注：本项目共三个分包，开标顺序：第一包、第二包、第三包。三个分包可兼中。
1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3 与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.4 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
2、质疑处理
[bookmark: _Hlk98510751]2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。
2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
2.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、申请人的资格要求、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系”下有关联系方式。
2.5 以下情形的质疑不予受理：
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3、中标通知书
3.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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1、签订合同
1.l 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消中标资格的，采购人可按照评委会提出的对应分包中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为该分包中标人，也可以重新组织采购。
1.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2、货物（包含与货物相关的服务）的追加
2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
3、政府采购信用融资政策
3.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。
4、合同公示
4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
[bookmark: _Hlt97715964]
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编号：
签订地点：常熟市

甲方（采购人）：                           
乙方（中标人）：                           
信用融资回款账户：                         
开户银行：                                 

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏协诚工程咨询有限公司 常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目（项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0047）（第  包：      ） 项目公开招标结果签订本合同。
第一条  定义
除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：
1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他一切文件以及政府采购程序中的全部文件。
2、甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。
4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物、技术资料及其他材料。
5、服务：根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输卸费、保险、伴随服务（如提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。
6、合同价格：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用。包括但不限于货物本身的价值金额、乙方的利润、增值税及其他乙方应缴的税金、人工费、技术支持与培训费、运输装卸费、保险费等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付任何额外的费用。
第二条  组成本合同的文件
1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：
①中标通知书；
②招标文件（以下统称“采购文件”）；
③乙方的投标文件；
④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
[bookmark: _Hlk144021334]2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。
3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。
第三条  合同货物
乙方根据甲方需求提供下列货物：
货物名称及规格：                           。
第四条  合同价格
1、本合同项下合同价为：                。
注：本合同为固定总价合同。
第五条  付款方式
第一包
1.合同签订后的1个月内，甲方向乙方支付预付款，预付款为本分包合同金额的30%；
2.本分包所有货物供货到位并经甲方验收合格后的6个月内，甲方向乙方支付本分包合同金额的30%；
3.验收合格一周年后年前，甲方向乙方支付本分包合同金额的尾款。
注：①以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。
第二包
1.合同签订后的1个月内，甲方向乙方支付预付款，预付款为本分包合同金额的40%；
2.本分包所有货物供货到位并经甲方验收合格后的一年内，甲方向乙方支付本分包合同金额的40%；
3.验收合格两周年后的年前，甲方向乙方支付本分包合同金额的尾款。
注：①以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。
第三包
1.合同签订后的1个月内，甲方向乙方支付预付款，预付款为本分包合同金额的30%；
2.本分包所有货物供货安装到位并经甲方验收合格后的6个月内，甲方向乙方支付本分包合同金额的20%
3.剩余合同金额的50%，自验收合格之日起，分10年逐年支付，每年支付5%。
注：①以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。
第六条  权利保证
1、乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。
2、乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。
第七条  质量保证
1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。
2、本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；合同未有规定的情况下应符合国家标准，没有国家标准的，按照行业标准。没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的要求履行。
3、乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
4、货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。
5、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。
第八条  包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。
2、乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。
第九条  交货
1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。
2、交货期限：自合同签订后30个工作日内完成供货及安装调试。
3、本项目交货方式为现场交货。交付地点为：第一包第二包均为常熟市医疗急救中心，第三包为指定地点（均位于常熟市范围内）。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。
第十条  到货验收
1、对应批次货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场进行验收和抽检，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方检验，相应检验结果对乙方有效。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所约定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同、招标文件及投标文件约定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。
[bookmark: _Hlk204959247]3、乙方应将所提供货物的合格证、送货单、运输交接单和到货验收单等资料交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。


4、验收内容主要为核对到货情况：包括包装符合性；规格、数量及外观；货物所附资料等。
5、甲方有关货物外观、规格、质量、数量的现场初步检验不应视为最终检验。
第十一条  伴随服务
1、乙方应提供下列伴随服务：
（1）就货物的使用等对甲方指定的人员进行免费培训；
（2）提供与货物配套的服务。
第十二条  最终验收
1、货物供货到位后，乙方应及时通知甲方对货物进行验收。经甲方组织相关人员抽样送检合格后，由甲方签署验收单并加盖单位公章。若甲方验收不认可，可由乙方向相关法定质量监督主管部门申报验收，验收不合格的，费用由乙方承担。若验收合格，则由甲方承担相应费用。
2、货物最终验收包括：货物外观、数量、规格；货物质量；货物与投标文件的符合度；检测（验）报告齐全性；抽样送检报告等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。
3、甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。
4、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、施用效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。
5、验收标准应遵循国家标准、行业标准、通常标准的次序以及采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。
6、甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。
第十三条  售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。具体为：
（1）货物的免费质量保证期为：                ，自验收合格之日起计算。
（2）售后响应时间：在免费质量保证期内，如产品出现质量问题（因甲方原因导致的除外），乙方应以优良的服务态度在    小时以内响应，并按甲方要求及时提供免费更换或免费补供服务。
售后服务电话：                       ；联系人：                         。
（3）如因产品质量导致甲方受到有关部门处罚或造成各项损失，由乙方承担全部经济和法律责任，同时甲方将不予支付对应货物款项。
第十四条  违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款10%的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的0.5%向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5%。
2、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款0.5%的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的5%；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的5%，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。
3、若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过5日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起5日内向甲方支付本合同价款总额的30%，作为违约金。
4、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的7日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：
（1）乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；
（2）交付的货物因交付或验收以前的原因而产生毁损／灭失／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；
（3）交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；
（4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被政府部门等进行查处或者制裁；
（5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；
（6）乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；
（7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。
5、乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：
（1）乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；
（2）乙方出现转包情形的；
（3）乙方不能履行合同义务的其他情况。
第十五条  不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十六条  合同的补充
1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十且不超过分包采购预算。
2、补充合同须采用书面形式，并报监管部门备案，为本合同不可分割的一部分。
第十七条  合同的变更、中止
本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
第十八条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕；
（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
（3）任何一方行使解除权解除本合同；
（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十九条  合同的转让
乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。
第二十条  履约保证金
无
第二十一条  争议解决方式
1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。
2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。
第二十二条  通知与送达
1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：
1.1甲方联系信息：
指定收件人：                           
送达地址：                           
指定电子收件方式：                           
1.2乙方联系信息：
指定收件人：                           
送达地址：                           
指定电子收件方式：                           
2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。
3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。
第二十三条  合同生效及其他
1、合同在双方加盖公章或法定代表人或授权代表签字后生效。
2、本合同一式五份，以简体中文书写，甲方执二份、乙方执二份、江苏协诚工程咨询有限公司执一份，具有同等法律效力。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：
法人（授权）代表人签字：                 法人（授权）代表人签字：
[bookmark: _Toc315875321][bookmark: _Toc158691774][bookmark: _Toc315868058][bookmark: _Toc228093025][bookmark: _Toc315868057][bookmark: _Toc20149][bookmark: _Toc315875320][bookmark: _Toc19842][bookmark: _Toc158691773][bookmark: _Toc32649]签订日期：    年   月   日                签订日期：    年   月   日

[bookmark: _Toc27547][bookmark: _Toc9260][bookmark: OLE_LINK4]第四章  采购需求
[bookmark: _Toc16818]分 包 号：第一包
分包名称：呼吸机、除颤监护仪及心电图机采购
采 购 人：常熟市医疗急救中心
[bookmark: _Toc2834][bookmark: _Toc13446]一、项目说明：
1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。
2、项目简介：本分包采购内容为采购3台呼吸机、3台除颤监护仪、3台心电图机。
3、交货期限：自合同签订后30个工作日内完成供货及安装调试。
4、投标人可对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：朱晶；联系电话：0512-52901570。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
★5、付款方式：
5.1合同签订后的1个月内，采购人向中标人支付预付款，预付款为本分包合同金额的30%；
5.2本分包所有货物供货到位并经采购人验收合格后的6个月内，采购人向中标人支付本分包合同金额的30%；
5.3验收合格后一周年后年前，采购人向中标人支付本分包合同金额的尾款。
注：①以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。③不满足上述结算付款方式的作无效投标处理。
6、本分包采购预算为¥45.00万元（人民币肆拾伍万元整）；最高限价为¥38.00万元。（人民币叁拾捌万元整）。报价不得超过本分包最高限价，否则作无效投标处理。
7、本分包不接受联合体参加投标，本分包不得以任何形式进行转包及分包。
[bookmark: _Toc4986][bookmark: _Toc31603]二、项目配置清单：
	序号
	货物名称
	数量
	备注

	1
	呼吸机
	3台
	

	2
	除颤监护仪
	3台
	

	3
	心电图机
	3台
	


[bookmark: _Toc30335][bookmark: _Toc10980]注：1、项目配置清单中的除颤监护仪为本分包核心产品。
三、货物技术性能参数要求：
（一）呼吸机：
[bookmark: _Toc3140][bookmark: _Toc19394]一、适用范围
1.适用于院内、院外转运途中成人、儿童患者呼吸生命支持与正压通气辅助。
二、整机硬件与物理性能
1.▲驱动方式：支持气动电控或者电动电控二选一实现通气。
2.▲彩色显示屏，显示屏尺寸≥5英寸，可实时显示通气参数、呼吸波形。
3.▲主机整机重量≤6.0kg，整机便携，支持手提、单肩背，可固定悬挂于担架/病床，可配置转运急救包。
4.设备支持气瓶气源、中央供气两种气源接入，可通过主机本体或外接转接方式实现。
5.防护等级不低于IPX4。
三、通气模式
1.▲标配通气模式：容量、压力，具备叹息功能或等效后备/窒息通气功能、SPONT自主呼吸等模式，具备手动通气功能。（各制造商自有命名体系下的等效模式，投标时应提供模式对照说明）
四、参数设置
1.▲潮气量调节范围至少覆盖：50mL-1500mL。
2.▲呼吸频率调节范围至少覆盖：4bpm‑50bpm。
3.分钟通气量1‑20L/min连续可调。
4.呼气末正压：0‑25cmH₂O。
5.压力触发灵敏度：‑20cmH₂O～0cmH₂O
6.氧浓度可调节。
五、电源电池
1.▲支持AC交流供电，支持DC12V车载供电；配置可快速插拔可更换充电电池，电池支持在线充电、单独充电；电池连续工作时间≥4h。
六、监测与报警
1.▲可监测：潮气量、分钟通气量、气道压力、呼吸频率、氧浓度、呼气末正压、电池电量；具备压力-时间、流速‑时间呼吸波形显示。
2.▲报警功能：具备气道压力高低报警、分钟通气量报警、窒息报警、交流断电报警、电池低电量报警、气源压力报警、设备系统故障报警。
七、认证、车载与质保
1.▲设备满足救护车车载使用环境要求，通过GB/T 14710规定的振动、碰撞及温度试验；若投标人产品已通过EN1789车载环境要求测试的，视同满足。
2.如设备涉及软件的，投标人应提供终生免费升级的服务。免费开放信息采集接口，配合做好信息系统接入。
（二）除颤监护仪：
一、适用范围
1.▲适用于院内、院前急救场景，可实现手动体外除颤、同步电复律、AED自动体外除颤、CPR操作辅助、多参数生命体征监护；无创起搏功能为选配功能。
二、整机通用及环境可靠性要求
1.▲主机彩色显示屏≥7英寸
2.整机（含电池）重量≤6.5kg。
3.▲设备满足救护车车载使用环境要求，通过GB/T 14710规定的振动、碰撞及温度试验；若投标人产品已通过EN1789车载环境要求测试的，视同满足。
4.▲设备防尘防水防护等级≥IP44
5.设备可承受六面≥0.75m自由跌落试验，跌落后设备可正常工作，提供第三方测试报告、产品检测报告或制造商出厂跌落测试记录均可作为佐证材料。
三、除颤核心技术参数
1.采用双相波除颤波形，具备病人阻抗自动补偿功能。
2.除颤最大能量为360J，能量档位≥20档。
3.▲除颤充电性能：充电至200J≤5s
4.▲体外除颤病人阻抗适配范围至少满足25Ω-200Ω。
5.▲配置成人/儿童一体化体外除颤电极板，电极板可实现能量选择、充电、放电操作。
6.▲AED模式抢救过程具备录音存储功能，录音存储时长≥180min。
四、监护功能
1.▲标配5导联心电ECG、血氧饱和度SpO₂、无创血压NIBP监护；支持成人、儿童；具备心律失常分析功能，可分析心律失常种类≥20种
2.屏幕可同屏同时显示≥3通道监护波形。
3.配备热敏点阵打印记录仪，记录纸宽度≥50mm，可同时打印至少3道波形。
五、电源电池
1.▲配置可充电电池；电池性能：200J除颤≥180次；连续监护工作≥3h。
2.设备具备电池电量直观指示功能（实体LED指示灯或屏幕显示均可）。
六、存储、数据导出、自检、通讯、寿命及质保
1.▲设备支持心电波形、抢救事件记录本地存储，具备USB数据导出接口，可导出抢救相关数据；关机状态下支持定时自动自检。
2.设备设计使用年限≥10年，可提供说明书、铭牌或检测报告佐证。
3.设备支持无线网络WIFI或有线网络连接；可拓展蓝牙、4G通讯功能。
4.如设备涉及软件的，投标人应提供终生免费升级的服务。免费开放信息采集接口，配合做好信息系统接入。
（三）心电图机：
一、整机基础要求
1.数字式心电图机，支持标准12导联心电信号同步采集、记录。
2.▲配置彩色显示屏，屏幕尺寸≥5英寸。
3.内置可充电电池，电池连续记录工作时间≥2小时。
4.▲至少具备一种数据传输方式进行数据传输，有线或WIFI无线等方式功能。
5.具备热敏打印功能
6.▲设备需支持患者心电数据、救治时间节点、设备运行日志等全量数据实时上传，提供标准化接口文档，能支持采购人智慧急救系统，实现“上车即入院”完整数据流转。
7.▲本机具备心电数据存储功能，支持扩展存储空间。
二、心电图机性能指标
1.输入阻抗≥30MΩ（10Hz条件下）。
2.定标电压：1mV，误差≤±1%。
3.▲耐极化电压≥±600mV。
4.▲内部噪声电平≤15μV（峰‑谷值）。
5.▲时间常数≥3.2s。
6.▲共模抑制比≥100dB（交流滤波关闭条件下）。
7.导联线具备除颤放电防护性能。
8.频率响应至少满足0.05Hz-150Hz（‑3dB）。
9.具备多档灵敏度增益，同时具备自动增益功能。
三、操作输入、检测提醒功能
1.支持中文操作界面；支持手工录入患者信息。
2.支持外接扫描枪读取患者身份信息。
3.具备导联脱落、电极接触不良检测提醒。
4.可完整输出心率、P波时限、QRS时限、PR间期、QT/QTc间期、电轴、RV5/SV1等标准心电测量参数。
四、电源与安全
[bookmark: _GoBack]1.▲支持交流供电与内置电池供电。
五、配置
1、每台设备配置2块电池及2套导联线（原厂），心电图机打印纸至少500人份。
2、如设备涉及软件的，设备配套系统软件为永久免费授权，投标人应提供终生免费升级的服务。免费开放信息采集接口，配合做好信息系统接入。
四、投标报价要求：
1、投标人须对本分包中的所有货物及服务进行投报，不得拆开投报或只对其中的部分内容进行投报，否则作无效投标处理。
2、本分包交货期限内，合同总价不变。
3、投标人应以人民币报价，投标报价包括对应货物交付到采购人指定地点并完成配套服务的价格，包括：货物采购费（包括包装费、运输费、装卸费）、仓储费、人工费（包括人员工资、社会保险费、福利费、加班费、人身意外伤害险等）、加急费（如有）、质量保证费、验收检测费（如有）、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再为本分包支付其他任何费用。招标文件未有列明，而投标人认为必需的相关费用也需列入投标报价中。
4、请投标人根据自身经验，充分考虑本分包的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。
[bookmark: _Toc25596][bookmark: _Toc14325]5、投标人负责所有服务人员的福利、劳保用品、奖金等待遇，同时负责服务人员工作过程（包含上、下班）中的安全责任。如因投标人或相关服务人员等因素引起货物损失、生产事故、发生意外伤亡事故，投标人承担全部责任和必要的经济补偿，采购人概不承担任何责任。
五、交货及验收：
1、投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装。
2、验收要求：
2.1、全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请各其他有关投标人、专家评委、第三方检测机构进行验收，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，投标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。
2.2、验收标准：根据招标文件要求及有关规定由采购人相关负责人、中标人一起到场，并按国家标准及厂方标准进行质量验收。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由投标人承担。
2.3、投标人须承诺所供货物是全新的原装正品，完全符合国家规定的质量标准。
2.4、因产品质量导致验收不合格，中标人应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标人承担。
[bookmark: _Toc20792][bookmark: _Toc12756]3、知识产权要求：中标人应能保证所提供货物、服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
六、质量保证及售后服务要求：
★1、免费质量保证期要求：呼吸机、除颤监护仪及心电图机整机（包含易损件）质保期不少于5年，自项目验收合格之日起（非人为损坏）。
2、售后响应时间：在免费质量保证期内，如投标产品出现质量问题（因采购人原因导致的除外），投标人应以优良的服务态度在1小时（含）以内响应，并按采购人要求及时提供免费更换或免费补供服务。2小时内到达现场，费用由投标人负责。如投标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为投标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标人自行负责。
[bookmark: _Toc16771][bookmark: _Toc13449]3、如因产品质量导致采购人受到有关部门处罚或造成各项损失，由中标人承担全部经济和法律责任，同时采购人将不予支付对应货物款项。
4、提供至少2名专业技术的人员为采购人提供操作指导，技术培训及设备维护。工作人员无特殊原因不得随意更换，如确需更换的，应提前三天书面说明并征得采购人同意，且在一周内配齐，更换的工作人员职称、证书、资历等要求不能低于原投入人员。
七、其他：
1.本分包招标文件中，标“★”为本分包实质性要求，标“▲”项为重要参数，“货物技术性能参数要求”中标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。
1.1标“★”要求：必须满足，任何一项未满足的，将按无效投标处理。如招标文件标注“证明材料”的，在响应的同时，还需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，也将按无效投标处理。
[bookmark: _Hlk137122141]1.2标“▲”要求：标“▲”项重要参数，如招标文件标注“证明材料”的，在响应的同时，还需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。
注：①投标人应确保投标文件中提供的相关证明材料清晰可见，以便于评委评判，如提供的证明材料模糊不清无法辨识的，相关评审风险由投标人自行承担。②如投标人获得中标，在签订合同时采购人有权要求提供以上要求的证明材料作为合同附件。如中标人不能提供或提供的证明材料不符合招标要求的，相关风险由中标人自行承担。

[bookmark: _Toc12415]分 包 号：第二包
分包名称：胸腔按压机采购
采 购 人：常熟市医疗急救中心
[bookmark: _Toc1951][bookmark: _Toc15162][bookmark: _Toc7323][bookmark: _Toc28404][bookmark: _Toc21434][bookmark: _Toc26764][bookmark: _Toc11538][bookmark: _Toc8214][bookmark: _Toc2514][bookmark: _Toc19708][bookmark: _Toc9678][bookmark: _Toc2856][bookmark: _Toc7545][bookmark: _Toc24075][bookmark: _Toc16066][bookmark: _Toc13357]一、项目说明：
1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。
2、项目简介：本分包采购内容为采购10台胸腔按压机。
3、交货期限：自合同签订后30个工作日内完成供货及安装调试。
4、投标人可对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：朱晶；联系电话：0512-52901570。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
★5、付款方式：
5.1合同签订后的1个月内，采购人向中标人支付预付款，预付款为本分包合同金额的40%；
5.2本分包所有货物供货到位并经采购人验收合格后的一年内，采购人向中标人支付本分包合同金额的40%；
5.3验收合格两周年后的年前，采购人向中标人支付本分包合同金额的尾款。
注：①以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。③不满足上述结算付款方式的作无效投标处理。
6、本分包采购预算¥145.00万元（人民币壹佰肆拾伍万元整）；最高限价为¥98.00万元。（人民币玖拾捌万元整）。报价不得超过本分包最高限价，否则作无效投标处理。
[bookmark: _Toc23413]7、本分包不接受联合体参加投标，本分包不得以任何形式进行转包及分包。
二、项目配置清单：
	序号
	货物名称
	数量
	备注

	1
	胸腔按压机
	10台
	


注：1、项目配置清单中的胸腔按压机为本分包核心产品。
[bookmark: _Toc17403]三、货物技术性能参数要求：
[bookmark: _Toc20292]（一）适用范围
1.适用于院内外心跳呼吸骤停成人患者胸外按压心肺复苏急救，符合国际心肺复苏指南相关技术规范。
2.适配患者胸围范围77-137cm。
（二）整机性能要求
1.驱动方式：电动电控，无需外接气源实现胸外按压。
2.屏幕显示：彩色显示屏，可显示设备运行参数
3.按压通气模式：支持连续按压模式、30:2按压通气模式。
▲4.按压频率：100次/分钟-120次/分钟，误差≤±1次/分钟。
▲5.按压深度应至少覆盖50mm-60mm，支持深度设定或自动调节；按压深度误差≤±2mm。
▲6.按压/释放比50%（1:1）。
▲7.非水平转运条件下设备可正常按压工作，最大工作倾斜角度≥45°。
（三）安全可靠性
1.主机重量≤3.5Kg。
2.电池配置：配置可充电电池，单块电池连续工作时间≥60min；支持外接交流220V供电，可边工作边充电；具备电量显示；低电量告警后，可继续工作≥10min。
▲3.主机防尘防水防护等级不低于IP33。
4.防电击程度分类：CF型。
▲5.环境条件：工作温度-10℃~45℃；储存温度-20℃~70℃；最高工作相对湿度不低于93%，无冷凝。
▲6.设备满足救护车车载使用环境要求，通过GB/T 14710规定的振动、碰撞及温度试验；若投标人产品已通过EN1789车载环境要求测试的，视同满足。
7.具备存储功能，设备可存储≥500条设备运行记录；记录包含起止时间、按压频率、按压深度、按压中断时长、报警事件等。
（四）配件等
1.支持通过触摸屏、手持终端或物理按键等方式进行参数调节，不限定具体交互形式。
（五）拓展与数据通讯
1.可通过USB或蓝牙/Wi-Fi等方式将复苏数据导出，导出数据为通用格式文件。
2.如设备涉及软件的，设备配套系统软件为永久免费授权，投标人应提供终生免费升级的服务。免费开放信息采集接口，配合做好信息系统接入。
（六）设备配置清单
1.主机1套，交流电源适配器，电池≥2块，固定绑带≥10套，标配背部垫板，防止绑带形变造成按压深度不足，便携包，手持终端（如有配置）。
2.质保：整机（包含易损件）质保期不少于5年，自项目验收合格之日起计算。
四、投标报价要求：
1、投标人须对本分包中的所有货物及服务进行投报，不得拆开投报或只对其中的部分内容进行投报，否则作无效投标处理。
2、本分包交货期限内，合同总价不变。
3、投标人应以人民币报价，投标报价包括对应货物交付到采购人指定地点并完成配套服务的价格，包括：货物采购费（包括包装费、运输费、装卸费）、仓储费、人工费（包括人员工资、社会保险费、福利费、加班费、人身意外伤害险等）、加急费（如有）、质量保证费、验收检测费（如有）、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再为本分包支付其他任何费用。招标文件未有列明，而投标人认为必需的相关费用也需列入投标报价中。
4、请投标人根据自身经验，充分考虑本分包的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。
[bookmark: _Toc19468]5、投标人负责所有服务人员的福利、劳保用品、奖金等待遇，同时负责服务人员工作过程（包含上、下班）中的安全责任。如因投标人或相关服务人员等因素引起货物损失、生产事故、发生意外伤亡事故，投标人承担全部责任和必要的经济补偿，采购人概不承担任何责任。
五、交货及验收：
1、投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装。
2、验收要求：
2.1、全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请各其他有关投标人、专家评委、第三方检测机构进行验收，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，投标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。
2.2、验收标准：根据招标文件要求及有关规定由采购人相关负责人、中标人一起到场，并按国家标准及厂方标准进行质量验收。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由投标人承担。
2.3、投标人须承诺所供货物是全新的原装正品，完全符合国家规定的质量标准。
2.4、因产品质量导致验收不合格，中标人应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标人承担。
[bookmark: _Toc29243]3、知识产权要求：中标人应能保证所提供货物、服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
六、质量保证及售后服务要求：
★1、免费质量保证期要求：整机（包含易损件）质保期不少于5年，自项目验收合格之日起计算。
[bookmark: _Toc204]2、售后响应时间：在免费质量保证期内，如投标产品出现质量问题（因采购人原因导致的除外），投标人应以优良的服务态度在1小时（含）以内响应，并按采购人要求及时提供免费更换或免费补供服务。2小时内到达现场，费用由投标人负责。如投标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为投标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标人自行负责。
3、如因产品质量导致采购人受到有关部门处罚或造成各项损失，由中标人承担全部经济和法律责任，同时采购人将不予支付对应货物款项。
4、提供至少2名专业技术的人员为采购人提供操作指导，技术培训及设备维护。工作人员无特殊原因不得随意更换，如确需更换的，应提前三天书面说明并征得采购人同意，且在一周内配齐，更换的工作人员职称、证书、资历等要求不能低于原投入人员。
七、其他：
1.本分包招标文件中，标“★”为本分包实质性要求，标“▲”项为重要参数，“货物技术性能参数要求”中标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。
1.1标“★”要求：必须满足，任何一项未满足的，将按无效投标处理。如招标文件标注“证明材料”的，在响应的同时，还需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，也将按无效投标处理。
1.2标“▲”要求：标“▲”项重要参数，如招标文件标注“证明材料”的，在响应的同时，还需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。
注：①投标人应确保投标文件中提供的相关证明材料清晰可见，以便于评委评判，如提供的证明材料模糊不清无法辨识的，相关评审风险由投标人自行承担。②如投标人获得中标，在签订合同时采购人有权要求提供以上要求的证明材料作为合同附件。如中标人不能提供或提供的证明材料不符合招标要求的，相关风险由中标人自行承担。


[bookmark: _Toc3501][bookmark: _Toc158691775][bookmark: _Toc315875322][bookmark: _Toc315868059]分 包 号：第三包
分包名称：AED采购
采 购 人：常熟市医疗急救中心
[bookmark: _Toc18812]一、项目说明：
1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。
2、项目简介：本分包采购内容为采购100台AED及配套的后台管理系统。
3、交货期限：自合同签订后30个工作日内完成供货及安装调试。
4、投标人可对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：朱晶；联系电话：0512-52901570。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
★5、付款方式：
5.1合同签订后的1个月内，采购人向中标人支付预付款，预付款为本分包合同金额的30%；
5.2本分包所有货物供货安装到位并经采购人验收合格后的6个月内，采购人向中标人支付本分包合同金额的20%
5.3剩余合同金额的50%，自验收合格之日起，分10年逐年支付，每年支付5%。
注：①以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。③不满足上述结算付款方式的作无效投标处理。
6、本分包采购预算为¥100.00万元（人民币壹佰万元整）；最高限价为¥85.00万元。（人民币捌拾伍万元整）。报价不得超过本分包最高限价，否则作无效投标处理。
7、本分包不接受联合体参加投标，本分包不得以任何形式进行转包及分包。
[bookmark: _Toc2606]二、项目配置清单：
	序号
	货物名称
	数量
	备注

	1
	AED
	100台
	配套后台管理系统


[bookmark: _Toc22889]注：1、项目配置清单中的AED为本分包核心产品。
三、货物技术性能参数要求：
[bookmark: _Toc11955]（一）技术需求：
1、基本要求
★1.1.采用双相波除颤技术，除颤方式为半自动，最终实施电击应由操作者操作。
2、AED主机
2.1整机重量（含电池）≤2.0kg。设备具备便携把手。
▲2.2为适应普通民众使用，防止误操作，设备操作按键简洁，核心操作步骤对应的物理按键≤3个（不包括上盖锁扣），设备具备语言一键切换功能，支持中英文切换，鼓励支持更多语种。
2.3因设备有户外部署需求，应具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别≥IP65。
2.4具备优异的抗冲击/跌落性能，机器可承受≥1.6m跌落冲击。
▲2.5长期工作温度范围：-10ºC～50ºC，且从室温环境下进入-20ºC环境后，至少能短期工作60分钟。
2.6工作湿度范围：5%～95%。
2.7主机配置彩色显示屏，屏幕尺寸≥7英寸，有清晰的动画或视频指导贴放电极片和心肺复苏（CPR）等操作。
2.8设备可自动调节屏幕亮度，适应野外强光环境。
2.9设备可自动调节语音音量，适应野外嘈杂环境。
▲2.10设备成人最大输出能量≥200J，并同时具备自适应逐级升高≥3级能力，具备成人及儿童一键切换功能，根据成人和儿童模式提供相应的视频或语音操作指引。
▲2.11设备支持≥12种除颤能量级别。
2.12主机开始心电分析到200J放电就绪≤5秒。
2.13病人阻抗范围：20～300Ω。
2.14设备具备录音功能，录音时长≥60分钟。设备最大音量≥85分贝。
▲2.15在200Ω负载下，体外除颤器的释放能量与额定的释放能量值之间的偏差不超过10%。
▲2.16具备≥3种彩色指示灯或图形状态指示设备的运行状况，使用户能够不开盖不开机的情况下精准直观的了解设备情况。
2.17主机内置4G及以上无线模块，通过内置无线网络连接设备管理系统实现远程管理。（提供第三方权威机构测试/认证证书或产品说明书或技术参数彩页等作为佐证材料。）
2.18设备每日、每周、每月进行自检，并实时记录自检结果，自检数据可传输至管理平台，便于实时查看及管理，设备可存储≥2000份自检报告。
3、电池
3.1类型：一次性可更换电池。
3.2单块电池容量≥4500mAH，电池待机时间≥5年。
3.3单块电池最大可支持≥200次最大能量除颤放电或者工作≥4小时。
▲3.4电池首次低电量警示后，仍支持≥10次最大除颤能量充放电。
3.5更换提示：电池低电量或失效时具有报警功能，并通过主机内置无线网络同步发送报警信息至AED管理系统平台及管理人员。
4、电极片
4.1类型：提供与机器配套的电极片，有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误。
4.2主机外盖具有电极片日期查看窗，在不开盖不开机的情况下查看电极片有效期。
4.3单副电极片有效期≥60个月。为便于抢救，电极片导联线长度≥1.5m。
5、配置及相关要求
5.1.设备上需要有明显的使用年限铭牌标志，使用寿命：≥10年（铭牌需出厂自带）。
5.2.供货验收时须提供出厂日期为2026年1月1日后出厂的设备。
（二）配备志愿者自救互救管理服务
1、呼救发起：平台支持一键拨打“120”急救电话，并可同步向附近注册志愿者发起呼救通知。
2、急救指导：平台内置急救知识库，可根据呼救人提供的症状信息，匹配相应的现场急救指导内容。救援响应：志愿者可通过短信或APP消息推送等至少一种方式接收附近求救信息，并可确认响应前往现场施救。
3、志愿者管理：支持对完成急救培训并取得培训合格证明（或同等资质证明）的人员进行注册、信息维护与调用；支持按辖区对志愿者进行分级管理。
4、呼救人管理：支持呼救人账户注册与信息管理，可登记家庭成员基础健康信息，支持代家庭成员发起呼救。
5、服务实施：中标人负责平台的部署实施、人员培训及质保期内的运行维护，配合采购人完成志愿者招募、审核流程配置。
（三）配备AED智能网络管理服务
1、设备状态监控：依据设备自检结果，实时显示设备运行状态；设备故障时自动向指定管理人员发送告警信息（短信或APP推送等至少一种方式）短信。急救事件反馈：设备用于抢救时自动生成事件记录，实时通知指定急救联系人，并在平台地图上标注急救事件发生位置。
2、数据查询与导出：支持根据用户名、类型、时间段查看机器的操作记录，可在平台上远程查看设备急救时间和放电次数，ECG心电波形和记录或通过USB存储设备导出。
3、远程集中管理：支持对本项目全部AED进行远程集中管理与性能监控，具备分级授权与权限管理；平台应包含但不限于以下功能：可按照区域、设备序列号、安装地址、每年、每月进行筛选管理；也可根据具体时间（精确到分钟）查看设备整体状态。预留与上级或区域急救管理平台的标准数据对接接口。
4、设备台账管理：支持建立设备电子台账，可查看设备序列号、资产编号、安装位置、电池电量、电子片有效期、质保到期时间（按合同信息录入）、设备状态等信息。
5、可根据用户名、类型、时间段查看机器的操作记录，可在平台上远程查看设备急救时间和放电次数，ECG心电波形和记录或通过USB存储设备导出。
6、平台具有设备地图显示功能，可按照区域、设备序列号、安装地址、每年、每月进行筛选管理；也可根据具体时间（精确到分钟）查看设备整体状态。
（四）平台接入
1、投标人应负责将配备的志愿者自救互救、AED智能网络管理与采购人现有的120调度平台进行端口接入。
2、现有120调度平台接口为自动体外除颤仪（AED）特殊状态推送接口，投标人在完成接入后应提供自动体外除颤仪（AED）的实时状态、坐标、取用、掉线、以及其他故障等数据。对接为http-post/json方式。在接口为当自动体外除颤仪（AED）开放状态改变时，可实时调用此接口上传当前设备的是否可用状态。后续开放状态有变化时，调用此接口上传设备是否可以取用状态。
注：上述平台接入所产生的相关费用，包含在投标总价内。
（五）其他
1、投标人应根据采购人要求，在规定的位置将自动体外除颤仪（AED）及其相关配件（电池、电极、安装时所需的台式或立式外柜等）安装到位，招标文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供，配置的主机及全套附件均为原厂提供。并根据配置场所实际情况，因地制宜，做好防晒防水防盗等工作。每台AED配置日常维护记录本。设备正常使用率≥95%。
2、为保证布点自动体外除颤仪（AED）的正常使用，投标人应安排专人对AED智能网络平台进行每天监管，发生意外情况或警示，2小时内联系布点位负责人对情况进行摸底和情况了解。同时在6小时内向采购人进行情况说明。如因未落实上述要求而产生后果，相关责任由中标人承担。（注：须提供相关承诺函）
四、投标报价要求：
1、投标人须对本分包中的所有货物及服务进行投报，不得拆开投报或只对其中的部分内容进行投报，否则作无效投标处理。
2、本分包交货期限内，合同总价不变。
3、投标人应以人民币报价，投标报价包括对应货物交付到采购人指定地点并完成配套服务的价格，包括：货物采购费（包括包装费、运输费、装卸费）、端口接入费、仓储费、人工费（包括人员工资、社会保险费、福利费、加班费、人身意外伤害险等）、加急费（如有）、质量保证费、验收检测费（如有）、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再为本分包支付其他任何费用。招标文件未有列明，而投标人认为必需的相关费用也需列入投标报价中。
4、请投标人根据自身经验，充分考虑本分包的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。
[bookmark: _Toc16654]5、投标人负责所有服务人员的福利、劳保用品、奖金等待遇，同时负责服务人员工作过程（包含上、下班）中的安全责任。如因投标人或相关服务人员等因素引起货物损失、生产事故、发生意外伤亡事故，投标人承担全部责任和必要的经济补偿，采购人概不承担任何责任。
五、交货及验收：
1、投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装。
2、验收要求：
2.1、全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请各其他有关投标人、专家评委、第三方检测机构进行验收，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，投标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。
2.2、验收标准：根据招标文件要求及有关规定由采购人相关负责人、中标人一起到场，并按国家标准及厂方标准进行质量验收。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由投标人承担。
2.3、投标人须承诺所供货物是全新的原装正品，完全符合国家规定的质量标准。
2.4、因产品质量导致验收不合格，中标人应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标人承担。
[bookmark: _Toc452]3、知识产权要求：中标人应能保证所提供货物、服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
六、质量保证及售后服务要求：
★1、本项目全部货物（自动体外除颤仪（AED）、志愿者自救互救管理、AED智能网络管理）质保期自项目验收合格之日起计算，质保服务年限不低于9年。投标设备应为全新未使用产品，设计使用年限不低于10年（以铭牌或产品技术要求载明为准）。（注：须提供相关承诺函）
★2、投标人应针对所投设备提供不低于上述要求的免费质保期。自项目整体验收合格之日起，开始进入质保期，设备在铭牌载明的10年设计使用年限范围内，实行终身免费质保，非人为损坏故障免费维修、免费更换全部配件（包含但不限于电池、电极片等），人工、配件、上门等全部相关费用由中标人承担。在质保期内，根据采购人需要提供免费保养服务，质保期内每年至少提供一次免费巡检，相关软件平台定期进行维护。（注：须提供相关承诺函）
3、设备超过设计使用年限后，按照医疗器械管理等相关要求开展安全评估，投标人应优先免费提供相关技术咨询服务。
4、如设备涉及软件的，投标人应提供终生免费维护及升级的服务。免费开放信息采集接口，配合做好信息系统接入。
5、投标人负责设备的运输、装卸、安装、调试（如有要求采购人准备的事项应预先通知并负责提供所需要的技术文件），免费为采购人的操作人员制定完整专业的培训计划，包括设备的日常保养和维护，操作的技术要领，常见故障处理的技术培训等，直至其掌握操作技能为止。
6、设备安装后，采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任人承担。
7、投标人应针对所投的项目提供专门的服务团队（团队需设置培训人员≥2人、设备安装人员≥1人）负责设备的安装、售后、维修等服务。在设备质保期内，一旦发生质量问题，中标人在接到报修后2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内排除故障；提供详细周密的紧急维保预案。同时提供设备维修期间免费提供备品备件及详细维保方案。在设备质保期内，平台每日巡检时，如发现AED设备电池电量低于20%，应当自发现起24小时内完成电池更换或提供备用机（提供备用机的电量应≥80%）。如机器发生故障，能及时响应更换或提供备用机。如因未落实上述要求而产生后果，相关责任由中标人承担。（注：须提供相关承诺函）
8、中标人应根据采购人要求，定制尺寸和印制标识及宣传内容，在规定的位置将AED及其相关配件免费安装到位，并根据配置场所实际情况,因地制宜，做好防晒防水防盗等工作。每台AED配置日常维护记录本。
9、中标人应根据采购人要求，在布点时至少提前3天通知点位负责人，以便各点位组织人员进行培训。在完成AED布点后立即启动对点位相关人员进行AED使用、AED的日常管理培训，心肺复苏+AED标准化操作培训。并向采购人提供各点位受培人员的签到、现场培训照片及完成《AED日常维护与注意事项提醒反馈单》、《AED点位接收反馈单》等相关资料填报并向采购方提交。同时根据采购方的需要对相关人员上门进行产品及网络技术免费培训，并制定与投标内容相应的培训方案。培训对象、时间、地点、场次由采购人确定，每场次培训不少于2小时。内容：AED的操作使用程序、简易报警信息识别与处理、复杂报警情况信息上报流程等。如因未落实上述要求而产生后果，相关责任由中标人承担。（注：须提供相关承诺函）
[bookmark: _Toc3330]10、如因产品质量导致采购人受到有关部门处罚或造成各项损失，由中标人承担全部经济和法律责任，同时采购人将不予支付对应货物款项。
★11、投标人须提供至少2名具有国家职业资格应急救援员证书的专业技术人员为采购人提供操作指导，技术培训及设备维护（注：须提供相关承诺函）。在签订合同时，采购人可要求提供上述人员证书及社保进行核查，如中标人不能提供或不符合招标要求，中标人承担相应责任。
12、工作人员无特殊原因不得随意更换，如确需更换的，应提前三天书面说明并征得采购人同意，且在一周内配齐，更换的工作人员职称、证书、资历等要求不能低于原投入人员。
七、其他：
[bookmark: _Toc9497]1.本分包招标文件中，标“★”为本分包实质性要求，标“▲”项为重要参数，“货物技术性能参数要求”中标“★”及标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。
1.1标“★”要求：必须满足，任何一项未满足的，将按无效投标处理。如招标文件标注“证明材料”的，在响应的同时，还需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，也将按无效投标处理。
1.2标“▲”要求：标“▲”项重要参数，如招标文件标注“证明材料”的，在响应的同时，还需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。
注：①投标人应确保投标文件中提供的相关证明材料清晰可见，以便于评委评判，如提供的证明材料模糊不清无法辨识的，相关评审风险由投标人自行承担。②如投标人获得中标，在签订合同时采购人有权要求提供以上要求的证明材料作为合同附件。如中标人不能提供或提供的证明材料不符合招标要求的，相关风险由中标人自行承担。


[bookmark: _Toc27207]第五章  评标方法与评标标准

[bookmark: _Toc25318][bookmark: _Toc20376][bookmark: _Toc730][bookmark: _Toc22914]一、评审方法：
1、每个分包独立评标，分别推荐中标候选人。
2、每个分包的评标均采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则由评标委员会组织抽签确定。
[bookmark: _Toc19876][bookmark: _Toc1435][bookmark: _Toc13925][bookmark: _Toc25155]
二、评审因素、权值及评分标准：
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
第一包：呼吸机、除颤监护仪及心电图机采购
1、投标报价40分
满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会（评标委员会）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%。
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%。
（4）评审委员会（评标委员会）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
注：评审委员会（评标委员会）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会（评标委员会）依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（评标委员会）应当将其作为无效投标（响应）处理。
2、技术部分52分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	技术性能参数
响应性
	38分
	投标人所投设备型号产品技术参数及要求完全响应招标文件项目需求中技术参数及要求的，得满分38分；带有标▲号（共30项）的技术参数及要求，如有负偏离的，每项扣1分；未有标▲号（共32项）的技术参数及要求，如有负偏离的，每项扣0.25分。
注：1、以上“技术参数要求”响应情况均须在投标文件《技术参数响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。
2、带有▲号的，投标人须提供以下任意一项证明材料作为佐证：①所投设备产品原厂《使用说明书》扫描件或②产品注册证或③技术参数彩页或④具有CMA资质的第三方检测机构出具的合格检验报告书。注：证明材料扫描件中须用醒目的方框标注对应参数项且需在投标文件《技术参数响应及偏离表》中清楚标注每一证明材料对应项页码，以便评委审核，未提供或提供不符合招标文件技术参数要求的或未标注证明材料对应页码的，视为负偏离。

	2
	项目实施方案
	4分
	根据投标人提供的项目实施方案（涉及评审要点（共4项）：①项目整体实施方案②在全国及周边地区类似项目实施案例、实施成效③生产厂家的技术和服务支持能力④质量保证措施及供货计划进行评定：本项最高得4分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

	3
	人员培训方案
	2分
	根据投标人提供的人员培训方案进行评定。措施内容贴合需求的，得2分；措施内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项措施（或无实质性内容）的，得0分。

	4
	售后服务方案
	4分
	根据投标人提供的售后服务方案（涉及评审要点（共2项）：①售后服务方案②质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围（售后服务范围包括每年或每季度的设备巡检服务）等进行综合评定：本项最高得4分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

	5
	售后服务承诺
	2分
	投标人提供针对本项目（包含所有货物）的产品质量和售后服务承诺的得2分，未提供的不得分。注：须提供承诺函。

	6
	运维响应及服务
	2分
	根据投标人的运维响应时效能力进行综合评定：
①投标人承诺接报后30分钟内响应，1小时内运维人员抵达现场，6小时内恢复设备可用状态或4小时内提供备用机替换的得2分。
②投标人承诺接报后1小时内响应，2小时内运维人员抵达现场，12小时内恢复设备可用状态或6小时内提供备用机替换的得1分。
注：超出以上响应时间的不得分。须提供承诺函。


3、商务部分8分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	商务条件响应性
	2分
	投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得2分；存在负偏离的，每条扣0.1分。

	2
	业绩情况
	6分
	根据投标人或投标货物生产厂家2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的呼吸机或除颤监护仪或心电图机项目业绩情况进行评定，每有1个得1.5分，最高得6分。
注：投标文件中需提供相关业绩合同（至少包括：合同首页、合同内容页、合同签字盖章页及对应销售发票）证明材料，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的不得分。





第二包：胸腔按压机采购
[bookmark: OLE_LINK19]1、投标报价40分
满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会（评标委员会）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%。
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%。
（4）评审委员会（评标委员会）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
注：评审委员会（评标委员会）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会（评标委员会）依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（评标委员会）应当将其作为无效投标（响应）处理。
2、技术部分52分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	技术性能参数
响应性
	35分
	投标人所投设备型号产品技术参数及要求完全响应招标文件项目需求中技术参数及要求的，得满分35分；带有标▲号（共7项）的技术参数及要求，如有负偏离的，每项扣4分；未有标▲号（共14项）的技术参数及要求，如有负偏离的，每项扣0.5分。
注：1、以上“技术参数要求”响应情况均须在投标文件《技术参数响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。
2、带有▲号的，投标人须提供以下任意一项证明材料作为佐证：①所投设备产品原厂《使用说明书》扫描件或②产品注册证或③技术参数彩页或④具有CMA资质的第三方检测机构出具的合格检验报告书。注：证明材料扫描件中须用醒目的方框标注对应参数项且需在投标文件《技术参数响应及偏离表》中清楚标注每一证明材料对应项页码，以便评委审核，未提供或提供不符合招标文件技术参数要求的或未标注证明材料对应页码的，视为负偏离。

	2
	项目实施方案
	4分
	根据投标人提供的项目实施方案（涉及评审要点（共4项）：①项目整体实施方案②在全国及周边地区类似项目实施案例、实施成效③生产厂家的技术和服务支持能力④质量保证措施及供货计划进行评定：本项最高得4分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

	3
	人员培训方案
	2分
	根据投标人提供的人员培训方案进行评定。措施内容贴合需求的，得2分；措施内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项措施（或无实质性内容）的，得0分。

	4
	售后服务方案
	4分
	根据投标人提供的售后服务方案（涉及评审要点（共2项）：①售后服务方案②质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围等）进行综合评定：本项最高得4分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

	5
	售后服务承诺
	3分
	投标人提供针对本项目的产品质量和售后服务承诺的得3分，未提供的不得分。注：须提供承诺函。

	6
	运维响应及服务
	4分
	根据投标人的运维响应时效能力进行综合评定：
①投标人承诺接报后30分钟内响应，1小时内运维人员抵达现场，6小时内恢复设备可用状态或4小时内提供备用机替换的得4分。
②投标人承诺接报后1小时内响应，2小时内运维人员抵达现场，12小时内恢复设备可用状态或6小时内提供备用机替换的得2分。
注：超出以上响应时间的不得分。须提供承诺函。


3、商务部分8分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	商务条件响应性
	2分
	投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得2分；存在负偏离的，每条扣0.1分。

	2
	业绩情况
	6分
	根据投标人或投标货物生产厂家2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的胸腔按压机项目业绩情况进行评定，每有1个得1.5分，最高得6分。
注：投标文件中需提供相关业绩合同（至少包括：合同首页、合同内容页、合同签字盖章页及对应销售发票）证明材料，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的不得分。




[bookmark: _Toc16579][bookmark: _Toc3810][bookmark: _Toc14268]第三包：AED采购
1、投标报价40分
满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会（评标委员会）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%。
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%。
（4）评审委员会（评标委员会）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
注：评审委员会（评标委员会）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会（评标委员会）依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（评标委员会）应当将其作为无效投标（响应）处理。
2、技术部分54分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	技术性能参数
响应性
	37分
	投标人所投设备型号产品技术参数及要求完全响应招标文件项目需求中技术参数及要求的，得满分37分；带有标★号（共1项）的技术参数及要求，如有负偏离的，按无效投标处理；带有标▲号（共7项）的技术参数及要求，如有负偏离的，每项扣4分；未有标▲号（共36项）的技术参数及要求，如有负偏离的，每项扣0.25分。
注：1、以上“技术参数要求”响应情况均须在投标文件《技术参数响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。
2、带有标★号和▲号的，投标人须提供以下任意一项证明材料作为佐证：①所投设备产品原厂《使用说明书》扫描件或②产品注册证或③技术参数彩页或④具有CMA资质的第三方检测机构出具的合格检验报告书。注：证明材料扫描件中须用醒目的方框标注对应参数项且需在投标文件《技术参数响应及偏离表》中清楚标注每一证明材料对应项页码，以便评委审核，未提供或提供不符合招标文件技术参数要求的或未标注证明材料对应页码的，视为负偏离。

	2
	项目实施方案
	4分
	根据投标人提供的项目实施方案（涉及评审要点（共4项）：①项目整体实施方案②在全国及周边地区类似项目实施案例、实施成效③生产厂家的技术和服务支持能力④质量保证措施及供货计划进行评定：本项最高得4分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

	3
	人员培训方案
	2分
	本项目的AED为社会公共急救设备，作为社会急救体系的一部分，投标人应提供人员操作培训、维修保养培训、以及（CPR+AED）等相关进阶培训、学习会议方案。根据投标人提供的上述人员培训方案进行评定。措施内容贴合需求的，得2分；措施内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项措施（或无实质性内容）的，得0分。

	4
	售后服务方案
	4分
	根据投标人提供的售后服务方案（涉及评审要点（共2项）：①售后服务方案②质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围（售后服务范围包括每年每季度的设备巡检服务：设备每季度巡检量至少达到设备装机量的25%、设备硬件状态、设备软件平台状态、设备巡检有效信息最新状态以及巡检合格证明资料）等进行综合评定：本项最高得4分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

	5
	售后服务承诺
	3分
	投标人提供针对本项目的产品质量和售后服务承诺的得3分，未提供的不得分。注：须提供承诺函。

	6
	运维响应及服务
	4分
	本次项目的AED为社会公共急救设备，安装时需投标人具备严格保障区域内现场运维响应能力。
1.运维响应时效
①投标人承诺接报后30分钟内响应，1小时内运维人员抵达现场，6小时内恢复设备可用状态或4小时内提供备用机替换的得2分。
②投标人承诺接报后1小时内响应，2小时内运维人员抵达现场，12小时内恢复设备可用状态或6小时内提供备用机替换的得1分。
注：超出以上响应时间的不得分。须提供承诺函。
2.运维人员能力
拟投入本项目的运维人员具有近三年内累计不少于6个月的AED（自动体外除颤类急救设备）运维服务经历的得1分（以合同或业主证明载明的服务期限为准），最高得2分。注：投标文件中需提供人员运维服务经历证明材料及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明材料，未提供的不得分。


3、商务部分6分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	商务条件响应性
	2分
	投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得2分；存在负偏离的，每条扣0.1分。

	2
	业绩情况
	4分
	根据投标人或投标货物生产厂家2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的AED项目业绩情况进行评定，每有1个得1分，最高得4分。
注：投标文件中需提供相关业绩合同（至少包括：合同首页、合同内容页、合同签字盖章页及对应销售发票）证明材料，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的不得分。




[bookmark: _Toc6494]三、政府采购政策：
1、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目三个分包均非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。
（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠：如投标人为小型和微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（3）在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
②在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
③在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（4）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测。）
（5）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（6）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
投标人如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。
（7）中标人为小微企业或残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
（8）事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。（《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》-苏财购[2022]16号）。
2、节能产品和环境标志产品：
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：
依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人需在投标文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
3、采购本国产品的支持政策：
3.1对于第一包、第二包、第三包：
（1）本分包政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）本国产品标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件的规定。
（4）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（5）投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（6）评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（7）中标人提供本国产品的，应当随中标、成交结果同时公告其《声明函》，接受社会监督。如投标人提供虚假材料谋取中标、成交，监管部门将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc17822]
四、信用记录：
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
（1）查询截止时点：进入评审环节前。
（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录。
（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）信用记录使用规则：在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。
[bookmark: _Toc158691777][bookmark: _Toc315875326][bookmark: _Toc315868063][bookmark: _Toc11707]

[bookmark: _Toc12150]第六章  投标文件格式
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封面：


投  标  文  件


项目名称：常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目

项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0047

分 包 号：第一包

分包名称：呼吸机、除颤监护仪及心电图机采购




投 标 人：

日    期：2026年10月  日


目 录
一、基本目录
*1、开标一览表（格式见附件1）
*2、报价明细表（格式见附件2）
二、资格审查内容
*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照证明文件。
1.2提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）。
1.3依法缴纳税收的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据等。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料。）。
1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单等。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。）。
1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）。
1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）。
2、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
*3、①投标人为生产企业的，提供有效的《医疗器械生产许可证》；②投标人为经营企业的，所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效期内的《医疗器械经营许可证》扫描件；所投产品属于第二类医疗器械的，须提供有效期内的《第二类医疗器械经营备案凭证》扫描件。
三、符合性审查内容
*1、法定代表人授权书（格式见附件7）（法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明）
*2、开标一览表（格式见附件1）
*3、报价明细表（格式见附件2）
*4、投标函（格式见附件8）
*5、实质性要求响应及偏离表（格式见附件12）
四、综合评审文件
1、技术参数响应及偏离表（格式见附件3）
2、商务条件响应及偏离表（格式见附件4）
3、项目实施方案（格式见附件13）
4、业绩一览表（格式见附件14）
5、关于符合本国产品标准的声明函（如有，格式见附件11）
[bookmark: _Toc19010][bookmark: _Toc158691778][bookmark: _Toc315875327][bookmark: _Toc315868064]备注：其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其失去投标资格且不允许在投标文件开启时间后补正。
[bookmark: _Toc30860][bookmark: _Toc26738][bookmark: _Toc874][bookmark: _Toc25085][bookmark: _Toc25001]
附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目
项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0047
分 包 号：第一包
分包名称：呼吸机、除颤监护仪及心电图机采购
	投标报价

	小写：                      元（大写人民币：           元）


注：1、投标报价请保留小数点后两位。

[bookmark: _Toc8017]

[bookmark: _Toc12646]附件2 报价明细表
	序号
	货物名称
	数量
	品牌
	规格型号
	产地及生产厂家（制造商）
	单价（元）
	分类总价（元）
	小微企业
	备注

	1
	呼吸机
	3台
	
	
	
	
	
	
	

	2
	除颤监护仪
	3台
	
	
	
	
	
	
	

	3
	心电图机
	3台
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价（元）：
	

	本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %


注：1、投标人应根据本分包货物的投标价格情况，据实填写上述表格。
2、所有价格用人民币表示，请保留小数点后两位。
3、表中“合计总价（元）”应与“开标一览表”中“投标报价”相一致。
4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。
5、小微企业一列中，请按实填写，享受中小企业扶持政策的情形详见“第五章  评标方法与评标标准”中有关规定。
6、本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
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[bookmark: _Toc6825][bookmark: _Toc21104][bookmark: _Toc17615]附件3 技术参数响应及偏离表
	序号
	招标货物技术性能
参数要求
	投标货物技术性能
参数
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1、投标人应根据本项目“采购需求”“第一包”中的“三、货物技术性能参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议，并据实填写上述表格。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“采购需求”“三、货物技术性能参数要求”中，标“▲”项为重要参数，标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。如招标文件标注“证明材料”的，在响应的同时，还需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。
4、表格不够可另接。
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附件4 商务条件响应及偏离表
	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第一条 定义
	
	

	第二条  组成本合同的文件
	
	

	第三条  合同货物
	
	

	第六条  权利保证
	
	

	第七条 质量保证
	
	

	第八条 包装要求
	
	

	第九条 交货
	
	

	第十条 到货验收
	
	

	第十一条 伴随服务
	
	

	第十二条 最终验收
	
	

	第十三条 售后服务
	
	

	第十四条 违约责任
	
	

	第十五条 不可抗力
	
	

	第十六条 合同的补充
	
	

	第十七条  合同的变更、中止
	
	

	第十八条 合同的终止
	
	

	第十九条 合同的转让
	
	

	第二十一条 争议解决方式
	
	

	第二十二条 通知与送达
	
	

	第二十三条 合同生效及其他
	
	


注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
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附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。

企业名称：
日  期：


[bookmark: _Toc1265][bookmark: _Toc20964][bookmark: _Toc10931][bookmark: _Toc2161][bookmark: _Toc2785][bookmark: _Toc17883][bookmark: _Toc21359][bookmark: _Toc15247][bookmark: _Toc8699][bookmark: _Toc25951]附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称：
日  期：

[bookmark: _Toc3486][bookmark: _Toc18596][bookmark: _Toc29082][bookmark: _Toc13143][bookmark: _Toc11217][bookmark: _Toc6214]
附件7 法定代表人授权书

本授权书声明：       （投标人全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目项目（项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0047）第一包：呼吸机、除颤监护仪及心电图机采购 项目活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于2026年     月    日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话（手机）：                        
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                      
日期：                                          


[bookmark: _Toc17800]注：（1）请附法定代表人居民身份证、授权代表居民身份证正反面扫描件。
（2）如法定代表人参加本项目投标活动，“附件7 法人授权书”可不提供。但需提供法定代表人身份证正反面扫描件。
[bookmark: _Toc14865][bookmark: _Toc1872][bookmark: _Toc1248][bookmark: _Toc2347][bookmark: _Toc2635][bookmark: _Toc616]
附件8 投标函
致：江苏协诚工程咨询有限公司
根据贵方的常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0047）第一包：呼吸机、除颤监护仪及心电图机采购，正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （投标人全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：
1、按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4、我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。
8、与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号：
日        期：2026年   月   日

[bookmark: _Toc30479][bookmark: _Toc28840][bookmark: _Toc5787][bookmark: _Toc25638][bookmark: _Toc5041]
附件9 中小企业声明函

[bookmark: _Toc8704]江苏协诚工程咨询有限公司：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市医疗急救中心的常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目第一包采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
呼吸机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （□中型企业□小型企业□微型企业） 。
除颤监护仪，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （□中型企业□小型企业□微型企业） 。
心电图机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （□中型企业□小型企业□微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1、中小企业的认定：
1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。
1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。
1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。如投标人提供其它中小微企业制造的货物，不需要相关制造商另外提供声明函。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、本项目所属行业为：工业。
[bookmark: _Toc9857][bookmark: _Toc17470][bookmark: _Toc30703][bookmark: _Toc19509][bookmark: _Toc13789]
附件10 残疾人福利性单位声明函

江苏协诚工程咨询有限公司：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目第____包采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：
日  期：
请投标人认真阅读如下内容：
注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
[bookmark: _Toc2634]

附件11 关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（呼吸机）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
2.（除颤监护仪）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。
3.（心电图机）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：     年   月   日


1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“/”的地方无需填写。


[bookmark: _Toc16649][bookmark: _Toc2627][bookmark: _Toc25132][bookmark: _Toc14096][bookmark: _Toc30469][bookmark: _Toc25345][bookmark: _Toc22627][bookmark: _Toc22514][bookmark: _Toc9771][bookmark: _Toc7344]
附件12 实质性要求响应及偏离表
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	★5、付款方式：
5.1合同签订后的1个月内，采购人向中标人支付预付款，预付款为本分包合同金额的30%；
5.2本分包所有货物供货到位并经采购人验收合格后的6个月内，采购人向中标人支付本分包合同金额的30%；
5.3验收合格一周年后年前，采购人向中标人支付本分包合同总价的尾款。
注：①以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。③不满足上述结算付款方式的作无效投标处理。
	
	

	2
	★1、免费质量保证期要求：呼吸机、除颤监护仪及心电图机整机（包含易损件）质保期不少于5年，自项目验收合格之日起（非人为损坏）。
	
	


注：1、投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。
3、针对要求提供“证明材料”的实质性要求，投标人在响应的同时，还应按招标文件要求提供对应证明材料，否则其投标作无效投标处理。
[bookmark: _Toc19253][bookmark: _Toc12281][bookmark: _Toc28044][bookmark: _Toc312824905][bookmark: _Toc376513764][bookmark: _Toc424045391][bookmark: _Toc375841419][bookmark: _Toc323364719][bookmark: _Toc342901623][bookmark: _Toc19674][bookmark: _Toc28475][bookmark: _Toc14803][bookmark: _Toc4520][bookmark: _Toc9578]
附件13 项目实施方案
请按照“第五章  评标方法与评标标准”中对应分包自行编写。

[bookmark: _Toc27986][bookmark: _Toc22250][bookmark: _Toc15837][bookmark: _Toc27528][bookmark: _Toc20580][bookmark: _Toc9408][bookmark: _Toc19652]
附件14 业绩一览表
	序号
	项目名称/用户名称
	品牌及型号规格
	合同金额
	签订时间
	甲方联系人及联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人根据“第五章  评标方法与评标标准”对应分包要求提供相关证明材料。
[bookmark: _Toc31484][bookmark: _Toc30853]2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。
3、我方在此声明；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                    
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    



质疑函制作说明：
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


[bookmark: _Toc5160]第二包  投标文件格式

封面：


投  标  文  件


项目名称：常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目

项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0047

分 包 号：第二包

分包名称：胸腔按压机采购


投 标 人：

日    期：2026年10月  日


目 录
一、基本目录
*1、开标一览表（格式见附件1）
*2、报价明细表（格式见附件2）
二、资格审查内容
*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照证明文件。
1.2提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）。
1.3依法缴纳税收的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据等。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料。）。
1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单等。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。）。
1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）。
1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）。
2、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
*3、①投标人为生产企业的，提供有效的《医疗器械生产许可证》；②投标人为经营企业的，所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效期内的《医疗器械经营许可证》扫描件；所投产品属于第二类医疗器械的，须提供有效期内的《第二类医疗器械经营备案凭证》扫描件。
三、符合性审查内容
*1、法定代表人授权书（格式见附件7）（法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明）
*2、开标一览表（格式见附件1）
*3、报价明细表（格式见附件2）
*4、投标函（格式见附件8）
*5、实质性要求响应及偏离表（格式见附件12）
四、综合评审文件
1、技术参数响应及偏离表（格式见附件3）
2、商务条件响应及偏离表（格式见附件4）
3、项目实施方案（格式见附件13）
4、业绩一览表（格式见附件14）
5、关于符合本国产品标准的声明函（如有，格式见附件11）
备注：其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其失去投标资格且不允许在投标文件开启时间后补正。
[bookmark: _Toc24662]
附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目
项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0047
分 包 号：第二包
分包名称：胸腔按压机采购
	投标报价

	小写：                      元（大写人民币：           元）


注：1、投标报价请保留小数点后两位。



[bookmark: _Toc23064]附件2 报价明细表
	序号
	货物名称
	数量
	品牌
	规格型号
	产地及生产厂家（制造商）
	单价（元）
	分类总价（元）
	小微企业
	备注

	1
	胸腔按压机
	10台
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价（元）：
	

	本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %


注：1、投标人应根据本分包货物的投标价格情况，据实填写上述表格。
2、所有价格用人民币表示，请保留小数点后两位。
3、表中“合计总价（元）”应与“开标一览表”中“投标报价”相一致。
4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。
5、小微企业一列中，请按实填写，享受中小企业扶持政策的情形详见“第五章  评标方法与评标标准”中有关规定。
6、本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


[bookmark: _Toc29220]附件3 技术参数响应及偏离表
	序号
	招标货物技术性能
参数要求
	投标货物技术性能
参数
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1、投标人应根据本项目“采购需求”“第二包”中的“三、货物技术性能参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议，并据实填写上述表格。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“采购需求”“三、货物技术性能参数要求”中，标“▲”项为重要参数，标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。如招标文件标注“证明材料”的，在响应的同时，还需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。
4、表格不够可另接。
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附件4 商务条件响应及偏离表
	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第一条 定义
	
	

	第二条  组成本合同的文件
	
	

	第三条  合同货物
	
	

	第六条  权利保证
	
	

	第七条 质量保证
	
	

	第八条 包装要求
	
	

	第九条 交货
	
	

	第十条 到货验收
	
	

	第十一条 伴随服务
	
	

	第十二条 最终验收
	
	

	第十三条 售后服务
	
	

	第十四条 违约责任
	
	

	第十五条 不可抗力
	
	

	第十六条 合同的补充
	
	

	第十七条  合同的变更、中止
	
	

	第十八条 合同的终止
	
	

	第十九条 合同的转让
	
	

	第二十一条 争议解决方式
	
	

	第二十二条 通知与送达
	
	

	第二十三条 合同生效及其他
	
	


注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
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附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。

企业名称：
日  期：


[bookmark: _Toc84]附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称：
日  期：
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附件7 法定代表人授权书

本授权书声明：       （投标人全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目项目（项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0047）第二包：胸腔按压机采购 项目活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于2026年    月    日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话（手机）：                        
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                      
日期：                                          


注：（1）请附法定代表人居民身份证、授权代表居民身份证正反面扫描件。
（2）如法定代表人参加本项目投标活动，“附件7 法人授权书”可不提供。但需提供法定代表人身份证正反面扫描件。
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附件8 投标函
致：江苏协诚工程咨询有限公司
根据贵方的常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0047）第二包：胸腔按压机采购，正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （投标人全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：
1、按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4、我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。
8、与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号：
日        期：2026年9月   日
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附件9 中小企业声明函

江苏协诚工程咨询有限公司：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市医疗急救中心的常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目第二包采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
胸腔按压机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （□中型企业□小型企业□微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1、中小企业的认定：
1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。
1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。
1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。如投标人提供其它中小微企业制造的货物，不需要相关制造商另外提供声明函。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、本项目所属行业为：工业。
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附件10 残疾人福利性单位声明函

江苏协诚工程咨询有限公司：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目第____包采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：
日  期：
请投标人认真阅读如下内容：
注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
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附件11 关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（胸腔按压机）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：     年   月   日


1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“/”的地方无需填写。
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附件12 实质性要求响应及偏离表
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	★5、付款方式：
5.1合同签订后的1个月内，采购人向中标人支付预付款，预付款为本分包合同金额的40%；
5.2本分包所有货物供货到位并经采购人验收合格后的一年内，采购人向中标人支付本分包合同金额的40%；
5.3验收合格两周年后的年前，采购人向中标人支付本分包合同总价的尾款。
注：①以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。③不满足上述结算付款方式的作无效投标处理。
	
	

	2
	★1、免费质量保证期要求：整机（包含易损件）质保期不少于5年，自项目验收合格之日起计算。
	
	


注：1、投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。
3、针对要求提供“证明材料”的实质性要求，投标人在响应的同时，还应按招标文件要求提供对应证明材料，否则其投标作无效投标处理。
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附件13 项目实施方案
请按照“第五章  评标方法与评标标准”中对应分包自行编写。
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附件14 业绩一览表
	序号
	项目名称/用户名称
	品牌及型号规格
	合同金额
	签订时间
	甲方联系人及联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人根据“第五章  评标方法与评标标准”对应分包要求提供相关证明材料。
2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。
3、我方在此声明；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                    
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    



质疑函制作说明：
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。





[bookmark: _Toc8878]第三包  投标文件格式

封面：


投  标  文  件


项目名称：常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目

项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0047

分 包 号：第三包

分包名称：AED采购


投 标 人：

日    期：2026年10月  日


目 录
一、基本目录
*1、开标一览表（格式见附件1）
*2、报价明细表（格式见附件2）
二、资格审查内容
*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照证明文件。
1.2提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）。
1.3依法缴纳税收的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据等。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料。）。
1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单等。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。）。
1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）。
1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）。
2、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
*3、①投标人为生产企业的，提供有效的《医疗器械生产许可证》；②投标人为经营企业的，所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效期内的《医疗器械经营许可证》扫描件；所投产品属于第二类医疗器械的，须提供有效期内的《第二类医疗器械经营备案凭证》扫描件。
三、符合性审查内容
*1、法定代表人授权书（格式见附件7）（法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明）
*2、开标一览表（格式见附件1）
*3、报价明细表（格式见附件2）
*4、投标函（格式见附件8）
*5、实质性要求响应及偏离表（格式见附件12）
四、综合评审文件
1、技术参数响应及偏离表（格式见附件3）
2、商务条件响应及偏离表（格式见附件4）
3、项目实施方案（格式见附件13）
4、业绩一览表（格式见附件14）
5、关于符合本国产品标准的声明函（如有，格式见附件11）
备注：其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其失去投标资格且不允许在投标文件开启时间后补正。
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附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目
项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0047
分 包 号：第三包
分包名称：AED采购
	投标报价

	小写：                      元（大写人民币：           元）


注：1、投标报价请保留小数点后两位。



[bookmark: _Toc7011]附件2 报价明细表
	序号
	货物名称
	数量
	品牌
	规格型号
	产地及生产厂家（制造商）
	单价（元）
	分类总价（元）
	小微企业
	备注

	1
	AED
	100台
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价（元）：
	

	本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %


注：1、投标人应根据本分包货物的投标价格情况，据实填写上述表格。
2、所有价格用人民币表示，请保留小数点后两位。
3、表中“合计总价（元）”应与“开标一览表”中“投标报价”相一致。
4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。
5、小微企业一列中，请按实填写，享受中小企业扶持政策的情形详见“第五章  评标方法与评标标准”中有关规定。
6、本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


[bookmark: _Toc14299]附件3 技术参数响应及偏离表
	序号
	招标货物技术性能
参数要求
	投标货物技术性能
参数
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1、投标人应根据本项目“采购需求”“第三包”中的“三、货物技术性能参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议，并据实填写上述表格。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“采购需求”“三、货物技术性能参数要求”中，标“★”为本分包为实质性要求，标“▲”项为重要参数，标“★”及标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。如招标文件标注“证明材料”的，在响应的同时，还需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。
4、“采购需求”“三、货物技术性能参数要求”中标“★”的实质性要求，投标人应在“附件12 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。要求提供证明材料的实质性要求，投标人在响应的同时还需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的作无效投标处理。
5、表格不够可另接。
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附件4 商务条件响应及偏离表
	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第一条 定义
	
	

	第二条  组成本合同的文件
	
	

	第三条  合同货物
	
	

	第六条  权利保证
	
	

	第七条 质量保证
	
	

	第八条 包装要求
	
	

	第九条 交货
	
	

	第十条 到货验收
	
	

	第十一条 伴随服务
	
	

	第十二条 最终验收
	
	

	第十三条 售后服务
	
	

	第十四条 违约责任
	
	

	第十五条 不可抗力
	
	

	第十六条 合同的补充
	
	

	第十七条  合同的变更、中止
	
	

	第十八条 合同的终止
	
	

	第十九条 合同的转让
	
	

	第二十一条 争议解决方式
	
	

	第二十二条 通知与送达
	
	

	第二十三条 合同生效及其他
	
	


注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
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附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。

企业名称：
日  期：


[bookmark: _Toc29399]附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称：
日  期：
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附件7 法定代表人授权书

本授权书声明：       （投标人全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目项目（项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0047）第三包：AED采购 项目活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于2026年    月    日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话（手机）：                        
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                      
日期：                                          


注：（1）请附法定代表人居民身份证、授权代表居民身份证正反面扫描件。
（2）如法定代表人参加本项目投标活动，“附件7 法人授权书”可不提供。但需提供法定代表人身份证正反面扫描件。
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附件8 投标函
致：江苏协诚工程咨询有限公司
根据贵方的常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0047）第三包：AED采购，正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （投标人全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：
1、按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4、我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。
8、与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号：
日        期：2026年9月   日
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附件9 中小企业声明函

江苏协诚工程咨询有限公司：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市医疗急救中心的常熟市医疗急救中心医疗设备采购项目第三包采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
AED，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （□中型企业□小型企业□微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1、中小企业的认定：
1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。
1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。
1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。如投标人提供其它中小微企业制造的货物，不需要相关制造商另外提供声明函。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、本项目所属行业为：工业。
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附件10 残疾人福利性单位声明函

江苏协诚工程咨询有限公司：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目第____包采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：
日  期：
请投标人认真阅读如下内容：
注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
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附件11 关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（AED）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：     年   月   日


1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“/”的地方无需填写。
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附件12 实质性要求响应及偏离表
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	★5、付款方式：
5.1合同签订后的1个月内，采购人向中标人支付预付款，预付款为本分包合同金额的30%；
5.2本分包所有货物供货安装到位并经采购人验收合格后的6个月内，采购人向中标人支付本分包合同金额的20%
5.3剩余合同金额的50%，自验收合格之日起，分10年逐年支付，每年支付5%。
注：①以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。③不满足上述结算付款方式的作无效投标处理。
	
	

	2
	★1.1.采用双相波除颤技术，除颤方式为半自动，最终实施电击应由操作者操作。
	
	

	3
	★1、本项目全部货物（自动体外除颤仪（AED）、志愿者自救互救管理、AED智能网络管理）质保期自项目验收合格之日起计算，质保服务年限不低于9年。投标设备应为全新未使用产品，设计使用年限不低于10年（以铭牌或产品技术要求载明为准）。（注：须提供相关承诺函）
	
	

	4
	★2、投标人应针对所投设备提供不低于上述要求的免费质保期。自项目整体验收合格之日起，开始进入质保期，设备在铭牌载明的10年设计使用年限范围内，实行终身免费质保，非人为损坏故障免费维修、免费更换全部配件（包含但不限于电池、电极片等），人工、配件、上门等全部相关费用由中标人承担。在质保期内，根据采购人需要提供免费保养服务，质保期内每年至少提供一次免费巡检，相关软件平台定期进行维护。（注：须提供相关承诺函）
	
	

	5
	★11、投标人须提供至少2名具有国家职业资格应急救援员证书的专业技术人员为采购人提供操作指导，技术培训及设备维护（注：须提供相关承诺函）。在签订合同时，采购人可要求提供上述人员证书及社保进行核查，如中标人不能提供或不符合招标要求，中标人承担相应责任。
	
	


注：1、投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。
3、针对要求提供“证明材料”的实质性要求，投标人在响应的同时，还应按招标文件要求提供对应证明材料，否则其投标作无效投标处理。
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附件13 项目实施方案
请按照“第五章  评标方法与评标标准”中对应分包自行编写。

[bookmark: _Toc14706]
附件14 业绩一览表
	序号
	项目名称/用户名称
	品牌及型号规格
	合同金额
	签订时间
	甲方联系人及联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人根据“第五章  评标方法与评标标准”对应分包要求提供相关证明材料。
2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。
3、我方在此声明；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                    
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    



质疑函制作说明：
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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