
徐州市环境监测中心徐州市生态环境核与辐射应急监测能力建设项目更正（澄清）内容（一）
一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2026-0595。

原公告的采购项目名称：徐州市生态环境核与辐射应急监测能力建设项目。 

首次公告日期：2026-09-24。

二、更正（澄清）信息：

（一）更正（澄清）事项：招标文件。

（二）更正（澄清）内容：

1、原招标公告及招标文件中，本项目提交投标文件截止时间、开标时间改为2026年10月28日9：30（北京时间）。

2、原招标文件第六章《采购需求》 三、技术参数及配置要求，（三）综合场强仪中：“3.1.1低频射频一体式超宽频主机，可选配不同频段的全向电磁场探头，可扩展测量频率范围不小于1Hz～350GHz（投标文件中提供由国家计量器具软件测评中心出具的软件测评证书扫描件）；”

更正为：

“3.1.1低频射频一体式超宽频主机，主机可选配不同频段的全向电磁场探头，主机测量频率可扩展范围不小于1Hz-300GHz（投标文件中提供由国家计量器具测试软件测评中心出具的软件测评证书扫描件）；”

3、原招标文件第六章《采购需求》 三、技术参数及配置要求，（三）综合场强仪中：

“3.1.8仪器数据稳定性，仪器生产厂家实验室具有电磁辐射测量仪校准装置，频率范围需包含6GHz（投标文件中提供法定有效的的计量标准考核证书扫描件，证书包含以上频率范围）；”
更正为：

“3.1.8仪器数据稳定性，综合场强仪频率范围需包含6GHz。仪器具备法定有效的计量标准考核证书（证书包含以上频率范围），或仪器具备CMA或CNAS认证计量检定单位出具的设备校准证书（证书包含以上频率范围，设备校准证书出具时间须在2023年1月1日（含）以来，投标文件中提供上述证明材料扫描件；

4、原招标文件第六章《采购需求》 三、技术参数及配置要求，（四）工频场强仪中：
“3.1.1低频射频一体式超宽频主机，可选配不同频段的全向电磁场探头，可扩展测量频率范围不小于1Hz～350GHz；”

更正为：

“3.1.1低频射频一体式超宽频主机，主机可选配不同频段的全向电磁场探头，主机测量频率可扩展范围不小于1Hz-300GHz；”
5、原招标文件第六章《采购需求》 三、技术参数及配置要求，（四）工频场强仪中：
“3.1.9仪器数据稳定性，仪器生产厂家具有电磁辐射测量仪校准装置，频率范围需包含100KHz、400KHz（投标文件中提供法定有效的计量标准考核证书扫描件，证书包含以上频率范围）；”

更正为：

“3.1.9仪器数据稳定性，工频场强仪频率范围需包含100KHz，仪器具备法定有效的计量标准考核证书（证书包含以上频率范围），或仪器具备CMA或CNAS认证计量检定单位出具的设备校准证书（证书包含以上频率范围，设备校准证书出具时间应在2023年1月1日（含）以来），投标文件中提供上述证明材料扫描件；

6、原招标文件第六章《采购需求》 三、技术参数及配置要求，（六）电磁辐射选频测量装置中：
“3.1.8保障仪器数据稳定，仪器生产厂家具有法定电磁辐射测量仪校准能力，频率范围需包含1GHz-6GHz，便于后期仪器维修校准（投标文件中提供法定有效的计量标准考核证书扫描件，证书包含以上频率范围）；”

更正为：

“3.1.8保障仪器数据稳定，电磁辐射选频测量装置频率范围需包含1GHz-6GHz，便于后期仪器维修校准，仪器具备法定有效的计量标准考核证书（证书包含以上频率范围），或仪器具备CMA或CNAS认证计量检定单位出具的设备校准证书（证书包含以上频率范围），设备校准证书出具时间须在2023年1月1日（含）以来，投标文件中提供上述证明材料扫描件；”

7、原招标文件第六章《采购需求》 四、项目实施要求中补充以下内容：

“（二）质量管控要求

1、建立完整质量管理体系

中标人须搭建完善的质量管理体系，严格按照相关规范开展全流程质量管控，管控范围覆盖项目实施全过程，确保各工序质量满足规范及合同要求。

2、依据《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（2025年）》（国市监检测规〔2025〕4号）第十二条规定：生态环境监测专用仪器设备应符合生态环境监测国家标准和规范，具备防范篡改、伪造监测数据的相关功能。投标人提供的电磁辐射仪器应具备防范篡改、伪造监测数据的相关功能，投标文件中功能验证的相关证明材料，证明材料包含但不限于产品技术说明、相关认证证书、设备选型以及在同类项目应用情况，充分说明产品的性能稳定性、易用性、技术先进性。”
三、其他内容不变。

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2026年10月12日



