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项目名称：淮安市计量测试中心流量、医疗、衡器计量专用设备采购项目
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招标人：淮安市计量测试中心

代理机构：江苏中资信用管理有限公司


二〇二六年十月二十日

第一章 投标邀请
受淮安市计量测试中心的委托，江苏中资信用管理有限公司就淮安市计量测试中心流量、医疗、衡器计量专用设备采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。
项目概况
淮安市计量测试中心流量、医疗、衡器计量专用设备采购项目 JSZC-320800-ZZXY-G2026-0004 招标项目的潜在投标人应在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。 获取招标文件，并于2026-11-11 09:30 （北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320800-ZZXY-G2026-0004
项目名称：淮安市计量测试中心流量、医疗、衡器计量专用设备采购项目
预算金额：284万元（采购包1:52万元；采购包2:24万元；采购包3:86万元；采购包4:89万元；采购包5:33万元）。
最高限价：284万元（采购包1:52万元；采购包2:24万元；采购包3:86万元；采购包4:89万元；采购包5:33万元）。
采购需求：淮安市计量测试中心流量、医疗、衡器计量专用设备采购项目。本项目分为五个采购包，具体详见第五章项目采购需求。
采购包1：热量表检定装置设备采购；
采购包2：水表检定装置设备采购；
采购包3：医疗专业计量仪器采购；
采购包4：衡器计量检衡车采购；
采购包5：标准砝码组采购。
合同履行期限：
采购包1：合同签订后90日内完成全部货物供货、安装调试到位并交付使用；
采购包2：合同签订后90日内完成全部货物供货、安装调试到位并交付使用；
采购包3：合同签订后30日内完成全部货物供货、安装调试到位并交付使用；
采购包4：合同签订后120日内完成全部货物供货、安装调试到位并交付使用；
采购包5：合同签订后90日内完成全部货物供货、安装调试到位并交付使用。
二、申请人的资格要求：（各采购包均适用）
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目各采购包按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1.本项目专门面向中小企业采购的项目。
2.本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第33.1.1项。
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
（三）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
地点：“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。
方式：“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-11-11 09:30 （北京时间）；
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购中心在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。
4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
注：本项目分为五个采购包，开标、评标按采购包1.采购包2.采购包3.采购包4.采购包5顺序依次组织。投标人可选择投报单个采购包，也可同时投报多个采购包，可兼中多个采购包。投标人如兼投多个采购包的，须按采购包分别编制、分别上传电子投标文件，不得将不同采购包的投标文件合并在同一个电子投标文件中上传。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5
单位名称：淮安市计量测试中心
单位地址：淮安市工业园区永济西路6号
联系人：王先生
联系电话：15805230932
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏中资信用管理有限公司
单位地址：淮安市开元路淮海第一城H2-204室
联系人：胡工
联系电话：15189556321
3.项目联系方式
项目联系人：胡工
电话：15189556321



 第二章 供应商须知
（各采购包均适用）
一、总则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的投标人
2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 
2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏中资信用管理有限公司（以下简称采购代理机构）和淮安市计量测试中心（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次代理服务费按照苏政采协〔2024〕20号文收取，由成交供应商在领取成交通知书前向代理机构一次性付清。各供应商在报价时必须将以上费用包含在磋商报价中，但不需要单独列项计取。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）供应商须知
（3）评标标准
（4）合同格式及条款 
（5）项目采购需求
（6）投标文件格式
6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7.招标文件的更正或补充
7.1在投标截止时间十五日前，采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。
7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的供应商都具有约束力。
7.3为使供应商有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请供应商根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
11.1 供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1 供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
13.1 供应商需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 供应商需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 供应商需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.响应文件的签署
17.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
四、投标文件上传
18.投标文件的上传
18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2 供应商上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。
18.3 供应商上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
18.4 代理公司可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.投标文件被拒绝接收的情形
19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。
20.投标文件的修改和撤回
20.1 供应商在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。
20.2 供应商不得在开标时间以后修改电子投标文件。
20.3 供应商不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。
[bookmark: _Toc162083530]五、开标及评标
21.开标
21.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2 开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
21.3 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4 供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22.评标委员会
22.1 开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
23.2 在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 代理公司和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个供应商都做澄清要求。
24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7 供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 同一供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4 供应商不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6 未通过符合性审查的。
26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评审小组认为供应商的报价属于《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照财库〔2026〕2 号文件要求启动异常低价响应审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应文件处理。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的；
26.1.12 其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2 废标条款
26.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 代理公司将在“江苏省政府采购网”“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2 向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.质疑处理
28.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商登录”，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。
28.2 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
28.3 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
28.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑供应商针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。
28.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。
（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】
28.6 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。
28.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
28.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]30. 签订合同	
30.l 中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.履约保证金
本项目不收取履约保证金。
八、政府采购政策功能落实
33.促进中小企业发展政策
33.1 小微型企业价格扣除
33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.1.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
33.2 联合体及分包
33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
33.3小微型企业
（1）供应商须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。
33.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
33.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
34. 节能、环保政策
34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
34.2 节能产品（本项目不涉及）
本项目 （采购产品）被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。
34.3 环保产品（本项目不涉及）
本项目中 （采购产品）被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
35.政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。
35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
36. 履约资金扶持政策
36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
36.2有融资贷款需求的中标供应商，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
第三章  评标标准
一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对各采购包供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出各采购包3名中标候选人。
二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
三、评委会将依据下列各采购包评标标准进行评标，评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
四、具体标准：
采购包1：热量表检定装置设备采购
	
序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	报价部分（30分）
	满足招标文件要求进入详细评审且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，小数点后保留两位。
	30

	2
	商务部分（24分）
	（1）投标人具有与本项目相关的热量表（热能表）、水流量装置测控计算机软件著作权登记证书的，每提供一个得1分，本项最多得2分，没有不得分。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）
	2

	
	
	（2）投标人具有与本项目标准装置核心控制系统（如输入输出模块、时间间隔、换向器等）相关实用新型专利证书，每有一个得2分，本项最多得8分，没有不得分。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）
	8

	
	
	（3）投标人具有本项目标准装置测试模块或测试系统的省级以上法定技术机构出具的测试验证报告的得8分，没有不得分。（提供报告扫描件加盖投标人电子签章）
	8

	
	
	（4）提供2022年1月1日（含）以来，投标人具有类似本采购包产品销售业绩合同。每提供一份产品销售合同得2分，本项最多得6分，没有不得分。（提供合同扫描件加盖投标人电子签章）
	6

	3
	方案部分（46分）
	（1）设备整体方案设计
结合装置技术方案、装置布局、管路设计、抗干扰、安全防护、接地减震散热及安装调试、建标适配性综合评分。
方案完整规范、设计合理、防护措施齐全、安装流程成熟，完全符合计量建标要求得9分；
方案完整、核心内容到位得6分；
方案基本齐全、仅满足基础使用得3分；
未提供得0分。
	9

	
	
	（2）产品选型与规格
产品选型与规格完全匹配项目需求；执行标准明确；材质选用列明具体品牌、规格或技术参数；制造工艺描述清晰，包含关键制造工艺工序的，得10分；
产品选型与规格符合项目需求；材质选用说明材质类型；制造工艺有基本描述，得6分；
产品选型、规格、性能、材质选用或制造工艺中有任一内容低于采购文件要求的，得3分；
未提供得0分
	10

	
	
	（3）实施方案
评委根据投标文件中实施方案的内容（包括但不限于项目供货计划、质量保障措施、风险控制管理措施等）进行打分：
实施方案全面具体、内容详实，优于采购人要求的得9分；
实施方案较全面、内容完整，能够满足采购人要求的得6分；
实施方案不全面、内容空泛，不能完全满足采购人的要求的得3分；
未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。
	9

	
	
	（4）售后服务方案
评委根据投标文件中售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面）进行打分：
售后服务方案完整详细，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务响应及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况清晰具体，优于采购人要求的，得9分；
售后服务方案完整，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况满足采购人要求的，得6分；
售后服务体系薄弱，售后服务方案各方面内容介绍不明晰，得3分；
未针对本项进行阐述、未提供相应方案的，得0分。
	9

	
	
	（5）培训方案
评委根据投标文件中培训方案（包括但不限于培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面）进行打分：
培训内容详实丰富、科学贴合项目需求，培训形式多元灵活，方案落地性、可操作性强，培训计划详细，安排合理，优于采购人要求的，得9分；
培训内容较为丰富、设置合理合规，培训形式多样，方案可操作性强，培训计划明确，满足采购人要求的，得6分；
培训内容简略单薄、合理性一般，培训形式单一固化，培训计划简单，形式单一，得3分；
未针对本项进行阐述、未提供相应方案的，得0分。
	9






采购包2：水表检定装置设备采购
	
序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	报价部分（30分）
	满足招标文件要求进入详细评审且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，小数点后保留两位。
	30

	2
	商务部分（9分）
	提供2022年1月1日（含）以来，投标人具有类似本采购包产品销售业绩合同。每提供一份产品销售合同得3分，本项最多得9分，没有不得分。（提供合同扫描件加盖投标人电子签章）
	9

	3
	方案部分（61分）



	（1）设备整体方案设计
结合装置布局、管路设计、抗干扰、安全防护、接地减震散热、后续技术升级及安装调试、建标适配性综合评分。
方案完整规范、设计合理、防护措施齐全、安装流程成熟、装置升级拓展性强，完全符合计量建标要求得15分；
方案完整、核心内容到位得9分；
方案基本齐全、仅满足基础使用得6分；
未提供得0分。
	15

	
	
	（2）产品选型与规格
产品选型与规格完全匹配项目需求；执行标准明确；材质选用列明具体品牌、牌号或技术等级；制造工艺描述清晰，包含关键制造工艺工序的，得10分；
产品选型与规格符合项目需求；材质选用说明材质类型；制造工艺有基本描述，得6分；
产品选型、规格、性能、材质选用或制造工艺中有任一内容低于采购文件要求的，得3分；
未提供得0分。
	10

	
	
	（3）实施方案
评委根据投标文件中实施方案的内容（包括但不限于项目技术方案、改造方案、供货计划、质量保障措施、风险控制管理措施等）进行打分：
实施方案全面具体、内容详实，优于采购人要求的得9分；
实施方案较全面、内容完整，能够满足采购人要求的得6分；
实施方案不全面、内容空泛，不能完全满足采购人的要求的得3分；
未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。
	9

	
	
	（4）技术支撑和实施计划
评委根据投标文件中项目技术支撑和实施计划（包括但不限于人员配置、产品质量控制、设备安装调试验收进度、安全保障措施等方面）进行打分：
实施方案技术支撑配置优于采购人的要求，具有针对性，项目进度分析清晰具体的得9分；
实施方案技术支撑配置满足采购人的要求，项目进度分析清晰的得6分；实施方案技术支撑配置不能完全满足采购人的要求，项目进度不清晰的得3分；
未针对本项进行阐述、未提供相应方案的，得0分。
	9

	
	
	（5）售后服务方案
评委根据投标文件中售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面）进行打分：
售后服务方案完整详细，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务响应及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况清晰具体，优于采购人要求的，得9分；
售后服务方案完整，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况满足采购人要求的，得6分；
售后服务体系薄弱，售后服务方案各方面内容介绍不明晰，得3分；
未针对本项进行阐述、未提供相应方案的，得0分。
	9

	
	
	（6）培训方案
评委根据投标文件中培训方案（包括但不限于培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面）进行打分：
培训内容详实丰富、科学贴合项目需求，培训形式多元灵活，方案落地性、可操作性强，培训计划详细，安排合理，优于采购人要求的，得9分；
培训内容较为丰富、设置合理合规，培训形式多样，方案可操作性强，培训计划明确，满足采购人要求的，得6分；
培训内容简略单薄、合理性一般，培训形式单一固化，培训计划简单，形式单一，得3分；
未针对本项进行阐述、未提供相应方案的，得0分。
	9






采购包3：医疗专业计量仪器采购
	
序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	报价部分（30分）
	满足招标文件要求进入详细评审且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，小数点后保留两位。
	30

	2
	技术部分（20分）
	完全满足招标文件“采购包3中”中技术要求的得20分。
标注“★”的内容为重要参数，每负偏离一项扣1分；
未标注“★”的内容，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。
得分低于10分为无效投标。
	20

	3
	商务部分（20分）
	（1）投标人或生产厂家具有有效期内ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得2分，本项最多得6分，没有不得分。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）
	6

	
	
	（2）投标人提供自2023年1月（以合同签订时间为准）以来承接过类似项目成功案例（类似案例是指血液透析机质量检测仪、生命体征模拟仪、超声功率计、剂量仪、呼吸机质量检测仪中任意1项），每有一个得2分，本项最多得10分，没有不得分。（提供合同和证明材料扫描件加盖投标人电子签章，装订至响应文件中）
	10

	
	
	（3）在免费质保三年的基础上，每增加一年相同条件的免费质保服务得2分，本项最高得4分。（提供承诺书扫描件加盖投标人电子签章）
	4

	4
	方案部分（30分）



	（1）供货进度及安装组织方案
根据采购人项目需求提出针对性的方案，该方案应涵盖整体进度计划及部署、运输方案、安装调试作业流程、现场管理和协同、卸货及搬运措施、布局措施，充分调研现状等内容进行综合评分。
方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强6分；
方案清晰、合理、详细、全面4分；
方案基本满足招标文件要求2分；
方案不满足招标文件要求或未提供的0分。
	6

	
	
	（2）整体实施及成品保护措施方案
针对本项目提供包括但不限于安装质量通病防控措施、成品保护方案。针对保证措施的完善性，合理性及可行性进行综合评分。
方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强6分；
方案清晰、合理、详细、全面4分；
方案基本满足招标文件要求2分；
方案不满足招标文件要求或未提供的0分。
	6

	
	
	（3）服务质量保证方案
根据投标人针对本项目提供完整、合理的供货质量保证、产品质量保证、服务质量保证、人员培训方案等内容进行综合评分。
方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强6分；
方案清晰、合理、详细、全面4分；
方案基本满足招标文件要求2分；
方案不满足招标文件要求或未提供的0分。
	6

	
	
	（4）突发事件应急响应方案
针对本项目可能出现的紧急情况，制定为本项目制定设备故障时的紧急处理预案，保障措施，在不同等级故障、相应的应急措施、服务响应及应急保障、人员专业性强，能够应对各种突发事件，有详细的应急保障措施。评委根据供应商提供的方案进行综合评分。
方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强6分；
方案清晰、合理、详细、全面4分；
方案基本满足招标文件要求2分；
方案不满足招标文件要求或未提供的0分。
	6

	
	
	（5）售后服务方案
包括服务网点设置，服务人员的配备和技术力量、售后机构完善程度、响应时间和程度、解决问题的能力、运维保障经验及质保期结束后的增值服务等内容等进行综合评分。
方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强6分；
方案清晰、合理、详细、全面4分；
方案基本满足招标文件要求2分；
方案不满足招标文件要求或未提供的0分。
	6




采购包4：衡器计量检衡车采购；
	
序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	报价部分（30分）
	满足招标文件要求进入详细评审且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，小数点后保留两位。
	30

	2
	技术部分（25分）
	完全满足招标文件“采购包4中”中技术要求的得25分。
标注“★”的内容为重要参数，负偏离为无效投标；
未标注“★”的内容，每负偏离一项扣2.5分，扣完为止。
得分低于10分为无效投标。
	25

	3
	商务部分（15分）
	（1）投标人或车辆生产厂家具有有效期内ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全认证证书的，每提供一个得2分，本项最多得6分，没有不得分。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）
	6

	
	
	（2）投标人自2023年1月1日以来（时间以合同为准）承接过相关单位类似起重机作业方式供货成功案例的，每有1个得1分，最多得2分；承接过相关单位类似叉车作业方式供货成功案例的，每有1个得2分，最多得4分；本项最多得6分，没有不得分。（提供合同和证明材料扫描件加盖投标人电子签章，装订至响应文件中）
	6

	
	
	（3）投标人在满足招标文件质保期的基础上，承诺提供检衡车改装部分及配套砝码十年内免费返厂维护保养服务，每提供一次得1.5分，本项最多得3分，不承诺不得分。（提供承诺书扫描件加盖投标人电子签章）
	3

	3
	方案部分（30分）



	（1）项目实施方案（8分）
方案须包含①供货进度；②项目管理方案；③项目具体实施说明；④质量保障措施；⑤技术保障措施。
所有模块完整齐全；供货进度计划清晰，设置关键节点、进度预警纠偏机制；项目管理组织架构、岗位职责、沟通机制、风险管控完整；实施流程贴合检衡车交钥匙项目；质量、技术保障措施针对性强，可落地，优于采购需求，得8分。
所有模块均有覆盖；主要内容完整，计划合理可行，满足采购需求，个别细节深度不足，得5分。
仅覆盖3-4个模块；内容较为简单，仅基本响应采购需求，关键节点、管控机制缺失较多，得3分。
模块缺失≥2项，或无对应方案内容，不得分。
	8

	
	
	（2）安装调试方案（7分）
方案须包含①人员安排；②时间进度规划；③车辆及设备安装调试安排、调试步骤、调试措施；④问题排查及故障解决方案。
上述评审要素全部完整；明确项目人员配置、岗位职责；安装调试时序节点清晰；调试步骤针对检衡车整车、砝码、车载附属设备定制化编写；故障处置预案完备可落地，优于采购需求，得7分。
主要评审要素全部覆盖，方案完整可行，满足采购需求，少量细节不够细化，得4分。
仅覆盖部分评审要素，内容简单粗略，仅基本满足采购需求，得2分。
未提供本项方案不得分。
	7

	
	
	（3）车辆改装方案（8分）
方案须包含①车辆改造计划；②改造流程；③改造工艺，需结合本项目计量检衡车上装、厢体/随车吊、砝码定位、防腐、砝码安装固定等实际工况编写。
改造计划节点清晰；改造流程完整闭环；改装工艺描述具体，针对检衡车使用场景定制化，优于采购需求，得8分。
改造计划、流程、工艺均已覆盖，方案合理可行，满足采购需求，部分工艺细节描述不够深入，得5分。
内容简略，仅简单描述改造工作，关键工艺、管控要点缺失，仅基本响应采购需求，得3分。
未提供本项方案不得分。
	8

	
	
	（4）售后服务管理方案（7分）
方案包含①服务机制；②响应时间；③故障诊断与处置解决措施等内容。
服务组织、服务流程、备品备件保障、回访机制完整；能够本地服务、上门巡检、专项培训等优于采购需求内容，得7分。
完整满足采购要求：服务机制完整，无额外优于需求内容，得4分。
具备基础服务内容，但响应/故障处置时限表述模糊，仅基本满足项目需求，得2分。
未提供本项方案不得分。
	7




采购包5：标准砝码组采购
	
序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	报价部分（30分）
	满足招标文件要求进入详细评审且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，小数点后保留两位。
	30

	2
	技术部分（15分）
	完全满足招标文件“采购包5中”中技术要求的得15分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。
得分低于5分为无效投标。
	15

	2
	商务部分（15分）
	（1）投标人或生产厂家具有有效期内ISO9001质量管理体系认证证书的，得2分，本项最多得2分，没有不得分。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）
	2

	
	
	（2）投标人提供自2023年1月（以合同签订时间为准）以来承接过类似项目成功案例，每有一个得3分，本项最多得9分，没有不得分。（提供合同和证明材料扫描件加盖投标人电子签章，装订至响应文件中）
	9

	
	
	（3）在免费质保两年的基础上，每增加一年相同条件的免费质保服务得2分，本项最高得4分。（提供承诺书扫描件加盖投标人电子签章）
	4

	3
	方案部分（40分）



	（1）供货进度及安装组织方案
根据采购人项目需求提出针对性的方案，该方案应涵盖整体进度计划及部署、运输方案、安装调试作业流程、现场管理和协同、卸货及搬运措施、布局措施，充分调研现状等内容进行综合评分。
方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强8分；
方案清晰、合理、详细、全面5分；
方案基本满足招标文件要求2分；
方案不满足招标文件要求或未提供的0分。
	8

	
	
	（2）整体实施及成品保护措施方案
针对本项目提供包括但不限于安装质量通病防控措施、成品保护方案。针对保证措施的完善性，合理性及可行性进行综合评分。
方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强8分；
方案清晰、合理、详细、全面5分；
方案基本满足招标文件要求2分；
方案不满足招标文件要求或未提供的0分。
	8

	
	
	（3）服务质量保证方案
根据投标人针对本项目提供完整、合理的供货质量保证、产品质量保证、服务质量保证、人员培训方案等内容进行综合评分。
方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强8分；
方案清晰、合理、详细、全面5分；
方案基本满足招标文件要求2分；
方案不满足招标文件要求或未提供的0分。
	8

	
	
	（4）突发事件应急响应方案
针对本项目可能出现的紧急情况，制定为本项目制定设备故障时的紧急处理预案，保障措施，在不同等级故障、相应的应急措施、服务响应及应急保障、人员专业性强，能够应对各种突发事件，有详细的应急保障措施。评委根据供应商提供的方案进行综合评分。
方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强8分；
方案清晰、合理、详细、全面5分；
方案基本满足招标文件要求2分；
方案不满足招标文件要求或未提供的0分。
	8

	
	
	（5）售后服务方案
包括服务网点设置，服务人员的配备和技术力量、售后机构完善程度、响应时间和程度、解决问题的能力、运维保障经验及质保期结束后的增值服务等内容等进行综合评分。
方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强8分；
方案清晰、合理、详细、全面5分；
方案基本满足招标文件要求2分；
方案不满足招标文件要求或未提供的0分。
	8




第四章  合同格式及条款
（各采购包均适用）
注：以下为招标人提出成交后签订本项目合同的主要条款及通用条款，中标人必须实质性响应，中标单位不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标单位结合本项目具体情况协商后签订。
合同格式
买方（甲方）：
卖方（乙方）： 
合同由买卖双方签订，并依据本项目采购文件规定，按下列合同条款买方同意购入，卖方同意卖出下列设备及服务。
1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。
	序号
	产品名称
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	￥


2.合同总价（大写）：人民币            。（含税）（小写）：￥             元。
2.1投标报价，应包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方项目现场）、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及投标人认为需要的其他费用等。发现漏项、缺项，供应方应无条件无偿补齐，必须保证各系统正常运行，所发生的一切费用，视为已包含在投标人投标报价中，且并不因此而影响交付使用时间。
2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。
3. 交付使用时间：详见投标文件。
4. 收货人：淮安市计量测试中心。
5. 交货地点：买方指定地点。
6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。
7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
8. 买方付款方式及期限：
合同签订后，买方向卖方支付合同总价的50%的货款，设备、材料全部运抵交货地点，并安装结束，调试完毕，验收合格后，买方向卖方支付合同总价50%的货款。
卖方应在收到买方通知后开具合法有效发票，买方收到发票后支付相应款项。若因发票瑕疵导致付款延误，责任由卖方承担。若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合同条款其他要求以及民法典有关规定执行。
9. 验收
验收标准及方式：符合招标文件、投标文件、双方签订的技术协议、国家的相关标准和规范；经采购人项目负责人确认是否达到验收标准，若符合验收标准则验收合格。
10. 质保期及售后服务
10.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：详见投标文件要求。
10.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接到买方通知后，24小时内响应，并设备厂家工程师三个工作日内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。卖方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。
10.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接到买方通知后，设备厂家工程师应在规定时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。
10.4 质保期满后，如设备出现故障，设备厂家在接到买方通知后，设备厂家工程师仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
11. 技术资料
按投标文件技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。
12.货物风险承担
12.1卖方应当按照买方指定的地点交货，需要运输的货物，卖方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。
12.2卖方将货物运输至买方指定的地点后，应当及时通知买方进行接收，由买方进行检验。
12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由卖方承担，因买方原因造成货物毁损、灭失的除外。
13. 卖方的违约责任
13.1卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。
13.2卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五支付违约金。
13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，卖方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的买方有权拒绝接收。因此造成的损失由卖方承担。
13.4卖方不能交付或不能完成合同，买方有权解除本合同并要求卖方双倍返还买方已支付的货款。
13.5本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。
13.6 货物经买方验收不符合要求的，卖方应当在买方指定的时间内调换，调换后仍不符合要求的，买方有权解除合同并要求卖方赔偿因此造成的损失。
13.7卖方履行义务不符合合同约定时，买方将扣减10%合同款。
13.8在合同约定的质保期内，卖方未能履行合同约定的义务，卖方应按合同总价的10%支付违约金，导致买方遭受损失的，卖方应承担因此造成的全部损失。
14. 买方的违约责任：
14.1买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供技术资料等，卖方交付时间顺延。
15. 卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。
16. 卖方在设备安装、调试、验收过程中，买方提供下列条件和配合，超出下列范围的由卖方自理：无
17. 卖方应保证提供的货物、设备不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。买方使用卖方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由卖方负责。
18. 合同的生效：本合同一式陆份，各份具有同等法律效力，自买卖双方签字、盖章并加盖骑缝章之日起生效。
19. 合同的变更和终止：除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，买卖双方不得擅自变更、中止或终止合同。除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，买卖双方不得放弃或拒绝履行合同。
20. 合同权利义务的转让：合同履行过程中，卖方未经买方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则买方有权解除合同，同时卖方应当向买方支付合同总价款10%的违约金，造成买方损失的还应当进行赔偿。
21. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》的规定调整。约定履行本合同发生争议，协商不成的，交由淮安仲裁委员会仲裁裁决。仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。
22.招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及投标承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据招标文件、中标（成交）通知书、卖方的投标文件及投标承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

	买方（盖章）：
单位名称：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人（签字）：
联系方式：
签订日期：  年  月  日
	卖方（盖章）：
单位名称：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人（签字）：
联系方式：
签订日期：  年  月  日



第五章  项目概况及采购需求
[bookmark: _Toc11199]一、采购货物清单
	采购包序号
	采购包内容
	数量
	备注

	采购包1
	热量表检定装置设备采购
	一套
	

	采购包2
	水表检定装置设备采购
	一套
	

	采购包3
	医疗专业计量仪器采购
	一套
	

	采购包4
	衡器计量检衡车采购
	一套
	

	采购包5
	标准砝码组采购
	一套
	


二、采购货物技术参数
采购包1：热量表检定装置设备采购
 （一）项目概述
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]本装置设计主要用于DN15-50热能（量）表的检测，装置可以完成DN15-DN50mm口径热能（量）表的流量部分首次标定、后续标定。在热能（量）表检测方面，装置技术方案参考了国内外先进技术及研究成果和现行标准CJ128-2007《热量表》、JJG225-2024《热能表》检定规程的要求。
（二）装置的设计依据
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]JJG225-2024《热能表检定规程》；JJG686-2015《热水表检定规程》；JJG164-2000 《液体流量标准装置检定规程》；JJG643-2024 《标准表法流量标准装置检定规程》；JJF1030-2023《恒温槽技术性能检定规程》；JJG160-2007 《标准铂电阻温度计检定规程》。
注：装置建设过程中，如有规程更新，以最新为准。
★检定要求：装置整体和配套温度压力器具验收前需由供应商提供计量技术机构出具的有效溯源证书。
（三）装置的主要技术指标
检定口径：DN15-50；
被检表种类：热量表、热能表；
流量范围：（0.1-30）m3/h；
检定方法：质量法、标准表法；具备密封性试验功能；
热水（50℃）装置流量部分扩展不确定度：质量法U≤0.2%，（k=2）；标准表法≤0.4%（k=2）
被检测表数量：DN15口径一次可串联12只，其它口径夹装数量根据台位长度确定；
电子秤检定分度数：6000e；
标准电磁流量计扩展不确定度：0.2%；
流量稳定性：优于0.5%；
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]温度测量范围：4℃～95℃；
最小温差：3℃；
供电电源：220V交流，电源频率50Hz，单独接地线；
水箱：不小于2000L，304不锈钢，材质厚度2mm；
恒温槽：4槽，至少1槽带制冷功能；
装置自动化：由计算机系统自动控制，系统数据的管理与维护、系统参数设置等，对数据自动采集、计算、判断、打印、保存和查询；
装置材质：主体框架碳钢，接液部分管道及设备不锈钢；
（四）装置的总体构成
1.夹表工作台
（1）工作台有透明的防护罩，以防热水介质意外泄漏伤及操作人员。
（2）工作台碳钢材质及被检表管线支架304不锈钢。
2.电子秤
（1）电子秤选用稳定的市场主流的高精度电子秤，检定分度数为6000e，精度为0.02%；为了适应流量范围的要求，设置3台电子秤。量程分别为：12kg，60kg，600kg。
（2）每台电子秤都能通过数据传输自动获取称量值，并通过密度及空气浮力修正后自动转化为标准体积值。
3.标准表
（1）标准表采用主流的高精度电磁流量计，电磁流量计具有流量范围宽，稳定性好，精度高等特点。本装置选用电礠流量计作为标准表使用，用来指示瞬时流量；标准表支持实时采集数据。
（2）标准表扩展不确定为0.2%（K=2），采用在线校准的方法。对标准表能进行逐点修正或分段修正，确保计量精度。
4.温度测量
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK16]选择一体化温度变送器。一次元件选择Pt100，温度范围为0～100℃，准确度优于0.2%，最大允许误差±0.1℃。可提供省级计量检测机构的溯源证书。
5.压力测量
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]选择一体化压力变送器，测量范围为0～1MPa，准确度优于0.1%。可提供省级计量检测机构的溯源证书。
6.温差测量标准
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]（1）配备2台双槽恒温槽设备，有一个检测槽带制冷功能，可制冷到2℃。温度测量范围为4℃～95℃；温度场的技术指标符合恒温水槽的规范要求。可提供法定检测机构的溯源证书。
（2）每个恒温槽配备二等标准铂电阻温度计，共4支 。可提供法定检测机构的溯源证书。
7.热水箱
（1）设置一个储水箱，容量为2000L，水箱内部设置隔板。
（2）水箱由电加热管、温度传感器及温度调节仪组成，保温水箱内层为不锈钢材质，外层采用高密度保温板+外部装饰材料。
（3）在水箱中设置液位指示仪表，便于了解水箱中水的多少。
（4）水箱为密闭结构（有盖板），并留有观察口以便必要时维护和清理，水箱标配外置液位显示装置；
8.热水泵
（1）采用高性能热水泵，采用一对一的变频器控制，用于液体的循环，水泵安装设置防震措施。
（2）设置旁通阀门确保水泵输送的压力和流量在最合适的操作范围之内。
（3）水泵的进水口安装气动开关阀，以备检修更换水泵时使用。
（4）流量的控制是由改变变频器的频率来完成。
9.稳流容器
配置一台稳流容器，材质不锈钢，内部有筛板消除水泵吸入的气泡。
10.管道、法兰
（1）管道：主管道均采用不锈钢或尼龙材料制作，管路外层采用保温措施进行管道保温。
（2）前后直管段：为了保证测量检定的准确性，被检表需要设置前后直管段。多表位串联前直管段满足≥10DN，后直管段满足≥5DN。
（3）兼容管道的更换采用快速插头的安装方式，多表位夹装，安装轨道滑轨，夹表管道可自由调节距离。
11.气动夹表器
（1）用气动外置式夹表器，口径DN50伸缩行程150mm。
（2）在装置的夹表法兰上安装可调整定位法兰托，可以在一定轴向距离上移动，装夹被检仪表的装置，方便快捷。使用气源压力为0.4MPa。
（3）夹表器的材质为304不锈钢。
12.称量容器
（1）称量容器材质采用304不锈钢或亚克力，容器内部根据需要设置加强板，减少液体波动；容器上方设备盖板，外层保温处理。
（2）称量容器下方的电子秤设定过载保护上限，保证称重容器不会冒罐，检测到溢流立即将换向器换向。
（3）称量容器下设自动排水阀，保证排水时间。
13.气动换向器
（1）气动换向器安装于试验管道末端，换向器的换向时间差小于10ms。
（2）气动换向器与分水器配合使用保证换向精度及换向时间差符合规程要求。设计满足最大流量，保证在最大流量工作时不溅水和不产生分流。
（3）换向器及分水器材质均采用304不锈钢。
14.计算机自动控制系统
（1）数据采集与控制系统
①控制系统包括硬件和软件
控制系统的硬件组成：控制系统采用工业控制机加PLC和隔离模块组成。
控制系统的软件组成：基于WINDOWS的中文操作平台，检定专用软件包括热能表、流量计的自动化检定。
控制系统的功能：对于本装置中电（气）动阀门、泵（包括变频启动）进行自动控制。当由人工把被检定流量计装入后，各项检定可以自动进行。
在通过控制电脑、集中控制模块等控制下，完成下面各项的自动程序：自动控制流量截止阀的开和关；自动控制管道中排水阀的开和关；自动采集电子秤和标准表的读数；控制称重容器排水阀的开和关；将自动采集的容积、压力、温度发送到控制中心；设定的水温值达到后控制系统能够自动保持当前水温，水温波动范围在±2℃；当检测出异常情况时，具有紧急制动功能。
②数据采集与处理功能：操作软件可以按照程序要求自动控制气泵、阀门动作，控制和调节流量。执行检定过程规定的动作。自动进行数据采集。在检定中可以选择单点、三点、五点进行检定。该自动控制系统具有半自动检定功能，人工设定检定点。检定数据由数据库管理，根据需要可以随时查询、显示、打印、删除。操作系统全部用中文动态方式汉字提示，动态显示工艺流程。各种原始数据和运算结果、被检流量、标准表组合开启的个数、时间、介质压力、介质温度均显示在屏幕上供检定员观察。检定完成后自动打印检定结果并保存检定数据，便于日后查询检索。
（五）服务及质量保证
1.技术服务 
（1）生产制造
安排在制造、安装、焊接和检验方面有经验的、有组织能力的专业技术人员实施加工制造。在整个过程中保证技术人员跟班作业，随时核查实际施工与图纸的符合性，保证达到设计标准。
（2）质量保证
设备除满足本方案外，还提供产品（包括外购产品）的合格证。
成套设备和主要部件遵守本方案中的各项条款、工作目的。
（3）装置的现场检查和实验
现场检查：装置到达现场后，进行安装调试，现场检查仪器、设备的数量符合合同的要求，并保证仪器、设备完好无损，管线、阀门接口均符合设计标准。
现场实验：保证仪器、设备工作正常，自动控制系统运行有效；
系统运转正常，稳定性满足设计条件要求。系统性能技术指标符合本方案的要求。
2.技术培训与售后服务
（1）技术培训 
在装置交验后至少培训二名以上用户方的操作人员，培训时间为5天，采用课堂讲解式和实际操作相结合的方式，使其能熟练掌握操作本系统，并使受训人员能够对本系统进行日常维护。培训可以在使用方进行，也可以到我公司进行软件熟悉、培训。
（2）售后服务
在系统调试运行交验后，免费保修二年。超过保修期，供方保证终身维护，只收取零部件成本费，不收人工费。
（六）供货地点：淮安市计量测试中心。
（七）供货期限：合同签订后90日内完成全部货物供货、安装调试到位并交付使用。
（八）付款方式：合同签订后，买方向卖方支付合同总价的50%的货款，设备、材料全部运抵交货地点，并安装结束，调试完毕，验收合格后，买方向卖方支付合同总价50%的货款。
卖方应在收到买方通知后开具合法有效发票，买方收到发票后支付相应款项。若因发票瑕疵导致付款延误，责任由卖方承担。若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合同条款其他要求以及民法典有关规定执行。




采购包2：水表检定装置设备采购
（一）项目概述
装置名称：水表串联自动检定装置（质量法）；
型号：HD1400A1 （DN15～DN25）；
数量：1台（套）；
装置技术标准应符合以下国家计量标准、规程及规范的要求：JJG 162-2019《饮用冷水水表检定规程》；JJG 1113-2015《水表检定装置》；GB/T 17612—1998《封闭管道中液体流量的测量—称重法》；JJF 1777-2019《饮用冷水水表型式评价大纲》。
检定要求：装置整体和配套温度压力器具 验收前需由供应商提供计量技术机构出具的有效溯源证书。
（二）装置主要功能
1.装置具备准确、快速、自动化、高效检定 DN15-DN25 口径水表的能力；
2.装置结构设计合理，一体化装置包含稳压供水系统、流量点自动检定系统；整体检测自动化流程为：开始--排气--Q3--Q2--Q1--卸压--停止--放水。
测试过程中，同型号水表调好流量，能自动跑完3个流量点，除第一次流量调节其他操作无需人工干预（减少人为因素影响）；
装置能实时监控检测数据、累积脉冲数、瞬间脉冲数、温度、压力值，便于人员操作监控；
数据采集方式采用手机，智能手机进行指针、字轮、条码、二维码、计数器（吨位）且能保存当时的照片的功能；
装置可根据需要扩展多种电子接口与被检表的电子接口通讯（如RS485.红外、MBUS等），有红外led灯脉冲读值功能、通讯读值功能，预留自动视频采集编号型号功能，满足不同类型电子水表数据采集需求；
配置的零部件设备性能可靠稳定，功能齐备，智能化自动化程度高，便于量值溯源，操作便捷；
装置结构坚固耐用，外观造型简洁美观大方；
控制组件集中在控制箱，使用航空插头连接，方便维修，设备中需控制的阀门采用气动控制，增加设备的耐用性；
所有电线或连线电路均有保护外包装，防止安全事故发生；
设备增加急停按钮，避免使用人员误操作，提高设备使用安全性；
水源稳定装置由 304 不锈钢制造，对由水泵或管道进来的漩涡水流进行稳流，加强检表工作的稳定性；
配备气枪，方便后期打扫和维护保养；
装置带机电转换误差检定功能、耐压试验。
（三）软件主要功能
1.上位机软件与控制箱通过RS232接口连接，采用 MODBUS 通讯协议。可实时显示每个水表读数，利用上位机软件可对台体一键启动操作，无需人工进行阀门开关，并通过软件内部算法，自动计算出该表误差并判断是否合格。
2.软件为质量法全自动检定装置专用软件，满足现行的冷水水表检定规程要求。装置精度优于 0.2 级；可对DN15-DN25计量等级为 2 级以下的各种水表进行各流量点的检测。
3.软件功能按照设定自动检测各类水表的流量点，一次性完成 Q1-Q3 的流量检测，并具备 Q3.Q2.Q1 单独流量点检测功能。能自动采集被校表和衡器的数据，自动计算误差、判断检测结果、保存输出数据。可随时查询保存的数据。
4.数据存储时可根据检定人员需求，自行选择需要保存的数据，另外需按照国家计量要求，存储打印表格时要包含以下内容：送检单位、检定记录编号、制造商、制造日期、检定条件（室温、水温、检定设备编号、水压）、检定结果、检定员、检验员、检验日期等。
5.软件能实时显示温度、压力等工况，便于人员监控。
6.软件有自动耐压测试功能，可对水表进行耐压试验。
7.实现根据不同表号、不同日期数据查询功能。
8.管理员和普通员工独立登录，独立管理功能，管理员和普通员工具有不同权限。
9.软件可显示每天的校表总数及合格数。
10.软件可实现电子秤归零，加上水箱后能全量程检定。
11.软件数据存储里面增加生产口径、客户名称、订单号，方便查询各送检客户水表的原始数据。
（四）主要技术指标
1.适用水表的口径：DN15.DN20、DN25。
2.串联水表数量：DN15*10 只、DN20*8 只、DN25*6 只；直管段长度：U10/D5。
3.适用水表类型：机械式水表、带电子装置的机械式水表、超声波水表。
4.装置流量范围：DN15-DN25：（0.010~8）m³/h。
5.装置测量原理：质量法（启停+换向），流量稳定性优于1.0%；工作模式：人工装表调节流量后全自动检定。
6.装置准确度等级：0.2 级；装置扩展不确定度：Ur≤0.2%(k=2)。
7.电子秤： 150kg/3000e 1台；30kg/3000e 1台；称重容器：120L;18L。
8.换向器：开式气动换向器，换向时间≤240ms，换向正反行程时间差≤10ms。
9.水表采集：手机。
10.计时器的误差不超过±0.05%；晶振 8 小时稳定度：优于 10-6。
11.装置的工作温度范围：常温。
12.水源工作压力： 0.2-0.8MPa可调；气源工作压力：0.4-0.7MPa。
13.密封性试验压力：0-2.0MPa。
14.检定介质：洁净饮用冷水。
15.单次连续3个点标定（Q3.Q2.Q1）。
16.瞬时流量指示：玻璃转子流量计，准确度：±2.5%。
17.工作环境：环境温度5℃～35℃；水温范围：20℃±10℃。
18.夹表机构：气动夹表器；通径：Φ25mm 伸缩行程≥70mm。
19.设备具有抽真空功能。
20.计算机系统：工控机，64位操作系统，8G内存，256G SSD，21.5寸显示屏。 
21.压力实时监测：主流名牌压力传感器，量程为 -0.1～4MPa，准确度≤0.5%。
22.温度实时监测：主流名牌温度传感器，量程 0~100℃，最大允许误差：±0.2℃。
23.计算机软件：具有界面清晰美观、操作简便等特点，具有数据存盘并备份、原始记录和证书打印、分析统计等功能。终身免费软件升级。
24.装置整体尺寸长宽高不超过5100mmX2300mmX2300mm。
（五）技术服务 
1.生产制造
安排在制造、安装、焊接和检验方面有经验的、有组织能力的专业技术人员实施加工制造。在整个过程中保证技术人员跟班作业，随时核查实际施工与图纸的符合性，保证达到设计标准。
2.质量保证
设备除满足本方案外，还提供产品（包括外购产品）的合格证。
成套设备和主要部件遵守本方案中的各项条款、工作目的。
3.装置的现场检查和实验
现场检查：装置到达现场后，进行安装调试，现场检查仪器、设备的数量符合合同的要求，并保证仪器、设备完好无损，管线、阀门接口均符合设计标准。
现场实验：保证仪器、设备工作正常，自动控制系统运行有效；
系统运转正常，稳定性满足设计条件要求。系统性能技术指标符合本方案的要求。
4.技术培训与售后服务
（1）技术培训 
在装置交验后至少培训二名以上用户方的操作人员，培训时间为5天，采用课堂讲解式和实际操作相结合的方式，使其能熟练掌握操作本系统，并使受训人员能够对本系统进行日常维护。培训可以在使用方进行，也可以到我公司进行软件熟悉、培训。
（2）售后服务
在系统调试运行交验后，免费保修二年。超过保修期，供方保证终身维护，只收取零部件成本费，不收人工费。
（六）供货地点：淮安市计量测试中心。
（七）供货期限：合同签订后90日内完成全部货物供货、安装调试到位并交付使用。
（八）付款方式：合同签订后，买方向卖方支付合同总价的50%的货款，设备、材料全部运抵交货地点，并安装结束，调试完毕，验收合格后，买方向卖方支付合同总价50%的货款。
卖方应在收到买方通知后开具合法有效发票，买方收到发票后支付相应款项。若因发票瑕疵导致付款延误，责任由卖方承担。若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合同条款其他要求以及民法典有关规定执行。


采购包3：医疗专业计量仪器采购
（一）项目概况
医疗专业计量仪器采购包含：血液透析机质量检测仪一套、生命体征模拟仪一套、超声功率计（含仿组织体模）一套、剂量仪（含面积乘积仪）一套和呼吸机质量检测仪（含麻醉气体模块）一套。
（二）具体参数
	序号
	产品名称
	产品技术参数

	1
	血液透析机质量检测仪
	（一）用途：用于检测血液透析机的电导率、温度、流速和压力等重要参数。
（二）技术参数要求：
1.电导率量程：（0~30.0）mS/cm，最大允许误差±0.1mS/cm
2.温度量程：（0~100）℃，分辨率：0.01℃，最大允许误差±0.16℃
3.压力量程：（-700~+1900）mmHg，分辨率：0.1mmHg，最大允许误差±3mmHg。
4.流速：（50~2000）mL/min，分辨率：0.1mL/min，最大允许误差±3.0%
设备整体多个测量参量集成在一个主机上，便携易操作，可测温度、电导率、压力、流量等参量。
5.主机具有操作系统自带办公通用软件，可以管理和分析多台血透分析仪的检测数据。	
6.满足JJF 1353-2024《血液透析装置校准规范》要求。

	2
	生命体征模拟仪
	（一）用途：用于测试和检验多参数监护仪、心电图机、电子血压计等医疗设备的基本性能，包括心电图、呼吸、血氧含量、有创血压、无创血压、温度、心输出量等。
（二）技术参数要求：
★1.多合一，集多种生命体征模拟于一体：心电（含胎儿心电）、呼吸、血氧含量、无创血压、有创血压、体温以及Masimo彩虹技术，多种生命体征同时模拟。（提供设备产品官方彩页或技术白皮书作为证明材料，未提供作响应负偏离处理）
2.心电模拟性能：方波信号发生器，频率：在（0.2~2.5）Hz，最大允许误差±1%，电压（峰峰值）范围（0.5~5.0）mV，最大允许误差±2%。
3.正弦波信号发生器：频率：（0.1~100）Hz，最大允许误差±1%，电压（峰峰值）范围（0.5~5.0）mV，最大允许误差±2%。
4.模拟窦性心律：信号发生器心率：范围（30~300）次/分，最大允许误差±（示值的1%+1）次/分，电压（峰峰值）范围（0.5~5.0）mV，最大允许误差±2%。心率设置范围：10BPM~360BPM，以1BPM递增，精度为设置的1%。
5.无创血压模拟仪：血压计（压力计）：范围：（0~40）kPa或（0~300）mmHg，最大允许误差±0.1kPa或±0.75mmHg，血压示值重复性：≤0.13kPa或1mmHg。
6.脉搏血氧饱和度模拟仪：脉搏血氧饱和度范围30%～100%，重复性：≤1%，最大允许误差±3%（30%～74%范围内）和±2%（75%～100%范围内）。
8.采用智能锂电池供电，电池可拆卸独立充电，工作时间10小时以上。
9.带有中文操作界面的多语言界面，操作方便；单机可实现自动化检测，用户也可以自定义检测序列，可编辑项目检测的顺序，自主选择检测的流程，提高检测效率。
11.动态血压曲线偏移量设置范围：-10%~+10%。（提供原厂或产品总代理盖章的设备产品官方彩页或技术白皮书作为证明材料。）
12.出厂预设血氧仪Nellcor、Masimo、Mindray、GE、Philips、Ninin和Nihon Kohden等8种R曲线，用户可自定义R曲线。
13.脉率设置范围：（30~300）BPM，步进为1BPM，最大允许误差±1%；手指模拟：深色、胖手指、中等手指、浅色、瘦手指、新生儿脚趾等。
★14.Masimo彩虹技术模拟：使用可选适配器模拟Masimo Rainbow技术，能通过ProSim2波长，模拟测试Rainbow多波长系统，可以测血红蛋白（SPHb）、碳氧血红蛋白（SpCO）和高铁血红蛋白（Spmet）。（提供设备操作界面图片作为证明材料，未提供作响应负偏离处理）
15.呼吸模拟：速率范围：0（关），（10~150）BPM，以1BPM递增。
16.两个通道的有创压力模拟：-10mmHg~+300mmHg，步进1mmHg；
17.体温模拟：30℃~42℃，步进0.5℃。
18.心输出量：热稀释法，注射温度0℃、24℃；输出量：2.5L、5L、10L。
19.胎儿心率模拟：胎儿心率（60~240）BPM，步进1BPM，以及随宫内压变化的胎儿心率模拟。
20.满足JJG 1163-2019《多参数监护仪检定规程》要求。

	3
	超声功率计（含仿组织体模）
	（一）用途：是用来对诊断及治疗超声类仪器探头进行功率输出测量的精密仪器。
（二）技术参数要求：
1.超声功率计参数
符合JJG639-2005《医用超声诊断仪超声源》，JJG665-2004《毫瓦级超声功率计》要求。
1.1功率范围（0~30）W 
1.2分辨率 1 mW
1.3最小可测量功率1mW 
1.4显示灵敏度0.001W 
1.5测量精度：± 3% 
1.6清零方法：自动
1.7最大探头尺寸：8cm直径
1.8探头操作频率：（0.5~10）MHz 
1.9反射靶材质：高分子复合材料
1.10挂靶方式：单杆挂靶
1.11锁定方式：双侧运输锁
1.12测试介质：脱气水
1.13电源12V/0.5A 
1.14具有无线控制程序功能
1.15含便携箱
2.仿组织体模参数
2.1 TM 材料声速：（1540±10）m/s(23±3℃）；
2.2 TM 材料声衰减系数斜率：（0.70±0.05）dB/cm/MHz(23±3)℃；
2.3 尼龙靶线直径：0.3±0.05mm；尼龙靶线位置公差：±0.1mm；
2.4 轴侧向分辨力靶群：其横向分支分别距声窗 30，50，70，120和160mm，A1 和 A2 两群中两相邻靶线中心水平距离依次为 1，5，4，3，2mm，A3─A5 三群中则依次为 5，4，3，2mm。纵向分支中两相邻靶线中心垂直距离分别为 4，3， 2，1mm。
2.5 盲区靶群：相邻靶线中心横向间距均为10mm，至声窗距离分别为 10，9，8， 7，6，5，4，3mm。纵向靶群：含靶线 19 条，相邻两线中心距离均为 10mm。横向靶群：共含靶线 7 条，相邻两线中心距离均为 20mm。
2.6 模拟病灶：仿肿瘤，位于深度 70--80mm 之间，呈圆柱形，直径 10mm，柱轴与靶线平行。仿囊与结石，仿囊呈圆柱形，直径 10mm，位于深度 70--80mm 之间，轴向与靶线平行。仿结石为不规则形，位于囊之中腰，最大尺寸约 4─6mm。仿囊结构，呈圆柱形，直径6mm，柱轴与靶线平行，位于深度 47--53mm 之间。
2.7 可表征 10mm～190mm 范围内超声探头切片厚度量值。
2.8 内置高低不同超声背向散射回波的灰阶目标。

	4
	剂量仪（含面积乘积仪）
	（一）用途：用于对所有诊断用X射线设备进行辐射输出质量和性能检测，包括一般工频X线发生器及变频高压X线发生器、普通X射线摄影机、透视机、脉冲透视机、牙科机、全景牙科机、牙科CT机、DR系统、便携式X光机、DSA（数字减影系统）、不同靶材的乳腺机、扫描乳腺机、CT机等医用X线机测量功能。
（二）技术参数要求：
一、剂量仪技术参数
1.符合JJG 744-2004《医用诊断X射线辐射源检定规程》、JJG 1078-2026《医用数字摄影系统（DR）X射线辐射源检定规程》、JJG 1145-2017《医用乳腺X射线辐射源检定规程》、JJG 1101-2014《医用诊断全景牙科X射线辐射源检定规程》、JJG 1067-2011《医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源检定规程》、JJG 961-2017《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源检定规程》要求。
2.所有探头应可单独返厂维修与校准，不影响其他探头及系统功能使用。
3.主机应配备触摸显示屏，可显示波形并存储测试数据，测试数据可导出至PC（支持Microsoft Excel）用于分析。
4.主机电池续航≥10小时；可存储≥10000次曝光数据。
5.主机应支持蓝牙、以及双USB接口，与PC实现实时通讯及双向控制。
6.主机应可使用普通USB数据线与探头连接，便于维修、更换；后续购置的探头无需软件升级即可直接使用。
★7.主机与探头传感器为分离式，避免主机电池对X射线束测量的干扰，探头采用层叠式设计，规避了球管检测的足跟效应。（提供设备产品官方彩页或技术白皮书、实物图片（含标尺或参照物）作为证明材料，未提供作响应负偏离处理）
8.探头放置位置无方向要求，缩减操作时间，一次曝光可以获得全部所需参数。
9.曝光结束后，主机可立即显示波形和分析数据，适合现场应用。
10.主机可以搭配不少于4种功能探头，满足不同检测需求，标配须包含普放探头、乳腺探头、CT探头、光探头（照度测量和亮度测量为一个探头）各1个。各探头须为同一品牌原厂产品。（提供原厂或总代理盖章的设备产品官方彩页或技术白皮书、实物图片（含标尺或参照物）作为证明材料，须列明可适配探头的完整型号、配件清单及功能说明。）
二、CT探头技术参数
1.剂量：测量范围：10μGy～999Gy（1 mR～999 R），不确定度：≤5 %。
2.剂量长度乘积（DLP）：测量范围：100μGy/cm～9999Gy/cm（10 mRcm～9999 Rcm），不确定度：≤5 %。
3.剂量率：测量范围：10μGy/s～250 mGy/s（70 mR/min～1700 R/min），不确定度：≤5 %。
4.时间：测量范围：10 ms～999 s，分辨率：≤1 ms，带宽：10 Hz，不确定度：≤0.5 %。
5.其他要求：CT电离室探头应具有大气压和温度主动补偿功能。
6. CT探头支持剂量长度乘积（DLP）测量，有效探测长度≥100mm。（提供原厂或总代理盖章的产品官方技术规格书或实物照片，须含重量标识或标尺参照。）
7. CT探头须符合IEC 61674标准。（提供第三方权威机构（如PTB）出具的认证证书。）
三、DR及常规透视、摄影探头技术参数
1.剂量：测量范围：1 nGy～9999 Gy（0.1μR～9999 R），不确定度：≤5 % 或 5 nGy （0.5μR）。
2.剂量率：测量范围：1 nGy/s～500 mGy/s（5μR/min～3400 R/min），分辨率：≤1 nGy/s（5μR/min），触发阈值：≤50 nGy/s（340μR/min），不确定度：≤5 % 或10nGy/s（70μR/min）。
3.管电压峰值：测量范围：（40～150）kVp，最小剂量：50μGy（6 mR），
最低剂量率（峰值）：10μGy/s（70 mR/min），不确定度：≤2 %。
4.半价层：测量范围：（1～14）mm Al，最小剂量： 1μGy（120μR），
最低剂量率（峰值）在大于70kV时为0.5μGy/s（3.5 mR/min），50kV时为2.5μGy/s（17 mR/ min），不确定度≤10 %。
5.总滤过：测量范围：（1.5～35）mm Al，不确定度：≤10 %或0.3 mm Al，
最小剂量：≤50μGy（6mR），最低剂量率：≤10μGy/s（70 mR/min）。
6.加载时间：测量范围：1 ms～999 s，分辨率：≤0.1 ms，不确定度：≤0.5 %。
[bookmark: _Hlk211952352]7.脉冲及脉冲频率：脉冲范围：（1～9999）个脉冲，脉冲频率范围：（0.1～200）脉冲/秒，最低剂量率（峰值）：≤0.5μGy/s（3.5 mR/min）。
8.剂量/脉冲：测量范围：1 nGy/脉冲～999 Gy/脉冲（0.1μR/脉冲～999 R/脉冲），
最低剂量率（峰值）：≤0.5μGy/s（3.5 mR/min）。
9.DR常规拍片透视探头体积小巧，便于适合乳腺机模体放置，质量50g以内；（提供原厂或总代理盖章的产品官方技术规格书或实物照片，须含重量标识或标尺参照。）
四、乳腺探头技术参数
1.适合管电压组合及范围：
Mo/Mo、Mo/Rh:(20~40)kVp,
Mo/Al、W/Rh、W/Ag、W/Al、Rh/Rh、Rh/Al:(20~50)kVp,
Mo/Cu、Rh/Cu、W/Cu:(40~50)kVp.
2.剂量与剂量率：
剂量范围：1μGy～9999 Gy（0.1 mR～9999 R），
剂量率范围：（10μGy/s～300 mGy/s）（70 mR/min～2000 R/min），
不确定度：≤5 %。
3.千伏峰值：测量范围：（18～50）kVp，不确定度：≤2 % 或 0.5 kV（无压板条件）。
4.半价层：测量范围：（0.2～3.6）mm Al，不确定度：≤5 %（高于25 kV条件）。
5.时间与带宽：时间范围：1 ms～999 s；分辨率：≤0.1 ms，带宽：400 Hz；不确定度≤0.5 %。
6.脉冲相关测量：脉冲范围：（1～9999）个，脉冲频率范围：（0.1～200）脉冲/秒，剂量/脉冲范围：（1μGy/脉冲～999 Gy/脉冲）（0.1 mR/脉冲～999 R/脉冲）。
7.乳腺探头体积小巧，便于适合乳腺机模体放置，质量50g以内；（提供原厂或总代理盖章的产品官方技术规格书或实物照片，须含重量标识或标尺参照。）
五、光探头技术参数
1.级别DIN 5032 part 7 class B。
2.亮度量程0.01 – 10 000 cd/m2，分辨率0.001 cd/m2，孔径角5°不确定度，照度A 3%。
3.人眼 CIE 曲线最大误差（V(λ))< 3 %。
4.照度量程0.1 – 100 000 lux，分辨率0.01 lux 不确定度照度A 3%。
5.人眼 CIE 曲线最大误差（V(λ))< 3 % ，余弦角响应最大误差〈 3 % 。
★6.并且能提供产品满足与产品精度一致的中华人民共和国计量器具型式批准证书或其他证明。（提供计量器具型式批准证书复印件加盖公章。）
六、剂量面积乘积仪技术参数
1.用途：用于测量医疗影像诊断 X 射线类设备的剂量面积值（DAP），完全符合根据当地法规监测放射应用中患者剂量的要求。
2.主要技术参数：
（1）采集有效面积尺寸：不小于140mmx140mm;
（2）剂量率面积乘积率量程：不小于0.01µGym²/s-3000μGym²/s
（3）剂量面积乘积分辨力：0.1μGym²
（4）时间分辨力：1ms
（5）电压范围不小于（50~150）kV:
（6）能量响应相对固有误差：不超过土35%;
（7）重复性小于1%
七、放疗剂量仪
（1）设备符合JJG589-2008《医用电子加速器辐射源检定规程》、JJG393-2003《辐射防护用X、γ辐射剂量当量（率）仪和监测仪》、JJG 1027-2007《医用60 Co远距离治疗辐射源》、JJG 1053-2009《60kV～300kV X射线治疗辐射源》的相关要求。
（2）设备显示及控制：7英寸电容触摸显示屏，USB、 RS232. WAN、LAN、 Wi-Fi STA和 Wi-Fi AP等通信方式
（3）可测辐射量：空气比释动能、水吸收剂量
（4）电源供给：（85～265）V，（50/60）Hz
（5）通道：单通道（可预存储、匹配100支电离室匹配多种场景测量），通过输入温度气压完成非密封电离室空气密度修正。
（6）测量范围：0.1mGy～22Gy（0.6cm3电离室）；分辨力：0.1mGy
（7）重复性：≤0.1%
（8）非线性：≤±0.2%
（9）定时时间：6s～99999s
（10）极化电压：±300 V误差：±0.5%（步进1V）
（11）漏电流：2×10-14 A（20fA）
（12）调零时间：60s
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	呼吸机质量检测仪（含麻醉气体模块）
	（一）用途：设备是用于开展医用呼吸机的质量控制。可进行医院中多种呼吸机（包括呼吸机（成人、儿童模式）、新生儿高频呼吸机、麻醉机、转运呼吸机）等的检定或校准。
（二）技术参数要求：
呼吸机质量检测仪：
1.流量测量：±200slpm，误差：读数的±2.0%或0.04 slpm
200至300 slpm，-200至-300slpm；误差：读数的±2.5%或0.04 slpm（提供原厂或总代理盖章的设备产品官方彩页或技术白皮书、实物图片（含标尺或参照物）作为证明材料。）
2.容量测量：±100L，误差：读数的±2.0%或0.02L（取较大者）
3.压力测量
3.1 高压测量： -0.8~10bar，误差±1%；
3.2 低压差分测量：±160mbar，误差±0.5%；
3.3 气道压力测量：±160mbar，误差±0.5%；
3.4 大气压力测量：550~1240mbar，误差±1%；
4.温度测量：0~50℃，误差±0.5℃；
5.相对湿度测量：0~100 %，误差±3 %（20%至80%相对湿度）；
6.氧气测量：0~100 %，误差±1%；
7.呼吸机测量
★7.1 吸气/呼气潮气量测量：0~60L，误差：±2.0%或±5mL（提供设备产品官方彩页或技术白皮书、实物图片（含标尺或参照物）作为证明材料，未提供作响应负偏离处理）
7.2 分钟通气量：0~100L，误差：±2.0% 或±5mL；
7.3 呼吸速率测量：1~150bpm，±1%；150~1500bpm，±2 %
7.4 吸呼比 (I:E) 测量：1:300~300:1，误差±2%；
7.5 吸气峰压 (PIP) 测量：±160mbar，误差±0.75%；
7.6 呼气终末正压 (PEEP) 测量：±160mbar，误差±0.75 %；
7.7兼容气体类型：空气、氮气、一氧化二氮 (N2O）、二氧化碳 (CO2）、氧气 (O2）、氩气、氦氧混合气、氧气/氮气、氧气/一氧化二氮、氧气/氦气。（提供设备操作界面图片作为证明材料）
★7.8气体校准模式：ATP、ATPD、ATPS、STP21.STP20、STPD0、STPD20、STP 或 STPD21.BTPS、BTPD。（提供设备操作界面图片作为证明材料，未提供作响应负偏离处理）
（三）性能要求：
1.主机为一体机，采用 7 寸（ 17.8 厘米）彩色触摸屏，中文操作界面，主屏可同时显示19项主要呼吸参数，具有呼吸波形显示功能，可一次性查看多个测量值，所有参数的最小、最大、平均、绝对值和图形，多个特殊功能测试，高效排障。
2.配备大容量板载存储器，可长期记录并存储测试数据，可通过 USB 将数据转移至计算机，并将生成的测试文件上传至您的电脑上进行简要报告。
3.具有交流 / 直流电源选项和 8 小时电池续航时间，适合无法使用交流电源但又需要高精度的临床和现场环境。4.主机根据检测标准有双向流量、单向流量、压力、容积和氧浓度及压力测量；低和高压力，以及流量测量能力，特殊的新生儿高频模式。（提供设备操作界面图片作为证明材料）5.可创建自定义测试配置文件，简化测试程序、减少错误并缩短测试时间，支持数据保存并查看。
6.重量轻，重量≤1.6 千克，方便携带和存放，在进行不同的测试时无需额外的模块。
（四）麻醉气体模块
★1.检测气体类型：二氧化碳CO2，一氧化二氮N2O，氟烷HAL，异氟烷ISO，恩氟烷ENF，七氟烷SEV，地氟烷DES;
2.气体修正：压力和温度；
3.测量技术：NDIR旁路；
4.测量时间：<20s;
5.重量≤0.5kg，与主机配套使用
6.浓度&精度
麻醉气体浓度测量范围：七氟醚、异氟醚、安氟醚、氟烷气体浓度的测量范围为1%～8%，地氟醚气体浓度的测量范围为1%～10%。
麻醉气体浓度最大允许误差：土（0.1%+5%XC）(C为被测麻醉气体浓度标准值）
7.配置：麻醉气体测试模块、便携包。


（三）验收及售后服务要求
1.采购人依照国家相关验收规范、招标文件及中标人的投标文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
2.如货物验收时发现货物的参数、质量指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被视为不合格，采购人有权拒收或要求赔偿。
3.验收由采购人验收小组、中标人及相关人员依据国家有关标准、合同及有关附件要求进行。验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由质量技术监督部门（市场监督部门）鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。
4.自项目验收合格之日起，中标人应提供不少于3年的免费质保。
5.质保期内，中标人应负责处理出现的质量及安全问题，并承担一切费用。如在使用过程中发生故障，中标人的响应时间是在接到报修电话后1个小时内响应，在48小时内解决问题，无法当场检修的，中标人提供相同规格的设备代用。
（四）供货地点：淮安市计量测试中心。
（五）供货期限：合同签订后90日内完成全部货物供货、安装调试到位并交付使用。
（六）付款方式：合同签订后，买方向卖方支付合同总价的50%的货款，设备、材料全部运抵交货地点，并安装结束，调试完毕，验收合格后，买方向卖方支付合同总价50%的货款。
卖方应在收到买方通知后开具合法有效发票，买方收到发票后支付相应款项。若因发票瑕疵导致付款延误，责任由卖方承担。若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合同条款其他要求以及民法典有关规定执行。

采购包4：衡器计量检衡车采购
（一）项目概况
为保障淮安市行政区域内量值的准确统一，建立本地区最高计量标准和社会公用计量标准，执行强制检定和开展其他计量检定、校准与检测工作，拟采购衡器计量检衡车及配套砝码。
（二）采购清单
	[bookmark: _Toc27482891]检定设备名称
	数量
	交车地点
	备注

	衡器计量检衡车及配套砝码
	1套
	淮安
	柴油车


（三）技术参数要求
1.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：GB/T 17350-2024《专用汽车和专用挂车分类、名称及型号编制方法》； GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》；GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》；JJG 907-2006《动态公路车辆自动衡器》；CNCA-C11-01:2020《机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则》。
2.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
（1）产品名称：衡器计量检衡车（本项目核心产品）
★车辆底盘总要求：提供满足检衡车工作需求的四轴刚性车辆的技术方案，满足国家柴油车现行最新国标排放要求的方案
★发动机功率kW：≥400，排量（ml）：≥12000；
★变速箱形式：16速手自一体变速箱（辅助制动：液力缓速器）；
★悬架：提供车辆满足检衡车工作需求的技术方案；
★车辆要求：
整车总质量（kg）：≥32000；
外形尺寸（长*宽*高mm）：≤11800*2550*3900；
轴距（mm）：≤2000+4000+1400 
油箱：≥600L铝合金油箱
颜色：全车工程黄
准乘人员：≥3人
★制动器系统：全车盘式；ABS防抱死刹车系统＋EVB发动机排气制动＋LDWS车道防偏离预警，FCWS前方碰撞预警系统＋制动片间隙自动调整、独立式双回路压缩空气制动系统+铝合金储气筒。
车辆蓄电池为240AH，发电机为180A大电流，为全车供电；
四点悬浮式高顶驾驶室、主驾驶气囊座椅（带扶手＋电加热电通风、靠背气囊支撑）、副驾驶气囊座椅、副驾驶座椅带内嵌式小桌板，10.1吋全高清液晶中控屏巡航控制一键升降式车门玻璃、电控冷热空调，电动驾驶室举升、220V-1000w逆变电源、四方位摄像头、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪、内窗贴膜、胎压监测（全轮）、终端排放监控装置、LED日间行车灯、原厂顶置空调、原厂室内冰箱。
（2）改装部分
上装部分不作限制，分为：随车起重机作业方式（栏板式检衡车）；叉车作业方式（厢式检衡车）两种方式供采购人选择，底盘配置必须满足招标文件技术要求。
★采用随车起重机作业方式的，吊臂最远端10.5米≥2.5吨，无线遥控操作，箱内配置砝码定位装置，隐藏式登车梯、工具箱等辅助设施， 整车配套出厂。
★采用叉车作业方式的厢式检衡车，箱体材质为铝合金与玻璃钢复合材料。箱体结构为两侧开门，每侧3对门，尾门对开。两侧采用手动平开门，带有风钩，箱门锁具为不锈钢材质。箱内依据采购方砝码尺寸配齐砝码定位装置；砝码与底板之间满铺20mm厚的尼龙夹层橡胶板；设置安全帽、反光背心悬挂架；车厢两侧隐藏式折叠登车梯，尾部安装LED箭头警示灯左右各一；整车配装铝合金侧防护和钢制后保险杠，树脂挡泥板+防飞溅系统，箱内配装2个不锈钢工具箱，方便装小砝码使用；车架安装铁质工具箱1个、备胎及备胎架1个，有专用锥桶收纳位置，出厂时粘贴3C认证的反光标识、车身两侧及后尾门喷字和警示标识；
车厢为焊接骨架，底板厚度≥8mm，砝码架厚度≥8mm，采用焊接工艺，箱体骨架、砝码架、支腿连接装置需保证防腐性能。且发车前底盘、底板部分打蜡处理。
（3）产品名称：配套砝码
★①小砝码材料：304不锈钢；密度：7.85g/cm3；
★小砝码规格：100mg、200mg、500mg、1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1kg、2kg、5kg每个规格各10只，环保材质金属箱体包装及环保内衬。
★②大砝码（不锈钢板材+碳钢）
★大规格：100kg一个，200kg两个，500kg一个 ，1000kg八个；等级：M1；材质：304不锈钢+碳钢；形状：矩形结构、可安全上下叠放，按采购方指定尺寸定制。
生产工艺：外壳、调整腔体使用≥8mm，304不锈钢板无缝焊接；内部使用全新料整块碳钢板（不得使用零碎料）填充；所有钢板采用等离子切割保证所有板材的平整度及砝码拼接精度；采用机器人焊接保证密封性、耐撞击；
大砝码二大端面表面上可镌刻凹字有“名称：标准砝码”、准确度等级：M1等级、标称值、出厂编号、使用单位等铭牌信息；
★大砝码调整腔为304不锈钢螺丝及调整套，调整腔密封盖板具有密封圈，确保砝码不进水，且终身可调节质量值，首次调整物不超过2kg；符合计量检定规程JJG99 - 2022《砝码》最大允许误差无负值。（提供相关检测报告）
③砝码质量稳定性：在 12 个月内砝码的质量应满足 JJG99-2022《砝码》规程对 M1 等级的砝码要求；
④所有配套砝码须具备检定/校准证书原件交付，采购方有权对砝码依据JJG99-2022《砝码》规程检定，检定合格后方验收过关。
（4）其他辅助工具需包含车辆倒车影像系统（1套）、安全帽（3个）、衡器维修配套工具（1套）、LED照明灯（1套）、平板手推车（2个）、锥形桶（20个）、挡车器（2个）、灭火器（干冰、干粉各1个），车厢收纳工具箱2个。
（5）投标人报价包括投标人为完成本项目所需的设备生产、安装调试、售后维护、培训服务、招投标、送车服务、整车的购置附加税、验车费、牌证费等费用。
注：所有响应“★”号条款的投标文件都要提供相关证明材料、实物照片等加盖公章，否则按响应负偏离处理。
（四）供货及服务要求
1.项目实施要求
（1）所投产品应能够明确所投产品的品牌、型号及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数或性能说明书。中标人所提交的技术资料应随每批货物包装发运，其费用应包括在该品目的基本报价中，中标人提供的技术资料应与其提供的货物相一致，技术资料应该全面、详细。
（2）所投车辆技术参数要求以工业和信息化部装备工业发展中心官网“道路机动车辆生产企业及产品信息综合查询系统”发布的公示为准。
（3）投标人报价应包含运输费、临时保险费以及车辆上牌所需的购置税等费用。包括所需供货的材料货物、人工、备品、备件、辅配件、专用工具、包装及运输至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保、中标服务费等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
（4）验收标准：满足国家相关标准及有关规定和采购文件要求，衡器计量检衡车上牌完毕后，采购人才方可开展验收工作。
中标人向采购人提供详细的设备供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的现场后，采购人和成交供应商依据供货清单共同对货物进行检验，并对设备的数量、品质进行逐项检查；
验收以最终采购人及相关部门（如有）验收为准。投标货物和设备经过双方检验认可后，签署验收报告，货物保修期自验收合格之日起算，由中标人提供货物保修文件；
（5）验收要求
中标人必须严格按照投标时所投原产品品牌进行供货，提供货物绝不低于投标和招标文件规定的规格和材质要求，如果采购人发现一件产品不符合国家标准及采购文件要求，中标人需无条件退货，并保留追究中标人责任的权利。车辆验收时严格按招标文件逐项检查，如有不符按退车处理承担损失。
验收标准：中标人提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其他指标。
在质保期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将以书面形式通知中标人并提出索赔。
验收期限在安装调试结束后30天内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。
（6）交接、培训、保修期、售后服务
交接清单（英文或原文、与原文相对应的中文翻译件），货物交货地点统一由采购人指定目的地。在交付之前，投标人须完成车辆的上牌及其他必备事宜，采购人予以配合。
培训计划（中文版）：提供培训计划，培训时间为货到后不得超过15个工作日，培训用的文字或影视资料，需包含产品介绍、操作使用、维护保养、常见故障判断等内容。
售后服务，中标人提供7*24小时技术支持和售后服务。接到报修通知后2小时内响应；6小时内赶到现场；12小时内解决问题。
（7）知识产权：中标人应保证在本国因使用本项目涉及的车辆任何设备或车辆任何一部分而引起第三方提出的专利权、商标权或工业设计权侵权时的采购人无责任。并由中标人承担由此产生起诉、行动、行政程序索赔、请求等的应对流程及责任以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
2.质保期限及售后服务
车辆整车免费质保一年，自货物交验后计算，产生设备的损坏和故障，由中标单位负责免费更换或维修，保修期内，所有货物维护保养服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。
（五）供货地点：淮安市计量测试中心。
（六）供货期限：合同签订后120日内完成全部货物供货、安装调试到位并交付使用。
（七）付款方式：合同签订后，买方向卖方支付合同总价的50%的货款，设备、材料全部运抵交货地点，并安装结束，调试完毕，验收合格后，买方向卖方支付合同总价50%的货款。
卖方应在收到买方通知后开具合法有效发票，买方收到发票后支付相应款项。若因发票瑕疵导致付款延误，责任由卖方承担。若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合同条款其他要求以及民法典有关规定执行。





采购包5：标准砝码组采购
（一）项目概况
标准砝码组采购一套。
（二）具体参数
1.工作条件：
室温：-10～40℃；且室温变化不大于5℃/h。
相对湿度：≤80%。
2.技术规格指标：
整机验收达到JJG 1204-2025电子计价秤检定规程（试行）技术要求。具体参数如下：
检定范围：3kg～30kg；至少涵盖以下规格：单分度：3kg、6kg、15kg、30kg；多分度：3kg/6kg、6kg/15kg、15kg/30kg；
标准器件：砝码准确度等级不低于JJG 99-2022《砝码》检定规程中M1等级的要求，材质为无磁不锈钢（极化强度不大于250µT），每个砝码需要有规格型号、唯一性编号等标识；
标准器件：交货时提供法定机构出具的溯源证书；
测试项目：自动完成JJG 1204-2025电子计价秤检定规程（试行）中规定的测试项目：预加载、称量、鉴别力、重复性、偏载、除皮后称量、置零准确度及除皮准确度；
3.主机性能要求：
装置性能：无需人为干预实现全自动检定工作，可调节运行速度，载荷砝码应逐渐递增或逐渐递减；
闪变砝码加卸机构：测试检定过程中如用到“闪变法”测试时，闪变砝码必须进行自动加卸；
皮重砝码（重物）加卸：除皮后的称量测试检定项目不得要求人工加卸除皮砝码；
被检秤高度自适应测试：在所有检定测试项目中，装置能自动智能适应不同高度的被检定台秤；
仪表数据采集：能自动提取数码管、液晶显示数据：数码管显示数据识别率100%，液晶显示数据识别率≥95%；
数据采集处理系统：测试数据采集、记录流程符合JJG 1204-2025电子计价秤检定规程（试行）相关要求；
完成一台电子计价秤的检定时间不得超过60分钟；
具有NFC功能，可触发模拟电子计价秤自锁功能
4.软件系统：
操作软件具有人性化的操作界面，支持自动、半自动和手动方式操作方式；
操作软件可进行测试项目选择、参数设置、管理数据文件等功能；
操作软件具备简易示值误差判断法功能；可进行自动计算、处理、保存和输出原始记录存放数据库，能与基础软件对接自动生成对应的记录和证书；系统有多种检定模式及相对应的原始记录模板以供选择。每种检定模式，均可实现扫码秒录信息、示值自动填入、结论自动计算、检定合格自动打印合格证等功能。检定合格后标签打印机自动打印二维码合格证，张贴到强检器具上
5.其他要求：
多重安全保护功能：包括被检电子计价秤防过载的软件保护、限位装置的机械保护、人员保护装置和急停开关的手动应急保护等；
设备外形尺寸不得大于：长*宽*高（mm）130*1000*2200；
（三）质保期限及售后服务
免费质保两年，自货物交验后计算，产生设备的损坏和故障，由中标单位负责免费更换或维修，保修期内，所有货物维护保养服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。
（四）供货地点：淮安市计量测试中心。
（五）供货期限：合同签订后90日内完成全部货物供货、安装调试到位并交付使用。
（六）付款方式：合同签订后，买方向卖方支付合同总价的50%的货款，设备、材料全部运抵交货地点，并安装结束，调试完毕，验收合格后，买方向卖方支付合同总价50%的货款。
卖方应在收到买方通知后开具合法有效发票，买方收到发票后支付相应款项。若因发票瑕疵导致付款延误，责任由卖方承担。若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合同条款其他要求以及民法典有关规定执行。



第六章  投标文件格式


投 标 文 件



项目名称：


项目编号：


采购包：


投标人名称：（加盖CA电子公章）
 

日期：


一、开标一览表
项目名称：项目名称 
项目编号：项目编号 
采购包号：分包号 
	投标总报价

	小写金额
	            元
 

	大写金额
	 
            元
 


 
投标人：     （电子签章）
法定代表人或其委托受托人（签字或签章）：               
 
注： 1.投标报价总计为招标文件中投标人须知所述内容。
2.开标一览表格式如与系统不一致，以系统为准。


二、投标函
致招标人：                 
关于          采购项目（项目编号：           采购包：      ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表        （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
2.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.我们接受招标文件的所有条款和规定。
4.我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
6.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）：             
地址：             邮编：            
电话：             传真：             
日期：       年     月     日



[bookmark: _Toc157775468]三、投标报价明细表（各采购包均适用）
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）


 
投标单位：               （加盖电子签章）    
法定代表人：             （电子签章或电子签字）              
备注：投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

四、人员配备表（各采购包均适用）
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	职称
	相关证书
	拟任岗位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标单位：                 （加盖电子签章）    
法定代表人签字：     （电子签章或电子签字）    

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
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五、技术/商务条款响应偏离表（各采购包均适用）
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的规格、参数/商务条款
	投标响应
规格、参数/商务条款
	偏离情况（+/-/=）
	证明材料页码
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年  月  日
 
[bookmark: _Toc10292][bookmark: _Toc11669][bookmark: _Toc5552]说明：①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
②是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。
③供应商必须仔细阅读本招标文件“第五章”中所有相关采购要求，并对所有技术要求和商务要求偏离的条目列入上表。供应商必须根据所提供服务的实际情况如实填写，评审小组如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。


六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件
（各采购包均适用）
1.提供下列材料之一：
（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证；（加盖CA电子签章）
（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证。（加盖CA电子签章）
2.投标人提供下列材料之一：
（1）投标人为企业的：提供营业执照（三证合一）；（加盖CA电子签章）
（2）投标人为事业单位的：提供事业法人证书。（加盖CA电子签章）
3.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函。（格式详见示范格式三）
4.落实政府采购政策满足以下资格要求的应提供相应材料。（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）
（1）企业声明函；（详见示范格式四）
（2）《残疾人福利性单位声明函》；（详见示范格式五）
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。（加盖出具单位公章的电子件）
5.供应商未被“信用中国”网（https://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商未被“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人组织评审小组在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过）。
注：（1）上述相关原件，中标单位必须在签订合同时提交招标人审查。
（2）上述是评审小组对投标人资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及投标人资质条件不符合招标文件要求的将取消其继续参加本项目的资格。
（3）投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，政府采购监管部门及招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。







七、综合评分时投标人需提供的证明文件
（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）










八、示范格式（各采购包均适用）
示范格式一
法定代表人资格证明

单位名称：
地址：
姓名：     性别：      年龄：      职务：    
系 （投标人单位名称） 的法定代表人。为参与             项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：    （电子签章）
日期：       年      月    日


注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。


 
示范格式二
授权委托书

致招标人：            
本授权书宣告：
委托方：               地址：                        
法定代表人：                                        
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日
所在单位：                职务：                     
身 份 证：                联系方式：                 
兹委托受托人       代表我公司参加招标人组织的（项目编号：           ）         采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人：     （电子签章）
日期：       年      月      日
注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。
示范格式三
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
致招标人：                   
我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：       ）      采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


承诺人：    （电子签章）
日期：     年     月    日


示范格式四
企业声明函（货物类）
致 （采购人）  :
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                      
                     投标人：        （电子签章）     
                        日期：        年      月      日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
示范格式五
残疾人福利性单位声明函
致招标人：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：
1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2.本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    投标人：        （电子签章）     
                          法定代表人：（电子签章或电子签字）
                        日期：        年      月      日


注：非残疾人福利性单位不需提供此函。
示范格式六
	关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
    日期：      年   月   日         
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。 
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