江苏省特种设备安全监督检验研究院

招标文件

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0540

代理机构内部编号：0675-266JOC004659

采购分包号：采购分包1/2/3/4

项目名称：江苏省特检院老旧设备更新项目-机电类检验检测设备采购

采 购 人：江苏省特种设备安全监督检验研究院

代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二六年八月

目 录

第一章 招标公告	- 3 -

一、项目基本情况	- 3 -

二、申请人的资质要求	- 4 -

三、招标文件发售信息	- 6 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 6 -

五、公告期限	- 6 -

六、其他补充事宜	- 6 -

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	- 7 -

第二章 投标人须知	- 9 -

投标人须知前附表：	- 9 -

一、 总则	- 12 -

二、 招标文件构成	- 13 -

三、 投标文件的编制	- 14 -

四、 投标文件的递交	- 17 -

五、 开标、评标与定标	- 18 -

六、 签订合同	- 23 -

七、 质疑和投诉	- 23 -

第三章 评分标准	- 26 -

一、资格性审查	- 26 -

二、符合性审查	- 26 -

三、异常低价投标（响应）审查	- 26 -

四、评分表（综合评分法）	- 28 -

五、评分因素及分值说明	- 30 -

第四章 采购需求	- 33 -

一、 项目概况：	- 33 -

二、 技术要求：	- 34 -

三、 商务要求：	- 49 -

第五章 拟签订的合同文本	- 51 -

第六章 投标文件格式及附件	- 58 -

第一章 招标公告

项目概况： 江苏省特检院老旧设备更新项目-机电类检验检测设备采购（项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0540）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统自行免费下载获取招标文件，并于2026年10月8日14:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0540

2.项目名称：江苏省特检院老旧设备更新项目-机电类检验检测设备采购

3.项目预算：人民币352.6979万元，其中采购分包1：76.4万元；采购分包2：58.9479万元；采购分包3：78.8万元；采购分包4：138.55万元。

4.最高限价：人民币352.6979万元，其中采购分包1：76.4万元；采购分包2：58.9479万元；采购分包3：78.8万元；采购分包4：138.55万元。具体报价格式参照招标文件附件中“报价一览表格式”。

5.采购方式：公开招标。

6.采购需求：本项目分为4个采购分包（标段），可兼投兼中，技术要求详见招标文件“第四章采购需求”。

| 序号 | 采购分包号 | 设备明细 | 单位 | 预算单价（万元） | 数量 | 预算金额 （万元） | 是否接受进口设备投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购分包1 | 导轨垂直度测试仪 | 套 | 3.80 | 3 | 11.4 | 否 |  |
| 1.2 |  | 电梯加减速度测试仪1 | 套 | 4.00 | 3 | 12 | 否 |  |
| 1.3 |  | 电梯加减速度测试仪2（电梯综合性能检测仪） | 套 | 3.50 | 1 | 3.5 | 否 |  |
| 1.4 |  | 电梯加减速度测试仪3（电梯综合性能检测仪） | 套 | 7.00 | 1 | 7 | 否 | 核心产品 |
| 1.5 |  | 电梯限速器测试仪1 | 套 | 1.18 | 19 | 22.42 | 否 |  |
| 1.6 |  | 电梯限速器测试仪2（高速） | 套 | 1.20 | 2 | 2.4 | 否 |  |
| 1.7 |  | 扶梯同步率及制停距离检测仪 | 套 | 3.80 | 1 | 3.8 | 否 |  |
| 1.8 |  | 转速表或者速度检测仪1 | 套 | 0.40 | 32 | 12.8 | 否 |  |
| 1.9 |  | 转速表或者速度检测仪-2（防爆型） | 套 | 1.08 | 1 | 1.08 | 否 |  |
| 2.1 | 采购分包2 | 钢丝绳探伤仪1 | 套 | 3.00 | 1 | 3 | 否 |  |
| 2.2 |  | 钢丝绳探伤仪2 | 套 | 6.80 | 3 | 20.4 | 否 |  |
| 2.3 |  | 钢丝绳探伤仪4 | 套 | 13.80 | 1 | 13.8 | 否 | 核心产品 |
| 2.4 |  | 激光测距仪1 | 套 | 0.26 | 14 | 3.64 | 否 |  |
| 2.5 |  | 激光测距仪2（防爆型） | 套 | 0.48 | 3 | 1.44 | 否 |  |
| 2.6 |  | 接地电阻测试仪 | 套 | 0.50 | 14 | 7 | 否 |  |
| 2.7 |  | 静电电阻测量仪 | 套 | 0.1999 | 1 | 0.1999 | 否 |  |
| 2.8 |  | 绝缘电阻测量仪1 | 套 | 0.3960 | 13 | 5.148 | 否 |  |
| 2.9 |  | 绝缘电阻测量仪2（防爆型） | 套 | 0.78 | 3 | 2.34 | 否 |  |
| 2.10 |  | 钳形电流表 | 套 | 0.22 | 9 | 1.98 | 否 |  |
| 3.1 | 采购分包3 | 全站仪 | 套 | 1.85 | 33 | 61.05 | 否 | 核心产品 |
| 3.2 |  | 经纬仪 | 套 | 1.25 | 7 | 8.75 | 否 |  |
| 3.3 |  | 水准仪 | 套 | 0.60 | 15 | 9 | 否 |  |
| 4.1 | 采购分包4 | 转向参数测试仪 | 套 | 0.30 | 14 | 4.2 | 否 |  |
| 4.2 |  | 制动性能测试仪1 | 套 | 4.25 | 15 | 63.75 | 否 | 核心产品 |
| 4.3 |  | 制动性能测试仪2（场车综合性能测试仪） | 套 | 3.80 | 2 | 7.6 | 否 |  |
| 4.4 |  | 踏板力计 | 套 | 3.50 | 18 | 63 | 否 |  |

注：以上表格中单套设备单项报价不得超过相应预算，超出最高限价或单套设备单项预算的投标文件作无效投标处理。具体报价格式参照招标文件附件中“报价一览表格式”。

7.合同履行期限（交货期）：合同签订后90日历天内供齐所有货物，并完成安装、调试、服务及初步验收。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资质要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书复印件（开标前六个月内），或2025年度经审计的财务报告复印件并加盖公章装订在投标文件中，否则视为未提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供距开标时间六个月内任一月份的缴纳税收凭据复印件并加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；并提供距开标时间六个月内任一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自行编写。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策满足的资格要求：

1.中小企业扶持相关要求

（1）是否专门面向中小微企业：本项目非专门面向中小微企业；

（2）中小微企业划型标准严格对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行（格式详见附件），本项目采购标的对应行业为工业。

2.本国产品扶持相关要求

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第三章 评分标准”。

（2）供应商须对所提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见附件），并作为投标文件必备组成部分按要求提交。

（三）本项目的特定资格要求：

1.本项目不接受进口产品投标（本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的完整产品，不含构成产品的零散零件、部件）。

2.本项目拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

3.其他要求：

（1）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、招标文件发售信息

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地址：江苏政府采购“苏采云”系统自行免费下载。

3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后，到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0.00元，售出不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年10月8日14：00（北京时间）

2.开标时间：2026年10月8日14：00（北京时间）

3.地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），在“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，操作系统至少为win7，建议使用win10操作系统。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因导致的后果，由供应商自行承担。

本次招标请按“包”下载招标文件，编制、密封、提交投标文件，并按“包”开标、评标。

2.公告媒体：本招标公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各投标人关注。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏海外集团国际工程咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购相关文件。

4.投标保证金数额及缴纳办法：本次招标不收取投标保证金。

5.本项目代理机构内部编号：0675-266JOC004659

6.获取招标文件咨询联系方式：

联系人：吴昊

电话：025-84795433/5991

邮箱：wh@jocite.com

地址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院

地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦

联系人：李风华

联系电话：025-89621099

2.采购代理机构信息

名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区14-15楼

联系人：吴昊、方东、郭秀华

联系电话：025-84795433

第二章 投标人须知

江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受江苏省特种设备安全监督检验研究院（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就江苏省特检院老旧设备更新项目-机电类检验检测设备采购采用公开招标方式采购，兹邀请符合资格条件的投标人提交投标文件和相关材料。

投标人须知前附表：

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏省特检院老旧设备更新项目-机电类检验检测设备采购 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 项目编号 | 项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0540 代理机构内部编号：0675-266JOC004659 |
| 4 | 采购分包 | 采购分包1、采购分包2、采购分包3、采购分包4 |
| 5 | 采购代理 机构 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 项目负责人：方东 电话：025-84795433/15195998576 |
| 6 | 采购人 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 联系人：李风华 电话：025-89621099 |
| 7 | 预算金额 | 人民币352.6979万元，其中采购分包1：76.4万元；采购分包2：58.9479万元；采购分包3：78.8万元；采购分包4：138.55万元。 |
| 8 | 最高限价 | 人民币352.6979万元，其中采购分包1：76.4万元；采购分包2：58.9479万元；采购分包3：78.8万元；采购分包4：138.55万元；同时单套设备单项报价不得超过相应预算，超出最高限价或单套设备单项预算的投标文件作无效投标处理。具体报价格式参照招标文件附件中“报价一览表格式”。 |
| 9 | 报价方式 | 所有投标报价均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。该报价为到采购人现场的全部费用（含相关税费、运输费、保险费、安装费及相关服务费等一切可能发生的费用）。具体报价格式参照招标文件附件“报价一览表格式”。 |
| 10 | 投标保证金 | 无 |
| 11 | 招标文件获取 | “苏采云”政府采购交易系统。 |
| 12 | 答疑 （勘查现场） | 采购人不集中组织，投标人可自行联系采购项目负责人答疑。未考察现场或考察工作不充分的投标人，中标后不得以不完全了解现场情况为理由向采购人提出任何索赔或其他要求，对此，采购人不承担任何责任，且将不作任何答复。 |
| 13 | 投标文件接收截止时间及地点 | 截止时间（同开标时间）：详见招标公告 接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 14 | 投标文件 形式 | “苏采云”政府采购交易系统。本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。 |
| 15 | 评标时间 | 2026年10月8日14：00后（北京时间） |
| 16 | 投标文件 完整性 | 招标文件中有明确规定需要签字和盖章的必须有签字和盖章，且加盖的公章仅能使用与投标人名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”“合同章”“财务章”“业务章”等字样）的印章，否则，按无效投标文件处理。 |
| 17 | 投标文件有效期 | 投标人提交投标文件截止之日起90天 |
| 18 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 19 | 中标候选人及中标人数量 | 中标候选人：3名/包；中标人：1名/包 |
| 20 | 采购代理费用 | 一、服务费约定： 本项目招标代理服务费由中标供应商承担，中标供应商应按约定足额向采购代理机构支付招标代理服务费。投标人应自行承担为准备及参与投标所发生的一切费用，无论投标结果如何，采购人和采购代理机构对该等费用不承担任何义务与责任。 二、支付主体及原因： 本项目的代理服务费用己纳入采购项目预算。根据《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库(2018)2号)第十五条及《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》(苏财规(2026)1号)相关规定，该项费用由中标供应商承担并包含在投标报价中，该笔费用综合包含于投标人投标总报价内，投标人报价表无需单独列示此项费用。 三、计费依据及标准: 本项目代理服务费的计费标准依据采购人与采购代理机构签订的委托代理协议执行。费用以中标金额为基数，按照下表所列费率采用差额定率累进法计算后，按基准费金额的80%计取。 无实际结算数量、按总价包干的采购项目，代理服务费按项目预算金额作为计费基数计算。供应商投标总报价须包含本次招标代理服务费，采购人不另行单独支付，供应商须自行测算并计入投标报价综合成本。 四、缴纳时间与方式 缴纳时间：中标供应商在领取中标通知书，一次性足额缴纳全部代理服务费。 缴纳方式：可采用银行电汇、对公转账方式缴纳（以代理机构指定账户/收款要求为准）。 |
| 21 | 评审费用支付 | 对于非集中采购机构实施的政府采购项目，专家评审费用由采购人直接支付。评审费标准按照省财政厅相关规定执行，费用在项目评审完成后的30个工作日内完成支付。各代理机构配合采购人收集评审专家支付信息，并将材料及时反馈至招标办。对于不属于苏财规〔2026〕1号文件要求的采购项目仍按双方签订的委托协议执行。 |
| 22 | 其他要求 | 中标供应商须在中标公示期结束后将与“苏采云”政府采购交易系统中一致的纸质版投标文件（文件份数：1份）邮寄至下列地址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼，方东，15195998576。 请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照上述要求应标。 |

- 总则

- 适用法律

1.1 本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“政府采购法”）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称“政府采购法实施条例”）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 定义

- “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

- “投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

- “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

- “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

- “用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

- 政策功能

- 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发＜统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

- 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

- 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

- 进口产品政策

- 除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

- 允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

- 允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

- 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 招标文件构成

- 招标文件组成

招标文件包括以下主要内容：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标标准；

- 采购需求；

- 合同主要条款及格式；

- 投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

- 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

- 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

- 招标文件的澄清或者修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 投标文件的编制

- 投标文件的语言、计量单位、货币和编制

- 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标文件中如涉及外文资料，应同时提供由专业翻译机构出具或投标人自行翻译的中文译本。如中外文内容存在不一致，一律以中文译本为准。

- 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

- 投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

- 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

- 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

- 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不适用）

- 投标文件的组成

- 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

- 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款须在投标文件中提供招标文件技术参数中所要求的技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效，若评分细则另有规定的以评分细则规定为准。对带▲号参数指标（如有）为主要技术参数要求，投标文件中须提供技术参数中所要求提供的货物、软件操作界面的图片或其他材料以佐证，否则将视为未响应▲号参数，作负偏离处理，若评分细则另有规定的以评分细则规定为准。

- 投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（“※”所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

- ※投标函（投标申请及声明） ；

- ※法人授权书（法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件）

- ※投标人资格资信证明文件：

- ※开标一览表（格式见附件） ；

- 《商务条款偏离表》；

（6）分项报价表（格式见附件）；

（7）第三章评标标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

- 投标文件的技术内容

技术部分是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）货物、服务内容的详细说明；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）投标产品配置清单及技术说明；

（4）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（5）项目实施方案；

（6）服务承诺；

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料。

- 投标文件的价格内容

- 价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

- 报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及材料，以及验收合格之前保管、保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用，支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

- 报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

- 投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

- 投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

- 投标有效期

- 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

- 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

- 投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

- 投标费用

16.1投标人应自行承担为准备及参与投标所发生的一切费用，无论投标结果如何，采购人和采购代理机构对该等费用不承担任何义务与责任。

16.2代理服务费

16.2.1支付主体及原因：本项目的代理服务费用己纳入采购项目预算。根据《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库(2018)2号)第十五条及《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》(苏财规(2026)1号)相关规定，该项费用由中标供应商承担并包含在投标报价中，该笔费用综合包含于投标人投标总报价内，投标人报价表无需单独列示此项费用。

16.2.2计费依据及标准:本项目代理服务费的计费标准依据采购人与采购代理机构签订的委托代理协议执行。费用以中标金额为基数，按照下表所列费率采用差额定率累进法计算后，按基准费金额的80%计取。

| 分类 费率 | 货物项目 | 服务项目 | 工程项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标金额（万元） |  |  |  |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

16.2.3缴纳时间与方式：

（1）缴纳时间：中标供应商在领取中标通知书，一次性足额缴纳全部代理服务费；

- （2）缴纳方式：可采用银行电汇、对公转账方式缴纳（以代理机构指定账户/收款要求为准）。

- 投标文件的递交

- 投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

- 投标文件的解密

- 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密，投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理

- 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标文件的撤回

- 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 投标文件的修改

- 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 诚实信用

- 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

- 在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 开标、评标与定标

- 开标

- 采购人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

- 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

- 投标人不足3家的，不得开标。

- 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 评标

- 评标委员会

- 评标由评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

- 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标程序

- 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

- 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

- 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）等或者其他明确要求的废标的商务和技术要求。

- 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

- 有下列情形之一的予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因苏采云系统故障造成开标不成功的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的。

- 澄清有关问题。

- 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都作出澄清要求。

- 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 评标方法和标准

22.3.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术部分方案优劣顺序排列。

22.3.2评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.3.3启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 确定中标人

- 采用综合评分法的，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 按以下第（2）种方式确定中标人：

- 评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

- 采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

- 中标人确定后，将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

- 中标通知书

- 中标结果确定后，将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

- 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 评标过程的保密性

- 凡是与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及投标建议等，采购人、评标委员会均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

- 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

- 采购人和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

- 签订合同

26、签订合同

- 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

- 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

- 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新招标，也可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 质疑和投诉

27.询问

27.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.质疑

28.1供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）相关规定。质疑供应商是指直接参加本次采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑，不予受理。

28.2供应商认为招标文件、采购过程和中标/成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标/成交结果提出质疑的，自中标/成交结果公告期限届满之日起计算。

28.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

28.5质疑材料接收信息：

（1）接收单位：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

（2）联 系 人：方东

（3）联系电话：025-84795433

（4）联系邮箱：fangdong@jocite.com

（5）接收地址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼

28.6 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.7供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人（采购代理机构）将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.8采购人（采购代理机构）在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

29.投诉

29.1质疑供应商对采购人（采购代理机构）的答复不满意或者采购人（采购代理机构）未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

29.2质疑供应商的投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，其投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 评分标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人（3名）。评标委员会将按以下评标办法和标准进行评分。总分值为100分，小数点后保留两位。评审后总得分由高到低顺序排列，总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，总得分和投标报价都相同的，按技术部分指标优劣顺序排列。

如供应商的报价明显低于其他通过资格及符合性审查供应商的报价，且未能提供相关价格构成，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，按无效响应处理。具体评审办法如下：

评标细则

## 一、资格性审查

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过× |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质要求 |  |  |

## 二、符合性审查

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过× |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价是否超过采购预算或限价 |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性（是否签字盖章） |  |  |
| 3 | 投标文件的完整性 |  |  |
| 4 | 符合招标文件第六章格式（1-6） |  |  |
| 5 | 不存在重大负偏离 |  |  |

## 三、异常低价投标（响应）审查

1.依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

## 四、评分表（综合评分法）

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 满足招标文件要求进入详细评审且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，小数点后保留两位。 价格扣除说明：供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》、《关于符合本国产品标准的声明函》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。 | 30 |
| 2.1 | 技术响应（39分） | 采购分包1： 设备技术参数要求全部满足招标要求的得满分31分；在此基础上，招标文件中标注“★”的参数指标为实质性要求，有一项负偏离，作无效投标处理；标注“▲”的参数指标（如有）为主要技术参数要求，每有1项负偏离扣0.5分；其他非重要技术条款每有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。 采购分包2： 设备技术参数要求全部满足招标要求的得满分31分；在此基础上，招标文件中标注“★”的参数指标为实质性要求，有一项负偏离，作无效投标处理；标注“▲”的参数指标（如有）为主要技术参数要求，每有1项负偏离扣1分；其他非重要技术条款每有一项负偏离扣0.1分，扣完为止。采购分包3： 设备技术参数要求全部满足招标要求的得满分31分；在此基础上，招标文件中标注“★”的参数指标为实质性要求，有一项负偏离，作无效投标处理；标注“▲”的参数指标（如有）为主要技术参数要求，每有1项负偏离扣1.5分；其他非重要技术条款每有一项负偏离扣0.3分，扣完为止。 采购分包4： 设备技术参数要求全部满足招标要求的得满分31分；在此基础上，招标文件中标注“★”的参数指标为实质性要求，有一项负偏离，作无效投标处理；标注“▲”的参数指标（如有）为主要技术参数要求，每有1项负偏离扣1分；其他非重要技术条款每有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。 注：所有技术参数中，若简单复制招标文件并标注响应或无偏离，而又无相关完整技术支持资料证实，评审时评审委员会成员有权不予认可。对招标文件明确的需主观判定的功能性描述要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。 所有对招标文件标注“★”“▲”的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求，则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告或白皮书等）。 | 31 |
| 2.1 |  | 产品科研前瞻性、可升级性： 根据供应商提供产品的科研前瞻性、整机设备迭代升级拓展能力及对应佐证材料综合评审： 提供完整、真实有效的证明材料，产品科研行业前瞻优势突出，软硬件架构开放性强，具备长期迭代、模块化升级、功能拓展、兼容新一代科研配套设备等成熟落地条件，前瞻性与可升级性表现优异的得4分； 已提供有效佐证材料，产品科研前瞻性、整机可升级性二者其一表现良好，另一项水平普通，整体拓展升级空间常规，无明显短板但无突出领先优势的得2分； 已提供佐证材料，但产品科研前瞻性偏弱，或是整机硬件、系统架构固化严重，升级改造难度高、拓展空间狭小的得1分； 未提供任何有效佐证材料；或产品无科研前瞻设计、整机完全不支持后期升级拓展不得分。 | 4 |
| 2.3 |  | 产品及工艺技术响应： 产品选型与规格完全匹配项目需求；设计方案内容详实，执行标准明确；材质选用列明具体品牌、牌号或技术等级；制造工艺描述清晰，包含关键制造工艺工序的，得4分； 产品选型与规格符合项目需求；设计方案完整；材质选用说明材质类型；制造工艺有基本描述，得2分； 产品选型、规格、设计方案、性能、材质选用或制造工艺中有任一内容与采购文件要求存在负偏离，但不影响产品基本使用功能，得1分； 未提供本项对应的产品技术方案、材质说明、制造工艺等相关响应资料的，本项不得分。 | 4 |
| 3 | 实施方案 （10分） | 评委根据投标文件中实施方案的内容（包括但不限于项目技术方案、供货计划、质量保障措施、风险控制管理措施等）进行打分： 方案体系完整、内容详尽、落地性强，服务标准高于采购人要求，得 5 分； 方案要素齐全、内容规范，可充分满足采购人各项需求，得 3 分； 方案内容简略、表述空泛，存在内容缺失，无法完全匹配采购要求，得 1 分； 投标文件未附实施方案，或方案逻辑混乱、不具备实际执行条件的，得 0 分。 | 5 |
|  |  | 评委根据投标文件中项目技术支撑和实施计划（包括但不限于人员配置、产品质量控制、设备安装调试验收进度、安全保障措施等方面）进行打分： 实施方案技术支撑配置优于采购人的要求，具有针对性，项目进度分析清晰具体的得5分； 实施方案技术支撑配置满足采购人的要求，项目进度分析清晰的得3分；实施方案技术支撑配置不能完全满足采购人的要求，项目进度不清晰的得1分； 未针对本项进行阐述、未提供相应方案的，得0分。 | 5 |
| 4 | 售后服务方案 （10分） | 评委根据投标文件中售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面）进行打分： 售后服务方案完整详细，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务响应及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况清晰具体，优于采购人要求的，得5分； 售后服务方案完整，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务响应及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况满足采购人要求，得3分； 售后服务体系薄弱，售后服务方案各方面内容介绍不明晰，得1分； 未针对本项进行阐述、未提供相应方案的，得0分。 | 5 |
|  |  | 评委根据投标文件中培训方案（包括但不限于培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面）进行打分： 培训内容详实丰富、科学贴合项目需求，培训形式多元灵活，方案落地性、可操作性强，培训计划详细，安排合理的，得5分； 培训内容较为丰富、设置合理合规，培训形式多样，方案可操作性强，培训计划明确，满足采购人要求的，得3分； 培训内容简略单薄、合理性一般，培训形式单一固化，培训计划简单，得1分； 未针对本项进行阐述、未提供相应方案的，得0分。 | 5 |
| 5 | 业绩 （6分） | 自 2023 年 1 月 1 日（含）以来，投标人或其所投本分包核心产品制造商需具备类似项目业绩，业绩内容需至少包含与本分包核心产品同类或相近的产品。每份业绩需同时提交对应销售合同及合同项下至少一张有效发票，业绩认定时间以合同签订时间为准。每提交1份有效业绩得2分，本分项满分6分。未提供业绩材料、佐证资料残缺，或材料无法证实业绩真实、产品类型与本项目要求不符的，本分项不得分。 | 6 |
| 6 | 免费质保 （4分） | 投标人所投所有产品均满足招标文件基本要求的，不得分；在此基础上，投标人所投所有产品均每增加1年免费质保得2分，最多得4分； （若投标文件中出现质保年限前后不一致或多个产品质保年限不统一的情况，以最低免费质保期作为评分依据） | 4 |
| 7 | 国家政策导向（1分） | 环境标志产品：投标产品有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得0.5分。 | 0.5 |
|  |  | 节能产品：投标产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得0.5分。 | 0.5 |

注：所有对招标文件标注“★”、“▲”的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求，则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告或白皮书等）。

## 五、评分因素及分值说明

1.评审委员会成员按招标文件和本办法上述有关规定给各投标文件评分。

2.各供应商的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

3.各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

4.评审委员会根据各供应商投标文件的最终评分，按高低次序确定供应商最终排列名次，并按照招标文件规定推荐3名合格的中标候选人。如果供应商的最终评分相同，则投标报价低的供应商排名优先，得分相同且投标报价相同的，按技术部分指标优劣顺序排列，如报价及技术部分指标评分都相同则抽签决定。

5.政府采购政策功能落实

5.1小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定自行填写。

5.2残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

5.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。

5.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.5属于专门面向中小微企业的项目不适用以上“政府采购政策功能落实”价格扣除条款。

6.对本国产品的支持政策

6.1政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见附件）。

6.3产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，具体规则如下：产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

（1）产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

（2）二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

（3）产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

（4）需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

6.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

6.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

7.同品牌投标人的认定：

提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取最低价方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人（本项目中的同品牌特指核心产品，非核心产品不作要求）。

8.本项目核心产品为：详见招标文件 第四章 采购需求。

第四章 采购需求

- 项目概况：

本项目为江苏省特检院老旧设备更新项目-机电类检验检测设备采购，相关要求详见技术要求及商务要求。

| 序号 | 采购分包号 | 设备明细 | 单位 | 预算单价（万元） | 数量 | 预算金额（万元） | 是否接受进口设备投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购分包1 | 导轨垂直度测试仪 | 套 | 3.80 | 3 | 11.4 | 否 |  |
| 1.2 |  | 电梯加减速度测试仪1 | 套 | 4.00 | 3 | 12 | 否 |  |
| 1.3 |  | 电梯加减速度测试仪2（电梯综合性能检测仪） | 套 | 3.50 | 1 | 3.5 | 否 |  |
| 1.4 |  | 电梯加减速度测试仪3（电梯综合性能检测仪） | 套 | 7.00 | 1 | 7 | 否 | 核心产品 |
| 1.5 |  | 电梯限速器测试仪1 | 套 | 1.18 | 19 | 22.42 | 否 |  |
| 1.6 |  | 电梯限速器测试仪2（高速） | 套 | 1.20 | 2 | 2.4 | 否 |  |
| 1.7 |  | 扶梯同步率及制停距离检测仪 | 套 | 3.80 | 1 | 3.8 | 否 |  |
| 1.8 |  | 转速表或者速度检测仪1 | 套 | 0.40 | 32 | 12.8 | 否 |  |
| 1.9 |  | 转速表或者速度检测仪-2（防爆型） | 套 | 1.08 | 1 | 1.08 | 否 |  |
| 2.1 | 采购分包2 | 钢丝绳探伤仪1 | 套 | 3.00 | 1 | 3 | 否 |  |
| 2.2 |  | 钢丝绳探伤仪2 | 套 | 6.80 | 3 | 20.4 | 否 |  |
| 2.3 |  | 钢丝绳探伤仪4 | 套 | 13.80 | 1 | 13.8 | 否 | 核心产品 |
| 2.4 |  | 激光测距仪1 | 套 | 0.26 | 14 | 3.64 | 否 |  |
| 2.5 |  | 激光测距仪2（防爆型） | 套 | 0.48 | 3 | 1.44 | 否 |  |
| 2.6 |  | 接地电阻测试仪 | 套 | 0.50 | 14 | 7 | 否 |  |
| 2.7 |  | 静电电阻测量仪 | 套 | 0.1999 | 1 | 0.1999 | 否 |  |
| 2.8 |  | 绝缘电阻测量仪1 | 套 | 0.3960 | 13 | 5.148 | 否 |  |
| 2.9 |  | 绝缘电阻测量仪2（防爆型） | 套 | 0.78 | 3 | 2.34 | 否 |  |
| 2.10 |  | 钳形电流表 | 套 | 0.22 | 9 | 1.98 | 否 |  |
| 3.1 | 采购分包3 | 全站仪 | 套 | 1.85 | 33 | 61.05 | 否 | 核心产品 |
| 3.2 |  | 经纬仪 | 套 | 1.25 | 7 | 8.75 | 否 |  |
| 3.3 |  | 水准仪 | 套 | 0.60 | 15 | 9 | 否 |  |
| 4.1 | 采购分包4 | 转向参数测试仪 | 套 | 0.30 | 14 | 4.2 | 否 |  |
| 4.2 |  | 制动性能测试仪1 | 套 | 4.25 | 15 | 63.75 | 否 | 核心产品 |
| 4.3 |  | 制动性能测试仪2（场车综合性能测试仪） | 套 | 3.80 | 2 | 7.6 | 否 |  |
| 4.4 |  | 踏板力计 | 套 | 3.50 | 18 | 63 | 否 |  |

- 技术要求：

特别说明：

（1）招标文件中标注“▲”号参数指标（如有）为主要技术参数要求，要求投标供应商提供技术参数中所要求的技术支持资料（技术支持资料种类以技术要求为准，如技术参数后无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告或白皮书等），否则将视为未响应▲号参数，作负偏离处理。

（2）招标文件中标注“★”的参数指标（如有）为实质性要求，有一项负偏离，作无效投标处理。要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（技术支持资料种类以技术要求为准，如技术参数后无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告或白皮书等），未提供技术支持资料的，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

采购分包1：

一、导轨垂直度测试仪

（一）性能要求：

1、设备适用于电梯导轨放线、安装、检测等需要高精度垂直基准的场合。代替传统的吊锤放线工艺、井道测量、确定导轨的铅垂性、直线性偏差度。满足导轨垂直度、直线性测量。

2、满足GBT 10059-2023 《电梯试验方法》，GB7588-2020《电梯制造与安装安全规范》，GB10058-2023《电梯技术条件》，TSG T7001—2023 《特种设备安全技术规范》的检验要求。

（二）技术参数要求：

▲1、测量距离：0～50m，测量精度不低于±0.5mm/50m；

▲2、激光类型：635nm，＜1豪瓦；

▲3、高精度激光接收装置分辨率0.01mm；

4、测量标准偏差：上下双激光束：1/100000；

5、自动安平范围：±3°；

6、遥控操作距离≤30M，水平转换五角棱镜头精度：≤2″；

7、激光等级：CLASS 2级；

8、圆水泡角度值：≤8′；

9、自动安平阻尼时间：＜15s；

10、工作环境温度：－10℃--＋50℃；

11、工作环境湿度：＜90%RH；

12、工作电源：DC 4.8V；

13、工作电流：≤90mA；

14、数显标尺重量：≤0.96kg；

15、数显标尺尺寸：≤181×162×81mm，XY坐标偏差直观易读，可选配无线数据传输盒，完成数据无线采集；

16、可搭配专用垂直度检测APP：可自动获取并记录实时 X/Y 轴位置，自动计算实时偏移量和最大偏移量，并导出测试报告；软件同时支持中继点接力计算模式，符合导轨5m一检测的要求，无需移动光源主机即可对导轨完成一次性采集；

（三）产品配置：

导轨垂直度测量主机1台、数显标尺1台、专用仪器托盘1个、配件（固定螺栓、遥控器、安全绳）1套、计量检定或校准证书1份、说明书和保修卡等文件资料1套、专用箱体1个。

二、电梯加减速度测试仪1

（一）性能要求

1、符合标准GB/T 24474.1—2020《电梯乘运质量测量 第1部分 电梯》和电梯技术条件《GB/T10058-2023》的技术要求。

2、曳引电梯可检测X轴最大振动值、X轴A95振动值、Y轴最大振动值、Y轴A95振动值、Z轴最大振动峰峰值（恒加速区）、Z轴A95振动峰峰值（恒加速区）、Z轴A95振动峰峰值（变加速区）；水平最大振动峰峰值、垂直最大振动峰峰值、最大加加速度、最大速度、最大加速度、最大减速度、A95速度、A95加速度、A95减速度、提升高度。

3、数据曲线可视化，能够自动生成加速度曲线、低通滤波曲线、频率计权曲线、快速傅里叶曲线、三轴曲线等相关曲线图，曲线界面可任意点击显示坐标数据，可长按圈选进行局部放大分析。

4、现场检测完成后可立即导出Word版本检测报告，并可通过邮箱、微信等方式发送至其他终端。报告至少包含有：电梯编号、依据标准、测试综合结果、XYZ振动数据、运行特性数据、运行加速度曲线、运行速度曲线、位移曲线、X、Y、Z轴振动频率计权曲线等。

5、测试结果可自动判定，无需人为判断，测试结果可在界面标注不符合要求的参数指标。

6、具备直梯制动性能检测功能，可通过乘运质量模块直接测量轿厢空载上/下行制动、125%额定载荷制动、100%额定载荷单边下行制动距离，显示制停过程加速度曲线、速度变化曲线、位移曲线，自动计算制动距离值、制动时间、平均制动减速度。

7、有丰富的自定义设置功能，至少包括采样频率（200-2000Hz）、自动结束时间（10-120s）、量程（±2-±8）可选择设置。

8、具有对比分析功能，可将不低于三组测试数据进行数据横向对比、XYZ振动曲线可采用叠加与并列等多种方式对比；

9、具有PC端数据分析平台，可通过远程上传、本地导入等方式加载、分析检测结果，数据平台可对速度、提升高度、加速度、加加速度、ISO计权加速度等曲线、数据等进行分析及导出报告；

10、具有自带的专用计量校准功能，可进行三轴加速度的标定与计量。

（二）技术参数要求：

▲1、加速度测量：范围：-2g~+2g（g为重力加速度值），测量准确度：≤2%；分辨力≤0.01m/s2；

▲2、速度检测：范围：0～10m/s，测量准确度：≤1%，分辨率≤0.01m/s；

▲3、位移：分辨率≤0.01m；

4、采样频率：≥1000SPS。

（三）配置

操作主机（含专用软件）1套、加减速度测量模块1个、充电器1套、校准证书1份、随机资料1套、仪器箱1个。

三、电梯加减速度测试仪2（电梯综合性能检测仪）

（一）技术参数要求

1、符合标准GB/T 24474.1—2020《电梯乘运质量测量 第1部分 电梯》和电梯技术条件《GB/T10058-2023》的技术要求。

2、曳引电梯可检测X轴最大振动值、X轴A95振动值、Y轴最大振动值、Y轴A95振动值、Z轴最大振动峰峰值（恒加速区）、Z轴A95振动峰峰值（恒加速区）、Z轴A95振动峰峰值（变加速区）；水平最大振动峰峰值、垂直最大振动峰峰值、最大加加速度、最大速度、最大加速度、最大减速度、A95速度、A95加速度、A95减速度、提升高度。

3、数据曲线可视化，能够自动生成加速度曲线、低通滤波曲线、频率计权曲线、快速傅里叶曲线、三轴曲线等相关曲线图，曲线界面可任意点击显示坐标数据，可长按圈选进行局部放大分析。

4、现场检测完成后可立即导出Word版本检测报告，并可通过邮箱、微信等方式发送至其他终端。报告至少包含有：电梯编号、依据标准、测试综合结果、XYZ振动数据、运行特性数据、运行加速度曲线、运行速度曲线、位移曲线、X、Y、Z轴振动频率计权曲线等。

5、测试结果可自动判定，无需人为判断，测试结果可在界面标注不符合要求的参数指标。

6、具备直梯制动性能检测功能，可通过乘运质量模块直接测量轿厢空载上/下行制动、125%额定载荷制动、100%额定载荷单边下行制动距离，显示制停过程加速度曲线、速度变化曲线、位移曲线，自动计算制动距离值、制动时间、平均制动减速度。

7、有丰富的自定义设置功能，至少包括采样频率（200-2000Hz）、自动结束时间（10-120s）、量程（±2-±8）可选择设置。

8、具有对比分析功能，可将不低于三组测试数据进行数据横向对比、XYZ振动曲线可采用叠加与并列等多种方式对比；

9、具有PC端数据分析平台，可通过远程上传、本地导入等方式加载、分析检测结果，数据平台可对速度、提升高度、加速度、加加速度、ISO计权加速度等曲线、数据等进行分析及导出报告；

10、具有自带的专用计量校准功能，可进行三轴加速度的标定与计量。

（二）技术参数要求：

▲1、加速度测量：范围：-2g~+2g（g为重力加速度值），测量准确度：≤2%；分辨率≤0.01m/s2。

▲2、速度检测：范围：0～10m/s，测量准确度：≤1%，分辨率≤0.01m/s。

▲3、位移：分辨率≤0.01m

4、采样频率：≥1000SPS

（三）配置

操作主机（含专用软件）1套、加减速度测量模块1个、充电器1套、校准证书1份、随机资料1套、仪器箱1个。

四、电梯加减速度测试仪3（电梯综合性能检测仪） (核心产品)

（一）功能要求

本仪器专为电梯曳引系统设计，集成高精度振动与声学测量能力，实现宽频振动特性分析与噪声频谱诊断，为预测性维护与安全评估提供科学依据，显著提升检测效率与可靠性。

（二）技术参数要求

▲1、量程：加速度测量范围覆盖-4g～+4g，速度范围 0.01～10mm/s，速度分辨率≤0.001m/s；位移分辨率≤0.001m。

2.1 可检测无齿轮曳引机在额定频率供电空载运行时，振动速度有效值；可检测有齿轮曳引机在曳引轮处的扭转振动速度。

2.2 可检测曳引机扭转振动速度及加速度，并以时域和频域曲线显示，所有传感器可固定于曳引机基座及曳引轮处，通过频谱分析仪在额定工况下连续监测，记录振动速度有效值。

2.3 内置多传感器，可对电梯运行中的运行速度、三轴加速度、A95 加速度、最大加速度、A95 峰峰值、噪声、气压变化、提升高度等进行检测，绘制相应检测项目的曲线，可以直接打印测试数据，可上传云端物联网大数据，进行后台数据查看打印。

▲2.4 制动器的故障定位：通过采集制动器的振动、温度和噪声及接触器电信号，提取出与制动性能相关的特征参数，如加速度、速度、位移、线圈电压电流等，实现对闸瓦间隙过大或过小、左右抱闸间隙不一致、左右抱闸动作时间不一致、弹簧的力不足或过大、制动器出现卡阻、线圈电磁力降低、抱闸线圈通电与接触器不同步和抱闸力不足等故障的诊断。

▲2.5 制动器故障定位及预警功能：设备可及时发现制动器的潜在故障并具备故障预警功能。当制动力不足时，可以通过测试系统发出预警信息，同时进一步分析故障可能出现的原因，向用户提出预警信息。

2.6触控终端参数

2.6.1 定制7寸移动触控模块，集成通讯模块，非商用平板及手机，开机可显示 LOGO，使用过程中不会出现设备连接确认框等；

2.6.2具有8通道USB接口与振动传感器连接；

2.6.3充电方式：48W 充电功率，配置 12V/6800mAh 锂电池；

2.6.4 数据查看：通过USB接口可将过程数据与结果数据导出至PC端查看，并能通过PC平台专用软件进行数据读取，连接过程中不会出现 USB 连接方式确认等提示框，数据可本地存储或加密上传云平台；

2.6.5打印功能：支持蓝牙连接便携打印机，现场输出含波形图、关键参数、诊断结论的标准化报告。

2.7触控终端软件

2.7.1能以文字和曲线两种方式同时显示制停减速起始、控制电路响应、触发-制停响应链数据，并能通过AI 数据模型进行分析与建议。

2.7.2软件能通过 AI 数据模块，给出轿厢检修保养建议，并分析轿厢运行时的异常振动及噪声位置与来源可能性。来源分析包括但不限于反绳轮、导轨、曳引轮等；

2.7.3软件具有三维模型显示功能，能显示电梯存在问题的部件、并支持手动拖动旋转 / 缩放功能。部件包括轿厢、曳引机、制动器、限速器等。

2.7.4软件具备自动模式，可通过4G/Wi-Fi网络上传每次轿厢运行循环的数据至云平台，包括振动、气压、噪音数据，并可通过云平台查看。

2.7.5软件具备旋转轴承检测功能，通过外接振动传感器，绘制水平、垂直方向振动时域图、轴轨迹图，直观反映轴的旋转稳定性，分析轴承可能存在的问题，包括轴承偏斜、轴承内外支撑件、内部滚珠等问题。

2.7.6软件实现电梯运行时间、最大速度、起动加速度、制动减速度、X 轴峰峰值、Y 轴峰峰值、Z 轴峰峰值、A95 加速度、A95 减速度、X 峰峰 A95、Y 峰峰 A95、Z 峰峰 A95、V95 速度、加加速度、运行距离等指标测量分析，并在测量结果中直接判定以上测量指标的合格与否。

2.8振动采集模块参数

2.8.1频率范围：0～40 kHz，满足低频结构振动至高频冲击检测；

2.8.2动态范围：＞130 dB；

2.9云平台软件功能

2.9.1 云平台为自有部署，非第三方网盘或网站，具备公司专属标识。提供账号登录、数据查询、设备管理、权限管理（至少三级）、角色管理及报告管理等功能，并有软件界面佐证。

2.9.2 权限管理系统支持部门、管理员和普通用户的三级权限设置。管理员可访问其负责的所有设备状态与检测报告；普通用户间无法互相查看对方数据。

2.9.3 报告管理功能允许安卓端生成并保存检测报告至本地及云端，且与用户账户关联。即使更换或重装软件后，仍可通过账户恢复测试数据，同时支持 PDF 格式在线浏览。

▲2.9.4 云平台开放AI能力，用户通过可视化界面低代码创建应用、构建知识库、编排 AI 工作流，灵活配置提示词、开场白等，调用 DeepSeek 等 AI 模型，实现定制化智能对话和高效交互。

▲2.9.5 支持接入多种主流大模型，包括DeepSeek、OpenAI、通义千问、千帆和智谱 AI 等，提供对模型温度、词汇属性、话题属性、重复属性、最大回复等多个参数的精细调节，优化 AI 输出效果，适应不同业务场景需求。

（三）配置要求

触控终端一体机 ×1（含专业分析软件）、振动传感器 ×8、充电器 ×1、蓝牙热敏打印机 ×1、数据线 ×8、说明书 ×1、保修卡 ×1、合格证 ×1、出厂检测报告 ×1、计量机构检定证书 ×1、仪器箱 ×1。

五、电梯限速器测试仪1

（一）参数

▲1、测量范围覆盖：0.25m/s～4m/s；

▲2、测量误差：≤1%；

▲3、电机额定驱动力矩：0.33N.m；

4、测试时加速度（可调）：（0.01-0.05）m/s2；

5、电机额定转速：3000r/min；

6、电源：24V/5A适配器；

7、重量：≤3.5kg。

（二）配置

测试电机一体机、速度采集传感器、蓝牙打印机、电源适配器、小磁钢、小扳手、使用说明书、保修卡、合格证、检定校准证书、移动终端。

六、电梯限速器测试仪2（高速）

（一）参数

▲1、测量范围覆盖：0.25m/s～6m/s；

▲2、测量误差：≤1%；

▲3、电机额定驱动力矩：0.33N.m；

4、测试时加速度（可调）：（0.01-0.05）m/s2；

5、电机额定转速：3000r/min；

6、电源：24V/5A适配器；

7、重量：≤3.5kg。

（二）配置

测试电机一体机、速度采集传感器、蓝牙打印机、电源适配器、小磁钢、小扳手、使用说明书、保修卡、合格证、检定校准证书、移动终端

七、扶梯同步率及制停距离检测仪

（一）技术参数要求

▲1、速度测量精度不低于±1%；位移测量精度不低于±0.1mm；

2、具有电梯运行速度检测功能：0～10m/s

3、具有电梯制动性能检测功能：0～99m，分辨率0.001

4、具有自动扶梯运行速度检测功能：0～2m/s，1%

5、具有自动扶梯制动性能检测功能：0～99m，分辨率0.001m

6、具有自动扶梯扶手带速度及同步率检测功能：0～2m/s，精度1%

7、可进行其他制动装置(功能)试验，自动测量规定移动距离下的最大速度

8、具有三路实时同步测量扶梯梯级、左/右扶手带功能，同步显示三路数据

9、电梯运行速度检测界面可显示实时线速度或转速，可自动计算最大/最小/平均值

10、折叠真空电动吸盘（若满足提供设备安装实图等材料佐证）

11、具有一键拆卸功能，实现快速安装及拆卸

12、1/4标准螺纹接口，自动补气

13、支持5V1A标准Type-C充电口，尺寸≤φ58*33mm

14、内侧软硅胶包裹、重力自动夹紧、免粘贴、免胶

15、电梯制动性能检测具有自动和手动两种模式，自动计算制动距离、时间、减速度

16、扶梯运行速度检测界面可显示实时线速度或转速

17、扶梯制动性能检测具有自动/手动两种模式，自动计算制动距离、时间、减速度

18、内置锂电池供电，并具备电量指示提醒图标，人机交互友好。

（二）主要配置要求

主机一台，触发模块一个，速度测量模块两个，测试专用箱一个，充电器一个，说明书一份，保修卡一张，计量报告一份等。

八、转速表或者速度检测仪1

▲1、测量范围覆盖0.5～10000rpm；

▲2、测量精度不低于±(0.05%+1)rpm；

3、传感距离（光学）：12bits。

九、转速表或者速度检测仪2（防爆型）

▲1、测量范围覆盖0.5～10000rpm；

▲2、测量精度不低于±(0.05%+1)rpm；

▲3、满足防爆标准要求，防爆标志不低于Ex ib IIC T4

采购分包2：

一、钢丝绳探伤仪1

（一）功能特点 ：

1、本仪器采用永磁类和漏磁类仪器检测原理，通过钢丝绳穿过仪器时磁通量变化情况检测钢丝绳的局部损伤（不连续缺陷，如断丝、跳丝、变形等）、金属横截面积变化（连续缺陷，磨损、锈蚀等）情况。可定性、定量、定位的显示钢丝绳内外断丝、锈蚀、磨损、金属截面积变化情况，并按现行标准提出钢丝绳安全性和使用寿命的诊断评估报告。

2、采用磁学测量原理，测试过程中不对钢丝绳造成伤害。

3、具有实时在线检测功能。

4、可连续检测在线钢丝绳，无连续检测长度的限制。

5、利用计算机直接采样处理分析，具有在线声光报警与实时结果显示功能。

6、能按现行不同行业的钢丝绳报废标准直读检测结果，并提出诊断报告。

7、计算机直接采样数据、处理分析、波形显示、分析、打印、存储、建档一次完成。

8、具备自动安全防护和保险结构。

9、具有防水、防尘、耐油、防潮功能。

（二）技术参数：

▲1、直径测量范围覆盖：Φ6－16mm，单根；

2、传感器与钢丝绳相对最大速度：18.0m/s，

3、最佳使用速度：0.4～3m/s；

4、采样处理频率：5000Hz；

5、可连续检测绳长：≥100m；

6、局部缺陷的定性检测准确率：≥98%；

7、断丝定性检测准确率：100%；

8、断丝定量检测准确率：≥95%，

9、金属横截面积损失检测精确度：±0.05%；

10、金属横截面积损失检测不确定度：±0.2%；

11、轴向位置示值检测能力：±0.3%；

（三）配置：

传感器主机1台，实时报警器1台，手机终端1台，信号传输线1根，双绞数据线1根，固定锁1条、充电器1个、说明书1份、软件U盘1张、保修卡1份、合格证1份、出厂检测报告1份、检测报告（第三方）1份、专用仪器箱1个。

二、钢丝绳探伤仪2

（一）功能特点 ：

1、本仪器采用永磁类和漏磁类仪器检测原理，通过钢丝绳穿过仪器时磁通量变化情况检测钢丝绳的局部损伤（不连续缺陷，如断丝、跳丝、变形等）、金属横截面积变化（连续缺陷，磨损、锈蚀等）情况。可定性、定量、定位的显示钢丝绳内外断丝、锈蚀、磨损、金属截面积变化情况，并按现行标准提出钢丝绳安全性和使用寿命的诊断评估报告。

2、可根据工作需要选择单根测量方式和多根（最多8根）测量方式。

3、具有实时在线检测功能。

4、可连续检测在线钢丝绳，无连续检测长度的限制。

5、利用计算机直接采样处理分析，具有在线声光报警与实时结果显示功能。

6、能按现行不同行业的钢丝绳报废标准直读检测结果，并提出诊断报告。

7、计算机直接采样数据、处理分析、波形显示、分析、打印、存储、建档一次完成。

8、具备自动安全防护和保险结构。

9、具有防水、防尘、耐油、防潮功能。

（二）技术参数：

▲1、直径测量范围覆盖Φ6-16mm；

▲2、多根同时测量钢丝绳，根数不少于8根；

3、传感器与钢丝绳相对最大速度：18.0m/s；

4、最佳使用速度：0.4～3m/s；

5、采样处理频率：5000Hz；

6、可连续检测绳长：≥100m；

7、局部缺陷的定性检测准确率：≥98%；

8、断丝定性检测准确率：100%；

9、断丝定量检测准确率：≥95%，

10、金属横截面积损失检测精确度：±0.05%；

11、金属横截面积损失检测不确定度：±0.2%；

12、轴向位置示值检测能力：±0.3%；

（三）配置：

传感器主机1台，实时报警器1台，笔记本终端1台，信号传输线1根，双绞数据线1根，固定锁1条、充电器1个、说明书1份、软件U盘1张、保修卡1份、合格证1份、出厂检测报告1份、检测报告（第三方）1份、专用仪器箱1个。

三、钢丝绳探伤仪4 (核心产品)

（一）功能要求

1、具备在线检测各类起重机械钢丝绳内外部断丝、磨损、锈蚀、变形、松股、跳丝、材质变化等各种缺陷的功能。

2、产品符合GB/T21837-2008的要求，能检测局部损伤（LF）和金属横截面积变化（LMA），并在报告中直读出两项结果。

3、	传感主机采用合金材料导套，具有高耐磨性、高灵敏度特性，圆形结构、周向环绕、轴向磁化，将钢丝绳瞬间磁化到饱和状态。

4、传感主机具有双模功能：Wi-Fi、TF卡闪存。

5、系统可兼容安卓系统、WINDOWS系统、TF卡数据存储三种模式。

6、主机能与手机或平板互通，同时具备蓝牙与Wi-Fi多重连接方式。

7、可连接移动电源续电工作。

8、仪器可在线自动标定，具备缺陷自动评估诊断功能。

9、利用Wifi直接采样处理分析，具有在线声光报警与实时显示结果功能。

10、仪器能根据缺陷程度分限值与危值不同的报警。

11、在同个界面能显示单根或多根钢丝绳检测曲线，并能对多根检测数据同步分析，生成Word报告。

12、软件适应于各种Windows版本的计算机操作系统。

（二）技术参数

▲1、直径测量范围覆盖：Φ32～64mm，单根；

2、传感器与钢丝绳相对最大速度：12.0 m/s；

3、最佳安全速度：0.3～3 m/s；

4、采集处理频率：5000Hz；

5、通道兼容数量：24路；

6、闪存扩充容量：≤128G；

7、无线传输距离：80m；

8、不连续缺陷（LF局部缺陷）检测能力：

8.1、局部缺陷的定性检测准确率：98%；

8.2、断丝定性检测准确率 ：100%；

8.3、断丝定量检测准确率：≥95%，

9、单处集中断丝根数：允许一当量根误差；

10、连续缺陷（LMA金属横截面积损失）检测能力：

10.1、金属横截面积损失检测不确定度：±0.2%；

10.2、轴向位置示值检测能力：±0.3%；

11、输出：DC 3.7V，1A；

12、工作温度：-20℃～40℃；

13、相对湿度：≤90％RH。

（三）配置清单

传感器主机1台，实时报警器1台，分析用笔记本终端1台，现场监测用手机1台，口径转换用尼龙衬套3个，信号传输线1根，双绞数据线1根，固定锁1条、充电器1个、说明书份、软件U盘1个、保修卡1份、合格证1份、出厂检测报告1份、检测报告（第三方）1份、专用仪器箱1个。

四、激光测距仪1

（一）功能：

测距、测角、数据历史记录

（二）参数

▲1、测量范围覆盖0.5～100m；

▲2、30m内测量精度不低于±1.5mm；

3、防护等级：IP65；

4、激光等级：2；

5、激光波长：635nm，小于1mW；

6、电池类型：锂电池；

7、数码瞄准器：4倍缩放；

8、分辨力：1mm。

五、激光测距仪2（防爆型）

▲1、测量范围覆盖0.5～100m；

▲2、30m内测量精度不低于±1.5mm；

▲3、满足防爆标准要求，本安型；

▲4、激光波长：635nm，小于1mW；

5、激光等级：2；

6、分辨力：1mm；

7、拍照测量：200万像素，4倍变焦，可录音录像；

8、防护等级：IP54。

六、接地电阻测试仪

▲1、测量范围覆盖0.010～1200Ω；

▲2、测量方法：三点法；

▲3、数显式，分辨力最低0.01Ω。

4、电压量程0.0V~600VAC

5、土壤电阻率0.00Ωm~9999kΩm；

6、防爆标志不低于Exib IIC T4Gb；

七、静电电阻测量仪

▲1、测量范围覆盖1kΩ～10MΩ；

▲2、测试电压至少包含10V、100V

3、温度范围0-50℃；

4、分辨率1/2000；

5、准确度：±10%(5X109以下)，±15%(5X1010以下)，±20%(5X1011以上)

6、包含主机*1 重锤*2 线束*2 9V电池*1

八、绝缘电阻测量仪1

▲1、测量范围覆盖0.01MΩ～10GΩ；

▲2、测试电压覆盖50V/100V/250V/500V/1000V；

3、锂电池供电；

4、遥控笔测量；

5、外部带电检测；

6、绝缘电阻精度（±3%+5）。

九、绝缘电阻测量仪2（防爆型）

- 1、功能要求

- 防爆绝缘电阻表要求是集数字万用表和数字绝缘测试仪为一体的真有效值手持式兆欧表，包含交直流电压测试(真有效值)、频率测试、电阻测试、电容测试(连续性)测试和绝缘电阻测试等功能。

2、技术参数要求

- ▲（1）测量范围覆盖0.01MΩ～10GΩ；

- ▲（2）测试电压覆盖50V/100V/250V/500V/1000V；

- ▲（3）满足防爆标准要求，防爆标志不低于ExibIICT4Gb。

- （4）绝缘电阻(Ω)：

- 50V：0.01MΩ-50.0MΩ≤±(3%+5)；

- 100V：0.01MΩ-100.0MΩ≤±(3%+5)；

- 250V：0.01MΩ-200.0MΩ≤±(1.5%+5)；

- 500V：0.01MΩ-500MΩ≤±(1.5%+5)；

- 1000V：

- 0.1MΩ-2000MΩ≤±(1.5%+5)；

- 2.0GΩ-9.9GΩ≤±(10%+3)；

- 10.0GΩ-20GΩ≤±(20%+10)。

- （5）负载电流：

- 50V(R=50KΩ)≤1mA   0%-10%；

- 100V(R=100KΩ)≤1mA 0%-10%；

- 250V(R=250KΩ)≤1mA 0%-10%；

- 500V(R=500KΩ)≤1mA 0%-10%；

- 1000V(R=1MΩ)≤1mA  0%-10%。

- （6）短路电流：

- 低电阻：0.01Ω-20.00KΩ(大约5.0V/>200mA)≤±(1.5%+3)；

- 直流电压：0.0V-600.0V≤±(2%+3)；

- 交流电压：0.0V-600.0V≤±(2%+3)。

- （7）步进电压：50%-120%量程内与10%步进。

- （8）吸收比(DAR)：60s/15s和60s/30s。

- （9）数据存储：不低于99组。

- 3、配置要求

主机1台，测试线1条、表笔1支、鳄鱼夹1个、电池1组、布包1个、第三方计量证书1份。

十、钳形电流表

1、功能要求

（1）1000A交直流钳形表+示波功能二合一；

（2）带宽：电压1MHz、电流1KHz；

（3）浪涌交流电流测量；

（3）2.8英寸高清液晶显示屏，全按键操作；

（4）38mm窄边细长型开口设计。

2、技术参数要求

▲（1）交/直流电流测量范围覆盖0.2-1000A；

▲（2）交/直流电压测量范围覆盖0-600V；

（3）钳头开口：φ38mm；

（4）浪涌电流：1000A；

（5）电阻测量范围：0-100MΩ；

（6）电容：20mF；

（7）频率：20MHz；

（8）占空比：0.1%～99.9%

（9）二极管：3V；

（10）通断蜂鸣/NCV/自动关机；

（11）显示位数：20000计数。
3、配置要求

主机1台、表笔1副、充电线、说明书1份、合格证1份、保修卡1份、第三方计量证书1份。

采购分包3：

一、全站仪 (核心产品)

▲1、测角精度不低于2″，最小读数：1″；

▲2、测距精度不低于±(2mm+2ppm·D)；

▲3、望远镜：分辨率：3″；成像：正像；物镜孔径：Φ50mm；放大倍率：30×；最短视距：1.0m

▲4、视场角：1°3′

▲5、摩擦制动和无限位微动功能，双手同时操作，照准目标更快速；

▲6、快捷测量键，连续采点时眼睛无须离开望远镜；

7、测距量程：1000m/免棱镜； 1200m/反光片； 5000m/单棱镜

8、补偿器：双轴补偿，补偿范围：±3′；

9、具有操作系统，1.2GHZ主频的32位高速ARM处理器

10、3.5英寸屏幕 ，320×240（QVGA）彩色TFT触摸屏；

11、内置高精度一体式温度气压传感器，使用更方便；

12、大容量存储：配备了4G存储，海量存储空间；

13、电源：工作电压：7.4V 3500mAh（可充锂离子电池）；工作时间：连续测距/角度测量：≥10小时；

14、工作环境温度范围：-20℃～+50℃；

15、通讯： RS-232C/USB/Bluetooth /SD卡；

16、其他：键盘：全数字智能背光键盘；

17、 防水、防尘：IP55；

二、经纬仪

▲1、测角精度不低于2″；

▲2、望远镜：正像，放大倍数≥30×，有效孔径：45mm；

3、激光管类型：激光二极管；

4、激光波长：635nm；

▲5、有效射程(白天)：1000m；

6、最短视距：1m；

7、光斑大小：5mm/100m；

8、用波带片时十字线宽：1mm/30m；

9、激光束聚集时光斑中心：不大于5″；

▲10、激光指向和望远镜目视观察同时进行，通过望远镜目视观察,在视场中可看到清晰的激光束光斑；

11、电源：6V镍氢电池（标配两块电池）

12、显示屏：双面

▲13、补偿器：自动垂直补偿，工作范围：±3′

14、数据接口：RS-232C

15、工作温度：-20℃～+50℃

三、水准仪

▲1、测量精度不低于±0.5″；

▲2、放大倍数 ≥32×；

3、每公里往返测量高差标准偏差≤0.5mm(铟钢标尺)

4、与平板测微器一体化设计

5、望远镜：正像

6、物镜口径：45mm；

7、最短视距：1.6m；

▲8、补偿器：设备搭载空气阻尼补偿器，各项性能参数、技术指标均不低于徕卡同类空气阻尼补偿器水准，可抵御外界震动干扰，稳定设备运行状态，保障测量作业平稳可靠；

9、补偿器工作范围 ±15′；

10、安平精度：±0.3″

11、圆水准器灵敏度：10′/2mm；

12、测微范围：10mm

13、测微尺格值：0.1mm；

14、可估读值：0.01mm。

采购分包4：

一、转向参数测试仪

（一）技术参数

▲1、最大允许误差±2％；重复性2％；

2、转向角：

▲（1）测量范围：0°~90°；

▲（2）分辨力：1°；

2、转向力：

▲（1）测量范围：0~500N；

▲（2）分辨力：1N；

3、环境温度：（-10～50）℃。

4、相对湿度：≤80%(无露滴)

5、内部电源：DC7.5V(2#镍铬电池6节)。

6、充电电源：方向盘力矩：≤±100牛顿·米（N·m）。

7、方向盘转角：≤±1080度。方向盘转向力：≤±500牛顿。

8、测量准确度：方向盘力矩：±1%。方向盘转向力：±1%。方向盘转角：±2°。

9、分辨率：方向盘力矩：0.1N.mDC10±1V（0.3A）。测量范围：方向盘转角1°。

（二）配置清单

测试主机、充电器、卡爪、固定螺栓、说明书、合格证、保修卡。

二、制动性能测试仪1 (核心产品)

（一）功能要求

1、符合国家检验规程TSG T81-2022《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》相关试验要求，一体式集成多个测量模块，预留可拓展测量手刹拉力、踏板压力、转向角及转向力、车辆制停速度、制停减速度、制停距离、坡度、蓄电池间隙等，所有模块电池至少可连续工作6小时；主机可输入车辆信息，可显示蓝牙和电池电量状态；

2、蓝牙无线连接平板APP(Android系统)进行测试；

▲3、制停距离模块内置定位模块，可辅助进行厂车制停距离测试，保证测试速度满足要求，（投标文件中提供实物软件界面图片佐证）

▲4、内嵌底层地图（高德），可自动标记行驶轨迹（投标文件中需提供样机实物图片及功能演示功能截图予以佐证）；

（二）技术参数要求

▲1、制动初速度覆盖0～30km/h；

▲2、速度测量精度：0.05km/h；

▲3、速度显示分辨率：0.001km/h；

▲4、制停距离精度：0.5m，制停距离范围：0~100m，制停速度范围：0~100km/h，制停距离分辨率：0.2m

5、加速度传感器范围：±3g，加速度传感器精度：±0.1mg；

6、测试主机参数：

6.1主机重量范围：700g-750g

6.2高清电容屏：尺寸≥10cm*5.8cm，分辨率≥800*480

6.3电源：7.4V，≥4000mAh

6.4主机扩展兼容8项功能，包括踏板力、手刹力、转向力、转向角、制停距离、叉车倾角、叉车下滑量、叉车升降速度。

7、制停距离模块：

测试界面含通讯连接状态，定位地图实时显示，显示海拔、水平位移、测试距离、不合格距离、实时速度数据。

8、蓄电池间隙模块参数

8.1高度测量范围：8~50mm

8.2分辨率：≤0.1mm

8.3精度：≤±1mm

8.4测量方法：激光式

8.5材质：不锈钢

8.6主机尺寸：≤90×42×8mm

8.7屏幕显示尺寸：≥20mm×5mm

8.8电池容量：3.7v ，≥500mAh

8.9充电接口：TYPE-C

8.10防爆等级：不低于Ex dbⅡC T6 Gb

8.11提示功能：蜂鸣式

（三）配置要求：

主机1套（内置制停距离），蓄电池间隙检测模块1个，软件1套，随机附件1套。

三、制动性能测试仪2（场车综合性能测试仪）

（一）功能要求

1、符合国家检验规程TSG T81-2022《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》相关试验要求，一体式集成多个测量模块，预留可拓展测量手刹拉力、踏板压力、转向角及转向力、车辆制停速度、制停减速度、制停距离、坡度、蓄电池间隙等，所有模块电池至少可连续工作6小时；主机可输入车辆信息，可显示蓝牙和电池电量状态；

2、蓝牙无线连接平板APP(Android系统)进行测试；

3、制停距离模块内置定位模块，可辅助进行厂车制停距离测试，保证测试速度满足要求，提供实物软件界面图片佐证。

4、内嵌底层地图，可自动标记行驶轨迹；

（二）技术参数要求

▲1、转向力矩范围覆盖0～500N·m；

▲2、踏板力测量范围覆盖0～1000N，精度： ±0.1N；

▲3、动态坡度行驶距离测量范围覆盖0～5km；

▲4、制停速度范围覆盖0～30km/h ，精度： ±0.02 km/h；

▲5、加减速度：0-2 g， 精度： ±0.02m/s²；

▲6、手刹力：0-500N， 精度： ±0.1N；

7、包含8项功能，包括踏板力、手刹力、转向力、转向角、制停距离、加减速度、坡度测量。

8、制停距离模块：

测试界面含通讯连接状态，定位地图实时显示，显示经度、纬度、测试距离、不合格距离、实时速度数据。

9、蓄电池间隙模块参数

9.1高度测量范围：8~50mm

9.2分辨率：≤0.1mm

9.3精度：≤±1mm

9.4测量方法：激光式

9.5材质：不锈钢

9.6主机尺寸：≤90×42×8mm

9.7屏幕显示尺寸：≥20mm×5mm

9.8电池容量：3.7v ，500mAh

9.9充电接口：TYPE-C

9.10防爆等级：不低于Ex dbⅡC T6 Gb

9.11提示功能：蜂鸣式

（三）配置要求：

主机1套（内置制停距离），蓄电池间隙检测模块1个，软件1套，随机附件1套。

四、踏板力计

（一）功能要求

1、符合国家检验规程TSG T81-2022《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》相关试验要求，一体式集成多个测量模块，可测量手刹拉力、踏板压力，所有模块电池至少可连续工作6小时；转向支架可伸缩以适应不同大小的方向盘；主机可输入车辆信息，可显示蓝牙和电池电量状态。

2、既能对主机单独测试，也能通过蓝牙无线连接平板APP(Android系统)进行测试。

3、“手刹拉力”和“踏板压力”测试过程中有力值曲线实时显示。

（二）技术参数要求

▲1、踏板力测量范围：0～1000N，测量精度不低于2%；

▲2、手刹力0～500N，测量精度不低于2%

▲3、测量分辨率：0.1N；

4、测试主机参数：

4.1主机重量范围：700g-750g；

4.2高清电容屏：尺寸≥10cm*5.8cm，分辨率≥800*480；

4.3电源：7.4V，4000mAh；

（三）配置要求：

主机1套，踏板力计模块1套，手刹力计模块1套，软件1套，随机附件1套。

## 三、 商务要求：

（一）服务要求：

1.交货期及交货地点：

（1）交货时间：合同签订后90日历天内供齐所有货物，并完成安装、调试、服务及初步验收。

（2）交货地点：江苏省特种设备安全监督检验研究院（江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦）或指定地点。

（3）设备包装要求：中标供应商必须按照采购人要求在指定的时间内完成采购人订购货物的制作（或订货），并在采购人规定时间内将货物运送到指定地点。供应商负责设备的包装，包装箱必须坚固，并做到防潮、密封，防水、防火、防锈和防震，并防止因运输而发生损坏，适于海、陆、空运输。包装材料必须符合中国进口动植物检验检疫的有关规定。

（4）安装、调试和验收

仪器到达最终买方现场并且实验室条件合格后，在接到买方通知后，卖方需安排有经验的工程技术人员到买方现场指导安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。如因产品质量导致产品无法正常使用，由中标供应商无偿更换。

2.付款方式：

合同签订生效后，采购人向供应商支付合同总价的50%；供应商在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，验收合格后，采购人收到供应商提供的合同总价10%的履约保函后向供应商支付合同总价的50%；在设备通过采购人验收合格，无质量问题后12个月内，采购人将无息退还供应商的履约保函。

3.培训：

（1）现场培训：供应商在设备的组装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至买方基本掌握使用操作、维护保养技术。

（2）专门培训：供应商就设备的组装、检验、调试、使用和维护等培训采购人不少于2名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

（3）培训方式：理论知识和技术培训、实际操作培训。

（4）培训人员、地点和时间：受训人员及培训次数由采购人确定，培训地点和时间由双方商定。

4.质保及维保：

（1）质保期：卖方所供设备、材料及安装的质量保证期为综合验收合格后1年。

（2）在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接到买方通知后，2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，24小时内派有经验的技术人员到达工作现场，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。卖方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。更换主要部件后或更换所供设备后质保期重新计算。

（3）在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接到买方通知后，设备厂家工程师应在招标文件中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

（4）质保期满后，如设备出现故障，设备厂家在接到买方通知后，设备厂家工程师仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

（5）设备维护保养：

卖方应在设备质保期内免费提供一次全面的设备保养，在质保期外应根据买方需要提供设备全面保养服务，且保养费用不得超过投标时提交的报价。

- 如有计量检定或校准项目，卖方请国内有资质的第三方或者采用买方推荐的机构对设备计量检定或校准，并由卖方承担首次计量检定/校准费用。计量检定/校准合格是验收合格指标之一。

（二）报价要求及违约责任：

1.本项目报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费，以及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

2.在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

4.供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

5.中标供应商必须按照招标文件要求、投标文件中的承诺以及采购合同内容严格履行本项目。双方无正当理由不得无故终止和解除合同，否则违约方应向对方支付合同总额10%的违约金。

第五章 拟签订的合同文本

政府采购合同

（拟签订的合同文本）

合同编号：

项目名称：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订日期：

注：货物类采购合同参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准。

甲方：江苏省特种设备安全监督检验研究院

乙方：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

一、说明：

受甲方委托，采购代理机构于       年     月     日组织了江苏省特种设备安全监督检验研究院所需检测设备采购项目（项目编号：       ）的评审活动，经评委认真严格地评审，确定由乙方成交。

二、合同条款：

合同由甲乙双方签订，并依据       号招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意出售下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  | ￥ |  |  |

2.合同总价（大写）：人民币               。（含13%增值税）

（小写）：￥       元。

2.1合同总价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及乙方认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3. 交付使用时间：合同签订后    日历天内供齐所有货物及服务，完成安装、调试及初步验收。

4. 收货人：江苏省特种设备安全监督检验研究院。

5. 交货地点：甲方指定地点。

6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。（上述标准或规范不一致时，则以要求较高者为准。）

7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8.1合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的50%；乙方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，验收合格后，甲方收到乙方提供的合同总价10%的履约保函后向乙方支付合同总价的50%；在设备通过甲方验收合格，无质量问题后12个月内，甲方将无息退还乙方的履约保函。

8.2履约保函

（1）履约保函金额：合同总价10%；

（2）履约保函的形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

（3）履约保函的退还：在设备通过甲方验收合格，无质量问题后12个月内，甲方将无息退还乙方的履约保函；

（4）逾期退还履约保函的处理：甲方未按照规定退还履约保函的（因乙方自身原因导致无法及时退还的除外），由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理；

（5）不予退还履约保函的处理：对于符合政府采购政策和招标文件规定不予退还的履约保函，甲方应当确认相关情形后按照财政非税收入管理等规定上缴甲方同级预算级次国库。

- 交付和验收

9.1乙方应当在合同签订后，根据招标文件及投标文件的要求完成服务事项。

9.2验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

9.3验收方式：所提供的设备（含服务）符合招标文件及投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准，综合验收合格后，经甲方项目负责人确认填写项目验收报告。

10. 质保期及售后服务

10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期：安装验收合格后  年。

10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接到甲方通知（包括书面通知、电话、传真、电子邮件等）2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，24小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接到甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11. 技术资料

按第四章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。

12.货物风险承担

12.1乙方应当按照甲方指定的地点交货，需要运输的货物，乙方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。

12.2乙方将货物运输至甲方指定的地点后，应当及时通知甲方进行接收，由甲方进行检验。

12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方原因造成货物毁损、灭失的除外。

13. 乙方的违约责任

13.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方承担。

13.2乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价款的5‰的逾期违约金。

13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，乙方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的甲方有权拒绝接收。因此造成的损失由乙方承担。

13.4 乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务或者未取得处分权致使货物所有权不能转移的，甲方有权解除本合同并要求乙方双倍返还甲方已支付的货款。甲方在未支付货款前因此解除合同的，乙方应当向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万元（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。

13.5乙方逾期交付达10天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的直接损失和间接损失全部由乙方承担。

13.6本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同处理。

13.7乙方所交付的货物或服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万元（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万元（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

13.8乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减合同总价款10%的尾款，同时甲方有权按照本合同的约定追究乙方的违约责任。

13.9乙方应当向甲方提供合法且符合甲方要求的发票，在乙方未提供发票之前甲方有权拒绝支付合同款项，由此造成的损失由乙方承担，因乙方未提供发票导致甲方未支付货款的，并不因此免除乙方按约定供货的义务。

14.甲方的违约责任

14.1甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供技术资料等，乙方交付时间顺延。

15. 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

16. 乙方在设备安装、调试、验收过程中，甲方提供下列条件和配合，超出下列范围的由乙方自理：无。

17. 甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由乙方负责，包括但不限于甲方被起诉赔偿、停止使用等所产生的损失以及甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用。

三、合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

3、在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

四、合同权利义务的转让

合同履行过程中，乙方未经甲方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则甲方有权解除合同，同时乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的还应当进行赔偿。

五、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵

乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。

六、争议解决条款

合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。

七、廉洁条款

合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方应当遵守廉洁原则，不得向甲方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不得以任何理由为甲方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，甲方有权无条件解除本合同。

八、保密条款

双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

九、不可抗力

本项目所指的不可抗力按照国家法律法规等规定执行，包括：（1）战争、叛乱、恐怖主义、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾、自然灾害等以及《中华人民共和国民法典》中不可抗力定义的内容；（2）本地区发生烈度Ⅶ度以上（含Ⅶ度）的地震。

十、送达条款

合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。乙方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知甲方，否则原确认的最后送达地址继续有效，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。

十一、其他

11.1、合同的生效：本合同一式陆份，自甲乙双方签字并加盖骑缝章之日起生效。

11.2、未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定调整。

11.3、采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： 单位名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院 单位地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系方式： 签订日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六章 投标文件格式及附件

江苏省特检院老旧设备更新项目-机电类检验检测设备采购

投标文件

项目编号：

采购分包号（标段号）：

投标人名称：（加盖单位公章）

联系人：

联系方式：

单位地址：

年  月  日

1.投标申请及声明

致：江苏省特种设备安全监督检验研究院、江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方       （项目名称）      （项目编号）招标邀请，正式授权下述签字人    （姓名和职务）代表         （投标人名称），提交投标文件并参加投标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我们的资格条件完全符合本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2.项目名称：                ，我们的报价：          。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，在提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，保证在规定的时间内完成本项目规定的服务内容。

5.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评审小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6.我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

7.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账号：

投标人名称：              （公章）

授权代表（签字）：

日期：  年  月  日

- 授权委托书

法人授权委托书

致：江苏省特种设备安全监督检验研究院、

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于       （供应商住址）的      （投标人名称）法定代表人    （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的      （项目名称）（项目编号）公开招标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件：

授权代表身份证复印件：

投标人名称：              （公章）

法定代表人签章：

授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

授权委托书附件：

授权代表社保证明：

注：提供投标截止时间前近六个月内任一个月社保证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），若授权代表属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，需在投标文件内提供具体情况说明及证明。

3.报价表格格式

（1）报价一览表（格式）

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 采购分包号（标段号） |  |  |  |
| 投标报价（含税） | 元 |  | 元 |
| 税率 | % |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 企业类型 | 是否属于小微型企业 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否属于残疾人福利性单位 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否属于监狱企业 | 是（ ）否（ ） |  |
| 售后服务承诺 |  |  |  |
| 优惠条件承诺 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：

1.报价币种：人民币。

2.在供应商“是否属于小和微型企业”、“是否属于残疾人福利性单位”、“是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”,并按要求提供分项报价表及中小企业声明函。评审过程中，如果小、微型企业报价无法划分计算的，将不予认可。

3.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

4.供应商应报出最具有竞争力的价格，项目总报价中包含的所有要求提供货物和服务本身已支付或将支付的各种税费及其他相关费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（2）分项价格表（格式）

项目编号：   （项目编号）                         货币单位：人民币（元）

采购分包号（标段号）：   （标段号）

项目名称：   （项目名称）

分项报价清单：

| 序号 | 名称（标的名称） | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（含税） |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 其中“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位”总价合计（含税） |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：货物中有无进口产品 |  |  |  | 有（ ）（填写货物名称： ）；无（ ） |  |  |  |  |  |

投标人名称：          （公章）

授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

说明：

1.本表格中需列明所投分包“第四章 采购需求”技术要求中全部设备。

2.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

4．供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的，须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位”总价合计”。供应商未按上述要求提供的，价格将不做相应扣除。

5.在“货物中有无进口产品”栏后的“有”或“无”上打“√”，如果有进口设备，须填写货物名称。

6．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

7.供应商对以上数据的真实性负责。

8.采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

（3）产品配置清单（格式）

| 序号 | 产品（含备品备件）名称 | 型号及规格 | 数量 （台） | 单价 （万元） | 备注（如外购请注明产地、制造商） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 元 |  |

（4）中小企业声明函（货物类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月  日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

3、供应商不得修改中小企业声明函格式，须列明全部货物制造商信息，未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

4、供应商对以上数据的真实性负责，中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督。

附：中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

（5）残疾人福利性单位声明函（如需）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（或由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月  日

（6）属于监狱企业的证明文件（如需）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

（7）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章/加盖CA电子公章）：

日期： 年 月  日

说明：

“（产品名称）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）5在中国境内完成。”

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

《关于符合本国产品标准的声明函》附件

成本比例声明函

（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到       %（填写具体百分比）。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章/加盖CA电子公章）：

日期：  年  月  日

注：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号）的规定，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.资格审查

供应商根据第一章招标公告中第二项投标人资质要求，逐一提供相应资质文件，并加盖公章；根据文件内容提供相关承诺，格式自拟，并加盖公章。

（1）资格审查承诺函（格式）

致：江苏省特种设备安全监督检验研究院、江苏海外集团国际工程咨询有限公司

为确保（项目名称）（项目编号）招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

1.我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态。

2.我公司的资格审查资料中的重要内容没有失实或弄虚作假。

3.我公司符合法律、法规规定的其他条件。

4.我公司无下列行为：

（1）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（2）因招标活动中有违法违规和不良行为，被有关行政监督部门公示且公示期限未满的。

5.在参加本次政府采购活动中不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。

6.我公司中标后，不对本项目转包、分包。

7.我公司未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

8.我公司投标文件中的重要内容没有失实或弄虚作假。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

投标人名称：                （公章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年  月  日

（2）无重大违法记录声明函（格式）

致：江苏省特种设备安全监督检验研究院、江苏海外集团国际工程咨询有限公司

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：           （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

致：江苏省特种设备安全监督检验研究院、江苏海外集团国际工程咨询有限公司

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：          。

特此声明！

投标人名称：           （公章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年  月  日

（4）声明函（格式）

致：江苏省特种设备安全监督检验研究院、江苏海外集团国际工程咨询有限公司

我公司郑重声明：在提交投标文件时，未被国家财政部指定的信用记录查询渠道（中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、信用中国网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。

特此声明！

投标人名称：           （公章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年  月  日

中国政府采购网自查截图：

信用中国网站自查截图：

（5）“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函（格式）

致：江苏省特种设备安全监督检验研究院、江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）采购公告，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动中不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

投标人名称：           （公章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年  月  日

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指 A单位法定代表人或者 B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《中华人民共和国公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《中华人民共和国全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指 A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

（6）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）

营业执照复印件：

（7）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一个月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书复印件（开标前六个月内），或2025年度经审计的财务报告复印件并加盖公章装订在投标文件中，否则视为未提供）

相关资料：

（8）有依法缴纳税收的良好记录（提供距开标时间六个月内任一月份的缴纳税收凭据复印件并加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明））

缴纳税收的相关资料：

（9）有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供距开标时间六个月内任一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））

依法缴纳社会保障资金的相关资料：

（10）招标公告中“投标人资质要求”所要求其他的证明材料

（投标文件按照第一章招标公告中“投标人资质要求”要求，逐条提供除以上资格审查格式以外的其他证明材料）

5.技术条款偏离表（技术要求响应表）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的规格、参数 | 投标响应 规格、参数 | 偏离情况（+/-/=） | 证明材料页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

说明：①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②是否偏离用符号“+、=、-”或填写“正偏离、完全响应、负偏离”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

③供应商必须仔细阅读本招标文件“第四章”中所有相关采购要求，并对所有技术要求偏离的条目列入上表。供应商必须根据所提供服务的实际情况如实填写，评审小组如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

附件：“★”及“▲”参数技术支持材料

供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，对带星号（“★”）的技术条款须在投标文件中提供招标文件技术参数中所要求的技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告或白皮书等），未提供技术支持资料的，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

对带▲号参数指标（如有）为主要技术参数要求，投标文件中须提供技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告或白皮书等），否则将视为未响应▲号参数，作负偏离处理。

★项参数要求及证明材料：

1.

2.

3.

……

▲项参数要求及证明材料：

1.

2.

3.

……

6.商务条款偏离表（商务要求响应表）

| 序号 | 招标文件商务部分要求 | 供应商的响应及承诺 | 偏离情况（+/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

说明：1. 供应商须根据第五章《合同条款及格式》及第四章《采购需求》的要求填写此表，作为投标文件的组成部分，如果行数不够，请自行增加。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。是否偏离用符号“+、=、-”或填写“正偏离、完全响应、负偏离”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

4. 如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

- 经营业绩（提供合同复印件）

| 序号 | 业绩名称 （项目名称） | 采购单位及联系人、联系方式 | 签订 时间 | 合同金额 （万元） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。根据评分标准要求，附上业绩证明材料

投标人名称（公章）：

日期：    年  月  日

附：供应商业绩合同复印件

8.项目实施方案

本项应包含且不限于下列内容：

- 人员配备方案；

- 服务方案；

投标人名称（公章）：

日期：  年  月  日

9.人员配备、资质及人员管理

人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 岗位职称 | 年龄 | 身份证号码 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人（项目经理） |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | …… |  |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月  日

10.相关承诺

（投标人认为需要提供的与本次招标采购需求中有关的承诺）

11.其他材料

（投标人认为需要提供的与本次招标有关的其他材料）