招　标　文　件

项目名称：镇江市县域医共体设备更新项目（扬中市县域采购）

项目编号：JSZC-321182-JJGS-G2026-0018

（全流程电子化－货物类项目，适用苏采云系统）

江苏金居工程项目管理有限公司

2026年9月29日

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 招标需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受扬中市卫生健康委员会的委托，就[镇江市县域医共体设备更新项目（扬中市县域采购）]([(JSZC-321182-JJGS-G2026-0018)]）项目进行公开招标，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

镇江市县域医共体设备更新项目（扬中市县域采购）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载招标文件，并于2026年10月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321182-JJGS-G2026-0018；

2.项目名称：镇江市县域医共体设备更新项目（扬中市县域采购）；

3.预算金额：共计237万元；一标段60万元；二标段20万元；三标段25万元；四标段10万元；五标段50万元；六标段20万元；七标段5万元；八标段6万元；九标段5万元；十标段36万元。

4.本项目 设定 最高限价，最高限价为一标段58.4万元；二标段18万元；三标段19万元；四标段9.8万元；五标段50万元；六标段19万元；七标段4万元；八标段5.8万元；九标段4.46万元；十标段35万元。共计223.46万元。

- 需求（简介）： 镇江市县域医共体设备更新项目（扬中市县域采购），详细内容见本招标文件第四章，其中

一标段：扬中市中医院麻醉机1台及八桥中心卫生院麻醉呼吸机1台采购，共2台；

二标段：扬中市中医院碎石机1台采购；

三标段：扬中市中医院监护仪1台采购；

四标段：扬中市中医院除颤仪1台采购；

五标段：扬中市中医院口腔CT1台采购；

六标段：三茅街道社区卫生服务中心麻醉机1台采购；

七标段：三茅街道社区卫生服务中心心电图机1台采购；

八标段：三茅街道社区卫生服务中心手术室监护仪1台采购；

九标段：三茅街道社区卫生服务中心多功能心脏除颤仪1台采购；

十标段：西来桥镇卫生院彩色超声诊断系统1台采购；

- 合同履行期限：

一~四标段：合同签订后20日历日内完成供货、安装调试并投入试运行；

五标段：合同签订后60日历日内完成防护改造、供货、安装调试并投入试运行；

六~十标段：合同签订后20日历日内完成供货、安装调试并投入试运行；

7. 标段划分：本次招标共分十个标段，投标人可以同时投十个标段，可兼投兼中，开、评标顺序为：一标段→二标段→三标段→四标段→五标段→六标段→七标段→八标段→九标段→十标段（以此类推）；（招标文件中一标段对应系统里的采购包1，以此类推）

8.本项目是否仅面向中小微企业：是□  否☑。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

A.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如投标人为事业单位，请提供事业单位法人证书）；

B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府专业担保机构出具的投标担保函】；

C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力{提供投标单位相关信息一览表（见投标文件格式）}；

D.提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见投标函第7条）；

E.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

注：①按扬财购〔2022〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购投标人负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，资格要求第B至第E项，投标人可选择提供资格承诺函（见投标文件格式），在投标文件中无需再提供与第B至第E项相关的证明材料即可参加活动。

②投标人可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。

③投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

①无；

②依据工业和信息化部等四部委制定的《中小企业划型标准规定》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

4.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：

以下①-②两项中的任意一项：

①供应商为所投产品制造商，提供具有有效期内的《医疗器械生产许可证》；

②供应商为所投产品经销商，提供具有有效期内的《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》。

③投标人所投产品具备有效的《医疗器械注册证》。

④本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

⑤单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函，格式自拟）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起至提交投标文件截止时间之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login;或进入扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统。

（2）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt)。

### 3.“CA数字证书”的获取

投标人需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持意源CA、方正签章，CA数字证书及电子签章办理指南详见本公告附件）。客户端工具及投标人操作手册扬中政府采购（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”，进行下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》。

4.招标文件(后缀名为“. kedt”)、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”--点击进入《江苏省政府采购交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》进行下载。

5.代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各投标人自行承担。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026年10 月 20日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

### 4.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）投标文件递交截止时间后，招标人或代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.现场勘察：

（1）招标人不组织现场踏勘，投标人可自行组织对现场及其周围环境进行踏勘，以便投标人自行查明或核实有关编制响应文件和签订合同所必需的资料。

（2）现场踏勘期间，投标人承担自身的费用、责任和风险。如果发生人身伤亡、财物或其他损失，除国家法律法规有规定的之外，招标人均不负责。

2.本项目需要落实的政府采购政策：财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2023〕19号）、残疾人福利性单位政策、监狱企业发展政策（具体表述详见文件）。

- 本次招标联系方式

1.招标人信息

名称： 扬中市卫生健康委员会

地址：镇江市扬中市扬子西路86号

联系人： 高一轩

联系方式：0511-88323409

2.代理机构信息

### 名称：江苏金居工程项目管理有限公司

地址：扬中市中电大道688号浩云湾27幢04室

联系人：张梦雅

联系方式：19814712528

八、其他

1. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的更正公告。

2. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律及政策功能

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.1支持中小企业发展

3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.1.2.1在货物项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.1.2.2在工程项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.1.2.3在服务项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2强制信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

3.3支持绿色发展

3.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府采购优先或强制。

3.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

3.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房和城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

3.3.4招标人数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关活动。

3.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜详见江苏政府采购网站“政采贷”栏目。

3.5支持创新发展

3.5.1招标人优先被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

3.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.7招标人数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府需求标准（试行）》实施相关活动。
   3.8根据国家扶持中小企业的有关政策，组织方负责代理的项目中标（成交）企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标（成交）通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府”网站。

3.9本项目实施本国产品标准及相关政策【《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》(财库〔2025〕30号)】

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“评标方法及评标标准”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.10本次招标及由本次产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

3.11投标人一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏金居工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标不收取标书工本费。

4.3招标代理费收费标准：招标代理费参照采购预算的0.5%计取，共计壹万壹仟捌佰伍拾元（￥11850.00），其中一标段3000元；二标段1000元；三标段1250元；四标段500元；五标段2500元；六标段1000元；七标段250元；八标段300元；九标段250元；十标段1800元。

4.4招标代理费收取方式：由中标人支付。本项目代理服务费已纳入项目成本测算，中标人投标报价时应综合考虑，招标人不再另行承担。

由中标人领取中标通知书时一次性付清；中标人如果未按规定缴纳上述费用，招标人或代理机构保留诉讼的权利。中标人需要开代理费发票的，需由中标人缴纳费用后，代理机构将发票开具给中标人。

4.5 本次采购代理服务费在成交供应商领取成交通知书时结算。

付款账户如下：

单位名称：江苏金居工程项目管理有限公司

统一代码：91321182567838330L

营业地址：扬中市三茅街道浩云湾27幢04室

账号：10333001040629988

开户银行：中国农业银行扬中市支行

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）招标需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或代理机构。

8、招标文件的澄清和修改

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

8.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由招标人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

8.3 招标人或者代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府网”、“扬中政府网”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

8.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

8.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”上发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”上发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为招标人或代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，招标人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投

标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定作无效投标处理。

18.2 招标人或代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1招标人或代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的各标段报价超过了招标文件中规定的最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的。

26.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.10投标文件含有人不能接受的附加条件的。

26.1.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三

家的。

26.2.2出现影响公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府相关规定执行。

26.4评审注意事项

评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

评标委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求:

- 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在“江苏政府网”、“扬中政府网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的文件的，可以对文件提出质疑。

28.2投标人认为文件、过程和结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的文件提出质疑的，为收到文件之日或者文件公告期限届满之日；

28.2.2对过程提出质疑的，为各程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一程序环节提出多次质疑的，代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对方式、招标文件中需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构及招标人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（招标人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

招标人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或代理机构有权依据政府的有关规定，报请政府监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

32、政府履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请查阅江苏政府采购网站“政采贷”栏目。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

合同备案章

合同编号：YZCJJ2026-0xx

扬中市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

招标人：

中标单位：

江苏金居工程项目管理有限公司

二○二六年  月    日

项目名称：镇江市县域医共体设备更新项目（扬中市县域采购）（  标段）

项目编号：JSZC-321182-JJGS-G2026-0018

甲方：（招标人）   扬中市卫生健康委员会

乙方：（使用单位/医院）

丙方：（中标单位）

甲、乙、丙三方根据 镇江市县域医共体设备更新项目（扬中市县域采购）（项目编号：JSZC-321182-JJGS-G2026-0018）公开招标的结果，签署本合同。本项目由扬中市卫生健康委员会统一招标，最终由扬中市中医院、扬中市八桥中心卫生院、扬中市三茅街道社区卫生服务中心、扬中市西来桥镇卫生院付款，并录入各个医院的固定资产。

一、合同内容

1.1 标的名称：镇江市县域医共体设备更新项目（扬中市县域采购）（  标段）；

1.2标的质量：合格；

1.3 标的数量（规模）：具体详见需求；

1.4 履行时间（期限）：        ；

1.5 履行地点：扬中市；

1.6质保期限：自设备验收之日起    年；

1.7履行方式：详见合同、招标文件、投标文件等。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________元。

2.2报价应包括全部设备、辅助材料、备品、备件、调试、人工、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、培训、技术支持及质保等一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

三、质量保证

3.1丙方所提供的货物必须完全符合相关质量标准，经正确安装，正常使用和维护保养条件下，在其使用寿命周期内应具有预期的性能。

3.2丙方在所供货物最终验收后提供   年的免费质量保证，在质量保证期内，丙方履行保修义务并免收材料和人工等一切费用，由于丙方原因产生的任何不足或故障，由丙方负责完善相关内容，丙方提供终身维修服务。

3.3设备的质量保证期从设备安装调试后无质量问题能够正常使用，三方签订安装验收报告单后开始计算。

3.4在设备整个使用期，丙方应确保设备正常使用。在接到甲方及乙方维修请求后，应及时派人到达现场实施维修排除故障，最长周期不得超过48小时。

3.5丙方应对甲方及乙方操作人员提供免费操作和维修培训，要求能够对设备进行熟练的操作,能排除一般性故障,能够完成设备的日常维护和保养，并提供必要的操作手册和维修资料，培训期间的相关费用由丙方承担。

四、技术资料

4.1丙方应按招标文件规定的时间向甲方及乙方提供与合同标的有关的技术资料，包括但不限于提供货物时必须提供设备的合格证、检测报告、原材料出厂证明以及使用及维修所需的全部技术资料。

4.2 没有甲方及乙方双方事先书面同意，丙方不得将由甲方及乙方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.3丙方提供销售的设备（包括零部件、附件、备品备件），必须符合中华人民共和国有关法律法规，符合本行业同类产品的一般标准。经甲乙及丙方三方认可修改的相关产品规格与标准同等有效。

4.4甲方及乙方对设备规格型号有异议的应在收货后3日内以书面形式向供方提出，未提出视为认同。

五、知识产权、产权担保

5.1丙方应保证甲方及乙方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由丙方负全部责任。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，丙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于丙方不积极与第三方交涉，甲方及乙方有权应诉或进行和解，其发生的费用由丙方承担。

5.2 丙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于丙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

5.3本合同中所涉全部设备（以下简称“设备”）的所有权始终归属于乙方，不因任何原因发生转移。

六、履约保证金

☑本项目不收取履约保证金。合同条款中与履约保证金有关的均不作要求。

□本项目中标投标人应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金(不得超过政府采购合同金额的 10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标投标人自愿使用履约(保函)保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、合同转包或分包

7.1丙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2丙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3丙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排，由乙方根据付款进度进行支付。

8.2预付款支付：丙方（不需要）乙方支付预付款。

设备全部到货、安装调试结束，乙方付合同总价的30%，设备使用第二年乙方付合同总价的30%，设备使用第三年乙方付合同总价的30%，余款在合同履约结束前半年内一次性付清。

8.4丙方应当自合同签订之日起按约定开具发票，乙方自收到发票之日起10个工作日内完成支付。因丙方未开具发票导致乙方未及时完成支付的，由丙方承担相关责任。丙方需与乙方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间送达至乙方项目负责人手中。

乙方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

项目负责 联系人:

联系电话:

丙方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

联系电话:

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由丙方负担。

十、货物的包装、发运及运输

10.1 丙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方及乙方指定地点。丙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 丙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方及乙方48小时前通知甲方及乙方，以准备接货。

10.4 货物在交付甲方及乙方前发生的风险均由丙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由丙方送达甲方及乙方指定的地点视为交付，丙方同时需通知甲方及乙方货物已送达。

十一、项目验收

11.1 甲方及乙方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方及乙方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。丙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方及乙方分离的项目，甲方及乙方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方及乙方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方及乙方成立验收小组，按照采购合同的约定对丙方的履约情况进行验收。验收时,甲方及乙方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,乙方根据采购合同的约定及时向丙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方及乙方依法及时处理，丙方须无条件更换设备直至验收合格，期间，给甲方及乙方双方造成的损失，由丙方全部承担。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。丙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲乙双方将及时报告本级财政部门。

十二、违约责任

12.1乙方无正当理由拒绝接受丙方提供的合同标的的，乙方向丙方偿付拒绝接受合同价款总值百分之一的违约金。

12.2 丙方逾期交付合同标的的，丙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方及乙方双方支付违约金，由甲方及乙方双方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方及乙方双方可解除本合同。丙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方及乙方双方解除合同的，丙方应向甲方及乙方双方支付合同价款总额百分之十的违约金，如造成甲方及乙方双方损失超过违约金的，超出部分由丙方继续承担赔偿责任。

12.3 丙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方及乙方双方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合

同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的

证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，三方应通过友好协商，确定是否继续

履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1三方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协

商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其他

15.1由于非丙方的原因导致合同期延长，甲、乙及丙方三方应按约定签订补充

协议。

15.2若实际成交量或合同期因故发生重大变化，三方均可提出合同变更请

求并应签订补充协议，但所有补充协议总金额不得超过原合同总金额的10%。

15.3甲方招标文件、丙方投标文件、会议记录均为本合同的组成部分，具

有同等法律效力。

15.4本合同经各方签字盖章即生效，并自签订之日起七个工作日内，政府

代理机构须将合同报政府监督管理部门备案，加盖“扬中市政府备案章”。

15.5本合同一式捌份，甲方、乙方、丙方各执2份、政府代理机构、政府监督管理部门各执1份。

甲方：（盖章）　　　　   　　            乙方：（盖章）

代表：（签字）　　　　   　　            代表：（签字）

地址：                             地址：

签约日期： 年 月 日                签约日期： 年 月 日

丙方：（盖章）                       代理（盖章）：

代表：（签字）                       代表：（签字）

地址：                               地址：

签约日期： 年 月 日                  签约日期： 年 月 日

附件：项目分项报价清单

第四章 招标需求

项目属性:货物类项目。

一、项目要求及采购清单

贯彻落实国家发展改革委、国家卫生健康委“两新”政策，坚持需求与质量导向，健全工作机制、强化保障、狠抓落实，统筹推进县域医共体设备更新。规范项目实施，严把设备采购质价关，确保项目有序见效，为县域医疗卫生高质量发展提供坚实保障。

一标段：扬中市中医院麻醉机1台及八桥中心卫生院麻醉呼吸机1台采购，共2台；

二标段：扬中市中医院碎石机1台采购；

三标段：扬中市中医院监护仪1台采购；

四标段：扬中市中医院除颤仪1台采购；

五标段：扬中市中医院口腔CT1台采购；

六标段：三茅街道社区卫生服务中心麻醉机1台采购；

七标段：三茅街道社区卫生服务中心心电图机1台采购；

八标段：三茅街道社区卫生服务中心手术室监护仪1台采购；

九标段：三茅街道社区卫生服务中心多功能心脏除颤仪1台采购；

十标段：西来桥镇卫生院彩色超声诊断系统1台采购；

注：使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

- 技术参数

3.1一标段：扬中市中医院麻醉机1台及八桥中心卫生院麻醉呼吸机1台（核心产品：麻醉机）；

3.1.1系统性能

（1）★≥15寸一体化彩色触摸屏，可快捷切换配置视图。

（2）电源：100-240伏特、50/60赫兹，内置后备电池以供断电时使用续航时间≥120分钟。

（3）备用手动通气模式：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气。在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续气体和通气的监测， 保证安全。

（4）至少配有2个RS232、1个USB、1个RJ45接口、便于数据传输。

▲（5）适用于成人、儿童(注册证标明)

（6）使用年限≥10年。

3.1.2气体输送与呼吸回路系统

（1）采用新鲜气体隔离技术或动态潮气量补偿功能，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化影响。

（2）可分别设置每种新鲜气体的流量，在关机时也能输送氧气和麻药用于进行手动通气。

▲（3）采用高精度呼吸机，潮气量输送精准。

（4）集成式呼吸回路耐137℃高温蒸汽灭菌，带有回路加热系统(可关闭)，有效防止回路积水CO2吸收罐容量≤1.5升。

（5）标配主动式麻醉废气排放装置。

▲（6）配置一个主机七氟醚挥发罐，每次加药量≥300毫升，可选配地氟醚挥发罐。

3.1.3通气设置参数与监测报警

（1）容量控制模式下最小潮气量设置值≤10 ml；

（2）呼气末正压PEEP：关，2 - 35cmH2O；呼吸频率: 3 - 100次/分；平台时间与吸气时间比：0 - 60 %；

▲（3）最大吸气流速为≥120 L/min。

（4）全自动的开机自检及顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器；可根据身高自动计算理想体重并据此预设相关通气参数和报警值。

（5）通气模式：手动/自主、容量控制通气、压力控制通气模式、待机、心脏旁路模式。

（6）★具备呼末二氧化碳ETCO2和麻醉气体浓度监测，顺磁氧技术监测氧浓度，无需氧电池。

▲（7）采用高精度流量传感器，不受潮湿水汽影响，监测精确。

（8）监测参数：分钟通气量、潮气量、呼吸频率、峰压、平台压、平均压、PEEP、顺应性、阻力、弹性阻力等；具有自动MAC监测和报警功能，自动激活MAC低报警。

（9）流量传感器作为核心部件，需保证医院在使用寿命内终身免费更换。

（10）报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息、气道压力报警等。具有报警限值自动设置功能：可一键自动调节所有报警的设置限值。

▲（11）电子流量计或高精度机械流量计。

3.2二标段：扬中市中医院碎石机1台（核心产品：碎石机）；

3.2.1设备用途：用于粉碎、治疗泌尿系结石

3.2.2技术参数：

（1）电磁式冲击波源：

①★配置电磁式透镜聚焦冲击波源（上置式、提供证明文件）

②高压放电治疗电压范围不小于：10kv-16kv,连续可调；

③★高压放电电容储能最大值：≥128J；

④冲击波压缩声压峰值的最大值≤60MPa；

⑤▲电磁式冲击波源聚焦范围：径向≤±7.5mm，轴向≤±80mm ；（提供证明文件）

⑥易损件要求：冲击波源、高压开关、高压电容可独立维修更换；

⑦★治疗深度≥130mm；

⑧▲波源摆动角度范围≥50°，波源半球面运动范围≥35°；

⑨★带自动抽真空功能。

（2）双定位装置

①超声电动定位装置（非人工）

（3）治疗床及波源运动参数

①治疗床载重量不小于130kg；

②治疗床与主机一体式（非分体式）；

③▲波源横向运动范围：≥100mm；

④▲波源纵向运动范围：≥100mm；

⑤▲波源升降运动范围：≥200mm；

⑥波源斜面运动范围：≥80mm；

（4）操作系统：

①触发频率范围不小于：0.5～2Hz，连续可调；

②触发方式：手动、自动

③ 摇杆操作装置

（5）▲碎石定位用B超：带碎石定位中线，配碎石专用探头2只，凸阵探头：基波4段  2~5Mhz；谐波2段 2-6Mhz，扫描深度≥30cm。

（6）设备使用寿命至少10年（提供设备铭牌标签）

（7）★配置基本要求

①主机（含电磁聚焦冲击波源、声学透镜、电容箱、水循环系统、超声定位操作台、智能化负压装置等 ）1套

②超声诊断仪1台，带碎石定位中线，配碎石专用探头2只。

3.3三标段：扬中市中医院监护仪1台（核心产品：监护仪）；

（1）设备用于实时监测患者各项生命体征，基础监测功能包含双体温、心率、脉搏、血氧饱和度、双通道有创血压、无创血压监测；

（2）▲监护仪采用模块化插件式无风扇整体设计，主机、显示屏与插件槽一体化集成，设备插槽数量不少于 6 个；

（3）▲设备标准配置 CO₂监测模块、麻醉气体 AG 监测模块、BIS 脑电双频指数监测模块、NMT 神经肌肉阻滞监测模块、PICCO 脉搏轮廓心排监测模块；全部监测参数模块支持热插拔，每一处插槽均配置金属硬件通讯接口，保障模块数据传输速度与运行稳定；

（4）配备不小于 15 英寸电容触摸屏，屏幕分辨率≥1920*1080，显示屏可根据环境光照自动调节亮度，支持手势滑动触控操作；

（5）设备搭载内置可充电锂电池，持续供电时长不低于 2 小时；

（6）监护仪机身配备不少于 4 个 USB 接口，可外接扫码枪、键鼠、遥控器、U 盘等外部设备，方便医护人员操作及监测数据导出；

（7）▲监护仪可实现 4 通道心电信号实时动态同步分析，区别于静态导联分析模式；

（8）▲具备多参数融合分析功能，可整合心电、有创血压、血氧、脉搏等多项参数综合运算，降低外界干扰带来的误报警情况，系统界面可清晰地显示参与融合分析的各类参数来源；

（9）▲可识别室性、室上性等各类常见心律失常，可输出室上性心动过速、每分钟室上性早搏数量等异常心电数值，满足临床精准诊疗需求；

（10）无创血压支持手动、定时自动、连续、序列、整点自动等多种测量模式；

（11）无创血压收缩压测量范围覆盖 25-290mmHg；

（12）ECG 心电基础支持 3/5 导联监测，可额外选配 6/12 导联心电监测功能；

（13）▲设备支持后期升级高端监测功能：双通道血氧、有创心排量（C.O.）、全脑电 EEG 监测、组织氧饱和度（rSO2）；

（14）内置 ST 段分析功能，适用于成人、小儿、新生儿，独立窗口分区展示心脏前壁、下壁、侧壁 ST 段实时波形与标准参考波形；

（15）标配转运监护模块，模块从主机插槽取下后可独立完成监护工作，可插入主机任意插槽使用，无固定插槽限制；

（16）▲监护仪可依据患者实时监测参数变化趋势，自动匹配适配该患者的最优报警限值，实现个体化精准报警管控，无需人工统一设置固定报警阈值；

（17）支持存储不少于 120 小时、采样精度 1 分钟的 ST 模板，可随时调取回顾；

（18）设备标配血流动力学计算、麻醉药物计算、氧合指标计算、通气参数计算、肾功能评估计算工具；

（19）▲具备麻醉平衡指引显示界面，同一界面同步展示麻醉状态、脑部功能状态及对应参数动态趋势；麻醉状态通过数字、图形两种方式同步呈现患者意识、疼痛、肌松三类指标；脑功能状态以图形化方式实时展示脑活动，并同步显示相关脑部监测参数；

（20）配套指套式血氧探头，支持浸泡清洗、消毒，防水等级达到 IPX7；

（21）▲可升级加装 CPR 按压传感配件，直观展示胸外按压频率、按压深度数值；

（22）具备房颤专项心律失常分析，可实时识别不少于 20 种心律失常波形；

（23）搭载 ST 段分析功能，可在独立窗口分区显示心脏前壁、下壁、侧壁 ST 实时波形与参考波形；

（24）支持导联类型自动识别，配备智能导联脱落监测功能，导联脱落状态下设备可持续正常监护；

（25）可调取输注泵给药记录，按照统一时间轴同步展示患者生命体征与用药信息，直观对比生命体征波动和药物输注流速变化关联；

（26）监测模式覆盖成人、小儿、新生儿全人群；

（27）产品取得国家 III 类医疗器械注册证，设备设计使用寿命≥10 年。

3.4四标段：扬中市中医院除颤仪1台（核心产品：除颤仪）；

（1）▲整机显示：整机轻便，重量≤6Kg（含电池及电极板）

（2）≥7英寸高清显示屏，全中文界面，多通道波形同屏显示，自带故障图文指引。

（3）▲环境防护：≥IP54级防尘防水，0.75米抗跌落，符合救护车及除颤设备国际安全标准，高低温多场景适用。

（4）除颤波形：采用双相截断指数波形，带自动阻抗补偿，适配不同体型患者，提升复律成功率。

（5）除颤能量：能量最大360J，不少于 20 档可调，电极板集成能量调节、充电、放电控制，实时显示接触阻抗。

（6）充电速度：开机快速就绪，200J充电≤6秒，放电后心电基线快速恢复。

（7）▲工作模式：支持手动除颤、同步复律、AED自动除颤、体外起搏，覆盖全年龄段患者。

（8）体外起搏：具备按需、固定、降速起搏模式，起搏频率、电流大范围可调，适配心动过缓急救。

（9）▲CPR复苏辅助功能：遵循国际复苏指南，实时反馈按压质量，支持按压心电滤波，抢救全程语音引导、长时间录音。

（10）▲多参数监护：标配12导心电、血氧、呼吸、无创血压，成人/小儿/新生儿通用。

（11）心电分析：多档波形走速，心律失常识别≥20种，支持 ST、QT 段实时监测。

（12）无创血压：支持单次、自动、连续测量，分段适配不同人群，测量精度高。

（13）打印存储：50mm 记录仪，同步打印多道波形；大容量本地存储心电、抢救、自检数据，USB 导出。

（14）供电续航：大容量锂电池，可完成≥150次最大能量除颤；低电量预警后仍可短时监护及多次除颤。

（15）智能自检：支持定时自动整机自检，覆盖除颤、监护模块，自检报告可打印、存档。

（16）▲互联拓展：支持无线通信升级，标准医疗通讯协议，可对接院前急救系统、医院信息系统，数据自动上传。

3.5五标段：扬中市中医院口腔CT1台（核心产品：口腔CT）；

3.5.1设备及功能需求

（1）设备用途：用于口腔疾病的诊断。具有数字全景成像、头颅成像、3D成像、模型扫描功能，具有临床观察软件、图像后处理功能。

（2）拍摄模式：具有CT、全景、头颅正/侧位、TMJ、小牙片和局部CT独立拍摄模式，非CT切出断层或融合数据。

▲（3） 设备具备近3年CE注册证件。

（4）提供工作站一套，并免费与医院系统对接。

3.5.2硬件技术指标

（1）X射线球管技术参数

①CBCT曝光方式：CBCT扫描为脉冲曝光或连续曝光,要求提供相关专利证书

②射线管最小电流：≤4mA，电流值可调，步进值≤1mA

③射线管最大电压：≥100kV，电压值可调，步进值≤1kV

④焦点尺寸：CT：≤0.5mm×0.5mm；口内摄影：≤0.4mm×0.4mm

⑤口内摄影电流：≥5mA

⑥口内摄影电压：≥65kV

⑦ 扫描时间：CT：16s 全景17s  侧位12s

（2）探测器技术参数

▲①探测器数量：≥2，要求在全景拍摄和CT扫描模式探测器自动切换，无需手动拆装，拍摄头侧时不需要拆卸平板探测器

②CT探测器类型：TFT平板探测器

③ CT探测器面积：≥15cm×15cm

④ CT探测器像素尺寸：≤100μm

⑤正/侧位探测器尺寸：≥22.5cm×0.68cm

⑥正/侧位探测器像素尺寸：≤100μm

（3）图像性能

★①CT有效成像视野：≥16cm×10cm(Φ×H)，要求一次拍摄成像，非融合数据。

▲②局部CT成像视野：≤8×8cm(Φ×H)

▲③一次拍摄最大DICOM张数：≥715张

④灰阶：≥16bit

▲⑤最小体素尺寸：≤70μm

⑥ CT最高成像空间分辨率：≥2.8lp/mm

★⑦全景成像空间分辨率：≥3.0lp/mm，侧位：≥3.0lp/mm

（4） 整机性能

★①立柱升降行程：≥650mm，方便不同人群拍摄

②保护装置：具备行程自动保护装置

③开放式定位：底座要求U型设计，非X型底座，方便轮椅患者拍摄

3.5.3软件功能要求

▲（1）软件数量：提供数字化影像浏览软件1套，正畸分析系统1套，要求软件均为自主研发，非第三方软件，且终身免费升级。

- 影像算法：具备自研影像降噪技术和去伪影算法。

- 测量：支持距离测量、多线段测量和曲线测量、角度测量、直方图统计、面积测量，测量方案可选择保存，下次打开该患者影像时可自动加载。

- 感兴趣区域：具有垂直裁切、曲线裁切等裁切方式。

- 多平面重建：支持任意位置、任意方向观察患者切片影像。

- 三维显示：三维视图支持VR(容积漫游成像）MIP（最大密度投影）两种显示模式。

- 三维全景：可实现全景影像三维化展示，拖动全景观察窗口，可联动展示对应区域的轴状面、矢状面、冠状面影像。

- 智能神经管标记：可一键自动生成双侧神经管，并且可设置神经管模型颜色及半径，还可设置神经管碰撞检测阈值，生成的神经管模型可在二维视图及三维视图中显示。

- 定向观察：可在三维视图中以任意一点为中心，围绕该点做360度定向旋转观察，帮助进行牙体及组织的位置关系判断。

- 颞颌关节：具有CBCT独立颞颌关节观察模块，可自动定位双侧颞颌关节位置，呈现左右颞颌关节2D、3D影像，提供多角度切片观察。

- 虚拟种植：提供丰富的种植体库，添加的种植体可自动带出牙冠，且支持调整牙冠大小和角度，可显示个性化基台的高度和角度。

- 骨密度测量：支持种植体周围骨密度测量，并可显示骨密度D1-D4分类。

- 颌骨分割：可自动分割出下颌骨模型。

▲（14） 智能正畸测量分析系统：可自动标记65个以上分析标志点、165个以上测量项目，提供包含Tweed、Downs等在内的20种以上测量分析方法，并支持添加自定义分析法。

（15）正畸报告导出：支持导出头影测量分析报告，可选择单一分析法导出及全部分析法导出。

（16）可视化矫正模拟：支持可视化矫正模拟（VTO），可预测正畸术前术后患者侧貌的面容改变情况。

（17） 胶片输出：支持DICOM3.0设备打印胶片，支持排版后胶片导出BMP图片。

（18）图像格式：具备数据输出接口，兼容符合DICOM3.0标准的PACS系统。

（19）打印排版：打印页面布局可自定义调整，预设10种以上打印布局，可选择不同打印尺寸。

3.5.4其他

▲根据医院牙科面积，做好放射防护，包含铅房改造，办理放射双证和辐射安全许可证，提供配套设备：口腔牙椅1台、稳压器1台，铅衣、铅帽和铅围脖一套。

3.6六标段：三茅街道社区卫生服务中心麻醉机1台（核心产品：麻醉机）；

3.6.1性能参数

（1）▲用于手术中对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。

（2）采用气动电控呼吸机，全中文操作和显示。

（3）▲彩色电容触摸屏≥15英寸，可同屏显示多道波形和呼吸环图（提供证明文件）。

（4）内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件，可选配EtCO2，AG,BIS,O2等监测模块，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用。

（5）标配氧气、空气双气源，快速充氧范围25 - 75 l/min。

（6）▲采用电子流量计，配备LED数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。

（7）具备备用流量计（总流量计）以及辅助流量计。

（8）▲标配一个七氟醚挥发罐，具备压力、流速和温度补偿，可选同品牌地氟醚挥发罐

（9）▲采用一体化回路，具有回路整体加温功能，整体可旋转≥30°，回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染。

（10）二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml。

（11）配备CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可直接更换。

（12）具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

（13）提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV模式

（14）潮气量设置范围：VCV模式下10ml-1500ml，PCV模式下5ml-1500ml

（15）吸气压力设置范围：5-80 cmH2O

（16）呼吸频率：3-100次/分钟

（17）吸呼比：4:1到1:8

（18）压力限制范围：10-100 cmH2O

（19）电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O

（20）吸气暂停：OFF，5%-60%

（21）具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能。

（22）监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测、吸入氧浓度监测

（23）潮气量监测范围：0-3000ml,分钟通气量监测范围：0-99L/min。

3.7七标段：三茅街道社区卫生服务中心心电图机1台（核心产品：心电图机）；

（1）导联采集：标准12导联同步采集。

▲（2）显示系统：≥12英寸高清触控屏，支持触摸屏操作，适应多光照场景。

★（3）采样精度：采样率≥50000Hz，信号还原度高。

（4）输入阻抗：≥85MΩ@Hz，弱信号捕捉能力强，减少肌电与基线干扰。

（5）共模抑制比：≥135dB，抗工频干扰能力优异。

★（6）频率响应：0.01Hz～400Hz。

- 耐极化电压：≥±900mV。

- 具有起搏检测功能，起搏标记在显示屏上单独区域显示，方便医生查看。

- 心电分析算法：支持心律失常、起搏检测等多种测量、分析方法。

- 网络与数据：支持WIFI连接 ，支持HL7/DICOM/FTP标准协议，无缝对接医院信息系统。

- 续航能力：内置锂电池，连续工作≥8小时，满足移动查房与应急使用。

▲（12）灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、20/10、自动mm/mV ±5%

▲（13） 智能便捷：具有信号质量检测功能，对于信号干扰、接触不良或导联脱落的导联作出提示。

（14）安全防护：整机与导联线内置除颤保护电路，支持除颤后快速恢复采集，保障医患安全。

（15）内置热敏式点阵打印机，能打印于A4和US letter大小的热敏纸。

3.8八标段：三茅街道社区卫生服务中心手术室监护仪1台（核心产品：手术室监护仪）；

- ▲模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏、插件槽一体化集成设计，主机插槽数量≥4 个。插槽均配置金属硬件通讯接口，保障模块数据传输速度与运行稳定；

- 配备≥12.1 寸彩色触摸屏，分辨率 1280*800，支持 8 通道波形显示，屏幕亮度可随环境自动调节。

- 内置充电锂电池，持续监护供电时长≥4 小时。

- 机身预留≥4 个 USB 接口，可外接存储设备、鼠标、键盘、条码扫描枪等各类 USB 外设。

- ▲标配基础监测模块，可同步监测心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温、双通道有创血压；配备旁流式 EtCO₂监测模块，配套水槽拆装、更换操作简单快捷。

- 兼容 3 导、5 导两种心电监测模式。

- 内置房颤分析功能，标配不少于 20 种实时心律失常自动分析识别。

- 支持 ST 段分析功能，独立窗口分区展示心脏前壁、下壁、侧壁实时 ST 片段与标准参考片段。

- 可自动测算 RR 呼吸率，测量范围 0~200rpm。

- 具备 QT/QTc 自动测量功能，实时输出 QT、QTc、ΔQTc 监测数值。

- 无创血压支持手动、自动定时、连续、序列四种测量模式。

- NIBP 成人模式收缩压测量区间 25~290mmHg。

- 血氧监测同步显示灌注指数（PI）。

- ▲配套原厂指套式血氧探头，支持浸泡清洁消毒，探头防水等级不低于 IPx7。

- IBP 有创血压测量范围 - 50~360mmHg。

- 支持肺动脉楔压（PAWP）、PPV 参数实时监测。

- ▲支持不少于 4 路心电导联同步动态实时分析，非静态导联分析。

- ▲可识别室性、室上性等各类常见心律失常，自动输出室上速、每分钟室上早搏数量等心电异常指标，满足临床诊断使用需求。

- ▲设备可原厂升级 PiCCO 监测模块，采用 Pulsion PiCCO 技术，经股动脉、中心静脉常规穿刺完成微创 CCO 等血流动力学参数监测，配套蛛网图直观展示患者指标变化趋势。

- 配备图形化报警提示界面，报警信息直观清晰，便于医护快速查看。

- ▲出厂标配血流动力学、药物换算、氧合评估、通气测算、肾功能五大类临床计算功能。

- 支持 40 项以上参数存储，可调取 120 小时（1 分钟分辨率）、4 小时（5 秒分辨率）趋势表与趋势图。

- 可存储 1000 条报警事件；单条事件保存 32 秒三道关联波形，同步记录报警触发时全部监测参数。

- ▲整机支持不少于 48 小时全息波形存储与回放查看。

- 可存储 120 小时（5 分钟分辨率）ST 模板数据，支持调取回顾。

- 内置在线操作指引，指导工作人员完成各类参数设置操作。

- ▲设备可根据患者实时监测数据变化趋势，自动匹配专属最优报警限值，实现个性化精准报警，无需人工统一固定阈值。

- 包含多种工作模式：监护、待机、体外循环、插管、夜间、隐私、演示模式。

- ▲搭载心肌缺血评估工具，可快速调取、查看全程 ST 数值变化情况。

3.9九标段：三茅街道社区卫生服务中心多功能心脏除颤仪1台（核心产品：多功能心脏除颤仪）；

- ▲整机显示：整机轻便，重量≤5Kg（含电池及电极板）。

- ≥7英寸高清显示屏，全中文界面，多通道波形同屏显示，自带故障图文指引。

- ▲环境防护：≥IP54级防尘防水，0.75米抗跌落，符合救护车及除颤设备国际安全标准，高低温多场景适用。

- 除颤波形：采用双相截断指数波形，带自动阻抗补偿，适配不同体型患者，提升复律成功率。

- 除颤能量：能量最大360J，不少于 20 档可调，电极板集成能量调节、充电、放电控制，实时显示接触阻抗。

- 充电速度：开机快速就绪，200J充电≤4 秒，360J充电≤8秒，放电后心电基线快速恢复。

- ▲工作模式：支持手动除颤、同步复律、AED自动除颤，覆盖全年龄段患者。

- ▲CPR复苏辅助功能：遵循国际复苏指南，实时反馈按压质量，支持按压心电滤波，抢救全程语音引导、长时间录音。

- ▲多参数监护：标配5导心电、呼吸，可升级选配血氧、无创血压，成人/小儿/新生儿通用。

- 心电分析：多档波形走速，心律失常识别≥20种，支持 ST、QT 段实时监测。

- 无创血压：支持单次、自动、连续测量，分段适配不同人群，测量精度高。

- 打印存储：50mm 记录仪，同步打印多道波形；大容量本地存储心电、抢救、自检数据，USB 导出。

- 供电续航：大容量锂电池，可完成≥200次最大能量除颤；低电量预警后仍可短时监护及多次除颤。

- 智能自检：支持定时自动整机自检，覆盖除颤、监护模块，自检报告可打印、存档。

- ▲互联拓展：支持无线通信升级，标准医疗通讯协议，可对接院前急救系统、医院信息系统，数据自动上传。

3.10十标段：西来桥镇卫生院彩色超声诊断系统1台（核心产品：彩色超声诊断系统）；

- ★主机一台，≥15.0英寸液晶显示器。

- ★配备腹部、浅表、腔内3探头，有探头扩展器；

- ★探头最高频率可支持1.0-17.0MHz，探头宽频变频支持基波、谐波、彩色多普勒、PW独立变频调节；

①腹部凸阵探头，探头频率：1.5-6.0MHz

②浅表线阵探头，探头频率：5.0-15.0MHz

③腔内探头，探头频率：3.0-15.0MHz

- 穿刺引导线：支持单线、双线区域及中线不同方式的引导线，沿引导线可移动滑块、有深度数值显示；

- 成像技术：数字二维灰阶成像、数字谐波成像、数字彩色多普勒成像、数字频谱多普勒成像、数字M型成像、数字组织多普勒成像；

- ▲二维灰阶参数：

① 最大显示深度≥38cm ；

②二维增益≥260dB，可视可调动态范围≥280（非系统动态范围）；

③TGC≥8段调节，LGC≥8段调节；

④伪彩图谱:≥12种，灰阶图谱:≥12种；

（7）▲彩色多普勒参数：

①增益≥250dB；

②彩色多普勒能量图、方向性能量图、高分辨率血流；

③低速血流增强显示技术，把一段时间内相邻帧图上的血流信号融合持续的显示在当前图像上，提升血流信号的显示能力，融合时间周期≥3级可调；

④一键隐藏血流；

⑤二维立体血流成像，二维血流显示立体视觉效果，减少伪像，具有独立按键，支持与彩色多普勒、能量、高分辨率血流及微血流成像叠加成像；

⑥微细血流成像技术，观察肌骨等微血流循环，及时评估病变的情况，具有独立按键；

⑦血流速度标识功能，用于标记不同速度的血流，用颜色标线动态描迹不同速度血流的位置状态，直观地观察局部血流速度梯度分布

⑧取样框偏转≥±30°（以0°角为基准参考）

（8）▲频谱多普勒参数：

①方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）；

②取样宽度及位置范围：宽度 0.5–25mm；

③取样线偏转角度≥±30°（以0°角为基准参考）；

④最小可测速度：≤0.2mm/s（非噪声信号）；

⑤支持TDI组织多普勒，支持组织彩色多普勒、能量、频谱多普勒、M型模式及定量分析；

（9）▲内置锂电池，电池独立供电工作时间≥60分钟；

（10）▲配备台车、行李箱；

（11）▲内置高清工作站，系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息；

（12）▲读卡器；

（13）▲智能软件标配；

（14）▲使用年限≥10年；

四、辅材、配件（如有）

投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，投标单位承担含设备直至交付前需要的所有辅材和配件。本次采购项目为交钥匙工程，采购人不额外承担相关费用。

五、供货要求

1、交货方式：现场验收。

2、交货地点：由采购方指定交货地点。

3、供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品，负责将产品运抵使用指定地点，按照现场现有安装条件保障产品安装到位并交付使用（包括且不限于涉及部分现场准备事项）。

六、安装调试要求

1、供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由供应商自备。安装、调试、培训、系统对接及垃圾清理等费用均包含在投标总价中。

2、供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。

3、设备有与相关业务系统对接要求的，供应商应负责设备与系统对接，供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。

七、国家或行业相关规范标准

1、采用行业标准的不得低于国家标准；

2、必须通过国家安装规范和验收规范。

八、履约验收要求

1、采购人对中标人交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购人需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。

2、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3、采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责安装调试并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由中标人负责。

4、验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由采购人和中标人双方协商解决。

九、培训要求

1、成交人应免费为采购人提供操作培训，包括但不限于货物的基本性能、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等并提供培训手册。

2、装机1个月后，进行回访（实地或者电话），对操作中出现的问题进行解读并再次培训；

3、装机6个月后，对使用情况进行再次复查，确保操作人员熟练掌握相关内容。

十、售后服务要求

1、质保期：本项目所有设备整机（包含原厂配套设备及配件）质保期不得少于5年。

2、质保期自项目从设备安装调试后无质量问题能够正常使用，双方签订验收报告之日起计算。质保期内若仪器出现故障，免收任何费用。质保期内定期提供免费服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用），质保期内每年派有资质的售后技术人员不少于1次对设备进行免费预防性维护保养。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备安全、正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。

3、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

4、供应商应保证在设备寿命期内，设备软件终身免费升级，设备经过正确安装、合理操作和维护保养情况下能够安全、良好运转。

5、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。

十一、投标报价要求

1、报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、招标代理费、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；

3、供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

十二、基本服务要求

1、所供的货物是全新、未使用过的产品，材质、规格型号、技术参数必须遵守国家颁布标准和有关规定。

2、质量标准：中标供应商提供的货物须提供产品质量检验合格证明。

3、所供的货物是全新、未使用过的产品，材质、规格型号、技术参数必须遵守国。厂家有同系列仪器软件升级，甲方享有免费升级的权利。

4、投标人需根据采购需求、评分办法提供相应的实施方案、培训方案、应急预案、售后服务等。具体详见评分办法。

5、投标人应严格按照招标文件的要求和国家有关标准、规定，提供全新、未经使用且技术先进的设备产品。投标人必须保证提供产品与招标文件所述的质量、规格和性能完全一致，所提供的设备及配件达到或优于采购参数要求。

6、投标人所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题(如外观有损伤)投标人必须立即以同样货号的产品在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

7、成交人在履行合同过程中，一切事故的责任由成交单位自行承担。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目每个标段选取1名中标候选人。

政府政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

7.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

7.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“投标文件格式”的“附件:投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.5投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.6投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.7评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

一标段：扬中市中医院麻醉机1台及八桥中心卫生院麻醉呼吸机1台采购，共2台；

| 序号 | 评分项目 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价30分 |  |  |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30分 |
| 二 | 技术部分70分 |  |  |
| 2.1 | 质量性能 （39分） | （1）性能参数（21分）：根据各投标人所投产品功能(性能)及配置、对招标文件各项技术参数及配置要求的逐项响应情况及偏离表综合评定，投标人所投产品技术参数及配置要求均满足基本采购需求的得满分21分，（打“▲”的条款不参与本小项的扣分）；打“★”部分有一项负偏离扣3分;其他部分的参数有一项负偏离扣1分，扣完为止。本项最高得21分。 （2）设备适用于成人、儿童和新生儿全人群的得1分，仅适用于部分人群的得0.5分，本小项最高得1分。(提供注册证标明) （3）采用容量交换器式呼吸机或电动活塞式呼吸机得3分，采用气动电控呼吸机等其他方式得1分，本项最高得3分。（提供证明材料加盖公章）。 （4）最大吸气流速≥180 L/min的得2分，180L/min＜最大吸气流速≥160 L/min的得1分，160L/min＜最大吸气流速≥120L/min的得0.5分，本小项最高得2分。（提供证明材料加盖公章）。 （5）采用热丝式流量传感器得3分，采用压差式流量传感器等其他方式得1分，本项最高得3分。（提供证明材料加盖公章）。 （6）配套主机同品牌七氟醚挥发罐得2分，可升级同品牌地氟醚挥发罐得3分，本项最高得3分。（提供证明材料加盖公章）。 （7）机械流量计得 1 分，半电子流量计（机械旋钮调节电子流量显示）得 2分，全电子流量计（同时具备电子调节及电子显示）得 3分，本项最高得3分。（提供证明材料加盖公章）。 （8）原厂质保（3分）：根据各供应商提供的免费原厂质保年限打分，提供5年厂家整机质保及以下不得分，在5年的基础上每增加一年得1分，最高得3分。（提供产品免费质保年限的承诺，格式自拟） 注：①投标人在技术响应（偏离表）中必须如实表述产品技术参数是否偏离。 ②投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，需提供相应证明文件（如医疗器械注册证及附页或技术白皮书或合格的检测报告等）。各投标人须如实描述所投产品的技术性能，若虚构产品技术参数的，将视为虚假响应，作无效投标。要求提供相关证明材料但未提供则视为该功能参数响应负偏离，进行扣分或无效响应处理。 ③技术参数无要求提供相应的证明材料，响应即可，未响应或未按照要求提供佐证材料视为负偏离，进行扣分处理。 | 39分 |
| 2.2 | 实施方案（6分） | 根据各投标人提供的实施方案，包括供货方案（包含但不限于①货物的包装、②供货进度保证措施等）、安装、调试和验收方案（包括但不限于针对调试、验收计划及保证措施和体系）、质量和安全管理体系与措施（包括但不限于①质量体系与措施、②安全管理体系与措施等）等内容综合评定。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得6分；以上内容部分包含且方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，有相应落实措施的得4分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得1分；未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 2.3 | 项目验收方案(4分) | 根据各投标人提供的具体详实的项目验收方案等综合评定，包括但不限于（验收流程和步骤说明、验收标准、验收人员组成及职责分工说明、验收不合格时的处理方案等），以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得4分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得2分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得1分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得0.5分；未提供方案的不得分。 | 4分 |
| 2.4 | 售后服务方案（5分） | 根据各投标人提供售后服务方案（包括但不限于回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件保障等）、本地化服务方案（各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等综合评定，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求的得5分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，完整和实用，没有相关证明材料支撑的得3分；以上内容部分包含，内容基本完整、思路清晰、可行性较好，没有相关证明材料支撑的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性，没有相关证明材料支撑的得1分；未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 2.5 | 应急响应方案（4分） | 根据对维修设备的响应和应急故障修复方案等综合评定。方案应包含但不限于响应时间、回访巡检、故障解决、本地化服务人员构成、维修网点设置情况、备件储备情况等方面。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，维修响应速度快，维修方案全面可行性强，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求得4分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得2分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得1分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得0.5分；未提供方案的不得分。 | 4分 |
| 2.6 | 主要配件/耗材情况（3分） | 根据所投产品列出保修期外主要配件/耗材的清单和价格，根据配件/耗材的质量品质、价格等综合评定。提供的清单完整（列出保修期外所有主要配件/耗材的名称、规格型号及单价）、适应性强、配套性高（承诺保修期外配件/耗材的供应）、价格最优惠（所报配件/耗材价格与市场同类产品价格相比具有竞争力）得3分；以上内容部分包含，提供的清单完整度一般、适应性一般、配套一般、价格较优惠得2分；提供的清单笼统、配套不完善、价格优惠力度低得1分；未提供的不得分。 | 3分 |
| 2.7 | 培训方案（5分） | 根据各投标人提供的技术培训方案（包括但不限于对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，提出其他技术培训保障方案等）进行横向比较打分，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，培训方案完整、详细、可行的得5分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容的得3分；以上内容部分包含，有方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。 | 5分 |
| 2.8 | 往期案例分析（4分） | 根据响应文件中提供的承担过2022年1月1日后与本次所投设备同类型的设备案例分析进行综合评价，对往期多个案例分析有针对性、分析详尽的，且有与本项目服务内容相关的证明材料支撑的最高得4分；仅对个别案例进行简单分析的得2分；往期做过类似案例，但针对本项目没有具体的经验分析的得1分；往期未做过类似案例，但针对本项目有经验分析的得0.5分，未提供的不得分。 注：提供采购合同（所提供合同中显示的合同货物需与本次所投产品相同、甲方须为货物使用单位，乙方为生产企业或各经销商均可）加盖公章上传至“苏采云”系统相应位置。 | 4分 |

二标段：扬中市中医院碎石机1台采购；

| 序号 | 评分项目 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价30分 |  |  |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30分 |
| 二 | 技术部分70分 |  |  |
| 2.1 | 质量性能 （42分） | - 性能参数（39分）：根据各投标人所投产品功能(性能)及配置、对招标文件各项技术参数及配置要求的逐项响应情况及偏离表综合评定，投标人所投产品技术参数及配置要求均满足基本采购需求的得满分39分，打“★”部分有一项负偏离扣3分;打“▲”部分有一项负偏离扣2分;其他部分的参数有一项负偏离扣1分，扣完为止。本项最高得39分。 - 原厂质保（3分）：根据各供应商提供的免费原厂质保年限打分，提供5年厂家整机质保及以下不得分，在5年的基础上每增加一年得1分，最高得3分。（提供产品免费质保年限的承诺，格式自拟） 注：①投标人在技术响应（偏离表）中必须如实表述产品技术参数是否偏离。 ②投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，打“★”“▲”部分需提供相应证明文件（如医疗器械注册证及附页或技术白皮书或合格的检测报告等）。各投标人须如实描述所投产品的技术性能，若虚构产品技术参数的，将视为虚假响应，作无效投标。要求提供相关证明材料但未提供则视为该功能参数响应负偏离，进行扣分或无效响应处理。 ③技术参数无要求提供相应的证明材料，响应即可，未响应或未按照要求提供佐证材料视为负偏离，进行扣分处理。 | 42分 |
| 2.2 | 实施方案（5分） | 根据各投标人提供的实施方案，包括供货方案（包含但不限于①货物的包装、②供货进度保证措施等）、安装、调试和验收方案（包括但不限于针对调试、验收计划及保证措施和体系）、质量和安全管理体系与措施（包括但不限于①质量体系与措施、②安全管理体系与措施等）等内容综合评定。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得5分；以上内容部分包含且方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，有相应落实措施的得3分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得1分；未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 2.3 | 项目验收方案(4分) | 根据各投标人提供的具体详实的项目验收方案等综合评定，包括但不限于（验收流程和步骤说明、验收标准、验收人员组成及职责分工说明、验收不合格时的处理方案等），以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得4分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得2分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得1分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得0.5分；未提供方案的不得分。 | 4分 |
| 2.4 | 售后服务方案（5分） | 根据各投标人提供售后服务方案（包括但不限于回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件保障等）、本地化服务方案（各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等综合评定，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求的得5分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，完整和实用，没有相关证明材料支撑的得3分；以上内容部分包含，内容基本完整、思路清晰、可行性较好，没有相关证明材料支撑的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性，没有相关证明材料支撑的得1分；未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 2.5 | 应急响应方案（5分） | 根据对维修设备的响应和应急故障修复方案等综合评定。方案应包含但不限于响应时间、回访巡检、故障解决、本地化服务人员构成、维修网点设置情况、备件储备情况等方面。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，维修响应速度快，维修方案全面可行性强，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求得5分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得3分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得1分；未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 2.6 | 主要配件/耗材情况（3分） | 根据所投产品列出保修期外主要配件/耗材的清单和价格，根据配件/耗材的质量品质、价格等综合评定。提供的清单完整（列出保修期外所有主要配件/耗材的名称、规格型号及单价）、适应性强、配套性高（承诺保修期外配件/耗材的供应）、价格最优惠（所报配件/耗材价格与市场同类产品价格相比具有竞争力）得3分；以上内容部分包含，提供的清单完整度一般、适应性一般、配套一般、价格较优惠得2分；提供的清单笼统、配套不完善、价格优惠力度低得1分；未提供的不得分。 | 3分 |
| 2.7 | 培训方案（2分） | 根据各投标人提供的技术培训方案（包括但不限于对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，提出其他技术培训保障方案等）进行横向比较打分，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，培训方案完整、详细、可行的得2分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容的得1分；以上内容部分包含，有方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的0.5分。没有内容的不得分。 | 2分 |
| 2.8 | 往期案例分析（4分） | 根据响应文件中提供的承担过2022年1月1日后与本次所投设备同类型的设备案例分析进行综合评价，对往期多个案例分析有针对性、分析详尽的，且有与本项目服务内容相关的证明材料支撑的最高得4分；仅对个别案例进行简单分析的得2分；往期做过类似案例，但针对本项目没有具体的经验分析的得1分；往期未做过类似案例，但针对本项目有经验分析的得0.5分，未提供的不得分。 注：提供采购合同（所提供合同中显示的合同货物需与本次所投产品相同、甲方须为货物使用单位，乙方为生产企业或各经销商均可）加盖公章上传至“苏采云”系统相应位置。 | 4分 |

三标段：扬中市中医院监护仪1台采购；

| 序号 | 评分项目 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价30分 |  |  |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30分 |
| 二 | 技术部分70分 |  |  |
| 2.1 | 质量性能 （39分） | （1）性能参数（36分）：根据各投标人所投产品功能(性能)及配置、对招标文件各项技术参数及配置要求的逐项响应情况及偏离表综合评定，投标人所投产品技术参数及配置要求均满足基本采购需求的得满分36分，打“▲”部分有一项负偏离扣2分;其他部分的参数有一项负偏离扣1分，扣完为止。本项最高得36分。 （2）原厂质保（3分）：根据各供应商提供的免费原厂质保年限打分，提供5年厂家整机质保及以下不得分，在5年的基础上每增加一年得1分，最高得3分。（提供产品免费质保年限的承诺，格式自拟） 注：①投标人在技术响应（偏离表）中必须如实表述产品技术参数是否偏离。 ②投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，打“▲”部分需提供相应证明文件（如医疗器械注册证及附页或技术白皮书或合格的检测报告等）。各投标人须如实描述所投产品的技术性能，若虚构产品技术参数的，将视为虚假响应，作无效投标。要求提供相关证明材料但未提供则视为该功能参数响应负偏离，进行扣分或无效响应处理。 ③技术参数无要求提供相应的证明材料，响应即可，未响应或未按照要求提供佐证材料视为负偏离，进行扣分处理。 | 39分 |
| 2.2 | 实施方案（6分） | 根据各投标人提供的实施方案，包括供货方案（包含但不限于①货物的包装、②供货进度保证措施等）、安装、调试和验收方案（包括但不限于针对调试、验收计划及保证措施和体系）、质量和安全管理体系与措施（包括但不限于①质量体系与措施、②安全管理体系与措施等）等内容综合评定。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得6分；以上内容部分包含且方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，有相应落实措施的得4分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得1分；未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 2.3 | 项目验收方案(4分) | 根据各投标人提供的具体详实的项目验收方案等综合评定，包括但不限于（验收流程和步骤说明、验收标准、验收人员组成及职责分工说明、验收不合格时的处理方案等），以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得4分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得2分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得1分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得0.5分；未提供方案的不得分。 | 4分 |
| 2.4 | 售后服务方案（6分） | 根据各投标人提供售后服务方案（包括但不限于回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件保障等）、本地化服务方案（各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等综合评定，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求的得6分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，完整和实用，没有相关证明材料支撑的得4分；以上内容部分包含，内容基本完整、思路清晰、可行性较好，没有相关证明材料支撑的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性，没有相关证明材料支撑的得1分；未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 2.5 | 应急响应方案（5分） | 根据对维修设备的响应和应急故障修复方案等综合评定。方案应包含但不限于响应时间、回访巡检、故障解决、本地化服务人员构成、维修网点设置情况、备件储备情况等方面。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，维修响应速度快，维修方案全面可行性强，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求得5分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得3分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得1分；未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 2.6 | 主要配件/耗材情况（3分） | 根据所投产品列出保修期外主要配件/耗材的清单和价格，根据配件/耗材的质量品质、价格等综合评定。提供的清单完整（列出保修期外所有主要配件/耗材的名称、规格型号及单价）、适应性强、配套性高（承诺保修期外配件/耗材的供应）、价格最优惠（所报配件/耗材价格与市场同类产品价格相比具有竞争力）得3分；以上内容部分包含，提供的清单完整度一般、适应性一般、配套一般、价格较优惠得2分；提供的清单笼统、配套不完善、价格优惠力度低得1分；未提供的不得分。 | 3分 |
| 2.7 | 培训方案（3分） | 根据各投标人提供的技术培训方案（包括但不限于对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，提出其他技术培训保障方案等）进行横向比较打分，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，培训方案完整、详细、可行的得3分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容的得2分；以上内容部分包含，有方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不翔实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。 | 3分 |
| 2.8 | 往期案例分析（4分） | 根据响应文件中提供的承担过2022年1月1日后与本次所投设备同类型的设备案例分析进行综合评价，对往期多个案例分析有针对性、分析详尽的，且有与本项目服务内容相关的证明材料支撑的最高得4分；仅对个别案例进行简单分析的得2分；往期做过类似案例，但针对本项目没有具体的经验分析的得1分；往期未做过类似案例，但针对本项目有经验分析的得0.5分，未提供的不得分。 注：提供采购合同（所提供合同中显示的合同货物需与本次所投产品相同、甲方须为货物使用单位，乙方为生产企业或各经销商均可）加盖公章上传至“苏采云”系统相应位置。 | 4分 |

四标段：扬中市中医院除颤仪1台采购；

| 序号 | 评分项目 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价30分 |  |  |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30分 |
| 二 | 技术部分70分 |  |  |
| 2.1 | 质量性能 （37分） | - 性能参数（34分）：根据各投标人所投产品功能(性能)及配置、对招标文件各项技术参数及配置要求的逐项响应情况及偏离表综合评定，投标人所投产品技术参数及配置要求均满足基本采购需求的得满分34分，打“▲”部分有一项负偏离扣4分;其他部分的参数有一项负偏离扣1分，扣完为止。本项最高得34分。 - （2）原厂质保（3分）：根据各供应商提供的免费原厂质保年限打分，提供5年厂家整机质保及以下不得分，在5年的基础上每增加一年得1分，最高得3分。（提供产品免费质保年限的承诺，格式自拟） 注：①投标人在技术响应（偏离表）中必须如实表述产品技术参数是否偏离。 ②投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，打“▲”部分需提供相应证明文件（如医疗器械注册证及附页或技术白皮书或合格的检测报告等）。各投标人须如实描述所投产品的技术性能，若虚构产品技术参数的，将视为虚假响应，作无效投标。要求提供相关证明材料但未提供则视为该功能参数响应负偏离，进行扣分或无效响应处理。 ③技术参数无要求提供相应的证明材料，响应即可，未响应或未按照要求提供佐证材料视为负偏离，进行扣分处理。 | 37分 |
| 2.2 | 实施方案（6分） | 根据各投标人提供的实施方案，包括供货方案（包含但不限于①货物的包装、②供货进度保证措施等）、安装、调试和验收方案（包括但不限于针对调试、验收计划及保证措施和体系）、质量和安全管理体系与措施（包括但不限于①质量体系与措施、②安全管理体系与措施等）等内容综合评定。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得6分；以上内容部分包含且方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，有相应落实措施的得4分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得1分；未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 2.3 | 项目验收方案(5分) | 根据各投标人提供的具体翔实的项目验收方案等综合评定，包括但不限于（验收流程和步骤说明、验收标准、验收人员组成及职责分工说明、验收不合格时的处理方案等），以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得5分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得3分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得1分；未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 2.4 | 售后服务方案（6分） | 根据各投标人提供售后服务方案（包括但不限于回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件保障等）、本地化服务方案（各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等综合评定，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求的得6分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，完整和实用，没有相关证明材料支撑的得4分；以上内容部分包含，内容基本完整、思路清晰、可行性较好，没有相关证明材料支撑的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性，没有相关证明材料支撑的得1分；未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 2.5 | 应急响应方案（5分） | 根据对维修设备的响应和应急故障修复方案等综合评定。方案应包含但不限于响应时间、回访巡检、故障解决、本地化服务人员构成、维修网点设置情况、备件储备情况等方面。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，维修响应速度快，维修方案全面可行性强，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求得5分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得3分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得1分；未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 2.6 | 主要配件/耗材情况（3分） | 根据所投产品列出保修期外主要配件/耗材的清单和价格，根据配件/耗材的质量品质、价格等综合评定。提供的清单完整（列出保修期外所有主要配件/耗材的名称、规格型号及单价）、适应性强、配套性高（承诺保修期外配件/耗材的供应）、价格最优惠（所报配件/耗材价格与市场同类产品价格相比具有竞争力）得3分；以上内容部分包含，提供的清单完整度一般、适应性一般、配套一般、价格较优惠得2分；提供的清单笼统、配套不完善、价格优惠力度低得1分；未提供的不得分。 | 3分 |
| 2.7 | 培训方案（4分） | 根据各投标人提供的技术培训方案（包括但不限于对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，提出其他技术培训保障方案等）进行横向比较打分，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，培训方案完整、详细、可行的得4分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容的得2分；以上内容部分包含，有方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不翔实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。 | 4分 |
| 2.8 | 往期案例分析（4分） | 根据响应文件中提供的承担过2022年1月1日后与本次所投设备同类型的设备案例分析进行综合评价，对往期多个案例分析有针对性、分析详尽的，且有与本项目服务内容相关的证明材料支撑的最高得4分；仅对个别案例进行简单分析的得2分；往期做过类似案例，但针对本项目没有具体的经验分析的得1分；往期未做过类似案例，但针对本项目有经验分析的得0.5分，未提供的不得分。 注：提供采购合同（所提供合同中显示的合同货物需与本次所投产品相同、甲方须为货物使用单位，乙方为生产企业或各经销商均可）加盖公章上传至“苏采云”系统相应位置。 | 4分 |

五标段：扬中市中医院口腔CT1台采购；

| 序号 | 评分项目 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价30分 |  |  |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30分 |
| 二 | 技术部分70分 |  |  |
| 2.1 | 质量性能 （38分） | - 性能参数（35分）：根据各投标人所投产品功能(性能)及配置、对招标文件各项技术参数及配置要求的逐项响应情况及偏离表综合评定，投标人所投产品技术参数及配置要求均满足基本采购需求的得满分35分，打“★”部分有一项负偏离扣3分;打“▲”部分有一项负偏离扣1分;其他部分的参数有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。本项最高得35分。 - （2）原厂质保（3分）：根据各供应商提供的免费原厂质保年限打分，提供5年厂家整机质保及以下不得分，在5年的基础上每增加一年得1分，最高得3分。（提供产品免费质保年限的承诺，格式自拟） 注：①投标人在技术响应（偏离表）中必须如实表述产品技术参数是否偏离。 ②投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，打“★”“▲”部分需提供相应证明文件（如医疗器械注册证及附页或技术白皮书或合格的检测报告等）。各投标人须如实描述所投产品的技术性能，若虚构产品技术参数的，将视为虚假响应，作无效投标。要求提供相关证明材料但未提供则视为该功能参数响应负偏离，进行扣分或无效响应处理。 ③技术参数无要求提供相应的证明材料，响应即可，未响应或未按照要求提供佐证材料视为负偏离，进行扣分处理。 | 38分 |
| 2.2 | 实施方案（6分） | 根据各投标人提供的实施方案，包括供货方案（包含但不限于①货物的包装、②供货进度保证措施等）、安装、调试和验收方案（包括但不限于针对调试、验收计划及保证措施和体系）、质量和安全管理体系与措施（包括但不限于①质量体系与措施、②安全管理体系与措施等）等内容综合评定。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得6分；以上内容部分包含且方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，有相应落实措施的得4分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得1分；未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 2.3 | 项目验收方案(4分) | 根据各投标人提供的具体翔实的项目验收方案等综合评定，包括但不限于（验收流程和步骤说明、验收标准、验收人员组成及职责分工说明、验收不合格时的处理方案等），以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得4分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得2分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得1分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得0.5分；未提供方案的不得分。 | 4分 |
| 2.4 | 售后服务方案（6分） | 根据各投标人提供售后服务方案（包括但不限于回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件保障等）、本地化服务方案（各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等综合评定，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求的得6分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，完整和实用，没有相关证明材料支撑的得4分；以上内容部分包含，内容基本完整、思路清晰、可行性较好，没有相关证明材料支撑的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性，没有相关证明材料支撑的得1分；未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 2.5 | 应急响应方案（6分） | 根据对维修设备的响应和应急故障修复方案等综合评定。方案应包含但不限于响应时间、回访巡检、故障解决、本地化服务人员构成、维修网点设置情况、备件储备情况等方面。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，维修响应速度快，维修方案全面可行性强，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求得6分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得4分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得1分；未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 2.6 | 主要配件/耗材情况（3分） | 根据所投产品列出保修期外主要配件/耗材的清单和价格，根据配件/耗材的质量品质、价格等综合评定。提供的清单完整（列出保修期外所有主要配件/耗材的名称、规格型号及单价）、适应性强、配套性高（承诺保修期外配件/耗材的供应）、价格最优惠（所报配件/耗材价格与市场同类产品价格相比具有竞争力）得3分；以上内容部分包含，提供的清单完整度一般、适应性一般、配套一般、价格较优惠得2分；提供的清单笼统、配套不完善、价格优惠力度低得1分；未提供的不得分。 | 3分 |
| 2.7 | 培训方案（3分） | 根据各投标人提供的技术培训方案（包括但不限于对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，提出其他技术培训保障方案等）进行横向比较打分，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，培训方案完整、详细、可行的得3分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容的得2分；以上内容部分包含，有方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不翔实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。 | 3分 |
| 2.8 | 往期案例分析（4分） | 根据响应文件中提供的承担过2022年1月1日后与本次所投设备同类型的设备案例分析进行综合评价，对往期多个案例分析有针对性、分析详尽的，且有与本项目服务内容相关的证明材料支撑的最高得4分；仅对个别案例进行简单分析的得2分；往期做过类似案例，但针对本项目没有具体的经验分析的得1分；往期末做过类似案例，但针对本项目有经验分析的得0.5分，未提供的不得分。 注：提供采购合同（所提供合同中显示的合同货物需与本次所投产品相同、甲方须为货物使用单位，乙方为生产企业或各经销商均可）加盖公章上传至“苏采云”系统相应位置。 | 4分 |

六标段：三茅街道社区卫生服务中心麻醉机1台采购；

| 序号 | 评分项目 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价30分 |  |  |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30分 |
| 二 | 技术部分70分 |  |  |
| 2.1 | 质量性能 （36分） | （1）性能参数（33分）：根据各投标人所投产品功能(性能)及配置、对招标文件各项技术参数及配置要求的逐项响应情况及偏离表综合评定，投标人所投产品技术参数及配置要求均满足基本采购需求的得满分33分，打“▲”部分有一项负偏离扣3分;其他部分的参数有一项负偏离扣1分，扣完为止。本项最高得33分。 （2）原厂质保（3分）：根据各供应商提供的免费原厂质保年限打分，提供5年厂家整机质保及以下不得分，在5年的基础上每增加一年得1分，最高得3分。（提供产品免费质保年限的承诺，格式自拟） 注：①投标人在技术响应（偏离表）中必须如实表述产品技术参数是否偏离。 ②投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，打“▲”部分需提供相应证明文件（如医疗器械注册证及附页或技术白皮书或合格的检测报告等）。各投标人须如实描述所投产品的技术性能，若虚构产品技术参数的，将视为虚假响应，作无效投标。要求提供相关证明材料但未提供则视为该功能参数响应负偏离，进行扣分或无效响应处理。 ③技术参数无要求提供相应的证明材料，响应即可，未响应或未按照要求提供佐证材料视为负偏离，进行扣分处理。 | 36分 |
| 2.2 | 实施方案（6分） | 根据各投标人提供的实施方案，包括供货方案（包含但不限于①货物的包装、②供货进度保证措施等）、安装、调试和验收方案（包括但不限于针对调试、验收计划及保证措施和体系）、质量和安全管理体系与措施（包括但不限于①质量体系与措施、②安全管理体系与措施等）等内容综合评定。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得6分；以上内容部分包含且方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，有相应落实措施的得4分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得1分；未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 2.3 | 项目验收方案(4分) | 根据各投标人提供的具体翔实的项目验收方案等综合评定，包括但不限于（验收流程和步骤说明、验收标准、验收人员组成及职责分工说明、验收不合格时的处理方案等），以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得4分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得2分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得1分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得0.5分；未提供方案的不得分。 | 4分 |
| 2.4 | 售后服务方案（8分） | 根据各投标人提供售后服务方案（包括但不限于回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件保障等）、本地化服务方案（各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等综合评定，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求的得8分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，完整和实用，没有相关证明材料支撑的得5分；以上内容部分包含，内容基本完整、思路清晰、可行性较好，没有相关证明材料支撑的得3分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性，没有相关证明材料支撑的得1分；未提供方案的不得分。 | 8分 |
| 2.5 | 应急响应方案（4分） | 根据对维修设备的响应和应急故障修复方案等综合评定。方案应包含但不限于响应时间、回访巡检、故障解决、本地化服务人员构成、维修网点设置情况、备件储备情况等方面。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，维修响应速度快，维修方案全面可行性强，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求得4分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得2分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得1分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得0.5分；未提供方案的不得分。 | 4分 |
| 2.6 | 主要配件/耗材情况（3分） | 根据所投产品列出保修期外主要配件/耗材的清单和价格，根据配件/耗材的质量品质、价格等综合评定。提供的清单完整（列出保修期外所有主要配件/耗材的名称、规格型号及单价）、适应性强、配套性高（承诺保修期外配件/耗材的供应）、价格最优惠（所报配件/耗材价格与市场同类产品价格相比具有竞争力）得3分；以上内容部分包含，提供的清单完整度一般、适应性一般、配套一般、价格较优惠得2分；提供的清单笼统、配套不完善、价格优惠力度低得1分；未提供的不得分。 | 3分 |
| 2.7 | 培训方案（5分） | 根据各投标人提供的技术培训方案（包括但不限于对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，提出其他技术培训保障方案等）进行横向比较打分，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，培训方案完整、详细、可行的得5分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容的得3分；以上内容部分包含，有方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不翔实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。 | 5分 |
| 2.8 | 往期案例分析（4分） | 根据响应文件中提供的承担过2022年1月1日后与本次所投设备同类型的设备案例分析进行综合评价，对往期多个案例分析有针对性、分析详尽的，且有与本项目服务内容相关的证明材料支撑的最高得4分；仅对个别案例进行简单分析的得2分；往期做过类似案例，但针对本项目没有具体的经验分析的得1分；往期未做过类似案例，但针对本项目有经验分析的得0.5分，未提供的不得分。 注：提供采购合同（所提供合同中显示的合同货物需与本次所投产品相同、甲方须为货物使用单位，乙方为生产企业或各经销商均可）加盖公章上传至“苏采云”系统相应位置。 | 4分 |

七标段：三茅街道社区卫生服务中心心电图机1台采购；

| 序号 | 评分项目 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价30分 |  |  |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30分 |
| 二 | 技术部分70分 |  |  |
| 2.1 | 质量性能 （41分） | （1）性能参数（32分）：根据各投标人所投产品功能(性能)及配置、对招标文件各项技术参数及配置要求的逐项响应情况及偏离表综合评定，投标人所投产品技术参数及配置要求均满足基本采购需求的得满分32分，（打“★”的条款不参与本小项的扣分）；打“▲”部分有一项负偏离扣4分;其他部分的参数有一项负偏离扣2分，扣完为止。本项最高得32分。 - 为保证信号还原度高，采样精度：采样率≥55000HZ，得3分；55000HZ（不含）＞采样率＞50000HZ（不含），得1分。（提供证明材料加盖公章） - 频率响应≥0.01HZ～500HZ，得3分；0.01HZ～500Hz(不含）＞频率响应＞0.01HZ～400HZ（不含）得1分。（提供证明材料加盖公章）。 （4）原厂质保（3分）：根据各供应商提供的免费原厂质保年限打分，提供5年厂家整机质保及以下不得分，在5年的基础上每增加一年得1分，最高得3分。（提供产品免费质保年限的承诺，格式自拟） 注：①投标人在技术响应（偏离表）中必须如实表述产品技术参数是否偏离。 ②投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，打“▲”部分需提供相应证明文件（如医疗器械注册证及附页或技术白皮书或合格的检测报告等）。各投标人须如实描述所投产品的技术性能，若虚构产品技术参数的，将视为虚假响应，作无效投标。要求提供相关证明材料但未提供则视为该功能参数响应负偏离，进行扣分或无效响应处理。 ③技术参数无要求提供相应的证明材料，响应即可，未响应或未按照要求提供佐证材料视为负偏离，进行扣分处理。 | 41分 |
| 2.2 | 实施方案（5分） | 根据各投标人提供的实施方案，包括供货方案（包含但不限于①货物的包装、②供货进度保证措施等）、安装、调试和验收方案（包括但不限于针对调试、验收计划及保证措施和体系）、质量和安全管理体系与措施（包括但不限于①质量体系与措施、②安全管理体系与措施等）等内容综合评定。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得5分；以上内容部分包含且方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，有相应落实措施的得3分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得1分；未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 2.3 | 项目验收方案(4分) | 根据各投标人提供的具体翔实的项目验收方案等综合评定，包括但不限于（验收流程和步骤说明、验收标准、验收人员组成及职责分工说明、验收不合格时的处理方案等），以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得4分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得2分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得1分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得0.5分；未提供方案的不得分。 | 4分 |
| 2.4 | 售后服务方案（5分） | 根据各投标人提供售后服务方案（包括但不限于回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件保障等）、本地化服务方案（各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等综合评定，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求的得5分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，完整和实用，没有相关证明材料支撑的得3分；以上内容部分包含，内容基本完整、思路清晰、可行性较好，没有相关证明材料支撑的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性，没有相关证明材料支撑的得1分；未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 2.5 | 应急响应方案（4分） | 根据对维修设备的响应和应急故障修复方案等综合评定。方案应包含但不限于响应时间、回访巡检、故障解决、本地化服务人员构成、维修网点设置情况、备件储备情况等方面。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，维修响应速度快，维修方案全面可行性强，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求得4分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得2分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得1分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得0.5分；未提供方案的不得分。 | 4分 |
| 2.6 | 主要配件/耗材情况（3分） | 根据所投产品列出保修期外主要配件/耗材的清单和价格，根据配件/耗材的质量品质、价格等综合评定。提供的清单完整（列出保修期外所有主要配件/耗材的名称、规格型号及单价）、适应性强、配套性高（承诺保修期外配件/耗材的供应）、价格最优惠（所报配件/耗材价格与市场同类产品价格相比具有竞争力）得3分；以上内容部分包含，提供的清单完整度一般、适应性一般、配套一般、价格较优惠得2分；提供的清单笼统、配套不完善、价格优惠力度低得1分；未提供的不得分。 | 3分 |
| 2.7 | 培训方案（4分） | 根据各投标人提供的技术培训方案（包括但不限于对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，提出其他技术培训保障方案等）进行横向比较打分，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，培训方案完整、详细、可行的得4分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容的得2分；以上内容部分包含，有方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不翔实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。 | 4分 |
| 2.8 | 往期案例分析（4分） | 根据响应文件中提供的承担过2022年1月1日后与本次所投设备同类型的设备案例分析进行综合评价，对往期多个案例分析有针对性、分析详尽的，且有与本项目服务内容相关的证明材料支撑的最高得4分；仅对个别案例进行简单分析的得2分；往期做过类似案例，但针对本项目没有具体的经验分析的得1分；往期未做过类似案例，但针对本项目有经验分析的得0.5分，未提供的不得分。 注：提供采购合同（所提供合同中显示的合同货物需与本次所投产品相同、甲方须为货物使用单位，乙方为生产企业或各经销商均可）加盖公章上传至“苏采云”系统相应位置。 | 4分 |

八标段：三茅街道社区卫生服务中心手术室监护仪1台采购；

| 序号 | 评分项目 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价30分 |  |  |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30分 |
| 二 | 技术部分70分 |  |  |
| 2.1 | 质量性能 （42分） | （1）性能参数（39分）：根据各投标人所投产品功能(性能)及配置、对招标文件各项技术参数及配置要求的逐项响应情况及偏离表综合评定，投标人所投产品技术参数及配置要求均满足基本采购需求的得满分39分，打“▲”部分有一项负偏离扣2分;其他部分的参数有一项负偏离扣1分，扣完为止。本项最高得39分。 （2）原厂质保（3分）：根据各供应商提供的免费原厂质保年限打分，提供5年厂家整机质保及以下不得分，在5年的基础上每增加一年得1分，最高得3分。（提供产品免费质保年限的承诺，格式自拟） 注：①投标人在技术响应（偏离表）中必须如实表述产品技术参数是否偏离。 ②投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，打“▲”部分需提供相应证明文件（如医疗器械注册证及附页或技术白皮书或合格的检测报告等）。各投标人须如实描述所投产品的技术性能，若虚构产品技术参数的，将视为虚假响应，作无效投标。要求提供相关证明材料但未提供则视为该功能参数响应负偏离，进行扣分或无效响应处理。 ③技术参数无要求提供相应的证明材料，响应即可，未响应或未按照要求提供佐证材料视为负偏离，进行扣分处理。 | 42分 |
| 2.2 | 实施方案（4分） | 根据各投标人提供的实施方案，包括供货方案（包含但不限于①货物的包装、②供货进度保证措施等）、安装、调试和验收方案（包括但不限于针对调试、验收计划及保证措施和体系）、质量和安全管理体系与措施（包括但不限于①质量体系与措施、②安全管理体系与措施等）等内容综合评定。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得4分；以上内容部分包含且方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，有相应落实措施的得3分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得1分；未提供方案的不得分。 | 4分 |
| 2.3 | 项目验收方案(4分) | 根据各投标人提供的具体翔实的项目验收方案等综合评定，包括但不限于（验收流程和步骤说明、验收标准、验收人员组成及职责分工说明、验收不合格时的处理方案等），以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得4分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得2分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得1分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得0.5分；未提供方案的不得分。 | 4分 |
| 2.4 | 售后服务方案（6分） | 根据各投标人提供售后服务方案（包括但不限于回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件保障等）、本地化服务方案（各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等综合评定，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求的得6分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，完整和实用，没有相关证明材料支撑的得3分；以上内容部分包含，内容基本完整、思路清晰、可行性较好，没有相关证明材料支撑的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性，没有相关证明材料支撑的得1分；未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 2.5 | 应急响应方案（4分） | 根据对维修设备的响应和应急故障修复方案等综合评定。方案应包含但不限于响应时间、回访巡检、故障解决、本地化服务人员构成、维修网点设置情况、备件储备情况等方面。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，维修响应速度快，维修方案全面可行性强，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求得4分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得2分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得1分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得0.5分；未提供方案的不得分。 | 4分 |
| 2.6 | 主要配件/耗材情况（3分） | 根据所投产品列出保修期外主要配件/耗材的清单和价格，根据配件/耗材的质量品质、价格等综合评定。提供的清单完整（列出保修期外所有主要配件/耗材的名称、规格型号及单价）、适应性强、配套性高（承诺保修期外配件/耗材的供应）、价格最优惠（所报配件/耗材价格与市场同类产品价格相比具有竞争力）得3分；以上内容部分包含，提供的清单完整度一般、适应性一般、配套一般、价格较优惠得2分；提供的清单笼统、配套不完善、价格优惠力度低得1分；未提供的不得分。 | 3分 |
| 2.7 | 培训方案（3分） | 根据各投标人提供的技术培训方案（包括但不限于对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，提出其他技术培训保障方案等）进行横向比较打分，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，培训方案完整、详细、可行的得3分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容的得2分；以上内容部分包含，有方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不翔实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。 | 3分 |
| 2.8 | 往期案例分析（4分） | 根据响应文件中提供的承担过2022年1月1日后与本次所投设备同类型的设备案例分析进行综合评价，对往期多个案例分析有针对性、分析详尽的，且有与本项目服务内容相关的证明材料支撑的最高得4分；仅对个别案例进行简单分析的得2分；往期做过类似案例，但针对本项目没有具体的经验分析的得1分；往期未做过类似案例，但针对本项目有经验分析的得0.5分，未提供的不得分。 注：提供采购合同（所提供合同中显示的合同货物需与本次所投产品相同、甲方须为货物使用单位，乙方为生产企业或各经销商均可）加盖公章上传至“苏采云”系统相应位置。 | 4分 |

九标段：三茅街道社区卫生服务中心多功能心脏除颤仪1台采购；

| 序号 | 评分项目 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价30分 |  |  |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30分 |
| 二 | 技术部分70分 |  |  |
| 2.1 | 质量性能 （36分） | （1）性能参数（33分）：根据各投标人所投产品功能(性能)及配置、对招标文件各项技术参数及配置要求的逐项响应情况及偏离表综合评定，投标人所投产品技术参数及配置要求均满足基本采购需求的得满分33分，打“▲”部分有一项负偏离扣4分;其他部分的参数有一项负偏离扣1分，扣完为止。本项最高得33分。 （2）原厂质保（3分）：根据各供应商提供的免费原厂质保年限打分，提供5年厂家整机质保及以下不得分，在5年的基础上每增加一年得1分，最高得3分。（提供产品免费质保年限的承诺，格式自拟） 注：①投标人在技术响应（偏离表）中必须如实表述产品技术参数是否偏离。 ②投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，打“▲”部分需提供相应证明文件（如医疗器械注册证及附页或技术白皮书或合格的检测报告等）。各投标人须如实描述所投产品的技术性能，若虚构产品技术参数的，将视为虚假响应，作无效投标。要求提供相关证明材料但未提供则视为该功能参数响应负偏离，进行扣分或无效响应处理。 ③技术参数无要求提供相应的证明材料，响应即可，未响应或未按照要求提供佐证材料视为负偏离，进行扣分处理。 | 36分 |
| 2.2 | 实施方案（6分） | 根据各投标人提供的实施方案，包括供货方案（包含但不限于①货物的包装、②供货进度保证措施等）、安装、调试和验收方案（包括但不限于针对调试、验收计划及保证措施和体系）、质量和安全管理体系与措施（包括但不限于①质量体系与措施、②安全管理体系与措施等）等内容综合评定。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得6分；以上内容部分包含且方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，有相应落实措施的得4分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得1分；未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 2.3 | 项目验收方案(5分) | 根据各投标人提供的具体翔实的项目验收方案等综合评定，包括但不限于（验收流程和步骤说明、验收标准、验收人员组成及职责分工说明、验收不合格时的处理方案等），以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得5分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得3分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得1分；未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 2.4 | 售后服务方案（8分） | 根据各投标人提供售后服务方案（包括但不限于回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件保障等）、本地化服务方案（各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等综合评定，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求的得8分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，完整和实用，没有相关证明材料支撑的得5分；以上内容部分包含，内容基本完整、思路清晰、可行性较好，没有相关证明材料支撑的得3分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性，没有相关证明材料支撑的得1分；未提供方案的不得分。 | 8分 |
| 2.5 | 应急响应方案（4分） | 根据对维修设备的响应和应急故障修复方案等综合评定。方案应包含但不限于响应时间、回访巡检、故障解决、本地化服务人员构成、维修网点设置情况、备件储备情况等方面。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，维修响应速度快，维修方案全面可行性强，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求得4分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得2分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得1分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得0.5分；未提供方案的不得分。 | 4分 |
| 2.6 | 主要配件/耗材情况（3分） | 根据所投产品列出保修期外主要配件/耗材的清单和价格，根据配件/耗材的质量品质、价格等综合评定。提供的清单完整（列出保修期外所有主要配件/耗材的名称、规格型号及单价）、适应性强、配套性高（承诺保修期外配件/耗材的供应）、价格最优惠（所报配件/耗材价格与市场同类产品价格相比具有竞争力）得3分；以上内容部分包含，提供的清单完整度一般、适应性一般、配套一般、价格较优惠得2分；提供的清单笼统、配套不完善、价格优惠力度低得1分；未提供的不得分。 | 3分 |
| 2.7 | 培训方案（4分） | 根据各投标人提供的技术培训方案（包括但不限于对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，提出其他技术培训保障方案等）进行横向比较打分，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，培训方案完整、详细、可行的得4分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容的得3分；以上内容部分包含，有方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不翔实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。 | 4分 |
| 2.8 | 往期案例分析（4分） | 根据响应文件中提供的承担过2022年1月1日后与本次所投设备同类型的设备案例分析进行综合评价，对往期多个案例分析有针对性、分析详尽的，且有与本项目服务内容相关的证明材料支撑的最高得4分；仅对个别案例进行简单分析的得2分；往期做过类似案例，但针对本项目没有具体的经验分析的得1分；往期未做过类似案例，但针对本项目有经验分析的得0.5分，未提供的不得分。 注：提供采购合同（所提供合同中显示的合同货物需与本次所投产品相同、甲方须为货物使用单位，乙方为生产企业或各经销商均可）加盖公章上传至“苏采云”系统相应位置。 | 4分 |

十标段：西来桥镇卫生院彩色超声诊断系统1台采购；

| 序号 | 评分项目 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价30分 |  |  |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30分 |
| 二 | 技术部分70分 |  |  |
| 2.1 | 质量性能 （35分） | （1）性能参数（32分）：根据各投标人所投产品功能(性能)及配置、对招标文件各项技术参数及配置要求的逐项响应情况及偏离表综合评定，投标人所投产品技术参数及配置要求均满足基本采购需求的得满分32分，打“★”部分有一项负偏离扣4分;打“▲”部分有一项负偏离扣2分;其他部分的参数有一项负偏离扣1分，扣完为止。本项最高得32分。 （2）原厂质保（3分）：根据各供应商提供的免费原厂质保年限打分，提供5年厂家整机质保及以下不得分，在5年的基础上每增加一年得1分，最高得3分。（提供产品免费质保年限的承诺，格式自拟） 注：①投标人在技术响应（偏离表）中必须如实表述产品技术参数是否偏离。 ②投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，打“★”“▲”部分需提供相应证明文件（如医疗器械注册证及附页或技术白皮书或合格的检测报告等）。各投标人须如实描述所投产品的技术性能，若虚构产品技术参数的，将视为虚假响应，作无效投标。要求提供相关证明材料但未提供则视为该功能参数响应负偏离，进行扣分或无效响应处理。 ③技术参数无要求提供相应的证明材料，响应即可，未响应或未按照要求提供佐证材料视为负偏离，进行扣分处理。 | 35分 |
| 2.2 | 实施方案（6分） | 根据各投标人提供的实施方案，包括供货方案（包含但不限于①货物的包装、②供货进度保证措施等）、安装、调试和验收方案（包括但不限于针对调试、验收计划及保证措施和体系）、质量和安全管理体系与措施（包括但不限于①质量体系与措施、②安全管理体系与措施等）等内容综合评定。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得6分；以上内容部分包含且方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，有相应落实措施的得4分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得1分；未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 2.3 | 项目验收方案(4分) | 根据各投标人提供的具体翔实的项目验收方案等综合评定，包括但不限于（验收流程和步骤说明、验收标准、验收人员组成及职责分工说明、验收不合格时的处理方案等），以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得4分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得2分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得1分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得0.5分；未提供方案的不得分。 | 4分 |
| 2.4 | 售后服务方案（8分） | 根据各投标人提供售后服务方案（包括但不限于回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件保障等）、本地化服务方案（各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等综合评定，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求的得8分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，完整和实用，没有相关证明材料支撑的得5分；以上内容部分包含，内容基本完整、思路清晰、可行性较好，没有相关证明材料支撑的得3分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性，没有相关证明材料支撑的得1分；未提供方案的不得分。 | 8分 |
| 2.5 | 应急响应方案（5分） | 根据对维修设备的响应和应急故障修复方案等综合评定。方案应包含但不限于响应时间、回访巡检、故障解决、本地化服务人员构成、维修网点设置情况、备件储备情况等方面。以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，维修响应速度快，维修方案全面可行性强，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求得5分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，且有相应落实措施的得3分；以上内容部分包含，方案内容不太完整、部分满足实际要求，有简要措施的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，措施笼统无可操作性得1分；未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 2.6 | 主要配件/耗材情况（3分） | 根据所投产品列出保修期外主要配件/耗材的清单和价格，根据配件/耗材的质量品质、价格等综合评定。提供的清单完整（列出保修期外所有主要配件/耗材的名称、规格型号及单价）、适应性强、配套性高（承诺保修期外配件/耗材的供应）、价格最优惠（所报配件/耗材价格与市场同类产品价格相比具有竞争力）得3分；以上内容部分包含，提供的清单完整度一般、适应性一般、配套一般、价格较优惠得2分；提供的清单笼统、配套不完善、价格优惠力度低得1分；未提供的不得分。 | 3分 |
| 2.7 | 培训方案（5分） | 根据各投标人提供的技术培训方案（包括但不限于对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，提出其他技术培训保障方案等）进行横向比较打分，以上内容全部包含，且每项均有具体可操作的落实措施，培训方案完整、详细、可行的得5分；以上内容部分包含，方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求，内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容的得3分；以上内容部分包含，有方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不翔实、不完整、内容不全面的2分。没有内容的不得分。 | 5分 |
| 2.8 | 往期案例分析（4分） | 根据响应文件中提供的承担过2022年1月1日后与本次所投设备同类型的设备案例分析进行综合评价，对往期多个案例分析有针对性、分析详尽的，且有与本项目服务内容相关的证明材料支撑的最高得4分；仅对个别案例进行简单分析的得2分；往期做过类似案例，但针对本项目没有具体的经验分析的得1分；往期未做过类似案例，但针对本项目有经验分析的得0.5分，未提供的不得分。 注：提供采购合同（所提供合同中显示的合同货物需与本次所投产品相同、甲方须为货物使用单位，乙方为生产企业或各经销商均可）加盖公章上传至“苏采云”系统相应位置。 | 4分 |

评审后按累计得分高低顺序排名。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排名，得分且最终报价相同的，按实施方案优劣顺序排名。实施方案的优劣顺序由评标小组按少数服从多数的原则确定。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：镇江市县域医共体设备更新项目（扬中市县域采购）

项 目 编 号：JSZC-321182-JJGS-G2026-0018

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

四、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、资格承诺函

一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如投标人为事业单位，请提供事业单位法人证书。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府专业担保机构出具的投标担保函。

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

投标单位相关信息一览表（见投标文件格式）。

四、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

见投标函第7条。

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

注：①按扬财购〔2022〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购投标人负担的通知》对本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，上述第二至第五项，投标人可选择提供资格承诺函（见投标文件格式），在投标文件中无需再提供与上述第二至第五项相关的证明材料即可参加活动。

②投标人可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。

③投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

- 特定资格要求的证明文件:详见第一部分

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 镇江市县域医共体设备更新项目（扬中市县域采购）活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：代理机构

根据贵方的镇江市县域医共体设备更新项目（扬中市县域采购）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方_____（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：_____年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏金居工程项目管理有限公司代理机构组织的 扬中市卫生健康委员会编号为JSZC-321182-JJGS-G2026-0018，（镇江市县域医共体设备更新项目（扬中市县域采购））（分包号：**）的活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（镇江市县域医共体设备更新项目（扬中市县域采购）），属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（镇江市县域医共体设备更新项目（扬中市县域采购）），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ 扬中市卫生健康委员会单位的文件编号为_镇江市县域医共体设备更新项目（扬中市县域采购）_（分包号：**）活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。
十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：镇江市县域医共体设备更新项目（扬中市县域采购）

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

1.评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

评标委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求:

(一)政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

### 十六、资格承诺函（格式）

### 致：（招标人、代理机构）

### 我单位参与 （项目名称）  （项目编号：）   项目的

### 政府采购活动，现承诺如下：

### 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

### 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

### 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### 4.我方参加本项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

### 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

### 投标（响应）投标人（全称并盖章）：

### 投标人法定代表人或授权代表（签字或签章）：

### 日期：

### 说明：1.投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按文件要求提供相应的证明材料。

### 2.投标人可删减承诺事项，删减的承诺事项须按文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

十七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺函（格式自拟）

投标单位相关信息一览表

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | ××××年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万元）： |  | 2 |  | 利润总额（万元） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万元） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万元） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万元） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万元） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万元） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万元） |  |  |  |  |
| 三 | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

招标人名称：

文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。