包1实验室检验设备　装备采购技术参数汇总

# 一、装备清单汇总

| 序号 | 装备名称 | 申购数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 检定/校准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析天平 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | 检定 |
| 2 | 激光测距仪（防爆型） | 7 | 11,000.00 | 77,000.00 | 校准 |
| 3 | 残炭测定仪 | 1 | 34,000.00 | 34,000.00 | 校准 |
| 4 | 闭口闪点测定仪（自动保护型） | 2 | 50,000.00 | 100,000.00 | 校准 |
| 5 | 酸度计 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 检定 |
| 6 | 电导率仪（台式） | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 检定 |
| 7 | 硅酸根分析仪-实验室手动型 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 校准 |
| 8 | 含油量分析仪（自动萃取型） | 1 | 55,000.00 | 55,000.00 | 检定 |
| 9 | 电热干燥箱 | 2 | 13,000.00 | 26,000.00 | 校准 |
| 10 | 箱式电子炉（马福炉） | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 | 校准 |
| 11 | 电位滴定仪 | 1 | 35,000.00 | 35,000.00 | 检定 |
| 12 | 卡氏水分测定仪 | 1 | 32,000.00 | 32,000.00 | 校准 |
| 13 | 密度计（台式） | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | 校准 |
| 14 | 蒸馏仪（自动型）（核心产品） | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | 校准 |
| 15 | 铁素体检测仪 | 1 | 70,000.00 | 70,000.00 | / |
| 16 | 浊度计 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 检定 |
| 17 | 测温仪 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 校准 |
| 18 | 电火花检测仪 | 2 | 8,000.00 | 16,000.00 | 校准 |
| 19 | 真空度测试仪 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | 校准 |
| 合计 |  | 28 |  | 712,000.00 |  |

# 二、装备采购技术参数明细

## 1. 分析天平

| 装备名称 | 分析天平 |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 30,000.00 |
| 预算总价（元） | 30,000.00 |
| 功能要求 | 1.显示：LCD 混合触控彩屏，带操作引导菜单 2.标配接口：USB-A、RS232 串口 3.内置 9 种应用程序：密度称量、百分比称量、统计分析、配方、计件、下方吊钩称量等 4.附加功能：权限密码锁定、过载保护、前置水平气泡、多单位切换（g/mg/ct/oz 等十余种） |
| 技术参数 | ★1.双量程：精细量程：62g，可读性 0.01mg（十万分之一克）· 大量程：152g，可读性 0.1mg（万分之一克） ★2.典型重复性：0.015mg ▲3.线性误差：0.2mg 4.稳定时间：仅 4 秒 5.校准方式：全自动内置砝码内部校正 |
| 验收标准 | 计量合格，满足使用要求 |
| 配置清单 | 整机一套 |
| 出厂资料 | 仪器检验合格证、装箱单、电子版说明书、检定证书 |
| 质保期 | 整机保修2年（可选择延保服务）。 |
| 其他要求 | / |

## 2. 激光测距仪（防爆型）

| 装备名称 | 激光测距仪（防爆型） |
| --- | --- |
| 申购数量 | 7 |
| 预算单价（元） | 11,000.00 |
| 预算总价（元） | 77,000.00 |
| 功能要求 | ★1.具备有效的防爆合格证； ▲2.距离测量：单次测距、连续动态测距；支持最大、最小值捕捉跟踪； 3.测量单位切换：m、ft、in 等； 4.具备目标信号质量识别，低反射、强光环境提示信号弱； 5.可选内置倾角传感器：角度测量±90°自动换算水平距离、垂直高度 ▲6.本地数据存储，蓝牙无线数据输出，可向手机/平板传输测量数据； 7.支持导出测量结果，便于检测记录归档； |
| 技术参数 | ★1.测量范围覆盖0.5～100m； ★2.测量精度±(1mm+2ppm×D)，D 为被测距离，30m内测量精度不低于±1.5mm； ▲3.显示分辨率1mm； 4.测量模式可单次测距、连续动态测距、最大值/最小值捕捉跟踪； 5.测量单位：m、ft、in 可切换； ★6.具有本安型防爆合格证 7.仪器自带校准功能，支持计量机构送检校准 |
| 验收标准 | 设备及附件是否齐全、完好；量程和精度是否满足测量要求； 是否防爆，是否具备无线蓝牙传输功能。 GB/T 14267-2009《光电测距仪》 |
| 配置清单 | 1.防爆激光测距仪主机；2.本安型锂电池组；3.充电器； 4.仪器便携防护包；5.数据传输线；6.反光靶片。 |
| 出厂资料 | 1.使用说明书；2.产品合格证；3.保修卡；4.防爆合格证； 5.校准证书。 |
| 质保期 | 质保2年（可选择延保服务）。 |
| 其他要求 | 无。 |

## 3. 残炭测定仪

| 装备名称 | 残炭测定仪 |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 34,000.00 |
| 预算总价（元） | 34,000.00 |
| 功能要求 | ▲1. 一键启动自动完成： 氮气大流量吹扫→程序匀速升温→500℃精准恒温 15min→试验结束自动停机； 2. 智能数据处理与输出：录入样品称量质量，仪器自动运算残炭结果，具备数据存储功能； 3. 气路高精度稳定控制； ★4. 安全防护系统满足要求，500℃超温自动断电保护，短路故障报警停机，氮气气源欠压提醒、加热回路过载保护，炉体隔热防烫外壳。 |
| 技术参数 | ★1. 恒温目标温度：500℃，恒温时长 15min； 控温精度：±2℃，程序阶梯升温； 2.整机额定功耗：≤2000W；燃烧室结构：一体式生焦加热炉体；内置国标固定升温速率； 3. 氮气气路控制系统（国标强制双流量自动切换）：程序自动切换流量：吹扫 600mL/min、试验 150mL/min； ▲4.流量总调节范围：100～1000mL/min，流量计直观显示；气源输入压力：0～0.4MPa ，可调稳压； ★5. 残炭测定范围：0.10%～30.0%（质量分数）。 |
| 验收标准 | 满足GB/T 41733?2022《有机热载体残炭测定法充氮法》、GB/T 17144?2021《石油产品残炭的测定微量法》的使用要求 |
| 配置清单 | 主机、专用玻璃试样试管、试管支架、氮气减压阀、高压连接气管全套、废液收集瓶、废气导出软管、电源线、安装检修工具包 |
| 出厂资料 | 使用说明书、出厂合格证、校准证书 |
| 质保期 | 整机保修2年（可选择延保服务）。 |
| 其他要求 | 无 |

## 4. 闭口闪点测定仪（自动保护型）

| 装备名称 | 闭口闪点测定仪（自动保护型） |
| --- | --- |
| 申购数量 | 2 |
| 预算单价（元） | 50,000.00 |
| 预算总价（元） | 100,000.00 |
| 功能要求 | 1、要求仪器，能自动开盖、自动升降、自动控温、自动点火、自动测量、智能火苗保持、自动强制冷却。 2、大气压自动校正：补偿海拔、环境气压对闪点数值的影响，保证检测数据合规准确； 3、多重安全保护：温度超上限自动断电停机、加热过热保护、整机硬件故障自诊断报警，杜绝实验室起火风险。 |
| 技术参数 | ★温度范围：40～370℃ ▲分辨率：0.1℃ ★测量准确度：＞110℃ ±2℃，≤110℃ ±1℃ ★重复性误差≤4℃、再现性误差≤8℃ 火苗保持：智能检测、自动引燃 |
| 验收标准 | 满足GB/T24747-2023《有机热载体安全技术条件》、GB/T261-2021《闪点的测定宾斯基 - 马丁闭口杯法》等相关标准的要求。 |
| 配置清单 | 1、主机1台； 2、样品杯2个； 3、交流电源线1条； |
| 出厂资料 | 1、产品合格证；2、设备使用说明书；3、校准证书 |
| 质保期 | 保修2年（可选择延保服务）。 |
| 其他要求 | 无 |

## 5. 酸度计

| 装备名称 | 酸度计 |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 8,000.00 |
| 预算总价（元） | 8,000.00 |
| 功能要求 | ★符合GB/T 12145-2016 《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》和GB/T 6904-2008 《工业循环冷却水及锅炉用水中 pH 的测定》的相关要求 |
| 技术参数 | ★1.测量项目：pH、mV/ORP、温度三合一 ★2.pH 量程：-2.000 ~ 20.000 pH 分辨率三档可调：0.001 / 0.01 / 0.1 pH测量准确度：±0.002 pHmV（ORP）量程：-2000.0 ~ +2000.0 mV ★分辨率：0.1 / 1 mV 准确度：±0.1 mV（±500mV 内），全量程 ±0.2 mV 3.温度测量范围：-30 ℃ ~ 130 ℃ 1.分辨率：0.1 ℃ 2.准确度：0~100℃区间 ±0.1℃，自动温度补偿 |
| 验收标准 | 计量合格，满足使用要求 |
| 配置清单 | pH 计主机 InLab Expert Pro-ISM 一体式 pH 复合电极 万向升降电极支架 仪器防护面罩、电源适配器 全套校准缓冲液（pH4.01/7.00/9.21 袋装标准液） |
| 出厂资料 | 产品合格证、 操作手册、检定证书 |
| 质保期 | 整机保修2年（可选择延保服务）。 |
| 其他要求 | / |

## 6. 电导率仪（台式）

| 装备名称 | 电导率仪（台式） |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 8,000.00 |
| 预算总价（元） | 8,000.00 |
| 功能要求 | 1.显示屏：触控屏，支持手套操作； 2. 校准：一键校准，自动识别标准液。 |
| 技术参数 | ★1.电导率量程：0.001 μS/cm ~ 2000 mS/cm； ★2.准确度：测量值的 ±0.5% ； 3.线性补偿、纯水补偿。 |
| 验收标准 | 检定合格；满足GB/T 6908-2018《锅炉用水和冷却水分析方法电导率的测定》的使用要求。 |
| 配置清单 | 1. 主机 2. 超纯水专用 ISM 电导率电极 3. 多功能万向升降电极支架（带清洗、校准、存放卡位） 4. 标准校准缓冲液套装 5. 电源适配器、仪器防护面罩 |
| 出厂资料 | 产品合格证、操作手册、检定证书 |
| 质保期 | 整机保修2年（可选择延保服务）。 |
| 其他要求 | 无 |

## 7. 硅酸根分析仪-实验室手动型

| 装备名称 | 硅酸根分析仪-实验室手动型 |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 15,000.00 |
| 预算总价（元） | 15,000.00 |
| 功能要求 | 1.校准功能：空白零点校准、水样本底补偿，消除纯水基体干扰 2.操作辅助：试剂添加自动计时提醒，严格把控显色反应时间 |
| 技术参数 | ★测量量程：低量程（高纯给水 / 凝结水）：0.0 ~ 200.0 μg/L（ppb）；高量程（炉水）：0.0~ 2000 μg/L（ppb）； ▲分辨率：0.1 μg/L；示值准确度：±2.0% 满量程；重复性：≤1.0% F.S；长期稳定性：±1%F.S/ 4 小时。 |
| 验收标准 | 检定合格；满足标准要求：GB/T 12149-2017 《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》 |
| 配置清单 | 1.硅酸根分析仪主机 2.专用比色消解杯、遮光检测组件 3.配套成套显色试剂（钼酸铵、还原剂、酸性调节液） |
| 出厂资料 | 操作说明书、出厂合格证 |
| 质保期 | 整机保修2年（可选择延保服务）。 |
| 其他要求 | 设备校准的参数：硅酸根标准物质，预期测量范围：1-100 μg/L（ppb），测量重复性：≤2%，检定周期：12个月。 |

## 8. 含油量分析仪（自动萃取型）

| 装备名称 | 含油量分析仪（自动萃取型） |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 55,000.00 |
| 预算总价（元） | 55,000.00 |
| 功能要求 | 1.无需标样定标，可单机使用，具有数理统计、谱图显示功能； 2.实现自动调零； ★3.符合国标HJ637-2018要求，红外分光光度法无需作标准曲线，只需作一组校正系数； 4.定位精确，波数定位精度小于一个波数。 |
| 技术参数 | 1.基线漂移、无飘移； ★2.最低检出浓度，0.002mg/L（水中油份浓度）；最高测量浓度，640000mg/L（水中油份浓度）； ★3.波数范围，3400cm-1～2400cm-1（2940nm～4167nm）； ★4.波数准确度，±1cm-1；波数重复性，±1cm-1； ▲5.吸光度范围，0.00000～3.00000AU； ★6.基本测量范围，0.20～1000.00mg/L； ★7.重复性，相对标准偏差RSD＜0.9(浓度为20～80mg/mL的标准油样品) 8.线性相关系数，R＞0.999；甲基分辨率，＞3 ； |
| 验收标准 | 检定（校准）合格；满足标准要求 GB/T 12152-2007《锅炉用水和冷却水中油含量的测定》 |
| 配置清单 | 主机、石英比色皿、标准校准物质、电源线、数据通讯线、萃取装置 |
| 出厂资料 | 出厂检测报告、产品合格证、操作维护手册、校准证书 |
| 质保期 | 整机保修2年（可选择延保服务）。 |
| 其他要求 | 设备校准的参数：红外用四氯乙烯中石油类溶液标准物质，预期测量范围：0.1mg/L-20mg/L，测量重复性：≤2%，校准周期：12个月。 |

## 9. 电热干燥箱

| 装备名称 | 电热干燥箱 |
| --- | --- |
| 申购数量 | 2 |
| 预算单价（元） | 13,000.00 |
| 预算总价（元） | 26,000.00 |
| 功能要求 | 1、 带定时功能，可设置烘干时间，时间到自动停止加热； 2、内腔采用耐腐蚀不锈钢，耐水汽、耐腐蚀，易清洁； |
| 技术参数 | ★1、控温范围：室温 + 10℃ ～ 250℃； ★2、温度分辨率：0.1℃； ★3、温度波动度：≤±1℃。 |
| 验收标准 | 1、 50℃低温烘干水样无结露；200℃高温烘烤无跳温； 2、 硅垢、沉淀物烘干，无局部过热、受热不均； 3、 高低温切换后快速恒温，密封良好热量不外泄。 |
| 配置清单 | 主机 1 台、 220V 国标电源线 1 根 |
| 出厂资料 | 产品说明书、出厂合格证、校准证书 |
| 质保期 | 保修2年（可选择延保服务）。 |
| 其他要求 | 无 |

## 10. 箱式电子炉（马福炉）

| 装备名称 | 箱式电子炉（马福炉） |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 40,000.00 |
| 预算总价（元） | 40,000.00 |
| 功能要求 | 遵循 GB/T 212-2008《煤的工业分析方法》，满足锅炉燃煤、飞灰、炉渣的灰分、挥发分、烧失量检测和实验室常规灼烧、残渣灰化处理；自动记时控温： 1.慢灰测定程序 2.快灰测定程序（两套经典模式） 3.挥发分测定专用程序（带精准坩埚定位支架，保证样品处于恒温温区） 4.罗加粘结指数测定程序 5.飞灰 / 炉渣烧失量测试程序 |
| 技术参数 | ★1.温度范围：室温 ～ 1000℃（满足挥发分 900℃国标要求） ★2.控温精度：±1℃，温度分辨率 1℃ ★3.炉门开启联动断电防烫伤 ★4.过载、过流双重电路保护 |
| 验收标准 | 满足GB/T 212-2008《煤的工业分析方法》、JF1376-2012《箱式电阻炉校准规范》相关使用要求。 |
| 配置清单 | 1.智能灰挥测试仪主机 1 台 2.挥发分专用坩埚支架 1 套 3.高温长柄坩埚钳 1 把 4.国标三插电源线 1 根 |
| 出厂资料 | 1、产品合格证；2、设备使用说明书；3、校准证书 |
| 质保期 | 保修2年（可选择延保服务）。 |
| 其他要求 | 无 |

## 11. 电位滴定仪

| 装备名称 | 电位滴定仪 |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 35,000.00 |
| 预算总价（元） | 35,000.00 |
| 功能要求 | ★1. 2种以上滴定模式： 动态滴定、等量滴定； 2、彩色触摸屏操作，一键启动检测； |
| 技术参数 | ▲1. 测量精度 pH 测量：范围 0.000~14.000 pH，分辨率0.001 pH，精度 ±0.003 pH； 电位 mV：-2000 ~ +2000 mV，分辨率0.1 mV，精度 ±0.2 mV； 极化电流：0.01 μA 分辨率，极化精度 ±0.2 mV； 2. 滴定管加液分辨率1/20000； |
| 验收标准 | 满足GB/T 24747附录A的使用要求 |
| 配置清单 | 滴定仪主机、加液系统、专属搅拌系统、核心检测电极、非水相智能复合 pH 电极、支架、杯体与基础附件 |
| 出厂资料 | 仪器合格证、出厂测试报告、中文仪操作手册、校准证书 |
| 质保期 | 保修2年（可选择延保服务）。 |
| 其他要求 | 无 |

## 12. 卡氏水分测定仪

| 装备名称 | 卡氏水分测定仪 |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 32,000.00 |
| 预算总价（元） | 32,000.00 |
| 功能要求 | ★1. 检测核心能力（库仑法卡尔费休水分） 2.绝对定量法，无需标定滴定液浓度，库仑电量直接换算水分质量； 3.彩色触摸屏，一键启动检测； 4.内置全自动漂移补偿、空白扣除、自动终点判定，自动停止电解； |
| 技术参数 | ▲水分测量量程绝对水量：10 μg ～ 200 mg，最低检出限0.001%（10 ppm）； 水分测量分辨率：0.1 μg；电解电流精度高精度恒流电解，电量积分误差＜0.1%终点判定电位自动判别终点；自动停止电解搅拌系统内置无级调速磁力搅拌温度测量Pt1000 探头，范围 0～100℃，精度±0.1℃；、 |
| 验收标准 | 满足GB/T 11133标准的使用要求 |
| 配置清单 | 出厂标准配置 |
| 出厂资料 | 产品说明书、合格证、操作手册 |
| 质保期 | 保修2年（可选择延保服务）。 |
| 其他要求 | 无 |

## 13. 密度计（台式）

| 装备名称 | 密度计（台式） |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 30,000.00 |
| 预算总价（元） | 30,000.00 |
| 功能要求 | 1.高清可视检测池，可实时观察 U 型管内液体，直观排查气泡、杂质； 2.自动修正温压对密度的干扰。 |
| 技术参数 | ★测量范围：0.0000 ~ 2.0000 g/cm3 ★分辨率：0.0001 g/cm3 ★控温准确度：±0.1℃ ★温度分辨率：0.01℃ |
| 验收标准 | 检定（校准）合格，满足SH/T 0604-2000 《原油和石油产品密度测定法（U形振动管法）》 的使用要求。 |
| 配置清单 | 主机、电源线、数据线、手动进样套件（PTFE 导液管路、进样注射器、接头组件）、废液收集瓶 |
| 出厂资料 | 操作说明书、合格证、保修卡、出厂检验报告、校准证书 |
| 质保期 | 整机保修2年（可选择延保服务）。 |
| 其他要求 | 无 |

## 14. 蒸馏仪（自动型）（核心产品）

| 装备名称 | 蒸馏仪（自动型） |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 100,000.00 |
| 预算总价（元） | 100,000.00 |
| 功能要求 | ★1、自动检测所在环境的大气压和测定仪内的工作温度，并对测定结果进行了在标准大气压下的自动补偿； 2、加热台自动升降，自动检测烧瓶放置是否到位，防护罩自动升降方便烧瓶拿取和高温危险。 |
| 技术参数 | ★蒸馏速率： 4～5mL/min； ★冷浴恒温范围：0～+80℃ ； ★温度范围：室温～+400 ℃，分辨率0.01 ℃； ★体积检测范围：0～100mL，分辨率0.01mL； |
| 验收标准 | ★满足GB/T 6536?2010《石油产品常压蒸馏特性测定法》的标准使用要求 |
| 配置清单 | 1.主机：1台 2.PT100温度传感器：1支 3.石英烧瓶：2个 4.量筒：2个 5.石英隔热垫2块 6.硅胶塞4个 7.不锈钢导流片2块 8.冷凝管擦试带1根 |
| 出厂资料 | 产品合格证、使用说明书（操作维护手册）、出厂整机测试报告、校准证书。 |
| 质保期 | 保修2年（可选择延保服务）。 |
| 其他要求 | 无 |

## 15. 铁素体检测仪

| 装备名称 | 铁素体检测仪 |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 70,000.00 |
| 预算总价（元） | 70,000.00 |
| 功能要求 | 单触点探头可以测量更小区域内的δ铁素体含量，分析铁素体局部偏析情况。 菜单式结构，便于用户操作。同屏显示测量值及统计结果，如*大值X、*小值N、平均值M、标准差S 等。两种测量单位可选，FN 为铁素体数， Fe%为铁素体百分含量。二种测量模式SAVE，FREE,，满足相应的测量需要。 |
| 技术参数 | 量程范围：0.1Fe% ~ 80.0Fe%及0.1 FN ～110.0 FN，精度：±2％(量程0.1~15Fe%)，±5％(量 程15~63 Fe%)，环境温度：+5 ～＋40℃，校准标样：2 块。 |
| 验收标准 | GB/1954-2008 |
| 配置清单 | 高强度仪器箱、仪器探头、电池、主机一台、保护套。 |
| 出厂资料 | 1、产品合格证；2、设备使用说明书；3、校准证书 |
| 质保期 | 保修2年（可选择延保服务）。 |
| 其他要求 | - |

## 16. 浊度计

| 装备名称 | 浊度计 |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 20,000.00 |
| 预算总价（元） | 20,000.00 |
| 功能要求 | ★1.双量程自动切换，微量低浊、高浊水样自动换挡； 2.一键空白零点校准，自动补偿光源、温度、电路漂移。 |
| 技术参数 | ★1.测量量程0-1000NTU，自动量程转换； ▲2.分辨率0.01NTU； ★3.示值误差：±6%FS（满量程） ★4.重复性≤1% FS |
| 验收标准 | 依据JJG 880-2006《浊度计检定规程》检定合格，满足标准要求：GB/T 15893.1-2014 《工业循 环冷却水中浊度的测定散射光法》的使用要求。 |
| 配置清单 | 主机、电源、福尔马肼浊度标准校准溶液 |
| 出厂资料 | 仪器检验合格证、装箱单、操作说明书、检定证书 |
| 质保期 | 整机保修2年（可选择延保服务）。 |
| 其他要求 | 无 |

## 17. 测温仪

| 装备名称 | 测温仪 |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 4,000.00 |
| 预算总价（元） | 4,000.00 |
| 功能要求 | 1.手持式红外测温热成像仪支持多维度测温模式； 2.具备多量程切换、高低温自动追踪与报警功能； 3.红外基础成像性能与图像增强显示功能； 4.环境温度实时参数显示，热图数据存储与输出功能。 |
| 技术参数 | 1.红外分辨率/增强后像素≥256*192； 2.测温范围低温档：-20~150℃；高温档：100~550℃； 3.自动切换量程； 4.测量精度±2%或±2℃，取较大者。 |
| 验收标准 | 是否满足增强像素和测量精度要求。 NB/T 47013.16 《承压设备无损检测第16部分：红外热成像检测》 |
| 配置清单 | 1.红外热像仪主机；2. 数据传输配线；3.电池；4.充电器；5.设备携带箱。 |
| 出厂资料 | 1.使用说明书；2.产品合格证；3.保修卡；4.校准证书。 |
| 质保期 | 质保2年（可选择延保服务）。 |
| 其他要求 | 无。 |

## 18. 电火花检测仪

| 装备名称 | 电火花检测仪 |
| --- | --- |
| 申购数量 | 2 |
| 预算单价（元） | 8,000.00 |
| 预算总价（元） | 16,000.00 |
| 功能要求 | 1.电火花检测仪是用来检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、 船体等金属表面防腐层的施工质量和老化腐蚀点的微孔、气隙的一种专用检测设备； 2.便携：充电电池型； 3.高压启动时有LED报警指示，可以保护使用者免受高压伤害。 |
| 技术参数 | 输出电压：1.0kV～30.0kV，消耗功率：≤8W； 适配涂层厚度：0.1mm～10mm 输出类型：脉冲高压； 电压精度：±(0.1kV + 3% 读数)，背光液晶，同时显示电压、漏点数、电量； 漏点记录：可设置漏点阈值超标自动报警 供电：大容量锂电，野外连续工作 8h 以上 机身：工业防尘防水外壳，手持便携 报警：电火花 + 蜂鸣声光报警，适合嘈杂工地 |
| 验收标准 | 技术参数 |
| 配置清单 | 探棒连接线 1条、扇形探刷 1个、接地线 1条、平刷 1个、连接杆 1个、充电器 1个、背带 1个、磁性接地柱 1个、备用保险丝 2个 |
| 出厂资料 | 1、产品合格证；2、设备使用说明书；3、校准证书 |
| 质保期 | 保修2年（可选择延保服务）。 |
| 其他要求 | 无 |

## 19. 真空度测试仪

| 装备名称 | 真空度测试仪 |
| --- | --- |
| 申购数量 | 1 |
| 预算单价（元） | 12,000.00 |
| 预算总价（元） | 12,000.00 |
| 功能要求 | 覆盖中低真空度测量（0.1Pa～100Pa），数显直读实时真空值，测量稳定、读数精准；具备量程自动切换功能，适配不同工况真空度检测；支持数据通讯输出（RS485），可对接上位机采集数据。 |
| 技术参数 | 1、测量范围：0.1Pa～100Pa（覆盖中真空区间）； 2、精度等级：±0.5%FS（或按供应商实际精度填写）； 3、显示方式：LCD数显，可切换单位（Pa/kPa/mbar/Torr）； 4、接口兼容DV-4R、DV-5M、DV-6R |
| 验收标准 | 符合 JB/T 6873-2005《热偶真空计》及 JJF 1050-2023《工业用热传导真空计校准规范》要求，出厂附带由具备CNAS认可资质的校准机构出具的校准证书。 |
| 配置清单 | 数显真空计主机1台；配套电阻真空规管5支（对应各量程）；KF16安装法兰及密封件；RS485通讯线缆（如适用）；安装支架；专用校准工具。 |
| 出厂资料 | 1、产品合格证；2、设备使用说明书；3、校准证书；4、设备配置清单 |
| 质保期 | 整机保修2年，质保期内免费提供技术支持。 |
| 其他要求 |  |