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第一章   投标邀请
南京江城工程项目管理有限公司受南京市浦口区人民政府沿江街道办事处委托，就功能性植物成分研发智造中心设备采购项目（国产设备）进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621]一、项目基本情况及采购需求
1.项目编号：JSZC-320192-NJC-G2026-0154
2.项目名称：功能性植物成分研发智造中心设备采购项目（国产设备） 
3.数量：1批
4.预算：人民币787.519 万元
5.最高限价：人民币787.519 万元
6.本项目是否接受进口产品投标：不接受
7.本项目所属行业：工业
8.本项目是否接受联合体投标：不接受
二、申请人的资格要求：
1.根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列一般资格条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明扫描件并上传至投标文件中）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计2025年度财务报告扫描件加盖公章，或提供投标截止时间前6个月内（即2026年4月以来）任意一个月的财务报表（至少包含利润表和资产负债表）扫描件，或银行出具的投标截止时间前6个月（即2026年4月以来）内资信证书扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函扫描件上传至电子投标文件中）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料并加盖公章的承诺书原件扫描件上传至电子投标文件）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（即2026年4月以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证扫描件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件上传至电子投标文件中）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明上传至电子投标文件中）（格式见后附件）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于（2）至（6）款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。供应商在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。 其中不适用信用承诺的情形：
1）供应商被列入严重失信主体名单；
2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；
3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位采购。 
[bookmark: _GoBack]3.本项目的特定资格要求：/
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]4.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
（3）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日内
2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/
3.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
四、投标截止时间、开标时间和地点
1.投标截止时间：2026年11月5日09:30（北京时间）
2.开标时间：2026年11月5日09:30（北京时间）
3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
4.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目公告媒体：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：南京市浦口区人民政府沿江街道办事处　　　　　　　　　　　
地址：南京市天华东路89号　
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系人：张工 
联系方式：025-58557143
2.采购代理机构信息
名 称：南京江城工程项目管理有限公司
地　址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城1栋29楼
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系人：马根荣、孔德红
联系电话：025-58835827-8031、025-58835827-8047
3.项目联系方式
项目联系人：马根荣、孔德红
电　话：025-58835827-8031、025-58835827-8047



[bookmark: _Toc28996][bookmark: _Toc16975]




第2章 投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	主要内容

	1
	采购人：南京市浦口区人民政府沿江街道办事处 
联系人：张工 
联系方式：025-58557143
地址：南京市天华东路89号

	2
	采购代理机构：南京江城工程项目管理有限公司
联系人：马根荣、孔德红
联系电话：025-58835827-8031、025-58835827-8047
联系地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城1栋29楼

	3
	项目名称：功能性植物成分研发智造中心设备采购项目（国产设备）   
项目编号：JSZC-320192-NJC-G2026-0154

	4
	采购方式：公开招标 

	5
	投标有效期：开标之日起90天

	6
	投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金

	7
	投标文件接收截止时间：2026年11月5日09:30（北京时间） 
开标时间：2026年11月5日09:30（北京时间）    
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

	8
	投标报价：
所有投标响应均以人民币报价。投标人的投标响应报价应遵守“《中华人民共和国价格法》”。该报价为到项目现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。

	9
	现场勘查要求：本项目不组织。供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 

	10
	投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的最高限价，超过规定的最高限价的投标文件，按无效投标处理。 

	[bookmark: _Toc19726][bookmark: _Toc8539]11
	核心产品： 
核心产品提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排序，报价最低者获得中标供应商推荐资格；评审得分且投标报价均相同的，按技术评审分数由高到低排序，技术分最高者获得中标供应商推荐资格；评审得分、投标报价、技术评审分数均相同的，由评标委员会按照随机抽取的方式确定中标供应商推荐资格。其他同品牌供应商不作为中标候选供应商。

	12
	采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业

	13
	本次采购招标代理服务费由成交供应商按照国家发展计划委员会发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）文80%支付给采购代理机构（详见23.2招标代理服务费优惠后费率），该项费用采购人已考虑在项目预算内，请供应商综合考虑在投标报价中（无须在报价表中单列此费用），后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。


一、总 则
[bookmark: _Toc3951][bookmark: _Toc30044][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc24947][bookmark: _Toc513029204]1.适用法律
[bookmark: _Toc10994][bookmark: _Toc17176]1.1 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2.定义
2.1本文件中采购代理机构为 南京江城工程项目管理有限公司；采购人为南京市浦口区人民政府沿江街道办事处 ；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。
2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。
2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。
[bookmark: _Toc18001][bookmark: _Toc25880][bookmark: _Toc4759][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc17711][bookmark: _Toc25651][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]3.政策功能
3.1 中小企业政策
（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017)>的通知》国统字〔2017〕213号）。
（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（6）参加政府采购活动的中小企业应当按《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.2节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评标标准详见本招标文件第三章。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.3进口产品政策
（1）除在招标文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.4支持本国产品的政策
本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.5招标文件中的参考产品品牌或型号（如有），是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。
4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc344][bookmark: _Toc25474]5.招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc11232][bookmark: _Toc15035][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc2899][bookmark: _Toc31631][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
第一章  招标邀请
第二章  投标人须知
第三章  评标方法、评分标准
第四章  采购需求
第五章  合同条款
第六章  投标文件格式及附件
6.2招标的最小单位是包。采购需求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购需求中已经分包的，以包为单位投标。
6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。
[bookmark: _Toc24838][bookmark: _Toc14415]7.招标文件的澄清、补充或修改
[bookmark: _Toc29128]7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如需澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。
7.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体公布。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.3 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。
7.4 为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，采购代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将在原招标公告媒体发布更正公告。
7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力，并对投标人具有约束力。 
[bookmark: _Toc27318]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc28127][bookmark: _Toc14460]8.投标文件的语言、计量单位、货币
8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。
8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。
[bookmark: _Toc19298]8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。
8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc11547][bookmark: _Toc30894]9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）
9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。
9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。
9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc22790][bookmark: _Toc6681]10.投标文件的组成（相应内容上传至投标文件）：
[bookmark: _Hlk529436144][bookmark: _Hlk525992732][bookmark: _Hlk6917373]1.投标函（格式见附件）；
2.资格证明文件：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明扫描件并上传至投标文件中）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计2025年度财务报告扫描件加盖公章，或提供投标截止时间前6个月内（即2026年4月以来）任意一个月的财务报表（至少包含利润表和资产负债表）扫描件，或银行出具的投标截止时间前6个月（即2026年4月以来）内资信证书扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函扫描件上传至电子投标文件中）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料并加盖公章的承诺书原件扫描件上传至电子投标文件）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（即2026年4月以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证扫描件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件上传至电子投标文件中）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明上传至电子投标文件中）（格式见后附件）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
以上（2）－（6）款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。
[bookmark: _Hlk39128912]3.法人代表授权书（法人直接参与投标的可不提供）、法人身份证扫描件、投标人代表身份证扫描件（法人直接参与投标的可不提供）；
4.开标一览表（格式系统生成）
5.分项报价表（格式见附件）
[bookmark: _Toc31206][bookmark: _Toc15215]6.商务响应偏离表（格式见附件）
7.技术响应偏离表（格式见附件）
8.设备主要性能的技术资料以及供应商认为需要提供的其他技术资料
9.售后服务实施方案等
10.评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）
11.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
12.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
（1）如是小微企业的，提供《中小企业声明函》；（格式见附件）
（2）残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的提供，格式见附件）
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（如适用）
（4）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书扫描件。（如适用）
（5）如本国产品参与竞争的，提供《关于符合本国产品标准的声明函》。（格式见附件）
投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。
其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
11.投标文件的有效期
[bookmark: _Toc6811]11.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。
11.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc21944]12.投标文件的编制要求和签署要求
[bookmark: _Toc27455]12.1投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
12.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
12.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
12.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
[bookmark: _Toc9506]四、投标文件的递交 
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc415][bookmark: _Toc15509]13.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]13.1投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
14.投标截止日期
14.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的作无效投标处理。
14.2 采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]15.投标文件的拒收
15.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.2 投标文件的修改
16.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
16.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc15345][bookmark: _Toc3679][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Toc20683][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc13829][bookmark: _Toc6944][bookmark: _Toc26857][bookmark: _Toc13685][bookmark: _Toc29284][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]17.开标
17.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
17.2由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
17.3所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得开标。
17.4投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
18.资格性审查：
18.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。
18.2信用信息查询
采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。
[bookmark: _Toc30296]18.3通过资格性审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
19.评标 
19.1评标组织
19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。
[bookmark: _Toc16288]19.3 对投标文件的符合性审查
19.3.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）说明的商务和技术要求，偏离将导致其投标被否决。
19.3.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量、关键技术和商务要求等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
19.3.3评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：
19.3.3.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。
19.3.3.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
19.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
19.3.5在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。
19.3.6评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
19.3.6.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
19.3.6.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
19.3.6.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况 应当在评审报告中进行记录。
19.4投标文件的澄清  
19.4.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容做必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。
19.4.2 评标委员会应当通过“苏采云”系统要求投标人作出澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人回复应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式，将作为投标文件内容的一部分。
19.4.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。
19.5比较与评价
19.5.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“无效投标文件确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
19.5.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
19.5.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
19.5.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。
19.5.5评标方法和评标标准详见文件第三章。
*注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。
19.6投标供应商存在下列情况之一的，其投标无效：
（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
（3）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；
（4）供应商在报价时采用选择性报价；
（5）报价超过招标文件中规定的最高限价的；
（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（9）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（10）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（11）不同供应商的投标文件相互混装；
（12）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（13）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（14）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（15）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
（16）未通过符合性检查的；
（17）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在规定的回复时间内通过“苏采云”系统作出必要的说明证明其报价合理性的；
（18）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（19）投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的；
（20）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
19.7 出现下列情形之一的，应予废标：
(1)符合专业条 件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家情形的，比照19.3.5款执行。
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20.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
20.2中标人确定后，在江苏政府采购网上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。
20.3中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。
20.4中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
20.5中标通知书发出后，中标供应商不得无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
20.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。
21.评标过程的保密性
21.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
21.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
21.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
22.签订合同
22.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
22.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。
22.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
22.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。
22.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
22.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
23.招标代理服务费
    23.1 领取中标通知时，中标人向采购代理机构一次性付清。
23.2招标代理服务费：本次招标，中标人按照本项目中标金额参照如下收费标准，各投标供应商应将招标代理服务费自行考虑包含在投标报价中，本项费用无需在投标报价表中单列。
	中标金额（万元）
	服务类型

	
	货物招标
	服务招标

	
	货物招标
	优惠后费率
	服务招标
	优惠后费率

	100以下
	1.5%
	1.2%
	1.5%
	1.2%

	100-500
	1.1%
	0.88%
	0.8%
	0.64%

	500-1000
	0.8%
	0.64%
	0.45%
	0.36%

	1000-5000
	0.5%
	0.4%
	0.25%
	0.2%

	5000-10000
	0.25%
	0.2%
	0.1%
	0.08%

	10000-100000
	0.05%
	0.04%
	0.05%
	0.04%

	100000以上
	0.01%
	0.008%
	0.01%
	0.008%


23.3服务费交纳账户：南京江城工程项目管理有限公司
账号：72100122000043956 　
开户银行：宁波银行股份有限公司南京鼓楼支行 　
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24.质疑
24.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
24.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构，质疑一次性提出。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
24.3 质疑人必须是直接参加所质疑采购项目政府采购活动的当事人，质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。
采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。
24.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：
联系人：马根荣
联系地点：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城1栋29楼
联系方式：15996319592
邮箱：njjc001@126.com
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。
24.5 投标商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
24.6采购代理机构在收到投标商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标商和其他有关投标商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
25.投诉
质疑投标商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。 
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采用综合评分法。评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，取评标委员会所有成员打分的平均值，汇总为每一家供应商的最终得分。
根据各供应商最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐三名中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。 
	序号
	评分项目
	评分标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位）
	30分

	2
	技术需求响应
	全部满足招标文件第四章采购需求中的技术要求得40分，正偏离不加分，标注★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标处理；标注▲指标为重要指标，有1项负偏离扣3分，非★、▲指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。
招标文件中注“▲”符号和加注“★”符号的参数必须提供技术证明材料，且明确标明证明材料所在页码的，证明材料包括但不限于产品彩页、产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告等中文材料或中文翻译件，未按要求提供的，评委有权认定为负偏离或不满足。
	40分

	3
	供货及安装方案
	投标人须提供完善的项目实施计划与专项实施方案，内容涵盖项目组织管理、人员配置、设备安装、调试、验收、进度管控、现场应急处置等内容。本项根据方案合理性、人员安排、可操作性、应急保障能力综合量化评分：
（1）方案科学完整、针对性强、可操作性强，完全响应项目全部实施需求。具备清晰的项目组织管理体系与完善的质量、进度管控机制；实施团队岗位分工明确，明确核心人员资质、经验及驻场保障要求；安装、调试、验收全流程细化、节点明确、标准清晰；现场应急处置方案全面，覆盖各类突发场景，明确处置流程、时限、责任人及备用预案得5分；
（2）方案整体合理、可操作性较强，基本响应项目实施需求。具备基础组织管理架构和管控措施，核心实施流程完整；人员分工基本明确，但资质、驻场保障等细节欠缺；安装、调试、验收流程描述简略；具备基础应急方案，但覆盖场景有限、无明确处置时限及备用预案得3分；
（3）方案仅有基础框架，内容简陋、针对性不足、可操作性一般，落地实施存在一定难度。组织管理、管控措施模糊；人员安排笼统无具体配置；实施流程碎片化、无明确实施标准与节点；无具体可落地的应急处置措施得1分；
（4）未提供项目实施计划及实施方案，或仅有简单文字描述、无实质性落地内容的，得 0 分。
	5分

	4
	售后服务方案
	投标人须提供完善的本项目售后服务方案，内容包含本地化售后场所、专职售后人员配置（售后人员须提供近3个月（2026年7月-9月）中任意一个月供应商缴纳的社保证明扫描件，无有效证明视为人员配置不达标。）、服务响应时效、质保期服务、质保期后技术指导及延续服务等内容。本项结合方案完整性、措施合理性、落地可操作性及需求响应程度综合量化评分：
（1）方案措施科学完善、针对性强、可操作性强，完全响应本项目全部售后需求。明确本地化固定售后服务场所地址及配套服务设施；配备足额专职售后人员，且全部提供有效社保证明；明确故障受理、远程响应、现场上门服务全流程时效标准；质保期内服务体系完善、服务内容全面；清晰列明质保期后终身技术指导、维保优惠、备品备件保障等延续服务措施，所有内容量化具体、可落地执行得5分；
（2）方案措施较合理、可操作性较强，基本响应本项目售后需求。说明本地化售后保障能力，明确售后人员配置及基本职责且提供有效社保证明；列明基础服务响应时效、质保期核心服务内容；提及质保期后技术服务承诺，但服务细则、时效标准、保障措施描述简略，部分内容未量化细化得3分；
（3）方案仅有基础框架，内容简陋、针对性不足、可操作性一般，落地实施存在一定难度。未明确固定售后场所信息；售后人员配置模糊或无法提供有效社保证明；服务响应、质保服务、后期技术指导等核心内容缺项较多，无具体量化标准和落地措施得1分；
（4）未提供售后服务方案，或仅简单文字描述、无实质性售后保障内容的，本项得0分。
	5分

	5
	培训方案
	提供完善的项目培训计划及专项培训方案，评审从项目组织实施管理、培训人员配置、培训内容设置、培训时间安排、培训考核机制、培训保障措施6 个维度综合评审打分：
（1）方案科学合理，可操作性强；培训组织架构清晰、师资配置明确（明确讲师资质、人数）；培训内容完整覆盖设备操作、日常维护、故障排查、方法应用、数据处理等全部业务需求；培训时长、培训场次、培训对象、培训形式明确具体；设置量化培训考核、效果验证机制，完全响应项目全部培训需求，得 5 分；
（2）方案较科学合理，可操作性较强；培训组织、人员安排基本明确；培训内容覆盖主要业务模块，少量细节缺失；培训时间、场次、对象基本清晰；具备简单考核安排，无完整效果验证手段，基本响应项目培训需求，得 3 分；
（3）方案可操作性一般；组织管理、人员配置描述笼统；培训内容存在较多缺项；培训时间、场次、对象模糊不清；无培训考核机制，落地实施存在一定难度，得 1 分；
（4）未提供项目培训计划和培训方案，得 0 分。
	5分

	6
	增值应用服务
	投标人可提供以下应用服务，每提供一项得 3 分，本项最高得 6 分；所提供服务均须编制完整、可落地的专项实施方案，未提供对应具体方案或方案内容缺失关键要素的，该项不得分：
（1） 设备配套应用服务：投标人可结合所购设备的技术性能与招标人实际业务需求，提供配套的检测分析方法学搭建服务。投标文件内提交的专项实施方案须完整涵盖以下关键要素：方法学建设思路、具体方法学详细分析方法实例、方法验证 / 确认要求、方法学转移实施路径、人员培训及落地保障等相关内容。确保设备到货后即可规范、高效地投入检测分析工作。
（2）质保期应急委托检验保障服务：在项目质保服务周期内，若中标设备发生故障，且故障问题超过 48 小时未能处置修复、无法恢复设备正常使用的，投标人须提供委托检验服务，保障招标人检验检测业务连续开展。提交的实施方案必须完整包含以下全部内容：
① 应急委托检验整体工作机制、受理启动条件、完整响应流程、各环节时效承诺、样品流转、报告交付、风险管控等内容；
② 承接应急委托检验业务的合作实验室有效资质材料，须提供 CMA 或 CNAS 认可证书及对应资质附表，附表需覆盖本项目相关检测能力范围；
③ 应急委托检验质量管控措施、数据溯源要求、成果交付标准。
 说明：两项服务独立计分，仅服务承诺但无对应完整实施方案，不计该项分值；方案关键内容缺项、资质材料不齐全、能力范围不匹配的，对应服务项不予得分。
	6分

	7
	质保期
	在满足招标文件要求的基础质保期上，投标人承诺延长质保服务，针对全部投标产品的人工服务部分进行计分，硬件、配件更换等不在本加分项核算范围内：
在满足基础质保期上，每增加 1 年人工质保得1.5分，本项最多得3分。（提供承诺书并加盖公章扫描上传至电子投标文件中）
	3分

	8
	投标产品业绩
	投标人提供2023年1月1日以来完成的类似项目业绩采购项目（以签订合同时间为准），每有一个得2分，此项最高得6分。
注：业绩证明以合同为准，提供有效合同扫描件，时间以合同签订时间为准，合同页须清晰可见相应内容。
	6分


注：
（一）对于小型、微型企业产品的具体评标价格扣除，均按财政部（财库﹝2020﹞46 号文件中最低比例10%扣除，监狱企业及福利企业视同小、微企业。供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。对于中型企业产品的价格不予扣除。 
（二）根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（三）根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的产品，对相应产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 
（四）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，需对本国产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件或《成本比例声明函》： 
1、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。 
2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
3、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 
4、本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。 
5、评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。 
（五）异常低价处理
1、采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
2、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供 项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材 料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件 一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理 性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、 证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（六）供应商需对上述评标办法细则逐条响应、提供有效证明材料并列出评标索引，否则将可能导致不得分。
（七）所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料原件扫描件。
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一、技术要求
1.1采购需求清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	是否为核心产品
	备注

	1
	30L真空制膏机
	1
	台
	
	

	2
	超声波封尾机
	1
	台
	
	

	3
	过硬颗粒测定仪
	1
	台
	
	

	4
	酸度计
	3
	台
	
	

	5
	粘度计
	1
	台
	
	

	6
	电导率仪
	3
	台
	
	

	7
	电动搅拌器
	4
	台
	
	

	8
	磁力搅拌器
	6
	台
	
	

	9
	电热恒温干燥箱
	3
	台
	
	

	10
	冰箱
	8
	台
	
	

	11
	电子天平（百分位）
	7 
	台
	
	

	12
	纯水仪
	2
	台
	
	

	13
	均质乳化机
	2 
	台
	
	

	14
	便携式数显折光仪
	1 
	台
	
	

	15
	罗氏泡沫仪
	1 
	台
	
	

	16
	真空乳化装置（30L）
	1 
	套
	
	

	17
	中试型微射流均质机-60L
	1 
	台
	
	

	18
	中试型高压均质机
	1 
	台
	
	

	19
	旋转蒸发仪（2L）
	2 
	台
	
	

	20
	旋转蒸发仪（20L）
	1 
	套
	
	

	21
	原位真空冻干机
	1 
	台
	
	

	22
	常温离心机
	3 
	台
	
	

	23
	鼓风干燥箱
	2 
	台
	
	

	24
	双门冰箱
	2 
	台
	
	

	25
	高压蒸汽灭菌锅
	1 
	台
	
	

	26
	WGMB-耐腐蚀隔膜真空泵
	1 
	台
	
	

	27
	数显恒温水浴锅
	3 
	台
	
	

	28
	数显恒温水浴锅
	1 
	台
	
	

	29
	数显恒温水浴锅
	1 
	台
	
	

	30
	电子天平（千分位）
	2 
	台
	
	

	31
	超声清洗器
	1 
	台
	
	

	32
	移液器（套）（大量程5ml）
	5
	套
	
	

	33
	高速冷冻离心机
	1 
	台
	
	

	34
	全自动发酵罐（5L）
	2
	台
	
	

	35
	摇床
	3
	台
	
	

	36
	恒温培养箱
	2
	台
	
	

	37
	高效液相色谱仪
	1 
	套
	
	

	38
	气质联用仪
	1 
	套
	是
	

	39
	三重四极杆质谱仪
	1 
	套
	是
	

	40
	紫外分光光度计
	1 
	台
	
	

	41
	电子天平（万分位）
	2 
	台
	
	

	42
	生物安全柜（A2）单人
	2 
	台
	
	

	43
	二氧化碳培养箱
	2 
	台
	
	

	44
	倒置显微镜
	2 
	台
	
	

	45
	电动吸引器
	1 
	台
	
	

	46
	液氮罐（15L）
	2 
	台
	
	

	47
	液氮罐（30L）
	1 
	台
	
	

	48
	冰箱
	4 
	台
	
	

	49
	可调温度培养箱
	2
	台
	
	

	50
	摇床
	2 
	台
	
	

	51
	普通光学显微镜
	1 
	台
	
	

	52
	扩散池
	1 
	台
	
	

	53
	微量分光光度计
	1 
	台
	
	

	54
	全自动化学发光系统
	1 
	套
	是
	

	55
	梯度PCR
	1 
	台
	
	

	56
	水平电泳槽
	2 
	台
	
	

	57
	垂直电泳槽
	2 
	台
	
	

	58
	微电脑电泳仪
	2 
	台
	
	

	59
	制冰机
	1 
	台
	
	

	60
	冷冻研磨仪
	1 
	台
	
	

	61
	台式高速冷冻离心机
	1 
	台
	
	

	62
	恒温混匀仪
	1 
	台
	
	

	63
	纯水仪
	1 
	台
	
	

	64
	-80℃超低温冰箱
	1 
	台
	
	

	65
	斑马鱼养殖系统
	1
	台
	
	

	66
	体视显微镜MZ62（带拍照）
	1
	套
	
	

	67
	程控LED光照培养箱
	1 
	台
	
	

	68
	LED植物生长光照箱
	1 
	台
	
	

	69
	摇床
	1 
	台
	
	

	70
	组培架+全光谱灯（含定时，6组）
	1 
	台
	
	

	71
	工业喷雾式增湿器
	1 
	台
	
	

	72
	超净工作台（双人）
	4 
	台
	
	

	73
	万能粉碎机
	1
	台
	
	

	74
	300L提取罐
	1
	台
	
	

	75
	1m3提取罐
	1
	台
	
	

	76
	专用踏步操作台
	1
	台
	
	

	77
	1m3贮罐
	1
	台
	
	

	78
	2m3贮罐
	1
	台
	
	

	79
	0.5m3加热搅拌罐
	1
	台
	
	

	80
	2m3加热搅拌罐
	1
	台
	
	

	81
	电动叉车
	1
	台
	
	

	82
	蒸汽发生器
	1
	台
	
	

	83
	二级反渗透去离子水处理设备1000L
	1
	台
	
	

	84
	发酵罐及搅拌系统
	1
	台
	
	

	85
	发酵罐及搅拌系统
	2
	台
	
	

	86
	发酵罐空气过滤系统
	1
	套
	
	

	87
	发酵罐控制系统
	1
	套
	
	

	88
	发酵管路系统
	1
	套
	
	

	89
	螺杆式空气压缩机
	1
	台
	
	

	90
	冷水机组
	1
	台
	
	

	91
	冷干机
	1
	台
	
	

	92
	储气罐
	1
	台
	
	

	93
	立式单层储罐
	9
	台
	
	

	94
	硅藻土过滤机
	1
	台
	
	

	95
	陶瓷膜微滤机
	1
	台
	
	

	96
	超滤/纳滤一体机
	1
	台
	
	

	97
	立式单层储罐
	2
	台
	
	

	98
	提升机（液压升降作业平台）
	1
	台
	
	

	99
	WMS/ERP系统含
	1
	台
	
	

	100
	地磅（步行式载3吨）
	1
	台
	
	



1.2技术参数
	序号
	设备名称
	主要性能指标（技术参数+配置清单）
	质保期
	数量
	单位
	设备总功率
（kw）
	是否落地

	1
	30L真空制膏机
	1.设计容积：38L
2.工作容积：30L
3.搅拌功率（kW）：0.7-0.8
4.搅拌转速（rpm）：0-80
5.均质功率（kW）：1.5
6.均质转速（rpm/min）：0-2860
7.加热方式：电加热
8.主锅电热管规格及数量：800W，4
9.电加热功率（kW）：3.2KW
10.升降方式及功率（kW）：0.37
11.真空功率（kW）:120W、1L
12.设备总功率（kW）：3.2
	3年
	1
	台
	3.2
	是
（主机尺寸1500mm*560mm*（1860-2400）mm

	2
	超声波封尾机
	1.工作电源：AC 220V（±10%），50Hz     
2.换能器视在功率：1500W/2000W±10℅
3.超声频率：15KHZ-20KHZ           
4.延时时间：0.1—9.9S
5.焊接时间：0.1—9.9S              
6.切边时间：0.1—9.9S
7.焊头有效行程：80MM             
8.工作气压：0.15-0.8MPAa
9.工作台尺寸：300×325（mm） 
10.设备总功率（kW）：1.4-1.6
	3年
	1
	台
	1.5
	否（外形尺寸：1100×650×530MM长*宽*高       ）

	3
	过硬颗粒测定仪
	1.测量范围：10～500N
2.颗粒直径：0.5～25mm
3.显示范围： -9999～9999小数点位置可设
4.显示分辨率： 1/10000，测量分辨率：1/60000
5.测定误差：<0.1%F·S ±1N
6.仪器精度为±0.02%F·S
7.显示：仪器显示设计为0.0N和0.00N，自动转换
8.灵敏度：0.1牛顿
9.测量控制周期：0.2S
10.相对湿度：<85%
11.电源电压 220V AC ± 10%
12.设备总功率（kW）：0.12
	3年
	1
	台
	0.12
	否（外形尺寸 :270mm(L) * 190mm(W) * 350mm(H））

	4
	酸度计
	1.pH测量范围 -2.000～20.000 pH
2.pH分辨率0.001pH、0.01pH、0.1pH 三档可调
4.pH基本误差 ±0.002 pH
5.mV测量范围 -2000.00～+2000.00 mV
6.mV分辨率 0.1 mV
7.mV基本误差 ±0.03%FS
8.温度测量范围 -10.0～135.0 ℃
9.温度分辨率 0.1 ℃
10.温度示值误差 ±0.1 ℃
11.设备总功率（kW）：0.01
	3年
	3
	台
	0.01
	否

	5
	粘度计
	1.测量范围：1-2×10^6 mPa·s
2.显示屏：LCD液晶显示屏
3.标配 1#、2#、3#、4# 转子，可选配 0# 转子
4.0.3r/min、0.6r/min、1.5r/min、3r/min、6r/min、12r/min、30r/min、60r/min
5.测试精度：±2%（牛顿液体）
6.重复性误差：±1%（牛顿流体）
7.温度精度：±0.2℃
8.设备总功率（kW）：0.005
	3年
	1
	台
	0.005
	否（外形尺寸 :276mm(L) * 270mm(W) * 500mm(H））

	6
	电导率仪
	1.工作条件：电源：AC 220V，50Hz
2.测量参数：电导、电阻率、TDS、盐度、温度
3.校准与补偿：校准方式，1～3 点多点校准；
温度补偿，线性补偿、纯水补偿双模式可选。
4.数据与接口：数据存储，可存储 500 组 GLP 溯源数据；通讯接口，USB、RS232 双接口。
5.设备总功率（kW）：0.01
	3年
	3
	台
	0.01
	否

	7
	电动搅拌器
	1.搅拌量：15 升
2.最大搅拌黏度：10,000mPas
3.转速范围：30 - 2200 rpm
4.钻夹头最大扭矩：60Ncm
5.钻夹头夹持范围：0.5—10mm
6.粗调 + 精调双模式，带转速记忆功能
7. 定时功能 1～9999 分钟可设定，倒计时自动停机
8.过载自动停机、故障报警、软启动防溅料、夹头安全防护
9. IP保护等级：42
	3年
	4
	台
	0.5
	否（外观尺寸： 86 x 208 x 248 mm）

	8
	磁力搅拌器
	1. 最大处理量：  10 L
2.搅拌转速范围：  100 - 1500 rpm
3.热输出功率： 1000 W
4.控温范围 （盘面）：50 - 500℃
5.配置外置温度计控温精度：±0.5℃
6.面板材质：  80×180mm 微晶陶瓷玻璃台面，耐酸碱腐蚀、易清洁
7.盘面尺寸： 180×180mm
8.IP保护等级： IP21
9.设备总功率（kW）：1
	3年
	6
	台
	1
	否（外观尺寸：  220 x 330 x 105 mm）

	9
	电热恒温干燥箱
	1.箱体外壳：冷轧钢板，表面静电喷塑处理；内胆为镜面不锈钢材质，内腔隔板可自由调节高度；腔体四角圆角结构，搁架可拆卸，便于内腔清洁。
2.箱门：配置大视角观察玻璃窗；采用旋转两级锁紧结构，搭配密封胶条，密封性优异。
3.保温：采用高品质保温隔热材料，保温性能优良。
4.风道：前置预热腔结构，空气经加热混合后送入工作室，升温速度快、温场分布均匀；配备罩极电机 + 风叶，微风对流循环，内腔空气持续更新。
5.控制核心：微电脑单片机智能温控系统，具备定时运行、超温报警保护、停电来电恢复记忆功能，断电重启后延续原有工作参数，避免数据丢失。
6.人机交互：双屏高亮数码管显示，触摸按键设置参数。
7.控温范围：室温 + 5℃ ～ 200℃
8.温度分辨率：≤0.1℃
9.105℃工况温度波动度：≤±1℃
10.温度均匀度：≤±2.5℃
11.整机输入功率：≤750W
12.定时范围：0～999min（可按需改为 0~999h）
13.内胆尺寸：≥300mm×285mm×275mm，额定容积≥20L
14.外形最大尺寸：≤568mm×447mm×452mm
15.单层托架额定承重：≥15kg
16.设备总功率（kW）：0.75
	3年
	3
	台
	0.75
	否（外形尺寸：≤568×447×452mm）

	10
	冰箱
	1.总容量：480升
2.综合耗电量：0.84 kW·h/24h
3.制冷方式：风冷（无霜）
4.循环系统：单循环
5.噪声值：34-38 dB(A)
6.压缩机：变频压缩机
7.制冷剂：R600a
8.设备总功率（kW）：0.2
	3年
	8
	台
	0.2
	是

	11
	电子天平（百分位）
	1.精度：0.01g
2.量程范围：0-1000g
3.重复性误差：±0.02g
4.线性误差：±0.02g
5.稳定时间：1s
	3年
	7 
	台
	0.01
	否

	12
	纯水仪
	1.以城市自来水为水源，可同时生产DI高纯水，UP超纯水，一级RO纯水，水质量满足ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T33087-2016、GB/T6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求。
2.产水量：20升/小时
3.★出水口（正面）：2个：DI去离子水、UP超纯水
4.出水水质参数：
去离子水水质：
4.1电阻率（25℃）：16 MΩ.cm
超纯水水质：
4.2电阻率（25℃）：18.2 MΩ.cm
4.3★TOC：2 ppb
4.4微粒<1 /ml (0.2μm)
4.5细菌<0.01 CFU/ml
4.6★致热原（内毒素） <0.001 EU/ml（需提供第三方检测机构的检测报告）
4.7★RNA酶：1 pg/ml
4.8★DNA酶：5 pg/ml
4.9★蛋白酶：0.15 μg/ml
一级RO纯水水质：
4.10无机离子截留率：98%—99%（使用新RO膜时）
4.11可溶性有机物截留>99%(MW>300 Dalton) （需提供第三方检测机构的检测报告）
4.12微粒及细菌去除率>99%（需提供第三方检测机构的检测报告）
5.操作系统：
5.1智能化人机交互操作系统，全新升级的5寸IPS高清LCD彩色电容屏，分辨率达：800×480，可全面了解滤芯，存储，水质状态、运行状态等信息。
5.2★可追溯的全面数据管理，存储3年的取水、报警和耗材更换记录等运行数据，通过云平台可实现产品生命周期的数据存储，无纸化数据管理，可通过USB或云平台导出下载数据，符合监管法规要求。
5.3耗材管理，以结合水质、时间及处理量对耗材寿命进行管理，主界面以动态图标的形式显示滤芯剩余寿命，蓝（正常）、黄（预警）、红（报警）3色滤芯寿命逐级提醒功能，所有滤芯状态清晰可见，耗材具有原装序列号验证识别功能，防止耗材更错误。
5.4★超纯水循环与消毒功能：超纯水循环可设置间隔运行的时间，加药消毒可手动执行“循环消毒”“取水口消毒”“水箱补水”“手动排污”“停止消毒”。
5.5★系统可通过4G网络，实现远程数据采集、监控和管理功能，可从PC、WAP或微信登录云平台，了解设备运行信息，可连接到LIMS实验室信息管理系统或BMS楼宇管理系统，实现设备信息化。
5.63路水质监测及超标报警（RO水、DI水、UP水）。电极常数0.01cm-1，温度灵敏度0.1℃，可同时显示温度补偿后的电导率/电阻率和水温。
5.72路（DI水、UP水）定量取水功能，且可实时显示RO膜脱盐率。
5.8★内置隔绝空气的纯水压力桶，通过FDA认证，用户储存RO水，随时应对大量取水需求。
5.9★整机以DC24V为主电源，全面使用弱电元件，系统具有2级权限管理，管理员用户与普通用户有严格的权限区分，便于管理，超纯水水质超标、耗材寿命终结均能报警，且所有报警信息可存储于主机和云平台，满足数据安全要求。
5.10★通讯接口要求：USB接口，可导出运行数据或升级版本，4G通讯接口，实现物联网和云平台连接。
5.11★机箱采用高阶的全注塑成型壳体，内部支架采用全钣金模具冲压成型。 
	3年
	2
	台
	1
	否

	13
	均质乳化机
	1.转速调节范围：2000～15000 r/min
2.适配处理量：100～13000 mL
3.显示方式：LED 数码显示
4.调速模式：旋钮式无级连续调速
5.整机输入功率：500 W；有效输出功率：300 W
6.额定工作电源：AC 220V，50Hz
7.标配工作头规格：φ28 mm、φ36 mm
8.工作制式：支持长时间连续工作
9.设备总功率（kW）：0.51
	3年
	2 
	台
	0.51
	否（仪器尺寸（长×宽×高） 200*315*780mm）

	14
	便携式数显折光仪
	1.显示方式：LCD 大屏幕液晶数字显示；
2.测量配置：搭载自动温度补偿功能；
3.使用寿命：整机可正常使用 10000 次以上；
4.节能配置：具备自动关机省电功能，低电量声光报警提示；
5.机身材质：环保耐用工程材质；
6.抗干扰：内置抗光干扰设计，强光环境测量稳定；
7.防护等级：整机防护等级 IP65，通过防尘防水认证。
	3年
	1 
	台
	0.03
	否（仪器尺寸：345mm×245mm×165mm）

	15
	罗氏泡沫仪
	1.滴液管容量：200±0.2ml 
2.滴液管全长：300mm
3.刻度管内径：￠50mm 
4.刻度管全长：1100mm
	3年
	1 
	台
	0.3
	是

	16
	真空乳化装置（30L）
	1.最小允许搅拌量：200ML
2.最小允许乳化量：4000mL
3.最大允许乳化量：30000mL
4.最高工作温度：180℃
5.可达到真空：-0.097MPa
6.最大处理黏度：150,000cP
7.搅拌马达功率：340W
8.搅拌速度范围：0-230rpm
9.搅拌转速显示：数显
10.搅拌桨配置：锚式螺带刮壁搅拌桨
11.刮板材质：PTFE
12.均质分散马达功率：1300W
13.均质分散速度范围：4000-26000rpm 
14.均质分散转速显示：液晶数显
15.均质分散定时计时：有
16.均质工作头配置：30DG
17.反应釜盖开口：均质机口+料斗口+测温口+真空口+3个功能口
18.放料方式：下方料与翻转倒料
19.升降支架行程：500
20.与物料主要接触材质：SIC 碳化硅、SS316L 不锈钢、硼硅玻璃（釜体为玻璃材质，无不锈钢罐体）、FKM 氟橡胶、PTFE 聚四氟乙烯
21.真空口外径：Φ12 mm
22.玻璃釜夹套进、出口外径：Φ14 mm
	3年
	1 
	套
	8
	是
（主机尺寸650mm*400mm*1250mm）

	17
	中试型微射流均质机-60L
	1.流速：60L/H；
2.工作压力：200MPa
3.最小处理量：200ml
4.容腔配置：100umZ 型金刚石主腔，400umZ 型金刚石副腔
5.控制方式：触摸屏控制
6.液体端：
6.1 高压模块：采用 630 沉淀硬化不锈钢材质，分体化设计，承压能力更强；
6.2.进料单向阀：采用 630 材质，单向阀座采用新型硬质合金材质；
6.3.压力指示：采用 0-3000bar 压力传感器；
6.4.高压针阀：可实现在线阀门切换流向，方便排堵操作；
6.5 柱塞密封：采用超高分子量聚乙烯材质，耐磨性更好；
6.6.换热器：配置 316L 螺旋管换热器，有效控制样品温度.
	3年
	1 
	台
	30
	否

	18
	中试型高压均质机
	1.标称流量：20—40L/H
2.最大进料颗粒尺寸：<500 微米
3.最高进料温度：<90℃
4.最小处理量：60ml
5.最大设计压力：1000bar；最大使用压力：950bar
6.产品过程黏度：<10000 cPs
7.乳化级数：多级射流模块乳化
8.压力表：卫生型压力传感器
9.最高清洗温度：〈 90℃
10.最高灭菌温度：〈 145 ℃
11.清洗/灭菌时间：30 分钟
12.清洗/灭菌时的耗水量：30升/小时
	3年
	1 
	台
	7.5
	是

	19
	旋转蒸发仪（2L）
	1.电压/频率：100～120V/200～240V，50/60Hz
2.功率：1400W
3.驱动电机：直流无刷电机
4.速度范围：20-280rpm
5.速度显示：LCD
6.旋转方向：顺时针和逆时针旋转
7.温度范围：室温-180℃
8.温度控制精度：水浴：±1℃；油浴：±3℃
9.加热功率：1300 W
10.温度显示：LCD 液晶数字显示
11.升降方式：电动
12.升降行程：150mm
13.定时：有
14.时间显示：LCD 液晶数字显示
15.时间设置范围：支持 1～999 min 定时设定
16.配真空水泵
	3年
	2 
	台
	1.4
	465×457×583 mm
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	旋转蒸发仪（20L）
	1.温度范围 [℃] 20-100℃，温度控制精度 [℃] ±1;
2.温度显示 LCD
3.电动升降
4.专业密封系统设计，高弹性 PTFE 密封圈，具有耐高温、耐腐蚀，经久耐用等特点
5.特氟龙放料阀，可方便快速放出回收瓶中收到的料，耐腐蚀，无污染；
6.设有自动切换阀，在不影响系统负压指标和溶剂蒸馏的情况下进行连续收集；
7.水浴/油浴双重加热模式，设有防干烧断电功能，锅体由耐高温阻燃材料制成，防止意外发生；
8.自动化控制，可选配真空控制器，对样品的真空度进行控制，实现溶剂分离自动化。
9.配备DLSB-5L-25℃低温冷却液循环泵
	3年
	1 
	套
	7.5
	尺寸 [ D×W×H mm] 900*490*1320
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	原位真空冻干机
	A.干燥室：
1.干燥面积：1.05㎡
2.搁板层数：4+1
3.搁板温度范围：-55℃-+70℃
4. 搁板温差：±1℃（平衡时）
5.搁板间距：90mm
6.搁板尺寸：550mm×480mm
7.样品盘尺寸：550mm×235mm×20mm/共8个物料盘
B.捕水冷阱
8.冷阱最低温度 空载：≤-80℃
9.捕水能力：15kg/24h
10.盘装液体：20L
C.整机基础性能
11.真空度：≤10Pa（空载）
12.极限真空度：≤1Pa（实验室环温10-25℃，空载）
13. 冷却方式：风冷
14. 西林瓶承载量：φ22mm/2137支；φ16mm /4040支；φ12mm/7200支
D. 升降温、真空度速率（空载）
15. 升温速率：-40℃～20℃ 用时≤60min
16. 降温速率：20℃～-40℃ 用时≤60min
17. 真空度速率：常压到10Pa以下≤30min。
18. 冷阱降温速率：冷阱降温30℃～-80℃用时≤30min
E.仓体（干燥室）
19. 仓体材料：AISI 304不锈钢
20. 门锁方式：手动旋转门锁
21. 开启角度：＞110°
22. 开门方向：右开门，可依据客户实际需要设计
23. 舱门材料：亚克力
24. 制品温度探头：Pt-100热电阻
25. 保温材质：聚氨酯整体发泡（符合环保要求）
	3年
	1 
	台
	5
	是（外包装尺寸（mm）：1630x1030x1610）
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	常温离心机
	1.最高转速：≥5500r/min，
2.转速精度：≤±10r/min；
3.最大相对离心力：≥5310xg；
★4.最大容量：≥4×500ml，一次性可分离24支50ml、48支15ml尖底离心管、124支5/7ml采血管，实现一个转子完成多项实验；
5.定时范围：1min～99min59s； 
6.加/减速：9档加速曲线、10档减速曲线，两级阻尼减震、防止样品二次悬沉，使离心效果达到最佳；
7.驱动系统：交流变频电机驱动；
8.控制系统：微机控制，LCD液晶显示屏，同步显示设定参数及运行参数； 
9.自动计算及设置离心力RCF值，可编程操作，可存储多个常规程序；
10.安全性能：具有超速、超温、门盖保护，等多种保护措施，确保人身、机器安全；
11.配置要求：方形吊篮转子带4*6*50ml适配器（最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥3040xg）；
	3年
	3 
	台
	0.75
	否（外形尺寸(L×W×H)：不超过470*560*380m）
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	鼓风干燥箱
	1.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
2.★温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能；
3.预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；
4.采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节；
5.采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环；
6.★箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察；
7.采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越；
8.★旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性；
9.腔体四角采用圆角设计，搁架容易拆卸，方便清洁；
10.具有来电恢复功能，保证不会因停电、死机而造成数据丢失， 
11.控温范围：≥室温+5～200℃
12.分辨率：≤0.1℃
13.波动度：≤±1℃(105℃)
14.均匀度：≤±2.5%
15.输入功率：≤750W
16.定时范围：≥0~999min/h
	3年
	2 
	台
	0.75
	否（外形尺寸：≤568×447×452mm）
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	双门冰箱
	★1.立式对开门设计，有效容积≥761L;
2.采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；LED温度显示，控制&显示精度0.1℃；
▲3.风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为4℃），温度均匀度±1.5℃；
4.整机配备2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度；
5.标配12个蘸塑搁架，充分利用空间，满足用户存放要求；标配10个价目条； 
▲6.采用三层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，智感除露（受环温控制），32℃、80%湿度下无凝露；
7.全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧；
8.具备4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；报警功能齐全：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警；
▲9.智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机；
▲10.整机噪音低至39dB(A），日能耗低至2.6kW·h，（提供第三方检测报告）
11.标配后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求；
12.6路传感器：控制、上温、下温、化霜、冷凝器、环温；有效保证温控的准确性；
13.箱内标配LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用；
14.标配USB模块，输出PDF格式文件；可记录十年的温度数据，方便追溯查询；
▲15.标配Wi-Fi物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；
16.选配RS485，可实现多台设备组网，随时监控设备运行状态；
17.选配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调；
18.标配门锁，用户可自行加装锁具，实现双锁管理，更安全、更放心；
19.四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便；
20.产品具备医疗器械注册证；
21.产品具备CQC节能环保认证。
	3年
	2 
	台
	0.3
	是

	25
	高压蒸汽灭菌锅
	
1.自控型，微电脑智能化控制
2.★手轮式快开门安全联锁装置结构
3.外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀
4.★配备上盖防烫罩，防止运行时的高温对操作人员产生影响
5.★采用高强度上下法兰
6.压力安全联锁装置，超温保护装置；自涨式密封圈，自动排放冷空气
7.★低水位报警，断水自控，超压自泄；灭菌终了蜂鸣器提醒
8.容积：≥50L
9.功率：≤3.2kW
10.最高工作/设计温度：≥135℃/139℃
11.最高工作/设计压力：≥0.22MPa/0.25MPa
12.★内腔尺寸（mm）：≥Φ400×630，筒体直径：≥400mm
13.提篮尺寸（mm）：≥Ф360×230×2个
14.使用高度（mm）：≥488
	3年
	1 
	台
	3.2
	是
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	WGMB-耐腐蚀隔膜真空泵
	1.抗强化学腐蚀：解决了真空泵的耐化学腐蚀问题；
2.无污染、免保养：是无水无油的干泵，让实验室变得洁净和安静，使用者无需定期清洁、换管、换水等维护工作，隔膜真空泵做到了 100%免维护；
3.低噪音、低震动：采用电动机直驱式动力传输，无中间传动件，再加上隔膜低冲程、低噪音的特性，因此产品噪声能保持在 60dB 以下；
4.过热保护：每个产品均装有温度保护开关，当机体内部温度过高时会自动停机，等温度冷
却后再自行启动，保证系统工作的稳定性及安全性；
5.环境温度（℃）5‒35
6.环境相对湿度（％） ≤70
7.电机功率（W）120
8.最大真空度/极限压⼒（600 Pa/6mbar）
9.工作电源 220‒240V〜，50Hz
10.抽气速率（L/min）20/
11.进气嘴宝塔头（mm） Ø 10
12.出气嘴宝塔头（mm）Ø 10/ 
13.进、出气咀连接软管
14.外壳防护等级 IP20
15.阀材质 FFKM
16.隔膜材质 PTFE+FKM
17.气路接管材质 FEP
18.抽气接头材质 PTFE+C
19.⽓镇材质 FKM/PTFE+C
20.气室材质 ETF
	3年
	1 
	台
	0.12
	否
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	数显恒温水浴 / 油浴锅（2孔）
	1.控温范围：常温～100℃
2.温度分辨率：0.1 ℃
3.控温精度：±0.5 ℃
4.定时区间：0～999 min
5.标准升温速率：1 ℃/min
6.腔体规格：2 孔
	3年
	3 
	台
	0.6
	否
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	数显恒温水浴 / 油浴锅（4孔）
	1.温度控制范围：常温 ~ +100°C
2.恒温分辨率：0.1℃
3.温度控制精度：±0.5°C 
4.定时范围：0~999min
5.升温速度：1℃/min
6.孔数：4孔
	3年
	1 
	台
	0.8
	否
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	数显恒温水浴 / 油浴锅（6孔）
	1.温度控制范围：常温 ~ +100°C
2.恒温分辨率：0.1℃
3.温度控制精度：±0.5°C 
4.定时范围：0~999min
5.升温速度：1℃/min
6.孔数：6孔
	3年
	1 
	台
	1
	否
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	电子天平（千分位）
	1.最大秤量：620 g
2.实际分度值：0.001 g（1 mg）
3.重复性误差：≤0.001 g
4.线性误差：≤±0.002 g
5.传感器：电磁力平衡传感器，自带温度自动补偿
6.稳定时间：≤3 s
7.秤盘尺寸：Φ110 mm
8.功能配置：支持全量程去皮、累加称量、计数称量、百分比称量、检重报警、固体 / 液体密度测定、下挂钩悬挂称量。
9.校准方式：标配外置砝码一键校准，可选配内置全自动内校。
10.数据通讯：USB + RS232 双接口；可对接电脑、打印机；可输出带时间戳、符合 GLP 实验溯源规范的记录文件。
11.减震：四级防震结构；
12.报警：过载、欠载声光报警；
13.调平：前置水平观察泡 + 可调节支撑底脚；
14.显示：背光液晶显示屏；
15.供电：AC220V 50Hz。
	3年
	2 
	台
	0.01
	否
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	超声清洗器
	1.有效容积：10 L
2.超声频率：40 kHz
3.超声功率：240~300 W，档位可调，最大功率随版本区分
4.加热功率：300~500 W，功率可调
5.控温范围：室温～80 ℃，可定点恒温
6.控制系统：数码显示与控制面板，集成计时器、温度设定、功率调节等。
7.定时范围：1 ~ 99分钟，附带常开连续工作模式。
	3年
	1 
	台
	0.5
	否
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	移液器（套）（大量程5ml）
	1.调节方式：手动旋钮，连续可调
2.准确性（误差）：± 0.6% ~ ± 1.0% 
3.精确性（CV）：≤ 0.2% ~ ≤ 0.3% 
4.操作力：轻巧，装退吸头力适中（属人体工学设计）
5.显示窗：清晰的三位数字体积显示窗
6.材质：外壳：抗化学腐蚀的工程塑料；
7.活塞系统：陶瓷/特种塑料（耐磨、耐腐蚀）
8.量程：最大量吸液量5ml
	3年
	5
	套
	0
	否
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	高速冷冻离心机
	★1. 最高转速：18000RPM
2.最大离心力： 30318 x g
★3.最大容量： 4x400ml
★4.控温范围：-20度到40度， 制冷功能强大
5.转速范围：300-18,000rpm（1rpm增量），转速精度：±20 rpm
6.速度/RCF转换：可按离心力进行参数设定，1xg步进，可设定任意数值
7.定时功能：1秒—99小时59分59秒，及Hold连续离心功能
▲8.计时模式：可选四种计时模式，正计时和倒计时，以及按开始即计时和到达设定转速开始计时（须提供四种计时模式界面截图）
▲9.转头快速自锁功能：无需工具安装，且无须按动任何按钮，即可轻松安装、拆卸转头。节省更换转头所需时间. 减少对转头磨损，且避免产生转头安装不良引起的安全隐患（须提供转头自锁证明材料，包括但不限于产品手册，官网截图等材料）
▲10.显示屏：7英寸彩色触摸屏，且具有屏幕节能模式，长时间不操作屏幕，屏幕亮度会降低，再次操作时，需要点击屏幕任意位置恢复屏幕亮度（须提供证明材料包括但不限于产品手册，官网截图等材料）
11.运行进程显示：具有运行进程圆环，及进程百分比显示，方便查看离心进程。
12.运行噪声：<58dB(A），运行安静
▲13.存储程序：可存储多达100组程序，并可进行阶梯式程序设定
▲14.运行记录存储：可存储高达1000个运行记录
▲15.具有非接触不平衡保护：检测运转过程中任何转头在任何转速下的振幅与正常情况下的振幅相比较， 可以立即捕获异常的震动，如果运转过程中被震动或出现异常颤动，离心机会快速停止运行.对不同转速下真正的不平衡保护
16.用户锁及管理权限：具有三级用户锁功能，可注册多达100个用户（须提供三级管理权限界面截图）
17.具有数据导出功能，使用USB进行便捷的数据导出
18.预约预冷：除了正常预冷，也可提取预设预冷开始时间
▲19.ECO节能模式：可开启或关闭ECO模式，若ECO处于OFF状态，离心机在通电且门盖关闭状态下，可以一直保持设定的温度，当ECO被开启时，用户可以选择四种ECO时长（2—8小时），离心机在处于通电且门盖关闭状态下，离心机能够保持设定温度的时长，超过该时长，离心机将进入节能模式，压缩机不再工作（证明材料包括但不限于产品手册，官网截图等材料）
20.安全装置：离心机盖双重电子锁装置，超速检测和电机过热检测，离心机内腔采用防弹防爆高强度钢板材料制作，保证离心安全性（须提供同品牌同系列离心机爆炸安全实验证明材料）
▲21.具有生物安全转子，保证生物安全的可靠性。
	3年
	1 
	台
	1.65
	否

	34
	全自动发酵罐（5L）
	1.触摸屏控制
2.发酵专用pH电极/极谱法DO电极
3.自动pH控制（级联酸碱和补料）
4.自动Do控制（级联搅拌、级联补料） 
5.自动温度/泡沫控制
6.自动补料控制（四台可调速螄动泵、多种补料策略可选、自定义） 
7.权限管理、远程访问、数据报表、历史曲线
	3年
	2
	台
	0.4
	是
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	摇床
	1.★侧开门设计，方便置于试验台上操作
2、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠                   
3、静音风扇设计和强制对流方式，确保了良好的恒温效果
4、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
5、具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
6、中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况
7、流线型外观，美观大方；内衬采用圆弧角（R角）镜面不锈钢设计，便于清洁，不容易滋生细菌、防腐蚀；外壳采用静电喷塑
8、配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰
9、★LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；
10、★拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据，并且可显示温度、速度曲线，方便数据的分析
11、配备高质伺服电机，控制速度精确，高速性能好，稳定性强
12、夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶
13、★空载振荡频率       10-300rpm
14、振荡频率精度       ±1rpm
15、摇板振幅           Ф26mm
16、温控范围           室温+5-60℃
17、温度调节精度       ±0.1℃
18、温度均匀度           ±1℃ (at 37℃)
19、最大容量（不锈钢夹具）250ml×12 或500ml×9或1000ml×420、最大容量（塑胶夹具）250ml×12 或500ml×9或1000ml×4三角瓶夹具须为一次性成型塑胶夹具；
20、试管夹具孔带有橡胶防护套；可选配粘性粘板。
21、摇板尺寸（长×宽）    344mm×307mm
22、噪声                低于55dB
23、夹具板到顶部距离    342mm
	3年
	3
	台
	0.4
	是
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	恒温培养箱
	1.内部容积≥250L
2、7寸彩色触摸显示屏，方便观察及操作
3、采用PID微电脑控制系统
4、具有超温报警功能及超温自动切断加热功能
5、★内腔采用304抗菌不锈钢R角设计，无缝焊接，不易滋生细菌，防腐蚀，不仅美观大方，而且方便清洁；
6、★拥有数据记录功能，记录数据时间可设定，可记录≥900万条数据，并且可显示温度、湿度曲线，方便数据的分析；具有USB接口，可将上述数据导出PDF格式并保存；
7、★有温度曲线、湿度曲线截屏功能、操作记录功能，可选配三级权限管理
8、具有横向循环风道设计，可以降低蒸发量，同时又保证温度的均一性；
9、温度控制范围4℃~65℃（在室温25℃）
10、★在室温25℃设定温度37℃时：温度均匀性≤±1℃，温度波动度≤±0.1℃（9点测温）
11、湿度控制范围：25%—95%
12、湿度波动度：±3%
13、湿度调节精度0.1%
14、玻璃门有测试孔，直径12mm
15、具有移动脚轮，移动灵活方便
16、内部尺寸：内部尺寸：≥650x606x1300
17、外部尺寸：≤820xx920x1985
18、★留有外接云平台接口，可选配云平台系统
19、具有自动除霜功能，可设置除霜时间、除霜间隔、自动除霜是否开启等
20、配置：主机一台，标配隔板3件、湿度控制附件一套、测试孔用硅胶塞1个、电源线1根、说明书1本
	3年
	2
	台
	0.3
	是
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	高效液相色谱仪
	1.工作条件
1.1电源：220V，50Hz电源
1.2环境温度：4-55˚C
1.3环境湿度：≤95%
2.技术性能
液相色谱仪采用模块化组合结构，组合方便，配套性强，全套方案由四元梯度泵、自动进样器、检测器和液相色谱工作站等系统组成。
1.1四元泵
1.1.1 工作原理：串联双柱塞往复泵，可变冲程设计
1.1.2 通道数量：4个
1.1.3 流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min
▲1.1.4 最大压力：70Mpa (700 bar, 10100 psi) （需提供软件截图证明）
1.1.5 压力波动：<0.2 MPa or <1%
1.1.6 流量准确度：±0.1%
▲1.1.7 流量精密度：<0.05% RSD or <0.01 min SD
1.1.8 梯度准确度：±0.5%（全流域范围内）
1.1.9 梯度精密度：〈 0.15%SD
1.1.10 泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞
1.1.11 液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况
1.1.12 溶剂脱气：内置4通道脱气机
1.1.13  压缩性补偿全自动，与流动相组成无关
1.1.14    延迟体积：679μL
1.2自动进样器： 
▲1.2.1 样品瓶位：不低于210位1.5ml样品瓶（需提供软件截图证明）                                                                                                             1.2.2 进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留
1.2.3 进样体积：0.01~100μL
1.2.4 进样准确度：± 0.5%
1.2.5 进样量精度：<0.25% RSD
▲1.2.6 交叉污染：0.0004% 
1.2.7 最大耐压：70Mpa (700 bar, 10100 psi)
1.2.8 进样周期：〈 8s 
▲1.2.9 温控范围： 4-40℃（需提供软件截图证明）
1.2.10    UDP用户自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能
1.2.11    进样线性：r>0.99999（咖啡因水溶液）
1.2.12    自动化特点条码读取托盘：空段检测，样品托盘/孔板识别，库存管理
▲1.2.13可调系统梯度延迟体积范围：0~230uL连续可调（最小可调单位1uL）（需提供软件截图证明）
1.3柱温箱： 
1.3.1 安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。
▲1.3.2 控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控。（需提供软件截图证明）
1.3.3 温控范围：5~85℃
1.3.4 温度准确度：±0.5℃
1.3.5 温度稳定性：±0.05℃
1.3.6 容量：2支色谱柱，最长30cm
1.3.7 升温速率：典型值5 min 从 25℃ 升温至40℃
1.3.8 降温速率：典型值15 min 从 50℃降温至20℃
1.3.9 预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用
1.3.10   管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上，零死体积接口，无需工具手旋拧紧方式，接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液。
1.3.11  温度精度：0.1℃ 
1.4 二极管阵列检测器
1.4.1 二极管数：1024
1.4.2 波长范围：190-800 nm（选配钨灯）
1.4.3 波长准确度：± 1 nm
1.4.4 波长精密度：± 0.1 nm
1.4.5 分辨率：～0.6 nm
1.4.6 带宽：1~100 nm
1.4.7 通道数：8 + 3D UV 光谱扫描
1.4.8 灯：氘灯、钨灯 
▲1.4.9 数据采集频率：125HZ；3D模式下也是125Hz（需提供软件截图证明）
▲1.4.10   自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证
1.4.11 噪声：〈 ±6 µAU 在254 nm 
1.4.12 漂移：〈 1 mAU/h 在254 nm
1.4.13  线性：2.2 AU 时 <5%（2.7 AU 时通常 <5%）
1.4.14  光谱全扫描： 具备
1.5 蒸发光散射检测器：
1.5.1 光源：激光二极管，带有光校正系统，650nm，最大输出30mw；
1.5.2 检测器：PMT，含数字信号处理功能
1.5.3 温度：雾化器、漂移管、检测池温度，25-120℃
蒸发器：
1.5.4 雾化气体：0-5L/min
1.5.5 喷雾压力：0-80PSIG，可调节
▲1.5.6 漂移管及整个流路系统含有聚四氟乙烯保护层，极大地延长了仪器使用寿命，降低了仪器使用故障率。
1.5.7 检测限：使用标准柱，信噪比为5，以氢化可的松计2ng；使用窄径柱，信噪比为5，以氢化可的松计0.5ng；使用微径柱，信噪比为5，以氢化可的松计0.1ng。
1.6   软件：
▲1.6.1 数据库：支持甲骨文或者SQL Server关系型数据库，全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。（需提供数据库软件截屏证明）
▲1.6.2色谱控制：可控制高效液相色谱仪HPLC、 离子色谱仪IC、气相色谱仪GC和毛细管电泳系统CE，实现完全的双向控制、广泛的命令选项和详细的事件追踪（需提供各仪器软件截屏证明）；
▲1.6.3检测器连接：可以双向连接（仪器控制和数据采集）的紫外检测器VWD、二极管阵列检测器DAD、荧光检测器FLD、电雾式检测器CAD、单四极杆质谱MSD以及三重四极杆质谱MSMS、高分辨质谱HRMS等检测器（需提供各检测器软件截屏证明）；
▲1.6.4参数计算：支持EP、JP、USP以及ChP的系统适应性参数计算，并可基于预定的参数、计算结果等进行自动判断，得到通过或者失败的结论后，系统自动进行指定的相应操作，例如插入进样，重新运行整个样品队列或者选择部分样品进行重新进样等；也可以无条件地执行特定操作（需提供适应性参数和自动判定软件截屏证明）；
1.6.5、符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11等相关法规的要求，具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。可使用三种级别的电子签名。可分别设置独立的电子签名密码与登录密码。支持强密码策略。
1.7 配置要求：
四元泵 1台
控温自动进样器 1台
独立柱温箱1台
二极管阵列检测器1台
蒸发光检测器1台，空气发生器1台
工作站软件1套、电脑1套
C18柱1根，亲水C18柱1根，保护柱，进样瓶各一套
	3年
	1 
	套
	3
	否
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	气质联用仪
	1数量：1台
2应用范围：用于气体、液体和固体样品中微量或痕量挥发性和半挥发性有机物的定性和定量分析，可用于有机物的确认
3技术要求
3.1气相色谱部分
3.1.1 系统性能指标
3.1.1.1 保留时间重现性：<0.0008min
▲3.1.1.2峰面积重现性：<0.3% RSD
3.1.2柱温箱
3.1.2.1 操作温度范围：室温以上3℃到450℃
3.1.2.2 温度控制精度：0.1℃
3.1.2.3 程序升温：32阶／33平台
3.1.2.4 最高升温速率：125℃／min
▲3.1.2.5 柱温箱照明灯，柱温箱门打开自动点亮（需提供仪器实物图片证明）
3.1.3电子压力控制器
3.1.3.1 压力范围：0～1050kPa（152psi）
3.1.3.2 全程压力控制精度： 0.001psi
3.1.3.3最大分流比：12500:1
3.1.4分流不分流进样口
▲3.1.4.1进样口即时连接模块设计，用户可2min之内更换进样口（需提供仪器实物图片证明）
3.1.4.2快速维护进样口系统，无需任何工具即可快速维护进样口，更换隔垫及衬管
3.1.4.3最高操作温度：400℃
3.1.4.4 支持即时连接锁扣，免工具即可完成色谱柱的连接
3.1.5液体自动进样器
3.1.5.1 带有不低于100位（2mL）自动进样器，可配置双塔进样模式
3.1.5.2 废液瓶体积为40ml
3.1.5.3进样器不占进样口位置，更换进样口隔垫，衬管无需搬动进样器
3.1.5.4在不搬动进样塔的情况下可以执行手动进样
3.1.5.5进样精度：RSD<0.3%
3.1.5.6交叉污染：<0.001%
3.1.5.7 进样针体积范围：0.5μL-100μL
3.1.5.8 前置放大镜，可方便地观测进样针
▲3.1.5.9 状态指示灯，状态指示灯会随不同的进样器状态自动切换不同颜色（需提供仪器实物图片证明）
3.1.6 氢火焰离子化检测器（FID）
3.1.6.1检测器采用模块化设计，可实现2分钟内快速更换检测器
3.1.6.2 最低检测限（MDL）： <1.2 pg C/s
3.1.6.3 灵敏度：0.03 库仑/gC
3.1.6.4 线性动态范围：>107（±10%）
3.1.6.5 最高温度：450℃，增量为 0.1℃
3.1.6.6 熄火检测和自动重新点火
3.2质谱部分
3.2.1离子源
▲3.2.1.1无线式组装离子源，一体化设计，推斥极、离子盒、源透镜和RF透镜必须整合在单一的套筒内，以方便日常维护快速拆卸离子源（需提供离子源实物图片证明）
3.2.1.2 无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度可到350℃；减少维护，增加运行时间
3.2.1.3具备除源加热器之外的独立透镜加热器。独立的透镜加热器必须能给透镜和弯曲的离子光学通道额外提供加热，以减少复杂基质对透镜的污染，延长维护周期
3.2.1.4 具有独立的RF透镜，能够有效消除四极杆边缘场效应，同时具有防止四极杆污染的功能，使得四极杆终生免维护
3.2.1.5 精确调节的灯丝发射电流最大可到350 µA
3.2.1.6 与CI源共用推斥极，透镜组、灯丝等部件，降低仪器成本
3.2.2弯曲的离子光学通道
▲3.2.2.1 在离子源和四极杆之间配备可加热弯曲的离子轨道（需提供仪器实物图片证明）
3.2.3四极杆质量分析器
3.2.3.1 全金属钼主四极杆，惰性，均一无镀层设计，可打磨可清洗
3.2.3.2 质量范围：1.2 –1100 u
3.2.3.3 电离能量范围：最低可设置3ev
3.2.3.4 无需独立进行加热
3.2.3.5 分辨率：全质量范围内单位质量分辨
3.2.3.6 扫描速度：20000 u/s
3.2.3.7采集速率
3.2.3.7.1 SIM模式，采集速率≥240 scans/sec
3.2.3.7.2 全扫描模式（扫描范围≥125u），采集速率≥97 scans/sec
▲3.2.4 气质接口：可调的气质接口温度最高400℃ ，可有效地将化合物，包括高沸点化合物从GC传递到质谱仪（需提供软件截图证明）
3.2.5灯丝：
▲3.2.5.1有灯丝透镜保护的双灯丝组件设计（需提供灯丝实物图片证明）
3.2.6 检测器系统：
3.2.6.1 XLXR™ 检测系统，配置离轴 10 kV 打拿极、离散打拿极电子倍增器和静电计，线性动态范围 >107（0-110 μA）
▲3.2.6.2 提供宽达9个数量级的电子动态范围
3.2.6.3 三重离轴设计，进一步过滤中性噪声，提高仪器灵敏度
3.2.7 真空系统： 空气冷却的高真空大抽速分子涡轮泵
3.2.8 灵敏度（使用He气做载气）：
3.2.8.1 EI 全扫描，1pg/µL八氟萘 进样1µL，扫描范围50-300u，S/N ≥ 3000:1 (mass 272，RMS)  
3.2.8.2 仪器检出限（IDL）≤ 10 fg，（10 fg OFN 八次连续不分流进样，监测 m/z 272 离子的峰面积，置信区间为 99％）。   
3.2.9 更换质谱校正液无需停机，提升维护便利性
3.3全自动顶空进样器                                                      
▲3.3.1峰面积重复性：<0.8%RSD                                                                                          
3.3.2样品瓶位数：不低于100位，序列运行时可取下样品托盘，方便加载额外样品      
3.3.3孵化箱位数：12位                                                    
3.3.4自动重叠位数：12位，支持不连续的样品瓶位                        
3.4配置要求                                                           
气相色谱仪主机1台                                                         
全自动顶空进样器1台
分流不分流进样口2个
FID检测器1个
105位液体自动进样器1台
单四极杆质谱仪1台
工作站软件1套、电脑1套
中性色谱柱HP-5  1根；进样瓶 1套
氢气和空气发生器
	3年
	1 
	套
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	否
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	三重四极杆质谱仪
	1. 工作条件
1.1.1电源电压：230V±10%， 50/60Hz， 16A
1.1.2环境温度：15-27℃（最优：18~21℃）
1.1.3相对湿度：20%—80% 
1.1.4气体需求： 雾化气N2：纯（99%纯度）N2， 碰撞气Ar：超高纯Ar或N2（99.999%）。
2. 质谱部分技术性能
2.1 离子源
▲2.1.1离子源：独立的可加热电喷雾离子源（HESI源）和大气压化学电离源（APCI源），全内置式气路电路接口设计，离子源外部无任何气路电路管路连接，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别，实现零误操作；ESI与APCI切换只需更换源探针组件，电晕针旋钮式在线调节，快速简便，切换时间小于1min，且整个过程无需拆卸离子源（需提供可显示全内置式气路电路接口设计的离子源实物图）。
2.1.2可选复合源，无需更换任何硬件即可实现ESI 和APCI 源自动切换的数据采集；
▲2.1.3离子源喷针采用60度最优喷雾设计；（需提供离子源实物图）
2.1.4 内置增强型大面积多边形同轴主动排废口；
2.1.5 具有雾化气、辅助雾化气、可调式吹扫气；
▲2.1.6 可拆卸的吹扫挡锥，非对称锥面设计；（需提供挡锥实物图）
2.1.7可加热HESI源，加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1ul-2000ul/min；
2.1.8APCI：加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为50ul-2000l/min；
2.1.9双槽位全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正，既可通过软件也可通过操作面板自动设置；
2.1.10质谱配置软件具备实时监控反馈喷雾稳定性功能；
2.1.11离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果；
2.1.12离子源所有可调节部件具备防烫伤功能，保证操作人员安全。
2.2 离子传输系统
2.2.1 离子传输系统须配有可加热的金属材质离子传输管设计；
2.2.1 离子传输系统为离子传输管设计，或者脱溶剂管设计，或者锥孔设计。
2.2.2高通量离子传输管，确保更多离子进入质谱系统，提高灵敏度；
▲2.2.3离子传输管金属材质，可独立加热，最高温度可达400℃。 （提供可显示离子传输管的离子源结构的实物图）
▲2.2.4 具有真空隔断阀设计，离子传输管在移去、进行超声清洗维护时质谱系统不用卸真空，也可快速更换；（需提供真空隔断阀设计原理图并）
2.2.4 具有真空隔断阀设计，离子传输管或脱溶剂管（DL管）或一级锥孔、二级锥孔在移去、进行超声清洗维护时质谱系统不用卸真空，也可快速更换；
2.2.5 RF Lens离子传输透镜：堆叠式环形离子导向器 (SRIG) 提供宽广的传输曲线，并将离子以最小的碎裂转移到真空区域，从而最大限度地有效捕获离子并聚焦、提高灵敏度，独立一体化设计，采用不锈钢材质，拆卸清洗方便；
2.2.5  离子传输透镜系统：能够有效捕获离子并聚焦离子、传输离子，保证系统灵敏度。
▲2.2.6弯曲且带有中性挡杆的离子束导向装置：阻挡中性粒子和高速分子团，保持离子传输通道的清洁，减少噪声，提高耐用性；（需提供仪器实物图）
2.2.6 透镜系统具有消除背景中性噪声干扰的设计。
2.3 四极杆质量分析器
2.3.1 Q1和Q3均采用分段式钼制双曲面四极杆，保证在0.4amu时仍有很高的离子传输效率，长度不小于24cm实现高选择性（圆形四极杆及非纯金属材质不接受）；
2.3.1 Q1和Q3均采用分段式双曲面四极杆，保证高的离子传输效率。
2.3.2四极杆质量分析器保证在0.4amu分辨率时仍有很高的离子传输效率，提供很好的灵敏度和选择性；
▲2.3.3 Q2设计：90º弯曲，加有轴向加速电场的新一代主动碰撞反应池设计（ARC Ⅱ技术），Dwell Time低于1ms 时，无灵敏度损失；（需提供设计示意图）
2.3.4 碰撞气为高纯高惰性氩气或氮气，确保母离子碎裂效率
2.3.5四极杆分辨率：Q1和Q3在全质量范围，分辨率可到0.4 amu。
▲2.3.6 具有很宽的质量数范围：2-3000Da，Q1和Q3均可以达到；（需提供软件截图）
2.3.7质量轴稳定性：≤ ± 0. 1 amu/24小时 （不同分辨率、不同扫描速率下、全质量数范围）；
2.3.8质量准确度：全质量轴范围（2-3000Da）内≤0.1 amu；
2.3.9 SRM最小驻留时间：≤ 1ms；
2.3.10 共轭双曲面四极杆扫描速度：≥15000amu/s；
▲2.3.11 SRM扫描速度：最大可达800 SRMs/秒，并确保无交叉污染；（需提供软件截图）
▲2.3.12采用克伦特罗作为标准物质，提供在10、20、50、100、200、500、600SRMs/s时对应的响应峰面积的图谱，要求7个采集速率的峰面积数据的偏差≤10%；（需提供峰面积图谱）
2.3.13一次分析最多可执行30000对SRM分析；
2.3.14正负离子切换速度：≤5 ms；
2.3.15扫描功能：全扫描（Full Scan，Q1或Q3）、选择离子扫描（SIM，Q1或Q3）、选择反应监测（SRM）、高选择性反应监测（0.4 amu）、时间选择反应监测（T-SRM）子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、RER反向能量归一化扫描；QED即SRM自动触发二级子离子扫描功能、混合模式扫描、保留时间窗动态校准。
2.4 检测器
2.4.1双模式离散打拿极检测器，提高灵敏度（脉冲计数模式，离子通量低；模拟模式，粒子通量高）和动态线性范围（106）；
2.4.1 检测器为电子倍增器技术，能够确保正负模式下信号强度均有宽的动态线性范围。
2.5 真空系统
2.5.1 由1个分子涡轮泵（三级差分）和1个机械泵组成的4级差分真空系统
2.5.2四级差分抽真空，真空可达到5·10-6 Torr
2.6 灵敏度
▲2.6.1  MS/MS灵敏度（需提供省级检测机构出具的检测报告）
ESI+：1pg利血平柱上进样（Q1分辨率0.4，Q3分辨率0.7amu），m/z 609>195，信噪比≥1,500,000：1，连续六针RSD≤5% 
ESI-：1pg利氯霉素柱上进样，m/z 321>152，信噪比≥1,500,000：1，连续六针RSD≤5% 
3. 液相部分技术性能
3.1 二元泵
3.1.1 工作原理：串联双柱塞
3.1.2 通道数量：6个
3.1.3 流量范围：0.001~8.000 mL/min，步进0.001 mL/min
▲3.1.4 压力范围：2-103Mpa (20-1034 bar, 290-15000 psi) （需提供软件截图）
3.1.5 压力波动：<0.2 MPa or <1%
3.1.6 流量准确度：±0.1%
▲3.1.7 流量精密度：<0.05% RSD or <0.01 min SD
3.1.8 梯度准确度：±0.2%（全流域范围内）
3.1.9 梯度精密度：〈 0.15%SD
3.1.10 泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞
3.1.11 液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况
▲3.1.12 溶剂脱气：内置6通道脱气机（需提供脱气机照片并）
3.2自动进样器： 
▲3.2.1 样品瓶位：不低于216位2ml样品瓶（需提供软件截图）
3.2.2 进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留
3.2.3 进样体积：标配0.01~25μL，最小步骤 = 0.01 μL；可选范围：0.01-100 μL
3.2.4 进样准确度：通常对 10 μL水为 ± 0.5%
3.2.5 进样量精度：对 1 μL（咖啡因水溶液），峰面积 RSD <0.25%；
对 0.5 μL（咖啡因水溶液），峰面积RSD通常 <0.5% 
▲3.2.6 交叉污染：0.0004% 
3.2.7温控范围：4-40℃ 
3.3柱温箱：
3.3.1 安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。
3.3.2 控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控。
▲3.3.3 温控范围：5~120℃（需提供软件截图）
3.3.4 温度准确度：±0.5℃
3.3.5 温度稳定性：±0.05℃
3.4：二极管阵列检测器（DAD）
3.4.1 二极管数：1024
3.4.2 波长范围：190-800 nm（选配钨灯）
3.4.3 波长准确度：± 1 nm
3.4.4 波长精密度：± 0.1 nm
3.4.5 通道数：8 + 3D UV 光谱扫描
3.4.6 灯：氘灯、钨灯 
▲3.4.7 最大数据采集频率：250Hz（需提供软件截图）
3.4.8   自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证
3.4.9  光谱全扫描： 具备
4 数据处理系统
品牌电脑工作站（质谱分析软件、Windows软件等）一台，提供LC和MS/MS的全自动控制；简洁人性化的操作界面可以实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化包括碰撞能量和子离子的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；方法编辑器具有全面的基于特定应用的方法模板库和直观的用户界面，可直接导入离线数据库中的化合物名称、SRM 离子对和碰撞能量等信息，使方法开发更加便捷；工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；Window 10英文操作系统（64bit），软件能够满足当今分析检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。
5 配置要求                                                            
三重四极杆质谱仪器 1套；
电喷雾电离源ESI 1套；
二元泵 1套；
自动进样器1套；
柱温箱 1套；DAD检测器一套
高效液相色谱柱 1套
基础耗材包 1套；
操作软件 1套；
操作电脑 1套；
氮气发生器1台；
免费提供1套喷针和金属离子传输管
	3年
	1 
	套
	10
	否
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	紫外分光光度计
	1.光学系统：双光束动态反馈比例监测
2.波长范围：190～1100nm
3.波长准确度：±1nm（开机自动校准）
4.波长重复性：≤0.2nm
5.光谱带宽：2nm
6.杂散光：≤0.05%T (220nm,Nal;360nm,NaNo2)
7.光源转换：自动切换（可在320nm～380nm波段范围内任意设定）
8.光度范围：-0.3 ～3Abs
9.光度准确度：±0.002A(0～0.5A），±0.004A(0.5～1A），±0.3%T(0～100%T)
10.光度重复性：≤0.001A(0～0.5A），≤0.002A(0.5～1A)  ≤0.15%T
11.基线平直度：±0.002A（200～1000nm）
12.噪声：≤0.15%T  （500nm开机预热半小时）
13.基线漂移：≤0.24T%/h(500nm预热1小时后）
14.光源：插座型长寿命溴钨灯及氘灯，更换灯后无须调整
15.检测器：采用进口光电池
16.样品室：配备五联池架
17.光度测量功能：透过率、吸光度、反射率、能量
18.光源寿命：氘灯寿命至少2000小时；具有钨灯、氘灯点灯时间记录功能
19.样品池的操作：具有5联池，炫彩液晶显示屏，自动识别样品池架
20.光栅：采用进口全息光栅
21.光源光学系统：双光束动态反馈比例记录测光系统
22.关键部件：光栅、氘灯、光电池等关键器件均用进口件
23.智能化系统：自动波长定位、自动换灯、自动波长校准、自动样品池切换功能。
	3年
	1 
	台
	0.3kW
	否
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	电子天平（万分位）
	1.最大秤量 220g
2.可读性 0.0001g（0.1mg，万分之一精度）
3.重复性误差 ≤±0.0002g
4.线性误差 ≤±0.0002g
5.传感器 电磁力平衡传感器，温度自动补偿
6.稳定时间 ≤3s
7.秤盘尺寸 Φ90mm
8.防风罩 三面透明玻璃防风罩
	3年
	2 
	台
	0.018
	否
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	生物安全柜（A2）单人
	1.类型：单人Ⅱ级A2型，气流70%循环，30%外排
2.电源：AC220±10V 50/60Hz，功率1.25+0.1kW
3. 洁净等级：ISO 5级（100级），ULPA过滤器对0.3μm粒子过滤效率99.9995%
4.流入气流流速：0.56m/s，下降气流流速：0.35m/s
5.下降气流控制精度：±0.015m/s，压差显示0-500Pa
6.噪声：≤67dB，振动半峰值：≤5μm，平均照度：≥650Lux
7. 环境温度：10-30℃，相对湿度：≤70%（25℃），大气压力：80-105kPa
8.人员防护因子≥1×10⁵；产品防护菌落数≤5CFU/次；交叉感染防护菌落数≤2CFU/次
9.送风过滤器：1126×606×70mm；排风过滤器：540×450×90mm
10.控制：LCD屏，显示风速、压力等参数
	3年
	2 
	台
	0.75
	是
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	二氧化碳培养箱
	1.内部容积≥184.1L
2.4.3寸彩色触摸显示屏，方便观察及操作 
3.采用PID微电脑控制系统，适用于细胞、组织、微生物等培养
4.六面直热系统，加热均匀，加热迅速，温度恢复快
5.★配置高效HEPA过滤器，在关门5分钟内使腔体达到100级洁净等级或GMP A级洁净等级，（提供第三方检测报告）
6.140℃干热灭菌系统，灭菌彻底，彻底地清除细菌、霉菌、真菌孢子、支原体和芽孢；箱内所有部件无需拆卸，一键灭菌操作方便。
7.具有超温报警功能、超温自动切断加热功能以及断电恢复自动启动功能。
8.▲内腔采用304抗菌不锈钢R角设计，抑菌率达99%，提供检测报告，无缝焊接，防腐蚀，不仅美观大方，而且方便清洁；
9.配备滤波器磁环，减少外界和自身波长对机器稳定性的干扰
10.拥有数据记录功能，记录数据时间可设定，可记录150000条数据，可显示温度、CO2曲线并可将曲线图截屏导出；具有USB接口，可将上述数据导出PDF格式并保存
11.具有独特横向双循环风道设计，可以降低蒸发量，同时又保证温度、湿度、CO2浓度的均一性
12.具有玻璃门加热或外门加热功能，有效避免玻璃门上产生冷凝水
13.温度控制范围，室温+5℃~55℃
14.温度均匀性≤±0.2℃，温度波动度±0.1℃（在37℃）
15.CO2浓度控制范围，0～20%，控制精度±0.1%，（在37℃、5%CO2时）
16.第二代耐180℃高温红外CO2传感器，可根据温度、压力等自动补偿
17.增湿盘自然增湿、可加3升水量
18.玻璃门有测试孔，直径12mm；
19.▲留有云平台数据接口，增加云平台数据监控，只需要直接插上监控仪就可使用，方便简单。
	3年
	2 
	台
	1
	是
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	倒置显微镜
	1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
主要技术指标
2.1  倒置相差显微镜
★2.1.1  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。
2.1.2  调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。
2.1.3  观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22
2.1.4  照明装置：高性能LED光源
★2.1.5  物镜：
2.1.5.1  相差物镜4X （N.A.≥0.13；W.D. ≥17）
2.1.5.2  相差物镜10X （N.A.≥0.25；W.D. ≥10）
2.1.5.3  长工作距离相差物镜20X （N.A.≥0.4；W.D. ≥3.2）
2.1.5.4  长工作距离相差物镜40X （N.A.≥0.55；W.D. ≥2.2）
2.1.6  载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X≥110mm，Y≥74mm。
2.1.7  目镜：10×，视场直径为≥22
★2.1.8  备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm
2.1.9  相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板
	3年
	2 
	台
	0.15
	否
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	电动吸引器
	1.极限负压值：≥0.09MPa (680mmHg) 
2.负压调节范围：0.02MPa (150mmHg)～极限负压值
3.抽气速率：≥32L/min 
4.贮液瓶：2500mL（玻璃）×2 （可配置2L塑料PC瓶
 及一次性吸液袋）
5.电源：～220V，50Hz
	3年
	1 
	台
	0.25
	否
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	液氮罐（15L）
	1.几何容积：15L
2.口径（mm）：50mm（±2mm）
3.外径（mm）；≤410
4.高度（mm）：≤660
5.静态蒸发率（L/d）：0.12
6.静态保存期（d）：168
7.提筒外径（mm）：38
8.提筒高度（mm）：120/276
9.提筒数量（ea）：6
	3年
	2 
	台
	0
	是
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	液氮罐（30L）
	1.几何容积：31.5L
2.口径（mm）：50mm（±2mm）
3.外径（mm）；≤450
4.高度（mm）：≤675
5.静态蒸发率（L/d）：0.12
6.静态保存期（d）：254
7.提筒外径（mm）：38
8.提筒高度（mm）：120/276
9.提筒数量（ea）：6
	3年
	1 
	台
	0
	是
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	冰箱
	1.容积：≥300L，冷藏室容积：≥190L；冷冻室容积：≥105L
2.无变温设计（仅冷藏+冷冻两室）
3.制冷剂：R600a环保制冷剂
4.电源：～220V，50Hz
	3年
	4 
	台
	1
	是
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	可调温度培养箱
	1.容积：100L
2.输入功率（W）：500
3.产品类型：生化培养箱（具备制冷/加热双向控温，用于细菌及微生物培养）或霉菌培养箱（含紫外杀菌功能，用于霉菌培养）
4.控温范围（℃）：0-60
5.分辨率（℃）：0.1
6.波动度（℃）：±0.5
7.均匀度（℃）：±01.5℃（37℃时）
8.定时范围（min）：0-9999
	3年
	2
	台
	0.5
	是

	50
	摇床
	1.技术要求：
1.1创新单轴无级可调振荡技术，可满足不同溶氧量的实验要求
1.2★结合振荡幅度无级调节功能，振荡频率可大范围扩展至30-600rpm
1.3LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数，智能化声光报警环境扫描微处理控制器
1.4★运行参数加密锁定，避免人为误操作，运行参数记忆功能，避免烦琐操作
1.5★直流无刷电机设计，宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养，电网波动无影响
1.6具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行
1.7★控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速，保证实验样品的安全
1.8控温范围：RT+5-60℃
1.9温度调节精度：≤±0.1℃
1.10温度均匀性：≤±1℃（37℃时）
1.11机芯：旋转式 ；振动频率：≥30-250rpm；振动幅度：≥Φ0-40mm无级可调
1.12定时范围：0～999小时
1.13容积：≥18L
1.14摇板尺寸（mm）：≥290×260
1.15标准配置（ml×支）：≥250×5（注：根据用户需求，临时调整数量和规格）
1.16功 率（W）：≤400
	3年
	2 
	台
	0.4
	是
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	普通光学显微镜
	▲1.无限远光学系统，物镜齐焦距离≦45mm；
2.调焦机构：载物台高度调节聚焦（粗调行程：15mm），粗调焦旋钮每转：36.8mm，细调焦旋钮最小调节精度：2.5um，调焦旋钮张力可调节，配备聚焦限位装置，有效防止误操作导致的物镜及载玻片损坏；
★3.照明系统：内置科勒照明系统，LED长寿命光源；
4.聚光镜：阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油时），内置孔径光阑；
5.物镜转盘：向内侧旋转的固定4孔物镜转盘；
★6.物镜：平场消色差物镜，物镜齐焦距离国际标准为45mm
4X（N.A.≥ 0.10，W.D.≥ 27.8mm）
10X（N.A. ≥0.25，W.D.≥8.0 mm）
40X（N.A.≥ 0.65，W.D. ≥0.6mm）
100XOil（N.A. ≥1.25，W.D. ≥0.13 mm）；
▲7.载物台：人机工程学机械式低位载物台设计，尺寸（W×D）：≥211mm×154mm，移动范围：（X×Y）：≥76mm×52mm，载物台具备样品位置刻度，XY移动可根据需求锁定，单手样品夹片器（可选双样本夹，薄型样品垫）；
▲8.观察筒：30度倾斜三目观察筒（抗菌），瞳距调整范围48-75mm，视场数≥20mm；带屈光度调节，眼点高度360°可旋转调节，调节范围375.0-427.9mm，光路选择：目镜/相机=100/0或0/100；
9.目镜：目镜10X，带眼罩，视场数≥20mm（可选目镜15X，视场数16mm）；
10.卓越品质：光学元件采用无铅玻璃，环保设计，所有光学部件都做了抗菌防霉处理，所以能确保获得持续清晰的图像，并延长显微镜的使用寿命，即使在湿热的环境中工作也不受影响。
	3年
	1 
	台
	0.15
	否

	52
	扩散池
	1.透皮杯数： 6
2.接受池容积： 5ml（卧式）/10ml（立式）/15ml（立式） 三选一 出厂标配15ml立式
3.控温范围： 30—40℃
4.控温精度： ±0.1℃
5.搅拌调速范围： 100—800r/min
6.转速精度：  ± 5%
7.电源及功率： 220V± 10% 50Hz 360W
	3年
	1 
	台
	0.36
	否
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	微量分光光度计
	1.光源闪烁算法、相对于传统检测方式，增加光源的使用寿命。延长光源寿命，光强刺激小，待测品能更快检测，不易降解。
2.光源波动pp值（最高光强减最低光强）<0.5%
3.使用独特的电机控制技术，采用四光程检测方式，稳定性、重复性、线性更稳定及检测量程更大。
4.样品无需稀释，可测样品的核酸浓度范围2-27500ng/μl（dsDNA）。校准范围：2-15000ng/μl（dsDNA）
5.具备 OD600光路检测系统（OD600独立光路没有串扰），比色皿模式，方便细菌、微生物等培养液浓度的检测。
6.可增加荧光检测功能
7.深度定制的安卓操作系统，7寸电容触摸屏，无需电脑联机，单机即可检测。
8.使用简单易用的数据至打印机选项，您可通过内置打印机直接打印报告。
9.采用图像和表格存储格式，表格兼容Excel，方便后续数据处理，支持JPG图像导出。
10.波长范围：190-850nm
11.样本体积要求：0.5-2ul
12.光程：0.02mm、0.05mm（高浓度测量）0.2mm、1.0mm（普通浓度测量）
13.光源：氙闪灯，波动pp值≤0.5%
14.检测器：检测器 HAMAMATSU 紫外增强型 CMOS线阵传感器
15.吸光度精确度： 0.003Abs（0.2mm光程）
16.吸光度准确度：±1%（7.332Abs at 260nm)
17.吸光率范围（等效于10mm）：0.04 - 300A
18.核酸检测范围：2-27500ng/μl（dsDNA）
19.蛋白检测范围：0.06-820 mg/ml BSA
20.检测时间：<6S
21.OD600：
21.1 吸光度范围：0~6.000 Abs
21.1吸光度稳定性：[0,3）≤0.5%, [3,4）≤2%
21.2吸光度重复性：[0,3）≤0.5%, [3,4）≤2%
21.3吸光度准确性：[0,2）≤0.005A,[2,3）≤1%,[3,4）≤2%
	3年
	1 
	台
	0.025
	否
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	全自动化学发光系统
	1．机箱
1.1全自动控制一体式机箱：双层PC/ABS材质暗箱，电脑实现全自动控制，确保完全密闭
1.2电源：220V/50HZ
2．高灵敏度制冷CCD相机（应提供CCD资料佐证制冷温度硬件真实性而非软件设置）
2.1 CCD相机：原装进口美国品牌制冷CCD相机
2.2 CCD芯片：Sony ICX 695
2.3 制冷方式：三级-半导体制冷
2.4 ★制冷温度：相对制冷温度度≦-60℃，绝对温度≦-30℃，不随环境变化而变化
2.5 像元尺寸：4.54um×4.54um
2.6 有效像数：2688×2200
2.7 ▲像素合并：1×1，2×2，4×4（可兼容6×6，8×8，12×12，16×16，24×24）
2.8 ▲图像分辨率：300/600/1200DPI，可满足文章发表要求（提供已发表文章佐证）
2.9 感光效率：≥75%
2.10 ★暗电流：≤0.00015
2.11 读出噪声：5.5e-RMS at 12MHz
2.12 数据传输：USB3.0图像传输线及专业级串口控制线，保证数据传输及控制更加稳定可控
3．★镜头：原装进口F/0.8，高清晰大口径高通透电动镜头，电脑实现焦距调整（提供镜头实物或镜头证明材料）
4．辅助光源
4.1 LED反射灯×2
4.2 紫外透射光源302nm
4.3 反射光源254/365nm
5. 升降平台
5.1 ▲导轨式双位载物样品平台，兼容拍摄样品厚度0.01-10cm
5.2 拍摄面积：18cm×20cm
6. 全自动滤光片轮
6.1 ▲全自动≥5位滤光片轮，一键式切换，方便各种实验操作
6.2 滤光片：590nm滤光片
7. 图像采集分析软件
7.1 图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能
7.2 实现图像采集、灰度分析、Marker叠加等功能独立操作，方便拍照及分析同时进行，互不干扰
7.3 具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，进行图像优化处理
7.4 自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移
7.5 ▲分析数据能输出至Excel及TXT文件
7.6 全中文拍摄分析软件，自动识别8bit、10bit、14bit、16bit 的图像。
7.7 ▲区域自动曝光: 可自由选择曝光识别区域，实现精确自动曝光
7.8 单张自动曝光: 无需手动设置曝光时间，系统自动识别样品强度并自动设置最佳单张曝光时间，获得单张图像。
7.9 序列保存: 具有序列图像保存功能，无需单张图片分别存储，显示过饱和像素，保证精确定量

	3年
	1 
	套
	2
	否
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	梯度PCR
	A硬件模块
1.主机内置三组完全独立控温模块，配置 3×32 孔（0.2mL）基座；三个模块相互独立，可分别编辑程序、独立运行，每个模块均可单独设置温度梯度，可同时开展三组不同 PCR 扩增试验。
2.模块采用高导热纯银材质，支持免工具快速拆装，可按需更换其他规格基座。
B温控性能指标
3.温度控制范围：0℃～105℃，温度设定最小增量 0.1℃。
4.控温准确度：≤±0.1℃；样品孔间温度均一性：≤±0.2℃。
5.模块平均升温速率≥5.0℃/s，平均降温速率≥4.5℃/s。
6.梯度 PCR 功能：单模块支持线性梯度，梯度温差范围1℃～30℃连续可调，一次运行可设置多档退火温度，用于引物条件优化。
7.支持 Touchdown 降落 PCR、Long-PCR 长片段扩增；温度梯度、时间梯度均可自由设置。
C热盖系统
8.全自动可调压力热盖，热盖温度区间：30℃～115℃连续可调。
9.自动均衡压紧力度，有效抑制管内冷凝水，防止反应体系浓缩蒸发，满足长时间法医 STR 分型实验。
D控制系统与数据溯源（满足 CNAS / 司法鉴定实验室要求）
10.配置彩色液晶显示屏，中英文双语操作界面。
11.机身可存储不少于 2000 组实验程序，支持断电记忆，来电自动续跑程序。
12.配备 USB 接口 + 以太网 LAN 接口，可 U 盘导出程序与运行日志，支持电脑联机管理实验记录，可追溯原始实验数据。
	3年
	1 
	台
	0.95
	否
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	水平电泳槽
	1.槽体采用高强度高透明度聚碳酸酯材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。
2.多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题。
3.安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。
4.配用多用制胶器，使该电泳槽能同时兼顾6X6cm/6X12cm/12X6cm或12X12cm四种规格的胶板，能做到一槽多用，节省实验费用和实验台面占用面积。
5.多用制胶器为耐温材料（135摄氏度）注塑成型，不变形。
6.制胶时无须胶布封口。
7.多用制胶器内含的8种规格的梳子为耐温材料（135摄氏度）注塑成型，不变形，尺寸度高，不易损坏。
8.槽体内水平平台垂直固定基准的设计，使小胶和大胶都可方便地置于电泳槽的中心位置进行电泳。
9.电泳槽承载凝胶的最大面积： 12x12cm 
10.制胶托盘种类：6x6cm  6x12cm  12x6cm  12x12cm 
11.最大电压负荷：500V
	3年
	2 
	台
	0.1
	否
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	垂直电泳槽
	1. 槽体采用高强度高透明度聚碳酸酯材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。
2. 安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。
3. 专用开启式转移胶架，操作简便。
4. 创新型制胶玻璃板，耐磨防刮；
5. 支持较高电压电泳（恒压 200—250V），条带不变形；
6. 全新蝶形槽底壳，可视化隔断凸起设计；
7. 独立控制的两组电源线路：两组线束，线束可进行合并使用进行同一条件实验，也可以分开分
别使用不同条件进行实验。
8. 隔条玻璃板：采用了“V”形侧开孔设计，改善跑胶时的电场环境，减少跑胶中出现的“微笑”
现象，电泳更均一；
9. 制胶玻璃板：采用统一隔条厚度玻璃板，比常规制胶玻璃更耐磨、耐磕碰，延长使用寿命。
10. 制胶梳子：配备 10 孔/15 孔/17 孔三种规格制胶梳，上样量可达到 60μL. 11. 电泳槽制胶玻璃板面积：10cm×10cm；承载凝胶面积：8.6×8 cm。
12. 可同时转印 1~4 块 9×9cm 凝胶，条带清晰；
13. 转印时间为 15～60min，也可选择低电压过夜。
14. 专利电极架开孔设计，电泳产热少，无需埋冰；
15. 中心凹陷式 3D 夹板设计，使胶与膜更贴合，“三明治”更薄，产热更低；
16. 最大电压负荷：300 V
17. 最大电流负荷：1000 mA
18. 槽体容纳缓冲液最大体积：2200 ml
19. 内槽容纳缓冲液最大体积：270ml
20. 外形尺寸：24.5×18.5×17 cm
	3年
	2 
	台
	0.1
	否
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	微电脑电泳仪
	1. 4 组输出（可同时连接四个电泳槽）；
2. 多重安全防护设计；
3. 可层叠防滑机箱，节省台面使用空间；
4. 输出类型：恒压、恒流、恒功率，任意设定一项恒定值，其余两项指标根据设定值自动切换，
避免人为设置误操作，适用于多种电泳工作的需要；
5.  LCD 液晶触摸屏：同时显示全部操作提示、设置参数、输出状态等；
6. 智能控制：通过嵌入式微型计算机（4+32G 内存）进行程序设定；
7. 具备存储记忆功能：可编程存储 200 种方法，每种方法最多包含 10 个步骤，精确控制电泳条件，便于实验人员后续减少工作量，快速便捷地进行电泳操作；
8. 安全性能：具有过压、过流、空载和变载等监测报警功能，过载/短路/开路监测报警，漏电/过
热等保护，断电自动恢复，暂停/恢复功能；
9. 运行状态提醒：仪器正面采用呼吸灯带设计，通过屏幕实时展示运行状态；
10. 电压：10~300 V，递增单位：1V；
11. 电流：2~1500 mA，递增单位：1mA；
12. 定时：0~999 分，递增单位：1 分钟；
14. 最大功率：150W
	3年
	2 
	台
	0.1
	否
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	制冰机
	1.雪花冰，产冰量 ≥100Kg，储冰量≥ 55L；
3.功率 450W，电压：220ACV；
4.脑控制系统，4.3寸高清触摸屏，具有数据存储功能，可存储 10 万条数据；
5.有一键启停功能；
6.具有故障自我诊断与报警功能，当出现缺水、压缩机过热、制冷系统故障、电机故障等异常时，会立即报警，并显示故障代码；
7.具有过滤器使用到期和低水压报警提示功能；
8.外壳采用不锈钢防指纹材料；
9.内胆和水箱均采用 LDPE 材质；
10.整机采用聚氨酯发泡材料保温（密度 52Kg/M³）；
11.全封闭高效压缩机，运行稳定、噪音低、能耗小；
12.水箱带紫外灭菌功能,紫外灭菌灯功率≥5W；
13.取冰门由上往下拉，可开90度，配有漏冰挡板，保护取时不掉冰；
14.（可选配）制冰机废水提升泵排水功能，提升距离≥3M
	3年
	1 
	台
	0.3
	否
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	冷冻研磨仪
	1. 主要功能和技术指标：
1.1、15秒内最大处理量同时可以处理64个样品，包括可以适用24位和48位的低温冷冻适配器
1.2、可以兼容的样品量：64*（0.2-0.5ML）/64*2ML/12*（5-15）ML/4*25ML/2*50ML 可以定做各种规格研磨管。
1.3、触摸屏显示，人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观地操作 ：
1.3.1、可存储20组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。
1.3.2、模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因素的干扰。
1.4、开盖运行保护：电磁锁定
1.5、最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。
1.6、最终出料粒度：～5µm。
1.7、研磨平台数（可接纳研磨罐数）>2 。
1.8、带自动中心定位的紧固装置，工作时安全锁，全程保护。
1.9、均质速度： 0—70 Hz/秒，工作时间 ：0秒-9999秒，用户可自行设定；噪声等级： <55db
1.10、在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性。需提供国家认监委认可的第三方检测机构出具的检测（检验）报告
1.11、研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径：0.1—30mm。
1.12、加速：在2秒内达到最大速度。 减速：在2秒内达到最低速度。噪声等级：<55db
1.13、智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工再按启动操作。（提供有该功能的仪器图片或者视频为佐证资料）
1.14、固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%.
▲1.15、采用“具有冷冻功能的研磨装置”技术，可以实现，-50℃到室温可调节。有效地解决研磨过程中升温过快影响样本变性，结块的问题，提高成功率。（提供佐证资料或者视频证明-50℃仪器运行）
1.16、采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于多种来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。
1.17、可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，可接受任意规格定制。
1.18、配套离心管开盖工具，可以快速地协助工作人员打开离心管，避免污染。

	3年
	1 
	台
	2
	否
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	台式高速冷冻离心机
	3.1 最高转速：15800RPM
3.2最大离心力： 22312 x g
3.3最大容量： 60ml（12x5ml）
3.4控温范围：-20度到40度
3.5转速范围：300-15,800rpm（1rpm增量）
3.6 可提供一次离心12个5ml圆底管转头，或10个5ml尖底管转头，或24个2ml管转头，或32个0.2mlPCR管转头，或24个2ml过滤柱管转头，或18个2ml冻存管转头
3.7 可提供使用离心2ml冻存管的转头，或2ml过滤柱管的离心
3.8速度/RCF转换：有，可按离心力进行参数设定，1xg步进
3.9 大尺寸5英寸彩色触摸屏，可轻松设置参数
3.10 具有运行进程显示，方便用户了解进程
3.11 具有瞬时离心功能，可快速、方便的收集样品
3.12定时功能：1秒—99小时59分59秒，及Hold连续离心功能
3.13  运行噪声：<53dB(A)
3.14具有转头自动识别功能，可显示转头编号
3.15 计时模式：可选多种计时模式，正计时，倒计时，启动计时或到达设定转速开始计时
3.16预冷功能：可使用正常预冷功能，快速对转头进行预冷，保护样品避免温度敏感样品的失活
3.17预约预冷：除了正常预冷，也可预设预冷开始的时间
3.18存储程序：可存储多达100组程序
3.19 ECO节能模式：可开启或关闭ECO模式，若ECO处于OFF状态，离心机在通电且门盖关闭状态下，可以一直保持设定的温度，当ECO被开启时，用户可以选择四种ECO时长（2—8小时），离心机在处于通电且门盖关闭状态下，离心机能够保持设定温度的时长，超过该时长，离心机将进入节能模式，压缩机不再工作
3.20安全性实验验证：离心机内腔采用防弹防爆高强度钢板材料制作，提升离心安全性
	3年
	1 
	台
	0.6
	否

	62
	恒温混匀仪
	1.温度控制范围： 室温+5℃~100℃温度均匀性：≤0.5℃
2.定时时间：1min~99h59min
3.控温精度：±0.5℃
4.显示精度：±0.1℃
5.振荡转速：200~1500rpm*
6.加热时间（25-100℃）：≤12min
7.振荡幅度：±2mm
8.加配1.5毫升模板
	3年
	1 
	台
	0.2
	否
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	纯水仪
	1.产水速度：60 L/hour
2.分配速度：最大至 2L/min
3.电阻率（25℃）：18.2 MΩ.cm
4.电导率（25℃）：0.055 μs/cm
5.TOC：≤5ppb
6.微粒：<1 /ml (0.2μm)
7.细菌：<0.01 CFU/ml
8.无机离子截留率：98%—99%（使用新 RO 膜时）
9.可溶性有机物截留：>99%(MW>300 Dalton)
10.微粒及细菌去除率：>99%
	3年
	1 
	台
	1
	否
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	-80℃超低温冰箱
	1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；样式：立式；有效容积≥570L；整机宽度≤910mm（含手把、箱体、铰链），保障足够放置空间；整机装箱量≥400个冻存盒，整机样本量≥40000份（2ml冻存管）；
2、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保，全球变暖潜能值GWP＜10；根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准，单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g；提供产品铭牌和相关证明材料；
3、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机耦合优化复叠制冷循环，具有级间换热器；高温级提供低温级的负荷，不单独参与箱内制冷，实现不同工况动态匹配，提高系统可靠性并降低噪音；提供产品彩页和制冷原理图等相关证明材料；4、温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃~-86℃可调，不小于10英寸高性能触摸屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压，灵敏度高，支持戴手套操作。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。
5、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密   码锁功能）；所有部件独立接地
6、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。双锁结构设计，自带暗锁，可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；4个内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；
▲7、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（90mm），VIP厚度≥25mm，保温效果好；
8、搁架可调，方便用户存储物品，可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒等；双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；
9、整机温度均匀性好，箱内每层5点（四角及中心），整机≥20点测试，温度均匀性≤±3.5℃，确保存储的样本温度均匀一致，提供国家级别第三方机构报告；
10、自动加热门体快速平衡孔设计，二次开门时间小于1分钟，支持短时间内连续多次开门；
▲11、标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险；
▲12、具有医疗器械注册证，证书上产品型号与投标型号完全符合；
▲13、空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 11分钟（提供相关空载报告）
▲14、具有良好的保温性能，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于273分钟。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
▲15、耗电量≤7 kW.h/24h
▲16、GB/T 20154-2014 规定的检测方法，箱内特性点处的温度降至-81℃ 温度时所需时间≤353min
17、配置冻存架
	3年
	1 
	台
	0.7
	是
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	斑马鱼养殖系统
	1）配置316L不锈钢架，尺寸≤1650*400*1980mm,25*25*2.0mm，带脚底调节螺丝；
▲12）安装48个4L、6个10L养殖缸，满足不改变机架的情况下位置可以互换；
3）鱼缸养殖缸采用PC透光材质（经FDA认证）注塑一次成型，食品级，耐高温消毒，抗摔性强；鱼缸底部采用“双V”型导流槽设计，能有效排除残渣及鱼类排泄物；尾部插板有幼鱼专用插板；
4）4L养殖缸配有流水式上盖，上盖留有喂食口，可有效防止气泡病的发生；
5）每个养殖缸的供水管单独可控，每排养殖缸的供水单位可控；管道符合饮用水级别；
6）系统自带循环，4级过滤，紫外线杀菌，保证单元内养殖缸内水循环更新量＞5次/h；自带温度控制和实时显示（调节温度20-30℃）；水温超过32℃自动断电保护；
7）系统自动充气补氧，自动补水和排水，有连续排污和带压排污口；
▲8）回水槽采用PP材质，模具注塑一次成型，无死角，不留水珠不留污垢；
▲9）排水管总成采用PP材质，模具注塑一次成型，分多节组装而成，方便拆卸清洗；
10）小型制水机，制水量≥60H/H，含3级前置过滤，1道RO反渗透过滤和1道后置活性炭过滤，脱盐率＞90%，控制方式为全自动微电导控制，水满自动停机，搭配200L储水箱以及支架；
11）水体水质参数调节，含PH仪表（含电极）1套、电导率仪表（含电极）1套、计量泵2台，加药桶2个，不锈钢架1套，可实时监测和自动调节PH和电导率，PH调节范围7.2~7.6，电导率调节范围500~550us/cm。PH仪表：PH范围0-14.00PH，PH精度0.01PH； 
12）丰年虫孵化器，尺寸≤550*460*1800mm，包含2个锥形桶，单个容积为15L，PC材质，锥形桶底部有取料口，24h光照，有补氧充气，有遮光帘；
	3年
	1
	台
	5
	是
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	体视显微镜（带拍照）
	1.目镜：高眼点大视场视度可调目镜WF10X/22mm(WF15X/16mm/WF20X/10mm选配），双边视度独立调节±5屈光度；
2.目镜微测尺（选配）：目镜测微尺φ24mm10/100XY
3.观察头：3.1.铰链式三目，分光比50%/50%；有摄影摄像接口；45°倾斜，瞳距调节范围54—75mm；变倍比6.7:1，连续变倍物镜0.67X~4.5X，超长工作距离105mm；
3.2铰链式双目；45°倾斜，可360°旋转（立柱式底板）；瞳距调节范围54—75mm；变倍比6.7:1，连续变倍物镜0.67X~4.5X，超长工作距离105mm（选配）
4.CCD接口：0.5XC(1XC选配）
5.辅助物镜（选配）：0.5X/165mm或2X/30mm
6.调焦托架：6.1.调焦镜架，调焦手轮松紧可调，升降范围50mm；6.2.工业绑定调焦镜架（工业专用），升降范围50mm（选配）；6.3.单臂万能支架（可扩大操作范围，可任意方向观察物体），垂直高度380mm，水平移动235mm（选配）；
7.底座：L坡型立臂式底座，立臂式调校，行程106mm，柱式小平板底座，立臂式调校（选配）
8.工作板：φ95mm磨砂玻璃工作板（φ95mm白色透明工作板/中95mm黑白工作板选配）
9.照明系统：上/下LED光源照明（LED光源环形灯/光纤照明H-150选配）
	3年
	1
	套
	0.1
	否
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	程控LED光照培养箱
	1. 设备有效容积：≥250L；
2. 控温范围：无光照工况0℃～50℃，有光照工况10℃～50℃；
3. 整机温度控制精度：±1℃，温场均匀稳定，满足常规试验恒温需求；
4. 设备有效光照度≥20000Lux，光照均匀、稳定无频闪，适配各类光照培养试验；
5. 标配载物托架不少于2块，托架承重稳定、可拆卸，方便分层放置试验样品。
	3年
	1 
	台
	1.2
	是（外包装尺寸（mm）：745x1070x1695）
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	LED植物生长光照箱
	1. 设备有效容积：≥1100L；
2. 采用不锈钢电加热制热、全封闭式无氟压缩机制冷，冷热双控系统，运行稳定环保；
3. 温控范围：无光照工况0℃～65℃，有光照工况5℃～65℃；
4. 温度分辨率≤0.1℃，加热运行温度波动度±0.5℃，制冷运行温度波动度±1℃；
5. 温变速率：0℃升温至40℃时长≤60min，40℃降温至10℃时长≤100min；
6. 具备压缩机延时保护功能，保护时长≥3分钟，有效防护设备核心部件；
7. 设备整机运行噪音≤70db，运行低噪平稳；
8. 箱体采用聚氨酯发泡保温结构，保温性能优良、温度波动小；内胆采用304不锈钢材质，外壳为冷轧板静电喷塑工艺，耐腐蚀、易清洁、经久耐用；
9. 配备液晶显示屏，支持多段编程运行，可独立设置白天、黑夜模式的温度、光照强度、运行时长、试验周期等参数；
10. 采用背部风道循环制冷、上进下出送风结构，箱内气流循环均匀，内部风速≤2m/s；
11. 配置高品质LED光源，采用进口晶片，光源使用寿命≥50000h；光源板为铝基板材质，具备防水、防腐蚀、高效散热性能；
12. 搭载微电脑全自动控制系统，可实现定时定量循环运行，配备独立送风、排风空气处理系统，保障箱内环境稳定。
	3年
	1 
	台
	1.2
	是（外包装尺寸（mm）：745x1070x1695）
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	摇床
	1. 设备采用侧开门结构，适配试验台摆放及日常操作使用，开合便捷、操作空间充足；
2. 采用三维一体偏三轮驱动系统，设备运行平稳顺滑、低抖动、低故障，具备高耐久性、高运行可靠性；
3. 配备静音散热风扇，采用强制对流换热结构，箱体内温度分布均匀，恒温控制效果优异；
4. 箱体配置中空钢化玻璃观察门，透光性好、耐压耐用，可不开门多角度观测箱体内部试验状态；
5. 设备外壳采用静电喷塑工艺，流线型外观，防腐耐刮、美观大方；内胆采用圆弧R角拉丝不锈钢材质，耐腐蚀、易清洗、无卫生死角，有效抑制细菌滋生；
6. 采用Peltier半导体控温技术，无需冷媒、绿色环保、控温高效、能耗较低；
7. 搭载微电脑PID智能控制系统，可精准调控运行温度与振荡频率，支持自定义定时运行功能，适配多种试验工况。
	3年
	1 
	台
	
	

	70
	组培架+全光谱灯（含定时，6组）
	1. 货架立柱高度：≥2000mm；
2. 配置加厚层板，共5层层板，形成4个独立储物空间，层板间距均匀，单层净高不小于375mm；
3. 层板加厚处理，单层额定承重≥200KG，结构稳固、不变形、承载力达标；
4. 整体结构为标准组合式货架，拆装便捷、承重稳定，适配室内物料存放使用。
	3年
	1 
	台
	
	

	71
	工业喷雾式增湿器
	额定加湿量6000ml/h
睡眠加湿量3000ml/h
睡眠档噪声55db
水箱容量0.1L
加湿模式：有雾型
	3年
	1 
	台
	
	

	72
	超净工作台（双人）
	1.外形尺寸：宽 1280~1320mm、深 560~580mm、高 1580~1620mm；
2.洁净度 100 级
3.重量：≤100kg
4.平均风速：0.25—0.5m/s（三档可调）（Adjustable）
5.功耗：≤0.75kW
6.平均菌落数：≤0.5个/皿·0.5时（A/dish/hour）
7.噪声：≤62dB（A）
8.振动半峰值：≤0.5μm（X·Y·Z）
9.电源：220V 50HZ
10.过滤器尺寸：：长 1125~1145mm、宽 445~465mm、厚度 50mm，配置 1 套；
11.照度：≥300LX
	3年
	4 
	台
	0.75
	是

	73
	万能粉碎机
	1.除尘；
2、主动轴转速：3100~3300r/min；
3、转子工作直径：445~455mm；
4、配套动力：11kW；
5、生产能力（kg/h）;
6、进料速度：≤12mm；
7、粉碎粒度：10、30、60目；
8、主轴选用国标 6309 型深沟球轴承。
	3年
	1
	台
	11
	是

	74
	300L提取罐
	1、设计压力：罐体：常压；夹套：设计压力：0.32Mpa,工作压力：0.3Mpa；符合国标GB150-2011标准及国家特种设备监察标准
2、罐体尺寸:约Φ600×1300×5，*罐体有效容积300L，装料系数：70%-75%，材质：*S30408（所有与药液接触的材质均为S30408）；夹套尺寸:约Φ700×800×5，材质：Q345R；保温尺寸:约Φ800×1300×1.5，材质304；
3、加热方式：夹套蒸汽传热,自动控制罐体温度；
4、换热面积：冷凝器：1㎡，列管式，卧式结构；
5、罐体内表面精抛光，表面粗糙度为Ra0.4μm，外表面哑光拉丝；
6、设备主要组成：罐主体、冷凝器、冷却器、油水分离器、双联过滤器、离心泵、蒸汽进口、冷凝水出口、进液口、循环口、二次蒸汽口、压力表口、出液口、清洗口、视镜、24V安全视镜灯等；
7、排渣形式：气动下开门+气动锁紧结构；
8、出液过滤精度40目，配套双联过滤器，过滤精度60目。
	3年
	1
	台
	
	是

	75
	1m3提取罐
	1、设计压力：罐体：常压；夹套：设计压力：0.32Mpa,工作压力：0.3Mpa；符合国标GB150-2011标准及国家特种设备监察标准；
2、罐体尺寸:约Φ1000×1500×6，*罐体有效容积1000L，装料系数：70%-75%，材质：*S30408（所有与药液接触的材质均为S30408）；夹套尺寸:约Φ1100×950×6，材质：Q345R；保温尺寸:约Φ1200×1500×1.5，材质304；
3、加热方式：夹套蒸汽传热,自动控制罐体温度；
4、换热面积：冷凝器：6㎡，列管式，卧式结构；
5、罐体内表面精抛光，表面粗糙度为Ra0.4μm，外表面哑光拉丝；
6、设备主要组成：罐主体、冷凝器、冷却器、油水分离器、双联过滤器、离心泵、蒸汽进口、冷凝水出口、进液口、循环口、二次蒸汽口、压力表口、出液口、清洗口、视镜、24V安全视镜灯等；
7、排渣形式：气动下开门+气动锁紧结构；
8、出液过滤精度40目，配套双联过滤器，过滤精度60目。
	3年
	1
	台
	
	是

	76
	专用踏步操作台
	外形尺寸：长约4000*宽3000*3000（高），主要框架120*60*3.5矩形管，其他支撑框架60*40*1.5方管，带一个踏步扶梯，扶梯宽度约700mm，设备顶部带护栏，护栏高度1000mm；*机架采用304不锈钢材质。
	3年
	1
	台
	
	是

	77
	1m3贮罐
	材质SUS304 容积1吨 立式储罐
	3年
	1
	台
	
	是

	78
	2m3贮罐
	材质SUS304 容积2吨 立式储罐
	3年
	1
	台
	
	是

	79
	0.5m3加热搅拌罐
	1、设计压力：罐体：常压；夹套：设计压力：0.32Mpa,工作压力：0.3Mpa；符合国标GB150-2011标准及国家特种设备监察标准；
2、罐体尺寸:约Φ800×1000×6，*罐体有效容积500L，装料系数：80%，材质：*S30408（所有与药液接触的材质均为S30408）；夹套尺寸:
约Φ900×700×6，材质：Q345R；保温尺寸:
约Φ1000×1000×1.5，材质304；
3、加热方式：夹套蒸汽传热,自动控制罐体温度；
4、罐体内表面精抛光，表面粗糙度为Ra0.4μm，外表面哑光拉丝；
5、设备主要接口：蒸汽进口、冷凝水出口、进液口、出液口、清洗口、视镜、24V安全视镜灯等；
6、搅拌装置：搅拌转速：约60转/min，采用卧式斜齿轮减速机，电机功率1.1KW，搅拌采用双层搅拌，搅拌形式为折页搅拌，采用202机械密封。
	3年
	1
	台
	1.1
	是

	80
	2m3加热搅拌罐
	1、设计压力：罐体：常压；夹套：设计压力：0.32Mpa,工作压力：0.3Mpa；符合国标GB150-2011标准及国家特种设备监察标准，提供压容证书；
2、罐体尺寸:Φ1200×1500×8，*罐体有效容积2000L，装料系数：80%，材质：*S30408（所有与药液接触的材质均为S30408）；夹套尺寸:
约Φ1300×1100×6，材质：Q345R；保温尺寸:
约Φ1400×1500×1.5，材质304；
3、加热方式：夹套蒸汽传热,自动控制罐体温度；
4、罐体内表面精抛光，表面粗糙度为Ra0.4μm，外表面亚光拉丝；
5、设备主要接口：蒸汽进口、冷凝水出口、进液口、出液口、清洗口、视镜、24V安全视镜灯等；
6、搅拌装置：搅拌转速：约60转/min，采用卧式斜齿轮减速机，电机功率2.2KW，搅拌采用双层搅拌，搅拌形式为折页搅拌，采用202机械密封。
	3年
	1
	台
	2.2
	是

	81
	电动叉车
	额定荷载：2000KG；最大升高度：200-210MM；车身总长：1650-1700MM；车身总宽度：680-690MM；
	3年
	1
	台
	
	是

	82
	蒸汽发生器
	1.全自动电加热蒸汽发生器，额定加热功率≥72kW，额定产汽量≥100kg/h；
2.设备具备自动加热、恒压自动供汽功能，配套压力自动控制系统、液位自动控制系统，可全自动补水，设置缺水断电、防干烧自动保护装置，运行稳定安全。
	3年
	1
	台
	72
	是

	83
	二级反渗透去离子水处理设备1000L
	1.原水罐、产水罐有效容积 1000L；
2.系统额定产水量 1000L/h；
3.常温 25℃工况下，稳定产水电导率＜5μS/cm；
4.配置触摸屏人机交互，整套系统全自动无人值守运行，具备液位联动启停、缺水、高压、故障报警等保护功能。
	3年
	1
	台
	6
	是

	84
	发酵罐及搅拌系统
	1.罐体设计压力：0.30Mpa，工作压力：0.15Mpa,
2.罐体尺寸：Φ300×700×3，径高比D:H=1:2.33，罐体有效容积50L，装料系数：70%-75%，材质：S31603；符合国标GB150-2011标准及国家特种设备监察标准。
3.机械上搅拌结构，全不锈钢搅拌机座，两档四直叶涡轮式搅拌桨，带挡板，内置折流挡板，采用新型的机械密封，密封性能好，无泄漏染菌可能；
4.夹套水浴传热，自动控制发酵温度，夹套尺寸Φ350×550×3，夹套压力0.30Mpa，材质：SUS304；
5.灭菌方式：在位灭菌，灭菌温度均匀可调，灭菌的同时可以搅拌，以便物料均匀受热；
6.罐体内外表面精抛光，表面粗糙度为Ra0.4μm；
7.标准pH、DO、测温口、压力表口、补酸碱口、取样口、补料口、消泡传感器接口、火焰接种口等接口；
8.大视角侧视镜，12V自动安全视镜灯，观察清晰；
	3年
	1
	台
	
	是

	85
	发酵罐及搅拌系统
	1.罐体设计压力：0.30Mpa，工作压力：0.15Mpa；
2.罐内筒体尺寸：Φ600×1650×5，径高比D:H=1:2.8，罐体有效容积500L，装料系数：70%-75%，内筒体材质： S31603；符合国标GB150-2011标准及国家特种设备监察标准，提供压容证书。
3.全不锈钢上搅拌结构，两档四平直叶搅拌桨，机械梳齿消泡桨，内置折流挡板，采用新型的机械密封，密封性能好，无泄漏染菌可能，
4.夹套水浴传热，自动控制发酵温度，夹套尺寸Φ650×1300×4，夹套压力0.30Mpa，夹套材质：S30408；
5.灭菌方式：在位灭菌，灭菌温度均匀可调，灭菌的同时可以搅拌，以便物料均匀受热；
6.罐体内外表面精抛光，粗糙度为Ra0.4μm
7.标准pH、DO、测温口、接种口、压力表口、补料口、补酸碱口、排气口、消泡传感器接口等接口；
8.大视角顶视镜，12V自动安全视镜灯，观察清晰；
	3年
	2
	台
	
	是

	86
	发酵罐空气过滤系统
	空气总过滤器、空气预过滤器、空气精过滤器、蒸汽过滤系统、空气减压阀
	3年
	1
	套
	
	是

	87
	发酵罐控制系统
	1.50L种子罐温度控制系统
2.500L发酵罐温度控制系统、PH自动控制系统、DO检测系统、消泡补料系统、全自动PLC下位机控制系统、电机及传动设备、压力、空气流量仪表、控制柜、电气元件及电缆电线
	3年
	1
	套
	
	是

	88
	发酵管路系统
	工程用阀门、管道、管配件、钢结构平台
	3年
	1
	套
	
	是

	89
	螺杆式空气压缩机
	1.螺杆式空压机，
2.功率15KW，
3.出气量2.4m3/min,
4.压力0.8Mpa,
	3年
	1
	台
	15
	是

	90
	冷水机组
	制冷量：15kW/12900Kcal/h，
	3年
	1
	台
	15
	是

	91
	冷干机
	处理量：2.4m3/min
	3年
	1
	台
	
	是

	92
	储气罐
	1.符合国家钢制压力容器标准，
2.规格：0.6m3/8㎏
	3年
	1
	台
	
	是

	93
	立式单层储罐
	1.材质SUS304 
2.容积0.5吨 
3.立式储罐
	3年
	9
	台
	
	是

	94
	硅藻土过滤机
	1.罐体工作压力＜0.2Mpa，
2.桶φ300，
3.带控制箱，
4.流量1.5T/h
	3年
	1
	台
	
	是

	95
	陶瓷膜微滤机
	A陶瓷膜及组件
1.陶瓷膜：材质AL2O3、规格AYQ-3019-1220
2.膜组件（含花盘）：材质SUS304、 规格19芯
3.膜管密封件：材质EPDM、规格Ø 30
4.组件密封件：材质 EPDM
5.滑块等紧固件：材质SUS304、规格M12
B.循环泵
6.供料泵：型号CHL4-40、流量Q=4m²/h、扬程H=32m、功率0.75kW、材质SUS304
7.循环泵：型号ZS80-65-125、流量Q=60m²/h、扬程H=27m、泵功率9.2KW、材质SUS304
C 设备主机管配件 
8.组件连接件：材质SUS304、规格DN80
9.循环泵出口管路：材质SUS304、规格DN80
10.排空、渗透管路（含阀门、管件）：材质SUS304、规格DN50~200
11. 支架：材质304不锈钢、规格AYQ-19-2
12.取样阀：材质304不锈钢、规格DN19~50
D.公用附属设备
13.蝶阀：材质SUS304、规格DH50～80
14.球阀：材质SUS304、规格DN25~50
E.仪器仪表
15.电磁流量计：规格DN25~50
16.隔膜压力表：量程0-1Mpa
17.温度表：量程0~100℃
F.电器柜
18.柜体
19. 空开、接触器等柜内附件：规格380V
20. 热继电器：规格LRD3361C
21.交流继电器规格：LC1D80M7C
22. 模拟量模块：规格EM231 EM235
23. 软启动：规格9.2KW
G .罐体
24. CIP清洗罐：材质SUS304、规格100L
25. 换热器：材质SUS304、规格4m²/h
26. 原液罐；材质SUS304、规格0.5-1m²
27. 清液罐：材质SUS304、规格0.5-1m²
	3年
	1
	台
	9.95
	是

	96
	超滤/纳滤一体机
	A纳滤膜及组件
1.超滤膜：材质磺化聚醚砜（SPES）、规格8040-5000D
2.纳滤膜：材质磺化聚醚砜（SPES）、规格8040-500D
3.纳滤膜组件：材质SUS304、规格FS2-8040
4.膜管密封件：材质三元乙丙胶、规格8040-CXZ
5.组件密封件：材质三元乙丙胶
B循环泵
6.供料泵：型号CDM10-3、流量Q=8m²/h、扬程H=28m功率1.1kW、材质SUS304
7.循环泵：型号CTM10-20、流量Q=8m²/h、扬程H=200m、功率7.5kW、材质SUS3043
C.设备主机管配件
8.组件连接件：材质SUS304、规格DN80、
9.循环泵出口管路：材质SUS304、规格DN80
10.渗透管路（含阀门、管件）：材质SUS304、规格DN50~200
11.支架：材质304不锈钢、规格AYQ-8040-4
D.公用附属设备
12.蝶阀：材质SUS304、规格DM50～80
13.球阀材质SUS304、规格DN25～50
E.仪器仪表
14.流量计：规格DN25~50
15.隔膜压力表：量程0-1Mpa
16温度表：量程0~100℃
F.电器柜
17.柜体
18.空开、接触器等柜内附件：规格380V
19.热继电器：规格LRD336
20.交流继电器：规格LC1D80M
G.罐体及附件
21.清洗罐：材质SUS304、规格0.2m²
22.管道换热器：材质SUS304、规格8m²/h
23.超滤原液罐：材质SUS304、规格0.5-1m²
24.超滤清液罐/纳滤原液罐：材质SUS304、规格0.5-1m²
25.纳滤清液罐：材质SUS304、规格0.5-1m²
	3年
	1
	台
	8.6
	是

	97
	立式单层储罐
	1.Φ500mm-H800mm 
2.满载负荷：290kg
	3年
	2
	台
	
	是

	98
	提升机（液压升降作业平台）
	1.安装环境：室内固定安装
2.升降结构：双轨双缸同步驱动
3.额定提升高度：6.5m
4.停靠层数：2 层定点停靠，具备自动平层功能
5.进出通道：有效进出宽度≥2m
6.控制配置：壁挂按钮电控箱，配备门联锁安全保护；
7.外围防护：配置 2 套网片对开门、三面护栏，整体全网片封闭式包围防护；
8.安全标配：独立机械式防坠装置，防止断链、失压下坠。
9.主要材料用材要求
平台面板
	3年
	1
	台
	
	是

	99
	WMS/ERP系统含
	ERP系统原料仓管理 
1.入库管理 针对原料的采购入库和生产退料作业的入库，原料采购入库进行一物一码管理，退料则根据包装重新赋码入库
 2.入库请检 在原料收料过程中进行取样，并且做取样检验，自动打印请检单
 3.出库管理 用于电子秤称量扣库存以及研发领料
 4.移库管理 用于库位移动的管理（原料仓库可以进行库位管理，便于快速定位）
 5.报损管理 用于物料的损耗管理，过期处理
 6.调拨管理 用于不同仓库之间的物料调拨（适用于原料大仓脱包之后进入洁净区的线边暂存称量区）
 7.盘点管理 可以定期盘点库位，盘点品类以及随机盘点仓库中的某个物料
 8.拆包管理 对于物料的包装拆分管理，以及称量之后退料的处理
 9.库存清单 查询所有单件原料的库存信息（在库存清单中可以搜索不良品，有效期临近预警），并且显示物料的状态
 10.标签管理 查询所有的单件物料信息，当前库存，使用情况
 11.库存台账 仓库库存操作的流水跟踪
 12.库存合计 根据物料和批次统计仓库中所有的物料总和（根据物料最低量限度做最低库存的预警提示）
 13.期初期末 系统每日计算库存的消耗情况和结余
 14.历史备份 系统每日备份系统库存，用于库存的追溯
半成品管理 
1.入库管理 针对内料生产入库和灌包生产内料退料管理入库，根据生产报产的唯一标签二维码进行入库管理
2.出库管理 灌包生产领料之后，根据上料的情况进行实际耗用扣减库存。针对损耗的物料直接扣减库存
3.移库管理 对半成品的物料进行库位之间的移动处理
4.报损管理 对半成品的损耗进行登记，且标记其可用，但是不做库存扣减
5.调拨管理 内料在不同仓库之间的移动作业，一般在领料的时候做调拨管控。
6.盘点管理 可以定期盘点库位，盘点品类以及随机盘点仓库中的某个物料
7.库存清单 查询所有单件原料的库存信息（在库存清单中可以搜索不良品，有效期临近预警），并且显示物料的状态
8.库存台账 仓库库存操作的流水跟踪
9.库存合计 根据物料和批次统计仓库中所有的物料总和（根据物料最低量限度做最低库存的预警提示）
 10.期初期末 系统每日计算库存的消耗情况和结余
 11.历史备份 系统每日备份系统库存，用于库存的追溯
包材库存（内包材，外包材） 
1.入库管理 针对包材的采购入库和生产退料作业的入库，包材入库根据批次进行管理
2.入库请检 包材入库取样之后，送检验标记批次的检验状态。检验合格的库存才能使用
3.出库管理 根据灌包装生产报数之后扣减库存
4.移库管理 用于库位移动的管理（原料仓库可以进行库位管理，便于快速定位）
5.报损管理 用于物料的损耗管理，过期处理
6.调拨管理 用于不同仓库之间的物料调拨（适用于包材的领料和退料等操作）
7.盘点管理 可以定期盘点库位，盘点品类以及随机盘点仓库中的某个物料
8.拆包管理 包材采用批次管理方式，对于灌包领料需要对大包装进行重新拆包管理作业领料
9.领料消杀 真的灌包装包材领料，需要重新贴标赋码，并且跟踪消杀记录
 10.库存清单 查询所有单件包材的库存信息（在库存清单中可以搜索不良品），并且显示物料的状态
 11.标签管理 查询所有的单件物料信息，当前库存，使用情况
 12.库存台账 仓库库存操作的流水跟踪
 13.库存合计 根据物料和批次统计仓库中所有的物料总和（根据物料最低量限度做最低库存的预警提示）
 14.期初期末 系统每日计算库存的消耗情况和结余
 15.历史备份 系统每日备份系统库存，用于库存的追溯
成品库存 
1.入库管理 成品入库以托盘为标准，采用一物一码的方式进行入库管理。一个托盘只能一个品类，一个批次
 2.出库管理 出库作业以托盘方式进行扫描出库，如果涉及单箱的需要扣减相关托盘的库存数量
 3.移库管理 用于库位移动的管理（成品仓库可以进行库位管理，便于快速定位），移库以完整托盘为作业单位
 4.报损管理 用于物料的损耗管理，过期处理
 5.调拨管理 用于不同仓库之间的物料调拨，调拨需要以完整的托盘进行调拨
 6.盘点管理 可以定期盘点库位，盘点品类以及随机盘点仓库中的某个物料，根据托盘来进行盘点
 7.库存清单 查询成品仓库中所有的托盘数量，总箱数和最小SKU数量
 8.标签管理 进行箱标签和托盘标签大处理
 9.拆包管理 对成品仓库中的零箱进行组托，或者对托盘进行拆托管理
 10.库存台账 仓库库存操作的流水跟踪
 11.库存合计 根据物料和批次统计仓库中所有的成品总和
 12.期初期末 系统每日计算库存的消耗情况和结余
 13.历史备份 系统每日备份系统库存，用于库存的追溯
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	MES系统一、核心研发与配方管理模块
1. 配方加密存储与版本管控
2. 配方权限分级与黑盒防护
3. 小试/中试试产管理
二、生产计划与排程模块
1. 生产工单创建与跟踪
2. 柔性化生产排程
3. 生产批次全生命周期管理
三、物料与称量管控模块
1. 原料/包材批次与效期管理
2. 精准称量防错校验
3. 物料先进先出管控
4. 物料全流程追溯
四、全流程质量管理模块
1. 原料/过程/成品检验管理
2. 质量标准与偏差管控
3. 合规性管理
4. 不合格品与召回追溯管理
五、设备与工装管理模块
1. 设备台账与维保计划
2. 设备运行状态分析
3. 设备清洗消毒记录
4. 设备验证管理
六、仓储物流协同模块
1. 原料/成品出入库协同管理
2. 库存实时监控与预警
3. 仓储批次联动追溯
七、数据管理与分析模块
1. 生产可视化看板
2. 多维度生产报表分析
3. ERP系统集成
	
	
	
	
	

	100
	地磅（步行式载3吨）
	1.额定荷载≥3000KG；
2.最大升高度205mm；
3.车身总长 1660mm~1680mm；
4.货叉：1200*160*50
5.车身宽度 685mm；
7.电池≥48V 30Ah；
8.称重：0~3t，满量程误差≤1‰，最小分度值≤0.5kg。
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二、商务要求：
1. 付款方式与发票：
1.1. 预付款：合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。
1.2. 验收款：货物验收合格后10个工作日内甲方支付合同总金额的65%作为验收款。
1.3. 尾款：验收合格满一年后10个工作日内甲方支付合同总金额剩余的5%。
1.4.发票：乙方应配合甲方开具发票。
2. 交货期及交货地点：
★2.1.交货期：90天。
2.2.交货地点：南京江北新区江启路8号。
3. 质保期：详见采购清单
4. 售后服务条款
4.1设备安装时，供应商负责设备的免费安装和调试，但供应商必须事先与采购人联系，否则引起的一切责任由供应商承担。
4.2供应商逾期交付货物的，每逾期一天，供应商向采购人偿付货款总额0.05%的违约金，如供应商逾期交货达10天，采购人有权解除合同或双方协商赔偿方式。
4.3设备安装、调试结束后，采购人应当在10个工作日内对设备进行验收，供应商免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自采购人验收合格之日算起。
4.4如设备发生故障，供应商在接到采购人报修电话后1小时之内响应，3小时内到达采购人现场（若无维修站点，48小时内到达现场），否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。如有特殊情况，供应商应立即电话通知采购人不能响应的原因，在获得采购人同意后，才可推迟响应时间。
4.5保修期内每年一次定期维护，并经采购人工程师签字确认，留档备查。
4.6如设备软件升级，供应商负责一年内免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。
4.7技术培训：在安装过程中或安装结束后，供应商工程师或有关人员有义务对采购人工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南，解答采购人人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见供应商公司承诺书。
4.8供应商需保证提供的商品、服务不存在任何法律纠纷，采购人在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由供应商承担。
三、其他要求
投标人须结合本项目采购内容、技术参数要求及项目实际实施场景，充分阐述对本项目的整体理解，并针对性编制供货及安装方案（包括但不限于项目组织管理、人员配置、设备安装、调试、验收、进度管控、现场应急处置等内容）、售后服务方案（包括但不限于本地化固定售后场所、售后人员配置、服务响应时效、质保期服务、质保期后技术指导及延续服务等内容）、培训方案（包括但不限于项目组织实施管理、培训人员配置、培训内容设置、培训时间安排、培训考核机制、培训保障措施）。





















第五章  合同条款

设备采购合同
甲方：南京市浦口区人民政府沿江街道办事处
乙方：中标供应商
经（招标日期招标代理公司）公开招标（招标编号：项目编号），就乙方销售给甲方（使用科室）设备，特订立本合同。
一、产品信息：
	总计（大写）：人民币元整                                                                         小写：元


注：上述价格含设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品、备件发生的所有含税费用，以及包装拆除物的清理费用。
合同为固定单价合同，如遇国家税率调整，本合同项下不含税价不变，含税价及合同总价相应调整。
二、付款方式：
1.响应的付款条件。
2.特别提示条款：发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；否则由此引起的一切责任乙方应负责重新开具符合要求的发票。
三、交付方式
1.交货时间：响应的到货时间。交货地点：响应的交货地点。
2.特别提醒条款：设备到货前，乙方至少提前三天通知甲方（联系人：，电话：），以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方指定地点时，乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，甲乙双方办理交接手续。如未按上述规定执行，由此给甲方造成实际损失的，由乙方承担相应的赔偿责任。
四、保证条款
1.乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准及相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。
3.乙方保证所供设备是全新、未使用过的原包装产品；乙方须保证所供产品质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品或任意提供合同外产品，如果设备的质量或规格或实际生产日期与合同不符，或被证实设备有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），乙方应在接到甲方通知后5个工作日内更换成达标设备，其费用由乙方负担。同时，甲方有权要求延长设备的保修期，延长时间等于设备因质量问题实际停用的时间。由于设备质量问题引起的法律纠纷，乙方承担相应法律责任。
4.乙方保证本协议下全部事项符合合同签订时国家法律法规及政策性文件（包括但不限于《中华人民共和国产品质量法》及国家相关规定等），否则由此给甲方造成实际损失的，乙方承担相应的赔偿责任。
5.乙方保证提供的商品或服务在本合同签订之前不存在任何法律纠纷与权利瑕疵，乙方具有对所提供产品及服务的完整的处分权，且甲方在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，经生效法律文书确认属乙方侵权的，由此给甲方造成实际损失的，乙方承担相应的赔偿责任（因甲方提供图纸、指示或要求导致的除外）。
6.本协议的签订或履行不违反以乙方为一方或约束乙方自身的任何重大合同或协议，由此给甲方造成实际损失的，乙方承担相应的赔偿责任。
五、安装调试
1.乙方免费为甲方提供设备安装，并充分协助甲方做好准备工作（如必要的话）。
2.设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方联系，并与甲方共同参与，否则由此给甲方造成实际损失的，乙方承担相应的赔偿责任。
六、质量验收
1.设备安装调试后，乙方应配合甲方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收，时间由甲乙双方商定，乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。若甲乙双方对验收结果存在分歧，甲方有权委托国内具有相关资质的单位对该设备进行质量检测，费用由责任方承担。
2.乙方所供设备如验收不合格，经双方确认或第三方检测确属乙方责任的，乙方应负责换货或退货，由此给甲方造成的直接损失由乙方承担。
3.甲方应当在设备到货后10个工作日内组织验收，如甲方未在约定时间内组织验收，且经乙方催告后仍未组织的，视为验收合格。
七、维保条款
1.乙方提供的相应的保修期限，保修期自设备验收合格之日起计算，保修范围包括合同中所有配置（单独列明保修期限的配置或附件除外）
2.如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后1小时之内响应，3小时内到达甲方现场（若无维修站点，48小时内到达现场），否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
3.保修期内每年一次定期维护，并经甲方工程师签字确认，留档备查。
4.乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方取得联系，并做相应登记，在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作，否则引起的一切责任由乙方负责。
5.如设备软件升级，乙方负责一年内免费软件升级。
7.乙方需在交货后五个工作日内免费提供全套资料并加盖公章，含产品合格证、操作手册等，如技术资料不全，甲方有权要求乙方限期补齐，逾期未补齐且严重影响设备正常使用，甲方有权退换货。
8.技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑后封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。
八、各方的权利与义务
（一）甲方权利义务
1.按合同约定支付货款。
（二）乙方权利义务
1.负责并自行承担设备（物资）采购过程中的所有报价风险。本合同一经签订，因乙方任何原因导致的报价漏项、缺项等后果均由乙方自行承担。
2.保证所供产品符合合同要求，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品或任意提供合同外产品。
3.服从甲方的规章制度和现场管理，并按照合同要求办理相关设备（物资）的到货验收手续。本合同采购设备（物资）未办理验收交接手续前，相关资产的风险由乙方承担。
4.完善安全质量保证措施，乙方自行承担其履行合同过程中产生的所有费用和造成的任何财产和人身损失。乙方及乙方所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供商品或服务。如因乙方及其员工安全责任或义务履行不到位，引起甲方或合同外其他方人身伤害、机器损毁以及财产损失等，由乙方承担相应责任。
九、违约责任
1.自本协议生效之日起，双方应严格依约履行。若任何一方违反本协议规定，应赔偿由此给其他方造成的损失。
2.如果乙方没有按照合同规定时间交货的，每逾期一日，乙方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向甲方支付逾期交货违约金，但该违约金总额不超过合同总金额的30%。乙方延期交货10日以上的，则视为乙方不能交货，甲方有权因此解除本合同。
3.乙方向甲方提供假冒伪劣产品的，乙方按本批次所购产品金额的10倍向甲方支付违约金。
4.乙方对本合同所约定的设备价格负责，如果产生与设备价值、成本相关的任何法律纠纷由乙方承担，甲方不承担任何相关法律责任。
5.如乙方的违约行为致使任何第三方（包括但不限于任何人身财产权利）权利被侵害，第三方向甲方索偿后，甲方有权向乙方追偿，并加收合同总金额的30%的违约金。
6.乙方其他违约行为并给甲方造成实际损失的，乙方按照自本合同生效之日起至违约事项尚未消除期间甲方向乙方购货总额的30%计算，向甲方支付违约金。如果乙方违约，在收到甲方通知后的10日内未承担或拒不承担违约责任的，则甲方有权从尚未支付乙方的购货价款中扣回违约金。
7.因乙方的违约行为给甲方造成损失的（包括所有直接和间接损失），如果违约金不足以补偿该损失部分的，甲方有权继续要求乙方赔偿甲方所有实际损失，并保留申诉的权利。
8.以上各项违约事项相互独立，但各项违约金不可叠加给付，支付违约金并不影响乙方继续履行本协议的其他各项义务（包括但不限于在甲方要求下继续履行本协议、赔偿损失等义务）。
9.乙方若违反本协议第二条第二款、第三条、第四条、第九条第二至五款、第十条、第十三条及第十四条且经甲方催告后在合理期限内仍未改正的，甲方随时有权书面通知乙方立即解除本协议。
10.如因甲方原因导致未按本合同约定的付款期限支付款项的，每逾期一日，甲方应按逾期支付金额的0.05%向乙方支付逾期付款违约金，但该违约金总额不超过逾期支付金额的30%。逾期付款超过30日的，乙方有权书面通知甲方后暂停履行本合同，且不承担由此产生的延期交货责任。
11.甲方无正当理由，在收到乙方验收申请后，超过10个工作日未组织验收且未提出异议的，视为货物验收合格。因甲方原因导致验收迟延超过30日的，乙方有权要求甲方承担因此产生的额外仓储、保管费用。
12.因甲方未按合同约定及时提供必要的技术资料、工作场地、施工条件或其他配合义务，导致乙方无法按期履行交货、安装或调试义务的，乙方的履行期限相应顺延，且不承担逾期交货的违约责任。因此给乙方造成额外损失的，甲方应予以合理补偿。
13.除法律规定的不可抗力情形或乙方根本违约外，甲方无正当理由单方解除合同的，应向乙方支付合同总金额30%的违约金。如该违约金不足以弥补乙方实际损失的（包括但不限于已投入的原材料采购成本、人工成本等），乙方有权要求甲方另行赔偿。
十、合同的解除条款
本合同第九条下解约事由与法定解约事由出现后，解约方有权提前三个工作日书面通知对方解约，自通知送达之日起，本合同解除。
十一、争端解决
双方应本着友好协商的原则，解决与本合同有关的一切争议。如一方不愿协商或协商开始后30日内无法解决，应提交甲方所在地人民法院裁决。
十二、保密条款
1.双方及其雇员对于本协议的签订、本协议的内容、本协议的履行以及因履行本协议而获知的甲方的技术、商务、管理等相关信息应承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露以上相关信息。法律、行政法规另有规定者除外。
2.双方应确保己方人员遵守本条约定保密义务，否则由此产生的一切后果由违约方承担责任。
3.本条约定在本协议解除、终止或被认为无效后仍然有效。
十三、双方及其雇员均不得在采购全流程中从事违法犯罪和违背公序良俗活动；乙方向甲方提供的产品或服务中不得存有违背社会主义意识形态相关内容，否则甲方有权终止合同。
十四、其他条款
1.本合同有效期自双方签署之日起，至合同下设备保修期结束之日止。
注意条款：本合同到期后，经甲方要求，乙方仍需履行本协议下维保义务，按照本协议约定有偿提供维保服务。
2.本合同自盖章签字后生效。
3.本项目招标文件、投标文件、合同及其附件、其他承诺为本项目不可分割的组成部分，具有同等法律效力，双方均不可撤销地认同并遵守各附件约定的内容。
4.本合同适用的语言文字为汉语文字，本合同适用法律法规为中华人民共和国及其区域内相关法律法规，本合同条款解释语言以中文为准。
5. 不可抗力：任何一方因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
6.合同签署地点：南京市江北新区。















第六章  投标文件格式及附件
注：
1.本部分内容仅提供格式参考。 
2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。 
3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。 
4.供应商提交的材料不予退还。 
5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。 
6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。 
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投标文件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：          
招 标 编 号：          
   投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
   日     期 ：          









[bookmark: _Toc4940][bookmark: _Toc14]资格性审查响应对照表
（具体详见招标文件第一章申请人的资格要求）


项目名称：                                         项目编号：
	序号
	资格性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	




投标供应商名称（盖章）：							
法定代表人或授权代表（签字）：					
日 期：									

说明：如果行数不够，请自行增加。










[bookmark: _Toc12907][bookmark: _Toc15]评分索引表
（可按需调整）
（具体详见招标文件第三章评标标准）

	评审因素
	评标标准
	在投标文件中的页码位置

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



注：各供应商可根据企业自身实际情况以及对招标文件的响应程度进行编制投标文件


（一）投标申请及声明（格式）：
投标申请及声明
致：采购人
根据贵方                   （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我单位的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我单位同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
[bookmark: _Toc17]2、按招标要求，我单位的投标总报价为（大写）          元人民币。 
[bookmark: _Toc18]3、本项目交付时间为：（满足招标文件要求或填写优于招标要求的时间）。
[bookmark: _Toc20]4、我单位已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我单位放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
[bookmark: _Toc21]5、我单位同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
[bookmark: _Toc22]6、一旦我单位中标，我单位将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
[bookmark: _Toc23]7、我单位决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评标委员会成员进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：        
供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日

（二）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书
南京江城工程项目管理有限公司：
                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目                        的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权人情况：
姓名：         性别：             电话：
                                     投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：
投标人法定代表人身份证：

        
法定代表人身份证
（正面）

法定代表人身份证
（反面）




法定代表人授权代表身份证：（法定代表人亲自参与投标的除外）
 
被授权人身份证
（正面）

被授权人身份证
（反面）



（三）开标一览表：

开标一览表
	项目名称： 
	项目编号：       

	序号
	投标产品名称
	报价（元）
	备注

	
	
	
	

	所投核心产品品牌及型号
	核心产品（） 品牌：       
核心产品（） 品牌：       
....

	投标总价（元）
	大写：                  
小写：

	交货时间、地点
	

	运输方式
	

	是否属于小微型企业制造的产品
	 ¨是             ¨否

	备注
	


[bookmark: _Toc34]
说明：
[bookmark: _Toc36]1、本项目仅接受一个价格，不填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

[bookmark: _Toc37]供应商名称:                                          （盖章）
[bookmark: _Toc38]日期：     年    月    日


（四）分项报价表 （格式）：
分项报价表
	序号
	名称
	规格/参数
	

品牌
	数量
	单位
	单价
(元)
	总价(元)
	制造商名称
	
原产地
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总计（元）
	
	



说明：
1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
2、总价=单价*数量，数量由供应商自行计算并填列。
3、供应商必须保证承诺使用小、微型企业参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购方采购有关法律法规进行处理。
4、投标价应包括但不限于完成该项目所有的费用及供应商认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写单价和总价和其相应的单价分项表。投标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

供应商名称:                                           （盖章）
日期：     年    月    日


（五）、供货一览表格式
供货一览表
（含配件、备品、消耗材料）
	项目名称：
	项目编号： 

	货物名称
	
	品牌
	
	规格、型号
	

	生产企业
名称
	
	生产企业
地址
	

	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



说明：
1、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称:                                                （盖章）
日期：     年    月    日



[bookmark: _Toc22364][bookmark: _Toc41]（六）、投标项目主要产品一览表格式

投标项目主要产品一览表
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	名称
	品牌、规格或型号
	数量
	单价（元）
	质保年限

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称:                                                （盖章）
日期：     年    月    日

（七）商务响应偏离表（格式）：

商务响应偏离表

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离/响应

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，如对包括合同履行期限、商务要求、付款方式、合同条款等商务条款的响应有任何偏离， 请在本表中详细填写。如不列出，则视为供应商完全同意招标文件的商务条款。 
3、“是否偏离”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

（八）技术响应偏离表（格式）：

技术响应偏离表
招标编号：
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标文件响应情况
	偏离/响应

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：
注：说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写作为响应内容。 
3、投标文件“投标响应”，指所投产品和服务的技术应答情况。“是否偏离”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对“★”和“▲”和一般技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。 
4、供应商投标响应和招标技术要求不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。
（九）供应商业绩情况表

供应商业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	签约及服务时间
	联系人
及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



 说明：请供应商根据本格式要求如实填写，并附评标标准要求的证明文件。

供应商名称：                                                （盖章）
日期：     年    月    日













[bookmark: _Toc14167]（十）、项目实施方案

（各供应商根据招标文件规定的项目实施打分细则内容，格式自拟）


[bookmark: _Toc16433]（十一）、其他

注释：此处可附“第三章 评标标准”中所要求的材料或供应商认为需要提供的其他材料。




















[bookmark: _Toc16931]
（十二）、资格证明文件
1.根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列一般资格条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明扫描件并上传至投标文件中）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计2025年度财务报告扫描件加盖公章，或提供投标截止时间前6个月内（即2026年4月以来）任意一个月的财务报表（至少包含利润表和资产负债表）扫描件，或银行出具的投标截止时间前6个月（即2026年4月以来）内资信证书扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函扫描件上传至电子投标文件中）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料并加盖公章的承诺书原件扫描件上传至电子投标文件）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（即2026年4月以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证扫描件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件上传至电子投标文件中）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明上传至电子投标文件中）（格式见后附件）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于（2）至（6）款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。供应商在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。 其中不适用信用承诺的情形：
1）供应商被列入严重失信主体名单；
2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；
3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位采购。 
3.本项目的特定资格要求：/
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
（3）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单.




















（十三）、资格承诺书格式（仅供参考）
（1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
致：采购人
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
特此声明！
投标人名称：（加盖CA电子公章）
投标日期：2026年XX月XX日
（2）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
声明
致：采购人
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
特此声明！
 
投标人名称：（加盖CA电子公章）
投标日期：2026年XX月XX日

























（3）供应商信用承诺书
南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，并接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日


















（十四）、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）
   我单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，我单位参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元【1】，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
我单位对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：
日期：
注：
【1】从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Hlk78923390]【2】采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
【3】供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 
【4】专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。 
【5】在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
【6】中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

[bookmark: _Toc23907]
（十五）、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件（如不是，无需填写递交）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人（盖章）： 
                                    日  期：______年___月___日

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。



属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）
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（十六）、政府采购节能产品政策 
1、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的产品，对相应产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 
2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。
 3、投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的扫描件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。 
4、供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。 
5、节能产品报价表 
节能产品报价表
投标供应商（公章）：                               项目编号：                      
	序号
	产品名称
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	节能产品认证证书编号
	单价
（元人民币）
	总价
（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其中，节能产品总计：
	



法定代表人/授权代表（签字或盖章）:               
日期：      年  月  日
[bookmark: _Toc15194]
（十七）、政府采购环境标志产品政策 
1、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，对相应产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 
2、评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。 
3、投标产品（最小计算单位为品目）如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的扫描件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。
        4、供应商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。 
5、环境标志产品报价表 
环境标志产品报价表
投标供应商（公章）：                               项目编号：                                    
	序号
	产品名称
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	环境标志产品认证证书编号
	单价
（元人民币）
	总价
（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其中，环境标志产品总计：
	



法定代表人/授权代表（签字或盖章）:               
日期：      年  月  日
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[bookmark: _Toc26549]（十八）、政府采购实施本国产品标准及相关政策（如适用） 符合本国产品标准的声明函（如适用） 
[bookmark: _Toc6335]
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。




[bookmark: _Toc12143]（十九）、成本比例声明函（如适用） 
（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除） 
成本比例声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到       （填写具体百分比）。 
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 

公司（单位）名称（盖章）：
日期： 年 月 日


注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
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