招　标　文　件

项目名称：南通市计量检定测试所医疗、电学、化学等专业计量检验检测设备更新项目

项目编号：JSZC-320600-ZXHT-G2026-0007

采购人：南通市计量检定测试所

采购代理机构：江苏衡通咨询管理有限公司

日期：2026年10月

目录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  项目需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件参考格式

第一章  招标公告

项目概况

南通市计量检定测试所医疗、电学、化学等专业计量检验检测设备更新项目JSZC-320600-ZXHT-G2026-0007招标项目的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载获取招标文件，并于2026年11月9日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320600-ZXHT-G2026-0007

2、项目名称：南通市计量检定测试所医疗、电学、化学等专业计量检验检测设备更新项目

3、项目预算金额：219.1万元（第一包：人民币62.5万元，第二包：人民币74.1万元，第三包：人民币82.5万元。）

4、最高限价：同各包预算金额（投标人各包投标总价及单价均不得超过最高限价金额，否则将作无效投标处理）。

5、采购需求：

| 包号 | 品目名称 | 数量 （台/套） | 预算金额 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机质量检测仪（核心产品） | 1 | 16.5 | 不接受 |
|  | 超声功率计 | 1 | 1.0 | 不接受 |
|  | 生命体征模拟仪 | 1 | 14.5 | 不接受 |
|  | 医用注射泵和输液泵检测仪 | 1 | 10 | 不接受 |
|  | 剂量仪（含X射线诊断、CT多通道、治疗水平等） | 1 | 20.5 | 不接受 |
| 2 | 单相电能表检定装置 | 1 | 13.8 | 不接受 |
|  | 交直流标准表(标准电能表) | 1 | 3 | 不接受 |
|  | 三相电能表检定装置(或校验装置)（核心产品） | 1 | 13.8 | 不接受 |
|  | 三相标准功率电能表 | 1 | 6.0 | 不接受 |
|  | 双级电流互感器 | 1 | 19.0 | 不接受 |
|  | X射线探伤仪检定装置 | 1 | 18.5 | 不接受 |
| 3 | 多组分动态配气系统（核心产品） | 1 | 80 | 不接受 |
|  | 酸度计检定仪 | 1 | 2.5 | 不接受 |

本项目共分为三个包(包号为一、二、三)，各投标人可以根据情况选择其中一个或全部包进行投标。每家投标供应商累计中标包数不得超过一个。评标时，依据开标顺序(按包号自然顺序开标)，按照先开先中的原则，确定该投标供应商的中标包号，则不再具有其他包的中标资格。在合同签订之前，若某包因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，则不影响其他包的中标结果。

合同履行期限：见项目需求

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度（2025年）的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内（即2026年4月-2026年9月期间）任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目为专门面向中小微企业项目

1.1本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））。

1.2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

2、本项目实施本国产品标准及相关政策

2.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法及评标标准”。

2.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（三）本项目的特定资格要求：

1、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2、本项目 不接受 进口产品投标。

## 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云系统内免费下载招标文件

3、获取方式：网上注册登记成功后系统内免费下载

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2026年11月9日9时30分（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

（一）潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

1、“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

2、潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3、“CA数字证书”的获取：响应投标人需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

4、采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5、采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

6、请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

7、注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

（二）投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标投标人撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

（三）其它补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。

3、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

4、投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件，但中标投标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

（四）本项目获取招标文件时间明确为：2026年 10月16日至2026年10月23日（北京时间）

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：　南通市计量检定测试所

地址：　南通市崇川区国强路158号

联系方式：　高女士 0513-51008708

2.采购代理机构信息

名称：　江苏衡通咨询管理有限公司

地　址：　南通市崇川区桃坞路2号友谊大厦9楼902室

联系方式：　0513-81187561、15152885716

3.项目联系方式

项目联系人：顾超男

电　话：　 0513-81187561、15152885716

邮箱：　 1556430968@qq.com

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏衡通咨询管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公布。

8.4在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

*10.3 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

证明投标人所提供货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是鉴定书、样本、说明书、图样和资料，并须提供：

① 货物的主要技术数据和性能的详细描述，服务的履约能力、功能需求实现等应以正式印刷的样本、使用手册、说明书、检测报告、或网上公开发布的数据来证实。

②根据招标文件的技术需求逐条说明货物或服务对技术需求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；

③对上述②条的说明，请投标人注意：

招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。

12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终中标，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1 投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

*投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写完整投标函、开标一览表。

16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件签署

18.1 投标人需按照文件要求签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

19.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

19.4投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

19.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.6投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

19.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

*21.1 苏采云系统将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4 *投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 *在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件 2、需提供被授权人近三个月内（即2026年7月-2026年9月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具。（若授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料） |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

27.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27.6评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第一项至第四项情形的，评审委员会将要求相关投标人在评标现场合理的时间内（自澄清发布后30分钟，投标人应关注苏采云系统，及时在规定时间内作出回复。回复超出时间视为未提供有效书面说明、证明材料）做出解释。投标人应在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员将会参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果将在评审报告中进行记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

*28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未通过符合性审查的。

（7）投标人未成功解密电子投标文件的。

（8） 投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

（9）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中实质性要求和条件包括但不限于加注“*”、“★”号部分或其他可能对本项目产生实质性影响的条款）；

（10）经查询，投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；

（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的；

（12）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

*28.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏衡通咨询管理有限公司

联系人：顾超男

联系电话：15152885716

地址：南通市崇川区桃坞路2号友谊大厦9楼902室

30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人及招标范围内各医疗机构签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人及各医疗机构造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物、服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

35、电子投标文件要求

35.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

35.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

35.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

35.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册等）扫描上传至投标系统。

36、中标服务费

领取中标通知书前，中标人按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980）号收费标准货物收费指导价标准*80%收取，向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。

银行信息：

户名：江苏衡通咨询管理有限公司

开户银行：交通银行南通城南支行

账号：326008606018010037048

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

签约地点：南通市计量检定测试所

合

同

书

设备名称：

签约单位：

签约日期：    年    月     日

甲方(采购方)：南通市计量检定测试所

乙方(供货方）：

签订时间：年月日 ,合同签订、履行地：江苏南通。

根据《民法典》、《政府采购法》等相关法律法规，经双方协商一致，签订本合同。

一、 合同产品（名称、型号、规格、数量、含税价格、产地）

| 序号 | 合同产品名称及描述 | 规格型号 |  | 数量 | 单位 | 单价（RMB) | 小计(RMB) | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同含税总价（小写）: RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同含税总价（大写）: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票要求 |  |  | 发票为增值税专用发票 |  |  |  |  |  |

合同配件明细：

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同价款与付款方式

1、本项目，双方约定合同总价为（大写：人民币）。

2、付款方式：

签订合同后10日内，甲方预付合同价的50%，货到现场验收合格后乙方提供全款发票，甲方支付到95%，验收合格一年后支付剩余5%。

3、费用应以电汇形式支付至乙方指定账户，账户信息为：

单位名称：

开户银行：

银行账号：

三、质量要求

1、乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，甲方有权单方解除合同，造成的一切损失由乙方承担，乙方并应适用定金罚则。

2、乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3、乙方应保证其产品（货物）在正确安装、正常使用情况下，在其使用寿命期内应具有标准的性能。

4、安全及运输由乙方负责：乙方应保证货物的运输、装卸、安装的安全，并承担货物运输、装卸、安装过程中产生的费用和风险。

5、乙方必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

6、产品的技术标准需满足JJG*****《*******检定规程》中对于标准器的要求。

四、交货期、地点

1、产品设备交付及安装调试服务日期：自合同签定之日起    天内，送货至甲方指定地点并完成安装调试，安装调试所有费用由乙方承担。

2、乙方产品使用手册应随合同产品一同交付甲方，因乙方延迟交付或不交付产品使用手册的，如导致甲方不能使用产品的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿甲方损失。

3、交货地点：产品设备送至南通市崇川区国强路158号南通市计量检定测试所，在甲方指定的实验室安装并调试。

4、产品送到交货地点后，甲方应当在卸车后立即核对外观、数量、品种、型号，如不符合合同的约定应在卸车后72小时内提出异议。

五、质保期限及售后服务

1、免费质保期自验收合格之日起计算，本合同要求乙方提供不少于    年的免费质保。期间因质量问题所发生的费用（配件更换费和运费）由乙方承担，若主机出现严重故障问题，乙方承诺免费更换整机。

2、在质保期内出现甲方不能处置设备故障时，紧急情况乙方应在甲方提出需求之8小时内响应并作出解决方案，如需乙方现场处理，乙方应于48小时内派专业技术人员到达甲方现场处理。

3、如果乙方产品软件进行了升级，应及时为甲方进行相应的免费软件升级，以确保设备的正常使用。

六、验收

1、在接到乙方以书面形式提出验收申请后，甲方应在5个工作日内及时组织相关专业技术人员进行验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据，验收资料应包括省级及以上法定计量检定机构出具的检定/校准证书（费用由乙方承担）、说明书、操作手册等材料。

2、设备搬入、安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，乙方需安排有经验的工程技术人员到用户现场搬入、安装和调试仪器，按验收指标测试，直至达到验收要求。乙方应按照甲要求的位置和方式放置仪器。

3、供货范围及功能验收：对供货范围、外观质量、技术要求，对全部软件内容和性能进行核对确认验收。仪器技术参数及主要技术指标：             。

4、验收合格后，双方共同签署最终验收合格证明。验收不合格由乙方负责免费换货，两次验收通不过退货处理（两个月内），合同作废，甲方有权提出相应赔偿。给甲方造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，乙方将承担相应赔偿。

七、培训方面

乙方应提供免费的2～5人的设备操作培训讲解，应包括基本操作、设备故障说明和简单的维修方法及日常的维护保养讲解（并交付相关文件或视频）。以使甲方能够完成对设备验收并对仪器有初步了解。培训结束后乙方给甲方出具培训合格证书或相关培训结果证明。

八、违约责任

1、甲方违约责任

甲方应按合同约定的期限支付货款。甲方未能按照合同约定履行应尽义务的，应承担违约责任。

2、乙方违约责任

（1）未经甲方同意，乙方擅自将承包的项目进行分包或转包给他人，应承担总货款20%的违约赔偿责任并且甲方有权单方解除本合同。若给甲方造成损失，乙方还赔偿甲方各项损失。

（2）因乙方违反合同约定，降低服务质量或导致甲方其他方面的严重损害，经甲方书面通知整改或警告后仍无效果的，一切责任由乙方自负，甲方有权单方解除本合同。若给甲方造成损失，乙方还赔偿甲方各项损失。

九、合同的生效

1、本合同将替代甲乙双方所有此前就合同标的达成的口头或书面的协议或理解，本合同自双方盖章之日起生效。

2、任何合同内容的变更或补充，须经双方共同协商后以书面形式确认并由双方盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。

十、争议的解决

双方因合同发生争议，应在采购人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向南通仲裁委员会申请仲裁解决。因违约方导致守约方因此仲裁的仲裁费、律师费、保全费、保函费等由违约方承担。

十一、附则

1、合同份数：本合同一式三份，甲方两份、乙方一份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件，与合同具有同等效力。

4、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

甲方：南通市计量检定测试所                 乙方：

授权代表签名：                            授权代表签名：

地址：南通市崇川区国强路158号            地址：

电话：                                    电话：

开户银行：招商银行南通分行营业部          开户银行：

账号：513903585510816                     账号：

税号：12320600MB0459006X                  税号：

第四章  项目需求

一、技术需求

第1包：医学类计量标准器组

设备1：呼吸机质量检测仪（数量：1套/台）（核心产品）

（一）技术指标及功能要求

★1.流量范围：(-300～300)L/min，最大允许误差：±3%；

2.容量测量：±100L，误差：读数的 ± 2.0 %

3.潮气量：（-10～10）L，最大允许误差：±2.0%；

★4.呼吸频率：（1～1500）次/分，最大允许误差：±3%；

5. 气道峰压、呼气末正压范围：(-16～16)kPa，最大允许误差：±0.75%或者0.01kPa；

6.氧浓度：21%～100%，最大允许误差：±2.0%(体积分数)

7.应能创建自定义测试配置文件，简化测试程序、缩短测试时间，支持数据保存并查看,可通过 USB 将数据转移至计算机，并将生成的测试文件上传至您的电脑上进行简要报告。

▲7.具有交流/直流电源选项，不少于8小时电池续航时间，整机方便检测携带和存放。

8.符合JJF 1234-2018《呼吸机校准规范》、JF 1998-2022 《急救和转运呼吸机校准规范》、JJF 1997-2022《无创呼吸机校准规范》要求开展呼吸机、转运转呼吸机、无创呼吸机的校准。

★9.主机应能显示19项主要呼吸参数，具有呼吸波形显示功能,同时显示潮气量Vti，Vte、呼吸频率、气道峰压、Peep压力、氧气主要呼吸参数，可一次性查看多个测量值，并快速访问菜单选项。

▲10.主机根据检测标准有 双向流量、单向流量、压力、容积和氧浓度及压力测量;低和高压力，以及流量测量能力，特殊的新生儿高频模式一高达 1500 BPM。

10.主机预置麻醉机模块接口，可扩展麻醉模块。

11.至少包含以下兼容气体类型：空气、氮气、一氧化二氮 (N2O)、二氧化碳 (CO2)、氧气 (O2)、氩气、氦氧混合气、氧气/氮气、氧气/一氧化二氮、氧气/氦气。

12.气体校准模式：ATP、ATPD、ATPS、STP21、STP20、STPD0、STPD20、STP 或 STPD21、BTPS、BTPD。

★13.重量轻，重量≤1.6 千克 ，方便携带和存放，在进行不同的测试时无需额外的模块。

设备:2:超声功率计（数量：1套/台）

满足JJG(苏)173-2015 彩色多普勒超声诊断仪检定规程要求，分辨力优于2mW，准确度优于15%。

设备3：生命体征模拟仪（数量：1套/台）

1.满足JJG 1163-2019多参数监护仪检定规程要求

2.心电模拟部分：

（1）方波信号发生器

频率：在（0.2～2.5）Hz，最大允许误差±1%；电压（峰峰值）：

范围（0.5～2.0）mV，最大允许误差±2%。

（2）正弦波信号发生器

频率：在（0.1～100）Hz，最大允许误差±1%；电压（峰峰值）：

范围（0.5～2.0）mV，最大允许误差±2%。

（3）模拟窦性心律信号发生器

心率：范围（30～300）次/min，最大允许误差±（示值的1%+1）次/min；

电压（峰峰值）：一般包括0.5mV、1.0mV、1.5mV、2.0mV，最大允许误差±2%。

3.无创血压模拟部分：

范围（0～40）kPa或（0～300）mmHg，压力示值最大允许误差：±0.1kPa（±0.75mmHg），血压示值重复性：≤0.13kPa（1mmHg）。

4.脉搏血氧饱和度（SpO2）部分：

脉搏血氧饱和度（SpO2）：范围35%～100%，重复性：≤1%；最大允许误差±3%（35%～74%范围内）和±2%（75%～100%范围内）。

脉率：范围（30～250）次/min，最大允许误差±（示值的1%+1）次/min

★5.多合一，集多种生命体征模拟于一体：心电（含胎儿心电）、呼吸、血氧含量、无创血压、有创血压、体温以及Masimo彩虹技术，支持 Masimo Rainbow SET 多波长（SpO2+SpCO+SpMet/SpHb）光学模拟，出厂预设含血氧仪制造商Nellcor、Masimo、Mindray、GE、Philips、Ninin和Nihon Kohden授权曲线等8种厂商R曲线，用户可自定义R曲线

6.采用智能锂电池供电，工作时间10小时以上，便于单人携带

7.带有中文操作界面，操作方便

设备4：医用注射泵和输液泵检测仪（数量：1套/台）

1.符合JJF1259-2018医用注射泵和输液泵校准规范

2.流量范围：(5～1000) mL/h，测量范围在[5,20)mL/h时，最大允许误差：±（2.0%读数+1个分度值），重复性：1%，分辨力：0.01mL/h；测量范围在[20,200]mL/h时，最大允许误差：±（1.0%读数+1个分度值），重复性：0.5%，分辨力：0.01mL/h或0.1mL/h，若分辨力为0.1mL/h时，要求流量示值最少具有4位有效数字；在测量范围在（200,1000mL/h]时，最大允许误差：±（2.0%读数+1个分度值），重复性：1.0%，分辨力：0.1mL/h。

3.阻塞压力测量范围：（0～200）kPa，最大允许误差：±1%。

▲4.要求双通道同时检测，多流量测试独立显示，测试屏幕显示可显示双通道瞬时流速曲线和平均流速曲线，分辨率达1s以及喇叭曲线。

▲5.中文界面，波形显示界面可同时显示平均流速和瞬时流速两个波形，具备交直流两用功能，可充电移动电源，满足脱离交流电网状态下的现场检测需求

设备5：剂量仪（含X射线诊断、CT多通道、治疗水平等）（数量：1套/台）

1.符合JJG 1078-2026 医用数字摄影系统(DR)X射线辐射源检定规程/JJG 961-2017 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源检定规程

2.带有长杆电离室或切片探测器的积分剂量计必须给出半价层校准因子，其不确定度不超过5%(k=2),积分档年稳定性不大于2%。

电离室或半导体型的剂量计，其校准因子扩展不确定度不大于 5. 0% （k=2），其他技术指标应符合下列要求：

a） 在 X 射线管电压 （50~150） kV 范围内，能量响应变化不超过±5. 0%；

b） 重复性不大于 1.0%；

c） 年稳定性不超过±2%。

▲4.主机可以搭配不少于2种功能探头，满足不同检测需求，标配须包含普放探头、CT探头。具有检测DR、透视机、CT剂量参数检测功能，支持蓝牙无线通讯，一次曝光显示全部参数。曝光结束后，主机可立即显示波形和分析数据，适合现场应用。普放探头需小巧，能贴于全景牙科机上。

★5.配备CT剂量头模

备注：所有设备交货验收需提供省级以上法定计量技术机构计量检定/校准证书，供应商投标时提供承诺书，承诺所供设备交货验收能够提供省级以上法定计量技术机构计量检定/校准证书，格式自拟，不提供技术标作无效投标处理。

第2包：电学类计量标准器组

- 一、设备组成及参数要求

| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相电能表检定装置 | 技术要求见附① | 1 |
| 2 | 交直流标准表(标准电能表) | 技术要求见附② | 1 |
| 3 | 三相电能表检定装置(或校验装 置)（核心产品） | 技术要求见附③ | 1 |
| 4 | 三相标准功率电能表 | 技术要求见附④ | 1 |
| 5 | 双级电流互感器 | 技术要求见附⑤ | 1 |
| 6 | X射线探伤仪检定装置 | 技术要求见附⑥ | 1 |

附：技术要求

设备1 单相电能表检定装置：

- 主要技术指标：
★1.装置准确度等级：0.1 级；工位数：48表位；

★2.配置标准电能表0.05级；
★3.输出电压量程：0～300V；
★4.电流输出范围：1mA～120A；

5.功率稳定度（120s）：＜0.05%；
6.移相 0°～359.99°分相可调，调节细度 0.01°；

7.输出频率 45-65Hz 连续可调，调节细度≤0.01Hz；
8.支持2-21次谐波电压、电流输出，可叠加任意3次谐波；

9.满足JJG596-2026《安装式交流电能表检定规程》，JJG 597-2025《交流电能表检定装置检定规程》的要求。
二、配置要求
★1.配置标准时钟测试仪，应符合JJF1662中日计时误差和时钟时刻误差的规定，日计时误差：≤±0.05 s/d；时刻偏差≤±1s；
2.表位带辅助针表座；装置应能对导轨表、数显表（板表）、机车表、终端仪、圆形电表等不同种类的仪表开展检测；
3.装置通讯：应采用串口服务器模式，每表位独立485 接口，支持蓝牙接口；
4.表位配置光电采样器；

5.配置WINDOWS下的测试软件，能控制装置实现对各种电能表的全自动测试，按规程要求，支持潜动、起动、常数、时间误差、需量、示值组合误差、预付费递减等全部检定项目；

设备2：交直流标准表(标准电能表)

一、主要技术指标：

1.标准电能表等级：0.05级

2.测量范围：

(1)电压：10mV～1000V；

(2)电流：100uA～100A；

(3)功率因数：-1.0～0～1.0；

(4)谐波功率/电能：2～63次；

(5)频率：45Hz～65Hz  准确度0.002Hz；

(6)相位：0～360°

二、主要功能：

1.可同时测量并显示单相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、相角等电量；

2.谐波测量功能：可对电压、电流输入信号进行分析，并可显示各次谐波的谐波含量、初相角、功率等谐波电量；

3.可对IR46标准中规定的次谐波、奇次谐波、方顶波、尖顶波、过零点波和脉冲波等谐波波形进行测量；

4.标准电能脉冲输出：可选择输出全波有功或无功电能脉冲、基波有功或无功电能脉冲、谐波正向反向有功或无功电能脉冲；

5.电流单端子输入，档位可手动/自动切换，方便接线；

6.具有电能表误差测试功能；

7.具有电能累计测试功能；

设备3：三相电能表检定装置(或校验装置)

- 主要技术指标：
★1.装置准确度等级：0.05 级；工位数：20表位；

★2.配置标准电能表0.02级；
★3.输出电压量程：3*（57.7V/100V/220V/380V）；

★4.电流输出范围：3*（0.3mA-100A）；

5.功率稳定度（120s）：＜0.05%；
6.移相 0°~359.9°分相可调，细度 0.01°；

7.输出频率 45-65Hz 可调，细度≤0.01Hz；

8.支持 2-21次谐波电压、电流输出，可叠加任意3次谐波。

9.满足JJG596-2026《安装式交流电能表检定规程》，JJG 597-2025《交流电能表检定装置检定规程》的要求。
二、配置要求
★1.配置标准时钟测试仪，应符合JJF1662中日计时误差和时钟时刻误差的规定，日计时误差：≤±0.05 s/d；时刻偏差≤±1s；

2.表位带辅助针表座；表位带隔离CT，支持电压电流并钩测试。装置应能对导轨表、数显表（板表）、机车表、终端仪、圆形电表等不同种类的仪表开展检测；
3.通讯：串口服务器模式，每表位独立485 接口，支持蓝牙通讯；
4.表位配置光电采样器；

5.配置WINDOWS下的测试软件，能控制装置实现对各种电能表的全自动测试，按规程要求，支持潜动、起动、常数、时间误差、需量、示值组合误差、预付费递减等全部检定项目；

设备4:三相标准功率电能表

一、主要技术指标：

1.三相标准电能表等级：0.02级

2.测量范围

(1)电压：3*（57.7～380）V；

(2)电流：3* （0.001~100）A；

(3)功率因数：-1.0～0～1.0；

(4)谐波功率/电能：2-63次；

(5)频率：45Hz～65Hz  准确度0.001Hz

(6)相位：0～360°；

二、主要功能：

1.可同时测量并显示单相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、相角等电量；

2.谐波测量功能：可对电压、电流输入信号进行分析，并可显示各次谐波的谐波含量、初相角、功率等谐波电量；

3.可对IR46标准中规定的次谐波、奇次谐波、方顶波、尖顶波、过零点波和脉冲波等谐波波形进行测量；

4.标准电能脉冲输出：可选择输出全波有功或无功电能脉冲、基波有功或无功电能脉冲、谐波正向反向有功或无功电能脉冲；

5.电流单端子输入，档位可手动/自动切换，方便接线；

6.具有电能表误差测试功能；

7.具有电能累计测试功能；

设备5：双级电流互感器

一、主要技术指标：

装置需符合JJG169-2010《互感器校验仪检定规程》、JJG1189.1-2026《测量用互感器检定规程第1部分：标准电流互感器》。

1、双极电流互感器要求：

| 参数要求值 |  |
| --- | --- |
| 一次电流 | (0.1～5000)A |
| 二次电流 | 1A 5A |
| 准确度等级 | 0.01S级 |
| 功率因数 | COSΦ=1 |

1.1互感器校验仪要求：

参数要求值：准确度等级为2级;

接入校验仪的标准与被检互感器二次回路的额定工作电流及其测量范围与被检互感器相同。检定S级电流互感器时，测量范围应为额定值的1%～120%;校验仪的额定电流为5A、1A，额定电压为100V/3、100V/、100V;校验仪应具有互感器极性标志检查功能、测量互感器实际二次负荷功能、数据通信功能。

1.2电流调节设备要求（程控电源）：

参数要求值：输入220V,输出0～250V,容量15kVA

1.3.电流负载箱要求：

| 参数要求值 |  |
| --- | --- |
| 工作范围 | 1%～150% |
| 准确度等级 | 3级 |
| 额定电流 | 5A 1A |
| 负载量限：5A 2.5～60VA; 功率因数:0.8 负载量限：5A 2.5～10VA; 功率因数:1.0 负载量限：1A 1.0～40VA; 功率因数:0.8 负载量限：1A 0.2～1.0VA; 功率因数:1.0 |  |

1.4互感器校验测试要求：

（1）具有过热，过流，开路保护功能

（2）具有手动与自动校验功能及CT自动退磁功能

1.5退磁功能要求：

（1）装置具有对电流互感器进行闭路退磁功能。

1.6保护与报警功能要求：

（1）电压互感器检验回路短路保护

（2）电流互感器检验回路过流保护

（3）试验错接线报警和超差提示

▲1.7软件的功能要求:

（1）具有互感器自动校验功能，当接好标准与被检互感器后，装置可根据规程自动进行全过程的检定

（2）可以根据不同的被检电流互感器，选择不同的校验方案。如：标准互感器检定方案、电力互感器检定方案

（3）根据检定结果按要求自动输出：检定证书、检定结果通知书、检定记录等证书，并可直接打印证书。

（4）检定过程中，能方便的查看误差，能显示所测量限的误差曲线及误差允许范围

（5）误差上下限能手工设定，送检单位、检定员等可预置

（6）具有查询功能，包括查询时间、厂家、型号、检定员

（7）具有统计功能，可按资产号、编号、时间、检定员、厂家分别统计

（8）能有效的保存和处理数据

设备6：X射线探伤仪检定装置

一、主要技术指标：

1、符合 JJG40-2011《X 射线探伤机》检定规程的要求。

2、需溯源的设备含中国测试技术研究院或中国计量科学研究院的检定证书或校准证书或测试报告。

3、提供该项目计量校准资格培训平台，考试合格人员由具有培训资格的省级以上法定计量机构出具成绩单。

4、剂量仪（0.6cc 电离室）：

（1）测量范围：（0～10）Gy/min

（2）能量范围：≤450kV

（3）不确定度：U=3.0% （k=2）

（4）能响：±4%

（5）测量重复性：≤0.5%

（6）非线性误差：±0.5%

（7）稳定性：≤0.5%/8h

5、漏射线测量相对固有误差：±20%

6、扫描方式：自动扫描

（1）扫描有效行程：580mm

（2）测量速度：15mm/s

（3）移动速度：20mm/s

（4）采样时间：200ms

7、黑白密度计：

（1）测量密度范围：D=0.00～4.50

（2）测量区域：φ2mm（光孔直径）

（3）测量误差：（0.00D～3.00D） ±0.02D；（3.00D～4.50） ±0.03D

8、像质计：符合 JB/T 7902-2006 的要求

9、标准试块：试块材质为 A3 钢，规格为 200mm×100mm，表面粗糙度 Ra≤6.3，其厚度偏差应不超过±0.07mm。

10、图像分辨力测试卡：主要性能符合 JB/T 5453-2004 的有关规定。

备注：所有设备交货验收需提供省级以上法定计量技术机构计量检定/校准证书，供应商投标时提供承诺书，承诺所供设备交货验收能够提供省级以上法定计量技术机构计量检定/校准证书，格式自拟，不提供技术标作无效投标处理。

第3包：多组分动态配气装置等化学计量标准器组

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多组分动态配气系统（核心产品） | 1套 | （一）技术参数 ★1、配气模块具有气液两用重要功能，六路MFC流量控制，配气原理为质量流量混合法，计算机智能配气系统，所有操作过程均通过显示屏上的触摸屏完成，根据工作需要可连续配置出10-9 ～10-2含量的各种标准气体。发生模块基于扩散管、渗透管法产生甲醛标准气体，能够产生浓度为0.08µmol/mol、0.3µmol/mol、0.7µmol/mol、1.2µmol/mol的甲醛标准气体，产生的甲醛气体不确定度不大于3%（k=2）。 ★2、配气模块可将任何瓶装高浓度气体标准物质连续稀释成不同浓度的标准气体；可多组分混合配制，也可单组份配制，应满足任何气体规程的要求。 ★3、配气模块可将常温常压下的液态有机溶剂配制成任何单点浓度，也可先配制成高浓度再在同一台仪器上连续稀释成所需浓度，配气模块预热时间不大于10min；发生模块具有稀释钢瓶标准气体功能，稀释比范围不小于1000:1~1:1。 ★4、气体发生模块内置不少于四个渗透管炉和一个扩散管炉，材质为特氟龙；渗透管炉温度：(20~80)℃，可设置，预热时间不超过8小时，渗透管炉温度稳定性：±0.1℃。 ★5、配气模块根据需要，配出的气体可动态使用，也可充入容器带到异地使用。 ▲6、配气模块根据欲配气体的浓度，自动计算液态溶剂的取样量，不用人工计算器计算。 ▲7、配气模块根据实验环境温度和压力自动修正流量；自动控制充气时间。 ▲8、触摸屏控制及操作(触摸屏的视角可在0—90度的范围内任意调整)。 ▲9、常规输出流量范围：（0～5000）ml/min(根据用户需求可随意设置及装配)，发生模块输出气体总流量：≥2 L/min。 ★10、配气模块气态配气流量相对扩展不确定度：≤0.5％，流量重复性：≤0.2％；发生模块用于稀释的流量控制单元，其流量扩展不确定度不大于1%（k=2）其流量重复性不大于0.2%，发生模块温度、压力、流量带来的不确定度不大于2%( k=2)。 ▲11、配气模块配气常规稀释倍数：1500:1(根据用户需求可扩大或缩小)； 12、仪器电源：220VAC； 13、使用环境：5℃～45℃； 14、仪器内装测控软件，无需外接电脑也能开展检定工作。 （二）产品配置要求（配气模块）: 1.主机箱 1个 2.聚四氟乙烯管外径Ф6 8米 3.空气发生器，无油三级净化，静音 1台 4.防腐气袋20L， 4个 5.微量取样器大、中、小 1支 6.气体减压阀双表头, 输出压力范围:0-0.6Mpa， 输出接口外径 Φ6卡套铜镀铬 1个 7.气体减压阀双表头, 输出压力范围:0-0.6Mpa， 输出接口外径 Φ6卡套不锈钢 5个 ▲8. 气体采样器 1台 （三）产品配置要求（气体发生模块） - 动态配气装置主机（含稀释功能） 1台 ▲2.大尺寸渗透炉，可产生(0.06~10) ppm浓度甲醛 4个 3.甲醛渗透管，可产生(0.06~1.5) ppm浓度甲醛 2只 4.甲醛扩散管标准物质及高温裂解炉 1套 5.零空气发生模块ZGM5.0 1套 6.乙醇渗透管，可产生2%浓度乙醇 2只 |
| 2 | 酸度计检定仪 | 1套 | - 技术参数要求 ★1.pH(pXI)、pH(pXⅡ)输出范围：0.0000～+14.0000 ★2.pH(pXI)、pXⅡ分辨率：0.0001 ★3.pH(pXI)、pXⅡ示值误差：±0.0005 ▲4.温度补偿范围：（0.0～99.9）℃ ★5.等电势点设置范围pH：（0～9） ★6.mV档信号输出范围：(-2000.0～+2000.0)mV 7.mV分辨率：0.01mV 8.mV档示值误差：±0.005%FS ★9.准确度等级：0.0006级 10.供电：充电电池:DC3.7V外接电源：AD/DC 5V(2A) 11.仪器具有极低零点偏移，不需预热即可达到所有技术要求。 12.主机具有WIFI接口，可与电脑软件组成自动检定系统，实现数据存储、数据处理、检定结果判断自动化，自动生成原始记录。 ▲13.可设置等电势点（0~9），可选择离子类型（阳，阴），化合价，方便离子计的检定。 - 产品配置要求: 1.主机 1台 2.电源线 1根 3.电脑 1台 4.Q9线 1根 |

备注：所有设备交货验收需提供省级以上法定计量技术机构计量检定/校准证书，供应商投标时提供承诺书，承诺所供设备交货验收能够提供省级以上法定计量技术机构计量检定/校准证书，格式自拟，不提供技术标作无效投标处理。

# ★二、商务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 第一包：合同签订之日起60日内； 第二包：合同签订之日起30日内； 第三包：合同签订之日起60日内； |
| 2 | 保修期 | - 质保期 - 1.1第一包：设备整机（含所有部件及易耗品）原厂质保2年； - 1.2第二包:设备整机（含所有部件及易耗品）原厂质保3年； - 1.3第三包:设备整机（含所有部件及易耗品）原厂质保3年； 2.计算时间以签署验收合格文件之日为准。 3.在质保期内，卖方负责为买方的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件、配件。设备各部件发生非人为故障，卖方应免费更换同种品牌不低于原价位、规格、型号的部件。质保期之后，卖方提供终身优惠服务和技术支持，原则上卖方技术人员上门维修只收取更换的零部件费，不另收取工时费。 |
| 3 | 售后服务承诺 | 1.提供7*24小时维修电话服务，如设备发生故障，在接到采购人报修电话后 1小时内予以响应，4小时内到达现场，24小时内维修完毕或提供备用同款设备，如关键配件缺失则允许在48小时内维修完毕。遇特殊情况，供应商应立即电话通知采购人不能响应的原因，在获得采购人同意后，方可推迟响应时间，否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由卖方承担。 2.供应商提供备用设备服务，如采购人仪器发生故障，无法在短时间内修复，而采购人急需使用仪器，如供应商有类似的设备, 供应商将无偿提供计量合格的备用设备，直到产品修理完成为止。 3.供应商提供系统软件终生免费升级服务；如相应计量规程规范发生变更，免费升级软件。 |
| 4 | 培训 | 1.供应商应派技术工程师到采购人现场对采购人人员进行技术培训，使采购人人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试、运行维护等工作的目的。 2.培训内容包括：基本理论和方法、仪器使用、仪器维护、安全注意事项以及其他相关内容。培训时应提供详细的培训文件。 3.所发生的培训费用由供应商承担。 |
| 5 | 验收方式及标准 | （1）招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求； （2）与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准； （3）随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购人确认后，将作为对货物的验收依据之一。 （4）投标人在澄清投标文件时作出的承诺，经采购人确认后，将作为对货物的验收依据之一。 （5）双方签订的合同技术附件所规定的条款。 |
| 6 | 交货地点及交货要求 | - 交货地点：采购人指定的地点，投标人可自行查看现场情况，可联系采购人了解详细交货地点信息及安装地点信息。 - 投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、增值税等费用。机器安装调试完毕，试用无故障方签署验收报告，保修期自签署验收合格文件之日起开始计算。 - 采购人需要检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等，采购人可以拒绝接收该货物，投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施，以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 |
| 7 | 设备安装调试 | 投标人应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由投标人承担。 |
| 8 | 付款方式 | 签订合同后10日内，甲方预付合同价的50%，货到现场验收合格后乙方提供全款发票，甲方支付到95%，验收合格一年后支付剩余5%。 |

*注: 商务需求必须全部响应，任意一项商务需求不满足将判定为无效投标

三、项目其它要求

# 1、投标文件整体编制：投标文件应编制规范，内容齐全，所有招标文件要求内容无缺漏，条理清晰、编制有详细的总目录、章节目录和细目等便于评委查询。

# 2、产品质量、功能、技术先进性：本次投标产品应有完善的质量保证措施，参数满足招标文件要求，制造工艺成熟，技术先进，功能齐备。

# 3、常用零配件保障措施：投标人应有完善的零配件保障措施，可以有效应对设备日常维保及损坏维修需要。确保设备在出现故障后，有效保障投标人在采购人规定的时间内完成修复工作，并使设备在寿命周期内正常稳定运行。

# 4、增值服务或优惠内容：投标人可针对本项目提出针对性的增值服务或优惠内容，服务应考虑周到，对采购人具备实际价值（例如：可有效降低设备使用成本、优化设备使用效率或提升日常服务体验等，具体由投标人自选考虑）。

四、现场踏勘时间、地点

本项目不组织现场踏勘。投标人可自行前往现场查看相关情况，并不得影响采购人正常工作秩序。中标后，投标人不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求。

五、履约保证金

# 本项目不收取履约保证金。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

第一包：医学类计量标准器组

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 技术响应 （32分） | 评委根据投标人对招标文件中所明确的项目需求中技术需求响应情况进行打分。 所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得32分；本项最低分0分，最高分32分。 1、招标文件中标注“★”的为关键参数，有一项负偏离即判定为无效投标； 2、标注“▲”的为重要参数，每一项负偏离（缺、漏项视为负偏离）扣4分；未标注“★”和“▲”的为一般参数，每一项负偏离（缺、漏项视为负偏离）扣2分；扣完为止。 注： ①所有参数均需逐条响应。 ②注：投标人应根据所投产品技术参数性能对招标文件技术需求进行逐条响应，提供“技术参数偏离表”，并提供技术需求中要求的证明材料。其中，“★”参数如需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：公开发行的产品彩页、手册、官网截图、功能页面截图、技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件及经评标委员会评议后具有同等效力的证明材料。投标人应准确标示所有证明材料及证明内容所在位置。如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。 |
| 设备到货、安装、调试方案（6） | 方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案，方案应至少包含①设备出厂检验、包装，出厂质量控制；②运输、保险、货期保障、卸货；③安装调试流程、注意要点、人员配备、与采购人沟通配合。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：方案全面具体、内容详实，合理完善的得6分； 方案较全面、内容完整，尚有改进空间的得4分； 方案不全面、内容存在瑕疵，需进一步改进的得2分； 未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。 |
| 售后服务方案（6分） | 就投标人提供的售后服务方案进行综合评审，内容包括但不限于：售后服务范围、售后服务内容、售后服务点设置、售后服务人员配备、拟投入的设施设备及车辆配备、响应时间、售后服务承诺与保证书等情况。 1、方案内容完整，售后服务范围全面且清晰，售后服务点设置有利于采购人，配备售后服务人员专业对口且经验丰富，配备设施设备先进且全面，响应时间相较其他投标人迅速，售后服务承诺与保证书有处罚措施，得6分； 2、方案内容有漏项但基本完整，售后服务范围清晰，有售后服务点，配备售后服务人员、设施设备基本适用于所投产品，响应时间相较其他投标人适中，得4分； 3、方案内容不完整，售后服务范围不明确，无售后服务点，未配备售后服务人员或配备售后服务人员、设施设备不对口，响应时间缓慢，得2分； 4、未提供得0分。 |
| 保修方案（6分） | 就投标人提供的保修方案进行综合评审，内容包括但不限于：保修范围、所投产品常见故障及保修措施、保修人员配备、拟投入的设施设备及车辆配备、响应时间、保修承诺与保证书等情况。 1、方案内容完整，保修范围全面且清晰，常见故障罗列详细且对应的保修措施可行，配备保修人员专业对口且经验丰富，配备设施设备先进且全面，响应时间相较其他投标人迅速，得6分； 2、方案内容有漏项但基本完整，保修范围较全面，常见故障罗列较详细，配备保修人员、设施设备基本适用于所投产品，响应时间相较其他投标人适中，得4分； 3、方案内容不完整，保修范围不明确，未罗列常见故障，未配备保修人员或配备保修人员、设施设备不对口，响应时间缓慢，得2分； 4、未提供得0分。 |
| 保修期外维保（6分） | 保修期外维保 就投标人提供的保修期外维保服务范围、内容、响应时间及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格、保修期外维保承诺与保证书等情况进行综合评审。 1、方案内容完整，维保范围、内容全面，响应时间相较其他投标人迅速，维保费用合理且相较其他投标人低，服务承诺对采购人有利，得6分； 2、方案内容有漏项但基本完整，维保范围、内容基本全面，响应时间较为迅速，维保费用相较其他投标人适中，得4分； 3、方案不完整，维保范围和内容不明确，响应时间缓慢，维保费用相较其他投标人较高得2分； 4、未提供得0分。 |
| 所投产品的业绩 （12分） | 提供投标人或产品制造商自2023年01月01日至今类似项目业绩，每提供一份得2分，本项最高得12分。（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分） |
| 节能产品（1分） | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，符合要求的，得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。特别说明：投标人需提供节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |
| 环境标志产品（1分） | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，符合要求的，得1分。特别说明：投标人需提供环境标志产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |

第二包：电学类计量标准器组

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 技术响应 （32分） | 评委根据投标人对招标文件中所明确的项目需求中技术需求响应情况进行打分。 所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得32分；本项最低分0分，最高分32分。 1、招标文件中标注“★”的为关键参数，有一项负偏离即判定为无效投标； 2、标注“▲”的为重要参数，每一项负偏离（缺、漏项视为负偏离）扣4分；未标注“★”和“▲”的为一般参数，每一项负偏离（缺、漏项视为负偏离）扣2分；扣完为止。 注： ①所有参数均需逐条响应。 ②注：投标人应根据所投产品技术参数性能对招标文件技术需求进行逐条响应，提供“技术参数偏离表”，并提供技术需求中要求的证明材料。其中，“★”参数如需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：公开发行的产品彩页、手册、官网截图、功能页面截图、技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件及经评标委员会评议后具有同等效力的证明材料。投标人应准确标示所有证明材料及证明内容所在位置。如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。 |
| 设备到货、安装、调试方案（6） | 方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案，方案应至少包含①设备出厂检验、包装，出厂质量控制；②运输、保险、货期保障、卸货；③安装调试流程、注意要点、人员配备、与采购人沟通配合。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：方案全面具体、内容详实，合理完善的得6分； 方案较全面、内容完整，尚有改进空间的得4分； 方案不全面、内容存在瑕疵，需进一步改进的得2分； 未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。 |
| 售后服务方案（6分） | 就投标人提供的售后服务方案进行综合评审，内容包括但不限于：售后服务范围、售后服务内容、售后服务点设置、售后服务人员配备、拟投入的设施设备及车辆配备、响应时间、售后服务承诺与保证书等情况。 1、方案内容完整，售后服务范围全面且清晰，售后服务点设置有利于采购人，配备售后服务人员专业对口且经验丰富，配备设施设备先进且全面，响应时间相较其他投标人迅速，售后服务承诺与保证书有处罚措施，得6分； 2、方案内容有漏项但基本完整，售后服务范围清晰，有售后服务点，配备售后服务人员、设施设备基本适用于所投产品，响应时间相较其他投标人适中，得4分； 3、方案内容不完整，售后服务范围不明确，无售后服务点，未配备售后服务人员或配备售后服务人员、设施设备不对口，响应时间缓慢，得2分； 4、未提供得0分。 |
| 保修方案（6分） | 就投标人提供的保修方案进行综合评审，内容包括但不限于：保修范围、所投产品常见故障及保修措施、保修人员配备、拟投入的设施设备及车辆配备、响应时间、保修承诺与保证书等情况。 1、方案内容完整，保修范围全面且清晰，常见故障罗列详细且对应的保修措施可行，配备保修人员专业对口且经验丰富，配备设施设备先进且全面，响应时间相较其他投标人迅速，得6分； 2、方案内容有漏项但基本完整，保修范围较全面，常见故障罗列较详细，配备保修人员、设施设备基本适用于所投产品，响应时间相较其他投标人适中，得4分； 3、方案内容不完整，保修范围不明确，未罗列常见故障，未配备保修人员或配备保修人员、设施设备不对口，响应时间缓慢，得2分； 4、未提供得0分。 |
| 保修期外维保（6分） | 保修期外维保 就投标人提供的保修期外维保服务范围、内容、响应时间及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格、保修期外维保承诺与保证书等情况进行综合评审。 1、方案内容完整，维保范围、内容全面，响应时间相较其他投标人迅速，维保费用合理且相较其他投标人低，服务承诺对采购人有利，得6分； 2、方案内容有漏项但基本完整，维保范围、内容基本全面，响应时间较为迅速，维保费用相较其他投标人适中，得4分； 3、方案不完整，维保范围和内容不明确，响应时间缓慢，维保费用相较其他投标人较高得2分； 4、未提供得0分。 |
| 所投产品的业绩 （12分） | 提供投标人或产品制造商自2023年01月01日至今类似项目业绩，每提供一份得2分，本项最高得12分。（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分） |
| 节能产品（1分） | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，符合要求的，得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。特别说明：投标人需提供节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |
| 环境标志产品（1分） | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，符合要求的，得1分。特别说明：投标人需提供环境标志产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |

第三包：多组分动态配气装置等化学计量标准器组

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 技术响应 （32分） | 评委根据投标人对招标文件中所明确的项目需求中技术需求响应情况进行打分。 所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得32分；本项最低分0分，最高分32分。 1、招标文件中标注“★”的为关键参数，有一项负偏离即判定为无效投标； 2、标注“▲”的为重要参数，每一项负偏离（缺、漏项视为负偏离）扣4分；未标注“★”和“▲”的为一般参数，每一项负偏离（缺、漏项视为负偏离）扣2分；扣完为止。 注： ①所有参数均需逐条响应。 ②注：投标人应根据所投产品技术参数性能对招标文件技术需求进行逐条响应，提供“技术参数偏离表”，并提供技术需求中要求的证明材料。其中，“★”参数如需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：公开发行的产品彩页、手册、官网截图、功能页面截图、技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件及经评标委员会评议后具有同等效力的证明材料。投标人应准确标示所有证明材料及证明内容所在位置。如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。 |
| 设备到货、安装、调试方案（6） | 方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案，方案应至少包含①设备出厂检验、包装，出厂质量控制；②运输、保险、货期保障、卸货；③安装调试流程、注意要点、人员配备、与采购人沟通配合。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：方案全面具体、内容详实，合理完善的得6分； 方案较全面、内容完整，尚有改进空间的得4分； 方案不全面、内容存在瑕疵，需进一步改进的得2分； 未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。 |
| 售后服务方案（6分） | 就投标人提供的售后服务方案进行综合评审，内容包括但不限于：售后服务范围、售后服务内容、售后服务点设置、售后服务人员配备、拟投入的设施设备及车辆配备、响应时间、售后服务承诺与保证书等情况。 1、方案内容完整，售后服务范围全面且清晰，售后服务点设置有利于采购人，配备售后服务人员专业对口且经验丰富，配备设施设备先进且全面，响应时间相较其他投标人迅速，售后服务承诺与保证书有处罚措施，得6分； 2、方案内容有漏项但基本完整，售后服务范围清晰，有售后服务点，配备售后服务人员、设施设备基本适用于所投产品，响应时间相较其他投标人适中，得4分； 3、方案内容不完整，售后服务范围不明确，无售后服务点，未配备售后服务人员或配备售后服务人员、设施设备不对口，响应时间缓慢，得2分； 4、未提供得0分。 |
| 保修方案（6分） | 就投标人提供的保修方案进行综合评审，内容包括但不限于：保修范围、所投产品常见故障及保修措施、保修人员配备、拟投入的设施设备及车辆配备、响应时间、保修承诺与保证书等情况。 1、方案内容完整，保修范围全面且清晰，常见故障罗列详细且对应的保修措施可行，配备保修人员专业对口且经验丰富，配备设施设备先进且全面，响应时间相较其他投标人迅速，得6分； 2、方案内容有漏项但基本完整，保修范围较全面，常见故障罗列较详细，配备保修人员、设施设备基本适用于所投产品，响应时间相较其他投标人适中，得4分； 3、方案内容不完整，保修范围不明确，未罗列常见故障，未配备保修人员或配备保修人员、设施设备不对口，响应时间缓慢，得2分； 4、未提供得0分。 |
| 保修期外维保（6分） | 保修期外维保 就投标人提供的保修期外维保服务范围、内容、响应时间及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格、保修期外维保承诺与保证书等情况进行综合评审。 1、方案内容完整，维保范围、内容全面，响应时间相较其他投标人迅速，维保费用合理且相较其他投标人低，服务承诺对采购人有利，得6分； 2、方案内容有漏项但基本完整，维保范围、内容基本全面，响应时间较为迅速，维保费用相较其他投标人适中，得4分； 3、方案不完整，维保范围和内容不明确，响应时间缓慢，维保费用相较其他投标人较高得2分； 4、未提供得0分。 |
| 所投产品的业绩 （12分） | 提供投标人或产品制造商自2023年01月01日至今类似项目业绩，每提供一份得2分，本项最高得12分。（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分） |
| 节能产品（1分） | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，符合要求的，得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。特别说明：投标人需提供节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |
| 环境标志产品（1分） | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，符合要求的，得1分。特别说明：投标人需提供环境标志产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |

三、政府采购政策功能落实：

1、本项目为专门面向中小微企业项目，不享受价格扣除扶持政策。

2、采购本国产品的支持政策

2.1本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

2.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

2.5投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

2.6投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称（产品如有型号，应在“产品名称”栏一并填写）、厂名、生产厂址信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），上述信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

2.7评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

第六章  投标文件参考格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：分项报价表

格式四：技术参数偏离表

格式五：商务条款偏离表

格式六：质保期满后三年期的备品备件明细表（货物项目适用）

格式七：技术/服务方案及承诺

格式八：投标货物的制造、检验、测试、验收标准（货物项目适用）

格式九：业绩表

格式十：中小企业声明函

格式十一：其他声明函

格式十二：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十三：法定代表人授权书

二、资格证明文件

评分索引表

投标人名称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投 标 函

致：江苏衡通咨询管理有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号： ），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

11、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

12、其他说明：

13、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

投标人代表（签字或盖章）

投标人名称（盖章）

日期

格式二：                    开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注（品牌型号） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写（人民币：万元） |  |
| 投标总价：大写（人民币：元） |  |  |  |
| 所投产品制造商/服务承接企业是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业：（是/否） |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：

注：此表的投标总价应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

格式三：                   分项报价表

项目名称：

项目编号：

包号：          金额单位：人民币万元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 制造商/产地 | 交付期 | 单价 | 总价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字或盖章）：

日期：

注：

1.“投标总价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）/服务费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）和国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“合计”数额为各“分项总价”之和。

2.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

5.涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

格式四：技术参数偏离表

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字或盖章）：

日期：

注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。

格式五：商务条款偏离表

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字或盖章）：

日期：

注：1、投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列商务需求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

格式六：质保期满后的备品备件明细表（如果有）

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 数量 (台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字或盖章）：

日期：

格式七：技术/服务方案及承诺

投标人代表（签字或盖章）：

日期：

格式八：投标货物的制造、检验、测试、验收标准  （如果有）

投标人代表（签字或盖章）：

日期：

格式九：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 供货设备清单 （品牌、型号） | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似货物合同价 | 业主名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字或盖章）：

日期：

格式十：中小企业声明函

（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式十一：其他声明函

### （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日	期：

### （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

### （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （五）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：      年   月   日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

格式十二：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十三：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近三个月内（即2026年7月-2026年9月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具。（若授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料）。

- 资格证明文件

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三：上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

格式四：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

格式五：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

格式六：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

格式七：资格承诺函（本项目使用）

格式八：投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式九  *****（本项目要求的其他资格条件）

注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“投标人须知”执行。

资格性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三

财务状况报告（成立不满一年不需提供）

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

投标人代表（签字或盖章）：

日期：

格式四

依法“缴纳税收” 和 “社会保障资金”的相关材料

提供投标人参加本次政府采购活动前6个月期间任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

格式五

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

日期： __年   月   日

格式六

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

日期：___年   月   日

格式七

资质证书（复印件）

格式八                               其他要求