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第2章 [bookmark: _Toc24430]招标公告
受【东海县120急救站】的委托，江苏宏业工程项目管理咨询有限公司就【东海县120急救站自动体外除颤器（AED）、心电图机采购项目】进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
	项目概况
东海县120急救站自动体外除颤器（AED）、心电图机采购项目的潜在投标人应在苏采云政府采购系统获取招标文件，并于2026年 11 月 12 日9点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件。


[bookmark: _Toc10354]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320722-DHHY-G2026-0017  ；
2、项目名称：东海县120急救站自动体外除颤器（AED）、心电图机采购项目；
3、采购方式：公开招标；
4、预算金额：150万元（采购包1：75万元；采购包2：75万元）。
5、最高投标限价：147万，（采购包1：73.5万；采购包2：73.5万）投标报价超过最高限价的投标无效。
6、标段划分：本次采购共分二个采购包
（1）采购包1：自动体外除颤器（AED）       最高限价：73.5万元
（2）采购包2：心电图机                    最高限价：73.5万元
7、采购需求：
采购包1：2026年东海县政府民生实事项目“公共场所增设急救设备AED(100台)，具体要求详见招标文件项目需求。
采购包2：东海县医共体心电中心增设心电图机（100台），具体要求详见招标文件项目需求。
对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复；
8、投标报价为固定总价包干价，投标报价包含但不限于设备、配套软硬件、包装、运输、装卸、就位、安装调试、整机检测、验收、操作及维修实操培训、原厂质保、上门巡检维修、全套图文资料、专用工具、人工、差旅、保险、增值税及全部税费、风险金、不可预见费、完成本项目全部履约内容所需的一切费用，中标后不再另行增加任何费用。
9、合同履行期限：交货期：自动体外除颤器（AED）、心电图机采购项目合同签订后，接到采购人供货通知之日起30日历天内完成设备供货、安装、调试全部工作。
10、本项目（是□否☑）接受联合体投标。
[bookmark: _Toc5953]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告(成立不满一年无需提供)或按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见投标文件格式）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料或按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见投标文件格式）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料（见格式）；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见格式）；
2.落实政府采购需满足的资格要求：本项目属于货物类采购，采购标的对应的行业主要为工业。本项目为非专门面向中小微企业项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造(货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标)，不限制投标人企业规模。(投标小型、微型企业制造货物的投标人须提供中小企业声明函方可享受扶持政策，格式见招标文件)。
3.本项目的特定资格要求：无
4.本项目的其他资格要求：
（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。
（2）本项目仅采购本国产品，不接受进口产品投标。供应商须提供本国产品声明函，整机及核心成像部件符合国办发〔2025〕34号本国产品认定标准，中标后不允许分包或转包。
5.法律法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc16497]三、获取招标文件
时间：2026年 10 月 20 日至2026年 10 月 27 日23:59:00止（北京时间）
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login 
方式：在线获取
[bookmark: _Toc10870]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc10333]1.投标文件接收时间与地点
投标文件接收截止时间：2026年 11 月 12 日上午09:00:00（北京时间）
电子投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc29877]2.开标时间与地点
开标时间：2026年 11 月 12 日上午09:00:00（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc4018]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc2080]六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中标注★部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
[bookmark: _Toc9813]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc18981]1.采购人信息
名    称：东海县120急救站
地    址：东海县四中路2号
联系方式：13912185578  
[bookmark: _Toc25753]2. 招标代理信息
名    称：江苏宏业工程项目管理咨询有限公司
地　　址：东海县牛山街道幸福北路166号浅水湾美墅5区7栋7-2号
[bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098]联系方式：刘工  15251259222
[bookmark: _Toc16384]3.项目联系方式
项目联系人：陈主任 
电　 　 话：13912185578
[bookmark: _Toc14387]八、电子招投标说明
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏宏业工程项目管理咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。


江苏宏业工程项目管理咨询有限公司
[bookmark: _Toc513622227][bookmark: _Toc20563][bookmark: _Toc10641][bookmark: _Toc513622228][bookmark: _Toc139966427][bookmark: _Toc139967211]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc26101]一、总则
[bookmark: _Toc10878]1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc11853]2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
[bookmark: _Toc18834]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc29405]4、投标费用
4.1无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 
4.2本次招标采购代理服务费用按“苏招协[2022]002 号文关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知”收费标准计取；实际按25000元收取，由采购人支付。 
4.3评审费用按实际发生支付，由采购人支付。
[bookmark: _Toc30750]5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc19876]二、招标文件
[bookmark: _Toc8999]6、招标文件的构成
[bookmark: _Toc20107]6.1 招标文件由以下部分构成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）政府采购合同格式
（4）合同专用条款表
（5）项目需求
（6）评审方法与评审标准
（7）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
[bookmark: _Toc32260]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。
[bookmark: _Toc31326]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人和代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc17909]三、投标文件编制
[bookmark: _Toc15982]9、投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
[bookmark: _Toc11191]10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc26230]11、投标文件的构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
[bookmark: _Toc23130]12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第四章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
[bookmark: _Toc20090]13、投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Toc3621]14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc6322]15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc852]16、投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc12227]17、投标有效期
17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc999]四、投标文件递交
[bookmark: _Toc24533]18、电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
[bookmark: _Toc21736]19、投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。
19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc25930]20、投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
[bookmark: _Toc1735]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc1558]五、开标与评标
[bookmark: _Toc2500]22、开标
22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
[bookmark: _Toc13078]23、评标委员会
23.1 开标后，代理机构将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
[bookmark: _Toc11903]24、评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc22738]25、投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc15395]26、对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。
未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7本项目开启异常低价审查：
（1） 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2） 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
[bookmark: _Toc903]27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款：
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
27.3 废标条款：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。
[bookmark: _Toc20676]六、定标
[bookmark: _Toc22654]28、确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。
[bookmark: _Toc9713]29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理机构各提供一正二副（工三份）与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。
[bookmark: _Toc14056]七、授予合同
[bookmark: _Toc25219]30、签订合同
30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc9439]31、合同标的的追加
31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc11311]32、政府采购履约资金扶持政策
32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
[bookmark: _Toc4419]八、询问与质疑
[bookmark: _Toc32363]33、询问
33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。
[bookmark: _Toc31101]34、质疑提出
34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。
34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第四章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
[bookmark: _Toc14746]35、质疑函的受理和答复
35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
35.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
[bookmark: _Toc14969]36、质疑处理
36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
[bookmark: _Toc13483]九、政府采购政策功能
37 政策功能
37.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。
37.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
37.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
38. 支持绿色发展
38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
38.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。
38.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、
油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
39.政府采购需求标准
39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
[bookmark: _Toc2045]40、实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第七章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

[bookmark: _Toc27729]东 海 县 政 府 采 购 合 同

甲方：东海县120急救站
乙方：（卖方）_________
见证方：
甲、乙双方根据      年   月  日          项目（标段编号：       ）的采购结果，签订本合同。
[bookmark: _Toc15331]一、货物内容
1.1 货物名称：_________；
1.2 型号规格：_________；
1.3 技术参数：_________；
1.4 数量（单位）：_________。
1.5.补充条款：整机为原厂全新未拆封国产设备，无翻新、样机、库存积压机；设备出厂合格证显示的出厂日期，距离设备现场到货验收日期不超过12个月，开箱同步核验合格证、机身序列号。若设备出厂间隔超出上述时限，采购人有权拒收设备、不予验收，中标供应商承担全部退换货、工期延误损失。。
[bookmark: _Toc10478]二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______________元（¥_____________）人民币。
（详见投标报价表）
2.2本合同价格固定总价包干价，合同价格包含但不限于设备、配套软硬件、包装、运输、装卸、就位、安装调试、整机检测、验收、操作及维修实操培训、原厂质保、上门巡检维修、全套图文资料、专用工具、人工、差旅、保险、增值税及全部税费、风险金、不可预见费、完成本项目全部履约内容所需的一切费用，中标后不再另行增加任何费用。
[bookmark: _Toc30839]三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
[bookmark: _Toc2059]四、知识产权
4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
[bookmark: _Toc22576]五、无产权瑕疵条款
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。
[bookmark: _Toc16078]六、履约保证金
6.1本项目不收取履约保证金。
[bookmark: _Toc19136]七、质保期和质保金
7.1 免费质保期     年（自交货验收合格之日起计），根据就地法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，由于乙方原因产生的任何不足或故障，由乙方负责完善相关项目或排除故障。费用均由乙方负担。
7.2、乙方应保证所供货物在正常使用和维护条件下，在其使用寿命周期内应具有预期的质量和效果。
7.3、乙方应完全响应招标文件基本服务要求和严格履行投标文件中的服务承诺。
7.4质保金      /        。
[bookmark: _Toc22714]八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：合同签订后，接到采购人供货通知之日起30日历天内完成设备供货、安装、调试全部工作 。
8.2 交货方式： 现场验收    。
8.3 交货地点： 甲方指定地点 。
[bookmark: _Toc1483]九、合同款支付
9.1 付款方式：                。
9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
[bookmark: _Toc29771]十、质量保证及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。
10.3 测试要求：产品验收检测依据国家相关标准及采购技术要求执行，不合格产品不予验收。
10.4甲方收货后，可以委托有资质的第三方进行质量检测，质量以第三方检测报告为准。检测费用由乙方支付。。
[bookmark: _Toc6049]十一、调试和验收
11.1安装调试
乙方方应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或甲方对调试情况不满意，则甲方有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由卖方承担，安装调试的费用由卖方承担。
11.2设备验收方式及标准
（1）验收方式：
1.乙方交货后，甲乙双方共同进行开箱初检，初步核对货物型号、规格、数量、产地、生产日期等内容与采购要求是否一致，如果发现不符或有缺损，可以要求投标人立即采取增补、更换等补救措施。开箱初检合格后投标人应及时安排安装、调试、试用。
2.乙方负责货物的安装、调试、试用过程中的现场安全管理，若安装、调试及试用过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任。
3、甲乙双方应在安装、调试完成后进行试用，试用不应少于一个月，具体程序由投标人提供并经买卖双方协商一致后确认。在试使用期间，如果未能达到合同约定的要求或者质量标准，或者试用期内因设备本身原因出现故障达两次，投标人则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由投标人承担。
4、货物试用结束后双方应及时依据本章关于技术标准、质量要求及质保期限的规定对货物进行最终验收，验收合格后双方共同签署验收文件；验收时投标人应提交产品检验合格证书或其他产品合格证明文件，同时还需提交厂商或厂商授权售后服务机构签字盖章且符合本合同售后服务条款要求的承诺函。
5、对货物的最终验收在采购人所在地进行，该验收只表明对货物外观质量的初步认可，并不代表采购人对内在质量的最终确认，即验收合格不排除采购人在质保期内外提出质量异议。质量异议期限为180天，自验收合格之次日起计算，如果在质量异议期内如投标人提供的产品未能达到采购人的参数要求、合同约定的要求或者质量标准及因设备本身原因出现故障两次及以上，投标人则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由投标人承担。
（2）验收标准
1、招标文件、中标人投标文件、采购合同、产品说明书及技术规格书中明确的标准和技术要求；
2、与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；
3、乙方随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。
4、乙方在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。
5、双方签订的合同条款规定的其他产品配置与技术指标。
[bookmark: _Toc12622]十二、货物包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
[bookmark: _Toc10416]十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
[bookmark: _Toc18175]十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: _Toc10656]十五、争议解决
15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（ 2）种方式解决：
（1）向东海县仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为东海县。
[bookmark: _Toc10307]十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
（1）供货清单和分项价格表
（2）技术规格
（3）乙方报价函的内容及其澄清内容
（4）其他与本合同相关的资料
（5）本合同适用的特殊条款
16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份、代理机构及监管部门各执一份。

甲方：                                  乙方：                     
地址：                                  地址：                     
法定代表人：                            法定代表人：               
委托代理人：                            委托代理人：           
电话：                                  电话：                     
传真：                                  传真：                     
签订日期：      年  月  日



见 证 方：          
见证日期：      年  月  日
[bookmark: _Toc15100][bookmark: _Toc513622229][bookmark: _Toc139967212][bookmark: _Toc139966428]
[bookmark: _Toc18720][bookmark: _Toc17010][bookmark: _Toc16137][bookmark: _Toc15027]




















[bookmark: _Toc23351]第四章  合同专用条款表
本表是对第三章 政府采购合同格式的补充和修改。如果两者之间有抵触，以本专用条款表为准。
	条款号
	内               容

	6
	履约保证金：本项目不收取履约保证金。

	7
	★免费质保期：AED:验收合格后5年质保。心电图机：验收合格后3年质保。

	★8
	8.1 交货期： 合同签订后 30 天内将货物按甲方指定的地点安装、调试完毕并经验收合格后交付招标人使用 。
8.2 交货方式： 现场验收    。
8.3 交货地点： 甲方指定地点 。

	9.1
	★付款方式：全部货物运抵甲方指定地点并安装调试完成后，经甲方确认验收合格后付至合同金额95%，余款一年后付清。

	10.3
	测试要求：产品验收检测依据国家相关标准及采购技术要求执行，不合格产品不予验收。

	13
	违约责任：具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。


注：本表中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。
 
1

2

[bookmark: _Toc513622230][bookmark: _Toc16577][bookmark: _Toc3696]第五章  项目需求
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2.特别提醒：政府采购中实施本国产品标准及相关政策
2.1本项目本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包，具体内容见招标文件“第二章 九、政府采购政策功能”。
2.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3、本招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件，投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效，▲号的部分为扣分项。
[bookmark: _Toc18040]（一）采购包1：自动体外除颤器（AED）
一、项目概况
为2026年东海县政府民生实事项目“公共场所增设急救设备AED(100台)，现进行公开招标。
二、采购清单及项目要求
（一）采购清单
	序号
	货物名称
	数量

	1
	自动体外除颤器（AED）
	100套


（2） 技术要求
	序号
	货物名称
	技术参数

	1
	自动体外除颤器（AED）
	1、基本要求
▲1.1.采用双相波除颤技术，除颤方式为全自动，机器自动放电。
★1.2.投标产品主机注册证的注册人名称与投标产品品牌所有者一致，非“OEM”和“ODM”代工产品。
▲1.3产品具备高稳定性，所投该型号产品医疗器械注册证首次注册时间应在2025年1月1日前。（提供产品《医疗器械注册证》，以注册证日期为准）。
2、 AED主机
2.1整机重量（含电池）≤2.6kg。设备具备便携把手。
▲2.2为适应普通民众使用，防止误操作，设备按键数量≤3个（不包括上盖锁扣），设备具备语言一键切换功能，最多支持≥4种语言切换。
2.3设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP65。
2.4具备优异的抗冲击/跌落性能，机器可承受≥1.6 m跌落冲击。
▲2.5长期工作温度范围：-10ºC～50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能短期工作60分钟。
2.6工作湿度范围：0%～95%，工作大气压范围：51.0 kPa～106.2 kPa。
2.7设备开盖开机，从打开机盖到进行除颤，操作步骤不超过3步。
2.8主机配置彩色显示屏，屏幕尺寸≥7英寸，有清晰的动画或视频指导贴放电极片和心肺复苏（ CPR ）等操作。
2.9设备可自动调节屏幕亮度，适应野外强光环境。
2.10设备可自动调节语音音量，适应野外嘈杂环境。
▲2.11设备成人最大输出能量≥360J，具备成人及儿童一键切换功能，根据成人和儿童模式提供相应的视频和语言操作指引。
▲2.12设备支持≥12种除颤能量级别。
2.13主机开始心电分析到200J放电就绪≤5秒，开始心电分析到360J放电就绪≤12秒。
2.14心电分析与除颤操作：开机并在患者身上贴电极片后，屏幕可显示 ECG 心电波形等急救信息，成人首次电击能量不小于200J,儿童首次电击能量不小于50J，没有消除室颤时，第二次和第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次后的后续电击成人维持最大能量360J，儿童维持最大能量100J。
2.15除颤后恢复时间≤2S。
2.16设备具备录音功能，录音时长≥70分钟。
2.17设备最大音量≥85分贝。
▲2.18在200Ω负载下，体外除颤器的释放能量与额定的释放能量值之间的偏差不超过10%。
▲2.19具备≥3种彩色指示灯或图形状态指示设备的运行状况，使用户能够不开盖不开机的情况下精准直观的了解设备情况。
2.20主机内置4G及以上无线模块，通过内置无线网络连接设备管理系统实现远程管理。
2.21设备每日、每周、每月进行自检，并实时记录自检结果，自检数据可传输至管理平台，便于实时查看及管理，设备的内部存储容量≥8GB，最多可存储2000份自检报告。
3、电池
3.1.类型：一次性可更换电池。
3.2单块电池容量≥4500mAH，电池待机时间≥5年。
3.3单块电池最大可支持210次最大能量除颤放电。
▲3.4电池首次低电量警示后，仍支持≥15次最大除颤能量充放电。
3.5更换提示：电池低电量或失效时具有报警功能，并通过主机内置无线网络同步发送报警信息至 AED 管理系统平台及管理人员。
4、电极片
4.1.类型：提供与机器配套的电极片，有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误。
4.2.主机外盖具有电极片日期查看窗，在不开盖不开机的情况下查看电极片有效期。
4.3.单副电极片有效期≥60个月。
4.4电极片导联线长度≥1.5m。
5、配置及相关要求
5.1.设备上需要有明显的使用年限铭牌标志，使用寿命：≥10年（铭牌需出厂自带）。
5.2.供货验收时须提供出厂日期为2026年1月1日后出厂的设备。
6、AED管理系统平台
6.1.AED管理系统平台可显示设备状态，方便日常维护，设备发生急救事件可通过管理平台通知绑定管理员。
6.2.物联网功能：具有 AED 地图（可显示 AED 状态、设备编号、具体位置等）；物联网系统管理： AED 设备耗材管理、设备管理（包括自检日志、开机记录、急救记录等）、事件管理、系统管理等功能。
6.3.系统反馈功能：系统根据 AED 自检结果，显示设备不同状态；具有急救事件实时反馈功能， AED一旦开机用于抢救病人时即刻反馈，在平台上提示急救状态，同时系统会自动通过短信、邮件等方式即刻通知 AED 所关联的管理者或急救员；具有位置管理功能，当 AED 偏离实际安装地点，系统提示 AED 所在位置。
7、机箱要求：根据采购人各个安装位置实际需求配备壁挂式机箱或立式机箱，可储存 AED、急救包等用品；根据采购方要求定制尺寸和印制标识及宣传内容。
8、★所投产品使用期内AED管理系统平台需免费开放接口，终身免费升级，允许采购方管理的其他品牌AED无障碍接入;如采购方使用其他管理平台和公众使用平台时，所投产品能无条件免费接入(提供承诺函，格式自拟)，本项目与120对接服务方为（深圳市中兴信息技术有限公司），中标后投标人自行联系相关对接事宜，如产生相关费用（已包含在本次投标报价中）均由中标人自行承担，招标人不再承担任何费用。



★（三）商务要求
1、投标报价为固定总价包干价，投标报价包含但不限于设备、配套软硬件、包装、运输、装卸、就位、安装调试、整机检测、验收、操作及维修实操培训、原厂质保、上门巡检维修、全套图文资料、专用工具、人工、差旅、保险、增值税及全部税费、风险金、不可预见费、完成本项目全部履约内容所需的一切费用，中标后不再另行增加任何费用。
[bookmark: _Hlk191028316]2、付款方式：全部货物运抵甲方指定地点并安装调试完成后，经甲方确认验收合格后付至合同金额95%，余款一年后付清。
3、履约保证金形式及金额：本项目不收取履约保证金。
4、税收：本项目执行中相关的一切税费均由中标单位负担。
5、交货期：交货期：合同签订后，接到采购人供货通知之日起30日历天内完成设备供货、安装、调试全部工作。
6、供货设备要求：整机为原厂全新未拆封自动体外除颤器（AED）设备，无翻新、样机、库存积压机；设备出厂合格证显示的出厂日期，距离设备现场到货验收日期不超过12个月，开箱同步核验合格证、机身序列号。若设备出厂间隔超出上述时限，采购人有权拒收设备、不予验收，中标供应商承担全部退换货、工期延误损失。
7、交货地点：东海县120急救站，具体地点采购人指定。
8、交货时须提供维修手册、中文操作说明书。

[bookmark: _Toc18296]（二）采购包2：心电图机

一、项目概况

二、采购清单及项目要求
（一）采购清单
	序号
	货物名称
	数量

	1
	心电图机
	100套

	2
	心电信息管理系统
	1套


（3） 技术要求
	序号
	货物名称
	技术参数

	1
	心电图机
	1、ECG输入通道：12导联同步采集
2、输入阻抗:≥50M Ω (10Hz) 
3、▲频率响应：0.01Hz ~ 500Hz（提供产品说明书证明）
4、▲定标电压：1mV±1%（提供产品说明书证明）
5、▲共模抑制比：≥140dB （提供产品说明书证明）
6、耐极化电压：±960mV
7、▲输入电流: ≤0.01μA（提供产品说明书证明）
8、A/D转换：24 位
9、▲采样率：≥ 120000Hz/每通道（提供产品说明书证明）
10、灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5（mm/mV）、AGC
11、自动分析功能：具备自主研发心电算法，算法通过AHA、MIT、CSE心电数据库测试验证，标配自动十二导联同步分析测量（提供产品说明书证明）
12、外部接口：≥2个USB接口，1个网络接口；支持外接U盘可扩展存储空间，支持一维码，二维条码扫描仪扫描病人信息
13、▲可接入同品牌心电系统，统一管理心电信息，系统具备可持续优化的分析算法和深度学习模块（提供心电AI分析三类NMPA证书）
14、屏幕尺寸≥5英寸液晶触摸屏，屏幕分辨率≥720×1280 （提供产品说明书证明）
15、机器轻巧便携，重量≤1kg（不含电池和记录纸)，便于查房和出诊使用。
16、内置热敏式点阵打印机（不接受外挂形式），可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告。（提供产品说明书证明）
17、具有自动心律失常延长打印功能；
18、具有信号质量指示功能，可准确判定接触不良的电极并予以指示。
19、自动模式下可以支持10-60S时间的采集记录。满足远程诊断需求。 
20、内置大容量锂电池，充足后可连续待机时间≥10小时，充分保证出诊和查房使用。（提供产品说明书证明）




★（三）商务要求
1、投标报价为固定总价包干价，投标报价包含但不限于设备、配套软硬件、包装、运输、装卸、就位、安装调试、整机检测、验收、操作及维修实操培训、原厂质保、上门巡检维修、全套图文资料、专用工具、人工、差旅、保险、增值税及全部税费、风险金、不可预见费、完成本项目全部履约内容所需的一切费用，中标后不再另行增加任何费用。
2、付款方式：全部货物运抵甲方指定地点并安装调试完成后，经甲方确认验收合格后付至合同金额95%，余款一年后付清。
3、履约保证金形式及金额：本项目不收取履约保证金。
4、税收：本项目执行中相关的一切税费均由中标单位负担。
5、交货期：交货期：合同签订后，接到采购人供货通知之日起30日历天内完成设备供货、安装、调试全部工作。
6、供货设备要求：整机为原厂全新未拆封心电图机设备，无翻新、样机、库存积压机；设备出厂合格证显示的出厂日期，距离设备现场到货验收日期不超过12个月，开箱同步核验合格证、机身序列号。若设备出厂间隔超出上述时限，采购人有权拒收设备、不予验收，中标供应商承担全部退换货、工期延误损失。
7、交货地点：东海县120急救站，具体地点采购人指定。
8、交货时须提供维修手册 、中文操作说明书。
（四）、质保及售后服务
1、按合同定期到货和安装，安装前成交供应商需把设备资料报采购人审核。
★2、提供 7*24小时售后服务，接到采购人报修电话后及时响应，并在2小时内给出解决方案，12小时到达项目现场，24小时内排除一般性故障。本项目售后服务包含江苏省常驻备用机保障服务，相关成本全部计入合同总价款。质保期内设备发生故障无法及时修复时，甲方可直接要求提供备用设备替代作业，备用机故障、保养、配件更换全部由乙方免费上门处置。（提供承诺书，并加盖供应商公章）
★3、质保期：投标供应商须承诺所供货设备免费质保期不少于3年，质保期从产品安装、调试到位并通过验收合格之日起开始计算。（须提供加盖原厂质保承诺函的原件扫描件，并加盖供应商公章）
★4、保证本次项目所供设备能成功接入东海县人民医院医共体“心电一张网”，后期产生的接口对接等费用由供应商承担。（提供承诺书，并加盖供应商公章）
5、在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，成交供应商负责对其提供的设备进行免费维修或更换。













[bookmark: _Toc11929]
第六章  评审方法与评审标准
一、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
二、评标标准：
（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉最高分、最低分。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）总得分=价格分+商务技术分。
三、中标标准：
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的以抽签的方式决定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。
采购人应按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购包1：自动体外除颤器（AED）
综合评分法
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	投标报价
	30分
	1.采用低价优先法，经商务性评审后的最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。
2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后两位）。
注：1、投标报价得分是以落实政府采购政策进行价格评审调整的，以调整后的价格计算投标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
2、评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

	2
	技术响应
	35分
	投标人所投设备型号产品技术参数及要求完全响应招标文件项目需求中技术参数及要求的，得满分35分；带有标★号的技术参数及要求，如有负偏离的，按无效投标处理；带有▲标号的技术参数及要求，如有负偏离的，每项扣4分；未有标▲号的技术参数及要求，如有负偏离的，每项扣2分，扣完为止。
注：1、以上“技术参数要求”响应情况均须在投标文件《技术参数响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。
2、带有标★号和▲号的，投标人须提供所投AED设备产品原厂《使用说明书》复印件加盖投标单位公章、注册证及完整变更内容附表、检测报告和承诺函等资料（须在《使用说明书》扫描件中用醒目的方框标注对应参数项），且需在投标文件《技术参数响应及偏离表》中清楚标注每一证明材料对应项页码，以便评委审核，未提供或提供不符合招标文件技术参数要求的或未标注证明材料对应页码的，视为负偏离。
3、未有标▲号的，须提供《技术参数响应及偏离表》为依据，否则视为负偏离。
4、投标供应商提供的所投AED设备的产品《使用说明书》复印件件如为虚假或伪造，或存在技术参数虚假响应情形的，一经发现则取消其投标资格，并记入不良记录。

	3
	项目实施成效
	3分
	投标人提供所投品牌同系列产品（以同一张注册证为准）自2022年1月1日以来国内公共场所的成功救人案例，提供省级及以上媒体平台公开报道成功救人案例的，得3分，未提供的不得分。
注:提供成功案例的公开媒体报道截图和网址链接等有效证明材料，如证明材料无法证明案例真实性则该案例不予采纳，如查实投标人所提供的救人案例作假则视为虚假应标。

	4
	资质证书
	5分
	所投设备入选优秀国产医疗设备产品目录，提供相关证书并由生产厂家盖章，得5分。

	5
	技术团队
	6分
	所投设备制造商具备心肺复苏培训能力，可提供专业培训，具有专业培训团队。具有国家职业资格应急救援员证书的得1分，最高得2分；具有美国AHA或欧洲ERC复苏委员会课程导师证书的得1分，最高得4分。 
（须同时提供人员相关资质证书复印件和人员近一年内任意一个月由所投设备制造商为其缴纳社保的证明材料，满足要求的得标准分，未提供或提供不全的不得分）

	6
	售后服务承诺
	3分
	售后服务承诺（3分）：供应商提供投标产品生产厂家开具针对本项目的《产品质量和售后服务承诺》得3分，未提供不得分。

	7
	项目实施方案
	6分
	评委根据各投标人提供的项目整体实施方案、在全国及周边地区类似项目实施案例、实施成效、生产厂家的技术和服务支持能力、投标人本地化实施团队、质量保证措施、供货时间等进行综合评价：
方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得6分；
方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的得3分；
方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得1分。
未提供方案的不得分。

	8
	售后服务方案
	6分
	根据投标文件中售后服务体系、固定的售后服务机构及人员、售后服务应答及处理时间、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围等进行评分。
售后服务方案详细、合理可行，售后服务便捷、响应速度快，完全适用项目需求的得6分；
售后服务方案较详细、较合理可行，售后服务较便捷、响应速度较快，基本适用项目需求的的得3分；
售后服务方案不详细、不合理可行，售后服务较差、响应速度较慢，不能适用项目需求的得1分；
未提供方案的不得分。

	
9
	
人员培训方案
	
6分
	投标人应提供人员操作培训、维修保养培训、以及相关科研教育等进阶培训、学习会议方案。
方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得6分；
方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的得3分；
方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得1分。
未提供方案的不得分。


说明：
①同一评审指标不得重复计分；招标文件中标注★为实质性关键指标，投标人不满足该项要求的，作无效投标处理，投标被否决。
②投标人须将评审所需全部证明资料，按要求上传至响应文件制作工具对应位置；因资料漏传、错传、上传位置错误，导致评标委员会无法正常评审查阅的，产生一切后果由供应商自行承担。

（二）采购包2：心电图机
综合评分法


	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	投标报价
	30分
	1.采用低价优先法计算，经商务性评审后的最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。
2.其他供应商的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后两位）。
注：1、投标报价得分是以落实政府采购政策进行价格评审调整的，以调整后的价格计算投标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
2、评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

	2
	技术响应
	32分
	供应商所投设备完全响应招标文件采购需求中技术参数要求的，得基准分32分；标▲号的技术需求，如有负偏离的，每项扣3分；非▲号的技术需求，如有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。
注：
1.以上“技术参数要求”响应情况均须在响应文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。
2.“技术参数要求”中有明确要求技术证明材料的，需严格按照文件要求提供，并在《技术要求响应及偏离表》中清楚标注每一证明材料对应项页码，未提供或提供的不符合要求的，视为负偏离。
3.供应商如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格。

	3
	质量与性能
	6分
	根据所投产品整体技术性能、自主研发能力、配置、后期使用成本、维护因素进行综合评审：
1.产品整体技术性能完全符合或高于采购要求、自主研发能力强、产品配置全面、后期使用成本低、产品使用稳定易于维护的得 6分；
2.产品整体技术性能基本满足采购要求、自主研发能力一般、产品配置较低、后期使用成本较高、但产品使用基本稳定的得3分；
3.产品整体技术性能不满足采购要求、自主研发能力较差、产品配置低、后期使用成本高、产品使用稳定性差不易于维护的得1分。

	4
	总体实施方案
	5分
	根据供应商对采购需求情况调研程度和方案专业度进行综合评审：
1.供应商针对用户的电生理设备提供现状调研报告详尽、接入方案周全的得5分；
2.调研报告清晰、接入方案及设备对接方案规范的得3分；
3.调研报告不够细致、安全升级方案及设备对接方案缺乏项目特点有明显疏漏的得1分；
4.未提供总体实施方案的不得分。

	5
	培训方案
	5分
	根据供应商提供的培训方案进行综合评审，培训方案包含人员培训计划、培训内容、培训方式、培训时间等内容：
1.培训计划及内容全面，有针对性，培训方式便捷，培训时间安排合理，得5分；
2.培训计划及内容全面，部分缺乏针对性，培训方式便捷，培训时间安排合理，得3分；
3.培训计划及内容未尽全面，部分缺乏针对性，培训方式便捷，培训时间安排不合理，得1分； 
4.培训方案不明确、表述模糊、不具有可操作性或未提供该方案的，不得分。

	6
	供货组织方案、保证措施
	5分
	根据供应商提供的供货组织方案、保证措施进行综合评审：
1.供货组织方案、产品安装和调试的实施方案详尽、科学、合理，人员分工合理、能力出众、主要技术保证措施、项目进度控制措施清晰，全部满足采购文件的，得5分；
2.供货组织方案、产品安装和调试的实施方案完整、内容全面，实施计划合理清晰、人员分工合理的，满足采购文件需求的，得3分；
3.方案要点齐全，但部分不合理，实施计划模糊，人员分工不合理的，小部分满足采购文件中实施方案需求的，得1分；
4.未提供该方案的，不得分。

	
7
	
售后服务方案
	
5分
	根据提供的售后服务方案进行综合评审： 
1.有详细的售后服务方案、质量保证期内产品维护措施得当，技术人员配置充足、故障响应时间迅速，具有完善的售后服务计划及服务方式，得5分； 
2.有基本售后服务方案及质量保证期内的产品维护措施，配置技术人员、故障响应时间基本满足需求，售后服务计划及服务方式较明确，得3分；
3.售后服务方案内容简单，技术人员配置不足，服务响应时间不及时，得1分；
4.未提供本项内容，不得分。

	8
	应急处理措施
	5
	对供应商解决突发问题的能力、紧急事故处理预案进行评价： 
1.对项目实施过程中所有可能出现的问题考虑全面，阐述详细，针对各种突发问题均提供详细的紧急事故处理预案且可操作性强，得5分； 
2.对项目实施过程中所有可能出现的问题进行了考虑，阐述不完整，针对各种突发问题均提供详细的紧急事故处理预案操作性不强，得2分； 
3.未提供本项内容的，不得分。

	9
	产品业绩
	3
	提供供应商或供应商所投产品生产厂家2022年1月1日（合同签订日期为准）至今同类型或同型号合同，每份合同得1分，本项最高得3分（需提供合同复印件，未按照要求提供合同复印件的，不得分）。

	10
	体系认证
	4分
	供应商或供应商所投产品生产厂家具有ISO13485质量管理体系、ISO14001环境质量认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证的每有一项得1分，本项最高得4分（提供以上认证复印件证明，未按要求提供不得分。）



说明：
①同一评审指标不得重复计分；招标文件中标注★为实质性关键指标，投标人不满足该项要求的，作无效投标处理，投标被否决。
②投标人须将评审所需全部证明资料，按要求上传至响应文件制作工具对应位置；因资料漏传、错传、上传位置错误，导致评标委员会无法正常评审查阅的，产生一切后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc19078]四、成交标准：
磋商小组根据综合评分情况，按照自动体外除颤器（AED）、心电图机的评审得分由高到低顺序分别推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照商务技术总分由高到低顺序推荐。





[bookmark: _Toc5056]第七章  投标文件格式

东 海 县 政 府 采 购
[bookmark: _Toc139966431][bookmark: _Toc139967215]

投标文件









项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）          
日   期 ：               
格式1、投标函
投标函
致：东海县120急救站
根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。
2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。 
5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。 
6.如果在投标文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部 
或部分没收。 
7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。 
8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。 
9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。 
10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下 
列情形之一的，处以采购金额 5‰以上 10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一 
至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由 
工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任： 
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的； 
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； 
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 
30(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； 
(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的； 
(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。 


法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：                     
投标人公章：                     
日期：    年     月     日
注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。


[bookmark: _Toc28223]格式2、开标一览表
开标一览表
标段编号：
标段名称：

	标题
	内容

	投标报价
（元）
	

	交货期
	




投标人（盖章）：________________
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：________________
日期：    年     月     日
注：1.落实政府采购政策进行价格评审调整的，以调整后的价格计算投标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

[bookmark: _Toc21680]
格式3、报价明细表
报价明细表
标段名称：【标段名称】                      标段编号：【标段编号】
单位：元
	项号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	采购数量
	计量单位
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



投标人（盖章）：________________
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：________________
日期：    年     月     日
填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小微企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则不享受扶持政策。
2、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。



[bookmark: _Toc13891]

格式4、中小企业声明函
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（盖章）： 
日 期：   年   月   日



填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。


[bookmark: _Toc11976]格式5、残疾人福利性企业声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：
1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位； 
2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；
 …… 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　企业名称(盖章)：________________
　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：   年   月   日






填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。
2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。
















[bookmark: _Toc6576]格式6、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。/的中国境内生产的组件成本占比≥ / ）3。（/）的（ / ）4在中国境内生产。（ / ）的（ / ）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　________________        
日期：　     年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


[bookmark: _Toc5886]格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）


投标人（盖章）：________________
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：________________
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的相关证明材料，未提供证明材料的资格审查不予通过，后果由投标人自行承担。





[bookmark: _Toc29358]
格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：________________
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：________________
日期：    年     月     日


[bookmark: _Toc31684]格式9、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】
我方 【供应商名称】 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（盖章）：________________
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：________________
日期：    年     月     日















[bookmark: _Toc1860]格式10、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书
致：【采购单位】
本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________
委托代理人（签字/签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：【采购单位】
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	






投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

格式11、商务条款偏离表
商务条款响应偏离表
请逐条对应招标文件“采购需求”等内容要求的商务条件，填写该表。
	序号
	条款
	采购请求
	投标响应请求
	偏离情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
说明：1、商务偏离条款指对本招标文件中交货时间及地点、售后服务、付款等主要条款的响应。投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。
2、“偏离情况”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

格式12、技术规响应偏离表
技术条款响应偏离表
请按所响应产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“采购需求”中要求的技术规范填写该表。
	序号
	招标文件中技术参数要求（逐条填写）
	投标响应情况
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	证明材料页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日















格式13、售后服务承诺书
售后服务承诺书
（请按“项目需求”要求的售后服务及内容自行填写）














投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

格式13、项目需求响应
项目需求响应
（请按“项目需求”要求自行填写，格式自定）


















投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


格式14、类似项目业绩一览表


类似项目业绩一览表
标段名称：         标段编号：      
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


证明材料1、2、3...


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日














格式15、其他材料
其他材料
（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）




















质疑函范本
致：                                                                 
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                            
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                            
                                                                      
法律依据：                                                            
                                                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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