招　标　文　件

| 项目名称： | 宿迁市产品质量监督检验所液相色谱仪采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-321300-HCCG-G2026-0058 |

（货物类项目， 非专门面向中小企业）

| 采 购 人： | 宿迁市产品质量监督检验所 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 |

2026年10月

目 录

第一章投标邀请

第二章投标人须知	6

第三章合同文本

第四章  采购需求	34

第五章  资格审查及评标办法	52

第六章投标文件格式	59

第一章投标邀请

受[宿迁市产品质量监督检验所]的委托，（江苏鸿成工程项目管理有限公司）就宿迁市产品质量监督检验所液相色谱仪采购项目(JSZC-321300-HCCG-G2026-0058)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市产品质量监督检验所液相色谱仪采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年10月30日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-HCCG-G2026-0058

2.项目名称：宿迁市产品质量监督检验所液相色谱仪采购项目

3.预算金额：138万元

4.设定最高限价（如有）：138万元，高于此限价作无效标。

5.采购需求（简介）：因执行超长期特别国债资金支持设备更新储备项目，本次采购的2台液相色谱仪，要满足食品中添加剂，非法添加等物质项目的检测，详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货并安装调试完毕。

7.免费质保期：一年。

8.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予15%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2026年10月10日至2026年10月16日17:30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月30日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：宿迁市产品质量监督检验所

地址：宿迁市经济开发区发展大道889号

联系人：刘军

联系方式：13515290090

2.采购代理机构信息

名称：江苏鸿成工程项目管理有限公司

地 址：宿豫区金融财富中心C座14楼

联系人：魏晓娜

联系方式：0527-81238009

八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。

第二章投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第1种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第五章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人：1.采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；2.采购人授权评标委员会直接确定中标人； |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 按照国家计委计价格[2002]1980号文件标准的46.5%向代理公司支付代理费，可通过转账、支票或数字人民币等方式支付。 |
| 10 | 其他 | - 本项目不组织踏勘现场，各投标人可自行踏勘。 - 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。 |

一、总则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏鸿成工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：按照国家计委计价格[2002]1980号文件标准的46.5%向代理公司支付代理费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间之前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身、硬件附带相关软件、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等完成本项目所涉及的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定作无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★项为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、中标

27、确定中标人

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 中标人确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

27.3在中标结果公告期届满前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

27.4采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

27.5采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.6 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.6.1提供虚假材料谋取中标的。

27.6.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.6.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.6.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.6.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.7.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.7.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.7.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

28.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市产品质量监督检验所、江苏鸿成工程项目管理有限公司

联系电话：13515290090/15996788237

通讯地址：宿迁市经济开发区发展大道889号、宿豫区金融财富中心C栋14楼

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人应提供2份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

29.4采用综合评分法评审的，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

29.5项目采购采用最低评标（审）价法的，公告中标、成交结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标、成交供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标、成交结果时应当同时公告中标、成交供应商的评审总得分。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.5履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：/   ，按采购合同总价的/计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款

按照货物类确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同签订后，自收到符合采购人要求的发票后10个工作日内支付合同总价款30%；

进度款：货物到采购人指定地点安装调试结束后付至合同价款的80%，经验收合格后付至合同价款的100%。

注：（1）付款前，中标供应商应向采购人提供符合要求的增值税发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除中标供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除中标供应商应承担的违约金或其他费用。

（2）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：  /  。

- 工程类项目

预付款：合同金额的  / %，合同签订后按规定支付；

进度款：   /      。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

35、补充救济条款

采购供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

第三章合同文本

政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：宿迁市产品质量监督检验所液相色谱仪采购项目

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为元整     （元）（含税）的标的货物和服务。

标的清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计（含税） |  | ￥ 人民币（大写）： |  |  |  |  |

注：本合同价款包含税金、乙方提供合同约定的货物及乙方提供合同中服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

二、交货时间、地点

（一）合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货并安装调试完毕。

（二）交货地点：甲方指定地点。

（三）免费质保期：        年

三、质量技术标准

乙方提供的产品（含技术、软件等）必须为原装正品，严禁贴牌、伪造，应为全新未使用的产品，性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。符合招标文件技术参数要求，且以满足项目验收为准，项目货物及服务须满足采购需求。

四、产品的包装、运输方式及费用

1、乙方负责将货物运输至甲方指定地点，运输过程中的各种风险由乙方承担，运输方式由乙方视情况自定，费用自负

2、为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

3、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4、乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知甲方，以准备接货。

5、产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

6、产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

五、验收

（一）在货物进场安装调试完毕、检定/校准完成，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，质量是否合格，所提供货物的清单是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）采购单位组建验收小组，验收时间由甲方确定，并出具验收报告。从政府采购评审库中抽取专业评委参与验收的，评委费由乙方支付。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在3天内予以处理完毕，并将处理结果书面告知甲方。

（四）如果验收不合格,甲方有权拒绝付款，乙方应在甲方限定时间内予以更换符合要求的货物，乙方自行承担由此产生的所有费用。

六、付款方式

预付款：合同签订后，自收到符合采购人要求的发票后10个工作日内支付合同总价款30%；

进度款：货物到采购人指定地点安装调试结束后付至合同价款的80%，经验收合格后付至合同价款的100%。

注：（1）付款前，中标供应商应向采购人提供符合要求的增值税发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除中标供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除中标供应商应承担的违约金或其他费用。

（2）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

七、售后服务要求

1、验收合格之日起乙方对设备、货物等提供        年免费质保期。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备、货物配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在接到甲方通知48小时内立即予以免费维修或更换完毕且不得影响甲方使用，由此引起的一切费用由乙方承担。

2、自接到甲方报修通知起，乙方应在4小时内予以回应，在质量保修期内必须在得到通知后1-3日内派人到现场并解决问题完毕。

3、在设备遭遇雷击、洪水等不可抗力因素损坏情况，乙方应提供及时维修服务，并只收取维修所发生的成本费用。

4、同时满足招标文件中采购需求规定的相关售后服务及培训等要求。

5、乙方未在上述规定时间内履行质保义务的，甲方可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由乙方承担，每出现一次，由乙方向甲方支付合同总额2%违约金（可在应付款项中扣除）。

注：乙方投标承诺中售后服务方案优于上述要求的，优先执行投标承诺内容。

八、其他要求

1、设备安装完成并交付使用前非甲方原因造成的设备损坏、遗失由乙方承担责任。

2、乙方所提供的产品须为原厂全新正品，品牌、型号、参数、功能须全部满足甲方要求，否则视为无效标。

3、乙方报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是乙方的报价让利行为，损失自负。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%/日支付违约金，违约金可直接从未支付合同价款中扣除;延期超过10日，甲方有权强制解除合同，解除合同的通知自送达乙方时生效。甲方选择解除合同的，乙方须返还已付款项，并按合同总价30%支付违约金。

（二）本项目不得转让、分包，如有发生，甲方有权解除合同，有权要求乙方退还甲方已付款项，并由乙方支付合同总价30%违约金。

（三）乙方未按本合同约定提供售后服务的，甲方可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由乙方承担，每出现一次，乙方应按合同总价10%向甲方支付违约金，并承担非乙方提供的售后服务产生的所有费用。

（四）乙方所供货物经甲方验收不合格的，有权拒绝付款，乙方应在甲方限定时间内予以更换符合要求的货物，乙方自行承担由此产生的所有费用，造成逾期的按本条第（一）款承担逾期违约责任。

（五）合同签订后，乙方单方终止或解除合同的，除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%违约金。

（六）非因甲方原因，乙方未全面履行本合同的约定或其他义务的，甲方有权要求其继续履行或解除合同。甲方要求继续履行的，乙方应支付合同总价10%违约金；甲方选择解除本合同的或乙方仍未全面履行的，甲方均有权解除本合同，乙方须返还已付款项，乙方另应支付合同总价30%的违约金。不足弥补甲方损失的，仍需赔偿。

（七）甲方未按约定期限付款的，应就逾期部分向乙方支付按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。

（八）违约方应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、律师费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费等相关费用。

（九）如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响采购结果的，导致甲方终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十、知识产权

乙方所提供的货物（含软件等）不应存在任何权利瑕疵，如乙方有侵犯第三方知识产权或欺诈行为的，乙方除返还合同价款、赔偿甲方损失外，还应向甲方支付相当于合同总价一倍的违约金。如果任何第三方就合同标的知识产权事宜向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任（包含甲方为此支付的律师费、差旅费、诉讼费等）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、合同争议的解决

1、本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、甲乙双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙双方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。

3、任何一方由于不可抗力原因致使本合同无法继续履行或完全履行的，应在不可抗力事件发生后3日内向对方通报，并尽最大努力予以补救，减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力书面证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十四、本合同壹式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语含义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）服务：根据合同规定乙方承担与项目有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的伴随服务，比如提供技术援助、培训和其他类似的应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即                      。

（六）乙方：提供服务的公司或实体，即               。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定服务。

十九、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供货物，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周未提供服务费用的0.5%计收，直至提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十一、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十二、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

二十三、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人（签字或盖章）： | 法定（授权）代表人（签字或盖章）： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

第四章  采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目不接受进口产品

一、项目概况

因执行超长期特别国债资金支持设备更新储备项目，本次采购的2台液相色谱仪，要满足食品中添加剂，非法添加等物质项目的检测。

- 合同履行期及付款方式

1.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货并安装调试完毕

2.付款方式：

预付款：合同签订后，自收到符合采购人要求的发票后10个工作日内支付合同总价款30%；

进度款：货物到采购人指定地点安装调试结束后付至合同价款的80%，经验收合格后付至合同价款的100%。

注：（1）付款前，中标供应商应向采购人提供符合要求的增值税发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除中标供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除中标供应商应承担的违约金或其他费用。

（2）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

3、质量要求：合格；供应商提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款，且以满足项目验收为准，项目须满足采购需求。

- 采购清单及技术参数要求

Item 1 高效液相色谱仪

1、工作条件：

1.1工作电压：220V±10%，50Hz

1.2温度：4.0~40.0°C（39.2~104.0 °F）

1.3湿度：20%~80%（无冷凝）

2、技术指标：

2.1溶剂管理系统

2.1.1▲色谱泵：具有独立的线性柱塞驱动马达，分别驱动主柱塞杆和蓄积柱塞杆，具有主压力传感器和系统压力传感器。（提供色谱泵结构示意图和色谱泵实物照片证明。证明材料上至少体现2个柱塞杆及2个压力传感器设计，并提供无剪辑讲解视频，视频应完整体现仪器型号及证明材料中内容。）

2.1.2梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合

2.1.3脱气：集成式真空脱气，4个排气仓

2.1.4▲最大操作压力：在分析流速达到5 mL/min，压力为9500 psi时，可提供稳定（无脉冲）的溶剂流。（提供技术规格参数彩页和软件截图和制造商官网截图证明，并提供无剪辑讲解视频，视频应完整体现仪器型号及可达到的最大操作压力。）

2.1.5流量精度：≤0.075% RSD（需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明。）

2.1.6流量准确度：±1.0%（需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明。）

2.1.7▲梯度精度：±0.15% RSD（需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明）

2.1.8▲梯度变化模式：预编≥10种梯度曲线，在梯度表中以数字显示实现准确控制。（提供技术规格参数彩页和软件截图证明，并提供无剪辑讲解视频，视频应完整体现仪器型号及可预编的梯度曲线）

2.1.9▲内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，内置缓冲盐配置体系数量：≥8。（提供技术规格参数彩页和软件截图证明，并提供无剪辑讲解视频，视频应完整体现仪器型号及自动缓冲盐配置功能）

2.1.10▲支持采用快递梯度方法从二元HPLC转移至本HPLC系统并获得高进样精度，六次重复进样峰面积%RSD在进样体积为20 µL时＜0.2%。（需提供从制造商官网下载的应用资料以证明）

2.2自动进样器管理系统

2.2.1进样方式：高压阀，流通针式进样

2.2.2▲进样阀耐压：≥9500psi

2.2.3样品容量：不少于95（2 mL样品瓶架）

2.2.4进样准确度：±0.2 μL

2.2.5▲样品交叉污染/样品残留：<0.002%（咖啡因）（需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明）

2.2.6进样针清洗：集成、主动、可设置

2.2.7进样体积：0.1~50 μL

2.2.8进样精度：< 1.0% RSD

2.2.9▲样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃

2.2.10进样次数：每个样品1~99次进样

2.3色谱柱管理器

2.3.1色谱柱容量：最大内径7.8 mm；最长300 mm（带过滤器或保护柱）

2.3.2▲温度范围：30 cm CH：20.0℃（或者高于环境温度5.0℃，取大值）~65.0℃

2.3.3温度准确度： +/- 0.5 °C

2.3.4温度稳定度 +/- 0.3 °C

2.3.5加热模式：空气循环

2.3.6溶剂平衡：被动预加热

2.4二极管阵列检测器

2.4.1波长范围：190~800 nm

2.4.2▲光源：氘灯，使用寿命≥2000小时（需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明。）

2.4.3波长准确度：±1 nm

2.4.4带宽：1.2 nm

2.4.5基线噪音：≤10.0×10-6 AU

2.4.6漂移: ≤1.0×10-3 AU/hr

2.4.7▲具备内置灯优化软件：减少可见光波长噪音、补偿等损耗能量（提供软件截图说明）

2.4.8流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应

2.4.9固定狭缝：保持良好线性和光谱分辨率，简化操作

2.4.10▲可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值

2.4.11具备建立标准物质光谱库功能

2.5示差折光检测器

2.5.1▲折光率范围：1.00~1.75 RIU（需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明）

2.5.2噪音：±1.5 x 10-9，RIU模式

2.5.3漂移：≤±1.0 x 10-7RIU/hr

2.5.4测量范围：5.0 x 10-4~7.0 x 10-9 RIU

2.5.5线性动态范围：在5.0 x 10-4 RIU范围内≤ 5%

2.5.6内部恒温箱控温：30~55°C，±0.5°C，增量1°C；

2.5.7最大耐压：100 psi

2.5.8光源：发光二极管 (LED)

2.5.9安全功能：标配减压阀

2.5.10具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态

3、色谱数据管理系统

3.1是在最新Windows 10，64中文版操作系统下编写和测试。

3.2▲内置商业化数据库。原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

3.3登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。

3.4操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

3.5▲≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。（提供软件截图说明）

3.6▲≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索。（提供软件截图说明）

3.7报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。

3.8原始数据和结果可通过多种方式输出到其他软件中（如Excel）。

3.9 ▲带有系统适用性软件，可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）和日本药典（JP）的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。

3.10▲用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性，对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物（PDA检测器）。（提供软件截图说明）

3.11▲积分模式：传统积分和峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。（提供软件截图说明）

4、基本配置：

4.1高效液相色谱四元泵，1套

4.2在线脱气机，1套

4.3自动进样器，1套

4.4柱温箱，1套

4.5二极管阵列检测器，1套

4.6示差折光检测器，1套

4.7操作软件： 1套

4.8数据终端及显示器，1套

4.9各种消耗品：色谱柱、溶剂瓶（6个/套）、进样针、滤芯、样品瓶（带盖、垫）、密封垫、样品过滤膜和溶剂滤膜等，1套

4.10打印机，1套

Item 2 高效液相色谱仪

1、工作条件：

1.1工作电压：220V±10%，50Hz

1.2温度：4.0~40.0 °C （39.2~104.0 °F）

1.3湿度：20%~80%，无冷凝

2、技术指标：

2.1溶剂管理系统

2.1.1▲色谱泵：具有独立的线性柱塞驱动马达，分别驱动主柱塞杆和蓄积柱塞杆，具有主压力传感器和系统压力传感器。（提供色谱泵结构示意图和色谱泵实物照片证明。证明材料上至少体现2个柱塞杆及2个压力传感器设计，并提供无剪辑讲解视频，视频应完整体现仪器型号及证明材料中内容。）

2.1.2梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合

2.1.3脱气：集成式真空脱气，4个排气仓

2.1.4▲最大操作压力：在分析流速达到5 mL/min，压力为9500 psi时，可提供稳定（无脉冲）的溶剂流。（提供技术规格参数彩页和软件截图和制造商官网截图证明，并提供无剪辑讲解视频，视频应完整体现仪器型号及可达到的最大操作压力。）

2.1.5流量精度：≤0.075% RSD（需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明。）

2.1.6流量准确度：±1.0%（需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明。）

2.1.7▲梯度精度：±0.15% RSD（需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明）

2.1.8▲梯度变化模式：预编≥10种梯度曲线，在梯度表中以数字显示实现准确控制。（提供技术规格参数彩页和软件截图证明，并提供无剪辑讲解视频，视频应完整体现仪器型号及可预编的梯度曲线）

2.1.9▲内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，内置缓冲盐配置体系数量：≥8。（提供技术规格参数彩页和软件截图证明，并提供无剪辑讲解视频，视频应完整体现仪器型号及自动缓冲盐配置功能）

2.1.10▲支持采用快递梯度方法从二元HPLC转移至本HPLC系统并获得高进样精度，六次重复进样峰面积%RSD在进样体积为20 µL时＜0.2%。（需提供从制造商官网下载的应用资料以证明）

2.2自动进样器管理系统

2.2.1进样方式：高压阀，流通针式进样

2.2.2▲进样阀耐压：≥9500psi

2.2.3样品容量：不少于95（2 mL样品瓶架）

2.2.4进样准确度：±0.2 μL

2.2.5▲样品交叉污染/样品残留：<0.002%（咖啡因）（需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明）

2.2.6进样针清洗：集成、主动、可设置

2.2.7进样体积：0.1~50 μL

2.2.8进样精度：< 1.0% RSD

2.2.9▲样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃

2.2.10进样次数：每个样品1~99次进样

2.3色谱柱管理器

2.3.1色谱柱容量：最大内径7.8 mm；最长300 mm（带过滤器或保护柱）

2.3.2▲温度范围：30 cm CH：20.0℃（或者高于环境温度5.0℃，取大值）~65.0℃

2.3.3温度准确度： +/- 0.5 °C

2.3.4温度稳定度 +/- 0.3 °C

2.3.5加热模式：空气循环

2.3.6溶剂平衡：被动预加热

2.4二极管阵列检测器

2.4.1波长范围：190~800 nm

2.4.2▲光源：氘灯，使用寿命≥2000小时（需提供制造商官网截图和从官网下载的技术白皮书以证明。）

2.4.3波长准确度：±1 nm

2.4.4带宽：1.2 nm

2.4.5基线噪音：≤10.0×10-6 AU

2.4.6漂移: ≤1.0×10-3 AU/hr

2.4.7▲具备内置灯优化软件：减少可见光波长噪音、补偿等损耗能量（提供软件截图说明）

2.4.8流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应

2.4.9固定狭缝：保持良好线性和光谱分辨率，简化操作

2.4.10▲可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值

2.4.11具备建立标准物质光谱库功能

2.5蒸发光散射检测器

2.5.1雾化器：前面板预装配，卡口式设计

2.5.2漂移管温度：室温+5~100℃，0.1°C增量

2.5.3▲雾化器三种温度控制模式：加热、常温、冷却

2.5.4雾化器气体种类：氮气、空气

2.5.5雾化器压力：20~60 psi

2.5.6雾化器气流量：300~3000 μL/min

2.5.7兼容液体流量：3.000 mL/min，100%水

2.5.8信号范围：0.1~2000光散射单位

2.5.9▲光源：卤钨灯，质保≥2000小时

2.5.10▲光学台温控：保持在50℃

2.5.11▲检测器：光电倍增管

3、色谱数据管理系统

3.1是在最新Windows 10，64中文版操作系统下编写和测试。

3.2▲内置商业化数据库。原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

3.3登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。

3.4操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

3.5▲≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。（提供软件截图说明。）

3.6▲≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索。（提供软件截图说明。）

3.7报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。

3.8原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。

3.9▲带有系统适用性软件，可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）和日本药典（JP）的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。

3.10▲用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性，对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物（PDA检测器）。（提供软件截图说明。）

3.11▲积分模式：传统积分和峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。（提供软件截图说明。）

4、基本配置：

4.1高效液相色谱四元泵，1套

4.2在线脱气机，1套

4.3自动进样器，1套

4.4柱温箱，1套

4.5二极管阵列检测器，1套

4.6蒸发光散射检测器，1套

4.7空气发生器，1套

4.8操作软件： 1套

4.9数据终端及显示器，1套

4.10各种消耗品：色谱柱、溶剂瓶（6个/套）、进样针、滤芯、样品瓶（带盖、垫）、密封垫、样品过滤膜和溶剂滤膜等，1套

4.11打印机，1套

四、技术要求

1、技术资料

1.1每台设备免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。

1.2提供相关应用技术资料。

2、技术服务和培训

2.1卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

2.2质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收并在30天内出具计量单位检定证书，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至满足使用要求，否则退货。

2.3提供两名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。

2.4仪器故障响应时间不超过2个工作日，维修日程不超过7个工作日。

2.5及时免费提供技术咨询和软件升级服务。

2.6提供不定期的仪器应用技术培训服务。

2.7定期现场回访：2年以上每年2次的免费现场回访。

五、质量保修期

保修期自测试验收合格起1年，免费上门维修服务。

六、培训要求

1.投标人负责向采购人提供系统相关的安装、测试和维护所需的技术手册。

2.培训授课人员需是投标人的技术专家，具备同类经验。投标人应对系统的使用和管理人员进行技术与操作培训，提供完整详细的技术与操作文档，并根据采购人实际需要制定完善的培训计划。

3.系统建设期间，在不影响施工进度的情况下，投标人应该在安装调试过程中为采购人的技术人员提供培训，具体要求如下：

对技术人员进行设备安装、测试、维护、操作、使用、故障排除等培训，使技术人员具备基本维护能力，面对突发故障能快速判断并处理。

七、安全要求

投标人对所供货物负责，其质量应严格执行国家及行业现行产品合格标准，因项目实施过程中产生的安全事故、人员伤亡、财产损失及因设备运行过程中出现的各类事故及危险事件，投标人负全部责任，并足额承担因此产生的相应的赔偿、损失及所有费用。

八、项目管理力量、安装调试技术人员配备要求

投标人应组建专业服务团队负责本项目实施工作。项目团队应结合招标需求，因地制宜地制定项目实施计划，保证计划的科学性和可落地的要求，按计划推进设备安装、调试及将数据接入指定监测平台等工作。项目负责人负责项目的整体规划、进度和质量控制，协调各个部门和团队成员之间的工作，确保项目顺利进行，沟通项目进展情况，及时向采购人汇报。其他团队人员须了解用户具体需求，能够准确查找问题，熟练处理采购人提出的日常问题。

九、验收标准及要求

1.采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

2.采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求；

3、验收前中标人必须确保项目设备、材料、功能完全满足国家行业有关质量标准，应保证所提供设备涉及的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。

4、投标人货物送达后，采购方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。

5、若因中标人原因造成无法验收通过的，招标人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。

6、合同履行期满，中标人向招标人提交项目验收技术资料以及验收申请单，招标人收到验收申请后3个工作日内组织验收，验收合格后付清余款。

十、售后服务要求

1.本项目售后服务期为一年（自初验验收合格之日起计算），售后服务期内所有设施设备的更换、维修均为免费（包括非故意人为损坏），监测设备电费、网络使用费用以及相关配件的维修、保养费用由中标人免费提供，所有服务产生的费用均不再收取；服务期满后，中标人提供终生服务，保证零配件的供给，按投标文件承诺的折扣予以保障。

2.售后服务保障不力的，采购人有权终止合同，停止支付项目相关费用。

3.需求调整和完善。售后服务期内中标人应对采购人提出具体需求进行调整和完善。提供定期现场巡检和回访。

4.故障及时响应。成立专门的本地维护服务和技术支持小组，设备运行异常时，在接到采购人通知后，须全力协助采购人，使系统尽快恢复正常。具体为：中标人必须提供7×24小时的响应服务，保证技术人员及时到场，及时解决故障或启用应急措施保证设备正常运行。

十一、其他要求

1.投标人所投设备货物的技术参数不得低于本项目的采购需求技术要求和档次。

2.投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，招标人有权拒收货物。投标人在交货时必须提供主要产品生产厂家供货证明书。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给招标人带来的损失。

3.提供技术文件要求

3.1中标人所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。

3.2货物的技术说明文件应为中文。文字应简单易懂。硬件的技术文件应附详尽图表以便安装和纠错指导。

3.3技术手册应至少包括如下内容：相关硬件的安装指导、安装手册、使用说明书、设备保养、维护手册（包含错误诊断、测试程序）等；相关软件的安装指导。

4.项目需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务偏离表注明）的参数、配置、条款视为投标人完全接受。

5.所报货物或商务条款存在偏差的必须如实填写，否则可能导致废标。

6.中标人在签订合同时，若坚持提出不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

十二、项目实施方案

（一）投标人提供项目实施方案：含项目实施计划、验收方案，售后服务方案，培训方案。

1、项目实施计划、验收方案。投标人针对本项目涉及的问题，提供有效的实施方案、验收方案。

要求：有实施计划、验收内容，有服务措施，工作环节有要求，有配套人员安排。

2、售后服务方案。投标人针对本项目涉及的问题，提供有效的售后服务方案。

要求：有售后处理方案，有响应措施，有人员安排。

3、培训方案。投标人针对本项目涉及的问题，提供有效的培训方案。

要求：有培训计划，有培训内容，有人员安排，有技术要求。

4、质量管理保证措施方案。投标人针对本项目涉及的问题，提供有效的质量管理保证措施方案。

（二）人员管理。

1、中标供应商必须按投标文件提供管理人员名单委派现场管理人员，非采购人要求的，原则上不得更换。如需更换必须提交书面申请，经采购人同意后方能更换，否则当中标人违反合同规定处理。

2、中标供应商不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，采购人有权取消中标人的承包资格并追究其相关法律责任。

3、中标供应商必须提交进场安装人员名单及身份证复印件给采购人备案。

4、现场安装人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入安装现场，安装人员未经批准不得进入其他区域。

5、中标供应商必须遵守采购人安装现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

6、中标供应商必须注意安装现场安全，做好安全文明施工工作，一切责任由中标人负责。

7、中标供应商在保证质量的前提下，应能按时完成所有工作内容。

十三、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。

十四、政府采购需求标准

政府采购节能产品、环境标志产品

对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足要求的按无效标处理。

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

2、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的。

3、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心。

4、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“六、分项明细报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

第五章评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 符合招标文件要求 |
| 本项目的特定资格要求 | 无 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 注：符合条件的小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位参与投标的，对其报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 30.00分 | 针对采购文件“第四部分”的“采购清单及技术参数要求”，投标人所投产品的技术参数、性能、质量等完全满足或优于招标文件技术要求的得30分。1.▲部分为重要参数，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止（按采购需求中要求提供证明材料，否则视为负偏离）；2.除▲以外为其他技术参数，其他技术参数每有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。注：投标人针对本项评审内容在投标文件《投标响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《投标响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准，采购需求中未要求提供证明材料的，以《投标响应偏离表》为准。 |
| 企业经营业绩 | 企业业绩 | 6.00分 | 投标人自2023年1月1日(以合同签订时间为准) 以来，承担过类似项目的，每有一个得2分，最高得6分。 注：投标文件中需同时提供合同、验收合格证明材料电子件（主要内容清晰可见，含主要标的物、合同金额和合同盖章页等），未提供或提供不全不得分。 |
| 项目方案 | 项目实施方案 | 8.00分 | 根据实施方案（包含但不限于实施计划、设备使用和调试等）的完整性、思路清晰、逻辑合理等进行打分。实施方案符合实际，能够针对本项目供货要求而细化制定方案，且优于采购需求的，得8分；方案内容合理、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的实施措施，完整和实用的，得5分；有方案但方案内容模糊，内容不翔实、不完整、内容不全面的，但通过优化可以满足采购需求的，得3分；没有内容不得分。 |
|  | 进度计划安排 | 8.00分 | 根据投标人针对本项目提出进度计划安排进行打分，包括但不限于供货节点、计划进度等。进度安排阐述较详细且优于采购需求的得8分；进度安排基本翔实，能够较好地满足采购需求的5分；进度安排内容不翔实、不完整、内容不全面的得3分；没有内容不得分。 |
|  | 培训方案 | 6.00分 | 根据投标人对本项目设备的安装、使用、日常维护、故障处理、操作培训以及相关的知识掌握进行打分。设备满足对接云服务器需求，能够针对本项目细化制定方案，且无缝对接的得6分；有方案但方案内容模糊、不全面的，但通过后期优化可以满足对接需求的得4分；方案内容不翔实、不完整、内容不全面的得2分；没有内容不得分。 |
|  | 质量管理保证措施 | 6.00分 | 根据投标人针对本项目提供的质量管理保证措施进行打分。质量安全管理保证措施内容详细完善、节点控制到位，优于采购需求得6分；保证措施内容合理，但能满足招标文件基本要求的得4分；方案内容不翔实、不完整、内容不全面的得2分；没有内容不得分。 |
|  | 售后服务 | 4.00分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行打分，方案内容应包括提供售后服务，对服务人员的技术水平和应急处理方案等进行打分。（1）提供项目全周期运维服务方案（现场服务措施以及售后服务期内外的后续技术支持、响应时间、上门时间和维护能力等）； （2）提供专业运维服务团队方案（综合能力配备、服务团队的技术能力等）； （3）应急处理方案、应急保障措施、故障响应及修复时间方案、应急服务电话等。 方案详细、运维服务完善，响应及时的得4分；方案较完整，故障响应满足需求的得3分；方案不完整，故障响应基本满足需求的得2分；售后服务内容不翔实、不完整、内容不全面的得1分；没有内容不得分。 |
| 其他 | 质保期 | 2.00分 | 投标人承诺在采购文件规定的质保期基础上每增加一年质保期加1分，本项最高得2分。注：投标人需提供承诺书，承诺书质保期年限与投标文件其他描述不一致的不得分，承诺书格式自拟。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、

1、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（2）项政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予15%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

6、关于启动异常低价审查

（一）采购人应当在采购文件中明确，采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值X50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价X50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价采购项目最高限价X45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

7、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“六、分项明细报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：年月日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-HCCG-G2026-0058号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

人民币大写： （¥ ）

合同履行期限：

免费质保期：

实施地点：

质量要求：

日期：     年   月   日

六、分项明细报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项货物名称 | 品牌.规格.型号 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括本项目货物/服务过程中所发生的一切费用，包括但不限于货物本身价格、配件、辅材、包装、运输、装卸、人工费、安装施工费、调试费、设备损耗、劳务、管理、检测、利润、税金、满足实现采购需求功能和效果以及履约过程中涉及的其他一切费用。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.如投标人所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品的，须在本表中注明并在本表后按照招标文件要求提供相关证明材料。

七、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：       年___月___日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：       年___月___日

八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.    （产品名称1）1，生产厂为    （厂名）2，厂址为    （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 3。 / 的 / 4在中国境内生产。 / 的 / 5在中国境内完成。

2.    （产品名称2）1，生产厂为    （厂名）2，厂址为    （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 3。 / 的 / 4在中国境内生产。 / 的 / 5在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：年月日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写。

十二、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其他投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。