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[bookmark: _Toc163482573]第一章  投标邀请
受江苏灌云海洋经济开发区管理办公室的委托，江苏中瑞建设项目管理有限公司就灌云县临港产业区2026-2028年度环境在线监测设备运维项目（项目编号JSZC-320723-JSZR-G2026-0078）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况：
灌云县临港产业区2026-2028年度环境在线监测设备运维项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年11月12日10：00：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320723-JSZR-G2026-0078
项目名称：灌云县临港产业区2026-2028年度环境在线监测设备运维项目
采购方式：公开招标
预算金额：人民币400万元
最高限价：人民币400万元，报价超出最高限价的按无效响应处理；
采购需求：运营、维护环境监测设备及监测数据对比工作。同时根据监测数据情况结合化工园区实际情况利用信息化手段辅助园区开展污染溯源工作，协助园区开展环境应急工作，环境监测设备如下：空气站3座，监测因子为CO、S02、NOx、O3、PM10等；厂界站4座，监测因子为苯系物、硫化氢等;恶臭站2座，水站4座，监测因子为总磷4套，总氮4套，氨氮4套，化学需氧量4套，氟化物1套，水质五参1套，挥发酚2套；具体要求详见采购需求。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限（服务时间）：自合同签订起二年。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）
8.本项目中标后不允许分包或转包。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的供应商须提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起至2026年10月29日（北京时间）
地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年11月12日10：00：00（北京时间）
开标时间：2026年11月12日10：00：00（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
[bookmark: _GoBack]4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：江苏灌云海洋经济开发区管理办公室
地址：灌云县燕尾港镇新区管委会大楼
联系方式：张鑫 13961350800
2.采购代理机构信息
名    称：江苏中瑞建设项目管理有限公司
地    址：连云港市海州区朝阳东路32-6号东盛阳光大厦A座502
联系方式：张工 18936586917
3.项目联系方式
项目联系人：张鑫 
电      话：13961350800 
[bookmark: _Toc163482574]第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本项目招标代理费按苏招协(2022)002号文标准的60%计取，以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9.投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11.投标文件构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13.投标分项报价表
13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
13.3 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16.投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17.投标有效期
17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18.电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19.投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。
19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20.投标文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22.开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人进行资格性审查的同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。
本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
26.1.3政府采购异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商应随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。
27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.3 废标条款
（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购代理机构提供一正三副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。
七、授予合同
30、履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
31、合同签订及合同标的的追加
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
32、政府采购履约资金扶持政策
32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
33、询问
33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。
34、质疑提出
34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
35、质疑函的受理和答复
35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
35.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.4 以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
35.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。
36、质疑处理
36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
37、促进中小企业发展
37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。
37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料： 
（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
38、 采购本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），本项目不涉及货物，不执行本国产品价格评审优惠。
39、支持绿色发展
39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
39.3本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。
39.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
40、政府采购需求标准
40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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连云港市政府采购合同（服务）
（合同编号：***）
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据    年   月   日          项目（项目编号：          ）公开招标的结果，签订本合同。
一、合同内容
1.1 服务内容：    。
1.2 服务要求：    。
1.3 服务标准：    。
1.4 补充条款：    。
二、合同金额
2.1 本合同金额为人民币（大写）：    元（¥    ）。
2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本合同不收取履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将本合同转让他人供应。未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同的任何部分分包给他人供应。经甲方同意的分包，乙方就采购项目和分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担责任。
7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、服务时间
8.1 服务时间：    。
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交 付 期：_________。
9.2 交付方式：_________。
9.3 交付地点：_________。
十、合同款支付
10.1 付款方式：本合同服务期共两年，合同款项每半年支付一次。每半年服务期满，经甲方对乙方进行考核合格，且收到乙方开具的合法等额发票后15个工作日内，甲方支付合同总价款的25%，作为半年度服务款。
10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
十一、税费
11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。
12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、项目验收
13.1 甲方依法组织履约验收工作。
13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十四、合同内容的交付
14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
14.2 使用说明书、质量检验证明书等一并提交甲方。
14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。
14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总值的违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的。
15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
15.5乙方须具有持续的运维能力，若因备件耗材供应或其他原因影响乙方正常履行合同义务的，构成乙方违约，甲方有权单方面解除合同，并由乙方承担本合同总额30%的违约金。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，受影响方应立即通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供相关证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、解决争议的方法
17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向甲方所在地人民法院起诉。
十八、合同生效及其他
18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。


甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：     

签订日期：       年    月    日





第四章  采购需求
说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。
依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。
一、项目概况
灌云县临港产业区环境在线监测站所2026-2028年度设备运维，运营、维护环境监测设备及监测数据对比工作。同时根据监测数据情况结合化工园区实际情况利用信息化手段辅助园区开展污染溯源工作，协助园区开展环境应急工作。环境监测设备如下：空气站3座，监测因子为CO、SO2、NOx、O3、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、苯系物；厂界站4座，监测因子为苯系物、硫化氢、氯气、氯化氢、氨气；恶臭站2座，水站4座，监测因子为总磷4套，总氮4套，氨氮4套，化学需氧量4套，氟化物1套，水质五参1套，挥发酚2套。
二、服务技术要求
1、运行维护主要依据：根据规范、规定要求进行子站仪器的单点和多点校标、流量校准、采样管道清洗、仪器保养与维护等工作。
2、系统运营维护总体目标：除校准、停电、维护保养等工作外，以及不可抗拒力因素造成数据缺失不计入内，仪器24小时正常开机，正常运行时间占总运行时间的85%以上；基本保证系统各子站分布均匀的有效日均监测数据在监控中心平台上数据获取率达到全年的85%以上。定期按照监测规范和规程对仪器设备进行校准，确保上传的数据准确有效。
3、人员、车辆、设备配备要求：
(1) 人员：运维单位须为本项目配置至少5名人员（需要提供人员配备表、以下人员需提供投标人为其缴纳的2026年4月至今任意一个月的社保证明），具体要求如下：
1、 项目经理1人，为本项目负责人，运维期间须常驻项目所在地；
2、 大气运维人员2人，须常驻项目所在地，
3、 水站运维人员1人，须常驻项目所在地。
4、 数据审核及分析人员1人，（协助业主参与园区平台日常运维）须常驻项目所在地。
（2）车辆：运维单位须为本项目配备专车用于日常巡检，应保证配备的专用巡检车辆数量不少于4辆，提供行驶证（行驶证名称须为投标人）或租赁合同。
(3) 设备配备：
a、运维单位须承诺为本项目配备专用的质量控制、应急、污染溯源设备，须配备全自动校准仪、便携傅里叶红外分析仪、便携非甲烷总烃检测仪、手持式VOC检测仪、红外热成像气体泄漏检测仪、便携式气相色谱-质谱联用仪各1套（投标人提供承诺书并加盖公章，格式自拟），投标人中标后，须在10天内将本项所列仪器设备运输至运维现场，由招标人检查设备情况，如发现弄虚作假行为，取消其中标资格。运维服务期间，设备须存放在招标人指定地点，运维结束后，投标人可将以上设备收回。
b、所有检测工具（全自动校准仪、便携傅里叶红外分析仪、便携非甲烷总烃检测仪、手持式VOC检测仪、红外热成像气体泄漏检测仪、便携式气相色谱-质谱联用仪）的技术参数须提供技术参数偏离表，逐条响应，检测工具技术要求如下：
1.全自动校准仪：
1.1设备用途：能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作
1.2技术参数要求
1.2.1.基本单元
1.2.1.1稀释气流量范围：(0~10)SLPM，可扩展；
流量线性误差：±1%读数（包含20%-80%满量程范围内）
1.2.1.2标气流量范围：(0~100)SCCM，可扩展；
流量线性误差：±1%读数（包含20%-80%满量程范围内）
1.2.2.臭氧配气模块
1.2.2.1线性度：±1% F.S；
1.2.2.2重复性：≤1% F.S；
1.2.2.3稳定时间：（T98）≤300s；
1.2.2.4零点漂移（24 h）：±1ppb；
1.2.2.5量程漂移：±5 ppb；
1.2.2.6臭氧发生浓度误差：±2%读数（包含50-500ppb范围）
1.3.产品性能要求
1.3.1.具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；
1.3.2.具备开机自检和运行自诊断功能；
1.3.3.采用高精度质量流量计进行流量控制，最大可实现1:1000的样气配比；
1.3.4.具备光强衰减自检功能
2.便携傅里叶红外分析仪
2.1、基本要求
（1） 用于空气应急和固定污染源两种应用场景下的无机、有机气体监测，无需制样、直接采样。
（2） 监测因子：至少应可定量监测无机气体包括一氧化碳、二氧化氮、一氧化氮、二氧化硫、二氧化碳、氯化氢、氟化氢、一氧化二氮、氨、六氟化硫；有机气体包括甲烷、丙烷、乙烯、丙烯、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯。
（3） 原理：傅里叶变换红外分析原理。
（4） ▲仪器应为便携式，采样泵和氧气传感器应集成在主机内部，保证FTIR测量与氧气测量同步。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
2.2、参数要求
（1） 分析仪主机
1) 采用角镜型干涉仪，结构坚固，抗震性强；
2) 光谱分辨率：≤8cm-1，模式可调。
3) 波数范围：至少满足600~4500cm-1； 
4) 检测器：TEC（半导体内置制冷器）制冷MCT； 
5) ▲重复性：≤±2%；响应时间：≤90s；稳定性：≤±2%/h；零点漂移：≤±2%FS/24h；量程漂移：≤±2%FS/24h；（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章，至少应包含本项目所列18项监测因子）
6) ▲环境适应性：仪器通过高温测试（至少达到40℃，持续2小时）、低温测试（至少达到5℃，持续2小时）、高温贮存试验（至少达到55℃，持续8小时）、低温贮存实验（至少达到-20℃，持续8小时），在上述条件下仪器的示值误差≤±5%；供电方式：分析仪应具备外接电源和内置电池两种供电方式。应具备双电池设计，可快速拆卸，在分析仪正常运行状态下可进行电池更换。采用电池供电时，电池续航时间应不低于4小时。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章，至少应包含本项目所列18项监测因子）
7) 仪器的主机采用不低于5英寸的触摸屏，显示内容不少于组分浓度、氧气测试结果、数据结果的地理位置等。同时可设置并查看气体传输管和气体室的温度信息。
8) 仪器集成数据采集、分析计算和结果显示功能，同时兼具外接电脑能力。
9) 通讯模式：蓝牙或WIFI。
10) ▲授时功能：支持单北斗卫星授时。（提供北斗独立定位终端检测证书及检测报告复印件并加盖供应商公章）
11) 防护等级：分析仪防护等级应不低于IP54。
（2） 气体室
1) ▲工作温度：应具备50℃和180℃两种工作模式，可根据工作需求进行模式切换；（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
2) 气体室耐腐蚀，气体室内光学反射镜为贵金属镀层；
3) 光程长度：≥9 m 。
4) 气体池集成带温控功能的粉尘滤芯进气装置，起到保护气体池的左右；滤芯可拆卸。
（3） 烟气采样枪
1) 伴热管：采样枪到主机≥3米；
2) 过滤系统，粉尘过滤不大于5µm；
（4） 便携式温压流湿氧测量模块；
1） 便携式温压流湿氧测量模块采用一体化设计，便于检测人员现场使用；
2） 测量项目：烟气温度、烟气动压、烟气静压、烟气流速、烟气含湿量、烟气含氧量。
1) 分析软件需同时显示全部标定组分浓度、大气压力、气体室温度、气体室压强、氧化锆测试结果、测量数据的地理位置信息。
2) 测量时间可选，可进行无人值守的连续测量。
3) ▲分析仪应具有存储功能，应可连续测量及定时测量两种测量方式。可设定单个样品测量时长；可存储测量光谱图，可显示时间-浓度趋势图；可按分钟保存测量数据，具有计算平均值的功能，能计算并显示5min、10min、15min、1h 均值；可查询干涉图高度、光源强度以及样品室温度等参数。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
4) 能够进行未知气体的自动查找和判定；
5) 能进行ppm与mg/m3以及干、湿气体浓度的测量及转换；
6) 用户可根据需要远程查看仪器工作状态和测试数据，对仪器数据进行下载制作报表；
7) 分析仪应可连接便携式打印机现场打印测量结果；打印内容应至少包括测量时间、仪器型号、仪器编号、化合物名称、化合物浓度及单位、分钟储存数据及平均值计算结果，并具备原始记录防伪功能。
8) 分析仪应具有一键快速创建求助文件的功能，以便用户发送分析仪使用状态至厂家进行远程支持。具备日志功能：记录登入操作、核查校准、测量分析、报警信息等信息。
3.便携非甲烷总烃检测仪
3.1.配置要求
分析仪主机（含色谱分离模块）及控制软件，1套；反复充放式气瓶以及充放气装置，1套；储氢合金气瓶，2个；氢气发生器，1台；电池以及适配器，1套；温度可调采样伴热管线，1套。
3.2.基本要求
（1） 监测项目：固定污染源、厂界无组织、环境空气中的总烃、甲烷和非甲烷总烃，分离模块应采用色谱法原理。
（2） 检测器：FID检测器，具有火焰温度判断和熄火保护功能，能实时监测火焰状态，当检测到火焰熄灭故障状态后发出报警并一键自动点火。
（3） 高集成度：色谱分析模块、FID检测器、电池模块、氢气瓶、载气瓶、标气瓶全部集成在一台分析仪。电池模块、氢气瓶、载气瓶、标气瓶应支持无工具快速拆卸。
（4） 全程高温伴热：样品采集部件及流路应具备全程加热和保温功能，加热温度不低于120℃，实际温度值可在仪器中显示。
（5） 样品采集部件应具备颗粒物过滤功能，采样设备前端或后端具备便于更换或清洗的颗粒物过滤器，过滤器应至少能过滤5μm粒径的颗粒物，在气体样品进入分析仪之前应设置精细过滤器；过滤器滤材的材质应不吸附并不与气体污染物发生反应，过滤器应至少能过滤（0.5~1）μm粒径的颗粒物。
（6） ▲样品采集部件应可搭载专门设计的除液态水装置，可除去液态水。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
（7） 阀箱、色谱柱箱独立控温，最高不小于120℃，控温精度≤±0.2℃。
（8） 供气要求：内置可充放自密封高压气瓶（包括载气、氢气和标气），内置气瓶体积不超过300mL，耐压不小于2000psi，充气时间小于5s，可重复灌充，可无工具拆卸，气瓶自带压力表，可随时查看剩余压力。
（9） 氢气和载气高压气瓶正常运行的连续工作时间不小于3小时，标准气体高压气瓶正常运行的连续工作时间不小于1小时。
（10） 供气方式：仪器应可采用内置储氢合金和内置钢瓶两种方式供氢。
（11） ▲充氢方式：储氢合金可使用氢气发生器充氢，氢气发生器采用电解水原理，重量不超过2kg。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
（12） 供电要求：具有直接电池供电和市电供电两种形式。电池持续时间不小于4h，电池采用分体底座式设计，可拆卸，标称容量≥18Ah，电池电量可视化，不开机即可查看电池电量。
质控要求：内置不少于5条单点校准曲线和多点校准曲线，校准曲线可在仪器运行时进行切换。
（13） 仪器具有预抽和反吹功能，采用定量环定量。
（14） 主机分析软件要求：
①主机采用内置不可拆卸彩色触控大屏，不小于7英寸；
②软件全中文数据采集、记录和处理控制界面，具有实时浓度显示、方法选择、参数监控、校准曲线建立、历史数据和谱图查询、峰窗口设置等功能；
③软件应能够显示实时数据和实时谱图，需具备查询至少30天历史数据和谱图的功能，并能以报表或报告形式输出；
④谱图能显示总烃和甲烷两个峰，满足HJ 38和HJ 604标准要求；
⑤仪器断电故障后，应能自动保存数据；恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。
（15） 整机一体化设计：甲烷测试模块和总烃测试模块采用一体化设计，集成于同一主机箱内，减少分体带来的携带和操作不便。仪器可通过蓝牙或WI-FI连接打印机，实时打印总烃、甲烷、非甲烷总烃浓度数据。
3.3.参数要求
（1） 工作条件：
环境温度：（0~40）℃；相对湿度：≤85%；大气压：（80~106）kPa；
（2） 设备参数：
检出限：≤0.07 mg/m3（非甲烷总烃，以碳计）；
采样流量：≥0.5 L/min；
分析周期：≤ 2 min；
量程：0.1~40000 mg/m3（非甲烷总烃）；
稳定性：≤1%/4 h；
定性重复性：甲烷≤ 1%    非甲烷总烃 ≤ 1%；
定量重复性：甲烷≤ 1%    非甲烷总烃 ≤ 1%；
基线噪声：≤ 0.5pA；
基线漂移：≤ 1.0pA/30 min；
线性误差：≤ 2%FS；
仪器间平行性：≤ 1%；
重量：整机（含电池、氢气瓶、载气瓶和标气瓶）重量小于17 kg。
4.手持式VOC检测仪
技术指标
4.1准确度高：配置单氢火焰离子化检测器（FID）或配置氢火焰离子化检测器（FID）和光离子化检测器（PID）双检测器，有效弥补单FID检测器对于部分响应能力弱的有机气体和无机气体的检测需求，方便用户能够更灵活的选择工作模式。
4.2便于携带：重量轻，整机重量≤ 2 kg，体积小巧，结构紧凑，可轻松实现单手操作，同时配备斜挎包方便随身携带，具有良好的便携及移动性。
4.3防爆设计：分析仪整机采用防爆设计，通过国家防爆认证，满足爆炸性危险气体场所的使用要求。
4.4操作简单：仅需2步即可开始测试，并且用户能够通过主机面板进行检测数据查看、校准和参数设置等功能。
4.5运输安全：以储氢合金作为氢气气源，使得该仪器可以安全地运输邮寄。
4.6维护成本低：储氢合金可以重复充放，滤芯和FID内的点火丝等耗材可以单独替换。
5.红外热成像气体泄漏检测仪
5.1、基本要求
5.1.1符合标准GB/T 19870-2018《工业检测型红外热像仪》。
5.1.2针对挥发性有机气体的非接触式检测仪，以图像形式快速发现挥发性有机气体泄漏，并能精准定位泄漏或排放源头。
5.1.3探测器类型：制冷型高灵敏度探测器； 
5.1.4操作方式：具备中文操作界面，用按键或者触摸屏操作；
5.1.5图像调整：自动/手动调整对比度、亮度；
5.1.6气体增强显示：具备高灵敏度模式，可探测到微小泄漏状态；
5.1.7录制红外视频和可见光视频时，可以同时录制语音数据；
5.1.8▲语音记录和回放功能：可随图像一同存储不少于180秒语音记录；激光指示：具有激光指示功能，激光分类为二级，功率为1mW，波长为635nm红色激光；激光测距：具有激光测距功能，可在屏幕上显示距离信息，可选配最大测量距离≥1500m；激光定位：可将激光指示点位置在图像中标记出来，并进行跟随；图像冻结功能：具备图像冻结功能；远程控制：移动端软件可以显示实时图像，对机器进行操作。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
5.1.9具有可旋转触摸彩色显示屏，可根据测量点位调整屏幕视角，方便观察；
5.1.10放大镜功能：可使用放大镜功能对热图像进行局部放大。
5.1.11▲具有防爆合格证，且防爆等级不低于Ex ic nc IIC T6 Gc。（提供国家级防爆机构颁发的防爆合格证及对应报告并加盖供应商公章）
5.1.12▲防护等级：不低于IP65。（提供第三方检测机构出具的防护等级测试报告并加盖供应商公章）
5.1.13▲电池：电池容量不小于8000mAh，可充电次数≥2000次，具有电量报警、自动关机或自动息屏功能，单块电池常温环境夏连续使用时间≥4小时；低温环境下（-20℃及以下）电池使用时间≥3小时。充电方式：仪器具备直接充电和座充两种充电方式，可采用电源适配器连接主机充电口直接充电，或将电池拆卸采用座充独立充电，座充可同时为两块电池充电。（提供第三方计量检定机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
5.1.14可检测气体至少包含：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇等多种常见的挥发性有机气体。
5.1.15▲与气体定量分析仪联动功能：可通过WIFI等无线通讯端口与气体定量分析仪（氢火焰离子法FID、光离子PID和半导体可协调激光TDLAS）互联互通，可显示并保存定量分析仪的编号，同时显示VOCs浓度值、最大浓度值、检测时间等信息，相关数据可存储。仪器屏幕可以同时显示FID检测器和PID检测器实时检测数据。（提供仪器连接界面截图及红外热成像仪与定量分析模块连接软件的计算机软件著作权登记证书、提供第三方计量检定机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
5.1.16▲气体识别：气体泄漏标注、羽流标准，方框和颜色标注；多边形分析功能：可分析不规则多边形面积内的最高、最低和平均温度。显示模式：可使用用户自定义的调色板伪彩显示热图，具有不少于10种伪彩色调色板，可以手动/自动调节色标，具备色标反向功能。热灵敏度：≤10mk（环境温度在23±5℃时）；显示屏：≥5英寸可旋转触摸液晶显示屏，分辨率≥1920×1080；目镜分辨率：≥1920×1080（OLED，可旋转）；变倍：1~16倍连续数字变倍；重量：≤2.5kg（提供第三方计量检定机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
5.1.17报告向导或模板功能：提示用户操作或使用模板帮助用户创建分析报告。
5.1.18分析功能：提供分析仪点、直线和区域的温度分析功能。
5.1.19报告生成功能：生成可打印的分析检测报告。
5.1.20趋势分析功能：可进行某点温度的变化趋势分析。
6.便携式气相色谱-质谱联用仪
6.1设备用途
便携式气相色谱-质谱联用仪基于气相色谱质谱联用技术（GC-MS），配置顶空进样、固相微萃取等前处理设备，可用于污染事故现场大气、水体和土壤中挥发性及半挥发性有机污染物的快速定性及定量、半定量分析。
6.2配置
(1) 气相色谱-质谱联用仪主机，同时内置吸附热解吸、定量环进样模块等前处理模块。
(2) 顶空进样系统。
(3) 针进样套件。
(4) 固相微萃取进样套件。
(5) 便携式固相微萃取前处理系统。
(6) 附件箱：内含可拆卸式电池和载气，配充电器及三块充电电池。
(7) 工作站软件：便携气质工作站软件（中文操作系统），数据处理软件。
(8) 主机配件：配件包和工具包。
(9) 便携式可编辑终端。
6.3技术性能指标
6.3.1 工作条件
(1) 电源：可用充电电池和交流电两种供电模式。
(2) 电池：应急现场内置电池电量耗尽后可无需拆机快速更换，实现热切换，重量≤2.5kg。
(3) 连续工作时间：≥24小时。
(4) 预热时间：设备可快速预热，以应对突发事故应急监测，预热时间（冷启动时间）＜6 min。
(5) 抗震性：设备可适应现场各种恶劣的环境，具有的抗震能力，提供设备振动测试CNAS报告。
6.3.2 气相色谱模块
(1) 内置长度为5m-10m的快速色谱柱。为满足应急现场快速分析的要求，温度设置范围上限应达到280℃，升温速率至少可达到140℃/min。
(2) 样品进样：仪器同时内置吸附管及定量环，气体样品可通过吸附热解吸和定量环两种模式进样，可通过软件控制二者选其一使用，避免手动更换。
▲(3) 分析速度：GC-MS分析≤6 min，必须同时满足甲苯与1,1,2-三氯乙烷的分离度＞1。（以分离TO-14混合标气为准，提供总离子流分析色谱图并标注各物质定性结果并加盖供应商公章）。
（4）载气：氦气或氮气；便携式载气瓶容积≤100ml，与主机连接的同时具备减压阀，可调节载气压力大小。
(5) 载气监控：可对载气压力进行监控，并在载气压力低于规定限值时报警提示用户。
(6) 气路控制：高精度电子压力控制，最高耐受压可达900kPa，流速最高可达100ml/min。
6.3.3 质谱模块
(1) 质量分析器：离子阱质量分析器。
(2) 电离方式：70eV EI源电离。
(3) 峰面积重复性：RSD≤10%（以甲苯计，至少六组相同浓度重复数据）
▲(4) 定性定量准确：满足空气中复杂VOCs组分分析要求；分别用TO-15（65组分）、PAMS（57组分）标准气体，能够准确定性各自75%以上物质，75%以上物质定量准确度（加标回收率）在70%~120%之间（提供性能测试报告并加盖供应商公章）。
(5) 真空系统：真空泵为隔膜泵+涡轮分子泵组合，非消耗型器件；真空系统无油设计，分子泵抽速≤10L/s，在尽快达到分析准备条件的同时减小所需功耗。
(6) 质量数范围：45~450 u，覆盖挥发性有机物及半挥发性有机物。
(7) 线性：R2≥0.99（至少包括乙苯、间对二甲苯以及1,2-二甲苯等组分）。
▲(8) 设备符合HJ1223-2021《环境空气 挥发性有机物的应急测定 便携式气相色谱-质谱法》的要求，除具备外标法分析能力外，内标标准气和样品可同时进样并通过内标法定量。（提供设备进行内标进样分析、包含主机软件界面的工作照片，并标注内标气位置）
(9) 内标气至少包括1,3,5-三（三氟甲基）苯及4-溴氟苯，具有内标调谐功能。内标钢瓶无需打开主机外壳即可实现反复灌充、易于更换，容积不大于90mL，灌充标气可耐受1500 psi或更高压力，以适应应急现场大量样品的分析需求
6.3.4 半挥发性有机物进样模块
(1) 内置半挥发性有机物进样模块，液体或固体样品能通过固相微萃取手柄预处理进样，也可以通过有机溶剂萃取后用微量注射器直接进样。
(2) 可以满足沸点350℃以下的半挥发性有机物的检测，能监测挥发性弱的有机氯农药等半挥发性有机化合物。
(3) 温度范围：分流进样口最高操作温度≥270℃。
(4) 分流比范围可设置，最大分流比可达250:1。
6.3.5 顶空进样系统
(1) 性能要求：配置原厂便携顶空进样系统，通过样品传输管线和通讯管线与GC-MS主机相连接，具备动态吹扫和静态顶空双重功能。实现应急所需的水、土样品中VOCs的前处理。
(2) 顶空系统具有适应于应急现场携带的便携性，重量≤8kg，尺寸≤300x350x200（mm）。
(3) 可通过外接电源供电，也可通过自带的电池供电，电池使用时长≥6小时。
▲(4) 顶空系统内置载气瓶，含减压阀，可调节载气压力大小并通过自带表盘直读气压数值。（需提供顶空系统内置载气瓶、显示载气压力的实物图片）
(5) 顶空系统能够对样品瓶进行加热，加热温度≥80℃；加热位：≥4位。
6.3.6 便携式固相微萃取前处理系统
(1) 性能要求：集成样品加热、搅拌模块与纤维老化模块，可通过一台仪器完成整个固相微萃取前处理过程。
(2) 重量：≤8.5 kg（含载气瓶及电池）。
▲(3) 样品池：系统至少具备三个可同时加热的样品位，温度设置范围覆盖40℃~90℃。（需提供系统实物照片作为证明材料）
(4) 搅拌速率：至少满足300 rpm~1800 rpm。
▲(5) 样品位需自带LED探照灯，便于操作人员实时观察样品的搅拌和萃取情况。（需提供系统实物照片作为证明材料）
(6) 老化位：系统内置便携式高纯氦气瓶，与便携式GC-MS主机内置载气瓶型号规格完全相同，现场无需任何转接头可直接替换通用，为纤维头老化提供惰性气体，老化温度至少满足50℃~300℃。
(7) 内置不可拆卸高清晰度、触摸式显示屏，尺寸≥5英寸。
(8) 内置电池供电或外接电源供电，内置电池的续航时间≥6 h。
(9) 采用箱式一体化设计，可放置于监测车或手提方式携运至现场，具有优秀的防水防尘能力，可适应恶劣现场环境使用，IP等级在65以上
(10) 具有固相微萃取综合前处理仪操作系统软件著作权
6.3.7 数据处理系统
(1) 全中文软件界面。 
(2) 简约直观的图形化操作界面、人机交互式触摸屏，可在无人值守情况下按照事先设置好的序列运行设备。
(3) 软件具有实时定性功能，在分析未结束时即可对已出峰的物质进行定性，提高现场检测效率。
(4) 具有自动调谐功能，无需输入电压或质量数等任何参数即可进行调谐，关键离子丰度应满足HJ1223-2021《环境空气 挥发性有机物的应急测定 便携式气相色谱-质谱法》的要求。
(5) 具有自动维护功能，可设定自动维护周期。
(6) 设备内置北斗定位系统，符合《卫星定位导航授时设备单北斗测试技术规范》（FT-B07-0014-01），定位精度满足水平定位精度≤10m（95%），垂直定位精度≤15m（95%）。
(7) 标准谱库：内装NIST与AMDIS的质谱库，NIOSH数据库。
(8) 专用数据库：包含环境样品专用谱库（内含超过1000种物质）以及中文版化学品安全指导数据库（SIC），可提示GB职业接触限制、浓度转换系数、接触途径等信息。
(9) 可将检测结果链接到设备内置的环境标准（超过90种），在主机面板上标识出超标的物质。
c、为满足协助园区进行污染溯源及环境应急服务需求，投标人须承诺中标后15天内采购或租赁VOCs走航车及环境应急监测车各一辆，在运维期间，根据业主需求，可随时提供走航服务及应急服务。（费用由中标单位承担，包含在投标价中。）中标单位应在30天内将相关车辆驾驶至运维所在地由招标人检查，未按时提供则取消其中标资格。
1.VOCs走航车技术要求：
1）.配置：

	序号
	名称描述
	数量

	1
	VOCs走航监测系统
	1
	套

	1.1
	质子转移反应飞行时间质谱仪
	1
	套

	1.2
	全自动气相色谱质谱联用仪
	1
	套

	1.3
	车载式气象五参数
	1
	套

	1.4
	笔记本电脑
	1
	套

	1.5
	走航分析工作站
	1
	套

	1.6
	车载式大气采样系统
	1
	套

	1.7
	集成通讯模块
	1
	套

	1.8
	载气系统
	1
	套

	1.9
	随机工具
	1
	套

	2
	VOCs分析专用动态校准仪
	1
	套

	3
	有机标气及专用减压阀
	1
	套

	4
	六参数分析系统（光学法）
	1
	套

	4.1
	NOx分析仪
	1
	套

	4.2
	SO2分析仪
	1
	套

	4.3
	CO分析仪
	1
	套

	4.4
	O3分析仪
	1
	套

	4.5
	颗粒物监测仪
	1
	套

	4.6
	零气发生器
	1
	套

	4.7
	无机动态校准仪
	1
	套

	4.8
	空气压缩机
	1
	套

	5
	监测车
	1
	套


2）.设备技术说明
2.1 VOCs走航监测系统
测量原理：PTR-TOFMS/GC-MS
（1）仪器原理
VOCs走航质谱分析系统为双通道质谱分析系统，一通道为飞行时间质谱通道，VOCs样品经质子转移的化学电离源电离后，直接进入飞行时间质谱检测器进行检测，实现快速质谱分析；另一通道为气相色谱-质谱联用（GC-MS）分析通道，首先通过色谱柱对样品进行分离，然后利用质谱对分离后的物质进行检测，实现准确的定性和定量分析。
气相色谱质谱联用仪（GC-MS）结合了GC强大的分离能力以及电子电离（EI）源的定性能力，使其成为了VOCs检测方面的国际通用标准。而以质子转移反应（PTR）电离源为主要电离方式的直接进样质谱，实现了VOCs的快速监测，并且具有较高的灵敏度。两种技术的优势互补，必将发挥出更强大的分析能力。
（2）技术要求
PTR-TOFMS可以对质量范围在（1-1000）amu范围内的挥发性VOCs和恶臭气体进行全谱分析，分析能力非常强大；气体种类覆盖烃类、醛类、酮类、酚类、脂类、恶臭有机硫化物等。
PTR-TOFMS采用垂直引入两级反射式的高分辨飞行时间质谱技术，可实现复杂混合物样品中分子量相近物质的精准定性分析；精心研制的高效率PTR电离源、高传输效率的离子透镜技术、优异的差分真空，保证目标离子在生成、传输到分离检测阶段，均被有效提取利用。
PTR-TOFMS采用直接进样系统，不需要对样品进行预处理，直接进样直接分析，响应速度为秒级，真正做到实时在线监测的环境空气系统，高速数据采集系统，单张谱图的采集时间仅需0.1s，可实现超高空间分辨率的走航监测（车辆运行速率＞50km/h）。
（3）核心指标
	项目
	技术指标

	分析方法
	双通道质谱监测，飞行时间质谱与GC-MS两种分析方式联用

	进样方式
	具备直接进样、定量环进样、吸附热解吸（富集管）三种进样方式，可由软件控制切换

	检测有机物种类
	芳香烃、烷烃、烯烃、炔烃、卤代烃、含氧有机物、含氮有机物、有机硫化物等大部分环境空气挥发性有机物

	CI-TOF分析模块
	试剂离子
	H3O+可增配O2+、NO+

	
	检出限
	＜0.01ppb 甲苯

	
	质量数范围
	1~1000amu

	
	离子源
	质子转移反应电离源（PTR）

	
	质量分析器
	飞行时间质量分析器(TOF)

	
	响应速度
	＜100ms

	
	稳定性
	≤5%（24h）

	
	质量精度
	优于±0.05amu

	
	检测速度
	≥10ms/谱，且为瞬态分子离子峰全谱

	 GC-MS分析模块
	离子源
	电子电离源（70eV）

	
	分析器类型
	四极质谱质量分析器

	
	质谱分辨率
	< 0.50 amu

	
	质量准确度
	< ±0.10 amu

	
	扫描频率
	10000 amu/s

	
	质量稳定度
	≤0.1amu/12h

	
	扫描方式
	全扫描、选择离子监控两种方式；同时具有二级质谱功能

	
	色谱柱类型
	低热容快速气相色谱柱（LTM），峰值功耗<100W

	
	检测限
	< 1 ppb（大部分因子）

	
	最高升温速率
	120℃/min

	
	动态检测范围
	0.1nmol/mol～500μmol/mol，即5×106，6个数量级

	
	数据采集时间
	色谱质谱联用模式：≤7min

	
	谱库
	提供NIST标准谱库、NIOSH谱库、中文版化学品安全指导数据库、中文版环境标准参考数据库、环境样品专用谱库；自建源谱数据库



2.环境应急监测车技术要求：
1）.总体要求
1.1车载电感耦合等离子体质谱仪可满足车载移动使用要求，可实现地表水、地下水、海水、污水、土壤中重金属元素的现场快速、准确监测功能。
1.2 分体式循环冷却水机，实现优良的散热设计。
1.3具有车载行进过程中的真空保持能力，提供详细设计方案。
1.4 模块化设计和方便与成熟的上下车设计，实现平战结合。
1.5 提供多种供电模式方案，具有大型发电机工作情况下的非离车验证的成熟案例。
1.6 具有车载ICP-MS和载具的应急事故和重大保障经验。
2）.ICP-MS主机技术要求
2.1 离子源：
2.1.1 自激式全固态ICP离子源，频率为27.12 MHz，功率范围为700-1600W，功率稳定性< ±0.1%，频率稳定性< ±0.01%。射频线圈使用水冷技术；无需匹配箱，毫秒级快速变频匹配等离子体负载变化，不易熄火。
2.1.2 平衡式驱动，减少离子动能色散，降低二次离子产生，无需屏蔽圈等额外的昂贵消耗品，就可消除锥口二次电弧放电，延长锥使用寿命。
2.1.3 提供500W超低功率待机，降低氩气消耗50%以上，氩气用量仅为5L/min。
2.2 接口：锥材质为镍、铂材质可选。铂锥抗腐蚀性强，可应对分析含磷酸等高腐蚀基体的样品。可灵活配置高灵敏度或耐高盐截取锥，耐高盐截取锥保证长期分析高盐样品的稳定性，高灵敏度截取锥可保证满足不同类型样品高通量分析等应用需求。提手式换锥系统，自带联锁保护，杜绝异常操作。简便的换锥维护，无需泄真空就可以方便换锥维护。
2.3 提取透镜：提取透镜上可以使用零电压、负电压和正电压等多种提取模式，独特的设计，免维护清洗。
2.4 离子传输系统：低背景的离子传输设计，离子前后两次离轴，实现干扰粒子的有效消除（中性粒子、电子、光子），无需更换清洗离子透镜。
2.5 碰撞反应池：采用全新的六极杆碰撞/反应池系统，分布式进气系统最大限度消除干扰，大大提高碰撞效率，提升灵敏度。
2.6 四级杆质量分析器：高精度纯Mo材料四极杆，保证最佳的质量轴稳定性，采用2.0MHz低频驱动四极杆，以获得更宽的质谱分析范围和更优异的质量轴稳定性。
2.7 检测器：脉冲/模拟双模式不连续打拿极检测器，可以在一次进样过程中同时完成扫描和选择分析（定性和定量分析），并可在模拟和脉冲模式之间实现自动切换。
2.8 等离子体可视系统：具有带电磁屏蔽的等离子体实时观测功能，可以通过工作站软件实时监控等离子体状态，实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认。
2.9 进样系统要求：
2.9.1 提供多种雾化器可选，包括标准高效石英同心雾化器；耐高盐同心雾化器；PFA微量进样雾化器，具有高雾化效率及可耐氢氟酸进样。
2.9.2 小体积旋流型雾化室，死体积小，气溶胶雾化效率高，低记忆效应，标配TEC制冷模块，制冷温度<10℃，提高仪器的连续工作稳定性和有机溶剂分析能力，降低氧化物产率，提升仪器的稳定性。
2.9.3 分体设计的可拆卸式石英炬管，预准直的炬管座内置式气路连接，易操作的卡式推入炬管设计，方便日常更换维护而无需拆卸气体管路。
2.9.4 多种中心管可选，与炬管分离式设计，针对不同应用仅需更换中心管即可实现有机、高盐、高灵敏、耐HF酸等不同进样需求，方便更换与维护。
2.9.5 高精度气体质量流量计标配控制四路工作气体，包括雾化气、辅助气、冷却气、碰撞气。根据需要可扩展第五路附加气，用做氩气在线稀释系统的稀释气。
2.9.6 可配置全自动在线气体稀释装置，可在矩管之前把样品基体稀释到0.3%以内，保证接口区域与质谱区域不受高基体污染，消除高基体造成的信号抑制效果，具有预设稀释倍数和稀释气体流量手动调节两种工作模式。传统ICP-MS耐盐~0.2%，氩气稀释后可实现>10%含盐量的直接测定。
2.10 软件要求：	
2.10.1 操作系统：知名品牌商用电脑， Microsoft® Windows Win10多任务、多用户系统软件。
2.10.2 自动化分析功能（仪器形象化界面、自动调谐、自动诊断、定制化用户报告、启动关闭真空，炬位调整，等离子体参数\离子透镜电压优化，标准\碰撞池工作模式切换等）。
2.10.3 实时数据显示和实时报告显示。
2.10.4 其他智能化功能包括：动态调整进样时间和冲洗时间，用户方法库管理，QC 功能可以满足EPA方法的QC要求。
2.10.5 ICP-MS操作软件还可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。
2.10.6 可配置 HPLC-ICP-MS接口：可以用同一台电脑和同一套软件同时控制现有HPLC和ICP-MS，实现联机全自动同步分析的系统，包括实时显示，实时数据分析，谱图叠加、保留时间、峰积分、工作曲线，自动进样分析等功能。
2.11 性能要求：
2.11.1 质量范围：4－260 amu。
2.11.2 质量分辨率：具有高分辨和标准分辨率两种模式，调节范围0.1-2.0amu。连续可调，可以在一次方法分析过程中同时使用两种模式，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围。
2.11.3 线性动态范围：大于 9个数量级。
2.11.4 背景稳定性： 定义为220amu处背景信号的平均值，低于0.5cps。
2.11.5 短期稳定性：20分钟稳定性RSD均<2%
2.11.6 长期稳定性：2小时稳定性RSD均<3% 
2.11.7 灵敏度：在同样一个仪器条件下， Li的灵敏度应在15 Mcps/ppm 以上，In的灵敏度应在80 Mcps/ppm 以上， U的灵敏度应在100 Mcps/ppm 以上。
2.11.8 双电荷离子和氧化物离子: Ba++/Ba+低于3％，CeO+/Ce+的低于3％。
2.11.9 检出限： Li的检出限应低于5ppt, In的检出限应低于0.5ppt, U的检出限应低于0.5ppt。
2.11.10 丰度灵敏度：低质量端: 1 x 10-6；高质量端: 5 x 10-7。
2.11.11 质量轴稳定性： < 0.05 amu/24h。
2.11.12 同位素比精密度： < 0.2%（235U/238U）。
3）.系统配置：
3.1电感耦合等离子体质谱仪主机1台。
3.2车载专用减震平台1套。
3.3车载前级泵（带专用减震模块）1套。
3.4车载专用循环冷却水1台。
3.5调谐液和内标液 1套。
3.6氩气减压阀4套。
3.7氦气减压阀1套。
3.8 ICP-MS专用分析软件1套。
三、运维内容及要求
总体要求：在项目运维及管理期间，运维单位应严格按照江苏省灌云县临港产业区管理委员会制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到江苏省灌云县临港产业区管理委员会提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标运维商必须接受江苏省灌云县临港产业区管理委员会和第三方质控质保核查单位的定期、不定期检查和考核。
1、空气超级站在线监测监测设备运行维护内容
(1)保持子站内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；
(2)检查供电及网络通讯的情况，保证系统的正常运行;
(3)保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，子站内温度日波动范围小于5℃，相对湿度保持在80%RH以下； 
(4)指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；
(5)定期检查消防和安全设施；
(6)每次维护后做好系统运行维护记录；
(7)进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。
日常维护工作
1) 每日上午远程检查数据传输系统是否正常，如发现数据持续异常情况，立即前往站点进行检查。
2) 每周一次对监测系统进行现场维护，现场维护内容包括：
 检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。
 调看分析仪监测数据的报表，观察是否有异常高值出现，是否有因子监测值为零的情况。若存在，需前往现场进行历史数据调看，分析是否正常。
 检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气， 标准气的消耗情况。
 检查子站内电路系统、通讯系统是否正常。
 对子站周围易处理的杂草和积水及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝通知相关方及时进行剪除。
 在冬、夏季节注意子站室内外温差，防止采样装置出现冷凝水现象。
 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，若发现滤膜明显受到污染，则及时更换。
3) 每周对站点式监测仪器进行一次零漂和跨漂检查，并根据漂移控制限判定是否需要对监测仪器进行维护保养及检修；每周对色谱的峰窗进行检查，如发现漂移，及时调整。
4) 检查并确认各个子站的监测因子分析仪器零/跨报告，每个项目的标准气浓度符合测量要求。如果不符合，立即上报并根据污染情况设定新值。监测因子分析仪器零/跨漂移在设定范围内。如果不是，调查研究后，根据“现场操作规程”表修改无效值范围，以修正有问题的数据。
5) 检查各个子站每日小时数据，并确认它们是否正常。以下必须注意：监测因子分析仪器零/跨漂移在所设范围内；任何影响测量数据的子站仪器操作及时记录；维护人员不负责解释环境测量数据。。
6) 巡检：注意异常数据及噪音；注意观察子站周围可能影响监测结果的活动，并将之记录在记录表中。检查空调运转情况并记录站房内温度。温度保持在20－30℃内，最好在25℃以上以防止结露。建议11月－4月设在25℃，5－10月设在27℃。不要使空调直吹采样管及气路；目视检查仪器面板显示，观察数据是否合理及有无报警信号；检查发生器工作是否正常，输出压力是否满足在线气相色谱需求。
每周运维工作
1) 检查钢瓶气压力，将读数添在钢瓶气消耗记录表中。与上次压力比较，看压力是否有异常变化。如果压力下降异常，表明有漏气之处，从而要设法处理之。
2) 检查采样总管及采样气路是否有破裂，是否有清洁，是否过于潮湿，并及时采取措施。
3) 检查并酌情更换各仪器滤膜以及仪器风扇滤网。
4) 检查干燥剂并适时更换。
5) 检查空调温度是否合适。
6) 检查并记录各仪器主要参数，如流量、温度、光强等。
7) 检查色谱参数，包含气相色谱分析仪的炉箱温度（柱温）、预浓缩温度和采样温度压力等运行参数。
8) 每周对各仪器进行依次零/跨检查，并填写好记录。
9) 检查色谱谱图，观察是否出现保留时间漂移，若存在该现象进行峰窗调整。
10) 检查色谱基线是否平稳。
每月/季度运维工作
1) 每季度运维单位对各监测仪器的精密度进行一次审核。
2) 检查标气钢瓶压力并做好记录。将当前压力值与过去的压力值比较以估计标准气的消耗速度。
3) 注意钢瓶上标注的日期。
4) 清洁空调滤网，清洁子站站房或机柜。
5) 清洁各仪器滤网。
6) 对在线式气相色谱进行工作点校准。
7) 察看在线气相色谱仪滤膜更换记录，是否到了更换时间
半年维护工作
1) 每半年对仪器进行一次多点校准、流量校准和标准膜片校准，对色谱仪进行单点校正修正斜率。
2) 检查气路连接的密封性。
3) 清洁或更换采样口及采样管，根据子站具体情况频率可适当增加，如路边站。对该部分的维护时间最好不超过4 小时，维护期间的数据应视为无效。
4) 氮氧化物采样泵检查，检查膜片是否有裂痕、污迹，并酌情更换。
5) 屋顶采样口及气象杆密封胶检查。
6) 察看在线气相色谱仪多点线性校准，是否到了校准时间（每半年校准一次）。
年度维护工作
1) 每年对各监测仪器的准确度进行一次审核。
2) 将仪器于现场进行内部检查清洁，先用毛刷和吸尘器清扫，再清洁电磁阀，限流孔，内部样气过滤器。
3) 主要检查包括各仪器采样泵隔膜，各连接部密封圈，机械动作是否正常。
4) 清洁，耗材更换完毕后开机检查仪器各参数，与说明书中给出范围比较，如接近或超过限度则作相应调节或更换。
5) 清洁FID检测器，清洁/更换横隔膜，清洗十通阀。
6) 更换气相色谱仪载气过滤器，更换预浓缩管。
7) 对动态校准仪的流量控制器进行校准、传递。
预防性维护
1) 每半年清洗一次空调过滤网，防止尘土阻塞空调过滤网影响运行效率。
2) 每年清洗一次采样总管。清洗完以后应做检漏测试，确保采样总管工作正常。
3) 每2-3年更换一次从总管到监测仪器采样口之间的气路管线。
4) 对监测仪器中的过滤装置，按仪器使用和维修手册的要求定期进行更换和清洗。
5) 每半年对各在线式气相色谱仪进行一下校正。
6) 维护人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录。巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作、环境条件监控等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。并做好清洁卫生及安全工作后方能离开。
系统检修
1) 若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经用户同意。
2) 仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序。若对监测仪器进行了核心部件更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行一次多点校准和性能考核。
3) 检修人员进行维修时及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。
4) 对于重大事故，严重影响系统运行或无法运行时，双方组织有关领导和技术人员到现场进行实地考察，经研究后，共同商定解决方案。
2、水站在线监测设备运行维护内容
例行巡检
(1)检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常；
(2)检查系统采配水是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换；
(3)检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常；
(4)查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出；
(5)检查空调及保温措施，检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动。检查不间断电源（UPS）、除藻装置等外部保障设施运行状态，并及时更换耗材；
(6)检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂；
(7)检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏，如遇到以上问题及时处理，保证水站系统安全运行。在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作；
(8)做好废液收集并按相关规定做好处置工作；
(9)保持水站站房及各仪器干净整洁。
定期养护
（1）站房
保证站房空调及取暖设施运行正常，定期对空调进行全面的清洗。每年需通过具有资质的专业机构对防雷设施进行检测、维护或更换，并出具报告。定期更换防火设备。
（2）分析单元 
应依据水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性碳及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。
水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。
根据水站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。
每月至少进行一次多点线性核查，在自动分析仪器当前量程范围内均匀选择5个浓度标准溶液（须包括空白）。
（3）采配水单元
定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，应定期清洗泵体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。每月至少清洗一次采配水单元的取水管路、五参数池、沉淀池、过滤芯、配水管路和采样杯等部件。
（4）控制单元及通讯单元 
定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。
定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。
每月对工控机进行杀毒，防止病毒损坏软件。
（5）辅助设备
定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，突发异常情况须及时排查处理。
每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器放水。
定期更换纯水机滤芯。
定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储等。
（6）其它
每月对水站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储；每月对备用仪器进行一次校准和标样核查。
应急运维
针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，中标单位必须建立一套完整的应急维护方案。 
发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查和留样复测，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水站加密测试模式，同时记录并上报。
水站仪器发生故障时，中标单位应及时响应（响应时间不超过8小时），并在24小时内解决所有的故障，如故障不能排除，应在48小时内更换备机。
3、厂界站及恶臭站日常维护
为保证有厂界VOCs在线监测系统、恶臭在线监测系统、有毒有害在线监测系统能长时间准确、可靠地工作，需要周期性地对设备进行维护。
系统运维目标
运行维护主要依据：《环境空气质量监测规范》、《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005）以及JJG 1055-2009《在线气相色谱仪检定规程》。根据规范、规定要求进行子站仪器的单点和多点校标、流量校准、采样管道清洗、仪器保养与维护等工作。
运维内容
承担环境空气VOCs自动监测系统的日常运行和维护及详细的预防性检修工作，包括人工、消耗件、备品备件。并包括季度和年度定期维护。
承担因仪器正常使用、非外界不可抗力而发生突发性故障进行针对性维护工作，包括人工、耗材和备品备件。
针对环境空气VOCs自动监测系统数量，我司将按需要在项目所在地设立常驻的维护站点，建立所维护范围设备的备品备件库，派遣1-2名合格工作人员全日制从事本项目环境空气质量自动监测系统的日常运行和维护，并保证法定节假日期间系统的正常运行。
建立定期会商报告制度，原则上每个星期一下午汇报系统上周运行情况，并提交上周的维护台帐记录。
建立自动站全托管运行维护制度，建立文件化的日常运行体系。
日常运维工作
1) 每日上午远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，如发现数据持续异常情况，立即前往站点进行检查。
2) 每周一次对监测系统进行现场维护，现场维护内容包括：
 检查各台在线气相色谱仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。
 调看VOC监测数据的小时报表，观察是否有异常高值出现，是否有典型污染物监测值为零的情况。若存在，需前往现场进行历史图谱数据调看，图谱分析是否正常。
 检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气， 标准气的消耗情况。
 检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。
 检查避雷设施是否可靠，站房是否有漏雨现象，气象杆和天线是否损坏，站房外围的其它设施是否有损坏，如遇以上问题及时处理，保证系统能安全运行。
 检查在线气相色谱仪的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，若发现滤膜明显受到污染，则及时更换。
3) 每周对色谱的峰窗进行检查，如发现漂移，及时调整。
4) 检查各个子站每日小时数据，并确认它们是正常的。以下必须注意：所用标准气浓度正确；任何影响测量数据的子站仪器操作及时记录；注意：维护人员不负责解释环境测量数据。
5) 巡检：注意异常数据及噪音；注意观察子站周围可能影响监测结果的活动，并将之记录在记录表中。检查空调运转情况并记录站房内温度。温度保持在20－30℃内，最好在25*C以上以防止结露。建议11月－4月设在25℃，5－10月设在27℃。不要使空调直吹采样管及气路；目视检查仪器面板显示，观察数据是否合理及有无报警信号；检查发生器工作是否正常，输出压力是否满足在线气相色谱需求。
每周运维工作
1) 检查钢瓶气压力，将读数添在钢瓶气消耗记录表中。与上次压力比较，看压力是否有异常变化。如果压力下降异常，表明有漏气之处，从而要设法处理之。
2) 检查采样总管及采样气路是否有破裂，是否有清洁，是否过于潮湿，并及时采取措施。
3) 检查并酌情更换各仪器滤膜以及仪器风扇滤网。
4) 检查干燥剂并适时更换。
5) 检查空调温度是否合适。
6) 检查并记录各仪器主要参数，如流量、温度、光强等。
7) 检查色谱参数，包含气相色谱分析仪的炉箱温度（柱温）、预浓缩温度和采样温度压力等运行参数。
8) 每周对各仪器进行依次零/跨检查，并填写好记录。
9) 检查色谱谱图，观察是否出现保留时间漂移，若存在该现象进行峰窗调整。
10) 检查色谱基线是否平稳。
每月/季工作项目
1) 检查标气钢瓶压力并做好记录。将当前压力值与过去的压力值比较以估计标准气的消耗速度。如果预测一个月后压力将降到100PSI（压力下限），就安排更换钢瓶。
2) 注意钢瓶上标注的日期。
3) 清洁空调滤网，清洁站房。
4) 清洁各仪器滤网。
5) 对在线式气相色谱进行工作点校准。
6) 察看在线气相色谱仪滤膜更换记录，是否到了更换时间（每两个月更换一次）。
半年工作项目
1) 检查气路连接的密封性。
2) 清洁或更换采样口及采样管，根据子站具体情况频率可适当增加，如路边站。对该部分的维护时间最好不超过4 小时，维护期间的数据应视为无效。
3) 屋顶采样口及气象杆密封胶检查。
4) 察看在线气相色谱仪多点线性校准，是否到了校准时间（每半年校准一次）。
年度维护工作
1) 每年对各监测仪器的准确度进行一次审核。
2) 更换在线气相色谱仪采样泵上的活性炭。
3) 将仪器于现场进行内部检查清洁，先用毛刷和吸尘器清扫，再清洁电磁阀，限流孔，内部样气过滤器。
4) 主要检查包括各仪器采样泵隔膜，各连接部密封圈，机械动作是否正常。
5) 清洁，耗材更换完毕后开机检查仪器各参数，与说明书中给出范围比较，如接近或超过限度则作相应调节或更换。
6) 对分析仪进行多点校准。
7) 清洁色谱仪检测器，清洁/更换横隔膜，清洗十通阀。
8) 更换在线气相色谱仪载气过滤器，更换预浓缩管。
9) 对动态校准仪的流量控制器进行校准、传递。
系统检修
1) 若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经用户同意。
2) 在接到用户故障通知后，在工作时间 4 小时内赶到现场进行处理。对于一些容易诊断的故障，维修时间不超过 24 小时；对不易诊断和维修的仪器故障，在72 小时内排除。
3) 仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序。若对监测仪器进行了核心部件更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行一次多点校准和性能考核。
4) 若数据存储/控制仪发生故障，在 24 小时内给出解决方案，72 小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失。
5) 检修人员进行维修时及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。
6) 对于重大事故，严重影响系统运行或无法运行时，双方组织有关领导和技术人员到现场进行实地考察，经研究后，共同商定解决方案。
系统年度维护及大修工作
为了保证空气自动监测站的长期正常运行，每年度对系统进行年度维护和大修，必要时，对气路和关键零部件进行更换，对不合理的地方进行改造。具体内容如下：
1) 按仪器使用和维护手册规定的要求，根据使用寿命更换监测仪器中的传感器、制冷装置、转换炉和抽气泵膜等关键零部件。
2) 对仪器电路各测试点进行测试与调整。
3) 对仪器进行气路检漏和流量检查。
4) 对仪器光路、气路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。
5) 对仪器的输出零点和满量程进行检查和校准，并检查仪器的输出线性。
6) 在每次完成仪器年度维护和大修后，或更换了仪器中的关键零部件后，应对仪器重新进行多点校准和检查。
7) 维护人员在进行年度维护和大修时，及时做好维护记录。维护记录包含对仪器采取的维护措施和 内容，以及校准核查等记录。
对所有的色谱历史图谱、数据、文件进行备份。
恶臭自动监测系统运维要求
从事环境空气恶臭排放自动监测系统日常运行管理的单位应根据该自动监测系统使用说明书和本要求编制仪器运行管理规程，以此确定系统运行操作人员和管理维护人员的工作职责。运维人员应当熟练掌握恶臭自动监测系统的原理、使用和维护方法。
日常巡查
运维单位应根据本要求和仪器适用说明中相关要求制订巡检规程，严格按照规程开展日常巡检并做好记录。日常巡检记录应包括检查项目、检查日期、被检项目的运行状态等内容，每次巡检应记录并归档。日常巡检间隔不超过7天。
日常维护保养
根据环境空气恶臭气体自动监测系统说明书的要求对保养内容、保养周期或耗材更换周期等作出明确规定，每次保养情况应记录并归档。每次进行备件或材料更换时，更换的备件或材料的品名、规格、数量等应记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。对日常巡检或维护保养中发现的故障或问题，系统管理维护人员应及时处理并记录。
校准和校验
根据本要求中规定的方法和质量保证规定的周期制订环境空气恶臭气体自动监测系统的日常校准和校验操作规程。校准和校验记录应及时归档。
定期校准
定期校准应做到：
（1） 每7天至少校准一次仪器的零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移；
（2） 每3个月至少进行一次全系统的检查，要求应检查包括采样管路、过滤器、洗涤器、调节器、分析仪表在内的所有部件损耗老化情况，并进行零点、量程漂移、示值误差和响应时间的检测；
（3） 校准技术指标应满足表1要求。
定期维护
定期维护应做到：
（1） 定期检查自动监测系统的过滤器、采样探头和管路的结灰和冷凝水情况、气体冷却部件、转换器、泵膜老化状态；
（2） 定期检查探头的和腐蚀情况、和管路的工作状态。
定期校验
自动监测系统投入使用后，环境温度的变化、湿度的影响、安装点的振动等都会造成自动监测系统的偏移和干扰。定期校验应做到：
（1） 每6个月至少做一次校验；校验用参比方法和自动监测系统同时段数据进行比对；
（2） 校验结果应符合表1要求。
常见故障分析及排除
当自动监测系统发生故障时，系统管理维护人员应及时处理并记录。维修处理过程中，要注意以下几点：
（1） 环境空气恶臭气体自动监测系统需要停用、拆除或者更换的，应当事先报经主管部门批准；
（2） 运行单位发现故障或接到故障通知，应在4小时内赶到现场进行处理；
（3） 对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、过滤器饱和、气路堵塞、数据采集仪死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过8小时；
（4） 仪器经过维修后，在正常使用和运行前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按本要求对仪器进行校验检查。
（5） 若数据存储/控制仪发生故障，应在12小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失；监测设备因故障不能正常采集、传输数据时，应及时向主管部门报告。
定期校准校验技术指标要求
环境空气恶臭气体自动监测系统定期校准校验技术指标要求见下表
表1 环境空气恶臭气体自动监测系统定期校准校验技术指标要求
	项目
	校准周期
	明细
	技术指标要求
	最少样品数（对）

	定期校验
	24h
	零点漂移
	不超过±5%F.S
	-

	
	
	量程漂移
	不超过±5%F.S
	

	
	7d
	零点漂移
	不超过±5%F.S
	

	
	
	量程漂移
	不超过±5%F.S
	

	定期校验
	6个月
	准确度
	相对误差不超过30%
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考核要求
（1） 运维记录、报告等按照上述技术需求中的内容与时间，交由采购人，报告未按要求提交，则按相关统计数据为零，进行相应扣款。
（2） 两率考核：
1 数据在线率
根据月报统计结果进行考核，单站设备运行率高于90%(含)时，才能按照以下条款对单站点数据有效率进行考核，低于90%，扣除该站点单月全额运维经费。
2 数据有效率
单站监测数据有效率高于90%(含)的，支付该站点当月全额运维经费
单站监测数据有效率在80%(含)-90%的，则按实际有效率*该站点单月全额运维经费支付；
单站点月均有效率＜80%，扣除该站点单月全额运维经费
备注：因不可抗力原因造成数据缺失的，不计入考核。
运维单位在考核中出现20%站点未达到数据有效性要求的，给予警告；连续2次考核出现20%站点未达到或者单次考核30%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同。
质控方案
切实可行的质控措施
为确保环境空气质量在线监测系统的运行稳定和监测准确，确保环保主管部门对污染源排放进行科学全面的监管，我公司中标后将严格遵循国家相关规范和技术标准，科学、准确、高效地承担本项目环境空气自动监控系统的运营维护服务。
标准传递
1) 对用于传递的分析天平、流量计、标准气压表、压力计、真空表、温度计表每年至少1次送国家有关部门进行质量检验和标准传递。
2) 对标准气象传感器每年至少1次送往国家有关部门进行质量检验和标准传递。
3) 对用于工作标准的流量计、气压表、压力计和真空表，用经国家有关部门传递过的标准每半年进行1次间接传递。
4) 对于现场仪器设备中使用的温度显示及控制装置、流量显示及控制装置、气压检测装置和压力检测装置，用工作标准每半年至少进行一次标定。
5）用于工作标准的臭氧校准仪，如配备光度计，至少每半年使用传递标准进行1次量值传递，如未配备光度计，至少每三个月使用传递标准进行1次量值传递。用作传递标准的臭氧校准仪至少每半年送至有资质的标准传递单位进行1次量值溯源。
6）对动态校准仪中的质量流量控制器，至少每季度使用标准流量计进行 1 次单点检查，流量误差应≤1%，否则应及时进行校准。 
7）对零气发生器中的分子筛、氧化剂、活性炭等气体净化材料进行定期更换，净化材料每6个月至少更换1次。如发现各项目的监测误差和零点漂移明显增大，将查明原因，必要时更换净化材料。
8) 对于与前面提到校准设备结构不同的内置校准单元，根据仪器设备的使用手册或质量保证手册提出的技术指标及操作要求进行标定或校准。
9) 按仪器使用手册和质量保证手册的技术要求，如需使用上述未提到标准传递方法，也可以采用国内外权威机构认可的标准传递方法，但在操作记录中应注明方法出处。
气态污染物精密度审核和准确度审核
（一）精密度审核
1) 精密度审核用于对环境空气连续自动监测系统进行外部质量控制，审核人员不从事所审核仪器的日常操作和维护。用于精密度审核的标准物质和相关设备不得用于日常的质量控制。
2) 在精密度审核之前，不能改动监测仪器的任何设置参数，若精密度审核与仪器零/跨调节一起进行时，则要求精密度审核必须在零/跨调节之前进行。
3) 精密度审核时，仪器示值相对标准偏差应≤5%。
4) 每3个月进行至少一次对每台监测仪器的精密度审核，每年每台监测仪器的精密度审核次数不能少于4次。
附：精密度校准表
	点位名称
	　
	审核日期
	　

	仪器型号及编号
	　
	室内温/湿度
	　

	审核时间
	　
	标气编号/浓度
	　

	审核次数
	标准值
	仪器响应值
	相对误差（%）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	标准偏差
	　

	备注
	对于SO2、NO 和 O3，精密度检查浓度值在80-100ppb选取；对于CO，精密度检查浓度值在8-10ppm选取。


（二）准确度审核
1) 准确度审核用于对环境空气连续自动监测系统进行外部质量控制，审核人员不从事所审核仪器的日常操作和维护。用于准确度审核的标准物质和相关设备不得用于日常的质量控制。
2) 在准确度审核之前，不能改动监测仪器的任何设置参数，若准确度审核连同仪器零/跨调节一起进行时，则要求准确度审核必须在零/跨调节之前进行。
3) 每年对每台监测仪器的准确度审核至少1次。
4) 准确度审核时，仪器示值的平均相对误差≤5%。
颗粒物（PM2.5、PM10）采样流量校准
对于用β射线法监测PM10 /PM2.5项目的监测分析仪器，每6个月应进行一次流量校准。每次换滤膜后，检查仪器的采样流量。在有条件时，可同时用标准膜进行标定。
对于PM10 /PM2.5监测仪器：
1）精密度审核采用标准流量计测定监测仪器的工作流量，将流量测定值与监测仪器的设定值比较，来确定仪器的精密度。
2)准确度审核可采用标准滤膜检测，或与经典的重量法比对方式进行流量审核、气温审核、气压审核、湿度审核。
四、合同履行期限（服务时间）：自合同签订起二年。
五、服务标准：参考服务标准及规范应当符合以下要求 
《环境空气气态污染物 (SO₂、NO₂、O₃、CO) 连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）
《环境空气颗粒物 (PM10和 PM2.5) 连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）
《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1010-2018）
《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定 (试行)》
《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）
《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022）
《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）
《国家地表水自动监测站运行管理办法》
《环境水质监测质量保证手册》
当采购人依据国家或省有关规定和技术文件要求出台新的自动监测站运维要求时，以新要求为准。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。
六、培训要求
投标人应针对本次服务项目制定详细的人员教育培训方案，建立业务培训制度，明确培训的方式、内容、时间、频次和记录等要求。
7、 考核标准及考核办法
1、每月组织对运维机构进行考核。
2、考核采取百分制、单站考核的方式。
3、单站设备在线率高于 80%，数据有效率高于 85%（含），数据质控合格率必须高于 80%。
4、运行维护情况由业主组织检查核实，核查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传情况）、人员与档案记录管理情况等。
5、考核总分低于 80 分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分 95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在 80（含）至 95 分的，该站点当期运维费=（实际考核总分/95）×单站点当期全额。
现场运维检查考核要求，结合实际运维站点情况进行考核如下：
	检查项目
	检查要点
	单项分值
	评分说明
	得分

	01站房环境保障情况(10分)
	站房环境是否清洁，是否符合监测要求。
	5
	1.站房地面清洁，无杂物。
2.设备机壳清洁。
3.仪器设备排风扇、滤网清洁。
4.机柜顶板到底板。
5.工控机排风扇、滤网。
6.采样泵表面，空压机表面，标气瓶和支架。
7.总采样管排气扇管内清洗。
8.采总样管管内清洗、防雨罩清洗。
9.站房排气风扇是否正常。
10.空调表面和滤尘网。
	

	
	站房温度是否控制在25±5℃，相对湿度控制在80%以下）
	2
	1.温度在范围
2.湿度不超范围
	

	
	防水、防雷、供电是否满足规范要求，是否具备外接电源，其他基础设施是否满足监测要求。
	3
	1.用电安全
2.站房是否存在漏水
3.防雷
	

	02采样系统维护 效果（12分）
	采样口距离地面、房顶高度、周围空间是否符合规范要求
	2
	1.采样口距离围墙是否超出50公分，周边是否360度开阔
2.站房高度是否在3--18米范围
	

	
	采样总管和采样支管材质是否满足规范要求
	2
	1.材质为聚四氟乙烯或硼硅酸盐玻璃材料
2.总管与支管接头是聚四氟乙烯材质
	

	
	采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作
	3
	1．风扇排气管管内清洗
2．采样总管管内清洗、防雨罩清洗
3．排气风扇风叶清洗
4.采样管采样支管接头清洗
5.VOC采样管脏立即更换
	

	
	监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m
	1
	1. 接头和采样管是否松动、采样管距离设备是否小于3米。
	

	
	采样管路联接是否规范，是否避免被空调直吹
	2
	1.采样管路布置整齐、线路整齐避免蜘蛛网混乱
2.空调是否直吹采样杆
	

	
	采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常
	2
	1.采样管是否有动态加热装置
2.动态加热装置是否加热正常
	

	03仪器日常维护效果（8分）
	仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 
	2
	1.设备运行是否正常 
2.设备参数有无报警项，对报警项是否做 出处理
	

	
	仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗
	2
	1. 采样滤膜是否定期更换
2. 散热风扇有无集尘，是否清晰
	

	
	氢气发生器、零气发生器相关耗材是否及时更换
	2
	1.零气发生器耗材是否及时更换并记录
2.氢气发生器硅胶是否及时更换并记录
	

	
	采样泵相关耗材是否及时更换
	2
	1.根据现场情况而定
	

	04质量控制效果（20分）
	动态校准仪质量流量控制器（MFC）单点流量测试（要求相对误差≤±2%）：
零气MFC流量： L/min，标准流量计测值：  L/min，相对误差： %
标气MFC流量： ml/min，标准流量计测值：mL，相对误差： %
	5
	1.零气流量超误差范围
2.标气流量超误差范围
3.是否有流量单点检查、多点校准记录
	

	
	VOC污染物采样流量测试（要求相对误差≤±10%）：
GC-FID显示流量： L/min，标准流量计测值： L/min，相对误差： %
	5
	1.流量是否在相对误差范围内
2.日常是否有流量检查记录，若流量不符要求，是否校正
	

	
	GC-FID按规范完成每日、每周、每月、每季度、每半年、每年运维要求
	5
	1.按规范保质保量完成运维要求
2.当仪器多次未达标时，是否有及时采取措施
3.是否定期更换配件、耗材及记录
	

	
	用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否每年通过国家计量检定，标准气体是否在有效期内使用。
	5
	1.站房温湿度计、大气压计是否有检定证书，若无及时检定
2.标气是否符合国家要求，标气是否在有效期
3.流量计有无检定证书
	

	05通讯系统维护效果（3分）
	能否正常采集上报数据
	3
	不正常立即配合完成
	

	06运维人员要求（2分）
	运维人员是否持证上岗
	2
	积极考证
	

	07档案记录（10分）
	是否按照规范要求填写运维记录，记录是否规范和齐全
	10
	1.记录书写工整，笔迹一致，填错按要
求修改
2.设备信息和参数记录要详细完整
3.运维人员签字、复核签字
	

	08运维工作完成情况（20分)
	是否按照运维要求完成当月运维工作
	20
	1.周记录，月记录，季度记录，半年记录是否完整或未作
2.记录内容和时间段能与电脑质控相符，有据可查 
3.涉及到需计算的记录都要计算
4.设备不满足性能要求及时维修或更换
5.有无更换标气、耗材、配件记录
	

	09异常情况处理情况（15分）
	是否及时处理异常情况的（如故障应急处理等）
	15
	1.包括停电记录
2.现场维修，有故障时及时应急，及时完成维修
3.更换备机和备机故障及时维修
4.提前两个月申购常用配件、标气、耗材情况，避免发生故障无配件可用。
5.日常仪器维护情况和预防性维护情况
	

	考核要求
	每月现场运维检查得分在95（包括95）分以上，可酌情考虑奖励



八、履约验收
1、验收主体：采购人； 
2、验收程序：由采购人组织中标人开展验收工作，验收完成共同签署项目验收单； 
3、验收内容：采购文件中的全部内容； 
4、验收标准：规划设计需符合国家、省、市相关规范与要求。设计方案科学、合理，满足可持续性发展的要求，并充分考虑甲方意见，达到合格。
九、付款方式与履约保证金
1、付款方式
本合同服务期共两年，合同款项每半年支付一次。每半年服务期满，经甲方对乙方进行考核合格，且收到乙方开具的合法等额发票后15个工作日内，甲方支付合同总价款的25%，作为半年度服务款。
2、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
十、报价要求
投标报价包含本项目有关的所有费用，包括维修费、税费、人工费、零配件费、交通费、维保费等与本合同标的相关的所有费用，除本合同另有约定外采购人无需再向中标人支付任何其他费用。
十一、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。



[bookmark: _Toc163482577]第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标原则
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
三、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+商务技术分。
（4）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目推荐3名中标候选人。
综合评分法
1.价格分（10分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
2.商务技术分（90分）
	评审因素
	评审标准

	类似业绩
（9分）
	投标人自2022年1月至今（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得3分，最高得9分。
注：提供合同原件扫描件上传于电子投标文件中，否则不得分。

	车辆配置
（6分）
	投标单位在招标文件要求专用巡检车的基础上，每增加1辆运维车辆得3分，最高得6分。
注：须提供车辆行驶证扫描件，如车辆行驶证非本单位，须提供相应的租车合同，租车有效期须涵盖项目服务周期。

	备件耗材质量保障
（7分）
	为保障本项目中台套数较多的CO、SO₂、NOₓ、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、苯系物、硫化氢、氯气、氯化氢、氨气等设备的运维服务，投标人承诺本项目所使用的设备备件、耗材均为对应设备原厂正规配套配件，能够提供稳定的售后服务及备件耗材长期供应保障。投标文件中提供该项承诺函的得7分，未提供或承诺内容不全的不得分（承诺书格式自拟）。
注：中标人履约阶段须落实本承诺内容，采购人有权在履约期间核查备件耗材来源；若核查发现未按承诺采用原厂配套配件，采购人有权按照合同约定追究违约责任。

	检测工具
（20分）
	为了保证污染溯源、环境应急工作的精度和准确性，投标人提供的全自动校准仪、便携傅里叶红外分析仪、便携非甲烷总烃检测仪、手持式VOC检测仪、红外热成像气体泄漏检测仪、便携式气相色谱-质谱联用仪技术参数及要求的响应情况进行综合打分，所投产品全部参数及要求完全满足招标文件的，得20分；标“▲”的技术指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
注：投标人须提供投标产品的技术要求响应及偏离表（须按序号清晰列出技术参数指标功能等，以便与招标的技术参数要求相对比）。标“▲”指标要求按照项目需求中的具体参数需求响应，并按招标文件要求提供相关证明材料原件彩色扫描件，并标明证明材料在投标文件中的具体位置并做明显标识，便于评审。证明材料未提供的或提供与要求不符的视为负偏离。

	项目理解及运维服务方案
（10分）
	针对本项目的理解（至少包括本项目建设情况、现有设备运行情况摸排）及日常运行维护方案（至少包括运维计划、日常维护频次、定期巡检内容和故障维修措施）的合理性、逻辑性、完整性及可操作性进行评分。
对项目整体认识全面、到位，方案科学合理、逻辑性强、服务内容完整、可操作性强的，得10分；
对项目整体认识较全面、较到位，方案较科学合理、逻辑性较强、服务内容较完整、可操作性较强的，得8分；
对项目整体认识基本全面、基本到位，方案基本科学合理、逻辑性基本强、服务内容基本完整、可操作性基本强的，得6分； 
对项目整体认识不全面、不到位，方案不科学、不合理、逻辑性基不强、服务内容不完整、可操作性基本强的，得4分；
未提供的不得分。

	运维质量保证
（10分）
	根据投标文件中提供的针对本项目的质控方案（至少包括质量保证控制措施、质量保证控制计划、质量控制具体内容）的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评分。
方案科学全面、详细合理、针对性及可操作性强的得10分；
方案较全面、较详细合理、针对性及可操作性较强的得8分；
方案基本全面、基本详细合理、针对性及可操作性基本强的得6分；
方案不全面、不详细合理、针对性及可操作性不强的，得4分；
未提供的不得分。

	培训方案
（9分）
	投标文件中提供培训方案，方案包括但不限于培训计划、培训内容、培训方式等内容：
方案内容详尽完善，培训计划安排合理性强、培训内容全面、培训方式切实可行的得9分；
方案内容比较完善，培训计划安排较合理、培训内容比较全面、培训方式可行性较强的得7分；
方案内容简单粗糙，培训计划安排合理性一般、培训内容单一、培训方式可行性一般的得5分；
方案内容不完善，培训计划安排不合理、培训内容不全面、培训方式可行性不强的，得3分；
未提供的不得分。

	应急预案
（9分）
	根据投标文件中提供的应急预案的全面性及可操作性进行评分。包括但不限于运营期间出现的严重影响系统运行和数据质量的重大问题以及突发环境污染事件时的应对方案，如何利用走航车、应急监测车进行污染溯源、协助处理事件等。
方案健全完善，可操作性强的，得9分； 
方案较为完善，可操作性较强的，得7分； 
方案基本完善，可操作性一般的，得5分；
方案不完善，可操作性较差的，得3分；
未提供的不得分。

	数据分析方案
（10分）
	根据投标人提供的数据分析报告进行综合评审：本项目运维服务期间需提供基于灌云临港产业区环境空气质量的数据分析报告模板，需包含但不限于日报、周报、月报等，投标人需在投标文件中提供相关数据分析报告模板。根据整套分析报告样例是否详尽透彻，描述是否清晰准确，是否科学合理进行综合打分。
方案健全完善，可操作性强的，得10分； 
方案较为完善，可操作性较强的，得8分； 
方案基本完善，可操作性一般的，得6分；
方案不完善，可操作性较差的，得4分；
未提供的不得分。
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投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：                   







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明






二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺


投标人（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日






四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料


我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）


主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）


附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日





五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）



七、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人, 联系电话：         。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          
委托代理人（签字/签章）：             
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	

	



委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	

	



填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。



法定代表人（单位负责人）身份证明


致： 采购单位 

兹证明，姓名：        性别：        年龄：        职务：        系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	





投标人名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             
日期：    年     月     日
1

十、投标函
投标函
致：  （采购人名称）    
根据贵方的JSZC-__________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十一、中小企业声明函（服务）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：
填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。
十二、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。





十三、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　      
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。
十四、投标分项报价表
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	产品名称
	站点名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	空气站运维
	燕尾新区站
	年
	2
	
	
	

	2
	
	灌西盐场站
	年
	2
	
	
	

	3
	
	三百弓村站
	年
	2
	
	
	

	4
	厂界站运维
	远征东门
	年
	2
	
	
	

	5
	
	经七纬九
	年
	2
	
	
	

	6
	
	经八纬八
	年
	2
	
	
	

	7
	
	经八纬五
	年
	2
	
	
	

	8
	恶臭站运维
	燕尾新区
	年
	2
	
	
	

	9
	
	经七纬九
	年
	2
	
	
	

	10
	水站运维
	经八纬九
	年
	2
	
	
	

	11
	
	经九纬六
	年
	2
	
	
	

	12
	
	经七纬九
	年
	2
	
	
	

	13
	
	经八纬五
	年
	2
	
	
	

	14
	总计
	
	


说明：投标报价包含本项目有关的所有费用，包括维修费、税费、人工费、零配件费、交通费、维保费等与本合同标的相关的所有费用。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日






[bookmark: _Hlt26955054]十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	[bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389]
















十七、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


















十八、项目团队人员一览表
项目团队人员一览表
项目名称：          项目编号：         分包号： 
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



    注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。










十九、开标一览表

项目编号：      分包号：
货币单位：人民币元
	项目名称：
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	元

	总价（大写）
	


投标人公章：             （电子签章）







质疑函范本
致：                                                                 
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                            
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                            
                                                                      
法律依据：                                                            
                                                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。


