如皋市政府采购公开招标文件

项目名称：如皋市妇幼保健院（如皋市搬经镇卫生院）核磁共振采购项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2026-0037

采购人名称：如皋市妇幼保健院（如皋市搬经镇卫生院）

采购代理机构名称：南通泾天纬地项目管理有限公司

2026年10月21日

目   录

第1章 公开招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、投标人的资格要求	1

三、获取公开招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	3

第2章 投标须知	5

1. 投标费用	5

2. 招标文件的约束力	5

3.投标文件编制	5

4. 投标文件提交、撤回和修改	6

5. 开标和评标	7

6. 中标和合同	10

7.政府采购政策功能落实	11

8.无效投标和招标活动终止	18

9. 询问、质疑和投诉	19

10. 政府采购合同信用融资扶持政策	23

11. 采购代理服务费	24

第3章 采购需求	25

一、项目简介	25

二、采购内容	25

三、基本技术要求	25

四、质量标准	28

五、交货期限和地点	28

六、验收方案	29

七、质量保证期限	30

八、售后服务	30

九、付款方式	31

十、其他要求	31

第4章 合同文本	32

第5章 评标标准和方法	35

第6章 投标文件组成	38

一、开标一览表	39

二、资格证明文件	40

三、商务技术文件	47

四、报价文件	58

# 第1章 公开招标公告

## 一、项目基本情况

1. 项目名称：如皋市妇幼保健院（如皋市搬经镇卫生院）核磁共振采购项目

2. 项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2026-0037

3. 预算金额：人民币650.00万元

4. 最高限价：人民币650.00万元

5. 采购需求：如皋市妇幼保健院（如皋市搬经镇卫生院）采购1.5T核磁共振1套，详见第3章。

6. 合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成供货及安装调试，具体时间以采购人通知为准。

7. 本项目是否接受进口产品：否。

8. 本项目是否接受联合体：否。

9. 本项目是否专门面向中小企业采购：否。

10. 项目类型：货物。

11. 项目所属行业：工业。

## 二、投标人的资格要求

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效投标处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）投标产品如属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书扫描件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

（1）若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可证》且生产范围包含该产品；若为所投产品代理商或授权供应商，请根据所投医疗器械的类别，提供相应的《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械经营备案凭证且经营范围包含该产品，须提供相关证明材料扫描件加盖投标人公章。

（2）投标人须提供产品的《医疗器械注册证》，须提供相关证明材料扫描件加盖投标人公章。

5. 供应商的法定代表人参加招标活动的，须在投标文件中提供法定代表人身份证明和身份证扫描件；委托代理人参加招标活动的，还须在投标文件中提供法定代表人的授权委托书。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

## 三、获取公开招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日内。

2.地点：江苏省政府采购网。

3.方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年11月12日9点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开标时间：2026年11月12日9点00分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）投标人需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。

2. 投标保证金及履约保证金：免收。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：如皋市妇幼保健院（如皋市搬经镇卫生院）

地    址：如皋市搬经镇人民西路30号

项目经办人姓名：王杭军

项目经办人联系方式：15962803030

2. 采购代理机构信息（如有）

名    称：南通泾天纬地项目管理有限公司

地　　址：如皋市如城街道惠政路269号纪庄大楼9层

项目经办人姓名：丁玉娇

项目经办人联系方式：051387610696

附件: 1.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

2.招标文件

3.采购人信用承诺

# 第2章 投标须知

## 1. 投标费用

1.1 投标人应自行承担所有与投标有关的费用。不论最终的中标结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 2. 招标文件的约束力

2.1 供应商一旦投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。本招标文件包括公开招标公告、投标须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、投标文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2 开标日期前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2.3 采购人或者采购代理机构通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.5 采购人或者采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

## 3.投标文件编制

3.1 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 投标文件由开标一览表、资格审查文件、商务技术文件和报价文件等四部分组成，具体按照“第6章 投标文件组成”要求编写。

## 4. 投标文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子投标文件加密。未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目招标活动。

4.8供应商可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。在投标文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改招标文件，酌情延长投标文件提交截止时间。

4.10 投标文件的有效期：从提交投标文件截止日起90天。

## 5. 开标和评标

5.1 采购人或者采购代理机构将在公开招标公告中规定的时间和地点组织开标活动。

5.2开标前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出投标文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自投标文件。

5.3 投标人因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评标时间。

5.5 供应商在评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

5.6 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

5.7 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对于预算金额在1000万元以上、技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

5.8 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

5.9 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

5.10 除了第5.9条规定的情形之外，评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。

5.11 评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，确定中标候选人。

5.12评标委员会评标时，可以通过视频会议，要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.13 接到澄清要求的供应商，应在评标委员会规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.14出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

5.14.1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

5.14.2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

5.14.3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

5.14.4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

5.15投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.15.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.15.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.15.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.15.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.15.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.16采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.17使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不得作为中标候选人。

5.18 评标结果汇总完成后，除了分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、或者经评标委员会认定评分畸高、畸低等情形之外，任何人不得修改评标结果。

5.19 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.19.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.19.2不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.19.3 不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

5.19.4不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；

5.19.5不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；

5.19.6 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.19.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.19.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.19.9不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

## 6. 中标和合同

6.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

6.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.4 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

6.5采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

6.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

## 7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 投标人与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，落实对本国产品支持政策。

7.6.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.6.3 本国产品应当符合以下条件：（1）产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变（经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征或用途）；（2）产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，组件成本按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；（3）对特定产品，在符合本通知第一条第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

7.6.4供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

7.7 商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

7.8绿色数据中心（如有）

（1）采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

（2）采购人在履约验收中对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，供应商应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

（3）中标人未按合同约定提供设备或服务的，采购人依法追究其违约责任。对供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法由相关部门予以处理。

7.9 低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。供应商如提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。（最低评标法删除标注内容）在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.10 节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.11 绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

## 8.无效投标和招标活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效投标处理。

8.1.1 不具备招标文件中规定的资格要求的。

8.1.2 报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

8.1.10 未完整上传投标文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

8.1.13 同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

8.1.14 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

8.1.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理时间内提供说明，投标人不能证明其报价合理性的。

8.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次招标活动将被终止：

8.2.1 合格投标人不足3家的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3  因重大变故，采购任务取消的。

## 9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见招标文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加招标活动的供应商或在招标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加招标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.13条投诉书范本。

9.12 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。

9.13 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

## 10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

## 11. 采购代理服务费

11.1 采购代理服务费收取标准：采购代理服务费以成交价为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元~ 400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元~ 1000万元（含）部分,费率为1.1%；1000万元~ 5000万元（含）部分,费率为0.8%；5000万元~1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元~10亿元（含）部分,费率为0.05%；10亿元~50亿元（含）部分,费率为0.01%；50亿元以上部分，费率为0.005%）分段计算后汇总，不足伍仟按伍仟元计取，由中标人承担。本项目预算中包含此费用，投标人在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

11.2 采购代理服务费由中标人支付。中标人自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

11.3.1收款单位名称为：南通泾天纬地项目管理有限公司；

11.3.2账户号码：32050164723600005459；

11.3.3开户行：建设银行如皋支行，行号：105306200016；

# 第3章 采购需求

投标人在制作投标文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

## 一、项目简介

如皋市妇幼保健院（如皋市搬经镇卫生院）为方便社会群众就诊，现拟采购1.5T核磁共振1套。

## 二、采购内容

货物名称：1.5T核磁共振；

数量：1套。

## 三、基本技术要求

以下参数为产品的基本技术要求，不允许负偏离，投标人须提供制造商公开发布的印刷资料、技术白皮书、技术规格书、产品使用说明书、产品检验报告、注册证、注册证附件产品技术要求等证明材料佐证产品技术性能参数，未按照要求提供证明材料或者存在负偏离的，按照无效响应处理。如以下参数要求为指定值，均指该参数的最低要求，投标人可选择不低于最低要求的产品进行投标。

| 1 . 磁体系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1磁体参数 |  |  |  |
| 磁体类型 |  | 超导磁体 |  |
| 磁场强度 |  | 1.5T |  |
| 磁体长度（不含外壳） |  | ≤170cm |  |
| 重量 |  | ≤5700kg(含液氦) |  |
| 5高斯线范围 |  | 4.0m x2.5mx2.5m |  |
| 屏蔽方式 |  | 主动屏蔽 |  |
| 1.2冷却剂 |  |  |  |
| 冷却剂类型 |  | 液氦 |  |
| 液氦容量 |  | ≤1500L |  |
| 1.3磁场均匀度 |  |  |  |
| 磁场技术 |  | 被动+主动匀场 |  |
| 抗电磁干扰 |  | 具备 |  |
| 2 . 射 频 系 统 |  |  |  |
| 2.1射频发射 |  |  |  |
| 射频功率放大器功率 |  |  | ≤20KW |
| 发射线圈免调谐 |  |  | 具备 |
| 2.2射频接收 |  |  |  |
| 一体化线圈射频接收系统 |  |  | 具备 |
| 接收通道 |  |  | ≥16 |
| 接收带宽 |  |  | 1MHz |
| 解调滤波 |  |  | 全数字正交解调以及全数字滤波技术 |
| 2.3原厂射频接收线圈组 |  |  |  |
| 头颈联合线圈 |  |  | ≥16 |
| 脊柱线圈 |  |  | ≥12 |
| 大柔性线圈 |  |  | ≥4 |
| 体线圈 |  |  | ≥6 |
| 3 . 梯 度 系 统 |  |  |  |
| 梯度控制 |  |  | 全数字化 |
| 最大单轴梯度场强(X/Y/Z轴) |  |  | 33mT/m |
| 最大单轴梯度切换率(X/Y/Z轴) |  |  | ≥100 T/m/s |
| 屏蔽方式 |  |  | 主动屏蔽 |
| 冷却方式 |  |  | 水冷 |
| 降噪技术 |  |  | 具备 |
| 4.扫描检查环境 |  |  |  |
| 4.1检查环境 |  |  |  |
| 孔径尺寸 | ≥60cm |  |  |
| 孔径照明 | LED舒适光源 |  |  |
| 孔径通风 | 舒适可调 |  |  |
| 语音交互 | 双向通讯 |  |  |
| 呼吸门控 | 具备 |  |  |
| 生理信号监控单元 | 具备 |  |  |
| 患者紧急呼叫装置 | 具备 |  |  |
| 患者监视系统（含摄像头与监视器） | 具备 |  |  |
| 磁体外壳多功能显示屏 | 具备 |  |  |
| 特定吸收率 SAR 实时连续监控显示 | 具备 |  |  |
| 4.2扫描检查床 |  |  |  |
| 最大承重 |  |  | ≥200kg |
| 最低床面高度 |  |  | ≤52cm |
| 5. 扫 描 参 数 |  |  |  |
| 最大FOV |  |  | 50cm x50cm x50cm |
| 最小FOV |  |  | ≤0.5cm |
| 2D最小层厚 |  |  | ≤0.1mm |
| 3D最小层厚 |  |  | ≤0.05mm |
| 最大采集矩阵 |  |  | ≥1024 |
| 6.并行采集加速技术 |  |  | 具备 |
| 7.图像无缝拼接软件 |  |  | 具备 |
| 8.计算机系统 |  |  |  |
| 处理器 |  |  | ≥4.0GHz |
| 硬盘容量 |  |  | ≥480GB |
| 显示器 |  |  | ≥24英寸 |
| UPS系统 |  |  | 提供，≥30分钟 |
| 原厂设备保修 |  |  | ≥3年 |
| 9.配置要求：配置清单中需包括（但不限于）：列出详细的设备配置清单（包括硬件和软件），并按此供应给采购人，如有任何遗漏，采购人可拒绝验收通过，并拒付货款，直至中标人补齐为止。 |  |  |  |
| 1.5T磁共振成像系统1套 |  |  | 具备 |
| 高级重建工作站1套 |  |  | 具备 |
| 软件功能全部开放 |  |  | 具备 |
| 头颈联合线圈1套 |  |  | 具备 |
| 脊柱线圈1套 |  |  | 具备 |
| 体部线圈1套 |  |  | 覆盖范围≥60cm*60cm，或者两片拼接使用 |
| 柔性线圈2套 |  |  | 具备 |
| 膝关节专用线圈1套 |  |  | 具备 |
| 肩关节专用线圈1套 |  |  | 具备 |
| 个性化线圈存储柜1套 |  |  | 具备 |
| 精密空调1套 |  |  | 具备 |
| 水冷机组1套 |  |  | 具备 |
| 双柱铁磁探测器1套 |  |  | 具备 |
| 无磁推车床1套 |  |  | 具备 |
| 无磁轮椅1套 |  |  | 具备 |
| 无磁灭火器1套 |  |  | 具备 |
| 报告工作站1套（每套含4M彩色专显和电脑工作站） |  |  | 具备 |
| 无磁高压注射器1台 |  |  | 具备 |
| AI工作站1套 |  |  | 具备 |
| 除湿机1台 |  |  | 具备 |
| 对比剂加温箱1台 |  |  | 具备 |
| 磁兼容消毒仪1台 |  |  | 具备 |
| 磁共振机房改造 |  |  | 磁屏蔽及美化（含负压屏蔽门） |
| 10.其他要求 |  |  |  |
| 免费接入医院信息系统 |  |  | 具备 |
| 设备生产日期距离到货日期不得大于12个月 |  |  | 具备 |

## 四、质量标准

1.投标人须明确所投货物的生产厂家、品牌、型号、规格、外形和尺寸等；

2.投标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及国家相关规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交投标人承担；

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行；

4.投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果；

5.投标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能；

6.投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险；

7.投标人必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册；

8.投标人所供货物最终验收后，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果；

9.所有中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求；

10.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本招标文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本招标文件规定实施；如本招标文件规定低于国家标准，均按国家标准规定实施；如本招标文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。

## 五、交货期限和地点

交货期限：自合同签订之日起30日历天内完成供货及安装调试，具体时间以采购人通知为准。

交货地点及要求：采购人指定地点，产品须为全新、未使用过的原装合格正品。安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准。货物由中标人负责办理运输、装卸、安装、调试等，所有费用由中标人负责。采购方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购方由此造成的一切损失。

## 六、验收方案

1.验收方式：

1.1采购人收到货物后，双方共同进行开箱初检，初步核对货物型号、规格、数量、产地、生产日期等内容与采购要求是否一致，如果发现不符或有缺损，可以要求中标人立即采取增补、更换等补救措施。开箱初检合格后中标人应及时安排安装、调试、试用；

1.2中标人负责货物的安装、调试、试用过程中的现场安全管理，若安装、调试及试用过程中发生安全事故，中标人应承担全部责任；

1.3买卖双方应在安装、调试完成后进行试用，试用不应少于一个月，具体程序由中标人提供并经买卖双方协商一致后确认。在试使用期间，如果未能达到合同约定的要求或者质量标准，或者试用期内因设备本身原因出现故障达两次，中标人则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由中标人承担；

1.4货物试用结束双方应及时依据本章关于技术标准、质量要求及质保期限的规定对货物进行最终验收，验收合格后双方共同签署验收文件；验收时中标人应提交产品检验合格证书或其他产品合格证明文件，进口产品须提交报关单、商检证明以及中文产品质量保证书及中文产品说明书；同时还需提交厂商或厂商授权售后服务机构签字盖章且符合本合同售后服务条款要求的承诺函；

1.5对货物的最终验收在采购人所在地进行，该验收只表明对货物外观质量的初步认可，并不代表采购人对内在质量的最终确认，即验收合格不排除采购人在质保期内外提出质量异议。质量异议期限为180天，自验收合格之次日起计算，如果在质量异议期内如中标人提供的产品未能达到采购人的参数要求、合同约定的要求或者质量标准及因设备本身原因出现故障两次及以上，中标人则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由中标人承担。

2.货物验收标准：

2.1质量要求应达到国家相关规范及招标文件规定的技术标准，且应使采购人在质保期及质保期过后的设计寿命周期内能实现正常使用的目的。

2.2质量保证承诺：当中标人在技术、工艺、原材料的材质、产地和供应商等发生重大变化时，中标人须提交关于调整原因、市场影响和质量验证等方面的书面说明材料，直至采购人书面确认此变化对产品质量确无影响为止，由此造成的后果与损失，由中标人承担。

2.3货物性能考核指标：

不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据招标文件和响应文件确定。

## 七、质量保证期限

设备验收合格后原厂整机保修≥3年。

## 八、售后服务

1.保修期内中标人保证货物完好率不低于95%，如因货物质量问题导致货物部分或全部功能停用率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每低于一个百分点，保修期相应延长十五天；

2.质保范围：本次采购的所有货物，包括配套附件、软件等所出现的任何故障及性能偏差；

3.中标人所供设备如需使用专用耗材、试剂或在维修保养中需要专用工具、易损件、维修配件，则必须在合同附件中提供耗材配件供货清单及报价表并保证在设备有效使用期内的正常供应；

4.质保期内免费提供一年4次的全面保养，并提供相应的维护报告，质保期后，每年应免费提供该原厂设备巡检≥2次，并提供相应设备巡检报告；

5.质保期外如需维修，按市场最低价提供零配件，不收任何维修费、人工费、差旅费等服务性费用，中标人保证先维修后收费，所更换的配件保修不少于一年，软件升级终身免费；

6.维修响应时间：中标人所投产品须具有400或800售后服务专线，7*24小时接听，接到报修电话2小时内响应，24小时内到场维修（包括节假日），中标人保证有充足的备件确保故障设备在接到采购人报修电话48小时内现场修复。如不能在48小时内修复，中标人保证提供不低于原设备性能的备用设备给采购人使用。需返厂维修的设备，中标人承担拆卸、包装、运输及再安装等费用；

7.中标人应免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、维修密码、专用工具等维护维修必需的材料和信息并保证及时提供维修配件；

8.中标人负责对采购人的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训。培训应达到能熟练操作，并能排除常见故障的标准；

9.免费提供培训：包括但不限于现场操作培训并免费提供工程师的维修培训，要求院方工程师掌握：设备软件的安装、设备的原理、结构、设备的拆装、设备的保养步骤、性能检测；设备有维修密码的必须提供维修密码。

## 九、付款方式

自货物交付之日起30天内向中标人支付合同总金额10%的价款，经采购人对合同中所有项目验收合格(采购人组织专家验收)后，凭中标人等额有效发票及采购人签署验收合格报告，采购人在60天内向中标人支付合同金额90%的价款。

## 十、其他要求

1.报价要求：投标人报价应包含货物的成本、包装、运输、保险、安装与调试、验收、技术支持与人员培训、售后服务、检验、税金等一切与之相关费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.机房改造：根据院方要求提供交钥匙工程（含配电柜、辐射防护、设备与附件安装基础结构、温湿度控制系统、内饰二次装修、环评与卫评等），投标人须提供承诺函，承诺函格式自拟，未提视为无效投标。

# 第4章 合同文本

如皋市政府采购合同

甲方 :如皋市妇幼保健院（如皋市搬经镇卫生院）

乙方 :

如皋市妇幼保健院（如皋市搬经镇卫生院）核磁共振采购项目委托南通泾天纬地项目管理有限公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 货物及其数量如下表：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | （大写） |  |  | ￥ |  |

- 质保期：

- 交货时间：自合同签订之日起30日历天内完成供货及安装调试，具体时间以甲方通知为准。

- 交货地点：甲方指定地点

- 付款：自货物交付之日起30天内向中标人支付合同总金额10%的价款，经采购人对合同中所有项目验收合格(采购人组织专家验收)后，凭中标人等额有效发票及采购人签署验收合格报告，采购人在60天内向中标人支付合同金额90%的价款。

- 合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 组成本合同的文件包括：

1.本合同专用条款；

2.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年月日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 户名： 开户银行： 账号： 年月日 |
| --- | --- |

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按照招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1.所提供产品应包含不少于   年的整机（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。自验收合格之日起，进入保修期；1.保修期内乙方保证货物完好率不低于95%，如因货物质量问题导致货物部分或全部功能停用率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每低于一个百分点，保修期相应延长十五天；

2.质保范围：本次采购的所有货物，包括配套附件、软件等所出现的任何故障及性能偏差；

3.乙方所供设备如需使用专用耗材、试剂或在维修保养中需要专用工具、易损件、维修配件，则必须在合同附件中提供耗材配件供货清单及报价表并保证在设备有效使用期内的正常供应；

4.质保期内免费提供一年4次的全面保养，并提供相应的维护报告，质保期后，每年应免费提供该原厂设备巡检≥2次，并提供相应设备巡检报告；

5.质保期外如需维修，按市场最低价提供零配件，不收任何维修费、人工费、差旅费等服务性费用，乙方保证先维修后收费，所更换的配件保修不少于一年，软件升级终身免费；

6.维修响应时间：乙方所投产品须具有400或800售后服务专线，7*24小时接听，接到报修电话2小时内响应，24小时内到场维修（包括节假日），乙方保证有充足的备件确保故障设备在接到甲方报修电话48小时内现场修复。如不能在48小时内修复，乙方保证提供不低于原设备性能的备用设备给甲方使用。需返厂维修的设备，乙方承担拆卸、包装、运输及再安装等费用；

7.乙方应免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、维修密码、专用工具等维护维修必需的材料和信息并保证及时提供维修配件；

8.乙方负责对甲方的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训。培训应达到能熟练操作，并能排除常见故障的标准；

9.免费提供培训：包括但不限于现场操作培训并免费提供工程师的维修培训，要求院方工程师掌握：设备软件的安装、设备的原理、结构、设备的拆装、设备的保养步骤、性能检测；设备有维修密码的必须提供维修密码

10.提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

11.软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

12.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方投标文件执行。

第五条 交货和验收

1.乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

第六条 货款支付

本合同项下所有款项均在乙方货物交付验收合格后，并提交所需单据后　　　个工作日内按合同约定的付款方支付货款。

第七条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

4.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第九条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向如皋市人民法院提起诉讼。

第十一条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

# 第5章 评标标准和方法

本项目采用综合评分法

1.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2.评标委员会将对通过资格及符合性检查的各合格采购人根据投标文件和招标货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。采购人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

3.评审因素：价格、性能参数、售后服务方案、业绩及质保承诺，以及相应的比重或者权值等。

4. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.评分标准表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 2 | 性能参数 | 54 | 根据制造商公开发布的印刷资料、加盖原件持有单位公章的技术白皮书、技术规格书、产品使用说明书、产品检验报告、注册证、注册证附件产品技术要求或功能截图等证明材料对产品技术性能参数进行评审。如投标人填写响应性与佐证材料参数不一致（例如：技术部分正负偏离表自填响应或正偏离，证明材料等参数显示负偏离或不响应），该项不得分。 1.磁体长度（不含外壳）≤160cm的，得1分；≤150cm的，得3分；本项最高得3分； 2.重量≤4000kg（含液氦）的，得3分；本项最高得3分； 3.检查床承重＞200kg的，得1分；≥250kg的，得2分； 4.液氦容量≤1400L的，得1分；≤1000L的，得3分；本项最高得3分； 5.磁场均匀度 （1）40cmDSV≤0.33ppm的，得1分；≤0.10ppm的，得2分；本项最高得2分； （2）30cmDSV≤0.25ppm的，得1分；≤0.03ppm的，得2分；本项最高得2分； （3）20cmDSV≤0.08ppm的，得1分；≤0.009ppm的，得2分；本项最高得2分； （4）10cmDSV≤0.02ppm的，得1分；≤0.007ppm的，得2分；本项最高得2分； 6.射频功率放大器功率≤18KW的，得2分；本项最高得2分； 7.头颈联合线圈＞16的，得1分；≥24的，得3分；本项最高得3分； 8.脊柱线圈≥20的，得1分；≥24的，得3分；本项最高得3分； 9.体线圈≥12的，得2分； 10.最大单轴梯度切换率(X/Y/Z轴)≥125T/m/s的，得3分；本项最高得3分； 11.语音交互提供双向通话气动传导耳机的，得1分；耳机具备背景音乐功能的，得1分；本项最高得2分； 12.提供无线呼吸门控的，得2分； 13.固态硬盘容量≥512GB的，得1分；≥1TB的，得2分；本项最高得2分； 14.显示器＞24英寸的，得1分；显示器≥27英寸的，得2分；本项最高得2分； 15.全静音平台技术部分序列具备的，得1分；所有序列具备的，得3分，本项最高得3分； 16.具备T1WI、T2WI自由呼吸成像的，得2分； 17.具备常用扫描部位全自动定位扫描的，得2分； 18.具备扫描床上系统线圈接口数量≥4的，得2分；≥6的，得4分；本项最高得4分。 19.具备压缩感知成像技术的，得2分。 20.具备去金属伪影成像技术的，得1分。 |
| 3 | 售后服务方案 | 10 | 制定售后服务方案：投标人应制订满足招标文件要求的售后服务方案及管理制度，包括但不限于①自身及所投产品制造商的售后服务机构的分布情况；②售后服务人员的数量、素质、技术水平；③售后服务的响应标准；④服务体系；⑤故障解决方案等服务方案；服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员； 上述内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。(本项最多得10分) 注：售后服务方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：售后服务方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或售后服务方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或售后服务方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目招标文件要求；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 4 | 业绩 | 4 | 依据2023年6月以来拟投同型号产品购销合同进行评审，具体评分标准如下： 具有拟投同生产厂家同品牌同型号产品使用业绩（甲方须为医疗机构类使用单位），每提供一个业绩得1分，本项共4分。 |
| 5 | 质保承诺 | 2 | 在满足招标文件中规定的免费质保期要求的基础上，供应商针对所投产品的免费质保期限每增加一年得1分，最高得2分。投标文件中须提供承诺函加盖投标人公章（格式自拟），否则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

备注：

1.上述投标文件中所提供的相关证书等证明材料如有有效期的均须在有效期内。

2.上述投标文件中所提供的相关合同业绩、获奖证书、获奖文件、证明及报告等必须与原件一致。采购结束后，在确认中标结果之前，采购人将对中标人投标文件中所提供的证明文件进行核实，如发现不一致，若核验发现供应商提供虚假证明材料，将上报政府采购监管部门依法处理。

3.本项目商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料较多，投标人需有序放置于相应投标文件中，并注明如评分点 1，评分点 2……，条理清晰，对重点部分着重标注标识，便于评委检索。若因错放，漏放造成的不得分情况由投标人自行承担。

# 第6章 投标文件组成

如皋市政府采购投标文件

项目名称：如皋市妇幼保健院（如皋市搬经镇卫生院）核磁共振采购项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2026-0037

供应商名称：

地址：

联系电话：

年   月   日

## 一、开标一览表

开标一览表（货物类）

项目名称：如皋市妇幼保健院（如皋市搬经镇卫生院）核磁共振采购项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2026-0037

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造商 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5T核磁共振 |  |  |  | 自合同签订之日起30日历天内完成供货及安装调试，具体时间以采购人通知为准。 | 采购人指定地点 |  |

投标总报价：元（小写）

元（大写）

## 二、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（扫描件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（扫描件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（扫描件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（六）法定代表人身份证明及身份证扫描件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：     性别：

年龄：     职务：

系（供应商名称）的法定代表人。 特此证明。

法定代表人身份证

供应商名称（公章）：

日期：年 月日

（七）法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：如皋市妇幼保健院（如皋市搬经镇卫生院）核磁共振采购项目项目编号:JSZC-320682-NTJW-G2026-0037采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

代理人身份证扫描件

（八）投标函

投标函

致：如皋市妇幼保健院（如皋市搬经镇卫生院）

根据贵方的如皋市妇幼保健院（如皋市搬经镇卫生院）核磁共振采购项目（项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2026-0037）招标文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目招标采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的投标文件接收截止时间起遵循本投标文件，并在规定的招标有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方中标，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。

7.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

8.与本招标采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（九）其他资格证明材料

（1）若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可证》且生产范围包含该产品；若为所投产品代理商或授权供应商，请根据所投医疗器械的类别，提供相应的《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械经营备案凭证且经营范围包含该产品，须提供相关证明材料扫描件加盖投标人公章。

（2）投标人须提供产品的《医疗器械注册证》，须提供相关证明材料扫描件加盖投标人公章。

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标文件。

## 三、商务技术文件

（一）符合技术要求的相关证明材料

1.招标文件中的技术参数为产品的基本技术要求，不允许负偏离，投标人须提供制造商公开发布的印刷资料、技术白皮书、技术规格书、产品使用说明书、产品检验报告、注册证、注册证附件产品技术要求等证明材料佐证产品技术性能参数，未按照要求提供证明材料或者存在负偏离的，按照无效响应处理。如以下参数要求为指定值，均指该参数的最低要求，投标人可选择不低于最低要求的产品进行投标。

2.机房改造：根据院方要求提供交钥匙工程（含配电柜、辐射防护、设备与附件安装基础结构、温湿度控制系统、内饰二次装修、环评与卫评等），投标人须提供承诺函，承诺函格式自拟，未提视为无效投标。

3.

3.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。

3.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。

（二）技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表

1.货物名称：1.5T核磁共振、品牌：、型号：和制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁体系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 磁体参数 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |  |  |  |
| 1.1.2 | 磁场强度 | 1.5T |  |  |  |
| 1.1.3 | 磁体长度（不含外壳） | ≤170cm |  |  |  |
| 1.1.4 | 重量 | ≤5700kg(含液氦) |  |  |  |
| 1.1.5 | 5高斯线范围 | 4.0m x2.5mx2.5m |  |  |  |
| 1.1.6 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |  |  |  |
| 1.2 | 冷却剂 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 冷却剂类型 | 液氦 |  |  |  |
| 1.2.2 | 液氦容量 | ≤1500L |  |  |  |
| 1.3 | 磁场均匀度 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 磁场技术 | 被动+主动匀场 |  |  |  |
| 1.3.2 | 抗电磁干扰 | 具备 |  |  |  |
| 2 | 射 频 系 统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 射频发射 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 射频功率放大器功率 | ≤20KW |  |  |  |
| 2.1.2 | 发射线圈免调谐 | 具备 |  |  |  |
| 2.2 | 射频接收 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 一体化线圈射频接收系统 | 具备 |  |  |  |
| 2.2.2 | 接收通道 | ≥16 |  |  |  |
| 2.2.3 | 接收带宽 | 1MHz |  |  |  |
| 2.2.4 | 解调滤波 | 全数字正交解调以及全数字滤波技术 |  |  |  |
| 2.3 | 原厂射频接收线圈组 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 头颈联合线圈 | ≥16 |  |  |  |
| 2.3.2 | 脊柱线圈 | ≥12 |  |  |  |
| 2.3.3 | 大柔性线圈 | ≥4 |  |  |  |
| 2.3.4 | 体线圈 | ≥6 |  |  |  |
| 3 | 梯 度 系 统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 梯度控制 | 全数字化 |  |  |  |
| 3.2 | 最大单轴梯度场强(X/Y/Z轴) | 33mT/m |  |  |  |
| 3.3 | 最大单轴梯度切换率(X/Y/Z轴) | ≥100 T/m/s |  |  |  |
| 3.4 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |  |  |  |
| 3.5 | 冷却方式 | 水冷 |  |  |  |
| 3.6 | 降噪技术 | 具备 |  |  |  |
| 4 | 扫描检查环境 |  |  |  |  |
| 4.1 | 检查环境 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 孔径尺寸 | ≥60cm |  |  |  |
| 4.1.2 | 孔径照明 | LED舒适光源 |  |  |  |
| 4.1.3 | 孔径通风 | 舒适可调 |  |  |  |
| 4.1.4 | 语音交互 | 双向通讯 |  |  |  |
| 4.1.5 | 呼吸门控 | 具备 |  |  |  |
| 4.1.6 | 生理信号监控单元 | 具备 |  |  |  |
| 4.1.7 | 患者紧急呼叫装置 | 具备 |  |  |  |
| 4.1.8 | 患者监视系统（含摄像头与监视器） | 具备 |  |  |  |
| 4.1.9 | 磁体外壳多功能显示屏 | 具备 |  |  |  |
| 4.1.10 | 特定吸收率 SAR 实时连续监控显示 | 具备 |  |  |  |
| 4.2 | 扫描检查床 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 最大承重 | ≥200kg |  |  |  |
| 4.2.2 | 最低床面高度 | ≤52cm |  |  |  |
| 5 | 扫 描 参 数 |  |  |  |  |
| 5.1 | 最大FOV | 50cm x50cm x50cm |  |  |  |
| 5.2 | 最小FOV | ≤0.5cm |  |  |  |
| 5.3 | 2D最小层厚 | ≤0.1mm |  |  |  |
| 5.4 | 3D最小层厚 | ≤0.05mm |  |  |  |
| 5.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024 |  |  |  |
| 6 | 并行采集加速技术 | 具备 |  |  |  |
| 7 | 图像无缝拼接软件 | 具备 |  |  |  |
| 8 | 计算机系统 |  |  |  |  |
| 8.1 | 处理器 | ≥4.0GHz |  |  |  |
| 8.2 | 硬盘容量 | ≥480GB |  |  |  |
| 8.3 | 显示器 | ≥24英寸 |  |  |  |
| 8.4 | UPS系统 | 提供，≥30分钟 |  |  |  |
| 8.5 | 原厂设备保修 | ≥3年 |  |  |  |
| 9 | 配置要求 | 配置清单中需包括（但不限于）：列出详细的设备配置清单（包括硬件和软件），并按此供应给采购人，如有任何遗漏，采购人可拒绝验收通过，并拒付货款，直至中标人补齐为止。 |  |  |  |
| 9.1 | 1.5T磁共振成像系统1套 | 具备 |  |  |  |
| 9.2 | 高级重建工作站1套 | 具备 |  |  |  |
| 9.3 | 软件功能全部开放 | 具备 |  |  |  |
| 9.4 | 头颈联合线圈1套 | 具备 |  |  |  |
| 9.5 | 脊柱线圈1套 | 具备 |  |  |  |
| 9.6 | 体部线圈1套 | 覆盖范围≥60cm*60cm，或者两片拼接使用 |  |  |  |
| 9.7 | 柔性线圈2套 | 具备 |  |  |  |
| 9.8 | 膝关节专用线圈1套 | 具备 |  |  |  |
| 9.9 | 肩关节专用线圈1套 | 具备 |  |  |  |
| 9.10 | 个性化线圈存储柜1套 | 具备 |  |  |  |
| 9.11 | 精密空调1套 | 具备 |  |  |  |
| 9.12 | 水冷机组1套 | 具备 |  |  |  |
| 9.13 | 双柱铁磁探测器1套 | 具备 |  |  |  |
| 9.14 | 无磁推车床1套 | 具备 |  |  |  |
| 9.15 | 无磁轮椅1套 | 具备 |  |  |  |
| 9.16 | 无磁灭火器1套 | 具备 |  |  |  |
| 9.17 | 报告工作站1套（每套含4M彩色专显和电脑工作站） | 具备 |  |  |  |
| 9.18 | 无磁高压注射器1台 | 具备 |  |  |  |
| 9.19 | AI工作站1套 | 具备 |  |  |  |
| 9.20 | 除湿机1台 | 具备 |  |  |  |
| 9.21 | 对比剂加温箱1台 | 具备 |  |  |  |
| 9.22 | 磁兼容消毒仪1台 | 具备 |  |  |  |
| 9.23 | 磁共振机房改造 | 磁屏蔽及美化（含负压屏蔽门） |  |  |  |
| 10 | 其他要求 |  |  |  |  |
| 10.1 | 免费接入医院信息系统 | 具备 |  |  |  |
| 10.2 | 设备生产日期距离到货日期不得大于12个月 | 具备 |  |  |  |

注：供应商应当明确所投产品的品牌、型号和具体技术指标数值，否则作为无效投标处理。

（三）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量标准 | 1.投标人须明确所投货物的生产厂家、品牌、型号、规格、外形和尺寸等； 2.投标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及国家相关规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交投标人承担； 3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行； 4.投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果； 5.投标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能； 6.投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险； 7.投标人必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册； 8.投标人所供货物最终验收后，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果； 9.所有中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求； 10.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本招标文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本招标文件规定实施；如本招标文件规定低于国家标准，均按国家标准规定实施；如本招标文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。 |  |  |  |
| 2 | 交货期限 | 自合同签订之日起30日历天内完成供货及安装调试，具体时间以采购人通知为准。 |  |  |  |
| 3 | 交货地点及要求 | 采购人指定地点，产品须为全新、未使用过的原装合格正品。安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准。货物由中标人负责办理运输、装卸、安装、调试等，所有费用由中标人负责。采购方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购方由此造成的一切损失。 |  |  |  |
| 4 | 验收方案 | 1.验收方式： 1.1采购人收到货物后，双方共同进行开箱初检，初步核对货物型号、规格、数量、产地、生产日期等内容与采购要求是否一致，如果发现不符或有缺损，可以要求中标人立即采取增补、更换等补救措施。开箱初检合格后中标人应及时安排安装、调试、试用； 1.2中标人负责货物的安装、调试、试用过程中的现场安全管理，若安装、调试及试用过程中发生安全事故，中标人应承担全部责任； 1.3买卖双方应在安装、调试完成后进行试用，试用不应少于一个月，具体程序由中标人提供并经买卖双方协商一致后确认。在试使用期间，如果未能达到合同约定的要求或者质量标准，或者试用期内因设备本身原因出现故障达两次，中标人则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由中标人承担； 1.4货物试用结束双方应及时依据本章关于技术标准、质量要求及质保期限的规定对货物进行最终验收，验收合格后双方共同签署验收文件；验收时中标人应提交产品检验合格证书或其他产品合格证明文件，进口产品须提交报关单、商检证明以及中文产品质量保证书及中文产品说明书；同时还需提交厂商或厂商授权售后服务机构签字盖章且符合本合同售后服务条款要求的承诺函； 1.5对货物的最终验收在采购人所在地进行，该验收只表明对货物外观质量的初步认可，并不代表采购人对内在质量的最终确认，即验收合格不排除采购人在质保期内外提出质量异议。质量异议期限为180天，自验收合格之次日起计算，如果在质量异议期内如中标人提供的产品未能达到采购人的参数要求、合同约定的要求或者质量标准及因设备本身原因出现故障两次及以上，中标人则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由中标人承担。 2.货物验收标准： 2.1质量要求应达到国家相关规范及招标文件规定的技术标准，且应使采购人在质保期及质保期过后的设计寿命周期内能实现正常使用的目的。 2.2质量保证承诺：当中标人在技术、工艺、原材料的材质、产地和供应商等发生重大变化时，中标人须提交关于调整原因、市场影响和质量验证等方面的书面说明材料，直至采购人书面确认此变化对产品质量确无影响为止，由此造成的后果与损失，由中标人承担。 2.3货物性能考核指标： 不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据招标文件和响应文件确定。 |  |  |  |
| 5 | 质量保证期限 | 设备验收合格后原厂整机保修≥3年 |  |  |  |
| 6 | 售后服务 | 1.保修期内中标人保证货物完好率不低于95%，如因货物质量问题导致货物部分或全部功能停用率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每低于一个百分点，保修期相应延长十五天； 2.质保范围：本次采购的所有货物，包括配套附件、软件等所出现的任何故障及性能偏差； 3.中标人所供设备如需使用专用耗材、试剂或在维修保养中需要专用工具、易损件、维修配件，则必须在合同附件中提供耗材配件供货清单及报价表并保证在设备有效使用期内的正常供应； 4.质保期内免费提供一年4次的全面保养，并提供相应的维护报告，质保期后，每年应免费提供该原厂设备巡检≥2次，并提供相应设备巡检报告； 5.质保期外如需维修，按市场最低价提供零配件，不收任何维修费、人工费、差旅费等服务性费用，中标人保证先维修后收费，所更换的配件保修不少于一年，软件升级终身免费； 6.维修响应时间：中标人所投产品须具有400或800售后服务专线，7*24小时接听，接到报修电话2小时内响应，24小时内到场维修（包括节假日），中标人保证有充足的备件确保故障设备在接到采购人报修电话48小时内现场修复。如不能在48小时内修复，中标人保证提供不低于原设备性能的备用设备给采购人使用。需返厂维修的设备，中标人承担拆卸、包装、运输及再安装等费用； 7.中标人应免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、维修密码、专用工具等维护维修必需的材料和信息并保证及时提供维修配件； 8.中标人负责对采购人的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训。培训应达到能熟练操作，并能排除常见故障的标准； 9.免费提供培训：包括但不限于现场操作培训并免费提供工程师的维修培训，要求院方工程师掌握：设备软件的安装、设备的原理、结构、设备的拆装、设备的保养步骤、性能检测；设备有维修密码的必须提供维修密码。 |  |  |  |
| 7 | 付款方式 | 自货物交付之日起30天内向中标人支付合同总金额10%的价款，经采购人对合同中所有项目验收合格(采购人组织专家验收)后，凭中标人等额有效发票及采购人签署验收合格报告，采购人在60天内向中标人支付合同金额90%的价款。 |  |  |  |
| 8 | 其他要求 | 1.报价要求：投标人报价应包含货物的成本、包装、运输、保险、安装与调试、验收、技术支持与人员培训、售后服务、检验、税金等一切与之相关费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 2.机房改造：根据院方要求提供交钥匙工程（含配电柜、辐射防护、设备与附件安装基础结构、温湿度控制系统、内饰二次装修、环评与卫评等），投标人须提供承诺函，承诺函格式自拟，未提视为无效投标。 |  |  |  |

注：按照招标文件要求详细填列，可增减行。

（四）招标文件规定提交的其他材料

1.性能参数

2.售后服务方案

3.业绩

4.质保承诺

## 四、报价文件

（一）公开招标响应报价表

公开招标响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：如皋市妇幼保健院（如皋市搬经镇卫生院）核磁共振采购项目 |  |  |  |
| 项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2026-0037 |  |  |  |
| 投标报价 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 落实政府采购政策评审价格 | 小微企业、残疾人福利单位或者监狱和戒毒企业制造的产品或者承接的服务，报价折扣10%后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

（二）公开招标响应报价明细表

公开招标响应报价明细表

项目名称：如皋市妇幼保健院（如皋市搬经镇卫生院）核磁共振采购项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2026-0037

| 序号 | 设备名称 | 品牌和型号 | 制造商名称 | 数量 | 单价 （元） | 单项 合计价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T核磁共振 |  |  | 1套 |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各投标人按投报的分包分别列表。

（三）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加如皋市妇幼保健院（如皋市搬经镇卫生院） 的如皋市妇幼保健院（如皋市搬经镇卫生院）核磁共振采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 1.5T核磁共振，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加如皋市妇幼保健院（如皋市搬经镇卫生院）单位的项目编号JSZC-320682-NTJW-G2026-0037为的如皋市妇幼保健院（如皋市搬经镇卫生院）核磁共振采购项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：中标供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。

（五）关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。