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[bookmark: _Toc13079]第一部分  投标邀请
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc20732978][bookmark: _Toc92168010][bookmark: _Toc100386044][bookmark: _Toc98669341][bookmark: _Toc98669699]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-HXZB-G2026-0006	
项目名称：镇江大气超级站2027年运维服务项目
预算金额：115.4万元（含代理服务费）。
最高限价：114.2万元
采购需求：详见采购需求。
合同履行期限：2026年12月1日至2027年11月30日。
本项目是否接受联合体投标：不接受。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
2.1本项目所属行业为  其他未列明行业  ，中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）；
2.2根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
3.投标人不得存在下列情形之一：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）为本招标项目的招标代理机构；
（3）与本招标项目的招标代理机构同为一个法定代表人；
（4）截止至投标截止时间，投标人被信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单；
（5）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
（6）法律法规规定的其他情形。
三、获取招标文件
获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
获取地点：苏采云政府采购一体化平台电子交易平台获取招标文件
获取方式：操作指南
采购文件售价：免费
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交截止时间及开标时间：2026年11月24日10:00（北京时间）
开标地点：网上开标大厅
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]注意事项：（1）本项目通过苏采云政府采购一体化平台电子交易平台进行采购，投标人须通过在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。
（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。
2.投标人投标需提前办理政府采购CA数字证书及电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
3.投标文件递交截止时间后，采购代理机构将通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
4.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网的更正公告。
6.本次招标不收取投标保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：江苏省镇江环境监测中心
地 址：镇江市京口区东吴路133号
联系人：陈先生
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：15365950371
2.采购代理机构信息
名 称：江苏恒信建设项目管理有限公司
地 址：镇江市润州区南山路61号
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：0511-86225656
3.项目联系方式
项目联系人：钱工           
电 话：0511-86225656


[bookmark: _Toc28897][bookmark: _Toc100386034][bookmark: _Toc92168000]第二部分  投标人须知
前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。
投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。
最低投标报价不能作为中标的保证。
中标价即为合同签约价。
如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
☑本项目不同意分包。
□同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。）

	3
	开标前答疑会
	☑不组织
□组织
时间：
地点：
联系人：
联系方式：

	4
	现场踏勘
	☑不统一组织，如需现场踏勘，可自行联系采购人前往。
□统一组织
踏勘要求：各供应商自行进行本项目现场踏勘，如有疑问提请采购人予以澄清。若未提出疑问或未参加的，则今后出现与此相关的任何问题由供应商自行承担全部责任和后果。各供应商亦可通过电话咨询相关事项。

	5
	演示
	☑无
□有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。

	6
	样品
	☑不要求提供。
□要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求供应商提供样品。）
（1）样品：；
（2）样品制作的标准和要求：；
（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评审办法；
（4）是否需要随样品提交检测报告：□否；□是，检测机构的要求：；检测内容：。
（5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。
 (6)采购活动结束后，对于未中标供应商提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标供应商提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。

	7
	是否允许采购进口产品
	R本项目不允许采购进口产品。
£可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	8
	项目属性与核心产品
	£货物类。
R服务类。
本项目核心产品为：  /  。

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的：镇江大气超级站2027年运维服务项目，属于 其他未列明行业 行业；

	10
	中小企业信用融资
	[bookmark: _Hlk136445673][bookmark: _Hlk136444446]为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html。

	11
	特别说明
	/




一、总  则
[bookmark: _Toc100386035][bookmark: _Toc92168001]1．适用范围
1.1 本招标文件仅适用于镇江大气超级站2027年运维服务项目（项目名称）。
[bookmark: _Toc100386036][bookmark: _Toc92168002]2．定义
[bookmark: _Toc20732971][bookmark: _Toc92168004][bookmark: _Toc98669335][bookmark: _Toc98669693][bookmark: _Toc100386038]招标文件中下列术语应解释为：
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏省镇江环境监测中心。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏恒信建设项目管理有限公司。
2.4 “服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即采购需求中要求的所有内容直至项目验收合格。
2.5 “☑”系指适用本项目的要求。“☐”系指不适用本项目的要求。
3．采购方式
3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。□最低评标价法。
3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审。□资格预审
3.3 本次采购确定的中标人数量：1名
4．投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
4.2 不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
[bookmark: _Toc92168005][bookmark: _Toc20732973][bookmark: _Toc98669336][bookmark: _Toc100386039][bookmark: _Toc98669694]5．政策功能
5.1 支持中小企业发展
5.1.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
5.1.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2 强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3 支持绿色发展
5.3.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
[bookmark: _Hlk132634610]5.3.2 本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3 纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4 采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。
5.5 支持创新发展
5.5.1 采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7 财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知（财库〔2021〕19号）。
5.8 根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。
二、招标文件
[bookmark: _Toc98669697][bookmark: _Toc92168008][bookmark: _Toc20732976][bookmark: _Toc98669339][bookmark: _Toc100386042]6.招标文件组成
6.1 招标文件包括：
（1）投标邀请
（2）投标人须知                  
（3）拟签订的合同文本
（4）采购需求
（5）评标办法和标准
（6）电子投标(响应)文件格式
6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc100386043][bookmark: _Toc98669698][bookmark: _Toc98669340][bookmark: _Toc20732977][bookmark: _Toc92168009]7．招标文件的澄清和修改
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
三、投标文件
8.编制投标文件的工具
8.1 投标人须按照系统要求制作投标文件。
9.投标文件语言及度量衡单位
9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10.投标文件的构成
10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。
10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。
10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。
11．投标文件的编制
11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。
11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
12．投标保证金
12.1 本项目不收投标保证金。
13．投标有效期
13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
14.投标文件的式样和签署
14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。
15．投标文件的提交
15.1 投标文件提交
15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。
15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。
15.1.4 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。
15.1.5 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。
15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
16．投标文件的补充、修改或者撤回
16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。
16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。
16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。
四、开标及评标
17．开标
17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。
17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。
17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。
17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。
17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
17.6 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
17.7 电子投标文件解密全部完成后，向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。
17.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。
17.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。
17.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。
18.投标人资格审查
18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。
19．评标委员会组成
19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（一）采购预算金额在1000万元以上；
（二）技术复杂；
（三）社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
20.投标人符合性审查
20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。
20.2 评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形详见符合性审查一览表。
20.3 投标文件澄清
20.3.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.3.2 投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。
20.4 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。
21．无效投标的情形
21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：　
（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章（含签字或者加盖印章）的；
（2）报价超过招标文件中规定的最高限价或者预算金额的；
（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（4）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
（5）投标文件中提供了虚假或失实资料的；未按招标文件规定的格式填写、内容不全或实质性关键字迹模糊、无法辨认的；填写项目不齐全不正确的或者前后响应内容不一致；
（6）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；
（7）投标人存在串通投标情形的；
（8）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（9）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；
（10）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；
（11）投标人因违法经营受到刑事处罚或者企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以 200 万元及以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的；
（12）“信用中国”网站、中国政府采购网网站查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；
（13）如有委托代理人，未按招标文件要求提供供应商为其缴纳社保证明材料的；
（14）未按招标文件-投标文件（格式）要求提供材料的；
（15）提供的中小企业声明函未按要求格式提供的；提供的中小企业声明函未按招标文件要求填写规定的所属行业；
（16）加“★”要求响应有负偏离的；
（17）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
22.串通投标的情形
22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
23.投标文件详细评审
23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
24.评标过程的保密
24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
25．废标的情形
25.1 出现下列情形之一的，将予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的； 
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
五、确定结果
26.确定中标人
26.1 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
[bookmark: _Hlk132702541][bookmark: _Hlk132702790]26.2 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人授权评标委员会直接确定中标人。
六、授予合同
27．中标通知书
27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。
27.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
28.履约保证金
28.1 □本项目不收取履约保证金。
☑本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
29．签订合同
29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。
29.2 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。
29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
29.4 采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。
29.5 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
七、询问、质疑、投诉
30．询问
30.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31．质疑
31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理。
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
[bookmark: _Hlk132706924]31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
31.4 分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址 详见 第一部分  投标邀请。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容，否则，采购代理机构或招标人不予受理：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字（或加盖印章）并加盖单位公章。代理人提出质疑，须提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
31.5 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
31.6 本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑。（不接受未填写快递运单的快件），以下情形的质疑不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
32．投诉
32.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。
32.2 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
八、诚实信用和解释权
33．诚实信用
33.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
34.适用法律及约束力
34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
35.解释权
除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。
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政府采购合同



项目名称：                                   



甲方：                                       

乙方：                                       





签订日期：               年       月       日

1

甲、乙双方根据“江苏省镇江环境监测中心镇江大气超级站2027年运维服务”的评标结果，并按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，以及其它相关法律、法规，结合本项目具体情况，甲乙双方订立本合同。下列关于  项目名称  招标文件、乙方提交的投标响应文件是构成本合同不可分割的部分，包括但不限于：
1、投标承诺函；
2、开标（报价）一览表；
3、服务方案；
4、中标通知书；
5、招标文件、投标响应文件；
6、甲方、乙方商定的其他必要文件。
一、服务内容
1.1超级站站点运维。超级站站点现包含两处地点，分别为镇江市东吴路133号镇江环境监测中心楼顶站点（以下简称镇江江滨超站）和镇江新区港口路中国铁塔股份有限公司镇江市分公司大港支局基站楼顶站点（以下简称铁塔公司站点）。
1.2深度解析报告等报告编制。
1.3 走航自动监测服务。
1.4温室气体站房运行保障费。
具体内容详见本项目的招标文件和乙方的投标文件。
二、合同总额
2.1本合同金额为（人民币大写）：        （￥：       元）。本合同价款包括但不限于人工（含工资、社保、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、维护保养、耗材更新、培训、安全管理服务、以及税费及利润等一切费用。
三、合同款支付
3.1合同签订并收到乙方提供的正式发票后10个工作日内甲方支付15.6万元；
3.2服务完成后，甲方向乙方支付合同总额的余款。甲方向乙方支付合同余款时，如存在罚则扣款情况，则相关款项应扣除罚则费用后支付。
3.3超级站站点运维分项若在合同期内因工作需要停止站点运维工作，则按实际运维的月份进行费用结算。
3.4本期运维服务合同于2026年11月30日到期，若2026-2027年运维服务合同签订履行日期迟于该日期，为确保大气超级站的运维服务不受到影响，将仍由原运维单位（壹点环境科技(广州)有限公司）继续负责运维，该段时间的运维费用由中标单位支付给壹点环境科技(广州)有限公司。支付金额=年度中标价/365天*原运维合同服务商到期后继续服务的天数。
3.5支付程序，按照国家、省、市有关财政资金支付管理的规定执行。
四、服务期限
4.1本合同服务期：2026年12月1日至2027年11月30日。
五、知识产权
5.1乙方保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
六、服务评价验收
6.1乙方应按照招标文件和响应文件的有关规定提供合格服务；本招标文件中所含的采购需求和指标，并以用户的实际需求为唯一标准进行验收。包括项目总体实施效果是否完备、正确、满足用户的需求，是否达到预期；验收不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
6.2服务质量出现问题，乙方负责修改完善，直至达到甲方的要求。
6.3服务的验收包括：项目内容范围内的全部服务内容。
七、乙方交付延误
7.1乙方应按照“投标响应文件”中承诺的进度交付甲方验收。
7.2如果乙方无正当理由拖延周期，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。
7.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按期交付使用和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期完成（或提供服务）的理由、可能延误的时间同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长周期或终止合同；同时保留按第7.2条规定对乙方进行制裁的权力。
八、误期赔偿
8.1除合同条款规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方有权从合同款中扣除误期赔偿同时有权行使合同项下的其他补救方法，赔偿费按每天迟提供服务费用的0.2％计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价的10％。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方将终止合同。
[bookmark: _Toc22000623]九、不可抗力
[bookmark: _Toc22000624]9.1如果双方由于不可抗力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。
9.2本条所述的“不可抗力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。
9.3受事故影响的一方应在不可抗力事故发后尽快通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。
十、税费
10.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。
10.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。
[bookmark: _Toc22000625]十一、履约保证金
11.1本项目收取履约保证金。
11.2合同签订生效后，在甲方付款前，乙方须提供中标金额10%的保函，保函有效期须覆盖“整个服务期”的时间。待“项目服务期结束”后，甲方退还保函。
十二、纠纷解决办法
12.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。
12.2在诉讼期间，本合同应继续执行。
[bookmark: _Toc22000627]十三、违约终止合同
13.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
（1）如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部相关的服务工作。
（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。
（3）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。
[bookmark: _Toc22000628]13.2在甲方根据上述第13.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
十四、破产终止合同
14.1如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。
十五、保密条款
15.1乙方应当妥善保管甲方提供的相关资料，并对相应的信息、数据承担保密责任，未经甲方许可，不得利用知悉的属于甲方的信息、数据为自己谋利或向第三方提供。乙方为此须与甲方签订保密协议，保密协议的格式由甲方提供。详见附件1。
[bookmark: _Toc22000629]十六、合同生效及其它
16.1合同经甲方、乙方签字或盖章并加盖公章后生效。
16.2合同一式肆份，以中文书写，甲乙双方各执贰份。
16.3如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
16.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。


甲方：  （公章）                   乙方： （公章）                                
法定代表人或授权代表               法定代表人或授权代表
（签字或盖章）：                    （签字或盖章）：
联系电话：                         联系电话：
地址：                             地址：  


注：（1）以上为中标后签订本项目合同的通用条款，不得进行实质性的修改，专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
（2）采购人和中标人应在中标通知书发放15天内签订本项目正式合同。如果中标人不履行签订正式合同的义务，采购代理机构有权取消中标人的中标资格，并没收其投标保证金，中标人并承担相应责任；如果采购人不履行签订正式合同的义务，则按照现行法律规定承担相应责任。
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附件1：保密协议

甲方（委托方）：[甲方单位名称]
乙方（运维方）：[乙方单位名称]
鉴于甲方委托乙方进行环境空气站的运维工作，乙方在运维过程中将接触并了解到甲方的技术秘密、商业秘密及运营数据等敏感信息。为确保这些信息的安全，防止泄露，甲乙双方经友好协商，达成如下保密协议：
一、保密信息的定义
本协议所称的“保密信息”是指在环境空气站运维过程中，乙方接触到的关于甲方的技术秘密、商业秘密、运营数据、客户信息等不为公众所知悉的信息。
保密信息包括但不限于：环境空气站的运维文档、操作手册、技术资料、软件代码、监测数据、业务流程、价格策略等。
二、保密义务
乙方应对甲方提供的保密信息予以严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露、泄露或者公开。
乙方不得利用甲方保密信息从事与甲方业务相竞争的活动，不得将保密信息用于任何非授权目的。
乙方应采取适当的管理措施，确保其员工、代理人和其他授权人员遵守本协议的保密义务。
三、保密期限
本协议的保密期限自双方签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
如果保密信息依法不再保密，或者甲方公开披露了保密信息，乙方不再承担保密义务。
四、违约责任
如乙方违反本协议的保密义务，甲方有权要求乙方立即停止违约行为，并承担相应的违约责任。
乙方应赔偿甲方因违约行为所造成的经济损失，包括但不限于经济损失、诉讼费用、律师费用等。
五、法律适用和争议解决
本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
因本协议引起或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。



甲方（盖章）：[甲方单位公章]
代表（签名）：[甲方代表签名]
签订日期：[签订日期]


乙方（盖章）：[乙方单位公章]
代表（签名）：[乙方代表签名]
签订日期：[签订日期]







[bookmark: _Toc3970]第四部分  采购需求
一、采购项目简要说明及预算金额
本项目为江苏省镇江环境监测中心镇江大气超级站2027年运维服务。运维服务包含四个方面的内容：
内容1：超级站站点运维。超级站站点现包含两处地点，分别为镇江市东吴路133号镇江环境监测中心楼顶站点（以下简称镇江江滨超站）和镇江新区港口路中国铁塔股份有限公司镇江市分公司大港支局基站楼顶站点（以下简称铁塔公司站点）。
内容2：深度解析报告等报告编制。
内容3：走航自动监测服务。
内容4：温室气体站房运行保障费。
本项目最高限价：114.2万元。投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
二、运维服务的具体内容
（一）超级站站点运维
1、站点仪器设备
站点运维主要设备清单见下表。
镇江大气超级站仪器设备清单
	类别
	设备
	品牌型号
	启用
年份
	数量
（台套）

	水溶性离子
	在线离子色谱仪
	Marga
	2018
	1

	ECOC
	碳质气溶胶连续监测分析仪
	中国FPI
OCEC-100
	2021
	1

	气象参数仪
	紫外辐射仪
	Kipp Zonen CUV5
	2021
	1

	
	太阳辐射仪
	Kipp Zonen CMP6
	2021
	1

	
	气象参数仪
	WT530
	2017
	1

	重金属
	在线大气重金属自动监测仪
	美国Copper Xact625
	2021
	1

	挥发性
有机物
	在线挥发性有机物分析仪
	北京鹏宇昌亚
ZF-PKU-VOC1007
	2021
	1

	温室气体站
	CO2、甲烷在线监测仪
	LGR-ICOS
	2022
	1

	
	非甲烷总烃在线监测仪
	VOC-100
	2022
	1


2、运维服务内容主要包括：
（1）镇江大气超级站站点日常维护；
（2）镇江大气超级站站点定期预防性维护；
（3）镇江大气超级站站点针对性检修（紧急维护）；
（4）镇江大气超级站站点日常备件更换、仪器设备的校准、药剂更换等；
（5）镇江大气超级站站点仪器设备的维修（含维修产生的配件费用）；
备注：仪器设备及保障设施如因使用年限或其他非人为问题已无法维修，可以与甲方协商解决。
（二）深度解析报告等报告编制
为满足现有工作需要，协同甲方完成报告的相应编制工作。
服务内容：每季度一次的会商及精准分析服务，提供1名工作人员在镇江市区内半驻点（每半年两周），协助开展大气污染防治、溯源、预警相关工作；颗粒物、VOCs深度源解析、中长期预测预报模型使用；协助开展卫星遥感监测评估服务和气象量化与污染影响评估分析；协助完成专项分析；不定期协助完成污染过程分析。
（三）走航自动监测服务
服务时间不少于10天。
走航项目包含VOCs、颗粒物雷达、常规六参数、道路积尘、红外热成像仪。根据业主要求，选择需要的设备，服务时间不少于10天。每次服务后5个工作日内提供当次走航的分析报告。
（四）温室气体站房运行保障费
包含日常运行的铁塔租金、站房租金、空调维护、光纤专线费、温室气体采样头清洗服务、电费。
三、站点运维技术要求
（一）日常维护
1、每日调取数据，检查站点运行状况。
2、日常站点巡检。
2.1每周巡检所有子站一次。
2.2检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。
2.3检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。
2.4检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。
2.5暴雨后检查站房外积水，及时清除；如出现漏水，及时请通知业主开展维修，避免仪器出现损坏。
2.6在冬、夏季节应注意子站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。
2.7检查滤膜、接收头及旁路过滤器，若发现明显污染或接收头负载超过30%应及时更换，纸带应提前更换（不足一周用量）。
2.8检查数据采集系统、网络传输设备工作情况。
2.9现场进行零/跨校准。
2.10检查子站周边情况，如有问题及时向监督方汇报。
2.11清洁卫生，检查站点内部防火、防电、防盗安全。
2.12及时做好巡检记录，并交于监督方签字存档。
2.13每年在上年防雷报告到期前请有资质的单位做好当年防雷报告。（覆盖江滨超站两个站房）
（二）定期预防性维护
1、子站仪器预防性维护
1.1每月进行一次子站仪器预防性维护
1.2气象参数仪：完成每年的清洁保养、校准。
1.3太阳辐射计、紫外辐射仪：
（1）每日检查在线数据。
（2）每周检查防眩罩套件，检查内部干燥剂。
（3）每月清洁防眩罩套件。
（4）每季度检查设备平台垂直及水平度。
（5）每半年更换设备探头内部干燥剂。
（6）沙尘污染后应立即清洁防眩罩。
（7）每年检查供电线路及数据传输线路，保证户外附件箱内干燥无灰尘污染。
1.4在线离子色谱分析仪：
①每日监控内容：
每日检查仪器采样流量、色谱柱压、柱温、电导率、目标离子出峰时间和峰宽等工作参数。每日检查仪器监测结果，发现异常数据及时排查原因。
②每周一次的例行维护：
（1）每周至少检查1次仪器运行状态；
（2）周至少检查1次监测仪器散热风扇污染情况，及时清洁；
（3）每周至少检查1次户外缓冲瓶，及时清理积水；
（4）每周至少检查1次蒸汽发生器水位是否正常、样品收集装置是否充满吸收液、管路是否有气泡与漏液；
（5）每周至少检查1次溶蚀器是否正常，当发现漏液、有气泡或污染时，应及时分析原因，更换过滤器等；
（6）每周至少检查1次色谱柱柱效，当发现色谱柱柱效下降较多，如硝酸根离子和硫酸根离子色谱峰之间的分离度小于1.2，钠离子和铵根离子色谱峰之间的分离度小于1.5或钠离子和水负峰/系统峰分离度小于1.5时，应及时更换相应的色谱柱与保护柱；
（7）每周至少检查1次采样泵是否运转正常；
（8）每周至少检查1次采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，流路管路是否洁净和通畅，及时发现并清除管路中的异物和气泡，必要时更换配件或耗材；
（9）每周至少检查1次淋洗液液位，液位低于容器容积的1/5时应及时更换淋洗液，每次更换淋洗液后应检查目标离子的保留时间和背景电导率，查看保留时间漂移情况，如超出0.5min，应及时排查原因；
（10）每周至少检查1次废液桶，及时清空废液；
（11）每两周使用去离子水检查仪器基线与空白响应情况，如目标离子浓度高于仪器检出限，应及时排查后重新测试；
（12）做好每周维护记录，并定期存档。
③每月一次的预防性维护：
（1）每月或更换定量环、色谱柱及抑制器等核心部件后更新标准曲线；
（2）每月至少清洁1次采样头；
（3）做好每月维护记录，并定期存档。
④每季度一次的全面维护：
（1）每季度进行一次方法检出限测试，满足所有目标离子的方法检出限≤0.05mg/L；
（2）每季度至少清洁或更换1次溶蚀器、蒸汽发生器、采样及流路管路，采样管路清洁后应检查气密性，并核查采样流量；
（3）做好每季度维护记录，并定期存档。
⑤每半年维护：
（1）每半年至少更换1次蠕动泵和采样泵过滤器；
（2）做好每半年维护记录，并定期存档。
⑥每年维护：
（1）每年对仪器预防性维护1次，维护后，应全面核查仪器状态，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性；
（2）做好每季度维护记录，并定期存档。
⑦质控要求：
（1）每周质控内容：
（a）每周至少核查1次校准曲线中间点浓度，配制并测试校准曲线中间点浓度的标准溶液，相对误差应在±10%范围内。
（2）每月质控内容：
（a）每月至少进行1次气温、大气压测试核查，流量检查：温度误差±2℃，大气压误差±1kPa，实测流量和设定流量误差±5%，实测流量和示值流量±2%；
（b）每月至少核查1次仪器空白，在未启动采样泵的状态下，采用手动进样的方式，将去离子水注入离子色谱系统，所有目标离子的仪器空白应小于等于仪器检出限，否则应及时排查原因，重新测试至仪器空白达到要求。每次启动系统后应核查仪器空白；
（c）当仪器更换定量环、色谱柱、抑制器等核心部件后，应重新建立标准曲线。标准曲线至少含6个校准点（包括零浓度），曲线线性关系系数应满足r≥0.995，否则应重新建立校准曲线。每次建立完标准曲线后，使用有证标准物质测定所有目标离子，重复测量3次，测定均值和理论值的相对误差应在±10范围内。
1.5碳质气溶胶连续监测分析仪：
①每日监控内容
（1）检查有机碳/元素碳自动监测仪的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。
（2）检查仪器采样流量、各通道（氦气、氦氧和氦甲烷）流量稳定性、石英炉内压力、透射反射激光强度等关键参数，仪器报警应及时处理。
（3）每日检查仪器分析结果，包括对环境样图谱的检查，如升温程序是否正常、有机碳和元素碳分割时间点是否出现突变、有机碳和元素碳占比是否出现突变、甲烷峰响应是否波动等。有机碳和元素碳分析过程中甲烷峰面积变化幅度应小于5%。
（4）检查每日自动空白结果，空白结果TC≤0.3μg，如超出，应及时检查排查问题，重新测试空白。
②每周维护内容
（1）每周至少一次现场巡检，检查仪器运行状态。
（2）每周至少检查一次氦气、氦甲烷、氦氧钢瓶气压力和有效期，应在有效期截止前或压力低于2MPa时更换气瓶，更换气瓶后应进行检漏；更换氦气、氦氧气体后应进行校准曲线中间浓度点的核查，更换氦甲烷应重新建立校准曲线。
（3）每周至少检查一次采样泵是否运转正常；检查采样管路、石英炉是否有漏气或堵塞现象，必要时更换配件和耗材。
（4）至少每周更换一次采样滤膜，或根据当地污染程度加大更换频率；更换滤膜后应执行至少一次烤炉程序，去除新滤膜的本底影响，然后执行滤膜空白测试，空白测试的结果TC≤0.3ug。
（5）每周至少检查1次集水装置，并检查溶蚀器碳膜，如有水痕需及时更换。
（6）每两周进行标准曲线中间点核查。
（7）做好每周维护记录，并定期存档。
③每月维护内容
（1）每月至少清洁一次采样头，或根据当地污染程度加大清洁频率。
（2）每月至少进行一次仪器原始数据备份。
（3）每月至少清理1次仪器散热风扇滤网。
（4）每月至少测量1次溶蚀器吸收效率，低于70%则需更换溶蚀器碳膜。
（5）根据当地作业指导书的要求更换耗材、试剂与配件。
（6）做好每月维护记录，并定期存档。
④每季度维护内容
（1）每个季度至少进行一次溶蚀器和采样管路的清洗，或根据当地污染程度加大清洁频率。采样管路清洁后检查气密性，并核查采样流量。
（2）每个季度至少更换一次溶蚀器滤膜等配件耗材，或根据当地污染程度加大更换频率。
（3）做好每季度维护记录，并定期存档。
⑤每半年维护内容
（1）每半年清洁氦气、氦氧、氦甲烷和样气电磁阀。
（2）做好每半年维护记录，并定期存档。
⑥每年维护内容
（1）每年对仪器进行一次预防性维护，对采样系统、分析系统（特别是石英炉）进行检查与清洁，更换石英衬管及必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，包括多点核查、重复性、稳定性，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。
（2）每年至少更换1次氦气管路的除氧器。
（3）做好每年维护记录，并定期存档。
⑦质量控制要求：
（1）每月质控内容
（a）中间点核查：每2周进行中间点核查。取蔗糖标准溶液中间浓度进行核查，测试三次校准中间浓度点响应值，每次响应值与理论浓度相对误差应≤10%。
（b）至少每月进行一次采样流量核查，使用经过计量检定的标准流量计对设备流量进行检查，实测流量与设定流量相对误差≤±5%，示值流量与实测流量相对误差≤±2%。
（c）环境温度检查或校准：每月使用经过计量检定的标准温度计对设备进行环境温度检查与校准，如环境温度偏差超过±2℃，则进行校准。
（d）环境气压检查或校准：每月使用经过计量检定的标准气压计对设备进行环境气压检查与校准，如环境气压偏差超过±1kPa，则进行校准。
（2）每季度质控内容
（a）标准曲线校准：至少每季度绘制一次校准曲线，标准曲线至少含6个浓度点（包含零浓度），相关系数R≥0.995。当仪器更换核心部件后，应重新进行标准曲线校准。
（b）精密度核查：对标准曲线中间点浓度（含碳量约10.0μg）的标准样品重复测量6次，相对标准偏差≤5%。
（c）正确度核查：使用有证标准物质核查，重复测量3次，实测均值与理论值相对误差≤±10%。
（d）系统空白核查：进行一次全流程空白测试，要求TC≤2.0μg/m3。
（3）每半年质控内容：
（a）每半年对辅助气体通道流量进行单点核查，如实测流量与设定流量误差超过±10%，则进行校准。
（4）每年质控内容
（a）每年对氦气、氦甲烷、氦氧通道流量进行多点校准，相关系数R≥0.999。
1.6无机元素连续监测分析仪：
按照中国环境监测总站下发的《关于印发《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》的函》（总站气函〔2019〕424号）中无机元素自动监测仪器运维要求，做好每日（周）监控内容，每周、每月和每年的仪器维护和质控工作。
①每日监控内容
（1）检查仪器运行状态，包括采样流量、环境压力、环境温度、X射线管温度等是否正常，仪器报警应及时处理。
（2）如具有自动质控功能，应检查自动质控结果。质控元素（标准品）测量相对误差≤±10%，流量相对误差≤±5%。
②每周维护内容
（1）每周至少一次现场巡检，检查仪器运行状态。
（2）每周检查户外滤水杯积水情况、风扇滤网积尘情况、采样管加热器和采样泵工作状态。
（3）如配置冷风机，应及时清空储水箱。
③每月维护内容
（1）每月应该对仪器散热风扇过滤网进行清洗。
（2）如设备配置冷风机，每月检查排风管或过滤器，防止堵塞。
（3）每月检查纸带位置是否正常，采样斑点是否圆滑（边界清晰）、均匀、完整；更换纸带时应佩戴丁腈手套，避免对测量系统造成背景污染。更换后应进行纸带的空白测试，80%的目标物质空白测试结果应小于仪器检测限，所有目标物质空白测试结果应小于仪器定测定下限。每月至少清洁一次PM10切割器和PM2.5旋风分离器、户外传感器与测量平台，或根据当地污染程度加大清洁频率。
（4）每月至少进行一次仪器原始数据备份。
（5）根据当地作业指导书的要求更换耗材、试剂与配件。
④每年维护内容
（1）每年对仪器进行一次预防性维护，对采样系统、测量系统进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，包括膜片核查、重复性、稳定性，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。
⑤质控要求
每次更换纸带后需核查仪器空白，至少80%目标元素空白值应小于等于仪器检出限，否则应及时排查原因，重新测试至仪器空白达到要求。
（1）每月质控内容
（a）至少每月进行一次采样流量核查，流量核查前应进行检漏。使用经过计量检定的标准流量计对设备流量进行检查，如流量偏差超过±5%，则进行校准。
（b）环境温度检查或校准
每月使用经过计量检定的标准温度计对设备进行环境温度检查与校准，如环境温度偏差超过±2 ℃，则进行校准。
（c）环境气压检查或校准
每月使用经过计量检定的标准气压计对设备进行环境气压检查与校准，如环境气压偏差超过±10hpa，则进行校准。
每月至少对仪器进行一次元素X射线能量检查，相对误差应在±0.5%范围内。
（2）每季度质控内容
对应不同能量级别，随机选择至少1种元素标准膜片进行测试，测量值与标准值的相对误差应在±10%范围内。
（3）半年质控内容
（a）每半年至少使用标准膜对全部目标元素进行一次正确度检查，≥80%目标元素正确度在±10%范围内。
（b）每半年至少对仪器进行一次湿度传感器检查，示值误差≤±4%。
（4）每年质控内容
每年对随机一种目标元素进行一次校准曲线绘制，校准曲线相关系数R≥0.99。
1.7挥发性有机物
①运维要求：
运维工作主要包括查看数据是否异常、仪器是否报警、更换耗材、常规保养、填写并及时上交运维记录表格、仪器校准、检查标气余量、故障排除等。
周期性工作内容包含以下几点：
（1）每日： 
（a）查看仪器运行是否正常，是否存在报警；
（b）查看外标气测定数据，与实际浓度相对误差小于30%；
（c）内标化合物特征离子丰都进行检查；
（d）进行重积分，并上报初审数据。
（2）每周：
（a）氮氢空一体机更换硅胶；
（b）添加氢空（氮）一体机的超纯水；
（c）观察内标响应值和外标数据，调整峰窗；
（d）更换采样过滤膜；
（e）对本周所有监测数据整理汇总，上报数据。
（3）两周： 
（a）氢空（氮）一体机更换活性炭；
（b）每十天左右更换二氧化碳去除管；
（c）每十天左右更换内标；
（d）每十天左右更换外标。
（4）季度：
（a）更换MS灯丝；
（b）清洗冷凝器
（5）半年：
（a）5个月左右更换高纯氦气；
（b）5个点以上的多点校准（每年校准3次）
（6）每年：
（a）更换机械泵泵油；
（b）更换扩散泵泵油；
（c）按需更换易耗件（色谱柱，捕集柱，除水石英管，电子倍增器等）。
②质控要求：
（1）每周质控：零气空白检查、单点质控检查
（2）每月质控：采样流量检查
（3）每季度质控：标准曲线绘制、验漏检查、温度压力传感器检查
（4）每年质控：年度预防性维护、目标化合物测试（包括空白检查、标准曲线、方法检出限和测定下限、分离度、期间精密度和准确度）
1.8温室气体
二氧化碳、甲烷在线监测仪
①基本要求
离轴积分腔光谱法自动监测仪器应全年365天（闰年366天）连续运行，如出现故障等应采取有效措施及时恢复运行。
监测仪器主要技术参数应与仪器说明书要求和系统安装验收时的设置值保持一致。如确需对主要技术参数进行调整，应开展参数调整试验和仪器性能测试，记录测试结果并编制参数调整测试报告。
②日常维护
（1）监测仪器设备日常维护
a)每日远程查看监测数据及仪器工作状态参数，发现异常时，应及时至现场进行故障检测及排除。 
b)每周进行仪器、数据采集系统时钟检查，确保时钟偏差不超过30秒。应注意时区设置情况，监测仪器可使用自带时区，数据采集系统应使用北京时区。
c)每周检查仪器配备的干燥系统等，包括设备工作状态参数、干燥后水汽浓度、耗材使用情况、积水情况等，及时维护、更换耗材。
d)每季度检查抽气泵泵膜、阀片，必要时更换；每年至少更换1次。
e)每季度使用检漏液对气路正压部分进行气密性检查。
f)根据仪器说明书的要求，定期更换和清洁仪器设备中的过滤装置。采样入口处和采样管路中的过滤器至少每年更换1次，颗粒物浓度较高地区或浓度较高季节，应视颗粒物过滤膜实际污染情况加大更换频次。
g)颗粒物浓度较高地区每年清洁1次室外采样管。每次清洁后，应进行检漏测试。
h)根据仪器说明书的要求，定期检查、清洗、更换仪器重要部件。
（2）故障检修
对出现故障的仪器设备应及时进行针对性的检查和维修。
a)应在4小时内响应，开展维修工作，24小时解决，如不能解决应及时与业主沟通。
b)根据仪器制造商提供的维修手册要求，开展故障判断和检修。
c)对于在现场能够诊断明确，并且可以通过简单更换备件解决的故障，如电磁阀控制失灵、抽气泵泵膜破埙、气路堵塞等，应及时检修并尽快恢复正常运行。
d)对于不能在现场完成故障检修的仪器，应送至系统支持实验室进行检查和维修，并及时采用备用仪器开展监测。
e)对泵膜、散热风扇、气路接头、颗粒物过滤器或接插件等普通易损件维修后，应进行目标气检查。对机械部件、光学部件、检测部件和信号处理部件等应进行仪器性能测试，测试合格后，方可投入使用。
f)每次故障检修完成后，应对检修、校准和测试情况进行记录并存档。
（3）质量保证和质量控制
1）量值溯源和传递要求
a)用于量值传递的计量器具，如流量计、气压表、压力计、真空表、温度计等，应按计量检定规程的要求进行周期性检定。
b)标准气体应储存于高压铝合金气瓶中，气瓶阀门应为非密闭黄铜或不锈钢材质阀门，内有带PCTFE、PA66、PEEK垫片或金属阀座。
c)标准气体应溯源至我国温室气体测量基准标尺，并在有效期内使用。
2）采样周期要求
a)样气通过采样管路时间不超过1分钟。
b)开展单层采样时应保证监测系统连续自动采样。
c)开展多层采样时，应尽量平均设置各层采样时间，切换不同高度样气后应充分冲洗管路。建议每层采样时间5分钟，前2分钟冲洗管路，后3分钟采样。
d)进气管路通完标气后，需用样气冲洗管路2分钟。
3）监测仪器的校准周期和要求
a)监测系统应具备自动校准条件。工作气校准周期可根据仪器运行状态调整，校准周期建议不超过仪器漂移达到限值时所用时间的一半。
b)运行状态不稳定的仪器工作气校准周期频次应加密，运行状态稳定的仪器工作气校准周期频次可适当降低。工作气校准周期不超过7天。
c)通过工作气校准，得到校准方程，期间仪器不做任何调整。校准方程用于仪器监测数据的修正。
d)每间隔12小时进行1次目标气检查。当发现漂移超过要求时，认为监测系统处于异常状态，应及时检查和维护。
e)工作气和目标气通气时间不少于15分钟，前10分钟冲洗管路。通气时间一般选在整点时刻前后，以尽量保证数据有效性。
1.9非甲烷总烃
非甲烷总烃在线监测仪
①日常运行维护 
运行维护主要指在系统运行过程中定期对系统进行日常维护、检查、耗品耗材更换、预防性维护、故障排除与检修等工作，保障系统的正常运行。
周巡检内容
（1）富集/解析模块参数设置检查。
（2）富集/解析模块运行情况检查。
（3）气相色谱、检测器参数设置检查。
（4）气相色谱、检测器运行情况检查。
（5）依据检查结果，填写非甲烷总烃自动监测系统状态检查记录表。
（6）其他维护内容：
按照系统说明书或作业指导书要求定期更换阀膜、色谱柱等重要耗材。做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、氢火焰离子化检测器等重要部件。 如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。
②系统质量控制要求
质量控制指在自动监测系统运行过程中定期或临时性对自动监测系统定性定量准确性及稳定性的测试工作。质量控制项目包括零气空白检查、系统空白检查、单点检查、标准曲线校准、目标化合物测试等，用于评价甲烷、非甲烷总烃的精密度、准确度等关键质量指标。
（1）每周质量控制内容
a）零气空白检查：检查频率不低于每周一次，并依据结果填写非甲烷总烃自动监测系统空白-标点检查表。
b）单点质控检查：检查频率不低于每周一次，开展标点（甲烷2000ppb和丙烷500ppbC）检查，并依据结果填写非甲烷总烃自动监测系统空白-标点检查表。
（2）每月质量控制内容
采样流量检查：检查频率不低于每月一次，或在绘制标准曲线前应试用在计量认证有效期内的标准流量计对采样流量进行检查。
（3）每季度质量控制内容
a)标准曲线绘制
每季度至少更新一次多点校准曲线，或当每周质控中单点质控无法合格、更 换核心配件（如富集/解析模块等）时，也需要更新多点校准曲线，并依据结果填写标准曲线校准记录表。要求甲烷和非甲烷总烃标准曲线的相关系数R2≥0.999，且各浓度点残差与理论浓度的比值在±10%内。
b)动态稀释校准仪单点检查
c)验漏检查
（4)每半年质量控制内容
每半年至少一次进行动态稀释校准仪的流量校准，或当单点检查不合格、多点校准无法满足质控要求时也需对动态稀释校准仪进行流量校准工作，并填写动态稀释校准仪流量校准记录表。操作可按厂家提供的说明书或作业指导书进行。要求零气及标气流量各检查点偏差不超过±2%，相关系数≥0.995。
（5)每年质量控制内容
应至少进行一次监测仪器的系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和FID检测器进行清洗等；更换必要的耗材与配件如：富集/解析模块等重要部件。保养及维修后，应进行多点校准、稳定性、准确性和检出限等测定，并填写非甲烷总烃自动监测系统检出限质控记录表、非甲烷总烃自动监测系统精密度/准确度质控记录表、非甲烷总烃自动监测系统维保记录表等。
2、站点预防性维护
2.1采样管路每年清洗四次，清洗后检查管路密封性。
2.2气路支管（四氟管）3个月检查一次，对不符合要求的的及时更换。
2.3数据采集系统及仪器的散热风扇和除尘海绵每1个月至少清洗1次。
2.4子站房空调机的过滤网每1个月至少清洗1次，防止尘土阻塞空调机过滤网影响运行效率。
2.5每月检查抽气泵抽力。
2.6每月向监督方提交预防性维护记录。
（三）针对性检修（紧急维护）
1、建立数据监控平台，安排专人24小时值班监控各子站仪器运行状况，及时发现异常故障做出响应。
2、4小时内达到故障现场，24小时内解除紧急维护故障。
3、24小时内不能解决的问题，应及时与业主沟通，商议提供同品质的备用仪器，并在10个工作日内将故障仪器维修完毕，更换回子站；如不能提供应及时与业主沟通协商解决。
4、故障排除或使用备用仪器使子站运转正常后，应及时通知监督方，并提供相应记录。
（四）日常备件更换要求
1、每季度提交本季度耗材及维修配件记录，重大维修件更换需双方现场确认。
2、所有配件均需要使用原厂耗材配件：运维合同签订后，常用耗材和配件需在7个工作日内配置至少3个月的用量，并提供原厂采购证明（采购合同、发票复印件），耗材和配件交由甲方指定的位置存放，同时至少每3个月补充一次耗材配件，确保仪器耗材配件保证3个月的备量；每次备品耗材入库须有甲方确认；维修件可在维修后提供原厂采购的证明材料（合同、发票复印件）交甲方确认；标准物质需在有效期内定期更换。
（五）质量控制
1、传递和标定周期
1.1用于校准流量的流量计每年送国家有关部门进行质量检验和标准传递。
1.2温度显示及控制装置、流量显示及控制装置、气压检测装置和压力检测装置每年校准一次。
1.3各项检验结果、资质证明需及时提供监督方存档。
2、监测仪器设备的校准
2.1校准记录及时提供给监督方存档。
2.2保证各站点所用标气均需为有资质单位提供，并在有效期内使用。
3、协助保障国家站平台和市、辖市站信息平台数据通讯正常，数采设备的运行维修维护，同时保证各站点安全监控、门径、无线通讯、内部温湿度控制装置等设备及配套设备的一切保养维护维修工作。
4、保障气象设备的运行正常。
（六）记录要求
1、各项记录按要求及时交由监督方。
1.1每周及时更新站点巡检记录，并及时上交给使用方。
1.2每季度上交一次多点校准及性能核查记录。
1.3每半年上交一次站点运行小结。
1.4每年上交一次耗材用品使用情况和年度小结。
1.5及时按使用方的要求提供其它临时性记录和总结。
2、各项记录要求，字迹清晰，各项参数记录详细，能够反映出维护方具体所做的工作。
3、各项检定报告复需提供原件，中标方需复印后存档。
4、子站数据及运行状况不得提供给其余单位或个人。
（七）绩效考核
1、记录报表缺失500元/次、记录报表错误100元/处、上交不及时500元/次。
2、4小时未及时响应500元次、24小时未及时修复且影响站点正常运行1000元/次、未提供备用设备导致影响站点运行的2000元/次。
3、接受上级考核不合格扣除10%合同款。
4、未按时按要求提供耗材、配件、维修件的证明材料及送至指定地点的3000元/次，使用非原装耗材配件且影响仪器性能5000元/次，使用非原装耗材配件未对仪器产生较大影响的视情况扣除1000-5000元/次，未使用环保部标准物质研究所的标准气扣除1万/站，如因标气影响年度空气盲样考核的按照第3条处理。
5、站点巡检不合格500元/站/项，运维人员从事非本项目涉及工作而影响本项目涉及工作的2000元/次。
6、未及时更换耗材、药剂一经发现500元/项/次，因未及时更换产生重大影响的事故将视情况加大处罚力度。
7、站点运行率、数据捕获率因运维不到位导致不能满足国家相关规定的按5000元/站/次。
8、按《HJ1329-2023环境空气颗粒物PM2.5中无机元素连续自动监测技术规范》要求，未完成多点校准的每次扣20000元/次。
其它过错和失误视造成的影响和后果而定（包含接受省、部级检查发现问题较多的情况），各项处罚可累计执行。
（八）至少提供4名专业运维和报告分析人员人员及1辆专用运维车，其中1名数据审核和报告分析人员（运维和报告分析人员需分开，不可公用），数据审核和报告分析人员每天负责审核数据，监督站点状况。业主如有工作要求，需在接到通知后2小时内到达现场。
四、深度解析报告等报告编制要求
（一）工作内容及成果要求
1、空气质量深度源解析
根据需要不定期提供颗粒物和臭氧前体物来源解析、中长期预测预报模型运算。
2、卫星遥感监测评估服务
利用卫星遥感对镇江市及周边区域的大气火点燃烧进行动态监测分析，对于秸秆焚烧、祭祀等火点，定期获取镇江市卫星遥感火点信息，提供指定时间段内指定区域的所有火点信息，包括火点经纬度、发生时间、强度、可信度等，结合镇江市地面观测数据（常规站、大气超级站）开展数据综合分析。形成火点监测评估报告。
3、气象量化与污染影响评估分析
利用气象、超站监测、常规空气质量监测等多源数据，协助开展重点排放源对站点影响评估，利用评估模型针对移动源、餐饮油烟源、烟花爆竹源等污染排放在不同气象条件下对站点PM2.5影响程度，摸清主要污染源排放影响特征，为精细化大气污染防治提供支撑。不定期协助完成污染过程分析报告。
4、半驻场及大气专项分析
提供具有环境监测报告编制相关经验5年以上，具有环境类专业学士以上学历1名工作人员半驻场，每半年（两周）一次会商及精准分析服务，共同开展大气污染防治、溯源、预警等相关工作，协同完成不少于6次专项分析工作。
5、年度综合分析并配合完成年度质量报告书的编制
包含镇江市空气质量SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10和O3的浓度变化、优良天数情况及同比变化，包含降水、降尘、硫酸盐化速率情况及同比变化等情况，浊度仪、黑碳仪、非甲烷总烃（江滨超站）、颗粒物激光雷达（江滨超站）、PM1.0、温室气体监测数据的相关分析。配合采购方完成年度质量报告书的大气部分内容编制（中长期预报、模型运转和部分制图等工作）。
（二）深度源解析报告采用的主要技术标准
1、颗粒物深度源解析报告：
1）基于江苏省镇江环境监测中心提供的颗粒物化学组分在线监测逐时数据，如果涵盖了颗粒物水溶性离子组分、元素组分和有机碳/元素碳组分，基于PMF统计学方法等，每月可提供颗粒物深度来源解析报告，定量给出站点区域的PM2.5不同来源的贡献，以及定性给出来源贡献区域等；
2）如果江苏省镇江环境监测中心提供的是颗粒物化学组分离线监测数据，基于数据量，运用PCA或者PMF等方法，开展颗粒物的源解析；如果每月数据量低于80组，且没有全部涵盖水溶性离子组分、元素组分和有机碳/元素碳组分，每月提供颗粒物的化学组分特征及来源的初步解析，给出定性的描述；如果数据量高于80组时，且全部涵盖水溶性离子组分、元素组分和有机碳/元素碳组分，定量给出站点区域的PM2.5不同来源的贡献。
上述源解析的方法均以中国环境监测总站颁布的《大气颗粒物来源解析技术指南》为标准要求。
2、臭氧及VOCs深度源解析报告：
基于江苏省镇江环境监测中心提供的VOCs等在线监测逐时数据，定量识别臭氧污染的本地和区域来源，确定臭氧形成的敏感性；定量解析本地和区域臭氧前体物各类排放源对臭氧生成的贡献，定量给出贡献值与分担率。
（三）绩效考核
1、协同完成专项分析，根据最终合同要求，每少一次扣款0.5万元。
2、除协同完成专项分析外其他工作每少一项（次）扣款0.25万元。未按时限要求完成，视为未完成。
五、走航自动监测服务要求
走航的日期根据实际需要提前一天通知服务提供商，走航的区域、路线当天确定，每次走航时间根据实际情况以天为单位计算。
走航项目可根据实际需求选择VOCs、颗粒物、常规6参数、道路积尘、红外热成像仪等的一种或多种（如两辆车走航，使用次数为2次，红外热成像仪可视为一辆车），也可根据实际情况合并使用走航次数开展中长期连续走航。每次走航后一日提供初步走航结果，5个工作日内提供当次走航的分析报告。绩效考核:走航监测缺少一天（总天数以实际应标天数计算），扣除0.8万元；走航监测结果、报告不及时一次500元。
六、温室气体站房运行保障费
内容包含温室气体监测站房场地租金、采样头搭载铁塔租赁费用，站房空调系统日常维护、通信光纤相关费用、电费，以及温室气体采样头定期清洗作业。其中采样头清洗不少于1次，作业人员，须持有有效的登高作业相关资质证书。
七、监测数据联网
在线监测数据须按照最新联网要求上传至相应的国家环境监测总站和省环境监测中心平台，并按技术要求开展数据在线初审工作。
八、服务期限及服务地点
1、合同履行期限：2026年12月1日至2027年11月30日。
2、服务地点：由采购人指定。
九、付款方式
合同签订后，采购人应当自收到发票后10个工作日内支付合同款的15.6万元作为预付款到合同约定的供应商账户，服务完成后，采购人向中标供应商支付合同总额的余款。采购人向中标供应商支付合同余款时，如存在罚则扣款情况，则相关款项应扣除罚则费用后支付。
超级站站点运维分项若在合同期内因工作需要停止站点运维工作，则按实际运维的月份进行费用结算。
本期运维服务合同于2026年11月30日到期，若2026-2027年运维服务合同签订履行日期迟于该日期，为确保大气超级站的运维服务不受到影响，将仍由原运维单位继续负责运维（服务要求按2027年运维服务项目要求执行），该段时间的运维费用由中标单位支付给原运维单位。支付金额=2026年度中标价/365天*原运维合同服务商到期后继续服务的天数。
十、履约保证金
1、本项目收取履约保证金。
2、合同签订生效后，在采购人付款前，中标人须提供中标金额10%的保函，保函有效期须覆盖“整个服务期”的时间。待“项目服务期结束”后，退还保函。
十一、验收标准
供应商按照本招标文件中所含的采购需求和指标，并以用户的实际需求为唯一标准进行验收。包括项目总体实施效果是否完备、正确、满足用户的需求，是否达到预期；验收不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
十二、其他服务要求
1、人员要求:确保本项目能顺利履约，项目实施团队至少提供4名专业运维人员及1辆专用运维车，其中包含1名数据审核和报告分析人员（运维和报告分析人员需分开，不可公用），数据审核和报告分析人员每天负责审核数据，监督站点状况。（提供姓名、学历、相关专业、职务、联系方式等）。
2、保密要求：针对本项目实施内容制定保密措施并严格执行。成交人必须在项目实施前提供对本项目的保密承诺。相关工作人员上岗前需进行保密培训并签订保密承诺书。
3、供应商提供的类似大气超级自动站合同案例（合同签订时间为2023年1月1日以来），合同涵盖内容与本项目类似。
4、方案要求:供应商需提供实施方案、应急方案、仪器质控方案、质量保证方案、数据分析服务方案、售后服务方案、原厂技术支撑等，确保本项目顺利实施。
5、其他要求:在本项目实施过程中，中标人需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，并就安全生产和职业道德加强对所有工作人员的教育，合同期中发生的一切事故、纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任。
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1.采购代理机构职责
1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；
（9）处理与评标有关的其他事项。
2.评标委员会职责
2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：  
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；  
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；  
（3）对投标文件进行比较和评价；  
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；  
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.评标注意事项
3.1 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
3.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.5 评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.6 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
3.7 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4.评标过程的保密
4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。
4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
4.3 评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
5.报价前后不一致的处理原则
5.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
6.投标人资格审查
☑6.1 采用资格后审方式
开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供上一年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供声明函或提供资格承诺函

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）声明函或资格承诺函。
（2）“信用中国”网站、中国政府采购网的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供中小企业声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函。
（中小企业声明函填写注意：供应商提交的《中小企业声明函》按招标文件要求格式提供；供应商提交的中小企业声明函按规定填写了招标文件中规定的所属行业。）


7.投标人符合性审查
7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	序号
	审查要素
	审查内容

	报价要求

	1
	报价符合性审查
	报价不超过最高限价，投标报价表按规定要求进行报价盖章（含签字等）。
（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
　　1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
　　2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
　　3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
　　4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
　　　　相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
　　评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
　　采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
　　异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 

	商务要求

	2
	投标函
	按照采购文件要求提供材料且盖章（含签字）等

	3
	法定代表人身份证明书
	按照采购文件要求提供材料且盖章（含签字）等

	4
	委托代理人授权委托书及社保（如有）
	如有委托代理人，提供授权委托书及供应商为其缴纳社保证明材料

	技术要求

	5
	偏离表
	实质性技术、商务条款（参数）未有负偏离；合同履行期限等实质性条款未有负偏离

	6
	投标文件有效性和完整性
	按照招标文件的格式盖章签字等，投标文件内容完整性、齐全性、正确无误性。未发现属无效响应的情形。


8.商务和技术评估
☑8.1 本项目采用综合评分法。
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	52分
	33分
	15分


（一）技术评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	一、运行维护管理技术方案
	40分

	1.1
	超级站站点运维方案
	投标人提供的“超级站站点运维方案”科学、合理，可行性高，符合采购人要求的得5分，有缺项或未提供方案的不得分。方案贴合采购人实际的加2分；方案具有操作性的加2分。
	9

	1.2
	深度解析报告等报告编制方案
	投标人提供的“深度解析报告等报告编制方案”科学、合理，可行性高，符合采购人要求的得2分，有缺项或未提供方案的不得分。方案贴合采购人实际的加0.5分；方案具有操作性的加0.5分。
	3

	
	
	协助完成专项分析的次数，在6次的基础上每多一次加0.5分，本项最高得分2分。
	2

	1.3
	走航等监测服务
	投标人提供的“走航项目包含VOCs、颗粒物雷达、常规六参数、道路积尘、红外摄像等服务方案”科学、合理，可行性高，符合采购人要求的得3分，有缺项或未提供方案的不得分。方案贴合采购人实际的加1分；方案具有操作性的加1分。
	5

	
	
	走航监测服务项目在10天基础上，每多开展一天加1分，本项最高得分5分。
	5

	1.4
	运维应急方案评价
	根据投标文件提供的针对本项目可能出现的各种突发事件的预警及处理方案，就其及时性、可控性、繁易程度等指标，由评委在各投标人之间横向比较后。方案科学、合理，可行性高，符合采购人要求的得2分，有缺项或未提供方案的不得分。方案贴合采购人实际的加1.5分；方案具有操作性的加1.5分。
	5

	1.5
	运维质控方案
	根据各供应商针对项目要求的质控设备质控方案，根据所提供的质控方案专业性、丰富性和完整性进行综合评价。方案科学、合理，可行性高，符合采购人要求的得3分，有缺项或未提供方案的不得分。方案贴合采购人实际的加1分；方案具有操作性的加1分。
	5

	1.6
	质量保证方案
	根据各供应商的质量保证方案综合评审：应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购单位提出的系统及仪器设备考核指标要求。方案科学、合理，可行性高，符合采购人要求的得2分，有缺项或未提供方案的不得分。方案贴合采购人实际的加1分；方案具有操作性的加1分。
	4

	1.7
	数据分析服务方案
	根据各投标人提供的数据分析服务方案专业性、丰富性和完整性进行综合评价。方案科学、合理，可行性高，符合采购人要求的得1分，有缺项或未提供方案的不得分。方案贴合采购人实际的加0.5分；方案具有操作性的加0.5分。
	2



	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	二、运维服务保障
	12分

	2.1
	售后服务方案
	提供备品备件及耗材管理制度（常年备有至少6个月用耗材，各仪器主要部件需常年备货，同时备有一定数量的备用仪器）。方案科学、合理，可行性高，符合采购人要求的得5分，有缺项或未提供方案的不得分。方案贴合采购人实际的加2分；方案具有操作性的加2分。
	9

	
	
	供应商需配备流量计、温湿度计、大气压计校准的器具，设备通过计量检定，提供检定证书扫描件加盖公章的得3分，提供不完整不得分。
	3



（二）商务评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	一、商务评估
	33分

	1.1
	管理体系
	（1）根据投标人提供的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一种得2分，最高得8分。
证书在全国认证认可信息公共服务平台查询有效，网址：https://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page，否则不得分。
（2）投标人具有售后服务认证证书（业务范围跟本项目相关）得2分。
	10

	1.2
	业绩
	1、2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来投标人承担的类似大气超级自动站运维项目，每有一份得2分，最高8分；
注：同一项目续签的不重复得分。合同应能清晰载明包含业绩内容及签订时间。
	8

	1.3
	人员配置
	1、项目负责人具有环境类高级工程师职称的得2分，获得过省部级环境保护科学技术奖项的得1分。本项最高3分。
2、投标人团队中的专业运维技术人员具有中国环境监测总站颁发的大气颗粒物组分自动监测技术培训合格证书的，每提供1人得2分，最高得4分；
3、投标人团队中的专业运维技术人员具有中国环境监测总站颁发的挥发性有机物自动监测培训合格证书的，每提供1人得2分，最高得4分；
4、投标人团队中的数据质控审核人员具有大气颗粒物组分及光化学监测技术与数据分析培训合格证书的得2分；
5、投标人团队中的数据审核人员具有2年以上数据审核工作经验的得2分。
投标人提供为其缴纳的最近1个月（2026年9月）的社会保险证明、培训证书、学历证书等相关材料，未能体现上述评分要点的不得分。
	15


（三）价格评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	一、投标报价
	15分

	1.1
	投标报价
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×15。
	15



9.相同品牌产品的处理原则（本项目不适用）
10.允许修改评标结果的情形
10.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Toc98669361][bookmark: _Toc92168030][bookmark: _Toc20732998][bookmark: _Toc98669719][bookmark: _Toc100386064]评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。
11.推荐中标候选人
11.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按照技术方案优劣进行排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金（如有），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。




[bookmark: _Toc3869]第六部分  电子投标（响应）文件格式



[bookmark: _Toc25046]基本目录



[bookmark: _Toc9036]（一）封面

投标文件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               
 




[bookmark: _Toc18757]（二）开标一览表（总价）
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：  
	投标总报价

	小写：                 （人民币：元）






     年       月      日




[bookmark: _Toc7535]资格条件




（一）具有独立承担民事责任的能力


（二）
资格承诺函
致：（采购人、采购代理机构）
我单位参与（项目名称）（项目编号：）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
投标（响应）供应商（全称并盖章）：
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：

注：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。


[bookmark: _Toc3633]（三）落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（服务类）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（江苏省镇江环境监测中心）的（镇江大气超级站2027年运维服务项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：  
1.镇江大气超级站2027年运维服务项目，属于 其他未列明行业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
  ……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  
企业名称（盖章）：
日 期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。
3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）提供声明函。供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 



残疾人福利性单位声明函（此项按照实际情况填写，声明须真实）
[bookmark: 书签4_0]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购单位名称）    单位的   （项目名称）           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日	期：



符合条件




[bookmark: _Toc8129][bookmark: _GoBack]（一）报价符合性审查
报价明细，格式自拟



注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。
2、项目实施时，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。
3、本部分合计的项目总报价应与开标一览表中总报价保持一致。
4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。
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（二）投标函
致（采购代理机构）：
根据贵方关于（项目名称）（项目编号：）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。
2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。
3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。
10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                  电话： 
邮政编码：
投标人（公章）：
法定代表人签字或盖章：
日期：   年    月     日


（三）法定代表人身份证明书

兹证明姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任   职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：
电    话：
单位全称：
公    章：
  年     月    日


附：法定代表人居民身份证正反面扫描件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。





（四）委托代理人授权委托书及社保（如有）


法定代表人授权委托书
本授权书声明：（投标人名称） 法定代表人（姓名） 授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就（代理机构）代理的（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
	
本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：                        
委托代理人联系电话：（手机）                        

法定代表人签字或盖章：          

投标人名称（公章）：
日     期：

附：委托代理人居民身份证正反面扫描件
注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：投标人提供为其缴纳的最近1个月（2026年9月）的社会保险证明投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。


（五）偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



1.请投标人仔细阅读采购需求部分（包含但不限于）内容，并对技术、商务条款（参数）等要求做出响应。如实填写上表，行数不够可自行添加。
2.投标人须对实质性条款（★）逐条响应是否偏离，文件其他需求内容未作特殊说明的，视为符合招标文件的要求。如有偏离，请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离，并标明偏离情况。
3.如采购需求中明确要求提供证明材料的，请将证明材料附后，并做好标识，以便评委正确评审，如要求提供证明材料未提供的则视为负偏离。
4.投标人不得虚假承诺，否则将按照提供虚假材料谋取中标、成交的情形处理。

（六）投标文件有效性和完整性
[bookmark: _Toc100386081]

此部分无须填写具体材料。
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[bookmark: _Toc12041]综合评审评分项

具体详见评分及系统电子投标(响应)文件格式
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