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新沂市卫生健康委员会
《新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用X线诊断设备）》
招标文件
遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。
 
第一章  投标邀请
江苏天同工程咨询有限公司对新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用X线诊断设备）进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
（一）项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用X线诊断设备）
（二）项目编号：JSZC-320381-TTDL-G2026-0006
二、对投标人的资格要求
详见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
（一）时间（时间期限）、地点、方式：招标文件提供期限：自招标公告发布之日起5个工作日。在“苏采云”系统自行下载。
特别说明：“招标文件提供期限”届满后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。
（二）招标文件售价：免费。
四、投标有关信息
（一）投标截止时间：2026年11月25日北京时间09:30。
（二）开标时间：2026年11月25日北京时间09:30。
（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网-－业务工作－－用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、采购人
（一）名称：新沂市卫生健康委员会
（二）地址：新沂市北京路13号
（三）联系方式：15062060055
（四）采购项目联系人：高金云
 六、采购代理机构
（一）名称：江苏天同工程咨询有限公司
（二）地址：徐州市泉山区荣盛未来广场商业街S1-135
（三）联系方式：0516-83799962
（四）采购项目联系人：陈胜男
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第二章 投标人须知
一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章，投标邀请；
第二章，投标人须知；
第三章，投标资料表；
第四章，评标标准；
第五章，拟签订的合同文本；
第六章，采购需求；
第七章，投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
4.若采购人发出延长通知时距投标有效期满不足20日的，投标人有权拒绝延长且不被视为撤销投标。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求：
（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的盖章要求
1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包、不允许转包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
7.投标截止时间后送达的投标文件，系统自动拒收；
8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
9.因投标人自身原因（如CA证书故障、未携带CA锁等）未能在规定时间内解密的，视为撤销投标；
10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。
11.不具备招标文件中规定的资格要求的；
12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
14.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。
2.投标人不足3家的，不得开标。
3.开标过程由采购代理机构负责记录。
4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。
5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购人授权采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。
（三十九）腐败和欺诈行为：
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。采购代理机构在采购人委托范围内接收和答复质疑。 
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。


第三章 投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。
	条款项号
	内 容

	一
	总则

	（一）
	本项目采购人：新沂市卫生健康委员会

	（二）
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	（四）
	采购人确定的采购项目属性：货物

	（五）
	本项目采购代理机构：江苏天同工程咨询有限公司

	













（六）
	投标人的资格条件：
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
[bookmark: OLE_LINK17]二、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目；
三、本项目的特定资格要求： 
①投标人为代理商的提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；或投标人为生产商的提供《医疗器械生产许可证》。（提供有效的证书原件扫描件）
②投标产品应取得主管部门颁发的有效期内的《医疗器械注册证》。（提供有效的证书原件扫描件）
③投标人为代理商的提供主管部门颁发的有效期内的《辐射安全许可证》（许可种类和范围覆盖本次采购的射线装置类别），同时须提供产品生产商的《辐射安全许可证》（许可种类和范围覆盖本次采购的射线装置类别）；或投标人为生产厂商的提供主管部门颁发的有效期内的《辐射安全许可证》（许可种类和范围覆盖本次采购的射线装置类别）。（提供有效的证书原件扫描件）
同时明确相关事项如下：
1.本项目不接受联合体参与采购活动。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
四、查询及使用供应商信用记录：
（一）由采购人查询信用信息。
（二）查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
4.“信用中国（江苏徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
（三）截止时点（查询环节）：资格审查开始前完成查询。
（四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
（五）信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（六）信用记录仅用于核实供应商是否符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

	（七）
	招标代理服务费由中标人支付，供应商的报价应当包含招标代理费，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件），依据签订的招标代理合同。

	二
	招标

	

（八）
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

	（九）
	自行现场勘察。

	（十）
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	（十一）
	投标文件的语言为中文

	（十二）

	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

	

（十三）

	一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。
2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人在评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人在评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝）
（一）投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件。
（二）财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或合法有效的经第三方机构审计的2025年度财务审计报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）；
（三）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；
（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
（五）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。
（六）投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
（七）投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
（八）本项目的特定资格要求： 
①投标人为代理商的提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；或投标人为生产商的提供《医疗器械生产许可证》。（提供有效的证书原件扫描件）
②投标产品应取得主管部门颁发的有效期内的《医疗器械注册证》。（提供有效的证书原件扫描件）
③投标人为代理商的提供主管部门颁发的有效期内的《辐射安全许可证》（许可种类和范围覆盖本次采购的射线装置类别），同时须提供产品生产商的《辐射安全许可证》（许可种类和范围覆盖本次采购的射线装置类别）；或投标人为生产厂商的提供主管部门颁发的有效期内的《辐射安全许可证》（许可种类和范围覆盖本次采购的射线装置类别）。（提供有效的证书原件扫描件）
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
（一）报价
1.《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。
2.《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。
（二）商务资信
1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2.《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。
3.《承诺函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。
（三）技术响应
1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
四、综合评审评分项
（一）技术部分
1.《技术参数要求响应偏离表》（含相关证明材料）；
2.所投产品质量、性能评价；
3.项目实施方案；
4.售后服务方案；
5.技术培训方案；
（二）商务部分
1.业绩；
2.所投产品为“环境标志产品”；
3.所投产品为“节能产品”；
五、价格折扣文件格式
企业报价折扣证明：
1.提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效，非必须提供）。
《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
备注：
监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。
    投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。
具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
  具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
2.本国产品报价折扣证明：提供的货物由符合政策要求的本国企业制造，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
1.本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中国产品标准体系和动态调整机制。
2.本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
注：中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
六、其他部分：格式见本文件第七章《投标文件相关格式》
注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

	
（十四）
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中（十三）。

	（十五）
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。

	

（十六）
	本项目采购预算总金额2975万元，本项目不接受超过最高限价的投标报价。本项目共分为6个采购包，各采购包最高投标限价如下：
采购包1：CT64排：不接受超过300万元人民币的投标报价；
采购包2：CT32排×7台：不接受超过1260万元人民币的投标报价；
采购包3：CT32排×6台：不接受超过1080万元人民币的投标报价；
采购包4：DR（立柱双板）：不接受超过240万元人民币的投标报价；
采购包5：便携DR：不接受超过60万元人民币的投标报价；
采购包6：C臂X光机：不接受超过35万元人民币的投标报价；
投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务、质保等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人（用户）不再支付报价以外的任何费用。

	（十七）
	以人民币报价。

	




（十八）
	投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目-－报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网-－业务工作－－快速服务－－下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“kedt”）。

	

（十九）
	投标文件的提交与接收： 
1.投标文件提交与接收时间：2026年11月25日09:30前。
2.投标文件提交与接收地点：
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	

（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。

	四
	开标

	

（二十一）
	开标时间及地点：	
1.开标时间：2026年11月25日09:30（标准时间）
2.开标地点：
“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/zfcg/）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	
（二十二）
	招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。

	五
	评标

	（二十三）
	采用综合评分法。

	


（二十四）
	一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术参数得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术参数得分均相同的，按实施方案得分顺序排列。
三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。

	





（二十五）
	多包投标、多包中标的规定：
¨投标人可对本项目一个或多个包进行投标，也可中多个包。
þ1.评审顺序：本项目评审时按“采购包1→采购包2→采购包3→采购包4→采购包5→采购包6”的包号数字递增顺序评审。
2.投标约定：投标人可对本项目一个或多个包进行投标。
3.中标约定：
（1）对于本项目采购包2、采购包3：若同一投标人在前一采购包已被推荐为第一中标候选人（同一投标人只能取得其中一个包的中标资格），则在后续采购包评审中，该投标人的投标按无效投标处理，不参与排序。（该限制是仅适用于采购包2与采购包3）
（2）如某采购包因中标人放弃中标资格、质疑或投诉等原因导致评审结果变更的，不影响其他包评审结果，也不受多投单中规则影响。
（3）同一设备制造商和制造商（或制造商所在的集团公司）设立的贸易公司不得同时参加多投单中相关标包的投标，否则相关投标均无效。

	



（二十六）
	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	



（二十七）
	启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	六
	定标

	
（二十八）
	采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

	七
	政府采购合同

	（二十九）
	采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	（三十）
	履约保证金：详见合同。

	

（三十一）
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：陈胜男      联系电话：0516-83799962
地址：徐州市泉山区荣盛未来广场商业街S1-135

	


附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。

	
	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。
4.实施政府采购异常低价审查的有关要求：
根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序:
（1） 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65 %的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 65 %;
（2） 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65 %的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 65 %;
（3） 投标报价低于采购项目最高限价 60 %的，即投标报价<采购项目最高限价× 60 %;
（4） 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
注:上述比例由采购人根据项目特点及要求自行填写。
（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。


 

本章附件：招标代理服务收费标准
徐州市政府采购代理服务费行业指导价格
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额（每个委托项目）
	5000元

	50万元以下（含50万元）
	1.6%

	50万—400万（含400万元）
	1.5%

	400万—1000万元（含1000万元）
	1.1%

	l000-5000万元（含5000万元）
	0.8%

	5000-l亿（含1亿元）
	0.25%

	1亿—10亿（含10亿元）
	0.05%

	10亿—50亿（含50亿元）
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额 100万元计算。
6.有分包（分标段）的按一个项目计算。
7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。




















第四章 评标标准 （采购包1-6）

第一部分评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取1名中标候选人。
提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
第二部分评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。
1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七章 投标文件相关格式”的“三、分项价格表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、评分标准
注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。
第一部分：商务标部分（70分）：
1.价格（30分）
以进入评标程序、满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（保留两位小数）。
关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。
2. 技术参数部分（34分）
以下技术分条款投标人需提供所投产品的医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或与所投产品相关的检测报告（检测报告需涵盖此项技术条款）作为技术支持资料，并通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，未提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证评分参数内容的，评审时不予认可。技术条款须按对应评分项目（或数字编号）进行自评，注明自评分。
采购包1：CT64排
	2
	评分参数
	分值

	
	
	下限
	上限

	2.1
	所投产品型号球管、探测器、高压发生器与所投CT产品为自主研发，得5分；其中所投产品型号球管、探测器、高压发生器任意2种与所投为自主研发，得3分；其中所投产品型号球管、探测器、高压发生器任意1种为自主研发，得1分，其他得0分，提供所投品牌CT医用X射线管组件注册证/药监局注册网页截图证明。
	0
	5

	2.2
	机架转速：≤0.35s/圈，得2分；≤0.33s/圈，得5分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	5

	2.3
	最长连续曝光时间：≥100s，得1分；≥120s，得2分；≥200s，得4分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	4

	2.4
	小焦点面积≤0.64mm²，得1分；≤0.5mm²，得2分；≤0.45mm²，得3分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	3

	2.5
	大焦点面积≤1.2mm²，得1分；≤1.0mm²，得2分；≤0.9mm²，得3分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	3

	2.6
	每排探测器物理单元数：≥840得1分，≥850得2分，其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	2

	2.7
	球管焦点到等中心距离≤56cm，得1分；≤54cm，得3分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	3

	2.8
	高压发生器功率（物理值非等效）：≥75kW，得2分；≥80kW，得4分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	4

	2.9
	探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度≥38mm得1分，≥40mm得2分，其余不得分。提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	2

	2.10
	球管焦点到探测器的距离≤100cm得1分，≤98cm得3分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	3

	总计
	34


采购包2、采购包3：
CT32排：
	2
	评分参数
	分值

	
	
	下限
	上限

	2.1
	所投产品型号球管、探测器、高压发生器与所投CT产品为自主研发，得5分；其中所投产品型号球管、探测器、高压发生器任意2种与所投为自主研发，得3分；其中所投产品型号球管、探测器、高压发生器任意1种为自主研发，得1分，其他得0分，提供所投品牌CT医用X射线管组件注册证/药监局注册网页截图证明。
	0
	5

	2.2
	机架转速：≤1s/圈，得3分；≤0.8s/圈，得4分；≤0.75s/圈，得5分，其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	5

	2.3
	最长连续曝光时间：≥120s，得2分；≥200s，得3分；≥300s，得4分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	4

	2.4
	小焦点面积≤0.56mm²，得1分；≤0.48mm²，得2分；≤0.32mm²，得3分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	3

	2.5
	大焦点面积≤1.68mm²，得1分；≤1.0mm²，得2分；≤0.56mm²，得3分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	3

	2.6
	每排探测器物理单元数：≥700，得2分；≥750，得3分；其他得0分。提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	3

	2.7
	球管焦点到等中心距离：≤56cm，得2分；≤54cm，得3分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	3

	2.8
	高压发生器功率（物理值非等效）：≥32kW，得2分；≥50kW，得3分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	3

	2.9
	探测器物理最薄层厚≤0.625mm得2分，其余不得分。提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	2

	2.10
	球管焦点到探测器的距离≤105cm得1分，≤95cm得3分，其余不得分。提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	3

	总计
	34



采购包4：DR（立柱双板）
	2
	评分参数
	分值

	
	
	下限
	上限

	2.1
	发生器功率（物理值非等效）：≥55kW，得1分；≥65kW，得3分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	3

	2.2
	空间分辨率≥3.6lp/mm得2分，≥3.7lp/mm得4分，其余不得分。提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	4

	2.3
	采集矩阵≥3000×3000得2分，采集矩阵≥3072×3072得4分，其余不得分。提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	4

	2.4
	X线球管最大功率：≥55kW，得2分；≥70kW，得4分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	4

	2.5
	X线球管阳极容量（物理值非等效）：≥300kHU，得1分；≥360kHU，得3分；≥400kHU，得5分，其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	5

	2.6
	所投产品型号球管、探测器、高压发生器与所投DR（立柱双板）产品为同一品牌，得5分；其中所投产品型号球管、探测器、高压发生器任意2种与所投DR（立柱双板）产品为同一品牌，得3分；其中所投产品型号球管、探测器、高压发生器任意1种与所投DR（立柱双板）产品为同一品牌，得1分，其他得0分，提供所投产品注册证/药监局注册网页截图证明。
	0
	5

	2.7
	床载重量：≥210kg，得1分；≥220kg，得2分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	2

	2.8
	主机工作站操作台内存≥8GB，主机工作站操作台硬盘类型≥1TB（未指定类型）得2分，主机工作站操作台内存≥16GB，主机工作站操作台硬盘类型≥2TB（未指定类型）得4分，其余不得分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	4

	2.9
	DQE（量子探测效率）≥60%得1分，≥66%得2分，≥70%得3分，其余不得分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	3

	总计
	34



采购包5：便携DR：
	2
	评分参数
	分值

	
	
	下限
	上限

	2.1
	携带式X光主机、平板探测器、图像处理系统与所投便携DR产品为同一品牌的得5分，携带式X光主机、平板探测器、图像处理系统任意2种与所投便携DR产品为同一品牌的得3分，携带式X光主机、平板探测器、图像处理系统任意1种与所投便携DR产品为同一品牌的得1分，其余不得分。提供所投产品注册证/药监局注册网页截图证明。
	0
	5

	2.2
	携带式X光主机最大输出功率≥5.5kW得4分，其余不得分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	4

	2.3
	最大管电压：≥125kV，得5分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	5

	2.4
	最小电流时间积：≤0.2 mAs，得3分；≤0.1 mAs，得6分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	6

	2.5
	阳极热容量≥42KHU得5分，其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	5

	2.6
	X光主机球管焦点至地面最大距离≥2100mm得1分；≥2200mm得3分；≥2300mm得5分。其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	5

	2.7
	内置锂电池满电状态下，设备的曝光次数不少于500次，得4分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	4

	总计
	34


采购包6：C臂X光机
	2
	评分参数
	分值

	
	
	下限
	上限

	2.1
	所投产品型号高压发生器、平板探测器、图像处理系统与所投C臂X光机产品为同一品牌得5分，其中所投产品型号高压发生器、平板探测器、图像处理系统任意2种与所投C臂X光机产品为同一品牌得3分，其中所投产品型号高压发生器、平板探测器、图像处理系统任意1种与所投C臂X光机产品为同一品牌得1分，其余不得分。提供所投产品注册证/药监局注册网页截图证明。
	0
	5

	2.2
	SID源像距：≥1000mm，得1分；≥1020mm，得2分；≥1030mm，得3分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	3

	2.2
	高压发生器系统：
最大输出功率（物理值非等效）：≥3.5kW，得2分；≥5.5kW，得3分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	3

	2.3
	高压发生器系统：
逆变频率：≥100kHz，得1分；≥150kHz，得2分；≥200kHz，得4分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	4

	2.4
	球管小焦点≤0.6mm得2分；≤0.3mm得3分；其余不得分。提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	3

	
	球管大焦点≤1.4mm得2分；≤0.6mm得3分；其余不得分。提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	3

	2.5
	X射线球管系统：
阳极热容量（物理值非等效）：≥200kHU得3分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	3

	2.6
	X射线球管系统：
管套热容量：≥1100kHU，得1分；≥1200kHU，得2分；≥1300kHU，得4分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	4

	2.7
	全数字化平板探测器系统：
最大像素矩阵：≥1024×1024得1分，≥2030×2030得2分，≥2048×2048得3分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	3

	2.8
	全数字化平板探测器系统：
平板探测器尺寸：≥200mm×200mm，得1分；≥230mm×230mm，得3分；其他得0分，提供医疗器械产品注册证附件《产品技术要求》，或检测报告。
	0
	3

	总计
	34



3. 商务（6分）
3.1业绩（4分）：提供投标人自2023年10月1日（以合同签订时间为准）以来的销售业绩合同材料，每份有效业绩得2分，本项最高得4分，未提供有效业绩材料不得分。
注：业绩须为与本次所投产品相同型号的销售业绩，需同时提供有效的发票或银行回单、合同关键页（含项目名称、设备型号、数量、签订日期、甲乙双方盖章页）须清晰可辨，以上扫描件加盖电子签章，否则视为无效业绩。
   3.2所投产品为“环境标志产品”（1分）：投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员会在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。
3.3所投产品为“节能产品”（1分）：投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员会在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。
第二部分：技术标部分（30分）
1. 所投产品质量、性能评价（6分）：根据投标人提供所投产品技术资料、配置清单、同类机型医疗机构应用情况等材料综合评审，结合方案内容的全面性、针对性进行综合评价，无有效佐证材料对应分项不计分。
全面性（3分）：全面具体详实、明确合理得3分；较全面合理得2分；基本具备的得1分；
针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性差得1分；
未提供的得0分。本项最高得6分，最低得0分。
2.项目实施方案（10分）：根据投标人提供的完整项目实施方案综合评分，方案须包含但不限于：产品出厂质量控制、供货周期保障、项目团队配置、设备安装实施计划、项目安全保障、突发情况应急处理等核心内容。结合方案内容的全面性、针对性、可行性进行综合评价：
全面性（4分）：全面具体详实、明确合理得4分；较全面合理得3分；全面性较差得2分，基本具备的得1分；
可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分；
针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性差得1分；
未提供的得0分。本项最高得10分，最低得0分。
   3.售后服务方案（7分）：根据投标人提供的完整售后服务方案综合评审，方案须包含但不限于：质保期限承诺、售后服务方式、故障响应时效、专属售后人员配置、故障排查处理流程、应急保障措施、质保期满后配件供应及维保服务等核心内容。结合方案内容的全面性、针对性进行综合评价：
全面性（4分）：全面具体详实、明确合理得4分；较全面合理得3分；全面性较差得2分，基本具备的得1分；
针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性差得1分；
未提供的得0分。本项最高得7分，最低得0分。
   4.技术培训方案（7分）：根据投标人提供的技术培训方案综合评审，方案包含但不限于培训目标、培训内容、培训方式、培训时长、培训人次、实操教学、后期答疑辅导等内容。结合方案内容的全面性、针对性进行综合评价：
全面性（4分）：全面具体详实、明确合理得4分；较全面合理得3分；全面性较差得2分，基本具备的得1分；
针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性差得1分；
未提供的得0分。本项最高得7分，最低得0分。

第五章 拟签订的合同文本
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项目编号：                                      
项目名称：                                      
采购包：                                            
买方（采购单位）：    新沂市卫生健康委员会      
卖方（中标单位）：                             



友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
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合同通用条款
第一条 定义
除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下： 
1.1“买方”见《合同专用条款》。
1.2“卖方”见《合同专用条款》。
1.3“工作现场”见《合同专用条款》。
1.4“合同标的”见合同附件4。
1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。
1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。
1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。
1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。
1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。
1.10“合同货币”见《合同专用条款》。
1.11“合同价格”见合同附件4。
1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。
1.13“日”是指日历天数。
1.14“月”是指日历月数。
第二条 合同范围
2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。
第三条 价格
3.1 合同总价见《合同专用条款》。
3.2 合同总价是固定价格。
第四条 支付
4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。
4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。
第五条 交货
5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。
5.2交货地点见《合同专用条款》。
5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。
5.4卖方应按下列规定交付合同标的：
5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。
5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。
5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。
第六条 包装与标记
6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。
6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据： 
A. 装箱明细单； 
B. 质量合格证； 
C. 技术资料。
6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。
第七条 技术资料
7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。
第八条 安装
8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。
第九条 验收
9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。
9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。
9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。
第十条 售后服务和技术培训
10.1售后服务和技术培训见合同附件3。
第十一条 索赔
11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：
A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。
B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。
C. 拒收合同标的。
D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。
11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。
第十二条 不可抗力
12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。
12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。
12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。
第十三条 合同的终止
13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。
A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料； 
B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能； 
C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。
13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其他救济手段。
13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。
A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。
B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
13.4在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。
第十四条 争议的解决
14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。
第十五条 适用法律
15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。
第十六条 权利保证
16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。责任范围为因卖方提供的货物本身侵犯第三方在中国境内的合法知识产权。
16.2责任限制条款：卖方在本条项下的赔偿责任总额不超过合同总价。
16.3索赔时效条款：买方应在知悉第三方侵权主张后30日内书面通知卖方，卖方有权自费参与抗辩。
第十七条 保密 
17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。
17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。
17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。
17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按实际损失赔偿，但最低不低于合同总价的20%承担违约金；违约金不足以弥补实际损失的，买方有权就差额部分要求赔偿。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其他违约义务。
17.5下列信息不属于保密信息：
（1） 接收方在披露前已合法知悉的信息；
（2） 已进入公共领域的信息；
（3） 接收方从有权披露的第三方合法获得的信息；
（4）接收方独立开发且未使用披露方保密信息的信息。
第十八条 合同生效及其他
18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。
18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。
18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。
18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。
18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。
18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。
18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。
18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。
18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议（不论是书面的，还是口头的）。
18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款
     《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。
第一条 定义
1.1 “买方”为                  。
1.2 “卖方”为                  。
1.3 “工作现场”为买方指定地点。
1.10 “合同货币”即人民币。
第二条 合同范围
2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是   。详见合同附件。
第三条 价格
3.1合同总价为￥    大写：     人民币。
第6章 支付
卖方需提交的支付文件包括：
卖方出具的全额正式发票；
本合同总金额为人民币大写金额：    元（小写金额：  元），经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：
付款方式一：提交预付款保函的
合同价款的百分之五十（50%）即￥   ，大写：  人民币元整，在双方签订合同后15个工作日内，乙方向甲方出具预付款保函金额应与预付款金额一致后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。
合同价款的百分之五十（50%）即￥  ，大写：  人民币元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。
卖方需提交的支付文件包括：
卖方出具的全额正式发票；
付款方式二：不提交预付款保函的
合同价款的百分之三十（30%）即￥  ，大写：  人民币元整，在双方签订合同后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。
合同价款的百分之七十（70%）即￥  ，大写：  人民币元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。
卖方需提交的支付文件包括：
卖方出具的全额正式发票。
4.2上述费用由买方支付至卖方指定账户内。除卖方另行指定外，该指定账户信息为：
户名： 
账号：
开户行： 
4.3、签订合同前，卖方应向买方支付履约保证金，履约保证金金额为中标金额的百分之十（10 %）大写：人民币      元（小写：¥          元），履约保证金不计利息。
履约保证金形式：履约保证金应当以以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（卖方可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定））。
履约保证金退还：验收合格之日起1年后，15个工作日内无息退还给卖方；卖方需出具买方提供的验收证明，如未提供，履约保证金不予退还。
不予退还的情形：卖方拒绝履行合同义务或履约保证金已经根据合同约定扣完的。
第五条 交货
5.1卖方应于合同签订之日起    日内将所有采购货物无损交付。
5.2 交货地点为买方指定地点。
5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前   日通知买方。
5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一（1%）的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十（10%），违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。如果卖方未在约定期限内完成安装调试的，按每日合同总价1%支付违约金，上限为合同总价的10%。
如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。
第六条 包装与标记
投标人应保证所投货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全响应招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。
第七条 技术资料
7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。未提交技术资料的，视为卖方未完全履行合同。
第八条 安装
8.1卖方应于合同生效日后    日内将合同标的物资全部交付完毕。
本采购合同采购方式为卖方包工形式，质量需与样品一致，所有工作均应由卖方亲自完成，不得转让履行主体。
第九条 验收
9.1合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后    日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其他情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。
第十一条 索赔
11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。
11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。
第十二条 不可抗力
12.3如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。
第十三条 合同的终止
13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：
卖方在合同规定的交货期限后   日内仍未能交付合同标的和/或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后 5 日内仍未能对其违约行为作出补救。
13.4在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。
第十四条 争议的解决
14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。 
第十八条 合同生效及其他
18.10按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同   部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同   部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。
18.11 合同双方的通讯地址（双方的通讯地址为法定送达地址，有关送达方式和地址在发生变更后应当及时书面通知对方，否则依法邮寄到约定地址均视为已经送达；任何一方拒收均视为已经送达）： 


（以下无正文）

买方：                     卖方：
地址：                     地址：
邮编：                     邮编： 
电话：                     电话：
传真：                     传真：
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 合同附件1：
合同协议书
合同编号：____________ 
签字日期：____________ 
签字地点：____________ 
 
    （买方名称）（以下简称“买方”）已接受    （卖方名称）（以下简称“卖方”）对    （项目名称）（项目编号：    ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。
1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。
（1） 合同协议书
（2） 中标通知书
（3） 合同专用条款
（4） 合同通用条款
（5） 除合同附件1外的合同附件
（6） 其他文件
3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。
4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。
5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准： 
（1） 双方加盖公章或合同专用章；
6. 合同一式   份，具有同等法律效力，买方  份，卖方  份，政府采购管理部门一份备案。
7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：    ]为准。
买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。
 
买方（签章）： 
法定代表人或授权代表（签名）： 
 

卖方（签章）： 
法定代表人或授权代表（签名）： 
开户银行： 
银行账号：
[bookmark: _Toc324452802][bookmark: _Toc322457054]第六章  采购需求
一、采购标的
1、 采购人：新沂市卫生健康委员会
2、 项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用X线诊断设备）
本项目采购预算总金额2975万元，本项目不接受超过最高限价的投标报价。本项目共分为6个采购包，各采购包最高投标限价如下：
采购包1：CT64排：不接受超过300万元人民币的投标报价；
采购包2：CT32排×7台：不接受超过1260万元人民币的投标报价；
采购包3：CT32排×6台：不接受超过1080万元人民币的投标报价；
采购包4：DR（立柱双板）：不接受超过240万元人民币的投标报价；
采购包5：便携DR：不接受超过60万元人民币的投标报价；
采购包6：C臂X光机：不接受超过35万元人民币的投标报价；
投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务、质保等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人（用户）不再支付报价以外的任何费用。
2、 采购清单
	采购包
	设备名称
	数量（台）
	核心产品

	1
	CT64排
	1
	CT64排

	2
	CT32排
	7
	CT32排

	3
	CT32排
	6
	CT32排

	4
	DR（立柱双板）
	6
	DR（立柱双板）

	5
	便携DR
	2
	便携DR

	6
	C臂X光机
	1
	C臂X光机


三、主要技术规格参数和功能要求（加注“★”符号的为实质性要求/关键参数（重要指标），不接受任何一项的负偏离或者不满足，否则按无效投标处理。加注“▲”符号的为次重要参数，有三项及以上不满足的，按无效投标处理；其他为普通参数。

项目技术参数要求（注：本技术参数要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准,不具备指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供等于或高于所列品牌技术标准的材料和设备）。
总体要求：
1. 本项目为交钥匙工程（包含但不限于操作间内装、卫评、环评、机房防护、地基基础、AI软件、PACS、HIS等接口连接费用、旧设备拆除等交钥匙工程）。
2. 所有采购包产品均需配备铅衣两大一小。
★3.五年保修服务到期后，投标人须承诺原厂整机年度维保服务，维保范围包括但不限于球管 、FPD 、 增强器等在内的所有零配件以及所配置的全部第三方产品、软件（包含但不限于基础系统升级、临床应用模块迭代、安全补丁等）、校准与计量、远程诊断以及人工服务；延保年度维保费限价不超过投标报价的8%。后续具体延保服务由医共体（医院）根据实际业务需求与中标单位自行协商实施，所有操作须遵守相关法律法规及业务流程，投标人须出具加盖公章的维保承诺函（格式详见附件：承诺函）。
采购包1：CT64排
	一、
	生产厂家

	▲1
	为保证设备的技术先进性，各厂家需提供2020年1月1日后上市的产品（以NMPA注册证批准日期为准）

	二、
	主要参数

	1
	机架系统

	1.1
	机架孔径≥70cm

	▲1.2
	球管焦点到等中心点的距离≤57cm

	▲1.3
	球管焦点到探测器的距离≤106cm

	1.4
	机架内部冷却方式：风冷或水冷（提供技术证明）

	1.5
	具备智能数控触摸操作屏≥2块

	1.5.1
	智能数控触摸操作屏尺寸≥12英寸

	1.5.2
	智能数控操作屏可显示病人信息，包括年龄/姓名/性别/扫描部位等

	1.5.3
	智能数控操作屏可选择扫描协议

	1.6
	具备物理按键，具备控制床体与机架运行功能。

	2
	探测器

	2.1
	探测器类型：具备集成化探测器

	2.2
	亚毫米探测器排列≥64排

	▲2.3
	每排探测器物理个数≥840个

	2.4
	具备共轭采集技术或飞焦点技术

	2.5
	轴位扫描成像≥128层/360°

	▲2.6
	探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度≥38mm

	2.7
	探测器采样率≥4800view/360°

	★2.8
	探测器物理最薄层厚≤0.625mm

	3
	球管及高压发生器

	★3.1
	球管热容量（非等效）≥7MHU

	▲3.2
	球管物理散热率（非等效）≥1000KHU/min

	3.3
	球管最小输出电流≤10mA

	3.4
	最大输出电流≥600mA

	▲3.5
	球管最高电压≥130KV

	3.6
	球管最低电压≤80KV

	3.7
	小焦点大小≤0.8mm×0.8mm

	3.8
	大焦点大小≤1.0mm×1.2mm

	▲3.9
	连续螺旋扫描时间≥120s

	4
	扫描床

	4.1
	床水平移动范围≥1600mm

	4.2
	床水平移动速度≥100mm/s

	4.3
	床面可降至离地面最低距离≤500mm

	4.4
	床定位精度±0.25mm

	4.5
	床载重量≥200KG

	5
	扫描参数

	▲5.1
	最快扫描速度（360°非等效）≤0.35s

	5.2
	定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度

	▲5.3
	图像最快重建速度≥65幅/秒（512×512）

	6
	图像质量与剂量

	6.1
	空间分辨率XY轴方向空间分辨率：≥20LP/cm (0% MTF)

	6.2
	空间分辨率Z轴方向 空间分辨率：≥20LP/cm (0% MTF)

	6.3
	提供该厂家CT技术所具备的原始数据迭代重建平台，可实现低剂量条件下的高清成像

	6.4
	具备原始数据空间智能去金属伪影技术

	7
	临床应用软件

	7.1
	具备MPR

	7.2
	具备MPVR

	7.3
	具备内耳多功能成像技术

	7.4
	具备最大密度投影MIP

	7.5
	具备最小密度投影MinIP

	7.6
	具备表面三维SSD

	7.7
	具备模拟手术刀技术

	7.8
	具备透明技术

	7.9
	具备三维容积显示VR

	7.10
	具备三维血管CTA

	7.11
	具备仿真内窥镜功能

	7.12
	具备CT电影

	7.13
	造影剂智能动态跟踪：一次注射完成

	7.14
	具备肺纹理增强功能

	7.15
	具备脑组织表面积分重建

	7.16
	具备脑出血精确测量

	7.17
	具备直接二维多平面浏览器

	7.18
	具备直接三维重建功能

	7.19
	具备X射线优化滤过功能

	7.20
	具备腹部多器官相融合

	7.21
	具备病灶边界自动勾画及测量

	7.22
	具备全景齿科成像

	7.23
	具备肝体积测量工具

	7.24
	具备肝脏三期诊断模式

	7.25
	具备腹腔脂肪测量软件

	8
	主控台

	8.1
	CPU主频≥3.1GHz

	8.2
	CPU物理内核数目：≥4核

	8.3
	内主控台内存：≥32GB

	8.4
	主控台硬盘：≥4TB

	8.5
	图像存储量≥1,500,000幅无压缩图像（512×512）

	8.6
	具备≥512×512重建矩阵

	8.7
	具备同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行

	8.8
	具备同步同屏显示不同方式后处理的图像

	8.9
	医用显示器：≥30英寸液晶彩显（2560×1280）

	8.10
	具备自动照相技术

	8.11
	具备自动语音系统及双向语音传输

	8.12
	具备Dicom3.0 网络接口

	8.13
	具备远程维修诊断系统

	8.14
	具备Dicom3.0激光相机接口

	8.15
	具备两套原厂工作站，两台4M医用显示器


采购包2、采购包3
CT32排
	1.核心要求

	▲1.1为保证设备的技术先进性，各厂家需提供2020年1月1日后上市的产品（以NMPA注册证批准日期为准）。

	1.2、32排及以上螺旋CT

	1.3、低剂量高清螺旋CT，设备取得NMPA注册证；

	2.机架系统

	2.1、滑环类型：低压滑环；

	2.2、冷却方式：风冷或者水冷；

	▲2.3、扫描架孔径：≥70cm；

	▲2.4、扫描架物理倾角：≥±30°；

	▲2.5、球管焦点到探测器距离：≤1050mm；

	▲2.6、球管焦点到等中心距离：≤560mm；

	★3.探测器系统

	3.1、亚毫米探测器排列：≥32排；

	3.2、单圈轴扫最大层数：≥64层；

	3.3、探测器等中心线Z轴准直宽度：≥22mm；

	4.球管及高压系统

	★4.1、球管热容量（非等效）：≥3.5MHU；

	4.2、球管散热率（非等效）：≥500KHU/min；

	4.3、最小输出电流：≤10mA；

	4.4、最大输出电流：≥300mA；

	4.5、球管最小电压：≤70KV；

	★4.6、球管最大电压：≥130KV；

	4.7、球管小焦点面积：≤0.56mm2；

	4.8、球管大焦点面积：≤1.68mm²；

	4.9、高压发生器功率（物理值非等效）：≥32kW；

	5.扫描床系统

	5.1、床水平移动范围：≥1500mm；

	5.2、床定位精度：≤±0.25mm；

	5.3、床最大载重量：≥180kg

	5.4、最大纵向进床速度：≥100mm/s；

	5.5、床面垂直下降最低高度：≤500mm；

	5.6、床面垂直上升最高高度：≥900mm；

	5.7 扫描床控制脚踏开关：提供；

	6.扫描及图像质量

	6.1、扫描时间：≤1.0s；

	6.2、图像采集最多层数：≥64层；

	6.3、连续扫描最长时间：≥100s；

	6.4、具备图像双倍采集技术：具备；

	6.5、扫描速度可选范围：≥6种；

	6.6、定位像长度：≥100cm；

	6.7、定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度；

	6.8、空间分辨率： ≥15LP/cm (10% MTF)（需提供医疗器械注册证附件《产品技术要求》或检测报告证明）；

	6.9、低密度分辨率：≤5mm@0.3%（中心剂量≤20mGy，提供检测报告或产品技术白皮书证明）。；

	▲6.10、图像重建速度：≥25幅/秒；

	6.11、螺旋扫描最大螺距：≥1.5:1；

	6.12、具备深度学习重建算法功能（需提供注册证或检测报告证明文件需体现该算法是通过深度学习方法实现）；

	6.13、深度学习图像适用于轴扫、螺旋扫描模式；

	7.主控台计算机系统

	7.1、内存：≥64GB；

	7.2、硬盘容量：≥2TB；

	7.3、主操作台显示器个数：≥1个；

	7.4、医用显示器：≥23英寸；

	7.5、显示器逐行扫描：提供；

	7.6、自动语音系统及双向语音传输：提供；

	7.7、同步并行图像处理功能：提供

	7.8、网络接口DICOM 3.0：提供

	7.9、具备两套原厂工作站，两台4M医用显示器

	8.主要临床应用软件

	8.1、最小密度投影（MinIP）

	8.2、最大密度投影（MIP）

	8.3、多平面重组（MPR）

	8.4、表面重建（SSD）

	8.5、三维容积重建（VR）

	8.6、曲面重建（CPR）

	8.7、仿真内窥镜功能（VE）

	8.8、模拟手术刀功能

	8.9、血管扫描成像功能

	8.10、透明显示技术

	8.11、三维血管CTA

	8.12、CT彩色透视解剖图谱

	8.13、脑出血测量工具

	8.14、脑表面积分分析

	8.15、全景齿科成像

	8.16、内耳多功能成像技术

	8.17、肺气肿评估

	8.18、肺小结节评估

	8.19、肝体积测量工具

	8.20、腹腔脂肪测量

	8.21、 肝脏三期诊断模式

	8.22、骨骼固定支架透视技术

	8.23、骨科畸形矫正评估

	8.24、虚拟双重消化道造影

	8.25、CT尿路造影术


采购包4：DR（立柱双板）

	1、
	生产厂家

	▲1.1
	为保证设备的技术先进性，各厂家需提供2020年1月1日后上市的产品（以NMPA注册证批准日期为准）。

	2.高压发生器
	
	

	★2.1
	发生器功率（物理值非等效）：
	≥50kW

	★2.2
	最高管电压：
	≥150kV

	2.3
	最短曝光时间：
	≤1ms

	2.4
	最大管电流：
	≥630mA

	2.5
	最大时间电流积：
	≥1000mAs

	2.6
	逆变频率：
	≥250kHz

	3.X线球管组件
	
	

	★3.1
	最大功率
	≥50kW

	3.2
	标称管电压
	≥150kV

	★3.3
	球管组件热容量：
	≥1250KHU

	4.探测器*2
	
	

	4.1
	影像传输方式：
	无线传输

	4.2
	成像区域
	≥427mm×427mm（17×17 英寸）

	▲4.3
	像素尺寸
	≤139μm

	4.4
	采集灰阶度
	≥16bits

	▲4.5
	空间分辨率
	≥3.6lp/mm

	▲4.6
	采集矩阵
	≥3000×3000

	5.X射线球管
	
	

	5.1
	球管焦点：
	小焦点≤0.6mm大焦点≤1.2mm

	▲5.2
	阳极热容量（物理值非等效）：
	≥300kHU

	5.3
	球管使用电压范围
	≥40-150kV

	6.束光器
	
	

	6.1
	具备自动开缩窗功能：在软件上选择部位体位后，自动控制限束器缩窗或开窗到适合拍摄所选部位的开窗位置

	7.图像采集/处理工作站
	
	

	7.1
	主机工作站操作台内存
	≥8GB

	7.2
	主机工作站操作台硬盘类型
	≥1TB（未指定类型）

	7.3
	具备无线、有线双模式数据传输：是否具备
	具备

	7.4
	触摸操作屏尺寸
	≥10 英寸

	7.5
	医用显示器分辨率
	≥1920×1080

	7.6
	具备控制界面及患者信息编辑功能

	7.7
	具备支持图像后处理功能（旋转、缩放、左右 / 上下镜像、负片、实时边缘增强、自动亮度对比度自适应、降噪去伪影等）

	7.8
	具备支持图像优化显示、自动窗宽窗位调节功能

	7.9
	具备图像 USB / 网络导出功能，支持 BMP、DICOM、JPEG 等格式

	7.10
	具备工作站具备患者登记保存、病历查询、Worklist 对接功能

	7.11
	具备支持 DICOM 3.0 标准协议，可对接医院 PACS/HIS/RIS 系统

	7.12
	具备解剖部位程序摄影（APR）功能，选择部位后自动匹配曝光参数

	7.13
	具备两套原厂工作站，两台4M医用显示器

	▲7.14
	具备长骨拼接功能

	▲7.15
	具备AI质控功能

	7.16
	具备儿童专用拍摄协议

	7.17
	具备尘肺病拍摄模式

	8.摄影床结构
	
	

	8.1
	床面尺寸：
	≥2000mm×760mm

	8.2
	床面高度：
	≤680mm

	8.3
	床面移动纵向行程：
	≥800mm

	8.4
	床面移动横向行程：
	≥220mm

	8.5
	床底探测器运动行程：
	≥500mm

	▲8.6
	床面承重：
	≥200kg




采购包5：便携 DR

▲1.生产厂家：为保证设备的技术先进性，各厂家需提供2020年1月1日后上市的产品（以NMPA注册证批准日期为准）。
2.携带式X光主机
★2.1最大输出功率≥5.3kW
▲2.2最大管电压≥125kV
2.3最大管电流≥100mA
2.4最大电流时间积≥200mAs
▲2.5最小电流时间积≤0.2 mAs
2.6最大加载时间≤7s
2.7双焦点球管：小焦点≤0.6 mm，大焦点≤1.8 mm
★2.8阳极热容量≥40KHU
2.9 X光主机须具备触摸屏：
2.9.1≥8英寸触摸屏操作面板，具备显示功能
2.9.2触摸屏具有多种APR选择，提供图片证明
2.9.3触摸屏支持设置大小焦点
2.9.4可选择曝光模式，设置曝光参数
2.9.5携带式X光主机与图像处理系统之间具备自动同步曝光参数功能
2.10 X光主机重量（含电池）≤15kg
2.11 为适应不同场景使用需求，X光主机需内置锂电池供电，且电池不需要借助外部工具可拆卸，提供图片证明；
▲2.12内置锂电池满电状态下（须注明测试条件，如“单次充电后连续曝光”或“按厂家标准测试方法”），设备曝光次数≥500次。须提供产品技术白皮书或厂家盖章的测试说明作为佐证；如提供检测报告，检测条件须与上述口径一致。
2.13为有效保护医护人员的安全，配备无线遥控器曝光，距离≥15米。
3.无线平板探测器
3.1成像材料：非晶硅碘化铯
3.2有效成像区域≥34cm×42cm；
3.3像素尺寸≤152μm；
3.4采集矩阵≥2300×2800 pixels；
3.5有效数据位数≥16bit；
3.6成像时间≤6s；
[bookmark: _GoBack]3.7数据传输方式：无线。
3.8探测器重量≤4kg（含电池）
▲3.9需与X光主机为同一注册证	
4.移动机架
[bookmark: _Hlk186034506]4.1为方便携带，移动支架可进行伸缩，收缩后长度≤800mm；
★4.2 X光主机球管焦点至地面最大距离≥2000mm；
4.3 X光主机沿垂直面转动≥±180°；
4.4 X光主机沿水平面转动≥±180°；
5.立式摄影架
5.1为方便携带，拆卸立式摄影架组件，摄影架可进行伸缩；
5.2为满足不同身高和角度的拍摄需求，折叠臂高度可调节。
6.数字图像处理系统
6.1工作站配置：笔记本电脑显示器≥14英寸；内存≥16 GB，硬盘≥500 GB；
6.2病人登记：采集、查找病人资料，为摄影做准备；
6.3图像浏览：对图像进行显示、分析、处理、输出到影像工作站；
6.4图像处理：窗宽窗位调节、对比度调节、影像裁剪、标识符插入等功能
6.5数据管理：符合DICOM3.0标准的管理病人数据、导入、导出、批量存档、病例管理；
6.6.图像打印：图像输出到胶片打印机。
▲6.7长骨拼接：具有全脊柱及下肢拼接功能	
7.其他要求
7.1设备用途：用于对四肢或其他衰减度较小的身体部位组织进行X射线成像，供临床诊断用；适用于急诊、床旁、基层医疗、术中诊断等场景。
7.2软件升级：提供终身免费软件升级服务
7.3出厂日期：需提供出厂日期为6个月以内（到货前）的设备	。
7.4提供17*17大板、选配电池、三脚架、铅屏风。
采购包6：C臂X光机
	1、
	生产厂家

	▲1.1
	为保证设备的技术先进性，各厂家需提供2020年1月1日后上市的产品（以NMPA注册证批准日期为准）。

	2.C臂机架
	
	

	▲2.1
	SID源像距：
	≥100mm

	★2.2
	C臂弧深：
	≥660mm

	2.3
	自由开口空间：
	≥780mm

	▲2.4
	垂直升降，电动：
	≥400mm

	▲2.5
	水平移动：
	≥200mm

	2.6
	C臂旋转角度：
	≥±190°（绕水平轴旋转）

	2.7
	C臂轨道内运动角度：
	≥130°（沿轨道弧形滑动角度）

	2.8
	左右摆角：
	≥±10°

	2.9
	双向激光定位
	具备

	3.高压发生器系统
	
	

	★3.1
	最大输出功率（物理值非等效）：
	≥3.5kW

	▲3.2
	逆变频率	
	≥100kHz

	3.3
	摄影最大管电压
	≥125kV

	3.4
	透视最大管电压
	≥110kV

	3.5
	摄影最大管电流
	≥100mA	

	3.6
	脉冲透视最大管电流
	≥40mA

	3.7
	连续透视最大管电流
	≥6mA

	3.8
	最大电流时间积
	≥180mAs

	3.9
	自动亮度控制（ABS）	
		具备

	4.X射线球管系统
	
	

	4.1
	球管具备双焦点设计：是否具备
	具备

	▲4.2
	小焦点：
	≤0.6mm

	▲4.3
	大焦点：
	≤1.4mm

	★4.4
	阳极热容量（物理值非等效）：
	≥70kHU

	4.5
	管套热容量：
	≥1100kHU

	4.6
	阳极转速
	≥2800rpm

	5.全数字化平板探测器系统
	
	

	▲5.1
	探测器类型
	非晶硅碘化铯（CsI）或IGZO

	5.2
	平板探测器尺寸：
	≥200mm×200mm

	▲5.3
	像素矩阵：
	≥1024×1024

	▲5.4
	像素尺寸
	≤205μm

	5.5
	透视空间分辨率：
	≥2.5lp/mm

	5.6
	摄影空间分辨率
	≥2.5lp/mm

	5.7
	动态范围
	≥16bit

	5.8
	最大采集帧率
	≥25帧/秒	

	6.监视器系统
	
	

	6.1
	医用UHD平板显示器尺寸：
	≥27 英寸

	6.2
	分辨率：
	≥2560×1440

	7.系统控制及图像处理系统
	
	

	▲7.1
	监视器尺寸
	≥27英寸

	7.2
	监视器分辨率
	≥2560×1440	

	7.3
	控制屏液晶触摸屏≥11英寸，与C臂一体化设计	

	7.4
	末帧冻结（LIH）：具备	

	★7.5
	DICOM 3.0接口：具备（含Worklist、打印、传输）

	7.6
	剂量面积（DAP）显示：具备	

	7.7
	实时球管热容量指示：具备	

	7.8
	图像后处理：窗宽窗位调节、负像、漫游、缩放、旋转、裁剪、边缘增强、金属校正、软组织增强	

	7.9
	图像存储容量≥5万幅	

	7.10
	图像导出：支持BMP、DICOM、JPEG、MP4格式	



8.其他要求
8.1设备用途：满足骨科、脊柱外科、创伤外科、疼痛科、泌尿外科、消化科等手术的术中透视、摄影及定位需求。
8.2整机设计：工作站与C臂主机采用一体化设计，无线缆连接，节约手术空间。
8.3不间断电源：具备内置UPS不间断电源，支持不插电待机转运，待机时间≥5分钟。
备注：
1.投标人需在投标文件中提供上述标★、▲技术指标响应的证明材料，证明材料为产品白皮书（说明书）或产品手册或检测报告或产品彩页或公开印刷的宣传材料或厂家盖章确认的技术材料等，技术参数与证明材料需逐条对应或标注索引。
2.投标人必须对提供的支持文件和自行描述的内容的真实性负责，如提供虚假资料或虚假描述的，作无效标处理，同时按政府采购法第77条的“提供虚假材料谋取中标、成交”的情形进行处理。
四、项目实施要求及质量保障
（一）项目实施要求
1.投标人应明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。
2.投标人所投货物应符合国家有关质量标准。采购人、用户对设备验收合格后，三方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。
3.本项目要求投标人在充分理解系统功能的基础上选用符合招标文件要求的设备，在投标文件中编写详细的深化方案，提供详细的设备清单。该清单中所列项目必须能够构成完整的可正常运行并满足本招标要求的系统。
4.交货及安装期限要求：合同生效后，60日历天内完成交付并安装调试完毕并投入使用。设备送到项目实施现场后（采购人指定地点），中标人与采购人、用户一起按合同设备清单依合同标准进行设备验收。设备验收时需提供有效的设备厂家针对本项目的专项授权、产品合格证明材料及生产厂家完整的技术资料贰套（包括技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价、维修图纸、软件备份、故障代码表等），如中标供应商提供不出有效证明材料，采购人可以拒绝接收，直至中标供应商提供符合要求的证明材料或无条件更换为符合要求的设备。采购人、用户对设备验收合格后，三方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到合同规定的性能指标和参数，或货物有明显损坏，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。
说明：“4、交货及安装期限要求”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
5.投标人承担安装或维修的专用设备和人员的安全责任。投标人中标后应及时安装调试，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等培训。
6.验收时需提供全部的技术资料（产品中/英文说明书、中文操作手册和产品合格证书）。
7.投标人应保证所提供设备涉及的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人（用户）的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
8.投标人在安装调试时采取必要的安全措施，如有意外或事故发生，由中标人（合同卖方）负全部责任。
9.投标人应指派专人全面负责项目的管理、项目协调、项目控制、质量监督等各项管理工作。
10.厂家专职工程师到医院现场，负责仪器安装、调试，并负责本科室1至2名医师操作使用、维护培训，培训时间不少于一周。
11.机房辐射防护改造要求
提供能满足采购人要求的机房防护装修改造（中标人需自行现场踏勘）；包含机房装修，满足辐射防护要求，检测合格、完成办证。
12.供方对合同履行过程中所知悉的需方全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经采购人书面同意，供方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。供方未能按约履行合同保密义务，应当向采购人支付合同总价1 %的违约金并赔偿由此给采购人造成的全部损失。
13.在设备使用年限内，供方应保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致原有配件、耗材不能使用，或原有配件、耗材不再生产，供方应免费提供设备硬件或软件的升级，确保设备正常使用，无法通过升级而继续使用的设备，采购人有权要求生产厂家按折旧后的价格将设备回购，须提供《关于所投设备的配件、耗材供应情况的承诺函》（参考格式）。
14.具备数字化接口的设备应免费开放该接口，由供应商配合与医院信息系统（如PACS、HIS）相连接并承担相应费用（提供承诺书，格式自拟）。
15.具有汉字字库、中文支持的系统及中文文档的设备应承诺免费提供该系统，暂不具备的应承诺如日后具备此系统后免费向用户提供。须提供相应承诺书（格式自拟）。
16.设备系统所有权限均免费开放，所有软件均承诺免费升级。
（二）质量保障要求
1、 在质量管理上，严格按照规范要求，建立完善的质量管理体系，投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。
2、 投标人须提供所投产品的实样照片、提供所投产品配置清单、产品手册或技术说明书，针对所投产品的技术指标、性能稳定性进行具体说明。
3、 投标人应保证所提供设备涉及的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
（三）配送、安装要求
1、 投标人成立配送安装小组，指定具体负责人。产品出厂前，必须明确安装/维修要求，备齐所需工具。提供人员安排和配置。
2、 安装前：将安装施工中工具需要的电源进行确定、现场产品摆放的尺寸丈量，送货前场地的清场状况、电梯及电源照明的正常使用等，制定详细的进度规划。装卸货物必须小心轻放，避免产品因装卸而引起的损坏。
3、 产品送到采购人指定地点，由中标人负责安装，安装所需辅材由中标人提供。安装所有相关辅材必须符合强制性标准（如有），投标报价包含此费用。如配件或成品有质量问题，应按规定程序回厂调换合格部件后再进行安装。并提供进度计划。
4、 安装完毕后，安装负责人逐项进行检验。中标人应服从采购人及用户的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。中标人在项目实施时应采取必要的安全措施，对项目安全及质量全面负责，如有意外造成安全、质量事故，中标人承担一切经济法律责任。并提供应急预案。
5、 配送安装保障措施要求准备专业的安装工具和人员，在产品运达之后，根据安装图纸及场地环境，明确安装顺序，免费安装。强调安装人员必须遵守相关安全规定，并提供必要的个人防护设备。对安装人员进行必要的培训，使其熟悉产品组装流程和技术要求。
五、项目验收标准
1、 采购人、用户和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标供应商予以配合。中标供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由供应商提供的必要文件。要求进口产品到货日期距仪器生产日期不超过180日历日，国产产品不超过90日历日（以铭牌或产品合格证、说明书确认）。
2、 验收期限：安装、调试完成3个月后开始验收。采购人按国际和国家标准及生产厂家标准进行质量验收。中标供应商应向采购人、用户提供详细的验收标准、验收手册。
3、 设备安装完成后，采购人安排专人按照货物技术指标要求和中标供应商的投标文件中相关指标，以及验货清单查验货物主件及零部件是否完好、齐全，带料试机查验货物功能是否达标。质保期内货物出现自身质量问题，厂家负责免费更换或维修。质保期结束后，采购人再安排专人对货物的质量进行查验。设备送到后，如发现设备出现质量问题，采购人与中标供应商应先友好协商。出现严重质量问题且无法修复时，立即整体换货，出现轻微质量问题时，立即更换存在质量问题配件。现场免费安装、调试设备，要求一次达标，质量合格。所提供的产品应根据有关标准包装，应符合运输和装卸条件，以使产品完好无损到达交货地点。中标供应商应对包装和运输不善引起的损失负全部责任。
六、售后服务要求
（一）质保期内的服务要求
1、 质保期：提供整机不少于5年免费原厂质保和软件终身免费升级服务（自最终验收合格之日起，开始进入质保期），质保期内每年提供两次原厂维护保养，出保后终身免人工费，配件≤7折，年度保修合同价不高于设备最终中标价的8%。
2、 质保期内设备免费维护、维修，解决各种技术瑕疵。
3、 在质保期内，开机率≥95 %（以日历日计算），仪器故障要求2小时内应答，12小时到达现场，24小时修复或提供维修方案。
4、 质保期过后的升级维护维修只收取部分工本维护费用。长期提供设备保养、系统升级、网络接入、连接调试、科研指导、教学培训等服务。
说明：本“1、质保期”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。
（二）质保期满后的服务要求
1、 投标文件中提供后续维保报价、设备常用配件报价。提供的质保期满后的服务方案须满足临床使用需求。后续维保报价、设备常用配件报价须科学合理。
2、 投标文件中提供质保期满后的响应时间、人员安排。
3、 配件供应：保证10年以上配件供应。
说明：本“3、配件供应”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。
七、培训要求
1.对采购方的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训应教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。
2.在系统完工测试之前为采购方技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和紧急情况处置方法。在培训工作开始前向采购方提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。
3.培训课程，培训课程包括理论课/实践课，主要内容包括：系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸的查阅、系统的故障诊断等。
八、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。


第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式
致： 新沂市卫生健康委员会   
根据          项目[项目编号：     ]招标文件，     （姓名）代表我方            （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后90天。
5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费（如有）。
7. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏天同工程咨询有限公司确定。
8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 
传真： 
投标人：           （电子签章）
日期：  年 月 日


二、开标一览表格式
 
项目编号：JSZC-320381-TTDL-G2026-0006
项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用X线诊断设备）
采购包名称：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用X线诊断设备）
	详见投标文件
	

	总价（大写）：
	



 
投标人：           （电子签章）
 
日期：  年  月  日


25


三、分项价格表格式

项目编号：JSZC-320381-TTDL-G2026-0006
项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用X线诊断设备）
采购包名称：

     货币单位：人民币元

	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	原产地（具体到国家/地区）
	产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位）
	数量
	数量单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	
	



投标人：（电子签章）
日期：   年  月  日

说明：
1.本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
	3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.投标人对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。


四、偏离表格式
 
项目编号：JSZC-320381-TTDL-G2026-0006
项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用X线诊断设备）
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）
 
日期： 年 月 日  

五、授权委托书格式
 
委托人：
地址：
法定代表人（负责人）：               职务：
统一社会信用代码：
受托人姓名：        性别：男（女）
年龄：  岁      民族：  族
职务：
身份证号：
兹委托     （受托人姓名）全权代表我企业（公司）参与（新沂市卫生体系医疗设备提升工程(医用X线诊断设备)）（项目编号：JSZC-320381-TTDL-G2026-0006）的招、投标活动及签订合同。     （受托人姓名）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。     （受托人姓名）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。
特此授权委托。

委托人（电子签章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：             邮箱：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）： 
日期：年  月  日
（受托人身份证扫描件附后）

六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的
书面声明

项目名称： 新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用X线诊断设备） 
项目编号： JSZC-320381-TTDL-G2026-0006
投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程(医用X线诊断设备)，项目编号：JSZC-320381-TTDL-G2026-0006）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
①投标人为代理商的提供有效期内的《医疗器械经营许可证》；或投标人为生产商的提供《医疗器械生产许可证》。（提供有效的证书原件扫描件）
②投标产品应取得主管部门颁发的有效期内的《医疗器械注册证》。（提供有效的证书原件扫描件）
③投标人为代理商的提供主管部门颁发的有效期内的《辐射安全许可证》（许可种类和范围覆盖本次采购的射线装置类别），同时须提供产品生产商的《辐射安全许可证》（许可种类和范围覆盖本次采购的射线装置类别）；或投标人为生产厂商的提供主管部门颁发的有效期内的《辐射安全许可证》（许可种类和范围覆盖本次采购的射线装置类别）。（提供有效的证书原件扫描件）
特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日


七、投标人相关承诺

项目名称： 新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用X线诊断设备） 
项目编号： JSZC-320381-TTDL-G2026-0006 

新沂市卫生健康委员会：
我单位承诺：
如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。








投标人：            （电子签章） 

日期：   年  月  日






八、投标人书面声明

项目名称： 新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用X线诊断设备） 
项目编号： JSZC-320381-TTDL-G2026-0006

新沂市卫生健康委员会：
我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。











投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日



九、中小企业声明函格式

项目编号：JSZC-320381-TTDL-G2026-0006
项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用X线诊断设备）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（新沂市卫生健康委员会）的（新沂市卫生体系医疗设备提升工程(医用X线诊断设备)）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （ 标的名称 ），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（万元），资产总额为（万元），属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业，请勾选！）；
2. （ 标的名称 ），属于（工业）行业；制造商为（    ）
（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（万元），资产总额为（万元），属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业，请勾选！）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日

注：本声明函为享受价格扣除政策的必要文件，未提供或填写不完整的，不享受对应优惠政策。
说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6.“中小企业声明函”查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。
为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

十、残疾人福利性单位声明函格式
（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：JSZC-320381-TTDL-G2026-0006
项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用X线诊断设备）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人：           （电子签章）
 
日期：  年  月  日
 
 




十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
        公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


附：
中国境内生产的组件成本核算基本规则
 
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
十二、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式
 
我单位在参加新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用X线诊断设备）（项目编号：JSZC-320381-TTDL-G2026-0006）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人：           （电子签章）
 
日期：  年  月  日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十三、承诺函
项目名称：新沂市卫生体系医疗设备提升工程（医用X线诊断设备）
项目编号：JSZC-320381-TTDL-G2026-0006

新沂市卫生健康委员会： 
保修服务到期后，我单位承诺提供原厂整机年度维保服务，维保范围包括但不限于球管 、FPD 、 增强器等在内的所有零配件以及所配置的全部第三方产品、软件（包含但不限于基础系统升级、临床应用模块迭代、安全补丁等）、校准与计量、远程诊断以及人工服务；延保年度维保费限价不超过投标报价的 8%。
特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人（电子签章）：
日期：  年   月   日



十四、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
注：
1.付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2.付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。
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