招标公告

项目概况

张家港市北部医疗中心-消毒供应中心设备招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上报名获取招标文件，并于2026年11月24日13点30分（北京时间）前递交电子投标文件。

# 一、项目基本情况

1、采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2026-0366

2、项目名称：张家港市北部医疗中心-消毒供应中心设备

3、采购预算：1240.41万元；最高限价：1116万元。

4、采购需求：本次项目采购的主要标的为张家港市北部医疗中心消毒供应中心设备项目包含消毒供应中心追溯系统、大型高温高压灭菌器、全自动清洗消毒器、减压沸腾式清洗机等设备。

- 5、合同履行期限：自招标人发出订货通知之日起，90个日历日内全部设备送货到位并安装调试结束，通过招标人验收并交付使用。

- 质保期要求：要求质保不低于3年。（详见招标文件第四章）

6、本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

7、本项目不接受进口产品投标。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

# （1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 3、本项目的特定资格要求：

若投标人为所投医疗设备生产商的，须具有所投医疗设备相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的经营资格证明），具有压力容器的《特种设备生产许可证》；若投标人为所投医疗设备经销商的，须具有医疗设备相对应的经营资格证明。

# 注：拒绝下述供应商参加本次采购活动：

# （1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

# （2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

# （3）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

# （4）根据政府采购法及相关法规文件的规定，本项目将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1、获取时间：自采购公告发布之日起五个工作日

2、地点：苏采云系统

3、获取方式：自行下载

4、售价：无

四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点

1、上传投标文件截止时间：2026年11月24日13点30分

2、开标时间：2026年11月24日13点30分

3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

2、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

3、采购文件获取（网上获取）

3.1申领CA证书：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，电话：0512-65737699。

3.2登录：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4、制作、提交电子响应文件：

4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、开标

5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

6、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

7、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

8、政府采购监督电话：0512-58699063

9、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：张家港市中医医院

地址：张家港市康乐路4号

联系人：顾敏晖

联系电话：0512-56380291

2、采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号1幢17层

前台联系方式：0512-69165625

3、项目联系方式

项目联系人：李晶晶、陈璐佳、李东

电话：0512-65158848-8015

政府采购

文  件

采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2026-0366

采购项目：张家港市北部医疗中心-消毒供应中心设备

采购单位：张家港市中医医院

项目属性：货物类

行业类别：工业

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二六年十一月

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320582-SZWK-G2026-0366 |
| 2 | 采购项目名称 | 张家港市北部医疗中心-消毒供应中心设备 |
| 3 | 采购人 | 张家港市中医医院 地址：张家港市康乐路4号 联系人：顾敏晖 联系电话：0512-56380291 |
| 4 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层 邮编：215005 电话：0512-65158848-8015 联系人：李晶晶、陈璐佳、李东 传真：0512-65153553 |
| 5 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 依法获取采购文件截止时间 | 2026年11月10日 |
| 8 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 |
| 10 | 开标时间、地点 | 开标时间：2026年11月24日13点30分 开标地点（投标人无须到场）：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座10楼评标室)，苏州市公共资源交易中心张家港分中心 投标人远程解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） |
| 11 | 中标服务费 | 按苏财购告〔2016〕31号规定的收费标准收取，领取中标通知时中标人向采购代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算后打五折。 收费标准：预算金额的100万（含）以下部分费率为1.5%； 预算金额的100万以上至500万（含）以下部分费率为1.1%； 预算金额的500万以上至1000万（含）以下部分费率为0.8%； 中标服务费金额55510元 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司张家港分公司 缴纳账号：1102028109200639565 开户银行：中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行 |
| 12 | 履约保证金 | 合同签订前，中标人向采购单位提交合同金额2%的履约保证金。 设备安装全部验收合格后，采购人无息返还履约保证金。 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以金融机构、担保机构出具的保函或银行支票、银行汇票、本票等非现金形式提交。 |
| 13 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目   录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  电子投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同条款

第六章  评标方法、评分标准

第一章   投标邀请函

：

受张家港市中医医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

1、采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2026-0366

2、采购项目名称：张家港市北部医疗中心-消毒供应中心设备

3、采购预算及最高限价：

| 序号 | 采购项目 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家港市北部医疗中心-消毒供应中心设备 | 1240.41 | 1116 |

4、采购技术指标：详见采购文件

5、依法获取采购文件截止时间：2026年11月10日

6、开标时间：2026年11月24日13点30分（北京时间）

7、现场评标地点（投标人无须到场）：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座10楼评标室)，苏州市公共资源交易中心张家港分中心

8、投标人远程解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

注：本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

9、采购项目联系人及联系方式：

（1）张家港市中医医院

联系人：顾敏晖           联系电话0512-56380291

地址：张家港市康乐路4号

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层      邮编：215005

联系人：李晶晶、陈璐佳、李东

联系电话：0512-65158848-8015，0512-65153553 （FAX）

请贵单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 货物：系指乙方按采购采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日。

2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18 中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求：

3.1供应商应当具备的一般条件：

3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：

若投标人为所投医疗设备生产商的，须具有所投医疗设备相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的经营资格证明），具有压力容器的《特种设备生产许可证》；若投标人为所投医疗设备经销商的，须具有医疗设备相对应的经营资格证明。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

# 5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# 6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

# 三、采购文件的说明

# 7、采购文件

# 采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

# 8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

# 9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

# 10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.7收件人：季欣怡（前台）

10.8联系电话：0512-69165625

# 10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

# 四、电子投标文件说明

# 11、提示与要求

# 11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

# 11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

# 12、电子投标文件计量单位和使用文字

# 12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

# 12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

# 13、电子投标文件的组成

# 13.1封面

# 13.2开标一览表

# 13.3资格审查响应文件

（1）投标函、关于资格条件的声明函（格式见第三章）；

（2）投标单位情况表（格式见第三章）；

（3）合格供应商的资格条件

3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（格式见第三章）；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；

# 3.6若投标人为所投医疗设备生产商的，须提供所投医疗设备相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投医疗设备相对应的医疗经营资格证明），生产企业有效期内的压力容器《特种设备生产许可证》复印件；若投标人为所投医疗设备经销商的，须提供医疗设备相对应的医疗经营资格证明。

# 3.7所投医疗器械产品注册证复印件；

13.4符合性审查响应文件

13.4.1投标分项报价表（详见第三章格式4）；

13.4.3商务条款偏离表（详见第三章格式6）；

13.4.4其他投标材料（如有）；

13.5综合评审响应文件

13.5.1与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；

13.6企业报价折扣证明

13.6.1本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。投标人所投产品的生产厂家属于小型或微型企业或残疾人福利性单位或监狱企业，投标文件中提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.6.2关于符合本国产品标准的声明函（如不提供此声明函，则不享受本国产品价格评审优惠）。

13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。

14、电子投标文件编制要求

14.1电子投标文件按上述13.1-13.6内容编写，并按投标文件客户端中要求的顺序对应上传内容。

14.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

14.4电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.5未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.7投标报价（编制）要求的说明

14.7.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.7.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

14.7.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.7.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.7.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.7.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

16、投标保证金

无。

17、电子投标文件的有效期

17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、电子投标文件的解密

18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

六、开标和评标

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、电子投标文件的修改和撤回、撤销

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、投标文件的澄清

22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评审结束后代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6异常低价审查

（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告、推荐三名中标候选人，采购方从中确定中标人；；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，推荐三家中标候选人供采购人从中确定中标人。

中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。采购人也可以重新开展采购活动。

28.2采购代理机构在苏采云系统中向中标供应商发放《中标通知书》。

28.3采购人从中确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

合同签订前，中标人向采购单位提交合同金额2%的履约保证金。

设备安装全部验收合格后，采购人无息返还履约保证金。

履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以金融机构、担保机构出具的保函或银行支票、银行汇票、本票等非现金形式提交。

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

34、监督

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的全部货物及配套服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权力；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

开户行名称：

银行账号：

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签名或签章）           年     月     日

格式2、法人授权委托书

1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

法定代表人（签名）：

被授权人（签名）：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：      年   月   日

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人（签名）：

联系电话：（手机）

单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：      年   月   日

注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书、法人及被授权人的身份证复印件；

被授权人是法定代表人的，提供法定代表人身份证明书和身份证复印件。

格式3、开标一览表

开标一览表（总报价）

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： 元（人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：以上各栏应逐栏如实填写，不得无故缺填并与投标文件其他部分一致。若有矛盾之处以此表为准，否则视为无效投标。

格式4、投标分项报价表

投标分项报价表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

## 格式5、投标产品技术对照表

投标产品技术对照表1

（填写评分标准中涉及的▲技术指标和其他技术指标内容）

采购编号：

| 序号 | 设备名称、品牌、 规格型号 | 招标技术要求 | 投标设备技术指标 | 偏离情况（符合/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标产品技术对照表》投标

- 投标人须对照招标技术参数要求一一对应逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

- 如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

投标产品技术对照表2

# （填写评分标准中涉及的普通技术指标）

| 序号 | 技术要求 | 投标产品技术响应内容 | 符合或不符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

备注：

1.投标人必须对技术要求逐条做出明确响应，否则不得分。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

格式6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款要求 | 投标文件的商务条款内容 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。

2.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

3..如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式7、设备清单表

# 设备（货物）清单表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备（货物）清单表》投标。

2、各投标人必须附详细配置清单。

格式8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式9、类似项目一览表

类似项目一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式10、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

日期：        年     月     日

（2）投标人情况表

投标人情况表

采购编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（公章）：

日期：        年     月     日

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（公章）：

日期：        年     月     日

格式11、中小企声明函

中小企业声明函（货物类）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、                  ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于     （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

2、                   ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于        （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。

在货物类采购项目中，货物由中型、小型或微型企业制造的（即货物由中型、小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标）视为中小微企业。

依据工信部联企业[2011]300号文，工业的行业划分标准如下：

- 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- 格式12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

格式13、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）    郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：年   月  日

注：

1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

- 6、用斜线划除的地方无需填写。

# 第四章  采购书

受张家港市中医医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2026-0366

- 二、采购项目名称：张家港市北部医疗中心-消毒供应中心设备

- 三、采购项目清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒供应中心追溯系统 | 1 |  |
| 2 | 大型高温高压灭菌器 | 5 | 核心产品 |
| 3 | 全自动清洗消毒器 | 3 | 核心产品 |
| 4 | 减压沸腾式清洗机 | 1 |  |
| 5 | 大型多功能快速清洗消毒器 | 1 |  |
| 6 | 多舱清洗消毒器 | 1 | 核心产品 |
| 7 | 回传轨道 | 1 |  |
| 8 | 牙科手机清洗机 | 1 |  |
| 9 | 内镜全自动清洗消毒机 | 1 |  |
| 10 | 软式内镜清洗工作站 | 1 |  |
| 11 | 多功能清洗中心 | 1 |  |
| 12 | 集中供液 | 1 |  |
| 13 | 酸化水机 | 1 |  |
| 14 | 过氧化氢等离子低温灭菌系统 | 1 |  |
| 15 | 环氧乙烷低温灭菌器 | 1 |  |
| 16 | 甲醛蒸汽灭菌器 | 1 |  |
| 17 | 纯蒸汽发生器 | 1 |  |
| 18 | 高温干燥柜 | 1 |  |
| 19 | 低温干燥柜 | 1 |  |
| 20 | 台式除锈箱 | 1 |  |
| 21 | 医用气泡清洗机 | 1 |  |
| 22 | 仓储物流系统 | 1 |  |
| 23 | 码垛物流机器人 | 1 |  |
| 24 | 12库位清洗架库 | 1 |  |

四、采购设备技术要求：

（一）消毒供应中心追溯系统

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础数据管理 | 实现追溯系统所需基础资料的维护，包括院区信息、消毒包信息、消毒包类型信息、器械信息、器械类型信息、消毒包路线、消毒包价格、消毒包工作量、消毒包大小、消毒包内容物、科室信息、科室分组信息、手术房间信息、人员信息、设备信息、一次性物品信息、生产厂家信息、供应商信息及人员权限功能等。 |
| 2 | 回收管理功能 | 实现消毒包的回收登记功能，记录下收人、回收人、回收时间、回收科室等信息，支持扫描回收、请领回收、借用回收等方式，具备语音提示功能；支持借用物品超时提醒功能；支持外来器械二次回收清洗功能；支持消毒包包内容物的图片显示、支持语音播报；支持丢失损坏器械的登记、拍照与管理；支持消毒包预处理不合格登记、拍照与管理；支持消毒包加急或感染的登记；支持回收记录查询。 |
| 3 | 清洗登记功能 | 实现消毒包清洗登记功能，建立消毒包与清洗设备、清洗批次的关联。 |
| 4 | 清洗检查功能 | 实现消毒包清洗结果的检查与记录功能；支持人工录入登记。 |
| 5 | 包装检查功能 | 实现消毒包包装检查登记和条码打印功能，记录包装人、检查人、包装检查时间、灭菌日期、失效日期等信息，具备语音提示功能；支持一维码或二维码的打印；支持消毒包及包内容物的图片显示，支持打包指导；条码标签支持六项信息打印，支持包内容物打印；支持网络打印机打印；支持自备包和敷料包管理；支持丢失、损坏及清洗不合格登记；具备消毒包修改包装材料功能；支持包装检查记录查询。 |
| 6 | 灭菌登记功能 | 实现消毒包灭菌登记功能，建立消毒包与灭菌设备、灭菌批次的关联，支持扫描登记和人工录入登记。 |
| 7 | 灭菌检查功能 | 实现消毒包灭菌结果的检查与记录功能；支持扫描登记和人工录入登记。 |
| 8 | 无菌库管理功能 | 支持多仓库模式，支持器械库、耗材库、一次性仓库、无菌库等；实现无菌库库存管理、库存预警、库存上下限提醒、过期物品提醒、过期出库、库存盘点等功能；具备入库、出库、退库、盘点等库存数据的汇总与明细。 |
| 9 | 发放管理 | 实现消毒包的发放登记，记录发放人、下送人、发放科室等信息，支持扫描发放、请领发放、PDA发放、借用发放等方式；支持有效期检测、生物监测放行检查等功能；支持发放记录查询；支持打印配货单、下送单等单据的打印。 |
| 10 | 外来器械管理 | 实现外来器械相关信息的录入与管理，应包括外来器械信息、厂家信息、病人信息、手术信息等；支持录入信息的自动字典维护功能。 |
| 11 | 丢失损坏管理 | 实现器械丢失损坏登记、器械补充登记等功能；支持丢失损坏物品统计功能。 |
| 12 | 追溯管理 | 实现根据消毒包条码查询此消毒包的所有登记信息及清洗灭菌数据；支持根据消毒包追溯到使用病人；支持根据病人追溯到使用包信息；支持消毒包状态查询；支持消毒包日志查询；支持单个或批量消毒包召回。 |
| 13 | 查询统计功能 | 实现各种统计报表，包括消毒包回收统计、消毒包打包统计、消毒包发放统计、人员工作量统计、设备使用统计、消毒包状态查询等。 |
| 14 | 一次性物品管理功能 | 实现一次性物品仓库管理，包括出库、入库、库存预警、库存盘点及各种统计功能。 工作量统计功能：实现阶段时间内回收、清洗、包装、灭菌、发放等工作量的统计，并具备按年月日时刻工作量等数据分析的功能，并具备工作人员工作量的统计功能。 |
| 15 | 质控管理功能 | 实现对无菌库物品抽查、检查、不合格处理等多种登记工作，并具备处理退回路径选择功能。质控数据的统计与分析，并具备时间段内质控数据和月质控数据分析功能，并出具折线图、柱状图、饼状图等图表。并出具清洗不合格率、包装不合格率、灭菌不合格率及预处理合格率、回收清点合格率、湿包发生率、包装破损率等质控统计信息。 |

（二）大型高温高压灭菌器

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体 | 内室容积≥2000L，主体采用环形加强筋结构，施行机器人焊接工艺。 |
| 2 | ▲材质： | 内壳和夹套采用≥6mm厚316L不锈钢材质，环形加强筋个数≥6个，使用寿命≥15年或30000次灭菌循环，投标文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料。 |
| 3 | 设计温度、压力： | 设计温度≥144℃，最高工作温度≥136℃，设计压力-0.1/0.3Mpa。 |
| 4 | 密封门： | 双门互锁，左右平移，压缩气密封，具有压力安全联锁装置。 |
| 5 | 两种门模式 | 隔离门模式：日常工作时使用，前后门不能同时打开，有效保证无菌物品存放区与检查包装区的隔离；维护门模式：在设备维护或检查检修时由专业工程师使用，前后门可同时打开。 |
| 6 | ▲管路系统： | 采用板式换热器，具有节水降噪装置，低温无压排水系统。 |
| 7 | 控制系统 | 采用工业级PLC,≥8英寸前后双彩色触摸屏，内置热敏打印机，多级权限管理，≥25套灭菌程序，可与追溯系统实时连接。设备可兼顾未来智能机器人的全自动装卸载及转运的升级需求。 |
| 8 | 脉动方式 | 采用负压脉动，跨压脉动，正压脉动相结合的脉动方式，脉动次数设定范围：0～99次可设。 |

（三）全自动清洗消毒器

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体 | 舱体容积≥520L，最大装载量≥18个器械托盘（托盘尺寸：450mm*250mm*50mm），舱体采用316L不锈钢，清洗架采用316L不锈钢材质。 |
| 2 | ▲舱体 | 清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，使清洗架每层水压一致，舱体具有照明系统，投标文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料。 |
| 3 | 密封门 | 双门通道型，双门互锁，自动下开门，采用气缸压紧方式。 |
| 4 | 管路系统 | 具有清洗预热水箱和消毒预热水箱，采用双风机供风，双级加热系统，采用气动阀控制，计量泵≥3个。 |
| 5 | ▲变频清洗： | 可实现软启动，根据不同清洗器械和不同的酶液进行清洗，投标文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料。 |
| 6 | 控制系统 | 采用≥8寸彩色触摸屏，前后双屏，≥5套预置程序，≥18套自定义程序，可实时连接追溯系统。设备可兼顾未来智能机器人的全自动装卸载及转运的升级需求。 |
| 7 | 设备性能 | A0值≥3000全过程≤30分钟，每步运行耗水量≤30L，使用寿命≥10年/15000次循环。 |
| 8 | ▲清洗能力 | 通过达芬奇器械厂家认证，投标文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料。 |

（四）减压沸腾式清洗机

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体 | 舱体容积≥200L，装载量≥15个DIN标准器械托盘（450mm×250mm×50mm）或12个微创器械托盘（550mm×250mm×60mm），清洗舱采用316Ti不锈钢。 |
| 2 | 门数量 | 前后双门通道式装卸载方式、双门互锁，玻璃视窗面积应≥200cm2，升降门带门障碍开关，遇障碍自动返回。 |
| 3 | ▲工作原理 | 具有脉动真空清洗、真空超声清洗、煮沸消毒、真空干燥、热风干燥和夹层热辐射功能，投标文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料。 |
| 4 | 液位可调 | 根据负载量，三级液位可调，达到节能运行的目的；同时可自动调整耗材进给量。 |
| 5 | ▲清洗效果 | 设备通过达芬奇机器人厂家清洗认证，投标文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料。 |
| 6 | 控制系统 | ≥8寸触摸屏，≥10套预置程序，≥20套自定义程序，具有内置打印机，可实时连接追溯系统。 |

（五）大型多功能快速清洗消毒器

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体 | 舱体容积≥5000L，舱体材质采用≥2mm厚304L不锈钢材质 ，清洗架采用316L不锈钢。 |
| 2 | 设备功能 | 具有自动倾斜功能，以消除清洗物品中的积水；自动搭桥功能，自动填补密封门留下的空隙，实现带轮手推车无障碍进入清洗舱；多排可自动左右摆动的喷头，消除清洗死角。 |
| 3 | 密封门 | 双门通道型、双门可实现互锁，自动平移门（左右平移），采用钢化防爆玻璃门，采用气动密封方式。 |
| 4 | 管路系统 | 具有双预热水箱，采用双循环泵喷淋系统，干燥系统采用蒸汽加热和电加热两级加热，具有回收漂洗水功能。 |
| 5 | 控制方式 | 采用≥10寸彩色触摸屏显示，前后双屏，采用工业级PLC控制，可实时连接追溯系统。 |
| 6 | 设备参数 | 内室尺寸≥950*1950*2000（宽*高*深），使用寿命≥10年/15000次循环。 |

（六）多舱清洗消毒器

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体 | 由清洗舱、超声舱、消毒舱、干燥舱四舱组成，单舱体容积≥520L，舱体采用316L不锈钢面板。 |
| 2 | 对接口 | 清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量，与清洗消毒器清洗架保持通用。 |
| 3 | 密封门 | 双门通道型、双门可实现互锁，门玻璃采用镀膜防爆钢化玻璃，关门遇障碍可自动返回。 |
| 4 | 维修门 | 舱体一侧和外罩板上都设有玻璃观察维修窗，门玻璃为钢化中空玻璃。 |
| 5 | 管路系统 | 具有快速预热水箱设计，双水箱设计，双风机供风，双级加热系统，采用气动阀控制，计量泵≥3个。 |
| 6 | 控制方式 | 采用工业级PLC控制，≥12寸前后双彩色触摸屏，≥10套预置程序，≥5套自定义程序，可实时连接追溯系统。设备可兼顾未来智能机器人的全自动装卸载及转运的升级需求。 |
| 7 | 设备性能 | 连续运行时≤12分钟/批次，最大装载量≥18个标准器械托盘（450X250X50mm），耗水量≤120L/架次，使用寿命≥10年/30000次循环。 |
| 8 | 传送方式 | 使用滚轮传动，配置2个清洗架自动传输对接平台。 |
| 9 | ▲清洗能力 | 获得对达芬奇机器人器械处理的许可认证，投标文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料。 |

（七）回传轨道

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 主体采用全304不锈钢材质。 |
| 2 | 功能要求 | 具备清洗架位检测功能，防止清洗架拥堵碰撞。 |
| 3 | 控制系统 | 采用PLC控制，具备过流保护装置；具备防碰撞保护，传递窗前及最后一平台设有限位气缸，防止在误操作时造成的清洗架碰撞传递窗或跌落平台。设备可兼顾未来智能机器人的全自动装卸载及转运的升级需求。 |

（八）牙科手机清洗机

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体： | 舱体容积≥180L，舱体采用316L不锈钢材质，注水口位于清洗舱的后部。 |
| 2 | 设备性能： | 使用寿命≥10年/15000次循环，全流程运行时间≤55分钟，装载量≥30把眼科器械及≥3个器械篮筐(尺寸：450*200*50mm)。 |
| 3 | 管路系统 | 计量泵≥2个，带热风干燥功能，H13高效过滤器。 |
| 4 | 控制系统： | 采用高清≥5英寸触摸屏，采用针式打印机，≥8套预置程序，≥30套可编辑程序。 |

（九）内镜全自动清洗消毒机

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲主体 | 舱体容积≥200L，舱体采用316不锈钢材质，舱体外壳采用304不锈钢，清洗托盘使用PE材质，投标文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料。 |
| 2 | 密封门 | 双门通道型、双门可实现互锁，采用脚感应下开门，关门遇障碍可自动返回。 |
| 3 | 管路系统 | 计量泵≥3个，具有预热水箱，具有干燥系统，采用多对多对接口，可一次性对接多管道连接。 |
| 4 | 控制方式 | 采用PLC控制清洗消毒全过程，前后双触摸屏显示及操作，设定内镜和器械两种负载程序可选，预设≥10个内置程序，内置打印机自动打印运行参数并记录A0值。 |
| 5 | ▲自身消毒方式 | 同时具备热力自身消毒和化学滤芯自身消毒功能，投标文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料。 |
| 6 | 设备性能 | 装载量≥3条软式内镜或6个器械托盘，运行时间≤25分钟(软镜程序)，≤60分钟(器械程序)。 |

（十）软式内镜清洗工作站

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体 | 背板与清洗槽采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，分段式柜体，不锈钢材质支架，柜门采用钢化玻璃。 |
| 2 | 尺寸要求 | 单方槽：外尺寸≤长650mm×宽750mm，内径≤长500mm×宽450mm×深240mm。 |
| 3 | 控制器要求： | 采用液晶中文显示屏，微电脑控制，触摸控制按键，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，采用蠕动泵自动添加清洗酶。 |
| 4 | 自动/手动双控水源控制要求： | 采用自动/手动双控水源的开关，可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用。 |
| 5 | 不锈钢水龙头 | 采用SUS304不锈钢材质水龙头，选用陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，过滤网孔径≤250µm(≥60目)，360度旋转式设计，全304不锈钢高压编织供水软管及管件。 |
| 6 | ▲医用洁净气源 | 提供高质量洁净气源。符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》及WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》要求。过滤精度0.01微米，可置于在干燥台下，噪音≤60dB，容积流量≥150L/min；具备自动排水功能，投标文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料。 |

（十一）多功能清洗中心

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体： | 由蒸汽预洗、酶洗、超声、漂洗1、漂洗2、煮沸、干燥一体化分段式组成，清洗槽尺寸≥长600*宽500*高250mm，台面及背板采用304不锈钢，槽体采用316L不锈钢。 |
| 2 | 蒸汽清洗槽： | 容积≥5L，设备一体式的设计，采用液晶显示屏一键式操作，蒸汽压力值可设定范围为0-0.55Mpa，可连续喷气15min，具有透明可升降亚克力防护罩，具有过热保护器保护，内设蒸汽冷凝装置。 |
| 3 | 超声擦槽波控制系统 | 设备一体式的设计，采用液晶显示屏一键式操作，具有自动加热系统，40kHz，80KHZ,100KHZ 三频清洗。 |
| 4 | 煮沸控制系统 | 设备一体式的设计，采用液晶显示屏一键式操作，加热功率≥9kVA，具有故障自动检测功能，温度可调并可保存。 |
| 5 | 高压水枪 | 枪体采用304不锈钢，配备八个清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |
| 6 | ▲不锈钢水龙头 | 采用304不锈钢材质水龙头，选用陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125-2021经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T6461-2002标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304不锈钢高压编织供水软管及管件。投标文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料。 |

（十二）集中供液

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口数量 | 可同时供应≥8台清洗设备。 |
| 2 | 控制系统 | 采用≥7寸触摸屏操作，可实时监控主桶及设备端小桶内液位状态，化学助剂用量检测功能。 |
| 3 | 设备性能 | 框架和箱体材质304不锈钢材质，输送管特氟龙材料，口径≥8mm ，输送距离≥200m 。 |

（十三）酸化水机

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备性能 | pH值2.0-3.0，ORP值≥1100mv，有效氯含量50-70mg/L，酸化水生成量≥120L/h，碱性水生成量≥120L/h。 |
| 2 | 电解方式 | 连续式电解。 |
| 3 | 电极清洗方式 | 自动倒极清洗。 |
| 4 | 打印系统 | 可在线打印生成消毒液的技术参数，方便记录追溯。 |

（十四）过氧化氢等离子低温灭菌系统

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体 | 容积≥160L， 腔体结构为矩形，采用铝合金材质。 |
| 2 | ▲密封门 | 门采用铝合金材质，电动升降，具有脚踏开门功能，具有门障碍开关功能，投标文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料。 |
| 3 | 管路系统 | 采用304不锈钢管路和卡箍连接，具有过氧化氢提纯功能，排气油雾过滤系统，排气过氧化氢气体过滤系统。 |
| 4 | 等离子电源 | 采用晶体管控制电源，功率≤500W，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量≤0.003mg/cm2,不锈钢中残留量≤0.01mg/cm2 |
| 5 | 湿度检测功能 | 可自动对物品湿度进行检测，若干燥不彻底湿度检测过高将报警提示。 |
| 6 | 控制系统 | 采用≥5寸彩色触摸屏，内置微型热敏打印机，可实时连接追溯系统。 |
| 7 | 程序设置： | 具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序，全循环≤55分钟；软镜循环≤45分钟；快速循环≤30分钟。 |
| 8 | ▲灭菌能力 | 可对达芬奇机器人内镜器械灭菌，投标文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料。 |

（十五）环氧乙烷低温灭菌器

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体容积： | 容积≥135L，腔体材质采用铝材。 |
| 2 | ▲密封门 | 自动升降门，门板带加热膜，具有门障碍开关功能，投标文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料。 |
| 3 | 管路系统 | 采用气动阀控制，内置加湿系统，EO气体负压加注系统。 |
| 4 | 压力传感器数量 | 产品设置压力传感器数量≥2个，当压力传感器1故障时，备用传感器开始工作，保证设备安全性和操作者的安全。 |
| 5 | 控制系统： | 采用PLC控制系统，≥8吋彩色电容触摸屏，支持USB数据导出，采用内置热敏打印机，具有曲线打印、报表打印、结论式打印三种方式，可重复打印≥10000锅次。 |
| 6 | 程序数量： | 设有37℃和55℃两种程序，未运行程序前可随时切换灭菌温度。 |
| 7 | 断电记忆保持功能 | 停电后可以记忆灭菌信息，待恢复供电后继续工作无须重新启动程序。 |
| 8 | 开门通风功能 | 灭菌完成后,15分钟后开门,则按开门按钮后,进行一次通风处理,避免操作人员接触物品残留EO。 |

（十六）甲醛蒸汽灭菌器

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体 | 容积≥140L，腔体结构为矩形铝合金材质。 |
| 2 | 密封门 | 采用电动升降门，具有门障碍开关功能，具有脚踏开门功能。 |
| 3 | 管路系统 | 双级抽真空，采用水环式真空泵和大气喷射器，甲醛加注方式采用自动刺破加注方式。 |
| 4 | ▲纯水系统 | 设备内置纯水制备系统，电导率< 5μS/cm，带反渗透及紫外线杀菌功能，符合医用低温蒸汽甲醛灭菌器卫生要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料。 |
| 5 | ▲蒸发器形式 | 即热式蒸发器，能够实现甲醛边加注边汽化，避免甲醛残留，投标文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料。 |
| 6 | 控制系统： | 采用PLC控制系统，≥8英寸彩色触摸屏，采用内置热敏打印机，具有60℃和78℃两种灭菌程序，60℃程序2.5-3.5h，78℃1.5-2.5h。 |
| 7 | 管腔灭菌能力 | 不锈钢盲端管腔：内径0.7mm长度≥3000mm；聚四氟乙烯盲端管腔：内径0.5mm,长度≥6000mm。 |
| 8 | ▲排气要求 | 运行过程中不能向房间内排放任何气体，也无需安装专门的排气管道，投标文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料。 |

（十七）纯蒸汽发生器

| 序号 | 招标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲产汽参数 | ≥2000Kg/h，蒸汽质量符合WS310蒸汽冷凝水要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或技术参数彩页或功能截图等相关证明材料。 |
| 2 | 主要组成结构： | 本设备由蒸发器、预热器、机架、水泵及控制系统等部件组成，过流部件均采用316L材质。 |
| 3 | 设备性能： | 管程≥0.9MPa ，壳程0.9MPa，设计温度180℃，工作压力≥0.8MPa，使用寿命≥10年。 |
| 4 | 管路系统： | 采用316L不锈钢管路，不锈钢卡箍、法兰连接，气动阀控制，硅酸铝纤维保温。 |
| 5 | 控制系统 | 采用工业级PLC控制器，≥9寸真彩触摸屏，相关报警信息存储在触摸屏中。 |

（十八）高温干燥柜

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体要求 | 容积≥400L，整体不锈钢外观，柜体材质采用SUS304不锈钢，舱体高度≥1600mm带侧部除湿功能。 |
| 2 | 密封门 | 双门互锁，门体中部采用双层PC透明玻璃，电磁锁。 |
| 3 | 风机要求 | 采用交流离心风机，顶风机风量≥1800m³/h，最大静压≥700Pa；侧风机风量≥570m³/h，最大静压≥450Pa。 |
| 4 | 除湿系统要求 | 采用风冷换热结构，密闭结构，无需外接排气管路。 |
| 5 | 控制系统 | ≥7英寸高清彩色触摸屏，内置≥4套默认程序、≥2套自动程序、≥4套自定义程序，设备断电后可以记忆断电前的运行状态，恢复供电后继续断电前的程序。 |
| 6 | 设备性能 | 可处理≥9个器械托盘或≥48根导管或≥30个湿化瓶，加热功率≤6kVA。 |

（十九）低温干燥柜

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体 | 单舱容积≥50L,舱体采用铝合金防锈板,方形上下双舱体,外罩采用全不锈钢材质，柜体采用PTC加热膜。 |
| 2 | 门锁装置： | 前后双门互锁，采用钢化玻璃密封，采用电动锁，自动检测门关位。 |
| 3 | 控制器要求： | 采用PLC控制器，≥7寸高清彩色触摸屏，内置≥10套程序，能够智能判断腔内物品的干燥情况。 |

（二十）台式除锈箱

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体 | ≥35L，舱体和沥水篮筐采用304不锈钢材质，管路材质采用耐腐性的尼龙材料和硅胶材质构成。 |
| 2 | 控制方式 | 数字控制，温度、时间可调可控，电动抛光轮1000-8000r/min速度可调，采用隔绝式加热系统。 |

（二十一）医用气泡清洗机

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作原理 | 利用底部气泡发生器产生的持续性气泡冲击，实现对术后器械表面污渍的剥离，容积≥60L，单锅次的最大处理量为4个DIN托盘。 |
| 2 | 功能要求 | 设备具有内部空气循环管路，可自动加注酶液，提供“一用一排”和“重复使用”的耗水模式。 |

（二十二）仓储物流系统

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动升降传递窗 | - 材质全不锈钢，采用钢化玻璃视窗，电动升降。 | - 3 |
| 2 | 压力气枪组套 | - 采用全不锈钢外观，透明亚克力防护罩，提供高质量洁净气源，过滤精度0.01微米。 | - 1 |
| 3 | 环境监测系统 | - 探头具有显示数值报警功能，壁挂式固定安装，主机采用彩色触摸屏控制，主机与探头采用无线连接，设备配置主机1台，环氧乙烷浓度报警器1个，过氧化氢浓度报警器1个，甲醛浓度报警器1个。 | - 1 |
| 4 | 绝缘检测仪 | - 工作时间≥48 h，采用彩色触控屏，触摸操作界面，具有声、光、影三种方式同时报警提示，可预先设置≥4个常用测量电压模式，满足常规器械的检测需要。 | - 1 |
| 5 | 环氧乙烷生物阅读器 | - 可实现3h环氧乙烷灭菌生物监测，培养时间阴性≤3h，阳性报警最快1h，培养孔数 ≥10个，屏幕尺寸≥7英寸。 | - 1 |
| 6 | 压力蒸汽生物阅读器 | - 可实现10min压力蒸汽灭菌生物监测，培养时间阴性≤10min，阳性报警最快5min，培养孔数 ≥10个，屏幕尺寸≥7英寸。 | - 1 |
| 7 | 过氧化氢生物阅读器 | - 可实现10min过氧化氢低温等离子体灭菌生物监测，培养时间阴性≤5min，阳性报警最快5min，培养孔数 ≥10个，屏幕尺寸≥7英寸。 | - 1 |
| 8 | 甲醛生物阅读器 | - 可实现1小时低温蒸汽甲醛灭菌生物监测，培养时间阴性≤1小时，阳性报警最快15min，培养孔数 ≥10个，屏幕尺寸≥7英寸。 | - 1 |
| 9 | 长槽污物清洗槽 | 全304不锈钢，厚度≥1mm，外形尺寸：1200*630*950±5mm，槽内尺寸：1000*360*260±5mm。 | 1 |
| 10 | 清洗工作装置 | 全304不锈钢，厚度≥1mm，尺寸：1800*1100*800±5mm。 | 3 |
| 11 | 器械检查打包装置 | 全304不锈钢，厚度≥1mm，尺寸：2000*1100*1450±5mm，配置LED灯1个，五孔插座2个。 | 6 |
| 12 | 包布检查打包装置 | 全304不锈钢，厚度≥1mm，尺寸：2000*1300*850±5mm。 | 5 |
| 13 | 器械检查放大镜 | 带灯、与器械检查打包台配合使用，放大倍数：≥5倍。 | 5 |
| 14 | 辅料装置 | 全304不锈钢，厚度≥1mm，尺寸：960*450*1750±5mm。 | 5 |
| 15 | 器械装置 | 全304不锈钢，厚度≥1mm，双门带玻璃视窗，尺寸：960*450*1750±5mm。 | 6 |
| 16 | 密封回收车 | 不锈钢材质，配置密封门2个，两层存放，万向轮2个，定向轮2个。 | 4 |
| 17 | 纸塑包装工作装置 | 全304不锈钢，厚度≥1mm，尺寸：2000*800*1800±5mm，配置纸袋切割机，纸袋存放筐，五孔插座3个，网线接口1个，LED灯2个。 | 2 |
| 18 | 切割封口一体机 | 彩色触控屏操作，控温精度±1%，能够自动进行热封，可实现切割、热封和切封组合三种工作模式。 | 2 |
| 19 | 注油机 | - ≥7寸彩色液晶触屏，采用气雾罐灌装润滑油，一次性手动更换。 | - 1 |
| 20 | 能量吊塔 | - 采用铝合金材质，配备电脑支架1个，能够集成电源，网络，压缩气，可安装一体机，打印机，扫描枪，干燥气枪。 | - 7 |

（二十三）码垛物流机器人

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车体结构 | 车体由外罩和底盘、升降平台结构组成，外罩碳钢烤漆，底盘和升降平台结构采用不锈钢焊接成型。 |
| 2 | 驱动方式 | 双电机伺服驱动，行走电机采用电磁刹，升降电机采用抱闸刹车，重复到位精度≤±1mm。 |
| 3 | 导向结构 | 底盘通过滑动轴承和导轨滑块机构连接在清洗架立体库上提供导向。 |
| 4 | 辊筒输送机构 | 采用电动辊筒驱动，输送速度15m/min,调速范围10%—100%，扭矩2.54Nm。 |
| 5 | 人机交互方式 | 机器人前侧外罩上安装有控制屏、启动按钮、急停按钮，升降平台外罩右侧安装有上料按钮和下料按钮，也可通过PC端或手持PDA对机器人下达指令。 通讯方式：有线网络连接，RJ45网线接口。 |
| 6 | 使用性能 | 可对单舱和多舱清洗消毒器清洗架进行自动转运。 |

（二十四）12库位清洗架库

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 架库结构 | 架库由外罩和架库模块单元、电气模块单元组成的，外罩不锈钢材质，架库单元和电气单元由不锈钢焊接底盘和不锈钢立柱搭建而成。 |
| 2 | 储存容量 | ≥12架位。 |
| 3 | 输送机构 | 采用辊筒+同步带传动方式。输送速度15m/min,调速范围10%—100%，扭矩2.54Nm。 |
| 4 | 使用性能 | 可对单舱和多舱清洗消毒器清洗架与码垛机器人配合自动储存和取用。 |

五、商务条款要求：

1、实施要求

1.1供应商向采购单位指派有经验的实施人员承担现场实施任务，现场项目实施人员的指派需满足采购单位的要求，采购单位认为不满足要求的可以要求供应商更换人员，由此产生的工期延误等后果由供应商承担。

1.2项目正式交付后，供应商需向采购单位提供完成的文档资料、操作手册等（包括电子版）。根据采购人的要求起草操作规程、使用说明、培训材料等。对采购方管理人员、操作人员进行现场培训，全面掌握设备安装、操作、调试、优化等内容。

1.3所有设备（软件、配件）标注使用年限，开放数据端口，本项目涉及到与第三方对接，包括手术室麻醉管理系统和HIS系统等，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口开放，如接口开放涉及到相关费用，由中标人承担（最高不超过12万）。

2、质保期

所有设备免费质保期不低于3年。（以双方在验收报告签订日期为准，验收时提供产品厂家原厂服务文件）。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换，终身维修，按国家行业标准定期完成校准或检测，并出具相应报告。使用期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应。

3、售后服务技术要求

提供终身软件升级、维护保修服务（1小时内响应，12小时内到达现场进行服务）。

4、交货期、交货方式及交货地点

4.1、交货期

自招标人发出订货通知之日起，90个日历日内全部设备送货到位并安装调试结束，通过招标人验收并交付使用。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。

4.2、交货方式

原厂包装免费送至采购单位指定地点。

4.3、交货地点

原厂包装免费送至采购方指定地点。

5、货款支付

5.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭双方签署的验收合格确认函、销售发票到甲方指定地点办理货款结算手续。

5.2、结付期限

(1）合同签订生效后7个工作日内，甲方支付合同金额的50%作为预付款 ；

(2）供方所有货物交货安装调试完毕，经验收合格，甲方收到发票后15日内，支付合同金额的50%。

6、投标货币：人民币。

7、备品备件及耗材等要求：保证5年以上的备品备件的正常供应。

六、其他要求

1、安装调试要求：

（1）供应商在安装前需与采购方沟通并制定详细的安装调试计划，确定安装时间、地点和人员，保证安装调试工作的有序进行。

（2）安装工作一开始，供应商应允许采购方的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

（3）开箱检验：所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。

（4）到货验收：应在合同规定的交货期内提供所有产品、产品生产厂家的检验证书等，并在采购方指定的地点进行产品交付。交付的产品应包括合同列出的全部配件、相关资料以及装箱单等；

（5）系统测试：系统运行正常，联机测试通过。系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

（6）在安装调试过程中，供应商应保证安全施工，在施工范围内产生的一切安全问题由供应商负责。

（7）验收要求：安装结束并经采购方同意，可申请验收。验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；采购方出具的合格的验收文件。

（8）根据消毒供应中心平面图（详见附件），根据临床使用需求及院感标准，提供各个设备的深化布局图；

2、维保要求

（1）质保期内及时安排相关人员解决采购人提出的相关问题,负责对其提供的物品进行免费维修或更换。提供一部不低于的 7 天×24 小时服务电话，24 小时有人值守，保证随叫随到。遇到紧急情况或重大维护任务，随时按甲方要求增加人员，严格按照甲方要求的时限完成任务。

（2）投标人应提供自身及所投货物的质保期限、响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。

3、培训要求

需经验丰富的专业工程师负责进行现场培训。设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用、临床应用、系统日常运行、管理、维护等相关培训，现场集中培训包括客户操作、临床应用、系统维护管理等均不得少于 1 次。投标人须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对投标人所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。提供培训所需的材料、设备、幻灯片以及其它的培训教材文件，所有教材文件须以中文说明。

4、提供以下相关内容包括:

（1）消毒供应中心深化布局图，依据采购人提供的平面图进行深化；

（2）针对本项目实施方案；

（3）项目团队组织架构与岗位设置；

（4）售后服务方案；

（5）突发事故应急预案与处理能力；

（6）提供的2023年以来的类似业绩

（7）提供增值服务内容和质保年限增加的承诺（如有）。

七、政府采购政策执行

- 1、本项目不接受进口产品投标。

2、中小企业政策

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除10%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。

投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（3）残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除10%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

（4）监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除10%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

注：中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

3、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第六章 评标方法、评分标准”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

八、综合说明：

- 1、本项目不接受进口产品投标。

- 2、本项目核心产品：详见设备清单。

- 提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心货物（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

3、采购文件中斜体+下划线的要求为实质性响应要求，不允许负偏离，否则为无效投标。

4、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。

5、投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6、项目的验收包括:数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。可以正常使用。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。采购单位将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成采购单位的工期耽误等损失，均由供方承担。

7、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）

8、采购要求中所列的技术指标和性能要求均为参考要求，凡是等于或优于所列要求的设备均可参加投标。

9、本项目为总价包干制，投标单位一次性报出投标总价。投标人对所投标段内的全部内容响应，总报价包括但不限于人工、材料或设备、机械、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、安装调试、总包配合费、中标服务费、维护、人员培训等所产生的费用及按规定由供应商缴纳的各种税费及其他费用，以及在施工期内人工、材料、机械市场变化、政策性调整等的全部风险内容相关费用；此外甲方不再支付其他任何费用。

9、须提供质量保证，在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。

10、如本项目标的物涉及商品包装及快递包装的情况，则乙方需要按照以下法规通知标准执行政府采购商品包装和快递包装要求。详见：关于《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》的通知（苏财办购〔2020〕8号）。

11、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的通知为准。

# 第五章  合同条款

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）张家港市中医医院

联系人：

电话：

乙方：（卖方）

联系人：

电话：

甲、乙双方根据苏州市卫康招投标咨询服务有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 制造厂商 | 产地 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。

总报价包括但不限于人工、材料或设备、机械、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、安装调试、中标服务费、维护、人员培训等所产生的费用及按规定由供应商缴纳的各种税费及其他费用，以及在施工期内人工、材料、机械市场变化、政策性调整等的全部风险内容相关费用；此外甲方不再支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间为永久。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款并要求乙方承担一切责任。

六、履约保证金

6.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币       元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以银行支票、银行汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 设备安装验收完成后甲方无息退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率按1年期贷款基准利率。

6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1结付程序：

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票、合同到采购单位办理货款结算手续。

9.2结付期限：

9.3乙方收款账户：

单位名称：

税号：

单位地址：

开户行名称：

银行账号：

9.4甲方合同款支付方式：转账付款（若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

11.3 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.4 在免费质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后必须

在    小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，    小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。否则由于故障造成的全部损失由乙方承担。

11.5 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.6 上述的货物免费质保期为      年（自交货验收合格之日起计）。在免费质保期内，除不可抗力因素外，乙方负责对其提供的物品进行免费维修或更换，终身维修。质保期内每半年免费保养、巡检一次提供保养巡检报告，并确保备品备件的正常供应。在质保期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用。

11.7 质保期（一年以365天计算），每年累计出现因故障维修原因导致停机的天数不超过18天，每超过1天，质保期顺延15天，因维修原因，停机累计超过36天的，甲方有权要求乙方每天按照合同金额千分之五支付违约金并赔偿甲方损失，该款可在尾款内直接扣除，不足部分由乙方另行支付甲方，甲方同时有权解除合同的全部或部分。

11.8 设备使用全生命周期软件免费更新至最新版本。质保期内后续新开发软件免费提供使用。设备接口免费开放，若设备需要接入医院信息系统，所需接口费用一律由乙方承担。

11.9保障设备正常运行应提供的其他配套软硬件均由乙方承担。

十二、调试和验收

12.1履约验收主体

☑采购人：张家港市中医医院

□采购代理机构

□本项目的其他供应商

□第三方专业机构

□专家

□服务对象

□其他

12.2履约验收时间

设备到货安装调试完成后，正常运行之日起90个工作日内完成验收。

12.3履约验收方式

由采购单位及中标单位现场共同进行验收。

12.4履约验收程序

甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见采购文件验收内容，国产产品到货日期距设备生产日期不超过半年（以铭牌或说明书确认）。

甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。设备正常运行之日起，甲方在  90  个工作日内完成验收。

乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方应负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。

合同签订后，乙方在验收时需提供所投设备生产厂家盖章的在投标文件响应的全部技术参数的证明文件（原厂盖章的原件）等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，如无法提供，甲方有权拒绝验收，并终止合同，并向乙方索取因乙方造成废标、延误装机等相关经济损失。

12.5双方确认本合同交接货物及验收人员的联系方式：

甲方（姓名）：        ；手机：           ；

乙方（姓名）：        ；手机：           ；

如需变更联系人，必须提前三日书面通知另一方。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，运输期间产生的费用均由乙方承担。

13.2 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等。上述文件应包装好随货物一同发运。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理支付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、补救措施和索赔

14.1如经国家食品药品监督管理局检验确认医疗设备不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

(1)同意甲方退货，及时为甲方办理退货手续，并将全额货款在医疗设备被确认为不符合合同约定之日起15日内偿还给甲方，并由乙方负担因退货而发生的一切直接、间接损失和费用。

(2)按照医疗设备的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，乙方应折价收取或在医疗设备被确认为不符合合同约定之日起   15    日内向甲方返还已收取的部分货款。

(3)乙方应在医疗设备被确认为不符合合同约定之日起组织调换有瑕疵的医疗设备，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能等，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接、间接损失。

14.2如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的(包括甲方寻求替代履行所支付的费用和损失),甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 乙方逾期交付货物的，乙方每日应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同总价百分之五支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十八、合同其他文件

18.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十九、合同生效及其它

19.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同编有关条文执行。

19.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方叄份，乙方一份，采购代理公司一份，张家港市政府采购管理中心一份。

甲方：张家港市中医医院

地址：张家港市杨舍镇康乐路4号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月    日

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：       年     月    日

代理机构：（盖章）  苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址： 苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

经办人：

联系电话：0512-65158848-8015

备案方：张家港市政府采购管理中心（盖章）

第六章 评标方法、评分标准

一、评标办法

1、评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（保留小数点后2位）。

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分（保留小数点后2位）。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高前三名推荐为中标候选人。采购人从中确定中标人。

中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。采购人也可以重新开展采购活动。

二、政府采购政策执行办法：

1、本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

2、针对小微型企业价格评审优惠政策：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。

（2）投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，其价格在评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。

（3）在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。

（4）投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。

（5）残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。

（6）残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。

（7）投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

3、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

三、评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

（一）价格（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值30%）（保留二位小数）

（二）技术参数符合性（32分）

根据第四章采购书中“四、采购设备技术要求”的符合情况进行评定。

1、其中技术指标中标注斜体+下划线的为实质性要求，共6项，不允许负偏离，出现负偏离为无效投标。

2、注▲技术指标共19项，全部满足采购技术要求的得19分，标注“▲”为重要参数项，若有1条指标负偏离的，每项减1分，减完为止。

3、其余技术指标共130项，参数都符合要求，得13分。若出现负偏离，每负偏离一项扣0.1分。扣完为止。

注：上述所有技术参数均应当提供佐证材料（如产品说明书或彩页或官方资料或第三方检测报告或其他佐证材料）佐证材料加盖投标单位公章，否则视为负偏离。且投标技术指标应当一一对应提供所投产品技术对照表加盖投标单位公章，标明是否偏离。否则视为负偏离。

（三）消毒供应中心深化布局图（8分）

依据采购人提供的平面图进行深化，包含设备布局图、安装定位图；去污区、检查包装区、灭菌区、无菌物品存放区等功能分区明确；人流、物流、器械流、污物流分离，动线流畅；标注给排水、电源、蒸汽、压缩空气、纯水、排风等接口位置；完全满足临床使用需求及院感要求得8分；

设备布局图包含主要设备位置、功能分区、主要动线，但个别设备接口、检修空间、动线细节或辅助区域说明不清晰得5分；

设备布局图中设备定位、接口条件或分区说明存在缺陷；人流、物流或洁污动线不够合理，存在交叉风险得2分；

未提供不得分。

- （四）针对本项目实施方案情况（9分）：

- 根据采购人性质、特点以及项目建设管理要求，提供投标人对项目现场情况的了解分析说明；对项目需求的理解、进度规划要求；安全保障措施提出针对性的具体方案及说明：

①现场情况的了解分析说明（3分）：提供完整的项目现场实地踏勘记录，包含不少于3张现场实景照片或示意图，对现场地理环境、交通条件、周边设施、施工条件等进行了系统分析，分析内容与项目实际情况吻合得3分；提供了现场照片或示意图（1-2张）得1分；未提供图文资料，或图文资料与项目实际明显不符，或无现场分析内容不得分。

②项目需求的理解、进度规划要求（3分）：准确阐述项目建设的背景、目标、核心需求进行了逐条响应分析；能够结合采购人实际提出不少于3条针对性需求解读得3分；对项目需求有一定理解，对采购人特点有基本描述，但分析不够深入，针对性需求解读少于3条得1分；未体现对采购人特点和项目需求的理解，或理解存在明显错误。

③安全保障措施提出针对性的具体方案及说明（3分）：建立完整的安全管理体系，明确安全责任人；针对项目特点提出不少于5条具体安全防范措施，涵盖人员安全、作业安全、设备安全等内容得3分；有基本的安全管理框架和安全措施（3-4条），缺少部分关键要素得1分；未提供安全保障措施，或明显流于形式、与项目实际不符不得分。

- （五）项目团队组织架构与岗位设置（3分）

- 提供完整的项目团队组织架构图，明确项目负责人、配送组长、库内整理人员、验收对接人员等岗位设置；各岗位职责描述清晰，分工合理，与本项目配送、整理、验收、资料留存等工作内容完全匹配得3分；

- 团队架构简单，岗位设置不全，职责描述模糊，难以覆盖项目全部服务内容得1分；

- 未提供人员组织架构或岗位设置明显不合理不得分。

（六）售后服务方案（6分）

1、针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括①售后服务机制（包含明确服务团队组成、服务标准、服务响应时间承诺等）、②故障解决方案（包含远程诊断、现场处置、备用方案、故障记录等内容）。

每一项子方案描述齐全针对本项目的得2分

子方案描述模糊或未针对本项目或方案内有缺少内容得1分；

未提供方案对应子项不得分。

2、质保年限（2分）

投标人所投货物免费质保年限完全响应招标文件要求的前提下，质保年限每多一年加1分，本项最多得2分。

（七）突发事故应急预案与处理能力（9分）

根据投标人针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括①应急和重大故障预防措施（包含日常巡检制度、预防性维护、预警机制、备品备件储备等）、②故障分级与分类（包含列出故障分级标准、分级依据、典型情形列举等）、③补救措施与处置流程（包含灭菌失败与物品召回措施等）

每一项子方案描述齐全针对本项目的得3分

子方案描述模糊或未针对本项目或方案内有缺少内容得1分；

未提供方案对应子项不得分。

（八）履约能力（3分）

类似业绩：根据投标人或投标生产厂家提供的2023年以来的类似业绩有一个得1分，最多得3分。（请在投标文件中提供相关合同，不提供不得分）

（全文完）