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[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5]第一部分  招标公告
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK6]项目概况：
南通市第三人民医院二代高通量测序仪等采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年11月26日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
1、 项目基本情况
1. 项目编号：JSZC-320600-JSHY-G2026-0272
2. 项目名称：南通市第三人民医院二代高通量测序仪等采购项目
3. 预算金额：940万元
4. 最高限价（如有）：见下表（供应商投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）
5. 采购需求：
	包号
	项目名称
	数量
	预算金额
（万元）
	最高限价
（万元）
	是否接受进口产品投标

	1
	二代高通量测序仪
	1台
	100
	100
	否

	2
	彩色多普勒超声仪1
	1台
	230
	230
	否

	3
	彩色多普勒超声仪2
	1台
	200
	200
	否

	4
	移动DR
	1台
	120
	120
	否

	5
	C臂机
	1台
	140
	140
	否

	6
	腹腔镜系统
	1台
	150
	150
	否



6. 合同履行期限：合同签订后30日内交货，详见招标文件
7. 本项目（是/否）接受联合体投标：否
2、 申请人的资格要求：
（1） 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1. [bookmark: OLE_LINK2]具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）
2. [bookmark: OLE_LINK3]具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上一年度的财务状况报告，至少包括资产负债表、利润表，成立不满一年不需提供）
3. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Hlk129265616]有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内，即2026年5月—2026年10月期间，至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面声明）
5. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）
6. 满足法律、行政法规规定的其他条件。（提供书面声明）
（2） 落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目属于货物类采购，采购标的对应的行业主要为制造业。
本项目采购包1-5不专门面向中小企业采购，执行价格扣除优惠政策。给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _GoBack]本项目采购包6腹腔镜系统为专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。
（3） 本项目的特定资格要求：
1. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；（投标文件中无需提供证明材料）
2. 投标人须提供投标产品有效期内的《医疗器械注册证》（扫描件）；
3. 投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（扫描件）；医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（扫描件）；
3、 获取招标文件
1. 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
2. 地点：“苏采云”系统
3. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
4. 潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/
5. “CA数字证书”的获取
供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南－资料下载中心下载。
6. 采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
7. 采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
8. 请潜在供应商提前安装相应的控件，详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》，并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
4、 提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Hlk171331639]时间：2026年11月26日9点00分（北京时间）
逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”。
投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
5、 公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 其他补充事宜
1. 投标保证金：免收
2. 项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。
3. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件，但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
4. 本项目采购设备为南通市公共卫生临床医学中心使用。
5. 本项目不接受进口产品投标。
7、 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1. 采购人信息
名称：南通市第三人民医院
地址：南通市青年中路60号
联系人：苏先生
联系方式：0513-85116168
2. 采购代理机构信息
名称：江苏弘业国际技术工程有限公司
地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼
联系人：丁昕、茅燕凤
联系方式：13515216336
3. 软件技术支持：0519-86722801
附件：
1.招标文件
2.采购人信用承诺
3.办理政采贷和履约保函（保险）告知函
第二部分  投标须知
1、 [bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519]总则
1. [bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2. [bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。（本招标文件中实质性条款包括但不限于带有下划线、加注“*”、加注“★”号部分及其他可能对本项目产生实质性影响的条款）
3. [bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4. [bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本项目不收取履约保证金。
4.3 依据采购人与招标代理机构签订的招标代理委托协议，领取中标通知书前，本项目中标人应按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980）号收费标准的60%向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。
5. 招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6. 招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。
2、 [bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]招标文件
7. [bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]招标文件构成
7.1 招标文件由以下部分组成：
（1） 招标公告
（2） 投标须知
（3） 项目需求
（4） 开标和评标
（5） 合同格式
（6） 投标文件组成
（7） 附件
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
8. [bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]招标文件的澄清
8.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。
8.2 澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。
9. [bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]招标文件的修改
9.1 在投标截止时间之前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。
9.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
9.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9.4 在投标响应截止日期前，采购人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
9.5 投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。
3、 [bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]投标文件的编制
10. [bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11. [bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215]投标文件构成
投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件，商务、技术标文件，价格标文件。供应商按“第六部分 投标文件组成”要求编写投标文件
12. [bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]投标有效期
投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
13. 投标有效期的延长
在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
14. 电子响应文件其他要求
14.1 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
14.2 投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
14.3 投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
14.4 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
4、 [bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]投标文件的递交
15. [bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]15.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
15.2投标人委托授权代表投标的，须提供法定代表人（或其他组织的负责人，下同）授权书及授权代表身份证（扫描件）；法定代表人本人参与投标的，提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证（扫描件）
说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
15.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

16. 投标截止日期
16.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
16.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
16.3 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
17. [bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]投标文件的加密要求：
17.1 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
17.2 投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
17.3 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
18. 投标文件的拒收
采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
19. [bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见CA办理指南及“苏采云”操作手册，可至江苏省政府采购网—办事指南－资料下载中心下载。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。
19.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
5、 [bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]开标与评标
20. [bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]开标
20.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。
开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
20.2 开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。
21. [bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]评标委员会
21.1 开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22. 评标过程的保密与公正
22.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。
22.4 采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.5 采用综合评分法的项目，在公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。
23. [bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]投标的澄清
23.1 评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
23.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云系统”中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
23.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
24. [bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]对投标文件的初审
24.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。资格审查因素详见招标文件第一部分。
采购人在进行资格审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加本项目投标的资格。查询结果将在“苏采云”系统中上传并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
	符合性审查因素
	审查标准

	[bookmark: _Hlk196921993]投标函及其他招标文件第六部分要求提供的格式文件
	符合招标文件要求

	[bookmark: _Hlk196922000]投标人委托授权代表投标的，须提供法定代表人（或其他组织的负责人，下同）授权书及授权代表身份证（扫描件）；法定代表人本人参与投标的，提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证（扫描件）
	符合招标文件要求

	投标文件签署、盖章齐全完整
	符合招标文件要求

	[bookmark: _Hlk198712051]投标有效期
	符合招标文件要求

	[bookmark: _Hlk196922013]项目需求中的实质性要求
	符合招标文件要求

	[bookmark: _Hlk196922021]其他实质性要求
	符合招标文件要求


24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
24.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1） 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
24.7 [bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。
25. 无效投标条款和废标条款
25.1 [bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]无效投标条款
25.1.1投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性检查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。（实质性要求和条件包括但不限于加注“*”“★”号、带有下划线的条款或其他可能对本项目产生实质性影响的条款）
25.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明并提交相关证明材料；投标人未响应或不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章、签字的。
25.1.12不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
25.1.13投标人的商务、技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
25.1.14其他法律法规及本招标文件规定的无效投标的情形。
25.2 废标条款：
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5因系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
26. 投标文件线上格式要求
26.1 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
26.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件。
26.3 本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
6、 [bookmark: _Toc120614219]定标
27. [bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]确定中标单位
27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。
27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 [bookmark: _Toc200451960]有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
28. 质疑与投诉
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
28.2 供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
28.3 质疑函必须按要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。
采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28.7 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政政府采购监管部门投诉。投诉事项不得超出已质疑事项的范围。
29. 中标通知书
29.1 中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7、 [bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308]授予合同
30. [bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]签订合同
30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31. 货物和服务的追加、减少和添购
31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
31.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
32. 政府采购中实施本国产品标准及相关政策
本项目对采购本国产品给予政策支持。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
33. 政府采购履约保证资金
以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册”。
34. 政府采购履约资金扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。



第三部分  项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、质量、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）、方式、地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须实事求是地响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，本章节加“★”的内容为实质性要求，有任意一条负偏离的均按无效投标处理。
1、 货物需求一览表
	包号
	项目名称
	数量
	预算金额
（万元）
	最高限价
（万元）
	是否接受进口产品投标

	1
	二代高通量测序仪
	1台
	100
	100
	否

	2
	彩色多普勒超声仪1
	1台
	230
	230
	否

	3
	彩色多普勒超声仪2
	1台
	200
	200
	否

	4
	移动DR
	1台
	120
	120
	否

	5
	C臂机
	1台
	140
	140
	否

	6
	腹腔镜系统
	1台
	150
	150
	否


2、 技术参数要求
（一）采购包1：二代高通量测序仪
1、测序原理：基于表面扩增与可逆终止子原理，借助荧光信号进行碱基识别，实现边合成边测序（SBS），兼具高通量与高准确性的优势。
▲2、荧光光学信号检测：采用双色荧光信号标记碱基，减少光学波长之间的串扰，提高测序数据质量。
3、基于芯片表面 DNA 扩增的荧光测序技术，定量输出read 2 信号，碱基信号强度和均一性好，无环状扩增导致的信号不一致问题。
4、支持在测序仪内自动完成文库模板的扩增（信号放大），实现从扩增、测序到数据分析的全流程一站式运行，不需要借助 PCR 仪等额外扩增设备。
▲5、支持至少4 种不同规格（有效reads数）芯片，且均获得批准可应用于临床；PE150模式下单张芯片最大产出 ≥50Gb 数据量。
6、支持单端测序（SE）和双端测序（PE），PE150模式下 Q30≥85%；SE50和SE100模式下Q30≥90%。
7、支持单端 (SE) 和双端 (PE) 测序，至少支持SE50、SE75、SE100、PE150、PE300等读长模式。
▲8、测序时长：SE50模式下最快可实现测序总时长 ≤3h；PE150模式下可实现测序总时长 ≤24h；（含样本加载、测序、碱基识别、数据处理）
9、仪器自动化程度高，测序后自动启动清洗程序，无需其它操作和人工值守。
▲10、测序芯片采用双表面修饰技术，芯片上下表面均可进行扩增及测序反应，增加数据通量。
11、检测灵敏度达单碱基分辨率，并可准确读取≥12个连续重复碱基（如poly-A）。
12、无需外置电脑显示器，集成一体式全触屏电脑，触摸屏≥21英寸。
13、内置控制电脑，不低于以下配置：CPU 2.3GHz，内存128GB RAM，固态硬盘480GB+4TB，显示器 1920×1080分辨率，操作系统Windows 10或以上兼容版本。
▲14、额定输入功率：测序仪运行功率≤650VA; 降低运行成本，提高使用运行过程中的安全性。
15、配套软件具备测序仪启动、配置、终止及状态查询等控制功能；配套软件需提供全流程实时导引功能，指引用户进行试剂、耗材和样本的添加；测序同时能自动进行初步数据分析，并产生有质量打分的碱基序列。
16、支持边测序边拆分，至少可设置两个数据输出节点。
17、配套软件提供试剂和样本的信息录入功能，记录实验过程的试剂和样本信息，进行实验追溯。
18、测序仪具有中英文操作界面，使用操作简便。
19、设备正常使用期限不少于10年（提供设备铭牌照片）
20、免费提供UPS电源、离心机、低温冰箱、移液枪等配套设备。
21、免费提供网络信息接口。
（二）采购包2：彩色多普勒超声仪1
1、主机屏幕 ≥24英寸，控制面板可上下移动、左右旋转、前后移动并且主机支持中央刹车控制系统
▲2、探头接口数量≥5个，全激活，大小一致(非圆口)，互联互通
3、触摸屏≥15英寸，触摸屏角度可以独立于主机调节
4、主机物理通道数≥256
5、支持B、Color、PW、CW、彩色M型、解剖M型、TDI等多种成像模式，其中线阵探头或凸阵支持连续多普勒
6、支持小儿髋关节自动测量功能，自动计算α角,β角，自动进行 Graf 分型
7、血管内中膜自动测量，支持实时和冻结两种状态，可同时描述血管前、后壁的内中膜，自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新
▲8、可支持肝纹理值分析功能，通过肝脏图像纹理特征分析，辅助定量评估肝脏脂肪变性程度
9、可支持声衰减成像技术：对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估
▲10、具备声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示
▲11、具备穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏双实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度
12、支持二维宽景和能量宽景成像技术，具有红、蓝、绿三种彩色框及文字提示扫描速度过快、过慢或者正常，支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、单晶体相控阵探头
13、具有2种血管标记功能，一种为专业血管图谱编辑功能，可手动编辑图谱，直观显示病变的位置；一种为传统体表体位图标记
▲14、具备超微血流成像及定量分析技术，对微细低速血流具有高敏感度，实现超高血流灵敏度和空间分辨率；可支持彩色和能量模式； 可支持2D和3D微血流灌注的定量评估，其中2D下可分析彩色灰阶像素比，3D下可分析血管指数、血流指数和血管血流指数
15、探头：频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段，支持腹部、血管小器官两用、血管专用、小器官专用高频、心脏、腔内、三维腹部、三维腔内、超高频、凸线双平面探头等
▲16、可支持单晶体探头种类≥5种，包含凸阵、线阵、相控阵、腔内、腹部容积探头等
▲17、探头性能指标：支持探头最大频率≥33MHz
▲18、主机可支持探头最大有效阵元数≥1000阵元
19、支持自由解剖M型和曲线解剖M模式（≥3条取样线，360度自由旋转）
20、具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持全局图像与局部高清图像的同屏左右双幅双实时显示
21、其他成像技术：同时支持二维实时剪切波和单点式剪切波两种成像技术，支持腹部、浅表、腔内探头等
22、剪切波定量分析功能：弹性定量的参数包括杨氏模量E（单位：kPa），剪切波速度Cs （单位：m/s），剪切模量G （单位：kPa）等定量数据
23、支持造影成像及造影定量分析，支持腹部造影、浅表造影、腔内造影、左心室造影和低机械指数心肌造影及心肌造影分析软件
24、可支持实时腹部肝脏多参数同屏同一切面联合分析功能(至少包含粘弹性、剪切波、声衰减)
25、探头配置（6把）：单晶体腹部凸阵，矩阵高频线阵，单晶体腔内凸阵探头，超高频线阵探头、单晶矩阵线阵探头（血管）、一线一凸双平面探头
26、USB接口数量≥6个 ，支持Type-C数据传输接口
27、支持后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
28、免费提供网络信息接口及检查床、椅等。
（三）采购包3：彩色多普勒超声仪2
1、主机成像系统包括
1.1高分辨率彩色液晶显示器≥23.8英寸，分辨率1920*1080P，采用灵活可调节支撑臂
1.2操作面板具备液晶触摸屏≥13英寸，按功能分区，支持多点触控，角度可调≥30°
1.3发射和接收物理通道数≥192；数字化通道数≥9000000（提供证明图片或注册证附页证明）
1.4具有智能动态变频功能，可选择手动、自动两种变频模式，自动变频模式下系统可根据扫查深度等参数自动优化改变扫查频率（提供证明图片）
1.5全聚焦相干成像，整个图像区域无焦点，支持所有探头及应用条件
1.6在使用二维灰阶和彩色多普勒模式下，同时支持全域聚焦模式和单焦点调节两种模式，触摸屏实时调节，方便调整图像聚焦点得到最优质的图像。
1.7智能图像零键优化技术，零键优化二维、彩色多普勒及造影图像质量
1.8彩色伪像抑制技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流边界显示，减少伪像
1.9数字化二维灰阶成像及M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型）
1.10具备全方位、多角度解剖M型技术，并同时具备B型全角度心功能测量功能
1.11频谱多普勒零键优化技术，冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像，无需特别按键操作
1.12彩色多普勒成像技术：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图
▲1.13具备高密度缩放功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频
▲1.14支持低速血流成像技术，应用智能壁滤波器和自适应信号增强，成像深入组织的低流速的细小血管。(提供低速血流成像技术单独白皮书作为证明)
1.15多参数自动优化成像技术，可实时无间断优化成像参数，维持图像均匀一致性，改进工作流程、提升诊断效率
1.16高级空间复合成像技术，逐级可调可，与彩色和其他高级成像模式兼容
▲1.17具备实时术者模式，触摸屏上同步实时显示不少于四幅不同成像风格的图像，医生可自定义选择其中一个作为最优检查条件。（提供证明图片）
▲1.18智能探头唤醒技术，探头内置多点触控传感器，双击探头即可激活探头进入扫查，无需在触摸屏上切换，方便使用。
1.19主机具备耦合剂加热装置360度环绕加热方式加热温度分级可控
▲1.20过滤网距离地面距离≥30cm（提供证明图片）
2、先进成像技术
2.1具备灰阶血管增强技术，通过数字化减影技术，显著实时减少取样框内血管的噪声，清晰显示取样框内血管腔及管壁结构，支持腹部及浅表探头，≥5级可调（提供取样框内外噪声对比图）
▲2.2提供助力式弹性成像技术，依赖患者呼吸或血管博得成像，无需手动加压。并具有定量技术可显示QF值（提供图片证明）
2.3实时应变弹性成像技术，以灰阶、红蓝彩色编码、粉紫彩色编码三种方式显示感兴趣区组织的弹性硬度
2.4点式剪切波成像技术，支持凸阵、面阵、线阵探头、相控阵探头，剪切波最大有效测量深度≥14cm（提供相控阵点式剪切波测量图证明）
2.5具备点式剪切波成像技术，定量组织弹性，可用文字标记测量点、结节或肝段，测量结果以M/S、KPa值两种显示参数。最大有效检查深度≥14cm。支持相控阵、凸阵、线阵探头。
2.6二维剪切波弹性成像技术，二维剪切波模式下2D帧频≥100帧，具有速度、位移、质量等多种显示模式，其中位移模式支持灰阶和彩色两种编码方式，可双幅显示；取样点无数量限制，最大测量速度≥15m/S，支持腹部、高频、甚高频16MHz以上探头（提供图证明）
2.7二维斑点追踪成像技术，采用斑点追踪原理，可识别并融合多种信息源进行追踪，包括手动追踪、二尖瓣平面追踪、组织边界内外运动追踪、复杂斑点追踪、心脏周期运动及组织运动空间相干性；可测量形变函数，支持成人心脏、小儿心脏、胎心检查模式（提供形变函数测量图片证明）
2.8超声造影成像技术：具备低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式，实时超声造影及爆破成像技术，造影剂有效显示时间≥8分钟，支持相控阵、凸阵、线阵、腔内探头应用
2.9血管向量成像技术，采用斑点追踪原理，可呈现并分析血管的收缩和舒张运动，获得一系列血管运动的曲线及定量，同时对血管管壁运动的同步性也可进行分析及定量（附图证明）
2.10颅脑检查条件下符合指南要求，实时动态范围45-55dB，并支持1dB为单位调节。（提供颅脑条件下1dB单位调节图四张为证明材料）
2.11颅脑检查彩色血流条件下，具备二维背景组织图像抑制功能，突出显示颈脑血管形态、走向及血流动力学等信息，取样框内只显示彩色血流，该功能直接在触摸屏上操作（提供图片证明）
▲2.12心脏成像角度≥115度或具备扇扩技术，在心尖部图像成梯型显示，扩大视野范围。（提供图片证明）
2.13脂肪定量超声技术
▲2.13.1基于背向散射和衰减系数，进行二次拟合运算，以%为单位 （附图机器实拍图）
2.13.2显示测量选定感兴趣区域的组织，并计算超声衍生脂肪分数，以评估脂肪含量
2.13.3为方便不同年龄体重患者，系统支持脂肪定量凸阵探头≥3支（附注册证或白皮书）
3、图像存储（电影）回放重现及病案管理单元
3.1超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历。
3.2硬盘容量≥1TB
3.3USB接口≥8个，其中触摸屏上至少一个，可用于图像传输
3.4图像储存格式支持DICOM或PC文件，无需特殊软件转换
4、系统技术参数及要求：
4.1探头规格：
4.1.1腹部凸阵探头具备透镜探头技术诊断深度≥50cm，频率范围：1.0-5.5MHz
4.1.2血管/小器官线阵探头具备宽频变频技术诊断深度≥14cm：3-9.5MHz
4.1.3心脏探头支持心尖角度扩展成像技术，频率：1.5-4.5 MHz
4.1.4超高频探头具备宽频变频技术，视野角度≥57mm：5-17MHz
4.1.5高频探头阵元数≥550
4.2二维显像主要参数
4.2.1成像速率：
4.2.1.1：相控阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，帧速度≥65帧/秒；
4.2.1.2：凸阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，帧速度≥40帧/秒。
4.2.2智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit
4.2.3接收超声信号系统动态范围≥370 dB
4.2.4线密度 ≥ 512线/帧
4.3彩色多普勒
4.3.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示和方差显示
4.3.2扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色扫描帧速率≥10帧/秒
4.3.3显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°
4.4频谱多普勒
4.4.1频谱多普勒 (PWD) 的中心频率可选择≥2个
4.4.2频谱多普勒取样容积范围：1.0mm---20mm多级可调
4.4.3最低测量速度：≤ 1mm/s (非噪声信号)
4.4.4最大测量速度：PWD正或反向血流速度≥10 m/s，CWD血流速度≥19 m/s
4.4.5频谱多普勒零键优化，冻结瞬间自动优化频谱为最佳状态，无需特别按键操作。
5、免费提供网络信息接口及检查床、椅等。
（四）采购包4：移动DR
1、高压发生器
▲1.1最大输出功率：≥32kW
1.2最大输出电流：≥400mA
1.3管电压可调范围（不可小于该范围）：40～150KV
1.4最大毫安秒：≥600mAs
▲1.5最大曝光时间：≥12s
1.6最大逆变频率：≥200kHz
2、X线球管
2.1球管大焦点：≤1.2mm
2.2球管小焦点：≤0.6mm
▲2.3阳极热容量：≥300KHU
2.4阳极旋转频率：≥50Hz
2.5可通过皮尺测量床旁拍照的距离：具备
3、机械装置
▲3.1机架类型：竖直可伸缩旋转立柱+水平伸缩臂，非仿生臂或折叠臂
3.2机体移动方式：电动助力
3.3 X射线管组件绕垂直轴旋转角：≥-315°~+315°
3.4X射线管组件绕水平轴旋转角：≥-180°~+180°
▲3.5球管焦点离地面最大距离：≥2000mm
3.6球管焦点离地面最小距离：≤700mm
3.7水平臂伸缩行程：≥500mm
3.8有线曝光手闸开关：具备
3.9机身微动调节功能：具备
3.10防碰撞感应器和紧急制动装置：具备
3.11推行过程鸣笛提醒功能：具备
3.12最大爬坡角度：≥13°
▲3.13机身最大宽度：≤550mm
3.14设备整机通行最小长度（含把手，沿设备行进方向轴）：≤1250mm
▲3.15球管处于停泊位时机身高度：≤1300mm
4、机体内部蓄电池系统
4.1蓄电池类型：锂电池
4.2单次充满电最大续航里程：≥80km
▲4.3单次充满电可支持最大曝光拍摄次数：≥800次
5、移动式智能终端
▲5.1移动式智能终端为独立平板电脑控制系统，该系统含有专用平板电脑一台和控制软件，集成了无线可视化曝光系统和语音交互系统，并且该系统可以和主机体通讯，显示主机的推行信息。（需提供产品彩页和技术白皮书作为证明材料）：具备
▲5.2支持远程视频监控，用户可以远离患者，通过远程视频监控确认患者实时状态功能：具备
5.3支持无线曝光功能：具备
5.4曝光后拍摄图像预览功能：具备
5.5集成条码扫描功能：具备
5.6集成语音交互系统：具备
5.7远程曝光参数调节功能（根据需要调整kV和mAs参数）：具备
▲5.8辐射剂量水平警示功能：具备
5.9机身爬行坡度显示功能：具备
5.10机身行进速度显示功能：具备
5.11剩余续航里程显示功能：具备
5.12球管角度值显示功能：具备
6、无线移动平板探测器
6.1探测器尺寸：≥14×17英寸
6.2探测器材料：非晶体硅+碘化铯
▲6.3无线平板像素尺寸：≤125um
6.4 A/D转换率：≥16bits
6.5采集距阵：≥2800×3400
6.6平板重量（含电池）：≤3.5kg
6.7电池充满电所需时间：≤3小时
6.8探测器厚度：≤16mm
6.9表面最大承重：≥300kg
6.10数据传输方式：无线WIFI
7、图像处理系统
7.1主机工作站操作台内存：≥8GB
7.2主机工作站操作台硬盘：≥500GB
7.3具备无线、有线双模式数据传输：具备
7.4触摸操作屏尺寸：≥19英寸
7.5显示器分辨率：≥1280x1024
7.6支持与RIS和HIS系统的集成：配备
7.7支持自定义患者列表显示：具备
7.8按照器官进行摄影检查：具备
7.9最大可储存图像数量：≥10000张
7.10图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量：具备
7.11支持DICOM3.0，包括：DICOM Send，DICOM Print，DICOM Storage commitment，具备DICOM Query/RetrieveDICOM Worklist/MPPS
（五）采购包5：C臂机
★1、平板C形臂，且产品注册证管理类别为第三类
2、C型臂架构
▲2.1垂直升降≥430mm
2.2沿轨道旋≥130°
2.3轴向旋转≥±180°
2.4平板探测器到焦点距离≥1030 mm
2.5 C臂开口径≥800 mm
▲2.6 C臂深度≥730 mm
3、X线发生器
3.1最大输出功率≥2KW
3.2发生器频率≥44KHZ高频/多脉冲处理器控制
3.3单幅点片最大电流≥24mA
3.4连续透视最大电流≥14mA
▲3.5最大脉冲频率≥30帧/秒
▲3.6最小脉冲频率≤0.5帧/秒
4、球管
▲4.1球管焦点：双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.0mm
▲4.2阳极热容量≥100KHU
▲4.3阳极散热率≥55KHU/min
4.4球管热容量≥1.0MHU
5、平板探测器
5.1平板成像大小≥20cm*20cm
5.2平板探测器材料：非晶硅碘化铯
▲5.3 DQE≥80%
6、数字图像处理：具备图象左右翻转、上下翻转、旋转功能实时边缘增强功能、实时去除运动伪影功能实时金属修正功能、实时软组织修正功能、具备最后一幅图像自动冻结功能LIH、具备剂量智能管理系统、具备图像剂量三级可调
7、图像资料存储系统：存贮图像容量（内置工作站硬盘存储）≥200000幅
8、操控部件
8.1触摸屏控制面板尺寸≥10英寸
8.2具备同屏触控登记功能、曝光参数设定功能、同屏触控图像后处理功能、触摸屏上可与台车显示器同步显示图像
（六）采购包6：腹腔镜系统
1、摄像主机
1.1可处理3D和2D图像信号，3D和2D模式可切换，具备4K图像处理能力，输出分辨率≥3840*2160，支持≥60Hz的动态图像，逐行扫描；
1.2与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，用于在微创内镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像；
▲1.3摄像主机内置刻录功能，主机自带可刻录≥1920*1080视频及图片的内置USB接口≥4个，显示屏上可显示存储介质剩余可录制时长；（提供主机实物图片及产品彩页/说明书作为证明材料）
▲1.4兼容≥6种可连接光学硬镜的同品牌不同规格型号的2D摄像头；
1.5主机可接入外部图像信号源，实现支持单平台双内镜联合，两幅不同内镜图像可以同屏对比；
▲1.6主机背板4K信号输出端口≥3种，包含12G-SDI、DP；高清信号输出接口≥2种；
1.7电气安全：医用设备电气安全CF级别Ⅰ类防护，可应用于心脏手术
1.8术野画面≥5级亮度可调，手术画面≥2倍电子放大功能，至少5级可调.可实现上下、左右及180°翻转功能；
▲1.9可升级同品牌≥3种功能的模块，通过后期增加模块可兼容≤5mm 3D镜，3D外视镜等腔镜最新技术，可搭载硬镜模块，软镜模块；（提供注册证或其附页为证明材料）
1.10可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式；
1.11具备≥2种纤维镜图像优化功能，减少纤维网络对画面的影响；
1.12通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与同品牌一体化手术室无缝连接；
▲1.13具备≥5种图像增强功能，至少包含2种腔镜光谱分析处理模式，提高对血管及组织的辨识度；
1.14荧光和白光模式的切换方式≥3种，包含不限于菜单键、键盘、脚踏等；
2、4K荧光光学镜头
2.1与摄像主机同一品牌；
2.2 10mm荧光光学镜分辨率≥9.36lp/mm；
▲2.3视场角≥80°，工作长度≥310mm，最大有效景深3mm～150mm；
▲2.4≥1000个高温高压灭菌循环；
2.5整体可低温等离子灭菌，低温等离子灭菌次数≥300次；
▲2.6荧光光源和气腹机通过专用数据通讯线与摄像主机连接，可通过摄像头按键联动控制调节冷光源的亮度及气腹机的流量、流速等参数；
2.7电气安全：医用设备电气安全CF级别Ⅰ类防护，可应用于心脏手术
2.8预期用途：内镜用于提供内镜图像，并在必要时为腹腔镜手术、妇科、泌尿科、诊断或手术性胸腔镜检查、甲状腺手术（颈外入路）以及经肛门手术创建工作和冲洗通道。
3、4K荧光摄像头
3.1采集像素：摄像头像素不小于3840x2160，逐行扫描
3.2图像格式16：9
3.3重量≤260g，握持轻便；
3.4可同时采集可见光波段及近红外波段；
▲3.5≥5种显影模式：重叠荧光模式(绿/蓝可选)、黑白荧光模式、强度导航模式等；
▲3.6可实现ICG荧光与电子染色联合，实现双重染色；
3.7可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源
3.8摄像头3个按键可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、FI模式、FI开关等
3.9术野画面放大功能，≥7级可调，具备自适应缩放功能
3.10电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备
4、4K白光光学镜头
▲4.1腹腔镜为与主机同品牌柱状晶体镜，超广角，亮度高，无球形畸形、确保成像质量且直径10mm*1，视向角30°
4.2直径10mm腹腔镜视场角≥80°，腹腔镜长度≥31cm
4.3有效景深范围不窄于3mm-100mm，光学镜分辨率(lp/mm)≥9.36
▲4.4可高温高压、浸泡、气熏或低温等离子消毒,设计使用期限不少于600次
5、医用冷光源
5.1与摄像主机同一品牌，可输出白光和近红外光，主机和光源分体化设计；
▲5.2白光和荧光光源类型均为LED光源；
5.3具有根据术野情况自动调节光源亮度功能；
5.4 LED光源工作寿命≥30000小时，支持脚踏、摄像头、键盘，三种方式切换荧光与白光模式；
5.5光源亮度可调节≥6档；
5.6电气安全：医用设备电气安全CF级别Ⅰ类防护，可应用于心脏手术
6、气腹机
6.1与摄像主机同一品牌；
6.2最大流量≥40L/min；
▲6.3高流量模式：适用于成人,压力范围:1-30mmHg；低流量模式：适用于儿童，压力范围：≤15mmHg，主机界面具有两种模式切换按钮；
6.4最大压力调节范围1-30mmHg；
6.5具有压力过高保护功能，压力过高自动排气功能，且具有压力、流量、温度监测报警功能；
6.6电气安全：医用设备电气安全CF级别Ⅰ类防护，可应用于心脏手术
7、4K医用监视器
7.1规格参数：32 英寸医用级4K监视器；分辨率：屏幕分辨率≥3840×2160，宽高比 16:9，支持超高清图像显示；色域范围：色域需覆盖BT.2020、BT.709 标准
7.2视角参数：水平视角、垂直视角均≥178°，满足多人同时观察无画面失真
7.3显示功能：支持双屏显示功能，包括但不限于画中画、画外画模式
7.4输入信号：支持 DP、12G-SDI、3G-SDI、DVI、HDMI 信号输入，各接口需兼容对应格式的4K信号
7.5输出信号：支持 DP、12G-SDI、DVI信号输出，可实现多监视器级联显示
7.64K信号支持：4K 输入信号兼容 DP、12G-SDI、HDMI 接口，4K输出信号兼容 DP、12G-SDI 接口
7.7与摄像主机同一品牌；
8、纤维导光束
8.1直型接头，总长度≥250mm，4mm≤直径≤5mm，连接光源接口的手持部位为圆柱形；
8.2直型接头，总长度≥300mm，4mm≤直径≤5mm，连接光源接口的手持部位为圆柱形；
8.3与摄像主机同品牌，可高温高压蒸汽灭菌；
9、配备台车（专用设备台车和支架）：支持安装大屏幕显示器
3、 ★商务要求
1. 交货期：合同签订后30日内；
2. 交货地点：南通市公共卫生临床医学中心院内采购人指定地点，投标人可自行查看现场情况。可与项目联系人联系了解详细交货及安装地点信息。
3. 付款方式：
设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后乙方开具发票，甲方在收到发票后60天内支付合同总额的80%，余款即合同总额的20%在项目验收合格一年后付清。（符合《保障中小企业款项支付条例》规定情形的，自合同内所有货物、服务交付完成之日起60日内付清合同总额）
4. 质量保证及售后服务要求：
4.1免费质保期：
（1）采购包1 二代高通量测序仪：设备整机（含所有部件及易耗品）原厂终身质保；
（2）采购包2 彩色多普勒超声仪1：设备整机（含所有部件及配套产品）原厂质保5年；
（3）采购包3 彩色多普勒超声仪2：设备整机（含所有部件及易耗品）原厂质保6年；
（4）采购包4 移动DR：设备整机（含所有部件）原厂质保7年；
（5）采购包5 C臂机：设备整机（含所有部件）原厂质保6年；
（6）采购包6 腹腔镜系统：设备整机（含所有部件及易耗品）原厂主机质保5年，镜子及纤维导光束原厂质保3年；
投标人须承诺在中标后提供原厂出具的售后服务函。（格式自拟）
注：投标人投标文件中承诺的质保期长于招标文件要求的，以投标文件承诺的质保期为准。在产品质保期内，中标人对所供产品的质量负全部责任，包括但不限于免费维修、免费更换和经每年维修达两次仍不能正常使用时及时退货等。
4.2免费质保期内卖方保证对所供设备进行不少于一年2次的免费保养维护，保证货物完好率不低于95%，如因货物质量问题导致货物部分或全部功能停用率超过5%（一年按365天计算，每年18天），则每超过一天，质保期延长两周。
4.3质保期外如需更换配件，投标人保证先维修后收费，所更换的配件保修不少于一年。
4.4乙方收到甲方通知后4小时内响应，并在12小时内到达用户现场。若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，乙方必须免费提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。
4.5投标人保证所有的保养维护工作填写相关技术档案并由双方签字确认。
4.6投标人应在交货时免费提供维修手册、专业工具等设备运行、维护、维修等必需的资料、材料。
4.7质保期内配套软件免费升级。
4.8售后服务机构：设备制造商。投标人应在验收时提供符合采购人要求的原厂质保证明材料。
5. 培训：卖方负责对买方的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训。培训应达到能熟练操作，并能排除常见故障的标准。
6. 设备验收方式及标准
6.1验收方式
（1） 中标人交货后，买卖双方共同进行开箱初检，初步核对货物型号、规格、数量、产地、生产日期等内容与采购要求是否一致，如果发现不符或有缺损，可以要求投标人立即采取增补、更换等补救措施。开箱初检合格后投标人应及时安排安装、调试、试用。
（2） 投标人负责货物的安装、调试、试用过程中的现场安全管理，若安装、调试及试用过程中发生安全事故，投标人应承担全部责任。
（3） 货物安装调试结束后双方应及时对货物进行最终验收，验收合格后双方共同签署验收文件；验收时，中标人应提交产品检验合格证书或其他产品合格证明文件，进口产品需提交报关单、商检证明以及中文产品质量保证书和中文产品说明书。同时还需提交厂商或厂商授权售后服务机构签字盖章且符合本合同售后服务条款要求的承诺函。
（4） 对货物的最终验收在采购人所在地进行，该验收只表明对货物外观质量的初步认可，并不代表采购人对内在质量的最终确认，即验收合格不排除采购人在质保期内外提出质量异议。质量异议期限为180天，自验收合格之次日起计算，如果在质量异议期内投标人提供的产品未能达到采购人的参数要求、合同约定的要求或者质量标准及因设备本身原因出现故障两次及以上，中标人则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由中标人承担。
6.2 验收标准
（1） 招标文件、中标人投标文件、采购合同、产品说明书及技术规格书中明确的标准和技术要求；
（2） 与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；
（3） 卖方随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。
（4） 卖方在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。
（5） 双方签订的合同条款规定的其他产品配置与技术指标。
7. 安装与调试：卖方应派有经验、有资格的人员及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或买方对调试情况不满意，则买方有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝。所发生的费用由卖方承担。
8. 本项目采购设备生产日期不得早于设备到货日期前6个月。
9. 本项目不统一组织现场踏勘。投标人可自行前往现场查看相关情况，遵守采购人相关管理要求，并不得影响采购人正常工作秩序。中标后，中标人不得以不了解现场情况为由向采购人提出增加投标报价、降低承诺或附加其他任何要求。
第四部分  开标和评标
1、 开标
不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。
2、 评标流程和评标标准
采用综合评分法。分资格审查，商务、技术标，价格标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。
首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务、技术标评审结束后，进行价格标的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的以抽签的方式决定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。
采购人应按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（1） 采购人（代表）对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（2） 评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判定为不满足招标文件实质性要求。
（3） 评分标准
各投标人商务技术分得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

3.1 采购包1 二代高通量测序仪 评分标准
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分
	30
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

	技术响应
	45
	评委根据投标人对招标文件中所明确的项目需求中技术需求响应情况进行评审。
1、技术需求中标注“▲”的为重要参数，共5项，每满足一项得5.8分，本项最多为29分；
2、技术需求中未标注“▲”的为一般参数，共16项，每满足一项得1分，本项最多为16分。
注：
①所有参数均需逐条响应。
②投标人应根据所投产品技术参数性能对招标文件技术需求进行逐条响应，并提供技术需求中要求的证明材料。其中“▲”参数如需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：公开发行的产品彩页、技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件及经评标委员会评议后具有同等效力的证明材料。投标人应准确标示所有证明材料及证明内容所在位置。如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。

	服务方案
	15
	1.设备到货、安装、调试方案：6分
方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案，方案应至少包含①设备出厂检验、包装，出厂质量控制；②运输、保险、货期保障、卸货；③安装调试流程、注意要点、人员配备、与采购人沟通配合。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
上述3项内容中，每一项分值为2分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，每一项分值扣完为止。
2.培训方案：3分
投标人应提供培训方案，方案应至少包含①人员操作培训；②维修保养培训；（以上①、②方案中至少包括培训内容、培训方式、培训结果验证方案）③培训师资力量（至少包含培训人员名单、培训人员资质及经验）。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
上述3项内容中，每一项分值为1分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得3分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，每一项分值扣完为止。
3.售后服务实施方案：6分
投标人应提供售后服务方案，方案应至少包含①质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障等）；②服务能力（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）；③出保后售后服务（响应时间，故障解决措施、技术人员保障、维护保养要点、备品配件价格等）。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
上述3项内容中，每一项分值为2分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，每一项分值扣完为止。

	
	
	注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。

	所投产品的业绩
	10
	提供自2023年1月1日至今与本次所投产品同品牌型号的设备销售业绩合同，每提供一份得2分，本项最高得10分。
注：提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，合同签订主体、货物品牌型号、双方签章及甲方联系方式等合同关键信息须清晰可辨，不提供或提供合同关键信息不全不得分。



3.2 采购包2 彩色多普勒超声仪1 评分标准
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分
	30
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

	技术响应
	45
	评委根据投标人对招标文件中所明确的项目需求中技术需求响应情况进行评审。
1、技术需求中标注“▲”的为重要参数，共8项，每满足一项得3分，本项最多为24分；
2、技术需求中未标注“▲”的为一般参数，共20项，每满足一项得1.05分，本项最多为21分。
注：
①所有参数均需逐条响应。
②投标人应根据所投产品技术参数性能对招标文件技术需求进行逐条响应，并提供技术需求中要求的证明材料。其中“▲”参数如需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：公开发行的产品彩页、技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件及经评标委员会评议后具有同等效力的证明材料。投标人应准确标示所有证明材料及证明内容所在位置。如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。

	服务方案
	15
	1.设备到货、安装、调试方案：6分
方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案，方案应至少包含①设备出厂检验、包装，出厂质量控制；②运输、保险、货期保障、卸货；③安装调试流程、注意要点、人员配备、与采购人沟通配合。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
上述3项内容中，每一项分值为2分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，每一项分值扣完为止。
2.培训方案：3分
投标人应提供培训方案，方案应至少包含①人员操作培训；②维修保养培训；（以上①、②方案中至少包括培训内容、培训方式、培训结果验证方案）③培训师资力量（至少包含培训人员名单、培训人员资质及经验）。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
上述3项内容中，每一项分值为1分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得3分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，每一项分值扣完为止。
3.售后服务实施方案：6分
投标人应提供售后服务方案，方案应至少包含①质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障等）；②服务能力（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）；③出保后售后服务（响应时间，故障解决措施、技术人员保障、维护保养要点、备品配件价格等）。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
上述3项内容中，每一项分值为2分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，每一项分值扣完为止。

	
	
	注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。

	所投产品的业绩
	10
	提供自2023年1月1日至今与本次所投产品同品牌型号的设备销售业绩合同，每提供一份得2分，本项最高得10分。
注：提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，合同签订主体、货物品牌型号、双方签章及甲方联系方式等合同关键信息须清晰可辨，不提供或提供合同关键信息不全不得分。



3.3 采购包3 彩色多普勒超声仪2 评分标准
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分
	30
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

	技术响应
	45
	评委根据投标人对招标文件中所明确的项目需求中技术需求响应情况进行评审。
1、技术需求中标注“▲”的为重要参数，共8项，每满足一项得2.5分，本项最多为20分；
2、技术需求中未标注“▲”的为一般参数，共50项，每满足一项得0.5分，本项最多为25分。
注：
①所有参数均需逐条响应。
②投标人应根据所投产品技术参数性能对招标文件技术需求进行逐条响应，并提供技术需求中要求的证明材料。其中“▲”参数如需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：公开发行的产品彩页、技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件及经评标委员会评议后具有同等效力的证明材料。投标人应准确标示所有证明材料及证明内容所在位置。如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。

	服务方案
	15
	1.设备到货、安装、调试方案：6分
方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案，方案应至少包含①设备出厂检验、包装，出厂质量控制；②运输、保险、货期保障、卸货；③安装调试流程、注意要点、人员配备、与采购人沟通配合。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
上述3项内容中，每一项分值为2分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，每一项分值扣完为止。
2.培训方案：3分
投标人应提供培训方案，方案应至少包含①人员操作培训；②维修保养培训；（以上①、②方案中至少包括培训内容、培训方式、培训结果验证方案）③培训师资力量（至少包含培训人员名单、培训人员资质及经验）。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
上述3项内容中，每一项分值为1分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得3分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，每一项分值扣完为止。
3.售后服务实施方案：6分
投标人应提供售后服务方案，方案应至少包含①质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障等）；②服务能力（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）；③出保后售后服务（响应时间，故障解决措施、技术人员保障、维护保养要点、备品配件价格等）。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
上述3项内容中，每一项分值为2分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，每一项分值扣完为止。

	
	
	注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。

	所投产品的业绩
	10
	提供自2023年1月1日至今与本次所投产品同品牌型号的设备销售业绩合同，每提供一份得2分，本项最高得10分。
注：提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，合同签订主体、货物品牌型号、双方签章及甲方联系方式等合同关键信息须清晰可辨，不提供或提供合同关键信息不全不得分。



3.4 采购包4 移动DR 评分标准
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分
	30
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

	技术响应
	45
	评委根据投标人对招标文件中所明确的项目需求中技术需求响应情况进行评审。
1、技术需求中标注“▲”的为重要参数，共12项，每满足一项得2.5分，本项最多为30分；
2、技术需求中未标注“▲”的为一般参数，共50项，每满足一项得0.3分，本项最多为15分。
注：
①所有参数均需逐条响应。
②投标人应根据所投产品技术参数性能对招标文件技术需求进行逐条响应，并提供技术需求中要求的证明材料。其中“▲”参数如需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：公开发行的产品彩页、技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件及经评标委员会评议后具有同等效力的证明材料。投标人应准确标示所有证明材料及证明内容所在位置。如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。

	服务方案
	15
	1.设备到货、安装、调试方案：6分
方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案，方案应至少包含①设备出厂检验、包装，出厂质量控制；②运输、保险、货期保障、卸货；③安装调试流程、注意要点、人员配备、与采购人沟通配合。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
上述3项内容中，每一项分值为2分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，每一项分值扣完为止。
2.培训方案：3分
投标人应提供培训方案，方案应至少包含①人员操作培训；②维修保养培训；（以上①、②方案中至少包括培训内容、培训方式、培训结果验证方案）③培训师资力量（至少包含培训人员名单、培训人员资质及经验）。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
上述3项内容中，每一项分值为1分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得3分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，每一项分值扣完为止。
3.售后服务实施方案：6分
投标人应提供售后服务方案，方案应至少包含①质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障等）；②服务能力（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）；③出保后售后服务（响应时间，故障解决措施、技术人员保障、维护保养要点、备品配件价格等）。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
上述3项内容中，每一项分值为2分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，每一项分值扣完为止。

	
	
	注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。

	所投产品的业绩
	10
	提供自2023年1月1日至今与本次所投产品同品牌型号的设备销售业绩合同，每提供一份得2分，本项最高得10分。
注：提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，合同签订主体、货物品牌型号、双方签章及甲方联系方式等合同关键信息须清晰可辨，不提供或提供合同关键信息不全不得分。


3.5 采购包5 C臂机 评分标准
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分
	30
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

	技术响应
	45
	评委根据投标人对招标文件中所明确的项目需求中技术需求响应情况进行评审。
1、技术需求中标注“▲”的为重要参数，共8项，每满足一项得3.75分，本项最多为30分；
2、技术需求中未标注“▲”的为一般参数，共15项，每满足一项得1分，本项最多为15分。
注：
①所有参数均需逐条响应。
②投标人应根据所投产品技术参数性能对招标文件技术需求进行逐条响应，并提供技术需求中要求的证明材料。其中“▲”参数如需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：公开发行的产品彩页、技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件及经评标委员会评议后具有同等效力的证明材料。投标人应准确标示所有证明材料及证明内容所在位置。如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。

	服务方案
	15
	1.设备到货、安装、调试方案：6分
方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案，方案应至少包含①设备出厂检验、包装，出厂质量控制；②运输、保险、货期保障、卸货；③安装调试流程、注意要点、人员配备、与采购人沟通配合。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
上述3项内容中，每一项分值为2分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，每一项分值扣完为止。
2.培训方案：3分
投标人应提供培训方案，方案应至少包含①人员操作培训；②维修保养培训；（以上①、②方案中至少包括培训内容、培训方式、培训结果验证方案）③培训师资力量（至少包含培训人员名单、培训人员资质及经验）。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
上述3项内容中，每一项分值为1分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得3分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，每一项分值扣完为止。
3.售后服务实施方案：6分
投标人应提供售后服务方案，方案应至少包含①质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障等）；②服务能力（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）；③出保后售后服务（响应时间，故障解决措施、技术人员保障、维护保养要点、备品配件价格等）。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
上述3项内容中，每一项分值为2分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，每一项分值扣完为止。

	
	
	注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。

	所投产品的业绩
	10
	提供自2023年1月1日至今与本次所投产品同品牌型号的设备销售业绩合同，每提供一份得2分，本项最高得10分。
注：提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，合同签订主体、货物品牌型号、双方签章及甲方联系方式等合同关键信息须清晰可辨，不提供或提供合同关键信息不全不得分。


3.6 采购包6 腹腔镜系统 评分标准
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分
	30
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

	技术响应
	45
	评委根据投标人对招标文件中所明确的项目需求中技术需求响应情况进行评审。
1、技术需求中标注“▲”的为重要参数，共14项，每满足一项得2.25分，本项最多为31.5分；
2、技术需求中未标注“▲”的为一般参数，共45项，每满足一项得0.3分，本项最多为13.5分。
注：
①所有参数均需逐条响应。
②投标人应根据所投产品技术参数性能对招标文件技术需求进行逐条响应，并提供技术需求中要求的证明材料。其中“▲”参数如需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：公开发行的产品彩页、技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件及经评标委员会评议后具有同等效力的证明材料。投标人应准确标示所有证明材料及证明内容所在位置。如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。

	服务方案
	15
	1.设备到货、安装、调试方案：6分
方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案，方案应至少包含①设备出厂检验、包装，出厂质量控制；②运输、保险、货期保障、卸货；③安装调试流程、注意要点、人员配备、与采购人沟通配合。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
上述3项内容中，每一项分值为2分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，每一项分值扣完为止。
2.培训方案：3分
投标人应提供培训方案，方案应至少包含①人员操作培训；②维修保养培训；（以上①、②方案中至少包括培训内容、培训方式、培训结果验证方案）③培训师资力量（至少包含培训人员名单、培训人员资质及经验）。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
上述3项内容中，每一项分值为1分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得3分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，每一项分值扣完为止。
3.售后服务实施方案：6分
投标人应提供售后服务方案，方案应至少包含①质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障等）；②服务能力（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）；③出保后售后服务（响应时间，故障解决措施、技术人员保障、维护保养要点、备品配件价格等）。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
上述3项内容中，每一项分值为2分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，每一项分值扣完为止。

	
	
	注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。

	所投产品的业绩
	10
	提供自2023年1月1日至今与本次所投产品同品牌型号的设备销售业绩合同，每提供一份得2分，本项最高得10分。
注：提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，合同签订主体、货物品牌型号、双方签章及甲方联系方式等合同关键信息须清晰可辨，不提供或提供合同关键信息不全不得分。



说明：
根据财库〔2026〕2号文件，评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（4） 政府采购政策功能落实
1、促进中小企业发展政策
（1）本项目采购包6腹腔镜系统专门面向中小微企业采购，不重复执行价格扣除扶持政策。
（2）本项目采购包1至采购包5为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函，格式《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。
在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：
1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；
2）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
（4）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。
（5）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、采购本国产品的支持政策
2.1本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
2.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六部分 投标文件组成”的“附件11 分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.5投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.6投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.7评标过程中，如发现投标人《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
4、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
（5） 中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。
采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
（6） 采购人代表宣布评标结果
（7） 公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（8） 发放中标通知书
公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
中标人提供叁份纸质版投标文件正本至采购代理机构。

第五部分  合同格式
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]以下合同模板为采购人通用采购合同模板，为中标后签订本项目合同的基本条款，中标人不得提出实质性的修改，专用条款将根据本项目中标结果具体情况协商后签订。
                       
                    采购编号：                       
                                      签约地点：南通市第三人民医院
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设备名称：                
签约单位：               
　　　　　　　　　
甲    方：南通市第三人民医院   
乙    方：                 .                            
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》，经_______公开招标，乙方已中标并按购销合同向甲方提供设备，经双方友好协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
一、设备名称、规格型号、制造商、数量和价格
	设备名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	

	合计总额
	人民币大写 :                                。                      
	¥：         。


[bookmark: _Toc78604606]二、合同金额
合同总额包括货物、零配件的购置和安装、工程实施、运输保险、装卸、进场设备保管、培训辅导、调试、商检、质保期售后服务、全额含税发票及合同实施过程中的不可预见费用等。
[bookmark: _Toc78604607]三、设备配置
合同配置清单（配置清单为本合同不可分割的组成部分）
四、交付时间、地点
交付时间：合同签订后    天内；
交货地点：甲方指定地点，乙方负责送货到甲方指定地点，负责上下人力卸运，如发生有关费用等由乙方承担。
[bookmark: _Toc78604611]五、安装、调试与培训
1、 以符合招标文件要求和响应承诺的前提下，将设备（系统）安装并调试至最佳状态且双方均认为满意。
2、 设备安装、调试、培训结束，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲乙双方商定），乙方免费派工程师到现场协助验收工作，填好安装、调试、培训及验收等相关表格并签字。
3、 乙方应派专业技术人员在现场对我院使用人员进行培训指导，在使用一段时间后可根据医院及科室的要求另行安排培训计划。
六、质量要求及技术标准
1、 所提供医疗器械产品注册证必须真实有效。
2、 所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致。
3、 国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。
4、 发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致。
5、 甲方所购设备及设备相关应用软件享有应用软件使用权，操作系统及数据库完善和稳定升级，新增功能软件除外。
6、 其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。
七、验收标准与要求
1、 交付验收标准：在设备安装调试完毕、验收合格后由双方或法定专业质检部门共同验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由乙方负责。
2、 项目验收依次序对照执行标准为：
①符合中华人民共和国国家和使用地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保标准；
②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；
③货物来源国官方颁布的最新标准；
④双方约定的其他验收标准。
3、 货物为原厂制造的全新合格产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规合法安全使用。
4、 包装标准为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅。
[bookmark: _Toc78604610]八、付款方式
[bookmark: _Hlk201139194]1、 乙方承诺无需预付款,且无违反合同约定的，设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后乙方开具发票，甲方在收到发票后60天内支付合同总额的  %，合计     元。
2、 无违反合同约定的，余款即合同总额的  %，合计   元，在项目验收合格 一 年后付清。
3、 乙方的银行账号信息：
公司名称：                  
开户银行：                  
账    号：                  
[bookmark: _Toc78604612]九、质保期及售后服务要求
1、 质保期从验收交付之日起为原厂质保____年。质保期内乙方对所供货物实行包修、包维护保养，期满后可同时提供终身维修和保养服务。
2、 质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。
3、 乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。
4、 免费维修与更换缺陷部件的期限：
乙方收到甲方通知后   小时内响应，并在  小时内到达用户现场。若主要设备的故障在   小时内仍未处理完毕，乙方必须免费提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。
5、 乙方保证在设备的全生命周期内提供零配件的供应。
6、 若今后乙方设备有软件、技术等升级，甲方享有免费服务的权利。
7、 乙方本次中标的设备，如设有维修软件等密码，乙方应保证无条件的为甲方永久免费开放。
[bookmark: _Toc78604613]十、违约责任
1、 乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝接收或验收，并有权顺延付款；逾期交付的货物或工程，从逾期之日起每日按合同总额 1 %的数额向甲方另加付违约金；逾期15日以上时，甲方有权解除合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。
2、 甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，甲方须向乙方支付滞纳金。
3、 因乙方原因造成合同终止，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。
[bookmark: _Toc78604615]十一、争议的解决
合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。
[bookmark: _Toc78604616]十二、不可抗力 
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后　2　天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
[bookmark: _Toc78604617]十三、税费
中国政府根据现行税法所征收的一切税费和在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。
[bookmark: _Toc78604618]十四、合同生效
本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后生效。
十五、乙方应提供的资料内容
1、 进口产品必须提供原产地证明、海关报关单，如该设备需商检，则需提供中国商检证明、合法进货渠道全套单证。
2、 中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。
3、 关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
[bookmark: _Toc78604619]十六、其他
1、 本项目招标文件及其补充文件，乙方的投标文件及其澄清文件或书面承诺，均作为本合同的附件，合同的附件均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。
2、 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。
3、 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。
4、 本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，均具有同等法律效力。
5、 本合同共计     　页A4纸张，缺页之合同为无效合同。
6、 双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。
7、 未尽事宜以乙方投标书和在“苏采云系统”中的澄清、承诺为准。
8、 合同后附件
附件1：配置清单
附件2：中标通知书
附件3：廉洁购销协议



甲方（盖章）：南通市第三人民医院       乙方（盖章）：                   

法人代表：                             法人代表或授权代理人：

地址：南通市青年中路60号              地址： 
电话：0513-85116013                    电话：
统一社会信用代码：123206004675407137   统一社会信用代码：
日期：                                 


附件1：
附件2：
第六部分  投标文件组成
投标文件由资格审查证明材料，商务、技术标，价格标三部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上三部分中分别上传的投标材料。
1、 资格审查证明材料
1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上一年度的财务状况报告，至少包括资产负债表、利润表，成立不满一年不需提供）
3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内，即2026年5月—2026年10月期间，至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面声明）
5. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面声明）
6. 满足法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）
7. 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料；（仅采购包6需要提供，采购包1至采购包5的供应商请勿在资格审查证明材料部分上传材料）
8. 投标产品有效期内的《医疗器械注册证》（扫描件）；
9. 投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（扫描件）；医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（扫描件）；
10. 其他需要提交的资格审查证明材料。
（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）
2、 商务、技术标
1. 投标函；（格式见附件）
2. 投标人情况一览表；（格式见附件）
3. 商务部分正负偏离表；（格式见附件）
4. 技术部分正负偏离表；（格式见附件）
5. 商务、技术评分标准中需提供的相关得分佐证材料；（评分方法中技术响应部分要求提供的佐证材料、业绩证明等）
6. 商务、技术评分标准中需提供其他材料（服务方案等）
7. 投标人认为需要提交的其他商务、技术材料
（招标文件要求提供的商务、技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）
3、 价格标
1. 开标一览表（格式见附件）
2. 分项报价明细表（格式见附件）
3. 价格折扣证明文件（格式见附件，包括《关于符合本国产品标准的声明函》）
（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。








投标人名称：（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：_________________
日期：____年__月__日





                                

附件2
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

南通市第三人民医院/江苏弘业国际技术工程有限公司：

我方参加你方的_____________（项目名称）的投标，现我方向你方郑重承诺：
本单位（具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：_________________
日期：____年__月__日

附件3

声明

致：南通市第三人民医院


我公司郑重声明：我公司具有                        项目（项目编号:                ）法律、行政法规规定的其他资格条件。
特此声明！

投标人名称：（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：_________________
日期：____年__月__日

附件4
法定代表人（或其他组织负责人）身份证明
        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人（或其他组织负责人），特此证明。
身份证号码：                                               
注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章
     



投标人名称：（盖章）
法定代表人签字：_________________
日期：____年__月__日
 
















附件5
法定代表人（或其他组织负责人）授权委托书
本人___________（姓名）系___________（授权单位名称）的法定代表人（或其他组织负责人），现委托___________（姓名）（身份证号___________）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：___________）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于____年__月__日起生效。代理人无转委托权。
代理人（被授权人）:___________
授权单位名称（盖章）：___________
授权单位法定代表人（签字或盖章）：___________
日期：____年__月__日

注：提供投标代表本人身份证复印件并加盖公章
附件6
投标函

致：江苏弘业国际技术工程有限公司

根据贵方（项目编号：）（项目名称）项目招标采购货物及服务的招标公告，投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。
 
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务的投标总价见开标一览表。
2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。
4.本投标有效期为自开标日起 90 日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。
5.我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。
6.我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
7.我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。
8.我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
9.我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。
10.我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。
11.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
12.其他说明：
13.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
 
地址：
联系人：
电话：
电子邮件：

投标人名称：（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：_________________
日期：____年__月__日
 
 
 
日期：____年__月__日

附件7

投标人情况一览表
	单位名称
	

	单位优势及特长
	

	单位
概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要
产品
	1.

	
	固定资产
（万元）
	原值：

净值：

	
	
	2.

	
	占地面积
	M2
	
	
	3.

	本次
投标
产品
情况
	本次投标
产品名称
	型    号
	上年
产销量
	产品技术
先进水平
	曾获何级
何种奖励
	主要用户
名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其他
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，而后又被采购人或采购代理机构发现，或被他人举证成立，其投标资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	


附件8
商务部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.投标人如果虚假响应，将被取消中标资格并暂停参加采购人组织政府采购活动。
4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
5.行数不够的，可自行添加。


附件9
技术部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明及证明材料页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.投标人如果虚假响应，将被取消中标资格并暂停参加采购人组织政府采购活动。
4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
5.行数不够的，可自行添加。













附件10
开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	投标货物、服务名称
	投标总报价

	
	大写：
小写：元（人民币）


日期：
填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。
2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
3.每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。







附件11
分项报价明细表
项目名称：
项目编号：
采购代理编号：                包号：          金额单位：人民币万元
	序号
	货物名称
	品牌及型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商/产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。



投标人（盖章）：
投标人授权代表（签字）：
日期：     
注：（1）“分项报价明细表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。
（2）一个采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
附件12

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：
日期：



注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件13
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）



                        投标人名称（盖章）：
              日  期：
附件14
监狱和戒毒企业证明材料
（格式自拟）
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc174468396]附件15
节能产品认证文件
提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

[bookmark: _Toc174468397]附件16
环境标志产品认证文件
提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

附件17
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                          投标人名称（盖章）：
                              日  期：
   
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线（因系统文件格式原因，本格式模板中为“删除线”）划除的地方无需填写。
附件18
办理政采贷和履约保函（保险)告知函

各政府采购供应商:
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
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