## Sheet1
2026年度病理诊断用耗材协议采购项目 分项报价表（固化清单）
序号 | 品名 | 规格 | 投标规格 型号 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标合价（元）
1 | 切片机用一次性刀片 （核心产品） | 厚*宽*长为0.254*8*80mm，50片/盒 |  |  | 1.材质：刀片刃部采用高速工具钢材质；禁止普通碳钢（易锈蚀）；基体为不锈钢基底；为一次性使用刀片。 2.刃口结构：刀片切口为扁平楔形设计，刃口偏角 35°；刃口锋利，无卷刃、崩口、毛刺、缺口；切面平整，切片无划痕、刀痕。 3.适用性能：适配病理轮转切片机，用于石蜡包埋组织切片；可完成常规石蜡组织连续切片，切片厚薄均匀；一次性使用，不可重复打磨复用。 4.外观包装：单片独立防护包装，防止刃口误伤；包装标识清晰，标明型号、批号；储存环境下刃口不易锈蚀。 | 盒 | 900 |  | 0
2 | 一次性病理标本袋（特大号） | 340*270mm（±1mm） |  |  | 1.材质：PET/PE复合膜，全新原料，严禁回收再生料；内层PE热封层，外层PET，复合层粘接牢固无分层，耐福尔马林等固定液浸泡，无有害物质析出。 2.结构：带自封密封口；袋底一体成型，袋边缘、底部热合完整无虚封漏封，可有效阻隔标本气味溢出；设置书写标识区，支持签字笔书写。 3.强制性能：热合强度≥5N/15mm；盛装液体后挤压、1米跌落无渗漏开裂；使用温度‑5℃~80℃；袋体半透乳白色，可观察内部标本。 4.外观：袋体平整，无针孔、破洞、杂质、异味，封边无毛刺。 | 只 | 6000 |  | 0
3 | 一次性病理标本袋（大号） | 260*240mm（±1mm） |  |  |  | 只 | 20000 |  | 0
4 | 一次性病理标本袋（中号） | 170*200mm（±1mm） |  |  |  | 只 | 50000 |  | 0
5 | 一次性病理标本袋（小号） | 110*140mm（±1mm） |  |  |  | 只 | 120000 |  | 0
6 | 一次性病理标本袋（微小号） | 70*100mm（±1mm） |  |  |  | 只 | 110000 |  | 0
7 | 标准级显微镜盖玻片 | 24*24mm，200片/盒 |  |  | 1.材质外观：超白玻璃，可见光透光率≥90%；玻片表面平整光滑，无杂质、划痕、气泡、崩边、隐裂等缺陷；45° 抛光边，边缘光洁无毛刺，使用不割手。 2.规格尺寸：外形 24×24mm，尺寸公差 ±0.15mm；厚度等级 #1，厚度 0.13‑0.16mm，厚度均匀，玻片整体平整度高。 3.光学性能：折射率 1.523±0.005；符合 ISO8255、GB/T44276.1‑2024 显微镜盖玻片标准，可与显微镜物镜校正环完全兼容，成像无明显球差。 4.包装与洁净度：铝箔真空防潮包装；产品经过高清洁处理，无叠片粘连，免清洗，开盒即可直接用于病理封片；包装具备防潮抗霉变能力。 5.使用性能：耐受二甲苯、中性树胶等病理封片试剂浸泡，适用于病理手工封片。 | 盒 | 250 |  | 0
8 | 标准级显微镜盖玻片 | 24*32mm，100片/盒 |  |  |  | 盒 | 25 |  | 0
9 | 标准级显微镜盖玻片 | 24*50mm，100片/盒 |  |  |  | 盒 | 5000 |  | 0
10 | 标准级显微镜载玻片 | 宽25*长75mm（±2mm），50片/盒 |  |  | 1.材质：优质超白玻璃，可见光透光率≥90%；表面平整光滑，无杂质、划痕、气泡、崩边缺陷；45°抛光边，光洁无毛刺，不割手，无隐裂。 2.规格：按投标产品填写，厚度1.0-1.2mm，厚度均匀，平行度高。 3.性能：耐化学腐蚀，耐受酒精、二甲苯、甲醛等病理常规试剂，样本可长久保存。 4.包装：配隔离纸，外封防潮膜，免清洗，即开即用。 | 盒 | 3000 |  | 0
11 | 标准级显微镜载玻片 | 宽25*长75mm（±2mm），50片/盒 |  |  | 1.材质：格法玻璃，透光率≥90%；表面平整光滑，无杂质、划痕、气泡、崩边缺陷；45°抛光边，光洁无毛刺，不割手，无隐裂。 2.规格：厚度1.0-1.2mm，厚度均匀，平行度高；书写面尺寸：25*20mm（±1mm）。 3.性能：耐化学腐蚀，耐受酒精、二甲苯、甲醛等病理常规试剂，长期使用不变形。 4.特征：单头单面蒙砂（磨砂）书写区，磨砂面均匀细腻，无颗粒感、无漏砂。 5.书写性能：可使用2B铅笔、马克笔、标签纸进行标识，字迹不易被擦掉或水洗脱落。 6.包装：50片/盒，可配隔离纸，外封防潮膜，免清洗即开即用。 | 盒 | 10000 |  | 0
12 | 病理级显微镜载玻片 | 宽25*长75mm（±2mm），50片/盒 |  |  | 1.材质：浮法绿玻璃，透光率≥90%；表面平整光滑，无杂质、划痕、气泡、崩边缺陷；45°抛光边，光洁无毛刺，不割手，无隐裂； 2.规格：厚度1.0-1.2mm，厚度均匀，平行度高；书写面尺寸：25*20mm（±1mm）； 3.性能：耐化学腐蚀，耐受酒精、二甲苯、甲醛等病理常规试剂，长期使用不变形； 4.特征：单头单面白色油漆书写区，书写面均匀细腻，无颗粒感、无漏砂； 5.书写性能：可使用2B铅笔、马克笔、标签纸及色带打号机，及激光打号机进行标识，兼容打号机性能高，字迹不易被擦掉或水洗脱落； 6.包装：50片/盒，外封防潮膜，免清洗即开即用。 | 盒 | 20000 |  | 0
13 | 粘附载玻片 | 宽25*长75mm（±2mm），50片/盒 |  |  | 1.材质：优质超白玻璃，透光率≥90%；表面平整光滑，无杂质、划痕、气泡、崩边缺陷；45°抛光边，光洁无毛刺，不割手，无隐裂。 2.规格：厚度1.0-1.2mm，厚度均匀，平行度高；书写面尺寸：25*20mm（±1mm）。 3.表面处理：采用超声波清洗工艺，亲水性高，表面带持久正电荷，具备强粘附力。 4.性能：可有效防止免疫组化、细胞制片、病理切片操作过程中细胞/组织掉片，耐受高温、酸碱及多种试剂洗涤。 5.适配性：兼容手工制片及罗氏全自动免疫组化制片设备，适用于难粘附组织的制片。 6.包装：50片/盒，外封防潮膜，免清洗即开即用。 | 盒 | 7000 |  | 0
14 | 粘附载玻片 | 宽25*长75mm（±2mm），50片/盒 |  |  | 1.材质：优质超白玻璃，透光率≥90%；表面平整光滑，无杂质、划痕、气泡、崩边缺陷；45°抛光边，光洁无毛刺，不割手，无隐裂。 2.规格：厚度1.0-1.2mm，厚度均匀，平整度高；书写面尺寸：25*20mm（±1mm），可提供彩色蒙砂书写面，便于区分样本类型。 3.表面处理：有试剂包被，表面带正电荷，具备超强粘附性能。 4.性能：可牢固粘附组织切片、细胞，耐受高温、酸碱及多种试剂洗涤，无脱片现象。 5.适配性：适配DAKO、徕卡等主流全自动IHC制片平台，也可用于手工制片。 6.包装：50片/盒，外封防潮膜，免清洗即开即用。 | 盒 | 800 |  | 0
15 | 包埋盒 | 28.5*81.5*9.5mm（±1mm） |  |  | 1.材质：M90加硬POM，类型：连体式带盖。 2.设计要求：排水槽：高透网格，打印面规格：45度斜面，适用打印类型：1064nm激光，边缘倒角：圆弧倒角，可选颜色：白/绿/黄/粉/蓝/紫。 4.包装类型：PET胶带预排布包装，内包装材质：16丝加厚尼龙袋，外包装材质：5层加厚瓦楞纸。 | 套 | 800000 |  | 0
16 | 晾片板 | 长30cm*宽18cm |  |  | PS材质，适用于病理实验中载玻片的暂时存放和转移等，可重复使用。 | 只 | 400 |  | 0
17 | 载玻片存储盒 | 100片 |  |  | 1.材质：PP塑料/硬纸板带防水覆膜，防潮、防压、防光，密封性好。 2.规格：适配常规载玻片尺寸，可存放50片/100片切片，尺寸匹配晾片板、病理切片柜。 3.结构：带卡扣/锁扣设计，盒内带玻片固定槽，避免玻片滑动、破损。 4.性能：耐化学腐蚀，不易变形，表面可标注患者信息、切片编号，便于归档存放。 5.适配性：匹配病理科常规切片柜、蜡块柜存放尺寸，可用于切片的长期保存、运输。 | 只 | 100 |  | 0
18 | 载玻片存储盒 | 50片 |  |  |  | 只 | 10 |  | 0
19 | 载玻片存储盒 | 12片 |  |  |  | 只 | 10 |  | 0
20 | 载玻片存储盒 | 5片 |  |  |  | 只 | 10 |  | 0
21 | 冰冻包埋剂 | 118ml |  |  | 1.形状及均一性：无色至淡黄色均一黏稠液体，无明显异物、沉淀，产品均匀，无明显分层。 2.pH值及黏度：6.5～8.0，100～500mPa•s。 3.包埋性能及切片厚度：切片连续、平整、完整，无明显碎裂、皱缩，厚度3～20μm。 4.HE染色及免疫组化荧光染色的兼容性：组织结构清晰，染色均匀，无明显背景干扰，不明显影响荧光信号及组织抗原检测。 5.存储及有效期：常温避光保存，根据稳定性试验确定12～24个月。 | 瓶 | 800 |  | 0
22 | 染色缸 | 内径105mm,高125mm |  |  | 1.材质：优质高硼硅玻璃，实验室用于存放各种试剂，可重复使用。 | 只 | 10 |  | 0
23 | 染色缸 | 外径41mm，高100mm |  |  |  | 只 | 10 |  | 0
24 | 染色缸 | 长94mm宽73mm高40mm |  |  |  | 只 | 10 |  | 0
25 | 染色架 | 长*宽*高为7.5*6.6*9.5cm,30片不锈钢 |  |  | 1.材质：304不锈钢，耐腐蚀、耐高温，不易变形。 2.规格：适配常规载玻片尺寸，可放置30片/60片载玻片，匹配对应规格染色缸。 3.结构：带提手设计，便于从染色缸中取放玻片，玻片卡槽设计稳固，避免玻片滑落、碰撞。 4.性能：耐酒精、二甲苯等常规试剂，可反复高温高压消毒，不锈钢材质无生锈、无氧化。 5.适配性：匹配手工染色和配套世泰规格染色缸。 | 只 | 10 |  | 0
26 | 染色架 | 长*宽*高为9*6.6*9.5cm，40片不锈钢 |  |  |  | 只 | 5 |  | 0
27 | 染色架 | 20片 |  |  | 1.材质：医用级PP塑料，耐腐蚀、耐高温，不易变形。 2.用于将切片固定于染色架上，以便做到批量染色，可重复使用。 3.需配套樱花染色机。 | 只 | 1 |  | 0
28 | 染色架 | 30片 |  |  | 1.材质：医用级PP塑料，耐腐蚀、耐高温，不易变形。 2.用于将切片固定于染色架上，以便做到批量染色，可重复使用。 3.需配套徕卡染色机。 | 只 | 1 |  | 0
29 | 冷冻切片机冷冻头 | 直径：25mm、30mm、35mm |  |  | 适配机型：需适配徕卡CM1950、CM3050S等主流型号冷冻切片机。冰冻切片过程中，需将组织固定在冰冻头上，起到支撑作用，可重复使用。 | 只 | 40 |  | 0
30 | 冷冻切片机冷冻头 | 直径：20mm、30mm、40mm |  |  | 适配机型：需适配樱花等主流型号冷冻切片机。冰冻切片过程中，需将组织固定在冰冻头上，起到支撑作用，可重复使用。 | 只 | 1 |  | 0
31 | 塑料染色盒 | 12只/组 |  |  | 1.材质：医用级PP塑料，耐腐蚀、耐高温，不易变形。 2.用于匹配染色缸位置，避免染色缸倒伏及顺序混乱，可重复使用。 | 组 | 3 |  | 0
32 | 包埋纸 | 宽12.5cm |  |  | 1.核心原料：构树皮浆、漂白针叶木浆、棉浆、麻浆等植物纤维。 2.辅助材料：部分添加黏胶纤维，化学助剂多为绿色天然高分子助剂。 3.用途：用于包裹临床活检较小的标本，避免样本处理过程发生丢失。 | kg | 6 |  | 0
33 | 铝合金包埋模 | 特大号37*25*5mm |  |  | 材质：铝合金，用于包埋盒和组织样本包埋，导热性佳，可重复使用。 | 只 | 30 |  | 0
34 | 铝合金包埋模 | 大号30*25*5mm |  |  |  | 只 | 10 |  | 0
35 | 铝合金包埋模 | 中号25*25*5mm |  |  |  | 只 | 10 |  | 0
36 | 铝合金包埋模 | 小号15*15*5mm |  |  |  | 只 | 10 |  | 0
37 | 铝合金包埋模 | 微小号7*7*5mm |  |  |  | 只 | 10 |  | 0
38 | 取材刀柄 | 长21.5*2.5cm |  |  | 用途：取材过程中用于固定刀片，可重复使用。 | 把 | 10 |  | 0
39 | 取材板 | 长40*宽30*高10cm |  |  | 用途：取材过程中用于摆放组织样本，可重复使用，面板厚度≥2.2mm。 | 只 | 1 |  | 0
40 | 取材镊 | 18cm |  |  | 不锈钢材质，病理检验过程中用于样本的钳取。 | 把 | 8 |  | 0
41 | 包埋镊 | 16cm |  |  | 不锈钢材质，病理检验过程中用于样本的钳取。 | 把 | 10 |  | 0
42 | 蜡块盒 | 260*150*40mm |  |  | 有机玻璃材质，适用于病理实验中石蜡块的暂时存放和转移等，可重复使用。 | 只 | 20 |  | 0
43 | 记号笔 | 黑色记号笔,12支/盒. |  |  | 1.材质：塑料+永固性油墨。 2.规格：粉色外壳，玻片/包埋盒标记用，黑色，1mm笔尖。 3.性能和适配性：适用于组织学/病理学/细胞学中组织包埋盒和载玻片的标记。 | 只 | 12 |  | 0
44 | 病理标本瓶 | 12ml |  |  | 1.瓶身：硼硅酸盐玻璃，热膨胀系数≤3.4×10⁻⁶/K，耐福尔马林等病理固定液浸泡无析出；西林翻边卡口瓶口，瓶体透明无气泡裂纹崩口毛刺，内壁光滑；瓶身高度直径可根据要求提供。 2.瓶塞：配套丁基类反口橡胶插塞，胶塞与瓶口适配严密，耐福尔马林浸泡，不溶胀、不老化、无有害析出；胶塞压入到位后倒置摇晃无渗漏，抑制试剂挥发，耐受清洗消毒可重复使用；胶塞无裂纹缺角气孔；用于小型活检标本固定转运； 3.玻璃材质可提供GB/T 34843‑2017相关检测资料备查；胶塞可提供耐化学兼容资料备查。 | 个 | 80000 |  | 0
总价（开标一览表报价），单位：元 | [8 empty] | 0
投标人名称（盖章）：
日期：