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[bookmark: _Toc27206][bookmark: _Toc28359086]第一章 招标公告
项目概况
医疗设备包康复设备1批JSZC-320104-JITC-G2026-0401招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年11月24日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393790]一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK24]1.项目编号：JSZC-320104-JITC-G2026-0401
2.项目名称：医疗设备包康复设备1批
3.采购方式：公开招标
[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK77]4.预算金额：130.900000万元
5.最高限价：130.900000万元
6.采购需求：
	包号
	货物名称
	数量

	1
	医疗设备包康复设备
	1批


[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]7.合同履行期限：详见采购文件
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。
其中不适用信用承诺的情形：
（一）供应商被列入严重失信主体名单：
（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：
（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形
2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。
3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
4、本项目不接受联合体投标。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:无
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK19]（三）特定资格要求
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK5]1.对照采购清单，逐一按如下要求提供材料：
1.1如投标产品为医疗器械：
①投标人须根据所投产品类别，提供所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章。
②若投标人为代理商，应根据国家相关规定提供范围涵盖投标产品的医疗器械经营许可证；(若投标产品属于二类医疗产品的可仅提供第二类医疗器械经营备案凭证)；
③若投标人为生产商，应根据国家相关规定提供范围涵盖投标产品的医疗器械生产许可证。
[bookmark: OLE_LINK30]1.2如投标产品为非医疗器械，需提供相关说明文件。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月24日09:30（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1、本项目不收取投标保证金；
[bookmark: OLE_LINK81]2.本项目不接受进口产品投标。
3、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
4、本项目落实的政府采购政策：
1）政府采购促进中小企业发展
本项目属于 货物类 采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受价格扣除优惠政策。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。
2）政府采购支持监狱企业发展
3）政府采购促进残疾人就业
4）政府采购鼓励采购节能环保产品
5）
5.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
5.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: OLE_LINK23]1.采购人信息
名 称：南京市红十字医院
地 址：南京市白下路242号
联系人：张老师             
联系方式：025-84478624　      
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]2.采购代理机构信息
名 称：江苏省招标中心有限公司　
地　址：南京市鼓楼区郑和中路118号17楼
[bookmark: OLE_LINK3]联系人：黄沛、张成玉、杨涛
[bookmark: OLE_LINK4]联系方式：025-83249912
3.项目联系方式
[bookmark: _GoBack]项目联系人：黄沛、张成玉、杨涛   
电　话：025-83249912
[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc1038][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同条款
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术需求响应及偏离表、商务需求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846]13、技术需求响应及偏离表、商务需求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术需求与商务需求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）日。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]18、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]20、投标文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]22、开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]23、评标委员会
23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
[bookmark: OLE_LINK2]使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中标“★”的为实质性要求和条件）。
[bookmark: OLE_LINK11]27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3供应商如组成联合体参加投标，则质疑函中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33. 政府采购政策功能落实
33.1关于异常低价投标（响应）的审查情形和具体要求
33.1. 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
[bookmark: OLE_LINK45]33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
[bookmark: OLE_LINK34]本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
[bookmark: OLE_LINK44]33.8履约保证金政策（本项目不收取履约保证金）
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告可查实），免收履约保证金。
[bookmark: OLE_LINK28]34.代理服务费
[bookmark: OLE_LINK15]领取中标通知书前，中标人向代理机构一次性缴纳代理服务费人民币8000元整。
银行信息：
户名：江苏省招标中心有限公司
开户银行：中信银行江苏路支行
人民币账号：7321810182600023404
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[bookmark: _Toc32298]第三章 合同条款
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                        
项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据                         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
1.8 其他：所有医疗设备必须提供符合国家标准的电源线，插头制式必须为中国标准制式，保证安全接地，不接受欧标、美标等制式电源线，设备出厂时间进口设备不超过壹年，国产设备不超过半年。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方免费提供全套资料，含产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明（进口设备），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方
且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、合同转包或分包
6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
6.3 乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同.
6.4乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
七、合同款项支付
7.1合同款项的支付方式及进度安排（具体以投标文件为准）
7.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
八、税费
8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、质量保修范围和保修期及售后服务
9.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术需求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术需求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
9.3 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
9.4上述设备免费保修      年，保修期自甲方验收合格之日算起，保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外乙方对本设备终身负责维修。保修期外故障待修复后只收配件费、免收上门费、人工费。
9.6 如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后1小时之内响应，3小时内到达甲方现场（若无维修站点，24小时内到达现场），48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
9.7 保修期内每年次定期维护。
9.8 无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方设备耗材科取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。
9.9 如设备软件升级，乙方负责免费软件升级。
9.10 如有设备具有远程维修诊断功能，乙方负责免费为甲方安装。
9.11 技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务需求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
10.7 设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自甲方验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收上门费、人工费。
十一、货物的包装、发运及运输
11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
11.6 乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如必要的话）。
11.7 乙方负责设备的免费安装和调试，必须事先与甲方设备耗材科联系，并与设备耗材科共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。
11.8 装机所产生的垃圾必须摆放整齐，不得有影响工作人员、病人及家属安全通过的行为。公司在装机后24小时内必须完成对包装拆除物的清理（进口设备外包装需留存的与甲方协商）。因包装拆除物原因引起的医疗事故和纠纷，由公司承担全部法律和经济责任。
十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。
12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。
12.3 乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方偿付货款总额5%的滞纳金，如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同或双方协商赔偿方式。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、解决争议的方法
14.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十五、合同生效及其它
15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
15.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。


甲方：                          乙方： 
地址：                          地址： 
法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：
联系电话：                      联系电话：      
                   
 
签订日期：      年    月   日











[bookmark: _Toc5100]第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]项目属性:货物类项目

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	医疗设备包康复设备1批
	工业



[bookmark: OLE_LINK97]
[bookmark: OLE_LINK10]采购清单：
	序号
	设备名称
（均为核心产品）
	数量
	单位

	[bookmark: OLE_LINK31]1
	神经传导速度测定
	1
	套

	2
	超声波治疗仪
	2
	台

	3
	中药熏蒸治疗仪（单头）
	1
	台

	4
	磁振热治疗仪
	2
	台

	5
	脑循环功能障碍治疗仪
	1
	台

	6
	高频治疗仪
	3
	台

	7
	低频电子脉冲治疗仪
	1
	台

	8
	吞咽神经肌肉低频电刺激仪
	1
	台

	9
	上下肢主被动康复训练仪
	1
	台

	10
	红外偏振光治疗仪
	1
	台

	11
	多频振动治疗仪
	2
	台

	12
	偏振光治疗仪
	1
	台

	13
	干扰电治疗仪
	2
	台

	14
	低频电刺激治疗仪
	2
	台

	15
	中频电刺激治疗仪
	3
	台

	16
	红光治疗仪
	1
	台

	17
	空气波压力循环治疗仪
	3
	台

	18
	生物反馈治疗仪
	1
	台

	19
	吞咽治疗仪
	1
	台

	20
	便携式心肺康复系统
	1
	台

	21
	电脑中频治疗仪
	2
	台

	22
	多功能治疗床（下肢分开）
	1
	台

	23
	红外光灸疗机
	1
	台

	24
	颈椎牵引机
	1
	台

	25
	电动升降直立床
	1
	台



备注：
本项目采用综合评分法，本项目采购清单里的设备均为核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（非核心产品不作强制要求），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

技术需求：
[bookmark: OLE_LINK6]品目一：神经传导速度测定
硬件参数
1． 基本参数
（1） 系统构成：前置放大器、刺激系统、数据处理系统、台车、电源系统及配件。
（2） 整机一体化设计，整机网电源供电，放大器经电缆连接，无需电池。
（3） 双脚踏开关
2． 放大器
（1） ▲通道数：四通道附可伸缩悬臂，便于不移动仪器检查患者全身，为临床检查提     供方便。
（2） 通道接口：每通道同时提供两种接口，配备DIN接口和Ф1.57插针国际标准小孔径脑电导联线接口，两种接口可根据需要独立使用。
（3） ▲差模输入阻抗：≥5510兆欧
（4） 输入短路噪声：≤0.32μVrms
（5） ▲共模抑制比：≥134dB
（6） 滤波频率：0.1Hz～20kHz（高通滤波：0.1～1000Hz；低通滤波：0.02～20kHz）
（7） 幅频特性：0.5Hz - 10KHz内，幅度偏差最大为+5% ～ -10%
（8） 灵敏度：0.01μV/D-500mv/D，1mS/D-500mS/D
（9） 通道增益：50，100，250，500，1000，2500，5000，10000，25000倍
3． 记录器
（1） 接口技术：USB
（2） 采样率：≥200KHz
（3） A/D转换率：24Bit
（4） 采集数据最大时长：不限时
（5） 扫描时程：1ms - 6s
4． 刺激器
4.1电刺激器
（1） 两路电刺激输出接口，可选单边输出或双边同步异步输出
（2） 刺激类型：恒流源，短路及过载保护
（3） 刺激频率：0.05 ～ 50 Hz
（4） 刺激持续时间：0.05ms～ 1.0ms
（5） 刺激分辨率：0.1mA
（6） 刺激模式：单个脉冲、对冲、成对、串
（7） 输出刺激强度：0 ～ 100mA
（8） 输出脉冲宽度：50 ～ 1000μs
（9） 输出短路电流：≤120mA
（10） 最大输出电压：≤350V
软件功能
1． 检查项目
1.1肌电图
(1) 针肌电图：插入电位、静息电位、远动单位电位、募集。
(2) 表面肌电图（sEMG）：可选配。
1.2神经电图
(1) 运动神经传导（MCV）      
(2) 感觉神经传导（SCV）
(3) F波（F-Wave）                 
(4) H反射（H-Reflex）
(5) 瞬目反射（BR）
(6) 重复神经电刺激（RNS）          
(7) 神经节段检查（INCH）
(8) 皮肤交感反应（SSR）
1.3诱发电位
(1) 体感诱发电位（SEP）：上肢体感诱发电位（USEP）、下肢体感诱发电位（LSEP）、脊髓诱发电位（TSEP）、三叉神经诱发电位（SCEP）、节段性体感诱发电位（DSEP）、阴部诱发电位。
(2) 运动诱发电位（可选配）：上肢运动诱发、下肢运动诱发。
2． 报告系统
(1) 中文报告软件：将检查过程中输入的患者信息、记录的波形、波形的特征值、检查结论等转换为报告格式，打印到纸上或形成PDF文件。
(2) 报告模板：用户可自行编辑用于表达检查结论的常用语句。
3． 检查管理
(1) 检查项目管理器：自动形成患者的检查方案，可在各检查项目之间一键切换。
(2) 可以定制检查方案。
(3) 患者数据管理软件：可对检查形成的数据检索、导出、导入和删除。
(4) 可根据不同临床需求，生成完全自定义的检查套餐。
4． 软件界面
(1) 实时波形监视窗：检查界面常驻实时波形监视窗，可直观了解患者连接信号及干扰情况。
(2) F1一键进入帮助界面，快速学习及查阅检查项目要点。


品目二：超声波治疗仪
1. 台面款机型，彩色液晶显示屏加一键飞梭操作；
2. ▲仪器配有 1MHz固定治疗头和3.2MHz移动治疗头。
3. 声工作频率：1MHz、3.2MHz±10%；
4. 功率：≥100VA；
5. 额定输出功率：5W±20%；
6. 使用电源：220V，50Hz；
7. 波束类型：准直型；
8. 波束不均匀系数：≤8；
9. 治疗头有效辐射面积：2.5cm²±20%；
10. 额定输出有效声强：≤3.0W/cm²；
11. 波束最大声强：≤24W/cm²；
12. 治疗时间：0~30分钟；
13. 调制波形：脉冲波；
14. 脉冲重复周期：10ms，误差±5%；
15. 时间最大输出功率与输出功率的比值：1～10；
16. ▲输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式；
17. 占空比：0～90%可调，步进为10%；
18. 治疗头对有害进液的防护程度分属于IPX7，可以水下操作；
19. 具有旋钮编码器操作功能，可通过旋钮编码器进行选择通道、设置治疗档位和治疗时间、启动/暂停/停止治疗等操作；
20. 实时显示治疗通道、治疗档位、工作模式、有效声强、输出功率、工作状态、治疗时间等参数；


品目三：中药熏蒸治疗仪（单头）
1、定时时间:1-99min任意可调，连续工作时间≥8h
2、温度显示范围:0°C-150°C，显示精度士1°C
3、压力调节范围:20-35KPa
4、输入功率:≥2000VA
5、熏蒸锅容积:≥7L
6、正常工作加药量V: 2.5L≤V≤5L
7、两种工作模式可任意设定(即常规模式、强弱模式)。
8、采用广视角液晶屏显示仪器的工作参数，并具有实时状态提示功能。如“液体缺少，请加液体、”“正在预热”、“正在治疗”、“压力超高，正在减压”等。
9、▲熏蒸容器具有多重安全防护装置，如达到压力自动泄压、限压阀失效后安全阀自动泄气等多重安全保护装置。
10▲具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示，多重保护措施，使仪器工作过程更加安全。
11熏蒸容器内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道;蒸汽输出装置可拆卸，方便清洗药垢。
12 配备冷凝水收集系统，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，从而避免烫伤患者。
13 翻盖0~90°范围内任意悬停。
14喷头配有嵌入式吸水海绵隔离罩，吸附多余水珠，使病人和喷嘴之间保持安全距离，防止烫伤。
15.▲配置自动、手动两种排废液方式，互不干扰，方便医护人员使用。
16熏蒸容器采用外置式一体成型加热器，有效防止药液对加热装置的腐蚀，延长使用寿命。
17.仪器采用大功率加热盘，能快速的将药液提升到沸点。出蒸汽的时间为9分钟(初始水温25°C，水量2.2L)，缩短病人的守候时间 。
18 多角度治疗: 三维万向旋转臂杆，360度旋转喷头，针对于某个部位的熏蒸灵活性大，无需患者脱衣治疗，只需露出熏蒸部位熏蒸治疗，方便灵活。
19 具有浓度检测功能，通过数值大小指示运行时药物的浓度，清晰直观。
20仪器整体体积小，移动方便灵活。适用于住院部病区的床前移动治疗，对于术前治疗和手术后的康复治疗等不便移动的病人提供便利。

品目四：磁振热治疗仪
1.输入功率：300VA。
2.工作条件：220V±10%，50Hz±2%。
3.柜式结构，≥7英寸彩色液晶显示屏，操作面板操作。
4.操作功能：
(1)设备断电再恢复时，应用部分不应有任何输出；
(2)设备输出时具有指示功能；
(3)设备具有手动停止输出的功能；
(4)具有通道选择、治疗模式选择、时间和温度设置功能；
(5)具有治疗界面显示功能，可查看所有通道运行状态：包持设置时间、剩余时间、治疗模式、设置温度、实际温度；
(6)具有治疗结束声音提醒功能；
5.双通道，标配颈肩温热导子、标准温热导子。
6.一个温热导子由8个热磁振子组成，磁体尺寸：88mm×63mm×19mm，允差±10%。
7.磁场强度：最大磁感应强度38mT，允差±30%或±3mT。
8.振动频率：50Hz±1Hz。
9.▲加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃。
10.▲超温保护装置：具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，应停止输出，应用部分的温度应不超过60℃。
11.6种工作模式：
(1)模式 1：工作周期为 1s，频率 1Hz，占空比 10%。
(2)模式 2：工作周期为 2s，频率 0.5Hz，占空比 10%。
(3)模式 3：工作周期为 2.5s，频率 0.4Hz，占空比 8%。
(4)模式 4：工作周期为 3s，频率 0.33Hz，占空比 13.33%。
(5)模式 5：工作周期为 4s，频率 0.25Hz，占空比 25%。
(6)模式 6：工作周期为 5s，2 种脉冲交替，第一种：频率 0.71Hz，占空比 29%。第二种：频率 0.28Hz，占空比 11%。
12.治疗时间：1～60min，步距1min，误差±10%。
13.连续工作时间：＞8h。

品目五：脑循环功能障碍治疗仪
1.工作温度：5℃～40 ℃ 
2.相对湿度10%～80 %
3.大气压力700hPa～1060hP 
4.输入功率：100VA；
5.使用电源：220V，50Hz；
6.台面结构，双通道，液晶显示屏显示加一键飞梭操作；
7.具有4路电疗输出，2路磁疗输出。可根据治疗需要 组合使用，也可单独使用 
8.▲4种输出模式：常规模式、夜间模式、脉冲模式、连续模式；
常规模式：根据设置参数治疗，治疗时间达到预设时间时停止治疗。 
夜间模式：在治疗过程中，每治疗 10 分钟停止 2 小时，直至治疗时间达到预设时间。 
脉冲模式：在治疗过程中，每治疗 5 秒停止 1 秒，直至治疗时间达到预设时间。 
连续模式：在治疗过程中，每 20 分钟提示 10 秒。
9.▲时间设定：
(1)小脑顶核电刺激、肢体神经肌肉电刺激的时间范围：常规、夜间、脉冲模式的时间设置范围为1～30分钟，步长1分钟；连续模式的时间设置范围为1～99分钟，步长1分钟。允差±5%。
(2)重复经颅磁刺激治疗的时间范围为1～99分钟，步长1分钟，允差±5%
10.小脑顶核电刺激（FNS）治疗参数
(1)在500Ω的负载阻抗下，最大输出有效值电流应不超过50mA。
(2)电流强度设定显示范围为0～80可调，步长为1，无量纲数。
(3)在标准模式下，输出电流的最大电流峰值不超过90mA。
(4)输出开路时的最大电压峰值不大于500V
(5)小脑顶核电刺激输出波形为为无序波，频率不可设置
(6)输出电流的频率特征用基波频率描述，是一组组合脉冲电流的频率。允差±15%，频率4种形式:23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz
(7)脉冲宽度为500μs±15%
11.肢体神经肌肉电刺激（NMES）治疗参数
(1)在500Ω的负载阻抗下，最大输出有效值电流应不超过100mA。
(2)电流强度设定显示范围0～90可调，步长为1，无量纲数
(3)输出电流稳定度：不同负载下的电流变化率应不大于10%
(4)输出开路时的最大电压峰值不大于500V
(5)载波频率：4000Hz ±10%；
(6)载波波形及脉宽：方波，120μs±15%
(7)调制波波形是棱形波，调幅度100%，允差±5%
(8)共有 10 种调制模式，根据患者具体状况，设置参数。
12.重复经颅磁刺激参数
(1)治疗帽区最多7个磁体，单个磁体尺寸为28mm*26mm*11mm，允差10%
(2)磁场强度3档可调，弱档3mT～15mT，中档15mT～30mT，强档30mT～50mT
(3)磁场频率可在0～50Hz内调节，分别为5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz，允差±2%。可以任选一种频率定频治疗，也可以选择变频治疗
(4)脉冲宽度为1ms-10ms
(5)磁场强度、振动强度、振动频率在治疗状态下,点击磁场强度数值处，屏幕手动调节/转动编码器调节磁场强度。默认磁场强度为关，可在关、弱、中、强之间设置
(6)磁体作用中心原点区域垂直表面20mm外为磁场强度有效值限值0.5mT的安全范围
(7)磁场强度随时间变化的波形是脉冲波
13.设备具有参数显示功能
(1)小脑顶核电刺激界面显示：通道数量（双通道型号适用）、治疗时间、治疗模式、电流强度、停止/暂停/启动状态
(2)肢体神经肌肉电刺激界面显示：通道数量（双通道型号适用）、治疗时间、治疗模式。调制模式、电流强度、停止/暂停/启动状态
(3)重复经颅磁刺激界面显示：通道数量（双通道型号适用）、治疗时间、磁场强度、磁场频率、振动强度、振动频率、停止/暂停/启动状态
14.设备具有参数设置功能，可通过点击屏幕或调节旋钮进行设置，设置内容包括：时间、强度、模式、频率
15.设备具有Wi-Fi无线电网络接口


品目六：高频治疗仪
1、使用电源:AC220V±22V，50Hz士1Hz;
2、工作频率: ≥40.68MHz，误差士1.5%;
3、输入功率:≤1000VA;
4、输出功率:200W最大，误差士20%;
5、▲输出强度:50W、100W、150W、200w连续可调，三模式12档可选;
6、输出指示: 液晶屏实时显示预热状态、治疗状态、治疗时间、结束状态等;
7、治疗时间: 0～30min可调，液晶屏实时显示;
8、输出模式:具有脉冲、连续、断续波输出，不少于3种模式。
9、连续波模式:持续输出，“频率”“脉宽”参数显示和设定无效。
10、断续波输出:  以50%占空比的脉冲方式输出，输出频率10～200Hz，步进10Hz，误差
士10%;
11、脉冲波输出: 脉冲宽度200～1000us，步进50us，误差士10%;
12、显示装置:高清真彩液晶屏，仪器治疗参数和设备状态全程实时显示;
13、液晶触控:液晶触摸控制，管理系统智能化;
14、智能一键:一键开机预热、治疗模式、输出强度，启用、暂停、停止等快捷键;
15、操作提示:液晶触摸屏按键操作提示音、输出提示音、结束提示音等;
16、输出电极:特制电极板适用于不同治疗部位使用;
17、输出导线:特制铜质电缆线，绝缘强、耐高温、损耗小，安装方便可靠;
18、导线长度:长度≥1.1米，允差士10%，满足临床需求和方便使用;
19、导线性能:导线交叉不打火、绝缘和屏蔽优;
20、调谐方式:旋钮式输出回路谐振频率调谐;
21、场强指示:配置场强指示附件，指示电极板输出功率分布和强弱;
22、电流指示:最大量程为300mA，精度不低于2.5级;
23、产品样式:落地推车式，移动方便。
24、存放装置:配置有电极板存放装置，方便临床使用。
25、▲适用范围:用于多部位、多病症辅助治疗，确保临床使用和符合医保收费。
26、使用期限:≥10年。

品目七：低频电子脉冲治疗仪
1.输入功率：40VA；
2.使用电源：220V，50Hz；
3.台面款机型，彩色触摸屏加选择编码器操作；
4.具有两组电疗输出；
5.时间设定：时间范围为0～99min可调，单步长1min；
6.定时提醒：定时时间到后有声音提示功能；
7.输出波形：每通道包含Ⅰ、Ⅱ两组输出，输出波形为方波与指数波的组合波
8.▲波形参数：
(1)脉冲周期：0.5s～2s可调，步长为0.1s，允差±10%；
(2)脉冲宽度：0.1ms～2.0ms可调，步长为0.05ms,允差±10%；
(3)延时时间：Ⅱ路输出脉冲比Ⅰ路输出脉冲延时出现，延时时间从0.1s～1.5s可调，步长为0.1s,允差±10%；
(4)输出强度：Ⅰ、Ⅱ两路输出脉冲电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调, 步长为1 mA，最大输出值允差±15%；
9.▲处方选择：治疗仪具有≥10个默认处方和≥10个自定义处方；
10.连续工作时间大于8h；

品目八：吞咽神经肌肉低频电刺激仪
1.输入功率：80VA
2.使用电源：220V，50Hz；
3.产品组成：由主机、输出线、电源线、手持控制器、电极组成。
4.操作方式：彩色液晶触摸屏，配合一键飞梭进行定位操作。
5.通道数量：单通道柜式机型；
6.治疗功能：同时具备评估、治疗及训练三种功能；
7.评估模式下，具有自动计算α值（评估值）的功能，并可将评估结果保存至病历中；
8.具有治疗结束提醒功能。治疗结束具有声音提醒；
9.具有收藏设置参数功能，治疗结束后可以在病历列表中调取；
10.▲设备内置电极放置和粘贴示意图，便于临床操作人员根据不同病症灵活选择；
11.▲患者病历信息管理：记录患者详情信息，可新增、查询、删除、导出病历信息；
12.具有定时功能，时间范围1～99分钟，步长为1分钟；
13.辅极：小脑顶核电刺激功能：
(1)输出电流的频率特征用基波频率描述，是一组组合脉冲电流的频率，辅电极输出为无序波，频率不可设置。
(2)四种基本频率：23.81Hz、15.87Hz、15.87Hz、11.90Hz；
(3)辅电极的脉宽500μs±15%；
(4)辅电极最大输出电流峰值40mA；
(5)辅电极开路输出电压：开路输出峰值电压≤500V；
(6)辅电极直流分量：无直流分量。
14.主电极具有5种输出模式：成人连续模式，儿童交替模式，手控触发脉冲模式，自动触发脉冲模式，评估模式。
15.主电极开路输出电压：开路输出峰值电压≤500V；
16.成人连续模式：
(1)输出电流：0～80mA，步长0.5mA，分160档连续可调；
(2)脉冲宽度：1～31档可调，即100μs～400μs可调，步距10μs；
(3)脉冲间隔：100μs；
(4)脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步距1Hz；
(5)脉冲周期：10ms～50ms；
17.儿童交替模式：
(1)输出电流：0～80mA，步长0.5mA，分160档连续可调；
(2)脉冲宽度：1～31档可调，即100μs～400μs可调，步距10μs；
(3)脉冲间隔：100μs；
(4)脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步距1Hz；
(5)持续时间：≥1s；
(6)脉冲周期：10ms～50ms；
18.手控触发脉冲模式、自动触发脉冲模式：
(1)输出电流：0～25mA，步长0.5mA，分50档连续可调；
(2)脉冲宽度：1～28档可调，即10ms～1000ms可调，10～100ms步距增量10ms，100～1000ms步距增量50ms；
(3)脉冲间隔：1～5档可调，即1～5s可调，步距增量1s；
(4)脉冲频率：自动触发脉冲模式脉冲频率：0.154Hz～0.985Hz；
(5)直流分量：
手控触发脉冲模式下直流分量为0～16mA；
自动触发脉冲模式下直流分量为0～10mA；
(6)脉冲周期：自动触发脉冲模式脉冲周期：1015ms～6500ms；
19.评估模式：
(1)输出电流：0～25mA；
(2)脉冲宽度：1000ms、500ms；
(3)脉冲间隔：5s；
(4)脉冲频率：
当脉冲宽度为1000ms时，脉冲频率为0.167Hz；
当脉冲宽度为500ms，脉冲频率为0.182Hz；
(5)直流分量：
电流阈值的直流分量：0～2mA；
基强度的直流分量：0～4mA；
(6)脉冲周期：
当脉冲宽度为1000ms时，脉冲周期为6000ms；
当脉冲宽度为500ms，脉冲周期为5500ms；
20.手持电极模式（选配手持电极可用）：
(1)输出电流：0～80mA，步长0.5mA，分160档连续可调；
(2)脉冲宽度：1～31档可调，即100μs～400μs可调，步距10μs；
(3)脉冲间隔：100μs；
(4)脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步距1Hz；
(5)脉冲周期：10ms～50ms；
21.电刺激仪连续工作时间大于8h；

品目九：上下肢主被动康复训练仪
适用范围
[bookmark: _Toc17985]上下肢主被动运动康复机可用于因神经、肌肉、韧带、骨骼损伤所引起的上/下肢运动功能障碍患者进行上/下肢功能训练、生物反馈训练、关节活动度训练、力量训练等。
功能描述
[bookmark: _Toc7756]上下肢主被动运动康复机通过上肢及下肢的协调运动训练方式，达到被动带动无力肢体运动、健侧带动患侧、健侧患侧同时用力诱发主动运动、上肢圆周运动、下肢蹬踏的最基础的训练方式解决2-5级肌力患者的康复训练。安全的主被动运动，保证患者训练安全,可进行痉挛的发现与缓解达到降低痉挛出现的概率，并可加快本体感觉的恢复。
技术参数
1.一台设备可提供上肢与下肢的运动康复训练；
2.阻力设定范围：0-20Nm,档间距1Nm,允许误差±1Nm；
3.▲上、下肢被动训练转数：0-60rpm, 步距1rpm,允许误差±10%；
4.被动训练上肢电机动力最大输出 ≥9Nm；，允许误差±20%；
5.被动训练下肢电机动力最大输出 ≥16Nm；，允许误差±20%；
6.定时设置范围：0-120min,步进可调，步距1min，允许误差±10%；
7.痉挛等级：高、中、低三档，根据使用者情况进行设定；
8.电机等级：高、中、低三档；
9.康复机上肢训练盘旋转面垂直调整角度90°；
10.上肢训练臂可进行水平方向180°旋转，为上、下肢训练提供舒适与便捷；
11.显示屏：可进行180°旋转，7寸彩色液晶触摸显示操作；
12.▲上肢训练方式：上肢训练臂可进行垂直方向90度旋转，具有上肢垂直圆周运动与水平圆周运动变换功能；
13.机身高度调节范围：不低于10CM；
14.患者管理系统：具有训练方案、病例档案存储查询管理功能；可利用智能卡或U盘进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果；
15.对称性训练：具有左下肢和右下肢、左上肢和右上肢的对称性训练功能，实时显示两侧肢体运动百分比；
16.具有训练时间、训练速度、训练阻力及训练模式的设定功能；
17.具有语音提示功能，实时播报患者当前运动状态；
18.具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能，痉挛探测可进行关闭或开启设置；
19.训练期间显示：运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、主被动及痉挛显示； 
20.训练结束后显示运动里程、运动时间、能量消耗、训练的主动被动速度、痉挛次数、肌肉张力、对称性；
21.安全防护：异常声音控制、急停按钮、过速保护；
22.主、被动训练模式可自由转换或可手动选择；
23.训练方向：正转与反转，通过方向键可改变转动方向或可定时改变方向；
24.▲训练模式：被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式、抗痉挛模式、对称性模式、自动模式；
25.上肢训练把手：上肢直手柄、上肢拐臂手柄、上肢托架，一键式更换。 
26.护腿板高度可调节，适用于不同身高患者使用；
27.设备自检功能：开机时，设备自动检测运行；
28.电源：220V  50Hz；输入功率：400VA；
标准配置
电源线           1根    上肢手柄      2个    上肢拐臂           2个
上肢托架         2个   小腿支架       2个    手部固定           2个
手臂固定带       2个

品目十：红外偏振光治疗仪
1.输入功率:400VA。
2.工作条件: 220V±22V，50Hz±1Hz。
3.▲柜式一体机，双通道，1个发散式红外辐射头(热辐射式红外)，1个集束式偏振光
辐射头(集束式红外)。
4.辐射头配置:
a.发散式红外辐射头:发散式红外辐射头(热辐射式红外)
b.集束式偏振光辐射头:
B型辐射头
A型辐射头(选配)
C型辐射头(选配)
D型辐射头(选配)
E型辐射头(选配)
5.操作方式:触摸式液晶显示屏，操作便捷。
6.治疗时间:1～60min可调，步进1min，允差士5%。
7.万向支架:万向支架水平旋转方向>180，竖直转动角度>90°，辅射器仰角变化>90°
8.操作使用功能要求
a)治疗时间设置和显示功能
b)输出模式选择和显示功能。
c)输出功率设置和显示功能。
d)注意灯罩高温显示功能。
e)治疗过程声音提示打开和关闭功能。
f)启动、停止、暂停和继续操作功能。
g)输出通道选择、辐射头类型显示、辐射头参数设置功能。
9.输出不稳定度:连续输出功率稳不定度不大于士10%。
10.连续工作时间:≥4h。
11.接口:具有Wi-Fi无线网络接口(选配)，USB接口

一、发散式红外辐射头
12.发散式红外辐射头波长范围为0.6～2.7um范围内，误差不超过士20%。
13.输出光功率:0-30W,步进为最大功率的10%，10%～100%分十档可调，允差士10%。
14.输出方式:模式1
15.最大辐射功率密度:
(1)距输出口5cm:1.10W/cm2
(2)距输出口15cm:0.67W/cm2
16.发散式红外辐射头防护罩的表面容许最高温度不得超过74°C。
二、集束式偏振光辐射头
17.集束式偏振光辐射头波长范围为0.6～1.6um，误差不超过士20%。
18.集束式偏振光辐射头输出光功率，步进为最大功率的10%，10%～100%分十档可调，
允差士20%:
(1)A型辐射头:0～850mW，允差土20%
(2)B型辐射头:0～900mW，允差士20%
(3)C型辐射头:0～1000mWW，允差士20%
(4)D型辐射头:0～2900mW，允差士20%
(5)E型辐射头:0～2900mW，允差士20%
19.输出口输出光斑直径:
(1)A型辐射头:3mm
(2)B型辐射头:7mm
(3)C型辐射头:10mm
(4)D型辐射头:55mm
(5)E型辐射头:80mm
20.最大辐射功率密度
(1) A型辐射头:距输出口5mmO.48W/cm2;距输出口10mmO.16W/cm2
(2) B型辐射头:距输出口5mmO.43W/cm2;距输出口10mm0.23W/cm2
(3)C型辐射头:距输出口5mmO.31W/cm2;距输出口10mm0.25W/cm2
(4)D型辐射头:输出口处0.20W/cm2
(5)E型辐射头:输出口处0.10W/cm2
21.▲5种输出方式:模式1、模式2、模式3、模式4、模式5
22.与皮肤接触的集束式偏振光辐射头防护罩的表面温度≤41℃

品目十一：多频振动治疗仪
手持治疗头
技术参数
1 主机尺寸: （≥ 290mm）x≥（72mm）x≥（72mm） (长度x宽度x高度)
2	防电击类型：II类设备
3	防电击的程度：BF型应用部分
4	防进液程度：IP42
5	有易燃麻醉气的安全程度：非AP/APG 型设备
6	运行模式：连续运行
7	额定电压和频率：220V～,50Hz
8	输入功率：60VA
9	对除颤放电效应防护的应用部分：不具有
10	信号输出或输入部分：不具有
11	与电源连接情况：非永久性安装
12	电磁兼容性：1组B类
13	工作环境：温度:5℃～40℃  湿度:≤80%  大气压力:86kPa～106kPa
14	运输和贮存环境：温度:-30℃～55℃，湿度:≤95%，
应储存在无腐蚀物质和通风良好的室内，运输时应避免日晒雨淋。
15	发光器件：OLED
16	发光颜色：白色
17	屏幕尺寸：显示区域: （≥22mm）×（≥5.5mm）
18	屏幕像素：（≥128） x （≥32）
19	语言：中文(普通话)
20	输出功率：2W
21	采样率:16KHz
22	额定功率:60W
23	输入电压:AC 100～240V 50/60Hz
24	输出电压:DC 12V 5A
25	线长: ≥1000mm
26	▲振动频率:15Hz、20Hz、25Hz、30Hz、35Hz、40Hz、45Hz、50Hz、55Hz、60Hz、65Hz、70Hz、75Hz，共13档
27	治疗时间：5min～60min，步进5min，共12档
28	固定输出模式：STD，CPM，TS;

靠垫治疗头
主机尺寸:（≥600mm）x≥（370mm）x≥（95mm）(长度x宽度x高度)
1	防电击类型:Ⅱ类设备
2	防电击的程度:BF 型应用部分
3	防进液程度:IP42
4	有易燃麻醉气的安全程度:非AP/APG型设备
5	运行模式:连续运行
6	额定电压和频率:220V～,50Hz
7	输入功率:60VA
8	对除颤放电效应防护的应用部分：不具有
9	信号输出或输入部分：不具有
10	与电源连接情况：非永久性安装
11	电磁兼容性：1组B类
12	工作环境：温度:5℃～40℃ 湿度:≤80%  大气压力:86kPa～106kPa
13	发光器件：OLED
14	发光颜色：白色
15	屏幕尺寸：显示区域:（ ≥35 mm）x（17.5mm）
16	屏幕像素：（≥128） x （≥64）
17  语言：中文(普通话)
18	输出功率：2W
19	采样率:16KHz
20	额定功率:60W
21	输入电压:AC 100～240V 50/60Hz
22  输出电压:DC 12V 5A
23	线长: ≥1000mm
24	▲振动频率:15Hz、20Hz、25Hz、30Hz、35Hz、40Hz、45Hz、50Hz、55Hz、60Hz、65Hz、70Hz、75Hz，共13档
25	治疗时间：5min～60min，步进5min，共12档
26	固定输出模式：STD，CPM，TS;


品目十二：偏振光治疗仪
1、通道数：双通道独立控制，通道一直线偏振光，通道二红外光。
2、可移动式台车，配有两个储物抽屉。
3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏。
4、直线偏振光性能参数
4.1光源：150W卤素灯光源；
4.2光源寿命：≥3000h；
4.3有效光谱波长：600nm～1600nm；
4.4传输光纤：一分二结构，可同时连接两个直线偏振治疗头；
4.5偏振度：96%±3%；
4.6▲最大输出功率：B型治疗头：1800mW±15%，C型治疗头：2800mW±15%，D型治疗头：2800mW±15%，SG型治疗头：1500mW±15%；
4.7照射光斑直径：B型治疗头照射光斑直径：15mm±2mm；C型治疗头照射光斑直径：80mm±2mm；D 型治疗头照射光斑直径：50mm±2mm；SG型治疗头照射光斑直径：7mm±1mm；
4.8治疗头工作表面温度:≤ 41℃。
5、红外光性能参数
5.1光源：150W红外光源；
5.2光源寿命：≥3000h；
5.3有效光谱波长：600nm～3400nm；
5.4最大输出光功率:30W士15%；
5.5 A型治疗头照射光斑直径:120mm士3mm；
5.6治疗头工作表面温度:≤ 60℃。
6、▲工作模式：≥5种。连续、通断、自动通断、自动功率、安全。
6.1连续模式：光连续输出；
6.2通断模式：通时间以1秒，1.5秒，2-9秒之间以1秒的间隔可调，结束时间是在1-9秒之间，以1秒间隔可调；
6.3自动通断：在治疗过程中通断时间会按设定的比例自动变化，即照射时间和间歇时间以1、1.5、2、3、4、5、6秒变换；
6.4自动功率：在治疗过程中照射功率会按设定的比例自动变化，即照射功率80%、50%、10%来回变换；
6.5安全模式：该方式锁定了安全的输出功率（40%）及通（1秒）断（4秒）时间。
7、输出强度：0%～100%可调，调节步长10%。
8、输出强度的重复性：Rp≤1%。 
9、电源电压的波动：电源电压在额定电源电压的士10%之间变化时，最大输出光功率变化应不大于士1%。
10、治疗时间： 0min～99min 可调，调节步长 1min。
11、连续工作时间≥8小时
12、患者管理
12.1患者信息存储，包含新建患者、患者记录、患者检索；
12.2患者VAS评分：可进行VAS评分；
12.3治疗次数记录、治疗时间记录。
13、配有可旋转屏幕：水平面 180°可调，垂直面90°可调。
14、支臂长度≥800mm，两个关节为单向限位调节。
15、安全防护
15.1配有急停按钮；
15.2配有手持急停开关；
15.3温度保护，实时监测、显示温度，超温报警，停止光源输出；
15.4▲倾倒防护：设备倾倒时，应自动切断输出，直至设备恢复到正常工作位置。 
16、预留接口
16.1网络接口，与计算机进行通讯；
16.2 USB接口，进行固件升级。  
17、使用期限：≥10年。

[bookmark: OLE_LINK13]品目十三：干扰电治疗仪
1.输入功率：400VA。
2.工作条件：220V±10%，50Hz±1Hz。
3.柜式结构，≥10英寸彩色触摸屏幕操控。
4.一路通道，可接3组吸附电疗输出，3组常规电疗输出。
5.两种规格吸附电极：大、小，导电部分的尺寸规格为≥60mm、≥30mm。另外可选配中型吸附电极（≥44mm）。
6.工作波形：载波为正弦波。
7.工作频率：1000Hz～11000Hz，允差±10%。
8.输出电流：最大输出电流有效值不大于80mA。
9.输出强度：0～99档连续可调，步长1。
10.电流变化率：不同负载下的电流变化率应不大于10%。
11.调制频率：0～150Hz。
12.调制方式：具有间歇和连续二类调制方式。
(1)间歇调制：采用间歇方波调制正弦波，占空比为50%，允差±20%。
(2)连续调制：采用连续低频正弦波调制中频正弦波，调幅度分为0、15%、25%、50%、75%、100%六种，允差±5%。
13.差频频率：1～199Hz，允差±10％或1Hz，二者取最大值。
14.▲五种差频治疗模式：低差频模式、中差频模式、高差频模式、广差频模式、超广差频模式。
15.差频变化周期：具有自然节律、周期性变化两类变化形式。
(1)自然节律是指差频频率在差频治疗模式相应范围内随机变化。
(2)周期性差频变化分为15s、20s、25s、30s四种，允差±10％。
16.七种动态节律可选：4秒、5秒、6秒、7秒、8秒、9秒、10秒，允差±10%。
17.▲干扰输出模式：
(1)双路（二维）：普通模式、动态模式、调制模式、对极模式、程序模式、波浪模式。
(2)立体（三维）：三维立体模式、立体动态模式、立体调制模式、立体对极模式、程序模式、波浪模式。
18. 治疗仪具有开路、短路、过流报警功能。
(1)开路：治疗仪在输出状态无负载时，具有视觉和听觉提示。
(2)短路：治疗仪在输出端短路时，具有视觉和听觉提示。
(3)过流：小号吸附电极的输出电流有效值大于50mA时，中号、大号吸附电极和电极片的输出电流有效值大于80mA时，具有视觉和听觉提示。
19.▲加热功能：加热装置可单独开启及关闭，最高温度为40℃±3℃。
20.负压吸引功能：
(1)输出负压0kPa～30kPa可调，最大负压值允差±10%。
(2)具有六种吸引模式，分别为连续模式和5种5种节拍式吸引模式，吸引频率允差±10%。
21.脉冲宽度：脉冲信号宽度为30μs～330μs。
22.治疗时间：1～99min可调，步长为1分钟，误差为±5%。
23.噪声：≤60dB（A）。
24.连续工作时间：≥4h。
25.处方具有处方功能及自定义处方：≥15个处方，≥15 个自定义处方。
26.软件功能：
(1)具备吸附开关功能，吸附电极治疗结束后可保持吸附。
(2)可单路或多路同步调节输出强度。
(3)显示电极放置示意图。
(4)具备界面锁定功能。

品目十四：低频电刺激治疗仪
1.输入功率：40VA；
2.使用电源：220V，50Hz；
3.▲≥4.3英寸彩色触摸屏加旋转编码器操作；
4.▲双通道台面款：具有2组电疗输出，独立可控；
5.时间设定范围：1-99min，步长为1min，允差±2%；
6.定时提醒：定时时间到后有声音提示功能；
7.电疗输出参数：
(1)输出波形：双向对称方波、双向不对称方波；
(2)双向不对称方波：
脉冲频率0.5Hz～10Hz可调；频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz；频率为1Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%；
脉冲宽度0.1ms～10ms可调；脉冲宽度为0.1ms～1ms，单步长为0.05ms；脉冲宽度为1ms～10ms，单步长为0.5ms，允差±10%；
(3)双向对称方波：
当脉冲频率为10Hz～100Hz时，单步长为1Hz，脉冲宽度为80us～400us，单步长为10us，允差±10%；
当脉冲频率为100Hz～200Hz时，单步长为1Hz；脉冲宽度为80us～200us，单步长为10us，允差+10%；
(4)输出强度：各输出通道独立控制，在500Ω负载阻抗时，每路输出电流峰值Ip从0mA～140mA可调，步长为1mA，最大输出值允差±10%；
(5)输出电流：最大输出电流有效值应不大于50mA；
(6)脉冲能量：负载为500Ω时，皮肤电极单个脉冲最大输出的能量应不超过300mJ；
(7)电源中断再恢复时无输出；
(8)开路测量时，输出电压峰值应不大于500V；
(9)脉冲周期：0.005s-2s，允差±10%；
(10)脉冲重复频率为0.5Hz-200Hz，允差±10%；
8.设备可进行通断调制
(1)上升时间：0s-2s，步长为0.5s；
(2)保持时间：0s-20s，步长为1s；
(3)下降时间：0s-2s，步长为0.5s；
(4)间隔时间：2s-50s，步长为1s；
(5)间隔时间不少于上升时间、维持时间和下降时间之和；
9.电源中断再恢复时无输出；
10.开路测量时，输出电压峰值应不大于500V；
11.主界面：具有通道状态显示功能；
12.安全保护：具有警告提醒（开路、短路、设备异常）；
13.电极采用具有医疗器械注册证或备案凭证的产品；
14.连续工作时间≥8h；

品目十五：中频电刺激治疗仪
1.输入功率:120VA；
2.使用电源：220V，50Hz；
3.台面款，液晶触摸屏操作；
4.具有4路输出通道，4路可独立控制，同时治疗4名患者或4个部位；亦可组合使用，形成2组干扰电数量；
5.中频治疗具有5种治疗模式：多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、自定义中频；
6.具有≥100个内置处方及≥10个自定义处方，选择多样，灵活适配；
7.输出电流：≤50mA；
8.载波频率：1kHz～12kHz，允差±10%；
9.调制波频率：0～150Hz，允差±10%；
10.差频频率范围：0～200Hz范围内的单一值，允差在±10%或±1Hz；
11.差频变化周期：15～30s，允差±10%；
12.动态节律：4～10s，允差±10%
13.调幅度：0～100%的范围内的单一值，调幅度允差±5%；
14.▲干扰电治疗：
(1)电疗仪具有双路（二维）干扰输出；
(2)具有干扰模式、干扰模式选择、自定义干扰三种治疗模式；
15.电疗仪在多步程序中频电流疗法中具有锁定功能，满足临床个性化需求；
16.▲安全功能：
（1）电极超温保护；
（2）输出状态识别检测（开路、短路、过流）；


品目十六：红光治疗仪
1、 适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液，促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。
2、 内置式储物盒设计，配备重力自动关合与磁吸锁闭功能。
3、 光源材质：半导体固态光源（点阵芯片集成式）。
4、▲LED光源波长
4.1峰值波长：红光640nm，允差±10nm；
4.2短波长边界：红光630nm，允差±5%。
5、最大有效治疗面积：≥500cm2。
6、最大有效治疗深度：≥10cm。
7、单光源输出光功率：≥10W。
8、能量可调节：1-6档可调。
9、▲最大光功率密度（光源表面测量）：红光≥3000mW/cm2  。
10、光功率稳定度：光源正常工作后，光功率变化率≤±1%。
11、电动升降功能（选配）
11.1升降行程400mm±10％，速度≥30mm/s；
[bookmark: _Hlk242951576]  11.2电机最大推力：≥1000N；
12、有效光源辐照度
a)最大有效辐照度：红光≥60mW/cm2 ，且不大于200 mW/cm2(2000W/m2)；
b)有效辐照度的均匀性大于0.6；
c)有效辐照度的不稳定度不大于土1%；
    13、水膜升温：距离出光口10cm处，环境温度26℃条件下，单次照射15min，水膜温升≤2℃，且此时的光功率密度不低于80mW/cm2。
14、辐射光谱：600nm～760nm范围内的辐照度与200nm～1400nm范围内的辐照度的比值不小于0.8；
15、红外辐射：有效辐照面上任一点的红外辐射（波长从 760nm～1400nm）不得超过10mW/cm²（100W/m²）。   
16、在正常工作状态下，光辐射器输出的光不会出现肉眼可察觉的非功能性的闪烁现象。
17、治疗时间设置范围：治疗时间从0min～99min可调，步长为1min、5min。
18、操作记忆功能：能自动记忆上次操作，自动完成一键开启功能，减去操作人员的频繁操作。
19、操作面板：≥ 7寸液晶触摸屏幕。
20、温度监测与超温保护功能
20.1治疗仪具有对光源系统温度实时监测功能，测温准确度不大于1℃；
20.2治疗界面具有温度显示功能；
20.3当光源系统的温度超过60℃时，治疗仪能立刻停止光辐射输出且不可自行恢复，并有声光提示。
21、治疗数据管理：记录治疗次数、查询功能。输出日期区间，可查询区间内治疗次数。
22、联网功能：具有WiFi连接、数据传输功能；
23、产品配有语音提示功能。
24、产品配有遥控功能。
25、输入功率：≤320VA。
26、使用期限：≥10年。
27、正常工作条件
a） 环境温度：-10℃～40℃；
b） 相对湿度：≤80％；
c） 使用电源：AC 220V±10%\50Hz±2%；
d） 大气压力范围：70kPa～106kPa。


品目十七：空气波压力循环治疗仪
1.输入功率：≤60VA
2.工作条件：220V±10% 50Hz±1Hz
[bookmark: _Hlk243053878]3.便携式机型，≥5英寸触摸屏
4.单通道，四路气压输出
5.▲治疗仪可调节治疗模式、气囊类型，设置各腔室治疗压力、治疗时间等
6.气囊选择：
（1）单选：在单选模式下，可对每腔气室的压力进行设置。压强调节范围0～200mmHg，设定调整步长为5mmHg.
（2）全选：在全选模式下，可一次设置气囊所有腔室的压力。压强调节范用0～200mmHg，设定调整步长为5mmHg
（3）梯度:启动阶梯压力功能时,近心端气室的压力值是远心端气室的60%,其余气室的压力依次递减。远心端气室压强调节范围 0~200mmHg,调整步长为5mmHg。
7.充气模式：
A：由远端到近端的逐个（腔室）常规充气模式模式 
B：由远端到近端的每 2 个（腔室）常规充气模式模式 
C：由近端到远端的逐个（腔室）渐进充气模式
D：由远端到近端的每 2 个（腔室）渐进充气模式模式
E：由近端到远端的逐个（腔室）常规充气模式模式 
F：由近端到远端的每 2 个（腔室）常规充气模式模式
G：由模式 A 和模式 B 组成循环进行模式模式 
H：由模式 E 和模式 F 组成循环进行模式
8.压力范围：0～200mmHg可调，步长5mmHg
9.总治疗时间：为0～60min可调，步长1min，默认时间20min
10.压力保持时间0～12s可调，步长为1s，误差±1s。
11.间歇时间0～90s可调，调节步长为5s，误差±1s。
12.▲阶梯压力设置：启动阶梯压力功能时，近心端气室的压力值是远心端气室的60%，其余气室的压力依次递减。
13.极限压强：治疗仪最大输出压强不超过300mmHg，且超过25mmHg的持续时间不大于10min。
14.过压保护：具有过压保护措施
15.手动释压：治疗仪提供在各种状态下手动解除患者压强的措施
16.气密性：气囊和连接管路有良好的气密性，在最大输出压强下保持1min，压强≤10%。
17.耐压性：气囊和连接管能承受设备标称最大输出压强1.5倍的压强，保持1min，不破裂，也不永久变形。


品目十八：生物反馈治疗仪
1.设备具有4组肌电采集和刺激通道；
2.4组独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，互不干扰，可同时多部位或多患者同时治疗。
3.输入功率：≥560VA；
4.使用电源：220V，50Hz；
5.内置锂电池：容量≥3.4Ah，电压DC16V(3.2V×5)；
6.具有电刺激指示灯：指示电刺激输出状态，黄灯亮起时电刺激正在输出。
7.▲具有四种治疗模式：电刺激、产后电刺激、反馈刺激、镜像刺激。
8.具有两种训练模块：模板训练和多媒体训练。
9.▲设备具有≥65个治疗方案， 包含增加活动范围，肌肉萎缩治疗，增加肌力治疗等
10.评估位置≥54个，设备软件明确提示肌肉名称及相应贴图位置。
11.▲具有肌电评估方式，波形采集界面灵敏度和扫描速度可根据需要进行调节，滤除工频和通频带外的信号干扰
12.反馈阈值的准确度：在中心频率80Hz测量时误差应不大于标称值的±10%
13.幅值测量范围：1µV＜U≤100000µV（rms）
14.最高分辨率：≤1µV（rms）
15.系统噪声：≤1µV（rms）
16.通频带：不窄于20Hz～500Hz
17.差模输入阻抗：大于10MΩ
18.共模抑制比：大于120dB
19.3种电刺激输出波形：单向方波、双向方波及交替波。
20.电流刺激强度：0～100mA(Ip-p)，步长为1mA，误差：±10%或±0.5mA，两者取大值
21.直流分量：无直流分量
22.电流刺激脉宽：10µs～1000µs可调；步长：10µs～50µs时；步长10µs；50～500µs时，步长50µs；500µs～1000µs时，步长为100µs。误差不大于±20%
23.频率：1~999Hz可调:1~10Hz时，步长为1Hz:10Hz~50Hz时，步长为5Hz:50Hz~250Hz时，步长为10Hz:250Hz~999Hz时，步长为50Hz。误差为+5%.
24.治疗时间：1～60min可调，步长：1min。误差±1%
25.可自定义编辑电刺激治疗参数和方案，包括频率、脉宽、休息时间、刺激时间、输出波形的上升/下降时间
26.预置多媒体场景动画治疗方案，提高患者治疗过程趣味性与依从性；患者可直观看到实时的肌电值和训练得分，可对康复治疗进行自主评估。
27.治疗方案提供治疗部位示意图，指导临床便于操作。
28.训练过程中有语音提示功能，指导患者执行正确的肌肉收缩放松动作，实现准确评估与有效训练和治疗，减少不必要的医护人员干预，减轻工作负担，提高临床效率。


品目十九：吞咽治疗仪
1.输入功率：≥80VA
2.使用电源：220V，50Hz；
3.产品组成：由主机、输出线、电源线、手持控制器、电极组成。
4.操作方式：彩色液晶触摸屏，配合一键飞梭进行定位操作。
5.通道数量：单通道台面机型；
6.▲治疗功能：同时具备评估、治疗及训练三种功能；
7.评估模式下，具有自动计算α值（评估值）的功能，并可将评估结果保存至病历中；
8.具有治疗结束提醒功能。治疗结束具有声音提醒；
9.具有收藏设置参数功能，治疗结束后可以在病历列表中调取；
10.▲设备内置电极放置和粘贴示意图，便于临床操作人员根据不同病症灵活选择；
11.▲患者病历信息管理：记录患者详情信息，可新增、查询、删除、导出病历信息；
12.具有定时功能，时间范围1～99分钟，步长为1分钟；
13.辅极：小脑顶核电刺激功能：
(1)输出电流的频率特征用基波频率描述，是一组组合脉冲电流的频率，辅电极输出为无序波，频率不可设置。
(2)四种基本频率：23.81Hz、15.87Hz、15.87Hz、11.90Hz；
(3)辅电极的脉宽500μs±15%；
(4)辅电极最大输出电流峰值40mA；
(5)辅电极开路输出电压：开路输出峰值电压≤500V；
(6)辅电极直流分量：无直流分量。
14.主电极具有5种输出模式：成人连续模式，儿童交替模式，手控触发脉冲模式，自动触发脉冲模式，评估模式。
15.主电极开路输出电压：开路输出峰值电压≤500V；
16.成人连续模式：
(1)输出电流：0～80mA，步长0.5mA，分160档连续可调；
(2)脉冲宽度：1～31档可调，即100μs～400μs可调，步距10μs；
(3)脉冲间隔：100μs；
(4)脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步距1Hz；
(5)脉冲周期：10ms～50ms；
17.儿童交替模式：
(1)输出电流：0～80mA，步长0.5mA，分160档连续可调；
(2)脉冲宽度：1～31档可调，即100μs～400μs可调，步距10μs；
(3)脉冲间隔：100μs；
(4)脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步距1Hz；
(5)持续时间：≥1s；
(6)脉冲周期：10ms～50ms；
18.手控触发脉冲模式、自动触发脉冲模式：
(1)输出电流：0～25mA，步长0.5mA，分50档连续可调；
(2)脉冲宽度：1～28档可调，即10ms～1000ms可调，10～100ms步距增量10ms，100～1000ms步距增量50ms；
(3)脉冲间隔：1～5档可调，即1～5s可调，步距增量1s；
(4)脉冲频率：自动触发脉冲模式脉冲频率：0.154Hz～0.985Hz；
(5)直流分量：
手控触发脉冲模式下直流分量为0～16mA；
自动触发脉冲模式下直流分量为0～10mA；
(6)脉冲周期：自动触发脉冲模式脉冲周期：1015ms～6500ms；
19.评估模式：
(1)输出电流：0～25mA；
(2)脉冲宽度：1000ms、500ms；
(3)脉冲间隔：5s；
(4)脉冲频率：
当脉冲宽度为1000ms时，脉冲频率为0.167Hz；
当脉冲宽度为500ms，脉冲频率为0.182Hz；
(5)直流分量：
电流阈值的直流分量：0～2mA；
基强度的直流分量：0～4mA；
(6)脉冲周期：
当脉冲宽度为1000ms时，脉冲周期为6000ms；
当脉冲宽度为500ms，脉冲周期为5500ms；
20.手持电极模式（选配手持电极可用）：
(1)输出电流：0～80mA，步长0.5mA，分160档连续可调；
(2)脉冲宽度：1～31档可调，即100μs～400μs可调，步距10μs；
(3)脉冲间隔：100μs；
(4)脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步距1Hz；
(5)脉冲周期：10ms～50ms；
21.电刺激仪连续工作时间大于8h；

品目二十：便携式心肺康复系统
1	功能参数
1.1	软件有心肺通气量测试、6 分钟步行测试、运动心肺换气量测试三个测试模块
1.2	心肺通气量测试通过采集流量传感器数据，可给出FIVC(用力吸气肺活量)，FIV1(用力吸气一秒量)，FIV1%(用力吸气一秒率)，PIF(吸气峰值流速)，FVC(用力呼气肺活量)，FEV1(用力呼气一秒量)，FEV1%(用力呼气一秒率)，PEF(呼气峰值流速)，FEF25%(25%肺活量时呼气流速)，FEF50%(50%肺活量时呼气流速)，FEF75%(75%肺活量时呼气流速)，MVV(最大分钟通气量)
1.3	▲6 分钟步行测试，可给出VI(分钟吸气量)，VE(分钟通气量)，BF(呼吸频率)
1.4	可对吸入氧、二氧化碳浓度的实测数据分析及呼出的氧、二氧化碳浓度的实测数据分析
1.5	运动心肺换气量测试，可给出VO₂(摄氧量)，VO₂/Kg(每公斤摄氧量)，VE(分钟通气量)，BF(呼吸频率)，VCO₂(二氧化碳呼量)，METS(梅脱值)
1.6	患者信息储存，可记录受试者姓名、性别、年龄、身高、体重、ID，并保存测试报告。
1.7	便携式运动心肺测试仪可用于与功率车、运动平板等结合使用，可长时间佩戴监测，适用于各种活动以及体育运动监测，不受场地限制，设备便携，操作简单。
1.8	测试报告给出测试值、参考标准值、测试值/参考值百分比
2	设备参数
2.1	气体流量测量范围及误差，测量范围-550L/min ～ 550L/min，气体流量测量误差应小于等于士 10 %或士 10L/min
2.2	通气体积：容量范围为 0-10L
2.3	氧气传感器，测量范围：10-25%浓度，测量精度：≤士 0.1 Vol%，分辨率：0.01 Vol%，响应时间：＜100ms
2.4	二氧化碳传感器，测量范围：0-13%浓度，测量精度：≤士 0.1 Vol%，分辨率：0.01 Vol%，响应时间：＜100ms
2.5	可连接22 mm内圆锥接头通气面罩，单人使用，避免交叉感染
2.6	▲可单独使用，用于不同运动项目测试，可与功率车、跑台、动态血压血氧检测仪、ECG等设备联用
2.7	设备开机具有自检功能，确保测试准确

品目二十一：电脑中频治疗仪
1. 输出电流强度：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。
2. ▲输出通道：四路（温热）输出，二路干扰电治疗通道；二路直流电导入通道。
3. ▲内置参考处方：≥95个参考处方，其中多步程序电疗法外方≥30个、音频电流疗法处方≥10个、正弦电流疗法处方≥10个、脉冲调制中频电流法处方≥20个、干扰电疗法处方≥25个。
4. 工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。
5. 调制频率范围：在0～150Hz范围内。
6. 差频频率范围：在0～100Hz范围内。
7. 调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。
8. 动态节律：4s～10s。
9. 差频变化周期：15s～30s。
10. 基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。
11. 调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇梯波以及它们的组合。
12. 调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。
13. 具有保持功能：通过按动产品上的“保持”键，使保持功能有效输出波形、频率等参数保持不变，再次按动”保持”键可解除保持功能
14. 温热电极（温控）：25℃～41℃，多挡可调，最高不超过41℃。
15. 时间调节：默认处方时间：10min、20min、25min、30min、40min、45min，误差±10%。时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。
16. 电源条件：交流220V/频率50Hz
17. 输入功率：≤150VA
18. 工作环境：温度（≤5℃）～（≥40℃），相对湿度≤80%，大气压力（≤860hPa）～≥（1060 hPa）。
19.产品使用年限：≥10年
20.安全类型：I类BF型

品目二十二：多功能治疗床（下肢分开）
1、床面尺寸: （≥2020）×（≥620）mm（尺寸±50mm）。
2、外形尺寸（长×宽×高）：（≥2030）×（≥650）×（≥570）mm（尺寸±50mm）。
3、床板高度调节范围：（≤560）～（≥780）mm（±20mm）。
4、背板角度调节范围: （≤-35°）～（≥70°）。
5、脚板角度调节范围: 0°～（≥12°）。
6、腿板：分体式。
▲7、需带有急停装置。
▲8、使用期限≥10年。
9、产品正常使用条件
a) 环境温度：（≤-10℃） ～ （≥+40℃）；
b) 相对湿度：（≤20%） ～（≥80%）（非冷凝）；
c) 大气压：（≤86） ～（≥106）kPa；
d) 电源频率：50Hz±1Hz，电压：AC220V±10%。
10、结构组成
由升降脚轮、床底架、升降架、床面支架、电控盒、电机、手控器、急停按钮、趴手、背板、小腿板、大腿板、气弹簧组成。
11、符合GB9706.1-2020《医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》 。
12、符合GB24436-2009《康复训练器械 安全通用要求》。
13、符合YY 9706.102- 2021 《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》。

品目二十三：红外光灸疗机
工作原理
采用微电脑控制，利用红外光的热效应和艾灸作用照射于患处，使组织温度升高，毛细血管扩张，血流加快，增加细胞的新陈代谢，促进细胞合成，增加细胞的吞噬功能，消除肿胀，促进炎症消散，达到镇痛作用。

技术参数
1、电源:AC220V，频率:50Hz
2、额定输入功率: ≥ 1500VA。
3、▲输出通道:双通道.
4、支架高度调节范围:（≤460）~（≥1400）mm，允差±30mm.
5、显示方式:数码管显示。
6、▲治疗头:支持三维旋转方向;具有磁吸装置，确保在不同位置下盖子不掉落。
7、艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私。
8、红外光波长范围:（≤580）nm~（≥1050）nm.
9、输出光功率:最大10W，允差±2W.
10、光疗档位:1~3档可调
11、光疗频率:on、60Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz共6档
12、艾灸加热温度:100°C~160°C可调，允差+10°C，级差10°C。
13、工作时间:1min~99min可调，级差1min,，充差±60s.
14、具有双重独立的温度保护装置
15.红光和艾炎可单独或同时使用。
16、具备防倾倒保护功能，
17、无烟灸疗，自动控温，环保高效。
适用范围
红外光装置对带状疱疹后遗神经痛，腰椎间盘突出症及肩手综合征引起的疼痛具有缓解作用，对带状疱疹具有缓解疼痛和促进创面愈合作用，对自体内痿具有缓解疼痛和促进血液循环作用，对盆腔炎具有辅助消炎作用;灸疗装置用于做中医灸疗的工具。

品目二十四：颈椎牵引机
1.输入功率：≤180VA；
2.使用电源：220V，50Hz；
3.数码管、按键操作；
4.牵引模式：颈椎牵引；
5.▲输出指示：在整个治疗过程中，至少包括牵引力、牵引相时间、间歇相时间和治疗时间在内的输出参数，应在设备上连续显示；
6.颈椎牵引力可调范围：0～（≥300）N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认；
7.颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为60N/s，允差±10N/s；
8.牵引补偿：由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，设备应自动恢复预置值；
9.设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N；
10.治疗时间可调范围：0～99min，允差为±1min,步长为1min；
11.牵引相时间可调范围：0～9min，允差为±30s，步长为1min；
12.间歇相时间可调范围：0～9min，允差为±30s，步长为1min；
13.设备具有紧急保护措施，在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态；
14.牵引用椅与牵引绳基部的前后相对位置应可调，调节范围应至少包括牵引绳基部位于椅面中心垂直上方至向前15°的位置；
15.电源中断及恢复通电后，设备牵引力恢复至初始状态；
16.牵引用椅能够承受的最大患者体重为（≥180）kg；
17.▲设备具有颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭，最高温度不超过41℃；

品目二十五：电动升降直立床
1、床面尺寸（长×宽）：（≥1800）×（≥660）mm（尺寸±20mm）。
2、摆台架尺寸（长×宽×总宽）：（≥760）×(≥260)×(≥460)mm（尺寸±20mm）。
3、外形尺寸（长×宽×高）：(≥1900)×(≥780)×（≥830）mm（尺寸±20mm）。
4、脚踏板尺寸：（≥460）×（≥300）mm（尺寸±20mm）。
5、固定带宽： 100mm（尺寸±20mm）。
6、床面最低高度：≤520mm（尺寸±20mm）。
7、安全工作载荷：≥170kg。
8、床面可调节角度范围 ：0～（≥85°）。
▲9、脚踏板安全工作载荷≥1500N，且加载变形量≤1%。
▲10、需带有急停装置。
11、使用期限≥10年。
12、产品正常使用条件
a) 环境温度：（≤+5℃） ～（≥ +40℃）；
b) 相对湿度：（≤20%） ～（≥ 80%）（非冷凝）；
c) 大气压：（≤86） ～ （≥106）kPa；
d) 电源频率：50Hz±1Hz，电压：AC220V±10%。
13、结构组成：
由脚踏板、固定带、摆台架、床面、床底架、扶手、电机、手控器、电控盒、急停按钮、升降脚轮组成。
14、符合GB9706.1-2020《医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》 。
15、符合GB24436-2009《康复训练器械 安全通用要求》。
16、符合YY 9706.102- 2021 《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》。

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK33]注：上述技术需求中，标注“★”的内容为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效投标。


商务需求：
★1.交货时间：自采购人通知之日起30日内。
★2.交货地点：根据采购人要求送达指定地点（本项目不集中组织踏勘，供应商可联系采购人自行前往，中标后，中标供应商不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求）。
★3.付款方式：合同签订收到发票后支付30%，安装验收合格签字后支付70%。
[bookmark: OLE_LINK9]★4.质保期：采购清单中的全部设备整机免费保修3年，保修期自采购人验收合格之日算起，保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外乙方对本设备终身负责维修。保修期外投标人对本设备终身负责维修。保修期外故障待修复后只收配件费、免收上门费、人工费。



注：上述商务需求中，标注“★”的内容为实质性要求，需在商务需求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标。


[bookmark: _Toc30487][bookmark: _Toc120614281]第五章 评标方法与评标标准
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。
二、政府采购政策功能落实
1、促进中小企业发展政策
①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(按招标文件格式提供中小企业声明函。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号），联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。
在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：
（一）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；
（二）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。
④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
3、采购本国产品的支持政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（3）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（5）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（6）投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（7）评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评标方法与评标标准
	[bookmark: _Hlk193984834]序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	[bookmark: _Hlk183701873]1
	价格分
	30分
	[bookmark: OLE_LINK91]1.采用低价优先法，经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。
2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后
保留小数点后两位）。

	2
	[bookmark: OLE_LINK22]核心产品的技术响应
	43分
	[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK8]投标人所投设备完全响应招标文件第四章“采购需求”中核心产品“技术需求”的，得满分。
除标注“★”的实质性要求外，标注“▲”号的技术需求为重要条款，如有负偏离的，每项扣0.5分；非▲号的技术需求为一般条款，如有负偏离的，每项扣0.2分；
注：
1.以上“技术需求”响应情况均须在投标文件《技术需求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负
偏离处理。
2.“技术需求”中标▲指标，需提供技术证明材料，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告或设备照片或加盖制造商公章的产品说明等，如“技术需求”中有明确要求技术证明材料形式的，以具体要求为准，技术证明材料需在《技术需求响应及偏离表》中清楚标注每
一证明材料对应项的具体页码，未提供或提供的不符合要求的，自行承担被视为负偏离的风险。
3.投标人如虚假相应或提供虚假证明材料，一经发现
将取消中标资格，并上报财政主管部门。

	3
	质保期
	6分
	采购清单中的设备，在满足基本质保期（整机免费保修3年）的基础上，全部多增加一年的得3分，最多得6分。

	[bookmark: _Hlk205286650]4
	项目实施方案
	7分
	供应商根据项目具体的实施情况制定整体实施方案、安装方案、进度安排、设备使用维护方案：
方案完整全面，具有明确的交货时间，方案全面，可实施性强，设备交付安装安排合理，时间进度安排合理，优于采购需求，可执行性高得7分；
方案较完整，可实施性较强，设备交付安装安排较合理，时间进度安排较合理，符合采购需求，可执行性较高得3分；
方案简单，可执行性一般，时间安排较长，安装安排简单，基本符合采购需求得1分；
其余或不提供不得分。

	[bookmark: _Hlk205286654]5
	售后服务方案
	7分
	供应商根据项目需求提供售后服务方案，方案包括但不限于售后人员、响应时间、售后措施、提供备品备件的期限：
方案合理全面且详细，响应时间迅速，服务人员齐备，技术人员专业素养高且有经验，售后措施完善有效，优于采购需求得7分；
方案较合理，响应时间较迅速，服务人员较齐全，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定经验，售后措施比较丰富，符合采购需求得3分；
方案简单，响应时间速度较慢，服务人员较少，专业素养较低或没有经验，售后措施较少得1分；
其余或不提供不得分。

	[bookmark: _Hlk205286658]6
	人员培训方案
	7分
	供应商根据该项目需求提供培训服务方案、技术支持方案、培训师资、培训场次等，方案包括但不限于人员的操作培训和售后培训以及采购人所需的技术和学术支持及其他供应商可提供的服务：
培训承诺完善、具体合理、服务时间长、有明确的、具体可行的培训方案和措施，完全保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案的得7分；
承诺较完善、比较具体合理、服务时间较长、有较明确的、比较具体可行的培训方案和措施，可以保证使用单位能操作、维护和使用、具有较好的技术和学术支持能力并且有较明确、较合理、较可行的支持方案的得3分；
承诺不太完善、不太合理、服务时间较短、有较少的培训方案和措施，有较少的支持方案，基本能保证使用单位能操作、维护和使用得1分；
其余或不提供不得分。


[bookmark: _Hlk208583925]

[bookmark: _Toc3630]第六章 投标文件格式

[bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26955039]投  标  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日   期 ：             




























一、投标格式
格式一：投标函
格式二：开标一览表
格式三：分项报价表
格式四：参数偏离表
格式五：技术/服务方案及承诺
格式六：中小企业声明函
格式七：其他声明函
格式八：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料
格式九：法定代表人授权书
二、资格证明文件

[bookmark: _Toc120614284]

[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]格式一    
投标函

[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK101]致：江苏省招标中心有限公司/南京市红十字医院
根据贵方的       	号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力（投标有效期：开标之日后九十（90）日）。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日          期：____年____月____日




格式二：
开标一览表
  
	价格

	





本章按苏采云电子标开标一览表格式报价填写，请注意报价单位与格式





格式三：  分项报价表

[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK103]投标分项报价表
按照采购清单内容，自行填报，金额单位：人民币元。
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为________%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中的投标总价数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期： 


格式四：参数偏离表
[bookmark: OLE_LINK57]
[bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK115]技术需求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料页码

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
注：
1.技术需求中的非实质性要求，需在上述表格中逐条响应，缺漏项视为负偏离；
2.关于技术需求中的“实质性要求”响应情况：
2.1.投标人可根据投标产品实际情况，对照技术需求，逐一响应，并且列明对应响应情况；
2.2.投标人亦可提供关于满足技术需求中的全部“实质性要求”的承诺函，承诺函格式自拟，并建议放在本模块中；
3.技术需求中需要提供相关技术证明材料的，建议放在本模块中，以便评审。


[bookmark: OLE_LINK105]商务需求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 







格式五：技术/服务方案及承诺
（内容自拟）


格式六：声明函

[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK102]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：
日 期：
 
说明： 
（1） 根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，项目技术要求中如对本项目货物标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商，货物的制造商即货物由制造商生产且使用该制造商的商号或者注册商标。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



格式七：其他声明函
（一）残疾人福利性单位声明函格式

[bookmark: OLE_LINK114]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：
（二）属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

（三）节能产品认证文件
提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

（四）环境标志产品认证文件
提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料
 
 
 
 
（五）关于符合本国产品标准的声明函

[bookmark: OLE_LINK12]关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

               供应商全称（加盖CA电子公章）：
                      日  期：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374]

格式八：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料


格式九：法定代表人授权书

[bookmark: OLE_LINK52]法定代表人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        	项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                   
被授权人联系电话：（手机）              
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：              
日期：                      
[bookmark: _Hlk194933938]注：同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近三个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为离休或退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等。



二、资格证明文件
（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

（一）通用资格要求
1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。
其中不适用信用承诺的情形：
（一）供应商被列入严重失信主体名单：
（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：
（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形
2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。
3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
4、本项目不接受联合体投标。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:无
（三）特定资格要求
1.对照采购清单，逐一按如下要求提供材料：
1.1如投标产品为医疗器械：
①投标人须根据所投产品类别，提供所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章。
②若投标人为代理商，应根据国家相关规定提供范围涵盖投标产品的医疗器械经营许可证；(若投标产品属于二类医疗产品的可仅提供第二类医疗器械经营备案凭证)；
③若投标人为生产商，应根据国家相关规定提供范围涵盖投标产品的医疗器械生产许可证。
1.2如投标产品为非医疗器械，需提供相关说明文件。



格式           南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字或盖章，并盖单位公章。

注：  该信用承诺书生成时间必须为本项目公告挂网时间之后，开标时间之前



格式                      营业执照（复印件）


格式         投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）




格式                          公告中其他要求










III


