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第一章  投标邀请
受宿迁市公安局的委托，宿迁泰元建设管理咨询有限公司就宿迁市公安局三重四极杆液质联用仪采购项目(JSZC-321300-SQTY-G2026-0017)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
宿迁市公安局三重四极杆液质联用仪采购项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年11 月24日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc2584][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-SQTY-G2026-0017
[bookmark: OLE_LINK19]2.项目名称：宿迁市公安局三重四极杆液质联用仪采购项目
3.预算金额：740万元（采购包1：450万元；采购包2：290万元）
4.本项目设定最高限价，最高限价为：740万元（采购包1最高限价为450万元；采购包2最高限价为290万元）
[bookmark: OLE_LINK15]5.采购需求（简介）：宿迁市公安局拟采购三重四极杆液质联用仪，具体详见采购需求。
6.合同履行期限：合同签订后60日历天内完成供货并全部安装调试完毕；自项目验收合格之日起售后质保3年。
7.本项目 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc27291][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
[bookmark: OLE_LINK25]1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。
[bookmark: OLE_LINK29]2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK41]（二）本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc22204]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: _Toc19148]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月24日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc24820]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc13415]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: OLE_LINK3]1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
[bookmark: _Toc29049]4.财政部门投诉受理电话：0527-84363063。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名   称：宿迁市公安局
地   址：宿迁市洪泽湖路865号
联 系 人：徐海华
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：0527-84352173
2.采购代理机构信息
名称：宿迁泰元建设管理咨询有限公司
地　址：宿迁市太湖路79号
联系人：屠贵敏
联系方式：15250756668
[bookmark: _Toc81575153][bookmark: _Toc9624][bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc81575190][bookmark: _Toc11687]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc4529]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc81575154]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第1种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]90日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	 为提高采购效率、简化资金支付流程，本项目代理服务费由成交供应商支付，收费标准：按照《江苏省招标代理服务收费指导意见》苏招协〔2022〕2号文件收费标准的50%收取。本项费用包含在投标报价中，无需在投标报价表中单列。供应商应综合考虑在投标报价中。

	10
	其他
	1. 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。
2.本项目共分2个采购包。投标人应针对不同采购包分别编制投标文件，并上传至对应的采购包。如若未按要求操作和上传失误，自行负责。
3.本次采购共分为2个采购包，按“兼投不兼中”的原则，即投标人可参与任意采购包或全部采购包的投标，但同一投标人最多只能中标其中一个采购包。评标、中标的顺序为：包1、包2，已被推荐为前面采购包第一中标候选人的投标人参与后面采购包的评审，但不再被推荐为中标候选人。
4.评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致该分包评审结果改变，但不影响其他分包的评审结果。


[bookmark: EB6eaaf474639940df900ef4965d71f450][bookmark: _Toc8239][bookmark: _Toc81575192][bookmark: _Toc30953][bookmark: _Toc81575155]
一、总 则
1、招标方式
本次采购采取公开招标方式。
2、合格的投标人
2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
[bookmark: _Toc81575193][bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc15995][bookmark: _Toc81575156]二、招标文件
5、招标文件构成
5.1招标文件由以下部分组成：
第一章：投标邀请；
第二章：投标人须知；
第三章：资格审查及评标办法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件。
6、政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2、6.4.1
6.1中小企业政策
本项目按第（2）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子文件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: OLE_LINK7]6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2.3当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.4投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.5投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.6评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.3节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的投标人为中标人。
6.4政府采购需求标准
6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
7、招标文件的澄清或修改
7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），否则造成的相关责任由投标人承担。
[bookmark: _Toc81575194][bookmark: _Toc11461][bookmark: _Toc5574][bookmark: _Toc81575157]三、投标文件的编制
8、投标文件的编制要求
8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如投标文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
9、投标文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]9.1投标文件包括投标函、资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
10、投标报价
10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，招标文件有规定的按招标文件执行。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]11、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
12、投标有效期
12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不得修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc81575195][bookmark: _Toc81575158][bookmark: _Toc23443][bookmark: _Toc2773]四、投标文件的提交
13、投标文件的提交
13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc81575197][bookmark: _Toc959][bookmark: _Toc81575160][bookmark: _Toc20026]五、开标、评标程序
15、开标
15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
16、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家等组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
17、评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]17.1资格审查
开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
17.2符合性检查
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品投标
17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK10]17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
17.6有关问题的澄清
17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.7 异常低价投标审查
17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.7.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
17.8比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
17.9推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc81575159][bookmark: _Toc8841][bookmark: _Toc81575196][bookmark: _Toc8712]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
18、无效投标情形
18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4投标文件未通过符合性审查的。
18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
19、废标情形
19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足三家的。
20、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21、串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：
21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；
21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；
21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
21.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.14不同投标人的投标文件相互混装；
21.15不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: OLE_LINK4]22、取消中标候选人资格情形
22.1提供虚假材料谋取中标的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
[bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc2391][bookmark: _Toc81575198][bookmark: _Toc81575161]22.6法律、法规规定的其它情况。
七、中标及合同签订
23、确定中标人
23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果公告，公告的公告期限为1个工作日。
23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
24、中标通知书
24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、授予合同
25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
26、履约保证金
按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
26.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
26.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的 10 %提交。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的7%（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏省政府采购网“保险保函”模块。
26.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
26.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
26.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
26.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
26.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27、线上融资
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28、合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc81575199][bookmark: _Toc22084][bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc81575163][bookmark: _Toc81575200][bookmark: _Toc31888]八、质疑与投诉
29、质疑
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（原件）向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
[bookmark: EB56bd2a40e102476eadbb1fc6a9202461]本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
[bookmark: EB587bd491a3fd493c8e729d1eaa56203a]联系部门： 宿迁市公安局、宿迁泰元建设管理咨询有限公司
[bookmark: EBac24332b85d642ddb6b4a1fa61c8735b]联系电话：宿迁市公安局：0527-84352173；
宿迁泰元建设管理咨询有限公司：15250756668
[bookmark: EBbc4de356f0dc436eb73023cf20f4397b]通讯地址：宿迁市公安局、宿迁泰元建设管理咨询有限公司均联系：宿迁市洪泽湖路865号；
29.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
29.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
29.5采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
29.6以下情形的质疑不予受理
29.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.6.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.6.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
29.7投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
30、投诉
质疑投标人对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
[bookmark: EB4d341233595e4bf8ad7006b4bd78d974][bookmark: _Toc81575201][bookmark: _Toc81575164][bookmark: _Toc17961][bookmark: _Hlk166141273]第三章  资格审查及评标方法
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求


二、符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	[bookmark: OLE_LINK48]法人授权书
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价
	符合招标文件要求

	[bookmark: OLE_LINK51]其他
	符合招标文件要求


三、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
综合评分保留至小数点后两位。
评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。招标文件未规定的评标标准不得作为评标的依据。
评标的顺序：采购包1、采购包2。已被推荐为采购包1的中标候选人不再参与采购包2的评审。
四、评标标准
采购包1、采购包2评标标准
	[bookmark: RANGE!A1]评审因素
	分数
	评审标准

	投标报价
	30.00分
	[bookmark: OLE_LINK52]采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。
注：1.符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2. 符合规定的本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	[bookmark: OLE_LINK53]技术参数响应
	32.00分
	[bookmark: OLE_LINK54]针对招标文件“第四章 采购需求-三、技术参数要求”内容（★项除外）进行评分，所投产品技术参数性能、质量等完全满足或优于招标文件技术参数要求的得32分。一般参数项目，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，共30项）不满足的扣0.6分；“▲”为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，共14项）不满足的扣1分。
注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项，按负偏离进行扣分处理。

	企业
业绩
	6.00分
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得2分，本项最高得6分。
注：提供中标（成交）通知书原件电子件、合同（主要内容清晰可见，含合同服务内容、合同金额、合同盖章页等）原件电子件、验收证明材料原件电子件，未提供或提供不全不得分。

	[bookmark: OLE_LINK57]项目实施
方案
	6.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求-六、项目实施要求”提供项目实施方案。优于采购需求，得6分；满足采购需求，得4分；其他情况不得分。

	备品备件方案
	5.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求-七、备品备件要求”提供备品备件方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。

	质量保障方案
	6.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“八、质量保障要求”，提供项目实施方案。优于采购需求的得6分；满足采购需求的得4分；其他情况不得分。

	应急响应方案
	5.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“九、应急响应要求”，提供项目实施方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。

	培训方案
	5.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“十、培训要求”，提供项目培训方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。

	售后服务方案
	5.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求-十一、售后服务”提供售后服务方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。


[bookmark: _Toc14442][bookmark: _Toc81575205][bookmark: _Toc2916][bookmark: _Toc81575168][bookmark: _Toc12255]
第四章  采购需求
一、采购标的清单
采购包1：
	序号
	标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	三重四极杆液质联用仪
	工业

	2
	污水毒情监测水样自动采集器
	工业


采购包2：
	序号
	标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	液相色谱质谱仪 
	工业

	2
	全自动毛发清洗仪 
	工业


二、采购清单
采购包1：
	序号
	设备名称
	数量
	是否核心产品

	1
	三重四极杆液质联用仪
	1台
	是

	2
	污水毒情监测水样自动采集器
	2台
	否


采购包2：
	序号
	设备名称
	数量
	是否核心产品

	1
	液相色谱质谱仪 
	1台
	是

	2
	全自动毛发清洗仪 
	1台
	否


[bookmark: _GoBack]注：货物验收时，将由采购人、技术专家联合组成的验收小组对每台设备进行验收，如发现供应商所提供设备性能不符合招标要求，存在虚假应标行为，采购人有权停止验收同时报送至财政监管部门，取消其中标资格并追究其相关责任。
三、技术参数要求
采购包1技术参数：
1、工作条件：
1.1工作电压：220±5%V；
1.2操作温度：15–30℃；
1.3湿度：<85%。
2、系统配置及性能指标
2.1液相色谱仪部分
2.1.1溶剂输送单元：
2.1.1.1二元泵系统，并联双柱塞；
2.1.1.2耐压≥15000psi。
▲2.1.1.3流速范围：0.0001-10.000mL/min，0.0001mL/min步进。
2.1.1.4流速准确度：±1%；
2.1.1.5含5路真空在线脱气装置；
2.1.1.6标配自动清洗组件；
2.1.1.7溶剂切换阀：4通道；
2.1.1.8混合器：可控温实现流动相快速、稳定混合。
2.1.2高通量自动进样器
2.1.2.1最大耐压：≥15000psi；
2.1.2.2自动进样器交叉污染：≤0.003%；
2.1.2.3自动进样器样品数量：可容纳2ml样品瓶，不低于160位；
2.1.2.4单进样周期：≤6.7秒；
2.1.2.5样品冷却温度设定范围：4-45℃。
2.1.3柱温箱
2.1.3.1柱容量：可放6根25cm色谱柱，或3根30cm色谱柱；
2.1.3.2温度控制范围：室温-10℃-100℃；
2.1.3.3温度准确度：±0.5℃；
2.1.3.4漏液传感器：有液体和气体传感器。
2.2质谱仪部分
▲2.2.1离子源接口适应性：100％有机相到100％水相，耐用一定浓度的缓冲液。ESI电喷雾离子源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下实现高流速，不分流条件下不低于3ml/min（投标文件中提供流速软件截图）。
★2.2.2离子源不少于两路的辅助加热雾化气，确保系统有稳定可靠的灵敏度，确保离子化更为充分,辅助加热气温度≥700℃，该温度可以在控制软件上进行设定并被运行（投标文件中提供温度设置为700℃以上的软件界面截图）。
2.2.3离子源温度设置对灵敏度的要求：其他条件不变的前提下，300~750℃范围内，随着离子源温度升高，多反应监测模式下测定喹乙醇灵敏度升高，必须包含700℃以上温度点。
2.2.4离子源具有废气主动排放功能，最大流速10L/min，以防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷，延长机械泵泵油使用时间。
★2.2.5离子源接口采用带反吹气技术的锥孔结构，带有主动排废气装置，接口及离子传输通道不含毛细管或离子传输管等设计，需能保证无需消耗更换，同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方检测机构出具检验报告原件扫描件）。
▲2.2.6碰撞室：弯曲碰撞池设计，弯曲度大于90°。
▲2.2.7为了减少使用成本，除了采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气外，无需任何额外工作气体（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方检测机构出具检验报告原件扫描件）。
▲2.2.8质量分析器：硬件上具备四极杆和线性离子阱结构。
2.2.9四极杆采用陶瓷镀金技术，具有良好的热稳定性、导电性和惰性，无需额外加热来维持稳定性，减少因温度变化等外来的不稳定因素而造成实验结果的不确定性。
★2.2.10检测器系统：采用电子倍增检测器（非光电倍增检测器），能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性，无负离子歧视效应（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方检测机构出具检验报告原件扫描件）。
▲2.2.11真空系统：由两台抽溶剂大抽速机械泵和一台长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统，无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。
2.2.12质量数范围：m/z5-2000amu；
2.2.13MRM采集速度不小于700MRM/s，一针进样可实现1000种以上目标物定性、定量检验。
2.2.14正负切换速度：≤5ms；
2.2.15MRM最小驻留时间（dwelltime）≤0.8ms；
2.2.16质量稳定性：±0.1amu/24hr。
2.2.17正负切换和单一极性模式下检测，灵敏度一致（通道数不少于3000个）。
2.2.18 MRM模式下定量灵敏度
▲2.2.18.1 ESI+模式：实际柱上进样1pg利血平，信噪比≥6500000：1。1pg利血平分别连续进样10次，峰面积重复性小于3%。实际柱上量1fg的利血平，IDL≤0.14fg（投标文件中提供第三方检测机构出具检验报告原件扫描件）。
▲2.2.18.2 ESI-模式：实际柱上进样1pg氯霉素，信噪比≥6500000：1。1pg氯霉素分别连续进样10次，峰面积重复性小于3%。实际柱上量1fg的氯霉素，IDL≤0.14fg（投标文件中提供第三方检测机构出具检验报告原件扫描件）。
2.2.19全氟类化合物定量：
▲2.2.19.1全氟类化合物定量灵敏度：全氟-2-丙氧基丙酸多重反应监测（m/z329--169）定量灵敏度：ESI-模式下，定量限不大于20ng/L。
▲2.2.19.2全氟类化合物线性范围：全氟-2-丙氧基丙酸多重反应监测（m/z329--169）线性范围：ESI-模式下，定量曲线在（50-10000）ng/L范围内线性良好，线性相关系数γ＞0.99。
▲2.2.19.3全氟类化合物测量重复性：全氟-2-丙氧基丙酸多重反应监测（m/z329--169）测量重复性：ESI-模式下，浓度为20ng/L，连续6次进样，RSD＜5%。
▲2.2.20污水样品调节PH后过滤膜，直接进样30ul，无需固相萃取富集，检测污水中11种毒品及其代谢物MAMP，AMP，MDMA，MDA，MOR，6-AM，COD，COC，BZE，KET和NK，其中MAMP，COC，BZE，KET和NK的检测限LOD可达到0.4ng/L，且1-500ng/L浓度范围内的校正曲线线性相关系数R2＞0.999；重现性：污水基质加标1ng/L，NK连续进样6次的日内重现性RSD%＜6%，4天的日间重现性＜8%。（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方检测机构出具检验报告原件扫描件或相关实验数据）。
▲2.2.21高选择性三级离子定量线性要求：进样克伦特罗浓度为0.2ppb、0.5ppb、2ppb、5ppb、20ppb的标准曲线，质谱方法必须依次提取母离子277，子离子203，三级子离子132，采用三级离子拟合标准曲线，要求标准曲线r＞0.99（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方检测机构出具检验报告原件扫描件或相关实验数据）。
▲2.2.22在数据采集过程中具有动态背景扣除功能，保证低含量化合物也能采集到有效的二级谱图（投标文件中提供仪器操作软件截图）。
2.2.23质谱可以直接进样快速方便，同时质谱端配备6通阀，软件可以编程自动反控6通阀；对高盐组分或者复杂机体可以进行自动化切割分离，避免进入质谱端。
2.2.24质谱外接兼容性：质谱系统能与离子色谱在线联机使用，测定草甘膦、卤代乙酸、高氯酸盐、溴酸盐、有机酸、有机胺等。
2.2.25工作站软件
2.2.25.1自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理和快速定量；软件能同时控制液相和质谱系统；能自动地确保系统待用，进行质量校正和设置质谱分辨率；能通过监测系统参数和解析系统报警使系统的运行时间最大化，中文语言可选。
2.2.25.2质谱工作站软件具备高通量定量功能，可处理大批量样品，同时分析上千种化合物；要求能自动标识离子比率、异常值等；积分可靠，减少积分误差；智能的多化合物多重反应监测方法设置，可根据每个多重反应监测目标物的保留时间自动设置多重反应监测窗口，无需手动设置多重反应监测采集窗口的起止时间段。
2.3氮气发生器
2.3.1采用超细化中空纤维膜分离技术，中空纤维膜具有自动再生功能无需更换；
2.3.2膜分离器采用螺旋卷式分离结构，提高氮气发生器分离效率；
2.3.3提供三路气源分别作为雾化气、干燥气和碰撞气，气源包含一路氮气和两路零级空气。
2.3.4具有双压力保护装置：当氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能；
2.3.5内置由两台空气压缩机集成的超空压系统，交替式给氮气发生器提供压缩气源；
2.3.6具有智能待机模式，终端停止用气时空压机进入待机模式，具有断电保护和高温自动停机保护。
2.3.7内置两个对流扇，延长氮气发生器使用寿命；
2.3.8氮气发生器：内置消音器及一体式真空隔音机箱，系统（包括主机和压缩机）噪音水平：≤50dB@1m。
2.3.9氮气压力露点低:≤－40℃；
2.3.10无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯。
2.3.11空压机和氮气发生器连接方式：空压机内置式；
2.3.12氮气发生器可实时显示空压机的实际运行时间。
3、污水毒情监测水样自动采集器
3.1.采集器远程操控功能：采集器设备可实现物联网功能，手机端可实时监控设备状态并进行远程操控；可以联接毒监测研发的物联网统平台；
3.2远程升级功能：采集器开机连接成功后，手机端可以对该采集器进行远程设置，远程连接升级。
3.3样品保存箱可通过手机端进行远程开锁；在未授权开启的情况下，样品保存箱处于锁止状态，且异常开启后，采集器可报警并及时反馈给用户端。
3.4样品瓶信息绑定功能：样品瓶和瓶盖具有可溯源功能，即一瓶一码一盖；
[bookmark: _Hlk208255034]3.5.采集器尺寸需小于650mmX500mmX550mm，采集器产品重量≤30公斤。
3.6.采样垂直高度≥9米，水平采样距离≥50米；
3.7.支持样品瓶个数≥12个，支持样品瓶最大容量≥500mL；
3.8.采集器具有集群控制功能，能通过手机端控制软件同时控制两台及以上设备进行水样采集。
3.9.样品瓶取样完成，使用瓶盖密封后，瓶盖首次开启后瓶身会留下防盗环作为开启非首次开启标志；
3.10采集器具有管路润洗功能，采集器可以在启动采样前进行管路润洗。
3.11.采集器具有定位功能，可将位置信息上传至后台服务器或手机控制端；
3.12.采集器应可以实现多种采样逻辑：如单瓶多次采样、多瓶单次循环采样、间隔采样、定时启动采样、整点启动采样等。
3.13.采集器的所在地区的海拔、气压等各种状态信息可传至后台服务器或手机控制端；
3.14.样本存储箱温度可通过移动终端软件远程控制，支持远程设置冷冻温度，其最低温度不小于22℃，可实现采样冷冻一体化，同时可远程获取样本存储箱温度；
3.15.采集器可在样本存储箱处于零度以下低温状态时对进样口管路进行加热，防止进样口管路冻结，保障顺利采样至采样瓶。
3.16.外置360°全景摄像头，可以对采样环境进行实时监控，并具有移动侦测功能，对采样过程进行监控报警，具备红外补光，红外摄像功能，具有弱光环境摄像功能；
3.17.内置可充电电池，内置电池容量≥5000mAh，可以提供异常断电以及电池低量报警功能。
3.18.采集器实际采样量误差与设定采样量误差不大于±5%；
3.19.设备的主控部分以及采样泵位于设备侧面，从结构设计上保证较好的防潮防水能力。
4、三重四极杆液质联用仪配置要求
4.1、超高压液相色谱系统一套，包括：
4.1.1超高压二元梯度泵一套；
4.1.2溶剂切换阀一套；
4.1.3在线五路脱气机一套；
4.1.4混合器一套；
4.1.5自动进样器一套；
4.1.6制冷型柱温箱一套；
4.1.7溶剂托盘一套；
4.2、三重串联四极杆质谱系统一套，包括：
4.2.1独立的ESI离子源一套；
4.2.2串联四极杆质谱主机一套；
4.2.3中/英文质谱工作站一套；
4.2.4机械泵两套；
4.2.5配套的液相、离子色谱联机组件一套；
4.3、官方配套数据处理工作站；
4.3.1高纯氮气发生器一套；
4.3.2常用耗材，包括：
4.3.2.1质谱端6通阀组件一套；
4.3.2.2泵油（1L）三瓶；
4.3.2.3 ESI喷针五根；
4.3.2.4 2mL样品瓶两盒（100个/盒）；
4.3.2.5 溶剂瓶五个；
4.3.2.6色谱柱3根：C18色谱柱（4μm，2mm×50mm）一根、C18色谱柱（1.6μm，2.1mm×100mm）一根、联苯色谱柱（2.6μm，3mm×100mm）一根；
4.3.2.7安装调谐液一套；
4.3.2.8系统校正化学品及联机试剂各一套。
采购包2技术参数：
1、工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定
1.1电源电压：220V±10%；
1.2最佳使用温度：18℃～28℃；
1.3最佳使用湿度：40%～70%。
2、液相色谱部分
▲2.1系统要求：超高效液相色谱主机一套，可扩展全二维液相、超临界液相等系统。
2.2包含：独立二元输液泵、在线脱气机（包括清洗液脱气功能）、高压混合器、输液泵清洗组件、可降温型自动进样器、可降温型柱温箱、二极管阵列检测器、系统控制器、流动相智能管理包、色谱柱、超高压色谱方法与常规色谱方法转换软件一套（可嵌入）。
2.3独立二元输液泵
2.3.1液相前端组成方式：两台独立高压输液泵构成的二元梯度系统。
▲2.3.2流速范围：0.0001-8.000mL/min，可实现0.1μL/min步进（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方检测机构出具的检验报告原件电子件）。
2.3.3流速准确度：≤1%；
2.3.4流速精密度：≤0.062%；
2.3.5梯度变化步进:0.1%；
2.3.6最高耐压：＞15000psi。
2.4在线脱气机
2.4.1流路数目：流动相脱气≥3路，其中1路为清洗液脱气；
2.5高压混合器：两个独立泵混合，可选择不同规格。
2.6输液泵清洗组件
2.6.1自动清洗组件：标配；
2.7可降温型自动进样器
2.7.1样品盘容量：≥于160位(1.5mL/2mL样品瓶)；
2.7.2样品数量扩展：最多可扩展至16000个样品；
2.7.3进样速度：可根据样品状态调整进样速度，适合澄清、粘稠等多状态样品。
2.7.4耐压：＞15000psi；
2.7.5交叉污染：<0.0003%；
2.7.6针外壁润洗和进样口冲洗：标配；
2.7.7针外壁送液清洗：标配2路清洗液；
[bookmark: OLE_LINK9]2.7.8针内壁清洗：标配3路清洗液。
2.7.9双进样模式：可扩展为支持两条独立流路同时分析，提高质谱利用效率。
2.7.10支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、自动衍生等，可实现在线自动稀释完成标准曲线、有效防止溶剂效应、在线衍生等功能。
▲2.7.11样品控温设定范围：4~45℃（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方检测机构出具的检验报告原件电子件）。
2.8可降温型柱温箱
2.8.1温度控制类型：采用双重控温方式，包含帕尔贴和强制空气循环两种方式，柱温箱内可放置混合器、切换阀（数量≥2），以保证混合过程及阀的切换过程均受柱温箱温控，保证样品分离过程的稳定性。
2.8.2温度控制范围：室温-10℃~95℃；
2.8.3双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器；
2.8.4色谱柱容量：单个柱温箱内可放置250mm×5根；300mm×3根；
2.8.5内置混合器：支持。
2.9网络化系统控制器
2.9.1控制单元数：8-12个单元；
2.9.2扩展板：最多两块扩展模拟信号板；
2.9.3数据缓存：约24小时/每次分析（500ms采样速率）。
2.10流动相管理系统：自动计算批处理分析所需流动相总量，实时监测流动相余量并可推送提醒信息至智能终端；智能流量控制功能：无需人员看守仪器，自动平衡色谱柱，流速可缓慢上升至设定值的一半，保持该流速至柱温箱到达“就绪”状态后，流速再缓慢上升至设定值，防止瞬间高压损害色谱柱，延长色谱柱使用寿命；智能运行样品分析及序列分析，色谱柱达到平衡状态后，可自动执行样品分析功能。
2.11色谱柱
2.11.1原厂色谱柱两根（毛发分析，污水直接进样）；
2.12超高压色谱方法与常规色谱方法转换软件一套（可嵌入）
2.12.1可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件（包括输液泵、检测器等），进行数据采集和分析处理。
3：质谱部分
3.1质量范围m/z：涵盖5-2000amu或更宽。
3.2灵敏度：
▲3.2.1 ESI源正离子方式：1pg利血平，MRM（609>195），信噪比S/N>5000000:1（RMS）；ESI源正离子方式：利血平，MRM（609>195），仪器检出限IDL<0.3fg（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方检测机构出具检验报告原件扫描件）。
▲3.2.2 ESI源负离子方式：1pg氯霉素，MRM（321>152），信噪比>5000000:1(RMS)；ESI源负离子方式：氯霉素，MRM（321>152），仪器检出限IDL<0.3fg（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方检测机构出具检验报告原件扫描件）。
3.3定量重复性：氯霉素，进样量50fg，6次重复进样，RSD≤2%；
3.4质谱分辨率（FWHM):样品(利血平)，结果m/z609处FWHM≤0.4u；
3.5质量准确度:样品(利血平)实测值与理论值之间的误差≤0.15u。
▲3.6质谱最大扫描速度：≥30000u/sec（投标文件中提供质谱软件扫描速度截图)。
3.7正负离子切换速度：≤5ms(不损失灵敏度的情况下)，实现正、负离子同时采集；
3.8交叉污染crosstalk（串扰）：<0.0005%；
3.9质谱最小延迟时间：不超过1ms。
▲3.10质谱MRM最小驻留时间（DwellTime）：<1ms（投标文件中提供质谱软件驻留时间参数在线设置截图)。
3.11MS到MS/MS切换时间：≤1ms；
3.12质量稳定性:＜0.1u/24hr；
3.13MRM通道数量：一次进样，不分时间段，可以至少同时检测30000个MRM离子对，并保证灵敏度和重复性不受损失；
▲3.14MRM通道速度：＞500MRM/s。
▲3.15满足《毛发中55种滥用药物及代谢物检验液相色谱-质谱法》（GB/T43240-2023）分析要求。
▲3.16满足JD/YJY02.15-2023《水样中依托咪酯等71种精神活性物质和代谢物及可替宁检验》测试要求。
3.17离子源接口：独立的ESI电喷雾离子源、可选配原厂APCI大气压电离离子源、复合离子源（APCI&ESI）、原位探针离子源等，能够进一步扩展其分析能力，且更换简单，接口具有真空锁定装置，离子源的清洁、维护、切换方便、快速，无需卸除质谱真空系统。
3.18离子源流速范围：正/负ESI接口：1μL/min～2000μL/min。
▲3.19ESI离子源加热气设计：独立的离子源加热辅助气采用与喷雾针同轴的设计，脱溶剂温度≥650℃。
3.20质量分析器：串联四极杆型质量分析器，双曲面全金属钼四极杆，不需要控温即可保证质量准确度的稳定性；
3.21高灵敏度检测器：离轴连续打拿电子倍增器，动态范围>8×106。
3.22工作站软件：软件能控制液相色谱和质谱部分，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、自动定量功能、质谱数据解析和谱库建立和检索等功能；
3.23扫描功能：具有全扫描、选择离子扫描、选择反应串联质谱扫描、产物离子扫描、前体离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描、混合扫描、同步调查扫描、正/负离子快速切换扫描。
3.24质谱调谐：可实现全自动质谱调谐和校正，在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正。
3.25生态模式功能：在一定时间内不使用时LC可自动关机，质谱离子源自动降温和关气，仪器自动执行休眠待机模式，降低能耗，有效提高仪器各部件的寿命。
3.26氮气发生器
3.26.1采用中空纤维膜气体分离技术制气；
3.26.2氮气流量：0-25L/min,氮气纯度：Upto99%，干燥度：-60℃/-76℉、氮气输出气压：100psi；干燥空气流量：25L/min，干燥度：－15℃/5℉，空气输出气压：100psi；
3.26.3前置彩色触摸液晶屏显示；显示内容：整机运行状态、整机运行时间、空压机运行时间、服务/故障提醒等。
3.26.4采用气体冷凝除湿技术干燥氮气；氮气干燥度（压力露点）：-60℃/－76℉；空气干燥度（压力露点）：－15℃/5℉；氮气和空气干燥度数值可通过水分分析仪做干燥度现场测试；
3.26.5内置式双空压机；空压机最大输出气压：116psi；最大总排气量为：≥150L/min、8000小时免维护。
▲3.26.6内置消音器，氮气发生器内腔隔音海绵覆盖降噪，大功率风扇加大空气对流，加强机箱内部散热，发生器噪音水平：≤50dB@1m(投标文件中提供第三方检测机构出具检验报告原件扫描件）。
3.27十万分位电子天平
3.27.1量程：52/120g；
3.27.2精度：0.01/0.1mg；
[bookmark: _Hlk184050230]3.27.3重复性(mg)：≤0.02（十万分之一设置），≤0.1（万分之一设置）。
▲3.27.4标配3面自动感应门，平稳而快速的开关玻璃门，开关时间仅为1秒；可选3种开关玻璃门方法，带有自动记忆功能，可自由设置全玻璃门的开关范围，将外部空气影响降至最低，提高作业效率。
▲3.27.5标配内置静电消除器（投标文件中提供产品彩页或功能截图）。
3.27.6内置≥13种高效液相HPLC常用的缓冲溶液配方，无需进行繁琐计算，轻松制备缓冲溶液。
4.全自动毛发清洗仪
4.1烘干温度：室温~60℃；
4.2最大连续清洗数量：24个；
4.3加液精度：5±0.5ml；
4.4加液时长：0-999s；
4.5单组超声时长：0~999s；
4.6  24组独立清洗控制；
4.7仪器主机可增配远程控制及多级客户管理机制；
4.8全自动清洗：通过内置程序和操作界面，实现一键全自动清洗，无需耗费过多人力，提高工作效率；
4.9高效洗净：利用先进的清洗技术，能够深入清洁毛发样本，快速去除污染物质，保证样本的纯净性；
4.10多功能设置：可根据不同实验需求进行多种清洗模式的选择，满足各类毛发测毒实验的要求；
4.11可靠安全：采用安全材料和设计，确保操作过程安全可靠，不会对样本造成污染或损害；
4.12防腐蚀：BPT材质清洗管路，更耐腐蚀，寿命更长；
4.13批量化：一次可同时处理24份毛发样品；
4.14高效率：10分钟内完成标准化清洗流程。
5、液相色谱质谱仪配置要求
5.1、主机配置要求
5.1.1独立二元输液泵1套；
5.1.2在线脱气机1套；
5.1.3高压混合器1套；
5.1.4输液泵清洗组件1套；
5.1.5可降温型自动进样器1套；
5.1.6可降温型柱温箱1套；
5.1.7网络化系统控制器1套；
5.1.8色谱柱3根（两根毛发，一根污水）；
5.1.9超高压色谱方法与常规色谱方法转换软件一套（可嵌入）；
5.1.10三重四极杆液质主机一台；
5.1.11液质接口离子源ESI源；
5.1.12跟液质配套用氮气发生器1台；
5.1.13原厂质谱中文工作站软件一套；
5.1.14中文串联质谱滥用药物数据库一套，精神活性物质数据库一套；
5.1.15十万分位电子天平1台。
5.2、全自动毛发清洗仪配置要求：
5.2.1主机一台；
5.2.2保险丝两个；
5.2.3超声管一袋；
5.2.4触摸笔1根。
四、交货期限及地点
1.合同履行期限：合同签订后60日历天内完成供货并全部安装调试完毕；自项目验收合格之日起售后质保服务3年。
2.交货地点：采购人指定。
3.交货方式：交货时甲乙双方均要有项目负责人现场清点移交。
五、付款方式
合同签订且采购单位在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的30%;设备安装调试完成后，试运行3个月后无其他问题，供应商提出验收申请，经采购人组织验收合格后，采购人在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的100%。
注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
[bookmark: OLE_LINK98][bookmark: _Toc10912][bookmark: _Toc24224][bookmark: _Toc15206][bookmark: _Toc31847][bookmark: OLE_LINK123][bookmark: _Toc3028][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: _Hlk187855282]六、项目实施要求 
1.投标人应在投标文件中提供完备的项目供货方案、实施计划，包括进度安排、现场管理、配送方案等。
2.进度安排要求：投标文件中需包含一份详尽的项目进度计划，有明确的时间节点和进度安排，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等。
3.现场管理要求：描述现场管理策略，包括安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等，以及现场安装人员管理要求。
4.合同签订后，中标人应在5日内寄送专业的实验室准备条件，并给出专业的实验室建设建议。
5.配送要求：a.中标人在设备出厂前，应提供明细的设备清单交由采购人进行确认，包含设备名称、详细规格、材质、颜色等内容，由采购人确认后，方可进行供货；b.货物为原厂制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为，表面无划损、无任何缺陷隐患。具备出厂合格证，中标人应将所供设备的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给采购人；c。所投货物的名称、品牌/制造商名称、型号、规格、配置（包括备品备件）、产地、数量等信息必须准确无误，且应与机器（机身铭牌）上的信息完全一致。d.中标人负责货物的包装、保险、运输至采购人指定的交货地点。零散及易损件需用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理；e.中标人负责货物装卸车、就位、组装、调试等工作，保证交给采购人货物的完好性。
5.安装结束后，中标人派专人完成产品整体的调试工作。所有测试工作都必须由经过产品制造商认证的工程师参与进行，测试时应采用符合相应精度要求的仪表，测试工作所需的仪器仪表、工具、材料均由投标人负责。
6.试运行 
6.1中标人派专人负责产品试运行的全过程； 
6.2试运行是考核产品质量和可靠性的重要步骤，当主要指标（设备性能、可靠性、稳定性）在试运行验收满足要求后，最终验收才能进行，如果上述条件不满足，需重新进行试运行； 
6.3中标人需要提交操作和维护手册，使采购人及有关人员能事前熟悉所安装的产品。手册内应包括控制程序、操作和维修的程序。每一本手册应包括不少于以下资料： 
6.3.1所有产品的规格及详细的中文版操作手册、调试手册及质量保证书； 
6.3.2产品主要部件常见故障说明，包括配件及装配图、一般事故说明。说明书需包括操作手册和常见备件清单；建议的定期保养期及项目等。
7.项目团队
针对本项目配备项目经理1名及技术负责人1名（项目经理不得兼任技术负责人），此外，配备不少于4人的项目组成员。
七、备品备件要求
1.投标人应提供对所供产品运行和维护所必需的备品备件。保证备品备件长期稳定供货。
2.投标人在投标文件中应对备品备件有详细的说明（如在哪些部位使用、存放期限、是否需干燥剂等），以便采购人了解这些备品备件用于哪些具体项目上。 
3.所有备品备件的一些主要部件在发运前都应进行测试，以保证正常运行。 
4. 正式交付运行前损坏的部件或产品由投标人提供，所需费用均包含在本次报价中。 
[bookmark: OLE_LINK72]八、质量保障要求
1. 质量保障措施：投标人应在投标文件中提出详细的产品生产质量管理计划，计划应包含质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序。
2.严格执行国家及行业标准组织生产，设备及关键部件提供合格证明与检测报告；建立质量追溯机制，实行出厂检验与到货复检双重把关，关键部件留存合格记录。质保期内实行免费保修，出现质量问题免费维修更换，并提供及时的技术支持与售后服务，确保设备安全可靠、性能稳定。全面覆盖设备生产材料、生产过程、出厂检验、测试、仓储保管、运输防护、安装调试等全流程质量保障，各项保障措施清晰具体、可操作、落地性强和符合本项目实际情况。
[bookmark: OLE_LINK79]3.供应商提供的设备符合国家颁布的质量标准和投标文件的相关技术要求。
九、应急响应要求
1.投标人针对本项目提供应急和重大故障解决方案，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的补救措施等，应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况。
2．供应商应针对各阶段工作内容和要求，制定完善的应急风险管理措施。接到培训等临时任务需求时，及时安排技术人员到队支持。
3.供应商需建立完善的项目应急管理体系及高效的服务响应机制，保障项目突发问题快速处置、产品质量、服务质量高效可控。
4.供应商应建立7×24应急响应机制，配备专职安全质保团队。重大故障无法现场修复的，需提供应急备用方案或替代设备，保障采购人使用需求不受影响。
十、培训方案
1.中标人有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。
2.中标人对采购人采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括但不限于设备的原理、结构及功能简单介绍设备的操作，系统硬件、软件的操作运用，设备的日常维护和故障排除。
3.对于所有培训，投标供应商必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的人员进行培训。投标供应商应按照采购人要求在用户地培训。
4.投标人针对本项目特点，结合采购人的需求，制定包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训对象、培训团队配备等技术培训方案，方案合理、详尽，能贴合本项目用户使用需求。
5.制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训。方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。 
6.培训过程中涉及到人工费、讲课费、培训材料费、差旅费等一切费用均由中标人承担，所需费用均包含在本次报价中。
十一、售后服务
1.供应商在投标文件中提供维保方案，应包括但不限于售后服务收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格、整个售后服务具体内容、流程、规范标准、档案等情况，收费清单涵盖全面，价格优惠力度合理，服务内容涵盖全面不少于以上要求，流程及规范科学合理，可实施性强，档案建立标准规范。
2．供应商应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。供应商保证向采购人供应全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成且价格合理。 
3.所有设备均须由中标人提供不少于3年的整机保修服务，质保期自验收合格之日起计算。关键设备享有原生产厂家的技术支持和售后服务，费用包含在合同价之中。货物制造商或投标人必须有专业的售后服务力量，提供售后服务联系电话及联系人。质保期内中标人提供技术支持和培训服务，承担所有上门人工费、配件维修及更换服务（质保期内如需更换配件，配件需是全新的），如发现潜在问题，应负责排除，如果无法解决则质保期顺延，相关费用包含于投标总价中。仪器配备的操作软件终身免费更新。
4.免费保修期内设备维护服务要求（自然灾害等非中标人设备质量原因的除外）：接到报障电话后，在2个小时内进行答复、确定派人修理，在12小时内上门服务并解决问题；如果设备故障在检修18小时后仍无法排除，则中标人必须在双方协商的时间内提供相同规格的替代设备部件，以免影响正常的工作。在2个工作日内仍无法修复设备故障，采购人有权要求中标人无条件更换该设备的零部件；免费质保期内同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标人无偿更换同一规格的设备或部件。所有设备保修服务方式均为上门保修由此产生的一切费用均由中标人承担。 
5.中标人在质保期内负责软硬件系统运行的稳定性，负责更换硬件故障部件或修改出错的软件系统，费用包含在合同价之中。若中标人提供的软硬件系统在功能上、性能上达不到使用要求，采购人有权要求中标人进行及时完善和修改。如果在质量保证期内中标人未能按上述约定承担维修责任，采购人有权对由此引起的损失要求中标人进行赔偿。 
6.如果在质量保证期内中标人未能按上述约定承担维修责任，采购人对由此引起的损失要求中标人进行赔偿。中标人负责向采购人提供现场安全操作及必要的维护保养培训。
7.质保期内中标人至少每半年对本项目设备进行全面的巡检（巡检内容包括设备整体检测、设备保养评估、故障隐患排查等），对巡检过程中发现的故障及隐患进行及时处理，并生成巡检报告提交采购人。
十二、验收要求
1．验收前产品保护
验收前，中标人负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标方原因导致其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。
2.由采购人按约定时间及条件组织履约验收。中标人配合采购人做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。
3.在发货前，中标人应对该批次货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验合格证书，但该证书不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。
4.货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，采购人有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由中标人承担。
5.货物进场后，中标人继续负责对货物的看管工作，如因看管不善所造成的一切损失由中标人承担，中标人准备好相关初步验收资料，验收内容包括但不限于：产地、货号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。
6.中标人货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后，采购人组织验收并出具验收报告。如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），采购人报请法定检验机构进行检测（检测费由中标人承担），有权凭其出具的检验报告向中标人提出索赔。
十三、商品包装环保要求
1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%； 
2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 
3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 
4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； 
5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； 
6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 
7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 
注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。
十四、快递包装环保要求
1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；
4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
10、快递应使用电子面单；
11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
十四、其它要求
1.全部投标产品必须符合国家标准、行业标准。采购人在接收货物时如发现产品、配件的品牌、技术参数与投标文件中不一致，或产品不符合相关国家、行业标准等情况，有权拒绝接收，并要求中标人在规定期限内无偿更换为与投标文件一致的符合国家、行业标准的产品。中标人拒绝更换或在规定期限内不能更换到位的，采购人有权终止合同，并按相关规定予以处理。实施中，对存在疑问的产品，采购人可申请当地质检部门进行检测，检测费用由中标人支付,检测费用含在报价内。 
2.合同签署前，采购人有权核验中标供应商投标相关证明材料原件，核查供应商投标承诺的设备供货、安装、售后等履约保障能力。如供应商无法提供对应原件，或核查确认无法实质性履行投标承诺的，采购人有权终止合同签订流程，并按政府采购相关规定向主管监管部门报送情况。
3.货物验收时，将由采购人、技术专家联合组成的验收小组对每台设备进行验收，如发现供应商所提供设备性能不符合招标要求，存在虚假应标行为，采购人有权停止验收同时报送至财政监管部门，取消其中标资格并追究其相关责任。
4.履约期间，如发生中标人工作人员工伤或遇中标人工作人员人身伤亡事故，均由中标人负责；由于中标人人员在相关操作过程中安全防护不当导致工人或其他人员发生人身安全损害及事故的，一切后果与法律责任均由中标人承担。
5、付款前，中标人应向采购人提供符合要求的增值税发票等，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除中标人合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除中标人应承担的违约金或其他费用。
6、所投的货物是经检验合格的全新、未使用过的原装合格正品，提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向中标人索赔。 
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项目名称：                                   
合同编号：                                 
甲方：                                       
乙方：                                       
签订日期：               年       月       日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                    （采购人）
乙方（全称）：                    （供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：    
（1） 项目信息
（1）采购项目名称：                                       
        采购项目编号：                             
（2）采购计划编号：  
（3）项目内容：
      采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他： 
（6）合同是否分包：¨是      þ否
（7）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
þ是       ¨否      ¨不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                
                 大写：                           
    （2）付款方式（按项目实际勾选填写）：
见采购需求部分。
3.合同履行
（1）合同履行期限：             。
（2）履约地点：                            
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是       ¨否  

履约保证金提交金额：按采购合同总价的10 %提交。
履约保证金提交形式：履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
[bookmark: _Hlk187853678]支持和鼓励乙方使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，乙方如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的7 %提交。办理流程、偿付等内容详见江苏政府采购网“保险保函”模块。
履约保证金退还方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
履约保证金退还条件：具有验收合格相关证明材料。
履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还。
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，乙方不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
逾期退还履约保证金违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。        
4.合同验收
4.1甲方依法组织履约验收工作。
4.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
4.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
4.4如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
4.5甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
4.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
5.技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后3年为止，以两者孰长为准。
6.质量保修范围和保修期及售后服务
6.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
6.2乙方提供的货物在售后服务期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
6.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
6.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
6.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
6.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后3小时内到达甲方现场。
6.4售后服务期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
6.5 售后服务期为自交货验收合格之日起  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
7.商品包装环保要求
7.1商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%； 
7.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 
7.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 
7.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； 
7.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 
7.6纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 
7.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 
注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。
8.快递包装环保要求
8.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
8.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
8.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；
8.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
8.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
8.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
8.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
8.8快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
8.9快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
8.10快递应使用电子面单；
8.11直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
8.12快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
9.违约责任
9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的合同总金额的千分之三计算，逾期15日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担；
9.2货物中涉及的服务，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、交付服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延一日的合同总金额的千分之三计算，逾期15日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担；
9.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.03%计算，最高限额为本合同总价的3%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
[bookmark: _Toc26807][bookmark: _Toc32454][bookmark: _Toc18683][bookmark: _Toc9497][bookmark: _Toc30329]9.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
9.5除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
9.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
9.7乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
9.8甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
9.9违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。
10、不可抗力事件处理
10.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
11.组成合同的文件
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，应按以下顺序解释：
1.1.1本合同合同及其变更、补充协议；
1.1.2政府采购合同专用条款；
1.1.3政府采购合同通用条款；
1.1.4中标（成交）通知书；
1.1.5投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.6采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.7标准、规范及有关技术文件
1.1.8但如乙方在投标时作为竞争条件而在投标文件及其附件中作出比招标文件及答疑纪要和本合同更有利于甲方的响应，则投标文件及其附件中更有利于甲方的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及答疑纪要和本合同，乙方须按这些响应承诺履行。
12.合同生效
本合同自双方当事人盖章签字时生效。
13.合同份数
本合同一式四份，甲方执 二份，乙方执二份，均具有同等法律效力。
	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称
（公章或合同章）
	
	单位名称
（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人
（签章）
	
	法定代表人或其
委 托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	   
	住  所
	

	联 系 人
	 
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	  
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	


6. [bookmark: _Toc27624]
政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3.履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4.甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及合同约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5.乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及合同约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照合同约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除合同另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵约定的指定现场。
7.2 除合同另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输、验收事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8.质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在合同规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在合同规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在合同中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在合同中约定。
13.履约保证金
13.1履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
13.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的 5 %提交。
支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 3  %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
13.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
13.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
13.5履约保证金退还时间
采购人收到供应商退付申请后5个工作日内退还。
13.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
13.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照合同约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）合同规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据合同要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按合同规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按合同规定执行。
16.合同变更、中止与终止
  16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁的方式解决争议，将争议提交宿迁仲裁委员会仲裁。
19.2 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22.通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。
[bookmark: _Toc20313]  23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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项 目 名 称： 宿迁市公安局三重四极杆液质联用仪采购项目
项 目 编 号：  JSZC-321300-SQTY-G2026-0017         
      投标人名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：               







投标文件目录

一、投标函
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四、分项报价表
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一、投标函

投标函
宿迁市公安局：
根据已收到的项目编号为JSZC-321300-SQTY-G2026-0017的宿迁市公安局三重四极杆液质联用仪采购项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日













[bookmark: _Toc3680][bookmark: _Toc29506][bookmark: _Toc27409]
二、法人授权书
[bookmark: OLE_LINK6]法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-SQTY-G2026-0017号宿迁市公安局三重四极杆液质联用仪采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                             
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日期：                                         
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三、开标一览表

[bookmark: _Toc26543][bookmark: _Toc956][bookmark: _Toc12614]格式详见投标文件制作工具

四、分项报价表
分项报价表
（货物类）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	￥                                 
人民币（大写）：      仟     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、特检院新梯验收监督检验费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。



[bookmark: _Toc2747][bookmark: _Toc17418][bookmark: _Toc21129]五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

格式详见投标文件制作工具


























六、关于符合本国产品标准的声明函
 
格式详见投标文件制作工具

七、技术响应偏离表（技术参数响应）
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。



[bookmark: OLE_LINK80]
八、企业业绩
[bookmark: _Hlk187935031]投标人自   年   月   日以来承担
类似项目业绩一览表
	序
号
	项目名称
	采购单位
	合同主要标的
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。








[bookmark: _Toc9275][bookmark: _Toc26048]九、项目组人员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: OLE_LINK8]注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。



十、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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