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采 购 人：盐城市大丰区卫生健康委员会（盖章）
采购代理机构：江苏兴华工程项目管理咨询有限公司（盖章）
日     期： 2026年11月	
第一章 招标公告
项目概况
盐城市大丰区卫生健康委员会慢病管理中心设备采购项目的潜在投标人可在“苏采云”系统，网址：https://jszfcg.jsczt.cn/（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取采购文件，并于2026年12月2日10:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320904-JSXH-G2026-0014
2.项目名称：盐城市大丰区卫生健康委员会慢病管理中心设备采购项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：447.24万元
5.最高限价：447.24万元
6.采购需求（简介）：动脉硬化检测仪、肺功能检测仪、人体成分分析仪、便携式多参数健康检测仪（尿微量白蛋白肌酐比值）、动态心电血压记录仪（动态生命体征参数监测仪）、卧式下肢康复训练器、运动安全评估设备、眼底相机及阅片软件、超声多普勒血流检测仪、震动感觉阈值检测仪、超声骨密度仪、便携式彩色多普勒超声诊断仪、慢病管理软件等采购，包含不限于设备及成品软件采购、包装、运输保险、安装布置就位、检测验收、调试、备品备件、专用设备等，还包括提供各项资料、售前售后服务、维修、保养等伴随服务，具体详见第四章采购需求。
7.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货安装调试并经采购人验收合格。
8.质保期：三年（自产品验收合格之日起计算，含软件维保服务）
9.本项目不接受联合体参与投标
二、投标申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：
3.1投标人具有与各产品相对应的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》并在有效期内，投标时提供相关证书扫描件。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
3.方式：本项目采用网上注册登记方式（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年12月2日10:00（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件；《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注 “中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
采购人：盐城市大丰区卫生健康委员会
地    址：江苏省盐城市大丰区幸福西路68号
联 系 人：沈杨
联系方式：13914699466
2、采购代理机构信息
采购代理机构：江苏兴华工程项目管理咨询有限公司
联系地址：大丰高新区五一路5号希望小镇1号楼
联 系 人：邹海君
联系电话：13921826080
 


 
 
第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
本项目采购代理费参照苏招协〔2022〕002号文件货物类标准的40%向中标单位收取，请投标人考虑在投标报价中，但不单列，分摊至投标报价内。项目结算时采购人不另行支付任何费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.3投标配置和分项明细报价，应包括但不限于软件费用、硬件设备费、运输费、上下力资、安装调试费、备品备件费、专用器具费、设备升级费、运维服务费（含运维人员、设备全部费用）、软件升级费用、售后服务费、培训费、管理费、招标代理费、验收服务费、利润及税金等全部费用，招标文件中另有规定的除外。投标所报单价为最终结算单价，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、技术方案、服务承诺、培训承诺及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20、投标文件的拒收
20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的条款，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（二）采购人或采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签名、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签名、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人及采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.1中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31. 签订合同
31.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、服务（包含与服务相关的货物）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
33.9履约保证金政策
履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为合同金额的5%。
34. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 第三章  合同条款
 
 
 
政府采购货物买卖合同
 
 
 
 
项目名称：
甲    方：
乙    方：
签订时间：

 
第一节 政府采购合同协议书
 
甲方（全称）：
乙方（全称）： 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，甲乙双方就 盐城市大丰区卫生健康委员会慢病管理中心设备采购项目按照招标结果及中标通知书，经协商一致后签订本合同。
一、货物内容
1.1 货物名称：
1.2 型号规格：
1.3 数量（单位）：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方交纳本项目合同价的10%给甲方，作为本项目的履约保证金，乙方如提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为合同金额的5%
6.2履约保证金的收取方式：银行转账或电汇或保函或履约保函（保险），履约保证金的退还：项目验收合格后15日内无息退还。如未能按期交付验收合格的履约保证金不予退还。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、质保期
8.1 质保期   年。免费质保运维期自项目竣工验收合格之日起计算，质保期内的设备等其他损害货物均由乙方在甲方要求时间内整修完毕，保证设备安全，由第三方人为因素造成的损坏，由乙方自行处理索赔事务，与甲方无关。
九、合同履行期限、交货方式及交货地点
9.1 合同履行期限：_________
9.2 交货方式：_________
9.3 交货地点：_________
十、货款支付
10.1 付款方式：合同签订后付30%预付款（合同签订并收到中标人发票后 10个工作日内），所有产品安装调试完成并经甲方验收合格后付至合同价款的90%，余款在质保期满后无质量问题且无违约责任后无息结清。
在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
10.3乙方付款时需提供合法有效的发票。
十一.税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到电话后须在 3 小时内响应， 24 小时内到达现场解决问题（如遇特殊情况不能在规定时间内解决的须向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延长维修时间，否则按合同价的万分之一/天作为逾期违约处罚，违约金直接从结算价款中扣除），如果需要更换货物或配件，需保证所换货物或配件不低于原配置。如在上述规定时间内不能到位的，甲方有权自行维修或更换，因此产生的费用由乙方承担，甲方自行维修后的设备仍享有乙方的质保承诺。
12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方支付。
十四、货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物的，或交付的货物达不到采购规定使用要求的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市大丰区。
十八、合同生效及其他
18.1 合同经双方 法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.3 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
 
 
 
甲方：                         乙方： 
地址：                         地址： 
法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：
联系电话：                     联系电话：
 
                                    签订日期：      年  月  日
 


 
 政府采购合同履约验收书（参考格式）
根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：
	项目名称
	 
	项目地点
	 

	预算金额
	 
	承接单位
	 

	合同时间
	 
	项目开始时间
	 

	项目结束时间
	 
	项目联系人
	 

	验收情况和验收意见
（可另附）
 
 
 
 
 
 
 
 

	验收小组（签字）：
 

                              年    月    日

	供应商确认意见（签章）：

                              年    月    日

	采购人确认意见（签章）：
 

                              年    月    日




 
第四章 采购需求
（一）采购属性：货物类
（二）采购标的所属行业：属工业。本项目核心产品： 便携式彩色多普勒超声诊断仪
（三）详细需求
A、采购清单
	序号
	产品名称
	采购数量
	单位
	使用期限（年）
	备注

	1
	动脉硬化检测仪
	5
	台
	≥8
	 

	2
	肺功能检测仪
	3
	台
	≥8
	 

	3
	人体成分分析仪
	6
	台
	≥5
	 

	4
	便携式多参数健康检测仪（尿微量白蛋白肌酐比值）
	3
	台
	≥5
	 

	5
	动态心电血压记录仪（动态生命体征参数监测仪）
	5
	台
	≥5
	 

	6
	卧式下肢康复训练器
	5
	台
	≥6
	 

	7
	运动安全评估设备
	5
	台
	≥5
	 

	8
	眼底相机及阅片软件
	5
	台
	≥10
	 

	9
	超声多普勒血流检测仪
	6
	台
	≥5
	 

	10
	震动感觉阈值检测仪
	5
	台
	≥8
	 

	11
	超声骨密度仪
	3
	台
	≥8
	 

	12
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	6
	台
	≥10
	 

	13
	慢病管理软件
	1
	套
	不限
	


备注：所有产品使用期限不允许负偏离，投标时提供产品铭牌照片，否则投标文件无效；1-12项交付时设备生产时间不得超过6个月，投标时提供承诺函格式自拟，否则投标文件无效。
B、参数要求：
一、动脉硬化检测仪
▲1、四肢同步测量血压、ABI、baPWV；测量参数包含但不限于：baPWV（脉搏波传导速度）、 ABI（踝-臂指数）、BAI（臂-踝指数）、UT（脉搏波上行时间）、MAP%（平均动脉压）、AI（反射波增强指数）、HR（心率）、ET（射血时间）、PEP（射血前期）、ET/PEP（射血指数）、SYS（收缩压）、MAP（平均压）、DIA（舒张压）、PP（脉压）、心音波形、心电波形、脉搏波波形等；
▲2、≥10英寸液晶触摸显示屏，可显示心音图、心电图、四肢脉搏波形图；
3、配备触摸式操作平台，一体式可升降支架，配备打印机，操作便捷，方便运转，开始检查后无需人工干预，自动生成报告并连接打印机直接出报告；
4、完善的病历管理，可以对同一个病人进行多次检查，并提供预约功能；病例数据可回顾，用户可便捷浏览病例数据
▲5、诊断结果自动生成，用户可选择诊断词条编辑诊断结果；
6、提供ABI\PWV报告、运动负荷报告，内容图文并茂，结果清晰；能够显示ABI（踝臂指数）、PWV（脉搏波传导速度）、心电波形、心音波形、四肢脉搏波形、心率、血压（收缩压、舒张压、平均压）、脉压差、脉搏波上行时间、射血前期、射血时间、射血指数等；
7、提前录入受检者信息，大批量体检时，快速的调入受检查者的信息；
8、提供数据预览功能，检查所见的显示、医生意见的显示、记录原始数据的显示、记录数据报告单的显示；
9、血压测量原理：示波法（单肢、单侧、四肢同步测量）；静态压力测量范围：0~300mmHg；静态压力测量精度：±3mmHg，具有过压保护功能，具有断电后自动放气功能。
10、心电：心率范围：30bpm～300bpm；心率精度：误差±1bpm或±1%取大值；
11、心音：幅度频率特性：20Hz～250Hz；波形幅度的误差≤10%。
12、一体式台车，配备工作站。工作站处理器：主频≥2.5GHz，核心≥8个；内存≥8G；硬盘≥1T；支持WiFi/蓝牙；兼容国内主流操作系统。
 
二、肺功能检测仪
▲1、可测量并显示参数包含但不限于FVC、FEV1、PEF、VC、MVV，静息分钟通气量MV相关参数：MV、RR（MV）、TV（MV）、BR、VR、tI（MV）、tE（MV）、ttot（MV）等；
2、 支持多组测试数据及波形对比，曲线显示为不同颜色，并按照最佳至最差智能分配曲线颜色，可显示最佳曲线、前三佳曲线、显示所有曲线等，智能推荐可接受度高的测量曲线；
3、多种预计值可供选择（含中国人预计值），并可给出测量值与预期值的比率，反映测试者状况；
▲4、测量质量控制功能，可给出单次测量可接受程度、多次测量重复性，智能生成质量评级；
5、实时显示呼吸波形：流量—容量环（含预计值曲线）和容量—时间曲线图；
6、具有BTPS自校正功能，自动测量环境参数（温度、湿度、大气压力），补偿环境差异的影响；
▲7、支持容量定标功能，支持不少于两种标准容量定标桶（如1L、2L、3L、4L等常见规格），或内置/外置等效定标装置，具备流速线性验证功能，验证点不少于2个（低、中、高流速范围），或采用经认证的等效验证方法（如自动动态验证、标准波形验证等），确保测试精度，可生成定标质控报告；
8、趋势图显示，提供测试者一段时间内各个参数的走向趋势，可自由选择显示的区间；
9、容量、流速超限信息提示；
10、支持支气管舒张试验，支气管激发试验，支持用药前后数据、图形对比显示，独立生成舒张试验、激发试验专项报告；
11、具有肺功能评估功能，根据检测结果给出诊断建议，如：阻塞性异常、限制性异常、严重程度等，供医生参考；
12、高精度、高分辨率的压差传感器，测试精度高，小流速测试更加准确，频率响应能力也更加灵敏，且便于拆卸、清洗、消毒，预防交叉感染；
13、含随访问卷模块：慢阻肺评估测试（CAT）模块，改良呼吸困难指数（mMRC）问卷调查，慢阻肺自我筛查问卷（COPD-SQ）；
14、检测结果显示功能，支持检测结果概要显示和详细显示模式，并支持测试历史回顾显示；
15、可对测量曲线进行编辑管理，包括删除异常曲线、标记参考曲线、选择参与计算的曲线、筛选显示曲线等操作；
16、内置热敏打印机，亦可外接打印机打印，输出检测报告；软件内置电子操作说明，方便随时查阅；
17、≥10英寸电容触摸屏，支持有线、无线数据互联；
18、容量范围：0～10L（FVC值）；容量准确性：±3%或±0.05L
19、流量范围：0～16L/s；流量准确性：±5%或±0.2L/s（取最大值）；流量阻抗：＜0.35kPa/（L/s）
20、大容量数据存储：设备本地存储容量≥1000条受检者完整检测数据；
21、支持双模工作模式。支持单台仪器离线工作及与PC 端联机工作。
 
三、人体成分分析仪
1、工作原理：多频率生物电阻抗测试；电极：4极8点接触式电极。
▲2、测试频率至少包括：5kHz、50kHz、250kHz，支持1kHz及更高频率（如500kHz、1000kHz）扩展者更优。
▲3、采用安全微电流检测技术，符合医用电气安全标准。
4、人体成分测量参数至少包含：身高、体重、生物电阻抗、身体总水分、蛋白质、体脂肪、肌肉量、BMI、去脂体重、体脂百分比、节段脂肪分析、内脏脂肪面积、内脏脂肪等级、肥胖度、体维度、无机盐；
▲5、支持相位角测量，50kHz或其他临床常用频率下的全身相位角或节段相位角均可.
6、支持综合评估：包含人体成分总评分、基础代谢、身体细胞量、趋势图分析、儿童生长曲线、体重控制、体型判定、肥胖评估、身体均衡评估、饮食建议、运动建议等。
7、测量过程中实时显示测量动画以及测量进度，可有真人语音提醒注意事项及操作步骤。
8、测量时间≤1min。
▲9、显示屏：彩色液晶触控屏，尺寸≥10英寸，支持多点触控，可实现无按键独立操作。
10、内置成人报告单、儿童报告单等多种报告单模板，且支持用户对报告单模板进行自定义编辑。
11、适用人群范围不低于如下要求：年龄：3岁-100岁；体重：5kg-300kg；身高：70cm-250cm。
▲12、产品质量：使用过程中支持软件在线升级。
 
四、便携式多参数健康检测仪（尿微量白蛋白肌酐比值）
1、检测标本：全血或者尿液。
2、样本量：5-150 μl。
3、条码识读：二维条码自动读取。
4、试剂规格：单人份液相试剂卡。
▲5、检测时间：≤6分钟/样本。
6、分析方法：荧光免疫分析法或等效定量免疫分析方法。
7、数据存储量：检测结果≥80000组，质控结果≥10000组。
▲8、单机测量通道：≥1个独立通道。
9、检测指标：糖化血红蛋白（HbA1C）、尿微量白蛋白/尿肌酐（ACR）。
10、显示方式：≥7寸触摸屏。
11、检测通量：支持连续进样检测。
12、设备带有自检及故障提示功能、检测和质控功能、查询等功能。
 
五、动态心电血压记录仪（动态生命体征参数监测仪）
1、心电性能： 动态输入范围：10mV；输入阻抗：≥10M； 共模抑制：≥60 dB；增益准确度： ≤10%；增益稳定性：≤3%；系统噪声：≤50 μV ；道间干扰：≤0.2 mV； 频率响应：0.05 Hz～60 Hz（+3 dB～-3 dB）； 最小检测信号：最小幅值为50 μV。
2、血压性能： 量程：0kPa（0mmHg）～39.6kPa（297mmHg）；显示分辨率：0.133 kPa（1 mmHg）；压力传感器准确性：最大误差±0.4 kPa（±3mmHg）；系统整体有效性：平均差不超过±0.67 kPa（±5mmHg）；标准偏差不超过1.067kPa（8mmHg），脉率测量范围：40次/分钟～240次/分钟；脉率测量精度：±5%。
▲3、设备功能：可同步采集12导心电图、血压数据；具备单次测量血压功能，测量收缩压、平均压、舒张压；具备24小时自动循环血压测量及设置测量间隔的功能，可设置监测总时长，分为24小时、48小时、72小时、任意时长；具备事件记录功能，结合事件记录对心电、血压数据进行分析，具备体位记录功能，辅助临床判断受检者血压测量时的体位状态。
4、可显示和打印出采集过程中任意时刻的心电波形。 具备QRS波群自动识别功能，并可手动修改波形属性；多导叠加分析，可选择任意导联参与分析，使QRS波查找更精确。 
5、具备散点图分析功能，包含但不限于密度型和混合型散点图。“散点图”分析散点图为核心，构建缩略散点图+差值散点图+DEMIX叠加图+多个子模板+片段缩略图+多导心电图加以辅助，多画面同屏互动，便于医生快速将心搏进行分类。“混合型散点图”支持将窦性、室上性、室性及干扰心搏以彩色叠加形式标记，便于医生根据颜色快速选取，判断出属性错误的心搏。
6、具备直方图分析功能，可选择间期、间期比、电压、QRS波宽度、QRS面积和心率直方图。直观的“对数形式直方图”，缩小直方图中最大值与最小值的差距，突出细节，提高分析效率。
7、具备房颤分析功能，采用时间散点图与洛仑兹散点图相结合的方式，直观的显示出房颤事件位置，便于定位诊断。具备心律失常、心率变异、ST-T、起搏等分析功能。具备批量插入心搏功能，可选择自动添加，或指定心率、百分比进行添加。
▲8、支持自动准确识别正常、传导阻滞、室上性、房性、逸搏、交界性、房颤、起搏、融合波、干扰等波形。
▲9、支持心电、血压同步分析，可查看血压采集时间对应的心电图、心率趋势图，为高血压和心脏病患者的精确诊断提供客观依据，提供异常结果预警提示功能。（投标时提供功能截图证明，否则视为负偏离）
10、具备血压数据回顾和打印报告功能。①准确分析24小时/白天/夜间的收缩压/舒张压/平均压、全天/白天/夜间血压负荷值、昼夜血压变化节律、血压变异系数、24小时脉率；②提供总报告、条状图、柱状图、饼图、血压测量数据页等10多种报告模板；③提供心率与收缩压乘积分析、动态动脉硬化指数分析、血压晨峰分析、平滑指数分析、白大衣分析、曲线下面积参数分析等众多分析功能。
11、显示屏：≥2.4英寸高清彩色液晶屏显示。
 
六、卧式下肢康复训练器
1、用于患者使用设备进行下肢主动性康复训练；最大承重：≥150kg；功率调节范围：0-500W，精度1W。
2、患者管理：支持添加患者信息基本信息（姓名、年龄、性别、体重、主要诊断、吸烟史等），信息可编辑，修改、删除.
3、支持多种训练模式：≥8种训练模式；
4、运动康复训练过程须具备准备阶段、训练阶段、恢复阶段的结构化训练管理功能，支持各阶段倒计时提示。基础配置须实时监测并显示心率、血氧，可选配心电、血压、呼吸率监测；监测参数支持实时趋势图显示。支持运动前后采用borg量表进行呼吸困难评分及疲劳度评分记录。
▲5、功率车显示屏：≥15寸医用级触摸屏，可实时显示患者信息、功率车功率、阻力等设备参数；须实时显示心率、血氧等生理参数并支持超限报警，可选配心电波形显示；须支持根据预设心率区间进行功率等参数的自动调节或手动调节，自动调节功能须提供算法安全性验证说明。
6、物联功能：与运动康复监测系统对接，配套监测大屏与功率车屏幕双屏同步实时监测显示功率车功率、阻力等设备参数，同步实时显示心电波形、心率、呼吸、血氧等患者多项生理参数并实时报警，实时呈现心率、呼吸、血氧的趋势图。
7、支持运动训练过程中记录患者异常情况以及处理方式的记录，记录容量须满足临床常规使用需求（≥1000条/患者），并支持在报告中呈现。支持生成患者康复的数据统计表和康复趋势图；
▲8、自动生成康复报告，报告须包含但不限于：患者基本信息、训练参数设置、borg评分及疲劳度评分；运动趋势图须包含运动强度、心率、血氧等核心参数；须记录异常事件及处置情况；须呈现训练前后关键生理参数对比。报告格式须符合临床康复医学文档规范，支持打印及电子版导出。投标人须在投标文件中提供报告模板说明（包括数据字段定义、呈现形式），中标后须支持按采购人需求进行报告格式定制化调整。
9、与康复管理系统对接，支持运动处方的远程下发，支持康复数据上传，能够进行数据回顾分析及统计管理，辅助建立院内康复数据库及医疗大数据中心。
 
七、运动安全评估设备
1、智能化6分钟步行试验系统覆盖六分钟步行试验全流程，符合《六分钟步行试验指南（ATS 2002）》规范要求，智能语音全程指导患者完成6分钟步行试验，实验前、后血压测量支持自动测量数据上传和手动测量录入；
2、软件及监测仪器均具备药监局颁发的《Ⅱ类医疗器械注册证》，投标时提供相应注册或备案证明文件。
3、陀螺仪技术具备自动计圈功能，精准自动计算步行距离、步数，可采用陀螺仪、UWB、RFID、视觉分析等成熟定位技术。
▲4、具备心率变异性分析功能，并出具HRV分析报告，报告内包含庞加莱图、NN间期差值散点图、非线性特征图等。
▲5、实时监测生理参数：心电、心率、呼吸、血氧，并呈现实时动态趋势图，趋势图便于查看试验过程中各参数变化趋势。
▲6、支持试验过程中多次记录患者异常事件及处理措施，能够自定义患者异常情况以及处理方式，支持提前终止试验。投标时提供加盖投标人公章的功能说明材料。
7、支持多维度的量表评估功能，包括但不限于SDS、SAS、PSQI、MMRC、EQ-5D-5L、SF-36等，支持量表新增。
8、智能生成六分钟步行试验报告，报告内容包括：是否参加过六分钟步行试验、试验前是否用药、试验时是否需要吸氧；试验时是否需要使用助行设备；报告呈现血氧、心率、步速、呼吸等生理参数的变化趋势图；各生理参数的试验前后对比表（含静息期数值、恢复期每分钟的时刻值）； 
9、自动推送个性化运动处方建议（至少包括有氧运动形式如快走、跑步机、功率车、椭圆机等，支持扩展其他运动类型）、心肺功能评级、METs值；提供准备阶段、试验阶段、恢复阶段心率极值对应的心电图片段，投标时提供报告模板截图。
10、心电：可同时进行心电、呼吸的采集；心率监测范围15BPM～300BPM；进行非阻抗法呼吸率采样，呼吸率监测范围6BPM-70BPM、分辨率1BPM。
11、血氧：测量范围：35%～100%，精度：70%-100%，±2%，50%-69%，±3%，50%以下不作要求。
12、血压：示波法；测量范围： 0—299mmHg；测量准确度：±3mmHg，脉搏数：读取数值的±5%。
八、眼底相机及阅片软件
1、操作模式：全自动/手动；无需人工调整，一键完成双眼自动拍照，自动调节腮托架，自动追踪眼位（上下左右）、自动对焦（前后）测量、自动转换左右眼；
2、采集模式：免散瞳/散瞳彩照；
3、曝光模式：自动/手动，≥5档可调节或无级调节；
▲4、采集过程全程语音导航，设备注册使用年限≥8 年；
▲5、摄像闪光光源（复合光/白光）照度：最小照度标称值1500 lx～3000 lx，最大照度≤40000 lx，允差±15%。
▲6、观察照明光源（红外光）波长：850 nm～940 nm，功率：≤5 mW；
▲7、最小可拍摄瞳孔直径≤3.0 mm；工作距离：≤30mm；
8、闪光强度：≥5档调节或无级连续可调；视场角≥50 °；操作者方位：对侧、旁侧；采集模块：内置专业高清摄像头，眼底像分辨率≥2400万像素；
▲9、患者屈光度校正范围：无补偿透镜：-30D～+30D；
10、内固视标：采用电子显示方式（包括但不限于液晶、OLED、LED等），可自定义固视点位置；周边模式支持多点固视（不少于5个固视点），并提供标准多点固视方案（如7点、9点、12点等可选）；
11、主机配备触摸控制屏（尺寸≥9寸，支持多角度调节），可外接扩展显示器（尺寸≥19寸）；
12、摄像闪光的相关色温：4500K≤Tc≤6700K。
▲13、具备患者接触安全监测功能，可通过压力传感、接近感应、图像识别或其他等效技术实现，当检测到异常接触风险时自动提示或保护。
14、PC 传输：USB、局域网、FTP、DICOM3.0协议，同时支持影像批量上传功能。
15、支持图片后处理功能：亮度，色彩，对比度；病灶标注及计算；随访对比等。
▲16、具备AI辅助诊断功能，覆盖常见致盲性眼病（如糖尿病视网膜病变、青光眼、年龄相关性黄斑变性、高血压视网膜病变等）。
17、可选支持基于眼底影像的健康风险评估功能，具体评估维度作为技术评分项。
18、支持对过暗或模糊图像进行智能修复，对分辨率过低图像进行超分辨率重建。
19、支持眼底结构自动测量与量化分析，包括但不限于：视杯视盘参数、杯盘比、出血/渗出/棉絮斑等病灶量化、血管参数（CRAE/CRVE等）。具体支持的分析维度作为技术评分项，由投标方列明。
20、支持眼底血管分析功能，包括血管形态参数、迂曲度分析、分支分析、血管密度等。高级分析功能由各投标方在投标文件中说明。
21、提供病灶标注工具，包括但不限于：点标注、椭圆标注、多边形轮廓标注、闭合曲线轮廓标注、非闭合曲线标注，其中曲线标注支持自动进行拟合，以平滑鼠标打点之间的线条曲率，实现精准标注。
22、支持动静脉分割、视神经部位、黄斑部位、脉络膜部位、视网膜部位、近视弧部位量化分析。
23、支持对使用机构进行丰富的数据统计分析，提供数据报表下载、统计分析报告 PDF 下载功能。统计范围包含服务患者人次、图像质量情况与变化趋势统计、检查报告数量、多病种各类眼病患者数、年龄分布、性别分布等。
24、可选支持与其他眼科影像设备（如OCT、OCTA）的数据融合分析，具体支持病种数量由各投标方说明。
25、支持对视网膜结构进行分层及层厚分析。
26、后台操作页面支持管理员点击操作多院区、跨机构数据合并，次机构数据可关联或导入主机构使用，满足多院区管理。
27、提供多种报告模板，支持根据不同应用场景（常规筛查、临床诊疗、视光服务、科研应用）定制报告内容，具体模板类型和内容由各投标方在投标文件中说明。
28、电脑一体机配置要求：屏幕要求；尺寸≥21 寸，屏幕分辨率≥1920X1080，处理器：主频≥2.5GHz，核心≥8个，内存≥16GB，硬盘固态≥1T；配套电动升降检查台及电脑操作台；配套高清彩色打印机。
▲29、接口：视频支持 HDMI 输出，USB 接口≥4，网络接口 RJ45 或 Wifi。
30、数据能够自动上传至慢病管理系统，免费提供接口协议。要求免费接入医院HIS/PACS系统。
31、终生免费提供眼底读片诊断服务，提供远程图片上传、读片、报告回传服务；或同时提供免费软件接入支持服务。
 
九、超声多普勒血流检测仪
1、检测项目：踝臂指数（ABI）检测、趾臂指数（TBI）检测、运动负荷试验检测、上下肢动脉节段压检测、下肢静脉检测、冷激发试验、反应性充血试验、胸廓出口综合征、腘动脉压迫综合征等。
2、主要检测参数：踝臂指数（ABI）、趾臂指数（TBI）、臂踝指数（BAI）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均压（MBP）、脉压（PP）、脉率（PR）、收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）等。检测结果与报告自动上传慢病系统，支持DICOM3.0/HL7，免费对接医院HIS/PACS系统。
▲3、多种血压检测方式： 多普勒法测血压、示波法测血压。多普勒测血压：全自动充放气；血压值自动计算；血压值手动标记功能。示波法测血压：气路通道数：≥1个；全自动充放气。多普勒探头频率： 8MHz；流速测量范围：10cm/s～400cm/s；流速测量误差：最大误差不得超过±20%。
▲4、操作方式：触摸屏操控，支持多种辅助操控方式（包括但不限于无线/有线遥控器、脚踏开关、手柄等），便于不同检测场景下的操作需求；
5、自定义报告单模板功能：多种报告单模板选择，可根据临床检测需求选择性显示ABI、BAI、TBI、脉搏波形、心率、血压（收缩压、舒张压、平均压、脉压差）等参数；
6、支持手动测量标记检测结果，让检测更精准；
7、配备大容量可充电锂电池，支持4小时以上连续检测，电池续航满足临床移动检测需求；
▲8、量表评估功能：支持心脑血管疾病风险评估量表≥3种，包括但不限于卒中风险评估、房颤血栓风险评估、缺血性卒中复发风险评估等；量表应采用公开发表的临床指南推荐算法或取得合法使用授权，投标人需说明量表来源及算法依据。
9、PPG波形分析，PVR脉搏容积记录，以及血管年龄评估，代谢综合征，风险预测等功能。支持数据一键备份导出，分段检索统计功能。
十、震动感觉阈值检测仪
▲1、振动头频率性能：频率范围50Hz-200Hz连续可调或固定频率点可选，频率误差：±10%或优于±10%，电压加速度峰峰值显示并溯源，无线或有线连接，振动电路电压性能，范围：0V～50V。
▲2、阈值显示方式：至少支持电压峰峰值或加速度峰峰值中的一种，或两种均可显示；显示单位需量化并可溯源至国际标准。检测结果报告备案数据自动上传慢病系统，支持DICOM3.0/HL7，免费对接医院HIS/PACS系统。
3、 主机、显示器、患者控制器连接方式：支持无线连接或有线连接，确保操作便捷性与临床使用安全；患者控制器须支持无线或有线连接方式之一，便于患者操作。
▲4、检测项目：足部感觉神经检测，糖足检查；手部感觉神经检测；上肢感觉神经检测；下肢感觉神经检测；
5、配备报告软件，自动运算数据，可与临床确立的标准数据进行对比分析，软件内置全身多个检测部位及部位中的多个检测点及标准数据；软件自动计算三次平均值作为检测结果，可设置检测次数。
6、病案管理：支持病案的查看、搜索，多选、打印、导出、备份、删除、回收站、恢复；
7、报告单：配备打印机或支持连接医院通用打印设备；支持报告单模板选择及用户自定义；支持有线或无线打印方式。
8、联网功能：支持标准数据接口（如HL7、DICOM、XML或Web Service等），可与医院信息系统（HIS、LIS、EMR等）进行数据交互；接口开发及对接费用由双方另行约定或按医院信息化建设项目统一执行。
9、配压力传感器用于显示当前振动头与检测部位之间的接触压力状态。
 
十一、超声骨密度仪
1、检测部位：桡骨、胫骨；测量参数应至少包含：声速值（SOS）、T值、Z值、趋势图、骨折风险评估、骨质量相关指数、BMI指数；可选配：骨龄评估、身高预测等儿童生长发育相关参数。报告PDF自动上传慢病系统，支持DICOM 3.0及HL7标准协议免费接口，可与医院HIS/PACS系统进行数据交换。
▲2、可支持的探头种类不少于4种
3、声工作频率：标称声工作频率为1.25MHz，实际的偏差应≤±15%；
▲4、声速测量误差：≤±1.5%；测量重复性：≤±0.15%
▲5、超声声速值显示范围不窄于2000m/s～5000m/s的范围
6、探头导航：AI智能辅助定位、自动识别测量部位、探头压力反馈提示。软件界面实时显示探头与骨骼平行轴向的角度及示意图，实时可视探头与皮肤接触状态、指导用户正确操作，提高检测准确度。
7、儿童检测辅助功能：具备多媒体辅助功能，可通过音视频等方式辅助儿童配合检查，内容可更新。
8、实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂。
9、档案管理功能：可实现显示档案、档案检索、档案选择、打印报告、保存报告、导出Excel、删除、备份、恢复、批量建档、回收站、数据统计等功能。
10、报告单自定义：可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检查建议，医生签名及医院logo等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求；多模板管理（成人、儿童、孕妇、科研）多语言支持，手机扫码查看报告。支持报告输出及移动端查询或扫码查询功能。
11、适合中国人标准的数据库，样本量≥20000例，支持0-100岁人群。
▲12、数据统计功能：对已完成的档案数据，支持以饼状图、柱状图的形式展开统计结果，支持按科室、医生、时间段、地区（乡镇）等维度导出统计报表。
▲13、产品设计使用寿命：不少于8年。
14、配备可移动台车、一体化电脑（处理器：主频≥2.5GHz，核心≥8个；内存≥8G；硬盘≥1T；支持WiFi/蓝牙；兼容国内主流操作系统）、彩色打印机。
 
十二、便携式彩色多普勒超声诊断仪
1、主机外壳采用高强度轻质金属材料(如镁合金、铝合金、碳纤维复合材料等)，机身轻便，重量≤5KG。
▲2、≥15英寸高分辨率彩色液晶显示器，开合倾斜角度: 0-180°，≥10英寸高灵敏触摸式操作屏，支持多点触控操作。支持接入大丰区远程超声质控平台。支持DICOM 3.0标准协议、HDMI/USB视频采集远程会诊，可与医院HIS/PACS系统连接，实现基础信息互联互通。上传慢病系统免费接口。
3、A/D转换率12bit
4、配备可拆卸锂电池，支持电池热插拔或快速更换，屏幕显示电池电量状态.
▲5、主机内置 ≥2个探头接口，全激活（投标时提供证明图片，否则视为负偏离）。选配拓展器后接口数≥4个。屏幕磁吸合设计，无需机械结构锁定屏幕。合上显示器即可进入待机状态，打开显示器，开机≤30s 关机≤4s。
6、组织自适应成像，自适应多普勒成像，自适应空间复合成像，斑点噪声抑制成像，频率复合成像，谐波成像模式，数字多波束合成，彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式），频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率），连续波多普勒成像，扩展成像，智能频谱增强技术，一键优化。
7、支持二维测量：距离、周长、面积、角度、体积、狭窄比等。
（1）多普勒测量：自动/手动描迹：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，平均血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值，心率，时间，最大速度频谱波的平均血流速度，时间平均速度等
▲（2）M型测量：距离、时间、斜率、心率等,支持解剖M型，取样线≥3条。支持曲线解剖M型。
▲（3）自动频谱测量：具备血管内中膜IMT自动测量功能，支持血管前、后壁内中膜自动描记及测量数据生成。具备阻力指数、搏动指数、收缩/舒张期血流速度比值、心率等血流参数自动计算功能。
（4）全科测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。
8、支持超声教学软件，要求机器内部能提供标准超声声像图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练规范医生扫描手法，提升诊断信心和效率。（投标时提供证明图片，否则视为负偏离）
9、电影回放和图像后处理：图片回放:B模式 最大: ≥100000帧，Color：最大：≥35000帧；支持手动、自动回放电影；电影存储时间长度可预置；支持图像后处理。数据存储和管理：≥512G 内置 SSD硬盘；可导出PDF格式的病人报告；支持>30,000张无损压缩静态图片存储。
10、连通性要求：配备USB3.0接口≥2个；视频输出：HDMI接口，可选配其他视频输出接口；支持网络连接、WIFI连接（投标时提供证明图片，否则视为负偏离）。
11、二维灰阶（B）：
▲（1）支持多种成像模式优化调节，包括高分辨率、常规、高穿透等模式，可视可调；TGC分段调节≥8段，LGC≥6段，通过触摸屏实现操作或物理按键实现操作；最大探测深度：≥40CM（投标时提供证明图片，否则视为负偏离）
（2）二维灰阶：≥256；扫描角度：≥150°；频率：宽频变频技术，基波≥5组变频谐波≥5组；频率范围：1.0-17.0MHz（依赖不同探头）；增益0-250dB； 动态范围≥280dB。
12、彩色多普勒（Color）
▲（1）扫描角度偏转：≥±20度（线阵探头） 
（2）血流速度：高速、中速、低速一键调节；双实时：B、B+C；彩色增益：≥100dB  步长1dB；彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，深度18cm，全视野彩色显示帧频≥20帧/秒；相控阵探头、深度18cm，全视野彩色显示帧频≥42帧/秒。
13、脉冲多普勒（PW）
▲（1）取样容积: 0.5-30mm 多级可调，步进≤0.5mm。
（2）PW可测血流速度范围：0.2-8m/s；实时三同步：B+C+PW；增益：0-100dB 步长1dB；HPRF：自动激活；偏转角度:±20度 （线阵探头）；频谱：支持冻结和扫描状态下自动包络测量 可调灵敏度和方向。
14、连续多普勒（CW）：血流速度：高速/中速/低速一键调节；PRF：≥80kHz；CW血流速度最大35m/s；显示方式：1:2，1:1，2:1（上下分屏），全屏。
15、探头规格：可选探头类型：凸阵、线阵、腔内、相控阵等探头，宽频变频技术，基波≥5组变频谐波≥5组。探头频率：凸阵探头2.0-5.0 MHz，线阵探头5.0-12.0 MHz，相控阵探头1.0-5.0MHz，腔内探头5.0-10.0 MHz。
16、穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵探头具备穿刺引导功能，支持平面内及平面外穿刺引导显示；腔内探头可选配穿刺引导功能。
17、身份证识别仪：支持读取二代/三代身份证，读卡时间：≤1秒。
18、无线WIFI路由器（内置双网流量卡）：支持4G和5G，最大连接数 ≥32台设备，接口：USB/Type-C。
19、采集卡及数据线：视频输入规格：最高支持 4K@30Hz HDMI 视频输入；视频环出规格：MS2130 版本无环出功能；MS2131 标准款支持 4K@30Hz 环出；传输接口：采用 USB3.0 高速接口传输；采集格式：支持 YUY2 无损视频采集，画面无压缩、无失真；采集最大规格：支持 1080P@60Hz 高清采集输出； 设备兼容：兼容各种主流超声设备；
▲20、软件适配：支持现有远程超声会诊系统软件正常识别与采集。需提供现有系统联调承诺及验证材料。
21、设备特性：免驱即插即用，运行稳定，低延迟，满足日常视频采集、直播、录制场景使用。
22、国产操作系统移动工作站：
（1）便携式计算机；处理器：主频≥3.0GHz、核心≥8个；内存：≥16GB内存，≥2个内存插槽；硬盘：≥1T SSD 硬盘；显卡：集成或独立显卡，≥HDMI+ USB Type C视频输出接口；音频：集成声卡、立体声扬声器、双阵列数字麦克风（具备电控开关）；网络：集成千兆网卡（全尺寸RJ45接口）+ WiFi6无线网卡（具备电控开关）；USB接口：≥3个USB接口，其中USB Type C接口数量≥1个；摄像头：≥100万像素物理防窥网络摄像头（具备电控开关）；电池：≥65WHr锂离子聚合物长效电池；电源适配器：≥65W USB Type C电源适配器；屏幕： ≥14英寸IPS屏幕，分辨率≥1920x1200、色域≥100%sRGB，支持180°开合；保修服务：三年上门免费保修服务（电池一年）
▲（2）操作系统：麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统；并注册激活
23、打印机：配备A4黑白激光打印机，最高分辨率：≥1200×1200dpi，支持无线网络打印（WiFi），支持远程云打印（微信小程序/APP远程打印）。
24、台车：配备便携式彩色多普勒超声诊断仪配套移动台车，配备万向静音脚轮，带刹车功能，配备探头挂架。
25、便携式行李箱： 配备便携式彩色多普勒超声诊断仪专用定制行李箱，尺寸适配主机及标配探头（凸阵、线阵、相控阵），配备密码锁。
 
十三、慢病管理软件
▲1、投标时需提供软件著作权证书；
2、工作站业务系统主要功能：支持手机端测评数据互通；支持居民自测基础体征数据互通；支持亚健康人员分步骤筛查，以确认居民是健康人群、糖尿病前期人群、糖尿病患者人群；支持对糖尿病人的长期管理；支持运动处方、营养处方、药物处方的执行；执行院外血糖、血压监测并数据互通；支持身份证检查；支持各种并发症筛查设备的数据互通；支持不同类型的报告打印等。
3、软件包含管理模块：糖尿病并发症筛查工作站管理、高血压靶器官筛查工作站管理、运动干预控糖工作站管理等功能。支持增加慢阻肺、骨质疏松、脑卒中、高血脂、肥胖等多种慢病管理功能。
4、设备互联互通：具备将体征采集设备数据与慢病管理软件完全互通，具备将所有检测设备数据与慢病管理软件完全互通,实现数据完全汇总与统一。
5、并发检测：支持多人同时在不同的设备上进行测量。数据自动传输到对应的档案中。
6、指引单与报告单打印：支持指引单、诊前报告、诊后报告打印，方便患者熟悉就诊流程，方便医生了解患者院外管理情况，方便患者诊后执行医嘱。
7、家庭医生签约：本系统支持家医团队管理，患者建档去各科室做完检查后，可以直接签约家庭医生，并自动在系统中选择对应的家医团队进行后期疾病管理；支持个性化服务包配置、支持个性化服务包随访管理。患者档案数据上传公卫系统、医院信息管理系统。
▲8、公卫系统对接：系统开放接口，免费与公卫系统进行对接，减少基层卫生医疗机构工作量。
9、数据统计：根据患者检测数据自动进行各类风险分类，分为高危、中危、低危，以及高危触发上级医院转诊功能；可以进行医生工作量数据统计；可以进行大数据的全面分析，包含常规统计和数据分析，方便全面管理慢病患者，同时可根据基层卫生医疗机构需求，设置统计项。
10、糖尿病并发症筛查配套设备工作站管理功能：眼底照相机、ABI 多普勒血流分析仪、感觉神经检查仪、ACR 特种蛋白分析仪等设备对接及数据上传；
11、高血压靶器官并发症筛查配套设备工作站管理功能：包含彩色超声多普勒、动脉硬化检测、动态血压检测、动态心电图检测等设备对接及数据上传；
12、运动干预控糖工作站配套设备工作站管理功能：包含人体成分分析仪、功率车、智能推胸划船训练、智能踢腿勾腿训练等设备对接及数据上传；
▲13、统计、存储、汇总各并发症检查设备对同一个病人历次检查结果（含各报告及数值汇总），跟踪了解病情发展，以便主诊医生做出最佳合理的诊疗方案；
▲14、系统支持设置随访模板、服务包模板、检查指标、 筛查指标、筛查问卷、药品、疾病种类等，根据医疗单位需求，自行配置并能使用，支持多病种普筛问卷设置，支持包括但不限于身份证读取、生物特征识别等多种实名认证方式，实名测量血糖、血压，实时自动上传测量结果。
▲15、对接说明：基层卫生医疗机构当前所采购糖尿病筛查设备、高血压靶器官并发症筛查配套设备、运动干预控糖工作站配套设备，支持与现有大丰区基层医院慢病管理系统的数据互联互通，必须免费开放接口，以便可以和医院其他系统完成数据对接，既往设备的系统对接工作由采购人协调，中标供应商须提供符合国家标准的数据交换接口，采购人负责提供必要的系统环境及技术配合。本项目系统对接费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
16、维保期内免费开放接口与相关医院管理信息系统对接。
 
 
 
 
 


 
 
第五章 评标方法与评标标准
 
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1-3名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
本项目评分总分值为100分。
	序号
	评审项目
	评分标准

	一
	投标报价
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。

	二
	技术响应
（44分）
	1、加▲项参数每负偏离1项扣0.5分，完全满足招标技术参数要求得27分。
2、其它参数（不包含▲）负偏离（1-8）项得15分，负偏离（9-17）项得13分，负偏离（18-26）项得10分，负偏离26项以上的不得分，完全满足招标技术参数要求得17分。
注：技术参数不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格，并提交财政监管部门处理，有可能面临被列入失信名单的法律风险。

	三
	成功案例
（2分）
	投标人提供2023年11月1日以来类似项目业绩合同（以合同签订日期为准）的得2分，未提供的不得分。提供合同证明材料的扫描件上传至投标文件中，每份业绩合同至少包含6个及以上所投产品才算有效合同，原件备查不得提供虚假合同，如经查实，将予以取消中标资格。

	四
	项目实施方案
（9分）
	根据项目期限、质量要求，投标人根据实际情况制定合理的项目实施方案，方案须包括但不限于如下内容：
1、项目实施进度安排（3分）：进度计划方案完全满足项目要求、内容完整、进度保证合理化措施，不少于5条有效方案的得3分；进度计划方案完全满足项目要求、内容完整、进度保证合理化措施，3-4条有效方案的得2分；进度计划方案完全满足项目要求、内容完整、进度保证合理化措施，1-2条有效方案的得1分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。
2、安全保证措施（3分）：安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，不少于5条有效方案的得3分；安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，3-4条有效方案的得2分，安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，1-2条有效方案的得1分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。
3、质量保证措施（3分）：质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，不少于5条有效方案的得3分；质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，3-4条有效方案的得2分；质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，1-2条有效方案的得1分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。
上述内容，评委根据方案内容进行评分，套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形的不纳入有效方案数量计算，未提供或表述内容与本项目无关不得分。

	五
	售后服务方案
（9分）
	对投标人提供的售后技术服务方案进行打分，方案须包含但不限于以下内容：
1、 具体可行的售后服务体系（3分）
服务承诺、售后服务内容、质保期内（含设备发生故障后，按照不同故障类型所采取的处置方案）的售后服务方案、履行合同相关专业服务机构及人员配置情况、售后服务响应时间、备品备件方案6个方面全部进行合理叙述承诺的得3分；3-5个方面进行合理叙述承诺的得2分；1-2个方面进行合理叙述承诺的得1分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。
2、 出现问题应急方案（3分）
应急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议大于等于5条的得3分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议3-4条的得2分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议1-2条的得1分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。
3、 售后技术服务人员配备（3分）
投标人承诺在该项目质保期间至少提供1名专业运维人员，全权配合负责项目采购设备的日常维护，提供上述承诺的得3分，不承诺或部分承诺的均不得分。投标时需提供承诺函加盖投标单位公章。
评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。

	六
	质保期（3分）
	质保期（含软件维保服务）为叁年的不得分，在叁年质保期的基础上每增加壹年质保（不足壹年的不计分）得1.5分，最高得3分。

	七
	节能环保
（2分）
	1、投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。

	八
	诚信投标
（1分）
	投标人提交签署并盖章《盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书》原件扫描件的得1分；没有提供的不得分。


 


 
 
第六章  投标文件格式 
 
 
 
 
 
投  标  文 件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日   期 ：             
 
 
投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件 
二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、关于符合本国产品标准的声明函
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十七、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书
 
 
 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件
 
二、上一年度的财务状况报告
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
 
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：  。
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                
 声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
 六、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                   
被授权人联系电话：（手机）               
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                      
日期：                      
 

 
八、投标函
致：盐城市大丰区卫生健康委员会
根据贵方的JSZC-***           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方                 （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
 
 
 
法定代表人或授权代理人（签名或盖章）：
 
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
 
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日         期：________年____月____日
 
 



 
 九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加采购编号为             的（项目名称）      的采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小企业制造（或承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商（或承接）为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商（或承接）为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
 企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。


 十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的      项目（标段号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
                      
 
供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：
 
 
 
 
 
 
 
十一、关于符合本国产品标准的声明函（标段号：**）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
                              公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
        日期：　年　月　日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

十二、投标分项报价表（分包号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
2.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
 
 
 
 
 
 
十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注：如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。如有偏离，请在此表中应答为“正/负偏离”并说明偏离情况。
 
 
 
 
 
 
 
十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注：如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。如有偏离，请在此表中应答为“正/负偏离”并说明偏离情况。
 
 
 
 
 
十五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
 
	投标总报价

	大写：

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	 


 
                                        日期：       年   月   日
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
	十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十七、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书
 
为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本单位参加政府招标采购项目：                                       
的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、苏采云交易平台中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
 
 
法定代表人签名或盖章：           单位名称（盖章）：
 
年    月    日
 
 
 
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		       
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                               
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                           
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                            
事实依据：                                                  
法律依据：                                                   
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                         
签字（签章）：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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