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[bookmark: _Toc176529667][bookmark: _Toc481057143][bookmark: _Toc29007][bookmark: _Hlk43897905]
第一章 招标公告
项目概况
外秦淮河上游水质水量自动监测能力建设项目 JSZC-320100-HWZX-G2026-0690招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026 年11 月24 日17:00（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况   
项目编号： JSZC-320100-HWZX-G2026-0690
[bookmark: _Hlk128055931][bookmark: _Hlk77845455]项目名称：外秦淮河上游水质水量自动监测能力建设项目
预算金额：104万
最高限价（如有）：102.68万
采购需求：在秦淮新河将军大道桥新建智慧水站1座，具体包括常规9参水质分析仪（常规五参数、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数）+ADCP通量监测单元+雨量计系统及系统集成部分等；站房利用秦淮河管理处现有房屋。在秦淮河干流东山大桥新建微型水质自动监测站1 座，包括总氮、溶解氧各1台水质分析仪、系统集成及站房等；安装H-ADCP在线连续自动流量1套。
合同履行期限： 2026年12月31日前到货安装，2027年6月1日前完成调试运行和验收。
[bookmark: _Hlk84582886]本项目（是/否）接受联合体投标：否。
是否接受进口产品：否。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告或上一年度财务审计报告或开标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立未满一年若无上述证明材料的可不提供）；
[bookmark: _Hlk128041996]3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
[bookmark: _Hlk169006514][bookmark: _Hlk168994408]4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
6. 对于2至5款证明材料可使用《供应商信用承诺函》(格式见第六章)替代｡供应商在成交后,应按采购文件要求,将上述由信用承诺函替代的证明材料提交采购人或代理机构核验｡经核验无误后,由采购人或代理机构发出中标通知书｡
[bookmark: _Hlk128042064]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: _Hlk67996638][bookmark: _Hlk67648547]本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策：本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业
（三）本项目特定资格要求：
1. 法定代表人授权书(法定代表人亲自参加投标的需提供法定代表人身份证明书)；
2.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
2.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；
2.3供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _Hlk77845490][bookmark: _Hlk77846375]三、获取招标文件
[bookmark: _Hlk165968429]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Hlk77845475][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
[bookmark: _Hlk75168366][bookmark: _Hlk168491149][bookmark: _Hlk164960028][bookmark: _Hlk168491228][bookmark: _Hlk168492824][bookmark: _Hlk163662034][bookmark: _Hlk95487722]方式：供应商登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载
[bookmark: _Hlk128043211]售价：0元
[bookmark: _Hlk44579106]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Hlk44575721]2026年 11 月24 日 17:00  （北京时间）
[bookmark: _Hlk176530129]地点：“苏采云”系统开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.招标代理机构编号：0675-266JOC005349
6.采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展
（2）政府采购支持监狱企业发展
（3）政府采购促进残疾人就业
（4）采购本国产品的支持政策
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称:南京市生态环境监测监控中心
地  址:南京市建邺区中和路98号
联系人:俞工
联系电话:025-83630532 
2､代理机构信息
名  称:江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地 址:南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼
联系方式:王老师 025-84795468
3､项目联系方式
项目联系人:王老师
电 话:025-84795468


[bookmark: _Toc7511][bookmark: _Toc176529668][bookmark: _Toc452625218]第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc233125927][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc196730100][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc176529669][bookmark: _Toc481057145][bookmark: _Toc2754]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的供应商
2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》财政部财《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等。
3.2本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。
4.3 中标服务费：
中标通知书发出后一周内，采购人按照按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》70%标准计算，向采购代理机构一次性支付所有代理费。
支付中标服务费银行信息：
户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
开户银行：交通银行江苏省分行营业部
账号：320006607010141124109
4.4专家评审费：
评审结束后，采购人按照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）的专家评审费发放标准向评审专家支付。
5.招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc196730101][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc233125928][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
供应商应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。
6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]8.招标文件的修改
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285]8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
8.2 供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
[bookmark: _Toc196730102][bookmark: _Toc233125929]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]11.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表（如有）
[bookmark: _Hlt26670399]12.1 供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670403]13.响应及偏离表
13.1 供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
13.2 供应商可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1 供应商应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc233125930][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc196730103][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。
17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]18.投标文件的拒收
18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc233125931][bookmark: _Toc196730104]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]20.开标
20.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。
20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]21.评标
21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
21.2 评委会由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标供应商。
22.评标过程的保密与公正
22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
22.2 供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 代理机构和评委会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]23.投标文件的澄清
23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个供应商都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]24.投标文件的审查
24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 符合性审查的内容包括：
	[bookmark: _Hlk218007337]符合性审查因素
	审查标准

	报价符合性审查
	符合招标文件要求

	分项报价表
	符合招标文件要求

	没有法律法规或者招标文件中涉及的无效标条款
	符合招标文件要求

	《投标函》按招标文件格式要求填写
	符合招标文件要求


采购人代表或评委组长依法对投标供应商的资质进行审查，以上资格性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。
评标委员会依法对投标供应商的符合性进行审查，以上符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。
24.1.4 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按照无效处理，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]24.6 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
24.7 异常低价审查
24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值60%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×60%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价60%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×60%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价60%的，即投标报价<采购项目最高限价×60%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK2]24.7.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标和废标
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]25.1 无效投标情形
25.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
25.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。
25.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。（IP MAC地址相同）
25.1.4 供应商不具备招标文件中规定资格要求。
25.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价。
25.1.6 未通过符合性审查。
25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
25.1.9投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章。
25.1.10 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
25.2 废标情形
25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.2.3 因重大变故采购任务取消。
25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc196730105][bookmark: _Toc233125932][bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26.确定中标单位
26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
26.2 按以下第（2）种方式确定中标供应商：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明中标供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取中标。
26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。
26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的视为供应商串通投标，投标无效：
26.5.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.中标通知书
27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出《中标通知书》。中标供应商可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc196730106][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc233125933][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
28.签订合同
28.l 中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
28.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
28.4 中标供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
29.标的物的追加
29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
30.政府采购履约资金扶持政策
30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
[bookmark: _Toc233125934][bookmark: _Toc196730107]八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。
供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。
代理机构《质疑函》收件信息：
收件人：王易栋
地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务三部
联系电话：025-84795468  
由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送代理机构。
36.以下情形的质疑不予受理：
36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
36.2 超出政府采购法定期限的质疑。
36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。
36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。
37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
[bookmark: _Toc196730108][bookmark: _Toc233125935]九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。
38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3 中小企业参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。
38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
39.政府采购中实施本国产品标准及相关政策
39.1 本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第三章 评标方法与评标标准”。
39.2 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
39.3 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。


第三章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Hlk176529455][bookmark: _Hlk44577066]一、评标方法
采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中技术参数响应得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件六分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


三、评标标准
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值
	类型

	一、价格 30分

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低价为评标基准价，其价格分得满分30分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：供应商价格得分=（评标基准价／该供应商报价）×30（小数点后保留两位）。
	30
	价格分

	二、商务16分

	1
	业绩
	供应商提供自 2023年1 月1日（含，以合同签订时间为准）以来完成过的水质自动站能力建设项目案例，每提供一个有效案例得2分，本项最多得6分。
注：须提供合同证明材料、用户评价证明材料并加盖公章，合同需能明确反映出合同内容，项目名称、双方签字盖章齐全，证明材料提供不符合要求或未提供不得分。
	6
	客观分

	2
	履约能力1
	供应商承诺接到采购人故障申报后1小时内做出反应，并提供解决方案；若不能排除故障，在2小时内赶赴现场解决，能够满足得3分。投标时需提供承诺函扫描件加盖供应商公章，否则不得分。
注：须提供承诺书并加盖公章，未提供不得分。
	3
	客观分

	3
	人员1
	供应商为本项目配置的项目负责人具有生态环境类专业高级及以上职称的得3分；生态环境类专业中级职称的得2分；本项最高得3分。
注：须提供证书及供应商为其缴纳的2026年任意一个月的社保证明材料加盖公章，退休人员、非本单位全职人员不计入，若为新入职员工须提供劳动合同和新入职说明。
	3
	客观分

	4
	人员2
	供应商为本项目配置的技术人员（不含项目负责人）具有生态环境类专业中级及以上职称的，每有1人得2分，最高得2分。
注：须提供证书及供应商为其缴纳的2026年任意一个月的社保证明材料加盖公章，退休人员、非本单位全职人员不计入，若为新入职员工须提供劳动合同和新入职说明。
	2
	客观分

	5
	人员3
	供应商为本项目配置的技术人员中具备省级及以上生态环境部门颁发的水质自动监测运维培训合格证书每有1人得1分，最高得2分。
注：须提供证书及供应商为其缴纳的2026年任意一个月的社保证明材料加盖公章，退休人员、非本单位全职人员不计入，若为新入职员工须提供劳动合同和新入职说明。证书以省级及以上环保部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准
	2
	客观分

	三、技术54分

	1
	要求响应
	根据供应商对第四章“四、技术要求”、“五、服务要求”中产品技术指标的响应情况进行评分，供应商需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项回复，全部满足得分。其中标注★的指标为实质性条款，负偏离按无效投标处理；其中标注“▲”条款为重要条款，每一项不满足或负偏离扣2分，扣完为止。其他条款为一般性技术条款，每一项不满足或负偏离扣1分，扣完为止。
注：供应商需在“技术偏离表”中如实响应，如招标文件要求提供相应证明材料的，应同时提供相关证明材料；一般条款若无偏离则无须逐项填写，仅在出现正/负偏离情况下填写；加注标识的实质性/重要条款须逐条响应。
	30
	客观分

	2
	交付及调试验收方案
	评委根据供应商提供的交付及调试验收方案进行打分：
包括安装实施方案（3分）、系统集成方案（3分）、验收方案（3分）：
上述三项具体评分标准如下：
（1）内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得3分； 
（2）内容较为完整､总体可行,但局部存在不足的,得1.5分；
（3）上述三项中缺少对应方案的，该项不得分。
每项内容最高3分，累计得分不超过9分。
	9
	主观分

	3
	售后维保方案
	评委根据供应商提供的售后维保服务方案进行打分：
包括服务体系及响应时间（3分）、上门服务内容（3分）、故障解决方案（3分）：
上述三项具体评分标准如下：
（1）内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得3分； 
（2）内容较为完整､总体可行,但局部存在不足的,得1.5分；
（3）上述三项中缺少对应方案的，该项不得分。
每项内容最高3分，累计得分不超过9分。
	9
	主观分

	4
	培训方案
	评委根据供应商提供针对本项目的培训方案进行打分：
包括培训目标（3分）、培训内容及安排（次数、人数）（3分）：
上述两项具体评分标准如下：
（1）内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得3分； 
（2）内容较为完整､总体可行,但局部存在不足的,得1.5分；
（3）上述三项中缺少对应方案的，该项不得分。
每项内容最高3分，累计得分不超过6分。
	6
	主观分

	合计
	100
	


[bookmark: _Toc14826][bookmark: _Toc176529670]

[bookmark: _Toc8808][bookmark: _Toc481057147]第四章 采购需求
[bookmark: _Hlk66377641][bookmark: _Hlk176529481]一、项目属性：货物类

二、项目行业及核心产品说明
1、项目所属行业：工业   
2、本项目核心产品：高锰酸盐指数水质自动分析仪

三、需求清单
1、建设点位：
本项目共设置2处建设点位，包含升级改造与新建两类工程：对秦淮新河将军大道桥水站实施水站仪器设备购置、集成等及原有站房出新改造；在秦淮河东山桥新建1套水质自动监测微站，并配套建设东山桥H-ADCP在线连续自动流量监测设备。
	所在区域
	水体名称
	点位名称
	经度
	维度
	建设情况
	建设内容

	雨花台区
	秦淮新河
	将军大道桥智慧水站
	118.7683
	31.9594
	升级改造
	水站仪器设备购置、集成等及原有站房出新改造

	江宁区
	秦淮河
	东山桥
	118.8269
	31.9524
	新建
	水质自动监测微站

	江宁区
	秦淮河
	东山桥
	118.8270
	31.9501
	新建
	H-ADCP流量仪


水站的建设需按照《地表水水质自动监测站选址与基础设施建设技术要求》（HJ915.1-2024）、《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TN、TP）安装验收技术规范》（HJ915.2-2024）等国家、地方等相关标准、技术规范执行，部分要求结合实际情况进行调整。
2、采购设备情况
本项目对 1 个站点进行智能化改造（将军大道桥），其中1 个站点需新建站房（机柜）。
采购清单如下：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	一
	将军大道桥智慧水站
	1
	座
	/

	1
	水质自动分析仪
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度自动分析仪
	1
	套
	核心产品

	2
	
	高锰酸盐指数水质自动分析仪
	1
	套
	

	3
	
	氨氮水质自动分析仪
	1
	套
	

	4
	
	总磷水质自动分析仪
	1
	套
	

	5
	
	总氮水质自动分析仪
	1
	套
	

	6
	系统集成
	采水单元
	1
	套
	

	7
	
	配水、预处理单元
	1
	套
	

	8
	
	数据采集与传输单元
	1
	套
	含VPN

	9
	
	留样单元
	1
	套
	

	10
	
	控制单元
	1
	套
	

	11
	
	视频监控单元
	1
	套
	

	12
	
	辅助单元
	1
	套
	

	13
	流量监测
	ADCP
	1
	套
	

	14
	雨量计系统
	雨量计
	1
	套
	

	15
	站房改造
	站房改造
	1
	套
	单价12万

	二
	东山桥水质自动监测微型站
	1
	座
	/

	1
	水质自动分析仪
	总氮水质自动分析仪
	1
	套
	

	2
	
	DO水质分析仪
	1
	套
	

	3
	系统集成
	采水单元
	1
	套
	

	4
	
	配水单元
	1
	套
	

	5
	
	控制单元
	1
	套
	

	6
	
	辅助单元
	1
	套
	

	7
	
	机柜
	1
	套
	

	三
	H-ADCP在线连续自动流量计
	1
	座
	/

	1
	设备
	H-ADCP流量仪
	1
	套
	

	四
	运行维护
	1
	年
	/

	1
	运维服务
	1
	年
	验收合格后提供1年免费运维


备注：
1.供应商所投产品的单价，不得超过该品目的单价限价。否则按无效投标处理。
2.多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格。

3、运维人员：
至少配备2名专业技术人员，运维人员需持有省或省级以上生态环境主管部门颁发的水质自动监测培训合格证书（提供证书复印件加盖公章）。
运维人员的档案记录须报南京市生态环境监测监控中心备案。应配备开展运维工作所需的交通、通讯和专用工具。



四、技术要求
[bookmark: _Toc504940551][bookmark: _Toc502229120][bookmark: _Toc18855094][bookmark: _Toc505184809][bookmark: _Toc20320055][bookmark: _Toc502007572][bookmark: _Toc505252659][bookmark: _Toc504040656]（一）通用技术要求
[bookmark: _Toc505252660][bookmark: _Toc20320056][bookmark: _Toc504040657][bookmark: _Toc18855095][bookmark: _Toc18855271][bookmark: _Toc502229121][bookmark: _Toc505184810]（1）操作语言
水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。
[bookmark: _Toc504040658][bookmark: _Toc18855096][bookmark: _Toc20320057][bookmark: _Toc502229122][bookmark: _Toc505184811][bookmark: _Toc18855272][bookmark: _Toc505252661]（2）供电要求
水站设备的运行电压为：(220±22)V或DC24V，交流频率为（50±0.5）Hz。
[bookmark: _Toc18855273][bookmark: _Toc504040659][bookmark: _Toc505252662][bookmark: _Toc18855097][bookmark: _Toc505184812][bookmark: _Toc20320058][bookmark: _Toc502229123]（3）使用环境要求
所有设备在温度5～45℃，相对湿度小于90%环境下能够正常运行。
[bookmark: _Toc505184813][bookmark: _Toc20320059][bookmark: _Toc505252663][bookmark: _Toc504040662][bookmark: _Toc502229126][bookmark: _Toc18855274][bookmark: _Toc18855098]（4）试剂供应
需提供所有仪器试剂配制方法，并提供试剂品牌、成分及纯度。
[bookmark: _Toc18855275][bookmark: _Toc505252664][bookmark: _Toc18855099][bookmark: _Toc505184814][bookmark: _Toc20320060]（5）★通讯协议要求（须提供单独的承诺函）
供应商须承诺中标后将按照国标传输协议要求，将所有监测数据及相关信息传输至指定的平台，能在指定平台上展现监测数据，包括但不限于仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。同时对接费用由供应商承担。
（二）将军大道桥智慧水站
1、仪器设备技术要求
1.方法原理：供应商提供的自动监测仪器测量原理须符合中国国家标准分析方法。
2.在传统水站功能基础上，通过在各单元增添智能感知元件或设备等方式，实时感知水站基础设施与仪器设备运行状态，实现智能诊断、智能巡检、智能质控和智能审核等功能。
2、仪器设备技术要求
A、仪器功能要求
1. ▲水质监测设备：水质自动分析仪器（高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷自动分析仪）均须通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测；（须提供具备法定资质的检验检测机构出具的在有效期内的检测合格报告加盖公章）
2. 常规五参数仪器
（1）▲具备自动核查（除水温外）功能，pH、电导率、浊度仪器至少支持2种（或以上）不同浓度的标样进行自动核查（不得重复使用，且至少满足2次核查用量）；（须提供相关说明或彩页等支撑材料）
（2）具备自动清洗和校准等巡检功能以及远程控制功能，自动形成并上传仪器运行记录；
（3）仪器测量过程中，能实时读取监测数据并上传平台，存储时长可根据需求调整；
（4）具备自动校正功能，校正信息及关键参数可自动上传平台。
3. 水质监测设备（高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷）须满足以下基本功能：
（1）▲具备每日自动开展高低浓度标样核查；支持远程自动配制指定浓度标液，实现自动多点线性测试、自动加标回收率测试、动态标样测试等功能，并自动记录加标、配标体积、核查浓度等关键参数，支撑操作追溯；（须提供相关说明或彩页等支撑材料）
（2）具备自动清洗和校准等巡检功能以及远程控制功能，自动形成并上传仪器运行记录；
（3）水样或质控数据异常时，具备自动开展质控复核功能；
（4）有效避免水样与标样的交修改叉污染，如采用双杯设计、有效清洗等方式；
（5）具备仪器状态自检功能，能实现仪器运行状态信息采集、实时上传及预警功能，如关键零部件故障、漏液故障、更换时限等信息；
（6）具备试剂冷藏功能，能实现仪器在用试剂（含纯水）信息采集功能，如试剂余量、试剂更换、缺试剂报警等信息；
（7）具备关键参数信息查询及传输功能，如消解温度、消解时长、测量量程、稀释倍数、曲线斜率k、曲线截距b、线性相关系数等。

B、仪器技术参数
1.水温水质自动分析仪
	项  目
	技术指标

	水温分析方法
	热敏电阻法

	测量范围
	0～50℃，可扩展

	准确度
	±0.5℃

	平均无故障运行时间
	≥720h/次


2.pH水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	玻璃电极法

	量程
	pH 0～14

	漂移（pH=4、7、9）
	±0.1 pH

	重复性
	±0.1 pH

	响应时间
	≤30 s

	温度补偿精度
	±0.1 pH

	实际水样比对试验
	±0.1 pH


3.溶解氧水质自动分析仪
	项  目
	技术指标

	测定原理
	荧光法或电极法

	量程
	0～20 mg/L

	漂移（零点、量程）
	±0.3 mg/L

	重复性
	±0.3 mg/L

	响应时间
	≤120 s

	温度补偿精度
	±0.3 mg/L

	实际水样比对试验
	±0.3 mg/L


4.电导率水质自动分析仪
	项  目
	技术指标

	电导率分析方法
	电极法

	测量范围
	0～500mS/cm，可扩展

	重复性
	±1%

	零点漂移
	±1%（±1%FS）

	量程漂移
	±1%（±1%FS）

	响应时间（T90）
	≤0.5min

	温度补偿精度
	±1%

	实际水样比对实验
	≤1%


5.浊度水质自动分析仪
	项  目
	技术指标

	浊度分析方法
	光散射法

	测量范围
	0～4000NTU

	重复性
	≤5%

	零点漂移
	±3%

	量程漂移
	±5%

	线性误差
	±5%

	实际水样比对试验
	≤10%


6.高锰酸盐指数水质自动分析仪
	项  目
	技术指标

	分析方法
	高锰酸钾氧化滴定法

	测定范围
	0~20mg/L

	葡萄糖试验
	±5%（测量误差）

	重复性
	≤5%

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±5%

	检出限
	≤0.5mg/L

	实际水样比对试验
	≤10%


7.氨氮水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	纳氏试剂分光光度法或水杨酸分光光度法

	量程
	0～50 mg/L，可调

	零点漂移
	≤0.02 mg/L

	量程漂移
	≤1.0%

	示值误差
	标液浓度为 2.0 mg/L 时
	± 8.0%

	
	标液浓度为 5.0 mg/L 时
	± 5.0%

	
	标液浓度为 8.0 mg/L 时
	± 3.0%

	重复性
	≤2.0%

	记忆效应
	标液浓度为 2.0 mg/L 时
	± 0.3 mg/L

	
	标液浓度为 8.0 mg/L 时
	± 0.2 mg/L

	检出限
	≤0.05mg/L

	pH 干扰试验
	±5%

	实际水样比对试验
	水样浓度<2.0 mg/L
	≤0.2 mg/L

	
	水样浓度≥2.0 mg/L
	≤10.0%


8.总磷水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	钼酸铵分光光度法

	量程
	0～2mg/L

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±10%

	直线性
	±10%

	重复性
	±10%

	检出限
	≤0.01mg/L

	实际水样比对试验
	±10%


9.总氮水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法

	量程
	0～50mg/L，可调

	漂移（零点、量程）
	±5%

	准确度
	±5%

	重复性
	±5%

	检出限
	≤0.1mg/L

	实际水样比对试验
	±10%


10.ADCP
（1）技术参数
	项目
	技术指标

	测量原理
	声学多普勒测流原理，双波束测流

	测定方法
	固定式水平多普勒剖面河流流量测定

	工作频率
	600KHZ

	盲区
	1m

	单元剖面数
	128个

	单元尺寸
	0.5m-4m

	测量剖面范围
	1m-120m

	流速测量范围
	±5m/s（最大可拓展至±20m/s）

	流速准确度
	±0.5%±5mm/s，流速最大误差0.018m/s

	流速分辨率
	0.001m/s


（2）安装要求
根据《河道流量测验规范》（GB 50179-2015）规范要求，供应商中标后须开展实地踏勘，同时考虑水量自动监测站为无人值守遥测站，选择在靠近居民点，交通方便，便于后期管理维护的地点，最终综合选择符合要求安装方式和方案。
11.雨量计系统
	项目
	技术指标

	承雨口尺寸
	φ200mm；

	刃口锐角
	40°～45°

	量程
	默认 0～100mm/天

	分辨力
	0.2mm/0.5mm

	雨强范围
	0.01mm～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）

	准确度
	≤±3%

	输出信号
	RS485

	供电电压
	5～24V DC

	工作环境
	温度：－30℃～70℃；

	
	湿度：≤100%RH


2、系统集成功能及技术要求
A、系统集成功能要求
(1) 具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；
(2) 具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；
(3) 具有仪器关键参数上传及远程设置功能，能接受远程控制指令；
(4) 具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；
(5) 存储不少于1年的原始数据和运行日志；
(6) 系统具有良好的扩展性和兼容性，根据水质实际情况，可灵活增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。 
B、系统集成技术要求
1、采水单元
中标后根据每个站点现场情况给出合理的采水单元设计方案。
（1）具备实时监控源水泵的工作电压、电流和采水压力功能，能自动进行反冲洗；
2、配水及预处理单元
供应商应提供针对性的配水和预处理方案。预处理及配水单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成，具体要求如下：
（1）配水管路设计合理，流向清晰，具有明确标识，便于维护；保证仪器分析测试的水样满足仪器测试需求；
（2）配水单元具备自动反清（吹）洗和自动除藻功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；
（3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，任何仪器的配水管路出现故障均不得影响其他仪器的测试；
（4）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；
（5）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；
（6）预处理单元和配水单元等均具有自动清洗功能，可对洁净程度进行监控；
4、数据采集与传输要求
（1）★供应商须承诺中标后按照国标传输协议要求，将所有监测数据及相关信息传输至指定的平台，包括但不限于仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。（须提供单独的承诺函）
（2）数据与信息须通过VPN传输至指定平台。
5、留样单元
（1）具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；
（2）留样瓶由惰性材料制成，易清洗，并具有密封功能，容量应≥500mL，瓶数≥12个；
（3）配置门禁系统，具备留样失败报警和留样后自动排空功能。
6、控制单元
控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。功能要求如下：
（1）具备异常预警和响应功能，系统可智能识别数据异常波动，并自动切换至异常响应模式。
（2）具备远程控制功能：系统支持远程访问数据平台并接受远程操作，包括校时、重启、水样测试、质控测试（空白样品测试、标样测试、平行样测试、加标回收率测试等）、参数设置、测试计划设置（测试时间/测试周期）以及留样方式调整等；
（3）▲具备自动采集上传数据功能，包括自动采集动环数据、水质自动分析仪器数据、集成控制数据、仪器过程数据、日志信息、报警信息等，采集的数据应有明确标识；（须提供相关说明文件或彩页等支撑材料）
（4）对仪器系统的本地操作及远程控制过程均形成日志并上传，可供追溯。
（5）工业控制计算机应满足CPU为 8核以上2023年以后最新技术处理器；内存≥16GB；硬盘容量≥512GB；显示器≥23英寸；通讯接口为RS 232/485 COM口，不小于8个；网口不少于2个。
7、视频监控单元 
（1）至少包含1台硬盘录像机和3台摄像机，分别安装于采水口、站房入户口及仪器间，具备云台操作功能，采水口及站房入户口设备可水平360度旋转，竖直0～90度旋转；不低于300万像素；具备夜视功能，支持红外补光或全彩模式；能够接入站房控制系统和远程指定平台，视频资料存储时间不少于3个月；
（2）采水口摄像机应能够查看采水单元工作状态，采水点位水位水量和周边环境异常情况；站房入户口摄像机应能够查看站房周边环境和出入信息；站房仪器间摄像机应覆盖仪器室内部所有仪器设备，能监视仪器室内设备的整体运行情况；
8、辅助单元
辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、试剂存储单元、纯水供应单元、废液单元等部分。
（1）配备UPS（断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于4h）、三相稳压电源（功率≥10KW）、系统集成机柜、维护专用成套工具等；
(2)应保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存，试剂箱具有冷藏温度监控功能，超温自动告警；
（3）纯水供应单元水质水量实时监控，具备滤芯累计制水量统计功能；纯水电导率异常时告警，提醒及时更换滤芯；
（4）配备站房门禁系统，支持人脸识别、密码以及远程授权开门等多种方式；所有开门事件（含时间、地点、人员、方式）必须自动记录，不可修改、删除，并支持远程查询；
（5）必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施，保证系统稳定、可靠运行，须提供防雷检测报告；
（6）烟感与自动灭火装置：实时监测站房内烟雾浓度，监测状态应传输至控制系统，当烟雾浓度达到报警阈值时，应能触发报警；具备自动灭火功能，采用悬挂式灭火器或气体灭火器等，灭火材料须对人体和设备无害。
（7）电源管理：电气保护：须具备过载、短路、过压、欠压、失压等标准电气保护功能，并能在监测到电压、电流异常时自动报警；
（8）环境管理
1）具备对站房内的环境温度和相对湿度进行连续、自动的实时监测，监测数值应传输至控制系统；
2）为仪器间内每台现有空调加装全新的外置式智能控制器，实现远程开关机、温度设定、运行模式切换等功能；具备来电后自动恢复到断电前运行状态或预设状态的功能；空调运行状态应传输至控制系统。
（9）废液单元
1）可满足至少一个月的废液量收集；
2）实时上传废液存量及预计储备时长，超废液上限阈值时能及时告警。
3、站房改造
本项目涵盖站房既有设施拆除与设备防护、室内外水电及管路装饰装修改造、配套系统更新安装等施工内容。投标人须依据采购人最终确认的施工图纸完成全流程出新作业，确保站房整体功能符合建设规范标准要求。


（三）东山桥水质自动监测微站
[bookmark: _Toc505252665][bookmark: _Toc20320061][bookmark: _Toc18855100][bookmark: _Toc505184815][bookmark: _Toc504940552]1、自动分析仪器技术要求
1.总氮水质自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法

	量程
	0～50mg/L

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±10%

	准确度
	±10%

	重复性
	±10%

	检出限
	≤0.1mg/L

	实际水样比对试验
	±10%


2.溶解氧水质分析仪
[bookmark: _Toc18855109][bookmark: _Toc504940938][bookmark: _Toc502007573][bookmark: _Toc505184826][bookmark: _Toc20320072][bookmark: _Toc505252675][bookmark: _Toc502229133][bookmark: _Toc504040667]2、水站系统集成要求
供应商须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、配水、分析、数据采集及传输等环节的准确可靠。
（1）采水单元
采水单元建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜。供应商中标后须与采购人协商，给出合理的采水单元设计方案，保证采样的代表性和科学性。
采用潜水泵或自吸泵方式采水，双泵双管路设计，双泵轮值工作，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等功能。并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。均要安装保温套管进行绝热处理，并在外部套用PVC管材，减少环境温度等因素对水样造成的影响，有必要的防冻措施，保证冬季低温（-15℃）时采样管路不被冻裂。采水管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生。
采水量要满足所有监测仪器的需要。采水管路采用优质管道、UPVC管等材质稳定的材料，避免对水样产生污染。管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。
采水单元的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。
采水单元设置采水单元自动清洗功能，且不能产生环境污染。
应考虑能长期稳定安全运行，取水部件要注意不影响航运，又能够保护自身安全。
采水单元要方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。
保证取水口能够随水位变化，保证取水水管的进水孔位于水表面以下0.5m～1.0m的位置，并与河底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。
取水口下方加设粗滤网，防止进水口淤积和杂物堵塞。
采水单元应保证在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏，在枯水期保证不受水体底部泥沙的影响。
（2）配水单元
配水单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。配水单元应根据国家标准分析方法要求为总氮、溶解氧水质监测仪器配备相应的预处理装置。
供应商应提供针对性的配水和预处理方案，具体需满足以下要求：
配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；
需为后续可能增加的设备预留余量，若使用过程中增加新仪器设备，新设备水管可以与原设备水管并联工作，每台仪器能够独立取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；
所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；
（3）控制单元
控制单元对采水单元、配水单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。相关功能由工业控制设备实现或由监测仪器实现均可，相关功能如下：
具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；
具备自动采集数据和自动传输功能，包括自动采集水质监测数据、质控数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并自动上传至中心平台；
具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；
具备对自动监测仪器的启停、校准、质控测试等控制功能；
具备仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；
具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（零点核查数据、跨度核查数据）及其对应的仪器、系统日志流程信息；
配置无线通讯模块，通过无线通讯方式完成数据传输要求（实现≥6个地址传送功能），将水站的相关数据实时上送至用户指定的上层数据平台软件。
（4）辅助单元
辅助单元应包含UPS、稳压电源等部分，具体要求如下：
配备UPS（总功率≥1KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）；
配备稳压电源（功率≥3KW）。
配备废液收集单元，满足一个月以上废液量的收集。
配备1套视频监控系统，包含1台硬盘录像机和2台摄像机，分别监控站房及采水口。采用云台摄像机，云台摄像机可水平360度旋转，竖直0～90度旋转，具备云台操作功能，对视角、方位、焦距的调整，实现全方位、多视角、全天候监控；视频信息应实现现场存储功能，存储周期应不低于30日；视频监控系统具备断电自启功能。
配备一体化监测机柜，机柜面积1平方米，配置冷暖空调，提供详细的设计方案和效果图。


（四）H-ADCP在线连续自动流量计
1、技术参数
	项    目
	技术指标

	工作频率
	600KHZ;

	声路
	平面阵列双波束;

	测量范围（宽度）
	1-120米;

	盲区
	0.8m;

	单元层数
	≥256层;

	单元尺寸
	0.5-5m（动态可调）;

	测量精度
	0.5%±1.0mm/s（流速），现场实测流速4%以内;

	流速分辨率
	0.001m/s;

	流速测量范围
	0.03m/s~20m/s;

	内置压力水位计
	测量范围：0~10m

	
	精度：±0.1%FS;

	内置超声波水位计
	测量范围：0~20m

	
	精度：±0.1%FS;

	数据输出
	分层流速、水位、水流方向、平均流速、面积、流量等;

	防护等级
	IP68;

	工作电压
	DC7-15V。


2、 安装要求
根据《河道流量测验规范》（GB 50179-2015）规范要求，供应商须自行开展实地踏勘，同时考虑水量自动监测站为无人值守遥测站，选择在靠近居民点，交通方便，便于后期管理维护的地点，最终综合选择符合要求安装方式和方案。


五、服务要求
供应商应根据国家、省、南京市相关标准和规范要求，稳定运行水质自动监测站点，取得连续、有效的监测数据，为政府环境保护工作提供科学决策依据。
1、运维服务要求
	1.1
	按照“便于维护，利于管理”的原则，本次托管运行本次新建的2个水质自动监测站。

	1.2
	工作目标：对本次新建2个水质自动监测站点提供第三方运维服务，根据国家、省、南京市相关标准和规范要求，稳定运行水质自动监测站点，取得连续、有效的监测数据，为政府环境保护工作提供科学决策依据。

	1.3
	具体要求：运行服务工作必须符合《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》、《南京市地表水自动监测站运行管理办法（试行）》、《南京市地表水自动监测站现场监督检查指南》中的各项要求，提供并负责水质自动站的日常运维、质量保证、故障维修等技术服务工作，确保监测数据的完整、准确和及时。 

	1.3.1
	按照南京市生态环境监测监控中心的要求，做好水站的管理、运维、质控、考核以及总结等工作。

	1.3.2
	协助南京市生态环境监测监控中心开展业务培训和技术交流，并加强自身业务学习，不断提高运维人员业务能力和水平。

	1.3.3
	随时接受南京市生态环境监测监控中心的工作考核及质量考核。

	1.3.4
	协助南京市生态环境监测监控中心做好全市水质自动监测工作，发现水质异常及时通报南京中心。应急状况下，服从南京市生态环境监测监控中心和相关站点质控单位的调度，按要求迅速到达指定地点。

	1.3.5
	按合同要求做好水站资产的保护工作，以及其他有关工作。

	1.3.6
	对于质控不合格的项目，须立即查清原因，整改完成后的二个工作日内提供整改报告。

	1.3.8
	★根据仪器的状况和有效使用期，在仪器设备到达使用期限或出现故障超过规定的时限时及时更换备品备件并做好登记记录。（须提供单独的承诺函）

	1.3.9
	水质自动站要严格按照“日监控、周巡查、月比对”的要求，开展例行维护和质控工作。定期对水站进行巡检，巡检频次不得低于每周一次，每次巡检需完成以下例行维护工作。

	1.3.10
	★每天安排专人密切跟踪水站监测数据，发现监测数据异常情况，应及时向质控单位报告，同时安排运维人员进行仪器设备故障排查，并将排查结果第一时间反馈南京市生态环境监测监控中心。（须提供单独的承诺函）

	1.4
	水质自动站例行维护工作内容及要求

	1.4.1
	仪器检查

	1.4.1.1
	查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；

	1.4.1.2
	检查仪器供电、过程温度、搅拌电机、传感器、电极以及工作时序等是否正常，检查有无漏液、管路里是否有气泡等；

	1.4.1.3
	定期清洗维护仪器设备。

	1.4.2
	易损件更换

	1.4.2.1
	依据仪器运行情况、断面水质状况和水站环境条件制定易耗品和消耗品（如泵管、接头、密封件等）的更换周期，并保证在耗材使用到期前完成更换；

	1.4.2.2
	需要更换的零配件（如电极等），应保证及时更换。

	1.4.3
	试剂更换

	1.4.3.1
	检查试剂状况，定期添加、更换试剂；

	1.4.3.2
	所用纯水和试剂须达到相关技术要求，更换周期不得超过操作规程或仪器说明规定的试剂保质期，室内温度较高时应缩短更换周期；

	1.4.3.3
	每次更换主要试剂后应按相应操作规程或仪器说明重新校准仪器；

	1.4.3.4
	试剂配制工作应由有资质的实验室完成，提供试剂来源证明，并张贴标签。

	1.4.4
	站房内部环境检查

	1.4.4.1
	及时整理站房及仪器，完成废液收集并按相关规定要求做好处理处置工作，且留档备查；

	1.4.4.2
	保持水站站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器。

	1.4.5
	采配水系统检查

	1.4.5.1
	检查采水系统、配水系统是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵运行情况等，出现问题及时报告南京市环境监测监控中心；

	1.4.5.2
	定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、样水杯、阀门、相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换。

	1.4.6
	管线检查

	1.4.6.1
	检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠；

	1.4.6.2
	检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常。

	1.4.7
	水站辅助设备检查

	1.4.7.1
	检查站房空调及保温措施，保持温度稳定，设置并检查站房内监控有效性。

	1.4.7.2
	检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动；

	1.4.7.3
	检查空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等辅助设施运行状态，及时更换耗材，并排空空压机积水。

	1.4.8
	工控机、通讯检查

	1.4.8.1
	检查工控机运行状态，有无中毒现象，至少每季度备份一次现场数据及控制软件；

	1.4.8.2
	检查仪器与系统的通讯线路是否正常，模拟量传输的数据偏差是否符合要求。

	1.4.9
	站房外部环境检查

	1.4.9.1
	站房周围的杂草和积水应及时清除，检查防雷设施是否可靠，设置并检查站房外监控有效性，站房是否有漏雨现象，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题及时处理，保证系统安全运行；

	1.4.9.2
	在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作。

	1.4.10
	记录、存档：做好日常例行维护工作记录，重要的工作内容拍照存档。

	1.5
	根据系统运行的环境状况，在规定的时间对系统正在运行的仪器设备进行预防故障发生的检修。在有备用仪器作为保障时，应用备用仪器将水站中正在运行的监测分析仪器设备替换下来，送往实验室进行保养检修；如没有备用仪器保障时，可在现场进行保养检修。保养检修计划应根据系统仪器设备的配置情况和设备使用手册的要求制定。

	1.5.1
	水站的监测仪器设备每年至少进行1次保养检修；

	1.5.2
	按厂家提供的使用和维修手册规定的要求，根据使用寿命，更换监测仪器中的灯源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件；

	1.5.3
	对仪器进行液路检漏和压力检查；对光路、液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理；

	1.5.4
	对仪器的输出零点和满量程进行检查和校准，并检查仪器的输出线性；

	1.5.5
	在每次全面保养检修完成后，或更换了仪器中的光源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件后，必须对仪器重新进行校准和检查，并记录检修校准情况。

	1.6
	应收集所有设备运行产生的有污染的废液。废液须由中标方自行委托具有环保部门颁发的有效期内《危险废物经营许可证》（核准经营范围包含本项目需处理的报废危化品）的公司处理。

	1.7
	运营维护服务需提交文字记录的要求

	1.7.1
	需定期提交每个水站的运维报告。

	1.7.2
	每月维护结束后5日内提交月运维报告。

	1.7.3
	一年维护结束后5日内提交年度运维报告。

	1.8
	运营维护服务结束需提交的文字报告要求:合同结束前20日内，须向市生态环境监测监控中心提交各水站运营维护状况总结报告，对于未修复的仪器，须于计划结束后15日内完成修复，并通过对各水站站房设备和仪器性能的验收，经确认后结案。报告内容须包含：各站点仪器运行情况总结、系统运行情况、问题及建议。

	1.9
	考核标准：包括运行考核指标、质控和数据质量要求

	1.9.1
	考核指标：数据传输率≥90%，数据有效率≥90％（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。

	1.9.2
	质控要求

	1.9.2.1
	每周对水站仪器至少进行一次标准溶液或标准样品核查：相关要求参照《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536- 2023）；

	1.9.2.2
	根据试剂有效期及时进行试剂更换。

	1.9.2.3
	每月进行一次比对实验，即采用实验室方法同步分析实际水样，与自动监测仪器的测定结果相比对：当实验室分析结果高于Ⅳ类水质标准限值，相对误差不大于±20%；当实验室分析结果为Ⅲ类～Ⅳ类水质标准限值时，相对误差不大于±30%；当实验室分析结果小于等于Ⅱ类水质标准限值时，相对误差不大于±40%；除湖库总磷外当自动监测数据和实验室分析结果双方都低于Ⅱ类水质标准限值时，均认定为合格；湖库总磷当自动监测数据和实验室分析结果双方都低于Ⅲ类水质标准限值时，均认定为合格；pH绝对误差≤±0.5、水温绝对误差≤±0.5℃、溶解氧绝对误差≤±0.5mg/L。

	1.9.2.4
	定期每两个月对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮进行1次加标回收实验，加标回收率在80%～120%之间。

	1.9.2.5
	每两个月对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮进行1次集成干预检查，两者结果均低于Ⅱ类水质标准限值时（湖库总磷两者结果均低于Ⅲ类），认定为合格；其他类别水体，相对偏差≤±10%，合格。

	1.9.2.6
	定期接受质控承担单位标准样品考核，考核要求参照《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536- 2023）。

	1.9.2.7
	每季度对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮进行一次零点漂移和跨度漂移检查、多点线性核查（具体核查方法见《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536- 2023）。

	1.9.2.8
	更新检测器后，进行一次标准曲线和精密度检查。

	1.9.2.9
	及时对校准、质控和异常等数据做出标识，并于每周一的12:00之前将上周原始数据（做出标识的）报质控承担单位。

	1.9.2.10
	配合质控承担单位定期或不定期对水站巡查，质量督查与运行考核，考核量化结果与经费支付相结合，作为经费支付的主要依据。

	1.9.2.11
	实行人员出入登记备案制度，非运维人员未经允许，原则上不得进入水站站房和采水口所在区域，地方确因工作需要 进出水站，由运维单位安排专人全程陪同，并做好水站进出记录，定期上报市中心。

	1.9.3
	数据数量要求

	1.9.3.1
	供应商应保证在运营维护管理期内，确保年度监测数据传输率不小于90%，数据误差符合检测项目性能指标要求。

	1.9.3.2
	采用间歇测定情况下（2小时/次或4小时/次），每天至少保证有8组或4组有效数据，该天日均值有效。每周至少保证有5个有效日均值，若无法满足，须采用备用机或人工监测。

	2.1
	运营维护服务费用及工作执行时间

	2.1.1
	★提供的运营维护已包括了所有日常运营、维护工作（包括通讯费、废液收集处理费等）和必须更换的备品备件、耗材、站房防雷、消防检测报告费等。如仪器设备在正常运行过程中发生故障（质保期内的仪器除外），需要更换根据实际使用情况而定的常规备品备件、耗材之外的零配件，经双方检查核实后由南京市生态环境监测监控中心自行采购或供应商提供所需零配件，费用另计。（须提供单独的承诺函）

	2.1.2
	自动监测设备应最大限度保证全周期连续运行（因不可抗力因素影响且经市局许可停运的除外），数据有效率不低于90%。如果某个站点当月有效数据获取率不足90%的要求，那么扣除该站点全年运维费的十二分之一。

	2.2
	▲配备2辆用于本项目运维专用车辆（须提供车辆牌照、行驶证信息、车辆采购或租赁等证明材料复印件加盖公章）。

	2.3
	考核标准：
南京市生态环境监测监控中心依据《水质自动监测站运行考核表》所列内容每半年对中标单位开展一次运营维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。各站依据维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次平均分小于 85分为不合格；平均分大于或等于85分为合格。具体考核内容见水质自动监测站运行考核表。
运维服务实施期间，中标供应商须保障仪器设备运维工作规范开展、设备稳定运行。若因中标供应商运维作业不当造成仪器设备故障、损坏等问题，相关考核结果将作为质保期履约评价的重要依据，招标人有权依据履约评价结果，按约定对履约保函启动索赔。





2、水质自动监测站运行考核表
	考核内容
	考核要求
	得分

	一、水站运维现场检查（60分）

	站房卫生
	环境清洁；整齐无零乱堆放；仪器无污渍；无漏水；泵管、试剂导管等清洁（10分每项2分）
	

	自动监测仪器设备
	仪器及系统运行正常；数据正常；供电、采水、通讯、空调等设施完好无损，正常工作（15分每项5分）
	

	现场考核
	水质五参数现场比对、,氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、挥发酚和氰化物等参数的标样考核符合要求(20分，按实际项目平均分配)
	

	现场记录检查
	巡检记录；标液核查记录；备品备件更换记录、试剂更换记录；仪器校准记录；完整详实（15分每项3分）
	

	二、运维质量统计（30分）

	
数据传输率
	除水站停电外，传输率100%得5分；95%以上得4分；90%以上得3分；低于90%得0分
	

	数据有效率
	有效率大于90%得15分，85-90%得10分，小于85%得0分
	

	质控检查
	检查结果合格以上得5分；差或者标样考核不合格不得分； 
	

	故障排除
	运行中出现的故障当天排除得5分，次日排除得2分，否则为0分，
	

	三、运维能力及工作情况（10分）

	工作情况
	服从南京市生态环境监测监控中心管理人员安排；责任心强、实时监控情况；故障发生后及时到现场处置；相关记录报告（5分）
	

	运维能力
	备品备件试剂等耗材更换及时；能独立完成各项操作；排除故障能力；（5分）
	

	四、评价标准与等级

	评价等级与标准
	分为优、合格、不合格三个等级。
得分65以下为不合格；65-85为合格；85以上为优。运维质控频次、标液标样考核结果是否合格等以江苏省水质自动站管理办法为依据。

	考核组织与实施
	南京市生态环境监测监控中心分管负责人负责组织实施，每半年一次。

	五、考核结果与情况说明建议等                  考核等级：

	





3、项目执行参考技术规范和标准
	1
	国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

	2
	《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》(环办〔2019〕2号)

	3
	《国家地表水自动监测运维管理实施细则(试行)》(总站水字〔2019〕649 号)

	4
	《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002 )

	5
	《地表水自动监测技术规范(试行)》(HJ 915-2017)

	6
	《江苏省地表水自动监测站运行管理办法(试行)》(苏环办〔2020〕174号)

	7
	《环境水质监测质量保证手册》(第二版)

	8
	《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》(苏环监〔2012〕6号)

	9
	《pH水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 96-2003)

	10
	《电导率水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 97-2003)

	11
	《浊度水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 98-2003)

	12
	《溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 99-2003)

	13
	《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 100-2003)

	14
	《氨氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 101-2003)

	15
	《总氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 102-2003)

	16
	《总磷水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 103-2003)

	17
	《水质自动采样器检测方法和技术要求》(HJ/T 372-2007)

	18
	相关技术记录:参见《南京市地表水自动监测站运行管理办法(试行)》中有关要求｡

	19
	地表水水质自动监测站(常规五参数､CODMn､NH3⁃N､TP､TN)运行维护技术规范(HJ 915.3-2024)





★六、商务要求
1.交付要求
1.1交货时间：2026年12月31日前按采购人要求全部送货到位并安装调试完成。2027年6月1日前完成调试及验收。
1.2送货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸、安装等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
2.安装调试要求
本项目实施人员不少于3人。
设备到货后一周内，中标供应商应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装、调试至合格。
3.伴随服务要求
3.1技术培训要求：
中标供应商向采购人提供相关培训，保证采购人能够进行相关设备的运行管理、操作、维护，故障分析处理等工作。提供如下服务：
（1）中标供应商向采购人提供专业技术培训，以及在设备使用期内向采购人提供必要的技术支持。
（2）对最终技术人员进行系统使用操作和维护培训，根据项目实施的计划、进度，分阶段对采购人培训对象（管理人员、业务操作人员、系统维护人员）进行培训，培训不少于2个批次。
3.2售后服务要求：
（1）提供365天×24小时电话支持服务；
（2）接到报修电话后，1小时内做出反应，并提供解决方案；若不能排除故障，在2小时内赶赴现场解决。
（3）如果三个工作日内不能解决的，应提供备用设备，直到原设备修复。
3.3提供的技术材料：
提供设备/产品合格证、装箱清单、产品说明书/操作手册；
3.4 耗材与配件
所投产品的配件、耗材及维保服务，中标供应商须向采购人提供低于市场价格的优惠（报价表格式由供应商自拟，投标文件中提供明细品目与价格，并明确价格的有效期限）。
3.5站点的免费运维期为1年。
4.质保要求
设备的免费质保期为1 年。费用包含在总报价中（自设备验收报告签署之日起，开始进入质保期），后期如需增加质保，每年的费用为不高于设备合同金额的10%。
5.付款条件
（1）合同签订后，且采购人收到中标供应商开具合的同金额20%的合法有效正规发票后，采购人在收到发票后20个工作日内支付对应金额的款项。
（2）货到且采购人收到中标供应商开具合的同金额60%的合法有效正规发票后，采购人在收到发票后20个工作日内支付对应金额的款项。
（3）质保期结束且设备运行正常，经采购人确认后，中标供应商向采购人开具合同金额20%的合法有效正规发票，采购人在收到发票后20个工作日内支付该笔款项。
6.验收标准
1. 新建水站参照《地表水水质自动监测站选址与基础设施建设技术要求》（HJ 915.1‑2024）和《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMₙ、NH₃‑N、TP、TN）安装验收技术规范》（HJ 915.2‑2024）等相关法律法规要求。
2. 货物到达安装现场后，供应商和采购人共同打开包装验货检查货物数量。供应商应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的，业主有权解除合同并追究中标供应商法律责任。
3. 操作手册及工具：中标供应商必须提供系统所有仪器设备、软件、附件、备品备件等详细的操作手册，详细的系统操作和维护手册、组态软件使用手册。提供配套完整的专用工具箱。
7.违约认定
供应商存在下列行为之一的，采购人将按严重违约行为追究运行机构责任： 
1. 当仪器故障导致长周期停运情况（超过72小时）时，未书面汇报采购人的；仪器故障导致长周期停运情况，经采购人书面审核，批复限定恢复时间后，仍不能按要求的时间节点恢复数据的；不及时提交运行记录和总结报告超过3次的。
2. 供应商（含人员）弄虚作假编造相关运维记录的；修改、伪造监测数据的。
3. 本项目所有数据及资料归采购人所有，参与履行运行维护服务本项目的供应商及所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，任何情况不得向第三方泄露。中标供应商需与采购人签订项目保密协议（第六章 附表四）。
4. 货物和调试验收标准应按行业通行标准、生产厂家出厂标准和供应商响应文件的承诺（不低于国家相关标准）进行。如供应商实际未能响应，或者产品性能不符合要求，采购人有权取消其中标资格。
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合同编号 ：〔**科〕合同〔**〕**号

项目名称 ：

采购人：

供应商：

签订日期 ：



南京市政府采购合同（货物类）

项目名称：                    合同编号：〔**科〕合同〔**〕**号

甲方（买方）：_______             _   
法定代表人：             
地址：                                  

乙方（卖方）：_________
统一社会信用代码：       
法定代表人：             
地址：                                   
乙方户名：                               
开户银行：                              
银行账户：             
                 
    甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，依据自愿、平等、公平、诚实信用原则签署本合同。本项目招标文件、供应商响应文件/报价文件及服务承诺、中标通知书、履约保函等均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（及/或规模、型号、单价、品牌等）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______元（___元）人民币或其他币种（含税）。
三、技术资料及保密
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）或服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料、服务内容或信息等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必要范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）或服务（含技术）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵或权利限制。
六、履约保函
6.1 提交要求
乙方应在合同签订后     日内，向甲方提交履约保函，作为履行本合同的担保。保函应由银行、保险公司或合法担保机构出具，甲方不得拒收保函。
6.2 保函金额
保函金额为合同总价的 10 %，即人民币（大写）：____________________，（小写）：￥____________________。
6.3保函有效期
自出具之日起生效，至合同全部义务履行完毕、项目验收合格后 30 日止。
若项目含质保期，有效期自动延长至质保期满后 30 日。
6.4 担保范围
保函担保乙方全面履行合同义务，包括但不限于：
（1）按时、按质、按量交付货物 / 提供服务；
（2）承担违约金、赔偿金、返工、退换货等责任；
（3）甲方因乙方违约产生的合理损失。
6.5 索赔条件
乙方出现下列任一情形，甲方有权凭保函正本及书面索赔通知，直接向担保机构索赔：
（1）逾期交货 / 履约超过约定时限；
（2）货物质量、规格、数量不符合合同约定，且未在限期内整改；
（3）拒绝履行、无力履行或擅自转包、分包；
（4）其他严重违约导致合同目的无法实现。
6.6 保函退还 / 失效
项目验收合格且乙方无违约，甲方在 30 日内确认保函到期失效或协助办理解除；保函到期自动失效，甲方不得无故扣留、拖延。
6.7 特别约定：本保函为独立、不可撤销、见索即负连带责任保证，合同变更、延期不影响保函效力，无需担保人另行同意；乙方不得以任何理由拒开、迟开或撤销保函，否则甲方有权解除合同、追究违约责任。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排：详见采购文件中约定的付款安排条款且需保持一致。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内或指定时间内到达现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述货物免费保修期为  年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 在组织履约验收前，甲方根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付等条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日1‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额10%的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物；乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.3 乙方签署本合同系根据招标采购结果，乙方履约除应遵守本合同的约定之外，还应当遵守招标文件、乙方投标或响应文件或磋商文件及其附件（如有）的约定，否则，乙方违反其投标或响应文件及其附件（如有）的约定的，构成违约，亦应根据本合同承担违约责任。
13.4 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除本合同有明确约定外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切经济损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现维护权益而产生的费用（包括但不限于利息、本金、诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，双方应立即通知对方，并在不可抗力发生后15日内寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决；如协商不成，应向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律条文执行。
16.3 本合同正本一式     份，具有同等法律效力，甲方执    份、乙方执   份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲方（盖章）：                        乙方（盖章）： 
法定代表人或授权代表（签章）：        法定代表人或授权代表（签章）：
联系电话：                            联系电话：          
                                          
签订日期：   年    月   日            签订日期：   年    月   日
[bookmark: _Toc176529672]第六章 投标文件格式








投标文件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
供应商名称 ：（加盖电子公章）   
日      期 ：                   


[bookmark: _Toc43917771][bookmark: _Toc66375424]附件一：投标函
投标函
致：南京市生态环境监测监控中心
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权           （姓名和职务）代表供应商     （供应商名称），提交投标文件并宣布同意如下内容：
据此函，我公司兹声明和承诺如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4.我们同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。
6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7.与本次投标有关的正式联系方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
开户银行：                                               
银行账号：                                               
8.我方具有独立承担民事责任的能力。
[bookmark: _Hlk242695508]
供应商（加盖电子公章）：                  
日     期：        年    月    日

[bookmark: _Toc66375425][bookmark: _Toc43917772]附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京市生态环境监测监控中心
本授权书声明：注册于              （供应商住址）的        （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
[bookmark: _Hlk176528397]    本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。



[bookmark: _Hlk176254280][bookmark: OLE_LINK3]供应商（加盖电子公章）：                  
日     期：        年    月    日

[bookmark: _Hlk45291991]法定代表人身份证的复印件：





委托代理人身份证的复印件：




[bookmark: _Toc43917782][bookmark: _Toc66375435]附件三：通用资格证明文件
营业执照（复印件）


提供上年度财务报表复印件（即2025年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或投标截止时间前6个月内，由其基本开户银行出具的资信证明
 
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：南京市生态环境监测监控中心
我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：     。

供应商（加盖电子公章）：                  
日     期：        年    月    日




依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供本次采购活动前12个月内，至少1个月缴纳税收的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件



提供本次采购活动前12个月内，至少1个月缴纳社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件



参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


无重大违法记录声明

致：南京市生态环境监测监控中心
我单位（供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


[bookmark: _Toc26810][bookmark: _Toc66375426][bookmark: _Toc43917773][bookmark: OLE_LINK38]供应商（加盖电子公章）：                  
日     期：        年    月    日


供应商信用承诺函
江苏海外集团国际工程咨询有限公司:
我公司    (供应商名称)郑重承诺:
我公司符合下列要求:
(一)具有独立承担民事责任的能力;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录｡
如果我公司中标,将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验:
(1)营业执照副本或事业单位法人登记证书;
(2)参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告(包括“四表一注”,法人成立满一年的提供)或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明(法人或其他组织提供)或其他证明材料;
(3)履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料;
(4)参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料｡
本公司对上述承诺内容的真实性､合法性､有效性负责,如有虚假,将依法承担相应责任｡

供应商名称:(加盖电子公章)
日期:    年   月   日


附件四：安全保密协议
甲方：南京市生态环境监测监控中心
乙方：
鉴于双方就合作项目的实施以及合作过程中，向对方提供有关保密信息，且该保密信息属提供方合法所有，双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护，经双方协商，达成本协议：
一、保密内容及相关义务
1、甲、乙双方对合作项目所采取的谈判方式及谈判内容等负有保密义务，不得泄露。
2、对乙方在项目实施过程中使用的专有技术，列明要求保密的，甲方负有保密义务。未经乙方授权，甲方不得在合作项目以外使用，不得泄露给第三方。
3、乙方及乙方派出人员对因实施项目所掌握或涉及的甲方以及甲方客户的商业秘密，包括但不限于技术、文档资料、客户信息和各类数据等以及甲方产品的原理、制作过程、关键技术等，软件产品中涉及的未公开发表的算法、业务控制流程及阈值、控制条件、数据流程、数据结构及不宜为外人知晓的数据存储方式等均负有保密义务，不得泄露或以任何方式许可他人使用。上述涉及的文档、技术等内容均由甲方享有所有权及知识产权，乙方应当在甲方需要时无条件提供给甲方。
4、乙方派出人员严禁擅自设置、调整甲方系统设备的参数和配置，严禁在甲方的计算机系统及网站等应用软件中预留后门、逻辑炸弹等，严禁将版权归甲方所有的应用软件源代码向第三方公布或泄露。
5、乙方派出人员不得擅自抄录、复制甲方的设备资料、工作文件等。严禁将甲方的技术情报、资料数据、设备参数、密码口令和其它涉密材料带出甲方工作场所，或向第三方泄露。
6、乙方对因实施该项目所掌握的甲方内部的合同、协议、意见书、可行性报告、重要会议记录等负有保密义务。
7、乙方派出人员完成工作任务后，必须向甲方上交书面资料、密码口令等，并销毁或上交与甲方有关的全部电子文档资料。
8、乙方派出人员阅读和使用甲方资料需在指定场所进行；不得擅自登录、访问甲方内部信息网；严禁以甲方名义编写、发布、传递信息资料；严禁在甲方内部信息网上下载或上传任何文件资料或信息。确因工作需要访问甲方内部信息网的，经批准后，在甲方工作人员在场的情况下，严格按照批准范围使用甲方内部信息网。
9、乙方未经甲方书面许可不得将受甲方委托开发的信息系统或其他产品向第三方或在公开场合展示或演示。
10、乙方应对有关人员进行有效管理，以确保本协议的履行。在本协议约定的保密期限内，乙方如发现有关保密信息被泄露，应及时通知甲方，并采取积极的措施避免损失的扩大。
11、甲、乙双方签订的合作合同中包含有安全保密条款的，一并执行。对有与该协议内容冲突的条款，依合作合同为准。
二、网络（数据）安全
1、乙方的技术团队要相对独立，团队人员为正式员工，有专门网络（数据）安全负责人。
2、乙方不得转包、分包合同任务；确需分包的，应报经甲方书面同意，并明确相应的网络（数据）安全责任和义务，同时明确不得将合同任务主体和关键部分分包。
3、乙方应将政务数据与其他数据分开存储、处理。
4、未经甲方同意，乙方不得变更数据用途、用法，不得访问、修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或向第三方提供获取的甲方数据。
5、乙方采取有效技术措施加强对收集的个人信息进行保护，按照个人信息主体同意授权的方式，在授权范围内最小化使用个人信息，敏感个人信息处理应当采取加密、脱敏、去标识化等防护措施。
6、合同终止时，乙方按规定及时处理获取的相关数据。
7、乙方严格按照规定采购服务于本项目的相关产品和服务。
8、乙方建立健全网络和数据安全保护机制，发现重大安全漏洞和风险隐患按规定及时向甲方和相关部门报告。
9、乙方对参与甲方建设或运维人员定期开展网络（数据）安全等相关培训，强化安全意识。
10、乙方如发生业务转型、合并重组、投资并购等重大事项，或者管理技术团队人员发生重大变化，应提前一个月向甲方报告。
11、乙方按规定定期向甲方提交网络（数据）安全报告。
12、乙方积极配合甲方及相关部门开展网络（数据）安全检查、测评、审计等监督管理工作。
三、违约责任
1、乙方未履行或未按约定履行本协议条款内容的均被视为违约。乙方均应承担相应的违约责任，包括继续履行、采取补救措施和赔偿损失等。
2、合同维护期内被上级通报网络安全漏洞，乙方的维护费用视情扣除2000元/次；发生网络安全事件，乙方的维护费用视情扣除5000元/次。
四、保密期限
本协议约定的保密义务具有持续性，不因双方合作的结束而终止。保密信息的保密期限为本协议签订之日起至该信息已公开或经甲方书面许可公开为止。
五、争议解决
因履行本协议发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。
六、本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：


负责人：                                    负责人：

日期：      年      月     日               日期：          年     月     日




附件五：开标一览表
开标一览表
项目编号：                                        货币单位：人民币元/优惠率%
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	

	总价（大写）：
	


[bookmark: _Hlk44577819]说明：
1.报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。


[bookmark: _Hlk175836563][bookmark: _Hlk176254322]供应商（加盖电子公章）：                                      
日    期：   年    月    日












[bookmark: _Toc43917774][bookmark: _Toc66375427][bookmark: _Toc12264]

附件六：分项报价表
[bookmark: OLE_LINK39]分项报价表
项目名称：	项目编号：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	产品名称
	品牌与型号
	交付期
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK28]投标总价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



[bookmark: OLE_LINK31]说明：
[bookmark: OLE_LINK29]1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
[bookmark: OLE_LINK32]2.《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。
3.如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖电子公章）：                               


 
[bookmark: _Toc43917775][bookmark: _Toc66375428][bookmark: _Hlk176528721]
附件七：技术、服务要求响应及偏离表

[bookmark: _Hlk176528733]技术、服务要求响应及偏离表
项目名称：	项目编号：
	[bookmark: _Hlk66784099]序号
	招标文件的要求
	[bookmark: OLE_LINK54]投标响应
（响应或不响应）
	偏离情况
（正偏离、无偏离或负偏离）

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK26]说明：
[bookmark: OLE_LINK37]1. 供应商须对招标文件 《四、技术要求》，《五、服务要求》 中未加注任何符号的一般技术要求本表只需要填写正/负偏离的情况，若未偏离则无须在本表填写。
2.供应商须对招标文件 《四、技术要求》，《五、服务要求》 所有标注★、▲的技术要求作出明确响应并提供符合采购文件要求的证明材料，否则视为负偏离。
3.行数不够，可自行添加。


供应商（加盖电子公章）：                               

 

[bookmark: _Toc66375429][bookmark: _Toc43917776][bookmark: _Hlk176528748]附件八：商务要求响应及偏离表
[bookmark: _Hlk176528759] 
商务要求响应及偏离表
项目名称：	项目编号：         
	[bookmark: _Hlk66784541]序号
	招标文件的商务要求
	投标响应
（响应或不响应）
	[bookmark: OLE_LINK53]偏离情况
（正偏离、无偏离或负偏离）

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	全部响应
	（是/否）



说明：
1. 所有商务要求均不得负偏离，若无偏离可以填写全部响应（表格内只须填写是/否“全部响应”，无须逐条响应），采购单位将视作认同。
2.行数不够，可自行添加。



供应商（加盖电子公章）：                              

 
 

[bookmark: _Toc43917778][bookmark: _Toc66375431]附件九：拟参与本项目服务人员一览表

[bookmark: _Hlk67995747][bookmark: _Hlk66378104]拟参与本项目服务人员一览表

[bookmark: _Hlk66784308]项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	如：项目负责人等

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK10]说明：如果行数不够，请自行增加。



供应商（加盖电子公章）：                                    

[bookmark: _Toc66375432][bookmark: _Toc43917779]
附件十：供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表
项目名称：                                               项目编号：
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额
	合同签订
时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk66784249]
[bookmark: _Hlk66378132]说明：供应商如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。



供应商（加盖电子公章）：                                  




[bookmark: _Toc43917780][bookmark: _Toc66375433]附件十一：企业声明函
[bookmark: _Hlk84581158][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
[bookmark: _Hlk223532627]1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）； 
2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：（加盖电子公章）
日  期：
[bookmark: _Hlk223532636]备注：1. 供应商在所属企业类型前的¨内打“√”。
[bookmark: OLE_LINK59]2.“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）
[bookmark: _Hlk229148275]3. 货物采购项目中，货物由中小企业制造，（即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。
4.货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。




残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称：（加盖电子公章）
日  期：

属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）






[bookmark: _Hlk176529286]附件十二：关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
                公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
                        日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

[bookmark: _Hlk128053393][bookmark: _Toc66375437][bookmark: _Toc43917784]

[bookmark: _Toc233125958]质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               分包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    
相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

