



招　标　文　件


项目名称：镇江市第一人民医院大型医疗设备更新项目
项目编号：JSZC-321100-HWZX-G2026-0721
采购代理编号：0675-266JOC0031117





采购人：镇江市第一人民医院
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
日期：2026年11月
江苏海外集团国际工程咨询有限公司
江苏海外集团国际工程咨询有限公司
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[bookmark: _Toc174468362][bookmark: _Toc120614211]第一章  招标公告
项目概况
镇江市第一人民医院大型医疗设备更新项目JSZC-321100-HWZX-G2026-0721招标项目的潜在投标人应在苏采云系统内免费下载获取招标文件，并于2026年12月4日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc31329][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc174468320][bookmark: _Toc174468363][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321100-HWZX-G2026-0721
2.项目名称：镇江市第一人民医院大型医疗设备更新项目
3.预算金额：总预算人民币9250.00万元（其中采购包一：4500.00万元，采购包二：3800.00万元，采购包三：300.00万元，采购包四：650.00万元）
[bookmark: OLE_LINK21]4.最高限价：见各品目最高限价（各采购包的投标人对于采购包内各品目的投标报价不得超过各品目的最高限价，否则将作无效投标处理）
5.采购需求：具体详见招标文件第四章 项目需求
	[bookmark: _Hlk243068837]采购包号
	品目号
	项目名称
	数量
	[bookmark: OLE_LINK20]最高限价（万元）
	是否接受进口产品

	1
	1
	[bookmark: OLE_LINK7]MRI成像系统
	1套
	[bookmark: _Hlk243061502]3350.00
	不接受

	
	2
	MRI成像系统
	1套
	1150.00
	不接受

	2
	1
	[bookmark: _Hlk243066217]X射线计算机断层摄影设备
	1套
	1750.00
	不接受

	
	2
	X射线计算机断层摄影设备
	1套
	1150.00
	不接受

	
	3
	[bookmark: _Hlk243066246]数字减影血管造影系统
	1套
	600.00
	不接受

	
	4
	[bookmark: _Hlk243066255]高频数字医用诊断X射线机
	1套
	300.00
	不接受

	3
	/
	[bookmark: OLE_LINK51]数字化肠胃机
	1套
	300.00
	不接受

	4
	/
	单光子发射及计算机断层扫描系统（SPECT/CT）
	1套
	650.00
	不接受


合同履行期限：见项目需求
本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc174468321][bookmark: _Toc174468364]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Hlk142317588]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度（2025年度）的财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等）；
[bookmark: _Hlk129265616]3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月期间（即2026年5月-2026年10月期间）任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
6.对于上述2-5条，若投标人提供资格承诺函（见格式），则无需再提供与其相关的证明材料；
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）；
8.本项目 不接受 联合体投标；
9.本项目 不接受进口产品投标。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目为非专门面向中小微企业项目
1.1本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的要求，本项目小型、微型企业享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））。
1.2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。
2.本项目实施本国产品标准及相关政策
2.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法及评标标准”。
2.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（三）本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc174468365][bookmark: _Toc174468322]1.投标产品按国家规定须具备医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；
2.如投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；
3.如投标人为医疗器械生产企业直接参与投标本企业产品的，提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；
4.中华人民共和国境内生产、销售带有辐射的产品，投标人须按照国家规定提供《辐射安全许可证》（如投标人为医疗器械经营企业的，须提供自身的《辐射安全许可证》，同时提供所投产品制造商的《辐射安全许可证》；如投标人为医疗器械生产企业直接参与投标本企业产品的，须提供自身的《辐射安全许可证》）（复印件加盖公章）。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
2.地点：苏采云系统内免费下载
3.获取方式：网上注册登记成功后系统内免费下载
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc174468323][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc174468366][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc174468367][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc174468324]1.2026年12月4日09时30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc174468325][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc174468368]六、其他补充事宜
（一）潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
1.“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
5.采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
6.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
7.注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
（二）投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
（三）其它补充事宜
1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30下午13:30-17:30期间致电技术支持热线或线上咨询。
2.本项目不收取投标保证金。
3.本项目支持节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕18号）、（财库〔2019〕19号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。
4.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
[bookmark: _Hlk135869643]5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件，但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
（四）本项目获取招标文件时间明确为：2026年11月13日00:00至2026年11月20日00:00（北京时间）。
（五）采购代理编号：0675-266JOC0031117。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc174468326][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc174468369]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：镇江市第一人民医院
地址：江苏省镇江市电力路8号
联系人：杜老师
联系方式：13062940857
2.采购代理机构信息
名称：　江苏海外集团国际工程咨询有限公司　
地　址：　南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼　
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：　025-84795989、84795467　
3.项目联系方式
项目联系人：熊文宇、姜博闻
电　话：　 025-84795989、84795467 　
邮箱：　xwy@jocite.com 　


江苏海外集团国际工程咨询有限公司


[bookmark: _Toc174468370][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc12175][bookmark: _Toc174468328][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc174468371]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]2、投标人
2.1本采购文件中“投标人”，是指参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
（1）满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
（2）满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc27798][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc174468329][bookmark: _Toc174468372]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
*6.3本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。
7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]8、招标文件的修改
8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公布。
*8.4在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc174468330][bookmark: _Toc174468373][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc22457][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容。
10.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
*10.3投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354]11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
证明投标人所提供货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是鉴定书、样本、说明书、图样和资料，并须提供：
①货物的主要技术数据和性能的详细描述，服务的履约能力、功能需求实现等应以正式印刷的样本、使用手册、说明书、检测报告、或网上公开发布的数据来证实。
②根据招标文件的技术需求逐条说明货物或服务对技术需求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在。
③对上述②条的说明，请投标人注意：
招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12、开标一览表和分项报价表
[bookmark: _Hlt26670399]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
12.2标的物
采购人需求的货物、服务等。
12.3有关费用处理
（1） 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。
（2） 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
（3） 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
（4） 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731]13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明
13.1对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；
13.2提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；
13.3详细阐述项目实施方案和服务计划；
13.4投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。
14.3投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.4投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函和开标一览表
*投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写完整投标函、开标一览表。
16、投标保证金
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]本项目无需递交投标保证金。
17、投标有效期
*17.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc49090512][bookmark: _Toc14577361]18、投标文件签署
*18.1投标人需按照文件要求签字或盖章。
[bookmark: _Toc22743][bookmark: _Toc174468374][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc174468331][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
19、投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
19.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
19.4投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
19.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
19.6投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
19.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]20、投标截止日期
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21、迟交的投标文件
*21.1苏采云系统将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]22、投标文件的修改和撤回
22.1投标文件的撤回
22.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
22.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
22.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.4在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc21082][bookmark: _Toc174468332][bookmark: _Toc174468375][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]23、开标
23.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
*23.4投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]24、评标委员会
24.1开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。
24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
25、评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
*25.2在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。
25.3采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]26、投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
26.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]27、对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。
*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
	符合性审查因素
	审查标准

	非选择性报价且不超过最高限价
	符合招标文件要求

	法定代表人身份证明或授权委托书
	1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。
2、需提供被授权人近三个月内（即2026年8月-2026年10月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具。（若授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料）

	投标文件签署、盖章齐全完整
	符合招标文件要求

	投标有效期
	符合招标文件要求

	项目需求中的实质性要求
	符合招标文件要求

	其他实质性要求
	符合招标文件要求


27.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
*27.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
27.6相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目各采购包核心产品：采购包一：品目一：MRI成像系统；采购包二：品目一：X射线计算机断层摄影设备；采购包三：数字化肠胃机主机部分；采购包四：单光子发射及计算机断层扫描系统主机部分）
27.7评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第一项至第四项情形的，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内（自澄清发布后至少30分钟，投标人应关注苏采云系统，及时在规定时间内作出回复。回复超出时间视为未提供有效书面说明、证明材料）做出解释。供应商应在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员将会参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果将在评审报告中进行记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
28、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]*28.1无效投标条款
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）在报价时采用选择性报价；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）未通过符合性审查的。
（7）投标人未成功解密电子投标文件的。
（8）投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的。
（9）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的；
（10）经查询，投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；
（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的；
（12）投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的；
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
*28.2废标条款：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。
[bookmark: _Toc25066][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc174468376][bookmark: _Toc174468333]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
29.2评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。
29.3若中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，且该项目仍在投标有效期内的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。
29.4评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行公示，公告期限为1个工作日。
*29.5若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正
当利益的；
（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；
（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
[bookmark: _Toc200451960]（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。
不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30、质疑处理
30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
30.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
联系人：熊文宇
联系电话：025-84795467
邮箱：xwy@jocite.com
地址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼
30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
注：书面形式指纸质质疑函邮寄或送至规定地址，或者质疑函邮件发至规定邮箱，质疑函均需加盖公章。
31、中标通知书
31.l采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。
31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc174468377][bookmark: _Toc174468334][bookmark: _Toc9952][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]32、签订合同
32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人及招标范围内各医疗机构签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，否则由此给采购人及各医疗机构造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3签订合同后，*中标人不得将服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、货物、服务的追加、减少和添购。
33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
34、电子投标文件要求
34.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
34.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
34.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
34.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册等）扫描上传至投标系统。
35、中标服务费
[bookmark: OLE_LINK23]采购包一：采购人按照定额RMB 35000.00（大写：人民币叁万伍仟元整），向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。
采购包二：采购人按照定额RMB 30000.00（大写：人民币叁万元整），向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。
采购包三：采购人按照定额RMB 5000.00（大写：人民币伍仟元整），向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。
采购包四：采购人按照定额RMB 10000.00（大写：人民币壹万元整），向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。
银行信息：
户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
开户银行：交行江苏省分行营业部
账号：320006607010141124109

[bookmark: _Toc174468378]第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Toc22000633]合同编号：

医疗设备购销合同

甲方（买方）：镇江市第一人民医院
地址：镇江市润州区新马路1号
联系电话：               
法定代表人姓名：蒋鹏程
职务：院长
乙方（卖方）：
地址：                      
联系电话：              
法定代表人姓名：       
职务：           
1.甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，买方同意向卖方购买同时卖方同意授予买方以下设备（以下设备器械均简称设备）：
	设备名称
	品牌规格型号
	原产地
	数量
	单位
	单价
	成交金额

	
	
	
	1
	台
	
	

	
	合计成交金额： 
	


本合同若有详细的双方签字的配置清单，请详见附件。
2.设备的交付期 乙方在合同生效后的个工作日内，向甲方交付上述设备。
3.设备运输、安装和验收
3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、保险费等费用，装卸费由乙方承担。  
3.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
3.3设备到货后，乙方应在接到甲方通知后天内安装调试完成。
3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。
4.包装方式：本合同项下的设备包装，由乙方负责，且必须符合国家或行业标准，采用防潮、防震、防锈等适宜运输的包装措施；包装物回收或处置方式：。
5.付款方式
以乙方投标文件响应为准
资金支付方式：甲方通过银行转账/财政直接支付等方式将上述款项支付至乙方指定账户。
6.伴随服务
6.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。
6.2乙方还应免费提供下列服务：
（1）设备的现场安装和调试，提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料
（2）乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。
（3）如需要和医院联网，乙方须负责所有联网的费用。
（4）乙方承担国家计量部门的第一次的检测费用。
7.质量保证及售后服务
7.1乙方应保证所供设备是在      年生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
7.2乙方应提供设备主机免费保修期年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算。
7.3报修响应时间小时，到场时间小时。 
7.4 维修工程师姓名电话：联系人：
8.索赔条款
8.1若保修期内经两次维修设备仍不能正常使用或存在严重危及人身安全隐患的，买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救：
8.1.1同意买方退货，并将全额货款偿还买方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。
8.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失，将货物贬值。
8.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，卖方并负责因此而产生的一切费用和买方的一切直接损失。
8.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交设备的合同价的百分之零点五（0.5％）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5％）。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。
8.3乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。
8.4乙方保证不从事商业贿赂行为，一旦被列入商业贿赂不良记录，购销合同将自动解除并承担违约责任。
8.5法定索赔期限，按《中华人民共和国民法典》规定，买方自标的物收到之日起两年内，但如果标的物有质量保证期的，适用质量保证期。
8.6甲方逾期付款的，每逾期一日，应按逾期未付金额，以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）折算的日利率向乙方支付违约金。
9.争端的解决
9.1双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方可向甲方所在地法院起诉。
9.2本合同约定的乙方的联系方式，既可作为甲方向乙方送达使用，亦可作为人民法院向乙方送达使用，据此进行的送达均为有效送达并视为乙方收到。
10.合同生效
10.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。
10.2 本合同一式  3  份，以中文书就，甲方执二份，乙方执一份，具有相同的法律效应。
11.合同附件 合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。
11.1配置清单：设备的配置清单
11.2技术标准：投标文件的技术响应、设备技术说明、医疗器械三证
12.特别约定：供应商承诺再次购买时价格不高于此次价格
13.特别约定：乙方在合同期内违反廉洁承诺，按廉洁诚信承诺书执行 




甲方：镇江市第一人民医院             乙方： 
（盖章）                            （盖章）
甲方法定代表人或授权委托人：        乙方法定代表人或授权委托人：
日期：                       日期： 
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采购包一：磁共振成像系统
品目一：MRI成像系统
（一）磁体系统
★1.1磁场强度≥3.0T
1.2射频发射频率≥128MHz
1.3磁体类型：超导磁体
▲1.4病人检查孔径≤60cm
1.5磁体稳定性＜0.1ppm/h
1.6磁场均匀度（典型值，采用V-RMS24planeplot测量法）：
▲1.6.1 10cmDSV≤0.002ppm
1.6.2	20cmDSV≤0.015ppm
1.6.3	30cmDSV≤0.05ppm
1.6.4	40cmDSV≤0.33ppm
▲1.6.5 45cmDSV≤0.80ppm
▲1.6.6 50cmDSV≤2.0ppm
1.7匀场方式：主动匀场+被动匀场+高阶匀场
▲1.8磁体重量（含液氦）≥10000kg
▲1.9磁体长度（不含外壳）≥200cm
1.10 液氦消耗率：零液氦消耗
1.11最大液氦容积≤2000L
▲1.12 5高斯线X，Y轴≥3.6m
▲1.13 5高斯线Z轴≥5m
（二）梯度系统
2.1梯度控制技术：全数字化
★2.2最大单轴梯度场强度（工程值，非有效值，非Performance值，非三轴向量和）≥80mT/m
2.3最大单轴梯度切换率（工程值，非有效值，非Performance值，非三轴向量和）≥200T/m/s
▲2.4最大单轴梯度场强达到最大时，最短梯度爬升时间≤0.8ms
2.5梯度功率放大器最大电压≥1800V
2.6梯度功率放大器最大电流≥800A
★2.7梯度功率放大器功率（单轴，非三轴累加）≥2.4MW
2.8梯度线圈冷却方式：水冷
2.9梯度工作周期：100%
2.10具备梯度降噪技术
（三）射频系统
★3.1独立射频功率放大器个数≥2个，且独立射频发射通道≥2个
▲3.2可满足单个射频发射源最大发射功率≤8kW
★3.3系统最大独立射频通道数≥64通道
3.4单FOV射频接收通道数≥64通道
3.5射频接收线圈及相关技术：
3.5.1原厂头颈联合线圈≥28单元（非组合）
3.5.2原厂高清头部专用线圈≥32单元，单线圈（非组合）
3.5.3原厂脊柱线圈≥44单元（非组合，原厂全脊柱矩阵线圈物理长度≥110cm）
3.5.4原厂膝关节专用线圈≥18单元
3.5.5原厂体部线圈≥24单元（非组合）
3.5.6原厂大柔性线圈≥18单元（非组合）
3.5.7原厂小柔性线圈≥18单元（非组合）
3.5.8原厂肩关节专用线圈≥16单元
3.5.9原厂腕关节专用线圈≥16单元
3.5.10原厂足踝关节专用线圈≥16单元
3.5.11原厂乳腺专用线圈≥16单元
3.6扫描床线圈接口数：≥6个（非轮式可移动扫描床）
（四）计算机系统
4.1中央处理器：主频≥3.0GHz
4.2内存容量≥128GB
4.3硬盘容量≥3TB
4.4显示器分辨率≥1920×1200
4.5显示器尺寸≥24英寸
4.6图像重建速度（256×256）：≥100,000幅/秒
★（五）主机高级扫描应用软件及后处理，全部最新版本，包括但不限于以下应用平台及软件：
5.1定量磁化率成像QSM技术
5.2多次激发弥散成像技术
5.3多b值体素内不相干运动弥散成像
5.4弥散峰度成像技术
5.5弥散谱成像技术
5.6化学交换饱和转移技术
5.7不打药冠脉成像技术
5.8四维流动定量成像技术（4D FLOW）
5.9运动伪影校正技术
5.10脑灌注成像技术
5.11单体素、多体素及三维波谱成像技术
5.12参数定量成像（包含T1rho等定量成像技术）
5.13水脂成像
5.14动态增强采集技术
5.15呼吸导航技术
5.16脂肪定量技术（可用于全身各部位、包括心肌）
5.17虚拟弥散加权成像技术
5.18小视野高清弥散成像技术
5.19三维动脉自旋标记技术
5.20在线拼接
5.21三维屏气胰胆管造影技术
5.22超短TE扫描技术
5.23动态增强血管成像技术
5.24高级心脏成像（包括电影、心肌灌注灌注、定量及三维延迟成像3D LGE）
5.25智能运动监控技术
5.26 3D多期动态增强技术
5.27磁化传递技术
5.28自由呼吸高清腹部成像（包括增强序列）
5.29全身可用的AI辅助自动扫描定位
5.30压缩感知可用于全身各序列
5.31血氧水平依赖成像技术
★（六）工作站要求
6.1提供原厂图像后处理工作站：原厂网络版高清影像后处理工作站
（七）病人检查环境
7.1检查床最大承重≥250KG
7.2检查床最低床位高度≤52cm
7.3扫描床水平运动最大速度≥20cm/s
7.4患者监视系统
★（八）第三方设备
8.1 MR高压注射器（最大注射压力限值≥5.0bar）1台
8.2 MR无磁监护仪1台
8.3水冷机组1套
8.4 UPS稳压电源1套
8.5无磁轮椅
8.6防磁门1套
8.7机房屏蔽，交钥匙项目
8.8精密空调1台
8.9心脏冠状动脉血流储备分数（CT-FFR）分析诊断模块
8.10影像科报告实时AI质控系统
 
品目二：MRI成像系统
（一）磁体系统	
★1.1磁场强度≥1.5T
1.2中心共振频率≥63MHz
1.3磁场类型：超导磁体
1.4匀场方式：主动匀场+被动匀场
1.5屏蔽方式：主动屏蔽
★1.6磁体长度（不含外壳）≤162cm
1.7磁体内径（患者检查孔道内径）≥60cm
1.8磁体重量（含液氦）≤4吨
1.9磁场稳定度＜0.1ppm/h
1.10磁场均匀度（典型值，V－RMS测量法）：
1.10.1 40cmDSV≤1.07ppm
1.10.2 30cmDSV≤0.15ppm
1.10.3 20cmDSV≤0.06ppm
1.10.4 10cmDSV≤0.015ppm
★1.11液氦容量≤1500L
1.12 5高斯磁力线范围≥4m×2.5m
（二）梯度系统	
2.1单轴最大梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值；非等效值；非峰值）≥33mT/m
▲2.2单轴最大梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值；非等效值；非峰值）≥120T/m/s
2.3最大单轴梯度场强达到最大时，最短梯度爬升时间≤0.33ms
2.4梯度功率放大器最大电流≥150A
★2.5梯度功率放大器电最大电压≥1100V
2.6最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到	
2.7梯度冷却方式：水冷
2.8具备梯度降噪技术	
（三）射频系统	
★3.1最大射频发射功率≥18KW
3.2射频发射带宽≥500KHz
3.3在一个视野的单次扫描中，可同时使用的独立接收线圈通道的数量≥16通道
3.4射频噪音水平≤0.6dB
3.5射频系统动态接收范围≥160dB/Hz
3.6扫描床线圈接口数≥4个
（四）提供以下射频接收线圈	
4.1原厂头颈联合矩阵线圈1套≥10通道（非组合）
4.2原厂一体化全脊柱线圈1套≥21通道（非组合）
4.3原厂体部矩阵线圈1套≥6通道
4.4原厂大柔性多功能线圈1套≥4通道
4.5原厂小柔性多功能线圈1套≥4通道
4.6原厂肩关节专用线圈1套≥8通道
4.7原厂膝关节专用线圈1套≥8通道
4.8原厂足踝专用线圈1套≥10通道
（五）计算机系统	
5.1计算机主频≥2.0GHz
5.2计算机内存≥32 GB
5.3计算机硬盘容量≥960GB
5.4图像存储容量（256×256）≥64万幅
5.5显示器分辨率≥1920×1080
5.6显示器大小及规格≥23英寸
5.7图像重建速度（256×256，全FOV）≥20000幅/秒
5.8重建计算机内存容量≥16 GB，硬盘容量≥480GB
5.9最大采集矩阵≥512×512
5.10最大重建矩阵≥1024
★（六）主机扫描应用软件及后处理，包括但不限于以下应用	
★6.1具备压缩感知为核心的加速技术、并行采集技术、抗运动伪影技术、去金属伪影技术、自动在线拼接、水脂分离成像技术、脑灌注成像技术、三维动脉自旋标记技术、弥散张量成像技术、脑功能BOLD成像技术、波谱成像技术、前列腺波谱成像技术、三维多体素波谱成像技术、磁化率加权成像技术、参数定量成像技术、自由呼吸成像技术、呼吸导航技术、脂肪定量成像技术、类PET全身弥散加权成像、心脏成像技术等。
（七）工作站要求	
★7.1提供原厂图像后处理工作站
（八）操作台、扫描床及环境调节系统	
8.1垂直移动时扫描床最大承重≥200Kg
8.2最大扫描范围≥150cm
8.3水平运动最大速度≥20cm/s
8.4具备患者监视系统	
8.5具备照明、通风、通话、背景音乐
★（九）第三方要求
9.1 MR高压注射器（最大注射压力限值≥5.0bar）	2台
9.2水冷机组	1套
9.3精密空调	1台
9.4防磁门	1套
9.5机房屏蔽，交钥匙项目
 
*注：技术需求中“★”指标必须全部响应，任意一项“★”指标不满足将判定为无效投标。
 
 


  采购包二：X射线计算机断层摄影设备等影像设备
品目一：X射线计算机断层摄影设备
（一）机架
1.1机架孔径（不拆卸机架）：≥80 cm
1.2最快机架旋转速度：≤0.25 秒
1.3机架内部冷却方式：水冷
1.4驱动方式：电磁直接驱动
1.5具备激光定位系统
1.6具备一体化心电显示系统
1.7滑环传输速度≥35Gbps
（二）高压发生器和球管
2.1高压发生器总功率（非等效）：≥100kW
2.2球管电压可选档位：≥5档
2.3球管阳极等效热容量：≥30MHU
2.4球管阳极最大散热率（非等效）：≥1600 kHU/min
2.5球管最小焦点：≤0.28mm²
2.6球管最大焦点：≤1.32mm²
2.7球管最大总管电流（非等效）：≥800mA
（三）探测器
★3.1探测器类型：半导体探测器，直接读取 X 射线信号，无需可见光转换
★3.2探测器材料：碲化镉或碲锌镉半导体材料
3.3探测器 Z 轴覆盖宽度：≥4cm
★3.4探测器 Z 轴方向最小探测器像素尺寸：≤0.274mm
3.5探测器物理单元总数≥500000 个
3.6超高清扫描模式（采集层厚＜0.3mm）Z轴覆盖宽度：≥2.4cm
（四）扫描床
4.1扫描床最大水平移动速度：≥310 mm/s
▲4.2最大垂直移床速度：≥50mm/s
4.3床面垂直升降最高点：≥90 cm
4.4床面垂直升降可低至：≤60 cm
4.5床面最大承重：≥310 kg
4.6扫描床定位精度：≤±0.25mm
4.7具备触屏控制床位移动功能
（五）主控台及重建计算机
5.1主控台计算机CPU：≥6 核
5.2主控台计算机内存：≥64GB
5.3主控台硬盘存储容量：≥1920GB
5.4显示器分辨率：≥1920×1080，≥23英寸彩色医用液晶高分辨率平面显示器，数量≥2台
5.5具备标准DICOM3.0 接口
5.6具备操纵台可进行图像后处理：MPR/MIP/3D SSD/CTA/3D SVA/VR等
5.7重建计算机CPU：≥18核
5.8重建计算机内存容量：≥512GB
5.9重建计算机硬盘容量：≥10TB
5.10最大图像重建速度：≥55fps
（六）扫描参数
▲6.1图像重建矩阵：≥3组，至少包含512×512，768×768，1024×1024
6.2定位像最大扫描长度：≥200cm
6.3单次螺旋连续扫描时间：≥120s
6.4 CT值范围：≥-8192 HU至 + 32767 HU
6.5最大扫描视野：≥50cm
6.6最大螺距≥1.5，最小螺距≤0.15，多级可调
6.7时间分辨率≤63ms
6.8最薄采集层厚：≤0.21mm
（七）图像质量
7.1密度分辨率：≤3mm@0.3%
▲7.2 X/Y 轴超高空间分辨率（MTF=2% 时）：≥44lp/cm
★（八）临床专项成像功能要求
8.1支持脊髓动静脉瘘清晰显示
8.2可清晰显示咯血责任支气管动脉
8.3具备图像显示功能
8.4具备照相功能
8.5具备打印功能
8.6具备视频捕捉和编辑工具
8.7具备图像存档和网络系统
8.8具备实时多平面重建 MPR
8.9具备三维重建软件包
8.10具备容积渲染成像软件
8.11具备最大及最小密度投影软件
8.12具备透明显示软件
8.13具备电影功能软件
8.14具备三维容积测量评估软件
8.15具备血管分析软件
8.16具备心脏分析软件
8.17具备急诊后处理软件包
8.18具备冠状动脉钙化分析
8.19具备Agatston当量评分软件
8.20具备质量评分软件
8.21具备容积评分软件
8.22具备冠状动脉钙化程度自动评估
8.23具备冠状动脉分析软件
8.24具备心脏分离功能
8.25具备心脏血池自动去除功能
8.26具备冠脉束一键自动提取功能
8.27具备智能识别心脏长轴位功能
8.28具备智能识别心脏短轴位功能
8.29具备心脏平面智能用户自定义功能
8.30具备解剖结构显示功能
8.31具备各支冠状动脉自动探查命名功能
8.32具备自动显示各支冠状动脉 CPR 图像
8.33具备冠状动脉横断面自动显示功能
8.34具备冠脉中心线编辑功能，可延长、剪切分支
8.35具备智能血管狭窄分析和测量
8.36具备冠脉轮廓显示及编辑功能
8.37具备冠脉直径轮廓曲线自动显示
8.38具备冠脉斑块定性显示功能，按密度标记色彩
8.39具备冠脉斑块分析软件
8.40具备血管支架放置助手，显示狭窄段长度、开口位置
8.41具备心功能分析软件，含收缩 / 舒张末期容积、射血分数、室壁运动  
8.42具备自动探查各期相心肌
8.43具备心脏收缩期 /舒张期自动探查
8.44具备自动播放多时相心脏运动图像
8.45具备舒张 / 收缩末期容积评估软件
8.46具备每搏输出量评估软件
8.47具备射血分数评估软件
8.48具备心肌组织 17分段牛眼图分析软件
8.49具备冠脉分布彩色地形图
8.50具备去除检查床软件
8.51具备去骨软件
8.52具备编辑去骨蒙片软件
8.53具备突出骨显示软件
8.54具备高密度结构分离软件
8.55具备半自动跟踪血管软件
8.56具备手动跟踪血管软件
8.57具备血管中心线编辑软件
8.58具备钙化去除软件
8.59具备血管导航软件
8.60具备血管长度定量分析软件
8.61具备血管直径定量分析软件
8.62具备管腔轮廓编辑软件	
8.63具备像素透镜灰阶值测量软件
8.64支持HD超高清冠脉，冠脉成像最薄采集层厚≤0.4mm
8.65具备支架内再狭窄评估分析
8.66具备神经灌注软件
8.67具备支持4D灌注成像，头部灌注最大范围≥12cm
8.68具备神经血管减影软件
8.69具备自动减影去骨软件
8.70具备头颈最佳平面显示功能
8.71具备手动剪辑功能
8.72具备容积剪辑功能
8.73具备ASPECT 自动评分软件
8.74具备双能量单能谱软件
8.75 单能谱级数：≥151级，并支持伪彩显示
8.76 具备常规检查即可输出能谱图像的能力，无需预设能谱协议
8.77 能谱物质成像种类：≥10种
8.78 具备CTA血管检查可以提供去除碘的图像，保证钙化评估
8.79 CTA血管检查显示血管结构时可以去除钙化成分
8.80 能够产生能谱曲线
8.81 提供物质成分散点图
8.82 提供物质成分直方图
8.83 提供电子密度图
8.84 能提供最佳对比噪声比（CNR）曲线图
8.85生成光子计数全能域虚拟平扫图像，可进行物质分析
8.86 生成光子计数全能域碘图，可进行物质分析
8.87 具备有效原子序数图
8.88 具备有效原子序数参考列表
8.89 具备有效原子序数测量功能
8.90 具备痛风结石分析功能
8.91 具备尿酸测量功能
8.92 具备痛风结石体积计算功能
8.93 具备虚拟去钙能谱序列浏览骨髓水肿
8.94 能量成像最薄重建层厚：≤0.4 mm
8.95 具备支持生成全能域后处理专用数据格式
8.96 能谱肺分析：具备基于能谱序列，显示肺组织中低灌注区
★（九）人工智能 AI 辅助功能
9.1具备智能等中心的功能
9.2具备 AI 智能定位与全自动摆位功能
（十）软件平台、升级及应用授权
★10.1配备厂家最新版硬件及应用软件平台
★10.2设备软件提供终身免费升级服务
★10.3标配设备全部基本应用及高级应用全模块块（含心功能分析、冠脉分析、能谱分析、神经灌注、斑块分析等无任何模块阉割、无加密收费）
10.4开放科研数据平台，支持科研数据导出
（十一）高级独立图像处理工作站：提供原厂服务器版工作站，客户端数量≥3套
11.1 CPU主频及数目：≥2.4GHz×10核
11.2内存：≥64GB
11.3显存：≥48GB
▲11.4存储服务器容量：≥120TB
11.5具备DVD 刻录数据存储系统
11.6≥24英寸彩色医用液晶高分辨率平面显示器
11.7具备DICOM 3.0 协议
★（十二）第三方产品
12.1头颈动脉CT智能后处理与诊断报告
12.2脑CT灌注智能后处理与诊断报告
12.3主动脉CT后处理与智能诊断报告
12.4双下肢动脉CT智能后处理与诊断报告
12.5医学影像处理软件—人工智能CT胸部一扫多查系统
12.6 CT专用高压注射器（最大注射压力限值≥6.0bar）1台
12.7水冷机组1套
12.8 UPS电源1台
12.9 12M医用显示器1台
12.10机房防护改造：交钥匙项目
 
品目二：X射线计算机断层摄影设备
（一）机架
1.1滑环类型：低压滑环
1.2机架孔径：≥70cm
1.3具备激光定位系统
1.4机架激光定位灯精度：≤±1mm
1.5具备一体化心电显示系统
1.6冷却方式：风冷或水冷
（二）扫描床
2.1扫描床最低可降至离地面距离：≤560mm
2.2扫描床垂直升降范围：≥430mm
2.3扫描床水平移动范围：≥2000mm
2.4扫描床最大螺旋扫描范围：≥1900mm
2.5扫描床定位精度：≤±0.25mm
▲2.6床面水平移动速度：≥400mm/s
▲2.7床载重量：≥220kg
2.8扫描床附件：包含床垫、颈椎垫、头臂垫、膝关节垫、头托、头托垫、绑带、扫描床延长板、床板延长板垫、床垫套等
（三）探测器
3.1探测器类型：集成化探测器
★3.2 Z轴方向探测器物理总排数：单源CT探测器排数≥256排；立体双层CT需提供探测器排数≥128排×2；双源CT需提供探测器排数≥2×96排
3.3 Z轴方向最薄探测器单元尺寸：≤0.625mm
3.4数据传输方式：射频信号传输
（四）高压发生器及球管
4.1高压发生器总功率（非等效）：≥100kW
★4.2球管阳极等效热容量：≥33MHU
4.3球管阳极最大散热率（非等效）：≥1690kHU/min
4.4球管电压最大输出：≥140kV
4.5球管电压最小输出：≤70kV
4.6球管电压可调节档数：≥6档
4.7单球管电流最大输出（非等效）：≥830mA
4.8球管电流最小输出：≤20mA
4.9球管电流变化步进调节最小值：≤1mA
4.10球管最小焦点尺寸：≤0.32mm²
4.11球管焦点个数：≥3个
（五）扫描和图像系统
5.1最短全周扫描时间（非等效）：≤0.27s/360°
▲5.2扫描转速可选档位（360°）：≥5档
5.3单次螺旋连续扫描时间：≥80s
5.4螺旋扫描最小螺距：≤0.15，最大螺距≥2.0，连续可调
5.5最薄扫描层厚：≤0.6mm
5.6最大扫描视野：≥50cm
5.7最大扩展视野：≥72cm
5.8最大图像重建矩阵：≥512×512
5.9图像显示矩阵：≥1024×1024
5.10扫描图像重建速度(512×512矩阵) ：≥100幅/秒
5.11 CT值范围：-10240至 +30710
5.12定位像最大扫描长度：≥2000mm
5.13具备3D自动mA及智能化剂量选择功能
5.14具备自动KV功能
▲5.15提供最新重建算法平台
▲5.16空间分辨率：≥22lp/cm @MTF 0%（x-y轴）
5.17心脏成像时间分辨率：≤33ms
▲5.18具备摇篮床功能实现大范围灌注扫描≥22cm 
（六）主控台
6.1显示器数目及规格：≥1台，≥19英寸，分辨率≥1280×1024
6.2主CPU频帧大小：≥3.5GHz
6.3主CPU数目：≥1核
6.4主机硬盘容量：≥1TB
6.5主机硬盘图像存储（512×512，未压缩）：≥1900000
6.6具备主机一体化光盘存储系统（支持CD、DVD、硬盘等）
6.7具备主机多任务并行处理功能
6.8具备激光相机数字化接口
6.9具备DVD存储格式
6.10具备标准DICOM3.0接口
6.11操纵台可进行图像后处理：MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D SVA/VR等
★（七）临床应用软件和功能
7.1图像显示功能
7.2照相功能
7.3打印功能
7.4视频捕捉和编辑工具
7.5图像存档和网络系统
7.6实时多平面重建MPR
7.7三维重建软件包
7.8容积渲染成像软件
7.9最大及最小密度投影软件
7.10透明显示软件
7.11电影功能软件
7.12三维容积测量评估软件
7.13血管分析软件
7.14心脏分析软件
7.15心血管引擎后处理软件包 
7.16冠状动脉钙化分析
7.17 Agatston当量评分软件
7.18质量评分软件
7.19容积评分软件
7.20冠状动脉钙化程度自动评估
7.21具备全心运动补偿功能，包括大血管、腔室、冠脉等组织运动伪影补偿
7.22心电编辑：添加、删除、移动、绘制等功能，对异常心电信号有效编辑
7.23自动选择最佳期相
7.24具备不受心率和心律限制的前瞻性心电门控触发序列扫描技术
7.25具备不受心率和心律限制的回顾性心电门控触发螺旋扫描技术
7.26具备单心跳自由呼吸前瞻性心电触发心脏扫描技术
7.27冠状动脉血管分析软件
7.28心脏分离功能
7.29心脏血池自动去除功能
7.30冠脉束一键自动提取功能
7.31智能识别心脏长轴位功能
7.32智能识别心脏短轴位功能
7.33心脏平面智能用户自定义功能
7.34各枝冠状动脉自动探查命名功能
7.35自动显示各枝冠状动脉CPR图像
7.36冠状动脉横断面自动显示功能
7.37冠脉中心线编辑功能
7.38智能血管狭窄分析和测量
7.39冠脉轮廓线显示及编辑功能
7.40冠脉直径轮廓曲线自动显示
7.41冠脉斑块定性显示分析功能
7.42血管支架放置助手
7.43心功能分析软件
7.44自动探查各期相心肌
7.45心脏收缩期和舒张期自动探查
7.46自动计算生成心脏时间容积曲线
7.47自动播放多时相心脏运动图像
7.48舒张末期和收缩末期容积评估软件
7.49每博输出量评估软件
7.50射血分数评估软件
7.51心肌组织17分段牛眼图分析软件
7.52冠脉分布彩色地形图
7.53去除检查床软件
7.54去除骨软件
7.55编辑骨去除蒙片软件
7.56突出骨显示软件
7.57高密度结构分离软件
7.58半自动跟踪血管软件
7.59手动跟踪血管软件
7.60血管中心线编辑软件
7.61钙化去除软件
7.62狭窄定量测量软件
7.63血管长度及直径定量分析软件
7.64管腔轮廓编辑软件
7.65像素透镜灰阶值测量软件
7.66自动报告软件
7.67支持神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑 4D 血流成像、全脑动态灌注成像
7.68一站式心脑血管联合扫描及分析
7.69创伤分析功能：自动识别并标记脊柱和肋骨，支持脊柱和肋骨的展开显示、联动，支持提取、延长肋骨，支持定义骨折线，结果显示在列表中
7.70提供胸痛三联征一站式扫描及分析功能
7.71提供三维脂肪分析软件：提供脂肪体积和CT值统计结果
7.72肿瘤评估软件：一键病灶提取，并自动计算病灶的大小
7.73虚拟结肠镜功能
7.74具备能量成像最佳对比度成像软件
7.75具备单能谱图软件
7.76具备单能谱能谱级数：≥151 级
7.77具备能谱曲线软件
7.78具备能量成像结石成分分析软件
7.79具备能量成像痛风分析软件
7.80具备碘图软件
7.81具备电子云密度软件
7.82具备原子序数软件
（八）高级独立图像处理工作站
8.1原厂独立图像后处理工作站
8.2 CPU主频及数目：≥2.1GHz，≥8核
8.3内存：≥32GB
8.4硬盘总容量：≥2TB
8.5具备光盘刻录数据存储系统
8.6显示器规格：≥1台，≥19英寸
8.7显示器分辨率：≥1920×1200
8.8具备DICOM 3.0协议
8.9具备图像格式转换功能
★（九）配套产品
9.1 CT专用高压注射器（最大注射压力限值≥6.0bar）1台
9.2 冷水机组1套
9.3 UPS电源1台
9.4 机房防护改造：交钥匙项目
 


 品目三：数字减影血管造影系统
★（一）总体要求
1.1具备等中心运动、无射线定位、低剂量成像、智能后处理等核心功能
1.2全中文操作界面，支持手术带教、远程指导与急诊快速操作
1.3具备完善的DICOM 标准接口，可与医院 PACS、HIS、RIS 系统无缝对接
1.4所配软件为投标机型最新软件版本，主机所有软件及功能模块必须全部开放（提供承诺函）
（二）机架系统
★2.1采用悬吊式机架，可实现全身覆盖，检查摆位无死角，C 型臂旋转至任意角度均可投照
2.2机架具备等中心旋转功能，单独或多轴联动旋转不改变视野中心
2.3 C型臂运动方式支持电动与手动床旁可单手柄控制 C 型臂机架运动，数码显示所有旋转角度信息
2.4 C型臂头足成角范围：头侧 CRA≥90 °，足侧 CAU≥90 °
2.5 C型臂左右成角范围：左成角 LAO≥130 °，右成角 RAO≥130 °
2.6机架支持多位置预设，用户自定义存储位置数量≥50 种
▲2.7机架可移出手术野，C 型臂弧深≥94cm
2.8 SID 范围可调，最大范围：≤120cm，支持自动 SID 跟踪
（三）导管床
3.1床面采用碳纤维材质，满足全身介入治疗与急诊抢救需求
3.2最大承重≥340kg
▲3.3床面横向运动范围≥32cm
▲3.4床面最低高度≥74cm，床面旋转角度≥240 °
3.5标配床垫、病人绑带、输液架、头托、臂托等附件
（四）高压发生器
★4.1采用高频逆变式高压发生器，额定输出功率≥100kW
▲4.2最大管电流≥1000mA，最小管电流≤5mA，管电压调节范围40kV～125kV
4.3最大高压逆变频率≥100kHz
4.4具备全自动曝光控制、自动 SID 跟踪功能，无需测试曝光
（五）X 射线球管
5.1采用液态金属轴承球管，金属或陶瓷外壳。
5.2球管阳极热容量≥3.0MHU，支持直接油冷或油冷+水冷冷却方式
5.3球管管套热容量≥4.9MHU
▲5.4球管阳极转速≥9000 转/分钟
5.5焦点数量≥3个，最小焦点≤0.4mm
▲5.6具备支持多档自动铜滤片切换，滤片数量≥4 档，有效消除软射线。
（六）平板探测器
▲6.1采用≥16bit非晶硅数字化平板探测器
▲6.2像素尺寸≤154μm，空间分辨率≥3.25LP/mm，量子检测效率（DQE） ≥77%
★6.3最大有效成像视野≥30cm×30cm，物理成像视野种类≥5种
▲6.4最大图像采集矩阵≥1904×1956
（七）图像系统
7.1心脏介入采集帧率≥30 帧/秒，支持自动像素位移消除运动伪影
7.2脉冲透视帧率范围至少包含7.5 帧/秒～30 帧/秒，床旁可直接选择≥3档透视剂量
7.3支持连续透视图像存储，具备透视末帧图像保持功能
7.4具备路径图、造影剂自动峰值保持功能
7.5图像后处理包含：窗宽窗位调节、边缘增强、图像反转、标注、放大、回放调速、蒙片重定、手动/自动像素移位等
7.6硬盘图像存储容量≥50000幅
7.7支持术中事件记录与存储，具备图像自动校准、减影叠加、支架增强显示功能
（八）显示与控制系统
★8.1检查室配置 1 台≥55 英寸医用显示器，分辨率≥3840×2160
▲8.2控制室配置 3 台≥24 英寸医用显示器，分辨率≥1920×1080
8.3床旁配备液晶触摸屏，支持中文界面，可实现机架/床锁定、射线使能、协议自定义、手术程序操作、位置存储等功能
（九）测量与分析功能
9.1具备冠脉定量分析（QCA）软件，可测量血管直径、狭窄率、截面积等参数
9.2具备左心室功能分析软件，可测量舒张/收缩末期容积、射血分数等功能
9.3支持血管长度、角度、曲线测量，支持 3D 血管分析与狭窄评
（十）旋转采集与三维成像
10.1支持原厂 3D 采集、CBCT 采集与重建，具备去金属伪影、去运动伪影功能
10.2支持3D 图像角度回传，C型臂可一键到位
10.3支持下肢步进采集与自动拼接
（十一）辐射剂量防护
★11.1须提供最新低剂量算法或影像平台（提供承诺函加盖投标人公章）
（十二）网络与接口
12.1完整支持DICOM 协议
12.2具备高压注射器接口、可连接市场主流品牌高压注射器
12.3具备激光相机接口，支持 DICOM 打印、USB/光盘数据导出
（十三）高级临床功能
13.1支架精细显影、双透视功能
13.2多模态影像自动/手动配准融合，3D 与 2D 实时联动
13.3具备手术实时指导规划或血管标记及导航软件、剂量热力图显示功能
13.4具备高清类CT成像功能、双期/多期CT功能、虚拟内窥镜功能
★（十四）第三方产品
14.1高压注射器1台
14.2麻醉机1台
14.3除颤仪1台
14.4插件式多参数监护仪（带分隔腔内血压功能）1台
14.5≥21英寸显示器（监护仪分屏显示）1台
14.6床旁射线防护帘1套
14.7无袖分体式铅衣（轻薄款含铅围脖）5套
14.8万级层流设备1套
14.9 380V 配电柜1台
14.10无影灯1台
14.11设备带能量柱1套
14.12机房防护改造：交钥匙项目
 
 
品目四：高频数字医用诊断X射线机
（一）高压发生器
1.1最高输出频率：≥100KHZ
★1.2高压发生器功率：≥80KW
1.3最大输出电流：≥1000mA
1.4管电压可调范围：40-150KV
1.5最大输出毫安秒：≥800mAs
1.6最小输出毫安秒：≤0.5mAs
1.7最短曝光时间：≤1ms
1.8最长曝光时间：≥3200ms
（二）悬吊球管系统
▲2.1球管阳极热容量：≥400KHU
2.2球管套热容量：≥1300KHU
2.3球管最大管电流：≥1000mA
2.4球管焦点：≤ 0.6/1.2mm
2.5阳极转速：≥9500r/min
2.6球管最大焦点功率：≥80KW
2.7最大照射野：≥430mm×430 mm
2.8球管架沿天轨纵轴运动距离：≥2400mm
2.9球管架沿天轨横轴运动距离：≥1500mm
2.10球管架垂直运动距离：≥1450mm
2.11 X线球管可沿垂直轴旋转：≥±90度
2.12 X线球管可沿水平轴旋转：≥±120度
（三）近台操作控制系统
3.1操控方式：电容式彩色触摸屏
3.2屏幕尺寸：≥9英寸
3.3具备屏幕自适应重力感应
3.4可显示患者信息、SID、球管对地距离、球管旋转角度
3.5具备高压参数实时调整（如kV、ms、mAs等）
3.6具备APR图片引导图片显示功能
（四）平板探测器
★4.1无线平板探测器数量：2套，同一型号配置，可以互换使用
4.2探测器材料：碘化铯&非晶体硅
4.3探测器尺寸：≥17×17英寸
4.4像素大小：≤139um
4.5 A/D转换：≥16 bit
▲4.6空间分辨率：≥ 4 lp/mm
4.7采集距阵：≥3070×3070
4.8图像预览时间：≤5s
4.9图像成像时间：≤9.5s
4.10探测器重量：≤ 4.6kg
4.11支持平板探测器在线自动充电
（五）电动升降摄影床
▲5.1床面高度电动调节范围：≥350mm
5.2床面尺寸：≥2200mm × 800mm
5.3床体最低高度：≤515mm
5.4床面纵向移动范围：≥ 680mm
5.5床面横向移动范围：≥ 250mm
5.6床面板运动控制方式：脚踏方式电磁解锁
5.7移动式滤线栅栅比：≥10:1
5.8移动式滤线栅栅密度：≥ 40lp/cm
5.9最大承重量：≥ 250kg
（六）胸片架
6.1胸片架电动升降范围：≥1400mm
6.2平板探测器中心距地面最低距离：≤320mm
6.3支持平板探测器在线充电功能
6.4移动式滤线栅栅比：≥8:1
6.5移动式滤线栅栅密度：≥ 40lp/cm
（七）操作系统
7.1采集系统为设备生产原厂提供
7.2患者登记：worklist导入/本地登记
7.3工作站操作系统可对接医院信息系统
7.4主机控制台与高压发生器集成，可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置
7.5具备APR部位程序选择功能
7.6具备设备运动状态、摄影条件、图像预处理功能、摆位引导图片与APR联动功能
7.7具备窗宽窗位调整功能
7.8具备水平和垂直图像镜像功能
7.9具备图像旋转功能
7.10具备图像拼接功能
7.11具备图像标注功能
7.12具备图像放大、缩小功能
7.13支持多种规格的胶片打印以及图文报告的输出
7.14 DICOM3.0：有DICOM传输、存储、打印，worklist/MPPS等功能
7.15主机操作系统：Windows 10及以上，中/英文操作界面
7.16主机工作站操作台内存：≥16GB
7.17硬盘容量：≥ 1T
7.18显示器：≥23英寸
7.19显示器分辨率：≥1920×1080
（八）高级临床应用
▲8.1具备全自动长骨图像拼接功能：按一次手闸，即可完成全自动拼接设备运动与采集过程，无需多次手动摆位按手闸曝光
★（九）诊断工作站系统
9.1基本要求：软件为DR生产厂家原厂生产
9.2计算机系统：Windows操作系统 , 内存：≥8G，硬盘：≥1TB
9.3显示器：≥23寸液晶显示器
9.4图像处理功能：窗宽/窗位、缩放、放大镜、裁剪、灰度对比度、反色等
★（十）第三方产品
10.1机房防护改造：交钥匙项目
10.2超长平板探测器1套（有效成像区域≥43厘米×119厘米）
 
*注：技术需求中“★”指标必须全部响应，任意一项“★”指标不满足将判定为无效投标。
 


 采购包三：数字化肠胃机
★（一）配置要求
	序号
	名称
	数量

	1
	主机系统
	1套

	2
	数字图像采集处理系统
	1套

	3
	主机显示组件
	1组

	4
	DICOM接口组件
	1组

	5
	控制室显示组件
	1组

	6
	控制室操作台
	1台

	7
	双向对讲系统
	1套

	8
	剂量防护附件
	2套

	9
	麻醉机
	1台

	以上配置要求中的设备投标时须注明品牌和型号


 
（二）技术要求
1、机架与床体系统
1.1床面采用高强度、低吸收剂量材质（如碳纤维），纯平面设计，易清洁，床面长度≥200cm，宽度≥60cm
▲1.2床体任一点承重≥204kg，横向移动范围≥±10cm
▲1.3床体倾斜角度范围≥±30°，支持中心倾斜功能，适配ERCP手术不同体位需求
1.4床面高度可调，最低高度≤65cm，配备上下床快捷键，可一键控制床体升降及源像距（SID）拉伸
1.5源像距（SID）可调，至少包含110cm、120cm档位，最大 SID≥120cm
1.6配备滤线栅，栅比≥8:1，栅密度≥N50 cm⁻¹，滤线栅支持取出操作
2、X 线球管系统
▲2.1球管焦点含小焦点≤0.7mm、大焦点≤1.2mm
2.2具备栅控球管设计，采用风冷却方式或油循环冷却方式，阳极转速≥9700转/分，阳极靶角≥12°
★2.3最大管电压≥125KV，透视电压覆盖50-110KV区间，最大管电流≥950mA，透视电流范围至少包含4-20mA
★2.4阳极热容量≥750KHU，管套热容≥2.5MHU
2.5小焦点功率≥20kW ，大焦点功率≥70kW，透视/摄影转换时间≤1s
3、高压发生器系统
★3.1标称电功率≥65kW，逆变频率≥50kHz
3.2支持最大电压≥120KV，最大电流≥1000mA，最大透视电流≥20mA
▲3.3最短曝光时间≤3ms，具备全自动控制功能，管电压可自动适应检查部位
3.4脉冲透视最大帧率≥30帧/秒，支持多档位脉冲透（至少包含30/15/7.5/3帧/秒等）
3.5具备解剖程序（APR），数量≥400 组，适配不同部位检查需求
4、数字化动态平板探测器系统
★4.1探测器类型为动态平板探测器，材质为碘化铯（CsI）非晶硅，探测器尺寸≥30×30cm
▲4.2像素尺寸≤194μm，像素数目≥2800×2800，最大采集矩阵≥1536×1536
★4.3量子捕获效率（DQE）≥60%，采集灰阶≥16bit（65536 灰阶），数模转换≥14bit
4.4支持可变视野≥4 种
4.5空间分辨率≥3.6 lp/mm
5、操作与控制系统
▲5.1具备隔室遥控操作系统+近台操控双重模式，配备近台控制塔台、近台操控面板及多功能单手操控手柄
5.2近台可实现：设备移动激活/制动、曝光释放、准直器照射野调整、透视帧率及剂量品质调节、平板视野调整、床体移动等操作
5.3配备床旁透视/摄影双功能脚闸，ERCP手术专用床旁智能操作手柄，可实时控制机架运动、切换投照方向、调整床面位置等
5.4具备限束器多模式控制，单侧自由束光器
6、图像采集与摄影系统
6.1支持多种摄影方式：点片、序列摄影
6.2最大摄影采集速度≥15帧/秒，连续摄片采集速度≥15fps
6.3透视模式包含连续透视、脉冲透视，具备低剂量采集模式，最低帧率≤3.75帧/秒
6.4具备透视图像末帧定格（LIH）功能、亮度自动控制（IBS）功能，DAP 剂量实时显示，降低医患辐射剂量
▲6.5支持图像大容量存储：透视图像存储≥1000 幅，高速硬盘存储≥10000 幅，支持离线存储介质（如 DVD-RAM）
7、图像处理系统
7.1主机显示器≥19英寸，矩阵≥ 1280×1024
7.2配备双屏工作站处理系统，隔室配置≥2台≥19英寸高分辨率液晶监视器，矩阵≥1280×1024，最大亮度≥300cd/m²
7.3具备实时图像存储、显示、动态回放功能，回放速度可调（1-7.5 帧 / 秒），支持动态图像降噪、实时边缘增强
▲7.4核心图像处理功能：窗宽窗位调整、自动窗口、正反 / 左右翻转、Gamma 校正、放大漫游、多幅显示（≥36 幅 / 6×6）
7.5具备图像测量、注释功能，支持血管直径、病变大小、Cobb 角测量，比例尺显示、箭头指示
7.6具备散射校正、对比强化、数字滤过补偿功能，可重建图像过黑/过白区域，提升成像质量
7.7配备ERCP专用图像优化协议系统，针对ERCP手术做图像专项优化
8、接口与网络系统
8.1兼容 DICOM 标准接口，支持DICOM Export/Storage/Worklist/Print
9、ERCP 手术专用防护与配置
9.1配备床侧端防护帘+带软帘悬吊防护屏，减少术者腹部、头部辐射剂量
9.2适配 ERCP 手术操作需求，设备运动范围不影响手术操作，具备专用操作位及防护设计
9.3麻醉机（非风箱式，采用非压差式流量传感器）
 
*注：技术需求中“★”指标必须全部响应，任意一项“★”指标不满足将判定为无效投标。
 


  采购包四：单光子发射及计算机断层扫描系统（SPECT/CT）
（一）SPECT探测器
1.1探头：SPECT全数字化大视野高清探头
1.2晶体类型：NaI晶体
1.3断层采集角度：至少包含0，90，180等角度
1.4探测器数量：≥2个
1.5探头有效视野：≥530×360㎜
★1.6固有能量范围：最小能量≤40kev，最大能量≥400KeV
1.7单光子最大计数率：≥460KCPS
1.8固有空间分辨率：≤3.8mm
▲1.9带散射的断层重建空间分辨率：中心方向分辨率：≤6mm
▲1.10带散射的断层重建空间分辨率：径向分辨率：≤5.0mm
▲1.11带散射的断层重建空间分辨率：切向分辨率：≤5.3mm
1.12具备探头自动归位功能
1.13具备旋转中心校正功能
1.14具备能量、线性、均匀度校正系统
1.15具备全自动人体轮廓跟踪功能
（二）准直器
★2.1提供低能高分辨率准直器和中能准直器以及高能准直器实现（99mTc、177Lu、131I）等核素的显像
▲2.2双探头SPECT/CT的低能高分辨准直器：10cm处系统平面灵敏度：≥200cpm/μCi
▲2.3系统灵敏度NEMA标准（高能通用准直器：10cm处）：≥95cpm/μCi
▲2.4具备心脏专用采集功能
2.5具备病人安全保护装置
2.6具备摆位监视器
2.7具备一键完成SPECT/CT开关机
2.8可实现远端操作
（三）CT系统
★3.1 CT探测器类型：稀土陶瓷探测器或陶瓷闪烁晶体
★3.2探测器宽度≥11mm
★3.3球管最大阳极热容量≥5MHU
★3.4 CT空间分辨率 @10% MTF（±10%）≥14 lp/cm
★3.5 CT探测器物理排数≥16排
★3.6 CT轴扫模式下每圈最多扫描层数≥16层
（四）采集工作站
4.1影像采集工作站一套：DICOM 3.0 网络接口具有打印 / 存储 / 多机连接服务功能，可与本院的 HIS/RIS/PACS 系统及其它厂家 SPECT 工作站连接
（五）影像处理工作站一套
5.1影像工作站可以同时完成SPECT及CT的后处理功能
5.2主内存：≥16GB
5.3硬盘：≥1TB
5.4显示器尺寸及分辨率：≥19英寸，≥1920×1024
★（六）SPECT/CT处理软件功能
6.1需提供平面成像或提供多平面重建，断层 SPECT 采集、断层 gated SPECT 采集、dynamic SPECT（动态断层）采集、whole-body 平面成像、whole-body SPECT（全身断层）采集
6.2全身断层采集与处理功能
6.3心脏衰减校正和散射校正功能
6.4具备心电门控设备和技术
6.5绝对心肌血流量定量功能和技术，可定量CFR
6.6提供感兴趣区ROI（2D/3D）的生成、处理及显示功能
6.7提供各种曲线的生成、计算、处理及显示功能
6.8提供图像间的数学及逻辑运算、电影显示功能
6.9提供运动伪影自动识别及校正软件
6.10提供全身骨骼（或局部）分析软件
6.11提供心肌血流灌注分析软件、心肌显像定量分析软件
6.12提供首次通过分析工具和左右分流分析工具
6.13提供MUGA 定量处理软件
6.14提供肺通气和灌注分析软件和肺洗脱分析工具
6.15提供甲状腺摄取分数计算工具
6.16提供甲状旁腺分析工具
6.17提供唾液腺处理工具
6.18提供胃排空指数分析工具和胃-食管反流分析工具
6.19提供肾脏灌注和功能分析软件
6.20提供脑血流分析工具
6.21 SPECT中2组3向断层图像对比分析
6.22 CT处理及显示软件
6.23图像配准融合及显示功能
6.24原厂高清骨显像技术，实现高清显像，自报重建和处理技术
6.25原厂高级心脏成像技术，实现高清显像，自报重建和处理技术
6.26具备剂量分析软件实现自动计算滞留时间，有效剂量功能及SUV定量分析功能
6.27提供SPECT/CT三维图像显示功能。提供SUV测量功能，支持所有临床常见核素，包括但不限于99mTc、177Lu、131I等。提供（Hermes、Cedars、4DM、ECToolbox）等软件或同功能类型软件。提供数据类型：产生数据符合核医学通用格式，允许其他第三方软件进行处理。提供容积断层软件功能。 提供平面图像高级重建包。
6.28 CT 临床需求：机型须配备诊断级 CT，CT 部分可单独使用，具备CT 后处理软件
6.29支持同机和 CT 的图像手动和自动配准功能并进行图像衰减校正
6.30提供原厂后处理软件包升级，包括最新的临床心脏功能分析软件包，脑功能分析软件包等
★（七）其他配置要求
7.1需配备运动负荷跑车系统（带心电监护等系统）
7.2需配备CT 高压注射器（最大注射压力限值≥6.0bar）
7.3铅帽、铅衣、铅围脖、铅眼镜各4套（0.5 mmPb）
7.4辐射环境实时剂量率监测系统2套
7.5头托、臂托、床垫、体固定带各1套
7.6一体化注射窗1套（10mmPb，隔墙注射放射性核素药物）
7.7活度计1台
 
  
*注：技术需求中“★”指标必须全部响应，任意一项“★”指标不满足将判定为无效投标。



[bookmark: _Toc174468380]二、商务需求
采购包一：磁共振成像系统
	序号
	商务和服务项目
	商务和服务要求

	1
	交货期
	合同签订之日起90日内

	2
	保修期
	所有产品整机及附件免费质保3年，保修期的期限应以设备验收合格之日起计算

	3
	售后
服务承诺
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，投标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）故障保修提供全年2小时服务响应，24小时内到达现场，48小时内恢复使用。遇特殊情况，中标人应立即电话通知采购人或使用单位不能响应的原因，在获得采购人或使用单位同意后，方可推迟响应时间，否则采购人或使用单位可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标人承担。
（3）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（4）在保修期期满前一个月，投标人必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（5）在保修期外，投标人为仪器提供终身维修服务，保证零配件的供给，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。
（6）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（7）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。
（8）中标人应向采购人提供完整的技术资料中、英文手册壹套（技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册等）、中华人民共和国医疗器械注册证等，各项指标和参数应符合验收标准，采购人或使用单位有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。
（9）本项目的中标设备厂家负责机房的屏蔽施工，并承担所产生的相关费用，屏蔽项目需出具正式的检测和验收报告，需符合国家及制造商的技术标准，并满足采购人需求。
（10）免费提供该设备与医院信息系统（包含但不限于PACS/HIS）连接的接口软件及接口软件的修改与开发服务（如有接口费用则由中标人负责承担，接口费用不超过2万元/台），开放设备接口参数，支持DICOM 3.0中的各种更规范和HL7接口协议，无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据边连接；在设备保修期内，当采购人信息系统变更并需要与该设备连接时，需无偿派人配合直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换。

	4
	培训
	负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，培训应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准。

	5
	验收标准
	（1）货物到货安装调试完成后，双方组织有关人员按照国家和行业相关标准、合同、采购文件、投标文件及采购过程中的有关材料、投标产品技术手册进行现场验收。验收人员按照合同书和装箱清单逐一查验货物的数量和型号是否相符，配件、说明书及其它技术资料是否配套，质量、性能是否合格。
（2）验收时发现不符合质量要求，投标人须无条件予以退换，采购人不接受维修方式。退换发生的费用均由投标人自行承担，且不影响合同的正常履行，因此造成的不能按时履约属于投标人违约。如在验收中发现双方均无法认定的争议，可聘请双方认可的具有国家认可检测资质的第三方检测机构予以检测，费用按双方约定处理。

	6
	[bookmark: _Hlk243063394]包装运输及交货要求
	[bookmark: _Hlk243063425][bookmark: _Hlk243063520]（1）交货地点：镇江市第一人民医院院内指定的地点：B楼二楼影像中心，投标人可自行查看现场情况，可联系采购人联系人（唐主任：0511-88917742）。
（2）货物的包装应符合国家或行业包装标准，按照FZ/80002-91《货物标志、包装、运输和贮存》标准运输和包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人承担。
（3）投标人负责运输、装卸全过程，并按采购人指定地点存放，包装、运输和装卸费用由投标人承担。在配送运输中要确保安全，在配送中发生安全事故，投标人承担一切责任。
（4）双方对设备进行开箱清点检查，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应在7天内，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
（5）投标人应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至采购人。如技术资料不全，采购人有权不支付货款。

	7
	设备安装调试
	按照采购人指定时间、地点现场交货，并派人调试直到可正常使用，其所有费用（包括设备的搬运、安装调试等）包含在投标人报价总价中，投标人在交付验收时应随货同步提供详细的相关操作说明及技术资料。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物原制造厂派员前来调试，投标人不得拒绝，所发生的费用由投标人承担。

	8
	付款方式
	合同签订并收到中标人对应金额发票后10个工作日内支付合同总额的50%，验收合格并收到中标人对应金额发票后60日内支付剩余50%尾款。（符合《保障中小企业款项支付条例》规定情形的，按该条例规定付款）


*注：商务需求中所有指标必须全部响应，任意一项不满足将判定为无效投标
[bookmark: _Toc174468391]



采购包二：X射线计算机断层摄影设备等影像设备
	序号
	商务和服务项目
	商务和服务要求

	1
	交货期
	合同签订之日起90日内

	2
	保修期
	所有产品整机及附件免费质保1年，保修期的期限应以设备验收合格之日起计算

	3
	售后
服务承诺
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，投标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）故障保修提供全年2小时服务响应，24小时内到达现场，48小时内恢复使用。遇特殊情况，中标人应立即电话通知采购人或使用单位不能响应的原因，在获得采购人或使用单位同意后，方可推迟响应时间，否则采购人或使用单位可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标人承担。
（3）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（4）在保修期期满前一个月，投标人必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（5）在保修期外，投标人为仪器提供终身维修服务，保证零配件的供给，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。
（6）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（7）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。
（8）中标人应向采购人提供完整的技术资料中、英文手册壹套（技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册等）、中华人民共和国医疗器械注册证等，各项指标和参数应符合验收标准，采购人或使用单位有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。
（9）本项目的中标设备厂家负责机房的防护施工，并承担所产生的相关费用，防护项目需出具正式的检测和验收报告，需符合国家及制造商的技术标准，并满足采购人需求。
[bookmark: OLE_LINK47]（10）免费提供该设备与医院信息系统（包含但不限于PACS/HIS）连接的接口软件及接口软件的修改与开发服务（如有接口费用则由中标人负责承担，接口费用不超过2万元/台），开放设备接口参数，支持DICOM 3.0中的各种更规范和HL7接口协议，无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据边连接；在设备保修期内，当采购人信息系统变更并需要与该设备连接时，需无偿派人配合直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换。

	4
	培训
	负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，培训应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准。

	5
	验收标准
	（1）货物到货安装调试完成后，双方组织有关人员按照国家和行业相关标准、合同、采购文件、投标文件及采购过程中的有关材料、投标产品技术手册进行现场验收。验收人员按照合同书和装箱清单逐一查验货物的数量和型号是否相符，配件、说明书及其它技术资料是否配套，质量、性能是否合格；
（2）验收时发现不符合质量要求，投标人须无条件予以退换，采购人不接受维修方式。退换发生的费用均由投标人自行承担，且不影响合同的正常履行，因此造成的不能按时履约属于投标人违约。如在验收中发现双方均无法认定的争议，可聘请双方认可的具有国家认可检测资质的第三方检测机构予以检测，费用按双方约定处理。

	6
	包装运输及交货要求
	（1）交货地点：镇江市第一人民医院院内指定的地点：B楼二楼影像中心，投标人可自行查看现场情况，可联系采购人联系人了解详细交货地点信息（唐主任：0511-88917742）。
（2）货物的包装应符合国家或行业包装标准，按照FZ/80002-91《货物标志、包装、运输和贮存》标准运输和包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人承担。
（3）投标人负责运输、装卸全过程，并按采购人指定地点存放，包装、运输和装卸费用由投标人承担。在配送运输中要确保安全，在配送中发生安全事故，投标人承担一切责任。
（4）双方对设备进行开箱清点检查，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应在7天内，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
（5）投标人应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至采购人。如技术资料不全，采购人有权不支付货款。

	7
	设备安装调试
	按照采购人指定时间、地点现场交货，并派人调试直到可正常使用，其所有费用（包括设备的搬运、安装调试等）包含在投标人报价总价中，投标人在交付验收时应随货同步提供详细的相关操作说明及技术资料。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物原制造厂派员前来调试，投标人不得拒绝，所发生的费用由投标人承担。

	8
	付款方式
	[bookmark: OLE_LINK1]合同签订并收到中标人对应金额发票后10个工作日内支付合同总额的50%，验收合格并收到中标人对应金额发票后60日内支付剩余50%尾款。（符合《保障中小企业款项支付条例》规定情形的，按该条例规定付款）






采购包三：数字化肠胃机
	序号
	商务和服务项目
	商务和服务要求

	1
	交货期
	合同签订之日起90日内

	2
	保修期
	所有产品整机及附件免费质保3年，保修期的期限应以设备验收合格之日起计算

	3
	售后
服务承诺
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，投标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）故障保修提供全年2小时服务响应，24小时内到达现场，48小时内恢复使用。遇特殊情况，中标人应立即电话通知采购人或使用单位不能响应的原因，在获得采购人或使用单位同意后，方可推迟响应时间，否则采购人或使用单位可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标人承担。
（3）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（4）在保修期期满前一个月，投标人必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（5）在保修期外，投标人为仪器提供终身维修服务，保证零配件的供给，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。
（6）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（7）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。
（8）中标人应向采购人提供完整的技术资料中、英文手册壹套（技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册等）、中华人民共和国医疗器械注册证等，各项指标和参数应符合验收标准，采购人或使用单位有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。
（9）免费提供该设备与医院信息系统（包含但不限于PACS/HIS）连接的接口软件及接口软件的修改与开发服务（如有接口费用则由中标人负责承担，接口费用不超过2万元/台），开放设备接口参数，支持DICOM 3.0中的各种更规范和HL7接口协议，无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据边连接；在设备保修期内，当采购人信息系统变更并需要与该设备连接时，需无偿派人配合直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换。

	4
	培训
	负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，培训应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准。

	5
	验收标准
	（1）货物到货安装调试完成后，双方组织有关人员按照国家和行业相关标准、合同、采购文件、投标文件及采购过程中的有关材料、投标产品技术手册进行现场验收。验收人员按照合同书和装箱清单逐一查验货物的数量和型号是否相符，配件、说明书及其它技术资料是否配套，质量、性能是否合格。
（2）验收时发现不符合质量要求，投标人须无条件予以退换，采购人不接受维修方式。退换发生的费用均由投标人自行承担，且不影响合同的正常履行，因此造成的不能按时履约属于投标人违约。如在验收中发现双方均无法认定的争议，可聘请双方认可的具有国家认可检测资质的第三方检测机构予以检测，费用按双方约定处理。

	6
	包装运输及交货要求
	[bookmark: OLE_LINK61]（1）交货地点：镇江市第一人民医院院内指定的地点：B楼三楼内镜中心，投标人可自行查看现场情况，可联系采购人联系人（唐主任：0511-88917742）。
（2）货物的包装应符合国家或行业包装标准，按照FZ/80002-91《货物标志、包装、运输和贮存》标准运输和包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人承担。
（3）投标人负责运输、装卸全过程，并按采购人指定地点存放，包装、运输和装卸费用由投标人承担。在配送运输中要确保安全，在配送中发生安全事故，投标人承担一切责任。
（4）双方对设备进行开箱清点检查，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应在7天内，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
（5）投标人应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至采购人。如技术资料不全，采购人有权不支付货款。

	7
	设备安装调试
	按照采购人指定时间、地点现场交货，并派人调试直到可正常使用，其所有费用（包括设备的搬运、安装调试等）包含在投标人报价总价中，投标人在交付验收时应随货同步提供详细的相关操作说明及技术资料。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物原制造厂派员前来调试，投标人不得拒绝，所发生的费用由投标人承担。

	8
	付款方式
	合同签订并收到中标人对应金额发票后10个工作日内支付合同总额的50%，验收合格并收到中标人对应金额发票后60日内支付剩余50%尾款。（符合《保障中小企业款项支付条例》规定情形的，按该条例规定付款）






采购包四：单光子发射及计算机断层扫描系统（SPECT/CT）
	序号
	商务和服务项目
	商务和服务要求

	1
	交货期
	合同签订之日起90日内

	2
	保修期
	所有产品整机及附件免费质保3年，保修期的期限应以设备验收合格之日起计算

	3
	售后
服务承诺
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，投标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）故障保修提供全年2小时服务响应，24小时内到达现场，48小时内恢复使用。遇特殊情况，中标人应立即电话通知采购人或使用单位不能响应的原因，在获得采购人或使用单位同意后，方可推迟响应时间，否则采购人或使用单位可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标人承担。
（3）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（4）在保修期期满前一个月，投标人必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（5）在保修期外，投标人为仪器提供终身维修服务，保证零配件的供给，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。
（6）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（7）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。
（8）中标人应向采购人提供完整的技术资料中、英文手册壹套（技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册等）、中华人民共和国医疗器械注册证等，各项指标和参数应符合验收标准，采购人或使用单位有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。
（9）免费提供该设备与医院信息系统（包含但不限于PACS/HIS）连接的接口软件及接口软件的修改与开发服务（如有接口费用则由中标人负责承担，接口费用不超过2万元/台），开放设备接口参数，支持DICOM 3.0中的各种更规范和HL7接口协议，无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据边连接；在设备保修期内，当采购人信息系统变更并需要与该设备连接时，需无偿派人配合直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换。

	4
	培训
	负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，培训应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准。

	5
	验收标准
	（1）货物到货安装调试完成后，双方组织有关人员按照国家和行业相关标准、合同、采购文件、投标文件及采购过程中的有关材料、投标产品技术手册进行现场验收。验收人员按照合同书和装箱清单逐一查验货物的数量和型号是否相符，配件、说明书及其它技术资料是否配套，质量、性能是否合格；
（2）验收时发现不符合质量要求，投标人须无条件予以退换，采购人不接受维修方式。退换发生的费用均由投标人自行承担，且不影响合同的正常履行，因此造成的不能按时履约属于投标人违约。如在验收中发现双方均无法认定的争议，可聘请双方认可的具有国家认可检测资质的第三方检测机构予以检测，费用按双方约定处理。

	6
	包装运输及交货要求
	[bookmark: OLE_LINK67]（1）交货地点：镇江市第一人民医院院内指定的地点：B楼负一楼核医学科，投标人可自行查看现场情况，可联系采购人联系人了解详细交货地点信息（唐主任：0511-88917742）。
（2）货物的包装应符合国家或行业包装标准，按照FZ/80002-91《货物标志、包装、运输和贮存》标准运输和包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人承担。
（3）投标人负责运输、装卸全过程，并按采购人指定地点存放，包装、运输和装卸费用由投标人承担。在配送运输中要确保安全，在配送中发生安全事故，投标人承担一切责任。
（4）双方对设备进行开箱清点检查，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应在7天内，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
（5）投标人应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至采购人。如技术资料不全，采购人有权不支付货款。

	7
	设备安装调试
	按照采购人指定时间、地点现场交货，并派人调试直到可正常使用，其所有费用（包括设备的搬运、安装调试等）包含在投标人报价总价中，投标人在交付验收时应随货同步提供详细的相关操作说明及技术资料。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物原制造厂派员前来调试，投标人不得拒绝，所发生的费用由投标人承担。

	8
	付款方式
	合同签订并收到中标人对应金额发票后10个工作日内支付合同总额的50%，验收合格并收到中标人对应金额发票后60日内支付剩余50%尾款。（符合《保障中小企业款项支付条例》规定情形的，按该条例规定付款）



三、项目其它要求
1、投标文件整体编制：投标文件应编制规范，内容齐全，所有招标文件要求内容无缺漏，条理清晰、编制有详细的总目录、章节目录和细目等便于评委查询。
2、产品质量、功能、技术先进性：本次投标产品应有完善的质量保证措施，参数满足招标文件要求，技术先进，功能齐备。
3、常用零配件保障措施：投标人应有完善的零配件保障措施，可以有效应对设备日常维保及损坏维修需要。确保设备在出现故障后，有效保障投标人在采购人规定的时间内完成修复工作，并使设备在寿命周期内正常稳定运行。
4、增值服务或优惠内容：投标人可针对本项目提出针对性的增值服务或优惠内容，服务应考虑周到，对采购人具备实际价值（例如：可有效降低设备使用成本、优化设备使用效率或提升日常服务体验等，具体由投标人自选考虑）。
5、招标文件关于同类问题的相关表述或约定互为补充，如有不一致之处，以要求高者为准。
四、现场踏勘时间、地点
本项目不组织现场踏勘。投标人可自行前往现场查看相关情况，遵守采购人相关要求，并不得影响采购人正常工作秩序。中标后，投标人不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求。
五、履约保证金
[bookmark: _Hlk216700652]1、各采购包收取履约保证金：履约保证金金额为中标金额的10%。
2、履约保证金须在合同签订前以银行电汇、保函、支票、汇票、本票形式汇至采购人指定账户。中标通知书发出后15日内且按约定提交履约保证金后按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。缴纳凭证作为合同生效的前置条件之一。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
3、若供应商无合同约定的违约情形，且已按要求完成全部合同义务，采购人应在完成后的10个工作日内，将履约保证金一次性无息原路退还给供应商。 
4、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。b.中标人在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。c合同条款中规定履约保证金扣除情形。

[bookmark: _Toc174468392]第五章  评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc513029276][bookmark: _Toc120614283][bookmark: _Toc26554095][bookmark: _Toc49090577][bookmark: _Toc22356580][bookmark: _Toc23828478][bookmark: _Toc460901585]一、评标方法
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。
二、评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
采购包一：磁共振成像系统
	评审因素
	评审标准

	价格部分
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

	技术响应
（39分）
	评委根据投标人对招标文件中所明确的项目需求中技术需求响应情况进行评审。
1、技术需求中标注“★”的为关键参数，任意一项负偏离将导致投标被否决；
2、技术需求中标注“▲”的为重要参数，每满足一项加2分，本项最多为22分；
3、技术需求中未标注“★”、“▲”的为一般参数，每满足一项加0.2分，本项最多为17分。
注：
①所有技术需求均需逐条响应。
②投标人应根据所投产品技术参数性能对招标文件技术需求进行逐条响应，并提供技术需求中要求的证明材料。其中“★”、“▲”参数如技术需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：医疗器械注册证、医疗器械注册证附件产品技术要求、公开发行的产品彩页、产品说明书、技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件。投标人应准确标示所有证明材料及证明内容所在位置。如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。

	产品综合评价
（10分）
	在技术响应评价要求提供的响应及佐证材料之外，投标人还应提供所投产品实样照片、产品配置、产品品质、医疗机构应用情况等内容，评审委员会对产品整体性能稳定性、易用性、技术先进性等方面综合评分。
1、整体性能稳定性（3分）：投标人应提供详细材料，材料应包含但不限于所投产品是否符合医疗电气基本安全和基本性能的通用要求，设计及功能设置上是否避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，是否能确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能是否可靠，抗干扰能力，各种应用场景适应程度，故障率等方面。
材料内容完整详实，清晰描述所投产品符合医疗电气基本安全和基本性能的通用要求，设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能可靠，抗干扰能力强，适应各种应用场景，故障率低，能够满足临床长期使用的得3分；材料内容有缺失或对内容未能清晰描述，在产品安全性、设计及功能设置、技术性能成熟度、抗干扰能力、故障率等方面有所欠缺的得1.5分；未提供材料或实质上不能满足上述要求的得0分。
2、整体易用性（3分）：投标人应提供详细材料，材料应包含但不限于所投产品交互界面是否合理清晰，操作布局合理性、流程便捷程度，内置模块和方案丰富程度。设备环境适配性，故障提示及运维等方面。
材料内容完整详实，清晰描述所投产品交互界面合理清晰，操作布局合理、流程简洁，内置模块、方案丰富，核心功能一键操作，参数设置简便，上手便捷、不易误操作。设备环境适配性强，适配常规医院机房环境，无需特殊改造。简易培训即可独立操作，故障自检提示，运维便捷的得3分；材料内容有缺失或对内容未能清晰描述，在产品交互界面、操作布局、流程便捷程度，内置模块和方案丰富程度。设备环境适配性，故障提示及运维等方面有所欠缺的得1.5分；未提供材料或实质上不能满足上述要求的得0分。
3、整体技术先进性（4分）：投标人应提供详细材料，材料应包含但不限于所投产品效能是否符合国家和行业标准，是否满足临床使用需求；产品创新性、技术先进性、兼容性和扩展性，如功能及配置、与医院现有系统及其它配套设备对接的顺畅程度、预留功能拓展接口、支持后期功能升级拓展等方面。
材料内容完整详实，清晰描述所投产品效能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求；产品具有较好的创新性、技术先进性、兼容性和扩展性，的得4分；材料内容有缺失或对内容未能清晰描述，在产品效能、临床使用满足度、创新性、技术先进性、兼容性、扩展性等方面有所欠缺的得2分；未提供材料或实质上不能满足上述要求的得0分。

	服务方案
（17分）
	1、设备到货、安装、调试方案：6分
投标人应提供设备到货、安装、调试方案，方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案。方案应包含但不限于①设备出厂检验、包装，出厂质量控制；②运输、保险、货期保障、卸货；③安装调试流程、场地安排、协调沟通、进度保障、注意要点；④人员配备、与采购人沟通配合等方面。
（1）方案完全包含上述内容，且清晰描述相关内容的得2分；方案内容有缺项的扣0.5分/项。表述不完整、内容过于简略的视同缺项。
（2）方案包含可提高运行效率或有效降低医院支出成本的内容，同时内容符合项目特点，不存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等情形的加2分。
（3）方案内容全部围绕采购需求，详细分析了采购人实际情况，并结合本项目采购需求所提出的具体措施及方案、切实可行的加2分。
2、培训方案：5分
投标人应提供培训方案，方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案。方案应包含但不限于①人员操作培训；②维修保养培训；③进阶培训、学习方案等方面。
（1）方案完全包含上述内容，且清晰描述相关内容的得3分；方案内容有缺项的扣1分/项。表述不完整、内容过于简略的视同缺项。
（2）方案包含可提高运行效率或有效降低医院支出成本的内容，同时内容符合项目特点，不存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等情形的加1分。
（3）方案内容全部围绕采购需求，详细分析了采购人实际情况，并结合本项目采购需求所提出的具体措施及方案、切实可行的加1分。
3、售后服务实施方案：6分
投标人应提供售后服务实施方案，方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案。方案应至少包含①质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障等）；②服务能力（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）；③出保后售后服务（响应时间，故障解决措施、技术人员保障、设备使用年限、维护保养要点、备品配件价格等）等方面。
（1）方案完全包含上述内容，且清晰描述相关内容的得3分；方案内容有缺项的扣1分/项。表述不完整、内容过于简略的视同缺项。
（2）方案包含可提高运行效率或有效降低医院支出成本的内容，同时内容符合项目特点，不存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等情形的加1.5分。
（3）方案内容全部围绕采购需求，详细分析了采购人实际情况，并结合本项目采购需求所提出的具体措施及方案、切实可行的加1.5分。

	
	注：上述各方案中所述：“合理性”是指内容符合项目特点，同时不存在逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等情形，能对医院有效降低支出成本的建议的；“针对性”是指针对本项目采购需求结合实际情况所提出的具体措施及方案，且具备可行性；“缺陷”是指涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺项、表述不完整等情形。

	所投产品的业绩
（3分）
	提供自2023年01月01日至今与本次所投核心产品（品目一）同类型的设备业绩合同，每提供一份得1分，本项最高得3分。（提供合同复印件（至少包含合同标的信息、合同盖章页、合同签订时间）及对应发票和验收报告，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分）
注：设备业绩是指所投产品的业绩，不限制合同签订方是投标人自身；提供的发票需确保发票信息清晰，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。

	节能产品（0.5分）
	投标产品（MRI成像系统）属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，符合要求的，得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。特别说明：投标人需提供节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。

	环境标志产品（0.5分）
	[bookmark: OLE_LINK46]投标产品（MRI成像系统）属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，符合要求的，得0.5分。特别说明：投标人需提供环境标志产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。






采购包二：X射线计算机断层摄影设备等影像设备
	评审因素
	评审标准

	价格部分
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

	技术响应
（37分）
	评委根据投标人对招标文件中所明确的项目需求中技术需求响应情况进行评审。
1、技术需求中标注“★”的为关键参数，任意一项负偏离将导致投标被否决；
2、技术需求中标注“▲”的为重要参数，每满足一项加1.02分，本项最多为22.44分；
3、技术需求中未标注“★”、“▲”的为一般参数，每满足一项加0.07分，本项最多为14.56分。
注：
①所有技术需求均需逐条响应。
②投标人应根据所投产品技术参数性能对招标文件技术需求进行逐条响应，并提供技术需求中要求的证明材料。其中“★”、“▲”参数如技术需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：医疗器械注册证、医疗器械注册证附件产品技术要求、公开发行的产品彩页、产品说明书、技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件。投标人应准确标示所有证明材料及证明内容所在位置。如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。

	产品综合评价
（10分）
	在技术响应评价要求提供的响应及佐证材料之外，投标人还应提供所投产品实样照片、产品配置、产品品质、医疗机构应用情况等内容，评审委员会对产品整体性能稳定性、易用性、技术先进性等方面综合评分。
1、整体性能稳定性（3分）：投标人应提供详细材料，材料应包含但不限于所投产品是否符合医疗电气基本安全和基本性能的通用要求，设计及功能设置上是否避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，是否能确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能是否可靠，抗干扰能力，各种应用场景适应程度，故障率等方面。
材料内容完整详实，清晰描述所投产品符合医疗电气基本安全和基本性能的通用要求，设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能可靠，抗干扰能力强，适应各种应用场景，故障率低，能够满足临床长期使用的得3分；材料内容有缺失或对内容未能清晰描述，在产品安全性、设计及功能设置、技术性能成熟度、抗干扰能力、故障率等方面有所欠缺的得1.5分；未提供材料或实质上不能满足上述要求的得0分。
2、整体易用性（3分）：投标人应提供详细材料，材料应包含但不限于所投产品交互界面是否合理清晰，操作布局合理性、流程便捷程度，内置模块和方案丰富程度。设备环境适配性，故障提示及运维等方面。
材料内容完整详实，清晰描述所投产品交互界面合理清晰，操作布局合理、流程简洁，内置模块、方案丰富，核心功能一键操作，参数设置简便，上手便捷、不易误操作。设备环境适配性强，适配常规医院机房环境，无需特殊改造。简易培训即可独立操作，故障自检提示，运维便捷的得3分；材料内容有缺失或对内容未能清晰描述，在产品交互界面、操作布局、流程便捷程度，内置模块和方案丰富程度。设备环境适配性，故障提示及运维等方面有所欠缺的得1.5分；未提供材料或实质上不能满足上述要求的得0分。
3、整体技术先进性（4分）：投标人应提供详细材料，材料应包含但不限于所投产品效能是否符合国家和行业标准，是否满足临床使用需求；产品创新性、技术先进性、兼容性和扩展性，如功能及配置、与医院现有系统及其它配套设备对接的顺畅程度、预留功能拓展接口、支持后期功能升级拓展等方面。
材料内容完整详实，清晰描述所投产品效能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求；产品具有较好的创新性、技术先进性、兼容性和扩展性，的得4分；材料内容有缺失或对内容未能清晰描述，在产品效能、临床使用满足度、创新性、技术先进性、兼容性、扩展性等方面有所欠缺的得2分；未提供材料或实质上不能满足上述要求的得0分。

	服务方案
（19分）
	1、设备到货、安装、调试方案：7分
投标人应提供设备到货、安装、调试方案，方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案。方案应包含但不限于①设备出厂检验、包装，出厂质量控制；②运输、保险、货期保障、卸货；③安装调试流程、场地安排、协调沟通、进度保障、注意要点；④人员配备、与采购人沟通配合等方面。
（1）方案完全包含上述内容，且清晰描述相关内容的得4分；方案内容有缺项的扣1分/项。表述不完整、内容过于简略的视同缺项。
（2）方案包含可提高运行效率或有效降低医院支出成本的内容，同时内容符合项目特点，不存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等情形的加1.5分。
（3）方案内容全部围绕采购需求，详细分析了采购人实际情况，并结合本项目采购需求所提出的具体措施及方案、切实可行的加1.5分。
2、培训方案：6分
投标人应提供培训方案，方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案。方案应包含但不限于①人员操作培训；②维修保养培训；③进阶培训、学习方案等方面。
（1）方案完全包含上述内容，且清晰描述相关内容的得3分；方案内容有缺项的扣1分/项。表述不完整、内容过于简略的视同缺项。
（2）方案包含可提高运行效率或有效降低医院支出成本的内容，同时内容符合项目特点，不存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等情形的加1.5分。
（3）方案内容全部围绕采购需求，详细分析了采购人实际情况，并结合本项目采购需求所提出的具体措施及方案、切实可行的加1.5分。
3、售后服务实施方案：6分
投标人应提供售后服务实施方案，方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案。方案应至少包含①质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障等）；②服务能力（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）；③出保后售后服务（响应时间，故障解决措施、技术人员保障、设备使用年限、维护保养要点、备品配件价格等）等方面。
（1）方案完全包含上述内容，且清晰描述相关内容的得3分；方案内容有缺项的扣1分/项。表述不完整、内容过于简略的视同缺项。
（2）方案包含可提高运行效率或有效降低医院支出成本的内容，同时内容符合项目特点，不存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等情形的加1.5分。
（3）方案内容全部围绕采购需求，详细分析了采购人实际情况，并结合本项目采购需求所提出的具体措施及方案、切实可行的加1.5分。

	
	注：上述各方案中所述：“合理性”是指内容符合项目特点，同时不存在逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等情形，能对医院有效降低支出成本的建议的；“针对性”是指针对本项目采购需求结合实际情况所提出的具体措施及方案，且具备可行性；“缺陷”是指涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺项、表述不完整等情形。

	所投产品的业绩
（3分）
	提供自2023年01月01日至今与本次所投核心产品（品目一）同类型的设备业绩合同，每提供一份得1分，本项最高得3分。（提供合同复印件（至少包含合同标的信息、合同盖章页、合同签订时间）及对应发票和验收报告，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分）
注：设备业绩是指所投产品的业绩，不限制合同签订方是投标人自身；提供的发票需确保发票信息清晰，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。

	节能产品（0.5分）
	投标产品（X射线计算机断层摄影设备/数字减影血管造影系统/高频数字医用诊断X射线机）属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，符合要求的，得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。特别说明：投标人需提供节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。

	环境标志产品（0.5分）
	投标产品（X射线计算机断层摄影设备/数字减影血管造影系统/高频数字医用诊断X射线机）属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，符合要求的，得0.5分。特别说明：投标人需提供环境标志产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。






采购包三：数字化肠胃机
	评审因素
	评审标准

	价格部分
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

	技术响应
（38分）
	评委根据投标人对招标文件中所明确的项目需求中技术需求响应情况进行评审。
1、技术需求中标注“★”的为关键参数，任意一项负偏离将导致投标被否决；
2、技术需求中标注“▲”的为重要参数，每满足一项加3分，本项最多为24分；
3、技术需求中未标注“★”、“▲”的为一般参数，每满足一项加0.5分，本项最多为14分。
注：
①所有技术需求均需逐条响应。
②投标人应根据所投产品技术参数性能对招标文件技术需求进行逐条响应，并提供技术需求中要求的证明材料。其中“★”、“▲”参数如技术需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：医疗器械注册证、医疗器械注册证附件产品技术要求、公开发行的产品彩页、产品说明书、技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件。投标人应准确标示所有证明材料及证明内容所在位置。如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。

	产品综合评价
（10分）
	在技术响应评价要求提供的响应及佐证材料之外，投标人还应提供所投产品实样照片、产品配置、产品品质、医疗机构应用情况等内容，评审委员会对产品整体性能稳定性、易用性、技术先进性等方面综合评分。
1、整体性能稳定性（3分）：投标人应提供详细材料，材料应包含但不限于所投产品是否符合医疗电气基本安全和基本性能的通用要求，设计及功能设置上是否避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，是否能确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能是否可靠，抗干扰能力，各种应用场景适应程度，故障率等方面。
材料内容完整详实，清晰描述所投产品符合医疗电气基本安全和基本性能的通用要求，设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能可靠，抗干扰能力强，适应各种应用场景，故障率低，能够满足临床长期使用的得3分；材料内容有缺失或对内容未能清晰描述，在产品安全性、设计及功能设置、技术性能成熟度、抗干扰能力、故障率等方面有所欠缺的得1.5分；未提供材料或实质上不能满足上述要求的得0分。
2、整体易用性（3分）：投标人应提供详细材料，材料应包含但不限于所投产品交互界面是否合理清晰，操作布局合理性、流程便捷程度，内置模块和方案丰富程度。设备环境适配性，故障提示及运维等方面。
材料内容完整详实，清晰描述所投产品交互界面合理清晰，操作布局合理、流程简洁，内置模块、方案丰富，核心功能一键操作，参数设置简便，上手便捷、不易误操作。设备环境适配性强，适配常规医院机房环境，无需特殊改造。简易培训即可独立操作，故障自检提示，运维便捷的得3分；材料内容有缺失或对内容未能清晰描述，在产品交互界面、操作布局、流程便捷程度，内置模块和方案丰富程度。设备环境适配性，故障提示及运维等方面有所欠缺的得1.5分；未提供材料或实质上不能满足上述要求的得0分。
3、整体技术先进性（4分）：投标人应提供详细材料，材料应包含但不限于所投产品效能是否符合国家和行业标准，是否满足临床使用需求；产品创新性、技术先进性、兼容性和扩展性，如功能及配置、与医院现有系统及其它配套设备对接的顺畅程度、预留功能拓展接口、支持后期功能升级拓展等方面。
材料内容完整详实，清晰描述所投产品效能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求；产品具有较好的创新性、技术先进性、兼容性和扩展性，的得4分；材料内容有缺失或对内容未能清晰描述，在产品效能、临床使用满足度、创新性、技术先进性、兼容性、扩展性等方面有所欠缺的得2分；未提供材料或实质上不能满足上述要求的得0分。

	服务方案
（18分）
	1、设备到货、安装、调试方案：7分
投标人应提供设备到货、安装、调试方案，方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案。方案应包含但不限于①设备出厂检验、包装，出厂质量控制；②运输、保险、货期保障、卸货；③安装调试流程、场地安排、协调沟通、进度保障、注意要点；④人员配备、与采购人沟通配合等方面。
（1）方案完全包含上述内容，且清晰描述相关内容的得4分；方案内容有缺项的扣1分/项。表述不完整、内容过于简略的视同缺项。
（2）方案包含可提高运行效率或有效降低医院支出成本的内容，同时内容符合项目特点，不存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等情形的加1.5分。
（3）方案内容全部围绕采购需求，详细分析了采购人实际情况，并结合本项目采购需求所提出的具体措施及方案、切实可行的加1.5分。
2、培训方案：5分
投标人应提供培训方案，方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案。方案应包含但不限于①人员操作培训；②维修保养培训；③进阶培训、学习方案等方面。
（1）方案完全包含上述内容，且清晰描述相关内容的得3分；方案内容有缺项的扣1分/项。表述不完整、内容过于简略的视同缺项。
（2）方案包含可提高运行效率或有效降低医院支出成本的内容，同时内容符合项目特点，不存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等情形的加1分。
（3）方案内容全部围绕采购需求，详细分析了采购人实际情况，并结合本项目采购需求所提出的具体措施及方案、切实可行的加1分。
3、售后服务实施方案：6分
投标人应提供售后服务实施方案，方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案。方案应至少包含①质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障等）；②服务能力（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）；③出保后售后服务（响应时间，故障解决措施、技术人员保障、设备使用年限、维护保养要点、备品配件价格等）等方面。
（1）方案完全包含上述内容，且清晰描述相关内容的得3分；方案内容有缺项的扣1分/项。表述不完整、内容过于简略的视同缺项。
（2）方案包含可提高运行效率或有效降低医院支出成本的内容，同时内容符合项目特点，不存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等情形的加1.5分。
（3）方案内容全部围绕采购需求，详细分析了采购人实际情况，并结合本项目采购需求所提出的具体措施及方案、切实可行的加1.5分。

	
	注：上述各方案中所述：“合理性”是指内容符合项目特点，同时不存在逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等情形，能对医院有效降低支出成本的建议的；“针对性”是指针对本项目采购需求结合实际情况所提出的具体措施及方案，且具备可行性；“缺陷”是指涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺项、表述不完整等情形。

	所投产品的业绩
（3分）
	提供自2023年01月01日至今与本次所投产品同类型的设备业绩合同，每提供一份得1分，本项最高得3分。（提供合同复印件（至少包含合同标的信息、合同盖章页、合同签订时间）及对应发票和验收报告，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分）
注：设备业绩是指所投产品的业绩，不限制合同签订方是投标人自身；提供的发票需确保发票信息清晰，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。

	节能产品（0.5分）
	投标产品（数字化肠胃机）属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，符合要求的，得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。特别说明：投标人需提供节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。

	环境标志产品（0.5分）
	投标产品（数字化肠胃机）属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，符合要求的，得0.5分。特别说明：投标人需提供环境标志产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。





采购包四：单光子发射及计算机断层扫描系统（SPECT/CT）
	评审因素
	评审标准

	价格部分
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

	技术响应
（38分）
	评委根据投标人对招标文件中所明确的项目需求中技术需求响应情况进行评审。
1、技术需求中标注“★”的为关键参数，任意一项负偏离将导致投标被否决；
2、技术需求中标注“▲”的为重要参数，每满足一项加3分，本项最多为18分；
3、技术需求中未标注“★”、“▲”的为一般参数，每满足一项加1分，本项最多为20分。
注：
①所有技术需求均需逐条响应。
②投标人应根据所投产品技术参数性能对招标文件技术需求进行逐条响应，并提供技术需求中要求的证明材料。其中“★”、“▲”参数如技术需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：医疗器械注册证、医疗器械注册证附件产品技术要求、公开发行的产品彩页、产品说明书、技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件。投标人应准确标示所有证明材料及证明内容所在位置。如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。

	产品综合评价
（10分）
	在技术响应评价要求提供的响应及佐证材料之外，投标人还应提供所投产品实样照片、产品配置、产品品质、医疗机构应用情况等内容，评审委员会对产品整体性能稳定性、易用性、技术先进性等方面综合评分。
1、整体性能稳定性（3分）：投标人应提供详细材料，材料应包含但不限于所投产品是否符合医疗电气基本安全和基本性能的通用要求，设计及功能设置上是否避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，是否能确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能是否可靠，抗干扰能力，各种应用场景适应程度，故障率等方面。
材料内容完整详实，清晰描述所投产品符合医疗电气基本安全和基本性能的通用要求，设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能可靠，抗干扰能力强，适应各种应用场景，故障率低，能够满足临床长期使用的得3分；材料内容有缺失或对内容未能清晰描述，在产品安全性、设计及功能设置、技术性能成熟度、抗干扰能力、故障率等方面有所欠缺的得1.5分；未提供材料或实质上不能满足上述要求的得0分。
2、整体易用性（3分）：投标人应提供详细材料，材料应包含但不限于所投产品交互界面是否合理清晰，操作布局合理性、流程便捷程度，内置模块和方案丰富程度。设备环境适配性，故障提示及运维等方面。
材料内容完整详实，清晰描述所投产品交互界面合理清晰，操作布局合理、流程简洁，内置模块、方案丰富，核心功能一键操作，参数设置简便，上手便捷、不易误操作。设备环境适配性强，适配常规医院机房环境，无需特殊改造。简易培训即可独立操作，故障自检提示，运维便捷的得3分；材料内容有缺失或对内容未能清晰描述，在产品交互界面、操作布局、流程便捷程度，内置模块和方案丰富程度。设备环境适配性，故障提示及运维等方面有所欠缺的得1.5分；未提供材料或实质上不能满足上述要求的得0分。
3、整体技术先进性（4分）：投标人应提供详细材料，材料应包含但不限于所投产品效能是否符合国家和行业标准，是否满足临床使用需求；产品创新性、技术先进性、兼容性和扩展性，如功能及配置、与医院现有系统及其它配套设备对接的顺畅程度、预留功能拓展接口、支持后期功能升级拓展等方面。
材料内容完整详实，清晰描述所投产品效能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求；产品具有较好的创新性、技术先进性、兼容性和扩展性，的得4分；材料内容有缺失或对内容未能清晰描述，在产品效能、临床使用满足度、创新性、技术先进性、兼容性、扩展性等方面有所欠缺的得2分；未提供材料或实质上不能满足上述要求的得0分。

	服务方案
（18分）
	1、设备到货、安装、调试方案：7分
投标人应提供设备到货、安装、调试方案，方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案。方案应包含但不限于①设备出厂检验、包装，出厂质量控制；②运输、保险、货期保障、卸货；③安装调试流程、场地安排、协调沟通、进度保障、注意要点；④人员配备、与采购人沟通配合等方面。
（1）方案完全包含上述内容，且清晰描述相关内容的得4分；方案内容有缺项的扣1分/项。表述不完整、内容过于简略的视同缺项。
（2）方案包含可提高运行效率或有效降低医院支出成本的内容，同时内容符合项目特点，不存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等情形的加1.5分。
（3）方案内容全部围绕采购需求，详细分析了采购人实际情况，并结合本项目采购需求所提出的具体措施及方案、切实可行的加1.5分。
2、培训方案：5分
投标人应提供培训方案，方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案。方案应包含但不限于①人员操作培训；②维修保养培训；③进阶培训、学习方案等方面。
（1）方案完全包含上述内容，且清晰描述相关内容的得3分；方案内容有缺项的扣1分/项。表述不完整、内容过于简略的视同缺项。
（2）方案包含可提高运行效率或有效降低医院支出成本的内容，同时内容符合项目特点，不存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等情形的加1分。
（3）方案内容全部围绕采购需求，详细分析了采购人实际情况，并结合本项目采购需求所提出的具体措施及方案、切实可行的加1分。
3、售后服务实施方案：6分
投标人应提供售后服务实施方案，方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案。方案应至少包含①质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障等）；②服务能力（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）；③出保后售后服务（响应时间，故障解决措施、技术人员保障、设备使用年限、维护保养要点、备品配件价格等）等方面。
（1）方案完全包含上述内容，且清晰描述相关内容的得3分；方案内容有缺项的扣1分/项。表述不完整、内容过于简略的视同缺项。
（2）方案包含可提高运行效率或有效降低医院支出成本的内容，同时内容符合项目特点，不存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等情形的加1.5分。
（3）方案内容全部围绕采购需求，详细分析了采购人实际情况，并结合本项目采购需求所提出的具体措施及方案、切实可行的加1.5分。

	
	注：上述各方案中所述：“合理性”是指内容符合项目特点，同时不存在逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等情形，能对医院有效降低支出成本的建议的；“针对性”是指针对本项目采购需求结合实际情况所提出的具体措施及方案，且具备可行性；“缺陷”是指涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺项、表述不完整等情形。

	所投产品的业绩
（3分）
	提供自2023年01月01日至今与本次所投产品同类型的设备业绩合同，每提供一份得1分，本项最高得3分。（提供合同复印件（至少包含合同标的信息、合同盖章页、合同签订时间）及对应发票和验收报告，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分）
注：设备业绩是指所投产品的业绩，不限制合同签订方是投标人自身；提供的发票需确保发票信息清晰，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。

	节能产品（0.5分）
	投标产品（单光子发射及计算机断层扫描系统）属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，符合要求的，得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。特别说明：投标人需提供节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。

	环境标志产品（0.5分）
	投标产品（单光子发射及计算机断层扫描系统）属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，符合要求的，得0.5分。特别说明：投标人需提供环境标志产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。





三、政府采购政策功能落实：
1、促进中小企业发展政策
①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函，格式《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。
[bookmark: _Hlk234859643]在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：
（1） 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；
（2） 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。
④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、采购本国产品的支持政策
2.1本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
2.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.5投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.6投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称（产品如有型号，应在“产品名称”栏一并填写）、厂名、生产厂址信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），上述信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.7评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。


[bookmark: _Toc174468393]第六章  投标文件参考格式
一、投标格式
评分索引表
格式一：投标函
格式二：开标一览表
格式三：分项报价表
格式四：技术参数偏离表
格式五：商务条款偏离表
格式六：备品备件明细表（货物项目适用）
格式七：技术/服务方案及承诺
格式八：业绩表
格式九：中小企业声明函
格式十：其他声明函
格式十一：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料
格式十二：法定代表人授权书
二、资格证明文件




评分索引表

投标人名称（加盖公章）：
	详细评分办法中的各个打分项目
	在投标文件中的页码位置
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



注：行数应根据实际内容自行增减





格式一    
投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：采购代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：
1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务的投标总价为（人民币：）。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。
5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。
6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。
8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。
10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。
11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。
12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
13、其他说明：
14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址传真
电话电子函件




投标人代表（签字）
投标人名称（盖章）
日期


格式二：开标一览表
项目名称：
项目编号：
采购代理编号：                  包号：        
	序号
	内容
	价格
	备注

	1
	
	小写（人民币：万元）
	

	投标总价：大写（人民币：元）

	所投产品制造商/服务承接企业是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业：（是/否）

	交货期：

	优惠条件：（如果有的话）


投标人名称（盖章）：
投标人代表（签字）：
	日期：     

注：此表的投标总价应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

格式三：                    分项报价表
项目名称：
项目编号：
采购代理编号：                  包号：          金额单位：人民币 万元
	序号
	货物名称
	品牌及型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商/产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为%。




投标人代表（签字）：
	                               日期：     
注：
1.“投标总价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）/服务费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“合计”数额为各“分项总价”之和。
2.“分项报价表”中“合计”数额应当与“开标一览表”中“投标总价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明

格式四：技术参数偏离表
项目编号：
采购代理编号：  包号：

	序号
	招标文件的技术条款
	投标文件的技术条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人代表（签字）：
                                        日期：

注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外，特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。
2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。

格式五：商务条款偏离表   

项目编号：
采购代理编号：包号：

	序号
	招标文件的
商务条款
	投标文件的
商务条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人代表（签字）：
日期：
注：1、投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列商务需求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。
2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。
3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

格式六：备品备件明细表（如果有）
	序号
	备品备件
名称
	型号及规格
	数量
(台)
	单价
(万元)
	备注
(如外购请注明产地、制造商)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	

[bookmark: _Hlk174550037]投标人代表（签字）：
                                         日期：





格式七：技术/服务方案及承诺















格式八：业绩表



	序号
	项目名称
	供货设备清单
（品牌、型号）
	数量
	签约
日期
	同类或相似货物合同价
	业主名称
	地址/电话/传真

	1
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　













格式九：中小企业声明函
（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：
日期：



注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称（盖章）：
日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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[bookmark: _Toc476153619]中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式十：其他声明函

[bookmark: _Toc174468394]（一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：
日	期：







[bookmark: _Toc174468395]（二）属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

[bookmark: _Toc174468396]（三）节能产品认证文件
提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

[bookmark: _Toc174468397]（四）环境标志产品认证文件
提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料


（五）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

               投标人名称（盖章）：
                              日  期：
   
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。



格式十一：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料










格式十二：
[bookmark: _Hlk142312257]法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我（姓名）系 　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位 （投标人代表）为我的合法代理人，以 （投标单位名称）的名义参加 （采购人名称）的  （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无权转委托，特此委托。


投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：
1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。
2、需提供被授权人近三个月内（即2026年8月-2026年10月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具。（若授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料）。

2、 
资格证明文件
（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）　　　
格式一：资格性检查响应对照表
格式二：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
格式三：财务状况报告
格式四：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
格式五：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
格式六：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
格式七：资格承诺函（本项目适用）
格式八：投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）
格式九  *****（本项目要求的其他资格条件）

　　注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“投标人须知”执行。
        2、建议投标人将资格证明文件单独装订成册。


资格性检查响应对照表
投标人全称（加盖公章）：
	序号
	资格性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	招标文件中的其他实质性要求
	
	









格式二
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明














格式三
提供上一年度（2025年度）的财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等



格式四
依法“缴纳税收” 和 “社会保障资金”的相关材料
提供投标人参加本次政府采购活动前6个月期间任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；















格式五

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。

                                               投标人名称（公章）：
                                             日期： __年月日

















格式六

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明



声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                      投标人名称（公章）：
                                      日期：___年月日



格式七

资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）   
我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。


投标（响应）供应商（全称并盖章）：         
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：    
日期：     
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按招标文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按招标文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。





格式八
特定资格要求的材料


格式九                               其他要求


告供应商书
中标（成交）供应商：
恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：
如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。
如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局

