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第一章投标邀请
受淮安市洪泽区卫生健康委员会的委托，江苏神州项目管理有限公司就洪泽区人民医院紧密型县域医共体建设项目（医疗卫生强基工程项目）洪泽区中医院医疗设备购置项目（项目编号：JSZC-320813-SZZB-G2026-0006）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
洪泽区人民医院紧密型县域医共体建设项目 （医疗卫生强基工程项目）洪泽区中医院医疗设备购置项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月24日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320813-SZZB-G2026-0006
2.项目名称：洪泽区人民医院紧密型县域医共体建设项目 （医疗卫生强基工程项目）洪泽区中医院医疗设备购置项目
3.预算金额
	分包
	设备品目
	预算总额（万元）

	采购包1
	影像设备
	170

	采购包2
	医学光学内窥镜设备
	226

	采购包3
	运动与认知康复设备
	129.5

	采购包4
	疼痛和神经调控康复设备
	86.5

	采购包5
	护理及其他设备
	158

	采购包6
	血透设备
	30

	合计
	800



4.最高限价
	采购
包号
	是否设定最高限价
（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	170

	2
	是
	226

	3
	是
	129.5

	4
	是
	86.5

	5
	是
	158

	6
	是
	30

	合计
	800


5.采购需求（简介）：洪泽区人民医院紧密型县域医共体建设项目 （医疗卫生强基工程项目）洪泽区中医院医疗设备购置项目共分为六个包，其中：
采购包1：影像设备；
采购包2：医学光学内窥镜设备；
采购包3：运动与认知康复设备；
采购包4：疼痛和神经调控康复设备；
采购包5：护理及其他设备；
采购包6：血透设备；
投标人兼投多个包，投标人应按包上传电子投标文件，不得将两个或多个包的投标文件上传在同一个电子投标文件中。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：根据各包要求执行
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.2项。
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标
（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/

	2
	否
	/

	3
	否
	/

	4
	否
	/

	5
	否
	/

	6
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	1.投标人所投医疗器械产品应有有效期内的《医疗器械产品注册证》；
2.投标人如为所投医疗器械产品的制造商，须提供药品监督管理部门核发的有效期内的《医疗器械生产许可证》或第一类医疗器械生产备案凭证（按产品类别适用）；
3.投标人如所投医疗器械产品非自身制造，须提供药品监督管理部门核发的有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；所投产品含第三类医疗器械的，须提供经营范围涵盖所投产品的《医疗器械经营许可证》；所投产品含第二类医疗器械的，须提供经营范围涵盖所投产品的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品仅含第一类医疗器械的，无需提供经营许可或备案凭证；
4.投标人为所投产品注册人的，提供所投产品的《医疗器械产品注册证》（注册人名称与投标人一致）及受托生产企业有效的《医疗器械生产许可证》即可，无需提供经营许可或备案凭证；原食品药品监督管理部门核发且尚在有效期内的上述证书视为有效。
5.投标人须提供所投C臂机制造商有效的《辐射安全许可证》。

	2
	1.投标人所投医疗器械产品应有有效期内的《医疗器械产品注册证》；
2.投标人如为所投医疗器械产品的制造商，须提供药品监督管理部门核发的有效期内的《医疗器械生产许可证》或第一类医疗器械生产备案凭证（按产品类别适用）；
3.投标人如所投医疗器械产品非自身制造，须提供药品监督管理部门核发的有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；所投产品含第三类医疗器械的，须提供经营范围涵盖所投产品的《医疗器械经营许可证》；所投产品含第二类医疗器械的，须提供经营范围涵盖所投产品的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品仅含第一类医疗器械的，无需提供经营许可或备案凭证；
4.投标人为所投产品注册人的，提供所投产品的《医疗器械产品注册证》（注册人名称与投标人一致）及受托生产企业有效的《医疗器械生产许可证》即可，无需提供经营许可或备案凭证；原食品药品监督管理部门核发且尚在有效期内的上述证书视为有效。

	3
	1.投标人所投医疗器械产品应有有效期内的《医疗器械产品注册证》；
2.投标人如为所投医疗器械产品的制造商，须提供药品监督管理部门核发的有效期内的《医疗器械生产许可证》或第一类医疗器械生产备案凭证（按产品类别适用）；
3.投标人如所投医疗器械产品非自身制造，须提供药品监督管理部门核发的有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；所投产品含第三类医疗器械的，须提供经营范围涵盖所投产品的《医疗器械经营许可证》；所投产品含第二类医疗器械的，须提供经营范围涵盖所投产品的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品仅含第一类医疗器械的，无需提供经营许可或备案凭证；
4.投标人为所投产品注册人的，提供所投产品的《医疗器械产品注册证》（注册人名称与投标人一致）及受托生产企业有效的《医疗器械生产许可证》即可，无需提供经营许可或备案凭证；原食品药品监督管理部门核发且尚在有效期内的上述证书视为有效。

	4
	1.投标人所投医疗器械产品应有有效期内的《医疗器械产品注册证》；
2.投标人如为所投医疗器械产品的制造商，须提供药品监督管理部门核发的有效期内的《医疗器械生产许可证》或第一类医疗器械生产备案凭证（按产品类别适用）；
3.投标人如所投医疗器械产品非自身制造，须提供药品监督管理部门核发的有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；所投产品含第三类医疗器械的，须提供经营范围涵盖所投产品的《医疗器械经营许可证》；所投产品含第二类医疗器械的，须提供经营范围涵盖所投产品的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品仅含第一类医疗器械的，无需提供经营许可或备案凭证；
4.投标人为所投产品注册人的，提供所投产品的《医疗器械产品注册证》（注册人名称与投标人一致）及受托生产企业有效的《医疗器械生产许可证》即可，无需提供经营许可或备案凭证；原食品药品监督管理部门核发且尚在有效期内的上述证书视为有效。

	5
	1.投标人所投医疗器械产品应有有效期内的《医疗器械产品注册证》；
2.投标人如为所投医疗器械产品的制造商，须提供药品监督管理部门核发的有效期内的《医疗器械生产许可证》或第一类医疗器械生产备案凭证（按产品类别适用）；
3.投标人如所投医疗器械产品非自身制造，须提供药品监督管理部门核发的有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；所投产品含第三类医疗器械的，须提供经营范围涵盖所投产品的《医疗器械经营许可证》；所投产品含第二类医疗器械的，须提供经营范围涵盖所投产品的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品仅含第一类医疗器械的，无需提供经营许可或备案凭证；
4.投标人为所投产品注册人的，提供所投产品的《医疗器械产品注册证》（注册人名称与投标人一致）及受托生产企业有效的《医疗器械生产许可证》即可，无需提供经营许可或备案凭证；原食品药品监督管理部门核发且尚在有效期内的上述证书视为有效。
5.投标人所投紫外线空气消毒机须为依法取得《消毒产品生产企业卫生许可证》的企业生产的产品，并提供消毒产品卫生安全评价报告；该设备不作为医疗器械管理，不要求提供医疗器械注册证；
6.投标人所投床单元中的手动病床须提供第一类医疗器械备案凭证；床垫、床头柜、方凳、床上用品等非医疗器械产品无需提供医疗器械相关证书。

	6
	1.投标人所投医疗器械产品应有有效期内的《医疗器械产品注册证》；
2.投标人如为所投医疗器械产品的制造商，须提供药品监督管理部门核发的有效期内的《医疗器械生产许可证》或第一类医疗器械生产备案凭证（按产品类别适用）；
3.投标人如所投医疗器械产品非自身制造，须提供药品监督管理部门核发的有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；所投产品含第三类医疗器械的，须提供经营范围涵盖所投产品的《医疗器械经营许可证》；所投产品含第二类医疗器械的，须提供经营范围涵盖所投产品的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品仅含第一类医疗器械的，无需提供经营许可或备案凭证；
4.投标人为所投产品注册人的，提供所投产品的《医疗器械产品注册证》（注册人名称与投标人一致）及受托生产企业有效的《医疗器械生产许可证》即可，无需提供经营许可或备案凭证；原食品药品监督管理部门核发且尚在有效期内的上述证书视为有效。



三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”
3.方式：投标人登录江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _GoBack]1.投标文件提交截止时间及开标时间：2026年11月24日9:00
2.投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]1.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
2.采购人不组织现场踏勘。建议投标人自行对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围、技术要求及相关服务，获取有关编制投标文件和签订合同所需的各项资料。投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由投标人自行承担。中标后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名称：淮安市洪泽区卫生健康委员会　　　　　　　　　　　　
地址：淮安市洪泽区人民北路6号公共卫生中心　　　　　　　　　　　　
联系人：严先生
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：051780826395　　　　　　　　　　　
2. 采购代理机构信息
名称：江苏神州项目管理有限公司
地址：淮安市洪泽区武夷国际广场1号楼2108室　　　　　　　　　　　　
联系人：冯磊
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：15195306267　　　　　　　　　　　　
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc3835][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213]
第二章投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律和标准
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏神州项目管理有限公司（以下简称代理公司）及淮安市洪泽区卫生健康委员会在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2招标代理服务费：
4.2.1支付主体和报价要求：本项目采购代理服务费由采购人支付。供应商在报价时无需考虑相关费用。
4.2.2收取方式：按合同约定项目完成全部招标工作，递交招标归档资料后一次性支付。
4.2.3收费标准：按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协〔2024〕20号文标准收取壹万捌仟元。
4.2.4确定标准的依据：按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协〔2024〕20号文标准。
4.3本项目中标人在中标公告发布后，须向采购代理机构提供与线上内容一致的纸质投标文件三份（正本1份、副本2份）。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]7.招标文件的修改
7.1在投标截止时间之前，代理公司可以对招标文件进行修改。
7.2代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]9.投标文件构成
9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1投标有效期为代理公司规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]17.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止日期
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定作无效投标处理。
18.2代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19.投标文件的拒收
19.1代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21.开标
21.1代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]22.评标委员会
22.1开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。
25.8异常低价投标审查
25.8.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务或技术要求）
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3代理公司将在“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人及代理公司只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理公司不接受无快递运单号的快递）。
28.5以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，代理公司将在2个工作日内向中标供应商发出中标通知书并同时发布中标公告。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]30.签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558]32.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、政府采购政策功能落实
33.促进中小企业发展政策
33.1对于专门面向中小企业采购的项目（包）
33.1.1采购项目（包）专门面向中小企业采购，非中小企业的供应商资格审查不合格，不得参与项目（包）投标。
33.1.2供应商应当按招标文件格式提供《中小企业声明函》，未按规定提供的，资格审查不予通过。
33.1.3监狱企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件，视同中小企业参与本包投标，无需再提供中小企业声明函。
33.1.4残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》，视同中小企业参与本包投标，无需再提供中小企业声明函。
33.1.5专门面向中小企业采购，不执行小微企业报价价格扣除政策，所有有效投标人以原始投标报价参与评审。
33.1.6享受本政策的中标供应商，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
33.2中小微型企业价格扣除
33.2.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策，给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.2.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
33.3联合体及分包
33.3.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
33.3.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
33.3.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
33.4小微型企业
（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。
33.5残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
33.6监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子文件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
34.节能、环保政策
34.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
34.2节能产品（本项目不涉及）
本项目（采购产品）被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。
34.3环保产品（本项目不涉及）
本项目中（采购产品）被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的价格分给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评标。
34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
35.对本国产品支持政策
本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
36.政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
36.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
36.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。
36.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
37.履约资金扶持政策
37.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
37.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
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财政部政府采购货物买卖合同（试行）
范本



项目名称：
合同编号：
甲方：
乙方：
签订时间：
















使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

 (
1
)

第一节政府采购合同协议书
甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：（供应商）
乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1. 项目信息
（1）采购项目名称：洪泽区人民医院紧密型县域医共体建设项目 （医疗卫生强基工程项目）洪泽区中医院医疗设备购置项目
采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见附件清单
品牌：详见附件清单规格型号：详见附件清单
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：
关键部件：品牌：型号：
关键部件：品牌：型号：
关键部件：品牌：型号：
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：数量：金额：
否
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购分散采购
（5）政府采购方式：公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商
¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是¨否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：
是否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：
是否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是¨否
（7）合同是否分包：¨是否
分包主要内容：
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
¨大型企业¨中型企业¨小微型企业
¨残疾人福利性单位¨监狱企业¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是否
外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：
国别：品牌：规格型号：
否
（10）是否涉及节能产品：
¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
¨强制采购¨优先采购
否
是否涉及环境标志产品：
¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
¨强制采购¨优先采购
否
是否涉及绿色产品：
¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
¨强制采购¨优先采购
否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是¨否¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
¨固定总价固定单价¨固定费率¨成本补偿¨绩效激励¨其他
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）
分期付款：1.依据苏财购〔2020〕52号文和淮审批发〔2022〕23号文的相关规定，合同签订后15日内预付合同款项的40%，设备装机、调试完成并运行一个月后组织验收，验收合格后一次性付清。
¨成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
¨绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）
3. 合同履行
（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。
（2）履约地点：淮安市洪泽区采购人指定地点
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是¨否
收取履约保证金形式：以保函形式缴纳
收取履约保证金金额：乙方应向采购单位交纳中标总价1%的履约保证金
履约担保期限：
（4）分期履行要求：
（5）风险处置措施和替代方案：设备故障48小时内无法修复的，中标人按采购需求售后服务要求免费提供技术性能不低于所投设备、满足临床使用要求并经采购人确认的同型号或同档次备用设备（替代设备），或免费更换同型号整机，供采购人无偿使用至原设备修复并验收合格，相关费用由中标人承担；逾期提供的，按本合同逾期违约责任处理。
4. 合同验收
（1）验收组织方式：自行组织委托第三方组织
验收主体：淮安市洪泽区卫生健康委员会
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是否
是否邀请专家参加验收：是¨否
是否邀请服务对象参加验收：是否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：根据采购项目专业性的特点和实际需求，将邀请相关领域专业技术人员不少于3名（含）组成的验收小组，参与验收。
（2）履约验收时间：设备装机、调试完成并运行一个月后组织验收
（3）履约验收方式：一次性验收
¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：资料验收、到货开箱验收、安装调试验收、试运行考核、最终履约验收、验收不合格处置、档案归档
（5）履约验收的内容：
1.验收总则
1.1验收目标：严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财库〔2021〕22号《政府采购需求管理办法》执行。验收工作由采购人牵头组织实施。采购人组建验收小组，验收小组成员不少于3名，验收小组包含采购人代表，可邀请相关专业技术人员参与验收。
1.2验收依据：本项目招标文件、中标人的投标文件、中标通知书、签订的采购合同、医疗器械国家及行业现行有效标准、产品注册检验报告。
1.3验收范围：本项目验收范围严格限定采购包一至采购包六合同约定全部内容，具体包含：
（1）全部硬件货物：各采购包项下彩色多普勒超声诊断仪、C形臂X射线机、电子胃镜系统、关节镜系统（含刨削动力系统）、床旁下肢康复训练系统、床旁下肢主被动康复训练器、富血小板血浆重力浓缩系统、认知障碍评估及训练系统、上肢康复训练系统、磁刺激仪、颈腰椎牵引床、神经肌肉电刺激仪、吞咽神经肌肉电刺激仪、中频干扰电治疗仪、超声雾化低频近红外线治疗仪、床单元、内热针治疗仪、射频控温热凝设备、紫外线空气消毒机、血滤机等合同列明全部主机、探头、内窥镜、附件、配件；
（2）全套软件：设备本体成像测量软件、内镜图文报告软件、康复评估训练软件、远程会诊及质控软件、驱动程序、固件，以及合同约定全部软件永久授权；
（3）系统对接服务：按合同约定完成设备与院内PACS/RIS/HIS等信息系统对接（含DICOM3.0接口、数据上传服务）；
（4）技术服务：设备就位、安装、接线、调试、校准；按各采购包培训要求开展现场实操培训、集中专项培训及实操考核；
（5）交付资料：医疗器械资质文件、出厂资料、操作维修手册、备品备件报价单、各类承诺书；
（6）配合工作：配合完成设备法定计量检定；配合完成射线类设备厂家辐射安全资料提交。
2.验收流程
2.1资料验收
中标人在设备到货前，向采购人提交全套纸质及电子资料，验收小组对资料完整性、有效性开展核验。资料包含：医疗器械产品注册证、生产许可证、经营许可/备案凭证（按产品类别适用，非医疗器械产品无需提供）；辐射安全许可证（射线类设备制造商及中标人相关资料；其中，中标人须在设备供货时提供其有效期内的《辐射安全许可证》（种类和范围含销售Ⅲ类射线装置）或国家规定的豁免备案证明文件，随货提交采购人核验）；出厂检验报告、产品合格证；原厂出厂配置清单；备品备件报价清单；全套设备操作手册、维修维护手册；软件注册授权证明；接口对接服务承诺书；厂家售后服务相关证明文件。资料不齐全或者证件不在有效期内，不得进入开箱验收环节。
2.2到货开箱验收
设备送达现场后，在采购人、验收小组在场情况下开展开箱。核对设备整机型号、序列号、生产批次、出厂日期、全套探头/内窥镜/配件、附件、耗材、配套硬件。核对设备生产时间，交货设备必须为近半年内生产全新整机。核对货物数量、外观有无磕碰损坏。开箱记录由参与各方签字确认。出现型号不符、数量短缺、外观破损、非全新设备情形，判定开箱验收不合格，由中标人完成更换补齐。
2.3安装调试验收
中标人负责全部设备就位、硬件安装、接线、设备调试；完成图文工作站、配套软件部署；按合同约定完成设备与院内PACS/RIS/HIS等信息系统接口联调测试。彩超完成成像、测量、弹性成像、造影定量、远程会诊、质控模块启用调试及DICOM3.0对接；C形臂X射线机完成透视、摄影功能调试及防护配套检查；电子胃镜系统完成图像显示、送气送水/辅助送水、特殊光及4K成像调试，并与内镜清洗消毒设施衔接验证；关节镜系统完成镜体成像与刨削动力系统联动调试；康复训练类设备完成主被动训练、助力训练、对称性训练、等速训练、痉挛识别、情景互动及认知评估－训练功能调试；磁刺激仪等物理康复治疗设备完成输出参数设定与校准；血滤机完成HDF/HF治疗模式、超滤精度调试及与水处理系统管路对接；紫外线空气消毒机完成消毒程序及辐照强度核查。所有接口必须实现合同约定的影像、报告、质控、治疗数据双向完整上传（如合同约定），接口联调测试全部通过，方可进入试运行阶段。安装调试完成后，中标人提交安装调试记录。接口对接无法实现合同约定全部功能，判定安装调试不合格，中标人限期完成整改。
2.4试运行考核
全部设备安装调试、平台对接完成后，开展为期三十日历天现场试运行。试运行期间设备放置在采购人实际临床环境投入使用。试运行考核内容包含：设备整机运行稳定性；各成像、测量、康复评估训练、治疗输出等软件模块功能可用性；数据上传成功率（如合同约定）；故障发生情况；售后服务响应到位情况。试运行期间设备不得出现反复死机、模块功能失效、数据上传失败等重大故障。试运行结束出具试运行记录。试运行期间出现重大故障，试运行期限重新起算。
2.5最终履约验收
试运行期满且试运行结果合格，中标人向采购人书面提交履约验收申请，验收小组组织开展最终履约验收。
（1）硬件性能检验：对照招标文件技术参数、投标响应文件，逐项核查设备硬件、探头、内窥镜、配套配件实物性能；
（2）软件功能核验：核验全部成像、测量、康复评估训练、治疗输出、质控、报告生成等软件功能；
（3）互联互通复核：复核DICOM3.0及院内信息系统数据上报完整稳定（如合同约定）；
（4）培训工作核验：核查各采购包集中专项培训、现场实操培训、考核记录，确认操作人员具备独立操作能力；
（5）售后服务资料核验：核对备品备件报价、质保承诺、服务响应机制文件；
（6）计量检定：属于计量器具管理目录内设备的（如超声诊断仪、X射线诊断设备等），按国家现行检定规程完成计量检定，取得合格计量结果。
验收小组逐项比对合同及招标要求，形成政府采购履约验收书。全部项目符合合同及招标要求，签署验收合格意见。存在部分不符合项，出具书面整改意见，明确整改时限，中标人完成全部整改后组织复验。
2.6验收不合格处置
任一阶段验收不合格，由验收小组出具书面整改意见，明确整改内容和整改截止期限。中标人须在规定期限内完成更换、维修、软件调试、平台对接整改工作。整改完成后重新组织对应阶段验收。若两次整改后仍不能达到合同、招标文件标准，采购人有权依据合同约定追究中标人违约责任，有权拒收货物，解除合同。由此产生的全部损失由中标人承担。
2.7验收相关费用
本项目所有开箱、安装、调试、联调、培训、配合计量、整改产生全部费用，全部包含在中标合同总价之内，采购人不再另行支付任何费用。
2.8档案归档
全部阶段验收记录、开箱记录、调试记录、试运行记录、整改材料、履约验收书、全套资质资料，由采购人统一归集，按政府采购档案管理要求保存。
履约验收标准：本项目招标文件、中标人的投标文件、中标通知书、签订的采购合同、医疗器械国家及行业现行有效标准、产品注册检验报告。
是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是否
履约验收其他事项：本项目所有开箱、安装、调试、联调、培训、配合计量、整改产生全部费用，全部包含在中标合同总价之内，采购人不再另行支付任何费用。
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自履约保证金缴纳后，双方签字盖章后生效。
7. 合同份数
本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：年月日
合同订立地点：淮安市洪泽区
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联系人
	
	联系人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3.履行合同的时间、地点和方式
3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4.甲方的权利和义务
4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5.乙方的权利和义务
5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8.质量标准和保证
8.1质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22.通知
22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	不接受联合体投标

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	设备装机、调试完成并运行一个月（30日历天试运行期满）后组织验收；甲方在验收中发现问题的，应于验收当场或验收结论形成前向乙方提出异议并书面说明

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	按照合同约定支付项目款项；提供设备安装、调试、验收所必需的场地、电源等配合条件；按招标文件约定牵头组织履约验收

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	按照合同约定及招标文件要求提供符合技术参数的设备，并在约定供货期内完成供货、安装、调试、接口对接联调；负责设备操作培训；履行质保期及售后义务；按招标文件要求提交全套资料

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	按下列顺序履行：资料提交→到货开箱验收→安装调试验收→试运行考核→最终履约验收；前一阶段验收通过后方可进入下一阶段

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	包装应满足防潮、防震、防磕碰要求，确保运输及到货完好

	
	指定现场
	采购人指定地点（具体点位以甲方通知为准）

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	运输、装卸由乙方负责并承担相应费用及风险，确保设备完好到货

	第二节
第7.3款
	保险要求
	运输、安装、调试期间的保险由乙方自行承担

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	各包质保期不低于招标文件要求；投标承诺高于招标文件要求的，按投标承诺执行

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	售后响应：7×24小时服务热线，接到采购人报修电话后2小时内响应，24小时内到达采购方现场并解决故障；如遇特殊性故障或48小时内无法修复的，按各采购包采购需求售后服务要求执行（免费提供技术性能不低于所投设备、满足临床使用要求并经采购人确认的同型号或同档次备用设备（替代设备），或免费更换同型号整机，供采购人无偿使用至原设备修复并验收合格，相关费用由乙方承担）；否则采购人有权自行采取必要措施，由此产生的风险和费用以及直接、间接损失由乙方承担

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	合同内容、技术资料、双方商业秘密、患者诊疗信息及招标文件约定不得披露的信息

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	依据苏财购〔2020〕52号文和淮审批发〔2022〕23号文的相关规定，合同签订后15日内预付合同款项的40%，设备装机、调试完成并运行一个月后组织验收，验收合格后一次性付清；付款时乙方须提供正规发票

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	乙方无正当理由不履行合同义务，或履行不符合合同约定且经催告后在合理期限内仍未改正的；乙方两次整改后仍不能通过验收，甲方拒收货物、解除合同的

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	项目通过验收后30日内退还履约保证金，逾期按签订合同当天银行活期利率赔付

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	无

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	按各采购包采购需求培训要求提供现场实操培训与集中专项培训，培训内容覆盖彩色多普勒超声诊断仪、C形臂X射线机、电子胃镜系统（含内镜清洗消毒全流程）、关节镜系统（含刨削动力系统）、床旁下肢康复训练系统、床旁下肢主被动康复训练器、富血小板血浆重力浓缩系统、认知障碍评估及训练系统、上肢康复训练系统、磁刺激仪、颈腰椎牵引床、神经肌肉电刺激仪、吞咽神经肌肉电刺激仪、中频干扰电治疗仪、超声雾化低频近红外线治疗仪、床单元、内热针治疗仪、射频控温热凝设备、紫外线空气消毒机、血滤机等设备的操作使用、日常维护与安全防护；质保期内每年提供不少于1次复训。

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷的，7日内更换到位；任一阶段验收不合格的，按验收小组书面整改意见限期整改，两次整改后仍不能达到合同、招标文件标准的，甲方有权拒收货物、解除合同并追究乙方违约责任

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方未能按本合同约定按期完成项目，每逾期一日按合同金额的0.5‰向采购人支付违约金，违约金累计不超过合同金额的10%；逾期超过30日的，甲方有权终止本合同，乙方仍应支付上述违约金、退还甲方已支付款项并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息，同时赔偿甲方的相应损失

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	逾期按照签订合同当天银行活期利率赔付

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	任何一方未履行或未完全履行本合同项下义务的，均构成违约，违约方应赔偿因违约给对方造成的一切损失；乙方未按约定履行质保、售后、培训、接口对接义务的，甲方有权要求限期履行，逾期仍不履行的，甲方可委托第三方处理，由此产生的费用由乙方承担

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，按下列第2种方式解决：
（1）向　　　　仲裁委员会申请仲裁（不采用）；
（2）向淮安市洪泽区人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	未尽事项由双方协商一致后签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；合同履行中需追加与合同标的相同货物或服务的，按招标文件约定签订补充合同，补充合同采购金额不超过原合同金额的10%


[bookmark: _Hlk198717625]
附件一：
	政府采购履约验收通知单（参考样本）

	供应商：

	
采购人
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	







单位公章

年月日







 (
1
)
[bookmark: _Hlk198717673]附件二：
政府采购履约验收书参考样本
	采购人
	 
	项目名称
	 
	合同名称
	 

	供应商
	 
	项目及合同编号
	 
	合同金额
	 

	分期（段）验收
	是否
	分期（段）情况
	共分期（段），此为第期（段）验收

	验收时间
	 
	验收地点
	 
	验收组织形式
	自行简易验收
验收小组验收
采购代理机构验收

	验收内容
	货物清单
	品牌、型号、规格、数量及外观质量
	技术、性能指标
	运行状况及安装调试
	质量证明文件
	售后服务承诺
	安全标准
	合同履约
时间、地点、方式

	
	合格
不合格
	合格
不合格
	合格
不合格
	合格
不合格
	合格
不合格
	合格
不合格
	合格
不合格
	合格
不合格

	专业检测机构情况说明
	 

	存在问题和改进意见
	 

	最终结论
	合格不合格



政府采购廉政监督承诺书
（采购人与中标、成交供应商版）
一、采购人承诺
1.坚持“谁采购、谁负责”原则，认真落实政府采购主体责任，履行“三重一大”集体研究程序，完善政府采购内控制度，加强政府采购廉政警示和廉政教育。
2.细化政府采购预算编制，严格预算执行，科学合理确定采购需求，不擅自提高采购标准，严禁超需要、无预算或超预算采购。
[bookmark: _Hlk174982092]3.不非法干预、影响政府采购评审活动，不对供应商实行差别待遇和歧视待遇。不在开标前泄露政府采购项目相关情况影响公平竞争。
4.不索取、不收受供应商赠送的礼品、现金、有价证券和贵重物品。不参加供应商组织的宴请、旅游、娱乐。不得向供应商报销应当由个人承担的费用。
5.不恶意串通操纵政府采购活动。
6.认真执行双方签订的政府采购合同文件，自觉按合同办事。根据合同履行情况，及时开展履约验收，及时支付采购资金。
7.坚持公开透明，及时准确做好政府采购全流程信息公开，采购活动全程留痕，采购资料记录全面完整。
8.依法依规处理政府采购质疑和投诉。
9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实原则的行为，自觉接受财政、监察、审计等有关单位的监督。
10.如违反以上承诺，自愿接受监管部门依照相关法律法规处理并承担相应的法律责任。
二、供应商承诺
1.自觉遵守国家和省、市关于政府采购管理以及廉洁从业的各项规定。
2.坚持公平竞争、诚实守信，不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通，不非法干预、影响评审过程和结果，不提供虚假材料谋取中标、成交。
3.不向采购人、采购代理机构赠送礼品、现金、有价证券和贵重物品或提供其他不正当利益。不邀请采购人、采购代理机构参加宴请、旅游、娱乐。不为采购人、采购代理机构报销应当由个人承担的费用。
4.认真执行双方签订的政府采购合同文件，自觉按合同办事。不违规将政府采购合同转包。诚信、确实、全面履行自身合同义务，不擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
5.不提供假冒伪劣产品。
6.依法依规、有凭有据开展政府采购质疑和投诉。
7.如违反《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，自觉接受政府采购监管部门依法依规处理。

采购人（盖章）：中标、成交供应商（盖章）：
单位负责人或授权代表（签字）：单位负责人或授权代表（签字）：
日期：年月日日期：年月日





[bookmark: _Toc23105]第四章采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、采购标的清单
	采购包
	序号
	采购标的
	医疗器械管理类别
	单位
	数量
	预算单价
（万元）
	最高限价
（万元）

	1
	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	第三类
	台
	1
	140
	170

	
	2
	C臂机
	第二类
	台
	1
	30
	

	2
	1
	电子胃镜系统
	第二类
	套
	1
	180
	226

	
	2
	关节镜系统（含刨削动力系统）
	第二类／第三类（以注册证为准）
	套
	1
	46
	

	3
	1
	富血小板血浆重力浓缩系统
	第一类
	台
	1
	33
	129.5

	
	2
	上肢康复训练系统
	第二类
	套
	1
	27
	

	
	3
	床旁下肢康复训练系统
	第二类
	套
	1
	35
	

	
	4
	床旁下肢主被动康复训练器
	第二类
	台
	1
	5.5
	

	
	5
	认知障碍评估及训练系统
	第二类
	套
	1
	29
	

	4
	1
	颈腰椎牵引床
	第二类
	张
	1
	2.5
	86.5

	
	2
	中频干扰电治疗仪（立式）
	第二类
	台
	1
	15
	

	
	3
	神经肌肉电刺激仪
	第二类
	台
	1
	4
	

	
	4
	吞咽神经肌肉电刺激仪
	第二类
	台
	1
	20
	

	
	5
	磁刺激仪（经颅盆底一体）
	第二类
	台
	1
	45
	

	5
	1
	床单元
	第一类
	套
	200
	0.5
	158

	
	2
	紫外线空气消毒机
	非医疗器械（消毒产品）
	台
	10
	0.3
	

	
	3
	超声雾化低频近红外线治疗仪
	第二类
	台
	1
	30
	

	
	4
	射频控温热凝设备
	第三类
	台
	1
	18
	

	
	5
	内热针治疗仪
	第二类
	台
	2
	3.5
	

	6
	1
	血滤机
	第三类
	台
	2
	15
	30

	合计
	800



核心产品
	采购
包号
	核心产品

	[bookmark: _Hlk199434436]1
	彩色多普勒超声诊断仪（作为本采购包唯一核心产品，整机不拆分内部零部件）

	2
	电子胃镜系统（作为本采购包唯一核心产品，整机不拆分内部零部件）

	3
	床旁下肢康复训练系统（作为本采购包唯一核心产品，整机不拆分内部零部件）

	4
	磁刺激仪（经颅盆底一体）（作为本采购包唯一核心产品，整机不拆分内部零部件）

	5
	床单元（作为本采购包唯一核心产品，整机不拆分内部零部件）

	6
	/



进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否

	2
	否

	3
	否

	4
	否

	5
	否

	6
	否


投标人所投产品注册证（备案凭证）载明的产品名称与招标文件采购设备名称表述不一致的，凡其医疗器械注册证（备案凭证）载明的产品功能、预期用途及技术性能参数能够实质性满足招标文件要求的，均视为对招标文件的响应；评审时不因产品名称表述差异（如“系统/机/仪”等叫法不同）而认定为不满足或扣分。

二、对应中小企业划分标准所属行业
	采购包
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	工业

	
	2
	C臂机
	工业

	2
	1
	电子胃镜系统
	工业

	
	2
	关节镜系统（含刨削动力系统）
	工业

	3
	1
	富血小板血浆重力浓缩系统
	工业

	
	2
	上肢康复训练系统
	工业

	
	3
	床旁下肢康复训练系统
	工业

	
	4
	床旁下肢主被动康复训练器
	工业

	
	5
	认知障碍评估及训练系统
	工业

	4
	1
	颈腰椎牵引床
	工业

	
	2
	中频干扰电治疗仪（立式）
	工业

	
	3
	神经肌肉电刺激仪
	工业

	
	4
	吞咽神经肌肉电刺激仪
	工业

	
	5
	磁刺激仪（经颅盆底一体）
	工业

	5
	1
	床单元
	工业

	
	2
	紫外线空气消毒机
	工业

	
	3
	超声雾化低频近红外线治疗仪
	工业

	
	4
	射频控温热凝设备
	工业

	
	5
	内热针治疗仪
	工业

	6
	1
	血滤机
	工业


政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求
[bookmark: _Toc120614281]采购包1：
	采购包
	序号
	采购标的
	单位
	数量
	预算单价
（万元）
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	台
	1
	140
	170

	
	2
	C臂机
	台
	1
	30
	


1.彩色多普勒超声诊断仪技术参数
1.1全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束，海量并行处理
1.2数字处理通道数≥700万
1.3▲动态范围≥390dB
1.4数字化二维灰阶成像、M型和解剖M型技术
1.5彩色多普勒成像技术
1.6彩色多普勒能量图、方向性能量图技术
1.7实时动态频谱多普勒显示及多参数分析系统
1.8组织多普勒成像技术
1.9负荷超声心动图，支持二维
1.10二维、彩色血流和频率多普勒三同步功能，可用于心脏模式
1.11脉冲反相谐波技术，可与复合成像技术同时使用
1.12实时复合成像技术（多角度实时发射和接收，可达≥9种角度，提供曲别针试验图片）
1.13磁共振像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，可分级调节≥5级
1.14自适应彩色成像技术：根据聚焦点的深度不同而自动选择最佳频率，在显示器上可视
1.15▲LGC侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥8段，触摸屏可见LGC键，可视可调
1.16智能扫查技术：实时iScan技术，实时自动优化增益和TGC
1.17智能多普勒技术，实时自动调节取样框位置和偏转，实时自动调节多普勒取样容积位置和取样线角度
1.18扫查专家技术：规范检查流程，自动检查记录及自动模式切换，自动加标注及体表标志，极大提高检查效率和检查的规范性
1.19智能旋转：无需移动探头，实现0-360度任意平面显像，支持二维及彩色模式。在同一个视窗即可获取如4腔、2腔、3腔心切面（附临床图片）
1.20★实时双平面成像：同屏显示任意相交互的两幅图像，支持二维及彩色模式，同步心功能定量，支持横向、旋转和仰角转向（附临床图片）
1.21心脏定量软件
1.22一般测量
1.23多普勒血流测量及分析
1.24心脏功能测量与分析
1.25★可选配经食道超声检查功能：经食管探头实时三维成像容积角度≥90×90度
1.26▲弹性成像技术：1）实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶、反转及彩色多普勒多种显像方式；2）具备囊实性结构鉴别弹性成像技术；3）具备浅表及腔内弹性成像
1.27▲主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像
1.28▲图像存储（电影）回放重显，主机硬盘2TB，电影回放重现单元2200帧，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等
1.29参考信号：心电、心电触发
1.30输入/输出信号：输入VCR、外部视频、RGB彩色视频；输出复合视频、RGB彩色视频/S－视频、HD高清输出
1.31病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等
1.32可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节
1.33报告存储、检索和统计
1.34医学数字图像和通信DICOM3.0接口
1.35★使用年限≥10年（提供设备出厂铭牌清晰图片）
1.36▲高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。全屏高清成像：高清高分辨力全屏显示16:9超声图像。探头接口≥4个，全激活可互换通用，接口有背景光设计
1.37▲操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转
1.38频率：超宽频带探头，频率1MHz到15MHz
1.39二维、彩色、多普勒均可独立变频
1.40类型：电子扇扫、线阵、凸阵、电子矩阵
1.41▲主机可支持纯净波或单晶体探头≥10支（附白皮书）
1.42电子线阵探头有效阵元数≥256，电子凸阵探头有效阵元数≥192，电子相控阵探头有效阵元数≥80
1.43▲扫描深度≥60cm
1.44▲探头频率范围：纯净波或单晶体相控阵心脏探头：频率1-5MHz；线阵探头：频率3-12MHz；超宽频线阵探头：频率5-12MHz；纯净波或单晶体凸阵探头：1-5MHz
1.45▲支持扇扫角度：儿童纯净波相控阵探头≥120度，频率2-9MHz（附临床图片）
1.46成像速度：相控阵探头，全视野，17cm深度时，帧速度≥60帧/秒；线阵探头，全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒
1.47心脏探头谐波成像频率个数≥3，小器官血管探头的谐波频率个数≥3个
1.48增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥4段，B/M/Color可独立调节
1.49数字声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit
1.50高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率
1.51二维灰阶成像≥256灰阶
1.52显示模式：脉冲多普勒（PWD）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW）
1.53发射频率：电子相控阵：PWD、CWD1.6-1.8MHz；电子凸阵：PWD2.0-2.2MHz；电子线阵：PWD5.75-7.0MHz
1.54显示方式：B/CDV/CW；B/D、B/C/D、D
1.55最大测量速度：PW，2.5MHz，血流速度最大+7.6m/s；CW，1.9MHz，血流速度最大+19.2m/s
1.56最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）
1.57Doppler及M型电影回放≥48秒
1.58滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择
1.59▲取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调
1.60零位移动≥6级
1.61显示控制：反转显示（上/下）、零移位、B－刷新、D扩展、B/D扩展，局放及移位
1.62显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示
1.63彩色显示角度：20-90度选择
1.64扫描速率：相控阵探头，85度，18cm深度时，彩色帧率≥10帧/秒
1.65组织多普勒帧频：相控阵探头，85度，18cm深度，帧频≥110帧/秒
1.66彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE/CPI）
1.67显示控制：零位移动分+15级，黑白与彩色比较，彩色对比
1.68显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°
1.69超声功率输出调节：B/M、PWD、彩色多普勒输出功率分级可调
1.70★要求所投产品具有三类医疗器械注册证
1.71免费开放DICOM标准接口，免费对接医院现有系统
1.72★配备：①图文工作站：内置高清动态视频采集卡，支持超声静态图像、彩色血流、多普勒频谱、心脏及血管动态录像采集；开放接口免费对接院内PACS，含正版系统、专业显示器、键鼠全套。②超声专用电动检查床：可电动升降、床面倾斜，防水易消毒，带护栏及脚踏控制。③医用电脑桌+书写椅全套一套（报告书写专用）。④超声专用操作椅一张（扫查操作专用、可升降旋转、耐消毒）。
2.C臂机技术参数
2.1用途：适用于急诊、脊柱外科、骨科、泌尿外科、妇科、创伤科、疼痛科、手术室等科室，可进行体内去异物、腰椎手术、整骨、复位、打钉、局部摄影等多种临床诊治
2.2最大输出功率≥5kW
2.3▲主逆变频率≥100kHz（提供医疗器械注册时附件技术要求或由具有相应医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具的产品注册检验报告或产品说明书或原厂技术白皮书）
2.4▲脉冲透视模式下，透视最大mA值≥28mA（提供医疗器械注册时附件技术要求或由具有相应医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具的产品注册检验报告或产品说明书或原厂技术白皮书）
2.5具备智能变频控制
2.6普通透视模式下最小mA值≤0.3mA
2.7具备数字化摄片功能，且最大摄影管电流≥100mA
2.8▲固定阳极（提供医疗器械注册时附件技术要求或由具有相应医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具的产品注册检验报告或产品说明书或原厂技术白皮书）
2.9双焦点，小焦≤0.3
2.10平板探测器类型为：非晶硅
2.11探测器闪烁体类型：碘化铯
2.12成像范围≥21cm×21cm
2.13动态范围≥16bit
2.14▲空间分辨率≥2.5LP/mm（提供医疗器械注册时附件技术要求或由具有相应医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具的产品注册检验报告或产品说明书或原厂技术白皮书）
2.15具备登记功能：登记保存、病历查询、Worklist
2.16图像采集处理系统软件具有自主知识产权且属原厂工作站软件
2.17具备采集功能：开始采集、准备录像、重置、水平镜像、垂直镜像、调窗、放大镜、负像、递归降噪
2.18具备处理功能：四窗、九窗、锐化、水平镜像、垂直镜像、文字标注、长度测量
2.19具备报表功能：保存、预览、专家模板
2.20工作站软件具备以下功能：无损存储、多幅显示、图像W/L实时调节、灰度转换、兴趣区均衡、GAMMA校正、翻转、降噪、增强、平滑、锐化、压缩、放大、测量、标注、图文报告排版打印、专家模板、Dicom图像发送、Dicom图像打印、电影回放、图像刻录、worklist登记等
2.21软件升级：提供终身免费软件升级服务
2.22具备Dicom功能：Dicom3.0接口
2.23焦屏距≥1000mm
2.24C臂弧深≥660mm
2.25C臂开口≥800mm
2.26▲C臂沿轨道内运动：≥130°-140°（提供医疗器械注册时附件技术要求或由具有相应医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具的产品注册检验报告或产品说明书或原厂技术白皮书）
2.27立柱升降：垂直升降≥400mm（电动）
2.28C臂绕水平轴旋转：≥±180°
2.29C臂水平延伸：≥200mm
2.30▲左右摆角：≥±15°（提供医疗器械注册时附件技术要求或由具有相应医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具的产品注册检验报告或产品说明书或原厂技术白皮书）
2.31 19英寸医用液晶显示器≥2台
2.32曝光脚闸≥2套
2.33手持控制器具备C型臂机架垂直升降运动控制功能
2.34▲手持控制器具备显示屏（投标文件中提供所投产品的真机照片）
2.35手持控制器具备限速器视野调节功能
2.36手持控制器具备曝光条件及参数调节功能
2.37激光一字定位器≥4个
2.38具备主机架自平衡功能



采购包2：
	采购包
	序号
	采购标的
	单位
	数量
	预算单价
（万元）
	最高限价
（人民币：万元）

	2
	1
	电子胃镜系统
	套
	1
	180
	226

	
	2
	关节镜系统（含刨削动力系统）
	套
	1
	46
	


3.电子胃镜系统技术参数
（配置清单：主机（含光源）1台、监视器1台、电子胃镜1支、台车1台、内镜工作站1套、水泵1台、气泵1台）
3.1电气与物理参数：供电100–240VAC，50/60Hz，额定输入功率≤600VA
3.2★内镜主机支持4K图像输出输入，分辨率≥3840×2160
3.3设备电气分类：I类医用电气设备，内镜连接端BF型防触电保护
3.4▲为了提高光源色彩还原度，提高早癌诊断和治疗效率，图像主机和光源主机要求满足氙气灯或LED灯光源等功能。
3.5▲内镜主机除常规白光观察外还具备多种增强观察功能（包括特殊光、亮度、色调、形态结构等方面）
3.6▲为了提高观察过程中的图像质量，内镜主机应具备对强调色调变化、形态和图像轮廓、亮度三方面要素的图像处理技术，以增强观察功能 。
3.7▲内镜主机具备特殊光谱技术，强调消化道黏膜表层毛细血管及粘膜的微细结构，增强黏膜毛细血管的形态、新生、异常增生、密度增加等强调观察，提高早癌的检查率
3.8▲为了减少白光内镜容易漏掉的平坦、微小、边界模糊的早期食管鳞癌、结直肠早期腺癌筛查，区分炎症与肿瘤病变干扰以及术前评估病灶边界，术前划定肿瘤浸润范围，精准标记切除边界等，要求内镜主机具备多种特殊光波长技术，实现上述诊疗效果
3.9▲为了提高识别深层血管和观察出血点、静脉曲张、炎症辨别、确认内镜微创治疗手术肌层边界，保证患者的生命安全，要求主机具备特殊光波红光功能
3.10主机具备图像信号电子增强功能
3.11主机要求具备色调调节功能，可进行色调调节、对比度调节：H（高）模式：暗的区域更暗，亮的区域更亮；L（低）模式：暗的区域更亮，亮的区域更暗
3.12图像对比度3档可调
3.13可根据亮度选择自动测光模式
3.14可以自主设定选择构造强调、轮廓强调或色彩强调，并且可切换强调模式
3.15可以改变内镜图像的大小
3.16▲为了获取检查过程中的高清图像，主机须具备解控面板操作图像冻结及预冻结功能，自动筛选最清晰图像留存
3.17可以设置与特定操作相关的开始和结束检查计时
3.18具备用户配置存储功能：可保存医生自定义成像参数，开机一键调用
3.19具备高动态成像功能，明暗区域同步优化，冲洗、出血视野无过曝、无死黑盲区
3.20▲为了方便医生检查，提高早癌诊断率，主机需要具备连接特殊光和放大功能的电子胃肠内窥镜功能
3.21具备画幅切换功能，16:9/4:3自由切换，支持画中画PIP、POP分屏显示
3.22具备色彩自定义功能，白光/窄带光/血管结构色彩增强/红光模式独立调色，一键切换，红/蓝/饱和度各±8档调节
3.23外设联动功能，主机自带遥控信号输出，可联动内镜图文系统、彩色打印机、高清录像机、存储服务器
3.24▲为了节约成本，主机需要兼容多模式原理、多功能系列内窥镜
3.25▲为了提高医生检查早癌的工作效率，需要使用特殊功能性内窥镜
3.26▲为了节约医院的运营成本，内镜主机可升级兼容多种功能的消化道内窥镜
3.27▲为了节约医院的运营成本，内镜主机可兼容多科室内窥镜（如呼吸道（支气管镜）内窥镜）
3.28主机具备患者信息存储功能，保证患者的信息安全
3.29医用液晶显示器：逐行扫描，无频闪，画面更稳定
3.30对比度比：明暗对比度1000000:1
3.31具备图像增强技术，调整图像的结构、色彩及阴影
3.32显示器具备修复内镜图像功能，一键清除画面干扰各种伪影、阴影等，不损伤病灶原图的输出信号
3.33▲为了保证超高清图像质量，医用监视器要求4K（分辨率≥3840×2160）等功能
3.34电子胃镜参数：视野范围正常对焦模式≥140°，近焦模式≥140°
3.35视野方向：直视
3.36景深：正常对焦模式≥3—100mm
3.37弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°
3.38先端部外径：≤9.9mm
3.39插入部外径：≤9.6mm
3.40工作长度：≥1000mm
3.41全长：≥1300mm
3.42钳子最小可视距离：距先端部3mm
3.43钳子管道内径：≥2.8mm
3.44▲本次标段电子胃镜配合主机需实现放大、调焦、特殊光、色彩强调、结构强调、亮度强调、附送水等多种功能
3.45▲为了保证设备安全使用，要求内镜台车具备可移动、耐热、耐压、防震等各种功能，保证患者、医护人员安全及身体健康
4.关节镜系统（含刨削动力系统）技术参数
4K内窥镜摄像系统：1台
4.1视频输出分辨率≥4K（3840×2160）；
4.2输出接口：具备3G-SDI、12G-SDI、HDMI2.0、DVI等输出接口，支持两路4K视频信号同时输出；
4.3具备4K与高清图像录制、存储功能，USB3.0接口支持U盘与移动硬盘等储存设备；
4.4具备电子亮度控制功能；
4.5≥5英寸触摸显示屏；
4.6信噪比≥50dB；
4K超高清摄像头：1个
4.7采用CMOS图像传感器技术，尺寸≥1/1.8英寸；
4.8摄像头按键≥4个；
4.9自定义按键：可实现白平衡、抓拍、亮度调节、翻转、图像冻结、高亮抑制等功能（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
4.10摄像头重量≤300g（不含线缆）；
4.11定焦光学接口，焦距18—32mm，光学接口可拆卸；
4.12支持低温等离子或高温高压灭菌；
医用LED光源系统：1台
4.13控制触摸屏（板）；
4.14色温：3000-7000可调；
4.15设计使用寿命≥30000小时；
4.16具备待机功能，可单独开关光源；
4.17配直径4mm光纤，线长≥3m；
4.18光纤支持低温等离子或高温高压灭菌；
内窥镜手术动力系统（主机1台、手柄1把、脚踏1个）
4.19控制触摸屏≥7英寸；
4.20手柄接口≥2个，支持两个手柄同时或分别运行；
4.21手柄具备窗锁功能；
4.22手柄转矩≥98mN·m；
4.23手柄转速：正转/反转≥8000转/分；往复≥3000转/分；
4.24手柄支持高温高压和低温等离子灭菌；
4.25脚踏支持3种控制模式；
4.26动力刨削刀头与磨头接口类型≥4种；
4.27同一手柄可同时兼容大关节刨刀和磨头、小关节刨刀和磨头；
4.28小关节刨刀和磨头，直径≤3.0mm，杆部长度≤70mm；
关节内窥镜：1根
4.29 4mm关节内窥镜，视向角30°，视场角≥85°，工作长度≥175mm；
4.30支持高温高压和低温等离子焰灭菌；
4.31景深范围≥3mm—15mm；
4.32中心角分辨力≥2.9C/°；
4.33配标准转接器，可适配主流品牌关节内窥镜；
4.34进液等级≥IPX7级；
4K医用显示器：1台
4.35≥32寸；
4.36分辨率≥3840×2160；
4.37输入接口：DP、3G-SDI、HDMI2.0等；
台车：1台
4.38可移动式具备滑轮锁定装置；
4.39≥4层设计，配五孔电源插线板。


采购包3：
	采购包
	序号
	采购标的
	单位
	数量
	预算单价
（万元）
	最高限价
（人民币：万元）

	3
	1
	富血小板血浆重力浓缩系统
	台
	1
	33
	129.5

	
	2
	上肢康复训练系统
	套
	1
	27
	

	
	3
	床旁下肢康复训练系统
	套
	1
	35
	

	
	4
	床旁下肢主被动康复训练器
	台
	1
	5.5
	

	
	5
	认知障碍评估及训练系统
	套
	1
	29
	


5.富血小板血浆重力浓缩系统技术参数
设备配置与制备功能
5.1配置要求：立式主机1台、水平转子1个、10ml适配器（4个/套）≥3套；
5.2功能要求：用于制备富血小板血浆制品（PRP/PRF/CGF）。支持使用一次性无菌注射器和一次性使用旋塞阀等通用医疗耗材进行制备；
5.3▲制备容量及适配器：单次制备容量≥4×10ml。配备水平一体式制备适配器，适配器可拆卸拿取，材质支持高温高压灭菌并可重复使用。内部结构适配标准10ml一次性无菌注射器，注射器在静止状态正向放置，且注射器无需剪切改装、无预装液体（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
5.4操作流程：提供无菌操作技术流程；
5.5操作指导：设备具备操作及培训教程；
离心制备程序
5.6▲PRP制备模块：预设PRP制备模块，温和梯度离心模式。支持根据不同临床需求制备不同血小板、白细胞计数的制品（浓度3-5倍）（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
5.7PRF制备模块：预设PRF制备模块，预设CGF制备模块；
5.8自定义模式：设备具备用户自定义模式，支持对转速、温度、时间三项核心参数进行独立设置；
5.9▲程序设置：支持将自定义参数保存为自定义程序，可进行调用和删除操作（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
5.10制品状态：所有制备程序最终制品可呈液态或凝胶状；
性能与安全
5.11制冷系统：具有制冷系统，温度控制范围-20℃~40℃，温度控制精度±1℃；
5.12安全保护系统：具有门盖锁定系统，防止误操作；超速、失衡、失温、过流、过压保护系统；
5.13▲数据记录系统：可记录患者基本信息、原血液样本细胞含量数据、PRP样本细胞含量数据（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
5.14交互界面：主机标配≥8寸彩色显示触摸屏，屏幕实时显示设备运行状态；
5.15最高转速：≤5000r/min；
5.16最大离心力：最大相对离心力≥4000xg；
5.17转速控制精度：±10r/min；
5.18噪声：运行噪音≤60dB；
5.19感控装置：内置紫外线消毒装置。

6.上肢康复训练系统技术参数
1

 (
59
)
训练系统技术参数
6.1机器人本体坐姿高度可调范围：≥200mm，可根据患者身高调整机械臂整体位置，适配不同体型坐位患者训练；
6.2▲设备末端应能承受载荷≥4.0kg，在规定载荷内，设备能保持平稳、正常运行（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
6.3系统至少配备1个紧急停止按钮，急停装置易于触及、标识清晰，紧急状态下一键停机；
6.4机械臂末端或设备显著位置应配备状态指示灯，可通过不同颜色区分设备运行、待机、报警等工作状态；
6.5末端运动空间：机械臂末端运动范围可等效覆盖成年人肩关节、肘关节、腕关节日常康复活动区间，末端输出力可以满足上肢联动康复训练负载需求；
6.6可通过标准输入设备或系统自带控制界面完成各项操作，包括但不限于调节减重辅助力、菜单操作、音量调整等；
6.7▲机械臂具备≥3个运动自由度，可实现三维空间上肢复合运动训练，支持矢状轴、冠状轴、垂直轴向多平面康复运动（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
6.8设备支持三维空间运动训练，整机工作空间覆盖坐位患者肩峰至中指末端的上肢活动范围；
6.9设备整机功率：≤700W；
软件
6.10训练模式：至少包含：①被动模式（设备带动患肢运动）；②主动模式（患者自主运动）；③助力模式（设备辅助完成运动）；④抗阻模式（设备提供阻力训练）。支持按训练需求设定运动维度，包括三维空间自由运动、限定平面运动、限定轴向运动；
6.11▲减重辅助范围：0～4.0kg，调整分档≤0.5kg或连续可调；精度误差≤±5%或±0.2kg（取较大值），可在评估、训练过程中实时调整减重值（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
6.12▲情景互动训练系统：①提供不少于8款针对上肢功能康复的训练场景，覆盖多平面、多轴向往返运动训练；②支持本体感觉训练功能（位置保持、力反馈等）；③助力、被动模式下可显示患者主动用力程度、训练参与度指标（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
6.13设备支持左/右侧上肢训练快速切换，可通过软件界面选择患侧，系统自动适配相应运动参数；
6.14▲评估功能：至少包含①关节活动度评估（ROM测量）；②肌肉力量评估；③康复进程追踪评估（支持多次训练数据对比，显示功能改善趋势），评估方法符合康复医学规范（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
6.15报告功能：支持自动生成康复评估与训练报告，包含关节活动度评估、肌力评估及康复进程对比数据，报告格式支持打印及电子导出；
6.16数据库管理：具备患者信息及康复数据管理功能，支持数据录入、查询、修改、删除、备份等常规操作，自动采集并存储评估与训练数据；
6.17安全检测：系统具备实时安全监控功能，当运动轨迹超出预设范围或外力超过安全阈值时，自动停止驱动输出并进入安全状态；安全阈值可调，整机安全性能符合医用电气设备安全标准；
6.18软件扩展性：可通过软件升级，更新训练模式和训练场景内容。
7.床旁下肢康复训练系统技术参数
7.1设备为床旁下肢康复训练系统，适用于卧床患者下肢早期主被动康复训练，可完成髋、膝、踝关节三维联动康复训练；
7.2治疗模式：至少包含被动、主动、抗阻、助力、示教五种训练模式，覆盖不同康复阶段、不同病症患者的训练需求，适配多元化临床康复方案；
7.3手持操作器：设备配备手持暂停操作器，可随时中断训练；
7.4▲拖动示教功能：治疗师可手动牵引机械臂录制个性化被动训练轨迹，设备可复现该轨迹开展康复训练（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
7.5参数设定：支持自由调节设备运行速度、训练时长，可按需选择适配的训练模式，灵活定制个性化康复训练方案；
7.6评估功能：可对患者训练过程中的下肢肌力和关节活动范围进行评估，存储多次训练数据，生成康复趋势报告；
7.7▲信息监测：搭载康复数据监测系统，可实时采集受训者下肢运动位姿、运动速度、肢体相互作用力、设备运行时间、运行模式等核心训练数据（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
7.8一键锁轮：设备配备移动式静音脚轮，搭载一键锁轮结构，可快速固定设备位置，保障训练过程设备稳定不移位；
7.9▲痉挛保护功能：在被动康复训练过程中，设备可智能自动检测患者肢体痉挛状态，一旦识别痉挛即刻停机保护，并同步触发声音报警，有效避免患者出现二次运动损伤（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
7.10一键左右侧切换：支持一键快速切换左/右下肢训练模式，系统可自动校验患侧位置设置；
7.11声光报警功能：设备具备完备的声光报警系统，设备异常、操作失误、触发保护机制时可同步发出灯光与声音预警；
7.12▲膝关节活动范围：不小于0°～125°；髋关节活动范围：内收不小于0°～30°，外展不小于0°～40°（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
7.13与训练相关的关节运动单元应设置具有力或力矩测量功能的传感器或装置；
7.14关节运动单元应设置能够测量位姿信息的传感器；
7.15初始位置偏移监控：开机检测到设备不在初始位置报警。
8.床旁下肢主被动康复训练器技术参数
8.1适用范围：适用于下肢运动功能障碍患者的床旁康复性训练；
8.2床旁型设计，方便移动，可用于卧床患者的康复治疗；
8.3训练器支臂位置可电动调节，以适应不同体型及床位高度的患者使用；
8.4显示屏：≥8英寸彩色液晶触摸显示屏，支持多角度旋转调节，便于患者及医护人员观察操作；
8.5▲四种训练模式：主动模式、被动模式、助动模式、等速模式四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
8.6具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能；
8.7▲智能痉挛识别与痉挛缓解：该功能可开启或关闭，开启后痉挛识别灵敏度多级可调，设备可智能识别痉挛，识别出痉挛后自动反转运动方向缓解痉挛，避免运动过程中出现不必要运动损伤（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
8.8痉挛缓解速率可调，根据患者的痉挛程度不同，可选择不同的缓解速率，确保痉挛缓解的安全性；
8.9训练时间可调：1～99min可调；
8.10速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调；
8.11阻力等级：主动模式下，电机阻力多级可调或无级可调，适用肌力有一定恢复，可自主运动，根据患者情况调节阻力，通过主动运动达到肌力增强、促进肢体功能恢复的目的，同时可提高心肺功能；
8.12▲训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
8.13设备自检功能：开机时，设备自动检测运行。
9.认知障碍评估及训练系统技术参数
产品组成
9.1产品组成：患者端主要包含用户管理模块、认知评估功能模块、认知训练模块、报告模块和设置模块；医生端主要包含患者管理模块、设备管理模块、排班管理、方案管理模块、数据统计模块、消息中心模块和设置中心模块；
系统参数
9.2运行环境：（1）设备包含患者端和医生端及配套所需的网络硬件；（2）提供满足系统运行所需的网络硬件配置，内存≥8G，硬盘≥128G；（3）患者端：≥24英寸触摸显示屏；（4）医生端：≥8英寸平板终端；
9.3▲面部识别：人脸识别采用高清摄像头（≥1080p）（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
9.4语音识别：配置麦克风，收集用户语音信息，可智能语音识别，用以辅助评估；
9.5训练工作站：配置一体式工作站，工作站可升降，有平板支架可夹持平板，配静音脚轮可移动；
9.6▲眼动模块：配置眼动仪，可进行眼动评估和训练（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
9.7使用限制：软件具有用户使用限制功能，通过用户访问控制限制用户进入训练界面；
9.8数据接口：预留数据接口可用于系统升级维护及数据和报告的文件打印、传输等；
9.9▲训练按键：设备配备训练按键，可根据指令配合按键进行训练（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
软件参数
9.10患者端包含用户管理、评估、用户训练、报告和设置；医生端包含患者管理、设备管理、排班管理、方案管理、数据统计、消息中心模块和设置中心模块；
9.11用户管理：用户信息进行查看与编辑，查阅评估和训练的历史记录。患者端可在此模块接收查看医生端下发的消息；
9.12▲认知评估功能：评估分为智能评估和实时评估，量表问卷≥30个（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
9.13▲认知训练：包含注意力、记忆、执行能力、知觉、思维、定向和综合（计算）等训练模块，每个类别游戏≥5个，设备可根据评估结果智能推荐训练方案，训练难度自适应，可制定疗程化方案，治疗进度可保存。认知训练包含眼动训练游戏：（a）注意力训练至少包括注意的维持、选择、转移以及分配的训练；（b）记忆训练至少包括视觉记忆和听觉记忆训练，视觉记忆训练至少包括言语记忆和空间记忆训练，听觉记忆训练包括言语记忆和非言语记忆两部分；（c）执行能力训练至少包括计划能力、组织能力、抑制能力、认知灵活性等能力的训练；（d）知觉训练至少包括对视觉失认、听觉失认、单侧忽略、空间关系障碍、结构性失用等障碍的康复性训练；（e）思维训练至少包括分类、概括、逻辑推理和问题解决能力的训练；（f）定向训练至少包括时间、地点、人物定向训练；（g）综合（计算）至少包括数字理解和运算两部分（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
9.14▲评估报告：评估报告可打印存储，报告在医生端和患者端均可查看，可生成可视化评估报告（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
9.15医生端：具备设备管理功能，排班功能，方案管理功能。支持方案下发，可智能推荐训练方案或自定义方案。可统计治疗数据。医生端和患者端可进行数据互通和消息通信，部分评估量表可实时监控实时打分；
9.16可支持升级ADL训练功能（包含方向盘、把手、旋钮、握把、手摇轮、档位、木插板）。
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	采购包
	序号
	采购标的
	单位
	数量
	预算单价
（万元）
	最高限价
（人民币：万元）

	4
	1
	颈腰椎牵引床
	张
	1
	2.5
	86.5

	
	2
	中频干扰电治疗仪（立式）
	台
	1
	15
	

	
	3
	神经肌肉电刺激仪
	台
	1
	4
	

	
	4
	吞咽神经肌肉电刺激仪
	台
	1
	20
	

	
	5
	磁刺激仪（经颅盆底一体）
	台
	1
	45
	


10.颈腰椎牵引床技术参数
10.1具备颈椎牵引和腰椎牵引功能，支持对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引治疗；
10.2腰椎牵引行程：0-200mm，允差±10mm；
10.3腰椎牵引力：0-600N，级差≤10N，具备牵引力实时监测及自动补偿功能；
10.4颈椎牵引行程：0-300mm，允差±10mm；
10.5颈椎牵引力：0-300N，级差≤10N；
10.6牵引总时间：0-99min，级差≤1min，允差≤±30s；
10.7单次牵引工作时间0-9min可调，间歇时间0-90s可调，支持以秒为单位设置间歇时长，时间控制误差≤±30s；
10.8牵引速度可调，可适配不同临床治疗方案；
10.9具备多种腰椎牵引模式（≥8种）；设备可存储、读取治疗处方（≥20套）；
10.10设有紧急保护措施（患者应急开关、医护人员操作急退键）。
11.中频干扰电治疗仪技术参数
11.1▲设备具备二维平面干涉、三维/立体动态干涉两种治疗模式，可切换；三维/立体模式下多组独立治疗通道，配套不少于12个负压吸附电极，可同时开展多个部位的立体干扰电治疗（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
11.2负压压力设置范围-10Kpa～-40kpa内可调，步进1Kpa；
11.3负压吸引模式≥5种可调；
11.4▲输出基频调节区间1kHz~10kHz可调（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
11.5差频频率调节范围：1～200Hz；
11.6调制频率调节范围：1～150Hz；
11.7输出电流有效值0~75mA范围内可调；
11.8内置治疗模式≥8种；
11.9调制度可调节档位≥5档；
11.10差频动态调节方案≥8种；
11.11内置方案库，可对预设治疗方案进行管理调用；
11.12支持自定义治疗方案编辑、保存、调取；
11.13具备病例管理功能，存储患者信息、治疗记录，支持记录导出；
11.14治疗过程中吸附电极脱落自动报警、输出归零，避免电击伤害、无效治疗；
11.15多重安全保护：具备过电流、过电压、断路保护等。

12.神经肌肉电刺激仪技术参数
12.1▲输出通道：四通道独立输出，每个通道可选择不同处方和不同输出强度，支持多人多部位同时治疗（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
12.2≥5英寸液晶触摸显示屏；
12.3▲脉冲宽度80～400us范围内可调，调节步长≤10us（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
12.4频率1～180Hz范围内连续可调，步长≤1Hz；
12.5仪器的上升时间：0s～2s，步长≤0.5s；
12.6仪器的维持时间：0s～20s，步长≤1s；
12.7仪器的下降时间：0s～2s，步长≤0.5s；
12.8仪器的断电时间：2s～50s，步长≤1s；
12.9治疗时间1～99min可调，步长≤1min；
12.10最大输出电流：100mA（峰值电流）±10%，步长≤1mA；
12.11刺激器手持便携，重量≤300g，同时满足低频（脉冲频率1Hz～180Hz）、中频（脉冲频率1KHz-20KHz）治疗功能，内置处方不少于50个；
12.12至少具备开路报警，过电保护确保治疗安全；
12.13▲设备使用寿命≥10年（提供注册证或铭牌或产品说明书或产品使用手册证明材料）。
13.吞咽神经肌肉电刺激仪技术参数
硬件参数
13.1通道配置：主机≥4通道独立输出，各通道参数可独立调节；
13.2脉冲宽度：10μs～800ms可调，调节步进≤10μs，误差不大于±10%或绝对误差不大于±5μs；
13.3输出波形：至少包含三角波、方波2种基础波形；
13.4显示方式：彩色液晶触摸屏，尺寸≥7英寸；
13.5电源配置：主机含内置电源，可脱离外置电源使用，内置电源续航时间≥2小时；
软件参数
13.6舌压评估：可进行舌压和舌耐力的评估，生成评估报告；
13.7舌压训练：可进行多媒体舌压训练；
13.8▲电刺激模式：治疗输出波形至少包含三角波、方波2种，电刺激模式：至少提供神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激；可选支持功能性电刺激及其衍生模式（如对侧控制型、循环型等）（提供检验报告或产品说明书（含软件功能界面截图），并加盖投标人公章）；
13.9电路通断控制：具备便捷的电路通断控制装置（如手柄控制、脚踏开关、电极集成控制等方式之一）；
13.10参数调节方式：支持多种参数调节方式，可通过主机面板、遥控器或治疗电极（如设计有控制功能）等方式调节电刺激强度和电路通断；
13.11方案管理：可以进行治疗方案编辑、存储和下发，支持个性化方案定制。
13.12▲肌电评估：可显示肌电波形、肌电值，支持表面肌电评估，生成评估报告。
13.13▲具有电诊断评估，可根据评估结果调整方案参数。
14.磁刺激仪技术参数
14.1整机通过YY/T0994-2015磁刺激设备行业标准，通过EMC电磁兼容测试；
14.2▲适用范围：包含用于缓解肌肉骨骼疾病引起的疼痛（提供产品说明书或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
14.3▲磁刺激主机和治疗座椅采用分体式设计，主机一体式结构，非堆叠结构，脉冲源、冷却系统集成在主机内（提供产品说明书或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
14.4铁芯线圈配置，同时适用于盆底刺激和骶神经刺激；
14.5经颅刺激线圈配置，可对中枢及外周的神经肌肉进行有效刺激；
14.6▲主副双屏配置，主屏医护操作，为触控式操作屏，副屏患者观看，医护实时互动（提供产品说明书或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
14.7▲主屏为触控式操作屏，内嵌于机箱，防跌落，无需键盘、鼠标（提供产品图片）；
14.8脉冲磁场刺激频率：0-100Hz连续可调；
14.9脉冲上升时间：50μs±10μs；磁感应强度最大变化率：0kT/s-70kT/s；单个脉冲持续时间：340μs±20μs；
14.10配置原厂双通道运动诱发电位（MEP）检测模块；
14.11▲原厂运动诱发电位检测模块测量灵敏度范围：0-1500μV（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
14.12▲设备配备体外压力反馈模块（压力套件），能够与主机模块通讯完成数据采集；可通过压力模块触发磁刺激，具备盆底肌压力评估筛查功能，自动生成压力评估报告（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
14.13冷却系统散热效率高，支持设备长时间连续运行；可实现系统温度≤40℃；防护系统实时监测线圈温度，线圈温度达到40℃自动停止输出，具备安全预警保护；
14.14内置多套临床治疗方案，覆盖压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等；所有内置方案参数可查看、可导入导出；
14.15▲软件除被动磁刺激功能外，具备压力触发磁刺激、压力Kegel主动训练等多种主动训练模式，支持多种方案组合治疗；具备处方治疗功能，可多方案联合设置、一键启动治疗（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
14.16软件具备标准模式、调频模式、调幅模式等多种脉冲输出模式，满足不同治疗需求；
14.17根据不同临床使用场景，线圈支持一键热插拔，无需排液或液体回收，无需松解螺丝，方便临床直接快速更换线圈（提供产品图片证明材料）。

采购包5：
	采购包
	序号
	采购标的
	单位
	数量
	预算单价
（万元）
	最高限价
（人民币：万元）

	5
	1
	床单元
	套
	200
	0.5
	158

	
	2
	紫外线空气消毒机
	台
	10
	0.3
	

	
	3
	超声雾化低频近红外线治疗仪
	台
	1
	30
	

	
	4
	射频控温热凝设备
	台
	1
	18
	

	
	5
	内热针治疗仪
	台
	2
	3.5
	


15.床单元技术参数
ABS双摇床
15.1尺寸规格：2100*960*500mm（长*宽*高）（±20mm）；
15.2背部升降0-70°±5°，腿部升降0-35°±5°，床体承重≥240kg；
15.3床面板采用一次冲压成型钢板床面，多孔设计，防滑透气，表面光洁，四角圆润，床板厚度≥1.2mm，内有加强筋；
15.4床体采用≥40*80*2.0mm优质冷轧钢管，焊接组装，结构坚固；
15.5床头、床尾采用优质ABS工程塑料一次注塑成型，易清洗、易消毒；床头床尾为插式固定配有锁定装置，可快速拆卸，床尾配有病历卡插座；
15.6摇把为ABS工程塑料注塑成型，内置钢芯，隐藏式摇杆，具有极限保护装置；
15.7护栏：钢制折叠护栏，采用手握式开关，带防夹手设计；
15.8脚轮：采用≥125mm中控静音脚轮，轮面TPR耐磨材料，带刹车装置；
15.9餐桌：采用翻板式餐桌，ABS餐桌面，带有水杯槽和手抓孔，易清洗，耐磨损，并充分节省病房有效的空间。
15.10其他配置：配有引流挂钩。
床垫
15.11床垫与床板尺寸配套，床垫面料采用防水、防滑、透气、抗菌面料，带有拉链便于拆洗；
15.12床垫总厚度≥80mm，由软椰丝（厚度≥40mm，经高温灭菌处理）和高密度海绵（厚度≥40mm）组成。
床头柜
15.13规格：480*480*780mm（长×宽×高）（±10mm）；
15.14采用优质ABS工程塑料注塑成型，配不锈钢台面，易清洁；三层结构：上部抽板、中间抽屉、下部带门储物柜；
15.15柜内有可调节活动层板，柜身带毛巾架；
15.16板面承重≥35kg。
方凳
15.17蓝色PP凳面；
15.18方凳规格：340*270*440mm（±5mm），凳面尺寸：340*270*30mm（±5mm）；
15.19由凳架、凳面、脚套组成；凳架由≥40*20*1.1mm碳素钢方管及≥20*20*1.1mm碳素钢方管焊接经硅烷处理后二次喷塑；凳架下配PVC梅花脚套，防滑，防止划伤地板。
陪护椅
15.20规格：720×620×920mm（展开尺寸：≥620×1850mm）（±20mm）
15.21扶手材料为直径≥Φ38×1.5mm壁厚优质碳钢光亮管；
15.22框架材料为直径≥Φ25×1.2mm壁厚优质碳钢光亮管；
15.23支架方管使用≥40×25×1.2mm优质碳钢光亮管；
15.24座椅板面采用优质九夹板和≥2cm高密度海绵组成，枕头为≥8cm高密度海绵，上覆优质PVC软皮。
15.25每块座椅板下框架中设置≥三根22×3mm扁铁，扁铁与座椅板采用Φ6螺栓固定。
15.26小脚(材料用方管25*1.2mm)处用3×4钢丝绳链接，连接方式结实耐用，不损伤钢丝绳。
15.27所有椅架使用精选优质碳钢光亮管,用进口粉末静电喷涂，经高温烤制.耐腐蚀，不脱皮，在室内常规使用10年不返锈；
15.28所有焊接处的焊缝饱满，焊接工艺需观感结实、美观。
15.29脚轮为尼龙工程塑料注塑而成万向轮两个，尼龙定向轮两个。
15.30拉开可做单人床使用。
15.31净重：≥25kg。
床上用品
15.32包含床单、被套、枕套、被芯、枕芯、薄床褥等。
16.紫外线空气消毒机技术参数
16.1消毒方式：紫外线消毒+循环风+负氧离子，人机共存，可动态/静态消毒；
16.2外壳冷轧钢板，壁挂式，下进风，上出风，正面平行出风；适用空间≥100m³；
16.3额定功率≤135W，循环风量≥800m³/h，风速高、中、低三档可调；
16.4噪声≤50dB（提供第三方检测报告）；
16.5白色葡萄球菌杀灭率≥99.95%；自然菌消亡率≥90.00%（提供第三方检测报告）；
16.6紫外线泄漏≤0.1μW/cm²（提供第三方检测报告）；
16.7臭氧释放量≤0.02mg/m³（提供第三方检测报告）；
16.8负氧离子释放量≥6×10⁶个/cm³（提供第三方检测报告）；
16.9灯管寿命≥5000小时；机内紫外线辐照强度≥10000μW/cm²（提供第三方检测报告）；
16.10三种消毒模式：手动常开、手动定时、程控定时自动；红外遥控，程控定时≥9组，工作时间累计功能；
16.11具备紫外线灯管故障、滤网清洗提醒、风机故障报警等报警功能；
16.12液晶显示屏，显示时间、定时信息、紫外线强度、灯管与滤网累计时间等。
17.超声雾化低频近红外线治疗仪技术参数
17.1需实现超声雾化治疗、低频电刺激治疗、近红外线治疗三类临床治疗功能；
17.2▲超声雾化模块：雾化率≥2.5mL/min（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
17.3超声振荡频率≥1.5MHz；雾化温度均匀性≤5℃，雾化温度稳定性≤5℃；
17.4治疗时间控制：1～99分可调；定时结束可语音提示；
17.5超声雾化模块温控范围：35℃~43℃，最高温度≤45℃；
17.6具有两路独立的超温保护装置，在患者易触及位置设有切断加热电源装置及语音提示；
17.7雾化器整机正常工作噪声：≤50dB；
17.8▲低频电刺激模块：治疗通道≥6通道，支持中医穴位治疗（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
17.9低频输出脉冲宽度：≤2.5ms；输出电压幅值：≤23V；开路电压：≤500V；
17.10低频输出脉冲频率：1Hz~1KHz；输出脉冲能量：≤300mJ；
17.11▲近红外模块：单个治疗片最大光输出功率≤0.8W，且不低于0.1W（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
17.12近红外光输出波长：800nm~1000nm（误差±10nm）；
17.13近红外线治疗模式≥3种；
17.14近红外治疗模块治疗面最高温度≤45℃；
17.15全中文操作界面，彩色触摸屏显示操作，屏幕尺寸≥10英寸；
17.16内置治疗处方，包含糖尿病等常见疾病辅助治疗处方，可一键调用；
17.17具备一键锁屏功能，防止治疗时误操作；具备急停开关接口，患者在不适时可紧急停止治疗；
17.18具备病人信息登记及治疗数据存储、查询、导出功能；
17.19设备铭牌标注使用期限≥8年；
17.20设备配套耗材（如有）须在省级药品和医用耗材集中采购目录内；
18.射频控温热凝设备技术参数
18.1电阻抗模式：人体生物阻抗特性的30～2900欧姆宽频数据显示范围；
18.2电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能；
18.3电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00~10.0V，精度0.1V；
18.4电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00~10.00mA，精度0.1mA；
18.5▲射频治疗模式：具有单路应用，连续射频模式：温度范围35℃~95℃（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
18.6▲脉冲射频模式：（1）高温脉冲射频温度：35~95℃；（2）高电压脉冲射频模式：20～99V；（3）脉宽脉冲射频模式：3~40ms（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
18.7电刺激定位脉冲频率范围1—200Hz，电脉冲宽度范围0.1~3ms；
18.8测温范围：20℃-99℃；
18.9连续射频时间设定0-10min；脉冲射频时间设定0-30min；
18.10射频输出功率：≥40W；
18.11有术前测试功能：可以对主机和电极测试，检测主机和电极状态是否良好；
18.12设备根据自动检测并识别电极的连接数量和情况，智能选择进入单极，并根据射频治疗模式智能选择相应常用参数组；
18.13系统自设安全测试程序，电极功能、自动检测电极功能、超温报警、断开报警功能；
18.14配备两种手术电极，可高温高压灭菌重复使用手术电极及一次性射频消融电极；一次性射频消融电极须为江苏省挂网产品（提供挂网佐证材料，并加盖投标人公章）。
19.内热针治疗仪技术参数
19.1▲输出通道：≥20路独立输出，每一路均可独立测温、独立控温、独立显示实时温度，各路可单独启停（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
19.2温度调节范围：38℃~60℃可调，具备温度超限报警保护；
19.3治疗定时：1～99min可调，到达设定时间全部通道停止加热；
19.4▲安全保护：每通道具备断线、超温、异常故障报警；具备双重过热保护，防止深部组织烫伤（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
19.5整机额定输入功率≤100VA；
19.6支持内热针、内热刃针、内热小针刀多种针具配套使用；
19.7内热针具有一次性使用无菌和未灭菌内热针具，未灭菌内热针具可反复灭菌用；
19.8可提供内热针具：Φ0.5mm、Φ0.7mm、Φ1.1mm等；
19.9设备配套的内热针具须具备医疗器械注册证。

采购包6：
	采购包
	序号
	采购标的
	单位
	数量
	预算单价（万元）
	最高限价
（人民币：万元）

	6
	1
	血滤机
	台
	2
	15
	30


20.血滤机技术参数
20.1配置≥15英寸彩色液晶触摸显示屏，全中文界面；
20.2供水压力范围至少包含：1.5-7bar，供水温度范围至少包含：10°C~30°C；
20.3透析液流速至少包含：300～700mL/min，1mL/min可调；
20.4透析液温度至少包含：33.0~40.0°C；
20.5▲超滤精度：超滤误差需控制在±30ml/h或透析液流量的±1%范围内（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
20.6血液流速调节范围至少包含：50～600mL/min；
20.7肝素泵：设置范围：至少包含0.0~9.9mL/h；注射器类型：20mL、30mL。可设定停止时间，单次注入量；
20.8▲超声波原理的气泡检测器。检测精度：可检测出≤0.03ml的气泡，保障患者治疗安全（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
20.9▲红绿双色光学检测原理的漏血检测器。漏血检测灵敏度：≤0.35mL/min（血液HCT32%）（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
20.10置换液泵设置范围至少包含：0.50～17.00L/h；
20.11▲具备泵前动脉压监测：测量范围：至少包含-300~+280mmHg；测量精确度：±10mmHg（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
20.12▲具备静脉压监测：测量范围：至少包含-60~+390mmHg；测量精确度：±10mmHg（提供第三方机构出具的检测报告或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
20.13TMP测量范围至少包含：-80~+400mmHg；
20.14透析液压力测量范围至少包含：-400~+400mmHg；
20.15透析液浓度至少包含：10.0~20.0mS/cm；
20.16▲治疗模式：必须包含血液透析、血液滤过、血液透析滤过（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
20.17▲具有多色声光报警提示功能，全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
20.18▲具有自动双向引血，双向回血功能（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
20.19设备至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒；
20.20▲设备具有置换液流量自动匹配血流速功能（提供产品说明书（含软件功能界面截图）或注册证，任意一项予以佐证，并加盖投标人公章）；
20.21B液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条碳酸氢盐浓度曲线，每条曲线均可修改并存储；
20.22可预先存储≥8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储；
20.23标准配置网络接口，用于数据传输；
20.24设备使用期限≥10年。


四、商务要求
采购包1：
一、工期及其他要求
（一）交货期：合同签订后60日历天内，中标人须完成包1全部设备的交货、安装、调试，并达到验收条件；安装、调试、验收及操作培训时间均包含在交货期内。
（二）交货地点：采购人指定地点（洪泽区中医院院内相应科室及病区）。
（三）包装与运输：设备包装应符合运输及防潮、防震要求，运输及装卸费用由中标人承担并包含在投标报价中；到货时包装应完好，如有损坏由中标人负责更换。
（四）安装调试：中标人负责设备就位、安装及调试，直至设备正常运行并达到采购需求规定的技术性能指标；安装调试所需辅材、工具及现场条件准备由中标人负责。
（五）验收：设备到货时，中标人须随货提供产品合格证、医疗器械注册证（复印件并加盖投标人公章）、产品说明书、装箱清单等技术资料；安装调试完成后，由采购人按采购需求及合同约定组织验收，验收合格后签署验收报告。
（六）逾期违约责任：非因采购人原因，中标人逾期交货的，每逾期一日按包1合同金额的0.5‰向采购人支付违约金，违约金累计不超过合同金额的10%；逾期超过30日的，采购人有权解除合同并要求赔偿损失。
二、培训要求：
（一）彩色多普勒超声诊断仪：开展主机及全系列探头（腹部、浅表、血管、心脏、腔内、凸阵容积等）操作培训，覆盖二维、彩色多普勒、能量多普勒、组织多普勒成像模式及参数设定，重点培训造影成像及定量分析、剪切波弹性成像、血管内中膜测量（IMT）等功能的操作流程；培训图像存储、报告系统及内置远程会诊系统的使用。
（二）C形臂X射线机：开展透视及摄影操作培训，覆盖体位摆位技巧、图像后处理（亮度对比度调节、末帧保持等）、剂量控制及辐射防护要求。
（三）培训对象为采购人操作及维护人员，培训合格（操作人员能独立完成常规检查流程）作为验收条件之一；质保期内每年提供不少于1次复训。
（四）培训方式、师资、资料与考核：1.培训方式：采取现场实操培训与集中专项培训相结合的方式开展；2.培训计划与时间安排：中标人应在设备安装调试完成后、验收前提交培训计划，明确各培训项目的时间安排与对象安排，培训预期效果为参训人员能独立完成常规检查流程；3.培训师资：由设备原厂或经制造商授权的专业培训人员承担培训；4.培训资料：向采购人提供设备操作手册、培训视频等培训资料；5.考核：培训结束后组织实操考核，考核标准为参训人员能独立完成常规检查流程，考核合格作为验收条件之一。
三、售后服务要求
（一）质保期：整机免费原厂质保期不少于3年（自验收合格之日起计算），包含所有部件，质保期内因产品质量问题免费维修或更换。
（二）响应服务：提供7×24小时电话响应；设备故障时2小时内响应、24小时内到达现场、48小时内修复。设备故障48小时内无法修复的，中标人应于48小时届满后72小时内，免费提供技术性能不低于所投设备、满足临床使用要求并经采购人确认的同型号或同档次备用设备（替代设备），供采购人无偿使用至原设备修复并验收合格；备用设备的运输、安装、调试及使用期间相关费用由中标人承担；中标人逾期提供备用设备的，按本包逾期违约责任处理。
（三）定期巡检：质保期内每年不少于1次免费上门巡检，彩超包含图像质量及探头阵列检查与校准，C臂机包含辐射剂量性能核查，并出具巡检报告。
（四）软件升级：彩超成像软件及C臂机图像处理软件在质保期内免费升级。
（五）备件供应：球管、探头、电源板等关键备件及维修服务供应期不少于10年，质保期满后按优惠价格供应。
采购包2：
一、工期及其他要求
（一）交货期：合同签订后60日历天内，中标人须完成包2全部设备的交货、安装、调试，并达到验收条件；安装、调试、验收及操作培训时间均包含在交货期内。
（二）交货地点：采购人指定地点（洪泽区中医院院内相应科室及病区）。
（三）包装与运输：设备包装应符合运输及防潮、防震要求，运输及装卸费用由中标人承担并包含在投标报价中；到货时包装应完好，如有损坏由中标人负责更换。
（四）安装调试：中标人负责设备就位、安装及调试，直至设备正常运行并达到采购需求规定的技术性能指标；安装调试所需辅材、工具及现场条件准备由中标人负责。
（五）验收：设备到货时，中标人须随货提供产品合格证、医疗器械注册证（复印件并加盖投标人公章）、产品说明书、装箱清单等技术资料；安装调试完成后，由采购人按采购需求及合同约定组织验收，验收合格后签署验收报告。
（六）逾期违约责任：非因采购人原因，中标人逾期交货的，每逾期一日按包2合同金额的0.5‰向采购人支付违约金，违约金累计不超过合同金额的10%；逾期超过30日的，采购人有权解除合同并要求赔偿损失。
二、培训要求：
（一）电子胃镜系统：开展内镜操作培训（插镜、角度钮控制、送气送水吸引、辅助送水功能使用），覆盖4K图像系统及特殊光观察模式切换、电子放大操作；重点开展内镜清洗消毒规范培训（床旁预处理、测漏、手工及机洗流程），确保操作人员独立完成标准检查流程及洗消流程。
（二）关节镜系统：开展关节镜系统（4K摄像、光源亮度调节）及刨削动力系统操作培训，覆盖手柄连接、转速及往复模式设定、吸引调节与术中配合。
（三）培训对象为采购人操作及洗消维护人员，培训合格（操作人员独立完成标准检查/操作流程、洗消人员独立完成全流程洗消）作为验收条件之一；质保期内每年提供不少于1次复训。
（四）培训方式、师资、资料与考核：1.培训方式：采取现场实操培训与集中专项培训相结合的方式开展；2.培训计划与时间安排：中标人应在设备安装调试完成后、验收前提交培训计划，明确各培训项目的时间安排与对象安排，培训预期效果为操作人员独立完成标准检查/操作流程、洗消人员独立完成全流程洗消；3.培训师资：由设备原厂或经制造商授权的专业培训人员承担培训；4.培训资料：向采购人提供设备操作手册、培训视频等培训资料；5.考核：培训结束后组织实操考核，考核标准为操作人员独立完成标准检查/操作流程、洗消人员独立完成全流程洗消，考核合格作为验收条件之一。
三、售后服务要求
（一）质保期：整机免费原厂质保期不少于3年（自验收合格之日起计算），包含所有部件，质保期内因产品质量问题免费维修或更换。
（二）响应服务：提供7×24小时电话响应；设备故障时2小时内响应、24小时内到达现场、48小时内修复。设备故障48小时内无法修复的，中标人应于48小时届满后72小时内，免费提供技术性能不低于所投设备、满足临床使用要求并经采购人确认的同型号或同档次备用设备（替代设备），供采购人无偿使用至原设备修复并验收合格；备用设备的运输、安装、调试及使用期间相关费用由中标人承担；中标人逾期提供备用设备的，按本包逾期违约责任处理。
（三）定期巡检：质保期内每年不少于1次免费上门巡检，包含镜体插入管、弯曲部、钳道及送水送气通畅性检查，图像系统清晰度与白平衡校准，刨削手柄及动力系统运行检查，并出具巡检报告。
（四）软件升级：图像处理软件、4K影像系统软件质保期内免费升级。
（五）备件供应：镜体维修服务、光源灯泡、刨削手柄等关键部件供应期不少于10年，质保期满后按优惠价格供应；内镜镜体维修须由原厂或经制造商授权的专业机构实施。

采购包3：
一、工期及其他要求
（一）交货期：合同签订后45日历天内，中标人须完成包3全部设备的交货、安装、调试，并达到验收条件；安装、调试、验收及操作培训时间均包含在交货期内。
（二）交货地点：采购人指定地点（洪泽区中医院院内相应科室及病区）。
（三）包装与运输：设备包装应符合运输及防潮、防震要求，运输及装卸费用由中标人承担并包含在投标报价中；到货时包装应完好，如有损坏由中标人负责更换。
（四）安装调试：中标人负责设备就位、安装及调试，直至设备正常运行并达到采购需求规定的技术性能指标；安装调试所需辅材、工具及现场条件准备由中标人负责。
（五）验收：设备到货时，中标人须随货提供产品合格证、医疗器械注册证（复印件并加盖投标人公章）、产品说明书、装箱清单等技术资料；安装调试完成后，由采购人按采购需求及合同约定组织验收，验收合格后签署验收报告。
（六）逾期违约责任：非因采购人原因，中标人逾期交货的，每逾期一日按包3合同金额的0.5‰向采购人支付违约金，违约金累计不超过合同金额的10%；逾期超过30日的，采购人有权解除合同并要求赔偿损失。
二、培训要求：
（一）床旁下肢康复训练系统及主被动康复训练器：培训主被动、助力、对称、等速等训练模式设定与切换、主动/被动智能切换、痉挛识别灵敏度调节（10级）、肌张力显示、手动急停及患者固定与体位摆放。
（二）上肢康复训练系统：培训减重辅助设定、情景互动游戏操作、左右侧切换及训练处方管理。
（三）认知障碍评估及训练系统：培训神经心理学量表评估流程（含MMSE、MOCA等）、训练方案设置与数据管理，覆盖评估—训练—数据导出全流程。
（四）富血小板血浆重力浓缩系统：培训离心程序设定、样本操作流程及设备清洁消毒。
（五）培训对象为采购人康复治疗及护理人员，培训合格（能独立完成典型治疗流程及评估训练闭环操作）作为验收条件之一；质保期内每年提供不少于1次复训。
（六）培训方式、师资、资料与考核：1.培训方式：采取现场实操培训与集中专项培训相结合的方式开展；2.培训计划与时间安排：中标人应在设备安装调试完成后、验收前提交培训计划，明确各培训项目的时间安排与对象安排，培训预期效果为参训人员能独立完成典型治疗流程及评估训练闭环操作；3.培训师资：由设备原厂或经制造商授权的专业培训人员承担培训；4.培训资料：向采购人提供设备操作手册、培训视频等培训资料；5.考核：培训结束后组织实操考核，考核标准为参训人员能独立完成典型治疗流程及评估训练闭环操作，考核合格作为验收条件之一。
三、售后服务要求
（一）质保期：整机免费原厂质保期不少于3年（自验收合格之日起计算），包含所有部件，质保期内因产品质量问题免费维修或更换。
（二）响应服务：提供7×24小时电话响应；设备故障时2小时内响应、24小时内到达现场、48小时内修复。设备故障48小时内无法修复的，中标人应免费更换同型号整机，或提供经采购人确认的满足临床使用要求的替代设备，保障临床使用需求；更换或替代设备的运输、安装、调试及相关费用由中标人承担；中标人逾期提供替代设备的，按本包逾期违约责任处理。
（三）定期巡检：质保期内每年不少于1次免费上门巡检，包含训练参数校准、电机及传动机构检查、机械结构紧固检查、软件系统运行检查，并出具巡检报告。
（四）软件升级：认知障碍评估及训练系统、情景互动及数据管理软件质保期内免费升级。
（五）备件供应：电机、控制器、结构件等常用备件供应期不少于10年，质保期满后按优惠价格供应。

采购包4：
一、工期及其他要求
（一）交货期：合同签订后30日历天内，中标人须完成包4全部设备的交货、安装、调试，并达到验收条件；安装、调试、验收及操作培训时间均包含在交货期内。
（二）交货地点：采购人指定地点（洪泽区中医院院内相应科室及病区）。
（三）包装与运输：设备包装应符合运输及防潮、防震要求，运输及装卸费用由中标人承担并包含在投标报价中；到货时包装应完好，如有损坏由中标人负责更换。
（四）安装调试：中标人负责设备就位、安装及调试，直至设备正常运行并达到采购需求规定的技术性能指标；安装调试所需辅材、工具及现场条件准备由中标人负责。
（五）验收：设备到货时，中标人须随货提供产品合格证、医疗器械注册证（复印件并加盖投标人公章）、产品说明书、装箱清单等技术资料；安装调试完成后，由采购人按采购需求及合同约定组织验收，验收合格后签署验收报告。
（六）逾期违约责任：非因采购人原因，中标人逾期交货的，每逾期一日按包4合同金额的0.5‰向采购人支付违约金，违约金累计不超过合同金额的10%；逾期超过30日的，采购人有权解除合同并要求赔偿损失。
二、培训要求：
（一）磁刺激仪：培训刺激频率、强度及治疗方案设定，刺激线圈定位与治疗座椅调节，以及禁忌证提示等安全操作。
（二）颈腰椎牵引床：培训牵引力、牵引时间、间歇模式及参数设定，患者体位固定与紧急停止操作。
（三）神经肌肉电刺激仪、吞咽神经肌肉电刺激仪：培训通道及电极放置、频率、脉宽、电流强度等参数设定与安全操作。
（四）中频干扰电治疗仪：培训基频、差频设定及电极敷贴方法。
（五）培训对象为采购人康复治疗及护理人员，培训合格（能独立完成典型治疗参数设定与操作）作为验收条件之一；质保期内每年提供不少于1次复训。
（六）培训方式、师资、资料与考核：1.培训方式：采取现场实操培训与集中专项培训相结合的方式开展；2.培训计划与时间安排：中标人应在设备安装调试完成后、验收前提交培训计划，明确各培训项目的时间安排与对象安排，培训预期效果为参训人员能独立完成典型治疗参数设定与操作；3.培训师资：由设备原厂或经制造商授权的专业培训人员承担培训；4.培训资料：向采购人提供设备操作手册、培训视频等培训资料；5.考核：培训结束后组织实操考核，考核标准为参训人员能独立完成典型治疗参数设定与操作，考核合格作为验收条件之一。
三、售后服务要求
（一）质保期：整机免费原厂质保期不少于3年（自验收合格之日起计算），包含所有部件，质保期内因产品质量问题免费维修或更换。
（二）响应服务：提供7×24小时电话响应；设备故障时2小时内响应、24小时内到达现场、48小时内修复。设备故障48小时内无法修复的，中标人应免费更换同型号整机，或提供经采购人确认的满足临床使用要求的替代设备，保障临床使用需求；更换或替代设备的运输、安装、调试及相关费用由中标人承担；中标人逾期提供替代设备的，按本包逾期违约责任处理。
（三）定期巡检：质保期内每年不少于1次免费上门巡检，包含输出参数校准（磁刺激强度、电刺激输出电流及频率精度、牵引力计量、中频干扰电治疗仪、吞咽神经肌肉电刺激仪）、安全保护装置检查，并出具巡检报告。
（四）软件升级：磁刺激仪治疗方案及参数管理软件质保期内免费升级。
（五）备件供应：输出电极、牵引带等易耗品按市场优惠价格持续供应；主机备件供应期不少于10年。

采购包5：
一、工期及其他要求
（一）交货期：合同签订后45日历天内，中标人须完成包5全部设备的交货、安装、调试，并达到验收条件；安装、调试、验收及操作培训时间均包含在交货期内。
（二）交货地点：采购人指定地点（洪泽区中医院院内相应科室及病区）。
（三）包装与运输：设备包装应符合运输及防潮、防震要求，运输及装卸费用由中标人承担并包含在投标报价中；到货时包装应完好，如有损坏由中标人负责更换。
（四）安装调试：中标人负责设备就位、安装及调试，直至设备正常运行并达到采购需求规定的技术性能指标；安装调试所需辅材、工具及现场条件准备由中标人负责。
（五）验收：设备到货时，中标人须随货提供产品合格证、医疗器械注册证（复印件并加盖投标人公章，按产品类别适用，非医疗器械产品无需提供）、产品说明书、装箱清单等技术资料；安装调试完成后，由采购人按采购需求及合同约定组织验收，验收合格后签署验收报告。
（六）逾期违约责任：非因采购人原因，中标人逾期交货的，每逾期一日按包5合同金额的0.5‰向采购人支付违约金，违约金累计不超过合同金额的10%；逾期超过30日的，采购人有权解除合同并要求赔偿损失。
二、培训要求：
（一）超声雾化低频近红外线治疗仪：培训雾化量、治疗时间设定及治疗头操作。
（二）内热针治疗仪：培训针体温度设定（38-60℃）与恒温控制操作、安全注意事项。
（三）射频控温热凝设备：培训阻抗监测、电刺激测试、连续射频及脉冲射频参数设定、手术电极连接与安全操作。
（四）紫外线空气消毒机：培训消毒程序设定、灯管更换操作及运行记录管理。
（五）床单元：培训病床背板、腿板调节及护栏操作。
（六）培训对象为采购人临床操作及维护人员，培训合格（能独立完成各设备常规操作）作为验收条件之一；质保期内每年提供不少于1次复训。
（七）培训方式、师资、资料与考核：1.培训方式：采取现场实操培训与集中专项培训相结合的方式开展；2.培训计划与时间安排：中标人应在设备安装调试完成后、验收前提交培训计划，明确各培训项目的时间安排与对象安排，培训预期效果为参训人员能独立完成各设备常规操作；3.培训师资：由设备原厂或经制造商授权的专业培训人员承担培训；4.培训资料：向采购人提供设备操作手册、培训视频等培训资料；5.考核：培训结束后组织实操考核，考核标准为参训人员能独立完成各设备常规操作，考核合格作为验收条件之一。
三、售后服务要求
（一）质保期：整机免费原厂质保期不少于3年（自验收合格之日起计算），包含所有部件，质保期内因产品质量问题免费维修或更换。
（二）紫外线空气消毒机紫外灯管属消耗件，质保期内正常使用损坏的免费更换，质保期满后按市场优惠价格持续供应。
（三）响应服务：提供7×24小时电话响应；设备故障时2小时内响应、24小时内到达现场、48小时内修复。设备故障48小时内无法修复的，中标人应免费更换同型号整机，或提供经采购人确认的满足临床使用要求的替代设备，保障临床使用需求；更换或替代设备的运输、安装、调试及相关费用由中标人承担；中标人逾期提供替代设备的，按本包逾期违约责任处理。
（四）定期巡检：质保期内每年不少于1次免费上门巡检，包含超声雾化低频近红外线治疗仪、内热针治疗仪、消毒机辐照强度检测、射频设备输出核查、床单元结构件及运动部件检查，并出具巡检报告。
（五）备件供应：灯管、电极、结构件等备件供应期不少于10年，质保期满后按优惠价格供应。

采购包6：
一、工期及其他要求
（一）交货期：合同签订后45日历天内，中标人须完成包6全部设备的交货、安装、调试，并达到验收条件；安装、调试、验收及操作培训时间均包含在交货期内。
（二）交货地点：采购人指定地点（洪泽区中医院院内相应科室及病区）。
（三）包装与运输：设备包装应符合运输及防潮、防震要求，运输及装卸费用由中标人承担并包含在投标报价中；到货时包装应完好，如有损坏由中标人负责更换。
（四）安装调试：中标人负责设备就位、安装及调试，直至设备正常运行并达到采购需求规定的技术性能指标；安装调试所需辅材、工具及现场条件准备由中标人负责。
（五）验收：设备到货时，中标人须随货提供产品合格证、医疗器械注册证（复印件并加盖投标人公章）、产品说明书、装箱清单等技术资料；安装调试完成后，由采购人按采购需求及合同约定组织验收，验收合格后签署验收报告。
（六）逾期违约责任：非因采购人原因，中标人逾期交货的，每逾期一日按包6合同金额的0.5‰向采购人支付违约金，违约金累计不超过合同金额的10%；逾期超过30日的，采购人有权解除合同并要求赔偿损失。
二、培训要求：
（一）开展血液透析滤过治疗全流程操作培训：治疗模式（On-lineHDF、On-lineHF）选择与设定，血泵、超滤、置换液流量参数设定，碳酸氢盐及超滤曲线选择，一键启动全自动预冲、自动双向引血回血操作。
（二）报警处理培训：气泡报警、漏血报警、动脉压/静脉压报警的识别与处置，中文界面操作与声光报警含义解释。
（三）消毒与维护培训：机器热消毒及化学消毒程序操作，与科室水处理系统管路对接及日常维护。
（四）培训对象为采购人血透室操作及维护人员，培训合格（能独立完成预冲—引血—治疗—回血全流程及常见报警处置）作为验收条件之一；质保期内每年提供不少于1次复训。
（五）培训方式、师资、资料与考核：1.培训方式：采取现场实操培训与集中专项培训相结合的方式开展；2.培训计划与时间安排：中标人应在设备安装调试完成后、验收前提交培训计划，明确各培训项目的时间安排与对象安排，培训预期效果为参训人员能独立完成预冲—引血—治疗—回血全流程及常见报警处置；3.培训师资：由设备原厂或经制造商授权的专业培训人员承担培训；4.培训资料：向采购人提供设备操作手册、培训视频等培训资料；5.考核：培训结束后组织实操考核，考核标准为参训人员能独立完成预冲—引血—治疗—回血全流程及常见报警处置，考核合格作为验收条件之一。
三、售后服务要求
（一）质保期：整机免费原厂质保期不少于3年（自验收合格之日起计算），包含所有部件，质保期内因产品质量问题免费维修或更换。
（二）响应服务：血滤机依赖性强，提供7×24小时电话响应；设备故障时2小时内响应、24小时内到达现场；设备故障停机超过48小时影响患者治疗的，中标人应于48小时届满后72小时内，免费提供技术性能不低于所投设备、满足临床使用要求并经采购人确认的周转备用设备（替代设备），供采购人无偿使用至原设备修复并验收合格，保障治疗连续性；周转备用设备的运输、安装、调试及使用期间相关费用由中标人承担；中标人逾期提供周转备用设备的，按本包逾期违约责任处理。
（三）定期校准：质保期内每年不少于1次免费上门校准，包含超滤精度、电导度、流量及压力传感器校准，并出具校准报告。
（四）软件升级：治疗软件、报警逻辑及数据管理软件质保期内免费升级。
（五）备件供应：传感器、泵组件等关键备件供应期不少于10年，质保期满后按优惠价格供应；治疗耗材（透析器、管路等）不属于本包供货范围，中标人应提供与院内现有耗材适配性说明。
支付方式（各包都适用）：
1.依据苏财购〔2020〕52号文和淮审批发〔2022〕23号文的相关规定，合同签订后15日内预付合同款项的40%，设备装机、调试完成并运行一个月后组织验收，验收合格后一次性付清。
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第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分高低由高到低排列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	2
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	3
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	4
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	5
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	6
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额40%以上的，给予联合体或者大中型企业5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“附件2投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
7.6采购人、采购代理机构应当随中标（成交）结果同时公告中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。


一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。
二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分高低由高到低排列。
四、评标方法与评标标准
1.采购包1评分标准
（采购包1：彩色多普勒超声诊断仪、C形臂X射线机）
	序号
	评分因素
	评分因素
	评分说明

	1
	价格部分
（30分）
	投标报价
（30分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。注：全部满足招标文件要求，投标报价最低的报价为评标基准价，其价格为满分。

	2
	商务部分
（3分）
	类似业绩
（3分）
	供应商提供所投产品类似采购项目的成功案例，每提供一个案例得1.5分，本项最高限得3分。
（提供合同及中标（成交）通知书，每个合同须清晰体现合同内容、品牌型号、签署日期、合同甲乙双方盖章，扫描件上传至电子标文件中并进行电子签章，案例时间以合同签订时间为准）。

	3
	技术部分
（59分）
	技术参数
（59分）
	投标人所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得59分：采购需求中技术要求前标有“▲”部分（共19条），为重要技术参数，每有一项负偏离扣2分，共38分；普通参数每有一项负偏离扣1分，共21分，本项总分59分，扣完为止。（本项所称“一项”，指采购需求中标注“▲”号的单个技术条款；供应商须对该条款内全部技术要求整体响应，条款内任一技术要求未满足或未提供相应证明材料的，视为该项负偏离。）注：①投标人需详尽真实的在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且均需在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实地列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为负偏离；②标注“▲”号标记的技术参数均须按第四章项目采购需求中相应的要求提供证明材料，并圈出评分点，在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理；③未提供证明材料的或者证明材料不满足技术参数要求的，将视为负偏离。

	
	售后及服务方案
（8分）
	售后服务
（4分）
	投标人须提交售后服务保障方案，方案须涵盖采购需求售后服务要求所列内容（响应服务、定期巡检、软件升级、备件供应），评分如下：
（一）响应服务（1分）：
①方案中明确提供7×24小时电话响应，设备故障2小时内响应、24小时内到达现场、48小时内修复的，得0.5分；
②方案中明确设备故障48小时内无法修复的，于48小时届满后72小时内免费提供技术性能不低于所投设备、满足临床使用要求并经采购人确认的同型号或同档次备用设备（替代设备），供采购人无偿使用至原设备修复并验收合格的，得0.5分；未明确载明的，对应子项不得分。
（二）定期巡检（1分）：方案中明确质保期内每年不少于1次免费上门巡检的基础上，再增加1次，达到2次（彩超含图像质量及探头阵列检查与校准、C臂机含辐射剂量性能核查）并出具巡检报告的，得1分；未明确载明的，不得分。
（三）软件升级（1分）：方案中明确彩超成像软件及C臂机图像处理软件质保期内免费升级的，得1分；未明确载明的，不得分。
（四）备件供应（1分）：方案中明确球管、探头、电源板等关键备件及维修服务供应期不少于10年、质保期满后按优惠价格供应的，得1分；未明确载明的，不得分。
（上述各项须在投标文件中以售后服务方案形式提交，未提交或内容不完整的，对应项不得分。）

	
	
	培训方案
（4分）
	投标人须提交完整培训方案，方案须涵盖采购需求培训要求所列内容（各设备操作培训内容、培训对象、培训时间安排、培训方式、培训师资、培训资料、考核标准、培训合格作为验收条件之一、质保期内每年不少于1次复训），评分如下：
1.培训计划与内容（2分）：方案中明确培训计划，包括培训对象、培训时间、培训项目及预期效果，并明确每个培训内容的时间安排和对象安排的，得2分；未明确载明的，不得分。
2.培训方式与考核（1分）：方案中明确现场实操培训、集中培训等培训方式，以及培训后考核标准（考核合格作为验收条件之一）的，得1分；未明确载明的，不得分。
3.培训师资、资料与复训支持（1分）：方案中明确培训师资（设备原厂或授权专业培训人员），承诺提供操作手册、培训视频等培训资料，并承诺质保期内每年提供不少于1次复训的，得1分；未明确载明的，不得分。
（上述各项须在投标文件中以培训方案形式提交，未提交或内容不完整的，对应项不得分。）




2.采购包2评分标准
（采购包2：电子胃镜系统、关节镜系统（含刨削动力系统））
	序号
	评分因素
	评分因素
	评分说明

	1
	价格部分
（30分）
	投标报价
（30分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。注：全部满足招标文件要求，投标报价最低的报价为评标基准价，其价格为满分。

	2
	商务部分
（3分）
	类似业绩
（3分）
	供应商提供所投产品类似采购项目的成功案例，每提供一个案例得1.5分，本项最高限得3分。
（提供合同及中标（成交）通知书，每个合同须清晰体现合同内容、品牌型号、签署日期、合同甲乙双方盖章，扫描件上传至电子标文件中并进行电子签章，案例时间以合同签订时间为准）。

	3
	技术部分
（59分）
	技术参数
（59分）
	根据所投电子胃镜系统技术参数情况，按以下15项指标分别评分。每项指标分设若干评分档次，投标人所投产品达到哪一档条件，即按该档对应分值计分；同时满足多个档次条件的，仅按其中最高达标档次计分，各档分值不重复累加。未提供证明材料，或证明材料不满足要求的，对应指标不得分。
（一）为了提高光源色彩还原度，提高早癌诊断和治疗效率，图像主机和光源要求（4分）（提供证明材料：医疗器械注册证或医疗器械产品技术要求以佐证，并加盖投标人公章）：
1.光源300W氙气灯或4色LED灯，总功率低≤3.95W，得1分；
2.主机光源一体化、五色LED光源（紫色、蓝色、绿色、琥珀色、红色），总功率低≤3.95W，得2分；
3.主机光源一体化、光源构成部分采用五个LED光（紫色、蓝色、绿色、琥珀色、红色），通过控制对应波长的LED发光，5个LED总功率≤3.95W，得4分。
（二）内镜主机除常规白光观察外还具备多种增强观察功能（包括特殊光、亮度、色调、形态结构等方面）（4分）（提供证明材料：原厂家官方彩页或医疗器械注册证或医疗器械产品技术要求予以佐证，并加盖投标人公章）：
1.除常规白光外主机具备1-2种模式特殊增强观察功能，得1分；
2.除常规白光外主机具备3-4种模式特殊增强观察功能，得2分；
3.除常规白光外主机具备≥5种模式特殊增强观察功能的，得4分。
（三）为了提高筛查过程中的图像质量，内镜主机应具备对强调色调变化、形态和图像轮廓、亮度三方面要素的图像处理技术，以增强观察功能（ 3分）（提供证明材料：原厂家官方彩页或医疗器械注册证或医疗器械产品技术要求予以佐证，并加盖投标人公章）：
1.具备对病灶的图像亮度强调模式，强化病灶暗区亮度对比，提高病变筛查质量的，得1分；
2.具备对病灶的图像亮度强调、色调强调模式二重增强，强化病灶暗区亮度对比，得2分；
3.具备对病灶的亮度的暗区校正强调、色调强调、形态和图像轮廓三重增强，得3分。
（四）内镜主机冷光源应具备特殊光谱特征，以实现特殊观察模式，强调消化道黏膜表层毛细血管及粘膜的微细结构，增强黏膜毛细血管的形态、新生、异常增生、密度增加等强调观察，提高早癌的检查率（4分）（提供证明材料：医疗器械注册证或医疗器械产品技术要求以佐证，并加盖投标人公章）：
1.主机具备特殊光谱单波长光波，实现特殊光谱观察模式，得1分；
2.主机具备特殊光谱双波长光谱成像，且具备≥2种不同模式设计，实现特殊光谱观察模式，得2分；
3.主机具备特殊光谱 紫色和绿色双波长光谱成像，且具备≥4种不同模式设计，实现特殊光谱观察模式，得4分。
（五）为了减少白光内镜容易漏掉的平坦、微小、边界模糊的早期食管鳞癌、结直肠早期腺癌筛查，区分炎症与肿瘤病变干扰以及术前评估病灶边界，术前划定肿瘤浸润范围，精准标记切除边界等，要求内镜主机具备多种波长的特殊光谱，实现上述诊疗效果（5分）（提供证明材料：医疗器械注册证或医疗器械产品技术要求以佐证，并加盖投标人公章）：
1.主机具备特殊光谱波长（380nm~440nm）紫光，实现上述诊疗效果的，得1分；
2.主机具备特殊光谱波长（380nm~440nm）紫光和（441nm~529nm）蓝光波技术，实现上述诊疗效果的，得2分；
3.主机具备特殊光谱波长（380nm~440nm）紫光、（441nm~529nm）蓝光和（530nm~570nm）绿光波技术，实现上述诊疗效果的，得5分。
（六）为了提高识别深层血管和观察出血点、静脉曲张、炎症辨别、确认内镜微创治疗手术肌层边界，保证患者的生命安全，主机须具备红色光波长的特殊光谱功能（4分）（提供证明材料：注册证附件表以佐证，并加盖投标人公章）：
1.具备红色特殊光波功能，得1分；
2.具备红色、琥珀色双特殊光波功能，得2分；
3.具备红色、琥珀色、绿色三波段特殊光波功能，得4分。
（七）为了获取检查过程中的高清图像，主机须具备图像冻结功能，筛选最清晰图像留存（3分）（提供证明材料：原厂家官方彩页或医疗器械注册证或医疗器械产品技术要求予以佐证，并加盖投标人公章）：
1.主机具备冻结功能、筛选最清晰图像留存，得1分；
2.主机具备预冻结功能、自动筛选最清晰图像留存，得2分；
3.主机具备在冻结操作和显示前的设计时间段里捕捉最清晰图像的预冻结画面，自动筛选最清晰图像留存，得3分。
（八）为了方便医生检查，提高早癌诊断率，主机需连接具备特殊光和放大功能电子胃肠内窥镜（5分）（提供证明材料：原厂家官方彩页或原厂说明书予以佐证，并加盖投标人公章）：
1.主机连接放大倍数≥80倍、具备特殊光的电子胃肠内窥镜，得1分；
2.主机具备连接放大倍数≥120倍、具备特殊光的电子胃肠内窥镜，得3分；
3.主机具备连接放大倍数≥518倍、具备特殊光的电子胃肠内窥镜，得5分。
（九）为了提高工作效率，节约成本，主机需要兼容多模式原理、多系列内窥镜（3分）（提供证明材料：原厂家官方彩页或说明书予以佐证，并加盖投标人公章）：
1.主机可兼容CCD模式系列内窥镜的，得1分；
2.主机可兼容CMOS模式系列内窥镜的，得2分；
3.主机可兼容CCD或CMOS模式系列内窥镜的，得3分。
（十）为了提高医生检查早癌的工作效率，需要使用特殊功能性内镜（5分）（提供证明材料：原厂家官方彩页或医疗器械注册证或医疗器械产品技术要求予以佐证，并加盖投标人公章）：
1.主机可兼容自动成像的各种型号功能性电子胃镜、电子肠镜，得1分；
2.主机可兼容双焦距电子胃镜、双焦距电子肠镜，得2分；
3.主机可兼容双焦距电子胃镜、双焦距电子肠镜及可以开启近焦一键高倍放大≥100倍的双景深（正常对焦和近焦）模式电子胃镜、双景深模式电子肠镜，得5分。
（十一）为了节约医院的运营成本，内镜主机可兼容多种功能的消化道内窥镜（5分）（提供证明材料：原厂家官方彩页、医疗器械注册证或医疗器械产品技术要求或说明书予以佐证，并加盖投标人公章）：
1.主机兼容：普通消化电子胃镜、电子肠镜、电子治疗胃镜、电子治疗肠镜、电子放大胃镜、电子放大肠镜、超细电子胃镜的，满足以上7类，得1分；
2.主机兼容：检查消化电子胃镜、电子肠镜、电子治疗胃镜、电子治疗肠镜、电子放大胃镜、电子放大肠镜、超细电子胃镜、电子小肠镜、超声胃镜、机械超声探头、双焦距电子胃镜、双焦距电子肠镜，满足以上12类，得3分；
3.主机兼容：检查消化电子胃镜、电子肠镜、电子治疗胃镜、电子治疗肠镜、电子放大胃镜、电子放大肠镜、超细电子胃镜、电子小肠镜、短款电子小肠镜、超声胃镜、机械超声探头、双焦距电子胃镜、双焦距电子肠镜、电子细胞胃镜、电子细胞肠镜，满足以上15类，得5分。
（十二）为了节约医院的运营成本，内镜主机可兼容同品牌多种功能的呼吸道内窥镜（4分）（提供证明材料：原厂家官方彩页、说明书予以佐证，并加盖投标人公章）：
1.主机可兼容：检查型电子支气管镜等的，得1分；
2.主机可兼容：检查型电子支气管镜、治疗型电子支气管镜等的，得2分；
3.主机可兼容：检查型电子支气管镜、治疗型电子支气管镜、荧光支气管镜、超声支气管镜、机械超声探头、得4分。
（十三）为了保证超高清图像质量，医用监视器要求4K（分辨率≥3840×2160）等功能（3分）（提供证明材料：原厂家官方彩页或原厂说明书予以佐证，并加盖投标人公章）：
1.≥26英寸、分辨率≥4K（3840×2160）医用监视器，多类型视频接口的，得1分；
2.≥30英寸、分辨率≥4K（3840×2160）医用监视器，高对比度，多类型视频接口，得2分；
3.≥32英寸、分辨率≥4K（3840×2160）医用监视器，多类型视频接口，输入：12G-SDI1/2输入端口，DisplayPort端口，HDMI端口输出：12G-SDIx2
输入：3G-SDI输端口，DV-D端口12G-SDI端口可选择 得3分。
（十四）电子胃镜配合主机需实现放大、调焦、特殊光、色彩强调、结构强调、亮度强调、附送水等多种功能（4分）（提供证明材料：原厂家官方彩页或注册证予以佐证，并加盖投标人公章）：
1.本次标段电子胃镜配合主机可实现≥50倍高倍放大功能、特殊光成像等功能，得1分；
2.本次标段电子胃镜配合主机可实现≥80倍高倍放大功能、窄带光成像功能，副送水管道送水等功能，得2分；
3.本次标段电子胃镜配合主机可实现一键近焦高倍放大≥100倍的观察模式，实现特殊窄带光成像、图像色彩强调、形态和图像轮廓强调、亮度强调功能、副送水管道送水等功能，得4分。
（十五）为了保证设备安全使用，要求内镜台车具备各种功能，保证患者、医护人员身体健康（3分）（提供证明材料：原厂家官方彩页或原厂说明书或实物照片，并加盖投标人公章）：
1.配备台车，立体分层、可调整放置高度，具备可固定显示器支架、防滑挂镜支架、键盘托盘，具有可移动、耐热、耐压、防震等功能的，得1分；
2.配备台车，立体分层、可调节底板、随时调整主机放置高度，具有固定显示器支架、左右可旋转，方便操作者不同高度、角度观察图像，保证术者最佳视野角度，防滑挂镜支架设计，具有键盘托盘、防水防滑，具有可移动、耐热、耐压、防震等功能的，得2分；
3.配备台车，立体分层、可调节底板、随时调整主机放置高度，具有可旋转支架、固定显示器、上下左右可旋转，方便操作者不同高度、角度观察图像，保证术者最佳视野角度，防滑挂镜支架设计，可拉伸键盘托盘、键盘面无接缝、防水防滑，一键式电源开关、台车内置隐藏电源接口、内设稳压电源，具有可移动、耐热、耐压、防震等功能的，得3分。
注：以上各项须在投标文件中以技术响应表形式逐条响应，并提供对应证明材料；未提供证明材料或证明材料不满足要求的对应项不得分。
说明；（1）原厂家官方彩页。（2）注册证及注册证附件表：提供医疗器械注册证或医疗器械产品技术要求，提供注册证号备查。（3）官方说明书，并提供电子版及纸质版备查。（4）实物图片须为实物真实照片，禁止PS、复印、修改；投标人须保证所提供证明材料真实、可靠，不得弄虚作假。经查实存在提供虚假材料情形的，按照《中华人民共和国政府采购法》及招标文件相关无效投标规定处理。

	
	售后及服务方案（8分）
	售后服务
（4分）
	投标人须提交售后服务保障方案，方案须涵盖采购需求售后服务要求所列内容（响应服务、定期巡检、软件升级、备件供应），评分如下：
（1） 响应服务（1分）：
①方案中明确提供7×24小时电话响应，设备故障2小时内响应、24小时内到达现场、48小时内修复的，得0.5分；
②方案中明确设备故障48小时内无法修复的，于48小时届满后72小时内免费提供技术性能不低于所投设备、满足临床使用要求并经采购人确认的同型号或同档次备用设备（替代设备），供采购人无偿使用至原设备修复并验收合格的，得0.5分；未明确载明的，对应子项不得分。
（二）定期巡检（1分）：方案中明确质保期内每年不少于1次免费上门巡检的基础上，再增加1次，达到2次（镜体插入管、弯曲部、钳道及送水送气通畅性检查，图像系统清晰度与白平衡校准，刨削手柄及动力系统运行检查）并出具巡检报告的，得1分；未明确载明的，不得分。
（三）软件升级（1分）：方案中明确图像处理软件、4K影像系统软件质保期内免费升级的，得1分；未明确载明的，不得分。
（四）备件供应（1分）：方案中明确镜体维修服务、光源灯泡、刨削手柄等关键部件供应期不少于10年、质保期满后按优惠价格供应；内镜镜体维修须由原厂或经制造商授权的专业机构实施的，得1分；未明确载明的，不得分。
（上述各项须在投标文件中以售后服务方案形式提交，未提交或内容不完整的，对应项不得分。）

	
	
	培训方案
（4分）
	投标人须提交完整培训方案，方案须涵盖采购需求培训要求所列内容（各设备操作培训内容、培训对象、培训时间安排、培训方式、培训师资、培训资料、考核标准、培训合格作为验收条件之一、质保期内每年不少于1次复训），评分如下：
1.培训计划与内容（2分）：方案中明确培训计划，包括培训对象、培训时间、培训项目及预期效果，并明确每个培训内容的时间安排和对象安排的，得2分；未明确载明的，不得分。
2.培训方式与考核（1分）：方案中明确现场实操培训、集中培训等培训方式，以及培训后考核标准（考核合格作为验收条件之一）的，得1分；未明确载明的，不得分。
3.培训师资、资料与复训支持（1分）：方案中明确培训师资（设备原厂或授权专业培训人员），承诺提供操作手册、培训视频等培训资料，并承诺质保期内每年提供不少于1次复训的，得1分；未明确载明的，不得分。
（上述各项须在投标文件中以培训方案形式提交，未提交或内容不完整的，对应项不得分。）




3.采购包3评分标准
（采购包3：床旁下肢康复训练系统、床旁下肢主被动康复训练器、富血小板血浆重力浓缩系统、认知障碍评估及训练系统、上肢康复训练系统）
	序号
	评分因素
	评分因素
	评分说明

	1
	价格部分
（30分）
	投标报价
（30分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。注：全部满足招标文件要求，投标报价最低的报价为评标基准价，其价格为满分。

	2
	商务部分
（3分）
	类似业绩
（3分）
	供应商提供所投产品类似采购项目的成功案例，每提供一个案例得1.5分，本项最高限得3分。（提供合同及中标（成交）通知书，每个合同须清晰体现合同内容、品牌型号、签署日期、合同甲乙双方盖章，扫描件上传至电子标文件中并进行电子签章，案例时间以合同签订时间为准）。

	3
	技术部分
（58分）
	技术参数
（58分）
	投标人所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得58分：采购需求中技术要求前标有“▲”部分（共22条），为重要技术参数，每有一项负偏离扣1.5分，共33分；普通参数每有一项负偏离扣1分，共25分，本项总分58分，扣完为止。（本项所称“一项”，指采购需求中标注“▲”号的单个技术条款；供应商须对该条款内全部技术要求整体响应，条款内任一技术要求未满足或未提供相应证明材料的，视为该项负偏离。）
注：①投标人需详尽真实的在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且均需在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实地列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为负偏离；②标注“▲”号标记的技术参数均须按第四章项目采购需求中相应的要求提供证明材料，并圈出评分点，在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理；③未提供证明材料的或者证明材料不满足技术参数要求的，将视为负偏离。

	4
	售后及服务方案
（9分）
	免费质保
（3分）
	招标文件要求整机免费质保期不少于3年，在满足文件要求最低3年的基础上，每增加1年加1分，本项最高得3分，提供承诺书。

	
	
	售后服务
（3分）
	投标人须提交售后服务保障方案，方案须涵盖采购需求售后服务要求所列内容（响应服务、定期巡检、软件升级、备件供应），评分如下：
（1） 响应服务（1.5分）：
①方案中明确提供7×24小时电话响应，设备故障2小时内响应、24小时内到达现场、48小时内修复的，得0.75分；
②方案中明确设备故障48小时内无法修复的，于48小时届满后72小时内免费提供技术性能不低于所投设备、满足临床使用要求并经采购人确认的同型号或同档次备用设备（替代设备），供采购人无偿使用至原设备修复并验收合格的，得0.75分；未明确载明的，对应子项不得分。
（二）定期巡检（0.5分）：方案中明确质保期内每年不少于1次免费上门巡检的基础上，再增加1次，达到2次（训练参数校准、电机及传动机构检查、机械结构紧固检查、软件系统运行检查）并出具巡检报告的，得0.5分；未明确载明的，不得分。
（三）软件升级（0.5分）：方案中明确认知障碍评估及训练系统、情景互动及数据管理软件质保期内免费升级的，得0.5分；未明确载明的，不得分。
（四）备件供应（0.5分）：方案中明确电机、控制器、结构件等常用备件供应期不少于10年、质保期满后按优惠价格供应的，得0.5分；未明确载明的，不得分。
（上述各项须在投标文件中以售后服务方案形式提交，未提交或内容不完整的，对应项不得分。）

	
	
	培训方案
（3分）
	投标人须提交完整培训方案，方案须涵盖采购需求培训要求所列内容（各设备操作培训内容、培训对象、培训时间安排、培训方式、培训师资、培训资料、考核标准、培训合格作为验收条件之一、质保期内每年不少于1次复训），评分如下：
1.培训计划与内容（1分）：方案中明确培训计划，包括培训对象、培训时间、培训项目及预期效果，并明确每个培训内容的时间安排和对象安排的，得1分；未明确载明的，不得分。
2.培训方式与考核（1分）：方案中明确现场实操培训、集中培训等培训方式，以及培训后考核标准（考核合格作为验收条件之一）的，得1分；未明确载明的，不得分。
3.培训师资、资料与复训支持（1分）：方案中明确培训师资（设备原厂或授权专业培训人员），承诺提供操作手册、培训视频等培训资料，并承诺质保期内每年提供不少于1次复训的，得1分；未明确载明的，不得分。
（上述各项须在投标文件中以培训方案形式提交，未提交或内容不完整的，对应项不得分。）



4.采购包4评分标准
（采购包4：磁刺激仪、颈腰椎牵引床、神经肌肉电刺激仪、吞咽神经肌肉电刺激仪、中频干扰电治疗仪）
	序号
	评分因素
	评分因素
	评分说明

	1
	价格部分
（30分）
	投标报价
（30分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。注：全部满足招标文件要求，投标报价最低的报价为评标基准价，其价格为满分。

	2
	商务部分
（3分）
	类似业绩
（3分）
	供应商提供所投产品类似采购项目的成功案例，每提供一个案例得1.5分，本项最高限得3分。（提供合同及中标（成交）通知书，每个合同须清晰体现合同内容、品牌型号、签署日期、合同甲乙双方盖章，扫描件上传至电子标文件中并进行电子签章，案例时间以合同签订时间为准）。

	3
	技术部分
（58分）
	技术参数
（58分）
	投标人所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得58分：采购需求中技术要求前标有“▲”部分（共15条），为重要技术参数，每有一项负偏离扣2分，共30分；普通参数每有一项负偏离扣1分，共28分，本项总分58分，扣完为止。（本项所称“一项”，指采购需求中标注“▲”号的单个技术条款；供应商须对该条款内全部技术要求整体响应，条款内任一技术要求未满足或未提供相应证明材料的，视为该项负偏离。）
注：①投标人需详尽真实的在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且均需在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实地列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为负偏离；②标注“▲”号标记的技术参数均须按第四章项目采购需求中相应的要求提供证明材料，并圈出评分点，在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理；③未提供证明材料的或者证明材料不满足技术参数要求的，将视为负偏离。

	4
	售后及服务方案
（9分）
	免费质保
（3分）
	招标文件要求整机免费质保期不少于3年，在满足文件要求最低3年的基础上，每增加1年加1分，本项最高得3分，提供承诺书。

	
	
	售后服务
（3分）
	投标人须提交售后服务保障方案，方案须涵盖采购需求售后服务要求所列内容（响应服务、定期巡检、软件升级、备件供应），评分如下：
（1） 响应服务（1.5分）：
①方案中明确提供7×24小时电话响应，设备故障2小时内响应、24小时内到达现场、48小时内修复的，得0.75分；
②方案中明确设备故障48小时内无法修复的，于48小时届满后72小时内免费提供技术性能不低于所投设备、满足临床使用要求并经采购人确认的同型号或同档次备用设备（替代设备），供采购人无偿使用至原设备修复并验收合格的，得0.75分；未明确载明的，对应子项不得分。
（二）定期巡检（0.5分）：方案中明确质保期内每年不少于1次免费上门巡检的基础上，再增加1次，达到2次（输出参数校准（磁刺激强度、电刺激输出电流及频率精度、牵引力计量、中频干扰电治疗仪、吞咽神经肌肉电刺激仪）、安全保护装置检查）并出具巡检报告的，得0.5分；未明确载明的，不得分。
（三）软件升级（0.5分）：方案中明确磁刺激仪治疗方案及参数管理软件质保期内免费升级的，得0.5分；未明确载明的，不得分。
（四）备件供应（0.5分）：方案中明确输出电极、牵引带等易耗品按市场优惠价格持续供应；主机备件供应期不少于10年的，得0.5分；未明确载明的，不得分。
（上述各项须在投标文件中以售后服务方案形式提交，未提交或内容不完整的，对应项不得分。）

	
	
	培训方案
（3分）
	投标人须提交完整培训方案，方案须涵盖采购需求培训要求所列内容（各设备操作培训内容、培训对象、培训时间安排、培训方式、培训师资、培训资料、考核标准、培训合格作为验收条件之一、质保期内每年不少于1次复训），评分如下：
1.培训计划与内容（1分）：方案中明确培训计划，包括培训对象、培训时间、培训项目及预期效果，并明确每个培训内容的时间安排和对象安排的，得1分；未明确载明的，不得分。
2.培训方式与考核（1分）：方案中明确现场实操培训、集中培训等培训方式，以及培训后考核标准（考核合格作为验收条件之一）的，得1分；未明确载明的，不得分。
3.培训师资、资料与复训支持（1分）：方案中明确培训师资（设备原厂或授权专业培训人员），承诺提供操作手册、培训视频等培训资料，并承诺质保期内每年提供不少于1次复训的，得1分；未明确载明的，不得分。
（上述各项须在投标文件中以培训方案形式提交，未提交或内容不完整的，对应项不得分。）



5.采购包5评分标准
（采购包5：超声雾化低频近红外线治疗仪、床单元、内热针治疗仪、射频控温热凝设备、紫外线空气消毒机）
	序号
	评分因素
	评分因素
	评分说明

	1
	价格部分
（30分）
	投标报价
（30分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。注：全部满足招标文件要求，投标报价最低的报价为评标基准价，其价格为满分。

	2
	商务部分
（3分）
	类似业绩
（3分）
	供应商提供所投产品类似采购项目的成功案例，每提供一个案例得1.5分，本项最高限得3分。（提供合同及中标（成交）通知书，每个合同须清晰体现合同内容、品牌型号、签署日期、合同甲乙双方盖章，扫描件上传至电子标文件中并进行电子签章，案例时间以合同签订时间为准）。

	3
	技术部分
（58分）
	技术参数
（58分）
	投标人所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得58分：采购需求中技术要求前标有“▲”部分（共7条），为重要技术参数，每有一项负偏离扣2分，共14分；普通参数每有一项负偏离扣1分，共44分，本项总分58分，扣完为止。（本项所称“一项”，指采购需求中标注“▲”号的单个技术条款；供应商须对该条款内全部技术要求整体响应，条款内任一技术要求未满足或未提供相应证明材料的，视为该项负偏离。）
注：①投标人需详尽真实的在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且均需在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实地列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为负偏离；②标注“▲”号标记的技术参数均须按第四章项目采购需求中相应的要求提供证明材料，并圈出评分点，在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理；③未提供证明材料的或者证明材料不满足技术参数要求的，将视为负偏离。

	4
	售后及服务方案
（9分）
	免费质保
（3分）
	招标文件要求整机免费质保期不少于3年，在满足文件要求最低3年的基础上，每增加1年加1分，本项最高得3分，提供承诺书。

	
	
	售后服务
（3分）
	投标人须提交售后服务保障方案，方案须涵盖采购需求售后服务要求所列内容（响应服务、紫外灯管消耗件、定期巡检、备件供应），评分如下：
（一）响应服务（1.5分）：
①方案中明确提供7×24小时电话响应，设备故障2小时内响应、24小时内到达现场、48小时内修复的，得0.75分；
②方案中明确设备故障48小时内无法修复的，免费更换同型号整机，或提供经采购人确认的满足临床使用要求的替代设备，保障临床使用需求的，得0.75分；未明确载明的，对应子项不得分。
（二）紫外灯管消耗件（0.5分）：方案中明确紫外线空气消毒机紫外灯管质保期内正常使用损坏的免费更换、质保期满后按市场优惠价格持续供应的，得0.5分；未明确载明的，不得分。
（三）定期巡检（0.5分）：方案中明确质保期内每年不少于1次免费上门巡检的基础上，再增加1次，达到2次（超声雾化低频近红外线治疗仪、内热针治疗仪、消毒机辐照强度检测、射频设备输出核查、床单元结构件及运动部件检查）并出具巡检报告的，得0.5分；未明确载明的，不得分。
（四）备件供应（0.5分）：方案中明确灯管、电极、结构件等备件供应期不少于10年、质保期满后按优惠价格供应的，得0.5分；未明确载明的，不得分。
（上述各项须在投标文件中以售后服务方案形式提交，未提交或内容不完整的，对应项不得分。）

	
	
	培训方案
（3分）
	投标人须提交完整培训方案，方案须涵盖采购需求培训要求所列内容（各设备操作培训内容、培训对象、培训时间安排、培训方式、培训师资、培训资料、考核标准、培训合格作为验收条件之一、质保期内每年不少于1次复训），评分如下：
1.培训计划与内容（1分）：方案中明确培训计划，包括培训对象、培训时间、培训项目及预期效果，并明确每个培训内容的时间安排和对象安排的，得1分；未明确载明的，不得分。
2.培训方式与考核（1分）：方案中明确现场实操培训、集中培训等培训方式，以及培训后考核标准（考核合格作为验收条件之一）的，得1分；未明确载明的，不得分。
3.培训师资、资料与复训支持（1分）：方案中明确培训师资（设备原厂或授权专业培训人员），承诺提供操作手册、培训视频等培训资料，并承诺质保期内每年提供不少于1次复训的，得1分；未明确载明的，不得分。
（上述各项须在投标文件中以培训方案形式提交，未提交或内容不完整的，对应项不得分。）



6.采购包6评分标准
（采购包6：血滤机）
	序号
	评分因素
	评分因素
	评分说明

	1
	价格部分
（30分）
	投标报价
（30分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。注：全部满足招标文件要求，投标报价最低的报价为评标基准价，其价格为满分。

	2
	商务部分
（3分）
	类似业绩
（3分）
	供应商提供所投产品类似采购项目的成功案例，每提供一个案例得1.5分，本项最高限得3分。（提供合同及中标（成交）通知书，每个合同须清晰体现合同内容、品牌型号、签署日期、合同甲乙双方盖章，扫描件上传至电子标文件中并进行电子签章，案例时间以合同签订时间为准）。

	3
	技术部分
（58分）
	技术参数
（58分）
	投标人所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得58分：采购需求中技术要求前标有“▲”部分（共9条），为重要技术参数，每有一项负偏离扣3分，共27分；普通参数负偏离累计扣分，普通参数部分分值为31分，扣完为止。（本项所称“一项”，指采购需求中标注“▲”号的单个技术条款；供应商须对该条款内全部技术要求整体响应，条款内任一技术要求未满足或未提供相应证明材料的，视为该项负偏离。）
注：①投标人需详尽真实的在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且均需在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实地列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为负偏离；②标注“▲”号标记的技术参数均须按第四章项目采购需求中相应的要求提供证明材料，并圈出评分点，在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理；③未提供证明材料的或者证明材料不满足技术参数要求的，将视为负偏离。

	4
	售后及服务方案
（9分）
	免费质保
（3分）
	招标文件要求整机免费质保期不少于3年，在满足文件要求最低3年的基础上，每增加1年加1分，本项最高得3分，提供承诺书。

	
	
	售后服务
（3分）
	投标人须提交售后服务保障方案，方案须涵盖采购需求售后服务要求所列内容（响应服务、定期校准、软件升级、备件供应），评分如下：
（一）响应服务（1.5分）：①方案中明确血滤机提供7×24小时电话响应，设备故障2小时内响应、24小时内到达现场的，得0.75分；②方案中明确设备故障停机超过48小时影响患者治疗的，于48小时届满后72小时内免费提供技术性能不低于所投设备、满足临床使用要求并经采购人确认的周转备用设备（替代设备），供采购人无偿使用至原设备修复并验收合格、保障治疗连续性的，得0.75分；未明确载明的，对应子项不得分。
（二）定期校准（0.5分）：方案中明确质保期内每年不少于1次免费上门校准的基础上，再增加1次，达到2次（超滤精度、电导度、流量及压力传感器校准）并出具校准报告的，得0.5分；未明确载明的，不得分。
（三）软件升级（0.5分）：方案中明确治疗软件、报警逻辑及数据管理软件质保期内免费升级的，得0.5分；未明确载明的，不得分。
（四）备件供应（0.5分）：方案中明确传感器、泵组件等关键备件供应期不少于10年、质保期满后按优惠价格供应，并提供治疗耗材（透析器、管路等）与院内现有耗材适配性说明的，得0.5分；未明确载明的，不得分。
（上述各项须在投标文件中以售后服务方案形式提交，未提交或内容不完整的，对应项不得分。）

	
	
	培训方案
（3分）
	投标人须提交完整培训方案，方案须涵盖采购需求培训要求所列内容（各设备操作培训内容、培训对象、培训时间安排、培训方式、培训师资、培训资料、考核标准、培训合格作为验收条件之一、质保期内每年不少于1次复训），评分如下：
1.培训计划与内容（1分）：方案中明确培训计划，包括培训对象、培训时间、培训项目及预期效果，并明确每个培训内容的时间安排和对象安排的，得1分；未明确载明的，不得分。
2.培训方式与考核（1分）：方案中明确现场实操培训、集中培训等培训方式，以及培训后考核标准（考核合格作为验收条件之一）的，得1分；未明确载明的，不得分。
3.培训师资、资料与复训支持（1分）：方案中明确培训师资（设备原厂或授权专业培训人员），承诺提供操作手册、培训视频等培训资料，并承诺质保期内每年提供不少于1次复训的，得1分；未明确载明的，不得分。
（上述各项须在投标文件中以培训方案形式提交，未提交或内容不完整的，对应项不得分。）



[bookmark: _Toc8800]
第六章投标文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282]
投标文件



项目名称：
项目编号：
投标人名称：（加盖CA电子公章）
日期：








投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声
明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供，详见招标公告）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）
12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）
总备注：上述“资格审查内容”中1—5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中加★号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函


附件1开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
采购包号：
	投标总报价

	小写：（人民币：元）

	核心产品品牌
	










附件2投标分项报价表（采购包号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。




附件3技术要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明材料对应页码

	1
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


附件3-1证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对技术要求（加▲号条款和非▲号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
3.提供证明材料包括；1、原厂家官方彩页，2、注册证及注册证附件表，3、原厂家官方说明书，4、实物图片等材料予以佐证，并加盖投标人公章），备注说明；（1）原厂家官方彩页。（2）注册证及注册证附件表：提供医疗器械注册证或医疗器械产品技术要求，提供注册证号备查。（3）原厂家官方说明书，并提供电子版及纸质版备查。（4）实物图片须为实物真实照片，禁止PS、复印、修改；投标人须保证所提供证明材料真实、可靠，不得弄虚作假。经查实存在提供虚假材料情形的，按照《中华人民共和国政府采购法》及招标文件相关无效投标规定处理。


附件4商务要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明材料对应页码

	1
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


附件4-1证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


附件5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：






附件6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书
面声明
[bookmark: _Toc120614284]我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



附件7法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
被授权人电子邮箱：
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日期：


附件8投标函
致：江苏神州项目管理有限公司
根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人_____（姓名）代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账号：
日期：________年____月____日

附件9中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加江苏神州项目管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。
附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为的项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日期：







附件11联合体协议（参考格式）（采购包号：**）（本次项目无需提供）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们（供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加江苏神州项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。


联合体中各供应商全称（公章）：
日期：


备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。






附件12
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。















