采购需求
一、项目概况
1、项目名称：镇江市产品质量监督检验中心重点工业产品检验检测设备更新采购。
2、预算金额和最高限价：为人民币232.8万元。本项目分为以下9个采购包：
	采购包号
	采购包名称
	预算金额
(万元)
	最高限价
(万元)

	采购包1
	抗扰度综合测试系统
	6
	6

	采购包2
	模拟大功率交直流标准电阻器
	2.3
	2.3

	采购包3
	电子万能材料试验机-I
	65
	65

	采购包4
	微机控制环刚度试验机
	10
	10

	采购包5
	高效液相色谱仪
	43
	43

	采购包6
	X射线荧光光谱仪
	18
	18

	采购包7
	电子万能材料试验机
	20
	20

	采购包8
	单纱强力机、透气性测试仪
	14.5
	14.5

	采购包9
	原子吸收光谱仪
	54
	54


投标人报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
本项目共设置9个采购包，投标人可兼投兼中。本项目按照采购包1-采购包9的先后顺序进行评审。
3、本次采购内容为镇江市产品质量监督检验中心重点工业产品检验检测设备更新采购，根据招标人要求提供货物和服务。
4、本次招标确定的中标人数量：每个采购包各1名，兼投兼中。
5、项目所属行业：工业。
二、采购标的汇总表
（一） 采购标的
1、货物类标的
	序号
	货物类标的名称
	计量单位
	数量
	是否进口
	备注

	1
	镇江市产品质量监督检验中心重点工业产品检验检测设备更新采购
	项
	1.0
	否
	


三、技术参数
采购包1：抗扰度综合测试系统
（一）项目背景
GB/T 17626.8-2006标准实行时间已有20年，新标准的发布亦不会太久，可以预见新标准中会有高于等级5的新等级出现，而低压元器件的产品标准在逐步更替中也对试验要求进行了不同程度的提升。低压成套产品的EMC试验均涉及到工频磁场这个试验，低压元器件产品的EMC试验目前有一半产品涉及。因此购置一台新的工频磁场测试设备可以避免老旧设备功能降低、测试不稳定、频出故障等现象，更能提升我单位工频磁场的检测能力，可以满足等级要求更高的低压电器认证和委托检测。
（二）设备技术要求
设备需满足GB/T 17626.8和IEC 61000-4-8最新标准对工频磁场设备的要求，可完全按照标准进行测试。具体技术要求如下：
★1.稳定磁场：1A/m~500A/m
★2.短时磁场：500A/m~1200A/m（时间1s~5s）
★3.场强频率：50Hz、60Hz
★4.感应线圈尺寸：1m×1m
5.输出电流总畸变率：＜8%
6.电源电压：AC220/230V
7.电源频率：50Hz和60Hz，可手动选择
8.输出电流波形为正弦波
9.需配套测试桌、连接线缆、转接头等必要配件
★10.设备有显示屏提供场强、测试时间等信息，可通过软件完成设定及测试。
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响招标人实际使用功能和效果的，可视为响应。投标人须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。
注2：标“★”条款的技术参数：投标人除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，投标人可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、有技术参数的产品彩页说明、原厂说明书截图、数据报告，或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
投标人应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标★、非标★条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投标的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：“★”号项参数为实质性要求，负偏离为无效响应；
非“★”号项参数为一般参数要求，负偏离在评分中可以扣分。
以上参数均需要提供参数证明材料。
（三）拟实现功能或目标
满足GB/T 17626.8和IEC 61000-4-8最新标准对工频磁场设备的要求，可完全按照标准进行测试。


采购包2：模拟大功率交直流标准电阻器
（一）项目背景
镇江市作为长三角重要的制造业基地，周边密布着电力装备及少量家用电器等产业。随着家用电器行业的快速发展，家用电器的品类和功能日益繁杂，检测能力的短板更加凸显，当前，区域内缺乏家用及类似用途产品检测能力的第三方机构，企业普遍面临“检不了、检不快”的痛点。
为解决企业检测的“急难愁盼”，服务企业“高质量发展提质增效”为目标。同时基于拓展中心业务，对现有阶段和未来检测布局研判的背景下，启动新设备采购计划，旨在填补本地区在大电流、低阻值检测领域的空白，同时服务企业形成良性发展的“双向奔赴”。新设备一方面可面向周边家用电器检测需求企业和其他用户，提供高附加值的对外检测业务，解决企业检测“痛点”，高质高效服务周边企业发展，另一方面，能够满足本中心业务规模拓展，新增业务收入，提升本中心检测效率与检测能力。
（二）设备技术要求
★1.电阻量程20-300mΩ   
2.电阻分辨率：±10μΩ
3.电流：量程10-60A；精度：±0.5%
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响采购人实际使用功能和效果的，可视为响应。投标人如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取中标的，将被取消中标资格。
注2：标“★”条款的技术参数：投标人除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，投标人可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、有技术参数的产品彩页说明、原厂说明书截图、数据报告，或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
投标人应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标★、非标★条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投标的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：“★”号项参数为实质性要求，负偏离为无效响应；
非“★”号项参数为一般参数要求，负偏离在评分中可以扣分。
以上参数均需要提供参数证明材料。
（三）拟实现功能或目标
对20-300mΩ量程电阻进行测量。

采购包3：电子万能材料试验机-I
（一）项目背景
为保障检测数据的准确可靠，拓展金属材料及制品力学性能检测能力，满足日益增长的检测业务需求，亟需购置一台高精度、多功能、具备高温测试能力的300kN电子万能材料试验机。
（二）设备技术要求
本次拟采购试验机需满足以下核心技术要求：
1.试验机整体高度不超过3000mm；
★2.最大试验力300kN，精度等级0.5级；
3.力测量范围应至少覆盖0.4%～100%FS，试验力分辨力不低于1/1000000 FS，试验机试验力测量精度不低于示值±0.5%；
4.横梁速度范围应覆盖0.01～250mm/min，横梁位移分辨率不低于0.0001mm，位移精度不低于0.5%； 
5.主机形式为双立柱（门式），试验机试验空间宽度不小于580mm，横梁有效试验行程不小于1000mm； 
★6.测控系统需具备全数字控制功能，能够实现应力速率控制、应变速率控制、横梁位移控制，速率的范围及精度应满足GB/T 228.1-2021、GB/T 228.1-2015标准的规定；
7.控制器数据采集频率不低于1200Hz； 
★8.高温测试系统需配置高温炉，工作温度应覆盖100°C~1100°C，均温区不低于100mm。温度允许偏差及温度梯度应满足或优于GB/T 228.2-2015的要求，具体为：T≤600℃时，允许偏差±3℃、温度梯度3℃；600℃＜T≤800℃时，允许偏差±4℃、温度梯度4℃；800℃＜T≤1000℃时，允许偏差±5℃、温度梯度5℃；1000℃＜T≤1100℃时，允许偏差±6℃、温度梯度6℃。温度测量装置最低分辨力为1℃，允许误差应在±0.004T或±2℃内（取最大值）；
9.温度控制器应采用高性能智能化数显调节器，具备温度显示、测量与控制功能；测量精度不低于±0.1%读数；采用PID控制算法，具备参数自动整定功能，能根据负载特性自动优化控制参数，实现升温无超调、恒温无震荡；输入类型支持热电偶输入，至少涵盖K、S型热电偶，适配高温炉测温需求；具备程序设定器功能，可存储多条工艺曲线；具备热电偶断线检测、超温报警及输出限幅等安全保护功能。
★10.测温热电偶配置至少3支，试样两端及中心位置各一支，能够适用于100℃～1100℃的温度环境；
11.高温拉伸试验夹具在额定载荷下的最高使用温度应不低于1100℃，板试样夹持范围应覆盖：0.5～8mm，圆柱试样夹持范围应覆盖：M10、M16、M20；
12.常温拉伸板试样夹持范围应覆盖：0～30mm，圆柱试样夹持范围应覆盖：φ6～φ40；
★13.设备机架配置防意外伤害防护罩；设备需具备力过载保护、位移限位保护、电压过载保护、防撞保护等安全保护功能；能够实现力、位移、温度的同步采集与控制，支持Excel/PDF数据导出，具备试验报告自动生成功能；软件支持GB/T 228.1-2021、GB/T 228.2-2015、GB/T 5027及GB/T 5028标准所规定的全部拉伸性能参数测定，并支持方法A（应变速率控制）、位移速率控制和方法B（应力速率控制）试验速率控制模式。
14.电脑配置不低于：处理器Intel Core i5-12400或同等性能处理器、内存16GB、512GB 固态硬盘、主流商用操作系统、23英寸显示器、激光打印机；
★15.设备配套引伸计需满足GB/T 228.1-2021和GB/T 228.2-2015对室温及高温条件下变形测量的要求，本次设备需同时配置三种类型的引伸计，以适应不同测试场景：
15.1机械引伸计（接触式），适用于室温条件下的变形量测量，精度要求不低于0.5级，标距50mm，变形量不少于10mm。
15.2高温引伸计（接触式），适用于高温环境下的变形测量，需满足GB/T 228.2-2015对高温引伸计的要求，引伸计准确度不低于0.5级，可变标距25/50mm，适用温度不低于1100℃，其伸出加热装置外的部分应能防止气流干扰；
15.3视频引伸计（非接触式），适用于接触式引伸计不便使用的场景，可自定义标距大小，精度等级不低于0.5级，支持纵向和横向应变测量，能够测试GB/T 228.1-2021、GB/T 228.2-2015、GB/T 5027-2025及GB/T 5028-2025标准中所有应用引伸计测量的参数。
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响招标人实际使用功能和效果的，可视为响应。投标人须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。
注2：标“★”条款的技术参数：投标人除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，投标人可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、有技术参数的产品彩页说明、原厂说明书截图、数据报告，或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
投标人应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标★、非标★条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投标的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：“★”号项参数为实质性要求，负偏离为无效响应；
非“★”号项参数为一般参数要求，负偏离在评分中可以扣分。以上参数均需要提供参数证明材料。
（三）拟实现功能或目标
完成最大试验力300kN的金属材料试验。


采购包4：微机控制环刚度试验机
（一）项目背景
我单位现有试验机量程和精度难以满足塑料管材生产厂家日益苛刻的检验检测要求，通过环刚度设备更新，能够准确评估塑料管材的抵抗外部压力能力，直接关系到管材在实际使用中的安全性与可靠性，有效筛选出质量不达标的产品，避免因管材破裂等问题引发的安全事故和经济损失，具有显著的经济效益和社会效益。
（二）设备技术要求
本次拟采购试验机需满足以下核心技术要求：
1.试验机整体高度不超过3000mm；
★2.需配置内径测量装置，内径测量精确到内径的0.5%；在负荷方向上试样的内径变形量测量精确到0.1mm或变形量的1%，取较大值；
3.试验机结构及试验空间应能满足公称直径不小于DN1500mm管材的环刚度试验，确保试样安装、压缩及变形过程中不与立柱发生干涉；
★4.试验机压缩平板表面应平整、光滑、洁净，具有足够硬度和刚度；平板长度不小于试样长度，宽度至少比试样与压板的接触表面宽25mm；
★5.试验机最大试验力50kN，精度等级0.5级；
6.力测量范围应至少覆盖0.4%～100%FS，试验力分辨率不低于0.1N；
7.位移分辨率不低于0.01mm；位移测量精度不低于示值的±0.5%；
8.试验速率可无极调速，速度范围应至少覆盖0.1mm/min～50mm/min；
★9.设备需具备力过载保护、位移限位保护、电压过载保护、防撞保护等安全保护功能；
10.能够实现力、位移的同步采集与控制，实时显示动态曲线，支持数据导出，具备试验报告自动生成功能。
11.电脑配置不低于：处理器Intel Core i5-12400或同等性能处理器、内存16GB、512GB 固态硬盘、主流商用操作系统、23英寸显示器、激光打印机；
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响招标人实际使用功能和效果的，可视为响应。投标人须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。
注2：标“★”条款的技术参数：投标人除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，投标人可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、有技术参数的产品彩页说明、原厂说明书截图、数据报告，或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
投标人应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标★、非标★条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投标的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：“★”号项参数为实质性要求，负偏离为无效响应；
非“★”号项参数为一般参数要求，负偏离在评分中可以扣分。
以上参数均需要提供参数证明材料。
（三）拟实现功能或目标
符合GB/T 9647-2015标准的要求，试验机最大试验力50kN。


采购包5：高效液相色谱仪
（一）项目背景
高效液相色谱技术广泛应用于化学分析领域。样品通过进样器与流动相混合后进入色谱柱中，由于不同组分和固定相结合力不同，各组分在柱内被分离，各个单一组分依次进入检测器，获得检测信号值。通过检测器信号进行分析，从而实现对待测组分的定量定性分析，是实现样品定量定性分析的重要技术手段。
我单位购买液相色谱主要用于检测镇江本地企业的产品：复合肥料、有机无机复混肥料和土壤调理剂、间苯二酚（1,3-苯二酚）等。
（二）设备技术要求
1.工作条件
1.1 电源：100-240V，50Hz电源
1.2 环境温度：4-55℃
1.3 环境湿度：<95%
2.技术性能
2.1 四元梯度泵
★2.1.1双泵；具备可变冲程（20μL～100μL）或具备技术性能相当的产品，自动清洗柱塞杆功能，提供软件截图证明。
2.1.2 流量范围：0.001mL/min~10.0mL/min，递增率0.001mL/min
★2.1.3流量精度：≤0.075%RSD，允许同等或优于该指标产品
2.1.4 压力范围：0-400bar
2.1.5 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%。
2.1.6 混合精度：< 0.5 % RSD
2.2 四通道真空在线脱气机或五通道脱气机
2.2.1 真空膜过滤方式；内置真空泵、压力传感器。
2.2.2 通路：4或5
2.3 自动进样器
★2.3.1 样品容量：≥120位以上2mL样品瓶（需提供官方证明文件）
2.3.2 进样范围：0.1~100μL
2.3.3进样精度：≤0.3% RSD（10μL进样时）
2.3.4 交叉污染：<0.004%
2.4 独立柱温箱
2.4.1 柱温范围：室温以上5℃至85℃。
2.4.2 温度稳定性：<0.15℃
2.4.3 温度准确度：≤0.5℃
★2.4.4 柱容量：长度最高为 300 mm的色谱柱≥4 根色谱柱（需提供官方证明文件）
2.5 二极管阵列检测器
2.5.1检测器类型：≥1024 个二极管元件（需提供官方证明文件）
2.5.2光源：氘灯加钨灯
2.5.3最大采样速率：≥115Hz
2.5.4短期噪声：<7x 10-6 AU
2.5.5漂移：<1 x 10-3 AU/小时
2.5.6线性：>2.0 AU (5 %)
★2.5.7波长范围：195–950 nm（需提供软件截图）。
2.5.8萘-甲醇溶液的最小检测浓度：＜6x10-9 g/mL，越低越好（根据JJG 705-2014指定物质）
2.5.9光谱工具：数据分析软件，用于光谱评估，包括谱库和峰纯度分析功能。
3.仪器控制及数据处理系统
3.1参数输入：仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定。
3.2报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板。
3.3在线诊断：内置多项对各组件的自动测试程序，可根据仪器使用情况，随时检查仪器性能；内置多种色谱常见问题及其解决方案。
3.4早期维护预警：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护。
3.5电子日志：实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。
4.售后服务与技术支持
4.1具备完善的售后服务体系，每台仪器包含一机一人免费培训。
4.2 质保期：1年。
4.3 全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。
5.配置
5.1 四元泵1套
5.2 四通道脱气机或五通道脱气机1套
5.3 自动进样器1套
5.4 柱温箱1套
5.5 二极管阵列检测器1套
5.6 工作站1套。（配置满足以下性能要求：处理器物理核心数≥6核、基础主频≥2.5GHz（或通过等效技术手段达到同等及以上运算性能）；内存≥16GB；硬盘≥1TB；配备液晶显示器；USB 3.0及以上接口不少于4个；配备激光打印机。操作系统须为已获得合法授权、符合国家相关标准的正版操作系统（含等效国产操作系统），采购人不指定特定品牌或版本。工作站整体性能应满足高效液相色谱仪工作站软件运行、数据采集与处理需要）。验收时须提供工作站配置清单。
5.7 液相工具包1套
5.8 选配安全盖和放空阀
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响招标人实际使用功能和效果的，可视为响应。投标人须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。
注2：标“★”条款的技术参数：投标人除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，投标人可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、有技术参数的产品彩页说明、原厂说明书截图、数据报告，或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
投标人应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标★、非标★条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投标的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：“★”号项参数为实质性要求，负偏离为无效响应；
非“★”号项参数为一般参数要求，负偏离在评分中可以扣分。
以上参数均需要提供参数证明材料。
（三）拟实现功能或目标
用于检测镇江本地企业的产品：复合肥料、掺混肥料（BB肥）、高氯酸、硫酸等。


采购包6：X射线荧光光谱仪
（一）项目背景
荧光光谱仪是一种无损、快速、精准的物质成分分析仪器，基于X射线荧光光谱分析原理，通过激发样品产生特征X射线，对射线波长、强度进行检测，实现物质元素定性与定量分析。设备主要由X射线管、探测器、光学系统、样品腔及智能分析软件组成，无需破坏样品，操作便捷，检测效率高，是贵金属、冶金、珠宝、质检等领域核心检测设备。
贵金属检测是关乎市场秩序、民生诚信、社会公共利益的关键工作，覆盖黄金珠宝市场监管、贵金属饰品质量核验、金融贵金属保真、涉案贵金属鉴定等多类重要场景。单位出具的检测结果，直接关联消费者合法权益保障、市场公平交易维护、司法案件公正裁定、行业乱象整治等各类社会事件，检测数据的精准性，不仅体现单位专业公信力，更对社会稳定、市场诚信体系建设具有直接影响。
（二）设备技术要求
1.应符合国标GB/T 18043-2013《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》中检测仪器的要求；
2.元素分析范围：硫（S）～铀（U）以上；
3.元素含量分析范围：ppm级～99.99%，元素定量分析数量≥40种元素（至少包括金、银、铂、钯、铑、铁、铼、铱、铜、锌、钨、镍、锇、钌、铱等）；
4.锰元素在5.89keV能量位置的峰，分辨率优于125eV；
★5.探测器：SDD，探测面积≥25mm2；
6.分析检出限：ppm级（其测试下限最高可以达到1ppm）；
7.X荧光光管：钨靶材；
8.重复性：0.3‰；
9.长期工作稳定性: 0.5‰ (含量960‰以上)；
10.测量时间：5s～200s（可自行设定调节）；
11.可调滤光片：≥5种（需提供实物照片）；
12.准直器：不少于8种，可自动切换，其中准直器最小直径≤0.3mm，最大直径≥7mm，以满足各种尺寸样品测试要求（需提供各种实物照片）；
★13.样品腔尺寸：≥400mm×300mm×90mm；
14.摄像头：CDD工业级高清晰摄像头；
15.测量镀层厚度：≥8μm (测量精度±5%)；
16.有开盖测试功能，采用手动二维移动平台；
17.制冷方式：电制冷，无需液氮制冷，可常温保存，适用于贵金属产品测试；
18.配备操作软件要求: 贵金属成分分析软件；镀层成分分析软件（可分析常见贵金属镀层厚度，可分析至少4-5层,含铜镀金、银镀金曲线）；贵金属有害元素分析软件（可分析常见贵金属中含有的Cr、Hg、Pb、Br、Cd这几种重金属元素）。软件拥有自主使用权，并承诺后期能提供免费升级更新（提供拥有自主使用权证明材料和提供免费升级更新的承诺书）。贵金属成分分析软件中要有能测试镀层厚度模块功能，镀层厚度测试模块中要有测试贵金属模块功能，且可以自由切换；
19.操作软件定性分析要求：有智能模式，可以测试常见珠宝玉石（翡翠、钻石、玻璃等物质）的杂质含量，做到定性半定量，显示测量数据，还可以对部分宝石进行辨别（如能区分钻石和合成立方氧化锆、人工处理绿松石和天然绿松石、海水珍珠和淡水珍珠等）；
20.贵金属软件应具备对常见掺假元素超标或疑似包金电镀样品的识别和数据提示功能（提供软件截图证明）；
21.具备测试金包银镀层厚度以及同时测出底材材质成分的功能（提供软件相关功能截图）。
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响招标人实际使用功能和效果的，可视为响应。投标人须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。
注2：标“★”条款的技术参数：投标人除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，投标人可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、有技术参数的产品彩页说明、原厂说明书截图、数据报告，或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
投标人应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标★、非标★条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投标的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：“★”号项参数为实质性要求，负偏离为无效响应；
非“★”号项参数为一般参数要求，负偏离在评分中可以扣分。
以上参数均需要提供参数证明材料。
（三）拟实现功能或目标
符合国标GB/T 18043-2013《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》中检测仪器的要求。



采购包7：电子万能材料试验机
（一）项目背景
万能材料试验机是一种功能全面、精度稳定、适配性强的材料力学性能检测设备，基于静态载荷施加与形变测量原理，通过对试样施加可控的拉力、压力、弯曲力等不同载荷，对载荷大小、形变位移、加载速度进行精准采集，实现各类材料力学性能的定性验证与定量测算。设备主要由高刚性加载框架、传动加载系统、测量传感单元、适配夹具及数据处理分析系统组成，无需复杂样品前处理，操作流程标准化，检测结果可追溯，是冶金、建材、制造、科研、质检等领域开展材料性能检测的核心设备。
与万能材料试验机相关的安全鞋及橡塑材料检测是轻工部门的重要收入来源，同时是关乎生产安全、民生防护、产品质量监管的关键工作，覆盖劳保产品市场监管、安全鞋成品质量核验、轻工制品质量抽检等多类重要场景。单位出具的检测结果，直接关联劳动者职业安全保障、市场公平交易维护、产品合规准入审核、轻工行业质量升级等各类民生与产业事件，检测数据的准确性，不仅体现单位专业公信力，更对安全生产保障、轻工产品质量诚信体系建设具有直接影响。
（二）设备技术要求
1.满足QB/T 2710-2018、QB/T 2711-2005、GB/T 528-2009、GB/T 529-2008、GB/T 9341-2008、GB/T 1041-2008、GB/T 20991（保护包头耐压力性、刺穿垫抗刺穿性、鞋座区域能量吸收、鞋帮外底结合强度、外底中间层结合强度）、GB/T 1040系列塑料拉伸性能标准等标准检测要求，并具备相应的试验夹具。
2.力量传感器个数及容量：2kN传感器1个（拉力方向），20kN传感器1个（压力方向）；
3.可多单位切换：如kgf、lbf、N、kN、Pa、kPa、MPa等；
4.试验机等级：0.5级；
5.力量分辨率：不低于1/500000 FS，全程不分档且分辨率不变；
6.力量放大倍率：无段自动放大；
★7.力量测量精度：±0.5%；
★8.机台最大行程（不含夹具）：≥1100mm；
9.机台有效宽度：≥400mm；
10.位移分辨率：不低于0.00004mm；
11.变形示值相对误差：示值的±0.5%范围内；
★12.测试速度：0.001～1000mm/min；
13.速度精度：±0.5%；
14.数据采样频率：1000HZ-10000HZ，可任意设置（提供软件功能说明、操作手册或第三方检测报告等证明材料）；
★15.试验力测量范围：0.2%～100%FS；
16.变形测量范围：0.20%～100%FS；
    17.恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.50%～100%FS；
    18.机台应分级管理：机台软件可设置管理员、多用户权限管理，方便管理，互不干扰（提供软件功能说明、操作手册或第三方检测报告等证明材料）；
    19.具备多点力量校正（5-35点，可任意设置），保证测试结果的准确性（提供软件功能说明、操作手册或第三方检测报告等证明材料）；
    20.采用结构化设计，能够智能诊断故障，维护方便；
    21.机器有力值超负荷和位移超行程自我检测和保护功能，有效降低人为失误造成的损坏（提供软件功能说明、操作手册或第三方检测报告等证明材料）；
    22.具备碰撞保护功能，横梁快速移动时（如设定500mm/min）发生碰撞，系统能自动停止横梁移动并立即反向制动，防止设备和试样的损坏（需提供具备相应功能承诺书）；
    23.具备根据不同材料种类自由设置断裂敏感度数值功能，保证测试结果的准确性（提供软件功能说明、操作手册或第三方检测报告等证明材料）；
    24.有独立的操作软件，至少应包含所列标准有独立的可选择操作程序，操作者可依据其他标准或要求自行编辑和保存操作程序，和设定具体的试验参数，可依据自身需求修改测试方法和试验报告；
    25.软件具备取任意点功能：有取任意点功能，可自由定义侦测任意非特征点的数据（提供软件功能说明、操作手册或第三方检测报告等证明材料）；
    26.软件采用模块化的软件设计，测试过程中可查看历史测试数据；
    27.承诺后期能提供免费软件升级更新服务（提供承诺书）；
    28.配置要求：至少包含主机1台，20KN传感器1套、2KN传感器1套、计算机1套，软件系统1套、防碰撞保护系统1套、大变形引伸计1套、楔形夹具1套、气压双作动平面夹具1套、压盘1套、穿刺夹具1套、弯曲夹具1套、拉力机底座1个。
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响招标人实际使用功能和效果的，可视为响应。投标人须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。
注2：标“★”条款的技术参数：投标人除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，投标人可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、有技术参数的产品彩页说明、原厂说明书截图、数据报告，或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
投标人应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标★、非标★条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投标的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：“★”号项参数为实质性要求，负偏离为无效响应；
非“★”号项参数为一般参数要求，负偏离在评分中可以扣分。
以上参数均需要提供参数证明材料。
（三）拟实现功能或目标
满足QB/T 2710-2018、QB/T 2711-2005、GB/T 528-2009、GB/T 529-2008、GB/T 9341-2008、GB/T 1041-2008、GB/T 20991（保护包头耐压力性、刺穿垫抗刺穿性、鞋座区域能量吸收、鞋帮外底结合强度、外底中间层结合强度）、GB/T 1040系列塑料拉伸性能标准等标准检测要求，并具备相应的试验夹具。



采购包8：单纱强力机、透气性测试仪
（一）单纱强力机项目背景
单纱强力机是一种专门用于纤维纱线断裂强力及断裂伸长率的专用检测设备，纱线的强力大小直接关系到最终织物的强力，从而影响产品使用耐久性。目前中心现有设备为电子单纱强力仪设备（型号：HD021N-12（柜式）），该设备应用年代较长，前期经常保修，目前处于报废状态，所以急需新购一台新设备，能维护好现有资质运行，从而为当地企业提供更好服务。
（二）单纱强力机设备技术要求
1.应符合GB/T 3916-2013《纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定（CRE法）》中检测仪器的要求；
★2.预加张力调节范围不低于0～150cN，根据设定值自动施加；
3.采样频率不低于1000Hz；
★4.测力范围不低于0～100N；
★5.测力精度不低于≤±0.2%FS；
★6.拉伸速度不低于20～1000mm/min且可调；
7.有效动程不小于800mm ；
8.夹持距离至少包含100mm,250 mm,500mm可选择,或自由可设，自动定位，无须人工手动移动(需提供软件操作界面截图或相关佐证资料)；
9.具有定速拉伸和定时拉伸两种测试模式选择；
10.高清彩色触屏程控，中文菜单操作，主机能直观显示拉伸强力曲线(需提供软件相应界面截图)；
11.提供多种统计模式，如：全曲线、单曲线、直方图等，并可自由编辑打印(需提供软件相应界面截图)；
12. 能连电脑操作，操作软件具有合法、完整知识产权，不得侵犯任何第三方知识产权（需提供有效佐证材料，如软件著作权登记证书、合法授权书或知识产权合规声明等）；
（三）单纱强力机拟实现功能或目标
符合GB/T 3916-2013《纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定（CRE法）》中检测仪器的要求。
（四）透气性测试仪项目背景
透气性测试仪是纺织服装面料或成品的专用检测设备，透气性的大小影响最终产品的舒适性，甚至影响穿着者的身体健康。目前中心现有设备为数字式织物透气性能测定仪设备（型号：YG(B)461E），该设备应用年代较长，该经常出现启动不了和数据结果波动性大的情况，所以急需新购一台新设备，能维护好现有能力运行，从而为当地企业提供更好服务。
（五）透气性测试仪设备技术要求
1.应符合GB/T 5453-2025《纺织品 织物透气性的测定》中检测仪器的要求；
★2.压力量程可设定范围不小于0.1～4000Pa，且支持该范围任意设定；
★3.可测透气率范围不小于1～10000mm/s，测量误差≤±2％；
4.单次测量时间≤15秒；
5.可测织物厚度范围不小于:0～10mm；
6.试样压差设定范围不小于0.1～500Pa，压差精度≤1％；
7.设备配备两种试样面积(测试头):20cm2、38cm2，系统能自动识别更换的测试头规格，无需手动选定（需提供密封测试头实物照片作为投标资料）；
8.采用流量计法高精度透气测试模式，实现全量程智能动态数据采集，具备相应的测试模式使用授权，便于后期升级维护。（软件具备该测试模式功能并提供功能截图或第三方检测报告）
9.多种测试单位选择：mm/s、cm³/cm²/s、L/dm²/min、L/m²/s、m³/m²/min、m³/m²/h、ft³/ft²/min等；单位之间自由切换，无需人工换算（需提供多单位切换界面照片）；
10.具备一键测试功能，即启动后自动完成整个测试过程，包含试样夹持、松开等动作等，无须人工分步操作；
11.夹持方式：气动柔性夹持；
12.测试风道应为全密封型，采用多重隔音装置，设备负载运行时的发射声压级噪声应不大于 65 dB(A)，有效隔绝外界干扰，保证测试数据精度，降低设备运行噪音；
13.具备高清彩色触屏程控，中文、英文系统可选；
14.内置打印功能，能够完成检测数据打印输出；具备电脑通讯接口，可连接计算机开展设备操作，并实现测试结果的传输与输出；
15.具有连续测试模式功能，提高测试效率；
16.具有自主知识产权或提供合法知识产权声明，确保技术先进性及后期的升级维护（需提供有效佐证材料或合法知识产权声明）；
17. 具有配套可连接电脑使用的操作测试软件，软件具备合法、完整知识产权，不得侵犯任何第三方知识产权（需提供有效佐证材料，如软件著作权登记证书、合法授权书或知识产权合规声明等）
18.配置要求：至少包含主机1台、静音气泵1台、测试软件1套；
（六）透气性测试仪拟实现功能或目标
符合GB/T 5453-2025《纺织品 织物透气性的测定》中检测仪器的要求。
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响招标人实际使用功能和效果的，可视为响应。投标人须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。
注2：标“★”条款的技术参数：投标人除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，投标人可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、有技术参数的产品彩页说明、原厂说明书截图、数据报告，或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
投标人应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标★、非标★条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投标的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：“★”号项参数为实质性要求，负偏离为无效响应；
非“★”号项参数为一般参数要求，负偏离在评分中可以扣分。
以上参数均需要提供参数证明材料。


采购包9：原子吸收光谱仪
（一）项目背景
原子吸收光谱仪是基于基态原子对特征波长光的选择性吸收进行定量分析的仪器，核心用于检测样品中重金属元素含量，具备灵敏度高、选择性好、精密度优的特点，广泛应用于纺织、化工、食品、轻工等领域，我中心主要用于在纺织服装、皮革、家具、化工产品做可萃取 / 可溶性重金属检测。
（二）设备技术要求
1.光学系统
1.1.波长范围：184-900nm；
1.2.实时双光束；
1.3.光栅面积大于60×70mm，1800线/mm平面光栅分光系统；
★1.4.检测器：全谱高灵敏度阵列式CCD固态检测器或2个光电倍增管；
2.进样系统
2.1.火焰AAS耐HF酸进样系统，可耐HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，HF， NaOH以及高盐样品。可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头；
2.2.燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化；
2.3.火焰进样系统:雾化器手动操作维护方便快捷，无需任何工具；
★2.4.石墨炉AAS进样系统：石墨炉进样盘单盘≥140位以上的自动进样器，进样量1-99微升连续可调；
★2.5.石墨炉AAS进样系统，配备加氧装置，加氧流量由软件自动控制，流量控制范围：0~250ml/min；
2.6.火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全；
3.火焰采用高强度宽范围氘灯背景校正，可校正357nm铬；
★4.石墨炉使用均匀的横向加热方式，背景校正：氘灯/纵向塞曼；
5.石墨炉需配置具备过程状态监测功能的监测装置或具备相同功能效果的装置，监控温度不低于1000度，完整监测石墨炉进样位置、样品溶液的干燥、灰化、原子化和清洗等过程状态；
6.灯选择：内置两种灯电源，可连接空心阴极灯和无极放电灯；通过软件由计算机控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值；
7.灯位数：火焰≥8灯座（独立灯座），石墨炉≥8灯座（独立灯座），火焰和石墨炉分别做样分析8种元素无需换灯；
8.电源：内置直流石墨炉电源，整个仪器为一个整体；
9.性能指标
9.1.火焰AAS的灵敏度，2ppm Cu 吸光度＞0.35，精密度RSD＜0.4%。测量方法按照GB/T 21187-2007的4.5.2.1和4.7.2.1试验程序进行；
9.2.Cu元素2ppm浓度，一小时连续测试12次/5分钟，每次测试值≤1%；
9.3.标配石墨炉加氧除碳炉内消解装置:在石墨炉灰化阶段软件可自动控制加氧时间和流量，可对悬浮液等样品直接进样，无需样品消解，测量样品中的铅和砷，12.5ppb的加标回收率在95-105%范围，RSD<2%；
9.4.石墨炉灵敏度，25ppb Cu 进样20微升，特征质量＜16.5pg，精密度RSD＜2%。测量方法按照GB/T 21187-2007的4.5.2.2、4.6.2.2和4.7.2.2试验程序进行；
9.5.以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须＞0.999；
9.6.以石墨炉方法测量，2ppb、4ppb、6ppb、8ppb的砷标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999；
9.7.石墨炉法样品进样体积（不包含基体改进剂和稀释液体积）60微升测量，测试0ppb、1ppb、2ppb、3ppb、4ppb的铜标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须＞0.999；
10.操作软件
10.1.全中文AAS操作软件，和中文帮助软件，而且生成的报告应为全中文报告；
10.2. 仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量至少在0.1至60秒或更宽之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能；
10.3. 校正曲线：支持不少于 10 个标准点的多种校正曲线拟合方式，标准点数量应能满足火焰及石墨炉分析方法对校准范围的要求；具备任选单一标准点对已建立曲线进行斜率重校的功能；
10.4. 校正曲线应支持不少于线性、二次及三次多项式拟合，并具备标准加入法（含简化标准加入法或等效方式）的校准功能；
11.配置要求：原子吸收分光光度计主机1套、操作软件1套、石墨炉加氧装置 1套、编码元素灯6只、循环水1台、空压机1台，电脑1台。
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响招标人实际使用功能和效果的，可视为响应。投标人须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。
注2：标“★”条款的技术参数：投标人除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，投标人可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、有技术参数的产品彩页说明、原厂说明书截图、数据报告，或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
投标人应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标★、非标★条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投标的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：“★”号项参数为实质性要求，负偏离为无效响应；
非“★”号项参数为一般参数要求，负偏离在评分中可以扣分。
以上参数均需要提供参数证明材料。
（三）拟实现功能或目标
用于在纺织服装、皮革、家具、化工产品做可萃取 / 可溶性重金属检测。
[bookmark: _Toc12887272]四、服务要求
采购包1-采购包9：
1.产品免费质保期一年，质保期自验收合格在验收单上签字之日起开始计算。质保期内，除不可抗力因素，因货物制造质量不良或非人为因素而产生损坏或不能正常使用，投标人应免费提供更换和维修。非人为因素是指没有超出招标文件和国家规定的技术指标的行为。如果产品、材料是人为损坏，或不在保修范围内，投标人也必须为招标人修复，但费用由招标人承担，投标人只收取成本价。投标人必须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。
中标后须提供符合国家标准及采购合同约定的质保服务承诺，中标人为本项目售后服务第一责任主体，全面承担质保期内维修、更换、技术支持等全部义务，保证所投产品的产品质量、售后服务满足招标文件及合同约定。若中标人未按承诺履行质保义务、存在产品非原厂、假冒伪劣等违约情形，招标人有权依据政府采购合同追究中标人全部违约责任。
2.投标人保证所提供的设备为合同协议规定厂家的原装产品，全新、未曾用过，其产品应符合合同规定的型号、规格和性能指标，并要有产品的检测证书。
3.在质量保证期满时，投标人工程师和招标人代表共同对设备进行全面检查，如得到招标人认可，双方签订保证期满合格证书。
★4.质保期自货物最终验收合格之日起计算，整机保修，质保期内提供免费保修及免费更换配件服务；质保期届满后，投标人承诺继续为招标人提供合同项下材料设备维修服务，招标人按投标人提供的优惠维修服务价格支付相关费用，投标人保证在设备使用期内以不高于本合同设备及相关配件的价格供应备品，同时投标人须承诺对设备提供技术支持、维修及零配件供应服务。
5.投标人提供产品及其附件应有完整技术文档，投标人应提供中文版的操作系统及有关的应用软件，招标人在使用和开发应用过程中，投标人应及时提供各项必要的技术支持。
6.质保期内24小时内没有响应或在规定时间内拒绝或没有派员到达招标人提供技术服务、修理或退换问题材料设备，招标人有权委托第三人对合同材料设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由中标人承担。
7.安装调试培训：投标人应免费向招标人技术人员提供产品安装调试及使用方面的培训，培训内容包括测试原理、操作使用、维护保养等，保证设备的正常运行。
注：必须针对上述要求在投标文件中逐条表述及承诺（格式自拟）。服务要求中标“★”条款属于实质性响应要求须提供承诺函并加盖公章（格式自拟），如不满足，作无效响应处理。
五、运输、安装、验收
采购包1-采购包9：
1. 设备运输：中标人免费送货上门，并送货至招标人指定位置，包括搬运上楼，包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适合长途运输。中标人应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果负责。
2.投标人负责提供设备安装相关技术要求的图纸或安装施工技术条件，并配合招标人进行施工技术指导。
3.设备安装：设备到达指定地点后，中标人应在约定时间内上门免费安装、调试，直至符合技术性能为止。安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由中标人负责。安装过程中除基础水电配备外，一切安装需要的硬件和软件均由中标人免费提供。合同签订后，在1周内投标人将设备工作环境要求通知招标人。
4.设备验收：中标人需安排专业的安装工程师在招标人的实验室内或指定地方安装设备仪器（须含相关随机附件，须提供现场安装服务），根据制造商（生产者）产品及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求做验收试验。直至招标人认可仪器符合技术性能为止，如不能通过验收，招标人有权拒绝验收要求退还货物并追究成交人的法律责任。
5.设备安装调试完成并稳定运行后，提供具备CNAS资质的第三方校准证书。
六、交货期和交货地点
1.设备供货期为：合同签订后60天内完成设备安装、调试工作。
2.本次所采购的设备交货地点为镇江市产品质量监督检验中心指定地点。
七、付款方式
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]投标人按采购合同内容合格地履行供货义务后，经验收合格后，凭销售增值税专用发票到招标人办理货款结算手续。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]1.合同签订生效后，招标人自收到中标人开具的正规增值税专用发票后，10个工作日内以银行转账方式支付45%的预付款汇入中标人指定账户（如中标人不需支付此项费用的，招标人可不支付，本项费用连同后期一并支付）；
2.货物到招标人现场并经招标人初步验收合格，招标人自收到中标人开具的正规增值税专用发票后，在10个工作日内以银行转账方式支付35%的合同款汇入中标人指定账户；
[bookmark: _GoBack]3.全部设备完成安装调试，经招标人组织验收合格后，招标人自收到中标人开具的正规增值税专用发票后，在10个工作日内以银行转账方式支付剩余合同款。
4.以上采购项目资金支付程序，按照国家、省、市有关财政资金支付管理的规定执行，市财政部门批复资金到账后立即付款。
八、报价要求
本项目为交钥匙项目，报价包括全部货物、软件系统、计量校准、辅材、配件、运输、管理、维护、利润、税金、保险、现场安装（包括安装过程中损坏的修补）调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标投标人须对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。采购单位除支付本次采购项目的合同金额外不再承担其他任何费用。
