

南京市秦淮区朝天宫社区卫生服务中心

南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目(朝天宫院区)口腔科及康复理疗设备采购项目


招标文件

项目编号：JSZC-320104-HWZX-G2026-0713
项目代理编号：0675-266JOC0031101
采购人：南京市秦淮区朝天宫社区卫生服务中心
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
日期：2026年11月
第一章  招标公告
项目概况
[bookmark: OLE_LINK5]南京市秦淮区朝天宫社区卫生服务中心 关于 南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目(朝天宫院区)口腔科及康复理疗设备采购项目的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载，并于2026年12月1日9时00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320104-HWZX-G2026-0713，项目代理编号：0675-266JOC0031101
2、项目名称：南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目(朝天宫院区)口腔科及康复理疗设备采购项目
3、项目预算金额：人民币143.48万元
[bookmark: OLE_LINK9]4、最高限价：（详见采购需求，投标人投标报价不得超过限价金额，否则将作无效标处理）。
5、采购需求
5.1：项目简介
	品目序号
	设备名称
	数量（台/套）
	预算/最高限价（单价）
	预算/最高限价（总价（元））

	1
	台式袖桶血压仪
	2
	20000
	40000

	2
	口腔用根管治疗机用马达
	4
	6000
	24000

	3
	口腔根管充填用热牙胶系统
	4
	8500
	34000

	4
	牙胶尖携热器
	4
	6000
	24000

	5
	口腔根管测量仪
	4
	6000
	24000

	6
	口腔种植用涡轮机头
	10
	1000
	10000

	7
	口腔印模材料搅拌机
	1
	5000
	5000

	8
	口腔石膏震荡机
	1
	1500
	1500

	9
	牙科专用封口机
	1
	8000
	8000

	10
	口腔专用超声波清洗机
	1
	6000
	6000

	11
	牙科器械烘干机
	1
	8000
	8000

	12
	口腔科专用蒸馏水机
	1
	11000
	11000

	13
	补牙充填器械
	10
	2000
	20000

	14
	全套拔牙钳
	3
	8000
	24000

	15
	小推车
	4
	1200
	4800

	16
	口腔用快速涡轮手机头
	8
	1000
	8000

	17
	口腔医用消毒锅
	1
	15000
	15000

	18
	口腔技工模型打磨机
	1
	5000
	5000

	19
	必兰注射器
	10
	400
	4000

	20
	口腔头戴式显微放大镜
	4
	20000
	80000

	21
	种植工具盒dio
	5
	8000
	40000

	22
	种植手术盒诺贝尔
	5
	13000
	65000

	23
	种植手术器械
	8
	13000
	104000

	24
	牙挺
	1
	6000
	6000

	25
	手术显微镜（核心产品）
	1
	250000
	250000

	26
	24小时动态血压
	2
	20000
	40000

	27
	12导心电图机
	1
	40000
	40000

	28
	AED 
	2
	20000
	40000

	29
	心电监护
	2
	15000
	30000

	30
	吸痰器
	1
	1000
	1000

	31
	抢救车
	1
	2000
	2000

	32
	治疗车
	4
	2000
	8000

	33
	平车（转运车）
	1
	8000
	8000

	34
	输液泵
	3
	6000
	18000

	35
	静脉推注泵
	3
	5000
	15000

	36
	高级全功能护理人训练模型
	1
	5000
	5000

	37
	高级全自动半身心肺复苏模拟人
	1
	4000
	4000

	38
	糖尿病足模型
	1
	500
	500

	39
	胰岛素泵
	2
	20000
	40000

	40
	单冷喷雾机
	2
	1500
	3000

	41
	单热喷雾机
	1
	1500
	1500

	42
	红蓝黄光治疗仪
	1
	80000
	80000

	43
	激光穴位治疗仪
	1
	60000
	60000

	44
	电子手术治疗机
	1
	20000
	20000

	45
	五官超短波电疗仪1
	1 
	13000 
	13000

	46
	低频电治疗仪
	1 
	8500 
	8500

	47
	电脑中频治疗仪
	1 
	8000
	8000

	48
	空气压力治疗仪
	1 
	12000
	12000

	49
	脑循环电刺激仪
	1 
	20000
	20000

	50
	超声治疗仪
	1 
	28000
	28000

	51
	偏正光治疗仪
	1 
	80000
	80000


备注：
1.以上设备为1个包，投标产品不接受缺漏；
2. 每项设备单价，也不得超过文件规定的单价最高限价。

二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
[bookmark: _Hlk225256455]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近三年任意一年度的经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
2. 对于“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中”第（2）条至第（5）条证明材料可使用《政府采购供应商信用承诺书》替代。
3.法律、行政法规规定的其他条件。
4.本项目不接受联合体投标

(二)特殊资格要求
投标人需提供医疗器械经营许可证 和 医疗器械经营备案表

三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.项目报名时间：2026年11月7日0:00至2026年11月13日23:59（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年12月1日9时00分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]1、本项目不收取投标保证金；
2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3、本项目落实的政府采购政策：
1）政府采购促进中小企业发展
本项目属于 货物类 采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受价格扣除优惠政策。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。
2）政府采购支持监狱企业发展
3）政府采购促进残疾人就业
4）政府采购鼓励采购节能环保产品
5）
5.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
5.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
	[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]采购人联系方式

	招标人：南京市秦淮区朝天宫社区卫生服务中心
联系人：潘老师
电话：13851673331
地址：南京市秦淮区王府大街121号


2.采购代理机构信息
名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地　址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：025-84795965
3.项目联系方式
项目联系人：金昕、谢影
电话：025-84795965


[bookmark: _Toc15713][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc12175][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc27798][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在原公告媒体上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。
7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]8、招标文件的修改
8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在原公告媒体公布。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc22457][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；
*10.2 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。
*10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354]11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12、开标一览表和分项报价表
[bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
12.2 标的物
采购人需求的货物、服务等。
12.3有关费用处理
（1） 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。
（2） 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
（3） 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
（4） 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846]13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；
13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；
13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函
投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。
16、投标保证金
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]本项目无需递交投标保证金。
17、投标有效期
17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc49090512][bookmark: _Toc14577361]18、投标文件签署
18.1 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。
[bookmark: _Toc22743][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照做无效投标处理。
19.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20.投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc21082]五、开标与评标
22.开标
22.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23.评标
23.1 评标由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
24.评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]25．投标的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人、代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。
*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	投标文件签署、盖章齐全完整
	符合招标文件要求

	投标有效期
	符合招标文件要求

	项目需求中的实质性要求
	符合招标文件要求

	其他实质性要求
	符合招标文件要求


26.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
*26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]*28、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]28.1 无效投标条款
28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
28.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
28.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。
28.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。
28.1.6 未通过符合性审查。
28.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中加注“*”或“★”号部分均为实质性要求和条件）。
28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
28.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
补充：
（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标（响应）价格作出解释,由评审委员会依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
28.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
28.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
28.2 废标条款
28.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
28.2.3 因重大变故采购任务取消。
28.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
28.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
28.4 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
28.4.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。
[bookmark: _Toc25066][bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
29.3评审结束后，中标人名单将在 原公告媒体 进行公示，公告期限为1个工作日。
*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正
当利益的；
（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；
（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
[bookmark: _Toc200451960]（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。
不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30、质疑处理
30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
联系人：金昕、谢影
联系电话：025-84795965
地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼
30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
30.7以下情形的质疑不予受理：
 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
 超出政府采购法定期限的质疑。
 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。
 法律法规规定的其他不予受理情形。
供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
31、中标通知书
31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。
31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc9952][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]32. 签订合同
32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、货物、服务的追加、减少和添购。
33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、中标服务费
[bookmark: _Toc1343]投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司(以下简称采购代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。本项目预算已包含本次招标服务费，故服务费由中标人支付。
招标服务费收费标准:中标人向采购代理机构支付招标服务费，服务费标准按下表标准的70%计取。
[bookmark: _Hlk150789600]招标代理服务收费标准（费率）：
	中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5％

	100—500
	1.1％

	500—1000
	0.8％

	1000—5000
	0.5％


中标服务费账号：
江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座第14、15层
开户行名称及账号：
交通银行江苏省分行营业部  320006607010141124109






















[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]第三章  合同文本（参考）
南京市秦淮区朝天宫社区卫生服务中心医疗设备购销合同
甲方：南京市秦淮区朝天宫社区卫生服务中心
乙方：                                           联系人：          电话： 
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XX代理公司(注：院内填写南京市秦淮区朝天宫社区卫生服务中心采购项目，院外代理公司请填写代理公司名称)采购项目（项目编号：XX）的《采购文件》及乙方的《响应文件》及成交通知书，甲乙双方就医疗设备购销事宜，签订本合同：
1、 设备名称及金额：
	设备名称
	注册证号
	规格型号
	生产厂商
	数量
	单价（元）
	总金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总额
	合计：人民币（大写）                     （小写：￥    ）


注：医疗器械的产品名称、型号应与注册证中的注册名相同；属于法定商检的，需进行商检；乙方保证成交价格不高于市场成交价，若高于市场成交价，乙方应承担超出部分。属于计量器具的，需提交计量检定证书或进口型式批准证书，乙方提供的产品应保证计量合格，乙方应承担初次计量检测费用。
2、 设备的详细配置、随机的必备品、配件、工具及其他物品的数量和供应方法见附件（合同签订前需医院使用科室负责人签字确认）。
3、 设备的交付期：自双方合同签订后的   天内向甲方交付上述设备（如甲方因特殊情况需延长交货应按甲方具体要求）；每逾期交付一日，乙方应当按照合同价款的千分之一向甲方支付违约金；逾期30日的，甲方有权要求解除本合同，并有权要求乙方支付合同价款20%的违约金；若甲方未因此解除本合同，乙方应向甲方支付逾期违约金，且保修期延长壹年。
4、 交货方式：乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，设备的运费、保险费，安装费等全部由乙方承担。
5、 安装验收：甲乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据约定的技术标准进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。甲方签字并不视为乙方无产品质量问题，乙方仍应对产品质量缺陷或瑕疵负有责任。
6、 质量标准：根据国家、出厂有关标准及约定标准（如有约定）。乙方保证向甲方提供已取得医疗器械注册证的全新原包装合格产品。若乙方所提供的产品因产品资质或质量出现问题，造成罚款或医疗事故/损害赔偿等责任的，由乙方承担全部责任（甲方使用不当除外）。
7、 操作培训：乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，确保甲方使用人员熟练使用设备，在使用一段时间（具体由甲方决定）后，可根据甲方的要求另行安排培训计划。因乙方未培训或者未指导到位造成甲方人员在使用过程中造成的全部损失，由乙方承担。
8、 付款方式：XXXXXXXXXX
9、 索赔条款：设备不符合本合同约定，乙方同意甲方有权单方选择下列方式之一处理：
（1）退货：货款全额退还，乙方承担合同价款20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，另行赔偿。
（2）折价：按照设备的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，乙方将设备折损的价值向甲方退还货款，并赔偿甲方损失（损失难以确定的，按照设备价款的10%计算）。
（3）换货：调换有瑕疵的设备，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方负责因此产生的一切费用和损失。
本合同中的违约责任包括但不限于运费、鉴定费、差旅费、律师费等。
10、 权利瑕疵：乙方保证设备不存在侵犯任何第三方包括知识产权在内的任何合法权益；因乙方侵权行为导致甲方损失的，由乙方承担，乙方并应按照设备价款的10%承担违约金。
11、 合同售后条款：该设备（含所有部分）自验收报告确认签字日起免费保修    年；质保期满后，乙方负责终身维修，免人工费，只收配件费用。所有随设备配置物品享受同等保修权利。保修响应时间为收到甲方通知后   小时内到场处理，   小时内恢复正常使用状态；因配件无货等客观困难不能按时恢复正常使用状态的，经与甲方协商可以适当延期，但最迟不得超过   天；若达到   天仍不能恢复的，乙方须提供备用设备。
12、 廉政约定：乙方应加强对销售代表的管理，销售代表发生不良行为的，甲方有权解除合同。
13、 争议解决方式：因签订、履行本合同发生争议的，协商解决；协商不成的，向甲方所在地法院起诉。
14、 乙方提供的报价文件、技术响应表、承诺书与本合同具有相同的法律效力。
15、 未尽事宜，甲、乙双方以书面形式签订补充协议，补充协议可作为本合同的组成部分。
16、 其他约定事项（手写无效）：                                                   。
17、 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效；本合同以中文书写，壹式伍份，甲方持肆份，乙方持壹份，具有相同的法律效力。
甲方：南           （盖章）   乙方： XXXXXX       （盖章）
地址：                    地址：                                          
联系方式：                            公司联系方式：                    
传真：                                        传真：                 
甲方法定代表人或授权代表：                乙方法定代表人或授权代表： 
日期：                                  日期：                        
开户银行：                        
账号:      
《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。














第四章 项 目 需 求
(★参数不允许负偏离。投标人应如实填写技术偏离表。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标文件要求在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（如技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）、食药监局出具的注册证及检测机构出具的检测报告、或招标文件规定的证明材料等为准，上述材料的效力等级最高为注册证之附件《产品技术要求》、其次为具有CMA标记的第三方检测报告、再次为其他检测报告、技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等。投标人提供的证明材料存在不一致时以效力等级高的证明材料为准。投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，证明材料中相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号。“二、技术要求：技术参数中所有▲参数，以及 标注要求提供证明材料的参数，均需按上述要求提供证明材料，未按上述要求提供证明材料视为负偏离。)

一、项目概况
	采购清单和总体要求

	序号
	设备名称
	数量
	★注册证要求
	★质保要求

	1
	台式袖桶血压仪
	2
	二类
	≧2年

	2
	口腔用根管治疗机用马达
	4
	二类
	≧2年

	3
	口腔根管充填用热牙胶系统
	4
	二类
	≧2年

	4
	牙胶尖携热器
	4
	一类
	≧2年

	5
	口腔根管测量仪
	4
	二类
	≧2年

	6
	口腔种植用涡轮机头
	10
	二类
	≧2年

	7
	口腔印模材料搅拌机
	1
	不适用
	≧2年

	8
	口腔石膏震荡机
	1
	不适用
	≧2年

	9
	牙科专用封口机
	1
	不适用
	≧2年

	10
	口腔专用超声波清洗机
	1
	一类
	≧2年

	11
	牙科器械烘干机
	1
	一类
	≧2年

	12
	口腔科专用蒸馏水机
	1
	不适用
	≧2年

	13
	补牙充填器械
	10
	二类
	≧2年

	14
	全套拔牙钳
	3
	二类
	≧2年

	15
	小推车
	4
	不适用
	≧2年

	16
	口腔用快速涡轮手机头
	8
	二类
	≧2年

	17
	口腔医用消毒锅
	1
	二类
	≧2年

	18
	口腔技工模型打磨机
	1
	不适用
	≧2年

	19
	必兰注射器
	10
	一类
	≧2年

	20
	口腔头戴式显微放大镜
	4
	不适用
	≧2年

	21
	种植工具盒dio
	5
	一类
	≧2年

	22
	种植手术盒诺贝尔
	5
	一类
	≧2年

	23
	种植手术器械
	8
	一类
	≧2年

	24
	牙挺
	1
	一类
	≧2年

	25
	手术显微镜（核心产品）
	1
	二类
	≧3年

	26
	24小时动态血压
	2
	二类
	≧3年

	27
	12导心电图机
	1
	二类
	≧3年

	28
	AED 
	2
	三类
	≧2年

	29
	心电监护
	2
	二类
	≧2年

	30
	吸痰器
	1
	二类
	≧2年

	31
	抢救车
	1
	不适用
	≧2年

	32
	治疗车
	4
	不适用
	≧2年

	33
	平车（转运车）
	1
	一类
	≧2年

	34
	输液泵
	3
	二类
	≧2年

	35
	静脉推注泵
	3
	二类
	≧2年

	36
	高级全功能护理人训练模型
	1
	不适用
	≧2年

	37
	高级全自动半身心肺复苏模拟人
	1
	不适用
	≧2年

	38
	糖尿病足模型
	1
	不适用
	≧2年

	39
	胰岛素泵
	2
	三类
	≧2年

	40
	单冷喷雾机
	2
	不适用
	≧2年

	41
	单热喷雾机
	1
	不适用
	≧2年

	42
	红蓝黄光治疗仪
	1
	二类
	≧2年

	43
	激光穴位治疗仪
	1
	二类
	≧2年

	44
	电子手术治疗机
	1
	二类
	≧2年

	45
	五官超短波电疗仪1
	1 
	二类
	≧2年

	46
	低频电治疗仪
	1 
	二类
	≧2年

	47
	电脑中频治疗仪
	1 
	二类
	≧2年

	48
	空气压力治疗仪
	1 
	二类
	≧2年

	49
	脑循环电刺激仪
	1 
	二类
	≧2年

	50
	超声治疗仪
	1 
	二类
	≧2年

	51
	偏正光治疗仪
	1 
	二类
	≧3年



注：
1、★需在“报价明细表（分项报价表）2” ，分项注明投标产品品牌、型号、制造商、分项价格等信息，且对应分项价格不得超过对应产品分项最高限价要求。
2、★投标产品不得缺漏
3、投标产品按上述采购清单中医疗器械分类的要求为“二类、三类医疗器械”的，需提供对应的医疗器械注册证；要求为“一类医疗器械”的，需提供对应的医疗器械注册证明；未做分类规定的产品，不做限定）。

二、技术要求（需逐条在参数偏离表中响应）
技术参数 （以下为单台/套设备 技术参数）
品目1台式袖桶血压仪
适用范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形；
技术参数
测量原理:示波法；
★2.2	血压测量范围：至少涵盖 0mmHg～300mmHg；血压测量精度：±3mmHg；压力测量分辨率：1mmHg；
★2.3	脉率测量范围：至少涵盖 30 bpm～180 bpm；脉率测量分辨率：1bpm；脉率测量精度：30bpm～100bpm范围内，误差≤±2bpm；100bpm～180bpm范围内，误差≤±3bpm；★2.4适用臂围：适用臂围：支持自动适配不同臂围，测量范围至少涵盖 16cm～43cm；
2.5	病例存储容量：≥1000例；
2.6	数字式LED或LCD等高清显示屏：根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示，具备测量错误或干扰异常提示功能
2.7设备充气放气平稳，无人为手动捆绑袖带操作，测量舒适度达标；支持自动适配不同臂围，测量误差符合国标”
2.8血压计工作模式：智能充气、线性放气；
2.9具备臂姿识别与校准提醒功能，可提示受检者调整至标准测量体位，保障测量准确度，识别方式不限红外、重力感应、机械限位等；
2.10数据联网功能：支持数据导出至院内信息系统，通讯接口类型不限 USB、RS232 等通用医用接口； 
2.11语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示；
2.12卷筒角度可调：可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响；
2.14热敏打印机：报告单采用自动切纸的热敏打印；

品目2口腔用根管治疗机用马达
1.自动反转功能，阻力达到预设扭力值时自动反转，阻力降低至预设扭力值70%时候回复正转；
2.具有校准功能，可定期校准扭力和转速，保证机器健康运转状态
3.具有屏幕操作指引功能，指示参数加减与按键的对应关系
4.具有往复功能（往复角度可调）；
5.转速范围120-650r/min,扭矩范围0.5-4.0N.cm
6.内置≥10组自定义系统及多组常见内置机用锉系统；
7.动态阻力实时监控，OLED屏幕实时显示机用锉在根管内当前阻力大小
8.高级设置功能：音量可调，左右手操作，自动关机时长可调
9.1：1金属弯机头，机头可实现360°旋转
10.无线手柄，操作更自如


品目3口腔根管充填用热牙胶系统
1.无线笔式设计，符合人体工程学，操作方便灵活；
2.工作模式温度区间大，100-200℃；
3.设有≥3种工作模式，皆为记忆模式，每个工作模式可单独调整相应的温度、推胶速度及点动注射；
4.OLED屏幕实时监控工作温度与电量并且显示牙胶使用剩余量；
5.工作尖银针可360°旋转，配套有预弯扳手方便工作尖预弯使用；
6.全自动电动马达注射，可调整注射速度分为慢、中、快三档；
7.点动注射功能，可点动注射特定长度的牙胶，有1-5档可选；
8.具备防漏胶的牙胶密封结构设计，减少漏胶可能性；
9.标配两块电池，具有便捷的电池更换方式，单电池容量≥1000mAh，充满电≤1小时；
10.重量：≤150.0g；直径：≤25.0mm；长度（带工作尖）：≤25.0cm
11.标配两款不同型号高导热材质工作尖；
12.牙胶针、弯针扳手、隔热保护罩可支持高温高压反复灭菌；
13.自动关机时间、提示音音量可调。

品目4牙胶尖携热器
1.无线笔式设计，符合人体工程学，操作方便灵活；
2.360°环形开关设计，满足任意操持习惯，工作时有工作提示音；
3.标配≥3种型号的工作尖；
4.工作尖多角度设计，6个方向可以调整；
5.工作尖冷却过程大约需要2-5秒，屏幕上会显示实时温度；
6.标配两块电池，便捷的电池更换方式，单电池容量≥1000mAh，充满电需≤1小时；直径：≤20.0mm
7.采用OLED屏幕，屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度；
8.五个预设的工作模式，皆为记忆模式，每个工作模式可单独调整相应的温度；
9.不同工作模式下加热温度在90°C到250°C范围内可调，可根据各种不同的填充材料如牙胶棒、生物陶瓷等来调节合适的使用温度；
10.工作尖在加热过程中末端精准加热，防烫伤设计，工作尖其他部分不发热；
11.自动断电保护：根据不同模式下对应温度选择持续加热时间，可设定为3到10秒，到达持续加热时间后，不再继续加热；
12.冷却显示可设定时间为0到10秒；
13.工作尖可支持高温高压反复灭菌；
14.自动关机时间、提示音音量可调。

品目5口腔根管测量仪
1.电池容量≥1000mAh;
2.电源适配器:AC100-240V5.5VA 50Hz/60Hz;
3.功率≤0.4A
4.保护程度:IPX0
5.显示≥3.5英寸LCD屏
6.声响提示:根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示

品目6口腔种植用涡轮机头
1、采用精品轴承，弯手机跳动幅度≤0.02mm
2、采用LED光纤照明
3、齿轮采用精品不锈钢，保证高强度，最大可承受扭矩≥80N•cm，最高转速≥2000 r/min；
4、采用标准的E型接口，转速比为20：1，可适配市面上带光的种植马达；
5、机身采用特殊固定，保证紧固性的同时可拆卸保养，可靠且方便；
6、采用双重冷却方式，在半导板种植手术中提供足够的有效水冷却，提高手术的成功率。
7、可承受≤134°C高温高压灭菌。

品目7口腔印模材料搅拌机
1.功率:不大于400W
2.电源:≥AC220V/50Hz、≤AC120/60Hz
3.设备安全类型:I类
4.转速:≥3000转/分(60Hz)、2550转/分(50HZ)
5.设备工作方式:间歌式工作
6.记忆时间:至少3种
7.定时器：1-16秒可调

品目8口腔石膏震荡机
1.电源:≥AC220V/50Hz
2.输出功率:≥170W
3.熔断器:≥230V2.5A
4.净重:≥4kg
5.负载:≥3kg
6.工作模式:间歇性工作

品目9牙科专用封口机
1.封口速度:10±0.5m/min封合线宽度:>12mm
2.封口留边:≤35mm可调工作温度:≥60°C可调
3.控温精度:≤1%
4.打印方式:针式打印
5.交流电源:220V±10% 50Hz
6.工作环境:环境温度10°C—40°C
7.电流:≤3.2A
8.功率:≤500W
9.保险丝:5Ax2

品目10口腔专用超声波清洗机
1.运行时间 20min左右（可设）
2.清洗温度不低于40℃
3.加热方式 电加热
4.超声功率 40KHZ  
5.容积≥10L
6.材质：304不锈钢

品目11牙科器械烘干机
1.电源:220V±10% 50Hz
2.控温范围:RT+10-300°C
3.温度分辨率:0.1°C
4.温度波动度:土1°C
5.功率:≥1300w
6.容积：≥45L
7.工作室尺寸(深X宽X高)mm:≥350x350X350；外形尺寸(深X宽X高)mm:≤520X550X735

品目12口腔科专用蒸馏水机
1．电源：220V±10% 50Hz
2.额定功率：≥750w
3.重量：≥4.2kg
4.容积：≥4L
5.内腔尺寸：≥180*200mm
6.蒸馏量：≥1L/H

品目13补牙充填器械
一.树脂充填器:1.牙科树脂充填器头部经热处理，头部的硬度≥HRC 30。
2. 牙科树脂充填器头部应有良好的韧性。
2.牙科树脂充填器的表面粗糙度参数 Ra 之数值应：无光亮≤0.8μm, 有光亮≤0.4μm。
3. 牙科树脂充填器具有良好的耐腐蚀性能。
4. 牙科树脂充填器的表面应光滑，无锋棱、毛刺。
二.粘固粉充填器:1.粘固粉充填器头部的硬度：
30Cr13为HRC 47-53;
32Cr13Mo 、40Cr13为HRC 50-58。
2.粘固粉充填器的表面粗糙度参数 Ra 之数值应：无光亮≤0.8μm, 有光亮
≤0.4μm.
3. 粘固粉充填器具有良好的耐腐蚀性能。
4.粘固粉充填器的表面光滑，无锋棱、毛刺，头部齿形清晰、完整。
三.研光器:1.  探光器头部应圆整，外表不应有锋棱、 毛刺、裂纹。
2. 研光器经热处理后，其硬度应符合：40Cr13:32Cr13Mo:HRC50-58;
30Cr13:HRC47-53;
20Cr13:HRC40-48。
3. 研光器外表可制成有光亮或无光亮，其表面（除柄部）粗糙度Ra之数值应：有光亮≤0.4 μm, 无光亮≤0.8 μm。
4. 研光器外表的耐腐蚀性能应不低于YY/T 0149沸水试验法中b级的规定。
5.研光器八角柄柄部各面宽度应均匀，柄花应清晰、完整，不应有缺花、烂花现象。

品目14全套拔牙钳
一.拔牙钳：1.拔牙钳有足够的强度，成人：施加≥300N；儿童：施加≥250N的压力后，头端不会断裂和明显的变形。
2. 拔牙钳的关节构造能使拔牙钳开合平稳，无卡塞现象。
3.拔牙钳的硬度：40HRC～52HRC, 且相对钳喙上配合面的硬度差值≤3HRC。
4.拔牙钳柄花清晰，无表面缺陷和非功能性的锋利边缘。
5.拔牙钳外表制成有光亮或无光亮，有光亮外表面粗糙度≤0.4um, 无光亮 外表面粗糙度≤0.8um。
6. 拔牙钳有良好的耐腐蚀性能。
二.微创拔牙钳：1.拔牙钳有足够的强度，成人：施加≥300N；儿童：施加≥250N的压力后，头端不会 断裂和明显的变形。
2. 拔牙钳的关节构造能使拔牙钳开合平稳，无卡塞现象。
3.拔牙钳的硬度：40HRC～52HRC, 且相对钳喙上配合面的硬度差值≤3HRC。
4.拔牙钳柄花清晰，无表面缺陷和非功能性的锋利边缘。
5.拔牙钳外表制成有光亮或无光亮，有光亮外表面粗糙度≤0.4um, 无光亮 外表面粗糙度≤0.8um。
6. 拔牙钳有良好的耐腐蚀性能。
7.手柄为人体工程学手柄，更易抓握，用力。且工作端内缘有防滑齿。

品目15小推车
1.材质：304不锈钢
2.尺寸：≤80cm*45cm*100cm（长宽高）
3.带医用耐用橡胶车轮
4.双层带抽屉

品目16口腔用快速涡轮手机头
1.工作气压：220-250 KPa (2.2-2.5 kgf/ cm2)
2.工作雾化气压：≥200Kpa (2 kg)
3.工作水压：≥200Kpa (2 kg)
4.转速：380,000-450,000 rpm
5.机头尺寸：临床补牙、修复标准机头
6.夹针方式：按压式
7.适用车针：o1.59mm~o1.6mmx21mm~23mm(直径x长度)
8.噪音：<70dB
9.标准头高速手机，按压式，三孔喷水,防回吸

品目17口腔医用消毒锅
1.容积：≥24L
2.设计压力：0.1/0.3MPa
3.设计温度：不低于144℃
4.主体保温：≥10mm，玻璃棉
5.储水装置：内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积≥6L
6.操作方式：触摸感应式操作
7.界面显示：液晶显示屏：5英寸彩色液晶屏显示，显示温度、压力、时间、报警信息等
8.使用寿命：≥8年/16000次循环

品目18口腔技工模型打磨机
1.输出电压:DC0~32V
2.保险丝:1A/220V
3.主机尺寸:≥145*95*70mm
4.匹配手柄:有刷手柄
5.电源电压:220V-240V 50~60Hz
6.功率:≥65W
7.控制转速:0-35000RPM
8.夹头尺寸:≤2.35mm(默认)
9.适用范围:抛光打磨、雕刻、牙齿加工、玉石珠宝、金属、模具加工美甲等

品目19必兰注射器
1.注射器由针对接口、针筒、推杆针尖、挡圈、拉手、弹簧
等配件装配而成。
2.注射器的针头接口配有公、英制两种螺纹，可方便选择。
常用的是公制头。
3.注射器在工作时，只要推动拉手就能起到注射作用。

品目20口腔头戴式显微放大镜
1.光学:三棱镜转角设计，创新的光学系统全视场成像清晰，边缘
成像无畸变确保广阔的视野和卓越的景深，洞悉无遗
2、瞳距范围:50mm-75mm。
3、结构:平行视线设计，最大限度降低眼部疲劳
4、倍率:2.0X-7.5X
5、工作距离:连续可调，工作距离400-550mm
6、偏转角度:45°±1°
7、重量轻便，佩戴舒适
8、眼点高度:鼻托具有两档调节高度
9、可配多种头灯。
10、具有两种鼻托:为佩戴眼镜和不佩戴眼镜使用。
11、镜架:运动款镜架
12、镜架颜色:多种色可选。
13.可定制化屈光度镜片:近视、远视、老花、散光等

品目21种植工具盒dio
适配中心现有 DIO UF全系列种植体，一体化灭菌分区托盘，全套分级备孔钻、校准扭力扳手、上颌窦骨增量配套器械，134°C耐高压灭菌，接口与 植体匹配

品目22种植手术盒诺贝尔
适配中心现有NobelActive/Parallel CC全系植体，原厂彩色编码一体化灭菌托盘，全套分级备孔钻、原厂校准扭力扳手、骨增量配套器械，134°C耐灭菌，内连接零公差匹配

品目23种植手术器械（以下为单套技术要求，本项共采购8套）
一.止血钳：
1. 止血钳有良好的弹性和牢固性。
2. 止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿吻合。
3.止血钳开闭轻松灵活，摆动量≤0.5mm。
4.止血钳应经热处理后，硬度在40HRC～ 48HRC，且两片之差≤4HRC。
5.止血钳外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度参数Ra 之数值：有光亮≤0 .4um,  无光亮≤0.8um。
6. 止血钳有良好的耐腐蚀性。
7. 止血钳对称，外表无锋棱、毛刺、裂纹，鳃部的锐边倒钝。
8. 止血钳唇头齿清晰，无缺齿、烂齿和毛刺；锁止牙完整、无锋棱、毛刺。
二.帕巾钳：
1.帕巾钳头端尖锐，无卷尖、断尖扭曲。
2. 帕巾钳有良好的弹性和牢固性。
3. 帕巾钳锁止牙全部锁合时，唇头齿吻合。
4.帕巾钳应经热处理后，硬度在40HRC～48HRC, 且两片之差≤4HRC。
5.帕巾钳外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度参数Ra 之数值：有光亮≤0.4um, 无光亮≤0.8um。
6. 帕巾钳对称，外表无锋棱、毛刺、裂纹，鳃部的锐边倒钝。
7.帕巾钳唇头齿清晰，无缺齿、烂齿和毛刺；锁止牙完整、无锋棱、毛刺。
8. 帕巾钳有良好的耐腐蚀性。
三.牙槽咬骨钳：
1. 牙槽咬骨钳刃口锋利，无卷刃、崩刃。牙槽咬骨钳闭合后，钳头相互吻合，无错 口现象。
2. 鳃轴螺钉应牢固地固定在钳子的一片上，当牙槽咬骨钳开闭时，螺钉不得跟动。
3. 牙槽咬骨钳开闭时，鳃部与关节轻松，无摆动和卡住现象。
4.牙槽咬骨钳应经热处理后，其硬度为HRC47～53。
5.牙槽咬骨钳外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度参数 Ra 之数值：有光亮≤0.4um, 无光亮≤0.8um。
6.  牙槽咬骨钳外形平整、对称、光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。柄部可有柄花或无 柄花，柄花应清晰、完整。
7. 牙槽咬骨钳有良好的耐腐蚀性。
四.镶片持针钳:
1. 持针钳表面清洁，无锋棱、毛刺、裂纹、砂眼。其唇头齿、锁止牙清晰、完整、 无毛刺。
2. 硬质合金镶片的持针钳柄部为金黄色，无硬质合金镶片的持针钳柄部用非金黄 色。
3.持针钳外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度参数Ra 之数值应：有光亮≤0.4um,  无光亮≤0.8um。
4. 持针钳有良好的弹性和牢固性。
5. 持针钳具有良好的夹持性能。
6. 持针钳的鳃部关节开闭灵活，松紧适当。
7.持针钳经热处理后硬度在40 HRC～48 HRC, 且两片之差≤4 HRC。硬质合金镶 片的硬度≥923HV0.5, 两片之差应≤50HV0.5。
8.持针钳有良好的耐腐蚀性。
五.手术刀柄：
1.手术刀柄与手术刀片配合时，插卸轻松。
2.手术刀柄外表为无光亮，其表面粗糙度Ra 之数值（除颈部及侧面倒角部）≥0.8um。
3. 手术刀柄外形轮廓清晰，无锋棱、毛刺。柄花清晰，无缺花、烂花。
4. 手术刀柄有良好的耐腐蚀性。
六.拆线剪:
1. 拆线剪螺钉牢固地固定在左片上，当打开或闭合时螺钉不感动。
2. 拆线剪刃口未崩刃，在闭合或打开时未有咬口或卡住现象。
3.拆线剪开闭灵活，刃口接触点在不小于距头端三分之二刃口的长度处。
4.拆线剪剪切顺利，未有明显变形、裂纹现象。
5.拆线剪经热处理后硬度在50 HRC～58 HRC, 且二片之差≤4 HRC。
6.拆线剪外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度参数Ra 之数值：外表面有光亮≤0.4um, 无光亮≤0.8um;  内刃面≤0.8um;  鳃部内表面≤1.6um。
7. 拆线剪外表无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹，闭合后二片头端彼此遮盖且无过头现 象。
8. 拆线剪有良好的耐腐蚀性。
七.牙骨锉：1. 牙科用锉刃口锋利，无卷刃、崩刃现象。
2.牙科用锉经热处理，其硬度： HRC47～HRC53。
3.牙科用锉外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度Ra 之数值应：有光亮≤0.4μm,  无光亮≤0.8μm。
4. 牙科用锉正直，外表除刃口外，无锋棱、毛刺、裂纹。
5. 牙科用锉有良好的耐腐蚀性。
八.牙骨锤：1. 牙骨锤的滚花清晰、完整，无缺花、烂花现象。
2. 牙骨锤正直、对称，外表无锋棱、毛刺、裂纹。
3. 牙骨锤锤头与锤柄焊接牢固，焊接处无明显砂眼和堆积物，金属柄牙骨锤锤面 与锤头螺纹配合轻松、灵活，无明显松动现象。
4.牙骨锤外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度（除刃口、柄部）Ra 之数值：有光亮为≤0.4μm,  无光亮为≤0.8μm。
5. 牙骨锤有良好的耐腐蚀性能。
九.牙骨凿：1. 牙骨凿刃口锋利，无卷刃、崩刃现象。
2.牙骨凿经热处理，其硬度：HRC47～HRC53。
3.牙骨凿外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度Ra 之数值应：有光亮≤
0.4μm , 无光亮≤0.8μm。
4. 牙骨凿正直，外表除刃口外，无锋棱、毛刺、裂纹；柄花清晰、完整，无缺花、 烂花。
5. 牙骨凿有良好的耐腐蚀性。
十.刮治器：1.牙科刮治器工作尖端经热处理，其硬度：30Cr13 为HRC 47～53;40Cr13为 HRC 50～58。
2.牙科刮治器头部有足够的强度，其变形量≤0.14mm。
3. 牙科刮治器刃口锋利，无缺口、卷口现象。
3.牙科刮治器外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度（除刃口、柄部）Ra 之 数值：有光亮为≤0.4μ m, 无光亮为≤0.8μm。
4. 牙科刮治器有良好的耐腐蚀性能。
5. 牙科刮治器外表除刃口外，无锋棱、毛刺、裂纹；柄花清晰、完整，无缺花、 烂花现象。
十一.镶片组织剪：1. 组织剪螺钉牢固地固定在左片上，当闭合或打开时螺钉不感动。
2. 组织剪刃口未崩刃，在闭合或打开时未有咬口或卡住现象。
3. 组织剪开闭灵活，刃口接触点在不小于距头端三分之二刃口的长度处。
4. 组织剪剪切顺利，未有明显变形、裂纹现象。
5.组织剪经热处理后硬度在50 HRC～58 HRC, 且二片之差≤4 HRC。
6.组织剪外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度参数Ra 之数值：外表面有光亮≤0.4um, 无光亮≤0.8um;  内刃面≤0.8um;  鳃部内表面≤1.6um。
7. 组织剪有良好的耐腐蚀性。
8. 组织剪外表无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹，闭合后二片头端彼此遮盖且无过头现 象。
十二.口镜柄：1.柄的表面粗糙度（除柄花） Ra之数值符合：有光亮≤0.4μm, 无光亮≤0.8μm。
十三.双面口镜：1.口镜镜面光洁、平整，无波纹，无斑点，成像性能好，凹面镜外表面曲率半径为 R≤132.5mm。
2.口镜有良好的耐腐蚀性能。
十四.骨膜剥离器(子)：1. 骨膜剥离器的刃口锐利，无崩刃及钝口。头部与手柄焊接牢固、正直。
2.骨膜剥离器的外形光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。柄部柄花清晰、完整，无缺花、 烂花。
3.骨膜剥离器头部经热处理后的硬度为40 HRC～ 58 HRC。
4.骨膜剥离器的表面粗糙度参数Ra 之数值应：无光亮≤0.8μm，有光亮≤0.4 μm。
5.骨膜剥离器具有良好的耐腐蚀性能。
十五.置骨器：1.置骨器工作尖端经热处理，其硬度：30Cr13为 HRC 47～53;40Cr13为HRC 50～58。
2.置骨器头部有足够的强度，其变形量不得大于0.14mm。
3. 置骨器刃口锋利，无缺口、卷口现象。
3.置骨器外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度（除刃口、柄部）Ra 之数值：有光亮为≤0.4μm,  无光亮为≤0.8μm。
4. 置骨器外表除刃口外，无锋棱、毛刺、裂纹；柄花清晰、完整，无缺花、烂花 现象。
5. 置骨器有良好的耐腐蚀性能。
十六.刮骨器：1.置骨器工作尖端经热处理，其硬度：30Cr13为 HRC 47～53;40Cr13为HRC 50～58。
2.置骨器头部有足够的强度，其变形量不得大于0.14mm。
3. 置骨器刃口锋利，无缺口、卷口现象。
3.置骨器外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度（除刃口、柄部）Ra 之数值：有光亮为≤0.4μm,  无光亮为≤0.8μm。
4. 置骨器外表除刃口外，无锋棱、毛刺、裂纹；柄花清晰、完整，无缺花、烂花 现象。
5. 置骨器有良好的耐腐蚀性能。
十七.吸引管：1. 吸引管及护头套头端应光滑、无锋棱。
2. 吸引管无阻塞现象。
3.吸引管表面粗糙度Ra 之数值应≤0.8μm。
4. 吸引管有良好的耐腐蚀性能。
十八.组织镊:1.组织镊有良好的弹性。
2. 组织镊有良好的捏合力。
3.组织镊两片连接牢固。
4.组织镊应经热处理后，12Cr13 的硬度在330HV0.2～410HV0.2,20Cr13的硬度  在380HV0.2～480HV0.2,12Cr18Ni9的硬度≥300 HV0.2，且两片之差≤40 HV0.2。
5.组织镊的表面粗糙度参数Ra的数值，内表面≤1.6um，外表面≤0.8um。
6.组织镊有良好的耐腐蚀性。
7. 组织镊对称，外表面光滑，无锋棱、毛刺、裂纹、麻点、砂眼。头齿清晰完整、 无缺齿、烂齿，唇头钩完整无损。柄花清晰完整，无缺花、烂花。
十九.口角拉钩：1.    口角拉钩头部应圆滑，外表应无锋棱、毛刺、裂纹
2. 口角拉钩产品经热处理后其硬度为HRC37～48。
3. 口角拉钩表面粗糙度Ra 之数值，有光亮为≤0.4μm，无光亮为≤0.8 μm。
4.口角拉钩有良好的耐腐蚀性。
二十.无针注射推进器：1.口腔麻醉注射架中的注射筒能够从后部任一方向进行装入。
2.口腔麻醉注射架能够保证在局部麻醉注射筒中安全地保持，不能在使用过程 中掉出。
3. 口腔麻醉注射架允许注射溶剂包括吸入的结果能够被观察到。
4.口腔麻醉注射架头部经热处理，其硬度HRC47～53。
5. 口腔麻醉注射架有良好的耐腐蚀性能。
二十一.牙周袋探针：1.牙探针工作尖端应经热处理，其硬度：HRC 40～48。
2.牙探针的工作端和柄部之间无松动，且扭矩≥0.45N·m。
3. 牙探针表面无表面缺陷：孔洞、裂缝、磨痕以及生产过程中的残留物。易于清 理。
3. 牙探针有良好的耐腐蚀性能。
二十二.牙科种植定位器：1.牙科种植定位器的表面粗糙度参数 Ra 之数值应：无光亮≤0.8μm,有光亮≤0.4μm。
2.牙科种植定位器正直，外表（除头端）无锋棱、毛刺、裂纹。
3. 牙科种植定位器具有良好的耐腐蚀性能。
二十三.牙刮匙：1. 牙刮匙的刃口锐利，无崩刃及钝口。
2. 牙刮匙的外形光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。柄部柄花清晰、完整，无缺花、烂 花。
3.牙刮匙头部经热处理后的硬度为40 HRC～58 HRC。
4.牙刮匙的表面粗糙度参数Ra 之数值应：无光亮≤0.8μm，有光亮≤0.4μm。
5. 牙刮匙有良好的耐腐蚀性能。
二十四.上颌窦外提升剥离器：1.上颌窦外提升器工作尖端经热处理，其硬度为HRC 47~53。
2.上颌窦外提升器刃口锋利，无缺口、卷口现象。
3.上颌窦外提升器外表可制成有光亮或无光亮，其表面粗糙度(除刃口、柄部)Ra之数值:有光亮为≤0.4um，无光亮为≤0.8pm。
4.上颌窦外提升器外表除刃口外，无锋棱、毛刺、裂纹;柄花清晰、完整，无缺花、烂花现象。
5.上颌窦外提升器有良好的耐腐蚀性能。
二十五.上颌窦内提升器工具：1.工作端有清晰刻度，有止停环辅助定位。
二十六.骨磨：1.钛合金磨头，无色。柄部尾端镀金。

品目24牙挺
1.牙挺头部经热处理，其硬度：30Cr13为 HRC47-53,40Cr13 为HRC50-58。
2.牙挺外表制成有光亮或无光亮，其外表（除尖头外）的表面粗糙度Ra 之数值：有光亮≤0.4um, 无光亮≤0.8um。
3. 牙挺有良好的耐腐蚀性能、耐压力蒸汽性能、耐热性能、耐泄漏性能。
4. 牙挺表面光滑，无锋棱、毛刺、裂纹，头端呈微锐，刃面棱线清晰。


品目25手术显微镜
1. ▲显微镜采用优质光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度。
2. ▲变角双目镜筒，角度调节范围不低于≥190°。
3. ▲双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围≥55mm，调节精度≤1mm。
4. ▲高眼点广角目镜，放大倍率：≥12.5x，护眼杯高度可调, 视度调节范围≥±7D。
5. ▲目镜视场直径范围≥12mm
6. ▲zoom连续变倍，倍率因子≥0.4x, 放大倍数至少≥1.8倍。
7. ▲ 90°光学延长机构，增大镜身前后倾摆角度，满足不同工作角度观察。镜身大角度倾摆时可使双目镜筒始终保持在理想的人体工学位置。
8. ▲加强型钟摆系统，镜身左、右倾摆时，双目镜筒自动保持水平不变，无需额外调整目镜位置，满足不同工作角度观察。
9. ▲变焦系统：焦距覆盖范围≥F190mm，带物镜防溅罩。
10. ▲支架臂伸展范围≥1700mm。小横臂与镜身连接，长度≥1000mm，旋转角度≥±150°，大横臂与立柱连接，长度≥500mm，旋转角度≥350°;大横臂位于小横臂上方，以有效减少显微镜支架与牙椅支架的干涉。
11. ▲一体式手柄，0°到360°可旋转手柄，集成一键拍照录像按钮与变焦旋钮。

品目26   24小时动态血压
1、检测血压范围：收缩压涵盖40-260mmHg  舒张压涵盖20-200mmHg
2、血压测量精度：±3mmHg，确保测量结果的准确性
3、心率范围40-200次/分钟
4、心率测量精度：误差±2%或±3bpm以内
5、测量间隔：白天15-30分钟一次，夜间30-60分钟一次，时间段及频率手动可调。
6、支持手动测量。
7、总监测时间：≥24小时
8、数据存储：≥250组。可存储足量的血压数据，脉搏波原始图形及测量期间的事件/状态记录信息等
9、传输：USB或蓝牙连接，快速数据传输
10、电源：AA电池或充电电池
11、显示屏：测量血压、心率可视，电量可视
12、体积小，重量轻
13、超压保护功能：超过最大压力后自动放气，确保检测安全。
14、抗运动干扰技术：减少活动对测量结果的影响，提高数据的有效性
15、测量失败后自动补测，错误值自动剔除。
16、系统具备完善的数据储存安全机制，能有效防止有效监测数据的意外覆盖或误删
17、分析系统：可提供原始波形并进行分析，提供数据表、血压趋势图，昼夜数据分析等
18、支持患者测量期间的活动状态记录或事件标记功能
19、警报功能：可设定正常阈值，可对超出预设值进行提示，可选择性报警功能
20、袖带可拆卸清洗

品目27  12导心电图机
心电输入：12导联同步采集，10电极
导联选择：自动或手动
采样率：≥16000 Hz
输入阻抗：≥50MΩ
标准灵敏度：10mm/mV，误差：≤5%，
灵敏度可调范围：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV 
时间常数：≥3.2秒
内部噪声：≤15µVp-p
频率响应：0.05Hz～150Hz
共模抑制比：≥100dB
走纸速度：10，12.5，25，50mm/s多档可调
耐极化电压：≥±800mV
设备通常配备多种滤波模式以适应复杂环境：
低通滤波，肌电滤波，交流滤波， 基线滤波
显示与记录系统
屏幕配置：采用高分辨率彩色液晶显示屏，≥7英寸
波形显示：支持同屏显示5秒以上的12导联心电波形
记录器：内置高分辨率热线阵打印，支持3、3+1、6、12道打印 ，支持外接打印机，支持A4纸报告打印，具备在无网格纸上打印网格功能
支持实时采样、触发采样模式，支持节律分析。
支持波形冻结与波形浏览功能
智能分析与测量功能
分析算法：内置强大的同步12导心电分析程序，支持性别年龄特异性算法。
自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等心电相关参数。
拥有自动测量功能和自动诊断功能
数据传输与存储扩展
网络连接：标配LAN有线网络接口，支持USB方式Wi-Fi或无线局域网连接
数据存储：机身内部可存储心电图，支持SD卡或闪存卡进行海量数据扩展。
外部接口：配备USB/SD接口，支持访问外部文件服务器及热敏打印服务器报告。
电源与便携性设计
电池续航：配备长效可充电电池，充满电后可连续工作至少2小时以上
安全防护：符合I类CF型电击防护要求。


品目28  AED 
设备类型：半自动体外除颤器，具备NMPA三类医疗器械注册证，符合国家医疗器械监管要求。
除颤技术：采用双向截指数波形技术，可自动测量患者胸部阻抗，动态调整电击能量，实现个体化除颤，兼顾除颤效果与患者安全性。
电击能量：最大输出能量≥200J，支持成人/儿童双模式切换，儿童模式无需更换电极片，一键切换即可。操作指引：全程中文语音+视觉双重提示，操作步骤简化，两键式设计，非专业急救人员也可快速上手操作。
响应速度：CPR后最短8秒内完成放电，缩短急救响应时间，把握黄金急救窗口。
防护等级：≥IP55防尘防水等级，可承受≥1.2米六面防跌落，适配院内、户外等多种使用场景，性能稳定可靠。
数据管理：支持ECG波形、抢救录音存储与传输，支持记录多次急救数据，便于事后复盘与急救质量管控。
自检功能：具备365天循环自检功能，可自动检测电池、电极片、设备电路状态，异常情况自动提示，确保设备随时处于可用状态。

品目29心电监护
基本参数：必须能同时监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温。
心电分析深度：支持≥20种心律失常分析（必须包括房颤分析），以及ST段和QT/QTc的实时测量分析。
≥10.1英寸彩色触摸屏，高分辨率；全触摸屏；
支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算

品目30吸痰器
无油润滑活塞真空泵，免维护，无需定期加注机油，适配病房日常长期间断吸痰；
0.02MPa～0.09MPa 连续可调，可下调至儿童安全负压，适配老年、体弱卧床患者；
抽气流量≥25L/min，满足病房常规痰液抽吸；
双大容量 PC 储液瓶，防倒吸；
静音万向移动推车，可推至任意病床旁；配备脚踏开关，护士床边操作无需往返开关机。

品目31抢救车
1、 尺寸：≥850mm*480mm*950mm；
2、 ABS材质，配有抽屉、隔板、不锈钢围栏，利器盒、塑料翻盖污物桶等；
3、 带有输液架，输液架能根据使用需求手动调整高度；
4、 抽屉内置多种不同规格的塑料筐，塑料筐承重≥50Kg；
5、 抽屉可以根据科室的需求进行自由组合；
6、 带有静音滑轮，可任意使用刹车。

品目32治疗车
1、尺寸：≥600mm*500mm*920mm；
2、ABS材质，抽屉尺寸：≥520*400*160mm，抽屉带自锁功能；
3、治疗车配有抽屉、隔板、不锈钢围栏，利器盒、塑料翻盖污物桶等；
4、带有静音滑轮，可任意使用刹车；

品目33平车（转运车）
床体长度≥190cm，宽度≥65cm；配备防护栏，安全负荷≥200kg；
一脚中心制动，可同时控制定向、万向及全制动模式；
整合氧气瓶槽设计；配备可锁紧升降输液架；
具备液压助力整体升降、前/后倾功能，双柱液压升降系统，可持续下降，床两侧装备液压升降踏板。

品目34输液泵
1.输液精度≤±5%；
2.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进≤0.01ml/h；
3.预置输液总量范围：0.1-9999ml；
4.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；
5.KVO：0.1-5ml/h；
6.可自动统计多种累计量：如：24h累计量、自定义时间段累计量；
7.无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称；
8.具有多种主流输液模式：如速度模式、时间模式、体重模式等；
9.屏幕≥3英寸；
10.具备自动锁屏功能；
11.具备在线滴定功能，安全不中断输液而更改速率；
12.具备报警功能，如声光报警，可同时显示具体报警信息,。
13.具备在线动态压力监测功能，可实时显示当前压力数值；
14.具备单个气泡和累积气泡报警功能；
15.可存储≥2000条的历史记录；
16.电池工作时间≥4小时@25ml/h；
17.防异物及进液等级≥IP34.

品目35静脉推注泵
注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%
注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h
快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h
支持统计多种累计量，包括但不限于24h累计量、自定义时间段累计量
支持多种注射器规格：包括但不限于2ml、5ml、10ml、20ml、50ml；
注射泵具有电动离合，加载注射器时不松开捏柄推杆也可自动感应制动，防止意外
支持多种注射模式；
支持高精度微量输注，能够满足临床常规用药、镇痛药及胰岛素等特殊药物的平稳泵入需求
不小于4.3英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
支持药物库，可储存临床常用药物信息
支持药物色彩标识，可实时显示当前压力数值；
具备多档可调的低压力阻塞报警功能；
具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
具有历史记录功能，可存储≥2000条的历史记录
电池工作时间≥2小时
防异物及进液等级≥IP34。

品目36高级全功能护理人训练模型
模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转。
褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段。
护理基础操作、口鼻气管插管、气管切开护理、吸痰法、氧气吸入法、口鼻饲法、洗胃法、各种注射法、灌肠法、导尿术、膀胱冲洗、造瘘引流术、整理护理、创伤评估与护理、消毒、换药、止血、包扎；外科切口操作。

品目37高级全自动半身心肺复苏模拟人
能模拟复苏前后生命体征；可进行人工呼吸和心外按压。可进行CPR训练、模拟考核。控制器具备电子监测和语音提示。

品目38糖尿病足模型
超拟真皮肤材质、可反复穿刺、仿真的溃疡各期外观

品目39胰岛素泵
1、基础量调节范围：0-35U/小时，基础率步长：≤0.05U/小时
2、 三餐大剂量输注方式≥2种，调节范围0-25U/小时
3、大剂量调节范围  0-25U,≥3个预设值
4、 有键盘锁定功能
5、基础率分段≥3种预设，设置区间1-48段
6、胰岛素泵专用锂电池≥70mAh或使用碱性电池、可反复充电的镍氢电池
7、 胰岛素泵大剂量输注误差 <±5%
8、 基础率输注误差≤5%
9、有自检功能
防水：胰岛素泵体≥IPX4
时间格式：具备系统时间设置与临床常规时间显示功能
报警方式：≥4种
储药器：≥2ml
10、显示器要求：
⑴液晶显示屏，全中文操作界面
⑵具备全中文操作界面，支持按键、触控屏幕或智能移动终端等主流便捷操控方式（满足其一即可），方便临床医护及患者设定。
⑶显示剩余药量和剩余电量
11、安全系统 ：
⑴≥3种限制系统，如最大餐前大剂量限制/最大日总量限制/每小时最大基础量限制
⑵≥4种报警系统，如低药量报警、输注系统阻塞报警、低电量报警、泵故障报警
12、历史记录：≥30天

品目40单冷喷雾机
1、额定电压：AC220V-240V，
2、频率：50/60Hz
3、额定输入功率：≤60W
4、工作噪音：≤55dB，低噪运行
5、大容量独立水箱，水位智能监测防烧干，喷臂可调节

品目41单热喷雾机
1、额定电压：220V
2、功率：≥750W
3、喷臂可旋转±120°，喷头可旋转360°
4、水箱容量：≥500mL

品目42红蓝黄光治疗仪
1. 三色独立光源输出：具备红光、蓝光、黄光，各光源可单独开启，也可组合同时输出。
2. 治疗定时功能：可设置治疗时间，倒计时结束自动停机，适配门诊标准化治疗，避免超时照射。
3. 能量多档可调：输出功率/光强分多档位，可根据皮肤耐受度、治疗部位（面部/躯干部位）调节，薄嫩皮肤可降档。
4. 灯头位置可调：灯头可上下升降、俯仰角度调节，适配面部、前胸后背等不同治疗区域；支持坐位、卧位治疗。
5. 大面积照射：发光面可覆盖完整面部，也可用于胸背痤疮大面积治疗，无需反复挪动设备。

品目43激光穴位治疗仪
使用电源：AC220V，50Hz；
激光源：半导体激光；
输入功率：＜100VA；
激光波长：至少涵盖 630～780nm 频段；
激光输出频率：频率可调，其调节范围至少应涵盖 2Hz～100Hz 区间内的多个临床常用频段；
激光输出功率：≤5mW；
定时时间：时间连续可调，至少涵盖 15～45 分钟治疗区间；
显示：触摸式液晶显示屏，全中文菜单；
输出通道数：≥6路输出，支持独立通道控制或分组操控；
探头配置要求（整机必须同时标配以下治疗探头，非额外收费选配件）：
配有激光体表探头，用于激光针灸和穴位照射治疗；
配有激光笔形探头，可用于口腔、耳道等较深的腔道治疗；
配有激光鼻腔探头，用于鼻腔照射治疗；
配有激光耳穴探头，用于激光耳穴治疗。
品目44电子手术治疗机
1、电源电压:220V±10%，频率50HZ
2、功率:≤100W
3、操作方式:长短火切换，可气化、切割、凝固
4、设备净重:≤4.0kg，台式小型机，门诊操作台可放置

品目45五官超短波电疗仪1
脉冲调制频率：工作频率：27.12MHz，允差±1%；
最大输出功率：最大输出功率≥50W，支持多档或连续调节
电极板最大负载功率：200W，允差±20%（大中小号电极板）
输出功率稳定性：连续工作30min，输出功率变化不大于±10%
定时时间（治疗时间）：至少涵盖10-30min区间，多档或连续可调。
运行要求： 供电符合国内常规220V/50Hz标准，设备具备良好的散热与持续工作能力，满足门诊日常连续运转需求。

品目46低频电治疗仪
治疗仪A、B两组输出均为无极性双向不对称脉冲；
治疗仪输出脉冲宽度从0.1ms～0.5ms连续可调，允差±15%；
治疗仪输出脉冲周期从1s～2s连续可调，允差±10%；
B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间从0.1s～1.5s连续可调，允差±10%；
A、B两组输出脉冲电流峰值Ip从0～99mA连续可调，最大输出值允差±15%；
治疗仪定时：时间为5min～30min分档可调，允差±5%；
治疗仪应有误调指示；
治疗仪输出直流分量应为零；
治疗仪为非固定安装设备；

品目47电脑中频治疗仪
中频频率：2kHz~10kHz,其允差±10%；
输出电流：电疗仪纯交流的波形，最大输出电流应不大于100mA；
输出电流稳定度：电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%；
调制波频率范围：0～150Hz；
调制波形：多种调制波形选择，电脑程序设定组合；
调幅度：提供多档幅度档位，允差±5%；
差频频率范围：干扰电差频频率应在0~200Hz范围内；
动态节律：干扰电动态节律为4s~10s范围内；
差频变化周期：干扰电差频变化周期为15s~30s；
噪声：电疗仪工作时，其噪声应不大于60dB；
最大透热温度：电疗仪应用部分及电极最大发热温度需严格符合国家医疗器械相关安全强制标准（如≤60℃），设备必须具备完善的温控调节与超温保护机制（如超温声光报警或自动断电断流），确保长时间治疗的防烫伤安全；
定时装置：电疗仪具有定时装置，允差±5%；
连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h；
电疗仪为移动式设备。

品目48空气压力治疗仪
双路设计，具备多腔（≥4腔）循环加压治疗功能。
主机有实时压力检测及提示功能。
实时显示运营时间、加压部位、压力值、治疗模式等。
工作模式4种可选，适合多种患者，差异、精细化治疗需要。
抗栓模式，适用于防止下肢静脉血栓形成。
水肿模式，适用于兼有严重水肿病人，如淋巴水肿，从近心端做离心性的向心挤压，驱动组织液向躯干方向逐级回流，进入中心循环系统，达到治疗水肿的目的。
康复组合模式，适用于内外科床旁康复治疗。
按摩模式，适用于老年病人及虚弱病人，卒中患者。
压力0~200mmHg可调，可关闭某腔压力以跳过伤口或脆弱部位。
工作时间1~99分钟可调或连续运行。
工作时噪声不超过60dB。
双上下肢套筒；可选配梯度减压8腔叠加套筒、水肿专用套筒，各种部位，叠加套筒。
肢体套筒为医用级TPU材料，均为梯度、圆周、连续压力设计。
设备须具备完善的智能化安全防护与自诊断系统，包含过压保护、漏气、管路脱落、空接状态等声光报警功能；具备自动放气及手动紧急释压机制，确保治疗仪在任何异常状态或断电时，均可安全、快速地解除患者肢体压强

品目49脑循环电刺激仪
头部刺激波形为仿真无序波；四肢NMES为双相脉冲波形，；
多种肢体刺激电流模式；恒流输出；便携式机型；
双通道头部刺激装置搭配四通道神经肌肉电刺激装置，可满足至少两人同时治疗；
配有超长导线，颜色标记便于识别使用；
触屏模式选择，飞梭输出设置；
治疗结束自动归零，声音提示选择。

品目50超声治疗仪
1、原理：聚焦式，通过超声波穿透组织，聚焦在软组织损伤部位，达到缓解疼痛，促进组织修复；
2、用于包括但不限于人体肩颈、腰背、四肢等部位慢性软组织损伤的治疗；适用肩颈、腰背、大腿等部位深部组织的治疗；
3、系统包含但不限于图像显示系统、超声能量转换系统、功率放大控制系统等；
4、传导介质使用医用超声耦合剂；
5、超声治疗枪采用包括但不限于自聚焦式声场、声场控制与生成等技术提高超声传导效率，治疗枪带有工作指示灯；
6、输入功率＞200W，工作时噪声＜70dB;
7、治疗额定输出声功率≤10W,功率可分档调节；皮肤表面平均声强不超过0.5W/cm²,病变治疗部位平均声强不低于1.5W/cm²。
8、带全高清液晶彩色屏幕，屏幕尺寸不小于5寸，带物理按键，布局合理。
9、治疗枪以及主机带散热功能，确保治疗枪以及主机的使用安全同时延长使用寿命；
10、设备主机与治疗枪带双开关设计；设备主机上电源开关控制设备开关机，治疗枪启动开关控制治疗枪的工作状态；
11、治疗枪焦平面距离范围可覆盖5-50mm；
12、定时时间可覆盖0-300s，且在这个范围内可调，误差不超过±2s，可实时显示当次和累计治疗时间，同时治疗开始及结束过程有警示音提醒；
13、超声发射采用动态参数控制，主机能自适应不同参数的治疗头；
14、聚焦超声换能器不低于-6dB；有效辐射面积可覆盖1-5cm²；
15、空间峰值时间最大声强需严格符合国家医疗器械安全标准，保障患者治疗安全；
16、提供产品医疗器械注册证；

品目51偏正光治疗仪
1.两路输出：一路点状，一路球状，独立输出控制。
2.输出光波长
点状偏振光波长：700nm～980nm，允差±5％。
球状红外光波长：650nm～900nm，允差±5％。
3.球状红外光输出模式：连续输出≥5档可调，设备须具备超温保护机制,辐射器加热表面最高温度≤75℃，确保理疗安全。
4.点状偏振光输出模式：连续模式输出强度≥5档可调，辐射器最大输出功率≥1.5W，允差±10%。
5.球状红外光具有超温停止输出功能。
6.定时范围:0～99min可调，级差1min，误差应不大于设定值的±2%。
7.配有钥匙开关，顺时针方向旋转启动治疗仪。配有紧急理疗终止器，当需要立即停止输出时，马上按下终止器按钮，就可终止光源输出。
8.具有倾倒防护报警功能。







三、商务要求（需逐条在参数偏离表中响应）
★（一）.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（二）.付款方式
签合同付30%，货到完成安装验收付至90%，尾款一月后付清（10%）

（三）实施方案 ：
★1、交货期、交货方式及交货地点
1.1交货期：签订合同后30日之内交付并完成安装调试及验收等相关工作
1.2交货方式、交货地点：本项目项下的产品由供应商送至医院地点 

2、包装、发运及运输
2.1供应商应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达采购人指定地点。
2.2使用说明书、产品合格证明文件、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。
2.3供应商在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到最终用户单位48小时前通知最终用户单位，以准备接货。
2.4设备在交付采购人前发生的风险均由供应商负责。
2.5供应商在合同约定交付时间内将提供的设备送达采购人指定的地点，安装调试，并验收合格视为交付。

3、调试和验收
3.1设备验收由（最终用户单位）负责具体实施；应当按招标文件的要求及投标文件承诺（以更优者为准）的配置要求对全部设备（如型号、规格、数量等）以及文件（如装箱清单、产品合格证明文件，使用说明书、软件介质等）进行验收；应当按招投标文件技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收，在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合投标文件承诺和合同要求时，供应商应及时解决。不符合招投标文件要求的，将视情况按验收不合格设备进行处置。
3.2供应商交货前应对设备及配件作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单。供应商交付设备及配件时，需提交国家规定的关于其质量、价格、使用及售后服务的相关资料和文件，同时需将本次投标文件关于其质量、服务及相关承诺的复印件、加盖供应商公章的销售发票复印件交与最终用户单位。供应商应向最终用户单位至少提供以下文档：装箱清单，产品合格证明文件、原厂售后服务承诺，易损件和试剂耗材价格（未提供视同质保期内免费提供），中文使用说明书等。
3.3最终用户单位对供应商提供的设备在使用前进行调试时，供应商需负责安装并免费向最终用户单位提供现场技术培训，培训应按照供应商投标文件提供的培训方案实施，并协助最终用户单位一起调试，直到符合技术要求，最终用户单位才做最终验收。
3.4验收时甲乙双方如果就质量问题有争议，可以委托江苏省省级法定检测机构进行检测评定。质量合格的检测费用由采购人承担，质量不合格的，检测费用由供应商承担。

4、质量保证及售后服务
★4.1供应商提供的设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。中标供应商承诺签订合同前提供制造商出具《产品技术标准》(白皮书)及医疗器械注册证之附件《产品技术要求》，若经核实发现与投标文件不一致，将视为提供虚假材料。设备的质量标准、应用操作培训、售后服务及维修、耗材的供应价格等，按招标文件要求、供应商投标文件承诺及国家规定的相关标准执行。
4.2★供应商提供设备整机及所配置的全部免费保修时间要求，具体见采购清单和总体要求。
4.3在合同签订前能提供加盖制造厂商或厂家授权售后机构公章的质保函（与投标文件响应的质保期一致，格式自拟）
4.4★供应商提供的设备在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费上门维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，采购人可选择按以下办法处理：
（1）更换：由供应商承担所发生的全部费用。
（2）退货：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）及由此对采购人造成的损失，供应商承担损失金额不超过合同总值的5%。
4.5★在质保期内，供应商应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.6★超过质保期的机器设备，维修时只收部件成本费用，不收取工时等杂费。且如采购人购买原厂整机质保（全保），年维保费（包括所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）不得高于相应分项报价的7%，投标时提供具体的承诺，格式自拟（该价格单独报价不含在投标总价内）并根据医院实际需求进行协商，但须按照相关法律法规及流程执行。
4.7为了确保设备正常运行，供应商应提供技术服务热线（7*24小时），负责解答采购人（含采购人确认的设备最终用户单位）在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；提供7*12小时现场维修和技术支持服务；供应商应当设立投诉专线，接受采购人（含采购人确认的设备最终用户单位）的投诉。
4.8供应商中标后需提供整体售后服务方案（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（就近服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容。

5、培训方案：
中标供应商供货时应免费向最终用户提供现场技术培训，或根据最终用户要求对所有需要参加培训的人员免费进行上门培训。提供相同机型医院培训名额2人，培训时间不少于一个月。培训方案至少应当包括：培训的时间及地点，培训方式，设备的原理、使用操作方式和日常维护及保养方法等。项目培训有教材、有方案、有考核。培训内容至少包括操作人员的使用培训和技术人员的常见问题及解决办法的培训等。培训时间按照最终用户要求。

四、其他要求及补充
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取。
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第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。
二、评标标准

	客观分部分（80分）：
1、报价：30分
（初步评审合格的各投标人的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该投标人评标价，评标价格最低者得30分，其它家得分=评标最低价/各家的评标价×30分）

2、技术要求：47分
[bookmark: _Hlk244020865]全部满足标书第四章“二、技术要求（一）技术参数”得47分，正偏离不加分，打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；打▲指标为重要指标，如有1项负偏离扣2分；非★、▲指标如有1负偏离扣0.5分，扣完为止。
注：除核心产品 品目25手术显微镜以外，其他品目产品，每个产品无论多少项参数，均只视为1项指标，参与计分。

3、投标产品业绩：3分
提供2024年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）与本次投标产品同品牌同型号（核心产品）的销售业绩，每提供一个有效成功案例得1分，本项最高得3分，未提供不得分（提供销售合同复印件，其中合同关键信息如：品牌、型号、合同双方名称公章签订时间等信息需清晰可见无遮挡涂改）。

主观分部分（20分）
主观分内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；④该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑤该项内容套用其他项目内容。
1、项目实施方案（5分）
供应商充分结合设备采购交付需求，统筹货物包装运输、供货进度、质量管控、现场安全、多方协同全流程工作，各项保障措施贴合设备采购落地节奏与采购人管理要求，整体实施安排可落地、可执行，适配本项目设备供货全过程管理，评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分（每项内容逐条阐述）：
1.1供货进度保证措施；（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2 分；
内容存在缺陷，得 1 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

1.2. 安全管理体系与措施、质量体系与措施；（1分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得1 分；
内容存在缺陷，得0.5 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

1.3. 设备安装及过程中协调配合措施。（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2 分；
内容存在缺陷，得1分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

2、售后服务方案（8分）
供应商充分掌握设备精密构造与采购人使用需求，围绕全周期维保搭建完整服务体系，覆盖日常维保、故障处置、标准化服务流程，响应机制贴合采购人时效要求，整体售后保障体系适配设备长期运维需求，评委根据投标人提供的售后服务方案综合评分（每项内容逐条阐述）：
2.1.售后服务内容（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2 分；
内容存在缺陷，得 1 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

2.2.故障解决方案（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2 分；
内容存在缺陷，得 1 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

2.3.预防性维护方案（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2 分；
内容存在缺陷，得 1 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

2.4.售后服务流程（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2 分；
内容存在缺陷，得 1 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

3、安装调试方案（4分）
供应商充分研判设备进场安装、整机调试、验收交付等各类环节中可能的风险，统筹设备调试标准、验收管控，整套处置方案贴合项目实施，评委根据投标人提供的调试方案综合评分（每项内容逐条阐述）：
3.1.设备安装调试方案（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2 分；
内容存在缺陷，得 1 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

3.2.验收计划（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2 分；
内容存在缺陷，得 1 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

4、培训方案（3分）
供应商充分把握设备临床操作、日常维护、质控校准全维度培训需求，培训对象覆盖操作人员、技术维护人员，课程内容遵循原厂技术规范与医院使用标准，培训时段不影响使用部门日常工作，整套培训计划完整闭环、适配设备全周期使用管理，评委根据投标人提供的项目培训方案评分（每项内容逐条阐述）：
4.1.培训内容（1分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得1 分；
内容存在缺陷，得 0.5分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

4.2.培训日程安排（1分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得1 分；
内容存在缺陷，得 0.5 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

4.3. 培训师资力量、培训人数及培训时长（1分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得1 分；
内容存在缺陷，得0.5 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。



[bookmark: _Toc4661]说明：
1、促进中小企业发展政策
①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(按招标文件格式提供中小企业声明函。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号），联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。
在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：
（一）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；
（二）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。
④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk219991325]2、采购本国产品的支持政策
2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”中“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.4 供应商需在《声明函》中逐一准确填写：产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。























 


第六章  投标文件参考格式
一、投标格式
格式一：投标函
格式二：开标一览表
格式三：分项报价表
格式四：参数偏离表
格式五：技术/服务方案及承诺
格式六：业绩表
格式七：中小企业声明函
格式八：其他声明函
格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

二、资格证明文件




格式一    
[bookmark: OLE_LINK3]投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：项目代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：
1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。
5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。
6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。
8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。
[bookmark: _Hlk236810416]10、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。
11、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
12、其他说明：
13、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址
电话电子函件
投标人代表（签字）
投标人名称（盖章）
日期


格式二：
开标一览表
  
	价格

	





本章按苏采云电子标开标一览表格式报价填写，请注意报价单位与格式












格式三：  
报价明细表1
项目名称：
项目编号：       项目代理编号：                  包号：        
	序号
	内容
	价格
	备注

	
	
	万元
	

	投标价（人民币大写）：

	交货期：XXXX

	优惠条件：（如果有的话）



投标单位（盖章）：
投标人代表（签字）：
	日期：     

注：
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

                 报价明细表（分项报价表）2
项目名称：
项目编号：
项目代理编号：                  包号：          金额单位：人民币

	序号
	货物名称
	品牌及型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商
	最终用户单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。
	


投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字：
日期：     
注：1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。
2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

   报价明细表（分项报价表）3（设备拟用备件、配件、耗材等，本表不含在投标总内，供最终用户参考）
项目名称：
项目编号：
项目代理编号：                  包号：          金额单位：人民币

	序号
	货物名称
	品牌及型号
	单位
	单价
	制造商
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字：
日期：     








格式四：参数偏离表（针对招标文件第四章：技术、商务要求 ）
项目编号： 项目代理编号：  

	序号
	招标文件的
第四章全部要求
	投标文件的
响应条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术、商务需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与招标文件要求的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标可能被否决的风险。
2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。 

格式五：服务方案及承诺
（内容自拟）



格式六：业绩表
	序号
	项目名称
	数量
	签约
日期
	同类或相似合同价
	业主 名称
	地址/电话/传真

	1
	　
	
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	
	　
	　
	　
	　









格式七：声明函
（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：
日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。








格式八：其他声明函

（一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）： 
日	期：




（二）属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

（三）节能产品认证文件
提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

（四）环境标志产品认证文件
提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料







（五）关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。







格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料




格式十：
[bookmark: _Hlk142312257][bookmark: OLE_LINK4]法定代表人授权书（原件）

      本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
     代理人无权转委托，特此委托。


投标单位（盖章）：                        

法定代表人（签字或盖法人章）：                        

投标人代表（签字）：                        
 
日期：           年   月   日


注：
1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件
2、需提供被授权人近六个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明。



资格证明文件

1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，（提供近三年内任意一年经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由投标人根据项目需求提供说明材料）；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；
1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
说明：
对于第1大点中第（2）条至第（5）条证明材料可使用《政府采购供应商信用承诺书》 (格式见后) 替代


2.公告中特殊资格要求 








格   式
格式   法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

格式  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，（提供近三年内任意一年经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）

格式  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由投标人根据项目需求提供说明材料，可自拟）；

格式  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月“缴纳税收”“社会保险”（务必分别提供）的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

格式   参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，可自拟）

格式   法律、行政法规规定的其他条件。







[bookmark: OLE_LINK25]（或者）  格式      政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日
	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日


使用承诺书的 ，需由法人签/章并盖单位公章，且承诺书日期需在本项目采购公告日期之后，招标时间之前




格式         投标产品/投标供应商 资质

