江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购编号：JSZC-320281-HCCG-G2026-0067

项目名称：急救技能培训模拟教学设备采购项目

采购单位：江阴市疾病预防控制中心

代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

二〇二六年十月

目     录

一、投标邀请函

二、投标人须知

三、项目要求和有关说明

四、评标方法和评标标准

五、合同书（格式）

六、投标文件的组成和格式

# 第一章　投标邀请函

编号：JSZC-320281-HCCG-G2026-0067

项目概况

急救技能培训模拟教学设备采购项目JSZC-320281-HCCG-G2026-0067 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并于2026-11-3 14:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320281-HCCG-G2026-0067

项目名称：急救技能培训模拟教学设备采购项目

预算金额：103.97万元

最高限价：103.97万元

采购方式：公开招标

采购需求：本项目为急救技能培训模拟教学设备采购项目。（详见招标文件）

合同履行期限：详见招标文件

本项目是否专门面向中小企业：是

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）。

3.提供格式条款《关于资格的声明函》

4.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明扫描件】

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

投标人投标产品的制造商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）：投标人投标产品的制造商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

- 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：江苏政府采购网（苏采云）

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在招标文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026-11-3   14:00 （北京时间）

2. 地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：0510-88027623（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、本次招标联系事项：

1.采购人信息

名  称：江阴市疾病预防控制中心

统一社会信用代码：12320281466404138H

项目联系人：蒋女士

联系电话：0510-86255105

联系地址：江阴市长江路158号

2.采购代理机构信息

名  称：江苏鸿成工程项目管理有限公司

统一社会信用代码：913202827293299437

项目联系人：居丽萍  张亚利

联系电话：0510-80627633   13812113016

邮箱：36606249@qq.com

联系地址：江阴市滨江中路534号10楼

江苏鸿成工程项目管理有限公司

2026年10月14日

第二章　 投标人须知

一、遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4.投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5.招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释

1.投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），送至采购代理机构（江阴市滨江中路534号10楼1002代理部），并将电子文档形式发至邮箱：36606249@qq.com。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1.代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2.澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的组成

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*商务、技术要求响应及偏离表；

（5）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件加盖公章扫描件）

文件2：提供格式条款《关于资格的声明函》（格式见附件）

文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明扫描件】

文件4：投标人投标产品的制造商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

文件5：投标产品属于医疗器械注册范畴的，投标人须具有《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）且在经营范围内（扫描件）。

（6）评分标准中对应的其他所需证明材料

（7）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明的，属于无效证明文件。

④制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格性审查不通过、符合性审查不通过等）由投标人自行承担。

⑤投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑥招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑦联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑧本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：

1.供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件上传不成功，作无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案：无。

⑤供应商应当参加响应文件开启，并在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3.投标的有效期为开标后90天。

4.投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承

诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.投标文件未按规定的期限递交的；

6.投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要

求的；

7.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8.不响应招标文件中的付款方式的。

9.苏采云平台中不同投标单位的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；

10.其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1.投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2.评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3.投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4.投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6.投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7.投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8.投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.不同投标人的投标文件相互混装；

14.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

八、开标、评标：

（一）开标

1.开标由采购代理机构主持。

2.开标过程由代理机构工作人员负责记录。

3.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1.评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人依法组成资格审查小组对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2.投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A.资格性检查：

（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1－文件5）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

（2）通过“信用中国”网站查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

B.符合性检查：

（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（a）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（b）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（c）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（d）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.评标方法：具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。

4.投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担）

5.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.异常低价投标（响应）审查

（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

# 九、确定中标单位：

1.评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位，采购人确定为中标单位。

2.确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3.投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

# 4.采购人、代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

# 十、质疑处理：

1.投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关规定处理。

2.投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3.投标单位提出质疑，应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心（http://www.jiangyin.gov.cn/ggzy/）网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人有权不予受理。

4.投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5.投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至代理机构，邮寄递交质疑函（收件地址江阴市滨江中路534号10楼1002办公室，收件电话：13812113016）应当在快递寄出后联系代理机构告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，将不予承担责任。

6.潜在投标单位依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7.投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8.投标单位提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

# 9.采购人及采购代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑的投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

# 十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

注：如投标人只有两家，采购人时间紧急，经评标委员会确认且出具了“投标单位资格条件和项目指标等没有歧视性和倾向性”意见的，报经财政部门批准同意，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：

本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

（七）投标文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，属重大偏差，视投标文件为无效标。

1）合同签订后7日内不能确保进入现场完成交接工作的。

2）投标文件中有明显不符合国家、行业标准和本次采购实质性技术要求的。

3）投标总报价大于财政预算价格的为无效投标报价，无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

（八）中标单位有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

放弃中标资格的；

中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的，

（1）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（2）拒绝履行合同义务的。

（3）投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

# 十四、签订合同：

1.代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在代理机构档案留存。

2.签订合同时，中标方须向采购人提供3份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件及投标文件扫描件1份。

3.签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

4.履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

5.履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

6.有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：见项目要求。

- 政策功能（包括但不限于下列具体政策要求）：

1.供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。（如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策）【关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）】

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件的组成和格式”的《分项报价表》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将不得享受本国产品价格扣除政策。

（4）评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（5）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。

3.对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

4.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

5.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

6.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。

7.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

8.机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

十七、履约保函政策：

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

十八、政府采购合同融资

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十九、质量及验收

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、测量审核、计量检定、专家论证劳务报酬等费用支出，由供应商负担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

二十、中标服务费

本项目中标服务费由中标人支付。招标代理费按以下收费标准计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1.3 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元-500万元（含）以下部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元-1000万元（含）以下部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元-5000万元（含）以下部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

二十一、监督

有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

二十二、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章　项目要求和有关说明

（以下除“三、详细的技术参数要求”中的非打“★”项，其余均为实质性要求）

一、项目概述：

1.本项目预算及最高限额：103.97万元；

2.项目名称：急救技能培训模拟教学设备采购项目

3.本项目标的所属行业：工业

二、项目采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全身复苏模拟人（带气道头） | 1 | 套 | 同一品牌 |
| 2 | 模拟人应用软件平台 | 1 | 套 |  |
| 3 | 高级智能复苏模拟人 | 1 | 套 |  |
| 4 | 成人气道管理模型 | 2 | 套 |  |
| 5 | 多静脉注射训练手臂组合 | 1 | 副 |  |
| 6 | 软包装急救/创伤模块 | 1 | 套 |  |
| 7 | 半身心肺复苏模型（带电子显示器） | 6 | 个 |  |
| 8 | AED训练器套装（3个/套） | 2 | 套 |  |
| 9 | 气道异物梗阻训练背心 | 10 | 件 |  |

三、详细的技术参数要求：

1.全身复苏模拟人（带气道头）

1.1硬件配置要求

| 1 | 全身心肺复苏模拟人1个 |
| --- | --- |
| 2 | 平板电脑1台 |
| 3 | 心肺复苏反馈软件1套 |
| 4 | 服装一套（袖子带拉链） |
| 5 | 拉杆箱1个 |

1.2全身心肺复苏模型，模型可真实模仿人体功能和解剖标志，精确解剖标记便于按压点的识别；模型头部可180度左右转动，模型下巴可活动，可练习推下颌手法打开气道，模拟人具备可开展气管插管的气道头。
    1.3需配备了三种可更换的按压弹簧模拟三种不同体重的病人，让操作者感受施加30kg、45kg、60kg的不同按压力度要求。模型具备两种开机方式：可通过按压胸部几次后开机，也可通过开关按钮开机。
    1.4正常体位时气道自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管；声效提示通气是充足、不足还是过量；可手动产生双侧颈动脉搏动，人工呼吸时胸部起伏。模型气道具有单向阀设计，气道可以更换，可不借助工具拆装气道和肺袋。
    1.5▲模型可承受至少50万次按压，按压次数可在反馈软件中查看。按压组件可单独购买进行维护和更换。模型肺袋及其测量系统在使用BVM通气情况下，可承受至少4万次通气而不影响反馈，通气次数可在反馈软件中查看，便于准确的判断配件更换时间。（需提供相关佐证材料）

1.6 模型配备可充电式锂电池，模型的充电和供电通过USB－C接口，电池充满电后运行时间不低于30小时。模型开机键至少具有三种灯光提示：未连接反馈装置时亮白灯，有效连接反馈装置时亮蓝灯，电量不足状态下亮红色。
    1.7可支持4种以上反馈设备，包含但不限于支持有线和无线的专用成绩反馈报告仪、有线连接电子显示器、蓝牙连接的反馈软件和拓展ACLS训练的模拟监护仪。 复苏反馈装置最多可同时连接6台模型。操作结束后可显示6名学员的总结性反馈结果，并可查看详细报告。

1.8模型可支持液晶显示反馈装置通过传感器同步提供的QCPR操作反馈包含：按压位置，按压频率数据，按压力度，按压后胸廓恢复完整性，给气肺部充盈度，CPR过程中按压时间的百分比，客观评估操作表现。

1.9▲复苏反馈提供导师和学员两种用户角色供选择使用，导师角色可选择不同培训用多地区复苏指南，可根据本地实际设置操作标准，可选择深度单位为英制还是公制。可选择心肺复苏算法是单个施救者还是双人施救者。导师角色可提供心肺复苏术、心肺复苏比赛、AED培训器等培训考核模式。可以保存培训数据并事后查看，保存的结果可以删除。心肺复苏术模式下可选择30:2心肺复苏术和仅按压两种比赛模式，比赛时间可选择1分钟，2分钟，3分钟，4分钟，5分钟，10分钟，或手动结束。（需提供相关佐证材料）
    1.10总结性反馈报告包括：显示环节总分，环节时间，提供改进建议，显示总按压分数，按压次数，平均按压深度，正确按压百分比，正确回弹百分比，正确手部位置百分比，平均频率，可显示总通气分数，总通气次数，通气不足次数，通气良好次数，通气过量的次数，显示平均按压通气循环，平均通气量，提供CCF值，章节时间，按压时间，中断时间，最久暂停时间。

2、模拟人应用软件平台

2.1★软硬件配置要求：

| 1 | 1具无线成人模拟病人 |
| --- | --- |
| 2 | 1台导师病例生命体征控制器 |
| 3 | 1台无线模拟病人监护仪 |
| 4 | 配套的模拟人操控软件 |
| 5 | 满足急救教学需求的病例云平台 |
| 6 | 包含监护功能、气道功能、呼吸功能、心脏特征功能、循环特征功能、静脉穿刺功能、CPR功能、其他系统功能（能够设置左右眼睛瞳孔大小、配置男女导尿模块) |

2.2平台模型整体情况：

2.2.1 模拟人需要应用于高级心血管生命支持课程的课程训练，需符合对高级心血管生命支持的要求，所以模拟人须配套国际权威机构认证的培训教材，可自由编辑并导入模拟人内运行，符合申请高级生命支持中心验收评估要求。
    2.2.2 成年人体格外观，皮肤为高分子塑胶，主体结构为金属和聚碳酸酯，皮肤及组织的触摸感需接近正常人体的触摸感，需有明确的胸部骨性标志。
    2.2.3 模拟人操作软件可安装于windows等操作平台。操作界面的语言能在多语言（包括中文、英文、德语、日语等）中切换，满足国际化教学需求。

2.2.4 模拟人头部内有无线通话装置，可以根据病情自动发出声音，具有医患对话能力，系统自带有逼真的呕吐、呻吟，咳嗽音，以及简单对话等，使用者可以自行录音并保存声音。老师也可通过麦克风连接模拟人发声，与操作者对话，模拟现场问诊练习，并予以录音。

2.2.5 支持病例编辑系统，支持编写生理驱动自动病例，模拟人运行病例之后，可以根据学员的操作自动做出对应的生理反应。具备全中文的独立的病例编辑系统，可以支持用户选择使用模拟人跟配的电脑或者自己的电脑编写病例，不需要使用模拟人跟配的电脑病例编辑系统。支持监护仪的修改，可以修改监护仪的版面和参数格式，病例编辑系统支持主题模式编写，可以设定半自动的病例，方便较简单病例的实施。

2.2.6 模拟病人监护仪具备无线操控功能，载体为触控式电脑。模拟人控制机与模型无线连接，可随时与监护仪电脑互换使用。
    2.3 监护功能
    2.3.1 可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和常数，可模拟连接监护导线后出现相应监护模型和监测参数。可连接临床使用的监护仪或除颤器进行心电监测和心脏除颤与起搏。心电监测可自动显示与当时病情相一致的心电波形。
    2.3.2 模拟病人监护仪可进行无线操作，至少可显示以下波形：心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压。至少监测并显示以下参数：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出量、PH、PTC、PAP、PCWP。
    2.3.3至少可显示以下辅助诊断结果：X线片、实时12导联心电图、生化检验报告等。与模拟人病情一致的实时更新的12导联心电图（非图片）。并且至少可进行以下操作：（1）可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度。（2）可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。
    2.3.4 导师应可通过操作计算机的接口或直接在监护仪更改监护仪显示的波形数量，系统应最少提供不少于4个选项 (5个波形、4个波形、3个波形和大数字版面)，导师也可以更改参数显示的颜色。
    2.3.5▲ 监护系统包含除颤监护仪界面和AED训练界面。除颤监护仪界面可模拟AED自动除颤、心肺复苏节拍器、除颤仪手动除颤以及起搏器起搏。手动除颤电击能量可选择25J—360J，不少于12个梯度。手动除颤可选择同步或非同步模式。除颤电击可对模拟病人的心电波形进行干预，课程日志自动记录除颤能量和除颤模式。起搏电流输出可选择20mA—200mA。模拟起搏可对模拟病人的心电波形进行干预，课程日志自动记录起搏的启动和停止。（需提供相关佐证材料）

2.4 气道功能
    2.4.1可控制的手动或自动气道开放/关闭，正确的按额托颌/下颚上推手法才能打开气道。
    2.4.2可模拟舌水肿、气道异物阻塞、左右气胸、舌头退缩等气道功能。在舌头退缩情况下，模拟病人应无法呼吸，学员必须对模拟病人进行正确的按额托颌/下颚上推手法，模拟病人才会有呼吸。

2.4.3 检查颈动脉，系统自动感应，会被自动感应和记录在日志中。

2.5、呼吸系统

2.5.1 自主呼吸，双侧胸部起伏，呼吸频率可调节，真实的二氧化碳的呼出。模拟正常或异常的呼吸音，听诊音包括：正常呼吸音、哮鸣音、干罗音、湿罗音、喘鸣音、胸膜摩擦音等，音量可进行不少于10个梯度的单独调节。

2.5.2▲ 脉搏血氧饱和度的监测：必须在血氧饱和度探头连接病人后才能出现血氧饱和度读数, 并且可显示在监护仪上，血氧饱和度降低的时候可以发生紫绀，紫绀阈值可设定，设定达到某个血氧饱和度数值时才出现紫绀。（需提供相关佐证材料）

2.5.3可进行双侧气胸减压培训，双侧均可进行胸膜腔穿刺和放置胸部引流管。

2.5.4 全身不少于10处听诊区，包括左右肺部和后背听诊区。左右肺部和后背的听诊区的音量和听诊音可单独进行调节。有单独运行听诊功能，让模拟病人自动停止呼吸不少于25秒，进行听诊练习。

2.6 心脏特征

2.6.1有实时的12导联心电图，生命体征可随模拟人的心电变化和治疗自动改变。QRS波形、基础心律及期前收缩可任意调节。可进行心脏听诊，涵盖临床常见的听诊音，例如收缩期杂音、舒张期杂音、主动脉瓣狭窄、二尖瓣脱垂等病理性杂音。

2.6.2可进行4导联心电图监护。可在监护仪上实时显示十二导联心电图，符合生命体征变化，监护仪上有一个单独图标， 单击则可显示十二导联心电图。有≥2000种高级生命支持课程认可心电图，生命体征可随心电变化和治疗自动改变

2.6.3 电除颤、电复律和起搏：可用临床使用的除颤器和起搏器进行除颤、复律和起搏，除颤效果及起搏阈值均可随治疗和情境需要进行设置并自动显示。模拟人在各种处理后相应的症状、体征和监测参数自动出现与当时病情相一致的变化。

2.7 循环系统特征

2.7.1 可使用袖带式血压计和监护仪进行无创血压的测量，袖带式血压计需通过听诊科罗特科夫音手动测量血压，音量可调节，血压读数需与当时病情一致。

2.7.2可触诊颈动脉、肱动脉、桡动脉等部位的脉搏，并自动与心电图同步。脉搏会随病情的变化以及治疗而变化。可自动感应到触诊脉搏并记录。脉搏强度随血压变化，模拟人具有听诊间歇模式，以进行特殊的血压听诊。

2.7.3 可以通过静脉手臂(右臂)建立静脉通道，骨髓穿刺(胫骨）可使用胫骨穿刺针筒将血液抽出。

2.8、CPR

2.8.1 正确的按额托颌/下颚上推手法才能打开气道，操作会被自动感应和记录在日志中，便于考核评估学员操作。高质量心肺复苏训练系统QCPR，符合多地区2025年关于心肺复苏的指南，CPR按压自动产生脉搏、血压波形和心电图。

2.8.2 可结合病例编辑实时反馈心肺复苏质量，在达到导师要求的情况下，自动的转复为导师要求的生命体征参数。可即时反馈心肺复苏的质量，包括按压深度、按压频率、按压手位信息、按压回弹是否完全、通气潮气量、通气频率等。同时具有课后评估报告系统，并可详细显示每一次按压的参数，对于CPR的整理质量给予综合的评估和反馈，从而用于课后的教学和讨论。

2.8.3 左右眼睛瞳孔大小独立设置，有开，闭，半开三种状态，可模拟出神经损伤下瞳孔不等大的状况，配置男女导尿模块，用于男女导尿术的练习。

2.9 模拟人操作软件

2.9.1 至少要具有2种可选病例控制模式：包括手动控制病例模式、自动运行病例模式。(1) 手动模式：导师可现场精确控制模拟人的每个反应。(2) 自动模式：具有病例编辑平台，操作者可任意开发无限量病例程序，模拟人的所有变化都可预先设计，设计时可方便选择预置的病人对药物和治疗发生生理和病理反应的模块，时间和过程均可控，导师不需操作系统模拟人会模仿真实的生理及病理状态，根据接受的治疗和药物，智能化发生回应，正确与错误的治疗方法都会产生相应的变化。

2.9.2▲在自动模式下，能够按需要调节病人的病情严重程度和病例训练的难易程度。在不用切换软件界面的情况下（同一软件界面）可控制多台不同类型的模拟病人（如高端急救模拟人、婴儿模拟人、妇产科模拟人），导师通过网络从任何地方控制教学，模拟病人可选择性地让多位操作人员在相同或不同的位置中同时被操控 (当这些操作人员具有已安装模拟病人操控软件的额外计算机时)（需提供相关佐证材料）

2.9.3软件须具备趋势界面，可显示前后不少于8分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线，使导师对模拟人的体征走向有个清晰的把握。

2.9.4 正在运行的病例可暂停，快进和保存。控制软件自带评估报告系统，并可搭载外接的摄像头，评估系统最少可捕捉2个画面，从而可用于课后教学的评估与反馈。操作软件可以运行虚拟的病人，并将相关监护仪参数投射到大屏幕上，从而进行虚拟的教学。

2.9.5 ▲评估报告：模拟病人评估系统需包括评估软件及模拟病人。另外系统将学员日志、病人监护仪数据、现场声音与视像结合至1个独立的评估文件里。(2) 模拟人可以通过自身感应器自动生成日志记录，时间显示上带有秒表功能。 (3) 评估报告内容包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放。评估这些内容时，在时间上能够完全一一对应（如点击操作记录的某一时间点，同一时间的点操作视频录像及监护仪界面同步播放）。（提供相关佐证材料）

2.10 具备充分满足急救全科专科教学需求的病例云平台：

2.10.1★模拟教学案例云平台系统案例应具有模拟教案以协助用户开课使用，教案资料需要符合模拟教学的教育理念，至少包含案例概况、教学目标、教学对象、案例运行时间、复盘时间、物品准备清单、教学场景设置、病例运行的学员导言、病人信息概览、预期的正确操作、引导性反馈问题等。（提供相关佐证材料）

2.10.2病例云平台包含不少于五百个模拟培训病例，可个性化设置允许创建个人病例集。病例云平台可实时在线更新并可自动同步至模拟人控制电脑。

2.11 ▲模拟人配有一个网页式WEB端数字图书馆资源，包括模拟教学最佳实践基础知识，产品和软件培训电子课程和模拟设备自助保养说明，可覆盖不同水平的教学导师、模拟教学促进者、工程师和技术相关人员的不同需求，可以在其中找到提升模拟教学所需的所有资源，学习模拟教学的基础知识以及如何使用和维护模拟教学设备。需提供数字图书馆和投标模拟人为同一个厂家。（提供相关佐证材料）

3.高级智能复苏模拟人

3.1硬件配置要求

| 1 | 高级生命支持模拟人一套 |
| --- | --- |
| 2 | 控制平板一台 |
| 3 | 无线控制系统一套 |
| 4 | 服装一套（袖子带拉链） |
| 5 | 拉杆箱一个 |

3.2 模拟人应为成人全身模拟病人，应支持多场景急救技能综合训练，至少包括：气管插管、通气、心肺复苏、除颤、起搏、监护、静脉注射等，并可对训练人员的各种临床干预、培训导师控制以及预设的病例作出响应；

3.3 模拟人配备便携式平板电脑，屏幕为彩色屏。平板电脑预装模拟人控制软件，可与模拟人无线连接（连接成功后具有蓝绿灯光反馈），并控制模拟人各种生命体征，配备可充电锂离子电池，充满电后单次运行时间≥4小时。

3.4 基本生理特征：模拟人具有标准的生理解剖结构，包括可触及两乳头、成人肋骨、胸骨及剑突、气道结构等，模型头颈部位置可左右180度转动，模型下肢应为海绵软腿，方便折叠，便于收纳携带，满足分站点飞行考核及外出培训需求；折叠后尺寸≤88*52*25cm

3.5 气道及通气功能：模拟人可进行各种气道管理工具操作训练，至少包括气管插管、鼻咽通气管，口咽通气管，喉罩，喉管，纤维支气管，经口普通喉镜或者可视喉镜插管等；支持球囊－面罩通气及无创/有创呼吸机连接训练

3.6 心脏功能：

3.6.1 模拟人内置心肺复苏反馈器，并可通过平板电脑软件实时反馈CPR按压质量，反馈数据至少包括：按压深度（过深，正常，过浅），按压速度（以指针式和时间轴滚动显示按压过慢或按压正常或过快），不完全回弹指示，通气（以柱状图和时间轴滚动显示通气正常或通气过量或通气过少）、按压中断时间等操作数据。

3.6.2 双侧胸壁配置除颤电极片接触区域，内置金属电层与数据盒连通，支持真实除颤器及电极片粘贴进行真实的能量释放，模拟人在胸腹部左右两侧配置不少于四个金属纽扣，并与模拟人内置数据盒相连，可进行多导联心电监护训练，模拟人须兼容市面上主流品牌、型号的真实除颤监护仪；模拟人的心电图等生命体征可通过真实除颤监护仪进行识别并显示，波形切换反应时间≤1s，可设置起搏阈值。四肢导联线连接错误后，除颤监护仪界面会显示真实的心电图倒置波形。

3.6.3 模拟人可模拟≥38种心律，至少包括：窦性、窦性PEA、一度房室传导阻滞、二度房室传导阻滞I、二度房室传导阻滞Ⅱ、三度房室传导阻滞、室上性心动过速、室上性心动过速PEA、室颤、心搏停止、急性心肌梗死、房颤、房颤PEA、房速、房速PEA、房速心房扑动、房速心房扑动PEA、左束支阻滞、右束支阻滞、尖端扭转、停滞、心脏起搏器、交界性逸搏、交界性早搏、单发性室性早搏、连发性室性早搏、RonT型室性早搏、预激综合征、高钾血症、缺血、缺血PEA、长Q-T间期、室速、室速PEA、多形性室速、尖端扭转型室性心动过速、窦性心律伴左室肥厚、窦性心律伴右室肥大等

3.6.4 模拟人可预设心律变化病例，真实除颤后模拟人心律可按照预设病例自动改变

3.7 循环系统功能

3.7.1 ▲双侧颈动脉搏动与预设心电图节律同步，触诊可感知，触诊激活脉搏，脉搏跳动强度与选择的心律和血压同步，也可单独设置脉搏状态（至少包括：强，正常，弱，无四档），并可在反馈装置上同步显示脉搏状态（提供相关佐证材料）

3.7.2模型的左边手臂应可进行静脉注射，可真实回抽血液和注射药物；穿刺正确有明显的落空感，并有回血现象；静脉手臂内至少应埋有可触及的：贵要静脉、肘前静脉、前臂正中静脉和手背静脉，穿刺范围包括手背、前臂和肘前窝等；可进行多次穿刺，手臂和静脉也可单独更换

3.8、药物代谢动力学：提供药物治疗编辑器，所有药物反应、生理变化、预期效果可自行设定，药物可以真实注入模型静脉；可以根据临床模拟需要，编写增加药物品种，将药物应用于模拟病人，至少包括：胺碘酮、阿托品、肾上腺素、生理盐水等

3.9 问诊功能：模拟人头部内应装有扬声器，可以根据病情透过系统预设或用户自定的语音自动发出声音；系统应自带多种预设的语音，至少包括逼真的呕吐、呻吟、咳嗽、短促呼吸、尖叫以及简单对话等，导师可通过麦克风连接模拟人发声，与操作者对话，模拟现场问诊。

3.10 无线控制系统：无线控制系统应包括平板电脑和连接盒，连接盒及电池均内置在模型体内，平板电脑和模型可无线或有线（网线）连接使用；软件操作系统可用手动模式操作或载入软件自带病例进行自动模式操作；正在运行的病例可暂停，快进和保存；导师可随时在正在运行病例过程中添加已做项目及评语，方便回顾

3.11 病例编辑功能：可自定义病例编写，包括创建和修改病例；可预编写病例或实时修改生命体征参数

3.12 评估报告，软件应可自动感应并记录检查颈动脉触诊、脉搏强弱、头后仰、按压和通气的开始和结束时间、按压通气操作得分和手动改变模拟人生命体征参数操作，并在使用结束后自动生成日志档案方便查看，评估报告内容至少应包括：模拟人的生命体征参数、学员操作记录、心肺复苏总结反馈报告、监护仪界面回放评估上述内容时，在时间上能够完全对应。

3.13 心肺复苏报告可保存并下载查看详细数据，评估模式数据至少包括：（1）分数： 整体分数、按压分数、通气分数及通气按压比（CCF）（2）数据：按压和通气次数、按压平均深度、按压频率、按压频率正确率、按压完全回弹正确率、按压深度正确率、通气频率，通气过量比例，通气正确比例、通气不足比例、平均通气量，按压中断时间，按压位置正确率等

4.成人气道管理模型

4.1气道管理模型可以真实模仿一个没有麻醉情况下的病人。作气管插管，人工呼吸，吸引和支气管镜检查训练时，可真实模仿多种病理、生理情况。配有单独的气道解剖示教模型，解剖特征可以有效地示范讲解气道解剖结构/Sellick手法/气道痉挛。模型固定在训练板上, 容易使用。配有高级手提箱并有清洁用具及润滑剂。

4.2可经口、鼻气管插管练习，可以插入喉罩(LMA)和复合插管，复苏球通气练习。正常体位时气道自然关闭、正确的仰头举颏手法才可打开气道。

4.3可以快速模拟喉部痉挛，手动产生舌肿胀，用以模拟气道梗塞或舌水肿, 模拟相关并发症，增加插管难度。可以模拟呕吐功能，增加插管难度。

4.4 通过对环甲软骨加压，改变气道位置，关闭食道。可以进行Sellick手法的操作练习，气管痉挛的练习。

4.5插管错误会发生报警声（模拟牙齿断裂声）；可以模拟胃胀气和呕吐情况。插管过深可能会导致单侧（右侧）肺扩展和胃扩展。可观察肺部运动并可进行呼吸音听诊练习。

5.多静脉注射训练手臂组合

5.1 该手臂模型能准确地模仿成年男性的右手手臂，生理结构精确，内置有多条血管和一个注射垫，可进行静脉穿刺和肌内注射的练习和考核；可轮换选择不同位置进行穿刺，培训手臂静脉血管穿刺位置管理；

5.2 具有可触及的头静脉，贵要静脉，肘前部和正中静脉，和手背静脉，可进行以上静脉的穿刺和注射。 血管走形清晰并可触摸到；手臂末端近肩部位置为旋转设计，可与多种成人模型以关节连接；手臂连接模拟人使用，可进行多场景的静脉穿刺和肌内注射练习。

5.3 配备有输液袋和模拟的浓缩血液，可配制模拟血液于血管中，进行采血操作；模拟血管可连接外部储液设备，可进行大量液体的输注；

5.4 具有肱三头肌注射垫，可练习肌内注射；注射垫可经受多次穿刺，可真实注射液体；可单独更换静脉系统、皮肤及肌内注射垫；

6.软包装急救/创伤模块

6.1模块套装包含模拟真实肢体重量的左右手臂及下肢，安装简单，不需要使用工具；可兼容模型：全身复苏模拟人，高级智能复苏模拟人。

6.2模拟手臂和腿部烧伤、割伤和骨折等多种创伤伤口：①手臂以及手部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度；②桡骨复合型骨折；③手部开放性骨折（软组织撕裂伤、骨折、骨组织暴露）；④大腿异物刺伤；⑤大腿复合型骨折；⑥胫骨和腓骨闭合性骨折；⑦足部开放性骨折（软组织撕裂伤、骨折、骨组织暴露）；⑧小脚趾截断创伤；⑨足部挫伤

6.3可进行创伤部位的处理训练，包括伤口的清洗、消毒、止血、包扎、骨折部位的固定、开放性骨折或断裂的处理，可进行创伤患者搬运法训练，包括二人、三人或多人搬运法

7.半身心肺复苏模型（带电子显示器）

7.1 模型设计用于进行逼真的基础生命支持培训，符合最新心肺复苏操作指南。模型模拟正常成人半身模型，面部特征逼真，胸部解剖标记准确，具有锁骨、胸骨，乳头、肋骨、肋弓、肚脐等关键解剖标记，用于确定按压位置。模型面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道，无需借助工具。模型重量不超过3kg，配有软包，轻便易携带，软包展开可用作跪垫。

7.2 可以进行胸部按压，按压深度正确时有声音提示，声音提示可以选择打开或关闭。气道自然状态下关闭，颈部过仰时气道关闭，可通过压额提颏手法打开气道，气道具有单向阀，使用过程更卫生。

7.3 模型通过2节AA电池供电，连接电子显示器的运行时间不少于40小时，连接APP时运行时间不少于80小时， 电量低于10小时运行时间时在APP中可显示低电池标记，带有蓝牙技术，无线连接到平板电脑或智能手机， 可对CPR操作进行评估和反馈。

7.4 可有线连接即接即用式电子反馈设备，对个人CPR表现进行反馈。电子反馈设备可以作为App的补充，也可单独使用，模型上衣设计有专用收纳电子反馈设备的口袋。可实时反馈心肺复苏（CPR）活动；可取消实时反馈（在考试模式下），结束后才出成绩，可实时反馈CPR操作数据，以及培训结束简报数据。

7.5 在反馈模式下实时衡量和反馈多个心肺复苏参数：按压深度、按压速度、按压间隙、连接按压次数、按压回弹是否充分、通气量不足/适量/过量、通气次数。在简报模式，可以提供总结数据，包括：百分比显示按压分数、百分比显示通气分数、整体时间 （分钟，秒）、百分比显示CCF值（xx%）。

8.AED训练器套装

8.1 通用AED训练器设计，让学员可适应任何品牌AED训练器。每个套装配备AED训练器、AED包、训练电极片，单个AED净重不大于0.5KG。

8.2 预置包括但不少于6个病例，模拟真实的心脏骤停场景。病例1:2次可电击心律，1次不可电击心律，病例2：不可电击心律，可电击心律，不可电击心律，病例3：可电击心律，不可电击心律，病例4：可电击心律，循环提示，病例5：不可电击心律，循环提示，病例6：电极片问题，可电击心律，不可电击心律。配置灵活，病例参数可调节。

8.3 可使用手机/平板app做为遥控设备，通过蓝牙连接，实现操作软件更新和访问。手机/平板app可同时控制6台AED训练器。可选择多个AED训练器同步进行设置，也可选择单个AED训练器分别进行设置。可选提示语言，目前提供语言包括但不限于日语、法语、西班牙语、英语、汉语.

8.4 导师可手动选择贴片位置正确按按钮，以便快速进入下一步操作。可选择完全自动模式，模拟使用可自动电击的全自动AED训练器进行训练。预置病例可通过软件app选择，也可通过AED侧面按钮切换。

8.5 AED训练器电量过低时可通过AED训练器本身的灯光提示，也可在App上显示。同时具备成人和儿童AED训练器功能，提示音可切换为儿童的模式。具备扬声器功能，音量可调节。App具备节拍器功能，可选择打开或关闭节拍器。

9.气道异物梗阻训练背心

9.1可穿戴于学员身上进行训练。具有能压缩的腹部，练习腹部按压（即海姆立克手法）。具有模拟的气道及模拟梗塞物，正确操作后能排出梗塞物。

备注：

1.其中打“★”项为实质性要求，有一项负偏离将作为无效投标；打“▲”项为重要指标项，未按要求提供佐证材料的视为负偏离，佐证材料可为产品注册证、有效检测报告、官方使用说明书、产品铭牌、实物照片、功能界面截图等。投标人提供的佐证材料应将相关功能指标醒目标记，因未标记而导致的评审风险由投标人自行承担。

2.投标人必须如实地在偏离说明中做出明确的逐项响应承诺，并对其真实性负责。

3.所投产品技术参数单位与采购文件不一致的由投标供应商自行换算成与采购文件一致的单位。

4.如中标单位供货产品的技术参数与“投标文件技术规范描述”不符，则按“提供虚假材料谋取中标”处理。

四、交货时间和地点：

交货时间：签订合同后30天内。（各供应商报出最早交货期限）

交货地点：江阴市疾病预防控制中心。

五、安装及验收：

1.在符合设备装机的条件下，产品到货后需在1个月内完成安装调试工作。如在安装期间发生质量问题，则不予验收。如验收完成后发生质量问题，在质保期内应免费进行维修或更换。对于因货物设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何故障或不足都应终身免费更换。

2.卖方应在合同约定时间内将设备送到买方指定位置，在货物到达使用单位后，卖方应在买方规定的时间内安排工程技术人员到买方开箱安装调试并承担由此产生的一切费用。

3.提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单，并预先提供验收标准，填写验收报告书，供双方最终确认使用。

4.设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准，验收专用仪器，并承担相关费用。

六、技术培训：

1.卖方技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项向买方作现场技术培训，提供必要次数厂家工程师跟台服务，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2.根据设备技术要求，向买方提供使用人员的集中培训。

3.如买方需将该设备联入内部网络或外部网络（LIS,HIS,PACS等系统），卖方必须承担所有相关费用（含开放端口费用）并提供技术支持。

七、备件和资料：

1.为保证设备正常运行，卖方应在中国境内设置备件库，存入所有必需的备件，并保证10年以上的供应期。

2.专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具。

3.提供完整操作手册和产品说明书、厂家维修手册、电路图纸等技术资料1套，设备附带附件、证件、软件等齐全，免费培训使用，并提供产品及工作站售后的持续软硬件升级服务及培训。

4.如后期涉及软件重装或升级，终身免费。

八、质量保证及售后服务：

1.售后服务要求：

1.1安装调试合格后，整机原厂免费保修≥2年。

1.2终身维护，对设备进行定期的检测与维护，每年上门维护保养≥2次。

1.3报修响应时间≤2小时，到达现场维修时间≤24小时。

1.4开机率保证95%以上。

1.5免费维修期外实行先维修后付款方式，并免收工程师维修上门费、开机费等费用。

2.验收标准：

2.1供方应保证仪器设备是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。保证其提供的仪器设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

2.2供方应将所提供仪器设备的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；供方安装调试完成后,使用人负责对供方所交仪器设备依照双方确认的技术标准进行验收。性能达到技术要求的，验收通过；验收不合格的，限期整改；整改仍达不到要求的，作退货处理，由此产生的费用由供方承担。

2.3供方提供的商品必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其他指标；到货日期距仪器生产日期不超过半年（以铭牌或说明书确认）。

2.4供方负责本次采购设备的免费安装、调试(安装、调试过程所需耗品应由供方免费提供)，保证培训人员正常操作该设备的各种功能。供方提供设备操作规范张贴设备上，提供设备操作规范电子档交于买方。

九、付款方式：

分两期付款

1.第1期：全部设备到货后，由买方逐一清点无误，与合同规定相符；设备软、硬件安装完毕，系统工作稳定，无故障，由买方组织验收，符合招标文件及合同要求，正常运行满1个月后，由买方组织验收合格签字后，买方将在一个月内支付合同总价的80%。

2.第2期：验收合格满12个月，买方将在一个月内无息付清20%余款。

3.具体付款时间以财政支付节点及有关要求为准。

十、有关说明：

1.公开招标为1个包，投标人可全投或选投，但每包内容必须报全，不得漏项。

2.投标报价应包括包括本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3.产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、条件及要求和卖方承诺的其他指标；产品质量出现问题，卖方负责包退、包换，费用由卖方负责。

4.货物保管：货物到达买方地址至验收合格期间，由卖方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，卖方应负责修理，同时有关费用由卖方承担。

5.供应商若非投标产品原厂家的，成交后签订合同时须提供该产品原厂家（或驻中国办事机构）出具的有效的经销授权书。

6.知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

7.本项目如有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书扫描件。

8.投标单位必须根据本采购文件第三章中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，并如实地在《投标偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责，如有偏离请于《投标偏离表》中说明。

9.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以书面文件通知为准。

10.采购人、代理机构对本次采购结果不作任何解释。

第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

- 评分标准：

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 价格 部分 （30分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 | 30 |
| - 技术 部分 （58分） | 2.1 | 主要技术 指标响应 | 根据所投产品的详细的技术参数要求的响应情况进行综合评审，产品符合招标文件要求，无负偏离得35分。打“★”项参数有一项负偏离，则视为无效投标，打“▲”项参数每一项负偏离扣2分，非打“▲”项参数每一项负偏离扣0.25分，扣完为止。 | 35 |
|  | 2.2 | 实施方案 | 投标人针对本项目提供实施方案，包括①包装运输方案、②安装调试流程、③安装调试技术重难点、④安装调试人员安排，方案内容描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 8 |
|  | 2.3 | 培训方案 | 投标人针对本项目提供培训方案，包括①培训内容、②培训人员安排、③培训周期，方案内容描述全面合理符合采购需求的6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.4 | 应急保障方案 | 投标人针对本项目提供应急保障方案，包括①应急响应时间及修复时间、②应急保障措施，方案内容描述全面合理符合采购需求的得2分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 2 |
|  | 2.5 | 售后服务方案 | 投标人针对本项目提供售后服务方案，包括①售后服务内容、②售后服务人员安排、③售后服务响应、④巡检制度、⑤备品备件、⑥质保期满后的服务内容、⑦质保期后的收费标准，方案内容描述全面合理符合采购需求的得7分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 7 |
| - 商务 部分 （12分） | 3.1 | 业绩 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有与本项目同类项目的销售业绩的，有一个得2分，最高得6分。（须提供合同扫描件） | 6 |
|  | 3.2 | 免费保修期 | 满足招标文件整机免费保修期要求的基础上（不实质性响应的为无效投标），每增加一年免费保修期得2分，最高得6分。（须提供承诺函） | 6 |

第五章　　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

根据采购招标编号                   招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次急救技能培训模拟教学设备采购项目的事宜，签订本合同书。

第一条 采购内容：急救技能培训模拟教学设备采购项目，具体按清单。

第二条 合同价款

（1） 本项目急救技能培训模拟教学设备采购项目总价为人民币           元整（RMB        元）。

总价包括本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（2）投标清单

（3）合同价款的支付方式：  本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票后转账。

（4）付款方式： 分两期付款

第1期：全部设备到货后，由买方逐一清点无误，与合同规定相符；设备软、硬件安装完毕，系统工作稳定，无故障，由买方组织验收，符合招标文件及合同要求，正常运行满1个月后，由买方组织验收合格签字后，买方将在一个月内支付合同总价的80%。

第2期：验收合格满12个月，买方将在一个月内无息付清20%余款。

（5）根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利和义务

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、乙方承诺的质量保证：

第六条　包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

七、履约保证金

1.乙方交纳人民币         元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金退还方式：施工完成并验收合格后退还，不计息。

4.履约保证金退还时间：本项目验收合格或有效期结束后。

5.履约保证金退还条件：本项目验收合格或有效期结束后。

6.履约保证金不予退还的情形：未按照合同内容履行供货或所供货物不满足招标文件相关要求。

第八条 验收标准：

1.按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由 中标单位 承担。

2 .甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

第九条　伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；

（2）对甲方人员进行免费培训。

3、乙方承诺的售后服务：

4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修（）工作小时后仍无法排除，乙方应在（）小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）质保期后的货物维护由双方协商再定。

第十条 违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 每日万分之五 的违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 万分之五 向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 万分之五 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 百分之五 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十一条、不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十二条　合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1、合同备案：合同一式五份，甲乙双方各执二份、采购代理机构执一份。

2、合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

# 第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：急救技能培训模拟教学设备采购项目

项目编号：JSZC-320281-HCCG-G2026-0067

投标单位：

二○二六年  月  日

## 一、投标函

致江阴市疾病预防控制中心、江苏鸿成工程项目管理有限公司

我方收到贵单位JSZC-320281-HCCG-G2026-0067招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加急救技能培训模拟教学设备采购项目的投标。

# 1、我们愿意按照招标文件的一切要求完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位：（电子签章）

电话：                            传真：

地址：                            电子邮箱：

日期：         年         月       日

## 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-HCCG-G2026-0067 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 急救技能培训模拟教学设备采购项目 |
| 总 价 （人民币：元） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中 填写的金额为准。 |

注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

## 三、投标报价明细表

采购编号：                                                     单位：元

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

## 四、详细配置一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量/单位 | 单报价 | 分项总报价 | 生产厂家 | 质保期 | 是否属于 小、微型企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所报产品的各项指标必须等于或大于采购文件需求中所列要求。

2、请各投标单位根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。

3、本表可根据需要自行添行。

4、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。（必须详细填写品牌、型号。）

5、在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“生产厂家”栏内加填小、微型企业的完整名称，以及提供生产厂家、投标人《中小企业声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

6、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

7、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 供应商（签章）：

## 日    期：     年   月   日

## 五、项目服务方案

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：

六、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

## 投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

七、供应商综合实力

（一）投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 账号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收入 （万元）： |  |  | 2 | 利润总额 （万元） |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万）： |  |  |  |
| 三、投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（万元） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |
| 五、其他投标单位综合实力证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 实施时间 | 合同内容 | 合同金额（万元） | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

（三）主要配件和易损件价格清单表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

注：1、可参照上述格式自制价格清单表。

2、维保期满，如有配件、易损件不含在免费维保更换范围内，请在本表中详细列出，并在备注中注明更换时间或使用次数，若未列出，则视为全部包含免费维保范围。

八、资格证明文件

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件加盖公章）

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）

文件3：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件4：供应商及所投货物的制造商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

## 部分格式

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

（一）法定代表人授权委托书

江阴市疾病预防控制中心、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权　　　　代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：　　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　电话：

通讯地址：

授权委托人签名：　　　　　　　　　单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 复印件 |  | 授权委托人身份证 复印件 |
| --- | --- | --- |

## （一）法定代表人亲自投标声明

江阴市疾病预防控制中心、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

## （三）（投标人）关于资格的声明函

江苏鸿成工程项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为          ，全称为               ，统一社会信用代码为           ，法定代表人 (单位负责人) 为                ，具有独立承担民事责任的能力 (如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书) 。

二、我单位具有良好的商业信誉(指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：。主要设备有：              。主要专业技术能力有：                              。

五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、第七十七条之规定，若有违背，我公司 (单位) 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，并依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

（四）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加      的              采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（公章）：

日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3本表由投标（报价）供应商填写盖章。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 投标单位（公章）：

日期：     年    月    日