## 包三 其他教学仪器
洛社实验初级中学实验室及相关专用教室设备添置采购项目
包三：其他教学仪器采购清单汇总表
序号 | 位置 | 名称 | 单位 | 数量
1 | 四层 | 四层 | 层 | 1
3 | 教学仪器 | #REF! | 批 | 1
2 |  | 36.初中物理教学仪器 | 批 | 1
3 |  | 37.初中化学教学仪器 | 批 | 1
4 |  | 38.初中生物教学仪器 | 批 | 1
5 |  | 39.初中地理教学仪器 | 批 | 1
6 | 理化生其他仪器 | 理化生其他仪器 | 批 | 1
注： （1）本项目清单所列产品凡依据相关法规及行业标准须具备3C认证或节能产品认证的，不论表格备注栏是否标注相关要求，投标供应商均须在投标文件中自行填报并提交完整有效的认证材料。 （2）如本项目所投整机产品不在《强制性产品认证目录》范围内，则无需提供整机3C认证证书；但针对其组成部件中属于3C认证目录范围内的外购配件，投标供应商须在投标时提供承诺函，承诺在项目履约验收前，向采购人提供所有涉及3C认证零部件的有效3C认证证书，确保所有部件符合国家强制性安全标准，满足出厂、上市销售的条件。若中标供应商的所投产品最终无法满足出厂、上市销售的条件，将不予通过验收，采购人将追究其违约责任。 （3）采购清单中列明的“规格/mm”根据本项目的采购需求拟定，投标供应商提供的产品如有尺寸偏差，需满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》的相应规定；其中学生实验桌、教师实验台叠加执行 T/ZZB 1860—2025《中小学实验桌》的相应规定；金属柜体、木质柜体分别匹配 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的相应规定。 （4）本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。

## 四层
编号 | 名称 | 尺寸规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 所投品牌
24.史地教室
1 | 流水地貌 | 600×400mm | 均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 个 | 1
2 | 黄土地貌 | 600×400mm | 均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 个 | 1
3 | 冰川地貌 | 600×400mm | 均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 个 | 1
4 | 海岸侵蚀地貌 | 600×400mm | 均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 个 | 1
5 | 丹霞地貌 | 600×400mm | 均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 个 | 1
6 | 喀斯特地貌 | 600×400mm | 均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 个 | 1
7 | 等高线演示仪 |  | 满足常规使用 | 套 | 1
8 | 八大行星模型 | 定制 | 演示太阳系中太阳和八大行星等主要天体的相对位置、大小以及太阳系的结构关系 | 套 | 1
9 | 展板 | 600×800mm | 材料：PVC材料封边和写真KT板内容：介绍各种地理知识。 | 幅 | 4
10 | 时区换算演示仪 | 950×1300×20mm | 大型、教师用，高分子激光雕刻 | 个 | 1
11 | 土壤实物标本 |  | 1.单木盒精装； 2.种类至少36种土壤标本，单个土壤瓶尺寸不小于70*45mm; 3.土壤标本包含：红壤、棕红壤、赤红壤、砖红壤、黄棕壤、黑钙土、水稻土、红紫泥土、棕壤、黄土、黄刚土、沙质土、红沙土、褐土、黄褐土、灰潮土、粘质灰潮土、漂白土、红色石灰土、棕色石灰土、明矾土、紫色土、壤土、腐殖土、铝矾土、硅藻土、草甸土、淤泥质黏土、黑土、膨润土。第四纪粘土、陶瓷粘土、水云母粘土、蒙脱石粘土、高岭土、耐火粘土等等。 | 盒 | 1
12 | 指南针 |  | 手持式 | 个 | 9
13 | 平面政区地球仪 | Φ14.16cm | 平面政区地球仪 | 个 | 8
14 | 经纬度模型 | Φ32cm | 经纬度模型 | 个 | 1
15 | 等高线地形图判读模型 |  | 分层演示 | 件 | 1
16 | 岩石标本 |  | 1.十木盒精装； 2.种类至少120种岩石标本，单个标本尺寸不小于40*30mm; 3.岩石标本包含：白云质大理岩、结晶大理岩、石墨大理岩、蓝闪石片岩、硅线岩、云母片岩、千枚岩、千枚板岩、板岩、蛇纹岩、片麻岩、花岗片麻岩、变粒岩、浅粒岩、红帘石浅粒岩、绿岩、石英岩、变晶石英岩等等。 | 套 | 1
17 | 板块构造及地表形态模型 | 60×33×17cm | 均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 件 | 1
18 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 51×23×17cm | 均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 件 | 1
19 | 褶皱侵蚀与断层演示组合模型 | 37×24×39cm | 均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 件 | 1
20 | 岛屿成因演示模型 | 57×42×13cm | 均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 件 | 1
21 | 地壳变动模型 | 48×17×20cm | 均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 件 | 1
22 | 地球内部构造模型 | 32cm | 立杆式 | 件 | 1
23 | 殷墟甲骨文模型 |  | 一甲一骨，高度仿真制作。盒装 | 套 | 1
24 | 地动仪模型 | 370×370×380mm | 小型，根据实物仿制 | 个 | 1
25 | 人面鱼纹陶瓷盆模型 | Φ385×160mm | 人面鱼纹陶瓷盆模型 | 个 | 1
26 | 司母戊鼎 |  | 材质：青铜，高仿规格1:10 | 个 | 1
27 | 马王堆乘云绣 | 240×190×30mm | 高仿真复制 | 个 | 1
28 | 古钱币模型 |  | 八种古钱币，材质：青铜。 规格不小于： 最小模型长3cm、宽2cm，秦半两直径3.5cm； 3个裤币：6.7×3cm、6×3.8cm、8×3.5cm 3个刀币：长12.5cm宽1.6cm、长13cm宽1.5cm、长16.5宽2.8cm。 实际测量尺寸误差不超过1cm。 | 个 | 1
29 | 筒车 | 450×185×380mm | 材质：木质 | 个 | 1
30 | 辘轳模型 | 370×205×310mm | 材质：木质 | 个 | 1
31 | 连击水碓模型 | 450×250×330mm | 材质：木质 | 个 | 1
32 | 冶铁水排模型 | 505×200×285mm | 材质：木质 | 个 | 1
33 | 桔槔模型 | 380×210×380mm | 材质：木质 | 个 | 1
34 | 镂车模型 | 380×260×450mm | 材质：木质 | 个 | 1
35 | 水磨模型 | 500×240×280mm | 材质：木质 | 个 | 1
36 | 司南模型 | 220×220×90mm | 材质：铜、木框 | 个 | 1
37 | 唐三彩载乐俑 | 260×100×280mm | 材质：陶瓷 | 个 | 1
38 | 历代木犁 | 610×410×120mm | 材质：木质 | 套 | 1
39 | 磨制石器模型 | 620×420×70mm | 材质：高分子材料 | 套 | 1
40 | 马踏飞燕 | 25cm×6.5cm×19cm | 马踏飞燕又名“铜奔马”。 材质：锌铜合金； 按照和实物5:3比例进行仿制。 | 个 | 1
41 | 十二字砖 | 25×27×3cm | 材质：蓝陶； 仿汉十二字砖，按照实物1:1进行仿制。 | 套 | 1
42 | 编钟 | 38.5cm×5.5cm×23cm | 材质：合金 | 个 | 1
43 | 至顺三年铜炮 | 350×105mm | 材质：高仿真复制，高分子材料 | 个 | 1
44 | 三星堆青铜立人像 | 60×60×280mm | 材质：青铜，高仿 | 个 | 1
45 | 金缕玉衣模型 | 650×110×200mm | 金缕玉衣模型 | 个 | 1
46 | 秦始皇兵马俑一号铜车马 | 600×400mm | 材质：高分子材料 | 个 | 1
47 | 北京人头像 | 470×290×260mm | 材质：高分子材料 | 个 | 1
48 | 木活字 | 280×160×25mm | 材质：木质 | 套 | 1
49 | 楔形文字泥板 | 400×400×10mm | 材质：pvc | 个 | 1
50 | 室内知识窗帘 |  | 规格：（可以根据学校具体情况调整）加厚、遮光在窗帘上喷绘介绍学科知识，集教学、观赏为一体。 | 平方 | 30

## 教学仪器（修改）
教学仪器分项配置清单
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 所投品牌
36.初中物理教学仪器
02 | 一般
30802000110 | 工作服 | 棉 | 件 | 5
30802000503 | 乳胶手套 | 耐酸（碱） | 双 | 10
30802000504 | 机械危害防护手套 | 防护≥3级 | 双 | 5
30802005200 | 套袖 | 棉 | 套 | 5
30802000201 | 激光防护镜 | 激光类实验用 | 个 | 2
30802000203 | 护目镜 | 防机械冲击 | 个 | 2
30199002002 | 仪器车 | 1.规格：≥600mm×400mm×80mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重不少于60kg | 辆 | 4
30199020201 | 小托盘 | 200mm×300mm×60mm | 套 | 10
30199020202 | 大托盘 | 250mm×400mm×80mm | 套 | 10
30199020301 | 提盒 | 承重大于3kg | 个 | 10
30199009201 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm | 个 | 5
30801006302 | 整理箱 | PP材质，电子元件、机械零件等物料分类收纳 | 个 | 5
30801000201 | 一字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 套 | 10
30801000301 | 十字螺丝刀 | 1.塑料柄或木柄十字形螺丝刀。 2.全长约230mm。 | 套 | 10
30801001201 | 钢手锯 | A型（单面）300mm，18齿/25mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不大于2mm；钢锯在达到99N拉力后经过1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落；钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm | 把 | 2
30801000901 | 木工锤 | 0.25kg | 把 | 5
30801001300 | 剥线钳 | Φ0.5mm～2.5mm；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；钳口硬度不低于HRA65或HRC30 | 把 | 5
30801001400 | 钢丝钳 | 160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m,15°；剪切性能Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22° | 把 | 5
30801000401 | 尖嘴钳 | 160mm，抗弯强度710N，剪切性能Φ1.6mm钢丝，570N；在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄 | 把 | 5
30801002501 | 平口钳 | 普通机用平口钳；钳口宽度100mm，最大张开度100mm | 把 | 5
30801015901 | 斜口钳 | 125mm，双刃刀 | 把 | 5
30801012601 | 砂纸 | 干磨砂纸，P36～P50.P150～P220.P1000～P2000 | 张 | 100
30801002001 | 活扳手 | 200mm，活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不低于40HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长22mm，扭矩180N·m；活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝不大于0.28mm；表面电镀处理 | 把 | 5
30801002100 | 铁皮剪刀 | 力臂200mm，剪100mm | 把 | 2
30801002102 | 民用剪刀 | 长170mm，用于剪布 | 把 | 5
30801016000 | 吸锡器 | 手动 | 个 | 1
30801002801 | 钻头 | 直柄短麻花钻头，直径Φ1.00mm、2.00mm、3.00mm、…、13.00mm；钻螺纹底孔用2.5mm、3.2mm、4.2mm、6.8mm | 套 | 1
30199000411 | 打孔器 | 齿口式，不锈钢材质，每组4支，外径分别为5.0mm、6.5mm、8mm、9.5mm；附通棒 | 套 | 2
30199000501 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料 | 个 | 2
30801012801 | 锥子 | 锥头长77mm，锥杆直径渐变 | 个 | 5
30199002201 | 水准器 | 气泡水准器 | 个 | 5
30204000102 | 寒暑表 | 量程-50℃～50℃，分度值1℃，允许误差±1℃；底板长200mm～300mm，温度计外径5mm～8mm，感温泡长8mm～15mm；当温度达到100℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破 | 只 | 2
30605008801 | 蒸发皿 | 瓷，Φ60mm | 个 | 50
30605006111 | 橡胶塞 | 0～4号，应选用白色胶塞，质地均匀 | 套 | 50
30602000102 | 试管 | Φ15mm×150mm透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 120
30602000107 | 试管 | Φ30mm×200mm透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 15
30602001106 | 烧瓶 | 圆、长，500mL透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 10
30602001115 | 烧瓶 | 平、长，250mL透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 10
30602001006 | 烧杯 | 100mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 120
30603003102 | 漏斗 | 漏斗口径90mm，斗颈长90mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性HGB3级 | 个 | 5
30603007103 | 三通连接管 | T形 | 个 | 60
30605003301 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于125mm×125mm，0.8mm钢丝制成 | 个 | 60
30199001401 | 脚踏打气筒 | 气嘴外径8mm，尺寸不小于125*125mm | 个 | 2
30199001300 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa | 个 | 2
30101000200 | 方座支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600mm，方形座长210mm，宽135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层 | 套 | 60
30101000300 | 多功能实验支架 | 组合座架1个，最小组合支承面积应不小于560mm×10mm；滑块式垂直夹5个、烧瓶夹1个、万向夹1个、大铁环1个、方托盘1个、绝缘环2个、吊钩4个 | 套 | 10
30101000401 | 升降台 | 不锈钢台面，上台面有效面积不小于140mm×140mm，下台面有效面积不小于160mm×160mm，厚度不低于1mm；升降范围85mm～235mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm；额定载重量不少于10kg | 台 | 5
30807005101 | 半导体制冷器 | 可用于制冷、加热和温差发电，包括制冷片、散热器、水槽、水箱、接线柱等，制冷片面积应不小于40mm×40mm，制冷时能观察到水滴结冰，温差发电时间不少于2min | 台 | 1
30307207700 | 晶体熔化与凝固实验器 | 包括透明容器、2个试管、2个温度计、搅拌勺等，有固定试管及温度计装置 | 套 | 60
30199009400 | 碘升华凝华管 | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28mm×34mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于200℃ | 个 | 8
30807000403 | 物质弹性实验材料 | 包括软弹簧、硬弹簧、橡皮筋、橡皮泥、海绵、钢尺等，材料选取应有代表性，包括易形变材料、不易形变材料、完全弹性形变材料、塑性形变材料等 | 套 | 5
30807000405 | 磁悬浮原理实验器 | 包括2个小圆柱形磁体、配套试管等 | 套 | 5
30807020100 | 人体发电趣味演示仪 | 铝电极和铜电极，带检流计 | 套 | 1
30202000313 | 托盘天平 | 200g，0.2g，单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，钢制镊子 | 台 | 60
30202000322 | 托盘天平 | 500g，0.5g，单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：200g、 50g、10g各1个，100g、20g各2个，钢制镊子 | 台 | 10
30202000551 | 电子天平 | 量程0g～1kg，分辨力0.1g，带标准砝码 | 台 | 30
30202001402 | 体重秤 | 量程0kg～150kg，分度值1kg | 台 | 5
30202000103 | 物理天平 | 量程0g～500g，分度值0.02g，配5级（M1级）砝码，钢制镊子 | 台 | 2
30202000801 | 案秤 | 量程0kg～10kg，分度值10g，普通准确度等级，有“CMC”标志 | 台 | 2
30202000902 | 弹簧度盘秤 | 量程0kg～8kg，分度值8g，普通准确度等级 | 台 | 2
30202001502 | 杆秤 | 量程0kg～2.5kg | 杆 | 1
30202002500 | 戥子 | 量程0g～250g | 杆 | 1
30307100101 | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等3种材质圆柱体；圆柱体直径20mm，高32mm；每个圆柱体配网兜（质量小于0.01g） | 套 | 60
30307100201 | 立方体组 | 包括黄铜、铁、铝、木4种材料的5个立方体，其中铝材2个，黄铜（边长20mm）、铁（边长20mm）、铝（边长25mm）、铝（边长30mm）、木材（边长50mm）各1个，带不锈钢挂钩 | 套 | 60
30601000109 | 量筒 | 500mL，5mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 29
30601000108 | 量筒 | 250mL，2mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 60
30601000106 | 量筒 | 100mL，1mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 60
30601000208 | 量杯 | 250mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚不少于1.2mm，耐水性HGB3级 | 个 | 10
30299000101 | 密度计 | ＞1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值 | 支 | 5
30299000102 |  | ＜1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值 | 支 | 5
30199005102 | 放大镜 | 手持式，5×，焦距50mm | 个 | 60
30199005502 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 5
30307208001 | 分子间作用力模型 | 模拟分子的两球之间由弹簧和一根拉紧的橡皮筋连接，弹簧长13cm，Φ2cm，能直观表现出分子间斥力、分子间引力 | 个 | 5
30307204101 | 内聚力演示器 | 由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20mm×50mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的1/2，挤压架应采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60N | 个 | 10
30201000410 | 钢直尺 | 1000mm，1mm，0mm～50mm分度值0.5mm 其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9.1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm； | 把 | 60
30201000601 | 钢卷尺 | 量程0mm～2000mm，分度值1mm。自卷制动式，尺带宽不小于12mm，厚不低于0.15mm。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端。 | 盒 | 5
30201000903 | 布纤维卷尺 | 摇卷盒式，量程0m～30m，分度值1cm，尺带宽度20mm，有“CMC”标志，刻度清晰，边缘平直、材料环保、耐磨损 | 盒 | 5
30201001003 | 游标卡尺 | 量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框、微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠地固定在尺身上；带深度尺 | 把 | 5
30201001201 | 外径千分尺 （螺旋测微器） | 量程0mm～25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好，无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 | 只 | 5
30201001401 | 滚轮式测距仪 | 量程0m～9999.9m，分辨力0.1m；由滚轮、手柄、计数装置、起始箭头等组成，滚轮直径≥160mm，轮胎加厚，耐磨损，材质环保 | 台 | 1
30203000101 | 机械秒表 | 分度值0.1s，一等 | 块 | 60
30203000202 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；具有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年 | 块 | 60
30203000402 | 沙漏 | 玻璃制，5min误差≤±10% | 个 | 2
30307106401 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915mm×100mm×20mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；附摩擦材料丁腈橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 套 | 60
30307104600 | 气火箭 | 配套打气筒，输气管不短于3m，有向上发射架，发射体有尾翼；容器承受0.5MPa压强应不膨胀或者开裂，小于0.6MPa时容器塞应能脱落，发射后运动方向偏离≤30° | 台 | 1
30205000502 | 演示测力计 | 平板式；量程0N〜2N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 5
30205000104 | 条形盒测力计 | 量程0N〜5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 60
30205000105 | 条形盒测力计 | 量程0N〜10N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 60
30205000805 | 数字测力计 | 量程0N～20N，误差≤±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于30mm×40mm | 个 | 2
30202005101 | 重锤 | 300g | 个 | 5
30202001011 | 金属钩码 | 50g±0.5g，每盒10个，可叠放 | 个 | 60
30807000412 | 重心应用趣味实验材料 | 可实现平衡鸟、高空踏车、斜坡上的不倒翁等趣味实验 | 组 | 1
30307100601 | 摩擦力实验器 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料3种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800mm×100mm×10mm，平面度误差不大于0.6mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应不大于0.1mm，侧面有挂钩。电机拉动速度0～5cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5% | 套 | 60
30407000201 | 轴承模型 | 包括滚动轴承和滑动轴承2种：滑动轴承由工程塑料制轴承架、金属制转轴、铜轴套组成；滚动轴承由透明塑料外圈和内圈、钢滚珠（直径≥15mm）组成，外圈外径≥120mm，内圈内径≥55mm，能看清滚动轴承内部结构 | 套 | 5
30307100301 | 运动和力实验器 | 包括小车（车轮直径≥2cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3个小球及空盒、3种不同阻力的平面等；平面板长度不小于800mm，宽度不小于120mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于80mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于40mm | 套 | 5
30307100401 | 惯性演示器 | 观察的物体应能收回，成功率不小于98% | 套 | 5
30307100901 | 阿基米德原理 实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 套 | 15
30307101301 | 浮力原理演示器 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管A中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮 | 套 | 5
30307102001 | 气体浮力演示器 | 抽气式 | 套 | 5
30307101401 | 物体浮沉条件演示器 | 由透明盛液筒（内径≥95mm，深度≥285mm）、浮体及附件（U形杯、叉子、气体压缩器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 套 | 5
30307101601 | 潜水艇浮沉演示器 | 由潜水艇模型、气体压缩器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用气体压缩器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10° | 套 | 5
30307102301 | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸≥200mm×100mm×100mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220mm×120mm×50mm | 套 | 5
30307102302 | 压力作用效果 演示器 | 由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 套 | 2
30307101701 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36mm～Φ38mm，硅橡胶膜厚0.5mm，支杆长度不小于300mm，有手动转动机构，有标尺 | 套 | 60
30307101801 | 微小压强计 | 由U形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的气体压缩器组成；U形管外径6mm，高不小于380mm，能沿标度方向移动不小于10mm，能固定；标尺长300mm，0分度在中间，最小分度线为5mm；系统气密性好 | 台 | 60
30199008802 | 透明盛液筒 | 高300mm±5mm，筒底外径不少于110mm，壁厚不少于1.5mm。筒身有深度标尺，标尺长不少于250mm，分度值1mm，透光率应不少于90％ | 个 | 60
30307101901 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 | 台 | 5
30307109301 | 液体压强与深度关 系实验器 | 由低重心实验筒、砝码组（放入实验筒内）、浮标环等组成；实验筒在水中倾斜不应超过8° | 套 | 60
30307101101 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸210mm×210mm×120mm，底座应平稳；粗管外径30mm，细管外径12mm，无色透明材料透光率≥90％ | 个 | 5
30407005701 | 船闸模型 | 闸门、阀门的开闭状态，闸室水位的变化以及轮船的行驶均能够明显观察到 | 个 | 2
30605006303 | 乳胶管 | 外径9mm、内径6mm，拉伸强度不少于21MPa，扯断伸长率不少于700％ | m | 20
30605006302 | 乳胶管 | 外径6mm、内径4mm，拉伸强度不少于21MPa，扯断伸长率不少于700％ | m | 20
30307102101 | 马德堡半球 | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管2根以及底座等组成；球体外径应≥80mm，气嘴外径8mm | 套 | 3
30603009604 | 可密封长玻璃管 | Φ10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 5
30299000301 | 空盒气压计 | DYM3型，量程870hPa～1050hPa，整10hPa点示值误差不应超过±0.7hPa | 台 | 2
30807042600 | 肺呼吸模拟器 | 能模拟吸气时，胸腔体积增大，肺中气压小于体外大气压，空气被压入肺部；反之，呼气时在气压差下肺中空气被排出体外 | 套 | 2
30307102401 | 流体压强与流速关系演示器 | 气体/液体两用式 | 套 | 5
30307105501 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）、平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外 | 套 | 5
30307103601 | 杠杆 | 由杠杆、轴、调平装置和6个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500mm，木杠杆尺端需包头加固 | 套 | 60
30307103701 | 演示滑轮组 | 由单滑轮2件、三并滑轮2件、三串滑轮2件、支杆滑轮2件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 组 | 5
30307103801 | 滑轮组 | 由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、支杆滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 组 | 60
30407000101 | 轮轴模型 | 由大小台阶轮、平衡杆、平衡块、主轴和支架组成；台阶轮两种颜色，大轮Φ120mm，小轮Φ60mm；支架为2mm钢板冲压，主轴直径6mm；台阶轮相对轴的静起动力矩应≤2.5×10－4N·m | 个 | 2
30307200101 | 音叉 | 256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸300mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 8
30307200103 | 音叉 | 512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸140mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 5
30307210201 | 电铃 | 在15m范围内铃声清晰 | 个 | 2
30307213101 | 波动弹簧 | 应不少于130圈，拉伸弹簧，扁形钢丝密绕，弹簧刚度2.0×10-3N/mm～5.0×10-3N/mm | 套 | 2
30307201001 | 声传播演示器 | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085MPa，并在10s内保持气压低于-0.080MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验 | 套 | 5
30199001101 | 旋片真空泵 | 单相，油封旋片式直联泵2XZ-0.5型，底座采用2.5mm厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径8mm，配有内径6.3mm±0.75mm、长2.0m的压缩空气用橡胶管。电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头，外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度3000V | 台 | 5
30199001502 | 抽气盘 | 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径8mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置密封性能：当压强达到－9.8×10－2MPa后停止抽气，关闭阀门，保持10min后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置0.5m处应不低于90dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于75dB，抽气后的声强应不大于45dB | 套 | 5
30307200201 | 发音齿轮 | 包括3片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为80.40.20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料 | 个 | 5
30307105701 | 电动离心转台 | 180r/min～720r/min转速连续可调；支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm | 台 | 5
30206002901 | 教学示波器 | DC，2MHz，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 台 | 2
30307212500 | 声音能量演示器 | 带扬声器的大功率音频放大器，演示声悬浮或者声波吹蜡烛火焰等 | 套 | 3
30307511901 | 多束激光盒 | 磁吸，不少于3束光，各激光束要平行，能形成平行光，每束光可单控 | 个 | 5
30307510701 | 平行光源 | 至少2条平行光，非激光光源 | 个 | 5
30307500201 | 凹面镜 | 直径100mm，焦距65mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | 5
30307500301 | 凸面镜 | 直径100mm，焦距-65mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | 5
30307510801 | 光的传播、反射、折射实验器 | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2个条形玻砖、2个半导体激光光源（不加扩束镜，1个为入射光源，1个提供法线）等，表盘直径≥300mm | 台 | 60
30307501402 | 平面镜成像实验器 | 由水平底座、镀半透膜的超薄塑料平面镜（厚度≤1mm）等组成；平面镜镀膜面有标志，倾角宜能连续微调；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志F；角度不可调平面镜固定后与水平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影 | 套 | 60
30199008901 | 透明水槽 | 250mm×180mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2mm | 个 | 5
30307511701 | 凹透镜 | 焦距-50mm，误差±2mm | 面 | 60
30307511801 | 凸透镜 | 焦距75mm，误差±2mm | 面 | 60
30307501300 | 透镜及其应用实验器 | 简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等 | 盒 | 60
30409200411 | 眼球仪 | 用于眼睛的工作原理及视力矫正实验；模拟晶状体曲度可调节，能实现正常、远视、近视三种状态，近视镜、远视镜与眼球匹配，能将远视眼、近视眼调节为正常视力 | 套 | 2
30407002301 | 照相机原理模型 | 凸透镜成像，像距可调 | 个 | 2
30307501201 | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用ZF3玻璃制，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 套 | 5
30307502011 | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 | 套 | 8
30307500800 | 三棱镜 | 重火石玻璃制 | 个 | 5
30299002501 | 照度计 | 量程0lx～20000lx，分辨力0.1lx；手持式，数显 | 台 | 2
30307500101 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示5条平行光。光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件 | 套 | 5
30307500601 | 光具座 | 导轨长1000mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度900mm，分度值lmm。光源出口处照度应≥5001x，500mm处照度≥3001x。附件包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“1”字屏1件，白屏1件，插杆5根，带支架毛玻璃屏1件，烛台1件。各器件易于装配、固定及拆卸 | 套 | 60
30307512701 | 擦镜纸 | 20cm×15cm，纸纹细密 | 套 | 10
30307300101 | 玻棒（附丝绸） | 或有机玻璃棒（附丝绸），丝绸面积不少于350mm×350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角不少于30°（不少于50°） | 对 | 60
30307307401 | 胶棒（附毛皮） | 或聚碳酸酯棒（附毛皮），毛皮面积不少于150mm×150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸酯棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角不少于30°（不少于45°） | 对 | 60
30307309601 | 电磁实验用旋转架 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应不少于15mm，凹槽深度应不少于8mm，凹槽长度应不少于35mm；转台应能作360°旋转 | 对 | 60
30307317201 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径不少于2mm，长度不少于250mm；绝缘柄直径不少于10mm，长度不少于150mm | 个 | 5
30307300201 | 箔片验电器 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率不小于90%；箔片长度不小于25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应不小于45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间不少于10min | 对 | 5
30307301401 | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应不少于30pF，击穿电压应不少于42kV；集电杆采用直径不低于4mm的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6mm；放电杆采用直径为3mm的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应不少于80mm，体积电阻率不小于1016Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的90°剥离强度应不小于8N。性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min火花放电距离应不小于55mm；在温度为5℃～30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应不少于30mm | 个 | 5
30307415201 | 钕铁硼磁钢 | 0.38T | 个 | 5
30307310301 | 静电实验箱 | 应包括静电植绒、静电除尘、静电乒乓等 | 套 | 2
30307400204 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07T | 对 | 60
30307400305 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055T | 个 | 60
30307400801 | 翼形磁针 | 2支，针体140mm×8mm，座Φ71mm×112mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥9mT | 组 | 8
30307400701 | 菱形小磁针 | 16支，磁针28mm×8mm，座Φ25mm×25mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 组 | 30
30307401001 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于200mm×120mm；环境温度大于10℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s | 套 | 5
30307401101 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 5
30307401201 | 磁感线演示板 | 每块板上有130以上个空穴，内含自由活动小铁棒 | 套 | 5
30701000501 | 铁粉 | 铁粉要均匀，200g | 盒 | 3
30307401301 | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 | 套 | 5
30307401801 | 蹄形电磁铁 | 磁路总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1A，工作电压≤6V，连续工作20min后线圈温升应不大于75℃，吸力≥49N，剩余磁力≤5.88N | 个 | 5
30307401701 | 原副线圈 | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线310～330匝，线圈架内径11mm，绕线宽度57mm；副线圈：0.25mmQZ型漆包线670～680匝，线圈架内径24mm，绕线宽度52mm | 套 | 8
30307410301 | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针 | 组 | 8
30199002301 | 充瓷器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于42mm×24mm的U形磁铁以及截面积小于42mm×24mm的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V | 台 | 2
30307402301 | 演示电磁继电器 | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流9V，工作电流100mA±15mA，吸合电流≤70mA，释放电流20mA～40mA。触点常闭电阻≤1Ω，常开电阻≤0.5Ω，开距≥2mm | 个 | 5
30307402401 | 电磁继电器 | 电磁铁额定工作电压6V，工作电流80mA±10mA，吸合电流≤50mA，释放电流15mA～20mA。触点最高电压16V，额定电流1A，常闭电阻≤0.2Ω，常开电阻≤0.2Ω，开距≥0.3mm。动合触点闭合后应无抖动现象 | 个 | 60
30307402501 | 磁场对电流作用实验器 | 包括Φ2mm铜棒1根、接线柱、导轨、U形磁铁、底板等，底板有固定磁铁装置，磁铁磁极方向可互换，与滑动变阻器配合使用，动作电流≤2A | 套 | 5
30307403111 | 电机原理演示器 | 立式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座和发光二极管等部分；尺寸应不小于300mm×230mm×100mm，额定工作电压8V；用作直流电动机时，起动电压应≤6V，电流应≤0.35A，在额定电压下工作1h温升应不高于55℃；用作直流发电机时，用手（正、反向）转动转子，应能使（正、反向）发光二极管闪亮；用作交流发电机时，用手转动转子，应能使（正、反向）发光二极管交替闪亮；导体与机座之间的绝缘电阻≥10MΩ | 个 | 2
30307402801 | 小型电动机实验器 | 由定子、转子、电刷、转子支架和底座等组成。直流工作电压1.5V～8V，工作电流0.5A～1A；启动性能：永磁≤3V，励磁并励≤3V，励磁串励≤6V；电枢线圈在任何位置时换向器都不应将两电刷短路 | 套 | 60
30307424101 | 方形线圈 | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41mmQZ型漆包线绕150匝以上制成，线圈边长为63mm±3mm；线圈引线为截面积为0.20mm2～0.25mm2.长320mm的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度150mm～160mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径10mm，能固定在方座支架的垂直夹上 | 套 | 5
30307427501 | 圆线圈 | 线圈架内径200mm，200匝；与微电流传感器或灵敏电流计配合使用应能完成切割地磁场发电实验 | 个 | 5
30307403001 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8V；接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4V，电流应≤0.4A | 个 | 5
30807013401 | 金属盒 | 可完全容纳收音机，金属网接地线应为铁质 | 个 | 5
30807013501 | 金属网 | 结构由金属网罩和绝缘底盘组成，金属网罩顶部有圆孔用来插入连接器。连接器上端附有φ13mm金属球，下端有链条。金属底盘φ215mm，用绝缘支柱固定在底座上实验演示静电平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理。 | 张 | 10
30807013601 | 塑料盒 | 塑料材质，200mm*100mm | 个 | 5
30807013701 | 玻璃盒 | 玻璃材质，200mm*100mm | 个 | 5
30307110701 | 单摆 | 由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组成，不少于5个摆球。摆球直径20mm，穿线孔两端直径相同，线长1500mm。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 | 个 | 5
30307105301 | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm；支架高460mm，横梁长300mm；摆体质量为0.6kg～0.8kg。摆体前10次的回升累计递减量应 ≤65mm | 个 | 5
30307110801 | 动能实验演示器 | 包括2组平行铝合金滑道；直径相同、质量不同的2个金属球，直径相同、质量相同的2个金属球；金属球释放系统；动能大小观察或比较系统。斜面轨道与水平轨道连接要平滑，斜面轨道可调节不少于3组金属球释放的高度，通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放。动能大小观察或比较系统可定性观察同一高度不同质量的小球滚至水平轨道时速度相同，或用光电门等测速装置测出两种情况下速度相同，误差≤1%。动能测量系统带有标尺，能定性观测和比较动能的大小 | 台 | 5
30307110901 | 重力势能实验演示器 | 由直径相同、质量不同的2个金属球，直径相同、质量相同的2个金属球，金属球释放系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支架等组成。可调节金属球释放的高度，能够同时测量不少于3组实验数据。通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放，势能大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较势能的大小 | 台 | 5
30307204201 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm，外径Φ25mm，长130mm，底座Φ65mm，手柄Φ40mm，活塞杆Φ8mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 个 | 10
30407000701 | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比6:1～8:1，整体高度不小于300mm | 个 | 5
30407000801 | 柴油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比14∶1～16∶1，整体高不小于300mm | 个 | 5
30206000101 | 演示电表 | 2.5级，直流电流：200μA、0.5A、2.5A，直流电压：2.5V、10V，检流：－100μA～100μA，电压灵敏度：5kΩ/V | 只 | 5
30206000201 | 数字演示电表 | 4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200μA、2mA、20mA、200mA、2A、20A，不确定度0.2％；直流电压：2V、20V、200V，不确定度0.1％；电阻：200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、 2MΩ、20MΩ，不确定度0.2％；交流电压：2V、20V、200V、700V，不确定度0.5％；交流电流：2mA、20mA、200mA、2A，不确定度1.0％。2A、20A自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用Ⅱ类变压器 | 只 | 5
30206000603 | 直流电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 只 | 60
30206000802 | 直流电压表 | 3V、15V双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 只 | 60
30206001102 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 只 | 5
30206001104 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 只 | 5
30206001001 | 灵敏电流计 | 300μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1 档表头内阻2400Ω～3000Ω | 只 | 5
30206000503 | 绝缘电阻表 | ZC25-3型，额定电压500V，量程0MΩ～ 500MΩ，准确度10级 | 只 | 2
30102000801 | 电池盒 | R20（1＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通 | 个 | 60
30307303601 | 教学用E10螺口灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为36V，最大工作电流应为2.5A。灯座口圈应采用厚0.4mm～0.5mm的黄铜材料制作，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2MΩ | 个 | 60
30307303901 | 单刀开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 个 | 100
30307304001 | 单刀双掷开关 | 工程一次注塑塑料底座，闸刀及连接片为铜，表面酸洗，75mm×39mm×10mm | 个 | 50
30307304101 | 双刀双掷开关 | 工程一次注塑塑料底座，闸刀及连接片为铜，表面酸洗，75mm×39mm×10mm | 个 | 6
30307304201 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A，误差应＜±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 个 | 10
30307304203 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A，误差应＜±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 个 | 60
30307304204 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A，误差应＜±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 个 | 10
30307304301 | 电阻圈 | 包括5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A共3种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A电阻圈外壳两侧温升分别不应高于60K、60K和45K；按额定电流连续工作2h后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内 | 组 | 10
30307304601 | 演示电阻箱 | 插头式，4个电阻线圈串联展开在平板上，阻值分别为1Ω、2Ω、2Ω、5Ω，允许误差±0.05Ω。1Ω和2Ω允许通过最大电流2A，5Ω允许通过最大电流1A。残余电阻≤0.05Ω | 个 | 5
30307304401 | 电阻定律演示器 | 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm，直径均为0.3mm） | 台 | 5
30307304701 | 教学电阻箱 | 十进多盘式，调节范围0Ω～9999.9Ω，残余电阻及其允差值25mΩ±10mΩ，功率1W | 个 | 5
30807015201 | 插头导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100
30807015301 | 接线夹导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100
30307305301 | 演示线路实验板 | 初中型，包括线路底板6块、元器件模块、零部件等。元器件模块含电阻器（5Ω、4W）1块，电阻器（15Ω、4W）1块，电阻器（20Ω、4W）1块，电阻器（10Ω、8W）2块，V表座3块，A表座3块，接线柱座6块，单级开关3块，双极开关2块，灯座3块。零部件包括灯泡（3.8V，0.3A）6只，灯泡（6V，0.3A）6只，导线不少于48根。线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整 | 套 | 5
30307306401 | 焦耳定律演示器 | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5℃，透明贮液筒不少于3个，底座不少于3个，电阻圈不少于3个 | 套 | 5
30807000305 | 家庭电路示教板 | 配电部分：三线10A插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座、插口灯座、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。 底板可用木板或塑料板 | 套 | 4
30807000308 | 家庭电路示教板 | 配电部分：三线10A插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关）单相静止式有功电能表。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头螺口灯座、插口灯座 螺口灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）、倒扳开关、拉线开关、宜有声控开关和光控开关。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 | 套 | 4
30307310601 | 安全用电示教板 | 12V供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电 | 套 | 5
30307306601 | 保险丝作用演示器 | 保险丝：1A、2A、3A、5A；单芯铜导线Φ≥0.5mm，长度≥80mm，10根以上；绝缘实验导线3A，长度≥290mm，30根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7mm，长度≥285mm，10根以上；多芯短路导线长度≥150mm，两 端有接线夹；灯泡：12V、50W不少于4个，12V、10W不少于2个；指示电表：交流，2.5级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min，然后将负载短路，保持5min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度1500V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000V，二次绕组与保护接地线不连通 | 套 | 5
37.初中化学教学仪器
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 所投品牌
30802000101 | 实验服 | 大号 | 件 | 5
30802000204 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型 | 个 | 5
30802000301 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 个 | 5
30802000601 | 耐酸手套 | 机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度不少于15cm的套袖 | 双 | 2
30802000503 | 一次性乳胶手套 | 耐酸碱 | 盒 | 2
环保器材
30802003103 | 废液分类回收桶 | 塑料制，25L | 个 | 5
电器
收纳整理用具
30199002001 | 仪器车 | ≥600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重不少于60kg | 辆 | 2
30199009201 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm。 | 个 | 15
工具
30801000213 | 一字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm，工作端带磁性 | 支 | 2
30801000313 | 十字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm，工作端带磁性 | 支 | 2
30801001411 | 钢丝钳 | 160mm. | 把 | 2
30801001511 | 钢锤 | 0.25kg，羊角锤 | 把 | 2
30801001801 | 三角锉 | 250mm，带柄 | 个 | 2
30801003111 | 民用剪刀 | 3号，150mm，A型 | 把 | 15
30801004101 | 玻璃瓶盖开启器 | 钢制 | 套 | 2
30801004201 | 玻璃管切割器 | 可切割直径20mm以下玻璃管 | 个 | 5
30801006300 | 整理箱 | PP材质，电子元件、机械零件等物料分类收纳 | 个 | 1
30199000401 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 2
30199000501 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 2
30199000601 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm，刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1mm | 个 | 2
30199000801 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有2个以上不同孔径的钻头 | 台 | 2
测量仪器
30202000304 | 托盘天平 | 100g,0.1g | 台 | 60
30202000304 | 托盘天平 | 500g,0.1g.演示用 | 台 | 15
30202000322 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 2
30202000551 | 电子天平 | 1000g,0.1g | 台 | 2
30206001101 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻2.5级，交流电压5级 | 个 | 5
30299000601 | 酸度计 | 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 30
支架
30101000201 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃，夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 60
30101000602 | 三脚架 | 铁制，环内径75mm，高150mm。 | 个 | 30
30101000701 | 泥三角 | 陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑30mm。坩埚 | 个 | 5
30101000803 | 试管架 | 塑料制，12孔以上，立柱黏结牢固 | 个 | 60
30101000901 | 漏斗架 | 塑料制 | 个 | 15
30101001001 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 | 个 | 2
30101001101 | 滴定夹 | 铝制，夹持部位有防滑脱凹槽 | 个 | 2
30101001201 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 个 | 60
计量类玻璃仪器
30601000102 | 量筒 | 10mL. | 个 | 60
30601000103 | 量筒 | 25mL. | 个 | 30
30601000105 | 量筒 | 50mL. | 个 | 60
30601000106 | 量筒 | 100mL. | 个 | 2
30601000109 | 量筒 | 500mL. | 个 | 2
30601000305 | 容量瓶 | 250mL.透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 2
30601000306 | 容量瓶 | 500mL. | 个 | 2
30601000401 | 滴定管 | 酸式，具塞，25mL。透明钠钙玻璃制。 | 支 | 2
30601000411 | 滴定管 | 碱式，无塞，25mL。 | 支 | 2
30601000421 | 滴定管 | 活塞材质聚四氟乙烯，25mL。 | 支 | 2
可加热玻璃仪器
30602000101 | 试管 | Φ12mm×70mm.透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 200
30602000102 | 试管 | Φ15mm×150mm. | 支 | 200
30602000103 | 试管 | Φ18mm×180mm. | 支 | 75
30602000104 | 试管 | Φ20mm×200mm. | 支 | 200
30602000108 | 试管 | Φ32mm×200mm. | 支 | 60
30602000204 | 口部具支试管 | Φ20mm×200mm.透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 支 | 60
30602000302 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm.透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度不小于800℃，试管两端口部应卷口 | 支 | 15
30602000304 | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm.透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度不小于800℃，试管两端口部应卷口 | 支 | 15
30602001002 | 烧杯 | 10mL. | 个 | 60
30602001004 | 烧杯 | 25mL. | 个 | 60
30602001005 | 烧杯 | 50mL. | 个 | 120
30602001006 | 烧杯 | 100mL. | 个 | 120
30602001008 | 烧杯 | 250mL. | 个 | 120
30602001010 | 烧杯 | 500mL. | 个 | 60
30602001011 | 烧杯 | 1000mL. | 个 | 60
30602001105 | 烧瓶 | 250mL圆底。透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 个 | 15
30602001115 | 烧瓶 | 250mL.平底。透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不转动 | 个 | 15
30602001204 | 锥形瓶 | 100mL.透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 60
30602001205 | 锥形瓶 | 250mL. | 个 | 60
30602001305 | 蒸馏烧瓶 | 250mL.透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度 | 个 | 2
容器类玻璃仪器
30604000104 | 集气瓶盖 | 一面磨砂一面光滑，用于盖住集气瓶口 | 个 | 100
30604000103 | 集气瓶 | 125mL.透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上至少保持30s不脱落 | 个 | 120
30604000104 | 集气瓶 | 250ml.透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上至少保持30s不脱落 | 个 | 30
30604000204 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL.瓶口光滑，液封口深度不小于1cm | 个 | 15
30604000502 | 广口瓶 | 60mL.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 60
30604000503 | 广口瓶 | 125mL. | 个 | 60
30604000504 | 广口瓶 | 250mL. | 个 | 60
30604000505 | 广口瓶 | 500mL. | 个 | 15
30604000512 | 茶色广口瓶 | 60mL.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 60
30604000513 | 茶色广口瓶 | 125mL. | 个 | 15
30604000514 | 茶色广口瓶 | 250mL. | 个 | 15
30604000602 | 细口瓶 | 60mL.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 60
30604000603 | 细口瓶 | 125mL. | 个 | 120
30604000604 | 细口瓶 | 250mL. | 个 | 60
30604000605 | 细口瓶 | 500mL. | 个 | 15
30604000606 | 细口瓶 | 1000mL. | 个 | 15
30604000608 | 细口瓶 | 3000mL. | 个 | 15
30604000612 | 茶色细口瓶 | 60mL.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 60
30604000613 | 茶色细口瓶 | 125mL.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 60
30604000614 | 茶色细口瓶 | 250mL.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 60
30604000615 | 茶色细口瓶 | 500mL.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2
30604000616 | 茶色细口瓶 | 1000mL.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 15
30604001101 | 滴瓶 | 30mL. | 个 | 60
30604001102 | 滴瓶 | 60mL. | 个 | 120
30604001111 | 茶色滴瓶 | 30mL.透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 60
30604001112 | 茶色滴瓶 | 60mL.透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 60
一般玻璃仪器
30603000603 | 干燥器 | 150mm.磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔 | 个 | 5
30603000705 | 气体发生器 | 250mL.漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2mm（单边） | 个 | 15
30603002105 | 冷凝器 | 300mm±10mm.直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 | 支 | 2
30603002303 | 牛角管 | Φ18mm×150mm.弯形，尖嘴处厚度＞1mm | 支 | 2
30603003101 | 漏斗 | 60mm.直径准确，锥度适中 | 个 | 120
30603003102 | 漏斗 | 90mm. | 个 | 15
30603003301 | 安全漏斗 | 直形，径长300mm。上口直径40mm±3mm，玻璃壁厚度适中 | 个 | 2
30603003311 | 安全漏斗 | 双球。球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜 | 个 | 2
30603003504 | 分液漏斗 | 50mL，锥形。瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 15
30603003513 | 分液漏斗 | 50mL，球型。瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 15
30603007102 | 三通连接管 | T形。Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 15
30603007112 | 三通连接管 | Y形。Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 15
30603007302 | 滴管 | 100mm.直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 支 | 120
30603007303 | 滴管 | 150mm. | 支 | 15
30603007501 | 干燥管 | 145mm，单球。硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度不少于2cm，有防滑脱沟槽 | 支 | 15
30603007511 | 干燥管 | Φ15mm×150mm.U型 | 支 | 15
30603007901 | 玻璃活塞 | 直形。吻合良好，不漏气，不漏液 | 支 | 2
30603009103 | 圆水槽 | Φ210mm×110mm.水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 | 个 | 2
30603009105 | 圆水槽 | Φ270mm×140mm.水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 | 个 | 60
其他配套用品材料
30605000104 | 坩埚 | 瓷制，30mL，耐热不少于1200℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖 | 个 | 2
30605000202 | 坩埚钳 | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm | 个 | 120
30605000301 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 | 个 | 15
30605000601 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度不少于200mm，宽度不少于20mm，厚度不少于20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离不少于25mm毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 个 | 120
30605000701 | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度不小于60º，弹性好，不漏液 | 个 | 15
30605000801 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33mm×20mm×8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度不小于1mm | 个 | 15
30605003201 | 石棉网 | 金属网尺寸不小于125mm×125mm，0.8mm钢丝制成， 石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 | 个 | 120
30605004101 | 燃烧匙 | 铜勺，勺Φ18mm，深10mm，铁柄，柄长300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 个 | 120
30605004202 | 药匙 | 长度不少于13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 个 | 120
30605005102 | 玻璃管 | Φ5mm～6mm.中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 0.5
30605005103 | 玻璃管 | Φ7mm～8mm.中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 4
30605005302 | 玻璃棒 | Φ5mm～6mm.粗细均匀，两端烧结使其光滑 | kg | 2
30605006305 | 乳胶管 | 外径7mm，内径5mm | m | 20
30605006303 | 乳胶管 | 外径9mm，内径6mm | m | 50
30605007101 | 试管刷 | Φ12mm.手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 120
30605007103 | 试管刷 | Φ18mm.手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 60
30605007108 | 试管刷 | Φ32mm.手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 2
30605007205 | 烧瓶刷 | 250mL.烧瓶用。手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 2
30605007206 | 烧瓶刷 | 500mL.烧瓶用 | 个 | 2
30605008002 | 结晶皿 | 80mm，平底。无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 60
30605008101 | 表面皿 | 60mm.无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 60
30605008104 | 表面皿 | 100mm.无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 15
30605008601 | 研钵 | 60mm.瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 60
30605008603 | 研钵 | 100mm.瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 15
30605008801 | 蒸发皿 | 100mm.瓷质，耐受温度不少于800℃ | 个 | 60
30605008805 | 蒸发皿 | 120mm. | 个 | 60
30605008901 | 反应板 | 白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 个 | 60
30605009002 | 井穴板 | 透明塑料，9孔，每孔0.7mL，可以重复使用 | 个 | 60
30605009011 | 井穴板 | 透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 个 | 2
30605009102 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm。的径管连接而成，容积4mL，环保材料，弹性好 | 支 | 120
30199009001 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL。水嘴略向下倾斜，口径1mm～2mm，瓶口紧实不漏气 | 个 | 60
30199009301 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm. | 个 | 60
30605012103 | 集气瓶挂扣器 | 125mL.塑料制 | 个 | 60
30605012104 | 集气瓶挂扣器 | 250mL.塑料制 | 个 | 15
30605012201 | 升降台 | 上下台面为不锈钢材质，不小于100mm×100mm。台面升降范围50mm～150mm。 | 个 | 60
30308000401 | 储气装置 | 容积不少于2L | 台 | 5
30308006201 | 储气袋 | 容积不少于30L，可承受不少于10.6kPa压力，使用PVC和橡胶尼龙材料制成，导气管为硅胶软管，长度 不少于50cm，软管应有止气阀，关闭时确保不漏气 | 个 | 15
30199006501 | 磁力加热搅拌器 | 最大搅拌量1L，搅拌速度0r/min～1200r/min，加热盘温度50℃～200℃ | 个 | 15
30751000101 | pH广泛试纸 | 1~14 | 本 | 60
30751001000 | 蓝石蕊试纸 | 72062型号 | 本 | 60
30751001100 | 红石蕊试纸 | 72063型号 | 本 | 60
30751009102 | 定性滤纸 | 快速，9cm，100张 | 盒 | 30
30751009104 | 定性滤纸 | 快速，15cm，100张 | 盒 | 30
30508000101 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本盒不少于180mm×150mm×50mm，每种类型不少于5种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察 | 盒 | 15
30308000803 | 溶液导电演示器 | 电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kΩ，电阻560Ω。五组溶液同时比较，1×7开关（其中一档校准），采用不锈钢或石墨电极 | 台 | 15
30308000901 | 微型溶液导电实验器 | 所需每种溶液≤3mL | 套 | 15
| 原电池实验器 | 学生用，配有铜锌片 | 套 | 15
30308010101 | 气体实验微型装置 | 含单球短管、单球长管、双球管、集气管、制气管等硬质玻璃仪器，无明显外观缺陷，规格30mL，配置齐全，能组装成整套的综合性微型实验装置；试剂瓶规格12mL，不少于28个。能完成与氧气、二氧化碳、氢气、一氧化碳等气体有关的实验，包括燃烧的条件实验 | 套 | 2
30605000501 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，前部应有防滑脱锯齿 | 个 | 120
30199006701 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰高度为150mm～180mm，火焰温度为960℃±60℃ | 个 | 15
化学物质的多样性
30308000101 | 水电解演示器 | 电解液为10％NaOH或者5％H2SO4溶液，碱式或酸式。实验时间：制取30mL氢气，使用电压9V，时间约5min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为10mL。加液漏斗容积不少于80mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取 | 台 | 15
30308000211 | 水电解实验器 | 电解液为10％NaOH或者5％H2SO4溶液。实验时间：制取20mL氢气，使用电压12V，时间约1min；采用相同条件电解Na2SO4溶液，时间不超过5min。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％；仪器无明显外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨，示数易于读取，电极不易损坏 | 台 | 30
30408000201 | 金刚石结构模型 | 碳原子：Φ30mm的4孔黑色塑料球30个；化学键：Φ3mm×35mm镀镍金属杆40根 | 套 | 15
30408000301 | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ30mm的5孔黑色塑料球39个；化学键：Φ3mm×50mm镀镍金属杆45根，Φ3mm×90mm镀镍金属杆14根 | 套 | 15
30408000401 | 碳-60结构模型 | 碳原子：Φ30mm的3孔黑色塑料球60个；化学键：Φ6mm×25mm的镀镍金属杆90根 | 套 | 15
30408005101 | 石墨烯结构模型 | 碳原子：Φ不少于8mm黑色塑料球；化学键：Φ6.3mm×30mm透明塑料管 | 套 | 15
30408005201 | 碳纳米管结构模型 | 碳原子：Φ不少于8mm黑色塑料球；化学键：Φ6.3mm×30mm透明塑料管 | 套 | 15
30199009401 | 碘升华凝华管 | 不少于Φ34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 | 个 | 15
30408000102 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ40mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ30mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 套 | 15
30408000101 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ25mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ17mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 套 | 15
30408000501 | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子Φ30mm的6孔绿色塑料球13个；钠原子Φ30mm的6孔银灰色塑料球14个；化学键：Φ3mm×60mm的镀镍金属杆54根 | 套 | 15
认识化学元素
50508001601 | 元素周期表 | 不少于150cm×110cm，有外围电子层排布，带轴，符合中学化学教学要求。采用彩印，文字符号清晰。 | 件 | 1
30508000201 | 原油常见馏分标本 | 供中学化学教学使用。标本为石油分馏结构示意图，有各过程中的原油示样；分：原油、汽油、柴油、轻柴油、重油、重柴油、轻润滑油、重润滑油、渣油。装油瓶应透明且无油溢出、密封良好、固定美观、牢固。包装盒上盖面应透明。包装盒应牢固。 | 盒 | 15
30408003601 | 炼铁高炉模型 | 模型高度不少于650mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常振动、碰触而开裂、松脱 | 套 | 15
新型材料
30508000301 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落 | 盒 | 15
30508000401 | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积不少于180mm×150mm×50mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观 | 盒 | 15
水质分析
30299100101 | 溶解氧测定仪 | 量程0mg/L～10.0mg/L；分辨力0.1mg/L仪器界面简单，便于操作 | 台 | 2
30308003001 | 化学与社会发展实验箱 | 能够完成燃料、粉尘爆炸和有机合成材料的相关实验仪器简单，便于操作，使用安全 | 套 | 2
38.初中生物教学仪器
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 所投品牌
30802000101 | 实验服 | 大号 | 件 | 10
30802000204 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 个 | 30
30802000301 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 个 | 1
30802000503 | 乳胶手套 | 耐酸碱 | 副 | 10
收纳整理用具
30199002001 | 仪器车 | ≥600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重不少于60kg | 辆 | 2
30801006301 | 整理箱 | PP材质，储存及分发试剂用 | 个 | 10
30199009112 | 大托盘 | 400mm×300mm×60mm | 个 | 30
30199009111 | 小托盘 | 300mm×200mm×40mm | 个 | 30
30199009201 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm | 个 | 2
工具
30199000401 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 1
30199000501 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 1
30199000601 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm；刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1mm | 个 | 1
30801000201 | 一字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm，工作部带磁性，硬度不小于48HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度不少于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 套 | 1
30801000301 | 十字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm，工作部带磁性，硬度不小于48HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度不少于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 套 | 1
30801000101 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长≤10mm，测量范围100V～500V，辉光应稳定不闪烁 | 支 | 1
测量仪器
30202000512 | 电子天平 | 200g,0.01g | 台 | 2
30202000542 | 电子天平 | 500g,0.01g | 台 | 1
30203000202 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；具有防震、防水功能，电池更换周期不少于1.5年 | 个 | 30
30814102001 | 计数器 | 手持式 | 个 | 30
专用器械
30309001001 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 1
支架
30101000201 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 30
30101000601 | 三脚架 | 铁质，环内径75mm，高150mm | 个 | 60
30101000803 | 试管架 | 木质或塑料质，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固 | 个 | 60
计量类玻璃仪器
30601000102 | 量筒 | 10mL | 个 | 120
30601000105 | 量筒 | 50mL | 个 | 30
30601000106 | 量筒 | 100mL | 个 | 10
30601000109 | 量筒 | 500mL | 个 | 2
30601000306 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 2
加热类玻璃仪器
30602000101 | 试管 | Φ12mm×70mm | 支 | 30
30602000102 | 试管 | Φ15mm×150mm |  | 120
30602001005 | 烧杯 | 50mL | 个 | 120
30602001006 | 烧杯 | 100mL | 个 | 120
30602001008 | 烧杯 | 250mL | 个 | 60
30602001010 | 烧杯 | 500mL | 个 | 60
30602001204 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 30
30602001205 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 60
容器类玻璃仪器
30604000503 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 60
30604000505 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 30
30604000604 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 60
30604000605 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 10
30604001101 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 60
30604001102 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 60
30604001111 | 茶色滴瓶 | 30mL | 个 | 120
30604001112 | 茶色滴瓶 | 60mL | 个 | 120
一般玻璃仪器
30605008401 | 培养皿 | 60mm | 套 | 60
30605008403 | 培养皿 | 90mm | 套 | 60
30603000603 | 干燥器 | 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔 | 个 | 1
30603007511 | 干燥管 | U型，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度不小于2cm，有防滑脱沟槽 | 个 | 30
30603003101 | 漏斗 | 60mm，直径准确，锥度适中 | 个 | 30
30603007112 | 三通连接管 | Y形，Φ7mm～Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 30
30603007302 | 滴管 | 100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 支 | 120
30603007405 | 离心管 | 10mL | 支 | 30
30603009302 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm，玻璃壁厚度＞3mm | 个 | 2
30809000200 | 载玻片 | 无色透明，平整 | 盒 | 30
30809000300 | 盖玻片 | 无色透明，平整 | 包 | 60
其他配套用品材料
30605005102 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 2
30605005203 | 玻璃弯管 | Φ7mm～Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 2
30605005301 | 玻璃棒 | Φ3mm～Φ4mm，粗细均匀 | kg | 1
30605000601 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度不少于200mm，宽度不少于20mm，厚度不少于20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离不少于25mm毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 把 | 30
30605000701 | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度不小于60º，弹性好，不漏液 | 个 | 30
30605003301 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸不小于125mm×125mm，耐火材料为陶土 | 个 | 60
30605004101 | 燃烧匙 | 铜勺，勺Φ18mm，深10mm，铁柄，柄长300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 把 | 30
30605004202 | 药匙 | 长度不少于13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 把 | 10
30605006101 | 橡胶塞 | 000.00.0～10号，白色，质地均匀 | kg | 3
30605006203 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | kg | 3
30605007101 | 试管刷 | Φ12mm | 个 | 60
30605007103 | 试管刷 | Φ18mm | 个 | 30
30605008603 | 研钵 | 100mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 8
30605009501 | 记数载玻片 （计数板） | 计数区边长为1mm，由400个小方格组成 | 片 | 30
30801005801 | 枝剪 | 高碳钢 | 把 | 10
30801006101 | 水网 | 网口内径50cm，网身长145cm，网目孔径≤1mm | 把 | 5
30199010001 | 保温桶 | 1L~2L | 个 | 5
30801010000 | 鱼缸 | 不同规格 | 个 | 5
30809001001 | 昆虫针 | 七种，即00.0.1.2.3.4.5号，00号针最细，5号针最粗 | 盒 | 12
30801005701 | 昆虫网 | 网兜直径30cm～40cm，网兜深60cm～80cm | 把 | 12
30809001101 | 昆虫盒 | 透明塑料材质，高6cm～10cm，带透气孔，盒盖可配放大镜 | 盒 | 12
30309000901 | 展翅板 | 中缝可调节，材质和大小根据需要自定 | 个 | 12
30809000400 | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 支 | 30
30751000101 | pH广泛试纸 | 1~14 | 本 | 30
30751009102 | 定性滤纸 | 快速，9cm，100张 | 盒 | 10
30199004008 | 生物显微镜 | 500倍以上 | 台 | 50
30199004008 | ◆1600倍双目电光源生物显微镜 | 1.光学放大倍数：100X-1600X。 2.观察体：铰链双目，30°倾斜，360°旋转，瞳距48～75mm。 3.目镜：广角目镜WF10X/ф18mmH16X惠更斯目镜。 4.物镜：黄铜材料，185消色差物镜10X、40X（S）、100X（S）。 5.转换器：三孔外倾转换器，响声定位。 6.载物台：铝合金铸造，双层机械平台带标尺，尺寸110mm×120mm，移动范围60mm×30mm。 7.调焦机构：粗微调不同轴，粗调范围20mm，微调范围1.3mm，带有手轮松紧调节机构。 8.聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，可变光阑，数值孔径1.25，带中性白滤色片。 9.电源：LED冷光源照明，1WLED，带可充电环保电池可充电，光源亮度可调。 | 台 | 60
30509390301 | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色 | 片 | 60
30199005102 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不少于40mm，5倍 | 个 | 60
30509202001 | 口腔上皮细胞装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 60
30509005401 | 洋葱鳞片叶表皮 装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 60
30509003401 | 蚕豆叶下表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体 | 片 | 60
30409000101 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，显示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 | 件 | 2
30409000102 | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 件 | 2
30409100401 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分 | 件 | 2
30509003501 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 60
30509109402 | 单层扁平上皮装片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮 | 片 | 5
30509200301 | 纤维结缔组织切片 | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞 | 片 | 5
30509200401 | 疏松结缔组织装片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞 | 片 | 5
30509200501 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 片 | 5
30509200601 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 片 | 5
30509200702 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞） | 片 | 5
30509200802 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 | 片 | 60
生物与环境
30509005301 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘 | 片 | 60
30409000201 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等 | 件 | 5
30509002501 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 片 | 60
30509002701 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象 | 片 | 60
30409000701 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330mm±15mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 件 | 10
30409000401 | 单子叶植物茎模型 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确 | 件 | 5
30409000501 | 双子叶草本植物茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位 | 件 | 5
30409000301 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然 | 件 | 5
30509002901 | 单子叶植物茎横切 | 应能看清表皮、皮层、机械组织、散生维管束和薄壁组织 | 片 | 5
30509003001 | 双子叶植物 茎横切 | 取材于向日葵幼茎，应能看清表皮厚角组织、薄壁组织、髓及维管束等 | 片 | 5
30509003101 | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 | 片 | 5
30509002801 | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构 | 片 | 5
30409000601 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位 | 件 | 5
30509005001 | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 片 | 60
30309000601 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成 | 套 | 2
30409204101 | 人体半身模型 | 自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、 泌尿系统 | 件 | 1
30509201402 | 小肠切片 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等 | 片 | 60
30409200601 | 喉解剖模型 | 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征 | 件 | 2
30409200701 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征 | 件 | 2
30409203101 | 膈肌运动模拟器 | 高度250mm±15mm，宽度或直径220mm±15mm，膈的直径（或长径）不小于170mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 件 | 2
30509202401 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 片 | 60
30509201301 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮 应90%以上完整 | 片 | 60
30409200501 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 件 | 2
30409200502 | 心脏解剖模型 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺 动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 件 | 4
30409201401 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1
30409201501 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1
30409201801 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型不少于400mm×240mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径不少于100mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 | 件 | 2
30409200301 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 | 件 | 30
30409200401 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成 | 件 | 2
30409201202 | 耳解剖模型 | 6倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构 | 件 | 2
30409200801 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 | 件 | 2
30509200902 | 脊髓横切 | 应能看清被膜、灰质和白质 | 片 | 10
30801010101 | 橡皮锤 | 膝跳反射用，橡胶柔软，总长度不小于250mm。外观应符合JY0001-2003的要求。 | 把 | 30
动物的运动和行为
30409200201 | 人体骨骼模型 | 850mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1
30409202301 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1
30509103912 | 家蚕生活史标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 1
30509103612 | 蝗虫生活史标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 1
30509103712 | 蜜蜂生活史标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 1
30509104012 | 菜粉蝶生活史标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 1
30509100911 | 蛙发育顺序标本 | 浸制c或包埋 | 瓶/块 | 1
30509203101 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 片 | 60
30509101011 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，浸制c或包埋 | 瓶/块 | 1
30509105012 | 节肢动物标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 盒/块 | 1
30509105112 | 昆虫标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 盒/块 | 1
30509300201 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 | 片 | 60
30509300301 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体 | 片 | 60
30509300101 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、 孢子梗、孢子应无收缩 | 片 | 60
30509300401 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊 和顶端的分生孢子 | 片 | 60
39.初中地理教学仪器
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 所投品牌
1011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 4
2060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 25
2061 | 天文望远镜 | 口径80mm～150mm；折射式或反射式 | 套 | 1
2062 | 数字式天文望远镜 | 光照度5lx，分辨率640×480USB接口 | 套 | 1
3020 | 温度表支架 | 金属制，能竖立放置，能竖直固定干湿球温度计（预留空间：350mm×150mm×50mm），水平固定最高温度计和最低温度计 | 付 | 1
3021 | 百叶箱支架 | 金属制，经防锈处理，埋入土中后百叶箱支架底面高度应为1250mm | 个 | 1
3022 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | 1
10005 | 钢卷尺 | 量程0mm～2000mm | 盒 | 1
10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1
12016 | 世界钟 | 普及型 | 个 | 1
13020 | 寒暑表 | 测量范围-20℃～50℃，分度值1℃，摄氏温度，底板外形尺寸≥350mm×60mm | 只 | 25
16006 | 地质罗盘 | 铜质外壳，直径50mm，厚16mm | 只 | 25
16007 | 指南针 | 1.指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合。 2.塑料圆盒直径≧50mm。 3.方位盘印有八个方向标志线，分度线及字迹应均匀清晰，无断线。 4.指针轴承座镶嵌玻璃轴承，小指针为蓝红两色，分别标志南北极。 5.有机塑料盖透明度良好，表面清洁无划痕、无溶迹、无缩迹、无毛刺破边等现象。 | 个 | 25
16009 | 空盒气压表 | DYM3型 | 台 | 1
16020 | 毛发表 | 单发 | 个 | 1
16021 | 蒸发器 | 蒸发器面积314cm2 | 套 | 1
16022 | 雨量器 | 承水口内径200mm | 套 | 1
16023 | 雨量计 | 虹吸式 | 台 | 1
16024 | 轻风表 | 三杯 | 台 | 1
16031 | 测量标杆 | 长度为3m，由两节或三节套接在一起，尺的底部为零点，尺面上黑白格相间，每格宽度为1cm，在米和分米处有数字注记 | 个 | 1
16040 | 噪声测定仪 | 噪音计检测分贝仪噪声测试仪声音仪器声级计测量仪家用测音量 | 台 | 1
28001 | 地球运行仪 | 用以演示昼夜长短、太阳高度的纬度分布和季节变化；可手动，也可手动电动并用，运转平稳、连续；ABS工程塑料；环保耐用；LED节能灯，在正常使用情况下应无强光刺眼 | 件 | 1
28002 | 晨昏仪 | 太阳高度和昼夜长短变化演示仪 | 件 | 1
28003 | 日、地、月运行仪 | 直径1m | 件 | 1
28005 | 太阳视运动仪 | 物理实验教具太阳测量器 | 件 | 25
28006 | 天体运行仪 | 天体运行三球仪中小学科普科技馆天文教具 | 件 | 1
28007 | 三球仪 | 齿轮、底座等应为铁质或钢质材料，白道面与黄道面的夹角放大到15° | 件 | 1
28020 | 沉积作用演示装置 | 沉积作用演示装置模型教具实验器材地理地表地壳运动地质教学仪 | 套 | 1
28021 | 流水作用演示装置 | 可以变化坡度（5°、10°、15°、30°、45°、60°）的土壤箱（土壤深度不小于50cm），可调节水量的喷淋装置，不同深浅的植物根系（没有真实植物根系可以用塑料植物的根系模拟）；或通过其他创客方式自制 | 套 | 1
28022 | 断层、褶皱演示器 | 断层褶皱作用演示模型初中地理教学仪器地质地壳运动教具 | 套 | 1
28023 | 地壳变动演示器 | 应能通过模拟实验装置演示形成过程 | 套 | 1
28024 | 季风活动演示仪 | 演示动态效果 | 件 | 1
28025 | 洋流演示仪 | 按洋流分条演示动态效果 | 件 | 1
28029 | 环境速测箱 | 土壤pH值，P、N测定，水质测定，空气质量测定 | 件 | 1
28031 | 地球科学探究活动器材套装 | 地球科学探究活动器材套装初中地理实验器材小学科学 | 套 | 25
34001 | 平面政区地球仪 | 1∶40000000 | 个 | 1
34002 | 平面地形地球仪 | 1∶40000000 | 个 | 1
34003 | 平面地形地球仪 | 1∶90000000 | 个 | 25
34004 | 立体地形地球仪 | 1∶40000000 | 个 | 1
34005 | 平面两用地球仪 | 地形/政区1∶40000000 | 个 | 1
34006 | 充气式填充地球仪 | 塑胶，210mm，1∶60000000 | 个 | 25
34007 | 填充地球仪 | 320mm，政区，灯光 | 个 | 13
34008 | 填充地球仪 | 320mm，地形，灯光 | 个 | 13
34009 | 经纬度模型 | 320mm | 件 | 1
34010 | 天球仪 | 灯光两用，320mm | 个 | 1
34011 | 月球仪 | 320mm | 个 | 1
34012 | 月球仪 | 141.6mm | 个 | 25
34015 | 等高线地形图判读模型 | 合成树脂材质，尺寸≥600mm×450mm。由一幅等高线地形图与对应的模型组成，显示山顶、山脊、山谷、鞍部、缓坡、陡坡、陡崖及河流，可自制 | 件 | 1
34016 | 中国地形模型 | 吸塑填充1∶8000000 | 件 | 1
34017 | 中国政区拼接及组合模型 | 1∶6000000 | 件 | 1
34018 | 中国政区拼接模型 | 1∶20000000 | 件 | 25
34019 | 板块构造及地表形态模型 | 表现内容：火山、地震、大洋中脊脊转换断层、深海沟、岛弧、火山岛链、大陆边缘的火山山脉、褶皱山脉、断块山、断裂谷底、雪峰刃脊、大陆架、平原、河流、湖泊等；横剖面前后应表现出上地幔、硅镁层、硅铝层、沉积岩层和沉积岩层的变形、变位（褶皱和断层）；在上地幔层应标出地球内部热能造成的缓慢对流和热柱；纵剖面一侧表现出地球上部的分层，上地幔、硅镁层、硅铝层和沉积岩层；另一侧表现出大洋壳和大陆壳构造的差异，大洋壳为单层结构，缺失硅铝层，大陆壳为双层结构 | 件 | 1
34020 | 褶皱构造及其地貌演变模型 | 侧重表现褶皱构造在构造形态的地形上的特征，并表现由于外力作用的影响对褶皱构造形态的改变。应能表现背斜、向斜的基本形态、背斜成山，向斜成谷的地形和背斜成谷、向斜成山的地形。外形尺寸≥450mm×200mm×140mm；岩层和地表形态逼真 | 件 | 1
34021 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 分前后两部分五个块状组成，侧重表现断裂构造中地垒、地堑在构造形态和地形上的特征，并且表现由于外力作用的影响对断裂构造形态的改变。岩层的刻画应有立体感，接近自然，并表现出错位，通过磁铁吸附活动演示地垒、地堑的形成。断裂形成的地形包括：断裂山、陡崖、谷底。外力作用后的形态：三角面、冲积扇、湖泊、河流积沟谷的发育。外形尺寸≥455mm×220mm×150mm | 件 | 1
34022 | 地球内部构造模型 | 包括地球内部圈层及地球表面地形地貌，直径≥320mm | 件 | 1
34023 | 世界立体地形模型 | 1∶16000000 | 件 | 1
34024 | 中国立体地形模型 | 1∶4000000 | 件 | 1
44001 | 岩石矿物标本 | 26种矿物（石墨、方铅矿、闪锌矿、辰砂、辉锑矿、辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿、萤石、赤铁矿、锡石、石英、黑钨矿、磁铁矿、铝土矿、滑石、石棉、高岭土、云母、正长石、斜长石、方解石、白云石、重晶石、石膏、磷灰石）；16种岩石（辉长岩、玄武岩、闪长岩、安山岩、花岗岩、流纹岩、砾岩、砂岩、页岩、石灰岩、大理岩、石英岩、板岩、千枚岩、片岩、片麻岩）。标本轴长＞25mm，盒内有名称编号对照表 | 套 | 1
44002 | 土壤标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 | 套 | 25
54302 | 宇宙 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 片 | 1
54303 | 太阳系 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 片 | 1
54304 | 绘制地图 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 片 | 1
54305 | 地球历史 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 片 | 1
54306 | 陆地和水 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 片 | 1
54307 | 海洋 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 片 | 1
54308 | 火山 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 片 | 1
54309 | 天气和气候 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 片 | 1
54310 | 岩石和矿物 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 片 | 1
54311 | 自然资源保护 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 片 | 1
54401 | 太空探索 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 本 | 1
54402 | 宇宙 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 本 | 1
54403 | 太阳系 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 本 | 1
54404 | 绘制地图 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 本 | 1
54405 | 地球历史 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 本 | 1
54406 | 陆地和水 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 本 | 1
54407 | 海洋 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 本 | 1
54408 | 火山 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 本 | 1
54409 | 天气和气候 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 本 | 1
54410 | 岩石和矿物 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 本 | 1
54411 | 自然资源保护 | 塑料材质，尺寸170mm×235mm，教学用 | 本 | 1
80401 | 地球科学实验材料 | 水粉颜料、细钢丝、细铁丝、橡皮泥、纱布条、棉签、软木塞、硬纸板、细线等 | 套 | 1
81151 | 地理野外实习用具 | 小型地质包（帆布双背式）、地质锤（0.45kg或0.65kg）、罗盘（袖珍经纬仪GJX-2型或1型）、放大镜（3倍～10倍）、多用铲（剑形双刃铲）、土壤标本盒（塑料多格）、盒尺（2000mm）各一件 | 套 | 9
81152 | 平底盘 | 实验室用盘化工盘消毒盘实验室托盘 | 个 | 1
81153 | 金属托盘 | 实验室耐酸碱防腐蚀托盘危化品托盘 | 个 | 1
81154 | 洛阳铲 | 洛阳铲子头取土神器挖土打洞井穿管铁铲锹考古勘探取样电线杆工具 | 把 | 1
81155 | 剖面刀 | 水粉颜料调色刀刮刀丙烯油画铲刀抹平挑刀尖头圆头平头美术用品 | 把 | 1
81156 | 土壤筛 | 五个一套 | 套 | 1

## 理化生其他仪器
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 所投品牌
初中物理教学仪器
30801002402 | 电烙铁套装 | 80W内热式，橡胶线，含烙铁架 | 套 | 6
30801061001 | 焊锡膏 | 中性 | 盒 | 4
30801061101 | 焊锡丝 | 无铅 | g | 1800
30801061201 | 松香 | 助焊 | g | 400
30801012701 | 胶枪 | 60W，热熔胶 | 把 | 10
30603000301 | 电子打火枪 | 电加热丝 | 个 | 10
30603000401 | 烧杯用电加热器 | 0W～250W，可调；密封式 | 台 | 8
30801005501 | 吹风机 | 功率≥1000W | 个 | 5
30199008401 | 超声波清洗机 | 20L〜30L | 台 | 1
30801002700 | 手电钻 | Φ1mm～Φ10mm，手持式交流电钻，A型（普通型）；Ⅱ类电钻，抗电强度3750V，噪声 ≤86dB | 台 | 1
30307511101 | LED光源 | 距光源500mm处照度8001x～9001x；发光形状、亮度均可调，能形成F光源、T光源等发光形状 | 个 | 60
30102001801 | 稳压直流电源 | 数显，双路稳压；0V～15V连续可调，每路额定电流1.5A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到1.6A～1.7A时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度0.5%，加10mV；负载稳定度0.5%，加10mV；安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V | 台 | 60
30102000101 | 学生电源 | 直流稳压输出1.5V～9V，每1.5V为一档，共6档；额定电流1.5A；电压偏调≤±（2％U标＋0.1V），电压稳定度≤2％U标＋0.1V，负载稳定度≤2％U标＋0.1V，满载时纹波电压≤0.1％U标；过载保护1.05～1.5倍，延时1s；电源输入与低压输出端子间抗电强度3000V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类电器1500V，Ⅱ类电器3000V | 套 | 60
30102000301 | 教学电源 | 交流2V～12V，5A，每2V为一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档；40A、8s自动关断，延时1s；各档空载电压应≤1.05U标＋0.3V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3V，直流输出时电压偏调±（2％U标＋0.1V） | 台 | 5
30807000901 | 电珠（小灯泡） | 1.5V、0.3A | 个 | 100
30807000902 |  | 2.5V、0.3A | 个 | 100
30807000903 |  | 3.8V、0.3A | 个 | 100
30801000101 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长度不少于10mm， 100V～500V，辉光应稳定不闪烁 | 支 | 5
37.初中化学教学仪器
30199007501 | 烘干箱 | 1.电热鼓风型，功率不少于600W， 2.1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃），烘干温度250℃以下， 3.箱体内有隔板，内部容积不少于350mm×350mm×350mm。 | 台 | 2
30199006901 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1
30102000302 | 教学电源 | 交流2V～12V，5A，每2V一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档 | 台 | 8
38.初中生物教学仪器
电器
30199008301 | 恒温水浴锅 （非医用） | 水浴控温范围：室温+5℃～99.9℃，水温控制±0.5℃，不锈钢内胆，数字显示 | 台 | 8
40103000601 | 榨汁机 | 不少于18000r/min，不少于1.0L | 台 | 2
20201010801 | 全金属大功率塑封机 | 冷裱/热裱功能，多档位温度 | 台 | 2
30199007801 | 恒温培养箱 （非医用） | 控温范围：室温+5℃～65℃，±1℃ | 台 | 2
30309001101 | 光照培养箱 （非医用） | 1.光照强度：0lx～12000lx分级可调， 2.控温范围：10℃～50℃（有光照），温度波动性：±1℃，温度均匀度：±2℃ | 台 | 2
30309000801 | 孵化器 （非医用） | 可自动控温、控湿，温度波动性：±1℃，可孵化10～20个蛋 | 台 | 4
20603000102 | 电冰箱 | ≥180L | 台 | 1
30801000101 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长≤10mm，测量范围100V～500V，辉光应稳定不闪烁 | 支 | 1