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[bookmark: _Toc10813][bookmark: _Toc25722][bookmark: _Toc30943]第一章  投标邀请
受沭阳县市场监督管理局的委托，（江苏清伟工程管理咨询有限公司）就沭阳县综合检验检测中心设备采购及实验室改造提升项目（JSZC-321322-JSQW-G2026-0003）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
沭阳县综合检验检测中心设备采购及实验室改造提升项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年12 月1日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc2584][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321322-JSQW-G2026-0003
[bookmark: OLE_LINK2]2.项目名称：沭阳县综合检验检测中心设备采购及实验室改造提升项目
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]3.预算金额：483.91万元（采购包1:338.8万元；采购包2:145.11万元）
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: EB6c1f3d39c6914ae1bada8ccaa777b37a]4.本项目设定最高限价，最高限价为：483.91万元（采购包1:338.8万元；采购包2:145.11万元）
[bookmark: OLE_LINK20]5.采购需求（简介）：
分包一：沭阳县综合检验检测中心设备采购及实验室改造提升项目（设备采购），（详细内容见本招标文件第四章） 
分包二：沭阳县综合检验检测中心设备采购及实验室改造提升项目（实验室改造提升），（详细内容见本招标文件第四章） 
注：每个投标人可以参与全部分包的投标但只能中一个分包，投标人在先评标的分包上已被推荐为第一中标候选人的，参与其他分包的评标，但不推荐为第一中标候选人；
评、定标顺序：依次是分包一、分包二；评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致本分包评审结果改变，但不影响其他分包的评审。
[bookmark: OLE_LINK50]6.合同履行期限：合同签订后90日历天内完成交货、安装并验收完成。
7.本项目 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc27291][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK19]3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK47]（二）本项目的特定资格要求：/。
[bookmark: _Toc22204]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：招标公告发布之日起5个工作日内。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分2个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。
[bookmark: _Toc19148]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年12月1日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc24820][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc13415]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: OLE_LINK3]1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
[bookmark: _Toc29049]4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-83559270。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：沭阳县市场监督管理局　　                      
地址：宿迁市沭阳县沭城街道北京北路111号             
联系人： 姜亚庆                                      
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：18761104347                            　  
2.采购代理机构信息
名 称：江苏清伟工程管理咨询有限公司               　　
[bookmark: OLE_LINK23]地　址：沭阳县常州路2号西门（原供电公司院内后勤楼4楼）
联系人：  王学玲                                      
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087][bookmark: OLE_LINK24]联系方式：　18036845188　    　　                   　



[bookmark: _Toc81575153][bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc81575190][bookmark: _Toc9425][bookmark: _Toc11687]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc4529]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc81575154][bookmark: _Toc29262]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第  1  种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	按以下第2种方式确定中标人：
1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；
2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f]中标人在中标公告发布之日起7日内，按照“苏招协[2022]002 号”文件标准支付招标代理费。投标人应将其综合考虑在投标报价中，不单独列项。可通过转账、支票或数字人民币等方式。  

	10
	其他
	1、 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。
2、 本项目落实“关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）”文件规定。



[bookmark: EB6eaaf474639940df900ef4965d71f450][bookmark: _Toc30953][bookmark: _Toc8239][bookmark: _Toc81575155][bookmark: _Toc81575192]一、总 则
1.招标方式
本次采购采取公开招标方式。
2.合格的投标人
2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3.适用法律
本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律法规制约和保护。
4.投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
[bookmark: _Toc81575156][bookmark: _Toc15995][bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc81575193]二、招标文件
5.招标文件构成
5.1招标文件由以下部分组成：
第一章：投标邀请；
第二章：投标人须知；
第三章：资格审查及评标办法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。
6.政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为     6.1  6.2  6.3     
6.1中小企业政策
本项目按第（2）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
6.3政府采购需求标准
6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.3.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7.招标文件的澄清或修改
7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。
[bookmark: _Toc5574][bookmark: _Toc81575194][bookmark: _Toc81575157][bookmark: _Toc11461]三、投标文件的编制
8.投标文件的编制要求
8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。
9.投标文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人在开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子文件的，评标委员会可以视同其未提供。
10.投标报价
10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]11.投标保证金
本项目不收取投标保证金。
12.投标有效期
12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc2773][bookmark: _Toc81575158][bookmark: _Toc23443][bookmark: _Toc81575195]四、投标文件的提交
13.投标文件的提交
13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14.投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc81575160][bookmark: _Toc81575197][bookmark: _Toc959]五、开标、评标程序
15.开标
15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
15.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
16.评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
17.评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]17.1资格审查
开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
17.2符合性检查
17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品投标
17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
17.6有关问题的澄清
17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.7 异常低价投标审查
17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
17.8比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
17.9推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc81575196][bookmark: _Toc81575159][bookmark: _Toc8841][bookmark: _Toc8712]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
18.无效投标情形
18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4投标文件未通过符合性审查的。
18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。
18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.10其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
19.废标情形
19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。
20.投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21.串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；
21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；
21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.13不同投标人的投标文件相互混装；
21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: OLE_LINK4]22.取消中标候选人资格情形
22.1提供虚假材料谋取中标的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
[bookmark: _Toc2391][bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc81575198][bookmark: _Toc81575161]22.6法律法规规定的其他情况。
七、中标及合同签订
23.确定中标人
23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。
23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
24.中标通知书
24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25.授予合同
25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
26.履约保证金
按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
26.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
26.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的 5 %提交。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
26.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
26.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
26.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
26.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
26.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27.线上融资
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28.合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。
[bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc81575199][bookmark: _Toc22084][bookmark: _Toc31888][bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc81575200][bookmark: _Toc81575163]八、质疑与投诉
29、质疑
29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
29.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
29.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
30.投诉
质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
[bookmark: EB4d341233595e4bf8ad7006b4bd78d974][bookmark: _Toc81575201][bookmark: _Toc81575164][bookmark: _Hlk166141273][bookmark: _Toc17996]
第三章  资格审查及评标方法
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	[bookmark: OLE_LINK25]投标声明及承诺函
	[bookmark: OLE_LINK26]符合招标文件要求

	[bookmark: OLE_LINK27]信用信息
	[bookmark: OLE_LINK28]符合招标文件要求

	[bookmark: OLE_LINK29]联合体投标
	[bookmark: OLE_LINK30]不接受联合体投标


二、符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	[bookmark: OLE_LINK36]法定代表人身份证明或授权委托书
	[bookmark: OLE_LINK37]符合招标文件要求

	[bookmark: OLE_LINK34]开标一览表及投标报价
	[bookmark: OLE_LINK35]格式、填写要求符合招标文件规定

	[bookmark: OLE_LINK38]技术标准和要求
	符合招标文件要求

	[bookmark: OLE_LINK11]其他
	[bookmark: OLE_LINK39]符合招标文件要求


三、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
综合评分保留至小数点后两位。
评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。
4、 评标标准
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00分
	[bookmark: OLE_LINK40]采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。
注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	[bookmark: OLE_LINK41]技术参数响应
	40.00分
	[bookmark: OLE_LINK42]供应商完全满足采购需求中参数要求的得40分。其中，加★项为实质性要求，不接受负偏离，否则作无效标处理；加▲项为重要参数，每有一项负偏离，扣2分；其他参数，每有一项负偏离，扣1分。本项最高40分，扣完为止。注：打“★”内容为实质性要求和条件，不允许负偏离，投标人针对采购清单及参数在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出所投产品的响应及偏离情况。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术要求响应及偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准，《技术要求响应及偏离表》中未列出的对应项按未响应处理。

	企业经营业绩、信誉
	[bookmark: OLE_LINK43]企业业绩
	4.00分
	[bookmark: OLE_LINK44]投标人2023年1月1日以来承担过类似业绩项目的，每提供一个得 2分，最高得4分。注：（1）分包一：类似业绩是指与本项目采购内容类似的设备采购；分包二：类似业绩是指实验室改造项目。（2）须提供中标（成交）通知书、业绩合同和验收单原件扫描件，业绩合同中主要内容、标的等需清晰可见，未提供或字迹模糊不清不得分；业绩材料电子件上传至投标文件；未提供或提供不完整不得分。

	
	节能、环保
	2.00分
	(1) 投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书原件扫描件的得1分；否则不得分。
（2）投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，否则不得分。

	项目实施方案
	项目实施方案
	5.00分
	[bookmark: OLE_LINK46]对投标人生产安装调试方案、布局摆放等方案是否详细、准确、可执行、物资人员有无保障进行评审。
1.投标人提供的生产、运输、安装调试方案辅助工程布局及实施方案详细完整，针对性强、准确性高、可执行性强，物资实施方案人员保障措施得当，得5分；
2.方案较详细完整，针对性较强、准确性较高、可执行性较强，物资人员保障措施较为得当，得3分；
3.方案简单，针对性一般、准确性一般、可执行性较一般，人员保障措施一般，1分；
4.其余或不提供不得分。

	
	产品质量可靠性
	9.00分
	对产品选型，设计的科学性、合理性、材质选用、制造工艺水平等进行评审。
1.产品选型与采购用途完全匹配、设计科学合理、资质良好、选用高新材料、制造能力优良得9分；
2.产品选型与采购用途较为匹配、设计理念一般、选用常规材料、制造能力一般得6分；
3.产品选型与采购用途不符、设计不合理、选材或制造水平较差得2分；
4.其余或不提供不得分

	
	培训及技术支持方案
	5.00分
	根据该项目提供符合采购方情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容完善性、全面性、是否科学规范、可操作性、是否便于实施等具体内容进行综合评审。
1、 人员的操作培训和售后培训以及采购方所需的技术和学术支持。免费质保期后承诺完善、具体合理、服务时间长、服务费合理，有明确的、具体可行的培训方案和措施，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案的得5分；
2、 免费质保期后承诺较完善、比较具体合理、服务时间较长、服务费较合理，有较明确的、比较具体可行的培训方案和措施，使用单位能操作、维护和使用、具有较好的技术和学术支持能力并且有较明确、较合理、较可行的支持方案的得3分；
3.免费质保期后承诺一般、一般合理、服务时间较短、服务费较高，有培训方案和措施，有支持方案的得1分；
4.其余或不提供不得分。

	其他
	服务方案
	5.00分
	[bookmark: OLE_LINK56]根据该项目售后及应急服务方案及售后服务承诺。根据其完善性、可实施性及承诺响应时间、到场时间进行综合评审。
1、 响应时间满足2小时内电话响应进行线上指导，24小时内到达现场，应急售后措施完善，具有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，管理力量雄厚，技术人员专业素养高且有经验，人员配备合理，承诺响应时间、到场时间最短且方案最为合理完善的得5分；
2、 应急措施比较完善，比较有预见性，对可能存在的情况有比较具体的应对方案和时间安排，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定经验，人员配备较合理，承诺响应时间、到场时间较短且方案较为合理完善得3分；
3、 应急措施一般，对可能存在的情况有应对方案或时间安排，管理力量一般，具有专门的售后技术人员，人员配备一般，承诺响应时间、到场时间一般且方案一般得1分；
4、 其余或不提供不得分。



[bookmark: _Toc81575205][bookmark: _Toc12255][bookmark: _Toc81575168][bookmark: _Toc22314][bookmark: _Toc2916]第四章  采购需求
[bookmark: OLE_LINK10]
一、项目属性：货物类项目
二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 
三、本项目 不接受 进口产品。
四、项目概况：
分包一：沭阳县综合检验检测中心设备采购及实验室改造提升项目（设备采购） 
分包二：沭阳县综合检验检测中心设备采购及实验室改造提升项目（实验室改造提升）
注：每个投标人可以参与全部分包的投标但只能中一个分包，投标人在先评标的分包上已被推荐为第一中标候选人的，参与其他分包的评标，但不推荐为第一中标候选人；
评、定标顺序：依次是分包一、分包二；评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致本分包评审结果改变，但不影响其他分包的评审。
五、完成时间、免费质保期、实施地点及质量标准 
1. [bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK54]交货日期：合同签订后90日历天内完成交货、安装并验收完成。
2. 实施地点：采购人指定地点； 
3. 质量标准：合格，符合采购要求。 
4. [bookmark: OLE_LINK55]质保期：详见“七、项目技术要求及清单”。
[bookmark: OLE_LINK14]六、付款方式： 
[bookmark: OLE_LINK13]按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
全部设备交付、安装、调试完毕进行初验且验收合格后付至合同金额的90%，初验满一年，经采购人终验合格，支付合同金额的10%(无息)。
七、项目技术要求及清单 
分包一：沭阳县综合检验检测中心设备采购及实验室改造提升项目（设备采购）
（1）采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	电感耦合等离子体质谱仪（核心产品）
	1
	台
	

	2
	Quechers全自动前处理设备
	1
	套
	

	3
	索氏水浴提取仪
	1
	套
	

	4
	实验室信息管理系统
	1
	套
	

	5
	玻璃器皿洗烘机
	1
	套
	

	6
	超纯水机
	 1
	套
	

	7
	二氧化硫检测仪 
	1
	套
	

	8
	智能一体化蒸馏仪
	1
	套
	

	9
	微波消解罐
	24
	个
	

	10
	离心机
	3
	台
	

	11
	万能粉碎机
	1
	套
	

	12
	生化培养箱
	2
	台
	

	13
	冰箱
	20
	台
	其中：冷冻冷藏箱1台，立式冷藏展示冰箱7台，冷冻冰箱12台。

	14
	电子天平
	5
	台
	

	15
	干燥箱
	2
	台
	

	16
	食品粉碎机
	4
	台
	

	17
	超声波清洗机
	3
	台
	

	18
	酸度计
	2
	台
	

	19
	马弗炉
	1
	台
	

	20
	备样货架
	20
	个
	

	21
	自动混匀仪
	4
	台
	

	22
	电位滴定仪
	1
	套
	

	23
	手动固相萃取装置
	1
	套
	

	24
	全自动真空平行浓缩仪
	1
	套
	

	25
	灭菌锅
	1
	台
	

	26
	设备搬迁
	1
	项
	

	注：凡属于计量器具或国家计量检定、校准规程范围内的设备，中标人应在安装调试完成后、申请验收前，完成首次检定或校准，并取得合格证书或报告。上述首次检定/校准所需费用（包括送检、检测、证书出具等相关费用）由中标人承担，并已包含在投标报价中，采购人不另行支付。




（2）技术参数及相关要求：
	序号
	产品名称
	技术规格及相关要求

	1
	电感耦合等离子体质谱仪
	1. 仪器总体要求
1.1 该仪器应适用于食品中各类样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足食品法规要求。
2. 工作条件
2.1 环境温度：（15~30）℃。
2.2 环境湿度：（20~80）%RH。
2.3 电源：（200~240）V，50/60Hz。
3. 技术参数
3.1 硬件参数
3.1.1 雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器。
3.1.2 标配在线气溶胶稀释高盐进样系统：仪器配置全自动在线气体稀释装置，保证接口区域与质谱区域不受高基体污染，具有预设稀释倍数和稀释气体流量手动调节两种工作模式。要求软件可直接设置稀释倍数≥10倍，稀释气流速（0~2.00）L/min，0.01L/min连续可调。
3.1.3 雾化室：Scott双通道石英雾化室，标配半导体控温装置，控温范围－（5~20）℃。
3.1.4 气路控制：≥5个高精度气体质量流量计（MFC），控制包括等离子体气、辅助气、稀释气、载气、碰撞/反应气等气体流量。
3.1.5 炬管：一体式石英炬管，无O型圈设计，拆卸和安装方便，炬管X/Y/Z定位可由步进电机控制自动完成。
3.1.6 接口：镍材质采样锥和截取锥组成接口系统，要求锥数量≤2个，锥孔在保证灵敏度的前提下尽可能小，采样锥孔径≤1.0mm，截取锥孔径≤0.45mm，防止过多基体进入仪器真空腔，保证质谱系统的长期稳定性，减少真空腔内的维护。
▲ 3.1.7 数控式RF发生器，变频设计，功率范围（500-1600）W，射频频率≤27.12MHz，快速匹配的射频发生器能在100%有机溶剂与纯水之间切换不熄火。（射频频率提供官网截图加软件截图）
3.1.8 射频线圈冷却必须采用水冷设计。
▲ 3.1.9 离子源必须真实接地，采用屏蔽炬系统彻底消除二次放电，同时维持低功率下冷等离子体（Cool Plasma）稳定运行，并增强动能歧视（KED）效果，以预防意外放电造成的工作线圈击穿和炬管烧坏。（屏蔽炬设计提供屏蔽炬实物图片证明，官网截图并附对应网址）
3.1.10 离子透镜：
（1）由离子提取和离子偏转双系统组成，配备不少于2个提取透镜，可通过电压调节来控制离子提取效果，提升全质量范围内离子传输效率。
（2）▲ 配备不少于2个偏转透镜，采用正负双电压调节实现离子束双重偏转，不仅将待测离子与中性粒子及光子有效分离，同时平衡不同质量段灵敏度分布。（提供偏转透镜实物图及软件控制电压截图）
3.1.11 碰撞/反应池：
（1）▲ 要求配备碰撞/反应池为八极杆设计，具有最佳离子聚焦及传输效率。（提供八极杆设计软件截图及官网截图证明）
（2）▲ 碰撞/反应池具有控温功能，控温范围（50~100）℃，0.1℃步进可调，保证更好的洁净度。（控温范围（50~100）℃需提供软件截图证明）
（3）碰撞/反应池至少拥有三种工作模式：标准模式、氦气碰撞模式、高能干扰消除模式，不同模式切换时间小于3秒。
（4）碰撞气氦气最高流速：≥12 mL/min。
3.1.12 质量分析器：采用Mo材质双曲面四极杆，提供最理想电场分布和最佳丰度灵敏度。
（1）四极杆驱动频率：≥2.5 MHz。
（2）四极杆质量数范围：至少包含（2~258） amu。
3.1.13 检测器：脉冲模拟双模式电子倍增器，动态线性范围≥10个数量级，离子离开质量分析器，经90度偏转后进入检测器。
3.1.14 自动进样器：与主机同一品牌，≥180位。
3.1.15 智能快速进样系统：
（1）▲ 包含一个六通或七通切换阀，可实现定量连续进样功能，以增加样品通量及减少质谱区域的基质负荷。（提供装在主机上的实物截图证明和软件功能设置的截图证明）
（2）该系统可通过定量环进样把单个样品进样量控制在1mL以下，减少样品消耗量，可方便地通过样品采集时间精确计算所需进样量及定量环长度。
3.2 工作站配置
3.2.1 原厂配置计算机系统。
3.2.2 配置要求：需至少满足四核3.1GHz；16G内存；1T固态硬盘；24寸液晶显示器。
3.3 操作软件
3.3.1 全自动工作条件调谐。
3.3.2 虚拟内标法：通过在已有的多个内标元素之间插入一个“虚拟”的内标进行校正，虚拟内标更接近目标元素质量数，更可靠地校正各种样品基体效应。
3.3.3 批量数据表功能：质量控制标准的在线显示与控制，数据直接输出到Excel表格（随机配置）或信息管理系统。
3.3.4 自定义调谐的同时可以实时监测信号，实时任意更改调谐参数。
3.3.5 可升级接入网络版，实现权限管理和数据库管理。
3.4 性能指标
3.4.1 灵敏度【cps/ppm】
低质量数：7Li ≥100 M
中质量数：115In ≥300 M
高质量数：238U ≥550 M
3.4.2 检测限【3*sigma，ppt】
9Be ≤ 0.5 ppt
115In ≤ 0.1 ppt
209Bi ≤ 0.1 ppt
3.4.3 背景：≤0.5 cps（在质量数9 amu处实测背景）
3.4.4 氧化物产率（CeO+/Ce+）：≤2.0%
3.4.5 双电荷产率（Ce2+/Ce+）：≤3.0%
3.4.6 短期稳定性（RSD）：≤2%（20 min）（须在1ppb标准溶液中测定）
3.4.7 长期稳定性（RSD）：≤3%（2 hrs）（须在1ppb标准溶液中测定）
4. 配置
4.1 ICP-MS主机1台，包含半导体控温装置、在线气体稀释系统、离子透镜、碰撞/反应池、质量分析器及检测器。
4.2 ICP-MS原装操作软件1套。
4.3 ICP-MS原厂配置计算机系统及激光打印机1套。
4.4 循环冷却水机1台。
4.5 与主机同一品牌自动进样器（样品位≥180位）1套。
4.6 原装ICP-MS调谐液、内标溶液各1套。
4.7 耗材：27种元素混标1套；Ni采样锥1套；Ni截取锥1套；石墨垫圈1包（3片/包）；内标管、样品管、废液管各12根；锥清洗剂1瓶；泵油1瓶。
4.8不间断电源（UPS）1台，≥10KVA（满足设备使用）。
5. 售后服务
5.1 供应商提供仪器的现场安装调试。
5.2 安装培训：仪器安装工程师操作培训（人数不限）。
5.3 厂家培训中心操作培训（2个名额）。
5.4 质保期自安装验收合格起≥1年，在保修期内，所有服务及配件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。
5.5 供应商在国内应设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。
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	Quechers全自动前处理设备
	1. 工作条件
工作电压：220V±10%，50Hz；温度：4℃～40℃；湿度：<90%RH。
2. 技术指标
2.1 系统功能要求
▲ 2.1.1 仪器原理设计需满足GB 23200.121-2026、GB23200.113-2026标准要求；全自动一体机，能实现如下步骤：1）自动完成样品在各个步骤转移；2）自动添加提取溶剂；3）自动对样品管、净化管以及色谱瓶进行开盖与关盖；4）自动添加QUEChERS提取所需盐；5）自动加入均质子；6）自动振荡加盐后的样品；7）自动对样品进行离心操作；8）自动移取提取液并进行基质分散固相萃取dSPE操作，包括振荡和离心；9）自动移取净化后的上清液；10）步骤与步骤之间交叠运行，最大限度提高工作效率；11）所有操作由电脑控制逐步完成，中间无需任何人工介入。（提供设备软件运行图片说明）
2.1.2 最大连续处理样品量：≥60个样品，无需人为介入，仪器能自动对不大于60个样品进行上述参数中所有QuEChERS步骤的样品前处理。
2.1.3 设备尺寸要求：长≤1.5米，宽≤0.9米，高≤2.0米，可直接推入1000kg轿厢电梯运输。
2.2 主机模块技术参数
2.2.1 样品管理模块
1.仪器可以自动移取实验所需的50mL样品管、15mL提取管和15mL净化管，完成不同实验步骤。
2.样品位数：可同时摆放并处理60位50mL离心管、60位15mL dSPE净化管、60位15mL离心管。
3.样品冰浴模块，冰浴通量60位（50mL离心管），使用金属浴方式，制冷温度0℃～室温。
4.通过三轴机械臂配合夹爪，可以抓取样品管、净化管、收集管并转移到指定的位置。
5.样品管运输定位精度：准确度<1mm。
2.2.2 自动开关盖模块
1.▲ ≥2位夹取爪，可同时进行2个样品管的开关盖，包括2个50mL离心管或2个15mL离心管（净化盐管）或1个50mL离心管和1个15mL离心管。（提供图片说明）
2.≥2个样品管开盖/关盖的时间≤3s。
3.配合传感器，可以进行开盖与关盖状态的判定。
4.可直线平移完成样品加液、添加均质子、加盐等操作。
2.2.3 全自动溶剂添加模块
1.按照用户设定的添加量，自动添加提取溶剂。
2.溶剂添加数量≥6种。
3.添加量：≥1mL。
4.溶剂体积分度值：0.1mL。
5.添加精度：〈±1% RSD。
6.管路材质：特氟龙。
7.25mL高精度注射泵。
8.管路配备管液传感器，可以监测管路是否有液体。
2.2.4 液体转移模块
1.液面区分：电导/气压液面检测。
2.具有液面分析功能：可以自动识别液体液面，从液面逐层取液。
3.移液准确度：≤±2%。
4.自动取液跟随：取液过程中，枪头跟随液面下降速度运动，使枪头插入深度保持恒定，减少液体挂壁。
5.使用一次性枪头，杜绝交叉污染，免清洗、高效率。
6.自动判定枪头取卸状态。
7.一次最大移液量：5mL。
2.2.5 全自动加盐模块
1.自动添加标准方法所规定的商品化混合盐。
2.▲ 独立盐管开盖效率：0.5s内完成开盖，无需手动旋盖。（提供盐管开盖图片说明）
3. 倾倒式加盐：旋转角度≥120°。
4. 盐管可以根据方法进行随意选择，满足同一序列中不同样品基质或者不同方法对盐的种类与重量有所差异的需求；提取盐最大种类：≥8种。
5. 盐管架可自动移动：程序运行后，盐管架从待命区自动移动到工作区，抓取盐管后自动返回待命区，多模块自动移动，提高整体工作效率，移动行程≥15cm。
2.2.6 涡旋振荡模块
1.涡旋振荡频率：≥3500次/分钟。
2.振荡时间：≥30分钟。
3.涡旋振荡位数：≥4位，支持双模块，同时兼容≥4个15mL或50mL离心管的涡旋振荡。
2.2.7 垂直振荡模块
1.通过剧烈的上下垂直振荡，使样品与提取液进行充分的混合、碰撞，让目标化合物进入提取液中。
2.振荡频率：≥1000次/分钟。
3.振荡振幅：≥30mm。
4.垂直振荡位数：≥8位，支持双模块，同时兼容≥8个15mL或50mL离心管的垂直振荡。
2.2.8 样品离心模块
1.按照用户设定的时间，自动完成离心操作。样品可以为提取后的样品或净化后的样品。
2.最大离心速度：≥5500rpm。
3.最大离心力：≥5500 RCF。
4.离心时间：（1~99）min。
5.离心位数：≥8位，最大支持≥4位50mL离心管和≥4位15mL离心管同时离心。
6.▲ 具有制冷功能，可进行4℃～室温的离心温度设置。（提供图片说明）
2.2.9 均质子加入模块
1.满足方法中要求单独加入均质子的需求。
2.均质子加入数量可控：（0～99）个。
3.均质子容量：≥800颗，直径：≥8.0mm。
4.可以根据不同样品基质或者不同方法加入不同数量的均质子来满足震荡提取的需求。
2.3 系统控制平台
2.3.1 系统控制：自带嵌入式触摸屏彩色电脑，也可使用键盘输入。
2.3.2 软件功能：
1.直观的方法编辑模块，同时可以对各个步骤的参数进行编辑。
2.序列编辑模块，可以根据需求对样品进行序列编辑。
3.▲ 多方法运行：一次序列运行中可执行≥10种不同流程的并行方法。（提供设备软件截图说明）
3. 仪器配置
3.1 主机1套：
1.60位样品管理模块（50mL带制冷离心管位、15mL收集管位、15mL净化管位，各60位）。
2.液体添加与分取以及固体添加综合模块组（开关盖、加液、加盐等）。
3.4位涡旋振荡模块。
4.8位垂直振荡模块。
5.双模制冷离心模块（4个50mL样品和4个15mL离心工位）。
6.2位夹爪开关盖模块（2位15mL或50mL离心管开盖工位）。
7.均质子添加模块。
8.120°盐管倾倒模块。
9.提取管架移动轨道模块。
10.系统控制平台和控制软件。
11.萃取盐管：4g硫酸镁+1g氯化钠+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠，50支/盒，30盒。
12.15mL净化管：885mg MgSO₄+150mg PSA+15mg GCB，50支/盒，10盒；900mg MgSO₄+150mg PSA，50支/盒，20盒
13.5mL吸头，100个/袋，50袋。
14.50mL离心管，50支/袋，50袋。
15.15mL离心管，50支/包，50包。
16.备品备件包。
4. 售后服务及培训
4.1 自仪器安装调试确认合格之日起整机免费保修≥3年，质保期内提供一切免费维修服务和免费零配件更换，技术操作软件终身免费升级。同时提供保修期内需自行付费的设备耗材及价格清单。
4.2 用户现场免费安装、调试、培训，培训至少4人直至完全能独立操作。
4.3 维修：仪器厂家应在质保期内提供免费上门维修服务。2小时响应，48小时内上门服务，并进行终身维护，提供所中标仪器厂家盖章确认的售后服务承诺书。
4.4 保修期外，中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。
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	索氏水浴提取仪
	1.技术指标
1.1 采用整体式水浴箱设计，配备循环水泵以及多点排布的测温传感器，保证水浴箱水温均衡。
1.2 采用精确的PID恒温控制系统，保证温度精准控制，更加节能环保。
1.3 样品位前后双排设计且前后排交叉放置，便于取放样品。
1.4 智能水浴索氏提取仪的水浴加热时间及加热温度可按需设置。
1.5 每个样品位都配备磁力搅拌机构，搅拌速度、间隔均可调节，可实现样品自动搅拌均匀。
1.6 具备12个通道，更快捷方便。
1.7 独立的水浴温度控制系统，温度（室温～100）℃可调节。
1.8 智能液位控制器，可实现自动上下水、自动补水、自动排水功能。
2. 配置清单
2.1 主机1台。
2.2 脂肪提取冷凝管24个。
2.3 中间提取器24个。
2.4 250mL消解瓶24个。
2.5 冷凝管连接硅胶管13根。
2.6 40#塑料接口夹24个。
2.7 白色水浴锅盖24个。
2.8 冷水机进水管组件1套。
2.9 冷水机出水管组件1套。
2.10 保险丝2个。
2.11 产品用户操作手册1本。
2.12 使用注意事项1份。
3.售后服务
产品整机保修≥2年。
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	实验室信息管理系统
	1.项目概述
建设一套面向食品检验检测机构的实验室信息管理系统（LIMS），支持委托检验检测流程和食品安全监督抽检流程，覆盖业务受理登记、样品管理、检验检测、报告出具、归档等全过程。系统应满足GB/T 27025质量体系要求，并符合RB/T 132、RB/T 264等相关标准规范。
2.技术功能要求
 2.1食品检验流程
系统应支持委托检验检测流程和食品安全监督抽检流程，流程节点包括：业务受理、样品接收及任务分配、创建批次上机、结果登记审核、报告编制、报告审核签发、报告送达等。
2.1.1委托与样品登记
支持政府委托、社会委托登记，关联合同、检测类型、检测方案、国抽对接等信息，生成电子报价单。
支持样品登记受理模板、个人模板，内容涵盖检测项目、方法、判定依据、检出限、判定限、结果单位等。
支持样品信息手动录入、Excel导入、历史样品复制。
支持从资质能力库、产品标准、检验模板、历史样品中选择检测项目、方法和判定依据。
支持项目分包设置，分包项目选择分包商，不流转至检测和样品管理部门。
支持与国家食品安全抽样检验信息系统（以下简称国抽系统）对接，获取样品信息及基础数据，允许拉取国抽基础表并可手动修改。
支持样品编号、标签（含二维码）打印，包括检样、留样、备样标签，标签可自定义。
支持样品流转单打印，内容可自定义。
支持检测时限设置及对检测、报告编制人员提醒。
支持自动计费、折扣计算及人工修改费用。
支持受理人员查询检测进度，按时间段、样品编号、名称、客户、业务类型等组合查询。
支持样品暂停、终止操作，并在各环节提示。
支持样品信息导出Excel。
2.1.2样品管理
支持二维码扫描、批量接收样品。
支持分组制样、制样记录登记、模板选择和修改，支持待制样提醒及待制样样品清单Excel导出。
支持批量扫码登记制样记录、制样标签打印（支持自定义，并可以在标签上自动生成检验组别信息）。
支持检样及备样处置提醒，处理清单可导出Excel。
支持领样，还样登记及扫码快速登记。
支持留样提醒、留样入库登记、存储位置和条件记录。
支持根据保质期、报告时间、结论、业务类型等规则计算处置时间，发起留样处置申请。
支持留样处置审核、处置流程记录及Excel导出。
2.1.3批次管理
支持二级任务分配：一级分配至二级分配人，二级分配至检验人或检验组，检验组可再分配至检验员。
支持一键分配到人、一键分配到组、手动分配及分配取消。
支持查看各组和检验人员当前任务工作量。
支持批量建立检验信息，批量关联原始记录模板、仪器、标液、耗材等溯源信息，支持质控样品添加。
支持批量对不需要检验的项目缺项申请、批量审核，复验任务申请、指定复验人员及审批。
支持检验结果批量录入、期限提醒、批量关联仪器和关键试剂耗材（标准品、培养基、菌株等）使用记录。
支持批量修改检验方法及判定依据、批量生成电子原始记录、批量电子签章。
支持公式配置、自动计算、数据修约、自动判定及手动修改判定结果。
支持原始记录、结果、结论批量提交复核，自动批量分配复核任务，支持批量退回及原因记录、电子签名。
2.1.4分包管理
支持登记时分包项目选择、分包结果录入、报告上传及分包检测结果审核。
2.1.5报告管理
支持原始记录、结果按样品自动汇总生成待编制报告，提供时限提醒、报告预览（包括样品信息、抽样单、样品照片、检测项目信息、原始记录、相关图谱文件等）、项目退回、样品退回。
支持多模板选择、一个样品出具不同报告、项目选择性出报告、营养成分表生成、电子签章、二维码验真、主检人电子签名。
支持报告审核、逐级或自主选择退审并记录原因，支持审核人电子签名。
支持报告签发、在线查看相关资料、退回并记录原因、签发人电子签名及签发时间关联。
支持电子邮件发放、线下送达登记。
支持检测结果（包括项目、检测方法、判定依据、检验结果、结果单位、检出限、判定限等）按国抽数据标准推送至国抽平台，并定时从国抽系统下载最终报告到实验室管理系统。
支持签发后报告变更：变更通过后重新编制，报告编号按规则保留或作废重编。
2.2资源管理
2.2.1人员管理
支持人员档案、培训、权限、绩效等管理，包括基础资料、上岗证书、工作经历、学历、岗位变动、奖惩、晋级、科研成果、系统权限、设备权限、工作量统计等。支持检测项目授权、取消授权及设备授权。
2.2.2客户管理
建立客户及供应商档案，信息包括客户编号、名称、地址、联系人、手机、电话、传真、邮箱、邮编、单位代码等，支持供应商评价功能。
2.2.3仪器设备管理
建立仪器电子档案，支持设备备份数据上传、清理、更新提醒；支持对检定/校准、维护、期间核查等信息进行记录及到期提醒，包括历年证书/文件的上传；支持设备二维码标签打印、手机端扫码查看设备信息；支持与原始记录关联查询检测记录。
2.2.4标液及试剂耗材管理
耗材覆盖标准品、易制毒易制爆试剂、普通试剂、耗材、培养基、菌种、质控样等。支持耗材信息管理及维护功能，包括耗材类型、仓库、台账、采购申请审批、入库管理、出库管理。关键试剂与原始记录关联，自动生成使用记录。支持标准物质配置管理、培养基配置管理、菌株传代与销毁管理、质控样管理。
2.2.5资质能力管理
建立项目、检测方法、检测资质能力库（项目库），支持更新、搜索；能力库与业务受理、报告编制模块建立数据关联，资质不符时提醒；支持按判定标准、检验项目维护资质能力及同一项目不同类型下检出限差异管理。
2.2.6产品标准管理
建立产品标准库，维护实施日期、作废日期、附件等；支持自动查新、作废提醒、替代标准提示；支持添加检测项目及限值、单位、产品类型、关联资质能力；支持附件上传下载、编号、自动加盖受控章、日志记录、模糊查询。
2.2.7方法标准管理
建立方法标准库，支持方法标准维护、自动查新、生效/作废/替代管理、原始记录模板、前处理、公式等；支持状态预警、与测试SOP关联、附件上传下载、自动按预定的规则编号、自动加盖受控章、日志记录、模糊查询。
2.2.8测试SOP管理
支持按检测方法设置SOP，绑定检测方法、分析项目、关联仪器、设置原始记录模板，并与建批业务、原始记录关联，自动匹配检验项目。
2.2.9质量管理
支持管理评审、内审、质量监督、仪器检定、校准、期间核查、维修保养、人员培训、供应商评价、流程管理等线上流程化管理。
2.3原始记录电子化
建立食品检测原始记录电子化方法库，实现无纸化管理，确保规范、原始、真实、完整、清晰、可追溯，符合RB/T 264要求。
支持不同检验业务原始记录模板，可通过数据自动生成、逐条记录、受控的检测原始记录表导入等方式生成。
支持上机实验直接读取图谱峰面积、峰高等数据，按公式自动计算并修约，并提交系统。
支持重量法（水分、灰分、脂肪、膳食纤维等）、滴定法（二氧化硫、蛋白、酸价、过氧化值、总酸、总酯、氨基酸态氮等）等现场数据直接录入，天平数据接口采集，手动输入并自动计算。
支持微生物实验过程信息记录，包括称样量、接种量、培养温度、时间、培养基、现象观察等，支持默认值和批量录入。
支持仪器设备、标准菌株、生化试剂、培养基等溯源信息关联，并支持批量录入。
支持多个检验项目合并至同一原始记录模板，支持标准溶液配制手动或自动模式、多前处理方法的选择。
支持温湿度、仪器编号、使用标准、标准曲线等与仪器关联读取。
支持未检出/无菌等默认结果一键录入、下拉选取或手动修改。
支持电子签名或打印后手写签章。
支持标准溶液配制信息关联、批量填入，过期标液提醒并限制使用。
支持原始记录在报告、审核、归档环节查阅，检验员提交后可由审核人员退回修改。
2.4系统管理
支持人员、权限、业务类型、审批流程、编号、电子模板等管理。
2.5国家食品安全抽样检验信息系统对接
支持从国抽系统同步下载样品信息、抽样表等；支持将检验结果、判定依据、检验方法、检出限、限量值及单位等信息上传至国抽系统，并同步相关检验标准。
2.6统计分析模块
作为独立智能化查询统计及分析模块，支持按行政单位、实验室名称、样品、检测项目、检品编号等查询统计，支持按委托业务、分包业务分类统计。包括单项查询、综合查询、自定义查询、其他查询需求，支持超期、工作量、不合格项目等统计，结果可导出Excel。
2.7数据抽查系统
对国抽对接的食品安全监督抽检信息自动数据抽查，自动比对、即时提醒，经人工核查审批后输出问题数据清单及统计分析报表，筛查批次数≥5000批次/年。
2.8实验室样品管理模块（App）
实现扫码接样、批量接样、制样登记、制样领取、备样提醒、备样登记、备样处置提醒、处置申请、处置、留样登记、留样处置及移动端检测结果录入等功能。
2.9电子档案库管理
支持委托受理、样品管控、检验试验、报告出具全环节纸质及电子资料归集归档、分类存储。
2.10报告验真系统
支持扫描或输入验证码在线核验报告签发状态、内容一致性及数字签名有效性，确认真实版本，防止伪造、篡改。
2.11电子签章系统
采用数字证书与加密技术，确保电子签名法律效力。支持实验数据、检测报告在线签批与用印，记录签署人、时间及操作轨迹，保障文档完整性、真实性和不可篡改性。
2.12仪器采集25台 详情见：《附件1仪器采集设备清单》
实现仪器数据采集并与检验流程集成，支持带工作站、RS232接口仪器，实现仪器图谱及对应数据的自动采集（抓取），实现不同类型数据文件格式解析规则配置，当收到解析文件消息后，启动后台配置好的文件规则进行数据文件解析。支持气质联用仪、液质联用仪、气相、液相、离子色谱、原子吸收、原子荧光、紫外等仪器图谱处理；天平通过数据接口自动采集。支持采集来源、时间、状态、结果及对应样品、项目自动记录，保存原始记录和带谱图原始报告。支持自动计算、修约，并与原始记录关联，自动录入（导入）原始记录中。仪器采集数量25台，详见《附件1仪器采集设备清单》。
3实施及售后服务要求 
3.1实施规划要求 
在项目实施的全过程，采购人有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权利，供应商应全面配合，确保人力、物力的定量投入，定期向采购人提交最新的进展情况报告。 
3.2进度要求 
工期：根据实施规划提供详细、可行的进度计划，合同签署后1月内上线运行，2个月内完成终验。
3.3免费服务期
验收合格后提供 ≥1 年免费服务。
3.4期满运维费
年度运维费不超过4万元，包含实验室管理系统年运维费、国家食品安全抽样检验信息系统数据抽查系统年服务费和云服务器租赁费用（满足5000批次/年以上的检测任务需求）。
3.5保障措施 
严格按照GB/T 27025、RB/T 132、RB/T 264及软件工程规范实施开发，提供关键流程、进度偏差控制等管理措施。
3.6培训要求 
提供现场培训，培训时间、人数、地点和方式由采购人确定。 
3.7系统测试要求 
供应商应编制测试计划，经采购人确认后实施。 
3.8系统验收要求 
验收时提交产品说明书、技术文件、资料、安装测试验收报告等，并汇集成册交付。
4仪器配置
LIMS系统1套（部署在云服务器）；
数据采集工作站1台：CPU 8核，内存16G，磁盘500G，双网卡。
天平数据采集手持终端4台；
标签打印设备2台。
附件1：仪器采集清单：
	需要对接设备清单

	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量

	1
	液相色谱
	Waters
	2695
	2

	2
	液相色谱
	Waters
	Arc
	2

	3
	气相色谱
	安捷伦
	7890
	1

	4
	气相色谱
	安捷伦
	8890
	1

	5
	气相色谱
	安捷伦
	8860
	2

	6
	气质
	安捷伦
	7890B+7000D
	1

	7
	液质
	Waters
	TQD
	1

	8
	液质
	Sciex
	5500+
	1

	9
	ICP-MS
	PE
	Nexion 350x
	1

	10
	ICP-MS
	/
	/
	1

	11
	原子吸收
	安捷伦
	200 Series AA （石墨240Z AA+火焰法240FS AA）
	1

	12
	液相色谱-原子荧光联用仪
	海光
	LC-AFS 9750
	1

	13
	离子色谱
	赛默飞
	ICS-600
	1

	14
	电子天平
	托利多、其他
	ME型号2台、其他5台
	7

	15
	紫外
	安捷伦
	60 UV-Vis
	1

	16
	紫外
	普析
	TU-1901
	1




	5
	玻璃器皿洗烘机
	1.运行环境
1.1 电源：220V，50Hz。
1.2 环境温度：5℃～32℃。
1.3 相对湿度：≤85%。
2.仪器结构
2.1 外壳材质：304不锈钢+防爆钢化玻璃，具有大面积的玻璃可视窗；内腔材质：316L镜面不锈钢；内腔压模圆角设计，最大圆弧R≥25mm，清洗内腔无焊点。
▲ 2.2 清洗内腔容积＞240L，上下两层能同时清洗≥2L蓝盖瓶，内置2个6kg清洗剂存储仓，清洗剂储存仓位于清洗仓正下方，减小占地面积；双层耐高温玻璃窗（提供2层清洗实物现场照片）。
2.3 门内板采用一张钢板冲压拉伸工艺形成篮架支撑轨道和积水槽防外溢设计；底舱采用钢板冲压拉伸形成，坡度≥10%以达到快速排水。
3 控制系统
 3.1 控制系统为微电脑芯片，具有≥15个检测信号源，7寸及以上触摸屏，触摸屏与门一体式防水设计，自定义程序＞100种，可建立至少四个快捷方式，方便客户“一键运行”。
3.2 具有三级权限管理，用户名和密码以字母和数字组合形式。
3.3 屏幕在运行时自动休眠保护和人工唤醒，进水量、清洗程序、清洗阶段、时间、温度、管道压力数据等参数实时显示。
4.循环系统
▲ 4.1 循环泵采用PMSM三相永磁同步直流无刷水泵技术，循环量（0～600）L/min，可在程序中根据需求变频调节（提供水泵检测报告证明）。
 4.2 内置纯水增压泵，配有管道压力传感器实时监测管道水压和喷臂转速传感器实时监控清洗内腔，管道压力在面板上实时显示。
4.3 风水切换管路、管道加热系统、水压力变送器、预留在线电导率接口，采用卡盘快接工艺设计，为用户提供更便捷的计量或维护。
5 管路系统
5.1 仪器应采用背部供水方式为清洗篮架供水，篮架采用模块设计，每1/2模块可以自由互换，灵活使用。
 5.2 清洗篮架所有进水鸭嘴口为不锈钢材质，喷水嘴为无焊接工艺制造，喷水嘴可拆卸互换，顶端加装防护套，避免器皿被划伤。
5.3 自来水与纯化水进水口，无冷凝水进水口（环保设计节约用水、空冷方式）；一根排水管设计，符合EN1717的防回流设计，防止回流造成污染。
5.4 设备应具有净水装置，供器皿清洗。三级水出水量不低于60L/h。
6 安全保护系统
6.1 电子安全锁，采用电动开门和自动锁门技术，内腔高温时禁止开门保护，延时启动功能，清洗完成后可自动开门余温再次烘干，可设置开门温度限值。
6.2 机器具有过温保护功能，漏水实时监测保护功能，机器具有停水自恢复功能；程序断电后自动记忆，清洗剂缺液自动显示提醒。
 6.3 具有多层过滤系统：过滤网采用一体成型设计，孔径≤0.8mm，杂物具有专用垃圾收集杯，收集杯孔径≤0.4mm。
 6.4 过滤网、收集杯以及下喷淋臂均可轻松拿取，无需借助工具，提供了极为便利的维护条件。
7.干燥系统
7.1 管道式压缩风机HEPA烘干系统，热风循环量不低于110m³/h，干燥空气通过注射清洗栏架直达器皿内部，可彻底干燥玻璃器皿的内部和外部，温度可调（室温～120）℃，干燥时间（0～300）分钟。
▲ 7.2 采用双通道节水空冷技术，自来水冷却消耗量≤0L，可进行热蒸汽冷凝和冷却水自动排放，能够在循环结束前冷却玻璃器皿（提供不需要自来水冷却证明材料）。
7.3 高效过滤器等级为H13，其过滤效率≥99.995%，无需工具可轻松更换。
8.配置
8.1 洗瓶机主机1台。
8.2 上层、下层清洗托架各1套。
8.3 指纹识别模块1套。
8.4 250mL锥形瓶篮架1个。
8.5 200mL容量瓶篮架1个。
8.6 试管、顶空瓶篮架1个。
8.7 移液管篮架1个。
8.8 烧杯清洗框1个。
8.9 内置式纯水增压泵1个。
8.10 纯水机（出水量不低于60L/h）1台。
8.11 清洗剂10桶。
9.验收及质量
 9.1 在设备正常运行状况下，经压力测试，100%注水24小时无漏水现象出现。
10.售后服务和货期
10.1 设备安装、调试和货期：仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在10个工作日内完成。
10.2 维修响应时间：仪器厂家对用户的服务要求应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。
10.3质保期≥2年。

	6
	超纯水机
	1.基本要求
1.1 进水水源：城市自来水，水温（1～45）℃，水压（1～5）KG，TDS＜650PPM。
1.2 主机体积：宽≤500mm×深≤500mm×高≤500mm。
1.3 适用范围：分子生物学、生命科学、生物工程、动植物细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究、ICP、HPLC、GC、AAS、PCR、Q-PCR、肽谱分析等各类高端研究和高精密分析实验用水。
1.4 达到标准：中国分析实验室用水规格（GB 6682-2008）一级水标准；中国国家电子级超纯水规格（GB/T 11446.1-1997）EW-I标准。
2.出水水质
2.1 制备、取水种类：纯水/超纯水一体化智能系统，一机两用，可同时制备取用两种水质的水，即RO纯水和UP超纯水。
2.2 超纯水水质：电阻率18.25ΜΩ.cm@25℃。
2.3 制水量：≥10L/h。
3.基本配置
3.1 配置真空压力无菌储水桶3.2G。
3.2 水质检测显示配置：配置三路三显三检测显示仪。
4.需满足的功能特点
4.1 系统具备故障监测指示功能（液晶屏显示RO检测、UP检测、泵检测、阀检测、仪表检测、UV检测、UF检测），能自动检测修复主机微电脑控制系统的各项错误程序。
▲ 4.2 配有多功能手持式红外线遥控器，具备专用遥控控制和遥控设置定量取水功能，可在50米内随意遥控控制各项操作，免除人工来回奔跑和取水等候。（提供技术证明资料）
4.3 红外线远距遥控控制技术，使主机拥有两套控制操作系统，设备操作更方便、可靠。
 4.4 系统具备多级过滤装置。
4.5系统具备耗材失效自动报警并提醒更换功能。
5.质保
质保期≥1年。备件：预处理替换滤芯1套。
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	二氧化硫检测仪
	1.可同时完成自动加酸、加热、蒸馏回流、冷却、氮吹控制、磁力搅拌、接收工作。
2.操作方式：液晶触摸屏操作，单通道独立控制，具备一键启动功能。
3.加热单元：6通道单路独立控制，PID功率控制（0～500）W可调。
4.加热方式：采用远红外陶瓷加热装置代替普通电热炉或电热套，更节能，防水效果好，耐酸碱腐蚀。
5.连接外置大功率冷水机制冷，控温范围-20℃~35℃，制冷冷却效果好，可连续实验。
6.自动清洗蒸馏管路功能，减轻实验室工作量，且能更好地消除交叉污染。
7.氮吹控制：每个单元采用独立的转子流量计控制氮气流速，流速控制范围在（200～2000）mL/min；超压可自动泄压。
▲ 8.接收瓶每个通道都内置磁力搅拌器，搅拌速度可单组单调，可无级调速。（提供仪器整体照片证明）
▲ 9.主机配备至少6路蝴蝶夹装置，样品接收完成后，无需转移可直接滴定。（提供主机配备蝴蝶夹装置照片证明）
▲ 10.主机配套接收管路试管口放置装置，实验结束后，试管口可直接插入放置，方便快捷整洁。（提供接收管路试管口装置图片证明）
11.按照国家标准要求，使用1000mL圆底烧瓶作为加热容器，不接受其他非国家标准要求的异型加热容器。
12.时间控制：单通道（0～600）min可设定。
13.加酸通道与氮吹通道采用独立管路设计，防止酸雾反冲影响酸化氮吹流量精度。
14.内置四通路全自动加酸功能，手动加酸和自动加酸可选，方便快捷。
15.仪器加酸管为特氟龙材质，耐酸腐，加酸总误差在2%以内。
16.每次加酸后自动排空，管路无需额外清洗，操作轻松方便。
17.除测定食品二氧化硫指标中的方法一、方法二外，可升级配置满足食品二氧化硫指标中的方法三以及食品中乙醇、甲醇、丙酸钙、丙酸钠、N-亚硝胺类等多种指标的测定。
18.氮气发生器
18.1 氮气流量：（1～12）L/min可调。
18.2 制氮原理：PSA变压吸附。
18.3 气体出口规格：1/4'' BSP Female x1。
18.4 颗粒：＜0.01μm。
18.5 气体纯度及露点：气体纯度≥99.9%；气体露点：＜-40℃。
18.6 温湿度：环境温度2℃～35℃；环境最大湿度85%RH。
18.7 噪音：≤54dB @1m。
18.8 电源：220V 50Hz 。
19.仪器配置
19.1  6通道主机1台。
19.2 氮气发生器1台。
19.3 全自动加酸系统1套。
19.4 1000mL两口烧瓶12个。
19.5 250mL锥形瓶12个。
19.6 标准冷凝瓶12个。
19.7 减压阀转换接头1个。
19.8 磁力搅拌转子12个。
19.9 冷水机1台。
19.10 其他备品备件及说明书1套。
20.售后服务
20.1 设备验收合格后免费保修≥2年，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费。
20.2 免费提供软件终身升级。
20.3 保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养。
20.4 免费提供操作和维修培训计划，至少两人次的完整技术培训。
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	智能一体化蒸馏仪
	1 仪器原理设计需符合GB 5009.26-2023《食品安全国家标准 食品中N-亚硝胺类化合物的测定》、GB 5009.120-2025《食品安全国家标准 食品中丙酸及其盐的测定》、GB 5009.36-2023《食品安全国家标准 食品中氰化物的测定》和GB 5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》中的第一、二、三法。
2 一体化水蒸气蒸馏仪包括以下部分：主机、水蒸气加热单元、陶瓷碗加热单元、控制及人机交互单元、氮气控制及自动加酸单元、自动称重接收单元（带制冷）、馏出液截止单元、自动泄压排废单元、气密性自动检测单元等。
3 水蒸气加热单元
3.1 主机内置不少于6路的水蒸气自动发生装置，可自动连续稳定输出水蒸气，无需外接其他的水蒸气设备。
3.2 水蒸气装置内置超温保护功能，一旦温度过高系统可自动停止加热以免发生危险。
3.3 主机内置水箱，液位自动检测，自动补水，防止加热部件干烧。
3.4 蒸汽量输出可调。
4 控制单元
4.1 控制单元需与主机为镶嵌结构，非外置式平板电脑等。
4.2 触摸屏可设定各路水蒸气加热单元的功率（0～400）W及蒸馏加热单元的功率（0～400）W，设定工作时间倒计时（0～200）min，可设定馏出液收集重量（0～500）g；蒸馏到达时间或重量设定条件时，机器自动停止加热，并自动泄压。
5 冷凝管单元
仪器需设计有不少于6路的蛇形冷凝管，冷凝管上无需设有磨口清洗塞，仪器内置自动清洗程序可对冷凝管内部及馏出液管路进行自动清洗。
6 氮气控制及自动加酸模块
6.1 主机需设计有不少于6路的可自动加酸及氮气控制模块。加酸和氮气输入口组成一个集成装置，经玻璃管插入烧瓶内的液面底部。加热启动后系统可自动加酸，无需人工加酸。
6.2 自动加酸模块，设备集成自动加酸装置，每路独立控制，可设定加酸量（0～30）mL，可进行加酸精度的校准、管路清洗等功能，一键启动，方便快捷。
▲6.3 氮气流速可通过转子流量计逐路手动调整，流量范围：（200～2000）mL/min，转子流量计不小于6组，仪器设置有调压阀对进入仪器的氮气进行调压，仪器内部设置有泄压阀，防止内部超压。（提供氮气控制及加酸界面截图）
7 样品接收
7.1 主机可通过触摸屏设定每路样品的馏出液重量（0～500）g，蒸馏结束可自动切断加热电源，水蒸气输出可自动停止。
7.2 仪器带气密性自动检测功能，一键开启气密性检测，实时显示负压值，压力达不到要求的通道提示气密性检测不通过。
▲ 7.3 仪器样品接收部分具备制冷功能，温度控制0℃～室温。（提供制冷功能软件图片证明）
8 产品规格要求
8.1 加热单元≥6组。
8.2 时间设定：（0～200）min。
8.3 自动加酸体积设定：（0～30）mL。
8.4烧瓶体积：500mL、1000mL。
9 配置清单
9.1 主机1台。
9.2 内置水蒸气装置6组。
9.3 500mL烧瓶12只。
9.4 1000mL烧瓶12只。
9.5 接收瓶12只。
9.6 转子流量计6组，流量范围：200—2000mL/min。
9.7 烧瓶置放架2副（12个工作位）。
9.8 气密性检测系统1套。
9.9 外置大功率冷却水制冷系统1套。
9.10 液晶触摸屏1块。
9.11 保险丝2个。
9.12 合格证1份。
9.13 产品使用手册1份。
10 质保期
质保期≥2年。
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	微波消解罐
	适用于实验室现有的微波消解仪。
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	离心机
	▲ 1 最高转速≥18500r/min（提供图片证明）。
2 转速精度≤±10r/min。
3 最大相对离心力≥23700×g。
4 最大容量：≥6×100mL，可选配不少于19款转子，既能高速离心，又能大容量离心。
5 整机噪声：≤65dB(A)。
6 定时范围：1s～99min59s、1min～99h59min。
7 加/减速曲线：≥10种升速曲线、≥10种减速曲线，自定义档位可以根据实验需要直接设定升速和减速的时间，确保获得最佳离心效果。
8 控制系统：7寸及以上高清触摸屏控制，操作简便，显示直观。
9 可配备通过第三方认证的气密性角转子，有效防止气溶胶及液体外泄。
10 用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。
11 具有超速、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护，确保人身、机器安全。
12 净重≤36kg。
▲ 13 配置要求：6×50mL尖/圆底角转子带15mL尖底适配器（最高转速≥12000r/min，最大相对离心力≥15292×g）（提供图片证明）。
14 质保期≥3年。
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	万能粉碎机
	1.技术参数
1.1 可放置8个800mL样品杯，一次可处理1个样品，转盘式设计。
1.2 最高转速≥15000转/分。
1.3 粉碎刀组材料：316不锈钢。
▲ 1.4 带清洗池，具有自动清洗粉碎刀头功能，清洗转速、时间均可设置。（提供实物照片证明）
1.5 清洗液可选配加热装置，清洗液温度可设置。
1.6 在程序编辑界面可以直接设定粉碎转速和时间，并可分两段设置梯度转速。
1.7 可以设置99个操作程序并保存在机器上以便随时调用。
1.8 真彩触摸屏呈45度安置，保证视觉清晰，控制精确，不会误操作，保证使用效果，有专门急停实体按钮，以防止意外发生。
1.9 专业LC型粉碎刀组，保证样品充分粉碎。
1.10 模仿人工在垂直方向设置从上而下循环运动，实现样品多层面粉碎，垂直运动速度可设。
1.11 通过自带液晶面板在主机上直接设定程序，无需另配电脑控制。
1.12 批次间处理不同样品时，无需更改工作方法，能自动检测并进行粉碎。
1.13 清洗程序可单独运行。
1.14 粗粉碎和精细粉碎一体机完成：支持间歇式粉碎、转速递增式粉碎、连续式粉碎。
▲ 1.15 带自动刮内壁装置（提供实物照片证明）。
1.16 带透明安全防护门，方便观察。
1.17 安全联锁：安全门未关闭不会启动粉碎；开安全门立刻停止粉碎；粉碎过程安全门锁死无法打开。
1.18 中文操作系统，操作简便。
2.主要配置
2.1 粉碎机1台。
2.2 专业LC型粉碎刀组1套。
2.3 800mL样品杯20个。
2.4 刀片5个。
2.5 刮内壁软片10个。
3.质保期
质保期≥1年。
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	生化培养箱
	▲ 1 内尺寸：容积≥250L；外尺寸(W×D×H)mm≤800×800×1600；控温范围：0℃～+85℃；温度波动度：±0.3℃；温度均一性：±1.0℃；隔板标配/最多：3层/18层。（提供产品彩页或官网截图等相关证明）
2 箱体左右两侧配置直径￠37mm的测试孔，可供外接测试电源或信号线使用。
3 配备进口载重型万向脚轮：外形小、承重性高、四轮设计转动顺畅、移动安全、便捷。
▲ 4 配置7.0寸及以上LCD超大液晶触摸屏，触摸式操作；设备所有运行参数全面系统显示，操作简单、明了。（提供产品彩页或官网截图等相关证明）
5 门与箱体之间采用耐高温之高张性密封条，以确保测试区域的密闭性，为试验过程的精度和稳定提供保障。
6 采用模糊P.I.D智能控制方式，具有可编程程序运行模式；温度控制输出功率均由微电脑演算，以达到高精度及高效率之用电效益。
7 独特的风道结构，进口风扇马达搭配耐高、低温的多翼式结构循环搅拌风叶，以达到空气强制对流垂直扩散的循环效果。
8 以高质量抗菌不锈钢材质和经圆边处理而制成的光滑表面，易于清洁和保持完美的清洁度。
 9 配置USB输出存储端口，方便用户对试验数据导出与存储（数据不可更改）；加强人机对话功能，确保试验过程及数据的完整性和可追溯性。
10 具备超大可视观察窗，能在外门不被开启的情况下，全方位、立体式观察设备内部各个区域的实验情况。
▲11 标配有漏电保护、独立的可调温度安全装置、压缩机过压保护、冷却风机过热保护、开门报警、传感器报警等功能，确保使用过程的绝对安全。（提供产品彩页或官网截图等相关证明）
12 配置品牌压缩机和散热风机，三芯高精度温度传感器。
 13 配置自动化霜功能，可有效避免设备长期运行时蒸发器结霜而造成的温度波动。
14 配置紫外杀菌消毒功能。
15质保期≥3年。
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	冰箱
	1.冷冻冷藏箱
1.1容积：≥300L，其中冷冻≥100L；
1.2温度：冷藏（2～8）℃，冷冻（-10～-26）℃；
1.3带门锁；
1.4温控系统：双屏独立显示温度，可设定高低温报警；
1.5双制冷系统：双压缩机双系统，冷藏冷冻温度独立控制；强制风循环，制冷迅速，温度均匀；
1.6不锈钢内胆+不锈钢隔板，防腐蚀易清洁；
1.7保障系统：具有高温、低温、环温高、电池电量低、传感器故障、通讯故障、开门、断电等声光报警功能，保障物品存储；
1.8质保：≥1年。
1.9数量：1台
2.立式冷藏展示冰箱（7台）
2.1温度：可控制在（0～4）℃范围内；
2.2容积：≥250L；
2.3数量：7台；
2.4质保：≥1年。
3冷冻冰箱（12台）
3.1温度：≤-18℃；
3.2容积：≥300L；
3.3数量：12台；
3.4质保：≥1年
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	电子天平
	1.电子天平（220g，1mg）×2台
1.1 极限值
1.1.1 最大秤量：220g。
1.1.2 可读性：1mg。
1.1.3 重复性（5%载荷下）：≤1mg。
1.1.4 线性偏差：≤2mg。
1.1.5 灵敏度温度漂移：≤0.0004%/℃。
1.2 典型值
1.2.1 重复性（5%载荷下）：≤0.7mg。
1.2.2 线性偏差：≤0.6mg。
1.2.3 最小称量值（USP，允差=0.10%）▼：1.4g。
1.2.4 最小称量值（允差=1%）▼：0.14g。
1.2.5 稳定时间：3s。
1.3数量：2台。
2.电子天平（2200g，10mg）×2台
2.1极限值
2.1.1最大秤量：2200g。
2.2.2可读性：10mg。
2.1.3重复性（5%载荷下）：≤10mg。
2.1.4线性偏差：≤20mg。
2.1.5灵敏度温度漂移：≤0.0004%/℃。
2.2典型值
2.2.1重复性（5%载荷下）：≤7mg。
2.2.2线性偏差：≤6mg。
2.2.3最小称量值（USP，允差=0.10%）▼：14g。
2.2.4 最小称量值（允差=1%）▼：1.4g。
2.2.5稳定时间：3s。
2.2.6数量：2台。
3.电子天平（4200g，10mg）×1台
3.1极限值
3.1.1最大秤量：4200g。
3.1.2可读性：10mg。
3.1.3重复性（5%载荷下）：≤10mg。
3.1.4线性偏差：≤20mg。
3.1.5 灵敏度温度漂移：≤0.0004%/℃。
3.2典型值
3.2.1重复性（5%载荷下）：≤7mg。
3.2.2线性偏差：≤6mg。
3.2.3 最小称量值（USP，允差=0.10%）▼：14g。
3.2.4最小称量值（允差=1%）▼：1.4g。
3.2.5稳定时间：3s。
3.2.6数量：1台。
4.质保期
质保期≥1年。
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	干燥箱
	▲ 1 内部尺寸：容积≥150L；外部尺寸(W×D×H)mm≤650×650×1100；控温范围：Rt+10℃～+220℃；控温精度：±1.0℃；温度均匀度：±2.0℃；隔板（标配/最多）：3/12。（提供产品彩页或官网截图等相关证明）
2 门与箱体之间采用耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭，有效防止能量损失并可延长加热元件的使用寿命，从而确保测试数据的精度和设备稳定性。
3 以高质量抗菌不锈钢材质和经圆边处理而制成的光滑表面，易于清洁和保持完美的清洁度。
▲ 4 配置超大型液晶触摸屏控制器，触摸式操作；设备所有运行参数全面系统显示，操作简单、明了。（提供产品彩页或官网截图等相关证明）
5 采用高科技矿物纤维环保保温材料，使其具备良好的隔热性和保温性，以确保设备的热稳定性。
 6 后置风道结构与加热系统，进口风扇马达搭配耐高、低温的多翼式结构循环搅拌风叶，以达到空气强制对流垂直扩散循环效果；可有效避免烘干过程中因水滴的产生，从而造成故障的可能。
7 侧面可选配带有新风循环功能的新风调节孔，从而调节通风量。
8 模糊P.I.D智能控制方式，PT1000三芯高精度温度传感器，具有可编程程序运行模式；温度控制输出功率均由微电脑演算，以达到高精度及高效率之用电效益。
9 配置USB输出存储端口，便于试验数据的导出与存储（数据不可更改），确保试验过程的完整性和可追溯性。
10 具备超大可视观察窗，能在外门不被开启的情况下，全方位、立体式观察设备内部各个区域的实验情况。
▲11 标配有漏电保护、独立的可调温度安全装置、开门报警、传感器报警等功能，确保使用的绝对安全。（提供产品彩页或官网截图等相关证明）
12 控制系统具有普通模式和程序模式两项功能供用户选择。
13 可选配外形精巧、承重性高、四轮转动顺畅的移动台车，确保移动过程中安全与便捷。
14 质保期≥3年。
15数量：2台。
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	食品粉碎机
	1.容量：最大容量范围（3～6）L；
2.功率：≥2000W；
3.档位：多档可调；
4.带点动开关；
5.转速：≥20000r/min；
6.数量：4台；
7.质保：≥1年。
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	超声波清洗机
	1容量：≥20L。
2超声频率：40kHz。
3 超声功率：≥500W。
4 超声功率可调范围：（40～100）%。
5加热功率：≥800W。
6 温度设定范围：室温～80℃。
7工作时间可调：（1～60）min。
8液位显示、保护：有。
9其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源。
10 质保期≥1年。
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	酸度计
	1 测量范围：
(-2.00~16.00) pH
(-2000~2000) mV
(-5~105)℃
2 分辨率：0.01/0.1pH、1mV、0.1℃。
3 精度：±0.01 pH、±1 mV、0.3℃。
4 温度补偿：自动/手动。
5 自动/手动终点：有。
6 终点提示音：有。
7 终点图标：有。
8 校准：最多5点、线性/线段、4组预设缓冲液。
9 数据存储容量：200组测量数据、当前校准数据。
10 质保期≥1年。
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	马弗炉
	▲ 1 采用数显程序控制器，控温精准，可设置30段升降温控温程序。（提供彩页或技术白皮书证明）
2 选用铁铬铝作为加热元件，耐高温性能好，抗氧化能力强，使用寿命长。
▲ 3 选用多晶莫来石纤维炉膛，相比传统炉膛耐高温、易加工、不易损、高温形变小、导热系数小。（提供彩页或技术白皮书证明）
4 炉门及炉膛外壁全腔外壁通风设计结合热感应强制散热，使用高温时外壳可控制在50℃以内。
 5 炉膛与外壳之间的保温层采用氧化铝保温砧，保温性能优秀。
▲ 6 采用不锈钢炉壳，外形整体性好。（提供彩页或技术白皮书证明）
7 采用部件整体式设计，表面无焊点，一体性更强。
8 配有一组电流电压显示仪表，实时显示电流电压状态。
9 多处配有散热风扇，防止电路过热，保证使用过程安全可靠。
10 设有过流、过压、过热、漏电、短路、开门断电等多种安全保护措施，保证使用安全。
11 最高温度≥1200℃。
12 波动度≤1℃。
13 容积≥12L。
14 输入功率≥4kW，电压220v。
15 重量≤90kg。
16 质保期≥2年。
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	备样货架
	1.尺寸：2000×500×2000mm；
2.承重：≥300kg/层；
3.层板结构：4层梁4层货，层距可调，底层离地净尺寸≥150mm；
4.层板厚度：≥1.5mm；
5.立柱：管壁厚度≥1.2mm；
6.调节功能：层板高度可自由调节，调节间距≤50mm；
7.数量：20个；
8.质保期：≥1年。
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	自动混匀仪
	1.涡旋混合器（3台）
1.1电源：AC 220V 50Hz；
1.2转速范围：≥（500～2800）rpm；
1.3工作模式：连续运行 + 点触（点振）；
1.4档位：多档可调；
1.5工作台：碗型、平板型可调换；
1.6配件：提供两种工作台；
1.7数量：3台；
1.8质保：≥1年。
2.多管涡旋混合器（1台）
2.1电源：AC 220V 50Hz；
2.2转速范围：≥（500～2500）rpm；
1.3工作模式：连续运行；
1.4驱动方式：无刷电机；
1.5工作台：多种型号可调换；
1.6配件：提供适用于50ml离心管（≥15个）和15ml离心管（≥36个）的承载模块；
1.7数量：1台；
1.8质保：≥1年。
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	电位滴定仪
	1.用途
适用于酸碱、氧化还原、沉淀、络合及非水滴定等各类电位滴定分析。
2.主要技术指标
	项目
	要求

	滴定重复性
		≤0.2%

	滴定管容量允差
	10mL:±0.025mL;20mL:±0.035mL

	滴定管分辨率
	1/14000 以上

	滴定管输液速度
	满度时（55±10）s

	pH测量范围
	0.00～14.00 pH，分辨率0.01pH，误差±0.01pH

	mV测量范围
	±1800mV，分辨率0.1mV，误差±0.05%FS

	温度补偿范围
	-5.0～105.0℃，误差±0.3℃

	稳定性
	±0.3mV/3h


           
3.功能要求
3.1液晶显示，可实时显示滴定曲线、方法和结果。
3.2支持动态滴定、预设终点滴定、模式滴定、空白滴定、手动滴定等多种模式。
3.3可建立、编辑和存储滴定方法，支持pH直读。
3.4滴定管路耐酸碱及有机溶剂，适用于非水滴定。
3.5可存储不少于200套滴定结果及曲线，符合GLP规范。
3.6具备RS-232和USB接口，可连接打印机或电脑，配套专用软件。
3.7支持中英文界面及断电保护。
4.标准配置
4.1主机 1台
4.2 pH玻璃电极、参比电极、铂电极、银电极 各1支
4.3 温度电极 1支
4.4 滴定管装置（10mL或20mL） 1套
4.5 电极架、贮液瓶 各1套
4.6 说明书及操作手册
5.售后服务
5.1免费上门安装调试及培训
5.2整机保修≥1年
5.3报修后24小时内响应
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	手动固相萃取装置
	1.用途
用于样品前处理过程中的净化和富集，适配标准尺寸固相萃取（SPE）小柱。
2.主要技术指标
	项目
	要求

	处理样品位数
	≥12位

	流路控制
	每通道独立阀门控制，独立流路，防交叉污染

	真空腔体材质
	加厚玻璃或石英玻璃，透明可视

	耐压能力
	可耐受≥ -80kPa 负压

	与样品接触部件材质
	聚四氟乙烯（PTFE）等耐腐蚀材料

	试管架
	PTFE材质，高度可调，适配多种规格试管（如φ11、φ13、φ15、φ22等）

	真空泵
	真空压力≥0.075MPa，最大流量≥10L/min


              
3.功能要求
支持单样品独立处理及批量处理；
防雾化真空槽设计，便于观察萃取过程；
配有真空表及泄压阀，可实时监控和调节真空度；
萃取柱托盘材质耐腐蚀、不易变形。
4.标准配置
手动固相萃取装置主机（含真空槽、顶盖、萃取柱托盘） 1套
流量控制阀（数量与样品位数匹配） 1套
试管架（适配多种规格试管） 1套
真空泵（含缓冲瓶及连接管路） 1台
真空表及泄压阀 1套
配套试管（若干）
5.售后服务
免费送货上门及安装调试
整机保修≥1年
报修后24小时内响应
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	全自动真空平行浓缩仪
	1 主机
1.1 批处理能力：可支持16位样品同时进行浓缩。
1.2 配套样品架：16位样品架，可同时兼容300mL、200mL、50mL浓缩杯等多种规格。
▲ 1.3 浓缩盖板采用整体、独立密封二合一设计，无需暂停仪器，无需全部泄压，即可随时单独添加和直接真空下拔出某个样品，不影响其他样品的浓缩，提高浓缩效率。（提供真空下单个浓缩杯可以直接被独立上盖拔出的照片）
▲ 1.4 样品架与配套盖板采用一体上翻盖设计，支持任意位置悬停，浓缩盖板采用便捷卡扣式安全锁设计，无需拆卸锁紧，可实现快速开关密封上盖。（提供上盖板采用卡扣锁紧的照片）
▲1.5 每个浓缩杯通过各自管路独立密封，独立排出，避免样品爆沸引起的串液问题，防交叉污染、防回流设计。（提供每个浓缩杯上具有独立管路的照片）
▲1.6 独立管路可实现管路清洗，消除残留物质干扰。（提供独立管路单独单根清洗的照片）
1.7 浓缩杯可任意位置数量放置，浓缩杯悬空设计不受力，无需考虑对称位置放置浓缩杯。
1.8 浓缩腔体为全透明设计，可视性强，运行时LED灯可对样品底部的浓缩状态进行观察。
1.9 全密封避光设计，可配蓝色或茶色闭光面板，对于见光易分解样品，可避光关灯操作。
2 加热模块
2.1 整个浓缩杯全包围式水浴加热，不在空气中外露，提高浓缩效率。
2.2 加热腔体创新导热及双层保温系统设计，防蒸汽冷凝，保证温度稳定性。水位异常时具有自动报警功能。
2.3 温度可设定（室温～100℃），双层保温，可设八级以上温度梯度，方便蒸发混合溶剂。
2.4 水平振荡转速范围：（0～300）rpm，可设八段以上控制，根据样品量实时调整转速；水平振荡偏心率可调范围：（0~10）mm。
▲ 2.5 冷凝回收模块：冷凝回收模块为双冷凝塔设计，可以实现溶剂蒸汽和尾气双重回收，全面确保绿色环保。（提供两套冷凝塔照片）
3 真空控制
3.1 防腐蚀隔膜泵，具有优异的耐化学腐蚀设计，所有与气体接触部分均为聚四氟乙烯（PTFE）材料，不仅对进气口到出气口的化学腐蚀性气体有很好的耐受性，对冷凝液也有很好的耐受性。
3.2 双级泵的结构，同时具有抽气速度大和低极限真空的优点，真空泵最大抽速34L/min，极限真空8mbar。
3.3 抽气腔和驱动部件所在的腔室是密封分离，确保机械部件的使用寿命。
4 水循环
4.1 控温范围：5℃～35℃，LCD数字显示温度。
4.2控温方式：PID数字控温技术与热气旁路技术（Hot Gas ByPass）相结合。
4.3 控温精度：±0.5℃。
4.4 冷却方式：压缩机制冷，高质量工业压缩机组，保证超强的长久工作性能。
4.5 制冷功率：≥750W@25℃。
4.6 水泵流量：≥4L/min，泵压：≥2bar。
4.7 环保型制冷剂R134A。
5 工作站
5.1 采用触控终端控制。
5.2 软件可实时改变温度、真空度、振荡，可定时操作，图形显示梯度曲线，实时展示各参数动态变化。
5.3 软件内置常用溶剂动态应用数据库，用户可自行扩展数据库。
5.4 软件支持防暴沸功能，可自动泄压避免系统过压，可有效控制暴沸和起泡。
6 配置要求
6.1 真空浓缩主机1台。
6.2 全透明水浴模块1套。
6.3 加热振荡模块1套。
6.4 安卓触摸屏控制系统1套。
6.5 冷凝回收系统1套。
6.6 真空泵及控制器1套。
6.7 冷却循环系统1套。
6.8 16位浓缩盖板（可独立取放）1套。
6.9 浓缩杯外置架2套。
6.10 300mL浓缩杯32个。
7 质保期≥2年
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	灭菌锅
	一、性能指标
1 高压灭菌器是特种设备，供应能力要求：投标人所投产品制造商须具备独立供应能力，产品（含压力容器和控制系统及软件等）不接受分包、转包设计及生产。须提供承诺函（格式自拟）。
2 容量：（50～60）升，立式结构，底部带脚轮。
▲3 压力容器，设计温度≥153℃，容器设计压力：0.42MPa（生产厂家提供本厂自制压力容器铭牌，不允许借用第三方厂家铭牌）。
4 灭菌工作温度（105～138）℃。
5 容器采用304不锈钢，抗腐蚀性更强。
 6 具有成熟的灭菌器压力容器制造技术，具有压力容器制造经验。
▲ 7 干烧保护装置：灭菌腔底同时具备3种干烧保护装置，保护装置至少包括液胀式、温度感应式、离子浓度式三种不同干烧保护方式，保护装置至少要有一种采用耐腐蚀热信号传递快的铜质材料。（提供实物图片）
8 开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖），下压式关盖，单手可实现开关盖。
 9 多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，更多点的锁紧连接结构保证了压力容器的受力均衡，保证了仪器的安全性，在安全的状况下轻推触拨开关就可轻松解除锁紧状态。
10 快速开门结构：采用快速开门结构，3秒内就可完成从解除联锁到腔门完全敞开整个过程。
11 人性化的台面结构：台面上没有障碍物结构，灭菌样品可从灭菌腔轻松取出或放置，同时在取出放置过程中也可先平放在台面上作为中转，摒弃了女性使用者在提放重物样品过台面带来的不便。
12 腔门完全敞开及任意停留性能：腔门完全打开时与灭菌腔可达到90度角，大件样品可垂直从腔内取出；且腔盖可以在任意角度停留，防止腔盖突然砸下风险。
17.13 合理的台面高度：地面到操作台面的高度不超过90cm。
17.14 水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒。
15 安全阀起跳压力（最大使用压力）：≥0.30MPa。
16 定时：灭菌时间（1～6000）分钟，保温时间（1～9999）分钟，预约灭菌时间（0～10）天。
17 六级排汽方式：灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来。
18 压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置。
▲ 19 灭菌器压力容器安装：具备基本的特种设备灭菌器压力容器安装能力（提供5名特种设备作业人员资质及上一年度社保证明）。
20 状态流程图显示灭菌进程。
21 安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、漏电保护、过流与短路保护。
22 附件：不锈钢提篮2个。
▲ 23 具有消毒器械及灭菌器生产资质。（提供资质证明）
24 备件：压力表、安全阀各一套。
25 工程师上门免费。
26 质保期≥3年。
27数量：1台。

	26
	设备搬迁
	1.概况
本项目为食品检验实验室精密仪器设备搬迁服务，将采购人实验室3楼现有精密分析仪器共15台（套）搬迁至同楼8楼指定位置。搬迁过程不涉及外部道路运输，不要求对设备进行整体打包。
投标人须根据现场实际情况，制定安全、可靠、可追溯的楼内搬迁方案，确保正常设备搬迁后基本功能完好。
2.搬迁设备清单
	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量

	1
	液相色谱
	Waters
	2695
	2

	2
	液相色谱
	Waters
	Arc
	2

	3
	气相色谱
	安捷伦
	7890
	1

	4
	气相色谱
	安捷伦
	8890
	1

	5
	气相色谱
	安捷伦
	8860
	2

	6
	气质联用仪
	安捷伦
	7890B+7000D
	1

	7
	液质联用仪
	Waters
	TQD
	1

	8
	液质联用仪
	Sciex
	5500+
	1

	9
	ICP-MS	PE
	Nexion
	350x
	1

	10
	原子吸收光谱仪
	安捷伦
	200 Series AA（石墨240Z AA+火焰法240FS AA）
	1

	11
	液相色谱-原子荧光联用仪
	海光
	LC-AFS 9750
	1

	12
	离子色谱
	赛默飞
	ICS-600
	1

	注：各仪器配套的计算机工作站、UPS电源、氮气发生器、循环冷却水机等附属设备一并纳入搬迁范围。


3.服务内容
搬迁服务包括但不限于以下全流程工作：
现场勘察及搬迁方案编制；
搬迁前设备状态确认；
设备拆卸；
楼内垂直搬运（3楼至8楼）；
设备就位；
安装复位；
设备通电开机及基本功能检查；
搬迁验收配合。
4.质保期
搬迁验收合格后，中标人须提供不少于3个月的搬迁质保服务。
质保期内因搬迁原因导致的设备故障，由中标人免费修复。
质保期内如因搬迁原因导致设备无法修复，中标人须承担相应赔偿责任。
5.工期要求
接到采购人搬迁通知后，中标人须在5个工作日内完成现场勘察并提交搬迁实施方案。
搬迁实施须在采购人确认具备搬迁条件后10个工作日内完成全部设备的拆卸、楼层搬运、安装复位及检查工作。
6.其他要求
中标人须自行配备搬迁所需的全部工具、防护材料、搬运设备及安全防护用品。
中标人须严格遵守采购人的实验室安全管理规定，搬迁过程中不得影响采购人其他区域的正常工作秩序。 




分包二：沭阳县综合检验检测中心设备采购及实验室改造提升项目（实验室改造提升）
（1）采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	装修改造系统
	1
	套
	

	2
	安装改造系统
	1
	套
	

	3
	家具系统
	1
	套
	

	说明：
（1）供应商提供的设备和附件须满足现场安装需要，费用已包含在投标总价内。供应商需提供采购产品能够正常有效运行所需的货物及附属设备或材料。
（2）供应商供货时应向采购人提供产品使用说明书、保修卡、第三方机构出具的检验检测报告等必要资料，产品须符合行业质量认证，具有出厂合格证明。
（3）本项目的投标报价须包含本项目所需设备的供货、安装、调试等与本项目相关的所有费用。
（4）质保期：1年。



（2） 整体配置要求：
详见工程量清单附件及图纸(因系统限制，工程量清单及图纸在以下邮箱的草稿箱中，邮箱账号：18036845188@163.com   密码：Jsqw@5188）
（3） 技术参数及相关要求：
（3.1）、设计、验收标准规范
《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019；
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；
《建筑设计防火规范》GB50016—2014（2018版）；
《环境空气质量标准》GB3095-2012；
《声环境质量标准》GB3096-2008 ；
《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005；
《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018；
《公共建筑节能设计标准》DB11/T687-2024；
《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015；
《建筑照明设计标准》 GB/T 50034-2024；
《检验检测实验室设计与建设技术要求 第1部分：通用要求》GB/T 32146.1-2015 ；
《检测和校准实验室能力的通用要求》 GB/T27025-2008；
《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2017；
《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2020；
《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2008 ；
《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB18586-2001；
《建筑防火通用规范》GB55037-2022；
《检验检测实验室设计与建设技术要求 第2部分：电气实验室》GB/T 32146.2-2015；
《检验检测实验室设计与建设技术要求 第3部分：食品实验室》GB/T 32146.3-2015；
《理化实验室工程技术规程》T／CECS 770-2020；
《危险化学品仓库储存通则》  GB15603-2022；
《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》 GA 1511—2018；
《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010
《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019 ）
《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021
《民用建筑暖通空调设计统一技术措施 2022》
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021
《建筑环境通用规范》GB55016-2021
《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
《声环境质量标准》GB3096－2008
《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）
《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）
《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）
《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）
注：以上所列的主要技术标准和规范，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
（3.2）、技术要求
本次招标范围包含实验室装修改造系统、安装改造系统、家具系统。
平面详见附件：平面图纸
1、界面范围：
1.1 装饰系统：三层原气相室增加洁净板隔墙做区域分割，分为天平室、缓冲间、检验样品室；原有墙体不做改造，因新增通风橱安装通风需拆除部分吊顶并恢复；地面不做改造。五层原会议室改造为实验室。八层原有办公会议区拆除后重新对实验室做区域划分。中标人须负责为其安装的门扇（或因工程需要）在墙体、隔断上开设的洞口进行修补、加固及表面恢复工作。
八层拆除原有吊顶后新做铝扣板吊顶，地面铺设多层复合PVC，三层设计区域顶面、地面材质均利旧。
1.2 暖通系统：
本次空调系统包含：八层实验室多联机空调系统、新风系统。
本次通风系统实施内容包含三层新增通风橱排风系统、八层实验室内万向排气罩、通风柜（通风柜采用联动开关设计）、原子吸收罩、ICP等工艺排风及无外窗实验室通风设计；
通风系统应根据实验室性质考虑防腐等情况。
三层、八层实验室通风系统为本次设计施工范围，其中通风系统预留废气处理余压，废气处理装置、三层空调系统、新风系统不在本次范围内。
1）三层通风系统包括有机、无机废气排放，实验室总排风量要求≥8800m³/h；八层通风系统包括有机、无机废气排放，实验室总排风量要求≥12950m³/h；
2）八层空调系统制冷量≥73kW，满足各实验室舒适性要求。投标方需自行考虑设备基础，满足楼面荷载要求。
1.3 电气系统：
（1）三层局部改造：
本次招标三层电气范围为插座配电柜及以下部分。
中标人负责将配电柜进线电缆由本楼层强电间引出施工至配电柜处。
插座配电范围为自动清洗机配电（消化室）、干燥箱配电（高温室）、马弗炉配电（高温室）、天平室新增隔墙墙面插座配电；
（2）五层局部改造：
本次招标五层电气范围为制样室照明插座配电柜及以下部分。
灯具：仅为换新，配电回路线管、灯具控制开关利旧。
插座：根据房间家具及设备摆放布置插座。
网络：增设网络插座，接入本层业主的综合布线交换机。
中标人负责将制样室新增房间配电柜进线电缆由本楼层强电间引出施工至配电柜处。
（3）八层局部改造（除楼梯间、强电间、电梯厅以及危化品室等不在本次范围，其他均在本次范围）：
本次招标八层电气范围为照明、动力总配电柜及以下部分。
中标人负责将总配电柜进线电缆由一楼层强电间引出施工至总配电柜处。
八层电气范围为改造范围内的照明灯具、插座、暖通空调配电、接地系统、弱电系统（网络、门禁）、暖通自控系统。
（4）屋面：
本次招标屋面电气范围为动力总配电柜及以下部分。
中标人负责动力配电柜进线电缆由就近楼层强电间引出施工至动力配电柜处。
本次招标屋面范围为配套三层实验室的排风机配电、接地及控制；配套八层实验室的室外机配电、接地以及排风机配电、接地及控制；
1.4 给排水系统：本次招标给排水施工范围为实验室给水及排水。中标人负责将原有给水管接至实验室用水点位，实验室内部排水支管汇集至原有排水主管处。
本次改造的给水系统，将自当层梁下敷设的原有给水干管上接驳。安装三通或卡箍接头，引出新增给水支管。新增给水管于当层吊顶内敷设，管道末端接至用水点。
本次改造的排水系统，从所有新增排水点引出的排水支管，汇入原有排水横干管内，排水管于下一层梁底敷设。
给水管采用PPR给水管，热熔连接。
实验室排水管采用PP排水管，热熔连接。
1.3 气路系统：八层需集中供气，气体种类包含氮气、氩气和氦气。原子吸收室、原子荧光室、离子色谱室供氩气，ICP-MS室供氩气和氦气，液相、液质室供氮气、氩气，气相、气质室供氮气、氩气和氦气。
（3.3）、产品需满足的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和标准等
	序号
	设备名称
	规格、技术参数

	（一）
	实验室围护结构系统

	1 
	实验室围护结构系统
	墙面围护系统（3F检验样品室、天平室、缓冲间，8F原子吸收、原子荧光、ICP/MS、缓冲间、备用间、液相/液质、气相/气质、操作间、准备间、设备间）：采用厚度≥50mm厚机制岩棉洁净板，吸声、隔音、保温、防震、防虫、防水防潮、不受凝结水珠和潮湿空气影响，无毒无味无污染。
要求洁净板保温层厚度≥50mm，洁净板基板厚度δ≥0.476 mm，岩棉容重≥80kg/m³。
顶板与隔断立板连接处、隔断立板间转角及与地面连接处应全部采用直角铝型材修饰，铝合金型材采用电泳或喷塑铝材。
顶面系统（3F检验样品室、天平室、缓冲间）：实验室顶面利旧原矿棉板吊顶。8F除设备间无吊顶外，实验室顶面采用600*600*0.8mm铝扣板，燃烧性能需满足A级。顶面铝合金方板及龙骨的材质、品种、式样、规格应符合设计要求。
地面围护系统：8层实验室地面采用多层复合PVC，2mm厚多层复合PVC，需满足以下要求：
▲抗紫外老化：24小时地板无明显变化，提供检测报告；抗化学性能： 浸泡5%乙酸，3小时地板无开裂、剥离、起泡或明显变色现象，提供检测报告；浸泡100%乙醚，3小时地板无开裂、剥离、起泡或明显变色现象，提供检测报告；浸泡1%氢氧化钠，3小时地板无开裂、剥离、起泡或明显变色现象，提供检测报告；浸泡10%氯化钠，3小时地板无开裂、剥离、起泡或明显变色现象，提供检测报告；浸泡10%硝酸，3小时地板无开裂、剥离、起泡或明显变色现象，提供检测报告；质保2年加盖厂家公章。
（2） 踢脚线：成品50高金属踢脚。

	2
	门窗系统
	实验室门：门上带视窗400*600mm，双层钢化玻璃（5mm+40mm+5mm），带闭门器、门锁、门边加密封条，加强密闭性。
门板：50mm厚，采用≥0.6mm优质电镀锌钢板，静电粉末喷涂，表面平整、整洁无划痕、无麻点、凹坑，表面涂料颜色均匀一致，涂膜光洁美观。
五金配件：优质暗插式两级锁体，优质黄铜锁芯，不锈钢弧状把手，联体盖板，双开门固定扇配整体暗插销。每樘彩钢密闭门必须装三个优质铰链。
尺寸要求：1000*2200mm、1500*2200mm
实验室窗：走廊位置设玻璃观察窗，具体尺寸详见图纸。
门框：配套铝型材；窗框：配套铝型材。
气瓶间门：防火门门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料，防火门加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料。

	（二）
	实验室家具、台柜、通风橱等家具设备

	1 
	实验台、仪器台
	实验边台规格：L*D750*H850，仪器台规格：L*D900*H850；
全钢落地式内嵌门柜体，柜体深度≥520mm （±5%），柜体所有部件板材采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，柜体柜门等钣金外观面满焊，焊接处均打磨平整以保持连续的平滑表面；柜体内有层板上下调节孔，每个底柜可根据需要内置一块可调时层板；
门板和抽屉面板为可拆卸式双层结构，内外层表面均为环氧树脂粉末静电喷涂，门板内部填满消音材料；柜体后背为可拆卸结构，方便实验台后水电等的检修；
中央台柜体背靠背中间空档、靠边台柜体与墙面间空档，用于布设水、电、气等公用设施管路的通道空间。且每个实验台后面均设有活动检修板，拆装方便。
底柜操作面下方宜具有凹入式踢脚线设计，可单独做凹入式踢脚线底座（按需要配色），柜体后背为可拆卸结构，方便水电等的检修；
台面：采用12.7mm厚耐腐蚀实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，表面光滑细腻；台面板的理化功能必须达到如下要求：
台面化学性：要求台面板耐酸碱，耐腐蚀，耐有机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心5级检测；
挥发性化合物排放：参照HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》附录A。 
产品获有：中国绿色环保材料标志授权使用证书。
3. 柜体经激光切割、折弯、焊接、静电喷涂等后成型，所有钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理， 喷涂厚度≥60μm，涂层平整光滑，没有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等；预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。（2）附着性能：交叉刻画（1.6mm× 1.6mm），没有掉漆；满足盐雾防腐、耐腐蚀耐酸碱、耐磨、湿度、防潮等性能测试；
4. 实验室等级钢制家具应能承受以下最大重量而不变形或影响使用：
底柜柜体荷重：A级荷载≥900kg 、B级荷载≥540 kg
底柜柜体集中荷载：≥90kg；
底柜层板荷载：≥90kg；
底柜抗扭曲荷载：≥90kg；
柜门载荷：A级荷载≥90kg 、B级荷载≥60 kg；
抽屉载荷：A级荷载≥67.5kg 、B级荷载≥45 kg；
门板为双层钢板结构，内部填满消音材料，无焊接点外露；柜门内侧装有防撞贴，起缓冲作用；
圆角边门（门板两侧经模具折弯成小圆弧边角，更加美观且具有防撞结构更加人性化）；
弧形门（门板双斜边，整体呈现为接近弧形的外观，一体成型拉手式门板为弧形外形，可配色，外观独特）。
拉手为一体折弯成型鹅颈拉手（拉手可按需要搭配不同颜色）
7. 铰链采用液压阻尼铰链，开启角度不小于110°，启闭无噪声；
不锈钢合页，开启角度≥210°，材质为1.8mm厚的304不锈钢，五节式四丝孔，耐腐蚀、经久耐用，开合五十万次以上。
门扣组：尼龙，聚氯乙烯等塑料或304#不锈钢材质伸缩滚轮制动门扣组。
8. 抽屉滑轨采用静音三节滑轨，镀锌本身耐腐蚀等级达到10级，耐久性大于4万次开合平稳、承重力强、耐磨；   
9. 可调地脚：采用实验室专用钢质可调脚，具有减震及调节高度功能，具有PVC包塑，承重，防潮，耐腐蚀地脚，柜内设有调节孔，可由柜内调节水平及高度，最大可调节25mm。
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	PP水槽
	提笼：提笼直径88mm，篦子直径88mm，堵头直径100mm，整体高度55mm。
材质：采用优质全新高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性。
厚度：根据强度要求设计厚度为5mm—8mm。
附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
水槽底部加装导流线，防止出现存水现象。
▲水槽依据GB/T 1037-2021标准，检测水蒸气透过率，检测结果≤0.326g/m²24h。（需提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。）
[bookmark: _Hlk190075425]▲水槽依据GB/T 1034-2008标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，控去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.05%。（提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲水槽依据GB/T 10006-2021标准，检测摩擦系数，静摩擦0.112μs，动摩擦0.088μd。（提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲水槽依据GB/T 12000-2017标准，在温度85°，相对湿度50%RH，1000h情况下，检测高温高湿，外观无可视变化。（需提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。）

	3 
	三口化验水龙头
	[bookmark: _Hlk112058228][bookmark: _Hlk105665161][bookmark: _Hlk112252070]主体采用H63加厚铜管制作，整体高度≥560mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。符合GB 18145-2014 标准。涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关67万次。配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
▲水龙头依据GB18145-2014（陶瓷片密封水嘴）外观细密光滑无划伤和磕碰，参照GB/T3325-2017（金属家具通用技术条件）抗盐雾48小时无锈点 ，水龙头开关符合手轮开关有明确标识，绿色为安全，红色为开启状态。（需提供CMA或CNAS检测机构出具的检测报告。）
▲实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命≥67万次。（需提供CNAS或CMA国家认可的第三方权威机构出具的检测报告）。
水龙头检测表面耐腐蚀性能，依据GB/T 10125-2021 进行816h中性盐雾试验，结果为10级。
▲水龙头依据GB/T 1034-2008标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，控去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.05%。（提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告）。
▲水龙头依据GB/T 1037-2021标准，检测水蒸气透过率，检测结果0.163g/m²24h。（需提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。）
▲水龙头依据GB/T5121.27-2008测试方法检测 铅含量<0.005 （需提供CMA或CNAS检测机构出具的检测报告。）
▲符合ISO 14067《产品碳足迹 量化和通报的要求和指南》及PAS 2050 《商品和服务在生命周期的温室气体排放评价规范》，需提供第三方机构的产品碳足迹证书。
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	滴水架
	1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。
2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型，耐腐蚀性能佳。
3、可拆卸式滴水棒：具有锁扣功能，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。滴水棒长度分别为180mm,150mm,120mm三种规格。
4、安装固定：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。滴水棒与面板采用卡扣锁紧式的连接，避免产品悬挂时因为滴水棒出现松动而导致实验器皿（试管等）掉落及破碎。
5、抗弯强度：根据ASTM D790-03未增强和增强塑料及电绝缘材料弯曲性的标准试验方法，数值应200kgf/cm2以上，本体抗弯强度≥558kgf/cm2。
▲6、耐化学试剂：产品根据GB/T 11547-2008标准进行测试，在30%（m/m）氢氧化钠、30%（m/m）硫酸、无水乙醚溶液（AR），分别在试剂中浸泡48h，样品无可见变化。（需提供CMA或CNAS第三方检测检验报告）
7、拉伸强度：依据GB/T1040.1-2018拉伸强度≥20MPa。
8、承重测试：在温度23℃和相对湿度58%RH环境下，按实验室方法进行测试，承重达到68N。
9、抗菌性能：产品根据ISO 4892-3塑料—实验室光源曝露方法 第三部分：荧光紫外线灯、JC/T897-2014抗菌陶瓷制品抗菌性能检测标准，检测结果金黄色葡萄球菌≥99.99%，大肠埃希氏菌≥99.99%，肺炎克雷伯氏菌≥99.99%，表皮葡萄球菌≥99.99%，枯草芽孢杆菌≥99.99%，恶臭假单胞菌≥99.99%，粪肠球菌≥99.99%，宋氏志贺氏菌≥99.99%，鼠伤寒沙门氏菌≥99.99%，铜绿假单胞菌≥99.99%，白色葡萄球菌≥99.99%，耐甲氧西林金黄色葡萄球菌≥99.99%，变异库克菌≥99.99%，甲型溶血性链球菌≥99.99%。
10、耐候性测试：产品根据GB/T 16422-2022塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯测试方式实验，样品在荧光紫外灯暴露 48 小时后，表面不应有变化试验后，测试结果样品表面无变化。
▲11、氙灯光源暴露：产品根据GB/T 16422-2022塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯测试方式实验，样品经过氙灯测试 120 小时，外观不应有变化。试验后，外观无变化。（提供CMA或CNAS第三方检测检验报告）
12、垂直燃烧试验：依据《塑料 烧性能的测定》GB/T 2408-2021标准，实测值V-0。
13、光老化试验：检测环境：温度： (20～25)℃ , 相对湿度：（46～50）%RH，依据ISO 4892-3:2016循环1综合光老化试验－紫外辐射暴露标准进行检测，试验时间：168h，样品外观无异常； 色差 （ Δ E*）：0.14。
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	台式洗眼器
	主体为加厚铜质。
表面为环氧树脂涂层， 耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。
橡胶杯：Φ70橡胶质护杯，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。
防尘盖： PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落，使用时自动被水冲开。
水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用
软管：供水软管长度 1.5米，软性 PVC 管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。
[bookmark: _Hlk132144161]前置过滤器和流量调节装置：前置过滤器可去除管道内产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、泥沙等大于5微米以上的颗粒杂质；流量调节装置可任意调节水压大小，避免因水压过大冲伤眼睛和面部肌肤。
[bookmark: _Hlk111885595][bookmark: _Hlk112158680]▲依据ISO 16869:2008/GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，试验菌种：黑曲霉CGMCC 3.3928、球毛壳霉CGMCC 3.3601、绳装青霉CGMCC 3.3875、宛氏拟青霉CGMCC 3.4253、长枝木霉CGMCC 3.4291。（需提供CNAS或CMA国家认可的第三方权威机构出具的检测报告）。
▲洗眼器角阀依据GB/T 26712-2021《卫生洁具及暖气管道用角阀》标准，检测外观、尺寸、抗使用负载、耐腐蚀性能、使用性能等项，符合要求。（需提供CNAS或CMA国家认可的第三方权威机构出具的检测报告）。
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	万向抽气罩
	1、关节：高强度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。
2、关节密封圈：高密度橡胶，与关节契合度高，有效消除噪音。
3、关节松紧旋钮：高强度PP，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
4、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入气流量。
5、伸缩导管：φ75mm 高密度PP；或铝合金材质。
6、拱形/杯形集气罩：高密度PP材质。
▲7、悬臂梁缺口冲击强度：按照ISO 180:2019实验，实验室环境条件：23±2℃，50±5RH，升摆锤能量2.75J，冲击速度：3.46m/s，样品悬臂梁缺口冲击强度≥8KJ/m²。（需提供CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）
8、拉伸模量：按照IS0 527-1:2019 &1S0 527-2:2012实验，实验室环境条件：23±2℃，50±5RH，测试速度：1mm/min，样品拉伸模量长度1430MPa，宽度1280MPa。
9、维卡软化温度：150℃。
▲10、耐腐蚀：产品在测试环境，30%氢氧化钠、30%硫酸、30%盐酸、甲苯、乙醚溶液，分别在试剂中常温浸泡48h，肉眼观测表面无明显变化。（需提供CMA或CNAS第三方检测检验报告）
11、压降测试：参考ISO 5167-1:2003标准的压降测试方法，测试管道上游及下游的静压差，得到下列抛物线图。表明管内材质及密封性能好，无杂质影响排风性能。
12、耐高温：产品在测试环境温度110℃，持续时间1h，样品表面无变化。
▲13、风速：产品依据GB/T 16758-2008排风罩的分类及技术条件要求，将热球式电风速计的探头置于控制点处，测出此点的风速即为控制点吸入风速0.5m/s。（提供获得CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）
14、光老化测试：产品依据GB/T 1865-2009色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露 滤过的氙弧辐射要求，产品经过疝灯光源暴露：低灯测试，结果外观不应有变化。经过 800H 试验后，试验表面无明显失光、变色、起泡和粉化。
15、人工气候加速老化项目：检测人工气候加速老化项目，抽气罩试验表面应无明显失光、变色、起泡和粉化。通过 800H 试验后，抽气罩试验表面应无明显失光、变色、起泡和粉化。
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	通风橱
	1. 全钢结构，规格W1500*D850*H2350mm，工作台面高度850mm。
2. 由上下两部分组成；上柜为通风柜，外层为厚度≥1.0mm钢板，经激光切割、折弯、焊接成型，柜体内外表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂环氧涂层，喷涂厚度≥70μm，成品表面无脱模、鼓泡、色差、颗粒、锈点、露底等缺陷，符合耐刮磨、抗腐蚀、易清洁等特征；内层为抗腐蚀内衬材料，两层之间为全钢框架的公用设备管道、 配件等；导流板采用三段式设计，保证各种不同密度、不同分子量的挥发性化学气体在柜内被迅速、彻底排出；产品上柜前框为可拆卸结构，为方便后期产品维修维护便捷；前框立柱面板能任意拆卸组合，可增加相应水电气配件功能。
3. 视窗移门：采用通风柜专用铝合金型材组成，安全移门与前顶面板之间设有边框式固定5mm钢化玻璃视窗，以增大视窗的整体面积，方便工作人员操作及柜体内的观察；顶部配有8mm钢化玻璃固定视窗兼阻溢板，防止通风柜内气流紊乱和外溢。玻璃视窗轨道为铝型材带PP导条，移门上下移动可以停留在任意位置，移动门把手设计符合人体工学要求，轻便省力；移动门最大开启高度≥750mm； 移门的关闭或开启到最大均有橡胶缓冲装置。
4. 采用同步轮同步带传动升降装置，热塑聚氨酯材料PU同步带，高强度PP同步轮耐腐耐蚀，传动准确平稳，不易脱落，保证移门不斜翘、不卡顿。
5. 通风柜右侧内衬板具有可拆式维修门，对双层框架内的公用设备及管道进行安装维修，两侧均预留公用接口，柜内可装考克与远程控制阀采用隐藏式管道连接。
6. 控制面板：黑色触控液晶面板，安装在通风柜的立柱或功能面板上；配电：中框上安装有4个插座适用于各种仪器电源插头的220V，≥10A插座，设有总开关并加装防护罩，三线接地；照明灯具为两个全罩式圆形吸顶灯，安装于通风柜上部外侧。
7. 集气风罩：耐腐材质聚丙烯PP锥形缩口一体成型，底部入口为长方形开口，顶部出口管径约250—315mm，可直接连接风管，锥形集风角度兼有圆滑度，减少压损及噪声，可以获得良好的集气平均性及低压损；
8. 底柜柜体： 通风柜下柜体为储存柜，每个柜体为完整独立的落地型全钢制柜体，每台通风柜配置两台对开门款式底柜；柜体均采用冷轧钢板材，厚度≥1.0mm，柜体深度≥550mm，高度680mm；一体折弯成型拉手，液压阻尼铰链；柜体经激光切割、折弯、焊接成型，柜体内外表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂环氧涂层，喷涂厚度≥70μm，成品表面无脱模、鼓泡、色差、颗粒、锈点、露底等缺陷，符合耐刮磨、抗腐蚀、易清洁等特征。

	8 
	不锈钢原子吸收罩
	尺寸：1500*500mm，1.0mm厚304不锈钢板，伸缩范围在150mm以内，圆管。

	9 
	实验凳
	不锈钢圆凳面，皮革，防水耐脏，带滚轮，铝合金五爪，升降，360度旋转。

	
	
	

	（三）
	通风系统、空调系统

	1
	三层、八层实验室废气排风系统
	三层废气排风系统采用玻璃钢离心风机1台放置于屋面，排风机参数：处理风量≥8800m³/h、处理风机余压（Pa）：≥1000Pa。配套设备放置于屋面。
八层废气排风系统采用玻璃钢离心风机2台放置于屋面，排风机参数：一台处理风量≥4650m³/h、处理风机余压（Pa）：≥1000Pa，一台处理风量≥5900m³/h、处理风机余压（Pa）：≥1000Pa。配套设备放置于屋面。
玻璃钢离心风机技术要求：
1.	风量风压需满足设计风量风压，且为正偏差，偏差范围不得超过3%。
2.	▲需提供此型号系列的风机需满足GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准，为1级能效。（需提供针对本产品的能效备案二维码复印件，否则视为无效）。
3. ▲需提供本产品第三方国家认可（具有CMA或CNAS标识的风机检测报告复印件，否则视为无效）
4.外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱VinylEster（乙烯基酯树脂+无碱玻璃纤维）制作。
5.叶轮不得采用钢制叶轮包覆玻璃钢形式。
6.轴心材质：45#钢（玻璃钢包覆或环氧树脂喷涂）；支架材质：Q235+EPOXY（环氧树脂喷涂）。
7.所有紧固件需采用不锈钢304做预埋防止腐蚀，外部裸露部分采用塑料帽套。
8.风机底部需配备相对底座及排水清理装置（PVC排水孔）。
9.配套电机采用标准电机。
10.配套皮带：优质高张力型皮带。
11.配套皮带轮：美式含锥套免敲击拆装式。
12.传动箱轴承标配；
13.配套轴承座：机油冷却式 
14.外观质量要求；风机表面光滑，不得有气泡、裂缝及厚度不均缺陷，涂层均匀、无剥落、划伤等缺陷，轴承部位不得漏油，焊接处应平整、无气孔、裂纹等缺陷，风机内外表面必须清洁，产品铭牌安装平整、牢固。
15.排风管道采用耐酸碱的PP风管。

	2
	气瓶间事故通风系统
	三层气瓶间采用轴流事故风机1台室内吊装，排风机参数：处理风量≥250m³/h、处理风机余压（Pa）：≥150Pa，配套设备吊装在气瓶间。

	3
	ICP设备排风
	八层ICP/MS采用离心风机箱1台屋面落地安装，排风机参数：处理风量≥1200m³/h、处理风机余压（Pa）：≥400Pa。
离心风机箱技术要求：
1.▲双进风离心风机，单进风离心风机以及轴流风机的能效须经过中国能效标识网的备案，依据GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准，为1级能效。（提供制造商针对本项目产品的能效备案二维码复印件，否则视为无效）。
2.风机皮带轮需配置欧标锥套式，免敲打，方便拆卸。
3.风机电机需配置共同底座，配6件橡胶减震垫，减少共振噪声。
4.风机箱与内风机需配置软连接，减少共振噪声。
5.风机箱需配置左右两侧检修门，方便检修。
6.风机箱体框架需配置为铝合金材质，面材采用双层0.8mm厚80g无花镀锌板夹芯聚氨酯发泡板（总厚度25mm）。

	4
	八层多联机空调系统
	1.所投空调设备均为全新的、未经使用的产品，并符合相应的技术要求。所投设备均为全变频设备，其技术性能指标必须满足国家标准要求，各投标人可以依据各自投标品牌自行投标，但设备数量、形式严格按招标文件要求，不得改变。
2.所投设备应符合如下供电条件：三相交流电电压为 380V±10%，单相电电压为220V±10%，频率为50Hz。
4.压缩机应采用直流变频喷气增焓压缩机，单模块压缩机数量应不超过2台。压缩机具有防液击功能，保证压缩机的使用寿命，提高系统的稳定性。
5.▲顶出风室外机8HP-16HP单模块的APF值均不低于4.9。（需提供中国能效标识网公布的备案数值的网页截图）。
6.▲室外机为保障节能运行，室外机控制主板采用无级变频技术，可实现0-480Hz的无级变频调速，室、内外机单个电子阀均可实现等级3000级及以上冷媒流量的调节。（需提供相关产品彩页印刷资料复印件）。
7.▲所投顶出风多联机产品室外机满足：夏季制冷运行，室外温度最高可达55℃，冬季制热运行，室外最低温度可达-30℃；本次招标最大匹数室外机设备最大噪声值≤68dB。（需提供相关产品彩页印刷资料复印件）。
8、顶出风多联式室外机：
8.1机组应有隔振装置，维修方便，运行中有良好的润滑保障，并且运转过程中不得出现异常声响和振动。
8.2机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并做除锈和防腐处理，不得出现凹凸变形。
8.3机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。
8.4冷媒配管要求采用优质紫铜管。
9.室内机：
9.1需采用直流电机，水泵采用直流水泵、运行噪声小。
9.2控制器要求：每台室内机配置一台标准有线控制器，控制器固定在墙上，在屏幕液晶显示面板能显示所有的运行情况，具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量调节和故障自我诊断功能。有故障报警显示功能，能方便故障的查询和检修。

	（四）
	设备配电安装系统

	1 
	电线、电缆
	电线采用ZBBV-450/750V电线，电缆采用ZBYJV-0.6/1kV电力电缆。应采用阻燃、高性能长寿命电力电缆，保证电缆的机械物理性能、电气性能。电缆电线采用金属管及金属桥架敷设，选材及敷设符合设计规范标准。电缆采用铜芯导体。

	2 
	开关、插座
	开关、插座为知名品牌，产品符合国家标准。开关、插座的电性能、机械性能等符合国家标准要求。

	3 
	断路器
	所有微型断路器、剩余电流动作断路器、塑壳断路器等为知名品牌，产品符合国家标准。

	4 
	配电箱
	配电柜柜型与设计图纸一致。所有箱柜外表面光滑喷塑处理、不积尘、易清洁。门的关闭有良好的密封性能、外形美观大方。壳体应采用钢板焊接而成，箱体内外喷塑。各焊点平滑、饱满、牢固、表面不得有划痕、损失。配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

	（五）
	给排水安装系统

	1 
	给、排水管
	PPR给水管：DN15、DN20、DN25、DN32；PP排水管：De50、De75、De110。供水系统选用优质管材、管配件及附件，采用可靠的连接方式。排水管选择耐腐蚀的管道材料，以确保长期使用的稳定性和安全性。


 八、项目要求
（一）供货要求
供方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
（二）质量保证
（1）投标人应保证提供的货物与服务项目在经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。
（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物与服务项目的内在质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向投标人发出索赔通知。
（3）投标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。
（4）如果投标人在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标人承担。
（三）产品的包装、发运及运输
（1）投标人应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达采购人指定地点。
（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
（3）产品在交付采购人前发生的风险均由投标人负责。
（4）产品在规定的交付期限内由投标人送达采购人指定的地点视为交付，投标人同时需通知采购人产品已送达。
（四）售后服务
（1）售后服务期内免费为采购人提供维修、保养、同质备件及替换等，采购人不承担任何费用，中标供应商保证设备在免费维保期内有效运行，售后服务期内免费为客户排除软硬件故障，使客户方系统得到更好的维护与支持。
（2）技术支持响应时间。在售后服务期内，投标人服务时间应为 7×24小时，当投标产品或软件遭到损坏或出现故障时，中标供应商在接到采购人通知的 4 小时内快速响应服务，派人到达现场处理设备故障和问题，2小时内解决问题。
（3）售后服务期过后，投标人仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供设备维护、备件等）。
九、其他技术、服务要求：
9.1项目总体实施要求
1. 供应商应具备本项目相关领域的实施经验，能够提供专业技术团队及高质量服务。
2. 项目实施方案，包括但不限于：项目整体方案；供货、安装和调试方案；售后服务方案；培训及技术支持方案。方案应体现完整性、针对性，供应商需针对本项目成立专门的实施团队，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的供货、安装、调试及投入运行，达成项目目标。针对本项目的安装地点提供针对性的供货安装调试方案，安装调试期间，采购人有权派技术人员参加，供应商有义务对其提出问题进行解答。供应商对其自身组织的质量保证体系作出说明，同时参照国家有关标准，提出本项目的质量管理措施和保障措施。
3.供应商承担本项目实施期间产生的全部费用，包括但不限于设备、配件、辅材、运输、安装、调试、测试、验收、技术支持等，过程须接受采购人监督。
4.本项目为实验室配套设备及系统采购，含设备供货、现场测量、技术方案支持、安装调试、系统集成及验收，供应商中标后须根据现场实际情况提供智能化方案建议，确保系统安全、稳定、高效运行。
9.2项目培训要求
1.中标供应商对人员培训不低于5人；中标供应商在项目实施和交付过程中，须根据采购人需求，制定覆盖管理维护、日常运维、常见故障应急处理等内容的专项培训计划。需要对采购人相关管理人员进行免费现场培训，培训内容包括：所有设备的基本操作原理和设备运行注意事项、日常维护保养等。通过培训确保采购人的管理人员能够了解设备的安装及配置，掌握安装调试及使用、常见故障的解决办法、简易性恢复等技能。应提供定制化案例教学和后续在线/远程答疑服务。投标文件中提供了详细的培训计划及方案。
9.3售后服务要求
1.售后技术服务要求：货物供货完成后，乙方应继续向用户提供良好的技术支持。必须有专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，必须对用户所反映的任何问题及时响应，及时响应采购人的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决采购人在货物使用过程中遇到的实际问题。发生故障后，2小时内电话响应进行线上指导，应于24小时内到现场，提出解决方案，并于48小时内修复；
2.其他服务要求：免费质保期满后，提供备件，出现故障后，上门维修，不收取人工费；
3.供应商需提供售后服务方案。需包括售后服务体系，服务内容，响应时间，售后服务人员安排。服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保供应商中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。
十、违约认定及赔偿要求：
10.1以下情况视为供应商违约：
1.逾期交货；
2.货物不全或与标书所列清单不符；
3.未通过验收；
4.提供伪劣产品；
5.未按合同规定提供售后服务。
10.2违约赔偿
1.中标供应商不履行本合同义务或履行义务不符合约定的，采购人有权扣除履约保证金并要求中标供应商承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。
2.中标供应商未按期完成技术服务工作的，每逾期1天，应向采购人支付相当于技术服务报酬1%的违约金，逾期超过90日的，采购人有权单方解除合同。
3.中标供应商未按合同约定履行合同义务，经采购人催告仍未纠正的，采购人有权单方解除合同。由于整改纠正造成进度延期交付的视同逾期交付。
4.中标供应商提供的技术服务不符合本合同约定的验收标准，未通过采购人验收的，中标供应商应退还采购人已支付的全部款项，并向采购人支付相当于技术服务报酬 5%的违约金。
5.合同因中标供应商原因解除的，采购人有权停止支付并要求中标供应商退还采购人已支付的全部款项，且中标供应商应向采购人支付相当于技术服务报酬 5%的违约金。

十一、验收标准
1、在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。
2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。
3、货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量，以及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。
4、乙方货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后 3 日内，甲方组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料）。
十二、报价要求
1、投标报价要求：投标人投标报价以人民币为单位。
2、投标人应对项目内所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则其投标无效。
3、中标人提供服务须与投标文件相符，否则视为虚假应标，投标人自行承担由此造成的损失及后果。
4、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，清单包含主材费、辅材费、安装费、调试费、措施项目费、规费、税金等一切费用，投标方自行考虑自主报价，投标报价内容包括：货物本身价格、配件、所有辅材、运输、装卸、人工、安装、产品损耗、验收评审、设备检定/校准、售后服务、税费及产品交付使用过程中涉及的其他一切费用。一旦最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。投标人应充分勘察施工现场，充分考虑工程量及施工难度，确保中标后正常履约。招标人不组织现场踏勘，招标文件中所列的设备种类及数量，仅作为投标报价的依据。 
十三、落实政府采购需求标准
1、落实节能、环保产品政策：对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书，不满足以上要求的按无效标处理。
2、落实商品包装、快递包装政府采购需求标准：供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。
3、落实政府采购领域数字人民币政策：在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，数字人民币作为支付方式之一。
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第五章  合同文本
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政府采购合同（参考）













专用条款

采购单位（全称）：                       （简称甲方）
中标供应商（全称）：                    （简称乙方）
依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：
1、 乙方向甲方提供含税总价值为         元的标的（货物）。
标 的 清 单
	服务的名称及规格。型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	税收、售后服务及其他费用
	

	合计人民币金额（大写）：                    （￥： ）


注：可另附清单。本项目报价内容包括：设备、辅助材料、安装、调试、吊装费、人工费、服务费、验收评审、设备检定/校准、税金以及售后服务过程中涉及的其他一切费用。
二、交货时间、地点 
（一）供货期：自合同签订之日起90日内完成现场安装、调试且经验收合格、部署及培训。
（二）交货地点：甲方指定地点。
三、质量技术标准 
乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。
四、运输方式及费用 
由乙方视情况自定运输方式，费用自负。
五、验收 
（一）在货物进场并安装调试后日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：设备运行情况、技术要求、数量、外观质量，以及配套货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。设施设备最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，因乙方原因导致无法验收或验收不合格的，甲方有权拒绝付款，由此所产生的一切费用由乙方承担。
（二）甲方组建验收小组，验收小组由单位纪检人员、技术人员等三人以上组成。
（三）验收条件及标准：乙方应在招标文件规定时间内完成系统调试、试运行及附属设备的到货、安装，并提供初次使用培训后，提出书面申请由甲方组织验收。设施设备安装、调试、试运行后，甲方组织相关专家或权威鉴定单位进行验收，并对照招标文件提供的采购清单，对采购产品进行检查验收。如经检查或检测，不符合招标文件要求的，甲方有权拒收，乙方将无条件整改，由此所产生的一切费用由乙方承担。
（四）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在 3 天内向乙方提出书面意见，不签发验收单，乙方在接到甲方书面意见后，应在 3 天内予以处理，逾期未处理，甲方有权从合同额中取得补偿或赔偿。
六、付款方式 
按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
全部设备交付、安装、调试完毕进行初验且验收合格后付至合同金额的90%，初验满一年，经采购人终验合格，支付合同金额的10%(无息)。
七、售后服务全部服务提供 
（一）甲方验收通过之日起对设备免费保修    年。质保期内，乙方对产品质量实行维保，因软件配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在 24 小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。
（二）技术支持响应时间。一般问题半个小时内电话支持，难点、重点问题 1 天内现场解决，质保期内一切费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。
（三）乙方免费终身负责系统安全漏洞修复工作。
（四）乙方应当为用户提供技术援助通信方式，如电话、微信、电邮等，解答用户在使用中遇到的问题，为用户提出解决问题的建议。
（五）检修后仍无法解决问题的设备，乙方应在 2 日内提供不低于故障设备规格型号档次的替代设备，由此引起的一切费用由乙方承担。
（六）乙方未在上述规定时间内履行质保义务的，甲方可委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由乙方承担，每出现一次，由乙方向甲方支付合同总额 2%违约金（可在质保金或应付款项中扣除）。
注：乙方投标承诺中售后服务方案优于上述要求的，优先执行投标承诺内容。
八、履约保证金 
本项目无需缴纳履约保证金。
九、违约条款 
（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的 3‰支付违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除； 延期超过 7 日，甲方有权解除合同并没收履约保证金，乙方除退还甲方已付款项外，另由乙方向甲方支付合同总额 30%违约金。 
（二）乙方所供系统、产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的一切费用。造成逾期交付的，按照本条第（一）款承担逾期违约责任。
（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，甲方有权要求其继续履行或解除合同，甲方选择继续履行的，由乙方向甲方支付合同总额 10%违约金；甲方选择解除合同，乙方除退还甲方已付款项外，另由乙方向甲方支付合同总额 30%违约金。
（四）本项目不得转让、分包，如有发生，除没收其履约保证金外，甲方有权立即解除合同，所造成的一切损失由乙方负责。同时甲方有权要求乙方退还甲方已付款项，并由乙方支付合同总价 30%违约金。
（五）如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
十、知识产权 
乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等费用）。 
十一、合同生效及审核 
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，代理机构审核盖章后实施，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。
十二、合同的组成部分 
本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。
十三、本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执一份，代理机构、市财政局政府采购管理处各一份。
十四、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。
通用条款 
十五、词语含义 
（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。
（三）货物：乙方根据合同规定需向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。
（四）服务：根据合同规定乙方的软件开发以及其他的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。
（五）甲方：采购单位，即              。
（六）乙方：提供服务的公司或实体，即               。
（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。
十六、技术规格 
1、乙方所提供服务或货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。
十七、专利权 
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。
十八、包装要求 
（一）除合同另有规定外，乙方提供的附属货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。
十九、装运条件 
根据甲方指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。
二十、付款 
（一）本合同以人民币付款。
（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：
1、发票；
2、软件开发或制造厂家出具的质量检验证书等；
3、装箱单；
4、验收合格证书；
5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。
二十一、伴随服务及其他费用 
乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务及其它费用，主要包括：
（一）货物的现场安装；
（二）提供货物组装和维修所需的工具；
（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
（四）软件开发、设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及的其他一切费用；
（五）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训；
（六）设备安装后的首次检定/校准所需费用。
二十二、质量保证 
（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。
（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。
二十三、检验 
（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。
（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。
二十四、索赔 
（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将服务款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。
2、根据服务的低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，乙方须降低服务的价格。
3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定更换和修补件，相应延长质量保证期。
（二）在甲方发出索赔通知后 20 天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。
二十五、误期赔偿 
除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的 0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按 7 天计算，不足7 天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的 5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。
二十六、不可抗力 
在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 120 天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
二十七、税费 
中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。
二十八、履约保证金 
本项目无需缴纳履约保证金
二十九、合同争议 
（一）甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》规定提交 甲方所在地人民法院管辖。
（二）甲乙双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙双方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。 
三十、适用法律 
本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）
地址：                                    地址：
法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：
联系人：                                  联系人：
联系电话：                                联系电话：
年  月  日                                 年  月  日
第六章  投标文件格式
[bookmark: EB819316f773b24a75aef829f9b72900c0]
[bookmark: _Toc15716]


投  标  文  件








项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：               







投标文件目录

一、投标函
二、法人授权书
三、开标一览表
四、分项报价表
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
六、项目组人员
七、企业业绩
八、投标所需其他材料
[bookmark: _Toc20577][bookmark: _Toc26005]




























[bookmark: _Toc8978]
一、投标函

投标函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日















[bookmark: _Toc15099]二、投标人资质
按招标文件要求提供相应资质证书
[bookmark: _Toc3680][bookmark: _Toc29506][bookmark: _Toc27409]
三、法人授权书
[bookmark: OLE_LINK6]法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                             
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日期：                                         

[bookmark: _Toc13550][bookmark: _Toc27199][bookmark: _Toc30543]
四、开标一览表

投标人全称（CA公章） ：供应商名称
采购项目名称：
采购项目编号： 
 采购包号：分包号 
	投标总报价

	总价（小写）：          （人民币：元）

	总价（大写）：金额大写 （人民币：元）






[bookmark: _Toc12113]                                            日期：     年     月     日
[bookmark: _Toc956][bookmark: _Toc26543][bookmark: _Toc12614]
五、分项报价表
分项报价表
（货物类）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	单位
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	￥                                 
人民币（大写）：      仟     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分


备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。














[bookmark: _Toc17418]
[bookmark: _Toc2747][bookmark: _Toc21129]六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函
（货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
                       日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。
3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，投标人自行勾选制造商的企业规模类型。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称：              （盖CA电子公章）
日期：  年  月  日


备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。
2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。












七、技术响应偏离表（技术参数响应）
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


单位名称：             （盖CA电子公章）

[bookmark: _Hlk187934629]备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其他非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

[bookmark: _Toc15871][bookmark: _Toc25337]八、项目组人员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。



九、企业业绩
[bookmark: _Hlk187935031]投标人自   年   月   日以来承担
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	服务主要内容

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc26048][bookmark: _Toc9275]
十、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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