竞争性磋商文件

项目名称：泰州港经济开发区空气质量监测站运行维护第三方服务项目

项目编号：JSZC-321203-TZTP-C2025-0008

（全流程电子化不见面采购）

采购人：江苏泰州港经济开发区管理办公室

代理机构：泰州天平会计师事务所有限公司

2025年8月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  参加磋商的供应商须知	5

第三章  合同条款及格式	17

第四章  项目需求	22

第五章  评审方法和评审标准	24

第六章  响应文件的组成和格式	27

- 竞争性磋商公告

项目概况

泰州港经济开发区空气质量监测站运行维护第三方服务项目的潜在供应商应在江苏省政府采购“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年8月22日15:00整（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321203-TZTP-C2025-0008；

项目名称：泰州港经济开发区空气质量监测站运行维护第三方服务项目；

预算金额：180万元（90万元/年）；

最高限价：180万元（90万元/年），响应报价不得超过采购项目最高限价（单价、总价）金额，否则按无效响应处理；

采购方式：竞争性磋商；

采购需求：空气质量监测站运行维护第三方服务，包含2套空气监测站、2套VOCs监测站、27套微型监测站的日常运行维护、维修、消耗件和部件的更换、质量保证和质量控制等。软件平台模块功能完善以及软/硬件升级和补丁更新等，具体详见第四章项目需求。

合同履行期限：合同签订之日起两年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于其他未列明行业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商具备有效的营业执照；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

3.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购“苏采云”系统

方式：投标人完成注册并办理CA证书，登录“苏采云”政府采购一体化平台 ，选择本项目，点击“我要参与”并下载本项目采购文件

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年8月22日15:00

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2025年8月22日15:00

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》《电子履约保函（保险）关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150 号）》等政府采购政策文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏泰州港经济开发区管理办公室

地址：江苏省泰州市高港区兴国路8号

联系人：孙女士

联系方式：0523-80278058

2.采购代理机构信息

名称：泰州天平会计师事务所有限公司

地　址：泰州市海陵区青年北路313号

联系人：俞先生

联系方式：18921730973

第二章  参加磋商的供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的采购。

2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中申请人的资格要求规定。

3.2满足本磋商文件其他实质性要求和条件规定。

4.参加磋商费用

4.1参加磋商的供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2采购代理费按发改价格〔2011〕534号的50%标准计取，不足1500元按1500元计取，由成交供应商支付。

5.磋商文件的约束力

供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.磋商文件的澄清及修改

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的时效内按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

二、磋商响应文件的编制

1.响应文件的制作要求

本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。

供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照采购文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（ http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子征集文件（后缀名为“kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子投标文件，无需提供纸质投标文件。电子投标文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准；并须提供中文翻译件，否则视为未提供。

2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。

磋商供应商编写的响应文件应包括但不限于以下部分：

资格条件证明文件：

（1）★具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（扫描件加盖电子章）；

（2）★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（3）★有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

①提供近六个月中任意一个月（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件（依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料）；

②提供近六个月中任意一个月（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的证明材料相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，成立不满一年的供应商无需提供社保缴费证明材料，但需提供书面情况说明及相关凭证扫描件；

（4）★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（详见响应文件格式）；

（5）★参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（详见响应文件格式）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（如有）

（7）小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明材料。（如有）

（8）★未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单：提供信用中国查询报告，在上述指定网站不能查询信用信息的投标人，应提供相关证明材料（加盖电子公章）；

（9）★拒绝下述供应商参加本次采购活动：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；提供声明函（格式自拟）；

符合性审查文件：

（1）★磋商响应函；

（2）★法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；法定代表人身份证复印件、投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（3）★商务条款响应表；

（4）★采购需求响应表；

（5）★投入本项目工作人员及车辆配置表；

（6）供应商认为需要提供的其他说明和资料；

- 综合评审评分项：

- 根据评分细则需要提交的材料。

- 价格折扣文件格式（如有）

（1）小微企业声明函

注：上述加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效评定，且不允许在递交截止时间后补正。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

3.磋商响应报价

3.1每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2关于异常低价的审查

3.2.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.2.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审报告中进行记录。

3.2标的物

详见项目需求。

3.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，采购人不再支付其他任何费用，本磋商文件中另有规定的除外。磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。

3.4报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素。一旦评标结束最终中标，报价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

4.磋商保证金：无。

三、首次响应文件的递交

1.电子响应文件的递交

供应商应当按照规定，在响应文件递交截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.递交截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的递交截止时间，系统平台拒绝接收在其规定的截止时间后上传的任何响应文件。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功，由供应商自行承担全部责任。

2.2代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的修改和撤回

3.1响应文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子响应文件。

3.2响应文件的修改

供应商可在投标截止时间前，对其电子响应文件进行修改。

3.3在递交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.磋商响应有效期

4.1磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件提交截止时间后九十（90）天。供应商声明的磋商响应有效期比规定短的，将被视为非实质性响应而予以拒绝；供应商就磋商响应有效期不作说明的，视同认可本条款设定的磋商响应有效期。

4.2在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。

四、磋商与评审

1.响应文件解密

供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。供应商在苏采云系统规定时间内未解密，解密超时视同解密失败，放弃投标。

2.磋商小组

2.1响应文件解密后，代理机构将组织磋商小组进行评审。

2.2代理机构及采购人将根据本采购项目的特点组建磋商小组，由三人以上（含三人）单数组成，将对实质性响应报价文件要求的报价文件进行评价和比较，并采用相同的程序和标准。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4.评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对首次响应文件的初审

5.1首次响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明文件提交情况等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定需经过磋商小组的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为无效响应的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）经磋商小组认定为非实质性响应文件的；

（6）其他法律法规及本磋商文件规定的属于非响应性的响应文件的情形。

5.4如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6.磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。根据需要，磋商小组可以自主决定磋商轮次，直至与三家或以上供应商达成采购人认可的磋商意见。

磋商供应商未在磋商小组规定的时间内参加磋商的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商，由供应商提供最终服务方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的服务方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.1.3磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1.确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

六、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内（以采购人或代理机构实际收到日期为准），以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。采购人在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），提出质疑的日期以采购人或代理机构实际收到日期为准。

七、合同签订相关事项

1.签订合同

1.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

八、特别提醒

1、供应商如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

2、在本项目评审结束前，各供应商授权代表应关注苏采云系统提醒并保持手机畅通，以便及时作出澄清、参加磋商和提交最后报价；否则由此产生的风险由供应商自行承担，未在规定时间内参加磋商和提交最后报价视同退出采购活动，作无效响应处理。

九、履约保证金：

1、履约保证金：成交价的10%。

2、递交时间：成交后签订合同前。

3、递交方式：银行转账、支票、汇票、本票、金融机构出具的保函或者保证保险等非现金形式。

4、退还时间：履约保证金待项目完成后退还（无息）。

第三章  合同条款及格式

（参考文本）

以下为采购人与成交供应商签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：泰州港经济开发区空气质量监测站运行维护第三方服务项目

项目编号：

甲方：（买方、采购人）　江苏泰州港经济开发区管理办公室

乙方：（卖方、成交供应商）

一、采购标的

1.服务名称：泰州港经济开发区空气质量监测站运行维护第三方服务项目

2.服务内容：参照采购文件的具体要求。

3.服务期限：合同签订之日起两年

4.工作计划：乙方需根据甲方要求，及时完成相关技术咨询服务，具体每项技术咨询服务时间要求由甲、乙双方根据技术咨询服务的工作量及难易程度等实际情况商定。

二、合同价款

本合同金额为（大写）：人民币____________元（____________元）。

三、合同履行：本合同项下服务的提供参照采购文件的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

四、验收：甲方在合同履行期间，有权依照采购文件相关要求对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收及总体验收。如需委托第三方验收，验收费用由甲方承担。因乙方提供的服务不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，重复支付的费用由乙方承担。

经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

五、合同责任：

1.甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

2.乙方保证其对履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

3.乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

4.甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。

甲方指定联络人：

姓    名：

联系方式：

乙方指定联络人：

姓    名：

联系方式：

六、履约保证金：

履约保证金：成交价的10%。

递交时间：成交后签订合同前。

递交方式：银行转账、支票、汇票、本票、金融机构出具的保函或者保证保险等非现金形式。

退还时间：履约保证金待项目完成后退还（无息）。

如果成交供应商没有按照上条约定缴纳履约保证金，采购人将有充分理由取消其中标资格，在此情况下采购人可将下一个成交候选人定为成交人，或重新招标。

七、付款方式：

服务期满一年后，付至合同价的50%；服务期满后，付至合同价的100%。（根据考核结果核付考核阶段的服务费用，以上所有款项均不计取利息）

八、违约责任：

1.有下列情况之一的，甲方有权终止协议：

1.1乙方未能按要求或未能按进度保质完成甲方委托任务的。

1.2乙方违反从业道德，影响甲方声誉或投诉查实的。

2.因解除而终止

2.1由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同的约定承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2.2由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

2.3合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达另一方之日起终止。违约方应当按本合同约定支付违约金或赔偿损失。

2.4本合同履行过程中，由于乙方违反本合同，包括但不限于出现重大质量问题等，或者履行本合同不符合要求、在本合同期限届满后的双方约定的宽限期内仍未能达到合同要求的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额20%的违约金。

2.5合同终止后，不妨碍守约方向违约方追究违约责任。

九、保密条款：对甲方提交的业务信息、资料和在合同履行期间知悉甲方的工作秘密，乙方不得透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员。乙方的保密责任不因合同的终止而终止。

十、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意作如下第 2方式处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为泰州仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

十一、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十二、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的投标文件；

（三）中标（成交）通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十三、合同份数

本合同一式四份，中文书写。甲乙双方各执二份。

甲方：江苏泰州港经济开发区管理办公室（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

2025年  月  日

乙方：    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

2025年  月  日

户名：

开户银行：

账号：

第四章 项目需求

一、服务内容：

（一）运维内容概况

2套空气监测站、2套VOCs监测站、27套微型监测站的日常运行维护、维修、消耗件和部件的更换、质量保证和质量控制等。软件平台模块功能完善以及软/硬件升级和补丁更新等。各套的主要监测仪器及监测指标详见下表。仪器设备不仅包括主要仪器，还包括与自动监测相关的全部辅助设备，如：采样装置、通讯及控制设备、防雷设备、防火防盗设施、空调、UPS、稳压器、分析仪的辅助设备等。

仪器和设施的消耗件和更换部件费用（含大件）、运维车辆费用、办事处费用、供应商人员工资、标准气体费用、标准试剂费用、防雷检测报告费用、比对检测费用、灭火器费用、站房电费、网络费、服务器等所有费用由供应商负责。

运维设备清单：

| 序号 | 站点及设备名称 |  | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 运维年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三旗营、乔杨VOCs监测站 | VOCs分析仪（57种PAMS） | EXPEC2000-315P/315H | 聚光 | 2 | 2年 |
| 2 | 三旗营、乔杨空气标准监测站 | 脉冲荧光法SO2分析仪 | YF-SAMS | 盈峰 | 2 | 2年 |
|  |  | 化学发光法 NOX-NO-NO2分析仪 | YF-NAMS | 盈峰 | 2 | 2年 |
|  |  | 气体滤光相关法CO分析仪 | YF-CAMS | 盈峰 | 2 | 2年 |
|  |  | 紫外光度O3分析仪 | YF-OAMS | 盈峰 | 2 | 2年 |
|  |  | 质控设备（动态校准仪、零气发生器、阀门等构成 | YF-MCMS/YF-ZUMS | 盈峰 | 2 | 2年 |
|  |  | PM10颗粒物监测仪 | YF-PAMS | 盈峰 | 2 | 2年 |
|  |  | PM2.5颗粒物监测仪 | YF-PM2.5 | 盈峰 | 2 | 2年 |
|  |  | 五参数气象仪 | MULTI-5P | 盈峰 | 2 | 2年 |
|  |  | 配套设备（含采集系统、供电系统、集成系统等） | YF-JS-KQPJ-16 | 盈峰 | 2 | 2年 |
|  |  | 监测站房 | 定制 |  | 2 | 2年 |
| 3 | 空气微站 | 气象五参数、VOCs、SO2、NOX、PM2.5、PM10 | AQMS-1100 | 聚光 | 27 | 2年 |
| 4 | 软件平台 | 泰州港经济开发区环保在线监管平台维护（含佳能C3226彩色打印机一台维护、加墨以及3台联想电脑和一台100寸显示屏维护） | AS-ZHPT | 平台软件特定租用 | 1 | 2年 |

（二）运维具体内容及要求

1.运维具体内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 运维要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型站 | 27 | 1.负责所有监测因子分析仪及日常维护； 2.负责故障损坏的维修； 3.负责日常维护的人工和耗材更换； 4.负责故障维修时的零部件更换人工以及所有零部件（含大件）； 5.含运行软件的升级和维护； 6.负责每台设备断网恢复和通讯流量以及通讯相关费用。 |
| 2 | 空气监测站 | 2 | 1.负责所有监测因子分析仪的日常维护； 2.负责所有监测因子分析仪故障损坏的维修； 3.负责所有分析仪日常维护的人工和耗材更换； 4.负责故障维修时的零部件更换人工以及所有零部件（含大件及备用分析仪）； 5.含运行软件的升级和维护； 6.含所有分析仪定期的标定费用和标气费用； 7.负责质控设备、辅助设备的维护和维修以及所有耗材和配件的采购； 8.负责数采仪的升级、维修和通讯费用； 9.负责运维和维修，以及所有耗材和零部件，确保正常运行。 |
| 3 | VOCs监测站 | 2 | 1.负责整个监测系统的日常维护； 2.负责整个监测系统故障损坏的维修； 3.负责所有分析仪日常维护的人工和耗材更换； 4.负责故障维修时的零部件更换人工以及所有零部件（含大件及备用分析仪）； 5.含运行软件的升级和维护； 6.含分析仪定期的标定费用和标气费用； 7.负责数采仪的升级、维修和通讯费用； 8.负责运维和维修，以及所有耗材和零部件，确保正常运行。 |
| 4 | 软件平台 | 1 | 1.不定时检查：指定专门工程师每日不定时至少一次进行系统检查，主要检查系统是否正常运行、响应速度、突发情况是否及时发现等； 2.负责运维调试的人员是经验丰富的技术工程师； 3.发现软件bug问题，提供维护服务； 4.保证在运维期内，做到故障时2小时内响应、24小时解决问题，或者提供问题解决方案和解决时间； 5.负责对系统平台及站点监测数据进行统计分析，形成报告（包括但不限于月报、季报、年报等），提交采购人。 |
| 5 | 辅助设备（含一台佳能C3226彩色打印机、三台联想电脑和一台100寸显示屏） |  | 1.负责日常维护和异常维修； 2.负责维护过程中的耗材更换； 3.负责维修过程中所有零部件的更换。 |
| 6 | 报告 |  | 1.每周数据分析并汇总形成报告，解答业主数据疑惑； 2.台账每周记录，做好日常维护记录； 3.配合环保督察的同时配合相关设备改造升级； 4.协助配合环保方面工作。 |

2.运维要求

2.1总体要求

（1）供应商应提供各项设备完整的运维实施方案（含应急事故处理方案等），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

（2）供应商应严格按照仪器说明书中的维护项目、周期和程序以及采购人运维要求进行运维。

采购人根据运维服务的情况，有权要求适当增加车辆和人员。供应商在投标文件中须详细列出本项目的主要人员及车辆等配置说明，并对人员分配作出说明。

2.2运维依据

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）

《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求与检测方法》（HJ 1010）

《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）

2.3空气质量自动监测站运维要求

（1）每日系统检查

每天至少两次（上午、下午各一次）远程查看空气自动监测站的数据，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理。

（2）每周定期巡检

每周至少巡视空气自动监测站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括如下：

1）查看空气自动站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常，并检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅，如果发现仪器相关参数不在范围内，及时解决；

3）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

4）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

5）检查空气自动站的通讯系统，保证空气自动站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

6）对仪器的运行情况进行检查，根据检查情况进行校准，保证数据的稳定性和有效性，并及时对仪器的运行状态进行记录。

（3）每月/季度工作项目

1）每月至少用校验装置通入零气和接近空气中污染物浓度的标准气体校准一次仪器的零点；

2）每季度对各监测仪器的精密度进行一次审核；

3）每月检查钢瓶压力并做好记录，将当前压力值与过去的压力值比较，用以估计标准气的消耗速度。如果预测一个月后压力将降到100PSI（压力下限），就安排更换钢瓶，并注意钢瓶上标注的日期；

4）每季度对各监测仪器的精密度进行一次审核；

5）清洁空调滤网，清洁站房。

（4）年度维护工作

1）每年对各监测仪器的准确度进行一次审核；

2）每年对各子站仪器进行一次多点校准。

（5）其他

1）中标单位在泰州市应设立耗材储备库和备用机库，耗材储备量以所运维站点运行半年用量计算；

2）中标单位应配备气站维护所需基本工具，包括但不限于以下工具：流量计（0～1L/min 1级和1～20L/min 1级）、温湿度计、压力表、万用表、专业维修工具等；

3）应建立各类设备维护档案，将运行管理情况和运行事件进行详细记录，并进行归档管理；

4）应落实气站制度上墙机制，每台设备需张贴站房管理制度、仪器操作规程、安全注意事项等，相关费用由中标单位承担。

2.4微型空气自动监测站运维要求

（1）每天检查仪器是否在线，检测数据是否正常，视情况对设备进行校准，保证数据有效性；

（2）每周至少巡检一次，对设备进行维护，传感器风罩清洗；检查仪器供电是否正常，保持24小时正常工作；

（3）每季度/年视监测因子传感器损耗情况进行更换维护。

2.5VOCs空气站运维要求

VOCs空气站运维应根据HJ 1010有关要求开展，具体要求如下：

（1）日常巡查

1）每日检查仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常。

2）每日远程登录或现场对仪器软件进行谱图检查，对峰飘物质及时修正。

3）每日使用标准混合气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，当大于20%的物种色谱标准气单点浓度偏差大于20%、质谱标准气单点浓度偏差大于30%时，需重新标定校准曲线。每日工作点检查结束后，应使用零气对仪器各组分进行检查与校准，物种组分空白残留不应该高于0.1nmol/mol。若出现组分空白不合格，且该组分日常浓度范围在0.3nmol/mol以内，则当天监测数据均做无效处理；若该组分日常浓度范围在1nmol/mol以上，则视空白结果予以保留或无效标注处理；数据浓度相对较高，可体现污染和变化现状的，酌情保留。

4）每日对前一日VOCs谱图开展人工二次积分以确保监测结果的准确性，对异常及缺失数据进行记录与说明。

（2）VOCs空气站至少每周现场巡检一次。

1）检查仪器运行状态，是否报警或异常。

2）检查仪器耗材使用情况，更换仪器所需耗材。

3）检查标气、载气等各类气体使用情况。

4）检查仪器管路、阀门是否漏气。

5）检查站房外部环境，是否存在对监测数据或运行环境存在明显影响的污染源。

6）检查站房通讯及数据传输系统状态。

7）检查更换颗粒物过滤膜。

8）检查站房消防、防雷、防水等安全措施是否正常。

（3）月度维护

1）清洗仪器散热风扇和滤网。

2）更换发生器过滤分子筛。

3）更换发生器干燥剂。

（4）季度检查

1）每季度检查检测器工作状态、老化色谱柱。

2）每季度对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查。

3）每季度对仪器所有数据进行备份。

4）每季度使用标准混合气更新工作曲线和峰窗。

（5）半年维护检查

1）每半年对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗。

2）每半年按照HJ 1010中仪器性能指标要求对仪器进行全面检查，包括方法检出限、校准曲线、全系统空白、精密性、物种分离度等。

2.6监测预警软件系统运维要求

（1）软件运维服务

1）负责运维调试的人员是经验丰富的技术工程师。

2）发现软件bug问题，提供维护服务。

3）保证在运维期内，做到故障时2小时内响应、24小时解决问题，或者提供问题解决方案和解决时间。

4）负责对系统平台及站点监测数据进行统计分析，形成报告（包括但不限于月报、季报、年报等），提交采购人。

（2）服务方式

1）热线支持服务：为本项目提供全天候7*24小时的热线服务，并指定1名专职工程师为用户提供远程技术支持，对系统运行中的软件使用问题、影响系统正常运转的问题提供良好的技术支持和解答。

2）现场支持服务：如果遇到无法远程解决的问题、紧急故障或重大问题，则在24小时内到达现场，使系统运行和使用恢复正常。

（3）服务内容

本项目运维服务主要包括以下内容：

1）系统故障解决；

2）系统参数的调整，即应用软件的适应性服务；

3）现场支持服务：如果遇到无法远程解决的问题，工程师在24小时内到达现场，使系统运行和使用恢复正常。

4）定期巡检服务：在运维期内，供应商应安排服务人员定期进行远程系统巡检，对系统的运行情况、存在问题的现场检查，现场解决各类系统问题。巡检内容包括：进行数据库、应用服务器等设备运行状态检查、系统日志检查，向各地用户了解应用日常运行情况，及时发现并解决系统运行中的问题，提供系统整体性能优化服务。

（三）应急响应要求

出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，应在2小时内到达现场处理故障并将信息反馈采购人；故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并书面告知采购人。如不能在48小时内排除故障，应更换备机并负责维修仪器，故障设备应在一周内完成维修，维修完毕及时替换备机，并做好相应维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，应委托仪器生产厂商等第三方维修。除不可抗力（洪水、雷电、地震）以外，所有设备维修与配件更换所产生的费用由运维方承担。

（四）运维机构配置要求

1.因本项目涉及软件系统、硬件系统及现场设备众多，项目复杂、设备分布面广、点位分散、现场道路情况复杂，成交供应商在进行资源配置时需满足以下要求：

（1）要求供应商在泰州市设有专门的服务机构，常驻人员不少于3人，运维人员必须有相应的工作经验，运维工程师至少2人具有环保部门或中环协颁发的运维资格证书（提供相关的证明材料复印件附在投标响应文件内）。

（2）为了保障现场设备维护和应急处理效率，要求针对本项目配备专用车辆1台，以适应设备现场的道路情况。（提供相关的证明材料复印件附在投标响应文件内）。

（3）为了确保现场设备故障后能及时恢复，要求供应商在泰州市设立备品备件库，且现场关键仪表必须有备用机。

2.供应商应针对运维工作，提供运维资源配置情况说明与管理办法，包含但不限于：

（1）运维基本要求；

（2）人员组织架构、数量及职责要求；

（3）运维资源配备情况；

（4）运维管理制度，如维护作业计划、维护责任制、报告汇报制度等。

（5）运维过程中的安全责任由运维单位独立承担。

六、监督考核

（一）采购人的监督检查每一年组织一次，采购人组织对中标方运行维护工作进行评审考核，就运行维护质量和相关指标符合程度进行评分，满分为100分，合格分为80分，具体考核评分内容见运维质量考核评分表。

一旦发现虚假数据，采购人有权终止合同，拒绝支付剩余款项，并责令中标方退回相应时段已经支付的费用。

考核时，对所有站点进行综合考评打分。其中：

（1）考核结果在80分及以上，足额支付相应费用；

（2）考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除考核时段服务费10%，并责令整改。

（3）考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除考核时段服务费的30%，并责令整改。

（4）考核结果在60分以下，或连续2次考核在70分以下，解除合同并要求中标方支付合同金额20%的违约金。

（二）运维质量考核评分表

运维质量考核评分表

| 考核 项目 | 评分内容 | 满分 | 考评得分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场 检查 | 检查设备运行状态，开展相关质控测试并抽查设备运维质控效果。 | 10 |  | 根据现场检查情况进行评分。 |
| 运维质控完成情况 | 按照仪器设备运维要求做好相应巡检工作、例行维护、更换耗材及校准标定工作，做好相关记录，以保证仪器的正常运行。 | 10 |  | 不响应一次扣2分，扣完为止。 |
| 故障 应急 | 运维方案中需编制相应应急预案，遇见突发情况按要求及时响应，保证运维设备主体产品正常运行。确保在接到采购人电话后，需在2小时内赶到现场。 | 10 |  | 一次不及时扣2分，扣完为止。 |
| 运行 时长 | 除校准、按计划的预防性检查、维护保养、停电以及其他不可抗拒力因素造成数据缺失外，仪器24 小时正常开机，无故障运行时间占总运行时间的95%以上。 | 10 |  | 达不到95%，每降低1%扣2分，扣完为止。 |
| 数据 获取率 | 仪器有效数据获取率不低于90%（有效数据获取率=有效小时数÷应当运转的总小时数（不含校准、按计划的预防性检查维护保养时间以及停电等不可抗拒力时间）；有效数据小时数为审核有效的小时数）。 | 15 |  | 低于90%，每降低1%扣3分，扣完为止。 |
| 数据审核时效性 | 每天审核数据，对初审数据进行复审，在3日内完成上一周数据复审。 | 10 |  | 未在规定时间内提交初审和复审数据的，一次扣2分，扣完为止。 |
| 档案管理 | 做好监测站运行维修、维护记录和各项质控措施实施情况记录，每月报送一次相关记录至采购人。每周报送相关运维数据情况至采购人。 | 15 |  | 未在规定时间内提交报告的，每一次扣2分，扣完为止。 |
| 站房管理 | 站房温度控制在25±5℃，湿度控制在80%以下，站房无漏水、有相应防雷措施、配备应急电源、确保灭火器能正常使用、空调滤芯及时清理。 | 10 |  | 若发现有措施不满足要求的，每发现一个扣2分，扣完为止。 |
| 人员管理 | 运维方案中需确定运维人员的数量和人员职称（和投标文件中一致），如发生人员变动，需提前报采购人审批同意后并重新编制运维方案。 | 10 |  | 发现运维人员不满足相关要求的，每一次扣5分，扣完为止。 |
| 考评总计分： |  | 100 |  |  |
| 考评人： |  |  |  |  |

二、付款方式：服务期满一年后，付至合同价的50%；服务期满后，付至合同价的100%。（根据考核结果核付考核阶段的服务费用，以上所有款项均不计取利息）

第五章  评审方法和评审标准

一、评审方法

1、评审方法采用综合评分法，总分值为100分。

2、评审时，对每个合格供应商的响应文件进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个供应商的评审得分。（保留小数点后2位）

3、评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。若综合得分相同，按商务标报价分由高到低顺序排列；若综合得分相同且商务标报价分相同，按技术标得分由高到低顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且综合评分得分最高的供应商为成交供应商。

二、评分标准（总分100分）

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价评审（30分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后响应报价最低的供应商的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后响应报价）×30分。（结果保留两位小数） |
| 二、技术评审（49分） |  |  |  |
| 2.1 | 运维实施方案 | 9分 | 磋商小组根据供应商提供的运维实施方案酌情评分： 1.方案全面、完善、合理、可行的得9分； 2.方案较全面、较合理、较可行的得6分； 3.方案基本合理、基本可行的得3分； 4.未提供不得分。 |
| 2.2 | 运行管理机构、运行管理制度和操作规程 | 7分 | 为本项目建立的运行管理机构、运行管理制度和操作规程的情况： 1.方案全面、规范、合理、可行得7分； 2.方案较全面、较规范、较可行得4分； 3.方案基本规范、基本可行得2分； 4.未提供不得分。 |
| 2.3 | 运维交接方案 | 7分 | 供应商须结合项目情况提供运维交接方案，供应商的时间人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等方面提供详细的运维交接方案： 1.内容详细、表述清晰、方案贴合需求、阐述分析准确，可操作性强、针对性强的，得7分； 2.内容较详细、表述较清晰、方案较贴合需求、有可操作性和针对性的，得4分； 3.内容一般、可操作性低、针对性低的，得2分； 4.未提供不得分。 |
| 2.4 | 运维质量控制 | 10分 | 供应商须结合项目情况，从人员、装备、设备仪器、试剂、检测环境、质量监督等方面提供详细的质控方案： 1.内容全面，提出的质控方案扎实全面，完全符合项目要求，得10分； 2.内容较完善，提出的质控方案较为全面，较好地符合项目要求，得6分； 3.提出的质控方案基本符合项目要求，科学合理性一般，可行性一般的，得3分； 4.未提供不得分。 |
| 2.5 | 处理突发异常情况的措施及应急响应机制 | 8分 | 磋商小组根据供应商提供的处理突发异常情况的措施及应急响应机制酌情评分： 1.措施合理、有效、有针对性的得8分； 2.措施较合理、较可行的得5分； 3.措施基本合理的得3分； 4.未提供不得分。 |
| 2.6 | 本地化运维支持方案 | 8分 | 磋商小组根据供应商提供的本地化运维支持方案酌情评分： 1.方便、快捷、可行的得8分； 2.较方便、较可行的得5分； 3.基本可行得3分； 4.未提供不得分。 |
| 三、商务评审（21分） |  |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 6分 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似自动监测站运行维护项目，每提供一项得2分，最高得6分。 注：以上提供合同、中标（成交）通知书复印件加盖供应商公章。 |
| 3.2 | 企业资质 | 8分 | 1.供应商具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证，每提供一个得1分，本小项最高得4分。 2.供应商具备软件信息安全服务资质认证CCRC证书的得2分，没有不得分。 3.供应商具备信息技术服务运行维护ITSS成熟度二级（含）以上资质的得2分，二级以下资质的得1分，没有不得分。 注：提供在有效期内的认证证书复印件并加盖供应商公章。 |
| 3.3 | 人员资质 | 7分 | 1.拟投入本项目技术负责人具备环保专业职称证书，高级及以上职称得3分，中级职称得1分，没有不得分。 2.拟投入本项目的项目组成员中：具有环保部门或中环协颁发的运维资格证书的运维工程师在2人以上的，每多一人得2分，最多得4分。 注：须同时提供以上人员相关证书（电子证书打印件或截图）、与供应商签订的劳动合同及近半年内供应商单位为上述人员缴纳任意一个月的社保相关证明材料复印件并加盖供应商公章。 |

备注：在本项评分标准中材料提供扫描件（复印件）的，供应商须保证与原件一致并加盖公章。成交后，采购单位有权对原件进行进一步核实，如有虚假材料依法追究责任。

第六章  响应文件的组成和格式

- 响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

附件1：磋商响应函（格式）

致（采购人）：

根据贵方为（项目名称）（项目编号为：            号）磋商文件，正式授权下述签字人______________（姓名和职务）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定的各项要求，向（采购单位名称）提供所需货物及相关服务，首次响应两年总报价为人民币_____元（其中每年报价为_____元）。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

（3）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（4）我们同意从规定的响应文件开启之日起遵循本响应文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在响应文件开启后规定的有效期内撤回响应文件或中标后拒绝签订合同，由此给采购人造成损失的，我方将承担赔偿责任。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

（7）一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于规定的时间完成本项目，交付买方验收。保证不将项目全部或者部分转包给第三方。

（8）我们郑重声明：本单位未为此次项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（9）遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

（10）与本次磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

单位地址：

单位开户银行及账户：

电话：

2025年  月  日

附件2：法定代表人身份证明书

（原件）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年     月     日

经营期限：

姓    名：            身份证号：

系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（公章） ：

日期：   年   月   日

附法定代表人身份证复印件：

附件3：法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于        （地  址）           的    （供应商）   的 （法定代表人姓名、职务）     代表本单位授权      （被授权人的姓名、职务）    （居民身份证编号：                       ）为本单位的合法代理人，就   （ 项  目  名  称 ）  的响应及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于          年       月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签名：      （签字或盖章）

授权代表签名：        （签字或盖章）

供应商名称（盖章）：

附被授权人身份证复印件：

附件4：商务条款响应表

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 是否完全响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
| 3 | 投标货币 | 人民币 |  |

供应商名称（公章）：

日期：    年  月   日

注：商务条款须完全响应，否则作无效投标处理。

附件5：采购需求响应表

| 序号 | 采购文件要求 | 是否完全响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 详见第四章 项目需求 |  |

供应商名称（公章）：

日期：      年     月     日

注：采购需求须完全响应，否则作无效投标处理。

附件6：投入本项目工作人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 执业资格 | 学历 | 工作经验 | 本项目中的分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 年 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件7：投入本项目工作车辆配置表

- （格式自拟）

- 附件8：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（参考格式）

江苏泰州港经济开发区管理办公室：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（若有）

主要专业技术能力有：                  。（若有）

声明人：（公章）

日期：年  月  日

- 附件9：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（参考格式）

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字或盖章：

日    期：年    月    日

附件10：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的小微企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（ 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：    年    月    日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）企业类型请供应商参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（3）供应商如不提供符合要求的小微企业声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：    年    月    日

注：供应商如不提供符合要求的残疾人福利性单位声明函，则价格将不做相应扣除。