招　标　文　件

项目名称：泗阳县第一人民医院医疗设备采购项目

项目编号：JSZC-321323-SHGK-G2025-0069

代理机构编号：1214-254107245WMJ

（货物类项目， 不 专门面向中小企业）

采购人：泗阳县第一人民医院

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

2025年07月

- 总  目  录

总  目  录	2

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	18

政府采购合同参考范本	18

第四章 采购需求	１４

第五章  评标方法与评标标准	４６

第六章  投标文件格式	５３

质疑函范本	６９

# 第一章  投标邀请

受[泗阳县第一人民医院]的委托，[江苏苏豪创新科技集团高科有限公司]就[医疗设备采购项目]([项目编号：JSZC-321323-SHGK-G2025-0069][代理机构编号：1214-254107245WMJ])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

泗阳县第一人民医院医疗设备采购项目 招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年08月08日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321323-SHGK-G2025-0069

2.项目名称：泗阳县第一人民医院医疗设备采购项目

3.预算金额：01包：30万元人民币；02包：46万元人民币；03包：12万元人民币；04包：36万元人民币；05包：75.6万元人民币；06包：38万元人民币；07包：25.45万元人民币。

4.本项目最高限价为：01包：30万元人民币；02包：46万元人民币；03包：12万元人民币；04包：36万元人民币；05包：75.6万元人民币；06包：38万元人民币；07包：25.45万元人民币。

5.采购需求（简介）：

（1）采购清单：

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （单价/人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-1 | 多导睡眠记录仪 | 1台 | 30万元 | 是 |
| 02 | 02-1 | 无创呼吸机 | 4台 | 11.5万元 | 否 |
| 03 | 03-1 | 有创呼吸机 | 1台 | 12万元 | 是 |
| 04 | 04-1 | 全数字彩色多普勒 超声诊断仪 | 1台 | 30万元 | 否 |
|  | 04-2 | 呼气分析仪 | 1台 | 6万元 |  |
| 05 | 05-1 | 便携式全自动生化检测仪 | 1台 | 5万元 | 否 |
|  | 05-2 | 中央监护系统及病人监护仪（核心产品） | 1套 | 25万元 |  |
|  | 05-3 | 电子支气管内窥镜 | 1台 | 9.6万元 |  |
|  | 05-4 | 输液泵 | 2台 | 0.5万元 |  |
|  | 05-5 | 肠内营养泵 | 2台 | 0.5万元 |  |
|  | 05-6 | 多通道输注工作站 | 2台 | 5万元 |  |
|  | 05-7 | 医用控温仪 | 1个 | 3万元 |  |
|  | 05-8 | 电动病床 | 2张 | 3万元 |  |
|  | 05-9 | 高频震动排痰系统 | 2台 | 2万元 |  |
|  | 05-10 | 压缩式雾化器 | 5个 | 0.2万元 |  |
|  | 05-11 | 空气压力波治疗仪 | 2台 | 2万元 |  |
|  | 05-12 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 2台 | 3万元 |  |
| 06 | 06-1 | 新生儿有创呼吸机 | 1台 | 38万元 | 是 |
| 07 | 07-1 | 婴儿辐射保暖台 | 2台 | 3.6 | 否 |
|  | 07-2 | 新生儿小儿呼吸机 （核心产品） | 1台 | 15 |  |
|  | 07-3 | 立式直饮机 | 1台 | 0.85 |  |
|  | 07-4 | 医用冷藏箱 | 1台 | 0.9 |  |
|  | 07-5 | 医用冷藏冷冻箱 | 1套 | 1.5 |  |

6.合同履行期限：合同签订后30天

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

- （一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- （二）本项目的特定资格要求

（1）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

（2）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

（3）投标人须提投标人代表在开标日前6个月内任一月份的社会保障资金缴纳的相关证明材料；（成立不满一年的可不提供）

（4）本项目接受产品代理商或经销商投标，投标产品如果为进口货物的，投标人须提供制造商的授权书（格式自拟，从生产企业至投标供应商逐级全涵盖）；

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分7个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年08月08日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

## 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88359233。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：泗阳县第一人民医院

地址：泗阳县水杉大道西延段北侧、废黄河南侧

联系人：葛老师

联系方式：0527-80295202

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

地址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室

项目联系人：王慧（标书），梅军（项目负责人），马文婷（项目助理）

电话：025-52875825，025-52874442、025-52876426

## 八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏豪创新科技集团高科有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：苏政采协2024年20号文计取。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

本项目最小投标单位为包，投标人应按包分别制作上传投标文件，投标人未按要求制作投标文件导致废标的，后果自负。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修及其他一切费用。

### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因，如有漏项，将视为无效投标。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

## 四、投标文件的递交

### 18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

### 19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%:

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会将通过“苏采云”系统要求相关供应商在合理的时间内提供说明，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

名 称：泗阳县第一人民医院

地址：泗阳县水杉大道西延段北侧、废黄河南侧

联系人：葛老师

联系方式：0527-80295202

采购代理机构信息：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

地　址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室

联系人：梅军

联系方式：025-52874442

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

本项目不收取履约保证金。

### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

### 34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 35、付款

按照以下确定的付款方式：详见招标文件《第四部分：采购需求》中商务要求。

- 第三章  合同文本

# 政府采购合同参考范本

（货物类）

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订日期：               年       月       日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                     （采购人）

乙方（全称）：                    （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- （1）采购项目名称：

采购项目编号：

- 项目内容：

采购标的及数量（台/套等）：      品牌：       规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（3）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（4）政府采购人式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（5）合同是否分包：是       否

（6）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写）：

合同签订后，采购人在收到中标人发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同价款的30%作为预付款；设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，中标人开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付合同剩余全部价款。（签订合同时，中标人如明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

3.合同履行

（1）合同履行期限：             。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：                                                      收取履约保证金金额：

履约担保期限：

4.合同验收

4.1甲方依法组织履约验收工作。

4.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

4.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4.4如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

4.5甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

4.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

5.技术资料

5.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

5.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后3年为止，以两者孰长为准。

6.质量保修范围和保修期及售后服务

6.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.2乙方提供的货物在售后服务期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

6.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

6.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

6.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

6.4售后服务期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.5 售后服务期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

7.商品包装环保要求

7.1商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

7.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

7.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

7.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

7.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

7.6纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。

8.快递包装环保要求

8.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

8.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

8.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

8.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

8.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

8.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

8.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8.8快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

8.9快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

8.10快递应使用电子面单；

8.11直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

8.12快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

9.违约责任

9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.05 %计算，逾期15日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担；

9.2货物中涉及的服务，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、交付服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延一日的应交付而未交付货物价格的0.05 %计算，逾期15日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担；

9.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

9.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

9.5除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

9.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

9.7乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

9.8甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

9.9违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

10、不可抗力事件处理

10.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

11.组成合同的文件

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，应按以下顺序解释：

1.1.1本合同合同及其变更、补充协议；

1.1.2政府采购合同专用条款；

1.1.3政府采购合同通用条款；

1.1.4中标（成交）通知书；

1.1.5投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.6采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.7标准、规范及有关技术文件

1.1.8但如乙方在投标时作为竞争条件而在投标文件及其附件中作出比招标文件及答疑纪要和本合同更有利于甲方的响应，则投标文件及其附件中更有利于甲方的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及答疑纪要和本合同，乙方须按这些响应承诺履行。

12.合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

13.合同份数

本合同一式四份，甲方执 二份，乙方执二份，均具有同等法律效力。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人 （签章） |  | 法定代表人或其 委 托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

- 政府采购合同通用条款

- 1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购人式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收。

- 4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

- 4.6 国家法律法规规定及合同约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及合同约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照合同约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除合同另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵约定的指定现场。

7.2 除合同另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输、验收事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在合同规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在合同规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在合同中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在合同中约定。

13.履约保证金

13.1履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

13.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 5 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 3  %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

13.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

13.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

13.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

13.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

13.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照合同约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）合同规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据合同要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按合同规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按合同规定执行。

16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁的方式解决争议，将争议提交宿迁仲裁委员会仲裁。

19.2 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22.通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1合同未尽事，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第四章 采购需求

## 一、项目属性：货物类项目

## 二、本项目采购标的对应的行业：工业

## 三、采购清单

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （单价/人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-1 | 多导睡眠记录仪 | 1台 | 30万元 | 是 |
| 02 | 02-1 | 无创呼吸机 | 4台 | 11.5万元 | 否 |
| 03 | 03-1 | 有创呼吸机 | 1台 | 12万元 | 是 |
| 04 | 04-1 | 全数字彩色多普勒 超声诊断仪 | 1台 | 30万元 | 否 |
|  | 04-2 | 呼气分析仪 | 1台 | 6万元 |  |
| 05 | 05-1 | 便携式全自动生化检测仪 | 1台 | 5万元 |  |
|  | 05-2 | 中央监护系统及病人监护仪（核心产品） | 1套 | 25万元 | 否 |
|  | 05-3 | 电子支气管内窥镜 | 1台 | 9.6万元 |  |
|  | 05-4 | 输液泵 | 2台 | 0.5万元 |  |
|  | 05-5 | 肠内营养泵 | 2台 | 0.5万元 |  |
|  | 05-6 | 多通道输注工作站 | 2台 | 5万元 |  |
|  | 05-7 | 医用控温仪 | 1个 | 3万元 |  |
|  | 05-8 | 电动病床 | 2张 | 3万元 |  |
|  | 05-9 | 高频震动排痰系统 | 2台 | 2万元 |  |
|  | 05-10 | 压缩式雾化器 | 5个 | 0.2万元 |  |
|  | 05-11 | 空气压力波治疗仪 | 2台 | 2万元 |  |
|  | 05-12 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 2台 | 3万元 |  |
| 06 | 06-1 | 新生儿有创呼吸机 | 1台 | 38万元 | 是 |
| 07 | 07-1 | 婴儿辐射保暖台 | 2台 | 3.6 | 否 |
|  | 07-2 | 新生儿小儿呼吸机 （核心产品） | 1台 | 15 |  |
|  | 07-3 | 立式直饮机 | 1台 | 0.85 |  |
|  | 07-4 | 医用冷藏箱 | 1台 | 0.9 |  |
|  | 07-5 | 医用冷藏冷冻箱 | 1套 | 1.5 |  |

## 四、★商务要求

（一）付款方式：合同签订后，采购人在收到中标人发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同价款的30%作为预付款；设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，中标人开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付合同剩余全部价款。（签订合同时，中标人如明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

（二）交货期：合同签订后30天

- 全保期：≥3年

（四）交货地点：交付至采购人指定地点。

（五）售后服务要求

免费维保期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复必须提供备用件使用，确保采购人能正常开展工作。

（六）验收要求

1、验收时间：设备安装调试经采购人临床试用并达到验收标准后，采购人根据合同约定组织验收。

2、验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全。

## 五、技术规格

## 01包：品目01-1： 多导睡眠记录仪

1、适用范围：用于有成人或婴儿患者

★2、导联数：基本导联≥40 导，其中包括脑电≥6导、眼电2导、心电1导、下颌肌电3导、腿动、鼾声、口鼻气流、胸部呼吸运动、腹部呼吸运动、差分气流、肢体运动、体位、血氧等，外接呼吸机导联≥10 导。

3、电脑1台，激光打印机1台。

4、同步视频监控组件1套。

5、压力滴定呼吸机一台。

★6、系统采用头盒+放大器+电脑工作站方式,不采用电池供电。

主机内置有≥60G的硬盘，无需电脑就可开始记

▲8、可选配呼末 CO2 监测技术，仅需 USB 接口，不占用 AUX 扩展通道，有助于睡眠低通气疾病以及复杂睡眠疾病的确诊与筛查，不影响病人呼吸气流通道的监测。

9、基站可连接呼吸机，进行压力滴定，提供治疗压力及呼吸参数，不占用扩展通道（如：患者气流、总气流及呼吸频率等）

10、病人起夜时，只需切断头箱（头盒）和基站的连接，无需停止记录和进行操作，将头箱（头盒）和基站重新连接后，数据继续记录，收集在头箱的数据可自动传至基站。

11、主机内置电池，当发生断电，断网，电脑死机等情况，数据会保存在基站硬盘中，从而保证数据不会中断和丢失。

12、具有ZRIP 体积描记图技术，精确度高，能探测微小的呼吸运动，不受体位和安放位置的影响，多次重复使用绑带，拥有专有儿童胸腹绑带，适合不同年龄段患者的需求。

13、可同时连接热敏型和压力型口鼻气流。

14、真正的实时阻抗技术，在记录的前（生物定标），中，后（分图）三个阶段都可以观察每个导联的连接情况和具体的阻抗数值，无需停止记录，帮助技师快速了解每个通道的信号质量。

15、软件底层汉化中文，在安装时可以选择中文语言，在线帮助中文，方便医生操作；终身免费中文软件，无需任何加密狗，方便多台电脑安装，移机等操作。

16、可对各参数通道选择自动或人工分析，具有婴幼、儿童、成人呼吸紊乱分析记录功能。

17、数字化数据采集、存储和回放，可在线实时监测，自动分析睡眠分期/呼吸/腿动/觉醒等功能。

18、三导下颌肌电，具有阻抗切换技术，自动切换阻抗值最小的一组导联为显示导联，方便医生观察。

19、系统有滤波功能保证信号的稳定，回放时，也可滤波，抗干扰性能良好；交流 50 或60hz指定频率波段的滤波；抗混淆滤波。

20、具有专业睡眠脑电分析功能。 具有专业睡眠脑电分析功能，SEM 密度、REM 密度、Alpha 密度、Delta 密度、α/θ指数、δ波强度，快速δ波强度，纺锤波强度等。

21、具有PTT脉搏传导时间技术，辅助判断微觉醒和呼吸事件变化，软件内置PTT通道，无需外接设备。

22、软件具有床边平板模式，一台平板同时可以监控多个房间，在床边进行生物定标，观察原始波形，视频，压力滴定控制等。

23、有AASM 推荐的一级分图软件，在自动分图的基础上，通过人工智能技术标记“可疑”事件，提高分图效率及准确性。

▲24、睡眠诊断信息系统平台可以通过云部署，对公共网络提供远程访问及数据交互。

## 02包：品目02-1：无创呼吸机

1、适用患者：成人、儿童。

▲	2、搭载≥15英寸彩色全触屏显示器，分辨率为1920X1080。

▲ 3、电动电控呼吸机，最大流速≥240L/min。

4、内置锂电池，电池工作时间不低于2小时。

★5、呼吸机的漏气补偿≥200L/min。

▲ 6、具有屏幕锁功能，防止误触造成通气参数改变。

▲ 7、持续气道正压 CPAP、自主/时间切换S/T、时间切换通气T 。

▲	8、	具备潮气量保证压力自动调节模式（AVAPS或VGPS等）。

▲	9、	具有高流量氧疗模式。

10、可选配可控温加温加湿湿化系统、加热管路、鼻囊管等。

11、具备窒息通气。

12、具有呼气压力释放功能，且压力释放多档可调。

13、具备波形冻结、屏幕拷贝、手动通气等辅助功能。

▲	14、可选配血氧饱和度监测及脉率监测，实时患者评估无创通气情况。

▲	15、潮气量： 100-2000ml。

16、呼吸频率：1-60bpm 。

17、吸气时间：0.3-4s。

18、压力上升时间：0.1-2.0s。

19、吸气压力（IPAP）：4-50cmH2O。

20、呼气末正压(EPAP)： 4-30cmH2O。

21、吸入氧浓度： 21%~100%。

22、持续气道正压（CPAP）： 4-20cmH2O。

23、吸气压力最大值（Pmax）： 6-50cmH2O 。

24、吸气压力最小值（Pmin）： 5-30cmH2O。

26、触发灵敏度多挡可调。

28、压力监测：气道峰压（Ppeak），EPAP。

29、容量、流速监测：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、总漏气量。

30、可同屏显示波形：压力-时间、容量-时间、流速-时间。

▲ 31、可对吸入氧浓度、血氧饱和度、脉率进行监测显示。

32、气道高压报警、气道低压报警、呼气末压力高低报警、总计呼吸频率高低报警、氧浓度高低报警、分钟通气量高低报警、脉率高低报警、SPO2低报警。

## 03包：品目03-1： 有创呼吸机

1、通气模式

1.1、间歇正压通气 IPPV

1.2、辅助间歇正压通气 SIPPV

1.3、同步间歇指令通气 SIMV

1.4、呼气末正压/持续气道正压 PEEP/CPAP

▲ 1.5、双水平气道正压通气

1.6、压力支持通气 PSV

1.7、自主通气Spont

1.8、叹息

1.9、压力限制通气 PLV

▲   1.10、无创通气NIV,可叠加在任意一种有创通气模式下

2、技术参数

2.1．潮气量：50ml-2000ml

2.2．呼吸频率：2-80BPM

2.3．吸气时间：0.2-10s

2.4．吸气压力：0-100mbar

2.5．PEEP（叹息）压力：0-35mbar

2.6．PSV压力：0-35mbar（PEEP之上）

2.7．压力上升时间：0-2s

2.8．峰流速：180Lpm

2.9．吸入氧浓度：21-100%

2.10．触发灵敏度：1-15Lpm

2.11．阀反应时间T0…90：≤5ms

▲  2.12.配备最新的内置式供气系统，涡轮流速≥250L/分钟

▲  2.13.外置热丝式流量传感器

3、监测参数：内置式显示屏、潮气量、呼吸频率、分钟通气量、气道压力、吸呼比、吸入氧浓度、波型、吸入气体温度

4、报警参数

4.1、智能三级声光报警系统、人机对话功能，能提供报警文字信息

4.2、常规报警项目：气源报警、气道压力（高/低）报警、呼吸频率过高报警、潮气量（高/低）报警、分钟通气量（高/低）报警、窒息报警、吸入氧浓度（高/低）报警、管道脱落/泄漏报警、吸入气体温度过高报警、机器故障报警

## 04包：品目04-1： 全数字彩色多普勒超声诊断仪

1.	产品名称：

全数字彩色多普勒超声诊断仪

2.	用途说明：

主要用于腹部、妇产科、心脏、儿科、新生儿、腔内、泌尿科、小器官、浅表脏器、外周血管及ICU、麻醉科、神经、肌骨等临床科室。

3.	系统技术规格及概述：

3.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

3.2★镁合金外壳设计，超轻机身，双探头接口，给用户提供真正的便携体验。机器重量≤4.5KG.

3.3★≥15英寸高分辨率彩色液晶显示器，开合倾斜角度: 0-180°，≥10英寸高灵敏触摸式操作屏，支持手势控制.

3.4A/D转换率12bit

3.5★双电池系统设计可独立供电，可拔插、置换锂电池，屏幕带电池电量图标显示

3.6★主机内置 2个探头接口（提供证明图片）

3.7 选配拓展器后接口数≥4

3.8 屏幕磁吸合设计，无需机械结构锁定屏幕。盒上显示器即可进入待机状态，打开显示器，开机≤30s 关机≤4s

3.9  TAI-组织自适应成像

3.10自适应多普勒成像

3.11自适应空间复合成像

3.12斑点噪声抑制成像

3.13频率复合成像

3.14谐波成像模式

3.15数字多波束合成

3.16彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

3.17频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率）

3.18连续波多普勒成像

3.19独立角度偏转

3.20实时三同步（B+C+D）

3.21扩展成像

3.22智能频谱增强技术

3.23一键优化

4.	注释、体位图及测量/分析/报告

4.1.	注释：支持中英文注释，支持自定义注释，集成300个用户自定义词组 支持词组移动和编辑 支持触摸键盘

4.2.	 常规测量软件包

4.2.1.二维测量：距离、周长、面积、角度、体积、狭窄比等

4.2.2．多普勒测量：自动/手动描迹：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，平均血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值，心率，时间，最大速度频谱波的平均血流速度，时间平均速度等

4.2.3．★M型测量：距离、时间、斜率、心率等

支持解剖M型，取样线≥3条。

支持曲线解剖M型。

4.2.4．自动频谱测量：阻力指数：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值、心率等

4.3.	全科测量软件包

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。

4.4. ★支持超声教学软件，要求机器内部能提供标准超声声像图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练规范医生扫描手法，提升诊断信心和效率。（提供证明图片）

5.	电影回放和图像后处理

5.1.	所有模式下可用

5.2.	图片回放:B模式 最大: ≥100000帧，Color：最大：≥35000帧

5.3.	支持手动、自动回放电影

5.4.	电影存储时间长度可预置

5.5.	支持图像后处理

6.数据存储和管理

6.1  所有模式下可用

6.2  120G 内置 SSD硬盘

6.3  可导出PDF格式的病人报告

6.4  支持>30,000张无损压缩静态图片存储

7.连通性要求

7.1  配备USB3.0接口，2个USB2.0接口

7.2  视频输出：HDMI、S-video

7.3  支持网络连接、WIFI连接

7.4  支持DICOM 3.0

8.系统技术参数及要求

8.1二维灰阶（B）

8.1.1  特征成像：细腻、常规、高穿透 可调可视

8.1.2  ★TGC分段调节≥8段，LGC≥6段,通过触摸屏实现操作（提供证明图片）

8.1.3  二维灰阶：≥256

8.1.4  扫描角度：≥150°

8.1.5 ★最大探测深度：≥42CM（提供证明图片）

8.1.6  频率：宽频变频技术，基波≥5组变频谐波≥5组。

8.1.7  频率范围：1.0-17.0HMz（依赖不同探头）

8.1.8  增益0-250dB

8.1.9  动态范围≥280dB

8.2彩色多普勒（Color）

8.2.1  血流速度：高速、中速、低速一键调节

8.2.2  双实时：B、B+C

8.2.3  扫描角度偏转：±30度 (线阵探头)

8.2.4  彩色增益：≥100dB  步长1dB

8.3脉冲多普勒（PW）

8.3.1  显示方式：1:2  1:1  2:1上下分屏

8.3.2  实时三同步：B+C+PW

8.3.3  增益：0-100dB 步长1dB

8.3.4  HPRF：自动激活

8.3.5 ★取样容积: 0.5-40mm 分级可调

8.3.6偏转角度:±20度 (线阵探头)

8.3.7频谱：支持冻结和扫描状态下自动包络测量 可调灵敏度和方向

8.4连续多普勒（CW）

8.4.1  血流速度：高速/中速/低速一键调节

8.4.2  PRF: ≥80kHz

8.4.3  增益: 0-100dB 步长1

8.4.4 显示方式: 1:2, 1:1, 2:1(up: down上下分屏),全屏

8.5   M模

8.5.1  扫描速度: 1-12s

8.5.2  灰阶图谱: ≥10档

8.5.3  显示方式: 1:2,1:1,2:1(上下分屏) 1:1(left: right左右分屏)全屏

9.探头规格

9.1  可选探头类型：凸阵、线阵、腔内、相控阵探头

9.2  探头频率：凸阵探头2.0-5.0 MHz，

线阵探头5.0-12.0 MHz

腔内探头 4.0-8.0 MHz

9.3 穿刺引导:凸阵、线阵、相控阵探头具备穿刺引导功能，支持平面外中心引导线。

10.配置

主机   一台

凸阵探头 一把

线阵探头 一把

## 04包：品目04-2： 呼气分析仪

1、FeNo测定主要配件及配套设施：主机，呼吸管，用户界面，一氧化氮过滤器，气流控制器，电源线，一次性吹嘴等。

2、主要功能指标：用于检测呼出气中的NO气体的浓度。

3、采样方式：在线直接采样。

4、呼气时间：呼气NO10S（成人），6S（儿童）或其他时间自选。

5、呼气流速：可分段检测支气管、肺泡及鼻腔的NO浓度。

6、检测指标：FeNo50、FeNo200、FnNo、FeNo50+FeNo200、FeNo50+FeNo200+FeNo等。

7、仪器配备电脑PC测试软件，自动生成报告，并可查询历史记录。仪器配备独立电池可单机使用。

8、主要性能指标：测试范围：NO0-4000.

9、准确性：呼气NO测定＜50ppb，误差＜3ppb;测定值＞50ppb.误差＜±10%。

10、质量控制：仪器具有校验功能；产品生产厂家具有制备标准气的能力并定期免费提供具有配气资质的一氧化氮标准。

## 05包：品目05-1： 便携式全自动生化检测仪

1、检测标本：全血、血浆、血清、尿液

2、样本量5-500 μl

3、检测时间3-18分钟/样本

4、分析方法：终点法、速率法、酶法、色谱法、胶乳免疫比浊法

5、单机测量通道≥2个独立通道

6、质控图：仪器自动生成质控图谱

7、预充单人份试剂卡设计，避免浪费，成本可控

8、试剂形态：液相试剂

9、显示方式：≥10寸触摸屏

10、检测仪使用期限：≥9年

11、打印机：内置热敏打印机

## 05包：品目05-2： 中央监护系统及病人监护仪

（一）配置要求：插件式监护仪6台，转运监护1台，二氧化碳、血氧模块各1个，中央监护系统1套

（二）病人监护仪参数要求：

- 产品适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，通过国家III类注册，主机内置≥2槽位插件槽。

- ≥15.6英寸彩色液晶电容触摸屏

- 可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数。

- 标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；

具有强大的心电抗干扰能力

- 心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式。

6、27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；

具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV;

具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms；

▲7、支持升级Masimo彩虹血氧。（提供注册证或说明书证明材料）

8、可支持≥240小时趋势图/表、≥3500组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾

9、具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息

10、临床辅助决策功能：SepsisSight脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分、EWS早期预警评分、CCHD筛查等。

11、配置转运监护一个屏幕≥5.5英寸

12、呼末二氧化碳旁流采样率：≤50ml/min（微流），旁流二氧化碳监测无需积水杯，采用自动排水管，减少感染风险；

（三）中央监护系统参数

- 中央监护系统可支持包括：心电（ECG），呼吸（RESP），无创血压（NIBP）,血氧(SPO2),脉率(PR)，体温(TEMP)，有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（ETCO2），麻醉气体（AG）,无创心排（ICG），有创心输出量（C.O.），麻醉深度（BIS）、胎心率（FHR）、胎动（FM）、宫缩压（TOCO）等参数的显示和数据存储。

- 具有混合联网功能，支持同时和同品牌病人监护仪、麻醉机、呼吸机等集成互联。方便医院网络信息化建设。

- 一套中央监护系统最多可同时连接128床，满足科室不同病床数量的集中监护需要

- 中央监护系统与床旁机双向遥控，可实现病人信息、血压参数、心电参数以及参数报警范围等设置的双向控制，使操作更省时、更有效、更方便。

- 支持多条件查询，可通过病历号、病人姓名等信息进行查询。

- 支持病人数据回顾，包括：所有病人、病人信息、波形回顾、报警回顾、趋势回顾，支持数据的导入、导出，海量数据存储，支持20,000 个历史病人监护数据的存储与回顾。

7、使用权限管理，数据的导入导出、报警静音设置、用户设置、系统修改设置等敏感问题需得到密码授权才能操作，充分保证数据安全。支持HL7协议，支持连接医院HIS等临床系统

## 05包：品目05-3： 电子支气管内窥镜

一、电子内窥镜图像处理器

1、移动显示器≥10.1"

2、显示分辨率1920（RGB）X1200

3、采用内置可充电的拆卸式锂电池，连续使用时间不低于90分钟，支持热插拔

4 、主机全触屏触操作，可录像、拍照、冻结、白平衡等功能；

▲5、屏幕画面3级缩放功能、光源照明亮度7级调节、优化图像质量。

▲6、支持画面拍照，同屏浏览功能

7、具有DVI和SDI视频同步输出功能，可配合外接监视器使用；DVI视频输出接口视频分辨率可选择800×600、1024×768、1280×1024或1920×1080；SDI视频输出接口视频分辨率可选择1280×720P60、1920×1080I50、1920×1080I60、1920×1080P30、1920×1080P50或1920×1080P60

8、具有移动存储功能，可外置存储支持≥1T ，数据存储格式（USB接口）；图片（BMP/JPG格式），视频（AVI格式）

9 、提供软件终身免费升级服务

10、可连接重复使用支气管镜和一次性使用支气管镜

二、电子支气管内窥镜

1.采用电子成像技术

2.视场角≥120°

3.视向角：0°（直视）

4.景深3～50mm

5.插入部外径：≤ 5.1 mm

6.最小吸引孔道内径≥2.8 mm

7.工作管有效长度≥600mm

8.软性工作管，工作管前端可控制弯曲，前端弯曲角度：向上≥180°，向下≥180°

9.具备拍照、录像功能

10.配备便携式测漏器、测漏盖，可随时进行测试，确保消毒彻底

## 05包：品目05-4： 输液泵

1.设备使用年限≧10年（提供设备铭牌证明）；

2.≥5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式；

3．输液速度范围：0.1-1200.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h；

4. 医用级电阻触摸屏配置，压力感知操作防止误触，全中文显示界面；

5.输液精度≤±5%

6.具有排气功能

7.可以选择3种快进方式：手动快进、快速定量快进、自动快进

8.KVO速度0.1-5.0mL/h；

9.防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出；

10.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制

11.更改速度时完全不需要中断输液；

12.报警：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束。

13.再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警；

14.无线联网功能：可连接静脉输注中央站、护士呼叫、输液泵信息联网。

15．内置锂电池，在25ml/h运行状态下工作时间不小于5小时

## 05包：品目05-5： 肠内营养泵

- 使用期限≥10年（提供铭牌图片证明）

- 挤压方式：盘式蠕动挤压式

- 全透明泵门设计，喂养过程全程可视

- 内置把手设计，方便转运

- 固定夹可调向，支持水平和垂直固定

- 喂养速度范围：1-1200ml/h

- 喂养精度≤±5%

- 冲洗速度：1-1200ml/h

- 排气速度≥2000ml/h

- KTO速度：1-30ml/h

- 具有连续喂养模式和间歇喂养模式，满足临床使用

- 具有间歇防堵管功能

- 具有反抽功能。反抽速度1-1200ml/h

- ≥4英寸彩色触摸屏设计，操作便捷

- 具有锁屏功能。可自动和手动两种方式锁屏

- 自动完成泵管管路充盈，提高工作效率

- 自带加温系统，无需外接电源，有效减少病人腹泻

- 加温范围：32-50℃，可直接通过触摸屏调节温度

- 报警信息：遗忘操作、泵门打开、喂养完成、喂养异常、加温器超温、加温器欠温、加温器未安装、无电池、无外部电源、电池电量低、电池耗尽，即将关机、待机结束、营养液泄漏、充电故障

- 续航时间：可连续使用不少于22h

- 支持电池快充。关机条件下，充电时间≤4h

- 防护等级不小于IP34

- 可储存不少于2000条历史记录

- 屏幕亮度≥10级可调

- 报警灯光亮度≥10级可调

- 报警音量≥5级可调

## 05包：品目05-6： 多通道输注工作站

- 基本要求:

1.1单套标准配置：一拖四（4个注射泵）；

1.2设备使用期限≥10年(提供证明文件)

1.3主要技术参数及配置：

2.1多通道工作站参数：

2.1.1组架只需要一根电源线中央集中供电；

2.1.2组架上的顶盖具有声、光及明确的闪动符号报警功能；

2.1.3工作站组架内任意输注模块之间具备级联功能，满足连续输液功能需求；

2.2注射泵模块参数:

2.2.1自动识别注射器：规格为10ml、20 ml、30 ml、50 ml所有符合标准的注射器；

2.2.2 ≥5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、级联模式（配合多通道输液工作站）；

2.2.3支持速率范围：0.1-2000ml/h，0.01 ml/h递增；

2.2.4注射精度：≤±2%、机械精度：≤±1%；

2.2.5 KVO速度:0.1-5.0mL/h可调；

2.2.6支持动态显示管路压力状态；

2.2.7医用电阻触摸屏操作，全中文显示；

2.2.8支持不中断输液更改速度；

2.2.9报警：输注即将完成、输注完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、级联序号重复、无法启动注射、遗忘操作、阻塞预警、管路脱落;

2.2.10支持夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；

2.2.11支持存储、回放≥2000组历史信息记录；

2.2.12界面背景颜色：可选择≥7种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级；

2.2.13具备字体放大功能：运行时可一键放大显示输液速度字体倍数；

2.2.14具备模块化设计，具备轨道，无需使用额外工具，支持多泵叠加，方便转运。

2.2.15内置锂电池在中速（5ml/h）状态下，工作时间不小于6个小时；

## 05包：品目05-7： 医用控温仪

1、标准配置：主机一台、控温毯一条、控温帽一个。

2、通过ISO9001质量管理体系认证，通过ISO13485质量管理体系认证，通过全项目电磁兼容EMC检测，抗电磁干扰能力强。符合YY0505-2012标准，提供专业的检测报告。

3、制冷方式：采用进口全无氟压缩机，性能稳定，可长时间连续使用。

4、控温方式：机控（手动模式：三温控制）体控（自动模式）

5、控温帽、控温毯采用TPU材质，独特的蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、舒适。

6、毯帽降温温度范围：2-25℃ ，温度显示范围:-4-50℃，控温精度：±0.2℃，水温范围：-5-25℃。

▲7、噪音：≤45db（提供检测报告或产品说明材料）

## 05包：品目05-8： 电动病床

1、床体尺寸(最外缘)：护栏（升起/放下）长度≥2230mm， 护栏升起宽度≥1060mm，护栏放下宽度≤1040mm

2、床面尺寸：长度≥1945mm. 宽度≥915mm.

3、升降功能：

3.1 整床高低升降―升降位移高度320mm，升降最低点由430mm ± 20mm，至最高点750mm ± 20 mm.

3.2 背部升降―升降角度0-70度 ± 2度，嵌入式滚珠倾斜角度指示计。

3.3腿部升降―升降角度0-30度 ± 2度

3.4 床台正反倾斜―倾斜角度±15度，于任意高度、角度均能执行电动倾斜功能，嵌入式滚珠倾斜角度指示计。

4、升降控制组：

4.1电机马达：采用知名进口品牌医用马达，床台、背部、腿部升降电动马达共4组，安全、恒速、静音、无静电。

4.2护栏双侧升降控制器：嵌入式升降控制器共4组，内嵌于左右护栏内外侧。清晰的床台、背部、腿部及背腿连动升降图形按钮，操作方便。采用按键式控制器，非薄膜式，耐用易操作。

4.3标配蓄电池，市电断电后可照常进行电动操作。

△4.4医护人员专用床尾升降锁控器：安装于床尾板下缘，具有床体各升降调整锁定功能，三个锁定按钮可分别管制床台、背部、腿部升降功能，提高操作安全性。4组按键式按钮可分别操作床面升降、背部升降、腿部升降、床体倾斜。（提供官方彩页或技术文件佐证）

△5、床 板采ABS材质成型制作，床板厚度≥4mm，床板宽度≥910mm，可承重≥230kg，耐腐蚀，抗酸碱，永不生锈；四片床板可徒手拆卸，容易清洗、消毒，且床板平整易擦拭,背部床板透气孔洞≥30个，提高病患卧床通气性；床面四角具备一体集成式床垫止滑垫，非后加工，美观耐用，且防止床垫滑动；床面具透气孔及有手部、腹部、膝部、脚部、胸部等≥10个束缚带固定孔，表面平整、无毛边不伤手。（提供官方彩页或技术文件佐证）

6、护   栏：符合最新IEC60601-2-52标准，（背部护栏升起时距离床头板小于6公分，腿部护栏升起时距离床尾板小于6公分）；两护栏拉上之间距离小于6公分，防止病患滑落之危险，护栏升降采用外拉式操作，当内侧受到向外挤压重力时，操作不了护栏，护栏操作开关位于床面下方，只有在外侧面向内挤压重力时可操作护栏，避免病患误操作而坠床。

7、床头尾板：采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作，表面平顺易清洁，采压扣式固定，病床推动时无晃动及无异音，且遇紧急医疗作业时可快速拆卸。

8、防撞护角：采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作，床体四角具防撞护角，外型圆滑平顺，减缓推动中与物体或墙面的碰撞。

9、脚    轮： 采用5英吋(125mm)进口高性能医用脚轮，轮轴、转盘为精密滚珠轴承，易推、耐蚀、耐磨、静音。交货时需提供进口报关单，采中控刹车系统操作，方便医护人员灵活推送。

10、床   体：整体床架采用钢骨结构设计，钢管厚度≥2mm，提供相关证明。确保整个床体结实牢固、平稳，整体床架采先进的涂装工艺，涂层厚度达75um，抗酸碱、耐腐蚀，耐褪色

11、安全载重：≥230kg。

## 05包：品目05-9： 高频震动排痰系统

1、产品组成：主机、双空气导管、气囊背心

2、数码管高清显示，各角度都可清晰查看治疗参数；橡胶按键操作，每个参数变量有单独的按键与其对应，并具有紧急停止按键

▲3、压力1-30mmHg可调，步进1mmHg，≥30级可调（需提供检测报告或产品说明材料）

4、频率1-20Hz连续可调，步进1Hz

5、时间1-99min可调，步进1min

6、噪声正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)

▲7、≥11种工作模式：常规手动模式、5种自动梯度模式、5种自动循环模式，自动模式在运行过程种可调节档位和压力（需提供检测报告或产品说明材料）

8、咳嗽暂停功能：灵敏度3档可调，咳嗽暂停时间调节范围：5-300s

9、压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性，具有储存和查询患者历史治疗信息的功能，可存储≥3000条历史治疗信息

▲10、支持WIFI和蓝牙无线扩展功能（需提供检测报告或产品说明材料）

11、双空气导管，内置金属丝支撑，可自动锁定，接口处软硅胶接头，管路闭合严密，不易损坏

▲12、通过CFDA、FDA、CE认证，入选优秀国产医疗设备产品目录（需提供相关证书）

## 05包：品目05-10： 压缩式雾化器

▲1、雾粒子直径：MMAD约3µm（提供宣传彩页或说明书证明）

2、药液杯容量：最大7mL

3、残液量：≤0.7ml

4、噪音： 65dB 以下（无药液状态）

5、喷雾速率： 0.25mL/min以上

6、输入功率：140VA以下

## 05包：品目05-11： 空气压力波治疗仪

1、柜式一体机，可同时使用两个六腔气囊。

2、上肢和下肢可同时使用。

3、液晶触摸屏加旋转编码器操作，操作简便。（提供宣传彩页或说明书证明）

4、时间设定功能时间范围为0～60min，步长1min。

5、电刺激功能：两组电刺激输出；输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式；脉冲频率应为1Hz～99Hz连续可调，步长为1Hz，脉冲宽度为500μs。

6、充气模式：八种基础充气模式，可任意组合治疗。

7、治疗仪压力范围：5～25kPa可调。

8、极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。

9、过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。

## 05包：品目05-12： 高流量呼吸湿化治疗仪

1、温度控制范围 29℃~37℃，每档一度可调；

2、具有高流量和低流量模式；

3、湿度输出范围 32mgH2O/L-44mgH2O/L；

4、输出流量 2L/min-80L/min；

5、无氧电池消耗，氧浓度监测范围 21%-100%；

6、管路干燥功能，自动干燥管路，高效、快捷；

7、屏幕尺寸显示内容≥3寸，显示氧浓度、流量、温度；

8、报警功能指示，安全报警：管路堵塞报警、管路漏气报警、水罐缺水报警、管路未连接好报警、断电报警、内部故障报警、检查工作条件报警、无法达到设定温度报警、无法达到设定流量报警，可设置报警：氧浓度高低限报警；

9、配套耗材在省平台，可以采购使用，标配台车

## 06包：品目06-1： 新生儿有创呼吸机

一、通气模式：

1、基本通气模式：

1.1、压力控制通气：

PC-CMV、PC-AC、PC-SIMV、PC-PSV、SPN-CPAP/PS

1.2、加强功能：

1.2.1窒息通气、叹息、PEEP/CPAP、PS、手动吸气，成人、儿童患者最多持续40s，新生儿患者最多持续5s、手动呼气

1.2.2先进通气模式：

压力控制下的压力支持模式、压力限制通气、双水平气道正压通气、容量支持自主呼吸模式、标准氧疗、无创通气模式

1.2.3先进通气功能：

▲自动泄露补偿、Loop 呼吸环、△容量保证和Autoflow功能

二、技术指标：

▲1、潮气量：100-3000ml（成人模式）；20-300ml（儿童模式）；2-100ml（新生儿模式）

2、呼吸频率：0.5-98bpm（成人模式）；0.5-150bpm（儿童模式或新生儿模式）

3、吸气时间：0.1-10s

4、吸气流量：2-120Lpm（成人模式）；2-30Lpm（儿童或新生儿模式）

5、吸气压力：1-95mbar

6、呼气末正压/叹息PEEP/叹息PEEP：0-50mbar

7、吸气压力上限Pmax：2-100mbar

8、压力支持Psupp：0-95mbar

9、压力上升时间：0-2s

10、峰流速：180Lpm

11、吸入氧浓度：21-100%

12、触发灵敏度：0.2-15Lpm

13、窒息通气报警：5-60s

14、配置空气压缩机

三、监测项目

▲1、大尺寸(≥15寸)彩色触摸显示控制屏

2、顺磁式氧传感器，监测吸入氧浓度

▲3、非压差式流量传感器，精确度高

4、铂金丝加热式流量传感器，自动定标，可随时取下消毒

5、吸入潮气量

6、呼出潮气量

7、总呼吸频率

8、机械通气频率

9、自主呼吸频率

10、机械分钟通气量

11、自主分钟通气量

12、分钟泄漏气量

13、气道峰压

14、平台压

15、平均压

16、呼气末正压PEEP

17、分钟平均压

18、吸气时间

19、吸呼比

20、压力、流量、容量与时间的波型

21、肺顺应性

22、呼吸系统阻力

23、气道阻力

24、Y型管端吸入气体温度，数字显示在主屏幕内

25、呼吸力学环图，压力－容量环，流速－容量环，压力－流速环

26、压力－容量环，流速－容量环，压力－流速环三种环图可以放大、可设定参考环进行不同时间的比较以及可冻结环图，测量高/低拐点

27、口腔闭合压

28、内源性PEEP/气体陷闭

29、最大吸气负压

30、浅频呼吸指数

31、表格化数据

32、趋势图

33、记事本

四、报警项目

1、智能三级声光报警系统，360度报警显示灯

2、人机对话功能，提供中文报警文字信息

3、气源报警

4、气道压力（高/低）报警

5、呼吸频率（高/低）报警

6、吸入潮气量过高报警

7、分钟通气量（高/低）报警

8、窒息报警

9、吸入氧浓度（高/低）报警

10、管道脱落/泄漏报警

11、吸入气体温度过高报警

12、机器故障报警

五、操作系统

1、操作界面良好并且操作步骤简单

2、具有操作提示功能及参数逻辑关系提示功能

3、有操作安全保护功能

4、提供中文界面，报警信息以中文显示，有操作提示

六、特殊功能

1、内置全本中文操作指南，可根据上下文检索

2、显示屏3种界面自定义功能

3、显示屏功能键自定义功能

4、USB接口截屏输出功能

5、USB接口屏幕设置输出/导入功能

6、USB接口监测数据（趋势、表格、记事本）输出功能

7、压力链接/吸呼比链接功能

8、快速设置参数功能

9、智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前后均提供纯氧3分钟

10、开机模式/参数复原功能

11、呼吸机设定技术指标：能根据病人体重机器自动设定合适的通气参数

12、参数调节防错功能

13、开机自动测定管路泄漏/顺应性并给予补偿

14、屏幕锁定功能

15、漏气测定及自动补偿功能

16待机功能

17、可以根据需要对主要监测值进行屏幕的预设功能

18、与其他设备（如监护中央台及电脑等）联网的可能性

19、呼吸机可进行功能升级

20、氧浓度监测采用顺磁氧传感器

七、售后服务

1、厂商负责免费安装并提供现场培训

2、厂商提供中文操作手册及其他有关文字资料

3、厂商在本市设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件充足

4、维修响应时间不超过24小时

## 07包：品目07-1： 婴儿辐射保暖台

1、具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

2、设置温度与皮肤温度分屏显示；

3、独立的超温保护系统；

4、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

5、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

6、产品具有自检功能，多种故障报警提示；

7、前面板具有温度校正功能；

8、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

9、婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

10、具有数据储存功能；

11、具有APGAR评分计时功能；

12、具有RS-232接口；

▲13、具有黄疸治疗装置进口LED发光源≥100个（提供实物图证明材料）

▲14、肤温显示范围：5℃～65℃（需提供使用说明书证明）

15、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内（需提供使用说明书证明）

16、辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动

17、婴儿床倾斜角度：无级可调（提供证明材料）

18、APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示

19、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等

20、床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm²

21、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm²

22、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

▲23、婴儿床四周有机玻璃挡板具有输液管路≥6通道（提供实物图证明）

## 07包：品目07-2： 新生儿小儿呼吸机

1、≥12.1寸LED彩色电容屏，分辨率≥1280 x 800像素，触控操作，参数显示：呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、血氧饱和度（选配）、血氧饱和度/吸入氧浓度（选配）、氧饱和度指数（选配）、氧浓度与平均压乘积，图形显示：压力－时间波形、流量柱状图。

2、内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21% - 100% ，精度±3%。

▲3、内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%，氧传感器自动校准，且校准程序无需手动启动。（提供相关证明材料）

提供和呼吸机主机同品牌的压力发生器，提供近鼻端压力监测。

5不需要额外传感器即可测量自主呼吸频率。

▲6、通气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC。（提供相关证明材料）

7、NCPAP模式：不需要额外传感器即可支持窒息监测及窒息唤醒功能

直接设定气道压力值：1cmH2O-15cmH2O。

窒息唤醒2cmH2O-30cmH2O，窒息时间：OFF，1 s – 60 s。

8、NIPPV模式：

呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。

吸气压力Pinsp：2cmH2O-30cmH2O

呼吸频率：1bpm-120bpm

吸气时间：0.1s-15s

▲9、SNIPPV模式：要求具有窒息监测以及备用通气功能（提供相关证明材料）

呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。

吸气压力Pinsp：2cmH2O-30cmH2O

呼吸频率：1bpm-120bpm

吸气时间：0.1s-15s

后备频率：1bpm-120bpm

10、HFNC高流量氧疗模式：

流量0.5L/min-20L/min可调，具有压力监测功能。

11、可选配血氧监测功能，用于血氧饱和度监测、脉率监测和灌注指数监测。

12、可选配氧反馈调节功能，可以通过设置氧浓度调节范围和目标血氧饱和度范围实现氧反馈功能。用于在设定范围内调节氧浓度使血氧饱和度达到目标范围。

13、提供增氧功能：

通气持续时间可调，最长时间120s，增氧氧浓度22%-100%连续可调。

14、提供手动通气功能，通气时间1s-15s可调，气道压力2cmH2O-30cmH2O。

▲15、具备自动泄漏补偿功能，同时可显示泄漏率。（提供相关证明材料）

16、报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。

17、提供系统自检功能，图形化提示操作流程。

18、数据存储：可以显示至少连续120小时的趋势数据，最多可以存储 10000 条事件日志，可以提供截屏功能，最多可以缓存50张截屏图片。

19、可提供VGA接口、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫接口。

20、可选配空压机，与主机同品牌，工作噪音≤45dB(A)。

21、具备锂电池，充满可使用≥4小时。

## 07包：品目07-3： 立式直饮机

- 进水压力：0.1-0.4mpa

- 日产水量：100G

- 过滤方式：PP棉+活性碳+PP棉+ro膜+后置碳

- RO膜:澳维

- 隔离膜：三角洲泵

6、水箱：≥10L水箱、≥5L热胆

## 07包：品目07-4： 医用冷藏箱

1、箱体/内胆材质：喷涂钢板

2、搁架数量：≥4个搁架

3、玻璃门：双层钢化玻璃门、电加热、自关门

4、总有效容积：≥220L

5、温度范围：冷藏2~8℃

6、输入功率：≤340W

7、发泡箱体保温层(mm)：≥50mm

8、制冷系统：全封闭压缩机(定频压机)

9、制冷剂：R600a

10、蒸发器/冷凝器：吹胀蒸发器/丝管式

11、两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警

## 07包：品目07-5： 医用冷藏冷冻箱

1、温控方式及灯：电子控制LED灯

2、电源：220V/50Hz

3、门体：发泡门

4、内胆材料：吸附内胆

5、箱壳材料：0.5mm PCM板

6、总有效容积：≥205L(冷冻部分≥78L,冷藏部分≥127L)

7、温度范围：冷藏2~8℃、冷冻-10~-26℃

8、输入功率：≤75W

9、制冷方式：风冷/直冷

10、制冷剂：R600a

11、冷凝器：丝管型

12、蒸发器：板管式

13、高低温报警：闪烁报警、声鸣报警

# 第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 （详见第一章投标邀请的申请人的资格要求第（一）款，通用资格要求承诺制） | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 （代理机构查询并打印留存） | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 投标人特定资格要求资质 （详见第一章投标邀请的申请人的资格要求第（二）款） | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 《开标一览表》的总报价没有超过采购预算的 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 《投标报价明细表》的交付期（交货期）、数量和招标文件要求一致 | 符合招标文件要求 |
| 《技术要求响应及偏离表》中★参数实质性响应的 | 符合招标文件要求 |
| 《商务要求响应及偏离表》没有任何负偏离或缺漏的 | 符合招标文件要求 |
| 《第六章 投标文件格式》没有实质性缺漏的 | 符合招标文件要求 |
| 法律法规或者招标文件中的其他规定 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

- 评分标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术参数响应 | 40分 | 1、满足或优于招标文件《第四章 采购需求》技术规格的全部要求得40分，★为实质性要求，负偏离视为无效投标。 ①01包：▲为重要参数，负偏离一项扣4分；一般参数，负偏离一项扣1.5分，扣完为止； ②02包：▲为重要参数，负偏离一项扣2分；一般参数，负偏离一项扣1分，扣完为止； ③03包：▲为重要参数，负偏离一项扣3分；一般参数，负偏离一项扣1.4分，扣完为止； ④04包：一般参数，负偏离一项扣1分，扣完为止； ⑤05包：▲为重要参数，负偏离一项扣2分；一般参数，负偏离一项扣0.15分，扣完为止； ⑥06包：▲为重要参数，负偏离一项扣3分；一般参数，负偏离一项扣0.4分，扣完为止； ⑦07包：▲为重要参数，负偏离一项扣2分；一般参数，负偏离一项扣0.4分，扣完为止； 2、对于技术规格中须提供佐证材料的参数，供应商在投标文件中请提供技术支持资料并标明页码位置，否则评标委员会可视为未响应（负偏离）。 3、技术参数要求供应商按采购需求中的技术规格要求逐条如实填写，并按招标文件要求提供证明材料，否则评审时不予认可。 |
| 企业业绩 | 6分 | 提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）与本次投标同类产品的业绩（品牌、型号与投标产品一致，多品目的包号需提供核心产品业绩），每提供一份得2分，满分6分。 （提供合同关键页复印件加盖公章，合同须有双方清晰盖章及项目名称、制造商或品牌、型号、成交金额、签订日期）。 |
| 投标产品综合性能 | 6 | 由评委根据所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，体现产品的安全性、稳定性、易用性、配置及功能。产品安全性高、稳定性好，操作简便流畅，操作流程符合临床需要，配置高，功能全面，优于或完全满足采购需求的得6分； 产品安全性较高、稳定性较好，操作较为简便流畅，操作流程基本符合临床需要，配置较高，功能较全面，基本符合采购需求的得4分； 产品安全性一般、稳定性一般，操作界面较为复杂，操作流程不太符合临床需要，配置一般，功能不太全面，基本符合采购需求但有待改进的得2分； 其余或不提供不得分。 |
| 项目实施方案 | 6分 | 根据该项目提供符合采购人情况的设备交付方案和安装调试方案。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合评审。 1）具有明确的交货时间，方案全面，可实施性强，设备交付安装安排合理，时间进度安排合理，优于采购需求的得6分； 2）方案较全面，可实施性较强，设备交付安排较好，时间进度安排较好，符合采购需求的得4分； 3）方案一般，可实施性一般，时间进度安排一般，设备交付安排一般，通过后期优化能实现采购要求的得2分； 4）其余或不提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 6分 | 根据该项目提供符合采购人情况的售后及应急服务方案及售后服务承诺。根据其完善性、可实施性及承诺响应时间、工程到场时间进行综合评审。 1）应急售后措施完善，有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，管理力量雄厚，技术人员专业素养高且有经验，人员配备合理，承诺响应时间、到场时间最短且方案最为合理完善的得6分； 2）应急措施比较完善，比较有预见性，对可能存在的情况有比较具体的应对方案和时间安排，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定经验，人员配备较合理，承诺响应时间、到场时间较短且方案较为合理完善得4分； 3）应急措施一般，对可能存在的情况有有应对方案或时间安排，管理力量一般，具有专门的售后技术人员，人员配备一般，承诺响应时间、到场时间一般且方案一般得2分； 4）其余或不提供不得分。 |
| 培训及技术支持方案 | 6分 | 根据该项目提供符合采购方情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容完善性、全面性、是否科学规范、可操作型、是否便于实施等具体内容进行综合评审。 1）人员的操作培训和售后培训以及采购方所需的技术和学术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、服务费合理、有明确的、具体可行的培训方案和措施，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案的得6分； 2）承诺较完善、比较具体合理、服务时间较长、服务费较合理、有较明确的、比较具体可行的培训方案和措施，使用单位能操作、维护和使用、具有较好的技术和学术支持能力并且有较明确、较合理、较可行的支持方案的得4分； 3）承诺一般、一般合理、服务时间较短、服务费较高、有培训方案和措施，有支持方案的得2分； 4）其余或不提供不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第2种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：JSZC-321323-SHGK-G2025-0069

代理机构编号：1214-254107245WMJ

包       号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、投标函

六、开标一览表

七、投标报价明细表

八、中小企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务要求响应及偏离表

十二、企业业绩

十三、服务方案

十四、投标所需其他材料

- 一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为	（代理机构编号：  包号：X包）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

（1）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

（2）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

（3）投标人须提投标人代表在开标日前6个月内任一月份的社会保障资金缴纳的相关证明材料；

（4）本项目接受产品代理商或经销商投标，投标产品如果为进口货物的，投标人须提供制造商的授权书（格式自拟，从生产企业至投标供应商逐级全涵盖）；

- 四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为	（代理机构编号： 包号：X包）的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：法人代表及被授权人的身份证正反面扫描件，法人代表直投则只需提供法人代表的身份证正反面扫描件。

- 五、投标函

致：代理机构/采购人

根据贵方项目编号为	（代理机构编号：包号：X包）的招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.一旦我方中标，我方将按招标文件中规定的金额支付招标服务费。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

电        话：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

- 六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

(核心产品)品牌：

日期：       年   月   日

- 七、投标报价明细表（分包号：**）

项目编号：	(代理机构编号：)

项目名称：泗阳县第一人民医院医疗设备采购项目

包号：

| 品目号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标报价明细表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.“投标报价明细表”中的品目号（对应设备名称）、交货期、数量必须与招标文件《第四章 采购需求》第三款采购清单内容一致，有不符或者缺漏视为无效投标。

## 八、中小（微）企业声明函（货物）（分包号：**）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

## 九、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

- 技术要求响应及偏离表（分包号：**）

项目编号：	(代理机构编号)

项目名称：泗阳县第一人民医院医疗设备采购项目

包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1.行数不够，可自行添加；

2. 本表需要对招标文件《第四章 采购需求》第五款技术规格的全部内容逐项响应，按照投标情况填写超出、符合或偏离。

3. 投标产品技术指标佐证材料附后

- 十一、商务要求响应及偏离表

项目编号：(代理机构编号)

项目名称：泗阳县第一人民医院医疗设备采购项目

包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1.行数不够，可自行添加；

2.本表需要对招标文件《第四章 采购需求》第四款商务要求的全部内容，按照投标情况填写；

- 十二、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

项目编号：(代理机构编号)

项目名称：泗阳县第一人民医院医疗设备采购项目

包号：

| 序号 | 签订日期 | 设备名称 | 品牌型号 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十三、服务方案

投标人须根据本项目的采购需求及评分标准的要求编制项目服务方案，格式自拟

项目编号：(代理机构编号)

项目名称：泗阳县第一人民医院医疗设备采购项目

包号：

十四、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

如：

1、投标产品制造商或投标产品的认证证书

2、评分标准中涉及的材料

3、投标人认为需要提供的其它资料

- 质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。