连云港市政府采购

招标文件

标段名称：2025年县区监测能力提升项目(灌云）

标段编号：JSZC-320700-GSGL-G2025-0008

采   购   人：连云港市灌云生态环境局

采购代理机构：连云港港顺项目管理咨询有限公司

2026年01月

- 目     录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  政府采购合同格式	19

第四章  投标文件格式	26

第五章  项目需求	42

第六章  评标办法	63

- 第一章  投标邀请

项目概况 2025年县区监测能力提升项目(灌云）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年01月28日9点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。

  - 一、项目基本情况

标段编号：JSZC-320700-GSGL-G2025-0008

标段名称：2025年县区监测能力提升项目(灌云）

预算金额：人民币125万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：主要完成2025年县区监测能力提升项目(灌云）设备采购安装调试，详见第五章。本项目专门面向中小企业。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（交货期）：合同签订之日起30日历天内。

本项目（是/否√）接受联合体投标。

  - 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，详见采购文件；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，详见采购文件；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）未被列入《信用中国网站》（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单（提供上述两个网站网页查询截图加盖投标人公章扫描上传在投标文件中）。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见采购文件格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：(1)执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子投标文件中，详见采购文件格式。(2)执行<<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>>国办发(2025)34号文件;符合要求的供应商投标文件中提供<<关于符合本国产品标准的声明函>>，详见采购文件格式。

3.本项目的特定资格要求：无

  - 三、获取招标文件

时间：2026年01月05日至2026年01月12日，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件。

方式：登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年01月28日 09:00（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、开启

时间：2026年01月28日 09:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

  - 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

  - 七、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注连云港市政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请供应商按照《操作手册》要求获取采购文件，制作、提交（上传）电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

  - 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：连云港市灌云生态环境局

地    址：连云港市灌云县胜利中路707号

联系方式：13775451901

2.采购代理机构信息

名    称：连云港港顺项目管理咨询有限公司

地    址：连云港市海州区朝阳西路65-5

联系方式：19895543499

3.项目联系方式

项目联系人：崔博

电      话：13775451901

- 其他

1．电子招投标说明

（1）本项目采用电子招标投标，请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。

（2）投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150MB！

本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

（3）电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2．线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的

- 更正公告。
                               第二章  投标人须知

  - 一、总则

1. 采购人、项目（标段）名称及编号，详见第一章“投标邀请”。

2. 采购预算

2.1 本项目的采购预算，详见第一章“投标邀请”。

3. 资金来源

3.1 “投标邀请”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购第五章“项目需求”所列内容。

4. 采购方式

4.1 本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。

5. 合格的投标人

5.1 投标人应符合第一章“投标邀请”中规定的条件，否则投标无效。

5.2 投标人不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。

5.3 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

5.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

6. 投标费用

6.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

7. 询问与质疑

7.1 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

7.2 质疑的提出

7.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

7.2.2供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、连云港港顺项目管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

7.2.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

7.2.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

7.2.5 质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）采购文件(交易文件)下载回执函；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

7.3 质疑函的受理和答复

7.3.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

7.3.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.3.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.3.4 采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

7.4 质疑处理

7.4.1 质疑供应商不按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

7.4.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

7.4.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

7.4.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

7.4.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

7.4.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

7.5 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

8. 投诉

8.1 投诉事项依照有关法律、法规执行。

  - 二、招标文件

9. 招标文件构成

9.1 要求提供的货物、招标过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为七章，各章的内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  政府采购合同格式

第四章  投标文件格式

第五章  项目需求

第六章  评标办法

10. 招标文件的澄清或修改

10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在连云港市政府采购交易平台上发布公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

  - 三、投标文件的编制

11. 投标文件编写注意事项

11.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的响应。

11.3 招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。

12. 投标的语言及计量单位

12.1 投标人的投标文件内容以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。同一事项既有中文也有外文的，以中文意义为准。

12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标报价

13.1 投标报价指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人可就第五章“项目需求”中的某个分标货物内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标货物内容分别作完整唯一报价。

14. 投标货币

14.1 投标应以人民币报价。

15. 投标文件有效期

15.1 本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该投标人投标无效。

15.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

16. 投标保证金：不收取。

17. 投标文件制作工具

17.1 投标人必须使用连云港市公共资源电子交易系统可接受的投标文件制作工具编制投标文件，系统操作流程详见连云港市政府采购交易平台-下载中心-供应商操作手册[网]，请及时关注版本更新。

18. 投标文件构成

投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

18.1 投标文件格式：

填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

18.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。

（3）报价明细表：请按第四章“投标文件格式”提供的“报价明细表”格式及要求填写。

（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“八、政策功能”。

（5）资格审查材料：

投标单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见第一章“投标要求”“二、申请人的资格要求”。

（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。

（8）售后服务承诺书：请按给定格式及要求填写。

18.3 技术文件：（以下文件必须提交，否则该投标人投标无效）

（1）技术标：可以但不限于技术方案、产品技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）技术规格偏离表：按第四章“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据投标人投标的货物与“项目需求”相关技术规格要求的差异填写。

（3）项目需求响应：格式自定。

18.4 评审因素所需材料：

如有，请按招标文件要求提供。

18.5 其他材料：

如有，请按招标文件要求提供。

18.6 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

19. 生成投标文件

19.1 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

19.2 电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

19.3 投标文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子投标文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

  - 四、投标文件及样品的提交

20. 投标文件的上传、修改和撤回

20.1 投标人应当使用投标文件制作工具，生成加密电子投标文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。

20.2 投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前。

20.3 对电子投标文件的修改，投标人可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

20.4 投标人不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

21. 提交投标样品截止时间和地点

21.1 采购项目需要提交样品的，投标人应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送到指定地点并登记完毕，否则不予接收。

21.2 中标人提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，投标人应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

  - 五、开标与评标

22. 开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23. 评标

23.1 成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

23.2 评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

23.3 评标工作程序

（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

③对投标文件进行比较和评价（对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价）；

④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；

⑤向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

⑥编写评标报告。

（2）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。

评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。

评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（3）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（从评标系统发起）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，通过连云港市公共资源电子交易系统作出，使用CA数字证书签章后提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

23.4 评标过程的保密

开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

24. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25. 投标人有下列情况之一的，投标无效：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.1政府采购异常低价审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

28. 评标原则、评标办法和特殊情况处理

28.1 评标原则

评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

28.2 评标办法

详见第六章“评标办法”。

  - 六、中标结果

29. 中标人的确定

29.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

29.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

30. 中标通知书

30.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。

30.2 在公告中标结果的同时，由采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时，需提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.3 采购代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。

31. 签订合同

31.1 中标人收到中标通知书后，应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交采购代理机构见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。采购人在采购合同签订之日起七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。

31.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。

32. 履约保证金

32.1 磋商文件约定收取履约保证金的，成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交（中标人可自愿使用履约保函代替缴纳履约保证金，详见苏财购【2023】150号文）。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

32.2 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。

32.3 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

32.4 本项目不收取履约保证金。

  - 七、其他事项

33. 采购代理服务费

33.1 本项目所涉及的招标代理服务费及场地费等全部由中标人支付。

招标代理费，由中标人支付。收费标准：按苏招协[2022]002号《江苏省招标代理服务收费的指导意见》所规定的货物类计取，在中标通知书发出前由中标人一次性付清。

34. 解释权

34.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。

35. 有关事宜

35.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“投标邀请”。

## 八、支持绿色发展

36.为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

37.本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》 (财库 (2019) 18号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》 (财库 (2019) 19 号) 等有关规定采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.为推广使用低挥发性有机化合物产品，根据《关于加强政府绿色采购有关事项的通知》要求，在政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。
                      第三章  政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

目  录

- 合同书

- 中标通知书

- 履约保证金交纳证明

- 招标文件项目需求

- 项目更改及补充文件

- 投标报价表

- 商务条款偏离表、技术规格偏离表

- 中标供应商澄清函

连云港市政府采购合同

甲方：（买方）连云港市灌云生态环境局

乙方：（卖方）___   ______

- 乙双方根据年   月  日2025年县区监测能力提升项目(灌云）项目（标段编号：）竞争性磋商采购的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 服务内容：。

1.2 服务期限：。

1.3 补充条款：。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期  1  年。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交 付 期：_________。

9.2交付方式：_________。

9.3交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1付款方式：合同签订完毕后，甲方支付合同金额的10%作为预付款，货物全部交付采购人，经专家验收合格后，支付合同总价的100%。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.3 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

- 第四章  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：【标段名称】

标 段 编 号：【标段编号】

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

  - 格式1、响应函

响应函

致：连云港市灌云生态环境局

根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

  - 格式2、开标一览表

开标一览表

标段编号：【标段编号】

标段名称：【标段名称】

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 交货期 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

  - 格式3、报价明细表

报价明细表

标段名称：【标段名称】                      标段编号：【标段编号】

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小微企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则不享受扶持政策。

2、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

  - 格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写错误，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

  - 格式5、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

  - 格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

  - 格式7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

  - 格式8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

【采购单位】：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人         代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

  - 格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

  - 格式10、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（请按“项目需求”要求的售后服务及内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

  - 格式11、技术规格偏离表

技术规格偏离表

请按所响应产品的实际技术参数，逐条对应采购文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所响应产品的技术文件，供应商应在响应文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 响应产品规格及技术参数 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

  - 格式12、项目需求响应

项目需求响应

（请按“项目需求”要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式13、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

格式14、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

# 第五章  项目需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的企业划分标准所属行业为　工业　。

1、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

# 一、采购标的

本项目是灌云监测站监测能力提升建设项目，内容包括但不限于设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试、技术培训等。

采购清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动总磷总氮分析仪 | 1 | 总磷总氮分析 |
| 2 | 全自动高锰酸盐分析仪 | 1 | 高锰酸盐分析 |
| 3 | 微波消解仪 | 1 | 金属项目消解 |
| 4 | 高压灭菌器 | 2 | 实验消解 |
| 5 | 声级计 | 2 | 监测噪声 |
| 6 | 声校准器 | 1 | 监测噪声 |
| 7 | 大功率悬浮物抽滤装置 | 1 | 测定悬浮物 |
| 8 | 离子计 | 1 | 监测氟化物 |
| 9 | 分光光度计 | 2 | 分光光度法项目 |
| 10 | 溶解氧测定仪 | 1 | 现场监测用 |
| 11 | 土壤研磨通风系统 | 1 | 土壤预处理项目 |

# 二、商务要求

## ★1.交货期

（1）合同签订后一个月内到货并完成设备安装及调试。

（2）投标人应制订明确的合同交货进度表，明确管理与技术人员职责，强调时效性。

（3）货物到达安装现场后，中标人和采购人（或委托的监理方）共同打开包装验货检查货物数量，中标人应提供详细装箱单据及货物相关信息。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。

（4）中标人免费提前为采购人提供设备安装资料，并充分协助采购人做好设备的安装调试工作，接到采购人通知的2天内派技术人员到现场安装、调试至合格。

（5）设备安装时，中标人负责设备的免费安装和调试，但中标人必须事先与采购人的设备管理部门联系，并与设备管理部门共同参与，否则引起的一切责任由中标人负责。

（6）设备安装、调试结束后，采购人对设备试用后进行验收（时间由采购人和中标人商定），中标人免费派工程师到达现场协助验收工作。项目完成后通过采购人组织的验收视为通过验收。

（7）如采购人对中标人提供的货物性能存疑，有权要求中标人提供国家专业机构的产品检验报告，证明其所提供的产品性能均达到招标文件要求，相关费用由中标人承担。

（8）仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究中标人法律责任。

（9）中标人免费提供全套资料，含出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）等，如技术资料不全，采购人有权不支付货款。

## ★2.付款方式

- 合同签订完毕后，甲方支付合同金额的10%作为预付款，货物全部交付采购人，经专家验收合格后，支付合同总价的100%。

★3.质保期：质保期1年。

# 三、技术要求

（一）全自动总磷总氮分析仪技术参数

1、设备标准

适用标准《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989及《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012检测分析。

2、技术要求

2.1符合国标钼酸铵分光光度法、碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法；满足总磷、总氮样品同时进行全过程自动运行分析。

2.2具备自动进行定容稀释和自动空白样品加注功能，实现待测样品的快速定容稀释。

2.3高压容器全自动恒温恒压计时消解，高压容器全自动开关盖，自动进行恒温循环水快速降温。

2.4具有独立的光度计检测器，总磷总氮分别独立的流动相比色皿，电动比色皿架自动调整对应不同吸光度值。

▲2.5采用定量注射泵实现试剂定量加液，总磷、总氮项目分别采用独立试剂加液系统，试剂间互不干扰。

▲2.6要求样品瓶配套分别独立的密封盖关盖消解，减少整体密封差异导致样品逃逸损失影响数据准确度。

2.7具有安全防护监控，配有双组独立的机械泄压阀保护和缺水状态识别保护。

▲2.8不少于3套独立的试剂加液针，实现不同试剂独立添加，减少混合加液针的交叉污染，能够实现分析后样品的自动排空。

▲2.9要求样品瓶自动清洗，实验结束自动排空样品杯废液，自动进行样品瓶清洗。

2.10电子压力实时显示，自动校准压力值，满足快速拆卸方便维护。

3、指标要求

3.1消解模式：高压容器消解，高压锅自动开关闭合密封。

▲3.2高压消解容量：不少于50个样品同时消解，配套电子压力显示器

3.3样品瓶密封：各样品瓶独立密封，减少整体密封影响分析准确度。

3.4整机体积：要求整机长度<750mm，满足现有通风橱内安置。

3.5检出限：0.01mg/L（总磷）、0.05mg/L（总氮）。

3.6测量范围：(0.01-1.2)mg/L（总磷）(0.05-7)mg/L（总氮）。

▲3.7消解管清洗：自动清洗，自动排废，清洗耗时<60min。

3.8运行流程：单独高压消解或单独加液或单独比色分析，多模式独立运行。

▲3.9循环水系统：高压容器自动补水和排空，水源温度（10-25）℃任意设定。

3.10安全防护：水位高低液位实时监控，超压双泄压阀保护，保证实验安全运行。

4、配置要求

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动总磷总氮智能分析仪 | 1套 |
| 2 | 样品盘 | 1套 |
| 3 | 自动排废清洗系统 | 1套 |
| 4 | 试剂瓶 | 8个 |
| 5 | 数据工作站软件 | 1套 |
| 6 | 自动开关盖高压消解器 | 1套 |
| 7 | 电驱动比色池光度计 | 1套 |
| 8 | 机器人手臂 | 1套 |
| 9 | 恒温循环水系统 | 1套 |
| 10 | 试剂定量注射泵 | 2套 |
| 11 | 样品管 | 100只 |
| 12 | 随机附件 | 1套 |

（二）全自动高锰酸盐分析仪

1、技术标准

满足标准《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989，《生活饮用水标准检验方法第7部分：有机物综合指标》GB/T5750.7-2023。

2、技术要求

2.1设备要求整机一体化，满足国标经典分析方法自动分析，不接受组合或拼凑的设备，人机对话，要求恒温滴定与沸水浴消解在并排一侧的结构模式，实现各类样品无人值守自动测定分析。

2.2为保障本次采购设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具备符合国家标准的同等资质或检测报告。

2.3自适应电驱动力机器人手臂，实现样品分析转移等国标分析步骤。减少占空间噪音大的空压机气驱动抓取方式，避免管路漏气转移过程中样品杯掉落影响。

2.4要求一体化沸水浴消解通道，满足12个样品同时消解，减少分体布局水浴差异影响消解条件恒定。

▲2.5要求满足与消解回流仪适配，消解样品瓶直接上机滴定分析，减少样品转移损失和容器清洗的工作量。

▲2.6要求沸水浴液位采用光纤传感器控制方式，不接触沸水浴检测液位损耗，减少机械浮子传感器长期高温水浴影响寿命，具备水浴液位高度灵活可调

▲2.7全色域颜色传感器具备全色域颜色识别功能，能准确判断滴定终点，减少固定颜色传感器孔状侦测对样品终点的误判，多角度广角识别样品滴定终点，颜色传感器非固定安置可移动不同位置判断样品滴定终点。

2.8具有试剂液量消耗监控，低于预警值能够实现人性化提醒，确保实验有效进行。

▲2.9具备水浴消解温度、水浴通道消解时间、滴定过程颜色数值等信息实时显示变化，滴定结果曲线图呈现滴定量，方便随时查看。

3、指标要求

3.1样品通道：36位样品通道，磨砂口样品杯，满足循环上样、替换上样、加急上样分析。

3.2消解通道：12个有效通道一体化沸水浴模式，不接触沸水浴的光感液位控制。

3.3滴定通道：3个开放式通道，不遮挡样品杯状态。

3.4清洗模式：5通道独立选择，每通道清洗次数任选。

▲3.5分析方法：酸性、碱性样品同批次同时运行，无需分批次分开运行。

3.6干扰消除：消解通道具备路线通道，避免消解样品杯滴落水珠影响其他样品。

3.7试剂手臂：2套独立试剂加液臂，滴定与试剂溶液独立运行。

▲3.8试剂通道：4套独立试剂定量柱塞泵和4套试剂管路，确保试剂溶液不交叉污染。

3.9高锰酸钾：两套独立的高锰酸钾定量注射泵，1套10ml试剂添加，1套滴定分析。

3.10样品分析时间：<2.5min/个样品的循环分析速率。

3.11滴定液体积：0.02mL。

3.12测量范围IMn：（0.05-6）mg/L。

▲3.13 RSD<2.0%

4、配置要求

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能机器人分析系统（高锰酸盐指数） | 1套 |
| 2 | 样品托架 | 2套 |
| 3 | 自适应力度电驱动机器手臂 | 1套 |
| 4 | 光感控制沸水浴 | 1套 |
| 5 | 开放式滴定池 | 3套 |
| 6 | 试剂废液槽 | 1套 |
| 7 | 试剂混匀 | 1套 |
| 8 | 移动广角颜色滴定传感器 | 1套 |
| 9 | 试剂定量柱塞泵 | 4套 |
| 10 | 试剂手臂 | 2套 |
| 11 | 分析工作站 | 1套 |
| 12 | 随机配件 | 1套 |

（三）微波消解仪

1、适用范围

用于UV-Vis、AAS、AFS、ICP、ICP-MS等仪器的快速样品消解处理。

2、技术指标

2.1 主机

2.1.1 双磁控管非脉冲变频控制系统双向二维排布，微波最大输出功率≥2000W，高频闭环反馈控制实时调节微波输出功率，保证腔体内微波磁场均匀，确保实验样品消解的一致性。

2.1.2 炉腔为316L材质不锈钢谐振腔，体积≥62L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温，炉腔5年质保。

2.1.3 安全门三维定向防爆机制设计，配备防爆可视窗，具有一体化抗流槽结构，提供高强度的防爆能力的同时防止腔内微波泄露。

2.1.4 具备机械和电子双重门锁，非低于安全温度无法打开炉门，安全温度可设置，以保证使用安全；具备感应自动开门功能，非工作状态下无需按压门锁或屏幕即可感应开门，使用更加便捷。

▲2.1.5 视频影像监控系统：炉腔内置摄像头，主机配备7寸彩色触摸屏及7寸彩色视频监控屏，可实时显示实验参数及温压变化曲线，又可同时清晰观察炉腔内部工作影像，实验状态一目了然。

2.1.6 灯光识别系统：具有≥4种颜色变化功能，可远距离通过可视窗观察灯光变化，掌握机器运行状态。

2.1.7 炉腔配备大功率排风系统，风量可根据实验进程自动调整，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行，采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。

2.1.8 可选配高灵敏度溶剂监控系统，能够实时监测腔内溶剂泄漏情况，有效消除合成萃取实验过程的安全隐患。

2.2 温度检测系统

2.2.1 采用非接触式中红外全罐测温技术，直接测量每个消解罐内样品溶液的温度，可对全部消解罐底部而非侧面进行温度扫描，测温范围不小于60-400℃，检测精度±0.1℃；

▲2.2.2 同时配备光纤测温系统，低温段测温准确，也可避免其他插入式测温方式易产生火花等危险，测温范围不小于-40℃～305℃，检测精度：±0.1℃。

2.3 压力监控系统

▲2.3.1 主控罐测压：采用高精度压力传感器，可实时显示压力数值，传感器测压范围不小于0-15MPa，检测精度±0.01MPa或1PSI。

2.3.2 全罐压力监控：实时监控每个消解罐内压力，超压自动泄压，限压值可调。

2.4 配备COT实时异常监控系统，能够在任意消解罐出现异常时，自动报警并切断微波从而确保仪器安全运行。

2.5 消解转子系统

▲2.5.1 外罐：应采用宇航复合纤维材质，允许使用不低于同标准的其他材料，如 PEEK 或陶瓷材料，耐压≥20Mpa。外罐应整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁。

▲2.5.2 批次处理量≥40位，转子应为上下双层高强度联体结构设计，以保证运行过程安全；消解转子可整体转移，使用更加方便，内罐容积≥70mL，带有识别编码无需手写；内罐、罐盖等应采用TFM材质，不得含有任何金属材质的零部件、可泡酸清洗，以保证实验的准确性和重复性。

▲2.5.3 仪器最高工作温度≥250℃，最高工作压力≥4MPa。

2.6 软件系统

2.6.1 内置专业应用方法库和视频培训教程，仪器可自动识别转子类型，自动判断消解罐位置并计数消解罐数量，使用更加方便快捷。

2.6.2 配备≥7寸彩色触摸屏，可实时显示温度、步骤、时间、功率等实验状态，可显示全罐温度柱状图，并查看任意消解罐升温曲线。

▲2.6.3 可置顶最近用过的实验方法≥5个，可选择标准控制、功率控制、爬坡控制等不同升温模式，仪器内置温度、压力及微波功率校准程序，用户可自行对仪器做定期维护校准，确保仪器安全状况。

2.6.4 操作系统应符合21CFR Part11要求，可实现用户权限分级管理、密码登录、日志追溯等功能。

2.6.5 可通过电脑工作站控制仪器，实时查看实验运行情况。

▲2.7 配备专用工具车，用于升降、转移消解转子，转子的转运、装载和取出均无需手工操作；配备电动拧罐工具，消解罐可快速组装，并可有效保证每个消解罐固定扭矩一致。

3、配置要求

3.1 微波消解仪主机（含软件操作系统和排风系统）1台；

3.2 非接触式中红外温度传感器2套；

3.3 光纤测温系统1套；

3.4 COT实时异常监控系统1套；

3.5 高精度压力监控系统1套；

3.6 全罐压力监控系统1套；

3.7 视频影像监控系统1套；

3.8 电脑工作站软件及加密狗1套；

3.9 40位消解转子系统1套：包含外罐、内罐、罐盖各40个；

3.10 辅助工具：消解转子平移升降工具车1台，电动拧罐工具，专用工具包1套，内罐杯架2套；

3.11 专用40位赶酸仪1套。

（四）高压灭菌器技术参数

1、技术标准

- 高压蒸汽灭菌器是利用饱和压力蒸汽对物品进行迅速而可靠地消毒灭菌的设备，适用于医疗卫生、科研、农业等单位。

2、技术参数

- 2.1采用移位式快开盖结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠、灵活轻巧；

- 2.2具有断水保护装置，最高工作压力0.142Mpa；

- 2.3自胀式密封圈，电加热方式；

- 2.4压力联锁盖装置，双刻度读数压力表；

- 2.5可预置固定程序对灭菌物品灭菌；

- 2.6可存储上次灭菌程序，便于二次操作；

- 2.7具有下排放冷空气和下排水功能；

- 2.8数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示；

- 2.9全不锈钢材质，筒体厚度：≥2mm；

- 2.10采用电子与机械互动的安全结构，使锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖，确保使用者安全操作；

- 2.11实行微电脑控制系统，采用“LED”数显运行工作程序，灭菌结束（报警）后自动停机

- 外壳符合人性化设计理念，材料采用优质耐高温工程塑料，避免了传统手提式灭菌器外壳易烫的隐患，底部带脚轮，方便移动；

- 2.12产品符合GB/T 150《压力容器》设计与制造；

- 2.13设计使用年限≥10年；

- 2.14功率 ：2KW，容积：≥30L；工作电压：220V；频率：50Hz；

- 2.15温度设定范围50℃-126℃，时间设定范围0-99h；

- 2.16毛重：≥31kg,净重：≦29Kg；

- 2.17内胆直径高度：≥269×420 mm。

（五）、声级计

1、技术标准

- 符合GB 3096-2008《声环境质量标准》、GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB 22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》和GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放限值》等法规和国家标准。

2、工作环境

2.1仪器可供在室内外使用，环境温度 -20—+60℃；

2.2电源供给：9VDC，相对湿度：20 %～90 %。

3、技术参数

- 3.1执行标准：GB/T 3785.1-2010（IEC 61672）1级，GB/T 3241-2010（IEC 61260）1级；

- 3.2防水防尘等级：IP65，提供检测报告；

- 3.3频率范围：	10 Hz～20 kHz；

- ▲3.4测量范围：≤20 dB(A)且≥140 dB(A)；归一化量程无需切换；

- 3.5频率计权：	并行（同时）A、C、Z；

- 3.6时间计权：	并行（同时）F、S、I；

- 3.7主要测量指标	Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、等注：x为A，C，Z，y为F,S,I，N为1～99用户可选的整数，可附加10个Ln指标设置；

- 3.8测量功能：统计分析、滤波器实时1/1倍频程分析、1/3 OCT分析、24小时测量、混响时间、STI、室内低频结构噪声测量、录音、数字记录（记录间隔可设置）；

- ▲3.9显示器：4.3英寸电容型触摸屏，除开关键外，无其它操作按键。

- ▲3.10数据存储：不少于2000组数据存储，自带内存不小于80G；

- 3.11物联功能：具备4G、WIFI通信接口；

- 3.12电源:10000mAH锂电池；

- 3.13数据打印：标配蓝牙打印机，可通过蓝牙数据打印测试结果；

- ▲3.14自带地图定位功能：设备未联网时，可获取当前位置的经纬度；设备联网时，支持在线地图显示，经纬度信息与噪声测量结果数据关联保存；

- 3.15.可拓展功能：设备可通过串口采集气象数据，并且在噪声测量时可以同步采集并记录气象的瞬时数据和积分数据，并上传至云平台。

4、配置清单

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声级计主机 | 套 | 1 |
| 2 | 配套打印机 | 套 | 1 |
| 3 | 内嵌软件 | 套 | 1 |
| 4 | 携带箱 | 个 | 1 |
| 5 | 延伸电缆 | 根 | 1 |
| 6 | 延长杆 | 根 | 1 |
| 7 | 合格证 | 册 | 1 |
| 8 | 说明书 | 册 | 1 |
| 9 | 检定/校准证书 | 份 | 1 |

（六）、声级校准器

1、技术标准

- 声校准器性能需符合GB/T 15173-2010和IEC 60942：2017对1级声校准器的技术要求。

2、主要技术性能

- 2.1符合标准：GB/T 15173-2010和IEC 60942:2017；

- 2.2声压级：114.0dB和94.0dB（以2×10-5 Pa为参考）；

- 2.3声压级误差：±0.25 dB；

- 2.4频率：1000.0Hz；允差：±0.7%；

- 2.5谐波失真：≤1.0 %；

- 2.6总失真：≤2.5 %；

- 2.7使用电压范围：2.2V ～3.4 V；

- 2.8电池：2×1.5V 碱性电池 LR6（5号），最长连续使用时间7小时；

- 2.9尺寸：≦72mm×≦72mm×≦42 mm；

- 2.10稳定时间：小于15s；

- 2.11使用环境：温度范围：-10℃～ +50℃；相对湿度：25 %～90 %；大气压力：65 kPa～108 kPa。

（七）大功率悬浮物抽滤装置

1、产品功能

- 根据实验需要，可对水质样品中悬浮物、叶绿素等项目进行过滤，适于大部分溶液过滤工作。

2、技术参数

- 2.1 316卫生不锈钢，替代玻璃材，减少人为损坏，经费开支；

- 2.2一镒同时对2、4、6个进行过滤，提了工作效率；

- 2.3适于水质样品悬浮物过滤工作；

- 2.4过滤容积，每个滤杯过滤≥450ml；

- 2.5过滤直径≥40mm；

- 2.6双活塞真空泵配置；

- 2.7转速1400 RM，抽气速率65L/MIN，真空-0.095，噪声<58DB/A。

3、配置清单

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 六联不锈钢抽滤器 | 1台 |
| 2 | 真空泵一套 | 1台 |
| 3 | 六联不锈钢抽滤头 | 6支 |
| 4 | 六联不锈钢抽滤网 | 6片 |
| 5 | 说明书 | 1本 |
| 6 | 合格证 | 1本 |

（八）、离子计

1、技术标准

- 1.1基本功能

- 1.1.1≥5.7英寸彩色液晶屏，显示清晰。

- 1.1.2支持中英文；三种分辨率可选：pX支持0.001pX、0.01pX和0.1pX，mV支持0.01mV、0.1 mV和1mV。

- 1.1.3温度单位可选：℃ 和℉。

- 1.1.4支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能；支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求；支持IP54防护等级。

- 1.1.5标配搅拌器、氟离子电极、参比电极、温度电极，电极支架、防尘罩。

- 1.2设备检测识别功能

- 1.2.1智能判别终点，支持连续读数，平衡读数，定时读数。

- 1.2.2支持自动/手动温度补偿，支持1-5点pH电极标定。

- 1.2.3自动识别GB、DIN、NIST、USA等4组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组。

- 1.2.4内置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式，允许用户自建μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、ppm、ppb 多种离子浓度单位快速切换。

- 1.2.5支持1-7点离子浓度标定，支持折线拟合、线性拟合。

- 1.2.6测量模式：直读浓度法测量、标准添加法测量、样品添加法测量、GRAN法测量.

1.3数据管理，信息追溯

- 1.3.1支持数据存储(500套)、查阅、删除、传输和打印。

- 1.3.2支持时间筛选，数据结果支持表格和曲线显示。

- 1.3.3符合GLP，实现数据追溯。

- 1.3.4具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选。

- 1.3.5具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输。

2、技术参数

| 仪器级别 |  | 0.001级 |
| --- | --- | --- |
| 测量参数 |  | 电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值 |
| mV | 范围 | (-2000.00～2000.00)mV |
|  | 最小分辨率 | 0.01 mV |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.03%或±0.1 mV |
| pH | 范围 | (-2.000～20.000)pH |
|  | 最小分辨率 | 0.001 pH |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.002pH |
| pX | 范围 | (-2.000～20.000)pX |
|  | 最小分辨率 | 0.001 pX |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.002 pX |
| 离子浓度 | 范围 | ( 1.000e-9～9.999e+9) Unit： mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, g/L,ppm,ppb |
|  | 最小分辨率 | 4位有效数字 |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.3% |
| 温度 | 范围 | (-10.0～135.0)℃/(14.0～275.0)℉ |
|  | 最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.1 ℃ |

（九）紫外可见分光光度计

1、用途

- 适用于环境监测、污水、工业废水、饮用水等领域各种复杂的水质分析。

2、工作条件

- 2.1​电源：200～240 V，50/60 Hz；

- 2.2​温度：10～40C；

- 2.3​湿度：＜80%，非冷凝。

3、技术性能指标

- 3.1波长范围：不小于190～1100nm；

- 3.2波长准确度：不低于±1nm (200～900nm)；

- 3.3​波长分辨率：不低于0.1nm；

- 3.4  波长再现性：不低于0.1nm；

- 3.5  扫描速度：不小于900nm/min；

- 3.6​带宽：2nm；

- 3.7​波长校准模式：自动；

- ▲3.8波长选择：支持基于测试方法的自动选择波长，根据试剂自动选择波长和测试方法和手动输入波长；

- ▲3.9分析程序：内置分析程序不低于240种，可分析的水质参数不少于80种，同时支持自建程序；

- 3.10结果分析筛选：自动。消除由刮痕、裂纹或玻璃器皿污浊引起的参数无法读取问题；

- 3.11信息管理系统：兼容LIMS系统；

- 3.12 吸光度测量范围：不小于±3.0 Abs；

- 3.13 吸光度测量准确度：不低于5 mAbs （0.0～0.5 Abs）；优于1% （0.50～2.0 Abs）；

- 3.14光度漂移：不大于± 0.0034 Abs；

- 3.15 光学系统：钨灯（可见光）和氘灯（紫外光）；

- 3.16 杂散光：小于3.3Abs或0.05%T ；

- 3.17 接口：支持USB和以太网接口，可连接存储设备、键盘、打印机和条形码扫描仪；可连接以太网，进行实时数据传输，并可实现对在线仪器的远程校准；

- 3.18 显示：不小于7英寸的彩色触摸屏显示；

- 3.19 语言：支持中文；

- 3.20 显示模式：透光率（%），吸光度和浓度；

- 3.21 仪器带有不同光程比色皿的智能识别功能。

（十）溶解氧测定仪

1、技术功能

- 满足实验室与野外溶解氧测量的的需求。

2、产品要求

- 2.1用户可自行更换探头和电缆，野外可选择极谱法或原电池法传感器，实验室可选择自带搅拌的BOD探头；

- 2.2快速反应时间：使用标准膜，8秒即可达到最终值的95％；

- 2.3按下“一键校准”按钮即可在3秒内实现一键式溶解氧校准，并自动获得气压补偿；

- 2.4IP67防水等级，电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封，即使电池仓进水也不影响或损坏仪器电路；

- 2.5MS军方接头，快速插拔，防水，连接可靠稳固；

- 2.6电缆的接头部位可耐受≥30万次弯折，经久耐用；

- 2.7不锈钢探头保护套，坚固耐撞，更易于沉入水中；

- 2.8夜光键盘和背景光显示屏便于在昏暗环境下操作；

- 2.9可存储≥50组数据，无需手动记录数据；

- 2.10有很多不同长度的带配重电缆可供选择，电缆整理套件更方便了较长电缆的使用。

3、技术参数

| 参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ％空气饱和度 | 0至500％ | 0.1％或1％（可选） | 0-200％：读数之±2％或2％空气饱和度，以较大者为准；200％-500％：读数之±6％ |
| 毫克/升 | 0至50毫克/升 | 0.1或0.01毫克/升（可选） | 0-20毫克/升：读数之±2％或0.2毫克/升， 以较大者为准；20-50毫克/升：读数之±6％ |
| 温度 | -5至55℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| 气压计 | 53至133千帕 | 0.01千帕 | ±0.4千帕（温度变化在校准点±15℃之内） |

（十一）土壤研磨通风系统

1、通风系统介绍

用于土壤样品研磨前处理，具备下抽风集尘功能。

2、技术参数

2.1侧立柱≦60mm，通风柜内部操作空间高度≥1200mm（工作台面距离斜导流板底部）。

2.2通风柜侧板前立柱：采用厚度为1.5mm±0.03mm(裸板)，厚度为60mm。

2.3侧板后立柱及柜体：采用厚度为1.2mm±0.03mm(裸板)，内部采用多段强化支撑结构设计制作，底部配有专用调平装置，可适应0～30mm的高度调整。

2.4上部面板及固定框式视窗：整体采用厚度为1.2mm±0.03mm(裸板)，固定框式视窗采用双层结构，内部镶嵌5mm厚防爆玻璃，与传统通风柜相比有更好的视觉效果及更广的视觉空间。

2.5内衬及气体导流装置：全部采用通风柜专用耐酸碱导流板，厚6mm白色陶瓷纤维板制作。安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角；在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上，以适应不同实验的需求。

2.6通风柜视窗及视窗把手：视窗玻璃采用≥5mm防爆玻璃制作，透明度高，安全性高；窗框及导槽采用国标铝锭经专业模具拉伸成型后，经专用设备进行切、铣、刨、钻孔、攻丝加工。

2.7表面经环氧树脂粉末喷涂经高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室防潮、防腐要求。需配合专用可调导块，使移门耐磨、轻滑，能有效解决了传统卡死现象，可随意停留。

2.8视窗开启高度在20mm≤H≤900mm中的任何位置。视窗上印有安全操作指示，提示实验操作者规范操作；视窗拉手采用与视窗框架同种材质进行制作，视窗拉手与视窗框架为一体结构，整体圆滑，推拉方便。

2.9视窗传动系统：采用平衡锤式结构进行设计，传动机构为同步带、同步轮配合专用不锈钢传动杆使视窗移动更加灵活轻便；后期可配合不同使用要求加装视窗防断裂装置、视窗限位专职及自动视窗传动系统，具有很高的功能拓张空间，满足用户的多种需求。

2.10柜门及拉手：内嵌式结构，每扇门都是由外扣板和内镶板两片钢板构成，外扣板的四边均严密焊接，并打磨成圆边。内镶板部分嵌于外扣板内部，整个门厚≥20mm。柜门可以随时移出和更换，内部可选择填充蜂窝式隔音材料，柜门设计有通风百叶窗，可防止柜体内部由于溶剂挥发所产生的腐蚀。

2.11通风柜控制器：通风柜控制器以微控制器为核心，采用模块化设计，其主要特点是功能完备，结构简单，界面清晰，操作容易。

①风阀当前角度及预设角度同时显示。风阀预设角度随时调整，改变风速大小。

②自动延时关机功能，智能关机，风阀完全关闭后，风机再关闭，防止有害气体倒流。

③限位报警功能，最大限度保证使用者安全。（此功能需选配光电开关）

④预设风阀角度。保证一键开机通风柜便自动运行。

⑤采用无纹波的线性电源，电磁干扰小，系统稳定。

⑥采用外置插片保险，更换保险方便，不用拆机更换。

⑦预设角度可调，具有断电记忆功能。

⑧预设风阀行程时间，可更改参数，适应各种类型的电动风阀。

⑨采用符合工业标准的元器件，按照工业标准制造的高稳定性控制器。

2.12性能指标

①额定电压:AC220V (-20%-+20%)50Hz；

②工作温度：0-40摄氏度；

③存储温度：-10-50摄氏度；

④工作湿度：5%-90%RH不凝结。

2.13功能说明

①风机启停控制器；

②照明开启及关闭；

③备用/净化开启及关闭；

④风机风阀的开启及关闭；

⑤风阀角度的调整；

⑥系统关机及自动延时关机；

⑦风阀角度自动归零；

⑧风阀行程时间的更改；

⑨限位开关。

2.14其它要求

①排风柜调节门滑槽须使用防腐蚀的塑料滑槽，增加耐腐性,调节门开关时更加顺畅和安静。

②柜门铰链采用隐藏式不锈钢合页制作，铰链厚度不小于2.5mm，铰链为SUS304不锈钢材料制作，合页铰链与柜门的连接采用专用桥式安装件，安装件的厚度不小于2mm，隐蔽安装于柜门内，合页铰链的不锈钢连接螺丝直接与桥式安装件进行连接，分散铰链的受力点，使铰链的受力点不直接作用在门板钢板上，可极大的增加铰链和柜门的承重能力；合页铰链与柜体的安装采用在柜体安装2.5mm不锈钢衬垫螺，再使用不锈钢安装螺丝与铰链及柜体进行安装。

③导流板固定件采用防腐塑料材质制作，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆卸清洗，固定件同时具备安装蒸馏架功能。

④通风柜上箱体安装专用36瓦LED三防灯以及39瓦医用紫外线灭菌灯带有180秒延时关闭功能。

⑤通风柜上箱体内部安装4组10A5孔电源插座。

⑥通风柜下箱体柜体背板采用3段式可拆卸结构制作，每块背板均可独立拆卸，方便后期对通风柜的水电维护操作。

⑦通风柜下箱体内配有独立的配电箱，配电箱内安装有独立的空气开关、风机启动接触器、过载保护器、接线排。

⑧集气罩为阻燃PP材质，锥形缩口设计，应具良好的锥形集气角度及圆滑度，保证低噪音，气流均匀，以获得良好集气平均性及低压损，规格为≦Φ250mm/≦Φ315mm。

2.15通风柜性能技术要求

▲通风柜必须通过JB/T 6412-1999《排风柜》检测要求。

①通风柜必须通过面风速试验检测要求：排风柜的平均面风速在0.4～0.5m/s，面风速应分布均匀，其最大速度、最小速度和算术平均值偏差应不大于15%。

②通风柜必须通过阻力试验检测要求：排风柜在额定排风量运行时，排风柜阻力/静压应小于62.5Pa。

③通风柜必须通过流动显示试验检测要求：排风柜正常开启运行时，烟雾应能全部通过排风柜排出，烟雾无可见外溢或逃逸。

④通风柜必须通过控制浓度试验检测要求：人体模型在排风柜前方左、中、右位置的情况下，其示踪气体泄漏平均浓度不得超过0.50mL/min。

2.15.1通风柜必须通过ANSI/ASHRAE 110-2016《实验室排风柜性能测试方法》检测要求：

①通风柜必须通过阻力试验检测要求：排风柜在额定排风量运行时，排风柜阻力/静压应小于62.5Pa。

②通风柜必须通过面风速试验检测要求：排风柜面风速应分布均匀，其最大速度和算术平均值偏差应不大于20%，最小速度和算术平均值偏差应不大于10%。

③通风柜必须通过可视化测试检测要求：排风柜正常开启运行时，烟雾应能全部通过排风柜排出，烟雾无可见外溢或逃逸。

④通风柜必须通过示踪气体浓度测试检测要求：人体模型在排风柜前方左、中、右位置的情况下，其示踪气体泄漏平均浓度不得超过0.05ppm，泄漏浓度峰值(Peak Concentration, PC)不得超过0.50ppm。

⑤通风柜必须通过拉门移动影响测试检测要求：人体模型在排风柜前方中间位置的情况下，示踪气体泄漏浓度45秒滚动平均值不得大于0.05ppm，泄漏浓度峰值(Peak Concentration, PC)不得超过0.50ppm。

⑥通风柜必须通过周边扫描检测要求：排风柜的周边扫描示踪气体泄漏平均浓度不得超过0.05ppm，泄漏浓度峰值(Peak Concentration, PC)不得超过0.50ppm。

2.15.2通风柜必须通过EN 14175-3:2019《排风柜-第3部分：型式检测方法》检测要求

①通风柜必须通过排风量测定检测要求：排风柜正常开启运行，设置排风柜面风速至额定风速，监测排风柜的实际排风量。

②通风柜必须通过面风速试验检测要求：设置排风柜面风速至额定风速，在操作口监测至少9点的风速值以求得总的面风速平均值。

③通风柜必须通过阻力试验检测要求：排风柜在额定排风量运行时，在排风柜管道连接处监测气压差，即排风柜阻力。

④通风柜必须通过浓度测试（内侧法）检测要求：内测量平面9点采集SF6泄漏浓度值，SF6平均泄漏浓度应不大于0.10ppm, 保护因子不小于2.0105。

⑤通风柜必须通过浓度测试（外侧法）检测要求：柜内9点释放SF6气体，在外测量平面上采集SF6泄漏浓度值，SF6平均泄漏浓度应不大于0.65ppm, 保护因子不小于6.9104。

⑥通风柜必须通过扰流测试检测要求：平板测试车在排风柜前方来回移动，在外测量平面上采集SF6泄漏浓度值，SF6平均泄漏浓度应不大于0.65ppm, 保护因子不小于6.9104。

⑦通风柜必须通过空气交换效率检测要求：排风柜正常开启运行，关闭拉门至最低位置，监测管道内SF6气体在停止释放后一定时间内的浓度衰减。

▲⑧通风柜用于土壤研磨，需满足土壤研磨样品的实验特性，具备下排风且研磨灰尘采用布袋除尘收集方式。

2.3台面（≥20mm厚度陶瓷板)

耐酸碱腐蚀：陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂的污染腐蚀，要求对包含98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、亚硝酸钠、氯化钠、氯化钾、草酸、正辛烷、99%冰醋酸、六次甲基四氨缓蚀剂、亚甲蓝、氢氧化铵、硫酸铜、正乙烷在内的60多种化学试剂进行测试，检测结果均为表面无明显变化。

抗细菌：提供陶瓷台面表面不吸附细菌的检测证明，检测结果抗大肠埃希氏菌抗菌率，金黄色葡萄球菌抗菌率和肺炎克雷伯氏菌的抗菌率均不小于99.3%。

耐刻刮：陶瓷台面耐刻刮性能良好，表面耐划痕达到国家检测标准1级。

A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0。

承重≥800kg：产品表面加载不小于800kg重量，检测结果表面无破损变形（提供检测报告）。

抗釉裂：抗釉裂性能直接体现台面品质，要求提供的陶瓷台面无釉裂现象产生。

抗震热性：陶瓷台面抗震热，无炸裂及裂纹现象产生。

- 四、报价要求：

投标报价须包含但不限于全部设备、生产、供货、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、总包配合费、安装费、调试费、售后服务、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。

投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成（表格自拟）。

投标人不得以任何理由和方式提出变更综合单价要求。

投标人若最终确定为中标人，上述产品尺寸以现场实际测量为准。

五、其他：

1、本项目报价不得超过预算金额（最高限价）。

2、售后服务：

提供的货物在质保期内因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由供应商承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：无条件退货，并退还用户支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。用户和采购人不承担发生的任何费用。

（3）如在使用过程中发生质量问题，供应商接到用户或采购人通知后在 24 小时内到达现场处理，并承担相应责任。

3、在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、供货期间，供应商要积极配合采购人及其委托机构组织的核查。其供货质量存在问题，将中止本次合同。若供货不足，存在弄虚作假，第一次发现按供货所缺数量占核查数量的相关比例，财政结报时扣除已供货的货款；第二次发现则终止合同，企业列入本区同类项目招标黑名单。

6、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第六章  评标办法

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

落实政府采购政策进行价格评审调整的，以调整后的价格计算投标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.商务技术分（70分）

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 技术 部分 （56分） | 产品技术规格、参数及要求 （30分） | 所有技术参数全部满足或优于招标文件中采购需求中“技术规格、参数及要求中带“▲”号的共计30项；每满足一项1分，全部满足且最高得30分。 注：带“▲”号项需提供设备彩页和省级及以上计量机构出具的检测报告，未按要求提供或未提供的，视为不满足。 |
|  | 项目组织实施方案（8分） | 投标人针对项目实际需求提供组织实施方案，包括不限于满足采购需求，符合相关标准和规范，能科学合理开展工作，满足项目实施时限要求方面，评审小组综合评审: 方案科学合理、组织有序，能最大限度高效推进项目实施得8分； 方案较科学合理、组织较有序，能推进项目实施得5分； 方案一般，调理不清晰，不利于项目实施得2分； 未提供不得分。 |
|  | 质量进度方案（6分） | 投标人针对本项目实际需求提供质量进度方案（包含项目进度阶段的划分、工作量及工期安排等内容）进行综合评审： 方案完整且具体可行的得6分； 方案基本满足要求，可操作性一般的得3分； 方案不能满足采购人要求，且没有具体可操作性的得1分； 未提供本项不得分。 |
|  | 售后服务方案 （6分） | 投标人针对本项目实际需求提供售后技术服务方案，内容包括但不限于售后服务方案、服务响应时间、软件升级及系统扩展方案等，主要依据现有售后网点的分布、人员的配置、服务承诺等方面，评审小组综合得分： 售后服务方案科学合理，服务响应能力最强，方案完善，安排合理的得6分； 售后服务方案部分合理，服务响应能力一般，方案基本完善，安排基本合理的得4分； 售后服务方案一般，服务响应能力较差，方案不完善，组织安排较差得2分； 未提供不得分。 |
|  | 培训方案（6分） | 投标人针对本项目实际需求提供培训方案，包括但不限于产品操作及使用技术培训方案等方面，评审小组综合得分： 培训方案科学、合理、内容全面、易于掌握得6分； 培训方案较完整合理，比较全面、科学的得4分； 培训方案完整程度一般，缺乏科学性，内容欠缺较多的得2分； 未提供不得分。 |
| 商务 部分 （14分） | 人员配备 （3分） | 拟派项目组成员具有环保类中级职称的，每有一个得1.5分，本项最高3分。 需提供相关证书的原件扫描件和投标人为以上人员缴纳社保的证明材料（开标前6个月内任意时间段内的社保缴纳证明）加盖电子签章上传至本得分项内，否则不得分。 |
|  | 认证证书 （6分） | 投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每有1项得2分，最高得6分。 |
|  | 业绩 （5分） | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类监测能力建设类项目业绩，每提供1份项目业绩得1分，最高得5分。 注：提供完整合同证明材料电子扫描件，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，装订在投标文件中，未提供或提供不全不得分； |