招标文件

项目名称：全县17个乡镇空气质量监测站点监测用仪器租赁项目

项目编号：JSZC-320321-XZZX-G2024-0010

招 标 人：徐州市丰县生态环境局

采购代理机构：徐州众信项目管理咨询有限公司

二〇二四年七月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	2

第三章 投标资料表	9

第四章 评标标准	18

第五章 拟签订的合同文本	24

第六章 采购需求	25

第七章 投标文件相关格式	124

徐州市丰县生态环境局

《全县17个乡镇空气质量监测站点监测用仪器租赁项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章 投标邀请

徐州众信项目管理咨询有限公司对徐州市丰县生态环境局“全县17个乡镇空气质量监测站点监测用仪器租赁项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：全县17个乡镇空气质量监测站点监测用仪器租赁项目

(二)项目编号：JSZC-320321-XZZX-G2024-0010

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年08月01日北京时间9：30。

（二）开标时间：2024年08月01日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg. jsczt. cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj. xz. gov. cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市丰县生态环境局

（二）地址：丰县中阳大道322号新城区行政中心

（三）联系方式：19952179960

（四）采购项目联系人：刘玄廷

六、采购代理机构

（一）名称：徐州众信项目管理咨询有限公司

（二）地址：丰县东城路1号（原森宝门窗办公楼三楼）

（三）联系方法：18168451205

（四）采购项目联系人：郭志云

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

①本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

②若项目要求提供履约担保的，中标供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

③本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

④本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1. 参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2. 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2. 现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3. 开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1. 投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2. 投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1. 投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2. 商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3. 交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1. 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2. 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3. 采购人不支付报价以外的任何费用。

4. 投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5. 投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1. 投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2. 采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3. 如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1. 不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3. 不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4. 不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6. 电子投标文件未按规定期限投标的；

7. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8. 投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10. 不具备招标文件中规定的资格要求的；

11. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1. 开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2. 由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4. 投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1. 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1. 评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2. 在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对

投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3. 采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

4. 采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、中标的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2. 中标或者中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）腐败和欺诈行为：

1. 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文

件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg. jsczt. cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市丰县生态环境局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州众信项目管理咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目特定资格条件：无 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》(苏招协[2022]002)的文件标准执行。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“(六)”中“四、”的内容）。） 二、资格条件（1-6必须提供；否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件，（以上证明文件的原件扫描件，加盖电子签章。） 2.财务状况报告：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含“投标文件提交的截止时间”当月）任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内（不含“投标文件提交的截止时间”当月）银行出具的资信证明扫描件；（以上证明文件的原件扫描件，加盖电子签章。） 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含“投标文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；（以上证明文件的原件扫描件，加盖电子签章。） 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。） 3.《投标人承诺》（上传招标文件第六章采购需求中要去上传的承诺函并加盖电子签章，格式自拟。） （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 详见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 （二）商务部分 详见本文件第四章《评标标准》。 五、价格折扣文件格式 1、投标人为中小企业的（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 注：中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1. 投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2. 签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目总预算金额：1245万元人民币， 投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税发票。投标人报价应包括为完成本项目的标的所产生的一切费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。 |
| (十五) | 投标报价以人民币报价。 |
| （十七）（1） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 投标文件的编制要求见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2024年08月01日9:30）前。 2. 投标文件提交与接收地点： 线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1. 开标时间：2024年08月01日9:30（标准时间） 2. 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目服务方案得分由高到低顺序排列。如果仍相同，按商务部分得分顺序由高到低顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1. 评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、中标供应商应当在中标、中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无 |
| (四十一) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：郭志云； 联系电话：18168451205； 办公地址：丰县东城路1号（原森宝门窗办公楼三楼） |
| 附加说明 | - 中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构提交一正两副投标文件、《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 - 中标人在领取中标通知书前，一次性向代理机构缴纳代理服务费。 |

# 评标标准

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 对各响应供应商的报价评审后的商务报价按照低价优先法计算，最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/报价）×10 |
| 2 | 设备技术参数（30分） | 所提供设备技术参数全部满足招标要求的得满分30分；在此基础上，招标文件中标注“▲”的内容为重要指标，若有负偏离的，每项扣3分；其他非重要参数负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 重要指标须提供证明材料，可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，没有证明材料认定为负偏离。 |
| 3 | 项目实施管理方案及质量保障措施（10分） | 供应商提供的各项管理措施、服务指标、质量保障措施，系统清晰，针对性强的得10-9分； 措施较完整、具体，具有一定的针对性的得8-6分； 措施简单，具有一定改进空间的得5-3分； 措施粗糙，针对性不强的，得2-1分； 未提供相关方案或无法满足项目要求的，不得分。 |
|  | 项目分析（10分） | 根据供应商提供的对本项目的分析进行打分。 对本项目任务目标及需求理解深刻，对项目可能出现的问题提供了详尽的解决方案的得10-9分； 对本项目任务目标及需求理解较深刻，对项目可能出现的问题提供了较详尽的解决方案的得8-6分； 对本项目任务目标及需求理解不够深刻，对项目可能出现的问题能做出预判的，但解决方案较差的得5-3分； 对本项目任务目标及需求理解较差，无法对项目可能出现的问题做出预判的得2-1分； 未提供或不满足项目需求，不得分。 |
| 4 | 售后服务方案（10分） | 根据供应商提供的售后服务方案（如售后服务承诺、售后服务响应时间、针对本项目售后的故障解决方案、本地化服务方案）等进行打分。 方案内容完整齐全、详细具体，安排合理，可行性强，能很好的贴合用户需求的得10-9分； 方案内容较为齐全、详细，安排较合理，可行性较强，比较贴合用户需求的得8-6分； 方案内容不甚齐全、详细，安排不甚合理，可行性一般，不太贴合用户需求的得5-3分； 方案内容欠缺，合理性差，可行性差的得2-1分； 未提供相关方案或无法满足项目要求的，不得分。 |
| 5 | 技术培训方案（10分） | 根据供应商提供的技术培训方案进行打分。 方案总体布置合理、人员安排可行性高，培训内容全面、完整的得10-9分； 方案总体布置较为合理、人员安排可行性较高，培训内容较为全面、完整的得8-6分； 方案布局概述一般，人员安排不太合理，培训内容较为简单的得5-3分； 方案布局概述差，人员安排不合理，培训内容毫无章节的得2-1分； 未提供或不满足项目需求，不得分。 |
| 5 | 拟投入本项目的人员配置情况 （4分） | 供应商须针对本项目配备专业的技术人员：技术人员具备省级及以上空气自动站运维培训合格证书的，每有1人得1分，最高得4分。 （提供技术人员证书原件扫描件加盖供应商电子签章上传至投标文件本得分项内，否则不得分。） |
| 6 | 业绩 （5分） | 投标人每提供一份有效合同得2.5分，本项最高得5分。 有效合同是指： 1、投标人为乙方； 2、合同签订日期为2021年01月01日以来； 3、存在与本次招标标的相似的内容。 （提供合同原件扫描件加盖供应商电子签章，同一个业绩不重复计分。） |
| 7 | 综合能力（11分） | 1. 供应商可为采购人提供伴随服务，拥有走航监测车，可对VOCs、环境空气常规六参数、颗粒物、扬尘等污染进行排查，每有一种得2分，本项最高得8分。（须提供车辆购买或租赁合同、车辆相关证明文件、照片等证明材料原件扫描件或截图加盖供应商电子签章上传至投标文件本得分项内，否则本项不得分。） - 供应商具有有效期内的ISO9001、ISO14001、ISO45001证书的，每提供一个得1分，本项最高得3分。（以上证书须提供原件扫描件加盖供应商电子签章上传至本投标文件得分项内，否则本项不得分。） |

本章说明：根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

# 第五章 拟签订的合同文本

项目名称：全县17个乡镇空气质量监测站点监测用仪器租赁项目

项目编号：JSZC-320321-XZZX-G2024-0010

政

府

采

购

合

同

甲方（采  购  人）：

乙方（中标供应商）：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、中标供应商应当在中标、中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

项目名称：全县17个乡镇空气质量监测站点监测用仪器租赁项目

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订地点：

签订时间：年  月  日

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，按照中标（成交）通知书及本项目的招标文件，遵循平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、合同金额及支付方式

本合同总金额为人民币大写金额：                                  （小写金额：         ）

1、乙方完成及达到本合同文件规定的要求与标准完成与本服务项目有关的所有费用均包含在合同金额中，委托人不再另行支付任何费用。

2、项目合同签订后15个工作日内支付300万的预付款；2025年3月初合同额的20%；2025年12月初合同额的15%；2026年3月初合同额的15%；2026年12月初合同额的15%；2027年06月付至合同价；

注：在甲方支付费用前乙方应提供相应金额的增值税发票。

二、服务期限、地点、方式

（1）服务期限：自年月 日至年月日止。

（2）项目服务期限：3年。

（3）服务地点：甲方指定的场所；

三、工作要求与内容

1、乙方应提供厂商原装、全新的SO2、NOX、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪。租赁数量如下所示：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NOX监测仪(核心产品) | 套 | 6 |
|  | SO2监测仪(核心产品) | 套 | 6 |
|  | O3监测仪(核心产品) | 套 | 17 |
|  | CO监测仪(核心产品) | 套 | 6 |
|  | PM10监测仪（核心产品） | 套 | 17 |
|  | PM2.5监测仪（核心产品） | 套 | 17 |
|  | 动态校准仪 | 套 | 2 |
|  | 零气发生器 | 套 | 2 |
|  | 工控机及数据采集软件 | 套 | 6 |
|  | 站房建设 | 套 | 17 |
|  | 标准机柜（仪器上架的4u型标准机柜） | 组 | 34 |

1.1每台设备应附有单机和系统的中文的纸质货或电子版使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

1.2所提供的任何设备，交货时提供原厂家的、质量合格证明和原厂保修证明文件；设备的性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标。

1.3标准值输出接口采用RS232或RS485双向数字通讯接口。须提供各仪器的安装和调试运行工作，提供仪器设备数据通讯协议、传输协议以及开放系统集成软件数据库结构，实现仪器状态参数实时上传。

2、乙方负责仪器的搬运、安装、站房开孔、仪器的固定等所产生的一切费用。

3、服务承诺：乙方的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

3.1 乙方所提供的租赁设备开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以甲方能接受的方式加以解决。

3.2 明确售后服务能力（包括售后服务、维护响应时间（至少提供4 小时内响应，24小时内到场维修并排除故障）、是否提供备用配件等）。

3.3 租赁期内，设备的质保有乙方负责，自设备首次安装运行之日起开始计算，采购要求中有特定要求的按招标文件要求。在租赁期内，对设备实行“三包”服务。在租赁期外,提供产品的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。在租赁期内，甲方认为整机所有部件均属于保修范围；

3.4 设备零配件保证供应年限同设备寿命年限。

3.5 乙方所提供产品（含软件）不应加有限制甲方正常使用、维修、设备连接、软件安装及其它非功能性拓展所需的密码；

3.6 乙方需在丰县设有办事处或维修机构，所提供品牌产品须在招标地区附近有相应的授权维修机构或相关维修人员明确的服务电话。

3.7 乙方为甲方培训1至2 名系统维护、操作人员，直至能独立操作设备。

3.8 在租赁期外设备的设计使用寿命期内，乙方应能保证甲方能更换到原厂正宗的零部件，乙方应写明租赁期后的维修收费标准，维修备件库地点及厂家维修站地点。

3.9 乙方应提供易损件及主要配件保障清单及价格，产品日常使用耗材的优惠率。

4、站房升级配套：对17个乡镇空气自动站点进行整体升级配套建设。

4.1站房升级建设要求：

4.1.1每套标准站房不小于3000×3000×2450mm。

4.1.2标准：标准空气质量检测站房。

4.1.3外墙面系统建设：铝芯金属雕花板制作外墙墙面，配备防盗门，加装密码锁。

4.1.4外顶维护：需设计防水、外包顶、排水管并合理布置。

4.1.5保温处理：需包含保温效果，采用高密度无气味材质。

4.1.6内部设计：需包含背板固定、吊顶处理、地面框架焊接、铝板铺设、仪器设备置物架更新，每套站房加装通电自动开机的冷暖变频空调一套，空调出风口不得正对采样管路，保证站房内恒温需求。

4.1.7电力系统：需包含足量的电源开关、五孔插座、吸顶照明灯，电线电路合理分布安装，入线口设计需加装绝缘电阻保护。

4.2站房维护要求：

4.2.1站房电路系统和通讯系统检查、维护。

4.2.2排查站房周边环境是否正常，确认是否有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

4.2.3清除站房周围的杂草和积水，对周边环境进行同步修缮。

4.2.4检查站房安全设施，做好防火防盗的防御措施，制定站房运行规章制度。

5、安装及调试要求：

5.1乙方遵守现场的一切规章制度，文明安装和调试；

5.2乙方负责保管、看护进场的设备及附配件；

5.3乙方负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

5.4乙方安装调试人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由乙方负责修复及承担一切费用；

5.5安装调试期间或保修过程中，乙方负责及时清理垃圾；

5.6乙方承担安装调试期间设备和安装调试人员的安全责任。

6、验收、检测要求：

6.1乙方应在投标文件中提供一份验收大纲，在需方确认后作为需方验收的依据；

6.2租赁设备由甲方会同有关部门进行验收；

6.3租赁设备到达需方现场前，应提前通知甲方，由甲方会同有关人员根据清单进行核查；

6.4安装调试完成后，乙方需提供设备使用注意事项、质保书、保修证明等书面资料，并按我国国家标准要求检测验收。

四、验收办法：

1、系统验收由甲方组织有关人员按照相关技术规范、招投标文件要求及合同内容等进行验收。

2、设备到达现场后，乙方和甲方应共同打开包装检验设备情况。乙方应提供详细单据。如果提供的设备质量或技术规格与招标文件或合同不符，或有明显损坏，甲方有权提出索赔。

3、系统试运行期为30天，考察系统运行情况，进行系统集成规范性检查及相关指标的测试，由乙方提供试运行报告。试运行结束后30天内，由甲方或其指定的测试单位和乙方进行站点所有仪器设备的比对验收监测，乙方根据测试结果编制验收报告，甲方组织进行整体验收，相关费用乙方承担。只有经安装调试并且技术性能达到招标文件所述的技术要求后，才算验收合格。

4、乙方所提供的仪器设备不满足招标文件要求的，甲方有权解除合同并追究乙方法律责任。

五、甲方责任和权利

1、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容, 有权检查乙方的服务工作质量，有权要求乙方以书面形式就前述内容进行汇报。

2、甲方有权对具体的问题提出建议和意见。

3、甲方有权同意或不同意乙方因自身工作需要而更换合同约定的主要工作小组成员的要求。

4、甲方有权得到合同范围内乙方的服务和其服务成果。乙方提交的全部服务成果及相关资料，所具有的知识产权归甲方所有并使用（合同另有规定的除外），乙方就此不做任何的权利保留。

5、甲方应当在合同履约中，督促、协调与本项目服务有关的第三人（与合同履行有关的相关单位）协同乙方办理有关服务事项。

六、乙方责任和权利

1、乙方有权在履行合同期间内取得按合同约定应有的报酬。

2、乙方应严格遵守国家、地方的法律、法规的规定，保证在合法且不侵犯他人利益的原则下进行所委托项目服务活动，并对其所进行的与委托有关的服务活动负责。

3、乙方应按本合同所述的时间、服务范围和内容，尽自己的一切努力，按行业通常接受的技术惯例和专业机构承认的标准，高效地履行自己的义务。在项目执行过程中支持和维护国家和甲方的合法利益；

4、向甲方提供与本项目服务有关的资料，包括项目服务单位及承担本合同业务的专业人员名单、项目服务工作计划等，并按合同约定的范围、时间工作依据、工作标准等，出具内容齐全、规范、准确的相关报告等。

5、乙方应对履行本合同所规定的服务以及在履行中因自己违约而给甲方造成的损失承担责任并应当向甲方进行赔偿,累计赔偿总额不应超过酬金总额。但下例情况除外:

（1）非乙方的行为、过失、违约或失职造成的损失或伤害；

（2）不可抗力造成的损失。

6、乙方应对本项目所提供服务结果的可靠性、准确性、全面性向甲方负责，由于服务结果的可靠性、准确性、全面性不足而导致甲方工作偏差或失误，乙方应承担责任。

7、租赁期满后，乙方可自行处理该批设备。

六、违约责任

1、乙方虚假承诺，或提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

2、乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方达到服务质量标准后，甲方应支付相应的服务费用。

3、乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责，给甲方造成损失的，乙方应按实赔偿，并向甲方支付违约金，违约金最高为合同金额的10%。因乙方服务能力、服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权单方解除合同并根据情况向乙方追回已付合同款项及追索给甲方造成的实际损失。

4、因乙方原因导致违反法律、法规和规章规定的行为的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按合同承担违约金并赔偿相关损失。

七、争议的解决

如遇合同纠纷双方协商解决，协商解决不成，由甲方所在地人民法院裁决。

八、合同生效及其他

- 本合同未尽事宜可另行签署补充协议，法律效力按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 下列文件为本合同不可分割部分：

1）中标（成交）通知书；

2）乙方投标文件；

3）招标文件；

4）乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

（3）本合同经双方盖章后生效，合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： 账号： | 开户银行： 账号： |

# 第六章 采购需求

一、本项目不接受超过1245万元（预算金额）的投标报价。本项目投标报价包含完成采购需求所产生的一切费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 二、项目要求

- （一）项目总体说明及要求：

1、租赁仪器安装在丰县17个乡镇空气自动站点，主要包括17个自动站点部分监测仪器的更换升级等。租赁的监测仪器（包括：SO2分析仪、NOx分析仪、CO分析仪、O3分析仪、PM10、PM2.5单通道大气颗粒物监测仪、校准仪、零气发生器）及其他配套附属设备均应为品牌产品。租赁数量如下所示：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NOX监测仪(核心产品) | 套 | 6 |
|  | SO2监测仪(核心产品) | 套 | 6 |
|  | O3监测仪(核心产品) | 套 | 17 |
|  | CO监测仪(核心产品) | 套 | 6 |
|  | PM10监测仪（核心产品） | 套 | 17 |
|  | PM2.5监测仪（核心产品） | 套 | 17 |
|  | 动态校准仪 | 套 | 2 |
|  | 零气发生器 | 套 | 2 |
|  | 工控机及数据采集软件 | 套 | 6 |
|  | 站房建设 | 套 | 17 |
|  | 标准机柜（仪器上架的4u型标准机柜） | 组 | 34 |

2、执行江苏省生态环境厅（苏环监[2008]21号）文件要求，符合环境自动监测系统联网及数据交换规范。满足《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005）中的有关规定。

3、投标供应商提供的租赁产品必须满足本文规定的分析方法和技术指标要求。

▲4、投标供应商投所提供的六种分析仪设备（NOX、SO2、CO、O3、PM10和PM2.5）均在中国环境监测总站的“环境空气自动监测系统认证检测合格产品名录”内（投标文件中提供检测报告电子件或中国环境监测总站的“环境空气自动监测系统认证检测合格产品名录”带网址的网页截图）。

▲5、NOX、SO2、CO、O3、PM10和PM2.5分析仪须经过国家或国际公认质量认证，设备生产厂家需具有相关质量管理认证证书；（提供原设备生产厂家认证证书原件扫描件）。

6、项目服务期：自合同签订之日起3年。

- （二）分析方法要求

1、自动监测仪器的测量原理必须符合相关规范和要求。

- 2、相关要求和技术指标：

- 2.1总体要求：

2.1.1、投标供应商应提供厂商原装、全新的NOX、SO2、CO、O3、PM10和PM2.5分析仪。

2.1.2、所提供的任何设备，交货时提供原厂家的、质量合格证明和原厂保修证明文件；设备的性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标。

2.1.3、标准值输出接口采用RS232或RS485双向数字通讯接口。须提供各仪器的安装和调试运行工作，提供仪器设备数据通讯协议、传输协议以及开放系统集成软件数据库结构，实现仪器状态参数实时上传。

2.1.4、投标供应商负责仪器的搬运、安装、站房开孔、仪器的固定等所产生的一切费用。

2.1.5、每台设备应附有单机和系统的中文的纸质货或电子版使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

2.1.6、易损件情况如下：

| NOX监测仪易损件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 |
| 毛细管，08 Mil（红色） | 1 | 件 |
| 毛细管，15 Mil（紫色） | 1 | 件 |
| O型圈（用于毛细管） | 1 | 件 |
| O型圈（用于毛细管座） | 1 | 件 |
| 滤光器耗材组件 | 1 | 套 |
| O型圈（用于滤光片前端） | 1 | 件 |
| O型圈（用于反应室间） | 1 | 件 |
| O型圈（用在PMT和制冷器间） | 1 | 件 |
| O型圈（用于PMT管座和制冷器间） | 1 | 件 |
| 保险丝，2A/220V | 1 | 件 |
| 保险丝座，220V | 1 | 件 |
| 泵膜 | 2 | 套 |
| 二氧化硅洗涤器 | 1 | 套 |
| 干燥剂填料 | 1 | 套 |
| 风扇滤网 | 1 | 套 |
| 滤膜(25片/盒） | 2 | 盒 |
| SO2监测仪易损件 |  |  |
| 名称 | 数量 | 单位 |
| 保险丝， 1.6A S/B 220V | 1 | 件 |
| O型圈（用于毛细管） | 1 | 件 |
| 泵膜 | 1 | 套 |
| 毛细管，13 Mil L（蓝色/黄色） | 1 | 件 |
| 保险丝座，220V | 1 | 件 |
| 碳氢去除器 | 1 | 套 |
| 风扇滤网 | 1 | 套 |
| 滤膜(25片/盒） | 2 | 盒 |
| 压力传感器 | 1 | 套 |
| 流量传感器 | 1 | 套 |
| CO监测仪易损件 |  |  |
| 名称 | 数量 | 单位 |
| 毛细管，18 Mil（紫色/蓝色） | 1 | 件 |
| 红外光源 | 1 | 套 |
| 保险丝，1.6A S/B 220V | 1 | 件 |
| 保险丝座，220V | 1 | 件 |
| 泵膜 | 1 | 套 |
| 风扇滤网 | 1 | 套 |
| 滤膜(25片/盒） | 2 | 盒 |
| 压力传感器 | 1 | 套 |
| 流量传感器 | 1 | 套 |
| O3监测仪易损件 |  |  |
| 名称 | 数量 | 单位 |
| 毛细管，15 Mil （紫色） | 1 | 件 |
| 臭氧去除器 | 1 | 套 |
| 泵膜 | 1 | 套 |
| 保险丝，1.6A S/B 220V | 1 | 件 |
| 保险丝座，220V | 1 | 件 |
| 风扇滤网 | 1 | 套 |
| 滤膜(25片/盒） | 2 | 盒 |
| PM10和PM2.5监测仪易损件 |  |  |
| 名称 | 数量 | 单位 |
| 滤带 | 2 | 套 |
| 泵维修件 | 1 | 套 |
| PM10切割头O形圈 | 1 | 套 |
| PM10切割头O形圈 | 1 | 套 |
| PM10切割头集水瓶O形圈 | 1 | 套 |
| 测量平台O形圈 | 1 | 套 |
| 颗粒物入口O形圈 | 1 | 套 |
| 颗粒物入口O形圈 | 1 | 套 |
| 浊度计内部垫片 | 1 | 片 |
| 浊度计入口垫片 | 1 | 片 |
| 过滤器 | 2 | 套 |
| O形圈(PM2.5) | 1 | 套 |
| 5A保险丝 | 1 | 套 |
| 动态校准仪易损件 |  |  |
| 名称 | 数量 | 单位 |
| 臭氧光度计汞灯 | 1 | 个 |
| 臭氧发生器汞灯 | 1 | 个 |
| 采样泵 | 1 | 个 |
| 零气发生器易损件 |  |  |
| 名称 | 数量 | 单位 |
| 除水过滤器 | 1 | 个 |
| 出气过滤器 | 1 | 个 |
| NO氧化剂 | 1 | 包 |
| 气体净化专用活性炭 | 1 | 包 |

- （三）技术参数和性能指标要求

- NO-NO2-NOx分析仪

| 序号 | 项目 | 指标或性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分析方法 | 化学发光法 |
| 2 | 测量范围 | 0-500ppb |
| 3 | 零点噪声 | ≤0.1ppb |
| 4 | ▲最低检出限 | ≤0.1ppb |
| 5 | 示值误差 | ≤±0.3% F.S. |
| 6 | 20%和80%量程精密度 | ≤±1 ppb |
| 7 | 线性 | ≤±1%满量程 |
| 8 | 零点漂移 | ≤±0.2ppb/24h |
| 9 | 跨度漂移 | ≤±1%满量程/24h |
| 10 | 响应时间 | 小于120秒/(从0上升到90%满量程) |
| 11 | 测量值输出 | 电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及RS232/RS485 数字接口 |
| 12 | 电源要求 | 220±10%VAC |

- SO2分析仪

| 序号 | 项目 | 指标或性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分析方法 | 紫外荧光法（使用脉冲紫外光源） |
| 2 | 测量范围 | 0-500ppb |
| 3 | 零点噪声 | ≤0.1ppb |
| 4 | ▲最低检出限 | ≤0.2ppb |
| 5 | 示值误差 | ≤±0.2% F.S. |
| 6 | 20%和80%量程精密度 | ≤2ppb |
| 7 | 线性 | ≤±1%满量程 |
| 8 | 零点漂移 | ≤±2ppb/24h |
| 9 | 跨度漂移 | ≤±1%满量程/24h |
| 10 | 响应时间 | 小于200秒/(从0上升到90%满量程) |
| 11 | 测量值输出 | 电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及RS232/RS485 数字接口 |
| 12 | 电源要求 | 220±10%VAC |

- O3分析仪

| 序号 | 项目 | 指标或性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分析方法 | 紫外吸收法（采用双光池技术） |
| 2 | 测量范围 | 0-500ppb |
| 3 | 零点噪声 | ≤0.1ppb |
| 4 | ▲最低检出限 | ≤0.2ppb |
| 5 | 示值误差 | ≤±0.5% F.S. |
| 6 | 20%和80%量程精密度 | ≤0.5ppb |
| 7 | 线性 | ≤±1%满量程 |
| 8 | 零点漂移 | ≤±1.0ppb/24h/7d |
| 9 | 响应时间 | 小于120秒/(从0上升到90%满量程) |
| 10 | 测量值输出 | 电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及RS232/RS485 数字接口 |
| 11 | 电源要求 | 220±10%VAC |

- CO分析仪

| 序号 | 项目 | 指标或性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分析方法 | 气体滤波相关红外吸收法 |
| 2 | 测量范围 | 0-50ppm |
| 3 | 零点噪声 | ≤0.1ppm |
| 4 | ▲最低检出限 | ≤0.1ppm |
| 5 | 示值误差 | ≤±0.2% F.S. |
| 6 | 20%和80%量程精密度 | ≤±0.1ppm |
| 7 | 线性 | ≤±1%满量程 |
| 8 | 零点漂移 | ≤0.1ppm/24h |
| 9 | 跨度漂移 | ≤±1%满量程/24h |
| 10 | 响应时间 | 小于120秒/(从0上升到90%满量程) |
| 11 | 测量值输出 | 电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及RS232/RS485 数字接口 |
| 12 | 电源要求 | 220±10%VAC |

- PM10颗粒物分析仪

| 序号 | 项目 | 指标或性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 测量环境空气中的PM10质量浓度 |
| 2 | 测量方法 | β射线吸收法或振荡天平法 |
| 3 | 测量量程 | 0-1000μg/m3或0-10000μg/m3（可选） |
| 4 | 最小显示单位 | 0.1μg/m3 |
| 5 | 切割器 | 国际或国内权威机构认可的PM10切割器 |
| 6 | 采样流量 | 16.67L/min |
| 7 | 最低检出限 | ≤0.5μg/m3（1小时数据） |
| 8 | 精度 | ±2μg/m3（＜80μg/m3）;±5μg/m3（＞80μg/m3） |
| 9 | 校准膜重现性 | ≤±2% |
| 10 | 流量准确度 | ＜5%测量值 |
| 11 | ▲测量周期 | ≤60秒 |
| 12 | ▲平行性 | ≤3% |
| 13 | 时钟误差 | ≤±10s(正常条件/断电条件) |
| 14 | 数据输出频率 | 1秒 |

- PM2.5颗粒物分析仪

| 序号 | 项目 | 指标或性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 测量环境空气中的PM2.5质量浓度 |
| 2 | 测量方法 | β射线吸收法或振荡天平法 |
| 3 | 测量量程 | 0-1000μg/m3或0-10000μg/m3（可选） |
| 4 | 最小显示单位 | 0.1μg/m3 |
| 5 | 切割器 | 国际或国内权威机构认可的PM2.5切割器 |
| 6 | 采样流量 | 16.67L/min |
| 7 | 最低检出限 | ≤0.5ug/m3（1小时数据） |
| 8 | 精度 | ±2μg/m3（＜80μg/m3）;±5μg/m3（＞80μg/m3） |
| 9 | 校准膜重现性 | ≤±2% |
| 10 | 流量准确度 | ＜5%测量值 |
| 11 | ▲测量周期 | ≤60秒 |
| 12 | 平行性 | ≤15% |
| 13 | 时钟误差 | ≤±10s(正常条件/断电条件) |
| 14 | ▲数据输出频率 | 1秒 |

- 动态校准仪

能依据外接标准气体种类提供精确浓度的 SO2 、CO、NO、NO2 、O3 等标准气体输出，能够产生和精确检测 O3 浓度， 完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作。

| 序号 | 项目 | 指标或性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流量计准确度 | ≤±1%满量程 |
| 2 | 质量流量测量重现性 | ≤±0.5%满量程 |
| 3 | 标气流量计量程 | 0～100ml/min |
| 4 | 零气流量计量程 | ≥10 l/min |
| 5 | 标气接口 | 3个或以上 |
| 6 | 臭氧发生浓度误差 | ±2% |
| 7 | 臭氧发生器输出范围 | 能满足空气质量臭氧监测分析仪的日常零跨、精度校准 |
| 8 | 臭氧发生器输出响应时间 | 180 秒（从 0 上升到 90％满量程） |
| 9 | 浓度输出 | 自动计算稀释气流量或稀释比 |
| 10 | 最佳工作范围 | 质量流量控制器能够满足低浓度标气需要 |

- 零气发生器

| 序号 | 项目 | 指标或性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途 | 作为稀释校准仪器的零气源 |
| 2 | 输出流量 | 0～10L/min |
| 3 | 压力 | 10～30psi |
| 4 | 零气纯度 | SO2≤0.1ppb，NO≤0.1ppb，NO2≤0.1ppb，CO≤0.02ppm，O3≤0.1ppb，H2S≤0.1ppb，NH3≤0.1ppb，HC≤0.005ppm。 |
| 5 | 其他 | 含C、H 剔除器，内置加热炉 |

- 站房升级配套

对17个乡镇空气自动站点进行整体升级配套建设。

9.1站房升级建设要求：

9.1.1、每套标准站房不小于3000×3000×2450mm。

9.1.2、标准：标准空气质量检测站房。

9.1.3、外墙面系统建设：铝芯金属雕花板制作外墙墙面，配备防盗门，加装密码锁。

9.1.4、外顶维护：需设计防水、外包顶、排水管并合理布置。

9.1.5、保温处理：需包含保温效果，采用高密度无气味材质。

9.1.6、内部设计：需包含背板固定、吊顶处理、地面框架焊接、铝板铺设、仪器设备置物架更新，每套站房加装通电自动开机的冷暖变频空调一套，空调出风口不得正对采样管路，保证站房内恒温需求。

9.1.7、电力系统：需包含足量的电源开关、五孔插座、吸顶照明灯，电线电路合理分布安装，入线口设计需加装绝缘电阻保护。

9.2站房维护要求：

9.2.1、站房电路系统和通讯系统检查、维护。

9.2.2、排查站房周边环境是否正常，确认是否有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

9.2.3、清除站房周围的杂草和积水，对周边环境进行同步修缮。

9.2.4、检查站房安全设施，做好防火防盗的防御措施，制定站房运行规章制度。

### （四）综合质量及服务要求：

1、供应商提供的租赁产品应符合招标文件中技术参数的要求，所有产品均须符合有关质量标准。

2、供应商应对招标文件规定的技术性能逐项做出实质性响应，否则该投标将被作为无效投标处理。

3、供应商所提供的投标文件应满足招标文件要求，本项目不接受替代方案或其他备选方案。

4、其他要求

4.1租赁设备安装完成时间：根据采购人要求分批完成租赁设备安装，调试任务。

4.2交货地点：采购人指定地点。

5、服务承诺：供应商的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

5.1、供应商所提供的租赁设备开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以采购人能接受的方式加以解决。

5.2、明确售后服务能力（包括售后服务、维护响应时间（至少提供4 小时内响应，24小时内到场维修并排除故障）、是否提供备用配件等）。

5.3、租赁期内，设备的质保由中标供应商负责，自设备首次安装运行之日起开始计算，采购要求中有特定要求的按招标文件要求。在租赁期内，对设备实行无条件保修服务。在租赁期外,提供产品的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。若投标供应商列出的易损件，非招标文件中注明的易损件，投标供应商须特别注明，且经评标委员会认同。

5.4、设备零配件保证供应年限同设备寿命年限，提供承诺函，格式自拟。

5.5、供应商所提供产品（含软件）不应加有限制采购人正常使用、维修、设备连接、软件安装及其它非功能性拓展所需的密码；如设备出厂时已设置了密码，须由生产厂家或生产厂家当地法定售后服务机构承诺提供的产品所有密码永久无条件免费对采购人开放。（提供生产厂家或生产厂家当地法定售后服务机构的承诺函，格式自拟，否则视为没有实质性响应招标文件。采购人会向中标供应商承诺密码仅用于采购人自己设备的使用、维护、调试、维修及与其它系统、设备的连接。）

5.6、中标供应商需在丰县设有办事处或维修机构，提供承诺函，格式自拟，否则视为没有实质性响应招标文件，所提供品牌产品须在招标地区附近有相应的授权维修机构或相关维修人员明确的服务电话，维修机构需提供厂家授权的证明文件等。

5.7、供应商有完整的培训计划，为采购人培训 1 至2 名系统维护、操作人员，直至能独立操作设备。

5.8、在租赁期外设备的设计使用寿命期内，供应商应能保证采购人能更换到原厂的零部件，供应商应写明租赁期后的维修收费标准，维修备件库地点及厂家维修站地点。

5.9、供应商应提供易损件及主要配件保障清单及价格，产品日常使用耗材的优惠率。

5.10、其他售后服务承诺。

6、验收办法：

6.1、系统验收由采购人组织有关人员按照相关技术规范、招投标文件要求及合同内容等进行验收。

6.2、设备到达现场后，中标供应商和采购人应共同打开包装检验设备情况。中标供应商应提供详细单据。如果提供的设备质量或技术规格与招标文件或合同不符，或有明显损坏，采购人有权提出索赔。

6.3、系统试运行期为30天，考察系统运行情况，进行系统集成规范性检查及相关指标的测试，由中标供应商提供试运行报告。试运行结束后30天内，由采购人或其指定的测试单位和中标供应商进行站点所有仪器设备的比对验收监测，中标供应商根据测试结果编制验收报告，采购人组织进行整体验收，相关费用由中标供应商承担。只有经安装调试并且技术性能达到招标文件所述的技术要求后，才算验收合格。

6.4、中标供应商所提供的仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究中标供应商法律责任。

### 三、综合说明及其他

1、报价要求及内容：仪器设备交付使用前的一切费用。包括但不限于：

1.1、提供满足招标文件和合同约定的设备（包括主机及附件、软件、耗材、随设备应提交的资料等费用）；

1.2、包装、运输、装卸、保险费（指设备运抵现场所发生的费用）；

1.3、技术培训服务（说明服务内容）；

1.4、安装、集成、调试费；

1.5、仓储等费用；

1.6、试运营期间的耗材、试剂费用等。

1.7、采购要求中包含的或可能存在的其他费用。

2、安装及调试要求：

2.1、中标供应商遵守现场的一切规章制度，文明安装和调试；

2.2、中标供应商负责保管、看护进场的设备及附配件；

2.3、中标供应商负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

2.4、中标供应商安装调试人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由中标供应商负责修复及承担一切费用；

2.5、安装调试期间或保修过程中，中标供应商负责及时清理垃圾；

2.6、中标供应商承担安装调试期间设备和安装调试人员的安全责任。

3、验收、检测要求：

3.1、供应商应在投标文件中提供一份验收大纲，在需方确认后作为需方验收的依据；

3.2、投标设备由采购人会同有关部门进行验收；

3.3、租赁设备到达需方现场前，应提前通知采购人，由采购人会同有关人员根据清单进行核查；

3.4、安装调试完成后，中标供应商需提供设备使用注意事项、质保书、保修证明等书面资料，并按我国国家标准要求检测验收。

4、采购人配合工作：

负责提供安装设备所需的电源接入口、主干道通道、指定场地；负责办妥安装前有关手续并配合中标供应商办理有关验收手续；负责提供中标供应商所需的图纸和相关资料；负责设备中文接入；负责中标供应商与其他工作单位人员的协调。上述所产生的一切费用由中标供应商承担。

5、其他服务：

5.1、在投标文件中列出随设备免费提供的配件、易损易耗件、工具等清单。

5.2、说明免费租赁期的服务内容。

5.3、租赁期满后，主要配件、易损易耗件的报价。

5.4、维修服务的响应时间和解决维修的时间、最近距离的维修站地址及联系方式。

5.5、技术培训、协助空气检测内容等。

# 第七章 投标文件相关格式

## 一、投标函

致：徐州众信项目管理咨询有限公司

根据          项目[项目编号：      ]招标文件，          (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.  投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.  投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.  投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.  投标有效期为开标之日后90天。

5.  投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.  投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.  徐州众信项目管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州众信项目管理咨询有限公司确定。

8.  采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、中标的”情形，并承担相应的法律责任。

9.  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 二、开标一览表

项目名称：全县17个乡镇空气质量监测站点监测用仪器租赁项目

项目编号：JSZC-320321-XZZX-G2024-0010

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 服务期限 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 全县17个乡镇空气质量监测站点监测用仪器租赁项目 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 三、分项价格表

项目名称：全县17个乡镇空气质量监测站点监测用仪器租赁项目

项目编号：JSZC-320321-XZZX-G2024-0010

货币单位：人民币元

格式自拟

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

说明：

1. 本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：

1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.投标人对以上数据的真实性负责。

3.本项报价表合计数额应等于开标一览表中“总价”的报价。

徐州众信项目管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

## 四、偏离表

项目名称：全县17个乡镇空气质量监测站点监测用仪器租赁项目

项目编号：JSZC-320321-XZZX-G2024-0010

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 五、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：                     移动电话：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（全县17个乡镇空气质量监测站点监测用仪器租赁项目）项目（项目编号：JSZC-320321-XZZX-G2024-0010）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

## 六、中小企业声明函

项目名称：全县17个乡镇空气质量监测站点监测用仪器租赁项目

项目编号：JSZC-320321-XZZX-G2024-0010

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（全县17个乡镇空气质量监测站点监测用仪器租赁项目），属于（ ）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

备注：

1、本项目采购的服务属于租赁和商务服务业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

附件：中小企业规模类型自测小程序

## 七、残疾人福利性单位声明函（如是）

项目名称：全县17个乡镇空气质量监测站点监测用仪器租赁项目

项目编号：JSZC-320321-XZZX-G2024-0010

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加全县17个乡镇空气质量监测站点监测用仪器租赁项目（项目编号：JSZC-320321-XZZX-G2024-0010 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

## 十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：全县17个乡镇空气质量监测站点监测用仪器租赁项目

项目编号：JSZC-320321-XZZX-G2024-0010

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：全县17个乡镇空气质量监测站点监测用仪器租赁项目 ，项目编号：JSZC-320321-XZZX-G2024-0010 ）所必需的专业技术能力，具体为：

.....（附相关证明材料）

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日