“苏采云全流程不见面交易”

竞争性磋商文件

项目名称：淮阴区11个镇（街道）空气自动站运维项目

项目编号：JSZC-320804-HTZJ-C2024-0001

采 购 人：淮安市淮阴生态环境局

采购代理机构：鸿图造价咨询有限责任公司

鸿图造价咨询有限责任公司

二〇二四年四月

目    录

第一章  磋商邀请…………………………………………………………1

第二章  供应商须知………………………………………………………5

第三章  评标标准…………………………………………………………21

第四章  合同条款…………………………………………………………25

第五章  项目采购需求……………………………………………………30

第六章  响应文件格式……………………………………………………46

- 第一章  磋商邀请

受淮安市淮阴生态环境局的委托，鸿图造价咨询有限责任公司就淮阴区11个镇（街道）空气自动站运维项目进行“苏采云全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况： 淮阴区11个镇（街道）空气自动站运维项目的潜在供应商应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载磋商文件，并于2024年4月19日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320804-HTZJ-C2024-0001

项目名称：淮阴区11个镇（街道）空气自动站运维项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：264万元

采购需求：淮阴区11个镇（街道）空气自动站运维项目，详见磋商文件第五章采购需求及总体要求。

合同履行期限：二年

本项目（□是 ☑否）接受联合体。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

- 二、申请人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第30.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- （三）采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商还须具备的以下条件：无。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取采购文件

时间：2024年4月8日至2024年4月15日，每天上午8:30至11:30，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

获取方式：供应商登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作；

售价：0元

- 四、电子响应文件提交

截止时间：2024年4月19日14点30分（北京时间）

电子响应文件上传地址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

- 五、开启

时间：2024年4月19日14点30分（北京时间）

地点：淮安市公共资源交易中心淮阴分中心二楼不见面开标大厅

- 六、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.本项目不收取磋商保证金。

2.本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“供应商须知”第18条。

3.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

4.领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：淮安市淮阴生态环境局

地址：淮安市淮阴区城建大厦

联系方式：刘先生

2、采购代理机构信息

名称:鸿图造价咨询有限责任公司

地址:淮安市淮阴区中业广场A3号楼1801室

联系方式：吴工       0517-81561830

3、项目联系方式

项目联系人：崔工

电    话：0517-81561830

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

- 2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2各供应商在报价时必须将咨询费和评标费包含在磋商报价中，不需单独列项计取。咨询费参照苏招协【2022】2号文中招标代理服务收费指导价的70%计算，此项费用含在投标报价中，并不单独立项，供应商编制响应文件时考虑到投标报价。

- 二、磋商文件

- 5.磋商文件由以下部分组成:

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件

- 6.磋商文件的澄清

6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前以书面或电子件形式通知采购人或代理机构，代理公司对投标截止时间前三日收到的任何澄清要求将以书面或电子件形式予以答复。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知的其责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人或代理机构将不予受理）。

- 7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购人或采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

- 三、响应文件的编制

- 8.响应文件的编制

8.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件”中的要求进行编写。

8.2电子响应文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作，具体操作详见《操作手册》。

- 9.磋商报价

9.1本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价不得高于采购人的预算价，磋商总价包括完成该项工作所需的设备、耗材、通讯器材、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

9.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

9.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

9.4磋商报价应以人民币为货币单位。

- 10.技术参数响应偏离

10.1供应商应对磋商文件中的服务要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

- 11.服务承诺

11.1供应商的服务承诺不能低于磋商文件中对于服务的要求。

- 12.磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

- 13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 14.响应文件的签署

14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

- 四、响应文件上传

- 15.响应文件的上传

15.1供应商应当按照《操作手册》的规定，在磋商响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。

15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

15.4代理公司可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.5成交供应商在领取成交通知书之前，必须提供三份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件（打印胶装完整）。

- 16.响应文件被拒绝接收的情形

16.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

- 17.响应文件的修改和撤回

17.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

17.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录苏采云政府采购一体化平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

17.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

17.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

- 五、磋商

- 18.磋商组织

18.1本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。代理公司将按照18.4的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点通过登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。

18.2 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

18.2.1供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.3磋商工作由采购人及代理公司负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

18.3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

18.3.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选供应商。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

18.3.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

18.4苏采云全流程不见面交易采购说明

18.4.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

18.4.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

18.4.3本项目的下载文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

18.4.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

18.4.5“苏采云全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。

18.4.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

18.4.7电子响应文件开启后，代理机构将在江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后系统规定时间内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

18.4.8活动全过程中，供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.4.9为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

18.4.9.1谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

18.4.9.2硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

18.4.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

18.4.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话: 0519-86722802，18019691765。

- 19.磋商程序

19.1响应文件的资格审查

19.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

19.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

19.1.1.2在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

19.1.1.3 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

19.2响应文件的符合性审查

19.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

19.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

19.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

19.3磋商小组通过“苏采云政府采购一体化平台”与单一供应商以视频等方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

19.3.1在视频单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。

19.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。

19.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

19.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向代理公司和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

19.6响应文件的澄清

19.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过“苏采云政府采购一体化平台”进行视频等方式交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频等方式交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过“苏采云政府采购一体化平台”向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云政府采购一体化平台”上传。

19.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。

19.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登陆“苏采云政府采购一体化平台”在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。本次各分项价格及各产品综合单价均按最终磋商总价与首次磋商总价的下浮比例同比例下浮。

19.7.1供应商必须及时刷新报价页面，如果供应商未在系统规定时间内进行报价或因其自身网络问题无法及时提交报价的，系统将默认其报价为电子响应文件提交的初始报价。

19.8 非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品(本项目无核心产品)。多家供应商提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个成交候选供应商，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

- 20.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理:

（1）供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

（2）供应商未成功解密电子响应文件的。

（3）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

（4）磋商报价超出磋商文件规定的预算金额或者最高限价的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（6）供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

（7）未通过符合性审查的。

（8）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（9）经查实提供虚假材料谋取成交的。

- 21.出现下列情形之一的，磋商终止:

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（根据财政部财库〔2015〕124 号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行）。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。

- 22.推荐成交候选供应商

22.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

22.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

22.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。

- 23.磋商过程保密

23.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

23.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

23.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

- 六、确定成交及签订合同

- 24.确定成交供应商

24.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

24.2成交结果将在淮安市政府采购网进行公告。

24.3成交候选供应商在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选供应商资格。

- 25.成交通知书

25.1成交结果公示同时，代理公司将向成交供应商发布成交通知书。

25.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

- 26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

26.3如果成交供应商没有按照25条或26条的规定去做，采购人报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。

- 27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 28.履约保证金：本项目无履约保证金。

- 七、质疑处理

- 29.质疑处理

29.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

29.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

29.3 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

29.5质疑函必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定，参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书 （授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人和采购代理机构有权不予受理。

29.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，并附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

29.7 采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或采购代理机构有权不予受理。

29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

- 八、政府采购政策功能落实

- 30.政策功能落实

30.1小微型企业价格扣除

30.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

30.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

30.2联合体及分包

30.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

30.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

30.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

30.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

30.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

30.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 31.节能、环保政策

31.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

31.2节能产品

本项目无“节能产品品目清单”的，实行/强制（优先采购/强制采购）。

31.3环保产品

本项目中无被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

31.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效响应文件处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

31.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

- 第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，并按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

三、具体标准:（本评标标准的总分为100分）

| 序号 | 项目 | 分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 价格 | 25分 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）： 报价得分＝（磋商基准价/最终报价）×25分 |
| B | 技术部分 | 15分 | 供应商对磋商文件项目第五章采购需求中“五、气溶胶激光雷达扫描服务要求的1.2硬件参数”标注▲项技术要求进行响应，标注▲项全部满足的得15分；每有一项负偏离或不满足的扣3分，扣完为止。（提供对应的技术参数证明材料原件扫描上传电子响应文件，未按要求提供证明材料的视为负偏离） |
| C | 方案部分 | 35分 | 1、运行保障方案及工作计划（包括但不限于本项目实施组织架构、机构运作、交接工作等）应完整、细致，具有可行性（7分）： 优于磋商文件需求的得7分；满足磋商文件需求得5分；基本满足磋商文件需求得3分；磋商文件需求满足不全面的得1分；不符合磋商文件需求或未提供方案的不得分。 |
|  |  |  | 2、人员管理方案（包括但不限于本项目人员安排、业务培训计划、人员的考核方案、录用与管理制度等）应完整、细致，具有可行性（7分）： 优于磋商文件需求的得7分；满足磋商文件需求得5分；基本满足磋商文件需求得3分；磋商文件需求满足不全面的得1分；不符合磋商文件需求或未提供方案的不得分。 |
|  |  |  | 3、服务安全保障及相应措施等（包括但不限于安全保障方案、信息反馈机制、应急预案等）应完整、细致，具有可行性（7分）： 优于磋商文件需求的得7分；满足磋商文件需求得5分；基本满足磋商文件需求得3分；磋商文件需求满足不全面的得1分；不符合磋商文件需求或未提供方案的不得分。 |
|  |  |  | 4、对运行保障的难点、要点和关键部分的分析及解决方案符合实际、考虑全面、细致（7分）： 优于磋商文件需求的得7分；满足磋商文件需求得5分；基本满足磋商文件需求得3分；磋商文件需求满足不全面的得1分；不符合磋商文件需求或未提供方案的不得分。 |
|  |  |  | 5、针对本项目的合理化建议及措施（7分）： 方案详细、合理化建议及措施完整且可行性强得7分；方案较详细、合理化建议及措施较完整且可行性较强得5分；方案、合理化建议及措施可行性一般得3分；方案、合理化建议及措施可行性不合理得1分；未提供不得分。 |
| C | 商务部分 | 20分 | 1、供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1分，本项最高得3分。（提供证书原件彩色扫描件，并须同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）对体系证书的信息查询截图作为评审依据） |
|  |  |  | 2、供应商属于国家高新技术企业、大数据企业、节能环保产业企业、服务型制造示范企业、创新型中小企业的，每提供一项得1分，本项最高得5分。（提供有效期内相关证书扫描件） |
|  |  |  | 3、供应商具有“国家重大科学仪器设备开发专项项目”、“国家重点研发计划项目”、生态环境部“重点专项项目”项目承接经验的，每提供一项得2分，本项最高得6分。（提供该项目任务书等相关材料扫描件） |
|  |  |  | 4、供应商提供自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似空气自动站运维业绩的，每提供一个得1分，本项最高得3分。（提供合同原件扫描件，同一项目不同年度的不累计得分） |
|  |  |  | 5、供应商为本项目配置的服务人员具有环境相关专业本科及以上学历，每提供1人得1分，本项最高得3分。（提供服务人员学历证书和供应商为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明原件扫描件，二者缺一不得分） |
| D | 技术支持 | 5分 | 本项目运维设备主要包括二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、PM10颗粒物分析仪、PM2.5颗粒物分析仪，为保证服务质量，供应商需具有上述设备原厂备件耗材提供能力，满足要求的得5分。（提供承诺函进行承诺，格式自拟） |

注：供应商必须按上述要求如实提供相关证明材料，方案、承诺、证书及业绩等原件（加盖公章或电子签章）扫描件上传至电子响应文件中，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。供应商提供的证明材料必须清晰有效，如因材料模糊不清磋商小组无法辨认导致不得分的，其责任由供应商自行承担。

- 第四章  合同条款

甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同（加盖电子签章）。

采购人（全称）：                      （甲方）

供应商（全称）：                      （乙方）

甲、乙双方根据淮阴区11个镇（街道）空气自动站运维项目（项目编号：JSZC-320804-HTZJ-C2024-0001）的采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下合同：

一、合同内容

1.乙方负责完成甲方采购的            工作。

2.下列文件为本合同不可分割部分：

① 成交通知书；

② 乙方的响应文件；

③ 乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 磋商文件及其补充通知（如有）；

以上与本合同具有同等法律效力

二、价格与支付：

1、合同总价款：大写人民币          元整，小写¥        .00。

合同总价款包括完成该项工作所需的设备、耗材、通讯器材、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款步骤：

付款均应按下列条件进行:

本合同为二年运维合同，每年运维价格为成交价的二分之一。合同签订后支付第一年度的40%，第一年度运维结束，乙方提交运维报告，甲方开展绩效考核，根据绩效考核结果核算实际运维费用，然后支付第一年实际运维费用剩余部分；第二年度运维结束，乙方提交运维报告，乙方保证所有设备完好，同时与下阶段的运维单位完成交接后，甲方开展绩效考核，根据绩效考核结果核算实际运维费用，然后支付第二年实际运维费用。

3、支付方式：银行转账等，具体方式由甲方根据实际情况而定。

4、乙方须执行淮阴区财政支付流程及管理办法，并在甲方付款时须提供足额有效的专用发票，因乙方票据提供不及时，以及不符合税务机关相关要求，而导致合同款不能支付的责任由乙方承担。

5、若甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的银行同期活期利率支付逾期付款违约金，但违约金总额不超过应付款金额的5%。

三、服务期限

二年，     年     月     日至     年     月     日。

四、服务内容：详见采购文件要求。

五、甲乙双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

1.1指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通、交流情况，互通信息。

1.2甲方有对乙方工作人员进行安全教育的权利，同时也应积极采纳乙方在项目实施和运维方面的合理化建议。

1.3甲方应当按照合同约定的时间和方式支付合同价款。

1.4甲方有权按照合同要求对乙方进行考核，并有权按照合同第二条的相关规定，根据考核总分进行付款。

2、乙方的权利和义务

2.1乙方应按照国家、省市及行业有关标准、规程和规范开展服务工作，并对服务成果负责。

2.2乙方在从事本项目工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

2.3乙方应当确保其为履行服务所指派的人员充足和合格，能够胜任本服务项目，未经甲方书面同意，乙方不得擅自调整本项目工作人员。若甲方认为乙方所指派的人员不合格或不符合合同要求的，有权要求乙方更换。

2.4乙方需服从甲方的工作协调和指导，服从其工作检查、考核。

2.5乙方在合同有效期内不得擅自分包或转包。

2.6甲方为履行本合同而提供给乙方的任何材料以及乙方履行本合同过程中产生的信息均为保密信息，乙方及其员工应对本合同履行过程中对相关保密信息履行保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自披露于任何第三方或用于本合同之外目的，如乙方违反上述规定，甲方保留追究乙方责任的权力，由此而造成的一切责任及损失由乙方承担。

六、不可抗力

1、因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行合同义务后发生不可抗力的，违约方不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行本合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生之日起15日内提供权威部门出具的认定不可抗力的证明。

3、本合同在执行过程中如遇其他甲方不能预见的情形发生致使本合同无法履行，应视为不可抗力事件，甲方免责。本合同终止后甲方应支付乙方实际履行时间（天数）的服务款项（单价不予调整）。

七、知识产权

1、乙方应保证甲方在使用货物、设备、设施、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权等知识产权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。

2、乙方在履行和完成本合同项下服务工作过程中准备及形成的一切资料，包括但不限于文件、图表、报告、数据等，均为甲方所有。甲方有权使用上述资料以履行本项目合同或用于其他目的，乙方非经甲方书面同意，不得以任何方式向第三方披露或转让。除本项目需要外，乙方不得以任何方式在任何情形下利用。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、乙方提交的材料虚假，或者乙方故意隐瞒足以导致不能中标的事实被发现的，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等）。

3、本合同不得以任何形式转让，否则视为乙方违约，甲方可以单方解除本合同，要求乙方承担合同总价款的1%作为违约金，若违约金不足以赔偿由此造成甲方的损失（包括但不限于诉讼费、合理律师费等），则乙方应予以补足。

4、本合同未经甲方书面同意不得分包，否则视为乙方违约，甲方可以单方解除本合同，要求乙方承担合同总价款的1%作为违约金，若违约金不足以赔偿由此造成甲方的损失（包括但不限于诉讼费、合理律师费等），则乙方应予以补足。

5、乙方违反本合同项下的任一项义务、责任的，或人员安排、服务质量不满足本合同及甲方要求从而影响甲方正常工作或使用的，应向甲方偿付合同总价1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求甲方补足。

6、乙方逾期未按照甲方要求的时间提供服务的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务，且每逾期一天，乙方应按合同总金额的    支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭受的损失费用，若逾期十天，仍没有提供服务的，视为乙方合同履行不能，甲方有权要求解除合同，并要求乙方补足合同总金额1%的违约金。

九、合同的生效及其它

1.本合同在双方签字盖章后生效，并需在规定时间内进行网上备案。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十、争议解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。。

十一、附则

1.合同份数

本合同一式五份，甲乙双方各执两份，采购代理机构一份。

2.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

| 甲方（公章） 法定代理人或受托人： 签订时间： | 乙方（公章） 法定代理人或受托人： 签订时间： |
| --- | --- |

- 第五章  项目采购需求

一、项目概况

1、项目服务时间：自合同签订之日起2年。

2、项目内容

本项目主要采购淮阴区内11套乡镇空气站及其相关配套辅助设施运行保障服务，以确保空气站的正常有序运行，以及为期1个月的气溶胶激光雷达扫描服务。具体运行保障服务清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乡镇空气站（SO2、NOx、O3、CO、PM10、PM2.5） | 11套 | 高家堰镇、南陈集镇、马头镇、三树镇、渔沟镇、丁集镇、刘老庄镇、淮高镇、徐溜镇、 新渡口街道、古清口街道 |
| 2 | 气溶胶激光雷达扫描监测服务 | 1套 | 此项仅需在服务期内免费提供1个月，具体开展时间以采购通知为准。 |
| 注：本项目需运行保障的设备信息及状况由供应商自行组织现场勘察（如未勘查视同已知悉相关情况）。按照市局要求王家营街道大气站点于本次运维结束后上收由市局负责运维，如4月25日到期后，未及时上收，期间由成交供应商负责运维至上收止（要求与其他站点一致）。成交供应商负责每月月底将降尘缸收集至指定地点，并更换新的降尘缸。 |  |  |  |

二、总体要求

1、在线监测仪、采样系统、数据采集系统、站房及附属设施等进行维护、校准、维修等，确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行，仪器设备各项质量参数符合相关规范要求。

2、需支付更换必要的监测仪器配件费用、耗材费用、网络通讯费用、计量检定费用、水电费、防雷检测、检查维护的交通、站点制度文化等保证站点正常运行的全部费用。

3、机构、人员、车辆、备用设备配备要求

（1）运维单位需在淮安市主城区（洪泽、淮安区除外）具有存放相关备用设备、耗材配件及运维人员住宿的能力。

（2）运维单位需安排至少2名具有空气自动监测培训合格证的运维人员在运维期内常驻淮阴区内，安排至少1名有一定运维服务专业能力工作人员到采购单位驻点。

（3）运维单位配备2台专用巡检车辆用于日常巡检。

（4）运维单位须至少配置SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3六项指标自动监测仪器各1套用作备机，为了保证11个镇街数据可比性，备机必须满足国家相关技术规范，换备机需向淮阴生态环境局报备。

（5）为了保证自动站运行质量和接受抽查、校准的需要，成交供应商需按照要求在每个站点安装的质量控制配套设施，并至少配备如下表数量的在检定有效期内的专门用于该项目的量值溯源的质量控制设备，用统一的非某站点固定的设备校准每个站点间的数据一致性和准确性。耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置，并且负责2年运维期的全部耗材。标准气体须为生态环境部标样所或中国计量院生产的一级标准样品或物质

| 质控设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 各种量程流量计 | 大、小流量各1套每年检定1次） |
| 标准气压计 | 1个（每年检定1次） |
| 标准温度计 | 1个每年检定1次） |
| 各种标准气体 | 1套 |
| 零气发生器 | 1台 |
| 动态校准仪 | 1台 |
| 臭氧校准仪 | 1台 |
| 便携式颗粒物自动监测仪 | 1套 |

（6）运维单位应至少配备1套专用仪器维护维修工具。

（7）在空气自动监测系统运维及管理期间，运维单位应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到淮安市淮阴生态环境局提出的系统及仪器设备考核指标要求。成交供应商必须接受淮安市淮阴生态环境局和上级生态部门或委托的第三方质控质保核查单位的定期、不定期检查和考核。

（8）设备配件须用原厂配件。

4、常规工作要求

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（2）保持站房外20m以内的环境清洁；

（3）检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行;

（4）保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

（5）指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

（6）定期检查消防和安全设施；

（7）每次维护后做好系统运行维护记录；

（8）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

5、成交供应商不得将该项目转包给第三方负责，否则淮安市淮阴生态环境局有权终止合同。

三、运维工作目标

单站点月运行率大于等于90%，数据有效率大于等于85%。

为此，运维单位必须建立完善的的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。

四、运维工作内容

1、每日工作内容

每天上午和下午两次远程查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况；

（2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

（3）发现监测数据异常，应立即通知淮安市淮阴生态环境局，在每日6时~24时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），每日0时~6时出现的异常，应在当日上午10时前解决；

（4）发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

（5）根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

（6）每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复；

（7）编制空气质量日报表。

2、每周工作内容

每周至少巡检空气自动监测站1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

（3）检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

（4）检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

（5）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。

（6）按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

（7）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

（8）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（9）检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

（10）对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

（11）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

（12）在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

（13）应及时清除空气自动监测站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

（14）应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

（15）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

（16）每周对气象仪器的运行情况进行检查。

（17）每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

（18）每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向淮安市淮阴生态环境局报告。

（19）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

3、每月工作内容如下：

（1）清洗PM10和PM2.5采样头（若遇重污染天气，则每周清洗一次），检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。

（2）检查PM10和PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准。

（3）每月对数据和运维记录进行备份。

（4）检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器；

（5）编制空气质量月报。

4、每季度工作内容如下：

（1）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

（2）对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

（3）采用臭氧传递标准对空气自动监测站臭氧工作标准进行标准传递；

5、每半年工作内容如下：

（1）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

（2）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

（3）对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

（4）检查和校准气象五参数设备。

6、每年工作内容如下：

（1）按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查；

（2）对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件；

（3）编制年度运维报告。

7、日常运维其他相关要求如下：

（1）每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质。

（2）应及时制定每月工作计划并将进出空气自动监测站的具体日期上报淮安市淮阴生态环境局备案，并严格按计划执行，若有变更或临时突发情况处理等应及时上报淮安市淮阴生态环境局备案。

（3）运维单位保证满足生态环境部门对空气自动监测站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日5时～23时出现故障，应在1小时之内响应，2小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

（4）当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告淮安市淮阴生态环境局，淮安市淮阴生态环境局组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

（5）仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告淮安市淮阴生态环境局。

（6）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

8、质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

（1）量值溯源要求运维单位在每个空气自动监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将空气自动监测站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据业主要求定期送淮安市淮阴生态环境局开展期间核查工作。每年将空气自动监测站所用的臭氧标准向淮安市淮阴生态环境局提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

（2）日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

①安装时

②移动位置时

③进行可能影响校准结果的维修或维护后

④监测仪暂停工作一段时间后

⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

⑥超过国家规范或本磋商文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）质量检查

运维单位必须接受淮安市淮阴生态环境局及其委托单位和人员的质量检查。

9、系统设备维修要求

（1）维修更换工作要求运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

（2）设备维修质量控制要求监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

五、气溶胶激光雷达扫描服务要求

1、设备投入技术要求

1.1设备用途

通过向大气中发射连续的脉冲激光，获取大气的后向散射信号，连续监测大气气溶胶的分布，分析气溶胶时空演变特征和识别其相态特征。获取大气气溶胶消光系数垂直廓线、退偏振度廓线，反演大气边界层、颗粒物质量浓度空间分布、水平和垂直能见度、大气光学厚度，判识颗粒物重污染过程、沙尘等污染过程。

1.2硬件参数

（1）激光器：二极管泵浦全固态Nd:YAG激光器；

（2）发射激光束的波长：355nm或532nm或1064nm；

▲（3）激光能量：≥10uJ（1-1000uJ可调）；（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证原件扫描件）

（4）最大探测高度：水平≥3km ，垂直≥5km；

▲（5）探测盲区：≤30m；（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证原件扫描件）

▲（6）扫描参数及软件控制要求：（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证原件扫描件）

①水平扫描角度：0°~360°，垂直角度： 0°~180°；

②角度分辨率：优于0.05°（可以调节设置）；

③扫描速度：0°/s～30°/s（可以调节设置）；

④可在15分钟内扫描一周（水平360°）且角度分辨率不低于2°，每条廓线数据不低于12000个脉冲；

⑤扫描模块具备自动除尘、除雪功能。

▲（7）干涉滤光：带宽≤0.3nm，带外抑制≥OD6；（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证原件扫描件）

▲（8）双接收视场:具备大、小两个光学接收望远镜，用于高低空信号的接收。（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证原件扫描件）

▲（9）视频抓拍:具备视频摄像和抓拍功能，用于天气现象识别。（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证原件扫描件）

▲（10）环境适应性：（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证原件扫描件）

①温湿度适应性：依据相关国标进行试验，满足低温（-20°）、高温（50°）、恒定湿度条件下稳定运行；

②振动适应性：依据相关国标要求进行试验，频率循环范围：5Hz~35Hz，振幅值：0.075mm，每轴线扫频周期数：10次，扫频速度：1倍频程/min，试验后激光雷达能正常工作；

③噪声适应性：激光雷达架设现场和终端操作室均不大于65dB；

④户外防护等级：≥IP65。

2、数据分析服务要求

内容包括：污染过程描述、污染类型、周边大范围的污染趋势，结合大气立体组网监测数据进行分析及总结，并提供管控指导意见。

相关数据及分析报告应分类别规范归档，以采购人规定的频次和方式及时移交给采购人，服务期满后15日内，提供服务期间所有数据及分析报告。

六、监督、考核要求

1、监督管理

★（1）数据必须真实有效，供应商近2年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为。（未提供承诺函作无效响应处理，详见示范格式六）

（2）成交供应商应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，淮安市淮阴生态环境局有权终止合同。

（3）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实淮安市淮阴生态环境局有权终止运维合同。

（4）运维单位在省、市、县组织开展运维管理和质控考核中出现严重质量问题，产生不良影响后果的，淮安市淮阴生态环境局有权终止运维合同。

（5）违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实淮安市淮阴生态环境局有权终止运维合同。

2、绩效考核办法

（1）绩效考核形式

每年对运维单位绩效(职责履行情况)考核一次，按月评价运维绩效。考核方式采取百分制、单站考核，填写考核统计表。考核内容包括运行率、数据有效率、运维工作（以上级质控检查结果和淮阴生态环境局检查结果）2部分内容，其中两率占70%，运维工作占30%。扣除因不可抗力造成的停止监测的时段和经业主同意的停止监测的时段。

（2）计算方法

①考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则绩效考核总分为0分。

②当月站点某同一设备出现异常，造成同一项指标数据出现3天以上数据无效，该站点绩效考核总分为0分。

③某站点省市通报质控检查中存在数据造假问题或其它问题没有按期整改到位的，该站点绩效考核总分为0分。

④绩效考核总分（100分）=数据有效率考核得分+运维工作得分（上级质控检查结果+淮阴生态环境局检查结果）。

数据有效率考核分（共70分）：单站监测数据有效率高于90%(含)的，运维有效率考核得分=70；监测数据有效率在85%(含)-90%的，数据有效率得分=实际有效率×70；数据有效率在80%(含)-85%的，数据有效率得分=实际有效率×90%×70。

运维工作考核分(共30分)：运行维护工作由质控检查情况打分，质控检查满分100 分，运维得分=检查得分×0.3 。

具体操作由上级检查结果和淮安市淮阴生态环境局检查情况，检查参考空气自动站运行维护考核明细表。

空气自动站运行维护考核明细表

| 项目 | 明细 | 检查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运维操作 | 站房环境保障情况 | 站房环境是否清洁，有无漏水现象，是否符合监测要求,站房温湿度是否正常，空调、照明等是否正常 | 严禁出现下列情况： 1、未取得上岗证的人员参与本项目运维工作； 2、使用过期标气或二级标气；进口颗粒物分析仪器使用国产滤带；气态污染物使用非聚四氟乙烯材质滤膜等。 |
|  | 采样系统维护效果 | 采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求 |  |
|  |  | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 |  |
|  |  | 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m |  |
|  |  | 采样管路联接是否规范 |  |
|  |  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常 |  |
|  | 仪器日常维护效果 | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 |  |
|  |  | 仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗 |  |
|  |  | 颗粒物采样管加热装置是否工作正常 |  |
|  |  | 零气发生器相关耗材是否及时更换 |  |
|  |  | 采样泵相关耗材是否及时更换 |  |
|  |  | 采样纸带或滤膜是否及时更换 |  |
| 质量保证与质量控制 | 仪器运维状态核查 | 标气压力低于1.5Mpa，但仍能正常使用 |  |
|  |  | 气态污染物分析仪内部性能参数超过标准要求，如机体内部温度，反应室温度、压力等 |  |
|  |  | 颗粒物分析仪密封圈缺失，温度、压力偏差，气态污染物分析仪散热风扇故障 |  |
|  |  | 零气和校准仪性能参数超过偏差允许范围 |  |
|  |  | 气态污染物分析仪斜率、截距超过标准要求（仅限于API设备） |  |
|  |  | 气态污染物或颗粒物分析仪采样流量或标况流量偏差 |  |
|  |  | 气态污染物分析仪零点、20%（或其他点）全幅测试未通过或T90响应时间未通过 |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点有残缺或穿孔现象 |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点试漏测试未通过 |  |
| 档案和管理 | 记录及故障响应时间等核查 | 驻场人员每日、周、月应提交的值班记录等 |  |
|  |  | 现场运维每周例行巡检记录，包括标气使用状况记录、用电记录、仪器运行参数记录等 |  |
|  |  | 每周现场进行手工校零校标检查和校准，并填写相关记录 |  |
|  |  | 每月至少检查一次气态污染物、颗粒物监测仪流量并填写相关记录 |  |
|  |  | 每季度进行气态污染物多点线性检查、精密度检查；颗粒物监测仪膜片检查和试漏检查并填写相关记录 |  |
|  |  | 每半年对NOx设备钼炉转换率和精密度进行检查并填写相关记录 |  |
|  |  | 年开展现场臭氧工作标准量值溯源工作，每半年提交子站臭氧传递报告 |  |
|  |  | 当站点每日8时～22时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决 |  |
|  |  | 驻场人员未经批准，出现迟到、早退、缺岗等现象 |  |

（3）运维费核算方法：单站点、按月度核算运维费用。

①单站点绩效考核总分90（含）分以上的，拨付全额该站点运维费；

②单站点绩效考核总分在80（含）-90分的，该站点运维费=实际绩效考核得分/100×单站点月度全额运维费；

③单站点绩效考核总分低于80的，不予拨付运维费。

在半年绩效考核中，全部站点出现10%站点月数据有效性未达到85%要求的，给予警告；出现20%站点月度数据有效性未达到85%要求的，终止运维合同。

在每年绩效考核中，同一站连续3个月数据有效性未达到85%要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月数据有效性未达到85%要求的，终止运维合同。

（4）其他规定

运维机构有下列情形之一的，扣除相应站点当月运行费用：

①迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；

②因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；或运维人员在采样、分析、数据采集和传输等过程存在人为干扰；发现非运维人员进出房，未按要求及时向淮安市淮阴生态环境局报告的；

③在各类专项质量检查中，未达到质控检查要求应当及时向淮阴生态环境局报告提交书面报告，并及时进行整改和提交书面整改报告。不及时报告质控检查结果或隐瞒不合格真实情况的、不及时整改和提交整改报告的，扣除存在问题站点当月运维费用。

④其他不履行规定职责的情形。

七、其他要求

1、本项目现场环境复杂，各潜在供应商自行到现场进行勘察，如不勘察造成的后果由供应商自行承担。

2、供应商承担除电费、通讯费和站房漏雨等以外的一切费用。

3、供应商承担运维期间运维人员、仪器设备及站房等所有安全责任。

4、供应商对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。供应商在供货过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

- 第六章  响应文件格式

项目名称:

项目编号:

供 应 商:

二〇二四年   月   日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容制作响应文件，否则可能将影响对响应文件的评价。

按磋商文件格式中要求进行签字和盖章。

响应文件制作时，如响应文件制作软件中自带格式与导入的磋商文件中响应文件格式、要求不一致的，请以此响应文件中格式、要求制作响应文件并上传,否则由此引起的一切后果由供应商自行承担。

- 一、磋商函

致淮安市淮阴生态环境局：

关于淮阴区11个镇（街道）空气自动站运维项目（项目编号：JSZC-320804-HTZJ-C2024-0001）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）     元（RMB¥     元）的报价并按磋商文件的规定要求提供所需货物和服务。

2、如果我们成交，我们将按磋商文件中规定的时间提供货物和服务。

3、我方同意按照磋商文件中第13条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

4、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

5、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付甲方验收、使用。

供应商名称：    （电子签章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人：  （电子签章或电子签字）

职务：

日期：       年     月     日

- 二、报价明细表

| 序号 | 服务（项目）名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

供应商：         （电子签章）

法定代表人： （电子签章或电子签字）

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括本项目相关的全部货物和服务的价格。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照磋商文件第二章第10条的要求报价。

- 三、服务承诺

（格式由供应商自定、加盖供应商电子签章）

- 四、企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （元） | 业主单位 | 联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：         （电子签章）

法定代表人： （电子签章或电子签字）

- 五、资质审查时供应商必须提供的资格证明文件

- （一）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

淮安市淮阴生态环境局：

本公司愿就由贵单位组织实施的淮阴区11个镇（街道）空气自动站运维项目（项目编号：JSZC-320804-HTZJ-C2024-0001）的磋商活动进行商务磋商。本公司所提交的商务、技术及响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：       （电子签章）

法定代表人： （电子签章或电子签字）

- （二）资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一：

（1）供应商提供法定代表人资格证明（原件并加盖供应商电子公章，详见第六章示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖供应商电子公章）；

（2）供应商提供授权委托书（原件并加盖供应商电子公章，详见第六章示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件并加盖供应商电子公章）；

2、提供法人或者其他组织营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（原件扫描件并加盖供应商电子公章）；

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（原件并加盖供应商电子公章，详见第六章示范格式三）；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）企业声明函（详见第六章示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注：1、上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理公司及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

六、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

供应商参加磋商时，针对磋商文件第五章项目采购需求中“★”条款提供书面承诺函。

七、最终价格评审时供应商需提供的证明文件

八、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定、加盖供应商电子签章）

- 九、示范格式

- 示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与淮阴区11个镇（街道）空气自动站运维项目（项目编号：JSZC-320804-HTZJ-C2024-0001），签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：  （电子签章）

日期：       年     月     日

注：供应商法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

- 示范格式二

授权委托书

致淮安市淮阴生态环境局：

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加鸿图造价咨询有限责任公司组织的淮阴区11个镇（街道）空气自动站运维项目（项目编号：JSZC-320804-HTZJ-C2024-0001）的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：  （电子签章）

日期：       年    月    日

注：供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

- 示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市淮阴生态环境局：

我方在淮阴区11个镇（街道）空气自动站运维项目（项目编号：JSZC-320804-HTZJ-C2024-0001）的政府采购活动的磋商过程中，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：    （公章）

法定代表人或受托人：  （签章或签字）

日期：      年     月     日

- 示范格式四

企业声明函（服务）

致淮安市淮阴生态环境局：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市淮阴生态环境局：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：       年     月     日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

- 示范格式六

承诺函

致淮安市淮阴生态环境局：

我方针对淮阴区11个镇（街道）空气自动站运维项目采购需求中的监督、考核要求做出如下承诺：

1、我方承诺为采购人提供的所有数据为真实有效。

2、在近2年内，我方在环境监测服务活动中没有弄虚作假行为。

以上若有不实，我方同意按提供虚假资料处理并承担相关法律责任。

供应商：    （公章）

法定代表人或受托人：  （签章或签字）

日期：      年     月     日