竞争性谈判文件

项目名称：海安市综合检验检测中心2025年中小企业公共服务平台建设仪器设备采购项目

项目编号：JSZC-320685-HAZX-T2025-0051

采购人：海安市综合检验检测中心

2025年11月

# 总  目  录

- 谈判邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 响应文件格式

# 第一章  谈判邀请

受海安市综合检验检测中心的委托，海安中信会计师事务所有限公司就海安市综合检验检测中心2025年中小企业公共服务平台建设仪器设备采购项目（[项目编号]：JSZC-320685-HAZX-T2025-0051）项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

项目概况

海安市综合检验检测中心2025年中小企业公共服务平台建设仪器设备采购项目竞争性谈判项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载谈判文件，并于2025年11月21日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-HAZX-T2025-0051

2.项目名称：海安市综合检验检测中心2025年中小企业公共服务平台建设仪器设备采购项目

3.项目类型：货物

4.项目行业：工业

5.预算金额：90万元

6.最高限价：90万元

7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：详见采购文件。

### 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业（须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函，格式见附件）。

3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取谈判文件

1.时间：2025年11月17日至2025年11月21日（提供期限自本公告发布之日起不得少于3个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载谈判文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

### 四、提交响应文件截止时间

1.2025年11月21日9时00分（北京时间）。（自谈判文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于3个工作日）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，谈判小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 五、公告期限

谈判公告及谈判文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加谈判活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目谈判文件其他部分的询问请向谈判文件制作人或项目谈判经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问，请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人或采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

### 七、本次谈判联系方式

1.采购人信息

名    称：海安市综合检验检测中心

地    址：海安市江海西路178号

联 系 人：姜建敏

联系方式：18994182086

2. 采购代理机构信息

名    称：海安中信会计师事务所有限公司

地    址：海安市江海东路10号

联 系 人：谭勇

联系方式：15606278680

3.项目联系方式

谈判文件制作人：谭勇15606278680

项目谈判经办人：姜建敏18994182086

交易系统软件维护人员：那工 0519-86722801、0519-86722806

## 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判（以下简称谈判）方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

#### 2.合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次谈判不收取标书工本费。

4.3本项目招标代理费按3000元收取，由中标供应商支付，此费用应综合考虑在投标报价内。

#### 5.谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

### 二、谈判文件

#### 6.谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）谈判邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）响应文件格式

（5）附件（如有）

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7.谈判文件的澄清

7.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期三个工作日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

7.2采购人视情组织答疑会。

#### 8.谈判文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对谈判文件进行澄清和修改， 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少三个工作日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商， 更正公告内容将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足三个工作日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

### 三、响应文件的编制

#### 9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的谈判文件为准。

#### 11.证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件

11.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。

11.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.分项报价表

12.1供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对谈判文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15.谈判响应函

15.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

#### 16.谈判有效期

16.1谈判有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

#### 17.谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 18.电子谈判响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

#### 19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2采购人可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20.响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

#### 23.谈判小组

23.1采购人将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

#### 24.评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应谈判文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及谈判小组联系。

#### 27.谈判程序及成交原则

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.1.4出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

1．响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2．响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3．谈判小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，谈判小组将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由谈判小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.2 成交原则

27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人应根据谈判小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

27.2.2 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2.3 供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

27.2.4 采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格扣除

小微型企业价格扣除

27.3.1.供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

27.3.2.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

27.3.3.专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

27.3.4.在政府采购活动中残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

#### 28.成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.7将政府采购合同转包的。

#### 29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

#### 33.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性：货物类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

总体要求：所有货物必须是全新产品，满足国家标准及行业规范要求。

本项目清单及技术参数：

| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大尺寸卡尺量块夹子 | 件 | 1 |
| 2 | 影像测量仪校准装置 | 台 | 1 |
| 3 | 标准多刻线样板、校准台架（粗糙度测量仪校准用） | 件 | 1 |
| 4 | 读数显微镜检定装置支架 | 件 | 1 |
| 5 | 玻璃线纹尺 | 件 | 1 |
| 6 | 液体恒温试验设备校准装置 | 台 | 1 |
| 7 | 电子天平 | 台 | 4 |
| 8 | 数字式转速表 | 件 | 1 |
| 9 | 全自动压力表检定装置 | 台 | 1 |
| 10 | 地牛叉车 | 台 | 1 |
| 11 | 自动回弹角试验仪 | 件 | 1 |
| 12 | 数显推拉力计 | 件 | 1 |
| 13 | 压力变送器（带显示仪表） | 套 | 4 |
| 14 | 激光干涉仪 | 套 | 1 |
| 15 | 蒸煮箱 | 台 | 1 |
| 16 | 家具检测辅助设备 | 套 | 1 |
| 17 | 电热恒温水浴锅 | 件 | 1 |
| 18 | 通风柜 | 件 | 1 |
| 19 | 加热板 | 件 | 1 |
| 20 | 漩涡混匀器 | 件 | 1 |
| 21 | 翻盖式立式蒸汽灭菌器（标准型） | 台 | 1 |
| 22 | PH计 | 台 | 1 |
| 23 | 变压器检测用铜排 | 件 | 7 |
| 24 | 直流电源 | 件 | 1 |
| 25 | 泄漏电流测试仪 | 台 | 1 |

1、大尺寸卡尺量块夹子

1.1数量：1件。

1.2功能参数

用于2m及以内大卡尺的检定/校准，具备后期扩展的需求，保证卡尺量爪应能高出标准量块2mm以上，测量系统应能满足JJG 30-2012《通用卡尺检定规程》要求。

1.3技术参数

（1）测量范围：500mm～2000mm；

（2）夹持装置：确保5等量块在夹持后仍满足检定要求；

（3）关键接触面（如测砧、滑槽）：平面度和平行度需符合JJG 30-2012《通用卡尺检定规程》；

（4）设计：模块化，满足后期扩展需求；

（5）材料：热膨胀系数需与量块匹配；

（6）表面处理：防锈处理（如镀铬或氧化处理），尤其适用于潮湿或腐蚀性环境。

1.4配置参数

（1）等高块；

（2）导轨；

（3）夹持结构：可调节的，确保量块快速固定且无滑动；

（4）夹具：高强度、耐磨损，避免因长期使用导致变形。

2、影像测量仪校准装置

2.1数量：1件。

2.2功能参数

用于影像测量仪校准；满足JJF 1318-2011《影像测量仪校准规范》要求。

2.3技术参数

（1）测量范围：（0～500）mm，可拼接延长测量范围；

（2）准确度等级：2等。

2.4配置参数

（1）玻璃线纹尺：500mm，2等或U≤（0.2+1.5L）μm；

（2）平面平晶：φ100mm，1级；

（3）量块：（25～150）mm/6块，3等；

（4）微刻线尺：10mm/0.1mm,MPE=±0.5μm或U=0.5μm，k=2；

（5）圆形靶标：φ25mm、φ0.5mm、φ0.1mm实心圆、空心圆各1组，φ0.5mm、φ0.1mm圆度MPE=0.5μm，φ25mm圆度MPE=1.0μm；

（6）台阶规：5阶，总长≥350mm，每阶高度差≥20mm，嵌靶标十字线，底盘平面度MPE=0.01mm，凹槽台阶平面度MPE=5μm；

（7）标准线纹尺快速定位装置：适用于200mm线纹尺；

（8）专用拼接：适用于拼接200mm、500mm线纹尺的专用夹具；

（9）ABS便携式箱：2件，其中1件可容纳所有标准器具及配套设备，1件可容纳500mm、200mm、10mm、1mm线纹尺，防震；

（10）防震保护盒：所有线纹尺、靶标均须配置。

2.5溯源要求

（1）玻璃线纹尺、微刻线尺、各圆形靶标，需提供中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所或中国计量科学研究院出具的检定或校准证书；

（2）平面平晶与量块提供江苏省计量科学研究院出具的检定合格证书，专用台阶规需提供江苏省计量科学研究院校准证书；

（3）以上仪器设备按配置参数要求溯源。

3、标准多刻线样板、校准台架（粗糙度测量仪校准用）

3.1数量：1件。

3.2功能参数

用于触针式粗糙度测量仪的校准；满足JJF1105-2018《触针式粗糙度测量仪校准规范》要求。

3.3技术参数

（1）测量范围：（0.1～12.5）μm；

（2）模拟正弦波轮廓。

3.4配置参数

（1）标准多刻线样板：测量范围（0.1～12.5）μm，8件套，模拟正弦波轮廓，U95=(3nm+0.02A)，A为标准多刻线样板表面粗糙度参数Ra的标准值，Ra单位为μm；

（2）ABS便携式包装箱：内部设计满足校准装置所需的空槽，防震；

（3）玻璃垫板；

（4）粗糙度测量仪台座：适配马尔MarSurf PS1粗糙度测量仪。

3.5溯源要求

标准多刻线样板需提供中国计量科学研究院出具的校准证书，U95=(3nm+0.02A)。

4、读数显微镜检定装置支架

4.1数量：1件。

4.2功能参数

用于读数显微镜的检定或校准；满足JJG571-2004《读数、测量显微镜检定规程》的要求。

4.3技术参数

（1）测量范围：X向10mm;Y向10mm；

（2）照明：底光自下照明；

（3）具有可调节锁紧装置；

（4）手轮旋动对零。

5、玻璃线纹尺

5.1数量：1件。

5.2功能参数

用于钢直尺检定仪的期间核查，满足三等线纹尺与钢直尺检定仪的相关技术要求。

5.3技术参数

（1）测量范围：1000mm/1mm；

（2）三等；

（3）线纹宽度能够被钢直尺检定仪识别并读取；

（4）配套铝合金防震保护盒。

5.4溯源要求

提供省级及以上法定计量检定机构出具的校准证书，校准点包含100mm内均匀分布10点、1000mm内均匀分布10点；证书出示的示值误差与测量结果的扩展不确定度的代数和必须满足三等线纹尺最大允许误差要求。

6、液体恒温试验设备校准装置

6.1数量：1套

6.2功能参数

液体恒温试验设备校准装置技术指标应符合JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、JJF1376-2012《箱式电阻炉校准规范》、JJF1564-2016《温湿度标准箱校准规范》、JJF2019-2022《液体恒温试验设备温度性能测试规范》要求，能自动计算被校设备温度和温湿度偏差、温度和温湿度均匀度、温度和温湿度波动度，自动进行测量结果不确定度的分析、计算，并生成符合国家实验室认可要求的原始记录。

该装置由“多通道高精度温度、湿度数据采集记录分析系统的主机”“四线制耐高温铂电阻温度传感器”“耐高温铠装马弗炉校准专用K型热电偶”、自动检定系统软件系统、专用便携式仪器箱组成。

6.3技术参数

- （1）多通道高精度温度、湿度数据采集记录分析系统的主机

采用不小于7寸电容型触摸屏显示、记录、分析所采集的温度、温湿度数据，内置贴片式存储卡不小于4G ，存储不少于500万组数据用于记录自动校准数据；内置不少于3个USB接口支持USB通讯、数据导出以及扩展输入；支持WIFI无线通讯/网络接口通讯等多种通讯模式；内置锂电池供电，同时支持外置5V移动电源供电；主机采用镀金端子航空插头接插件进行快速传感器连接，满足高精度计量校准要求；系统主机可同时连接20通道四线制铂电阻或20通道K、T、J、E、N、B、S等型号热电偶，并可同时连接5支瑞士Rotronic进口温湿度传感器，显示5通道湿度和5通道温度数据。主机连接四线制铂电阻温度传感器：8芯航空插头、分辨力0.001℃、测量范围（-100～300）℃，带扩展功能，可扩展至（-100～600）℃，主机准确度：±0.002％F.S；主机连接温湿度传感器：4芯航空插头、温度分辨力：0.01℃，湿度分辨力：0.01%RH，主机准确度为：±0.01%。主机连接各种分度号热电偶温度传感器：8芯航空插头、测量范围（-200～1600）℃，温度分辨力：0.01℃，主机准确度为：±0.02%，冷端温度可选择外部（固定某通道或可选）或内部冷端温度≤±0.1℃。主机具有超强的校准功能，满足精密检测要求。系统支持5组传感器修正值设置（传感器数量100只），采用多温度点修正值设置的方式，确保全量程温度测量的准确可靠。对每只温湿度传感器的温度和湿度数据进行修正，确保湿度测量的准确可靠。

（2）四线制耐高温铂电阻温度传感器

型号：Pt100 铂电阻温度传感器，温度测量范围：（-80～300）℃，准确度等级：A级；四线Pt100 铂电阻温度传感器外套耐白色高温材料，可长期使用300℃，引线长度不小于3m；数量：20个。

（3）耐高温铠装马弗炉校准专用K型热电偶

型号：K型，温度测量范围：（0～1100）℃，准确度等级：I级；热电偶外套铠装材料，使用温度可达1100℃，直径1mm，长度600mm，引线长度1.5m，专用接插件连接；数量：5个。

（4）整体技术指标

主机配四线制耐高温铂电阻温度传感器整体校准最大允许误差：，触摸屏内置修正值设置和管理，设置好修正值，最大允许误差为：0.05℃。主机配温湿度传感器整体校准最大允许误差：温度±0.2℃、湿度±1.5RH。主机配耐高温铠装马弗炉校准专用K型热电偶整体校准最大允许误差：±1.5℃或±0.4%。

6.4配置参数

（1）自动检定软件系统支持：JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、JJF 1376-2012《箱式电阻炉校准规范》、JJF 1564-2016 《温湿度标准箱校准规范》、GB/T5170《电工电子产品环境试验设备检验方法》系列国家标准等校准规范和国家标准，自动计算温湿度偏差、均匀度和波动度，生成符合国家实验室认可要求的原始记录，软件提供原始记录、检定/校准证书修改的模板及接口，方便修改。自动进行测量结果不确定度的分析、计算，满足校准证书需要提供测量结果不确定度的要求。系统软件具有满足医药行业GMP认证要求的数据记录、处理、报表存档功能。系统软件同时也支持 HB 6783.3 军用机载设备气候环境试验箱（室）检定方法、GB/T 9452 热处理炉有效加热区测定方法、QJ 1428 热处理炉温度控制与测量、GJB 509B-2008 热处理工艺质量控制要求、HB 5425-2012 航空制件热处理炉有效加热区测定方法、AMS 2750E 高温测量规程等相关测试标准。

（2）自动检定软件系统支持：40条彩色实时曲线，不同通道曲线采用不同颜色的曲线表示，可随时对曲线颜色进行修改，直观反映被测对象的温度、湿度的波动情况。并记录实测数据，可随时根据需要导出到 excel 中，相当于一套彩色无纸记录系统。系统自动计算温度、湿度的均匀度和波动度，生成符合国家实验室认可要求的原始记录，用户可以根据需要调整原始记录格式、检定/校准证书模板，生成原始记录和证书。系统具有超强的数据库管理功能，保存历年的检测数据。周期检测无须输入样品信息，即可进行自动检测。

（3）系统软件提供 4 个通道（可根据用户要求扩展相对湿度测量通道数量）的干湿球法测量相对湿度，通过对风速、气压等参数的修正，准确测量相对湿度。

（4）现场检定用配套可移动自动检定系统：CPU类型：第12代智能英特尔酷睿i7处理器，固态硬盘：512GB，内存容量：8GB，屏幕尺寸：14英寸，intel集成显卡。

（5）配备专用便携式仪器箱1个。

6.5溯源要求

（1）需提供省级以上法定计量检定机构出具的计量检定/校准证书。

（2）溯源要求：四线制耐高温铂电阻温度传感器校准点：-80℃、0℃、100℃、200℃、300℃；耐高温铠装马弗炉校准专用K型热电偶校准点：300℃、600℃、1000℃。

7、电子天平

7.1数量：4台。

7.2参数

| 产品名称 | 电子天平 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1台 | 1台 | 2台 |
| 功能参数 | 商品量检测用 | 微生物检测用 | 试剂称量用 |
| 技术参数 | 称量范围：0～500g； 分度值0.01g； 准确度级别：Ⅱ级 | 称量范围：0～1000g； 分度值0.1g； 准确度级别：Ⅲ级 | 称量范围：0～1000g； 分度值0.01g； 准确度级别：Ⅲ级 |
| 溯源要求 | 满足JJG1036-2022要求，提供法定计量检定机构检定合格证书。 |  |  |

8、数字式转速表

8.1数量：1件。

8.2功能参数

光学式，不接触仪器，可在机器运转时测量转速。

8.3技术要求

（1）测量范围：（1~999999）r/min；

（2）准确度等级：0.1级；

（3）提供产品说明书、2节电池、反射贴条。

8.4溯源要求

提供法定计量检定机构出具的检定合格证书。

9、全自动压力表检定装置

9.1数量：1台

9.2功能要求

技术指标应符合JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》要求。

9.3技术参数

（1）WINCE操作系统，可快速设定（0~6）MPa范围内的指针式压力表；

（2）旋钮设定压力，顺时针旋转增大输出压力设定值，逆时针旋转减小输出压力设定值；

（3）回零和关机排空功能，保护装置不被杂质及污液损坏；

（4）具有触控操作区、压力设定旋钮、电源开关组成；

（5）有外部气源接口、排气口、排污口；

（6）通讯方式：RS232、LAN、RS232、DEVICE、HOST；

（7）负责与中心现有压力软件通讯连接使用；

（8）带载能力不小于500mL；

（9）波动度0.05%FS；

（10）控压速度<3s；

（11）工作介质为空气或氮气；

（12）全触控彩屏不小于7寸，分辨率不低于800×480；

（13）触控区具有气源压力指示显示功能，显示气源压力过高过低或者充足；

（14）屏幕中有模拟指针表盘，对应当前输出压力量程百分比；

（15）屏幕内有各个压力表量程列表可选，可点击切换至需要的量程，也可自定义其他单位和量程；

（16）具有系统配置按钮，可完成系统时间、屏幕亮度、报警音、固件升级、远程通讯、内部压力模块校准操作；

（17）压力连接台耐压范围：(-0.1~42)MPa；

（18）传压介质：非腐蚀性气体。

9.3配置参数

（1）全自动压力表检定装置 1台；

（2）0.25级精密压力表，2台，规格型号：YB-150，测量范围：（0～40）MPa一台，（0～60）MPa一台，工作介质：变压器油；

（3）空盒压力表1个，测量范围：平原型800hPa~1060hPa，使用温度：（-10~40℃），分辨率：1hPa，误差：经温度、示值修正后误差≤2hPa，配套铝合金手提箱，内置海绵垫。

（4）引压接头：G1/4外螺纹；

（5）压力表接口：M20*1.5快接内螺纹，9个。

9.4溯源要求

（1）全自动压力表检定装置提供南通市计量检定测试所或江苏省计量科学研究院出具的检定合格证书。

（2）0.25级精密压力表提供南通市计量检定测试所或江苏省计量科学研究院出具的检定证书，（0～40）MPa检定点：（零点、4、8、12、16、20、24、28、32、36、40）MPa；（0～60）MPa检定点：（零点、5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60）MPa。

10、地牛叉车

10.1数量：1台

10.2技术参数

（1）操作方式：全电动；

（2）额定负载：≥5000kg；

（3）载荷中心距：≥600mm；

（4）轴距：≥1300mm；

（5）最大起升高度：≥0.2m；

（6）货叉最低高度：≤85mm；

（7）货叉长度：≥1200mm；

（8）最小离地间隙：≤35mm；

（9）最小转弯半径：≤1500mm；

（10）行驶速度 满载/空载：≥4/4.5km/h;

（11）起升速度 满载/空载：≥40/45mm/s;

（12）下降速度 满载/空载：≥60/60mm/s;

（13）最大爬坡度 满载/空载：≥15%；

（14）轮胎类型：橡胶铁芯，轮子数量：1×2/4；

（15）电池电压/容量：铅酸48V/20A或48V/32A，锂电30A或60A；

（16）车身总宽：≤690mm。

11、自动回弹角试验仪

11.1数量：1件

11.2功能参数

用于圆扁线的回弹角检测，符合GB/T 6109.7-2008、GB/T 7673.3-2008标准要求。

11.3技术参数

（1）圆线：1.60mm～5.6mm，扁线0.80mm～5.60mm（窄边）；

（2）试样弯曲角度：30°；

（3）自动读数，屏幕显示最小分辨率：0.01°；

（4）滑触头可调范围：28～250mm；

（5）扇形刻度尺最小分辨率：0.1°。

11.4配置参数

（1）自动回弹角试验仪 1台；

（2）电桥夹具：试样夹持范围0.5~240mm2，两电压夹头间距100～1000mm，适配四点测量法的任何电桥。

11.5溯源要求

自动回弹角试验仪、电桥夹具提供法定计量检定机构出具的检定合格证书或校准证书。

12、数显推拉力计

12.1数量：1件。

12.2功能参数：用于推拉负荷测试。

12.3技术参数

（1）最大负荷500N，分度值0.1N，示值误差±0.5%；

（2）N（牛顿）、kg（公斤）、lb（磅）三种单位可供选择、相互换算；

（3）具有峰值保持功能；

（4）配推、拉测试接头。

12.4溯源要求

提供CNAS校准证书（须包含50N、100N、150N、200N、300N校准点）。

13、压力变送器（带显示仪表）

13.1数量：4个。

13.2功能参数

用于测量管道内各种液体、气体压力。

13.3技术参数

（1）压力变送器要求：

测量范围：（0-200）Mpa、（0-150）Mpa、(0-100)Mpa、（0-70)Mpa各1个；

准确度：0.1%FS；

稳定性：±0.1％FS/年。

（2）显示仪表要求：

0.3级测量精度；双排4位显示；

支持热电偶、热电阻和（0～5）V、（1～5）V输入，支持安装输入模块，可选可拔插模块，支持通讯功能。

13.4溯源要求

提供法定计量检定机构出具的检定合格证书。

14、激光干涉仪

14.1数量：1套

14.2功能参数

（1）激光干涉仪系统所有测量功能必须采用激光波长作为测量基准；

（2）激光干涉仪的干涉镜与激光头分离，确保测量过程无热漂移；

（3）激光干涉仪回转轴测量要求在360°范围内可实现任意角度、任意角度间隔测量；

（4）激光干涉仪应满足直线轴直线度、俯仰角、偏摆角、定位精度、重复定位精度，回转轴定位精度、重复定位精度的测量；

（5）激光干涉仪软件系统支持包括线性、直线度、回转轴测量模块和功能；并具有检测俯仰角、偏摆角的检测功能；

（6）激光干涉仪具备自诊断功能安全防护及故障报警功能；

（7）数据能手动、自动采集，自动分析处理数据，判别标准应符合国际标准ISO230-2、美国标准B5.54、德国机床标准VDI3441、日本工业标准JIS B6330，中国国家标准GB17421《机床检验通则》等的要求；

（8）软件能够进行自动生成曲线图形，能够设置曲线显示精度，可以根据TXT数据图表生成曲线图形；

（9）软件具备txt格式输出测量报告。测量报告至少应包括理论值及对应的实际值、偏差值、超差值等信息，并可根据需求选择输出内容；

（10）软件具备记录测量环境温度和气压的功能，并具有自动补偿环境误差或根据不同材料、温度选择手动补偿误差的功能。

14.3技术参数

（1）激光系统：

激光稳频精度：≤±0.05ppm；

激光管寿命：≥50000小时；

激光头功率：≤500uw；

- （2）自动环境补偿传感器：

- 空气温度传感器精度：≤±0.2℃；

- 材料温度传感器精度：≤±0.1℃；

压力传感器精度：≤±1mbar；

- （3）线性测量：

线性测量距离：≥60m；

线性测量精度：≤±0.5ppm；

线性测量分辨率：≤1nm；

- 线性测量最大速度：≥3m/s；

- （4）角度测量：

角度测量轴线范围：0-15米；

角度测量范围：±10°；

角度测量精度：≤±0.002A±0.1±0.024角秒；

角度测量分辨率：≤0.1角秒；

- 角度测量基准：激光波长；

- （5）回转轴及摆动轴定位精度测量：

测量范围：0-360°；

测量精度：≤±1角秒，角度目标量程：25转；

最高测量速度：<5°时，无转速限制；5°，10rmp；

确保续航8小时以上，转台使用的同时可以边充边用；

- 响应文件中提供五轴数控设备摆动轴的详细测量方案；

- （6）设备须能在以下环境下长期稳定工作：

环境温度：（0～40）℃；

环境相对湿度：（0～95）RH%；

供电电源电压：220V±10% AC；

- 供电电源频率：50Hz+2%；

- （7）平面度测量：

测量范围±1.5mm；

平面度测量轴向量程（0-15）m；

平面度测量精度≤±（0.2%R+0.02M2）µm（R为显示值，单位µm；M为测量距离，单位：m）；

平面度测量基板尺寸：180mm可调，360mm可调；

- 平面度测量分辨力0.01µm；

14.4配置参数

- 激光干涉仪主机 1台，配云台、电源适配器；

- 通用三脚架 1个，配便携包；

- （3）环境补偿单元 1套，包含环境补偿主机1个，内置空气湿度和大气压力传感器；包含空气温度探头：1个，线长5米；包含材料温度探头：3个，线长5米；

- （4）标配附件1套，包含USB线2根、磁性表座2个、安装柱4节、辅助安装块1块、水平仪1个；

- （5）线性镜组 1套，包含线性干涉镜、线性反射镜，各1个，夹紧孔座2个；

- （6）仪器配套便携式拉杆箱 1个；

- （7）线性附件 1套，包含可调转向镜1个、辅助调光镜1个、三坐标测头夹具1套、对角线测量套装；

- （8）角度镜组1套，包含角度干涉镜、角度反射镜，各1个；

- （9）平面度镜组1套，包含180mm、360mm可调基板，各1个，平面度旋转镜2个；

- （10）自动精密转台 1台，配卡盘、USB数据线、USB电源适配器、蓝牙工具；

（11）移动式测量系统1套，配备测量软件（带仪器用最新版软件U盘，i7CPU，固态硬盘：512GB，内存容量：16GB，屏幕尺寸：14英寸，intel集成显卡）；

- （12）接地用铜编织带：25mm2×50m、16mm2×50m、6mm2×100m;

- （13）杠杆指示表专用夹具：适用于SJ2018高精度指示表全自动检定仪杠杆指示表检定。

- 14.5溯源要求

激光干涉仪提供省级以上法定计量检定机构出具的检定/校准证书，激光频率和环境补偿单元提供省级以上法定计量检定机构出具检定/校准证书。

15、蒸煮箱

15.1数量：1件。

15.2功能参数

能在规定时间内（通常1～1.5小时）将水升至100℃；沸水蒸煮阶段，保持水温恒定，波动范围不超过±2℃。

15.3技术参数

（1）室温至100℃；

（2）加热功率≤6kW；

（3）时间控制可调；

（4）外形尺寸≥1200×850×600mm，内径尺寸≥900×700×350mm；

（5）具备低水位报警或自动断电功能，避免无水干烧；

（6）试验结束后能快速排出箱内水，便于取出试样；

（7）具有压力释放装置（如排气阀），防止内部压力过高。

15.4溯源要求

提供检定合格证书或CNAS校准证书。

16、家具检测辅助设备

16.1数量：1套。

16.2技术参数

（1）半球形手指探棒（5mm/7mm/12mm/18mm），各1件，需提供检定合格证书或CNAS校准证书，且符合GB 28007-2024 《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》中图8所示的尺寸和尺寸偏差要求。如下图：

（2）网眼手指探棒（7mm），数量1件，需提供检定合格证书或CNAS校准证书，且符合GB 28007-2024 《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》中图10所示的尺寸和尺寸偏差要求。如下图：

（3）形状评估棒（12mm），数量1件，需提供检定合格证书或CNAS校准证书，且符合GB 28007-2024 《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》中图9所示的尺寸和尺寸偏差要求。如下图：

（4）间隙规探棒，数量1件，由塑料或其他坚硬光滑材料制成，(30°±0.5°）的锥体，用来测量产品中剪切和挤压点，以及肢体可触及区域的大孔洞、缝隙，如25mm,60mm和75mm。25mm和75mm 圆锥直径的公差应为0mm~0.1mm。60mm圆锥直径的公差应为0.1mm~0mm。需符合GB/T 24430-2023 《双层床结构安全试验方法》中5.2.3间隙规所示的尺寸和尺寸偏差要求。形状如图：

（5）V形开口试验模板，数量1件，需提供检定合格证书或CNAS校准证书，V形开口试验模板采用塑料或其他硬质、光滑材料制成，尺寸偏差为±1mm，角度为±1°，且符合GB 28007-2024 《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》中图13所示的尺寸和尺寸偏差要求。如下图：

（6）小型头规，数量1件，需提供检定合格证书或CNAS校准证书，且符合GB 28007-2024 《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》中图11所示的尺寸和尺寸偏差要求。如下图：

（7）大型头规，数量1件，需提供检定合格证书或CNAS校准证书，且符合GB 28007-2024 《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》中图12所示的尺寸和尺寸偏差要求。如下图：

（8）小零件圆筒，数量1件，需提供检定合格证书或CNAS校准证书，且符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》中图20所示的尺寸和尺寸偏差要求。如下图：

（9）扭矩扳手，数量1件，量程为0.1N·m~0.6N·m，精度不低于±6%，分度值0.01N·m，提供检定合格证书。

17、电热恒温水浴锅

17.1数量：1件。

17.2技术参数

（1）采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小，采用高精度微电脑控制器；

（2）消耗功率：500W；

（3）控温范围：RT+5～99℃，恒温波动度：±0.5℃；

（4）跟踪报警：±2℃，容积：4.9L；

（5）内胆尺寸（mm）W×D×H：≥300×150×150；

（6）外形尺寸（mm）W×D×H：≥400×200×180；

（7）定时范围：0～999min；

（8）备注：二孔（每孔五圈规格尺寸：Ф32、Ф52、Ф72、Ф92、Ф112）。

17.3溯源要求

提供CNAS校准证书。

18、通风柜

18.1数量：1件。

18.2技术参数

（1） 外形尺寸≥1800×1200×2350mm，台面可利用面积≥1580×1000mm；

（2） 台面：PP耐强酸强碱、防水、耐腐蚀、不变形、无毒、易清洁；采用8mm厚pp板；

（3） 柜体板材: 采用8mm厚PP板，所有立柱、横梁部位，经过合理设计，保证安装零配件的同时，保证承重性和外观美观大方，并且经过雕刻机开槽、折弯焊接，所有接连部位经过高温焊接；

（4） 门面板、抽屉面板：采用16mm厚PP板，板面不翘不裂、耐潮、表面平整易清洁、耐酸碱、耐腐蚀；

（5） 铰链：采用优质PP铰链，一次注塑成型，使用中无噪音；

（6） 拉手：采用优质PP拉手，一次注塑成型，內镶铜芯螺丝帽，装拉手时使用PP注塑螺丝；

（7） 螺丝盖帽：经过螺丝加固的地方，必须使用螺丝盖帽，防止生锈；

（8） 窗：视窗可选择5mm钢化玻璃和5mm有机玻璃两种：钢化玻璃耐高温、耐划伤、易清洁，怕强酸强碱、怕腐蚀；有机玻璃视窗耐强酸强碱、耐腐蚀，怕高温、怕划伤；

（9） 视窗型材：为保证视窗玻璃顺利滑动，滑动过程中不会损坏；特别开模制作了通风柜视窗型材。材质为PVC，结构可分为：滑槽、上边框、左右边框、下拉手、堵头，无须螺丝固定，也能保持稳定的形状；

（10） 照明：PP材质外壳，内附220V、30W日光灯一支；

（11） 导流板：采用5mm厚PP板材，并使用一体注塑成型的导流夹固定；

（12） 集气罩：PP一体注塑成型，口径为直径250mm；

（13） 配件配置：液晶控制面板、PP防水插座、PP通风柜滑轮、同步带拉门。

18.3配置参数

（1）柜体1台（套）；

（2）配备该设备能正常运转所必备的零配件，包括管路、风机、水池等。

19、加热板

19.1数量：1件。

19.2功能参数：配套CEM微波消解仪MARS6使用。

19.3技术参数

（1）加热材质：石墨表面喷有特氟隆防腐涂层；

（2）耗电功率：1500w；

（3）电源电压：220V/50Hz；

（4）温度范围：室温至200℃；

（5）控温时间：0-999分钟；

（6）控温方式：数显PID控制；

（7）控温精度：±0.1℃；

（8）孔间温差：≤±1.5℃；

（9）样品孔数：24（孔径直径26mm～30mm；孔高约160mm）。

20、漩涡混匀器

20.1数量：1件。

20.2功能参数

（1）0-3000rpm无级调速可实现温和/剧烈混合样品；

（2）适合短时间（点动）或长时间连续工作；

（3）在不同负载情况下，仍可保持恒定转速；

（4）钢制底座和特殊设计的真空吸盘脚可保持仪器稳固可靠并减小震动。

20.3技术参数

（1）功率不小于60W；

（2）振荡方式：圆周；

（3）周转直径：4mm；

（4）转速范围：3000转/分；

（5）运行方式：点动/连续运转；

（6）铸铝结构外壳，坚固耐用。

21、翻盖式立式蒸汽灭菌器（标准型）

21.1数量：1台。

21.2功能参数

定时启动功能；灭菌后保温功能；6种预置程序（针对液体灭菌及保温、固体灭菌、废弃物灭菌等）；蒸汽内循环。

21.3技术参数

（1）灭菌工作温度105-138℃；

（2）灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供制造许可证，不允许借用第三方资质）；

（3）容量：80～85L，立式结构，底部带脚轮；

（4）压力容器设计温度≥153℃、容器设计压力：0.42MPa （生产厂家提供压力容器铭牌）；

（5）压力容器设计使用年限20年（生产厂家提供压力容器数据表）；

（6）干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判；同时离子浓度式水位传感器为双水位传感器，即防止干烧又可用于自动进水之用；

（7）开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖；

（8）快速开门结构：采用快速开门结构，3秒内就可完成从打开腔门到腔门完全敞开整个过程；

（9）腔门完全敞开及任意停留性能：腔门完全打开与灭菌腔达到90度角，大件样品可垂直从腔内取出；且腔盖可以在任意角度停留，防止腔盖突然砸下风险；

（10）人性化操作台面结构：地面到操作台面的高度不超过90cm；

（11）水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒；

（12）定时：灭菌时间1～6000分钟，保温时间1～9999分钟，预约灭菌时间0-10天；

（13）六级排气方式：灭菌结束可设定6种不同的排气速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来；

（14）标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度；

（15）水位显示：待机状态下显示屏幕水位指示灯可显示灭菌腔是否缺水；

（16）压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置；

（17）闭盖检查：系统自动检查腔盖锁紧情况，如腔盖未锁紧，灭菌器无法启动工作；

（18）安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控 、漏电保护、过流与短路保护；

（19）APP：预装灭菌器应用APP软件，手机通过下载APP，可以实时查看灭菌器温度、压力等情况，可查询历史灭菌记录等状态，自动推送故障信息等（提供厂家官网app软件下载地址）。

21.4配置参数

（1）不锈钢提篮2个；

（2）冷却风扇1套；

（3）安全阀等配件；

（4）危废防渗漏塑料托盘，数量：尺寸≥1300×680×150mm,8个，静载：400kg，动载：400kg，适合机动叉车和液压车；尺寸≥670×670×150mm,4个，静载：500kg。

21.5溯源要求

提供CNAS校准证书（压力表、121℃和115℃温度校准点）。

22、PH计

22.1数量：1件。

22.2功能参数

（1）智能判别终点，支持平衡测量模式和连续测量模式；

（2）支持手动温度补偿；

（3）支持1-3点pH电极标定；

（4）自动识别4.00pH、6.86pH、9.18pH三种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液。

22.3技术参数

（1）仪器级别：0.01级；

（2）范围：(-2.00～18.00)pH；

（3）最小分辨率：0.01pH；

（4）电子单元示值误差：±0.01pH。

22.4配置参数

主机一台，标准电极一个。

23、变压器检测用铜排

23.1数量：7件。

23.3技术参数

（1）牌号：国标T2紫铜，满足GB/T2040要求；

（2）铜排四角磨成圆角；

（3）尺寸数量：12mm×120mm×1500mm×2件、10mm×120mm×1500mm×2件、12mm×120mm×600mm×2件、10mm×100mm×600mm×1件。

（4）铜排长宽厚不允许负偏差，平整度≤8mm/m。

24、直流电源

24.1数量：1件

24.2功能要求

为110kV变压器测试系统感应耐压试验提供启动励磁电源。

24.3技术参数

1.输入参数

1.1）额定电压：380V（三相五线）

1.2）输入范围：±10%

1.3）效率：＞92% （允许不同的负载率有偏差）

1.4）功率因数：＞0.98

2.输出参数

2.1）DC（0-200）V可调

2.2）（0-50A）可调

2.3）稳压精度：≤0.5%

2.4）稳流精度：≤0.5%

2.5）纹波电压：≤0.5%

2.6）输出过冲电压：开机输出无过冲（具备软起功能）

3.控制参数：

3.1）主控元件：主要测量控制芯片采用ARM32位处理器；

3.2）控制电压电流采集方式：控制电压电流采集方式；

3.3）控制方式：电压闭环控制、电流闭环方式、电压电流双反馈闭环方式。

4.显示参数：

4.1）显示介质：≥触摸屏(7寸)；

4.2）显示参数：输出直流电压、电流、功率、负载率百分比；设定值电压、电流、功率；

4.3）显示告警内容：电压反馈故障、电流反馈故障、IGBT告警、逆变告警、输出过载、温度高；

4.4）精度：1.0级；

4.5）电压分辨率：0.1V或0.01V

4.6）电流分辨率：0.1A或0.01A

5.保护单元

5.1）保护功能齐全，过载、过压、过流、过温、欠压、短路等

5.2）保护种类：电压反馈故障、电流反馈故障、IGBT告警、逆变告警、输出过载、温度高等

5.3）保护方式：故障时切断输出、限流限压

6.防护功能：

6.1）散热方式：AN/AF

6.2）防护等级：户内IP21

24.3配置参数

（1）提供连接至110kV变压器感应耐压试验系统的所有连接线；

（2）监控测量通讯芯片采用ARM32位处理器，可适用于各种智能化控制方案；

（3）采用IGBT为主控元件，中高频变压器隔离（采用优质硅钢片）；

（4）恒压、恒流、恒功率自动切换，动态响应及稳定速度快；

（5）可外接蓄电池组后备使用，带充放电管理功能。

24.4溯源要求

显示单元提供CNAS校准证书。

25、泄漏电流测试仪

25.1数量：1台

25.2功能要求

符合GB/T12113-2023/IEC60990-2016《接触电流和保护导体电流的测量方法》，适用于电子、电器产品的电器安全要求，如家用电器GB4706.1/IEC60335.1；JB/T4088.1-2022《日用管装电器元件 第1部分：通用要求》，音视频、信息技术和通讯技术产品GB4943.1-2022/IEC62368.1；灯具类GB7000.1/IEC60598；医用、医疗器械类产品GB9706.1-2020/IEC60601.0；测量控制和试验室用电气设备GB4793.1/IEC61010.1等产品的电器安全要求。

25.3技术参数

（1）符合《JJG843-2022泄漏电流测试仪检定规程》1级要求；

（2）同时测量显示直流值、真有效值、峰值；

（3）输入电阻 1MΩ；输入电容30pF；

（4）在作交流测量时输入电容不大于200 Pf；

（5）在作交流测量时频率范围从15 Hz到1 MHz；

（6）浮动、差动输入在高达1 MHz时的共模抑制大于40 dB；

（7）量程自动切换，宽限值测量范围：0~5mA；

（8）人体网络测量精度0.01uA；

（9）试验数据测量结果自动存储；

（10）7寸液晶显示，触摸屏操作；

（11）被测物工作电源的电压、电流、功率同步显示；

（12）泄漏电流限值上限和下限设置和报警功能，报警方式：图标闪烁，蜂鸣器报警，报警范围：Peak：-5mA ~ +5mA、DC：-5mA ~ +5mA；

（13）工作温度： 0~+40(+32~+104 )，存储温度：-20~+70(-4~+158 )；

（14）工作湿度：20％RH至80％RH（无凝结），存储湿度：0〜90％RH（无凝结）；

（15）测量范围：Peak峰值-5mA ~ +5mA；

（16）测量范围：DC直流-5mA ~ +5mA；

（17）分辨率：0.01uA

（18）误差：15Hz<f<200kHz :±（2.0% of reading+5uA）

200kHz<鈮rsidR="00000000" wsp:rsidRDefault="0029470E">f<1MHz:±(5.0% of reading+8uA)

（19）共模抑制比CMRR：＞40dB；

（20）信号输入：隔离浮地测量。

25.4配置参数

- 泄漏电流测试仪 1台；

（2）拉杆式铝合金保护箱，2个，尺寸：≥550mm长×350mm宽×600mm高，配置：开箱上下盖为长和高，铝合金框架，不锈钢包角，标配马克锁（可挂锁），内部填充EVA小块海绵，可根据放入的仪器进行调整。底部有万向轮，可随意拖动箱体。

25.5溯源要求

提供检定合格证书（1级）。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

符合国家最新行业标准及采购人要求。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。

2.2项目提供的技术要求（规格）只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，响应供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

2.3响应供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，响应供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

3.1质保期限（自交货并验收合格之日起计）：3年。

质保期内供应商做好成品保护措施，因质量问题造成的损害和损失，由供应商全部承担。质保期内，成交供应商应免费维修，维修后需重新检定/校准所产生的检定/校准费用由供应商承担。

3.2配套服务及其他要求：设备须在合同签订后1个月内在采购人指定地点安装调试到位；提供设备软件免费升级服务；设备安装调试完毕后，由设备原厂授权工程师提供一次集中的现场操作培训，培训不限天数、人数，保证操作人员学会仪器的基本操作，培训时间由用户根据运行需要安排；全天候提供技术、故障咨询服务，在接到故障通知后，4小时响应，24小时内提出解决方案，并在1～2天内到达现场服务，直至故障完全排除，设备完全恢复正常为止；质保期内，需保证所供设备每年检定合格或校准误差在规程/规范误差范围内。

3.3响应报价的风险因素。供应商报价时应充分考虑所有可能影响报价的相关因素。本项目为交钥匙项目，响应供应商报价中包括完成本项目所需的全部材料费、加工制作费、包装费、运输保险费、安装费、调试费、检测费、力支费、利润、税费、合同包含的所有风险、责任等及响应供应商认为需要的其他费用等一切费用，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。响应供应商享有投标前电话咨询、踏勘现场的全力，充分了解现场任何影响响应报价之情况，根据现场情况考虑相应的运输、搬运、安装等工作实际，并将相关费用考虑在报价中，不得以任何忽视、猜测或误解现场情况为由增加成本或延长工期。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

4.1标的数量：详见采购清单与技术参数。

4.2供货周期：签订合同后30天内完成供货安装完成。

4.3交货地点：海安市综合检验检测中心。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

5.1响应供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品，并完全符合响应文件的质量、规格和参数的要求。采购人有权对所提供的货物进行抽检，对检定/校准/检测不合格的货物，成交供应商应及时更换，由此产生的相关费用由供应商承担。

5.2响应供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5.3响应供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

5.4响应供应商可以先到现场踏勘以充分了解位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或供货期延长申请将不获批准，由此发生的任何费用由响应供应商自理。

5.5产品必须从厂家生产完毕后在现场安装，不得在现场制作。

5.6成交供应商提供的所有货物必须满足采购文件要求，须与分项报价明细表注明的材料品牌、规格型号、价格、数量等相符，否则成交人承担违约责任。货物到货后，需报采购人后方可进场，对于不合格的货物严禁使用到本项目，否则一切损失及后果由成交人自行承担。

六、采购标的的验收标准：

6.1在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，按国家制造和安装的标准要求执行，必要时邀请相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

6.2所供产品交付使用时，供应商必须向需方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、合格证等必须具备的相关资料和必备的附件。

6.3供应商必须负责所采购产品的运输，并派有经验的技术人员到现场进行卸货、安装，经调试、检测合格后交付使用，其费用由成交人承担，包含在报价中。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1成交人负责标的物的现场安装指导、启动、调试、监督；成交人免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具；成交人在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

7.2包装要求：

7.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.3绿色数据中心

7.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

八、（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：

激光干涉仪

（2）本项目的主要标的：

激光干涉仪

九、付款方式

签订合同后预付至合同价的10% ；货物验收合格后，付至合同价的90%；利用仪器设备完成资质能力建设（CMA资质认定或CNAS实验室认可），取得相应证书后付清余款。

十、履约保证金：

10.1本项目免收履约保证金；

十一、合同条款（详见附件）

# 第四章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式详见附件1）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件2）；

6.法定代表人身份证明书（格式见附件3）；

7.法人授权书（格式见附件4）；

8.谈判响应函（格式见附件5）

9.采购公告中“二、申请人的资格要求（二）”提供相应的佐证材料；

10.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件6）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件7）

3.货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.报价总表（格式见附件8）；

2.分项报价明细表（格式见附件9）。

3. 中小企业声明函（如有）（格式见附件10）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件11）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件12）

附件1

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

：

我方参加你方的（项目名称）的投标，现我方向你方郑重承诺：

本单位（具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

附件2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年______月______日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号：        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件5

谈判响应函

致：采购人

根据贵方的项目编号：        谈判文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本谈判有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 谈判文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与谈判文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由谈判小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 谈判文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与谈判文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由谈判小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 谈判货物、服务名称 | 谈判总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

附件9

分项报价明细表（货物类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

# 2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件10

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

# 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件12

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

# 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

# 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

# 等国家有关规定追究相应责任。

附件13

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本谈判文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

# 附件14

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件15

南通市政府采购线上合同信用融资政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资是南通市财政局和中国人民银行南通市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购网-“政采贷”模块查询联系。

# 附件16

南通市政府采购履约保证保险政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购履约保证保险是南通市财政局、中国银保监会南通监管分局和南通市行政审批局共同支持企业发展，针对企业现金流不足问题推出的一项服务举措。投保履约保证保险后，不影响贵公司在银行的授信额度，也无需提供额外担保和大额现金质押，有助于盘活贵公司现金流。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保证保险形式替代履约保证金。集中采购项目可线下自主选择或在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线办理履约保证保险，分散采购项目可线下自主选择符合要求的保险公司办理。保险公司将根据《关于在政府采购领域深入开展南通市履约保证保险业务的通知》（通财购〔2023〕23号），按照双方自愿的原则提供履约保证保险服务。