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第一章  投标邀请
受[连云港市东海生态环境局]的委托，江苏博茂项目管理有限公司就[连云港市东海生态环境局应急能力建设](JSZC-320722-XZBM-G2024-0015)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
连云港市东海生态环境局应急能力建设招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年11月27日09点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320722-XZBM-G2024-0015
2.项目名称：连云港市东海生态环境局应急能力建设
3.预算金额：211.5万元（采购包1：85万元；采购包2：126.5万元） 
（一）采购包编号：JSZC-320722-XZBM-G2024-0015-1
采购包名称：连云港市东海生态环境局应急能力建设-便携式红外热成像气体检测仪（采购包1）。
最高限价：采购包1最高限价为人民币85万元，投标报价不得高于最高限价，否则作废标处理；
（二）采购包编号：JSZC-320722-XZBM-G2024-0015-2
采购包名称：连云港市东海生态环境局应急能力建设-高锰酸盐指数全自动分析仪等（采购包2）。
最高限价：采购包2最高限价为人民币126.5万元，投标报价不得高于最高限价，否则作废标处理；
5. 采购需求(简介)：
采购包1：采购便携式红外热成像气体检测仪，详细内容见本招标文件第四章。
采购包2：采购便携式常规七参数监测仪、苏码罐、深井采样器、便携式X射线荧光光谱分析仪（XRF）、微波消解仪、智能降水监测仪、多功能浓缩仪（降尘监测）、高锰酸盐指数全自动分析仪、应急防护用品箱、应急装备箱，详细内容见本招标文件第四章。
6.合同履行期限：合同签订之日起30日历天内
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（符合要求的可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（符合要求的可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在信用中国网站、中国政府采购网查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：
采购包1：无；
采购包2：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、苏财购[2022]45号，本采购包专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小微企业声明函》，并上传至电子投标文件中，详见投标文件格式。
4.本项目 不接受 联合体投标。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]时间：2024年11月06日至2024年11月13日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件
方式：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：
“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 
（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625]1.投标文件接收时间与地点
投标文件接收（上传）截止时间：2024年11月27日09: 00 :00（北京时间）
电子投标文件上传地址：苏采云”政府采购交易系统
2.开标时间与地点
开标时间：2024年11月27日09: 00 :00（北京时间）
开标地点：苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
开标大厅网址：http://jszfcg.jsczt.cn/
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注连云港市政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
七、本次招标联系方式
1、招标信息：连云港市东海生态环境局
联系地址：连云港市东海县牛山街道振兴北路
联系电话：13912187208
2、招标代理机构：江苏博茂项目管理有限公司
联 系 人：夏工	
联系电话：13961328268
联系地址：连云港海州经济技术开发区朐凤路116号的润连智造中心
3、项目联系方式
项目联系人：顾主任 
联系电话：13912187208
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏博茂项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏博茂项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目的招标代理费按照苏招协[2022]2号文标准计取，由中标人在领取中标通知书时一次支付。上述费用由投标人综合考虑在投标报价中，不得单列。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、投标有效期
16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]20、投标文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]22、开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]23、评标委员会
   23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构、采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同与履约验收
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、履约验收
32.1 采购人组织对供应商履约的验收。对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。
32.2 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
32.3 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告同级财政部门。
33、货物（包含与货物相关的服务）的追加
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558]34、政策功能
34.1、采购包1：本采购包执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。
 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。
参加本采购包政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
34.2、采购包2：本采购包针对中小企业采购：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。
本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。
（2）参加本采购包政府采购活动的供应商应当提供的材料：
供应商提供的货物全部由中小微企业制造的，提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）。
供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）。
供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参与政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
34.3坚持绿色发展：
1. 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
2. 为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。
3.落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
35、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。





第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]政府采购合同
甲方：          
乙方：               
甲、乙双方根据     年   月  日                    项目（标段编号：【标段编号】）招标的结果，签订本合同。
一、采购标的
1.1 货物内容：             。
1.2 规格型号：             。
1.3 技术参数：             。
1.4 数量：             。
1.5 补充条款：涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，乙方须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；乙方优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：               元整（¥           ）人民币。
本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金：本项目不收取履约保证金。
七、转包或分包
7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。 
八、质保期
8.1 质保期        （自项目验收合格之日起计）。
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交 付 期：           。   
9.2 交付方式：          。
9.3 交付地点：           。
十、合同款支付
10.1 付款方式：第一次付款：项目签订合同后，甲方收到乙方发票后的10个工作日内支付合同金额的40%；
第二次付款：项目全部仪器设备到货并通过调试验收合格后10个工作日内支付合同金额的60%。
 
10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
十一、税费
11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
12.2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。
12.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、验收
13.1 甲方对乙方交付的产品或服务依据招标文件中的项目需求要求、乙方投标文件及国家有关质量标准进行验收。
13.2 乙方交付前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随交付内容一并提交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告，招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、合同内容的交付
14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。
14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。
14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、争议解决
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。
十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方：                                  乙方：                     
地址：                                  地址：                     
法定代表人：                            法定代表人：               
委托代理人：                            委托代理人：           
电话：                                  电话：                     
传真：                                  传真：                     
签订日期：      年  月  日










第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]项目属性:货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
本章中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应处理。
根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
采购包1：本采购包核心产品为：便携式红外热成像气体检测仪。
	采购需求中须满足的实质性要求和条件（采购包1）
	

	序号
	实质性要求和条件
	备注

	1
	供应商须承诺所供产品必须符合国家标准或行业标准，所供货物有质量问题未能及时采取补救措施，给采购人造成的一切损失由乙方承担。
	投标人必须作出满足原要求和条件的响应，否则投标无效。


	2
	质保期：壹年
质保期间，成交供应商负责仪器设备的维修、维护、巡检和设备日常管理等工作；对于采购方人为原因造成的故障，成交供应商只收取维保成本费用。
	

	3
	交货期：合同签订之日起30日历天内
	

	4
	付款方式：第一次付款：项目签订合同后，甲方收到乙方发票后的10个工作日内支付合同金额的40%；
第二次付款：项目全部仪器设备到货并通过调试验收合格后10个工作日内支付合同金额的60%。
	

	5
	履约保证金：本项目不收取履约保证金
	

	6
	投标人需为便携式红外热成像气体检测仪提供单人驻场服务1年，提供响应承诺函，承诺函格式自拟，未提供为无效投标。
	


一、项目概况（或背景或主要建设内容）
根据省生态环境厅关于印发《江苏省基层生态环境监测机构规范化建设工作方案》（苏环办〔2023〕124号）及《江苏省基层生态环境规范化建设指标体系评分细则（试行）》（苏环办〔2023〕204号）等文件要求，同时结合我单位实际情况，发现应急监测能力还有着较大的缺口，现拟开展应急监测能力建设工作，提升区域环境污染事件的应急监测处置能力，从而充分发挥应急生态环境监测“急先锋”、“好锋刃”地位和重要支撑作用，建设一支“政治强、本领高、作风硬、敢担当、特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的生态环境保护铁军。
二、货物（标的）采购清单
	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	中小企业划分标准所属行业

	1
	便携式红外热成像气体检测仪
	1
	工业


三、货物（标的）技术参数及功能指标
便携式红外热成像气体检测仪
1、基本要求
    1.1符合标准GB/T 19870-2018《工业检测型红外热像仪》。
1.2针对挥发性有机气体的非接触式检测仪，以图像形式快速发现挥发性有机气体泄漏，并能精准定位泄漏或排放源头。
1.3探测器类型：制冷型高灵敏度探测器； 
1.4操作方式：具备中文操作界面，用按键或者触摸屏操作；
1.5图像调整：自动/手动调整对比度、亮度；
1.6气体增强显示：具备高灵敏度模式，可探测到微小泄漏状态；
1.7录制红外视频和可见光视频时，可以同时录制语音数据；
1.8▲语音记录和回放功能：可随图像一同存储不少于60秒语音记录；
1.9具有可旋转触摸彩色显示屏，可根据测量点位调整屏幕视角，方便观察；
1.10激光指示：具有激光指示功能，激光分类为二级，功率为1mW，波长为635nm红色激光。
1.11▲激光测距：具有激光测距功能，可在屏幕上显示距离信息，可选配最大测量距离≥1000m。
1.12▲激光定位：可将激光指示点位置在图像中标记出来，并进行跟随。
1.13放大镜功能：可使用放大镜功能对热图像进行局部放大。
1.14图像冻结功能：具备图像冻结功能。
1.15通过WIFI连接防爆手操器，可对红外热成像气体泄漏检测仪图像远程传输并可以进行远程控制。
1.16▲具有防爆合格证，且防爆等级不低于Ex ic nc IIC T6 Gc。
1.17▲防护等级：不低于IP65。
1.18▲电池使用时间：具有电量报警、自动关机或自动息屏功能，单块电池连续使用时间≥4小时；低温环境下（-20℃及以下）电池使用时间≥3小时。
1.19▲充电方式：仪器具备直接充电和座充两种充电方式，可采用电源适配器连接主机充电口直接充电，或将电池拆卸采用座充独立充电，座充可同时为两块电池充电。
1.20可检测气体至少包含：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇等多种常见的挥发性有机气体。
2、参数要求
	项目
	指标要求

	工作温度
	-20℃～+60℃

	存储温度
	-40℃～+80℃

	测温范围
	-40℃～+500℃

	工作波段
	3.2~3.5μm

	分辨率
	≥320×256

	热灵敏度
	≤10mk@25℃

	制冷器运行噪声
	≤35dB

	显示屏
	≥5英寸可旋转触摸液晶显示屏，分辨率≥1920×1080

	启动时间
	≤5 min

	目镜分辨率
	≥1920×1080（OLED，可旋转）

	可见光摄像头像素
	≥500万（CMOS，带补光灯）

	手柄可旋转角度
	≥180度

	▲显示模式
	可使用用户自定义的调色板伪彩显示热图，具有不少于10种伪彩色调色板，可以手动/自动调节色标，具备色标反向功能。

	变倍
	1~10倍连续数字变倍

	视频存储
	SD卡≥64G

	重量
	≤2.7kg（含标配镜头和电池）

	仪器防护箱
	拉杆式防护箱，防护等级不低于IP67


3、配置要求
主机1台，专用锂电池3块，专用电源适配器和充电底座1套，USB数据线和HDMI数据线1套，标准SD卡和读卡器1套，专用蓝牙耳机1副，镜头清洁工具套装1套，仪器防护箱1个。单人驻场服务一年。

采购包2：本采购包核心产品为：高锰酸盐指数全自动分析仪。
	采购需求中须满足的实质性要求和条件（采购包2）
	

	序号
	实质性要求和条件
	备注

	1
	供应商须承诺所供产品必须符合国家标准或行业标准，所供货物有质量问题未能及时采取补救措施，给采购人造成的一切损失由乙方承担。
	投标人必须作出满足原要求和条件的响应，否则投标无效。


	2
	质保期：壹年
质保期间，成交供应商负责仪器设备的维修、维护、巡检和设备日常管理等工作；对于采购方人为原因造成的故障，成交供应商只收取维保成本费用。
	

	3
	交货期：合同签订之日起30日历天内
	

	4
	付款方式：第一次付款：项目签订合同后，甲方收到乙方发票后的10个工作日内支付合同金额的40%；
第二次付款：项目全部仪器设备到货并通过调试验收合格后10个工作日内支付合同金额的60%。
	

	5
	履约保证金：本项目不收取履约保证金
	



一、项目概况（或背景或主要建设内容）
根据省生态环境厅关于印发《江苏省基层生态环境监测机构规范化建设工作方案》（苏环办〔2023〕124号）及《江苏省基层生态环境规范化建设指标体系评分细则（试行）》（苏环办〔2023〕204号）等文件要求，同时结合我单位实际情况，发现应急监测能力还有着较大的缺口，现拟开展应急监测能力建设工作，提升区域环境污染事件的应急监测处置能力，从而充分发挥应急生态环境监测“急先锋”、“好锋刃”地位和重要支撑作用，建设一支“政治强、本领高、作风硬、敢担当、特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的生态环境保护铁军。
二、货物（标的）采购清单
	[bookmark: _Toc139966432][bookmark: _Toc139967216]序号
	设备名称
	数量（台/套）
	中小企业划分标准所属行业

	1
	便携式常规七参数监测仪
	1
	工业

	2
	苏码罐
	6
	工业

	3
	深井采样器
	2
	工业

	4
	便携式X射线荧光光谱分析仪（XRF）
	1
	工业

	5
	微波消解仪
	1
	工业

	6
	智能降水监测仪
	1
	工业

	7
	多功能浓缩仪（降尘监测）
	1
	工业

	8
	高锰酸盐指数全自动分析仪
	1
	工业

	9
	应急防护用品箱
	2
	工业

	10
	应急装备箱
	2
	工业


三、货物（标的）技术参数及功能指标
3.1、便携式常规七参数监测仪
1、设备用途
主要测量温度、湿度、大气压、平均风速、平均风向常规气象数据的智能气象站。满电情况下连续工作10小时以上，主要应用于环境监测、海洋保护、交通监测、林业勘测、农业活动、气象监测、科学研究、消防救援、应急保障等领域。
2、执行标准
2.1 GB/T11606-2007 分析仪器环境试验方法
2.2 HJ/T55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则
2.3 HJ194-2017  环境空气质量手工监测技术规范
3、技术参数要求
3.1微信程序控制系统：精准定位、操作方便、符合标准
3.2支持任何手机通过微信小程序快速连接，云端加密安全可靠
3.3界面显示实时测量数据，并能分析平均值与总适宜度评估，方便数据一键导出、存储打印、自动上传数据等
▲3.4具有多种功能设置，支持数据查询，存储，手机与U盘双模式一键导出，Excel、TXT格式导出，蓝牙打印等
3.5支持定位器联动，数据云计算及传输
▲3.6气象五参数均值算法：监测瞬时风速风向、气温、气压、湿度，自动计算平均风速、平均风向、风向标准差、平均气温、平均气压、平均湿度
3.7双模全球信号接收：蓝牙/5G连接与传输，不怕掉线，数据自动上传，传输稳定
3.8海量数据存储：搭载16MByte高性能内存，数据自动上传云端数据库，可存储10万条数据（约10年以上），支持U盘数据导出功能
3.9机身内集成定制级12V三元锂电电池，充电2小时连续使用10 小时以上，满足高强度作业需求
3.10高精度双模多频四臂螺旋外置天线，可全方位接收卫星信号，保障手持作业模式下的卫星信号接收质量和测量精度
▲3.11总适宜度判定：快速进行、大气稳定度、各气象因子适宜程度等简易测定，轻松判定现场气象条件（适宜程度）是否满监测要求
3.12主机小于800g，圆柱形塑胶握把，手感舒适，无显示屏设计
3.13多种通讯模式：支持蓝牙4.2，设置有USB接口，方便下载数据
3.14防尘防雨设计：关键位置密封设计，但不能泡水，精密设备需要保护
4、技术指标要求
	主要参数
	参数范围
	分辨率
	准确度

	大气温度
	(-40~+55)℃
	0.1℃
	±0.5℃

	相对湿度
	（0~100）% RH（不凝结）
	0.1%RH
	±5%RH

	大气压
	(30~110)kPa
	0.01kPa
	±0.1kPa

	风向
	瞬时风向（0~360）°
	0.1°
	±5°（风向标准差：≤5°）

	风速
	瞬时风速(0~30)m/s
	0.1m/s
	0.5m/s

	启动风速
	≤0.3m/s

	蓝牙打印机
	热敏式，打印幅面57mm，USB国标供电

	数据存储
	具有16MByte存储空间，可存储10万条数据，支持数据U盘导出

	仪器接口
	1个USB通讯接口，1个DC12V电源接口

	标配通讯
	蓝牙

	电源电压
	DC12V/3200mAh锂电池

	工作温湿度
	工作温度：(-40~+55)℃   工作湿度：（0~100）% RH

	重量
	主机小于800g，三脚架≤1.7kg

	尺寸
	主机：直径7.2cm ×高27.5cm
三脚支架收纳高度35.5cm，最大伸展高度1.8米（含主机）

	功耗
	≤3.6W


5、单套配置要求
5.1主机1台
5.2蓝牙打印机1个
5.3打印纸1卷
5.4三脚支架1个
5.5仪器箱 1个
5.6电源适配器1套
5.7 U盘 1个
5.8合格证1份

3.2、苏码罐
1.采用316L不锈钢材质，罐壁厚1mm，耐压>3大气压，内壁经硅烷化覆惰性化处理。
2.能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）、非极性化合物，满足环境大气中VOCs浓度范围从0.1~100ppb的采样要求。
3.标准1/4英寸接口，兼容所有VOCs采样和分析设备。
4.最高可承受温度：200℃，最高可承受压力：250psig。
5.配置要求：6L苏玛罐6个。

3.3、深井采样器
1.产品概述：广泛应用于野外深井洗井。
2、产品特点
2.1泵体采用不锈钢材质精制而成，外径仅有5cm，适合细口径深水井洗井
2.2一体式滤网进水口，有效过滤杂质，防止卡机发生
2.3泵体电机采用高精度不锈钢转子，机械密封轴承
2.4电机采用全铜线圈
2.5内置过热保护器
2.6标配安全绳
3、产品参数
	流量
	扬程
	电压
	功率
	出水口规格

	≥1m3/h
	≥40m
	AC220
	≥300W
	螺纹口



3.4、便携式X射线荧光光谱分析仪（XRF）
1、设备用途：用于土壤、污泥等介质中重金属元素含量的执法与应急监测现场分析测定，要求测试精度高。
2 技术参数要求：
2.1检测元素：
K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,W,Re,Pd,Au,Hg,Pb,Bi,Cs,Ba,Th,U等34种元素或以上，并且在仪器屏幕上同时显示34种元素及其含量。
2.2可以储存和显示重金属的种类、含量和测试时间等。储存数据及图谱超过100000个。
2.3数据传输与处理：蓝牙、USB数据线，也可外接平板电脑、手机专用APP软件连接仪器进行操作使用，方便简单。
▲2.4安全系统：设备前端有红外和可见光双探测器，硬件保护，非软件感应到X光后再关闭，测试窗口无样品时，自动关闭X射线，无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能，保障使用安全。
2.5防辐射：不含放射性同位素激励源，环保性能强；X射线辐射剂量≤0.06μSV/h。
2.6无需样品前处理，进行非破坏性分析，短时间快速分析，现场直接分析测定。
2.7显示屏：
2.7.1屏幕尺寸：4.0-4.8英寸，高亮度彩色电阻屏，野外带手套也可操作，不采用直接嵌入PDA和手机的人机交互方式。
▲2.7.2屏幕与主机一体化固定角度设计，显示屏不可活动旋转，屏幕使用寿命更长，不易损坏，更适合现场应用。
▲2.8操作系统：中文操作界面，专用分析级Android嵌入式实时操作系统，非Windows操作系统，运行速度更快，无病毒侵入隐患，保障数据安全。
2.9工作条件：
2.9.1激发源：高性能微型X射线管，标配银靶，最大电压≥50kV。
2.9.2探测器: 高性能检测器，能量分辨率≤145ev。
2.9.3工作温度：-20℃～+50℃。
2.9.4工作湿度：相对湿度＜95%。
2.9.5仪器具有自动求平均值功能，方便客户现场求平均值。
2.9.6仪器具有声音提示功能和灯光提示功能，工作时有明显灯光提示。
2.9.7信号采集处理：光路设计，内置气压传感，根据海拔高度自动调节气压因子，轻元素激发效果相比提高40%，稀土类元素激发效果相比提高30%。
2.9.8散热性：无需频繁等待探测器冷却，提高效率。
2.10 指标要求：
2.10.1测量时间：≤30s。
2.10.2检出限：ppm级别。
2.10.3电池一次充电可连续工作8小时以上。
▲2.10.4电池具有剩余电量显示功能，方便现场随时查看电池电量；电池不插入设备可在电池上直接查看电池电量，并且插入设备也可在电池上直接查看电池电量。
2.10.5仪器外置标准片，开机免校准。
2.10.6仪器可建立有针对性的校正曲线。
2.10.7全中文集成化软件,便于操作。
2.11重量:≤1.6 Kg。
▲2.12分析模式多样化：具备土壤、工业用地、农业用地等多种模式，能够依据元素结果和内置环境质量标准（可自定义）快速判断样品是否达标，当样品中某种元素测试结果超过内置标准时，软件会进行预警提示。
3.配置要求：
3.1主机1台；
3.2电池2个；
3.3充电器1个；
3.4 USB数据线1条。

3.5、微波消解仪
1、适用范围
用于UV-Vis、AAS、AFS、ICP、ICP-MS等仪器的快速样品消解处理，广泛应用于食品、药品、环境、化工、农产品、化妆品等样品的分析检测。
2、技术指标
2.1 主机
2.1.1 双磁控管非脉冲变频控制系统双向二维排布，微波最大输出功率≥2000W，高频闭环反馈控制实时调节微波输出功率，保证腔体内微波磁场均匀，确保实验样品消解的一致性。
2.1.2 炉腔为316L材质不锈钢谐振腔，体积≥62L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温，炉腔5年质保。
2.1.3 安全门三维定向防爆机制设计，配备防爆可视窗，具有一体化抗流槽结构，提供高强度的防爆能力的同时防止腔内微波泄露。
2.1.4 具备机械和电子双重门锁，非低于安全温度无法打开炉门，安全温度可设置，以保证使用安全；具备感应自动开门功能，非工作状态下无需按压门锁或屏幕即可感应开门，使用更加便捷。
2.1.5 视频影像监控系统：炉腔内置摄像头，主机配备7寸彩色触摸屏及7寸彩色视频监控屏，可实时显示实验参数及温压变化曲线，又可同时清晰观察炉腔内部工作影像，实验状态一目了然。
▲2.1.6 灯光识别系统：具有≥4种颜色变化功能，可远距离通过可视窗观察灯光变化，掌握机器运行状态。
2.1.7 炉腔配备大功率排风系统，风量可根据实验进程自动调整，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行，采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。
2.1.8 可选配高灵敏度溶剂监控系统，能够实时监测腔内溶剂泄漏情况，有效消除合成萃取实验过程的安全隐患。
2.2 温度检测系统
2.2.1 采用非接触式中红外全罐测温技术，直接测量每个消解罐内样品溶液的温度，可对全部消解罐底部而非侧面进行温度扫描，测温范围不小于60-400℃，检测精度±0.1℃；
▲2.2.2 同时配备光纤测温系统，低温段测温准确，也可避免其他插入式测温方式易产生火花等危险，测温范围不小于-40℃～305℃，检测精度：±0.1℃。
2.3 压力监控系统
2.3.1 主控罐测压：采用高精度压力传感器，可实时显示压力数值，传感器测压范围不小于0-15MPa，检测精度±0.01MPa或1PSI。
2.3.2 全罐压力监控：实时监控每个消解罐内压力，超压自动泄压，限压值可调。
2.4 配备实时异常监控系统，能够在任意消解罐出现异常时，自动报警并切断微波从而确保仪器安全运行。
2.5 消解转子系统
▲2.5.1 外罐：应采用宇航复合纤维材质，而非PEEK或者陶瓷材料，耐压≥20Mpa。外罐应整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁。
2.5.2 内罐：容积≥110mL，带有识别编码无需手写；内罐、罐盖等应采用TFM材质，不得含有任何金属材质的零部件、可泡酸清洗，以保证实验的准确性和重复性。
▲2.5.3 批次处理量≥24位，可升级为容积≥70mL40位，转子应为上下双层高强度联体结构设计，以保证运行过程安全；消解转子可整体转移，使用更加方便。
▲2.5.4 仪器最高工作温度≥250℃，最高工作压力≥4MPa。
2.6 软件系统
2.6.1 内置专业应用方法库和视频培训教程，仪器可自动识别转子类型，自动判断消解罐位置并计数消解罐数量，使用更加方便快捷。
2.6.2 配备≥7寸彩色触摸屏，可实时显示温度、步骤、时间、功率等实验状态，可显示全罐温度柱状图，并查看任意消解罐升温曲线。
2.6.3 可置顶最近用过的实验方法≥5个，可选择标准控制、功率控制、爬坡控制等不同升温模式，仪器内置温度、压力及微波功率校准程序，用户可自行对仪器做定期维护校准，确保仪器安全状况。
2.6.4 操作系统应符合21CFR Part11要求，可实现用户权限分级管理、密码登录、日志追溯等功能。
2.6.5 可通过电脑工作站控制仪器，实时查看实验运行情况。
2.7 配备专用工具车，用于升降、转移消解转子，转子的转运、装载和取出均无需手工操作；配备电动拧罐工具，消解罐可快速组装，并可有效保证每个消解罐固定扭矩一致。
3、配置要求
3.1 微波消解仪主机（含软件操作系统和排风系统）            1台；
3.2 非接触式中红外温度传感器                              2套；
3.3 光纤测温系统                                          1套；
3.4 实时异常监控系统                                      1套；
3.5 全罐压力监控系统                                      1套；
3.6 高精度压力监控系统                                    1套；
3.7 视频影像监控系统                                      1套；
3.8 电脑工作站软件及加密狗                                1套；
3.9 24位消解转子系统（包含外罐、内罐、罐盖各24个）      1套；
3.10 辅助工具（消解转子平移升降工具车1台，电动拧罐工具，专用工具包1套，内罐杯架2套）                           1套；
3.12 智能控温24孔专用电热赶酸仪                         1套。

3.6、智能降水监测仪
一、仪器监测项目：
降雨实时pH值、电导率值和降雨量等项目监测。
二、仪器具体要求：
▲1、雨雪传感和融雪功能：感雨传感器采用电极材质抗高温抗腐蚀合金感雨片、互补式抗干扰降水传感器技术，能有效消除雪、雾天和露水天所造成的误判；
2、自动测量功能：连续测量pH和电导率值，在屏幕上实时显示测量数据；对每日混合样进行一次测量，记录数据； 
3、电极自动保护功能：能对电极进行自动检测，包括使用寿命、当前状态等信息，自动完成对电极的日常维护，并能在电极失效、需要更换的时候自动发出提示信息；
4、自动清洗功能：采样完成之后每隔一段时间仪器自动进行清洗，保证电极测量准确有效； 
5、采样漏斗自保护功能：当无降雨的时候，防尘盖开关能保证接雨漏斗和管路的干净无污染，测量误差小； 
6、设备支持RS-232/485总线，可扩展无线通讯、TCP网络通讯；
7、数据处理功能：根据检测得到的数据，能够在本仪器和上位机电脑上自动生成报表； 
8、报警功能：当仪器需要维护或者出现故障等情况时，会自动发出报警信息； 
9、采集混合样功能：可采集整场雨的混合样，保存在恒温(3～5)℃冰箱中，供检测人员检测其他指标；
10、设备外壳及漏斗材质：设备外壳采用304不锈钢材质，外加喷塑处理；采样漏斗采用聚
四氟乙烯制作，确保收集降水成分稳定，不变质；
11、分析模式：每场降水(当天9点至次日9点，可设置)混合样测量一组数据(PH、电导和降水量),剩余水样顺序连续保存满足8天，恒定温度3～5℃；
12、开/关防尘盖功能：应采用独臂式传动机构，收到降雨信息后，能打开防尘盖和关闭防尘盖，整个过程平稳且不会受到任何外界阻挡等影响。
▲13、具备管路增压清洗功能，确保管路无残留液体。
▲14、具备PH、EC电极自动校准功能。
15、自动采样器外观、功能、防尘结构、感雨器等基本功能，满足HJ/T174-2005技术要求。
三、执行标准
GB13580.1-13580.13《大气降水采样和分析方法》
HJ/T175-2005《降雨自动监测仪技术要求及检测方法》	
HJ/T174-2005《降雨自动采样器技术要求及检测方法》
GB/T 19117-2017《酸雨观测规范》
四、主要参数要求
	序号
	技术参数
	相关要求

	1
	感雨器灵敏度
	降雨强度0.05mm/min或0.5mm直径雨滴

	2
	接雨漏斗上口内径
	300mm

	3
	降雨开盖延迟时间
	≤60s（可调）

	4
	雨停关盖延迟时间
	≤5min（可调）

	5
	样品保存
	恒温冷藏箱储存，温度（3℃-5℃）间任意设定

	6
	样品瓶容积
	8只*1000ml

	7
	雨量计分辨率
	0.1mm

	8
	雨量精度
	±0.4mm（降雨量≤10mm）/±4%（降雨量>10mm）

	9
	pH计量程
	0～14，误差：±0.01pH

	10
	电导率仪量程
	0～200 ms/m，误差：±2%F.S

	11
	噪声
	≤60dB（A）

	12
	工作温度
	（0～50）℃



3.7、多功能浓缩仪（降尘监测）
1、基本要求：
适用于测定环境空气中降尘样品自动浓缩蒸干前处理。整个过程可全程全自动无人值守。
2、执行标准
完全满足《环境空气降尘的测定重量法》  HJ1221-2021
3、仪器功能
智能单元
3.1 智能文字提示，提示开始浓缩，提示工作完毕。
3.2 烧杯（500/1000ml）浓缩功能界面、蒸发皿浓缩功能界面、参数设置界面。
4、技术指标
4.1 采用远红外辐射加热，可单路控制开关、一键控制开关。温度动态显示，
加热温度范围室温～600℃。智能 PID 调节温度，温度控制精度可达±1℃, 分辨率 1℃。
4.2 温度参数可校准，称重参数可校准，提高实验准确度。
4.3 采用程序升温加热模式，预存≥三种浓缩方法适用于500mL/1000mL降水样品以及 100mL陶瓷坩埚样品浓缩。
4.4 智能微电脑操作，微电脑彩色电容触摸屏，可自主设定各项仪器参数；
4.5 三阶温度控制，加热过程高温升温、中温浓缩、低温靠近目标值，加快 实验进程、提高实验效率。
4.6 双屏幕显示，实现多样化组合放置、选择不同方法运行， 更加灵活。
4.7 机身大面积采用特殊涂层处理， 耐酸碱及有机溶剂腐蚀。大大提高实验仪 器寿命。
4.8 仪器内部大范围采用 24V 安全电压， 保证了极端条件下实验人员的安全。
4.9 设备具有超温报警、漏电保护、防止干烧保护功能。
4.10 为解决蒸发水蒸气在通风管路冷凝问题，可升级除水通风厨。
5、技术参数
5.1 加热温度：室温～600℃
5.2 内置天平显示精度：0.1g
5.3 断电天平参数记忆，再次上电即显示当前重量。
5.4 浓缩终点：根据实验要求可单独设置，单位 mL
5.5 浓缩时间≤3 个小时（500mL）
5.6 样品单元：16 工位，单孔单控，互不干扰
5.7 样品器皿： 500mL 烧杯/1000mL 烧杯/100mL 瓷坩埚
5.8 浓缩液体积 10～500mL 自由设定，高精度传感器定量浓缩至预设定体积自动停止浓缩加热。
5.9 样品蒸发至干，自动判断停止蒸干加热时间；保证样品蒸发至干并不出 现糊状、飞溅
▲5.10 十六工位单孔单控、独立运行，一键启动，自动浓缩定量
6、工作条件
供电电源：AC 220V，50Hz，4 组 220V/10A 三孔插座
环境温度： 10～35℃
功率：最大功率≤8KW，温度恒定功率≤2KW。
7、产品规格
样品通道： 16位
温度范围： 室温～600℃
8、设备配置
8.1浓缩加热器16位
8.2检测浓缩状态传感器16位
8.3 16位专用陶瓷坩埚
8.4 16位（500mL/1000mL 高硼烧杯）

3.8、高锰酸盐指数全自动分析仪
[bookmark: _Hlk146194458]1. 仪器用途
1.1全自动高锰酸盐指数分析仪操作完全依照国家标准GB 11892-1989《水质 高锰酸盐指数的测定》和GB/T 5750.7《生活饮用水标准检验方法》等规定的操作步骤进行设计，测量全过程完全符合标准方法要求。适用于饮用水、水源水、地下水和地表水等水体的高锰酸盐指数测定，测量范围为0.05-9.0 mg/L。对污染较重的水，可经适当稀释后测定。
[bookmark: _Hlk97632912]1.2.仪器适用于乙二胺四乙酸二钠滴定法测定生活饮用水及其水源水的总硬度，具体适用于生活用水、瓶（桶）矿泉水、地表水、地下水、锅炉水、废水、污水等没有严重污染的水质样品。该方法最低检测质量≤0.05mg，若取50mL水样测定，则最低检测质量浓度为≤1.0 mg/L。
2.技术要求
2.1.样品区
▲2.1.1.样品位≥40个样品，单次取样量≥100ml。
[bookmark: OLE_LINK3]2.1.2.样品盘分为≥2个可拆分移动盘位，实现无限循环加样。
2.1.3.有内置于主机中的进样器，实现自动定量功能。非外置进样器，即非一台进样器加一台高锰酸盐指数分析仪的形式。
[bookmark: _Hlk146194487]2.2.转移系统
2.2.1.高精度机械臂，夹爪对每个样品杯独立夹取，机械臂上有传感器，实现自动识别是否抓取样品成功，防止测量过程中出现意外情况。
2.2.2.自适应电动夹爪，不使用气动形式，无需额外气源设备，实现样品转移静音运行。
2.2.3.要求沸水浴消解与滴定位并排一侧分布，减少运行形成，提高分析效率和漏液影响样品。
[bookmark: _Hlk146194907]2.3.消解系统
[bookmark: _Hlk139983780]2.3.1.具有≥12位消解位，提高分析效率。采用符合标准的水浴系统，不使用电加热，不使用外置循环水装置。微沸水浴氧化设计，能减少爆沸导致水体蒸发，保证消解效果。
2.3.2.每个消解位配有蒸汽防溢装置，有效阻止蒸汽逸散，维持实验环境，防止烫伤实验人员。
2.3.3.大功率高效水浴系统，水浴系统能够极快速到达稳态，并通过PWM闭环控温技术实现温度精确恒温。
2.3.4.水浴补水系统能持续缓慢地向水浴锅内补水，保证水温稳定。
2.3.5.水浴温度可通过软件设置并显示，无需手工调节。
2.3.6.实时显示记录温湿度和压强，以便根据大气压等调整水温及加热时间等。
2.3.7.多重水位监测及自动给水系统可根据水浴箱液面自动补水，补给用水缺水时系统预警提示。使用物理型浮子监测水位，不使用电极、光纤等方式，避免水垢覆盖检测器，使监测失效。
[bookmark: _Hlk146194926]2.4.滴定系统
▲2.4.1.具有≥2个滴定通道，提高滴定效率。每个滴定位同时满足酸法、碱法测试。同时可实现对储备液的标定功能，减少手工操作的步骤。滴定臂不回缩到仪器内部，防止试剂滴落到仪器中。并具有2个加液位，加液时由磁子搅拌混合，提高实验效率。
2.4.2.≥8个独立高精度注射泵，防止交叉污染。高锰酸钾和草酸钠加液精准度为10.00±0.02 mL，硫酸加液量可控制在5.00±0.02 mL，加液泵的稳定性≤0.3%，滴定泵最小滴定体积≤0.02mL。
2.4.3.实验中对试剂余量实时监测，缺少试剂时有效提醒实验人员。
[bookmark: _Hlk146194950]2.4.4.滴定结果采用仿生人眼判断，根据RGB数据精确判断终点，非电压、电流、分子吸收及光度比色等方式，符合人工判断方式。
2.4.5.配备视频监控功能，能记录滴定过程中的颜色变化，方便结果溯源及人工判断。
2.4.6.防挂液设计，基本消除试剂添加过程中的液滴悬挂，避免加液臂移动过程中试剂液滴滴落引入的飞溅腐蚀。
[bookmark: _Hlk146194984]2.4.7.仪器具备“一键检测”功能，无人值守，自动完成试剂添加、水浴加热、颜色滴定、自动分析并计算结果。
[bookmark: OLE_LINK1]▲2.4.8.可升级氯离子预检测功能，方便选取酸法或碱法测试。
2.5.软件通讯
[bookmark: OLE_LINK4]▲2.5.1.工作站自动控制系统对全部工作站功能操作进行控制，中文界面。针对过夜作业，有节能控制模式，实现更安全的无人值守功能。针对高海拔地区可自动监测气压等指标，匹配合适的消解温度和消解时间。具有整个实验区视频监控，实现人机分离时，实时在工作站软件上查看仪器运行中机械臂、样品盘、消解位等画面，并具备保存溯源功能。
2.5.2.整机支持LAN、WIFI通讯连接，支持实验室LIMS系统数据上传对接。
2.5.3.完善的数据报告系统，支持数据自动存储、权限保护、数据溯源查阅、支持PDF/Word/excel等格式报表输出与报表打印，支持报告个性化定制，软件版本在线升级。
[bookmark: _Hlk146195030]3.性能指标：
3.1.高锰酸盐指数方法
方法原理：酸性及碱性高锰酸钾滴定法
测量范围：0.05-5.0mg/L
样品分析频率：≤3 min/样
精密度：≤3%（4.0mg/L的葡萄糖标准溶液）
准确度：在质控样品规定的范围内
[bookmark: _Hlk146195042]3.2总硬度方法：
方法原理：乙二胺四乙酸二钠滴定法
线性范围：5.0-400mg/L
样品分析频率：≤3 min /样
检出限：≤1mg/L
精密度：≤1%（100.0mg/L）
准确度：在质控样品规定的范围内
4.配置要求
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	全自动高锰酸盐指数分析仪
	1台
	 

	2
	工作站软件
	1套
	 

	3
	电脑、打印机
	1套
	 

	4
	样品杯、磁子
	50套
	

	5
	配件套包
	1套
	包括电源线、管路等

	6
	说明书
	1套
	软件、仪器及方法说明



3.9、应急防护用品箱
1、技术参数要求
1.1、防毒面具：半面防毒面具，滤盒可拆卸硅胶材质主体，可防护各类有机气体酸蒸气等，须配套双面活性炭滤盒；
1.2、护目镜：聚碳酸酯材质，可阻隔99%紫外线，防止化学实验室溅入；
1.3、防护手套：采用乳胶材质，耐磨防滑，可耐实验过程酸碱试剂；
1.4、KN95口罩：无纺布熔喷和静电滤料材质头戴式可调整大小，灭菌独立包装；
1.5、手电筒：外壳铝合金材质，光线最大射程≥300m，可提供USB充电；
1.6、轻型防化服：不同尺寸可选，可防化学液体喷溅，多层高密度阻隔面料须结实耐用；
1.7、防雨鞋套：PVC面料≥42cm高位防水优质面料，-20℃不发硬，暴雨级防水，有效防滑；
1.8、安全绳：须具备钢丝内芯高强拉力，配套半身安全带，加强尼龙内芯绳防滑手套，8字缓降器合计安全钩；
1.9、医疗急救包：用于轻创护理基于户外应急综合，至少包括：急救保温毯、速冷冰袋、止血带、三角绷带、医用双氧水、清洗盐、医用手套、医用棉签、体温计、安全别针、不锈钢镊子、急救手册、标准记录板等；
1.10、应急背包：20升～50升容量可选，外袋可扩展容量、干湿分离全面防水具备夜间反光带、胸部扣具、腰带扣具、手提握把、透气垫辈、加密加厚织带，袋口处加强PVC密封膜。
2、单套配置要求
2.1、防毒面具1套；
2.2、护目镜1副；
2.3、防护手套1副；
2.4、KN95口罩10个；
2.5、手电筒1个；
2.6、轻型防化服1套；
2.7、防雨鞋套1套；
2.8、安全绳1副；
2.9、医疗急救包1套；
2.10、应急背包1个。

3.10、应急装备箱
1、技术参数要求
1.1、执法记录仪
1.1.1、防护等级：至少IP68；
1.1.2、视频输入：至少满足主摄像头2304*1296/1920*1080/1280*720/848*480分辨率，30帧；
1.1.3、视频网传：支持1080P/720P/480P网传；
1.1.4、环境光感应：支持；
1.1.5、红外夜视：支持；
1.1.6、白光灯：支持；
1.1.7、主摄像头照片像素至少4000万；
1.1.8、续航时间：≥18小时（1080P条件下）；
1.1.9、图传时间：≥13小时（1080P条件下）。
1.2、录音笔
1.2.1、存储：至少32GB；
1.2.2、WiFi连接传输；
1.2.3、蓝牙连接传输；
1.2.4、电池容量：至少8小时连续录音。
1.3、手持终端
1.3.1、处理器：至少八核，1.4GHZ；
1.3.2、内存：至少4GB RAM+64GB ROM；
1.3.3、显示屏：≥4.0英寸彩色显示屏；
1.3.4、触摸屏：有；
1.3.5、电源：正常工作状态下至少可使用10小时。
1.4、便携式电源
1.4.1、额定功率：≥250W；
1.4.2、电池容量：≥65000mAh；
1.5、仪器箱
1.5.1、内箱尺寸：至少满足485*360*170mm；
1.5.2、上盖深度：≤45mm；
1.5.3、下盖深度：≤170mm；
1.5.4、箱内海绵数量：上盖蛋坑绵，下箱第1层网格绵深度≤70mm，第2层网格绵≤50mm，第3层网格绵≤40mn，1层衬垫。
1.6移动连接数据分析仪器装置
1.6.1、内存
（1）内存容量：不小于16GB，内存类型:DDR5，内存频率:4800MHz；
（2）硬盘类型：固态硬盘；硬盘容量不小于512GB SSD。
1.6.2、显示屏：不小于14英寸，屏幕刷新率：60Hz，屏幕分辨率满足1920×1200，宽屏，LED背光；
1.6.3、显存容量：共享系统内存；
1.6.4、显卡性能：支持DirectX 12；
1.6.5、电源电池：4芯锂电池；
1.6.6、摄像头：内置摄像头，具备生物识别功能，支持指纹识别；
1.6.7、内置扬声器：有。
1.7、移动远程数据传输装置
1.7.1、数据传输方式：按需喷墨；
1.7.2、数据传输方向：双向逻辑查找；
1.7.3、数据传输质量：最大分辨率 5760x1440 dpi；
1.7.4、A4支持纸张尺寸A4,A5,A6,B5,10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in),9x13cm(3.5x5 in), Letter(8 1/2x11in),Legal(8 1/2x14in), Envelopes: #10(4 1/8x9 1/2in), DL(110x220mm), C6(114x162mm)；
1.7.5、数据传输边距：可在驱动设置最小打印边距为每边3mm，页底、左、右边；
1.7.6、接口：USB接口，无线接口，支持无线连接。
2、单套配置要求
2.1、执法记录仪1套；
2.2、录音笔1支；
2.3、手持终端2套；
2.4、便携式电源1个；
2.5、仪器箱1个；
2.6、移动连接数据分析仪器装置1套；
2.7、移动远程数据传输装置1套。
三、供货要求
1.交货期：合同签订之日起30日历天内。
2.交货方式：到货并安装完毕。
3.交货地点：采购人指定地点。
四、安装调试要求
本项目中实施过程中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。
五、国家或行业相关规范标准
	GB/T 19870-2018《工业检测型红外热像仪》

	GB/T11606-2007《分析仪器环境试验方法》

	HJ/T55-2000 《大气污染物无组织排放监测技术导则》

	HJ194-2017 《环境空气质量手工监测技术规范》

	GB36600-2018 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

	GB15618-2018 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》

	GBT 26814-2011 《微波消解装置》

	GB13580.1-13580.13《大气降水采样和分析方法》

	HJ/T175-2005《降雨自动监测仪技术要求及检测方法》

	HJ/T174-2005《降雨自动采样器技术要求及检测方法》

	GB/T 19117-2017《酸雨观测规范》

	HJ1221-2021《环境空气降尘的测定 重量法》 

	GB 11892-1989《水质 高锰酸盐指数的测定》

	GB/T 5750.7《生活饮用水标准检验方法》



六、履约验收要求
采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
七、样品要求
中标供应商所投所有货物运送到场地后，采购人有权委托第三方法定检验机构进行抽检验收，并出具书面检验报告。若检测不合格，中标供应商应2天内进行整改，若中标供应商未按时完成整改或整改后仍不合格的，则采购人有权要求中标供应商支付合同价款10%的违约金（采购人有权在应付中标供应商的款项中直接扣除赔偿金和违约金，不足扣除部分，采购人有权向中标供应商追偿）；情节严重的终止合同，由此造成的一切损失由中标供应商承担。如果双方对验收结果有异议，可委托权威机构进行检测，所产生的检测及验收费用由过失方承担。
八、售后服务要求
项目整体质保期：壹年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。质保期间，成交供应商负责仪器设备的维修、维护、巡检和设备日常管理等工作；对于采购方人为原因造成的故障，成交供应商只收取维保成本费用。
九、投标报价要求
投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
十、付款方式与履约保证金
1、付款方式
第一次付款：项目签订合同后，甲方收到乙方发票后的10个工作日内支付合同金额的40%；
第二次付款：项目全部仪器设备到货并通过调试验收合格后10个工作日内支付合同金额的60%。
2、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
十一、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
[bookmark: _Toc120614281]第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。
二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
三、评标标准：
1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
3、总得分 = 价格分 + 商务技术分 
4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
综合评分法
1.价格分：30分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价） × 30分。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2） 商务技术分（70分）
	评审因素
	评审标准

	技术指标
（25分）
	评标委员会根据投标人投标产品的响应情况进行评分，全部响应招标文件“货物技术参数及功能指标”要求的得满分。不响应招标要求的扣分：其中标注“▲”的条款，每有1项负偏离扣1分，其他非“▲”的条款每有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。
标注“▲”的条款为重要参数要求，投标文件中须提供产品彩页、技术规格说明书、截图或第三方报告等相关证明材料的复印件、扫描件或电子件，未提供或提供与要求不符的视为负偏离。

	类似业绩
（6分）
	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似供货项目，投标文件中提供合同扫描件，每提供一份得2分，最高得6分。

	认证体系
（3分）
	1.投标人通过质量管理体系认证的得1分。
2.投标人通过环境管理体系认证的得1分。
3.投标人通过职业健康安全管理体系认证的得1分。
上述证书全部提供得3分，投标文件提供有效期内证书扫描件，未提供不得分。

	项目实施方案（6分）
	投标文件提供项目实施方案，包括但不限于应急响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案以及服务承诺落实的保障措施等内容。
方案细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得6分；
方案较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得4分；
方案不完整，可操作性一般，响应度低的得2分；
本项未见阐述，不得分。

	质量保证措施（6分）
	投标人根据项目需求提供质量保证措施相关内容：
1.措施内容完整，科学合理，可实施性强的得6分；
2.措施内容较完整，较科学合理，实施性较强的，得4分；
3.措施有缺项，科学性、合理性一般，可实施性一般的，得2分。
该项未见阐述不得分。

	安装调试方案（6分）
	投标文件提供系统安装、调试方案，综合评价方案全面性、合理性。
方案细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得6分；
方案较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得4分；
方案不完整，可操作性一般，响应度低的得2分；
本项未见阐述，不得分。

	售后服务方案（6分）
	投标文件提供售后服务方案，包括但不限于售后服务范围、专业技术人员配置、售后服务响应及保障计划和设备使用情况回访计划等内容。
方案细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得6分；
方案较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得4分；
方案不完整，可操作性一般，响应度低的得2分；
本项未见阐述，不得分。

	培训计划及承诺（6分）
	投标文件提供培训计划及承诺，综合评价计划全面性、合理性。
计划细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得6分；
计划较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得4分；
计划不完整，可操作性一般，响应度低的得2分；
本项未见阐述，不得分。

	质保期外售后服务
（6分）
	投标文件提供质保期外售后服务方案，包括但不限于服务内容、响应时间等内容。
方案细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得6分；
方案较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得4分；
方案不完整，可操作性一般，响应度低的得2分；
本项未见阐述，不得分。




























第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]
投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）；
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小微企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、投标分项报价表
十二、技术要求响应及偏离表
十三、商务要求响应及偏离表
十四、开标一览表
十五、其它材料
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一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


























二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）
财务状况报告及税收、社会保障资金
缴纳情况承诺函
 
致：采购人名称
我方供应商名称参加标段名称（标段编号：标段编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：          
 
法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：
 
日期：




三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）；
财务状况报告及税收、社会保障资金
缴纳情况承诺函
 
致：采购人名称
我方供应商名称参加标段名称（标段编号：标段编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：          
 
法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：
 
日期：





四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
供应商（公章）：          
 
法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：
 
日期：
         




















五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：          
 
法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：
   
日期：






















六、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。





































七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就标段名称：           （标段编号：         ）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                         





八、投标函
致：采购人名称
根据贵方的标段名称：           （标段编号：         ）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次标段投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日






九、中小企业声明函（货物）（分包号：    ）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为      ，标段名称：           的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：     ）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：              ）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：












十一、投标分项报价表（分包号：     ）
	项号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	采购数量
	计量单位
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
















十二、技术要求响应及偏离表（分包号：   ）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。


















十三、商务要求响应及偏离表（分包号：   ）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。















十四、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
采购包名称：
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）



                                            日期：       年   月   日
























十五、其它材料
其它材料

 供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。


































质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


４２
 
