兽药中非法添加物检测实验室（江苏）

仪器第二批采购项目（二次）

招 标 文 件

项目编号：JSTX-NJ2025-006-1

采购人：江苏省畜产品质量检验测试中心

采购代理机构：江苏腾信招标有限公司

二 〇 二 五 年 六 月

目  录

第一章 招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取采购文件	3

四、投标文件提交	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系	4

第二章 投标须知前附表	5

第三章 投标须知	7

一、总则	7

二、招标文件	9

三、投标	10

四、开标、评标与定标	15

五、签订合同	22

第四章 合同主要条款及格式	25

第五章 招标项目需求及技术相关要求	32

第六章 评标办法及评分标准	45

一、评标办法	45

二、小微企业价格扣除	45

三、评标细则	46

第七章 投标文件的格式及要求	48

一、开标一览表	51

二、投标申请及声明	52

三、分项报价明细表	53

四、商务条款偏离表	54

五、技术条款偏离表	55

六、供应商登记表	56

七、项目组人员配备表	57

八、项目实施方案	58

九、服务承诺书	58

十、业绩情况表	59

十一、相关附表格式	60

第一章 招标公告

项目概况

兽药中非法添加物检测实验室（江苏）仪器第二批采购项目（二次）的潜在投标人应在江苏腾信招标有限公司（南京市建邺区南苑街道应天大街772号1幢5楼）获取采购文件，并于2025年7月9日上午9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSTX-NJ2025-006-1；

2.项目名称：兽药中非法添加物检测实验室（江苏）仪器第二批采购项目（二次）；

3.采购方式：☑公开招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判 □询价

4.预算金额：本项目总预算为人民币629万元（分包一：424万元、分包二：205万元），共两个分包，兼投不兼中：

| 序号 | 设备名称 | 是否接受进口 | 预算金额 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包一 | 液相色谱-质谱联用仪 | 是 | 330万元 | 1 |
|  | 超级微波消解仪 | 否 | 75万元 | 1 |
|  | 高速冷冻离心机 | 是 | 19万元 | 1 |
| 分包二 | ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪） | 是 | 135万元 | 1 |
|  | 高效液相色谱仪 | 否 | 70万元 | 1 |

5.采购需求：江苏省畜产品质量检验测试中心拟采购一批实验室仪器，具体内容及项目需求详见招标文件；

6.交货时间：合同签订后120日内完成供货、安装调试并通过采购人验收合格；

7.本项目不接受联合体；

8.本项目部分接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，投标人为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近半年内任一月份的资产负债表和利润表或2024年度审计报告或银行出具的针对本项目的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函，法人或者其它组织成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料，格式见招标文件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任一月份纳税及缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章，提供专用收据或社会保险缴纳清单，依法免税的应提供相应文件说明）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见招标文件）；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购；

（2）本项目整体专门面向小微企业采购；

（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：

①本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；

②本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；

（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第六章评标办法及评分标准”。

3.本项目的特定资格要求：投标人如为代理商且所投产品为进口产品的，需提供原厂或总代理商授权证明文件加盖投标单位公章，并明确承担一切售前、售后责任（授权证明文件须体现所投进口产品的设备名称、项目名称、投标单位名称）。

4.本项目拒绝下述投标人参加本次招标活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动；

（2）属于《政府购买服务管理办法》财政部令第102号令第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买的服务的购买主体和承接主体”；

（3）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人；

（4）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、招标活动严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1.报名时间：2025年6月18日至2025年6月25日，每个工作日的上午9：00至11：30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.报名方式：

（1）现场获取：投标申请人的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件复印件、营业执照副本复印件、单位介绍信原件或授权委托书原件【须注明联系人、联系方式、电子邮箱，所有材料均须加盖投标申请人公章】在江苏腾信招标有限公司（南京市建邺区南苑街道应天大街772号1幢5楼）获取；

（2）线上获取：投标申请人将相关材料【①采购文件报名表②单位介绍信原件或授权委托书③法人或其授权的委托代理人身份证复印件④营业执照副本复印件⑤文件费支付截图】扫描件加盖公章发送至txzbdl88@163.com邮箱，邮箱主题格式为：项目名称及所投分包号+公司名称+报名材料。（详见公告附件采购文件报名表）

3.投标人应当从招标代理机构合法获得采购项目的招标文件，未按要求购买招标文件的投标人不得参与投标。

4.售价：800元/分包，售后不退。

四、投标文件提交

1.截止时间：2025年7月9日上午9点30分（北京时间）；

2.地点：南京市建邺区南苑街道应天大街772号1幢5楼。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，敬请各投标人关注；

2.若有关本次招标存在变动或修改，敬请各投标人及时关注本公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：江苏省畜产品质量检验测试中心

地    址：南京市草场门大街124号

联 系 人：蒋老师

联系电话：025-86263655

2.采购代理机构信息

名    称：江苏腾信招标有限公司

地　　址：南京市建邺区南苑街道应天大街772号1幢5楼

联 系 人：张工

联系电话：19531564727

3.项目联系方式

联 系 人：张工

联系电话：19531564727

江苏省畜产品质量检验测试中心

2025年6月18日

- 第二章 投标须知前附表

| 项目名称 | 兽药中非法添加物检测实验室（江苏）仪器第二批采购项目（二次） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 江苏省畜产品质量检验测试中心拟采购一批实验室仪器，具体内容及项目需求详见招标文件。 |  |  |  |  |
| 分包及预算金额 | 本项目共设2个分包，同一个投标人可同时响应多个分包，兼投不兼中，投标报价高于预算价的以无效标论处。 |  |  |  |  |
|  | 分包一： （424万元） | 液相色谱-质谱联用仪 |  |  | 330万元 |
|  |  | 超级微波消解仪 |  |  | 75万元 |
|  |  | 高速冷冻离心机 |  |  | 19万元 |
|  | 分包二： （205万元） | ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪） |  |  | 135万元 |
|  |  | 高效液相色谱仪 |  |  | 70万元 |
| 采购单位联系人 | 蒋老师 |  | 电 话 | 025-86263655 |  |
| 代理机构联系人 | 张工 |  | 电 话 | 19531564727 |  |
| 资金来源及比例 | 财政性资金100% |  |  |  |  |
| 资格审查 | 资格后审 |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |  |
| 现场考察 | ■不组织 □组织现场考察时间： 1. 年 月 日 时 分 2.集中地点： |  |  |  |  |
| 标前答疑会 | ■不召开 □召开 ： 1.召开时间： 年 月 日 时 分 2.召开地点： |  |  |  |  |
| 实质性要求和条件 | 见本招标文件中标注（★）的内容 |  |  |  |  |
| 构成招标文件的其他资料 | ■无 □有 |  |  |  |  |
| 招标文件的澄清和修改 | 招标文件的澄清和修改，将通过发布招标公告的媒介以澄清或修改公告的形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据。 |  |  |  |  |
| 样品 | 无须提供 |  |  |  |  |
| 投标报价的其他 要求 | □无 ■有，投标报价为完成本项目所需要的全部费用，报价应包括但不限于设备的供货、运输、安装费用、辅材、人工、材料、机械、管理、运杂、安装调试、配合、验收、技术服务、规费、税金、国际国内运输保险、备品备件、伴随服务、招标代理费、专家评审费、人员培训、进口免税产品还需包含报关清关、开证、办理全套免税手续费用等合同期限内所涉及的一切费用，对投标人认为没有考虑到的费用，除中标价外，采购人不再支付任何费用，并认为此项费用已包含在投标报价中。 |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交保证金。 |  |  |  |  |
| 资格审查材料 | 详见第一章招标公告第二项“申请人的资格要求” |  |  |  |  |
| 投标文件的制作的特殊要求 | □无 ■不同分包需单独制作标书。 |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 响应文件：一式六份，其中正本一份、副本五份；每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样； 电子版响应文件一份（U盘，文件须为加盖投标单位公章的响应文件电子PDF扫描件并单独封装），随响应文件一并提交。当纸质副本文件、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。 |  |  |  |  |
| 封套上应载明的信息 | 详见第三章投标须知第13.4-13.5条 |  |  |  |  |
| 投标文件是否退还 | ■否□是，退还时间： |  |  |  |  |
| 非单一产品采购项目的核心产品 | 分包一：液相色谱-质谱联用仪 分包二：ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪） |  |  |  |  |
| 履约保证金 | ■不需提供 □需要提供 中标单位在签订合同前须向采购单位交纳中标价5%的履约保证金，在项目结束后退还。 |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起90天（日历天） |  |  |  |  |
| 投标文件递交 截止时间及地点 | 时间:2025年7月9日上午9点30分（北京时间） 地点:南京市建邺区南苑街道应天大街772号1幢5楼 |  |  |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间:2025年7月9日上午9点30分（北京时间） 地点:南京市建邺区南苑街道应天大街772号1幢5楼 |  |  |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归招标单位所有。 |  |  |  |  |
| 其他要求 | 1.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的,列入不良行为记录名单。 2.本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |  |  |

- 第三章 投标须知

一、总则

1.适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购单位”、“采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.3“采购代理机构”系指本次招标项目活动组织方。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3.政策功能

3.1中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：节能、环保产品政策《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》苏财购(2023〕65 号)执行。

3.5执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：投标人对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

3.6执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

3.7电子履约保函(保险)：按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购〔2023]150 号)执行。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4.招标文件组成

4.1招标文件组成：

（1）招标公告；

（2）投标须知前附表；

（3）投标须知；

（4）评标办法及评分标准；

（5）招标项目需求及技术相关要求；

（6）合同主要条款及格式；

（7）投标文件的格式及要求等。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。注：本项目不允许提交备选投标方案。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5.招标文件的澄清、修改及补充

5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.4各投标人应自行查看下载相关澄清公告，如投标人未及时关注相关更正等信息公告，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

5.5招标文件以外的内容，一律拒绝答复。

5.6投标人对招标人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.7本采购文件的最终解释权归招标单位所有。

三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

7.投标费用

7.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标报价为完成本项目所需要的全部费用，应包括（但不限于）设备的供货、运输、安装费用、辅材、人工、材料、机械、管理、运杂、安装调试、配合、验收、技术服务、规费、税金、国际国内运输保险、备品备件、伴随服务、招标代理费、专家评审费、人员培训、进口免税产品还需包含报关清关、开证、办理全套免税手续费用等合同期限内所涉及的一切费用，对投标人认为没有考虑到的费用，除中标价外，采购人不再支付任何费用，并认为此项费用已包含在投标报价中。

7.2招标代理费：如中标人响应成交，领取中标通知书时按照苏招协【2022】002号文的收费标准向招标代理机构交纳招标代理服务费，评审专家费按实际发生结算，此项费用含在投标报价中，由投标单位在投标让利时综合考虑。

8.响应文件组成：响应文件分为纸质响应文件及电子版响应文件（其中加★号的不得有缺失或无效）。

8.1响应文件的组成至少应包括：

（1）响应文件封面；（格式附后）

（2）★评分细则对照表；（格式附后）

（3）★资格性审查响应对照表及其内容；

（4）★开标一览表；（格式附后）

（5）★投标申请及声明；（格式附后）

（6）分项报价明细表；（格式附后）

（7）商务条款偏离表；（格式附后）

（8）★技术条款偏离表；（格式附后）

（9）投标人登记表；（格式附后）

（10）项目组人员配备表；（如有，格式附后）

（11）项目实施方案；（格式附后）

（12）服务承诺书；（如有，格式附后）

（13）业绩情况表；（格式自制）

（14）★法定代表人/单位负责人身份证明书；（格式附后）

（15）法定代表人授权委托书及身份证复印件；（如有，格式附后）

（16）无重大违法记录声明；（格式附后）

（17）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函；（格式附后）

（18）中小企业声明函；（如有，格式附后）

（19）属于监狱企业的证明文件/残疾人福利性单位声明函；(如有，格式附后)

（20）招标文件要求的其他证明资料（如有）。

注：①以上材料必须加盖投标单位公章，有签字要求的必须签字。

②投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

9.有关投标文件编制的要求及说明

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

9.3投标语言及计量单位。

9.4投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

9.5关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.6原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

9.7翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.8响应文件的编制要求：

（1）响应文件：响应文件 一式六份，正本一份，副本五份，正副本必须分别装订成册，并分别装于封袋内。当正本与副本不一致时以正本为准。投标书应在封面注明正本或副本标志；

（2）电子版响应文件：一份（U盘，为加盖投标单位公章的响应文件电子PDF扫描件）单独装于封袋内随响应文件一并提交。当纸质副本文件、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

注：如招标文件涉及投标时需提供相关原件的：对本次招标采购中要求原件的定义是指在招标文件中列明要求须提供证书原件的，须提供颁发机构/部门颁发的相关原件证书；如要求提供证明材料原件的，须提供相应机构/部门出具的证明材料原件；如是盖章材料原件的则是指加盖鲜章的证明。

10.投标文件的价格部分

10.1价格部分是对本次招标项目价格构成的说明，所有产品或服务只允许有一个报价，投标人投标总价作为合同的结算依据。

10.2投标报价为完成本项目所需要的全部费用，并满足招标文件第三章投标须知中投标费用的要求。

10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4投标人应在《开标一览表》、《分项报价明细表》等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。

10.5投标报价不得超过本项目采购招标公告中的项目预算，超过规定的项目预算的投标文件，按无效投标处理。

10.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.投标保证金执行的政策要求：

本项目按照采用以下第11.2种方式落实投标保证金政策：

11.1缴纳投标保证金

（1）保证金必须直接从投标人账户（基本户）汇出，汇至江苏腾信招标有限公司账户，在响应文件提交截止时间前，出示本项目的保证金转账凭证后方可参加采购活动，保证金可以是银行汇票、电汇或银行转账，不接受现金或现金存单等其他形式，否则无效。在未按规定时间和要求交纳保证金的响应，一律作无效响应处理。

（2）投标人应按照招标要求提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

（3）未中标投标人的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还。未中标单位应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

（4）中标单位的投标保证金，将在采购合同签订后五个工作日内无息退还。

（5）下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

①中标后无正当理由不与采购单位签订合同的；

②拒绝履行合同义务的；

③投标人在规定的提交投标文件截止时间后撤回投标；

④将已成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

⑤投标人在响应文件中提供虚假材料的；

⑥投标人与采购单位、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

11.2免交投标保证金：

为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

12.投标有效期

12.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

12.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

13.投标文件签署、密封和递交

13.1投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

13.2投标文件文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章，投标文件副本可采用正本的复印件。

注：本招标文件所表述的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

13.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改、行间插字或增删。如有修改，修改处须有投标人公章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

13.4投标人应当将投标文件密封，所有投标文件（纸质响应文件及电子版响应文件）的封袋上都必须在封袋或封箱密封处以显著标志密封并盖投标单位公章和法定代表人（或单位负责人）/委托代理人的章印或签字。

13.5投标文件的封套上应注明以下内容：项目名称、投标单位名称、委托代理人及联系方式，如有分包的应注明所投分包号，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

注：投标单位未按照13.4-13.5条款密封的，提交的投标文件将被拒收，请投标单位仔细阅读该条款内容。

13.6投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

13.7投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

14.有下列情形之一的投标文件将拒收：

14.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

14.2未按照招标文件的要求进行密封的。

15.投标文件的修改和撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的提交投标文件截止时间前，以书面形式通知代理机构，修改或撤回其投标文件。

15.2投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在提交投标文件截止时间前送达指定地点。

15.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

15.4在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则按照政府采购规定追究其责任。

四、开标、评标与定标

16.开标

16.1采购人将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。请投标单位的法定代表人（或委托代理人）携带其身份证原件准时出席开标会议，否则作无效标处理。

开标由采购代理机构主持，采购单位、投标人和有关方面代表参加。投标人代表应参加开标会并签到。

16.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封投标文件并宣读“开标一览表”的主要内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。

未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

16.3投标单位不足3家的，不得开标。

16.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

16.5投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

16.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标。

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

17.评标

17.1评标组织

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人名单，或者按照招标文件规定直接确定投标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.2对投标文件的初审：投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

17.2.1投标文件的资格性检查

（1）采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

（2）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（3）在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

（4）投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

①不具备招标文件中规定的资格条件的。

②投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

17.2.2投标文件的符合性检查

（1）依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。

（2）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（3）投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

①投标文件中投标申请及声明、开标一览表未加盖投标人的公章，未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的，或者企业法定委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及法定代理人印章的。

②投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

③资格证明文件不全的，或不符合招标文件标明的资格要求的。

④投标有效期、供货/合同履行期限等不满足招标文件要求的。

⑤未按招标文件规定报价的。

⑥未按招标文件要求制作投标文件。

⑦未按招标文件规定的数额和办法交纳投标保证金（如有）的。

⑧投标文件的实质性内容未使用中文表述，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。

⑨投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。

⑩投标报价超过招标文件规定的预算价（最高限价）的。

⑪以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

⑫被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购活动严重失信行为记录名单。

⑬评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

⑭投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

⑮不符合招标文件中规定的其他实质性条款以及法律法规规定的其他情形。

17.2.3评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.2.4在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

（2）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

（4）不同投标人的投标文件相互混装的。

（5）不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

（6）有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

（7）评标委员会认定的其他串标、围标情形。

17.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.2.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，除满足财库(2015 124号文)竞争性磋商只有2家机构仍可继续进行；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

17.3投标文件的进一步评审。

17.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算为准，只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

（5）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.3.2评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标无效。

17.3.3评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

18.澄清有关问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其投标人代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.比较与评价

19.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

19.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。（本项目不适用）

19.4使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

19.5非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评标过程及保密原则

20.1凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

20.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标将被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

21.评标方法和标准

21.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件投标前附表及第六章。

21.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。（本项目不适用）

21.3采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。（本项目不适用）

21.4综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，第六章评标办法及评分标准。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.定标

22.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。（本项目不适用）

22.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.确定中标人

23.1中标人确定后，将在招标公告发布媒体上公告，中标人及时到采购代理机构处领取《中标通知书》。

23.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

23.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的，情节严重的将其列入不良行为记录名单。

23.4招标人、采购代理机构和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

23.5所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，均不退回。

24.编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25.评标过程的保密性

25.1采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

26.签订合同

26.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定与招标人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

26.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3中标人拒绝与招标人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.4采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同服务或产品的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.询问、质疑、投诉和诚实信用

27.1询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2质疑

27.2.1投标人对招标活动事项有质疑的，可以向招标代理机构提出质疑，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

27.2.3投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

27.2.4投标人应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

27.2.5投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

27.2.6投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

27.2.7投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

27.2.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.2.9质疑函应当现场以纸质原件形式提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

以下情形的质疑不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

27.2.10未按本文件规定的要求签字、加盖公章的质疑（投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章，并加盖公章的质疑）。

27.2.11代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

27.2.12质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。

27.2.13对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27.2.14投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.投诉

28.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

28.2投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

28.5证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法法手段取得证明材料。

- 第四章 合同主要条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，采购当事人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。

[    ]购销合同

买方（甲方）： [  ]

地址：[  ]

法定代表人/负责人：[  ]

项目联系人：[  ]

联系电话：[  ]

卖方（乙方）： [  ]

地址： [  ]

法定代表人/负责人： [  ]

联系电话：

甲、乙双方本着平等互惠的原则，通过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定签署本合同。

第一条 合同标的

1.1甲方同意向乙方购买，乙方同意向甲方出售用于甲方[  ]项目的货物（“货物”）和服务。乙方向甲方提供的货物名称、商标、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价及合计金额等，详见附件一；乙方提供的技术服务以及保修服务，详见附件二。

1.2双方同意，乙方为本合同项下货物的供应商及服务提供方，未经甲方书面同意，乙方不得将合同分包或转包给第三方。

第二条 价格

2.1本合同总价（含税价）：人民币大写[  ]元，小写[  ]元；其中价款为人民币大写[  ]元，小写[  ]元，

2.2合同总价为固定价格并不可更改。

2.3合同总价包括：

（1）乙方应提供的本合同范围完整的货物和服务费用。

（2）乙方应承担的安装和技术服务等费用。

（3）使货物适于运输及多次装卸操作的包装费用。

（4）乙方负责运送货物到甲方指定地点前的所有费用。

（5）乙方将货物销售给甲方而应缴纳的所有税费包括但不限于营业税、增值税等。

（6）甲方就乙方履行本合同所应支付的其他全部费用。

2.4除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。

第三条 支付

3.1甲乙双方银行账户信息和纳税人信息：

甲方信息如下：                          乙方信息如下：

开户行：[  ]                            开户行：[  ]

户名：[  ]                              户名：[  ]

账号：[  ]                              账号：[  ]

行号：                                  行号：

3.2甲方应按以下条款以[  ]（银行转账、电汇、支票等方式）向乙方支付合同款项：

3.2.1交货付款

本合同签署且乙方按照本合同规定全部交付货物，甲方收到乙方提供的如下单据后[  ]日内，甲方向乙方支付合同总价的[  ]%的交货付款，即人民币大写： [  ]元整（￥：[  ]）。

（1）符合国家规定的[增值税专用/增值税普通/营业税/其他]。

（2）乙方发出的付款通知书，原件[  ]份。

3.2.2验收付款

货物验收合格且收到乙方提供的如下单据后[  ]日内，甲方向乙方支付合同总价的[  ]%的验收付款，即人民币大写：[  ]元整（￥:[  ]）。

（1）符合国家规定的[增值税专用/增值税普通/营业税/其他]（如一次性开具则无需提供）。

（2）乙方发出的付款通知书，原件[  ]份。

（3）甲方和乙方共同签署的验收合格证明，原件[  ]份。

3.2.3保修款（尾款）

货物保修期满且收到乙方提供的如下单据后[  ]日内，甲方向乙方支付合同总价的[  ]%的保修款（尾款），即人民币大写：[  ]元整（￥：[  ]）。

（1）符合国家规定的[增值税专用/增值税普通/营业税/其他]（如一次性开具则无需提供）。

（2）乙方发出的付款通知书，原件[  ]份。

（3）甲方签署的保修期满证明，原件[  ]份。

3.3因乙方未按甲方要求出具相应票据导致的延迟付款，甲方不承担违约责任。

3.4本项目的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含支付部门审查的时间，乙方应充分理解年初财政预算下达和支付审核所需时间，不因此延迟交付成果和向甲方索赔任何额外费用及追究甲方责任。

3.5若根据本合同规定，乙方应当支付违约金或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。

3.6合同双方因履行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其他费用，由双方分别承担。

第四条 交货

4.1交货方式：货物由乙方负责包装并送至本合同第4.4条的指定地点。

4.2乙方将货物运送至甲方指定地点安装完毕并经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担；经甲方验收合格并由甲方和乙方签署验收合格证明后，本合同项下货物的所有权和风险转移至甲方。

4.3交货日期：乙方应于[  ]前，将向甲方提供的货物运到本合同确定的甲方指定地点并完成货物的安装工作。

4.4甲方指定的交货安装地点：[  ]。

4.5乙方应对所有货物进行坚固包装使其适于运输及反复装卸和操作，保证在正常装卸和操作条件下货物能够安全无损坏的抵达安装现场。

4.6甲方接收后发现货物有误的，有权要求乙方自付费用回收或转运有关货物。

第五条 货物检验和索赔

5.1乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

5.2若在开箱检验中发现货物有任何短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份书面说明；在乙方未派代表到场时，该说明将由甲方单方签署，且视为乙方认可。乙方负责于[  ]个工作日内自付费用进行更换、补充发货或对货物进行修理并送至本合同确定的甲方指定地点，更换或修理货物的费用由乙方承担。开箱检验后乙方同意由甲方委托的质量检测机构对合同设备的性能等指标进行抽样检测，如抽样检测合格，则检测费由甲方承担；如抽样检测不合格，则检测费由乙方承担。如果在抽样检测中发现货物不合格，则视为乙方违约，甲方有权解除合同。乙方应在收到甲方通知后5个工作日内自付费用将合格产品送至甲方指定地点，并且向甲方支付合同总金额[  ]%作为违约金。

第六条 安装、验收、保修和技术服务

6.1货物安装完毕后[  ]个工作日内，甲方应按照本合同的约定对货物安装进行验收，并对与合同约定不符的部分提出异议，乙方应在五个工作日内予以解决。如果货物验收合格，甲方和乙方将签署验收合格证明。未能通过验收的货物由乙方自费拆装回收；如乙方未在甲方发出通知后三十日内回收的，甲方可自行处理该货物，包括但不限于自行拆装或另地存放并收取租金等。

6.2乙方提供的货物的保修期为[  ]年，自本合同约定的验收合格证明签署之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同约定不符，或出现任何故障，乙方负责在[  ]日内免费排除缺陷，修理或更换相关货物；保修期内乙方提供的其他保修责任：[  ]（如有）。保修期满后，如货物有损坏，乙方应在接到甲方通知[  ]日内到达现场并维修完毕，保证甲方能够正常使用，甲方需支付相应的配件成本费和工时费，乙方给予甲方届时市场最低价的待遇。但如出现问题或故障是由于乙方原因造成的，乙方应予以免费维修。

6.3在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

6.4保修期满后，甲方将签署保修期满证明。

6.5对于货物本身存在的质量缺陷、材质不符合要求等，甲方随时可提出异议，乙方应按照甲方要求解决并按照合同总价的  %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可另行主张，包括但不限于甲方为解决该纠纷或问题所产生的一切诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

第七条 违约责任及侵权处理

7.1工作进度迟延的违约责任：双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。如果因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，乙方应就该等延误向甲方承担违约责任。每逾期    日应向甲方按相当于合同总价   %的标准支付违约金。乙方不能按时交货超过   日的，甲方有权解除合同。解除通知自到达乙方时生效。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。违约金不能弥补所造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。因任一阶段工作迟延而使甲方额外增加的各项费用（包括但不限于运输及保险费用、测试费用）由乙方承担。

7.2迟延提供服务违约金：保修期内，如乙方未能按合同规定及时提供服务，除不可抗力原因外，每迟延一次，乙方应当支付合同总价的[  ]‰的违约金。

7.3对于乙方依据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同约定从应支付乙方的款项中扣除。如乙方对前述扣款事项有异议，应在接到甲方通知后五日内提出。

7.4除非甲方解除合同，否则，乙方承担违约责任并不免除其继续履行合同的责任。

7.5如甲方依据本合同约定解除合同的，则乙方除应当依据本合同约定承担违约责任和赔偿责任（包括支付违约金、赔偿甲方由此遭受的损失等）外，乙方并应退还甲方已支付的全部款项及自付款之日起至返还之日止的中国人民银行同期贷款利息。相关的合同设备由乙方自费拆装回收。

7.6如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价[  ]%的违约金，并承担赔偿责任。

7.7如果有人提出法律或行政程序（合称“侵权指控”），声称甲方使用货物侵犯其合法权益（包括但不限于知识产权等），甲方应及时通知乙方，并给予乙方必要的支持。乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的一切诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方继续使用货物的部分或全部，乙方应采取以下措施之一：

（1）使甲方重新免费获得使用上述货物的权利，或

（2）免费更换或改造上述货物，使甲方不受上述禁令限制继续使用货物，或

（3）其它使甲方对货物拥有合法使用权，或其它弥补甲方受损利益、实现合同目的的合理方式。

乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。

第八条 不可抗力

8.1本合同所称不可抗力，是指地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

8.2本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的十日内通知本合同的其它方，并在不可抗力发生之日起的 日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

8.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

8.4如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行    日或以上时，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

第九条 税务

9.1双方将各自承担中国有关机构根据中国税法向其征收的所有与合同履行有关的税务。

第十条 法律适用和争议解决

10.1本合同适用中华人民共和国法律。

10.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向[ 甲方所在地 ]有管辖权的人民法院起诉。诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

第十一条 保密

11.1本合同一方（“披露方”）对其向本合同另一方（“接受方”）按照本合同（或就本合同）所提供/披露的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术（统称“保密资料”）享有合法所有权。

11.2接受方应将保密资料作为商业秘密予以保护，除本合同授权实施的行为外，不得将保密资料部分或全部对外披露。接受方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。接受方仅得为履行本合同项之目的对保密资料进行复制。接受方应当在本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还披露方，并销毁所有复制件。接受方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在接受方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成披露方损失的，接受方应负责赔偿。

11.3 出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料：

（1）并非接受方的过错而已经进入公有领域的。

（2）已通过该方的有关记录证明是由接受方独立开发的。

（3）由接受方从没有违反对披露方的保密义务的人合法取得的。或

（4）法律要求接受方披露的，但接受方应在合理的时间提前通知披露方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

11.4如接受方违反本合同关于保密的约定，应赔偿因此而给披露方造成的一切损失。

11.5本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后[  ]年内有效。

11.6本条约定不适用于接受方向其关联公司提供或披露保密资料的情形。

第十二条 合同生效及其他

12.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

12.2本合同一式[  ]份，双方各持[  ]份，具有同等法律效力。

12.3对本合同内容作出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字并加盖单位公章或合同专用章后成为合同不可分割的部分。

12.4甲方与乙方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或甲方与乙方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

12.5如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其他条款不受影响。

12.6乙方不得以任何形式将本合同项下的部分或全部权利转让第三方，包括（但不限于）转让、质押等。

12.7附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

本合同附件为（请按实际情况选择）：

附件一  货物名称、商标、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价及合计金额、交货时间、包装费、服务费、运输费和保险费

附件二  乙方提供的技术服务以及保修服务

补充附页

经友好协商，对本合同条款补充、修改如下，本补充附页为合同正文的一部分，与合同正文冲突时，以本补充附页为准：

甲方： [  ]

法定代表人/负责人：

或授权代表（签字）：

[  ]年[  ]月[  ]日

乙方： [  ]

法定代表人/负责人：

或授权代表（签字）：

[  ]年[  ]月[  ]日

- 第五章 招标项目需求及技术相关要求

- 一、仪器清单

| 序号 | 技术装备名称 | 是否接受进口设备 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包一 | 液相色谱-质谱联用仪 | 是 | 1 |
|  | 超级微波消解仪 | 否 | 1 |
|  | 高速冷冻离心机 | 是 | 1 |
| 分包二 | ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪） | 是 | 1 |
|  | 高效液相色谱仪 | 否 | 1 |

- 二、技术参数

（一）分包一：

1.液相色谱-质谱联用仪

| 序号 | 要求条目 | 具体要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器功能 | 主要对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量。能够满足农产品痕量兽药残留、激素等样品的筛查和定量分析，或其他有毒物质的筛查和定量分析，并符合国际、国内相关标准和法规的要求。 |  |
| 2 | 工作条件 | 电源电压:220 V±10%，温度:18℃～28℃，湿度:40%～70%，仪器可连续正常运行。工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。 |  |
| 3 | 技术参数 (★为实质性响应指标，▲为重要指标) | 质谱部分 | 1.离子源： （1）★离子源类型：配备独立的可加热电喷雾离子源（ESI源）和大气压化学电离源（APCI源）可覆盖宽极性范围分析物；同时离子源适配性强，可适配从纳升、微升、常规流速的前端液相，兼顾大小分子应用。 （2）离子源性能： ①离子源设计：常温喷雾设计，先喷雾后加热，保障喷雾气流稳定性；另有辅助气加热聚焦，提高离子化效率。 ②正交喷雾离子引入，提高系统抗污染能力。 ③ESI源与APCI源，独立工作，互不干扰；更换离子源状态时，只需插拔式更换离子源喷针，方便快速，无需更换电缆数据线、无需卸真空系统。 ④▲离子源加热辅助气设计：先喷雾后加热，辅助气温度最高可加热至720℃及以上（提供软件设置温度并运行的截图证明材料）。 ⑤▲离子源最大耐受流速：100％水相，至少3ml/min流速，保证离子化效率和稳定性（提供至少四个高低流速的TIC响应强度图谱）。 ⑥离子源排废设计：采用负压式主动排放废气装置，最大流速10L/min，废气直接排到源腔体外，保障系统抗污染能力，背景噪音低。 ⑦离子源真空接口技术：带有冷却降温反吹气的一级锥孔结构，非二级锥孔设计，防止离子簇，保护热不稳定离子，降低源内裂解。 ⑧▲非管路引流（非毛细管）的离子通道设计，离子通道为无损配件，无需消耗更换，保证长期工作灵敏度（提供制造商盖章的仪器内部构造证明文件）。 ⑨接口及离子传输技术:氮气反吹锥孔接口技术，反吹中性污染及溶剂，抗污染能力强。 ⑩离子源的清洁维护及ESI源与APCI源相互切换，无需卸除质谱真空系统，不需要停机，操作方便快捷。 ⑪▲离子源基质效应低，奶粉基质中分析氯霉素残留，前处理采用液液萃取LLE 和不同的固相取柱，如HLB、MCX、MIP，基质效应偏差小于1.8%（提供同品牌离子源已发表SCI文章截图，文章需提供中文翻译版本，投标单位无需提供文章全文，只需提供重点内容部分，重点内容必须体出现所投产品技术特点，做以颜色标注方便评委查找）。 2.质量分析器：三重四极杆质量分析系统。 （1）质量分析器采用陶瓷镀金四极杆，无需控温即可保证质量准确度的稳定性。 （2）Q0离子引入部分拥有高压离子聚焦技术（压力至少达8mtorr），以确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率。 3.碰撞室设计: （1）★弯曲线性加速设计：180°U型弯曲线性加速高压聚焦的四极杆碰撞室设计（提供制造商盖章的仪器硬件结构图）。 （2）▲碰撞气由氮气发生器供应，无需额外气源，一台氮气发生器即可满足质谱需求（提供制造商盖章的设备安装条件证明材料）。 （3）高通量技术：一次进样，可同时实现至少350种化合物的MRM定量分析和MSMS二级谱图定性筛查分析，有效消除“交叉污染”，保证高通量分析能力。 4.检测器： （1）采用电子倍增器，无正负离子歧视效应，长时间使用寿命，保障长期数据稳定性。 （2）脉冲计数式检测器，保障低浓度检测限的数据重现性。 5.真空系统 （1）机械泵和分子涡轮泵组成，离子源区和质量分析区形成差分抽气系统，自动断电保护功能。 （2）日常维护：机械泵无需震气维护，仅需定期更换泵油。 6.调谐系统 （1）在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正。 7.质量范围：m/z2000amu以内，确保全质量高灵敏度。 8.质量稳定性：≤0.1amu/24小时 (全质量数范围内，四级杆无需加热保温设计)。 9.质量准确度：优于0.01%（全质量范围） 10.定量范围：6个数量级 11.★定量分析灵敏度要求（提供制造商盖章证明材料）： （1）标准品灵敏度：ESI+：1pg利血平柱上进样，m/z 609>195，S/N≥2000,000:1，连续6针RSD≤5%； （2）实际样品灵敏度：动物源性食品中雌二醇残留检测定量限≤0.015 ng/mL；饮用水中全氟化合物（HFPO-DA），进样5uL，检测限≤0.01ppb。 12.碰撞室最小离子驻留时间Dwell Time:1ms，且dwell time低至2ms时，灵敏度不损失。提供化合物在2ms和10ms的驻留时间时，灵敏度不损失的数据证明。 13.扫描速度：≥12000 Da/sec。 14.★正负切换速度：≤5ms，可在一针进样同时正负检测超过500种真菌毒素（提供制造商盖章证明材料）。 15.扫描功能：具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应串联质谱扫描(SRM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描：（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、正/负离子快速切换扫描。 16.▲系统拓展性强，具备成熟毛细管电泳接口和联用功能，可与同品牌毛细管电泳仪CE无缝连接，开展极性化合物研究（提供联用方案）。 |
|  |  | 工作站与软件 | 1.软件系统基本特点：软件能控制液相色谱和质谱部分，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理；自动定量功能；质谱数据解析和谱库建立和检索等功能。 2.软件智能特点：能提供“即时”定量数据质量监测，以确定QC或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。能决定样品是否被注入或是需要进行更详细的检查，确保实验室的资源得到最充分利用，具有智能化的数据采集模式。 3.电脑工作站：品牌主流电脑工作站（质谱分析软件、正版操作系统软件和文档处理软件）一台，8核处理器，32GB 内存，2TB 硬盘, 23英寸电脑显示器。 |
|  |  | 超高效液相色谱仪 | 1.系统要求:包含二元高压输液泵、脱气机、自动进样器、柱温箱； 2.二元高压梯度系统： （1）流速范围：0.001-2.000 mL/min，增量为0.001 mL （2）流速准确度：±1.0% （3）梯度变化步进：0.1% （4）最高耐压：≥15,000 psi （5）自动清洗组件：配备可设置的主动清洗系统 （6）组成方式：两台独立高压送液泵构成的二元梯度系统 3.脱气机 （1）流路数目：6路 4.可降温型自动进样器 （1）样品盘容量：≥450位(1.5mL/2mL样品瓶) （2）交叉污染：≤0.002% （3）样品控温设定范围：4-40 ℃ 5.柱温箱 （1）温度控制范围：20.0-90.0℃，增量为0.1℃ （2）配置柱切换阀 （3）色谱柱容量：可容纳2根15cm色谱柱 |
| 4 | 仪器配置清单 | 1.三重四极杆质谱仪1套（配备独立ESI、APCI离子源）； 2.超高效液相色谱仪1套（含高压二元泵、在线脱气机、大容量自动进样器和柱温箱）； 3.数据处理系统（包括电脑工作站与相关操作分析软件）1套； 4.配套氮气发生器1台； 5.不间断电源10KV 1hr一套； 6.离子源喷雾针5根，机械泵油2瓶； 7.激光打印机1台。 |  |
| 5 | 售后服务 | 1.质保期一年，质保期内免费保养一次。国内设有保税库，能更及时地提供备品备件。 2.培训：安装调试合格后，制造商为买方操作人员做现场基本操作培训；制造商在国内设有培训中心，免费为用户提供2人次的技术培训，保证能够正常使用仪器。 |  |

2.超级微波消解仪

| 序号 | 要求条目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 用于各种样品的微波超高压高温消解。 |
| 2 | 技术参数(★为实质性响应指标，▲为重要指标) | （1）硬件部分 ①微波功率 ≤1500W，单反应腔预加压式超级微波系统，所有样品内插于同一个单反应室内，单罐单次最大样品处理数量：≥26个。 ②最大工作压力：≥200Bar（3000PSI），最大操作温度：≥300℃。 ③▲微波消解前可自动预先冲入高压氮气，反应结束冷却到设定温度后，仪器自动缓慢释放掉压力，反应釜加气和泄压使用2个独立的通道，避免污染。（提供2个独立通道实物图片加盖制造商公章） ④★电子位置感应控制工作台自动升降，电子马达精确控制试管支架升降，并可在任意位置固定，实现定轨定位。（提供实物图片加盖制造商公章，此条作为现场安装验收指标）。 ⑤专业独立的压缩机冷却系统，制冷功率≥1000W，反应过程中在高温下实时冷却保护反应罐，反应结束后快速冷却降温，提高反应效率。 ⑥★压缩机冷却系统智能PID控温；冷却水流量≥6.4L/min@4bar；冷却水箱容积≥3.5L（提供压缩机技术说明作为证明文件加盖制造商公章，此条作为现场安装验收指标）。 ⑦制冷系统需要保证机器长时间高温高压运行的安全性，避免系统各部件过热，冷却系统须为压缩机制冷系统，冷却水温度和压力数字显示。 （2）温度和压力控制系统 ①数字温度和压力控制，传感器内置反应腔体的盖子上，直接测量反应腔体的温度和压力。 ②▲高精度插入式热电偶温度控制系统：热电偶温度传感器直接接触反应罐内液体，测量溶液的实际温度，控温范围：0-500℃，样品控温精度：±0.1℃（提供实物图片和软件主界面截图加盖制造商公章）。 ③▲每个单反应室罐体具有≥4个温度传感器，包括不限于实时监控磁控管温度，微波发射天线温度，单反应室腔体温度和反应溶液温度，并可在控制终端软件主界面上同时数字显示（提供软件主界面截图加盖制造商公章）。 （3）控制终端 ①▲分体触摸式智能控制终端，高分辨率彩色显示，实验人员可远距离安全控制微波消解系统的所有操作，避免由于控制终端固定在仪器正前方时需要操作人员紧挨仪器操作所带来的风险（提供实物图片加盖制造商公章）。 ②具有智能程序升温、梯度升温功能，实时精确显示反应罐内的温度、压力。 ③软件具有三级以上用户权限管理，电子签名，审计追踪等功能。 （4）消解罐及支架 ①单个TFM材质支架可选4、5、15、22、26等各种位数。 ②消解罐材质：玻璃，石英，聚四氟乙烯等可选。 ③可使用普通试管等进行消解，降低耗材成本。 |
| 3 | 仪器配置 | （1）预加压单反应室超级微波消解主机：1台 （2）15位消解支架1个，称量工具1个，定位盘1个，玻璃材质消解管500支，聚四氟乙烯材质消解罐15个，聚四氟乙烯材质盖子15个 （3）22位消解支架1个，定位盘1个，玻璃材质消解管250支 ，聚四氟乙烯材质消解罐22个，聚四氟乙烯材质盖子22个 （4）分体式彩色触摸屏控制终端：1套 （5）高精度热电偶插入式控温系统：1套 （6）自动压力控制系统：1套 （7）压缩机制冷循环水冷却系统：1台 （8）备件及消耗件：1套。 |
| 4 | 售后服务 | 1.质保期：两年。 |

3.高速冷冻离心机

| 序号 | 要求条目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数(★为实质性响应指标) | （1）微机控制，数字显示，触摸式按键操作； （2）★生物安全性定角转头离心，1.5mL/2.0mL离心管最大处理容量≥24个/24个； （3）★生物安全水平转头离心，15mL/50mL离心管最大处理容量≥35个/6个； （4）★定角转头最高转速：≥15,000 rpm； （5）最大容量： ≥1600mL/次； （6）★水平转头最高转速：≥5,000 rpm； （7）★最低制冷温度：≤-10 ℃； （8）驱动系统：无碳刷变频感应电机； （9）显示功能：数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示； （10）升/降速率选择 ：≥9个/10个，此条需要提供彩页资料证明； （11）时间设定范围 : 0至99小时59分钟，另有连续时间运行 (HOLD) 选择； （12）安全功能：转头不平衡检测，防夹手、防撞结构，离心机转筒不锈钢设计，此条需要提供彩页资料证明。 |
| 2 | 配置 | （1）台式多功能冷冻离心机主机一台，主机最高转速≥15,200 rpm； （2）6×50mL定角转头一个，最高转速≥15,000rpm，最大相对离心力≥24,652 ×g； （3）4×400ml水平转头一个，配15ml适配器各一套。 |
| 3 | 售后服务 | （1）质保期：一年； （2）要求原厂提供售后服务。 |

（二）分包二：

1.ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪）

| 序号 | 要求条目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围 | 本仪器要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环保、食品、地质、金属、生物样品、化工材料分析等等。 |
| 2 | 仪器工作环境 | （1）工作环境温度：15-30℃. （2）工作环境湿度：＜80% (无冷凝) （3）电源：单相200-240V ，50 Hz |
| 3 | 技术参数 (★为实质性响应指标，▲为重要指标) | （1）整体要求 ▲具有自动氩气稀释和氩气加湿功能；产品应具有两套可实现质量筛选功能的四极杆。此条作为现场安装验收指标。 （2）进样系统 ①蠕动泵：最高可调转动速度不低于100rpm（每分钟100转）的四通道蠕动泵系统；泵体应采用惰性材料制造，防腐蚀。可自动适配松紧程度，无需手动调节。 ②雾化器：具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器。 ③▲雾化室：配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型雾化室，制冷能力应小于-10℃，且制冷温度越低越好。 ④炬管：等离子气无需手动连接，辅助气气路采用卡式推入炬管设计，可配置多种口径中心管的分体式石英炬管。 ⑤▲中心管：可拆卸式炬管结构，中心管及外层管可单独更换或清洗。（需提供拆卸的中心管和外管实际图片证明。） ⑥气路部分均采用高精度的质量流量计控制（包括冷却气、辅助气、雾化气）。 ⑦▲等离子体可视系统：具有Plasma TV功能，可以实时通过电脑监控等离子体、锥口和中心管的状态。方便将ICPMS主机与控制电脑分开放置的用户直接通过控制电脑观察仪器运行情况并进行参数优化。（需提供电脑上操作软件截图（仪器上观察窗截图无效）证明。） ⑧▲气体稀释：采用1000mL/min质量流量计控制，具有氩气稀释 (AGD) 模式及多种设定稀释系数配置处理各种样品，最高可直接分析35%饱和盐水，每种 AGD 模式可实现自动参数优化，无需手动调谐。（需提供不少于5档自动稀释模式操作软件截图证明。） ⑨▲氩气加湿器：采用完全集成化的氩气加湿器，具有控温功能，加湿器的工作状态由ICP-MS主机软件自由切换控制。（需提供操作软件截图证明。） ⑩▲智能基体处理技术：具有雾化气流量和锥口电压阶段智能控制功能，可在非分析步骤（样品提取和清洗）将雾化器流量降低至0.1mL/min。（需要提供不少于10个样品测试周期雾化气流量反馈的操作软件功能截图证明。） （3）射频发生系统 ①▲离子源：仪器应采用业内公认最优的27.12MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器。（需提供操作软件截图证明。此条作为现场安装验收指标。） ②功率在400-1600W范围内连续可调，调节精度0.5W；发生器具有变频技术。 ③仪器应能够使用500W的冷等离子体进行样品分析，进行冷焰分析时无需使用屏蔽炬亦可保证冷等离子体的稳定工作及信号的灵敏度。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素（在两种不同模式中）一次进样完成分析。 ④▲具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术，保证仪器最佳性能的同时减少不必要的消耗品——屏蔽炬。（对使用屏蔽炬技术的产品，需配备20套屏蔽炬以备更换。） （4）接口部分 ①▲接口：只接受单锥与双锥设计，不接受三锥设计，即锥数<=2，采样锥口径应控制在0.9-1.2mm，截取锥口径应控制在0.5-0.7mm。（需提供仪器硬件图片证明。此条作为现场安装验收指标。） ②同时配有不损失样品灵敏度的接口耐盐设计，可在高灵敏度情况下实现对25%盐度样品的连续稳定分析。 ③▲锥口电压控制：通过控制截取锥电压和接口真空调整，实现基体耐受性和灵敏度的极佳平衡，可为不同样品提供最优的参数。（需提供截取锥电压与前级真空泵频率调节的操作软件截图证明。） ④▲提取透镜：采用双离子提取透镜设计，具有与四级杆分析器同步电压扫描功能，保证各质量区最大化离子传输效率。（需提供操作软件截图和包含低中高3个质量区不同的提取电压的单次调谐报告证明。） （5）离子偏转聚焦系统 ①为避免分析腔内碰撞反应池和质量分析器的样品沉积，仪器应在接口后部配置一套正交离子偏转聚焦系统。通过电场作用使样品离子产生90°偏转并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离，以降低仪器背景噪音； ②该偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。可在系统内形成空间三维电场分布，保证样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦。 ③▲DA透镜：样品离子在通过碰撞反应池后可被DA透镜进行离轴偏转，将池内可能产生的二次中性干扰消除。（需提供仪器结构硬件图片证明。） （6）四极杆碰撞反应池： ①▲池体内部或池体的前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计。针对不同的被测元素，该四极杆结构可通过控制软件分别自动给出相应元素所需的质量筛选区段； ②池内可使用标准模式（STD模式）、碰撞模式（KED模式）和反应模式（CCT模式）进行干扰的消除和样品分析，每种模式都可通过平面四极杆设置带宽进行质量数的区段筛选以达到更优异的干扰消除效果； ③碰撞反应池可使用He气，O2，H2He混合气， NH3He混合气； ④▲池体应具备碰撞聚焦功能，保证碰撞模式下的高灵敏度分析，并可获得238U≥1000Mcps/ppm的高灵敏度水平。（需提供制造商盖章的标准曲线上机测试截图证明。） （7）四极杆质量分辨器： ①纯Mo材料的长杆结构设计，提供双曲面电势场保证最佳的质量轴分辨率、丰度灵敏度；采用2.0MHz低频驱动四极杆，以获得更宽的质谱分析范围和质量轴稳定性。 ②四极杆具有可调分辨率功能，可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下自动切换。（需提供操作软件截图证明。） ③▲质谱范围：2-290amu，且仪器应具备分析286UOOO+离子的能力。（需提供制造商盖章的标准曲线上机测试截图证明。） ④▲机械泵具有转速连续可调功能，根据分析需求可灵活设定最佳接口区真空度。（需要提供不少于2种工作模式下不同的接口区真空度操作软件截图和转速连续控制界面截图证明。） （8）检测器： ①脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换，必须可以在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析）。 ②▲电子倍增器可对 <0.1cps或 >109cps的信号进行计数且两种模式分析过程中的驻留时间可达5us。（需提供仪器操作软件截图证明。） （9）分析能力： ①标准模式下无需使用碰撞反应池或冷焰技术，即可保证56Fe的方法检出限符合国际水质分析标准小于3ppb的要求。 ②对于高Cl和高Ca样品（5% HCl，200ppm Ca）中As元素的分析，可直接利用碰撞模式消除ArCl+和CaCl离子对As元素的干扰并获得0.5ppt的检出限水平，无需使用O2或其他反应气体以及复杂的反应模式。 ③可以通过碰撞模式直接消除ArAr+多原子离子对Se元素的干扰，无需使用CH4或H2气的反应模式即可获得3ppt的Se元素检出限水平。 ④具有使用反应模式分析P和S元素的能力，在同一个方法中可通过氧气的反应性，把P和S元素反应到PO47，SO48位置，并获得优于0.05ppb和1ppb的检出限水平。 ⑤仪器应对高盐度样品具有良好的耐受性，可以实现对盐度超过25%的饱和食盐水样品的进行长时间的稳定分析。 ⑥可实现15分钟内对砷甜菜碱，二甲基砷，亚砷酸根（As3+），砷胆碱，一甲基砷，阿散酸，砷酸根（As5+），卡巴胂，硝苯砷酸，洛克沙砷共10种As形态进行完全分离。（需提供制造商盖章的10种As形态标准曲线上机测试图及色谱分离图证明。） ⑦可实现超低含量的Cr3+和Cr6+形态检测，对于Cr6+可达到0.5ppt的检出限能力。 （10）软件部分： ①操作系统：知名品牌商用电脑，Microsoft ® Windows Win10 ,多任务,多用户系统软件。 ②全自动分析功能(启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准技术与碰撞池技术切换等) ③包含色谱连用的瞬间信号分析软件以便与色谱或激光进样系统等连用。可以满足色谱连用中的数据采集，色谱积分计算，报告输出等功能。 ④实时数据显示,和实时报告显示。 ⑤要求拥有智能化软件包括：智能进样时间和智能冲洗时间，QAQC 软件，可以满足EPA方法的QC要求，智能谱图解释软件. ⑥ICPMS操作软件可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。 （11）仪器性能要求 ①▲标准模式灵敏度 7Li > 80Mcps/ppm 115In > 600Mcps/ppm 238U > 850Mcps/ppm ②标准模式下（No Gas）随机背景：＜1 cps (4.5amu),He 模式随机背景：＜0.5 cps (4.5amu) ③标准模式下，仪器信噪比>220M(1ppm中质量元素溶液，灵敏度/随机背景) ④氧化物离子(CeO+/Ce+)＜2%；双电荷粒子(Ba++/Ba+>)＜3%。 ⑤★仪器检出限（此条作为现场安装验收指标） 9Be元素:＜0.5ppt 115In数元素:＜0.1ppt 209Bi数元素:＜0.1ppt ⑥短期稳定性 10min (RSD): < 2% 。 ⑦长期稳定性 2 hr(RSD): < 3% 。 ⑧质谱校正稳定性: < 0.025 amu/24hr。 |
| 4 | 技术服务和培训 | 1.卖方须在交货日期90天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合。 2.免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。 3.两名人员免费的提高操作培训，培训地点北京或上海。 4.保修期：两年。 5.厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。 6.免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。 |
| 5 | 配置要求 | 1.电感耦合等离子体质谱仪1台 2.镍采样锥2套 3.镍截取锥2套 4.高稳健截取锥嵌片1套 5.高基体截取锥嵌片1套 6.采样锥石墨垫圈20片 7.进样泵管12根 8.废液泵管12根 9.废液毛细管5米 10.样品毛细管3米 11.石英炬管2根 12.石英中心管2根 13.内标加入装置1套 14.内标泵管12根 15.全自动进样器（大于等于240位）1套 16.冷却循环水系统1套 17.操作电脑1台 18.激光打印机1台 19.10KVA不间断电源（2h）1台 |

2.高效液相色谱仪

| 序号 | 要求条目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作条件 | （1）工作电压：220V±10%，50Hz （2）温度：4.0-40.0°C （39.2-104.0°F） （3）湿度：20%-80%，无冷凝。 |
| 2 | 技术参数 (★为实质性响应指标) | （1）四元溶剂管理系统 ①▲色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器 ②集成式漏液管理：漏液传感器与安全漏液处理 ③pH范围：1-12.5 ④★泵压力传感器反馈回路：2路 ⑤压缩补偿：自动、连续 ⑥梯度模式：低压混合，四元梯度，1-4路溶剂任意混合，可扩展到9路溶剂（选配） ⑦流量范围：0.001-5.000 mL/min，增量为0.001 mL ⑧脱气：集成式真空脱气，4个排气仓 ⑨★最大操作压力：9500 psi（全流量范围） ⑩★梯度延迟体积：<1000 μL，不随反压变化 ⑪柱塞清洗：自动，可编辑 ⑫▲流速精度：＜0.075% RSD或±0.020 min SD，基于6次重复进样的结果 ⑬流速准确度：流速为0.5、3.0和5.0 mL/min时，准确度为±1.0% ⑭混合准确度：±0.5%，5%-95%，范围内；0.5-5.0mL/min，不随反压变化 ⑮混合精度：±0.15% RSD或0.04 min SD，基于6次重复进样的结果，不随反压变化 ⑯混合波动（基线噪音）：≤ 0.5 mAU ⑰★梯度变化模式：预编11种梯度曲线，分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型，由色谱软件实现准确控制 ⑱★内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1。内置缓冲盐配置体系数量：≥8。梯度种类：3种（流动相组成变化，流速变化，pH值变化） ⑲智能梯度起始模式：≥3（进样前，进样后，进样同步）,以模拟任意HPLC系统体积 （2）自动进样器管理系统 ①流通针式（FTN）进样模式 ②定量同步：泵和进样器之间可实现进样同步，提高保留时间重现性 ③样品容量：≥95位（2mL样品瓶） ④进样精度：<0.25% RSD ⑤进样准确度：±0.2μL ⑥★样品交叉污染/样品残留：<0.002%（咖啡因），UV条件下 ⑦进样针清洗：集成、主动、可设置 ⑧进样体积：0.1-50μL，增量：0.1μL；可使用扩展定量环最大扩到1000.0μL ⑨最小样品量需求：3μL，使用2mL全回收样品瓶 ⑩进样线性度：>0.999，0.2-50.0μL ⑪进样精度： < 1.0% RSD，0.5-0.9μL < 0.5% RSD，1.0-4.9μL < 0.25% RSD，5.0-1000.0μL ⑫准确度（吸取）：± 0.2μL ⑬自动进样循环时间：<30 s（进样之间） ⑭样品室温度范围：4℃-40℃，增量：0.1℃ 温度准确度：传感器处为± 0.5℃ 稳定稳定性：传感器处为± 1.0℃ ⑮进样次数：每个样品1-99次进样 （3）色谱柱管理器 ①色谱柱容量： 单根色谱柱，最大内径7.8 mm；最长300 mm（带过滤器或保护柱） ②★温度范围： 室温下10℃-65.0℃（带制冷模式柱温箱） 温度准确度 ± 0.5℃ 温度稳定度 ± 0.3℃ ③加热/制冷模式：空气循环 ④溶剂平衡：主动预加热 ⑤★系统配有智能芯片信息记录技术，记录色谱柱使用情况。内容包括色谱柱测试报告及填料特性、50个样品组、使用过程中最小最大柱压力、温度、操作者、进样次数等信息。 （4）检测器 紫外/可见光检测器 ①波长范围：190-700 nm ②带宽：≤5 nm ③波长准确度：±1 nm ④波长重现性：±0.1 nm ⑤测量范围：0.0001-4.0000 AU ⑥检测通道：2个 ⑦基线噪音 单通道：< 5.0×10-6 AU 基线噪音 双通道：< 35 ×10-6 AU ⑧漂移: ≤ 1.0x10-4AU/hr ⑨线性范围：≤ 5% (2.5 AU)，对羟基苯甲酸丙酯，257 nm ⑩光源：氘灯，寿命2000小时或1年 ⑪内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量 ⑫采样频率：80 Hz ⑬★流通池：专利型梯形狭缝池，消除示差折光效应 ⑭内置比色池，实现紫外光谱扫描功能 ⑮池长：10 mm（分析池）；池体积：16.3μL（分析池） ⑯流通池耐压：1000 psi（分析池） ⑰★固定狭缝：保持良好线性和光谱分辨率，简化操作 （5）柱后衍生系统 ①温度范围：室温到 120 ℃ ②★温度稳定性：±0.5 ℃ ③温度重复性：±0.1 ℃ ④▲衍生反应液预加热功能: 有, 对流预加热,保证加热均一性 ⑤▲衍生产物冷却功能: 有,对流冷却,避免了发应生成的衍生产物由于热不稳定可能发生的热降解过程 ⑥衍生泵流速范围：0.05-2.0 ml/min ⑦衍生泵流速最小增量：0.01 ml/min ⑧衍生泵压力范围：0-2500 Psi ⑨衍生泵流速精度：±0.5% RSD ⑩衍生泵流速准确度：±30 ul/min ⑪衍生泵安全性能要求：自动预警 ⑫衍生温控模块安全性能要求：过温保护 ⑬支持标准方法, 尤其是国际公认标准方法的优先考虑 ⑭★柱后衍生系统和高校液相主机为同一厂家品牌 （6）色谱数据管理系统 ①是在最新Windows 10，64中文版操作系统下编写和测试。 ②原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 ③登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。 ④操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 ⑤具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。 ⑥≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。 ⑦≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索。 ⑧报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。 ⑨原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。 ⑩增加中国药典的计算方式，客户可以使用中国药典计算方式计算系统适应性选项。 |
| 3 | 基本配置 | 1.高效液相色谱四元泵1套 2.在线脱气机1套 3.自动进样器1套 4.柱温箱1套 5.样品冷却装置1套 6.柱后衍生系统1套 7.衍生溶剂管理器1套 8.紫外检测器（1套） 9.正相安装包（1套） 10.数据处理系统： （1）硬件要求：市场主流品牌电脑，配i5以上处理器，16g内存，2TB硬盘，windows10或以上专业版64位正版操作系统，激光快速打印机。 （2）相关操作分析软件（整体控制液相色谱及检测器的软件和相应接口）。 11.★配置设备出厂日期1年以内。 |
| 4 | 售后服务 | 1. 制造商免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。 2.两名人员免费的提高操作培训。 3.自测试验收合格起1年内，原厂免费上门维修服务，质保期内免费保养一次。 4.免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。 |

※涉及到技术参数中须提供的证明材料如为外文：

①原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

②翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

二、交付及付款方式

1.交货时间：合同签订后120日内完成供货、安装调试并通过采购人验收合格；

2.付款方式：合同签订后，支付合同款项的70%，尾款30%在货到并验收合格且收到供货方提供的发票后30个工作日内付清，外贸代理公司开具发票(持中标通知书、合同、发票与甲方结算)。

- 第六章 评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法

1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。得分相同的，按投标报价由低到高的顺序推荐。得分且投标报价相同的并列。

2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分（小数点后保留2位），为投标人的总得分。

3.总得分最高的即为第一中标候选人。

4.评分标准：本项目共两个分包，兼投不兼中，评定标顺序为分包一→分包二。注：本次评标办法多分包共享，其中前一分包的中标单位可在后续评标中继续参与评标与定标环节的评比，但不得推荐为第一中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。

2.对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4.监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

5.残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、评标细则：

| 序号 | 评审项 | 满分分值 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格分 | 30分 | 满足招标文件要求且价格最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，小数点保留两位。(有效投标报价为未被评标委员会判定为废标的投标文件。) 注：小微企业优惠政策根据政府采购政策情况评判。 |
| 二 | 企业业绩 | 9分 | 投标人或所投产品制造厂商自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来销售的每份合同都须包含核心产品的同类产品业绩，每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 （须提供合同复印件加盖投标单位公章，合同复印件须清晰可见核心产品名称、甲乙双方单位名称、成交日期等关键内容，供应商提供业绩如为所投产品制造厂商的业绩需提供能证明其为产品制造商的业绩材料，否则不得分。） |
| 三 | 技术响应情况 | 30分 | 技术标准完全满足或高于招标文件要求得满分30分，其中：技术参数中加“★”项为实质性响应指标，有一项不满足，视为无效投标；“▲”项为重要指标，每有一项负偏离扣3分，扣完为止。未加“★”、“▲”项的指标，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 注：技术参数中有要求提供证明材料的须按文件要求提供，未要求提供证明材料的参数以技术条款偏离表为准； 其中涉及到要求提供彩页、说明书、实物照片、操作软件截图和第三方检测机构的检测报告的须加盖制造商公章或其在中国大陆地区销售总代理商公章； 所有材料均需加盖投标单位公章且在技术条款偏离表中清晰注明所在页码位置以便评委查找。 |
| 四 | 项目实施方案 | 12分 | 根据投标人项目实施方案，包含供货准备、进度安排、实施保障等进行打分。 项目实施方案标准规范、人员配置科学合理，实施保障措施严谨可控的得12分；项目实施方案及各项措施较为标准规范，人员配置较为科学合理，实施保障项措施较为严谨可控的得8分；项目实施方案及各项措施不足或一般，实施保障措施等不够严谨可控的得4分。方案不合理或未提供不得分。 |
| 五 | 质量把控及验收方案 | 8分 | 根据投标人提供的质量把控及验收方案进行打分。 质量把控及验收方案科学合理、严谨可控的得8分；质量把控及验收方案较为科学合理、严谨可控的得5分；质量把控及验收方案不足或一般，不够科学合理、严谨可控的得2分。方案不合理或未提供不得分。 |
| 六 | 售后服务方案 | 8分 | 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务人员、售后服务承诺、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行打分。 售后服务方案详细，可操作性强，质保期长及售后服务范围广的得8分；售后服务方案较为详细，可操作性较强，质保期较长及售后服务范围较广的得5分；售后服务方案粗略，质保期基本达到要求，售后服务范围无实质性内容的得2分；方案不合理或未提供不得分。 |
| 七 | 服务响应情况 | 3分 | 根据投标人提供的服务响应情况进行打分。 服务响应时间迅速，抵达现场及时、承诺解决问题周期短的得3分；抵达服务响应时间较迅速，抵达现场较及时、承诺解决问题周期较短的得2分；现场服务响应略有欠缺的得1分；方案不合理或未提供不得分。 |

- 第七章 投标文件的格式及要求

公开招标响应文件

分包（  ）

（正本/副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

联 系 方 式：

日       期：

目录

请投标人编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

资格性审查响应对照表及资格证明材料

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，投标人为自然人的提供其身份证）【复印件加盖投标人公章】。 |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近半年内任一月份的资产负债表和利润表或2024年度审计报告或银行出具的针对本项目的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函，法人或者其它组织成立不满一年不需提供）【复印件加盖投标人公章】。 |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，请提供加盖公章的承诺书【原件】。 |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任一月份纳税及缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章，提供专用收据或社会保险缴纳清单，依法免税的应提供相应文件说明）【复印件加盖投标人公章】。 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【原件】。 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购活动严重违法失信行为记录名单的网页截图【复印件加盖公章】。 |  |  |
| 7 | 投标人如为代理商且所投产品为进口产品的，需提供原厂或总代理商授权证明文件加盖投标单位公章，并明确承担一切售前、售后责任。（授权证明文件须体现所投进口产品的设备名称、项目名称、投标单位名称） |  |  |

注：需后附资格证明材料内容，以上所有材料均须加盖投标单位公章。

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期： 年  月  日

- 一、开标一览表

| 项目名称 | 兽药中非法添加物检测实验室（江苏）仪器第二批采购项目（二次） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | JSTX-NJ2025-006-1 |  |  |  |
| 分包一投标报价 （元） | 液相色谱-质谱联用仪 |  | （小写）： |  |
|  | 超级微波消解仪 |  | （小写）： |  |
|  | 高速冷冻离心机 |  | （小写）： |  |
|  | 合计 |  | （大写）： （小写）： |  |
| 分包二投标报价 （元） | ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪） |  | （小写）： |  |
|  | 高效液相色谱仪(配柱后衍生系统） |  | （小写）： |  |
|  | 合计 |  | （大写）： （小写）： |  |
| 交货时间 | 合同签订后120日内完成供货、安装调试并通过采购人验收合格； |  |  |  |
| 质保期 | 分包一 | 液相色谱-质谱联用仪 |  | 一年 |
|  |  | 超级微波消解仪 |  | 两年 |
|  |  | 高速冷冻离心机 |  | 一年 |
|  | 分包二 | ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪） |  | 两年 |
|  |  | 高效液相色谱仪(配柱后衍生系统） |  | 一年 |
| 核心产品投标品牌 | 分包一：液相色谱-质谱联用仪 |  |  |  |
|  | 分包二：ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪） |  |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | ¨是 ¨否 |  |  |  |

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖章）：

年  月  日

说明：1.开标一览表必须加盖投标单位公章否则视为无效投标。

2.在“投标标的是否全部由小微企业提供”栏后“是”或“否”上打“√”。

- （1）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

- （2）投标人如使用小型企业、微型企业产品投标，请如实填写小型企业、微型企业报价，并按要求提供相应的《中小企业声明函》。

- （3）投标人使用小型企业、微型企业产品投标，小型企业、微型企业服务可给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.单个设备不能超过预算价，高于预算价的作无效标论处；投标单位根据所投分包号填写报价，未投分包内容所在行可自行删除。

4.投标人不得实质性改动开标一览表格式及内容。

二、投标申请及声明

致：（采购人）：               ：

根据贵方（项目名称，项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名，职务)代表投标人   （投标人名称）   ，提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.一旦中标人中标，采购人将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务，交付采购人验收、使用。

5.中标人决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6.与本投标有关的正式联系方式为：

地址：                                    电话：

开户银行   ：                             银行账号：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖章）：

年 月 日

- 三、分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 所投品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖章）：

年  月  日

- 四、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

说明：

1.投标人应根据本招标文件中的“招标项目需求及技术相关要求”的商务要求进行响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的，将被列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加招标采购活动。

3.如果行数不够，请自行增加。

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖章）：

年 月 日

- 五、技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |

说明：

1.投标人应根据本招标文件中第五章招标项目需求及技术相关要求中“技术参数”的要求（包括参数中的每一小项子目）进行逐条响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，技术参数中需提供的证明材料内容附在技术条款偏离表后并在“备注”栏标清页码。

2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的，将被列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

3.如果行数不够，请自行增加。

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖章）：

年  月  日

- 六、投标人登记表

年 月 日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手机号 |  |  | 网址 |  |  |
| 供应商经 营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

- 七、项目组人员配备表

| 类别 名称 |  | 职位名称 | 姓名 | 证书 | 主要资历、经历及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组 人员 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 成员 |  |  |  |  |

说明：

- 1.如果行列数不够，请自行增加。

- 2.具体子目根据评分标准中的要求填写并附相关证明材料，证明材料均需加盖投标单位公章。

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖章）：

年  月  日

- 八、项目实施方案

(投标人根据项目需求中的相关要求并结合评分细则中的内容自行编制，格式自制)

- 九、服务承诺书

| 服 务 内 容 |  |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖章）：

年  月  日

注：此表不够可复制和放大

十、业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主方 | 项目内容 | 合同金额(万元) | 签订合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

说明：

1.如果行列数不够，请自行增加。

2.具体子目根据评分标准中的要求填写并附相关证明材料，证明材料均需加盖投标单位公章。

投标人法定代表人或授权代表姓名（签字）：

投标人名称：（盖章）

年 月 日

- 十一、相关附表格式

- 附 件1：法定代表人/单位负责人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：         年龄：         职务：

系                          的法定代表人/单位负责人。为服务           的项目，签署上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

年  月  日

- 附 件2：法定代表人/单位负责人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　     　　　　（投标人名称）的法定代表人/单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　　　（姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加　　　　　　（项目名称及分包号）　      标段的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　联系方式：

投标人（盖章）：

法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：

年  月  日

附：

（法定代表人及代理人身份证复印件粘贴处）

附 件3：无重大违法记录声明

：

我单位                                       （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（公章）：

年  月  日

附 件4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人名称（公章）：

年  月  日

附 件5：中小企业声明函（货物）（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（采购人）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.本采购文件中明确的所属行业为制造业。

4.请自行对照工信部联企业【2011】300号划型标准填写，切勿主观判断。

附 件6：属于监狱企业的证明文件（如有）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)

出具的属于监狱企业的证明文件）

附 件7：残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：       ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1.投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

投标人名称（公章）：

年  月  日

评分细则对照表（注：此表须放在投标文件首页）

| 序号 | 评审项 | 满分分值 | 评 审 标 准 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格分 | 30分 | 满足招标文件要求且价格最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，小数点保留两位。(有效投标报价为未被评标委员会判定为废标的投标文件。) 注：小微企业优惠政策根据政府采购政策情况评判。 |  |
| 二 | 企业业绩 | 9分 | 投标人或所投产品制造厂商自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来销售的每份合同都须包含核心产品的同类产品业绩，每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 （须提供合同复印件加盖投标单位公章，合同复印件须清晰可见核心产品名称、甲乙双方单位名称、成交日期等关键内容，供应商提供业绩如为所投产品制造厂商的业绩需提供能证明其为产品制造商的业绩材料，否则不得分。） |  |
| 三 | 技术响应情况 | 30分 | 技术标准完全满足或高于招标文件要求得满分30分，其中：技术参数中加“★”项为实质性响应指标，有一项不满足，视为无效投标；“▲”项为重要指标，每有一项负偏离扣3分，扣完为止。未加“★”、“▲”项的指标，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 注：技术参数中有要求提供证明材料的须按文件要求提供，未要求提供证明材料的参数以技术条款偏离表为准； 其中涉及到要求提供彩页、说明书、实物照片、操作软件截图和第三方检测机构的检测报告的须加盖制造商公章或其在中国大陆地区销售总代理商公章； 所有材料均需加盖投标单位公章且在技术条款偏离表中清晰注明所在页码位置以便评委查找。 |  |
| 四 | 项目实施方案 | 12分 | 根据投标人项目实施方案，包含供货准备、进度安排、实施保障等进行打分。 项目实施方案标准规范、人员配置科学合理，实施保障措施严谨可控的得12分；项目实施方案及各项措施较为标准规范，人员配置较为科学合理，实施保障项措施较为严谨可控的得8分；项目实施方案及各项措施不足或一般，实施保障措施等不够严谨可控的得4分。方案不合理或未提供不得分。 |  |
| 五 | 质量把控及验收方案 | 8分 | 根据投标人提供的质量把控及验收方案进行打分。 质量把控及验收方案科学合理、严谨可控的得8分；质量把控及验收方案较为科学合理、严谨可控的得5分；质量把控及验收方案不足或一般，不够科学合理、严谨可控的得2分。方案不合理或未提供不得分。 |  |
| 六 | 售后服务方案 | 8分 | 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务人员、售后服务承诺、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行打分。 售后服务方案详细，可操作性强，质保期长及售后服务范围广的得8分；售后服务方案较为详细，可操作性较强，质保期较长及售后服务范围较广的得5分；售后服务方案粗略，质保期基本达到要求，售后服务范围无实质性内容的得2分；方案不合理或未提供不得分。 |  |
| 七 | 服务响应情况 | 3分 | 根据投标人提供的服务响应情况进行打分。 服务响应时间迅速，抵达现场及时、承诺解决问题周期短的得3分；抵达服务响应时间较迅速，抵达现场较及时、承诺解决问题周期较短的得2分；现场服务响应略有欠缺的得1分；方案不合理或未提供不得分。 |  |