项目概况

医疗设备一批招标项目的潜在投标人应在苏采云系统上通过网上报名获取招标文件，并于2025年5月21日13点00分（北京时间）前提交电子投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2025-0104

2、项目名称：医疗设备一批

3、采购方式：√公开招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商□询价

4、预算金额及最高限价：

第一包：壹佰万元整（人民币1000000.00元）。

第二包：柒拾肆万贰仟元整（人民币742000.00元）。

第三包：捌拾万元整（人民币800000.00元）。

第四包：壹佰肆拾壹万叁仟元整（人民币1413000.00元）。

每个分包的投标总价不得超过对应采购预算，否则其对应分包将作无效投标处理。

5、采购需求：

本项目共四个分包，供应商可以投其中一个分包，也可以投多个或全部分包。

第一包采购需求概况：检验科设备

全自动尿液分析系统等设备主要用于检验科检查、诊断等使用。

注：包括全自动尿液分析系统一套，全自动尿液分析仪一台，血液分析流水线--五分类血球一套，荧光免疫模块一套、生化分析仪及前处理系统一套，全自动粪便分析仪一台，电解质分析仪一套，不接受进口产品。

第二包采购需求概况：眼耳鼻喉科设备

视力筛查仪、非接触眼压计等设备主要用于五官科检查、诊断等使用。

注：包括视力筛查仪一台，非接触眼压计一台，角膜验光仪一台，回弹式眼压计一台，眼科A/B超声诊断仪一台，耳鼻喉治疗台一套，不接受进口产品。

第三包采购需求概况：数字X线摄影系统（DR）

数字X线摄影系统（DR）用于拍摄头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的摄影系统。

注：包括数字X线摄影系统（DR）一台，不接受进口产品。

第四包采购需求概况：呼吸睡眠相关设备

多导睡眠分析系统、睡眠呼吸初筛设备、精神压力分析仪等设备用于呼吸睡眠相关分析。

注：包括多导睡眠分析系统一套（睡眠分析系统1套，多导睡眠记录仪2台），睡眠呼吸初筛设备二套，精神压力分析仪一台，脑反射治疗仪一台，团体生物反馈设备一套，经颅磁刺激治疗仪一台，心理评估量表软件一套，不接受进口产品。

6、合同履行期限：合同签订生效后，在收到采购方通知30天内交货送至指定地点并安装调试完成。

7、本项目不接受联合体投标。

8、本次采购共分为四个分包，投标人可选择其中一个分包参与投标亦可二个分包全部参与，但每家供应商最多只能中标一个分包。分包评审顺序按数字自然排列顺序,进入每个分包评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各分包评审中中标的供应商，不再具有该分包的得标权）的供应商不得少于3家，否则该分包采购失败。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

具有所投产品生产（经营）许可资格。

3、落实政府釆购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

4.其他要求：

4.1供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取招标文件

1、时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2、方式：网上报名

（1）申领CA

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：供应商确认参与后自行免费下载采购文件。

（5）提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（6）供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

3、售价：无。

4、本项目采用网上投标电子评标方式。

四、提交投标文件截止时间、开标时间

1、提交投标文件截止时间：2025年5月21日13：00（北京时间）

2、开标时间：2025年5月21日13：00（北京时间）

3、供应商解密开始时间：2025年5月21日13：00（北京时间）

4、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

5、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。

7、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

2、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

3、本次招标不收取投标保证金。

4、公告媒体：江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

采购人：常熟市琴川街道社区卫生服务中心

联系人：张弛

联系电话：0512-52157301

联系地址：苏州市常熟市虞山镇九里大街8号

2、采购代理机构信息

名  称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地  址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848

3、项目联系方式

项目联系人：王仕倩、吕兆莉、吴帆、叶钧

电  话：0512-65158848

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

招 标 文 件

项目名称：医疗设备一批

项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2025-0104

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2025年4月

目录

第一章投标邀请

第二章投标人须知专用条款

第三章投标人须知通用条款

一、总则

二、招标文件的说明

三、投标文件的编制

四、投标文件的提交

五、开标与评标

六、授予合同

第四章项目需求

第五章评审因素和评分标准

第六章合同格式

一、合同通用条款

二、合同专用条款

第七章投标文件组成与格式

一、投标函

二、开标一览表

三、报价明细表

四、技术参数响应及偏离表

五、投标设备详细配置表

六、投标设备综合性能及规格说明

七、质量保证及售后服务承诺

八、商务条件响应及偏离表

九、项目业绩一览表

十、设备的安装、调试

十一、资格证明文件

附件一法定代表人授权书

附件二投标人资格声明

附件三投标保证承诺书

附件四中小企业声明函

附件五残疾人福利性单位声明函

# 第一章投标邀请

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2025-0104

2、项目名称：医疗设备一批

3、采购方式：√公开招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商□询价

4、预算金额及最高限价：

第一包：壹佰万元整（人民币1000000.00元）。

第二包：柒拾肆万贰仟元整（人民币742000.00元）。

第三包：捌拾万元整（人民币800000.00元）。

第四包：壹佰肆拾壹万叁仟元整（人民币1413000.00元）。

每个分包的投标总价不得超过对应采购预算，否则其对应分包将作无效投标处理。

5、采购需求：

本项目共四个分包，供应商可以投其中一个分包，也可以投多个或全部分包。

第一包采购需求概况：检验科设备

全自动尿液分析系统等设备主要用于检验科检查、诊断等使用。

注：包括全自动尿液分析系统一套，全自动尿液分析仪一台，血液分析流水线--五分类血球一套，荧光免疫模块一套、生化分析仪及前处理系统一套，全自动粪便分析仪一台，电解质分析仪一套，不接受进口产品。

第二包采购需求概况：眼耳鼻喉科设备

视力筛查仪、非接触眼压计等设备主要用于五官科检查、诊断等使用。

注：包括视力筛查仪一台，非接触眼压计一台，角膜验光仪一台，回弹式眼压计一台，眼科A/B超声诊断仪一台，耳鼻喉治疗台一套，不接受进口产品。

第三包采购需求概况：数字X线摄影系统（DR）

数字X线摄影系统（DR）用于拍摄头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的摄影系统。

注：包括数字X线摄影系统（DR）一台，不接受进口产品。

第四包采购需求概况：呼吸睡眠相关设备

多导睡眠分析系统、睡眠呼吸初筛设备、精神压力分析仪等设备用于呼吸睡眠相关分析。

注：包括多导睡眠分析系统一套（睡眠分析系统1套，多导睡眠记录仪2台），睡眠呼吸初筛设备二套，精神压力分析仪一台，脑反射治疗仪一台，团体生物反馈设备一套，经颅磁刺激治疗仪一台，心理评估量表软件一套，不接受进口产品。

6、合同履行期限：合同签订生效后，在收到采购方通知30天内交货送至指定地点并安装调试完成。

7、本项目不接受联合体投标。

8、本次采购共分为四个分包，投标人可选择其中一个分包参与投标亦可二个分包全部参与，但每家供应商最多只能中标一个分包。分包评审顺序按数字自然排列顺序,进入每个分包评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各分包评审中中标的供应商，不再具有该分包的得标权）的供应商不得少于3家，否则该分包采购失败。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

具有所投产品生产（经营）许可资格。

3、落实政府釆购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

4.其他要求：

4.1供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取招标文件

1、时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2、方式：网上报名

（1）申领CA

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：供应商确认参与后自行免费下载采购文件。

（5）提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（6）供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

3、售价：无。

4、本项目采用网上投标电子评标方式。

四、提交投标文件截止时间、开标时间

1、提交投标文件截止时间：2025年5月21日13：00（北京时间）

2、开标时间：2025年5月21日13：00（北京时间）

3、供应商解密开始时间：2025年5月21日13：00（北京时间）

4、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

5、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。

7、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

2、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

3、本次招标不收取投标保证金。

4、公告媒体：江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

采购人：常熟市琴川街道社区卫生服务中心

联系人：张弛

联系电话：0512-52157301

联系地址：苏州市常熟市虞山镇九里大街8号

2、采购代理机构信息

名  称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地  址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848

3、项目联系方式

项目联系人：王仕倩、吕兆莉、吴帆、叶钧

电  话：0512-65158848

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

# 第二章投标人须知专用条款

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：医疗设备一批 项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2025-0104 |
| 2 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。 （2）供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交。按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。 |
| 3 | 电子投标文件解密开始时间 | 2025年5月21日13：00（北京时间） |
| 4 | 开标时间 地点 | 时间：2025年5月21日13：00（北京时间） 开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 评标地点：常熟市香山北路9号三楼公共资源交易中心开标室（投标人无需到场） |
| 5 | 投标 保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 6 | 履约 保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 自投标截止之日起六十（60）天 |
| 8 | 中标 服务费 | 各分包供应商自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用；本次采购项目中标服务费由中标供应商支付。在领取中标通知书和合同书时须向采购代理机构支付中标服务费。 收费标准：预算金额的100万及以下部分费率为1.05%； 预算金额的100万以上－500万部分费率为0.77%。 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司常熟分公司 账号：10524001040012341 开户银行：中国农业银行股份有限公司常熟虹桥支行 |
| 9 | 信用查询 | 采购代理机构将对投标人的诚信记录进行查询，如存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的，作无效投标处理。 |
| 10 | 注意事项 | （1）本项目不接受联合体投标。 （2）法定代表人为同一人的不同单位，不得参加同一项目投标或未划分分包的同一投标项目投标，违反此规定的投标作无效投标处理。 |
| 11 | 投标人 资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）具有所投产品生产（经营）许可资格。 （7）本项目非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。 |
| 12 | 投标文件的构成 | 封面 目录 ★（1）投标函 ★（2）开标一览表 ★（3）投标分项报价表 ★（4）技术参数响应偏离表 ★（5）投标货物的医疗器械注册证 （6）投标货物详细配置表 （7）投标货物综合性能及规格说明 （8）质量保证及售后服务承诺 ★（9）商务条件响应偏离表 （10）项目业绩一览表 （11）设备的安装、调试、对接方案 ★（12）资格证明文件（内容详见第七章《投标文件组成与格式》） 备注：（1）其中加“★”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。 （2）上述所有投标内容均应包含在电子投标文件中，按规定一并上传到苏采云系统。 |
| 13 | 线上参加开标（开启）会方式 | 线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态 |

第三章投标人须知通用条款

## 一、总则

1、适用范围及解释权

1.1 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所指定项目的招标采购活动。

1.2 本招标文件的解释权属于本项目采购代理机构（以下简称“代理机构”）。

2、定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2.2 “投标人”系指向代理机构提交投标文件的供应商。

2.3 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、合格投标人的条件

3.1 合格的投标人应当符合以下条件：详见《投标人须知专用条款》中投标人资格要求。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标项目中标服务费要求详见《投标人须知专用条款》，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

## 二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

第一章投标邀请

第二章投标人须知专用条款

第三章投标人须知通用条款

第四章项目需求

第五章评审因素和评分标准

第六章合同格式

第七章投标文件组成与格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注本招标公告网站上更正公告栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。

3、质疑

3.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

3.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。

3.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

3.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

收件人：祝丽林

联系电话：0512-65158848

通讯地址：苏州市干将西路1296号1幢17层（深业姑苏中心）

## 三、投标文件的编制

1、投标文件构成

1.1 投标文件的构成：详见《投标人须知专用条款》。

2、投标文件编写说明

2.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定编制投标文件及提供全部资料（包括但不限于加“★”项目规定的内容），或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，将可能导致其投标被拒绝。

2.2 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求投标人提供翻译文件。

2.3 除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

2.4 如无特别说明，所有报价均以人民币元为计价单位。

2.5 投标人应对本项目作整体报价，不得拆分，否则其投标无效；

2.6 代理机构不接受可选择的投标方案和报价；任何可选择的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

2.7 投标人必须保证所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会或代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

2.8 制作电子投标文件的流程详见附件。

3、电子投标文件制作

3.1 电子投标文件：详见《投标人须知专用条款》。

4、投标文件的签署、盖章

4.1 投标人在投标文件的投标函中请加盖电子签章，包括单位和法定代表人（或授权代表）章。如投标文件中未加盖电子签章的作无效投标处理。

4.2 由投标人授权代表签署投标文件的，应附有法定代表人授权书。授权书上应加盖电子签章，包括单位和法定代表人章。但法定代表人签署投标文件的不需提供授权书。

## 四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

（4）电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

（5）未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

（6）投标报价（编制）要求的说明

（7）除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（8）投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

（9）投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分包投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个分包，也可以投全部分包，但各分包应分别计算填写单价和总价。

（10）一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

（11）投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

（12）最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

2、投标截止时间

2.1 投标人必须在招标文件规定的投标截止时间之前将电子投标文件上传到苏采云系统。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。在此情况下，招标文件收受人和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

3、投标文件的补充、修改和撤回

3.1 投标人在投标截止时间之前，可以对其已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

3.2 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期届满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

4、投标保证金

本项目不收取投标保证金

5、投标有效期

5.1 投标有效期为招标文件规定的投标截止之日起六十（60）天。承诺的投标有效期少于该规定期限的投标将被拒绝。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝接受代理机构的这种要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，招标文件在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 五、开标与评标

1.1远程开标

1.1.1代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.1.2进入解密环节后，投标人应在30分钟内使用CA锁完成解密，如超出该时间，作无效标处理。

1.1.3开评标过程中，如投标人因所在区域出现断电、断网或其他不可预见原因导致无法参与开评标流程的，该投标人视为无效响应。

1.2现场开标

1.2.1 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.2.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

1.3开标时间、解密时间均以开标大厅的时间为准。

1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由五人以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并根据采购方委托从中确定中标人。

2.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密等予以保密。

3、对投标文件的审查

3.1首先对投标文件进行初审，投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将通过供应商上传的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询记录证明，确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

如为接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

3.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

3.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统要求的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标人，其他同品牌投标人不作为中标人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

4、投标文件的澄清（若有）

4.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2澄清方式

4.2.1远程澄清

需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.2.2文字澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但不得改变投标文件的实质性内容。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

5、投标文件的比较和评价

5.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性检查的投标进行综合比较和评价。

5.2 评标采用综合评分法，具体评审因素和评分标准见招标文件“第五章 评审因素和评分标准”。

6、评标过程的保密性

6.1 开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、比较和评价投标有关的资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

6.2 在评标过程中，如果投标人试图向代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

6.3 评标结束后，不退还投标文件。

7、废标

7.1 有下列情形之一者，应予无效标：

7.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

7.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

7.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

7.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

7.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.6未通过符合性审查的。

7.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

7.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7.1.10不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；

7.1.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）（如属）

7.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

7.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

7.2废标条款

7.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

7.2.3因重大变故，采购任务取消的。

7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

7.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、授予合同

1、合同授予标准

1.1 评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

1.2 评委会根据排列情况并根据采购人委托直接确定中标人。中标人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2、中标通知书

2.1 评标结束后，代理机构将在规定的时间内向中标人发出中标通知书。

2.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

2.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

3、签订合同

3.1 采购合同由中标人与采购人签订，中标人应按中标通知书规定与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件和澄清内容、中标通知书等均为签订合同的依据。

3.2 如果中标人没有按照规定签订合同，其中标资格将被取消。在此情况下重新组织采购。

3.3 合同一式四份，中标人、采购人、交易中心、代理机构各执一份，具有同等法律效力。

# 第四章项目需求

一、项目名称：医疗设备一批

二、项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2025-0104

三、采购项目及数量要求：

| 分包号 | 采购人 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常熟市琴川街道社区卫生服务中心 | 检验科设备 （包括全自动尿液分析系统一套，全自动尿液分析仪一台，血液分析流水线--五分类血球一套，荧光免疫模块一套、生化分析仪及前处理系统一套，全自动粪便分析仪一台，电解质分析仪一套） | 1批 | ①不接受进口产品； ②其中生化分析仪及前处理系统为核心产品。 |
| 2 |  | 眼耳鼻喉科设备 （包括视力筛查仪一台，非接触眼压计一台，角膜验光仪一台，回弹式眼压计一台，眼科A/B超声诊断仪一台，耳鼻喉治疗台一套） | 1批 | ①不接受进口产品； ②其中视力筛查仪，为核心产品。 |
| 3 |  | 数字X线摄影系统（DR） | 1台 | 不接受进口产品 |
| 4 |  | 呼吸睡眠相关设备 （包括多导睡眠分析系统一套（睡眠分析系统1套，多导睡眠记录仪2台），睡眠呼吸初筛设备二套，精神压力分析仪一台，脑反射治疗仪一台，团体生物反馈设备一套，经颅磁刺激治疗仪一台，心理评估量表软件一套） | 1批 | ①不接受进口产品；②其中团体生物反馈设备为核心产品。 |

四、技术性能及参数要求：

第一包：检验科设备

（一）全自动尿液分析系统一套

1、产品要求：一次采样，即可完成尿液样本的常规分析以及有形成分的定量、定性分析。

2、测试原理：要求通过尿干化学采用图像扫描分析；尿有形成分分析采用平面鞘流及数字成像自动识别；

★3、检测项目：干化学测试项目≥14项，并提供微量白蛋白和肌酐的比值参数（ACR比值）、蛋白质和肌酐比值（PCR比值）；有形成分自动识别测试项目≥25项；理学：颜色、浊度、比重、电导率、渗透压共计5项；红细胞形态学 4 项报告参数

4、检测速度：干化学测试模式≥300个/每小时；有形成分测试模式≥120个/每小时；联合测试模式≥120个/每小时

5、试纸仓容量：≥400 条试纸

6、拓展联机功能：可两台联机成模块化流水线进行测试

7、拓展功能：可进行脑脊液、胸腹水、妇科分泌物等体液检测项目

8、急诊测试：可进行单个样本的急诊测试

9、密闭样本采样：系统支持密闭样本的直接采样（穿刺采样），无需人工开盖

10、图像显示功能：可显示并存储在加入样本反应后的尿试纸条图像，及有形成份的真实图像，用于结果审核与查阅等方面

11、有形成分拍图量：≥2000帧/样本

12、原图查询功能：可显示并存储有形成份的真实全景图片，支持视频回放以及单帧回放

13、存储与查询：≥40万个结果，可实时查询，断电后存储数据不丢失

14、报告打印：可同时打印尿干化学及有形成分的检测结果，并显示有形成份真实图像

15、数据接口：具有与实验室信息系统进行通信的数据接口，可与实验室信息系统进行通信互联

16、输入输出端口：具备鼠标接口、键盘接口、USB 接口、串口、网络接口、视频输出口、音频输出口

17、试管位号与试管架号自动检测：分析系统可自动识别试管位号与试管架号

18、样本量检测：采用液面感应技术，当测试样本量不足时有报警提示。

（二）全自动尿液分析仪一台

1、测试项目：维生素C、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、PH、肌肝、微白蛋白、尿钙、颜色、微白蛋白/肌酐等项目

2、检测系统：采用CIS 接触式图像传感器检测系统

3、测试速度：≥300个样本/h

4、送样系统：直排式批量连续进样，一次可放置≥110个标本（选配扩展至250个标本），采用通用十联试管架。

5、显示屏：触摸式彩色液晶显示屏

6、存储器容量：仪器内部存储≥30万条数据，无需外接存储设备

7、试纸仓容量：≥200条试纸

8、外部通讯接口：串口、USB 接口、网络接口可与医院网络连接

9、尿样需求量：≤2mL

10、急诊功能：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能

11、采样方式：采用液面感应，当样本量不足时会发出报警提示

12、图像显示功能：可显示并存储在加入样本反应后的尿试纸条图像，及有形成份的真实图像，用于结果审核与查阅等方面

13、仪器检测封闭操作：测试过程处于全封闭式，符合生物安全要求

14、仪器自动抛弃废试纸条：测试过的废试纸条能够自动地被抛弃进入废料盒中

15、滴样方式：三维矩阵式高速滴样

16、生产厂家具有通过 SFDA 注册的配套尿试纸、质控液（提供相关证明材料）

（三）血液分析流水线--五分类血球一套

1.检测方法：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA 检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

★2.报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA 报告参数≥1个。

★3.单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110 个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC+ CRP ≥100 样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100 样本/小时。

★4.进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测 CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测 CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA 用血量≤20μl。

5.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置。

6.末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标 本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。

7.末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、 SAA检测，有急诊插入功能。

8.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

9.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。

10.全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理,需提供原厂配套网织红校准品。

11.具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。

12.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

13.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量（8 倍）来保证血小板检测精度，也可以手动选择8倍进样检测模式。

14.具有对 EDTA 依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可 自动加测光学法血小板，光学法血小板对聚集血小板的解聚率≥80%。

15.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

16.具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。

17.配备原厂中文报告及数据处理系统，血液分析仪主机自带≥10寸彩色液晶触摸屏。

18.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）×109/L，红细胞：（0-8.6）×1012/L，血小板：（0-5000）×109/L，血红蛋白：0-260g/L。

19.血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1 ×109/L，红细胞≤0.02 ×1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5×109/L。

★20.CRP 线性范围：0.2~320mg/L。

21.SAA 线性范围：5~350mg/L。

22.全血 CRP 检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。

23.血球分析仪无需外接气源装置。

24.能提供配套的质控物和校准物，并提供校准物溯源性文件。

（四）荧光免疫模块一套

1.通道：≥12个独立通道，支持任意急诊位

2.测试速度：最高120T/H

3.测试原理：量子点荧光免疫法

4.样本量：最大 50 个样本

5.样本类型：全血、血浆、血清、指尖血、洗脱液

6.样本条码扫描：内置样本条码扫描仪

7.整机功能：自动进样，自动混匀、自动穿刺、自动加样、自动稀释、自动孵育、自动丢卡、高低试管检测，试剂除湿，支持急诊，液面检测

8.可检测项目：甲乙流、肺支、支原体、衣原体等

（五）生化分析仪及前处理系统一套

1.前处理系统

★1.1全自动样本处理系统包括输入模块、离心模块、接口模块、去盖功能，且各模块独立存在，可随时增减各功能模块，各模块均有声光报警提示。

1.2全自动样本处理系统的各个功能单元同标准对接功能。

1.3所有工作单元均有原厂防护罩，物理隔绝样本和工作人员的接触，以确保生物安全和防止来自环境的污染。

1.4系统具有独立的样本输入和分类输出功能，可同时进行样本的输入与分类输出。处理能力≥800样本/小时。

1.5样本输入输出模块同时容纳≥500样本。

1.6单个离心模块（离心机构）速度≥500样本/小时。

1.7去盖处理能力≥800样本/小时。

1.8样本单管运输，底座使用 RFID 进行识别样本。

1.9系统具有自动识别条码信息，依据条码信息全程跟踪样本管的分配。

★1.10生化分析仪可与同品牌免疫分析仪及全自动样本处理系统（包含：输入模块、离心模块、接口模块去盖功能）联机组合使用，便于后续增加分析模块。

2.生化分析仪

★2.1单模块测试速度：生化比色分析恒速≥2000测试/小时，搭配ISE模块综合测试速度≥2400测速/小时。

2.2糖化血红蛋白检测：具有机内自动溶血功能全血上机检测。

2.3波长数量及范围：波长数量≥16个；范围要求 340nm-850nm。

2.4吸光度线性范围：0 Abs-3.5Abs。

★2.5温控方式：恒温循环水浴方式，控温精度要求达到 37℃±0.1℃。

2.6样本量：1.5ul-30ul,0.1ul 步进。

2.7试剂量：10ul-270ul,1ul步进。

2.8反应位：≥432个无需扩展。

2.9反应杯材质：可重复使用的塑料比色杯。

2.10最小反应液体积：≤70ul。

2.11分注定量系统：高耐磨陶瓷芯分注泵。

2.12系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品。须提供试剂配套项目≥90项（同一试剂不同方法学按一个试剂项目计算）。

3.免疫分析仪

★3.1单模块检测速度：≥600T/h。

3.2检测原理：直接化学发光。

3.3试剂位：≥36个/模块。

3.4反应杯装载：一次性装载≥1600个。

3.5检测项目：甲功、性激素、肿瘤标志物（有异常凝血酶原）、代谢、心肌、传染病、 贫血、肝纤维化、骨代谢、高血压、炎症、糖尿病等。

3.6吸样方式：钢针吸样；样本针具备液面探测、堵针检测、碰撞检测功能。

4.其他

USB接口、双向通讯，可与医院信息管理系统连接，可连接医院 Lis 系统，操作软件免费开放。

（六）全自动粪便分析仪一台

1.检验要求：可检测、确证显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分；可对标本自动拍照，进行颜色、性状等理学指标分析；粪便隐血：可自动分析粪便隐血项目，支持血红蛋白-转 铁蛋白免疫双联法，血红蛋白化-免双联法；可自动分析轮状病毒、腺病毒、幽门螺旋杆菌等免疫法检测结果。

2.进样方式：全自动轨道式自动进样，≥50个进样试管位。

3.粪便处理器

3.1取样勺多触点，方便病人多点取样；

3.2双侧螺旋桨式动态滤网，病理成分回收率在 80%以上。

3.3全密封，样本传送、检测及回收过程全密封，降低生物感染风险，可气动传输。

4.镜检加样装置：一次性可容纳不少于6个样本同时排队沉淀。

5.急诊功能特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测。

6.检测速度：综合速度≥80个标本/小时。

（七）电解质分析仪一台

1.检测项目：含钾离子，钠离子，氯离子，游离钙离子，游离镁离子（K'，Na'，Cl，iCa，iMg)；

2.方法学：微流控干式电化学法；

3.工作：可电源供电，可自带电池供电，电池供电连续测试次数≥50次；

4.数据接口：具有USB接口，串口、网络接口、有线网络链接，可直接连接LIS系统；

5.标本量：实际用血量≤150uL；

6.样本类型：静脉全血、血清、血浆；

7.质控体系：电子质控卡和质控品两种质控方式，提供原厂配套三级质控品。

第二包：眼耳鼻喉科设备

（一）视力筛查仪参数一台

1.双目型，可筛查单眼/双眼；

2.彩色触摸显示屏≥5.0英寸，显示屏分辨率≥800×480像素；

3.屈光检测：全自动；

4.筛查内容：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、眼位照相、瞳孔大小；

5.测量和分析的检测结果超出设定的正常值时，机器自动给出潜在的视力风险提示，并以红色的显示测量结果，在大规模筛查时，红色提示能有效避免漏诊；

6.具有检测斜视、红光反射、眼球震颤功能；

7.球面度DS：范围-7.5OD～+7.5OD； 分辨率0.25D/0.01D； 精度 ±0.5OD（-7.5OD～+7.5OD）；

8.柱面度DC： 范围0.00D～3.00D； 分辨率0.25D/0.01D；. 精度±0.50D；

9.轴位Axis:范围0°～180°；分辨率：1° 精度：±5°（0.1D～3.0D）；

10.瞳孔直径：范围4.0mm～9.0mm；分辨率：0.1mm；精度：±0.1mm；

11.瞳距:范围35mm~80mm；分辨率：1mm；精度：±1mm；

★12.工作距离:1m、0.2m,仪器中须具有距离切换功能（提供操作手册或仪器界面截图）；

13.测量时间 :~1s；

14.距被测者距离提示：系统主动测距提示过远或过近。并以背景颜色区分是否在正确测量范围内；

★15.具有屈光换算裸眼视力功能，直接在仪器测试结果界面同步显示。

16.打印接口：Wi-Fi、USB、蓝牙；

17.电池可充电锂电池，续航不少于6小时，可手动拆卸进行替换；

18.满电测试数据量：一块电池满电后测试使用不少于1500个数据；

★19.具有升级自助筛查模式，无需专人操作，自动完成测试；

20.在蓝牙模式下可与手机连接并把检测结果传输到手机上；

21.在WIFI模式下可与手机连接并把检测结果传输到手机上；

22.可使用手机通过APP输入信息即可汇总到仪器中，进行大规模筛查工

作时，无比简捷的信息输入功能，使信息录入简单化;

23.固视目标：多个笑脸图像，提高小孩子的注意力从而提高数据的准确率；

24.固视目标：蜂鸣器、闪光灯以及固视图标，随机闪烁、声音刺激；

25.主机前端需要设计为圆形，能更好掌握机器，促使操作者更稳定操作设备提高准确率；

26.提供筛查测量结果与电脑验光仪的医疗机构权威实验报告；

★27.仪器界面具有显示等效视力功能（需提供仪器界面图片）；

28.可在同一个人信息档案进行再次筛查，并新建病例；可对被测试者进行重新测试，并保留全部个人信息新建病例；

29.报告形式：便签报告或A4彩色图文报告；

30.信号光LED中心波长为850nm±15nm,单个LED功率不大于25mW;固视光LED中心波长为565nm±15nm,单个LED功率不大于0.1mW；

31.充电器：满足GB9706.1的要求或达到医用电气设备同等安全要求；

32.产品测试结果标准必须符合《江苏省视力筛查屈光和视力建议标准》；

33.仪器须支持直接连接打印机进行测试结果的A4纸打印功能；

34.仪器在开机、关机时屏幕须有人性化的开机/关机提示界面；

35.仪器输入为全中文，非英文和拼音输入，须提供实际仪器截屏证明；

36.打印报告姓名、性别、左眼、右眼、球镜、散光、轴位、等效球镜、瞳孔大小、垂直固视、水平固视、瞳孔距离全部为中文，非英文及拼音输入，须提供打印报告证明；

（二）非接触眼压计一台

1.测量范围：0~30mmHg(0~40hPa)；0~60mmHg(0~80hPa)；

2.测量偏差：不大于士1mmHg(1.33hPa)；

3.最高喷气压强：不大于82.5mmHg(110hPa)；

4．调节范围：测试头左右位移调节范围80mm以上测试头前后位移调节范围40mm以上测试头上下位移调节范围30mm以上颌托支架移动调节范围40mm以上；

5.测量模式：可以选择全自动或半自动模式进行测量；在全自动模式下，点击启动会依次对左右眼进行自动找眼并对焦打眼；在半自动模式下，手动对焦后，点击启动会进行对焦喷气；可设置自动测量次数：一次／三次；

6.安全限位：可以设置电机向前移动的最远距离，避免触碰人眼；

7.显示方式：≥10.1英寸彩色显示屏

8.报告打印：可选择打印标准报告或热敏报告；机器内置热敏打印机，可直接打印热敏报告；

9.传输：可选择 Socket 或 HTTP 传输协议；

10.连接端口：USB2.0、网口

11.电压／频率/功率：AC 220V/50Hz  220VA

（三）电脑角膜验光仪一台

1.球镜：-25D～+22D（0.12D/0.25D精度）

2.柱镜：0D～±10D（0.12D/0.25D精度）

3.轴向：0°～180°（1°和5°精度）

★4.最小瞳孔直径：φ2.0mm

5.角膜曲率半径：5.00mm～10.00mm（0.01mm精度）

6.角膜折射率参数：1.3375

7.角膜屈光参数：67.5D～33.75D（0.12D/0.25D精度）

8.角膜散光：0D～±10D（0.12D/0.25D精度）

9.角膜散光轴向：0°至180（1°和5°精度）

★10.操作方式：≥8.5英寸彩色触摸屏以及操纵杆两种操纵模式。

★11.旋转棱镜测量系统，在瞳孔直径为2mm的情况下仍可保证测量数据的准确和可靠性。

12.瞳距测量范围：20～85mm（0.5 mm精度）

13.数据传输方式：USB(输入), RS-232C(输出)，LAN(输出)

14.电源：100-240V 交流，50-60Hz，30-70VA

（四）回弹式眼压计一台

1.测量范围：3mmHg~70mmHg；

2.测量误差：士1.5mmHg(3mmHg≤被测眼球内压≤25mmHg)；士2.5mmHg(25mmHg＜被测眼球内压≤70mmHg)；

3.可实现立式和卧式测量；

★4.无线传输打印数据。

（五）眼科A/B超声诊断仪一台

★1.探头频率：10 MHz 静音探头

2.扫描方式：扇形扫描

3.放大功能：多级连续放大，实时放大

4.分辨力：轴向≤0.2mm侧向≤0.4mm

5. B 超几何位置精度：横向≤3% 纵向≤2%

6.探测深度：不低于60mm

★7.玻璃体和视网膜增强功能

8.探头增益：30dB-105dB

9.扫描角度：不低于53度

10.图像灰级：≥256级

11.伪彩模式：多种伪彩

12.测量类型：多组距离、周长及面积

13.回放：不少于100幅图像回放，AVI、JPG 格式影像输出

14.显示模式：B、B + B、B + A、A

15.输入方式：预置专家字典输入或手工输入

16.检索功能：多关键字检索功能

（六）耳鼻喉治疗台一套

1.超静音负压泵1台。功率320W，负压值，-0.02Mpa—-0.07Mpa，快速工作。噪音小≤40dB，最高吸引力为 700mmhg。

2.超静音正压泵1台。功率80W，正压值≤0.16 Mpa，快速工作。噪音小≤50dB，最高压力为≥3KG/平方厘米。

4.整机1台，符合 ZBC30V003.1 医疗器械油漆涂层分类技术条。

5.喷枪3支。一支弯头，二支直头，喷雾锥角不小于20度，可手动控制喷药水量，可拆卸，喷雾均匀，无滴水现象，防渗漏，不易堵塞，工作时噪音≤50dB, 全自动电路控制，分体式喷枪可高温高压消毒。

6.欧氏管（吹枪）1套。正压达到 0.10Mpa，有压力调节功能，噪音≤50dB。

7.吸枪1把。负压700mmHg，枪头可拆卸，吸力可调，噪音≤40dB，防回流装置，有吸力调节指孔，可配 3MM,2.5MM 的吸引管。

8.预热除雾装置1套。喉镜预热器≤450W耗能，自动加温，加温时间0-60 秒自由调整。可烘烤间接喉镜，鼻咽镜达到适宜温度。

9. LED 检查灯1套。功率10W，24V 照度≥104LUX，悬臂伸缩自如，可调高度。使用寿命不低于5万小时。

10.机械臂1套。上下拉伸行程≥600mm，左右可旋转。

11.电脑储物柜1套。

12.药膏罐2个。φ80×80H(mm)。

13.污物器械收集罐2个。不锈钢罐。

14. 30cc 药水瓶3个。医用药瓶。

15.带盖器械盘2个。304 型号，不锈钢带盖器械盘。

16.污物收集盘1个。不锈钢方盘。

17.腰盘1个。不锈钢盘。

18.排污系统1套。2500cc吸引瓶1个，容量大，1000cc吸引瓶1个。

19.观片灯1个。LED 光源，可调

第三包：数字X线摄影系统（DR）

1、数字化平板探测器

1.1有效范围≥17″×17″，像素总和≥800万，整板结构

1.2探测器影像数据检测矩阵≥2880×2880

★1.3探测器像素尺寸<150um且≥145um

1.4探测器材料：非晶硅

1.5动态范围≥16bit

1.6空间分辨率≥3.4LP/mm

★1.7数字化平板探测器，数量≥2块（两块平板探测器须为同一型号）

1.8探测器安装方式：所配平板探测器均为固定式安装，无需使用平板电池

2、X线球管

2.1阳极热容量≥330KHU

★2.2阳极最大热耗散量≥126.9kHU/min

★2.3球管阳极最大旋转速度≥10800rpm

★2.4双焦点≤0.6mm（小焦点）/1.0mm（大焦点）

2.5管电压范围：40-150KV

3、高频逆变高压发生器

3.1输出功率≥55KW，最大电流时间乘积≥630mAs

3.2高频≥40KHZ

3.3输出电压：40-150KV

3.4最大管电流≥630mA

3.5最短曝光时间≤1ms

3.6人体器官程序摄影（APR）≥480种

3.7集成的系统操作工作台，可控制X线发生器、影像探测器、图像显示及图像传输

4、悬吊式球管支撑装置

4.1 3-D移动吊架自由垂直伸缩和平衡装置，电磁制动

4.2球管垂直运动≥1400mm

4.3纵向方向≥2000mm，横向方向≥2250mm

4.4球管绕水平轴旋转≥±90°

4.5具有悬吊结构电动横向移动，精确定位

4.6具有球管头电动控制旋转功能，精确控制斜照角度

4.7具有照射野自动跟踪系统，立位摄片时，电动升降胸片架，射线束中心与探测器中心保持同步对中；卧位摄片时，探测器bucky沿床面纵向移动，球管自动跟踪保证射线束中心与探测器中心同步对中。

4.8一键定位系统，通过操作按键，够自动进行立位摄影检查和卧位摄影检查的切换，整个过程自动电动完成。

5、升降胸片架

5.1立柱高度≥2000mm

5.2探测器运动范围≥1420mm

5.3滤线栅（格比：10：1、栅密度：103线/英寸、焦距：180cm）

6、固定六向摄片床

6.1床面尺寸≥2000×800mm

6.2床面纵向移动≥450mm；床面横向移动≥260mm

★6.3床面可升降，垂直行程≥250mm

6.4探测器活动范围≥450mm

6.5滤线栅（格比：10：1、栅密度：103线/英寸、焦距：120cm）

7、采集工作站

7.1操作系统：Windows

7.2液晶监视器≥24″（1920×1200）

7.3工作站配置：内存：≥4G；硬盘：≥500GB

7.4具备控制X线发生器、允许编辑、管理本地病人检查资料

7.5根据不同检查部位设置默认的图像处理参数

7.6可选择自动传图存档功能

7.7可根据需要设置自动清盘的周期

7.8可按胶片尺寸规格进行裁剪图像

7.9可根据检查部位的重要性进行优先排列

7.10可进行图像的旋转与镜像

7.11具有图像回放功能，显示图像信息、窗宽窗位调整

7.12具有全脊柱软件拼接功能

7.13标准DICOM3.0接口以及HL7标准，可以连接至PACS、HIS、RIS及激光照相机等DICOM接口的设备，具备图像传输功能。

第四包：呼吸睡眠相关设备

（一）多导睡眠分析系统1套（包含：1套睡眠分析系统，2台多导睡眠记录仪）。

1.1符合AASM睡眠分析基础参数，包括脑电、眼电、肌电、心电、左腿动、右腿动、心率、鼾声、口鼻气流、胸呼吸运动、腹呼吸运动、体位、血氧等参数，所有数据必须同时采集。

★1.2贴片式：设备由主机和六块贴片式信号采集模组构成，主机与信号采集模块通过蓝牙连接，穿戴便捷，舒适无束缚，还原真实睡眠状态；并可根据疾病实况选择合适的信号采集模组，针对性进行睡眠监测。每个信号采集模块设计小巧，单模块重量≤21克。（需提供证明材料）

1.3血氧、鼾声信号集成于脑电采集模块：一体化设计，降低操作的复杂性，满足数据采集的标准化和同步性要求。

1.4自动数据回传和充电：在采集模块放回主机盒时，可实现监测数据的自动回传和自动充电。

1.5数据存储方式：1、各数据采集模组内置数据存储卡，数据可记录于存储卡；2、可蓝牙传输和WIFI传输，查看实时传输数据。保障数据存储安全。

1.6胸阻抗检测：具备心电呼吸阻抗描记技术（RIPECG），同时输出心电信号与胸阻抗信号，完成对心电和胸呼吸的实时监测。

1.7输入阻抗：≥5MΩ；共模抑制比：≥80dB；噪声电平：≤5μV (峰-峰值)。

1.8全中文操作界面，全中文报告生成系统，具备儿童、成人二种独立分析系统。

1.9采用人工智能算法（非睡眠频谱分析）辅助睡眠分期：通过构建深度学习卷积神经元网络模型来学习各个分期的波形特征，对每个睡眠帧数据进行预测。

1.10专项报告功能：可根据临床需求生成通用报告、帧报告、趋势图报告、呼吸报告、血氧饱和度报告和体位报告。

1.11收录回放功能：具备软件收录回放功能；

1.12支持任意时刻查看实时数据。

1.13波形扫描速度：5、10、15、30、60秒或2、5、10分钟/页。可以进行波形固定。

1.14可调项目：灵敏度、高频滤波器、时间常量和显示速度。

1.15跳转功能：指定事件、逐页、与指定时间。

1.16显示方式：连续、高速、高速有暂停、手动逐页、手动逐秒与手动波形自动居中。

1.17显示信息：事件、导联编号、电极名和说明。

1.18脑电波处理功能：脑电波形局部任意放大功能及自动计算功能。

（二）睡眠呼吸初筛设备2套

1、设备适用于儿童及成人。

2、设备原始采集而非软件分析指标的通道数≥14导，包括呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸导联、独立RIP腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、体位、体动、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、双色工作指示灯参数。软件分析参数定义符合相关事件判读手册。

3、设备腕部主机具备不小于2.0寸全彩液晶内屏，具备Gorilla Glass3钢化全面外屏，表面硬度≥9H蓝宝石硬度级别。

4、设备腕部主机可以显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息。

5、设备采用内置锂电池供电，实时监测模式下续航时间≥24小时。

6、腕部主机设备具备Type-C四合一接口，通过同一接口可以同时进行数据通讯传输与充电功能，无需对设备进行拔卡读取数据。数据通讯速率达到真USB3.0，传输速率≥160Mb/s，单个初筛数据（24小时记录）传输时间≤5s，单个多导数据（24小时记录）传输时间≤60s。

★7、主机内置双蓝牙模块，可通过电脑端蓝牙无线连接，软件进行无线初始化，录入患者基本信息及相关监测数据及指标的设置，也可以采用Type-C四合一接口进行数据初始化。主机可以通过无线通讯通道，可升级外接呼末、呼吸机等多种外扩无线设备。（需提供证明材料）

8、设备具有环境光监测功能，可通过环境光自动识别出关灯和开灯时间。

9、设备内存卡可不小于32Gb，存储并保留连续三个患者的睡眠数据，并可自动导入分析软件中进行分析。

10、设备主机具有可连续记录三位患者数据的功能，并同时存储于内存卡中，可同时在分析软件中依次下载这三位患者数据进行分析。

11、可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰。

12、患者报告可导出为WORD、EXCEL、PDF格式，同时可自定义报告模板。

13、数据采集格式采用EDF格式，可将数据导入至其它所需要软件平台进行分析。具有一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel中，便于科研及其他数据收集操作。

14、分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告，方便临床进行报告分析及制定治疗方案。软件可自动翻页和滚动，速度30s/屏，时间可调；可以手动或自动分析呼吸事件、缺氧等事件，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告具有血氧趋势图、心率趋势图、呼吸事件趋势图、体动趋势图、体位趋势图。

15、设备可以通过加装模块升级至高导联脑电、无需更换主机。

16、设备具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器。

（三）精神压力分析仪（1台）

★1.产品需求：主要用于测量患者做静息平衡、深呼吸、Valsalva动作、站立时的心率和脉搏波速率，分析患者的心率变异性及评估患者的血流状况。检测模式≥6种，包括自主功能评估,心率变异(HRV)健康评估、PPG评估、ECG评估、脉搏波速度分析、量表评估等多种模式可供选择。测试过程有语音提示功能，测量完成后可以回放心电、脉搏波、呼吸数据，可对心电和脉搏波数据进行频谱、直方图和散点图分析等，并分类展示测试结果。测试时间可选3/5/10/15分钟和手动模式进行心率变异性(HRV)健康评估、脉搏波速度(PWV)分析,方便临床根据实际情况选择检测时间。测试模式可选择成人、儿童模式,提高信号采集的精确度。(提供软件功能截图)。

2.生理信号采样频率≥500Hz，基于ECG信号和PPG信号提供心率变异分析，对受试者的身体压力指数(PSI)、心理压力指数(MSI)、抗压能力、心脏稳定性和自主神经平衡等指标进行评估，并自动出具诊断意见，支持对诊断意见进行修改。

3.ECG分析：根据对心电波形的分析，可预测室性和室上性期前收缩及心律不齐出现的次数，并生成ECG分析报告。通过心率变异的散点图,可以分析相邻心跳间期分布的短轴(SD1)、相邻心跳间期分布的长轴(SD2)和短轴与长轴的比值(SD1/SD2)。

4.自主功能评估：通过对受试者在静息、深呼吸、Valsalva和站立状态下的生理信号进行分析，评估自主神经系统对不同状态的反应。

5.触屏一体机：触屏一体机安装有心率变异分析软件，可以实现对用户、患者、测量记录和系统的管理,运行的操作系统为WIN10或以上,荧幕尺寸≥21.5寸。

6.信号采集模块的LCD屏尺寸≥10.1寸,可通过锂电池供电；心电信号的QRS波幅度范围0.5-5mV，QRS间期范围70-120ms；心率测量范围不窄于30bpm～250 bpm，其测量误差应为不超过±10%或5bpm，取较大者；呼吸率测量范围不窄于0rpm～120rpm，其测量误差应为±2rpm；可采用有线或无线方式，可实现一台主机连接多台信号采集模块的，实现对多人进行数据采集、分析、处理和生成评估结果；数据采集模块包含心电(ECG)信号和光电体积描记（PPG)信号各一组；脉博脉搏血氧饱和度传感器可根据用户需求选配成人和儿童两种规格。

7.量表评估：软件带有≥4种以上的量表评估,包含汉密尔顿焦虑量表(HAMA)、汉密尔顿抑郁量表(HAMD)、疲劳量表(FS-14)、匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI)，用户可以选择性让受试者完成调查问卷。

8.数据对接：需采用HTTP服务形式提供接口,数据编码格式为JSON格式,标准的restful API接口方便调用,使用标准的OAuth2.0鉴权确保系统接口安全。

（四）脑反射治疗仪（1台）

1、产品配置：包括经颅磁脑反射（2组）+脑电反射（2组）+肌电反射（2组8线）。

2、经颅磁脑反射输出部分基本参数：

（1）治疗体磁感应强度：低档：6mT±3mT；强档：14mT±4mT；

（2）治疗体磁场频率：50Hz±1Hz

（3) 治疗体数量及特点：每个经颅磁脑反射治疗帽有6个治疗体，头围部分5个治疗体可以横向移动，也可根据患者头围大小调节经颅磁脑反射治疗帽子的弹力带。

（4）治疗体输出强度和频率有专用工具进行检测，治疗体工作状态时有微热感觉。

（5）设备具有开路闭锁功能，使应用更安全。

（6）时间选择：治疗仪具有定时功能，可在1min~99min范围内设定所需时间。

（7）经颅磁脑反射治疗帽的各导线连接部位能承受20N拉力。

（8）微震按摩功能：a)震动幅度：分4档可调(1-4)

b)震动频率：分5档可调(1-5)

3、电疗输出部分基本参数：

脑电反射性能（模式一：缺血性脑血管疾病、模式二：精神系统相关疾病、模式三：儿童发育相关疾病、模式四：颅脑损伤相关疾病）；

（1）脑电反射治疗电极最大输出电流强度＜20mA

（2）肌电反射工作频率8kHz±30%；

（3）肌电反射电极最大输出电流强度：60mA±30%；

（4）恒流输出特性，输出负载变化±50%时，输出电流变化不大于5%；

（5）输出电路最大电压峰值＜100V；

（6）四种输出模式可供选择；

（7）电极数量：每路电疗输出可连接不少于6对电极（2对脑电反射电极、4对肌电反射电极）；

（8）连续工作时间：不少于4小时；

（9）时间选择：治疗仪具有定时功能，可在1min~99min范围内设定所需时间

（五）团体生物反馈设备（1套）

1、保证患者在临床治疗过程中安全可靠，采集器不允许带（连接）线缆。

2、采用无线传输方式技术，可实现1个团体处理器对应6人信号采集器，对6人进行数据采集、分析、处理与交换。

3、无线数据传输性能要求：信号采集器和信号接收器相距10米时，无线传输丢包率小于3%，以检验报告为准。

4、信号采集器：

★4.1与患者接触的材料原发性刺激反应极轻微，无致敏性，细胞毒性分级为0级、无细胞毒性作用。该材料必须进行生物相容性的试验或评价。（需提供证明材料）

4.2实时采集脑电或者肌电等生理信号，AD采样位数≥24bit，AD采样率≥2000Hz。

4.3信号采集具备状态指示灯，可随放松指数变化呈现不同状态颜色；具备耳畔提示音功能，一对一干预患者。

★4.4无线数据传输性能要求：信号采集器和信号接收器相距10米时，无线传输丢包率小于3%。（需提供证明材料）

5、信号匹配

5.1人脸匹配：通过人脸识别实现患者用户与信号采集器的匹配，以检验报告为准。

5.2选择团体：支持在团体用户列表中选取特定的团体进行治疗、训练。

5.3信号采集器充电方式采用无线充电。主机采用NFC技术读取无线信号接收器，并与人脸识别采取的患者信息相匹配。

6、治疗方案

6.1提供静息评估、应激评估和特定评估方案对用户心理状态和生理状态进行评估。

6.2提供呼吸放松治疗、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗等对用户进行心理干预与治疗。

6.3脑电参数可进行单独反馈，具备不同疾病团体的脑电生物反馈治疗方案。

6.4团体训练：提供支持性团体、动力取向团体、问题导向团体、活动团体治疗。

6.5团体版推车：具备储运、无线充电、人脸识别、临时存放、工作平台、灵活移动等功能。

（六）经颅磁刺激治疗仪（1台）

1、标配蝶形线圈，后期可增配其他线圈，如圆形线圈、深部线圈、动物线圈、儿童线圈、伪线圈等等。

2、冷却系统：高效变频智能液冷一体式散热系统，冷却液应无渗漏、无挥发现象。

3、设备支持24h持续刺激输出，当冷却系统发生故障时，有提示或停止磁场输出。

★4、刺激线圈有独立液晶屏，具备温度、磁场强度和磁场上升率3种显示功能，温度显示精度±0.5℃，方便治疗师实时了解线圈温度与磁场强度，确保治疗安全性（需提供实机图）。

5、磁刺激线圈表面温度≤40℃，当刺激线圈温度超过该温度，磁刺激仪应自动停止刺激输出。

6、标配运动诱发电位检查模块：可实时同步记录多靶肌MEP，可用于在治疗中进行电生理安全监测。

7、运动诱发电位检查模块支持无线传输功能，减少束缚，便于临床操作。

8、标配触控式一体机（触摸屏），操作简单，一体机与工作站紧密固定，非笔记本直接放置在台面上，无跌落风险，支持一键断电关机。

9、开放式平台，具备延时触发功能；提供触发输入输出通用接口，可用于连接其他设备如电刺激、EMG、近红外、导航等。

10、高品质恒定电容，可支持设备使用年限（或使用寿命）≥8年（需提供铭牌或说明书）。

11、主机技术指标

11.1最大磁感应强度：6T。最大磁感应强度允差≤±5%，允差越小，磁场输出强度越稳定。

11.2输出脉冲重复频率：0.01 Hz～100Hz可调；1 Hz以下步长0.01Hz, 1Hz以上步长1Hz；允差 ±3%，允差越小，磁场输出频率越稳定。

11.3脉冲上升时间：50μs ±10μs。

11.4脉冲持续时间：340μs ±20μs。

11.5磁感应强度最大变化率范围：≥90kT/s，允差：±5%；

12、运动诱发电位监测模块技术指标

12.1通道数≥2通道。

12.2工频陷波器：有50Hz陷波滤波器，衰减后幅值应不大于5μV（峰-谷值）。

12.3可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）、成对脉冲刺激、调频调幅等常见磁刺激模式。

12.4提供自动阈值检测功能：设备可自动调节刺激强度，分析由运动诱发模块采集到的肌电信号，确定运动阈值。

12.5支持多种神经电生理检测项目：MT阈值检测、MEP评估、CMCT、ICI/ICF、CSP。

12.6治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供大脑解剖定位图辅助定位。

12.7患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；配置病员管理云系统：多台设备病员信息局域网内共享。

（七）心理评估量表软件（1套）

1、系统适用范围：检查内容包括感知觉、思维、焦虑、抑郁、人格、睡眠、心理发育、性心理、人际关系、学习能力、个人风格、职业倾向、婚恋和家庭问题、心理防御机制、心身疾病和心理疾病等方面，可以对心理健康和心理素质进行全面的测量。

2、数据库量表

2.1量表数量为420+，测量指标不少于300个，涵盖各种心理测量所需内容。检查内容包括儿童心理、学生心理、个性与气质、人格、婚姻家庭、精神障碍、情绪、生活能力、应对方式、药物依赖、性心理、睡眠障碍、认知评估（支持）、酒精相关评估等各个方面。

2.2包含明尼苏达多相人格测验（200/399/566）、威斯康星卡片分类测验、数字划消测验、瑞文智力测验、MMSE量表、临床痴呆评定量表（CDR），以及多种强迫症、多动症、躁狂症、精神分裂症、老年认知障碍、睡眠障碍、孕产妇心理健康诊断量表，中小学生心理健康、学习障碍、生活压力、网络成瘾筛查量表，不限于以上方面，且系统支持量表自定义添加。

3、系统功能要求：

3.1系统取得省一睡YHMC身心健康云系统管理软件的检测报告；

3.2系统支持测查任务的批量分配；

3.3系统提供多种版本的测查报告，满足临床、科研等不同需求，报告采用图形、文字、图表相结合的模式，内容包括测评者基本人口学信息、各因子得分、图形、诊断结果、分析建议等；

3.4系统支持报告修改功能，医生或心理治疗师可依据与受测者的面诊情况及自身治疗经验，对受测者的系统评估报告进行个性化的修改。

3.5系统包含区块链电子诊断存证系统。

3.6系统在多个实施应用场景达到国家等保三级验收标准，数据分别使用RSA非对称签名算法、国密SM3算法、国密码SM4算法等加密后，统一保存在心理系统对应的数据服务器上。

五、售后服务要求：

1、本项目设备免费质保期要求：

第一包：检验科设备免费质保期≥5年。

第二包：眼耳鼻喉科设备免费质保期≥3年。

第三包：数字X线摄影系统（DR）免费质保期≥3年。

第四包：呼吸睡眠相关设备免费质保期≥2年。

投标人应针对所投分包提供不低于上述要求的免费质保期。自验收合格之日起，开始进入质保期。质保期内，根据采购人需要提供免费保养服务，质保期内每年提供一次免费保养，质保期自设备经验收合格之日起计算。

2、投标人在投标文件中须提供主要零配件价格，包括日常维保期间相关维保内容、维保时间进程、维保档案等。

3、免费质保期结束后，在设备使用寿命周期内中标人仍然要提供及时、优质、快速的设备维修服务，要保证采购人能更换到原厂正宗的零部件，确保设备正常使用。免费保修期外维修只收取零配件成本价，不收取人工费。

4、如设备涉及软件的，投标人应提供终生免费升级的服务。免费开放信息采集接口，配合做好信息系统接入。

5、投标人负责设备的运输、装卸、安装、调试（如有要求采购人准备的事项应预先通知并负责提供所需要的技术文件），免费为采购人的操作人员制定完整专业的培训计划，包括设备的日常保养和维护，操作的技术要领，常见故障处理的技术培训等，直至其掌握操作技能为止。

6、设备安装后，采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任人承担。

7、在设备质保期内，一旦发生质量问题，中标人在接到报修后2小时响应，12小时内到达现场，24小时内排除故障；提供详细周密的紧急维保预案。同时提供设备维修期间免费提供备品备件及详细维保方案。

8、提供系统完整专业的培训计划，可免费提供采购人的临床医生或医技人员到有关学习单位（三级医疗单位或以上）进行学习（要求提供培训计划）。

六、报价要求：

1、本次采购分为四个分包，投标人可投报其中一个分包亦可参与全部分包，但须对该分包内的采购内容全部响应，只投报其中部分内容或出现选择性投报的作无效投标处理。投标总价包括全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、保险、运费、各种税费、劳保、售后服务、专利技术及免费质保期间的一切费用。

2、采购预算及最高限价：

第一包：人民币1000000.00元整。

第二包：人民币742000.00元整。

第三包：人民币800000.00元整。

第四包：人民币1413000.00元整。

每个分包的投标总价不得超过对应采购预算，否则其对应分包将作无效投标处理。

七、综合说明：

1、技术指标符号说明：

招标文件“技术性能及参数要求”中“★”技术指标为重要技术参数，投标人应根据要求提供指定的证明材料作为佐证；如参数中未要求提供指定材料的，需在投标文件中提供以下任意一项证明材料作为佐证：（1）具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检验报告书复印件并加盖厂家公章；（2）产品功能的官网截图和链接相关证明材料复印件并加盖厂家公章；（3）产品注册证或技术参数彩页或经国家药监部门备案的说明书证明文件加盖厂家公章）；若“★”技术指标未提供佐证材料供评标委员会评判的，评标委员会可视为未对此技术参数进行响应。

2、采购需求中所列的技术指标和性能要求均为基本参考要求，凡是等于或优于所列要求的货物均可参加投标。

3、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供货物的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。说明书、彩页样本需能真实体现设备的技术指标及性能，投标文件中描述的产品技术参数如与说明书、彩页样本有矛盾之处，以说明书、彩页样本为准。

4、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、投标人所投设备应在市场上有一定占有率，提供合同复印件等证明文件。

6、投标人须提供质量保证，在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），须无条件更换。同时对设备有可能出现的重大故障规划出合理应对措施及预案。

7、交货时间：合同签订生效后，在收到采购人通知30天内交货送至指定地点并安装调试完成。

8、交货地点：根据采购人要求送达指定地点（苏州市常熟市虞山镇九里大街8号 ）。

9、付款方式：

9.1 预付款：合同签订后的30日内，采购人向中标支付合同总价的30%作为预付款。

9.2 余款支付：所有货物运至指定地点并经验收通过且收到发票后30日内，采购人向中标人支付合同总价的60%；货物经验收通过之日起1年后的15日内，采购人向中标人支付合同总价的10%。

9.3 本项目所有款项允许通过数字人民币支付。

9.4 如中标人无需预付款或主动要求降低预付款比例的，与采购人自行协商。

10、验收标准：设备安装后，需方按国家标准及厂方标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。中标人在验收时需提供所投设备生产厂家盖章的在投标文件响应的全部技术参数的证明文件，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，如无法提供，采购人有权拒绝验收，并向中标人索取因投标方造成废标、延误装机等相关经济损失。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由中标人承担，只有在设备完全正常运转和买方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

11、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布的通知为准。

# 第五章评审因素和评分标准

一、评标方法

1、本项目的评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（保留小数点后2位）

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

3、本次采购共分为四个分包，投标人可选择其中一个分包参与投标亦可四个分包全部参与，但每家供应商最多只能中标一个分包。分包评审顺序按数字自然排列顺序,进入每个分包评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各分包评审中中标的供应商，不再具有该分包的得标权）的供应商不得少于3家，否则该分包采购失败。

二、评审因素、分值及评分标准

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

第一包：

1、投标报价30分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、评分标准70分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置与质量 | 40分 | 所投设备的技术参数、性能等应满足招标文件的要求； 1、打“★”技术指标的为重要技术参数，出现一个负偏离扣2分； 【注：上述技术参数须在投标文件中提供以下任意一项证明材料：（1）具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检验报告书复印件并加盖厂家公章；（2）产品功能的官网截图和链接相关证明材料复印件并加盖厂家公章；（3）产品注册证或技术参数彩页或经国家药监部门备案的说明书证明文件加盖厂家公章；否则视为负偏离。】 2、其他技术指标出现负偏离，每一个扣0.2分； 投标文件中须提供详细的技术参数响应偏离表。 |
| 2 | 免费质保期 | 1分 | 满足采购文件质保期要求；每延长一年质保得0.5分，最多的1分； 注：本质保期延长不足1年的不得分。 |
| 3 | 维保收费及维保方案 | 6分 | 维保收费及维保方案应包括：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格；②维保工作具体维保内容；③维保流程及维保规范标准等情况介绍进行评定。 能体现上述评审要点为且维保价格优惠力度大、针对性强的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 培训计划 | 6分 | 根据培训方案内容包括①培训内容及方法计划；②负责培训人员情况；③培训设备场地情况介绍进行评定。 能体现上述评审要点为且实施方案详细完整、针对性强的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 服务团队 | 7分 | 根据投标人服务团队介绍①有详细的人员分工；②服务人员工作经验介绍且具有相关产品的维修资质说明，并提供相关证明材料进行评定； 能体现上述评审要点且服务团队介绍详细完整、充分满足采购需求，每有一项得3.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 6 | 故障应急预案 | 8分 | 投标人根据设备有可能出现的①重大故障规划出合理应对的措施；②有关经验措施实施预案进行评定。 能体现上述评审要点为且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的，每有一项得4分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 7 | 业绩 | 2分 | 投标人或所投产品2021年1月1日至今自动尿液分析系统或全自动尿液分析仪或血液分析流水线--五分类血球或荧光免疫模块或生化分析仪及前处理系统或全自动粪便分析仪或电解质分析仪设备业绩（以合同签订日期为准），由评标委员会根据提供的合同业绩进行评定，每提供1个完整合同业绩的得1分，本项最高得2分。 |

第二包：

1、投标报价30分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、评分标准70分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置与质量 | 40分 | 所投设备的技术参数、性能等应满足招标文件的要求； 1、打“★”技术指标的为重要技术参数，出现一个负偏离扣2分； 【注：上述技术参数须在投标文件中提供以下任意一项证明材料：（1）具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检验报告书复印件并加盖厂家公章；（2）产品功能的官网截图和链接相关证明材料复印件并加盖厂家公章；（3）产品注册证或技术参数彩页或经国家药监部门备案的说明书证明文件加盖厂家公章；否则视为负偏离。】 2、其他技术指标出现负偏离，每一个扣0.22分； 投标文件中须提供详细的技术参数响应偏离表。 |
| 2 | 免费质保期 | 1分 | 满足采购文件质保期要求；每延长一年质保得0.5分，最多的1分； 注：本质保期延长不足1年的不得分。 |
| 3 | 维保收费及维保方案 | 6分 | 维保收费及维保方案应包括：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格；②维保工作具体维保内容；③维保流程及维保规范标准等情况介绍进行评定。 能体现上述评审要点为且维保价格优惠力度大、针对性强的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 培训计划 | 6分 | 根据培训方案内容包括①培训内容及方法计划；②负责培训人员情况；③培训设备场地情况介绍进行评定。 能体现上述评审要点为且实施方案详细完整、针对性强的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 服务团队 | 7分 | 根据投标人服务团队介绍①有详细的人员分工；②服务人员工作经验介绍且具有相关产品的维修资质说明，并提供相关证明材料进行评定； 能体现上述评审要点且服务团队介绍详细完整、充分满足采购需求，每有一项得3.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 6 | 故障应急预案 | 8分 | 投标人根据设备有可能出现的①重大故障规划出合理应对的措施；②有关经验措施实施预案进行评定。 能体现上述评审要点为且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的，每有一项得4分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 7 | 业绩 | 2分 | 投标人或所投产品2021年1月1日至今视力筛查仪或非接触眼压计或角膜验光仪或回弹式眼压计或眼科A/B超声诊断仪或耳鼻喉治疗台业绩（以合同签订日期为准），由评标委员会根据提供的合同业绩进行评定，每提供1个完整合同业绩的得1分，本项最高得2分。 |

第三包：

1、投标报价30分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、评分标准70分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置与质量 | 40分 | 所投设备的技术参数、性能等应满足招标文件的要求； 1、打“★”技术指标的为重要技术参数，出现一个负偏离扣3分； 【注：上述技术参数须在投标文件中提供以下任意一项证明材料：（1）具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检验报告书复印件并加盖厂家公章；（2）产品功能的官网截图和链接相关证明材料复印件并加盖厂家公章；（3）产品注册证或技术参数彩页或经国家药监部门备案的说明书证明文件加盖厂家公章；否则视为负偏离。】 2、其他技术指标出现负偏离，每一个扣0.6分； 投标文件中须提供详细的技术参数响应偏离表。 |
| 2 | 免费质保期 | 1分 | 满足采购文件质保期要求；每延长一年质保得0.5分，最多的1分； 注：本质保期延长不足1年的不得分。 |
| 3 | 维保收费及维保方案 | 6分 | 维保收费及维保方案应包括：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格；②维保工作具体维保内容；③维保流程及维保规范标准等情况介绍进行评定。 能体现上述评审要点为且维保价格优惠力度大、针对性强的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 培训计划 | 6分 | 根据培训方案内容包括①培训内容及方法计划；②负责培训人员情况；③培训设备场地情况介绍进行评定。 能体现上述评审要点为且实施方案详细完整、针对性强的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 服务团队 | 7分 | 根据投标人服务团队介绍①有详细的人员分工；②服务人员工作经验介绍且具有相关产品的维修资质说明，并提供相关证明材料进行评定； 能体现上述评审要点且服务团队介绍详细完整、充分满足采购需求，每有一项得3.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 6 | 故障应急预案 | 8分 | 投标人根据设备有可能出现的①重大故障规划出合理应对的措施；②有关经验措施实施预案进行评定。 能体现上述评审要点为且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的，每有一项得4分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 7 | 业绩 | 2分 | 投标人或所投产品2021年1月1日至今数字X线摄影系统（DR）业绩（以合同签订日期为准），由评标委员会根据提供的合同业绩进行评定，每提供1个完整合同业绩的得1分，本项最高得2分。 |

第四包：

1、投标报价30分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、评分标准70分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置与质量 | 42分 | 所投设备的技术参数、性能等应满足招标文件的要求； 1、打“★”技术指标的为重要技术参数，出现一个负偏离扣3分； 【注：上述技术参数须在投标文件中提供以下任意一项证明材料：（1）具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检验报告书复印件并加盖厂家公章；（2）产品功能的官网截图和链接相关证明材料复印件并加盖厂家公章；（3）产品注册证或技术参数彩页或经国家药监部门备案的说明书证明文件加盖厂家公章；否则视为负偏离。】 2、其他技术指标出现负偏离，每一个扣0.24分； 投标文件中须提供详细的技术参数响应偏离表。 |
| 2 | 免费质保期 | 2分 | 满足采购文件质保期要求；每延长一年质保得1分，最多的2分； 注：本质保期延长不足1年的不得分。 |
| 3 | 培训计划 | 8分 | 根据培训方案内容包括①培训内容及方法；②培训计划安排；③负责培训人员情况；④培训设备场地情况介绍进行评定。 能体现上述评审要点为且实施方案详细完整、针对性强的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 服务团队 | 8分 | 根据投标人服务团队介绍①有详细的人员分工；②服务人员工作经验介绍且具有相关产品的维修资质说明，并提供相关证明材料进行评定； 能体现上述评审要点且服务团队介绍详细完整、充分满足采购需求，每有一项得4分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 故障应急预案 | 8分 | 投标人根据设备有可能出现的①重大故障规划出合理应对的措施；②有关经验措施实施预案进行评定。 能体现上述评审要点为且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的，每有一项得4分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 6 | 业绩 | 2分 | 投标人或投标产品2021年1月1日至今导睡眠分析系统或睡眠呼吸初筛设备或精神压力分析仪或脑反射治疗仪或团体生物反馈设备或经颅磁刺激治疗仪或心理评估量表软件业绩（以合同签订日期为准），由评标委员会根据提供的合同业绩进行评定，每提供1个完整合同业绩的得1分，本项最高得2分。 |

三、政府采购政策的评审加分（下述政策不重复享受政策）：

（一）针对小微型企业的评审

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，结合《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）相关要求对属于小型、微型企业的投标人给予评审优惠：

2、中小企业划型标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

3、中小微企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受小微企业扶持政策。

投标人提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。投标人应当出具《中小企业声明函》（见格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4、中小企业在投标文件中提供《中小企业声明函》的，可以认定为中小企业。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。请各投标人如实填写。如投标人提供的《中小企业声明函》不符合中小微企业认定标准，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

5、根据投标人提供的《中小企业声明函》，如投标人提供的货物、承担的工程或者服务，为小型企业生产的货物的，对其报价给予20%的扣除；如投标人提供的货物、承担的工程或者服务，为微型企业生产的货物的，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与评审。

（二）关于政府采购促进残疾人就业政策的评审

1、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（三）关于政府采购支持监狱企业发展政策的评审

1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

2、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

四、其它须落实的政府采购政策：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

2、根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

2.1环保与节能：

2.1.1若本次拟采购产品属于政府采购节能产品品目清单（强制采购）范围内的，各投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，否则视为无效投标。

2.1.2若本次拟采购产品属于政府采购节能产品（优先采购）、环境标志产品品目清单范围内的，各投标人可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

五、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：投标截止时间以后。

（2）查询渠道：

通过“信用中国”网站上查询的信用信息。

（3）查询证据留存方式：

对存在失信信息的投标人，采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：

评标委员会在对投标人进行符合性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。投标人存在上述文件规定的失信行为的，其投标无效。

# 第六章合同格式

合同编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                          项目（项目编号：               ）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲方、乙方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

1.4货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

1.5服务：根据合同规定乙方承担的与货物有关的辅助服务，包括但不限于货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

1.6合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额／乙方的利润／增值税及其他乙方应缴的税金／安装费／调试费／人工费／技术支持与培训／运输费用／保险费用／样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付合同总价以外的任何费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列政府采购过程文件为本合同不可分割部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同货物

合同货物清单详见采购文件；乙方负责按照合同要求向甲方提供前述清单中的货物。

第四条 合同总价

4.1合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币               元（大写  ）。本合同为固定总价合同。

第五条 款项支付

5.1预付款：合同签订后的 30 日内，甲方向乙方支付合同总价的  30  %作为预付款，；

5.2尾款支付：所有货物运至指定地点并经验收通过且收到发票后30日内，甲方向乙方支付合同总价的 60 %；货物经验收通过之日起1年后，甲方在15日内向乙方支付合同总价的 10 %

5.3本合同项下所有款项允许通过数字人民币支付。

5.4 如乙方无需预付款或主动要求降低预付款比例的，与甲方自行协商。

第六条 权利保证

6.1乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

6.2乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条 质量保证

7.1乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

7.2本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

7.3乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标或响应文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

7.4货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

第八条 包装要求

8.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

8.2乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条 交货

9.1乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

9.2交付时间：合同签订后，按甲方通知确定的期限或者在采购文件约定的期限内，乙方应当完成供货、安装及调试工作并通过甲方或甲方委托的第三方的验收。

9.3本项目交货方式为现场交货。交付地点为： 常熟市虞山镇九里大街8号  。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条 到货验收

10.1货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

10.2乙方交付的货物应当完全符合本合同所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

10.3乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

10.4开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

10.5有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条 伴随服务

11.1乙方应提供下列伴随服务：

11.1.1货物的现场安装、施工、调试和／或启动监督；

11.1.2就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

11.2安装施工调试期间甲方责任：

11.2.1负责提供场地和有关货物的安装位置；

11.2.2提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

11.2.3负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

11.2.4配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

11.2.5对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

11.3安装施工调试期间乙方责任：

11.3.1负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

11.3.2在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

11.3.3按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

11.3.4遵守施工现场的有关规章制度，文明施工、安全施工，接受甲方的监督管理；

11.3.5配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

11.3.6负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

11.3.7负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

11.3.8按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

11.3.9负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十二条 最终验收

12.1货物安装调试结束后，乙方应以书面方式及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

12.2货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件或响应文件的符合度；检测报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

12.3甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

12.4如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

12.5验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

12.6甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条 售后服务

13.1乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件或响应文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

13.1.1从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

13.1.2货物免费保修    年，自甲方最终验收合格之日（如无需安装调试的，则自到货验收合格之日起）起计算。

13.1.3乙方应在接到甲方通知后    小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过  ＿小时的，甲方有权扣减        金额的合同总价，乙方拒绝维修或迟延维修超过    小时的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：

联系人：

13.1.4免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

13.1.5若在免费保修期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由乙方承担。

13.1.6免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件／配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。

第十四条 违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款  5%  的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的 0.01 %向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的 1 %。

14.2乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款  0.5  %的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的 10  %；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的 8 %，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。

14.3若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过 30 日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起  15  日内向甲方支付本合同价款总额的 10 %，作为违约金。

14.4出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的 30 日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

14.4.1乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

14.4.2交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损／灭失／变质／泄漏／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

14.4.3交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

14.4.4交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

14.4.5交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

14.4.6乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

14.4.7出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

14.5乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

14.5.1乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

14.5.2乙方出现转包情形的；

14.5.3乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条 不可抗力

15.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

15.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

15.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

15.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条 合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十七条 合同的终止

17.1本合同因下列原因而终止：

17.1.1本合同正常履行完毕；

17.1.2因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

17.1.3任何一方行使解除权解除本合同；

17.1.4合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。

17.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十八条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十九条 履约保证金

本项目不收取履约保证金

第二十条 争议解决方式

20.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

20.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十一条 通知与送达

21.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

21.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

21.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

21.2双方同意前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

21.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十二条 合同生效及其他

22.1合同在双方加盖公章或法定代表人或授权代表签字后生效。

22.2本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方、交易中心、代理机构各执一份。

22.3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：法定（授权）代表人（签字）：

年月日年月日

# 第七章投标文件组成与格式

封面：

投标文件

项目名称：医疗设备一批

项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2025-0104

投 标 人：

日    期：二〇二五年   月日

目录

一、投标函

二、开标一览表

三、报价明细表

四、技术参数响应及偏离表

五、投标设备详细配置表

六、投标设备综合性能及规格说明

七、质量保证及售后服务承诺

八、商务条件响应及偏离表

九、项目业绩一览表

十、设备的安装、调试、验收方案

十一、资格证明文件

附件一法定代表人授权书

附件二投标人资格声明

附件三投标保证承诺书

附件四中小企业声明函

附件五残疾人福利性单位声明函

## 一、投标函

致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

根据贵方的    医疗设备一批项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2025-0104号），投标人  （投标人全称）提交下述文件：

一、投标函；二、开标一览表；三、报价明细表；四、技术参数响应及偏离表；五、投标设备详细配置表；六、投标设备综合性能及规格说明；七、质量保证及售后服务承诺；八、商务条件响应及偏离表；九、项目业绩一览表；十、设备的安装、调试；十一、资格证明文件。

据此函，我方宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部招标文件，包括其有效补充文件等，我们同意放弃对此有不明或误解的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（4）我方同意按招标文件规定提供与本投标有关的一切资料及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。

（5）我方同意投标有效期为自规定的投标截止之日起六十（60）天。

（6）一旦我方中标，我们将根据法律法规和招标文件的规定，严格履行自己的责任和义务。

（7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                            邮编：

联系人：                   电话：                  传真：

投标人公章（CA签章）：

法定代表人或授权代表（CA签章）：

日期：

## 二、开标一览表

| 项目名称 | 医疗设备一批 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSZC-320581-SZWK-G2025-0104号 |
| 分包号 |  |
| 分包名称 |  |
| 投标总价 | 小写：￥ 大写：人民币 |

注：

1、“投标总价”请保留小数点后两位。

2、投标文件制作工具中手动填写的投标价格应与投标文件开标一览表中的投标总价相一致。

## 三、报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据设备的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总价”相一致。

4、合计总价请保留小数点后两位。

## 四、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标设备配置及 技术性能参数要求 | 投标设备 配置及技术性能参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目“第四章 项目需求”中的“四、技术性能及参数要求”对照所投报设备的配置及技术性能参数进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。 如照抄采购要求或只写“完全响应”等字样的均为无效投标。

3、表格不够可另接。

## 五、投标设备详细配置表

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据拟提供设备的配置情况据实、详细填写上述表格。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、表格不够可另接。

## 六、投标设备综合性能及规格说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标设备医疗器械注册证（未提供的作无效投标处理）。

2、投标设备主要技术性能参数说明。

3、投标设备功能、性能特点说明。

4、能体现投标设备技术参数的彩色样本、图片资料等（如果有的话）。

5、其他说明。

## 七、质量保证及售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、质量保证说明。

1.1 投标设备免费质保期说明。

1.2 免费质保期内具体质保维保内容说明。

2、售后服务机构说明。

2.1 售后服务机构名称及办事地点。

注：服务机构如为企业，请提供企业营业执照副本及相关资质文件。

3、质保期满后三年内备品备件、易损件报价表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 投标单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、售后服务承诺说明。

4.1 投标设备具体售后服务说明，包括响应时间方式、质量回访、维修服务等。

## 八、商务条件响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第四条 权利保证 |  |  |
| 第五条 质量保证 |  |  |
| 第六条 包装要求 |  |  |
| 第七条 交货 |  |  |
| 第八条 到货验收 |  |  |
| 第九条 伴随服务 |  |  |
| 第十条 最终验收 |  |  |
| 第十一条 售后服务 |  |  |
| 第十二条 付款 |  |  |
| 第十三条 违约责任 |  |  |
| 第十四条 不可抗力 |  |  |
| 第十五条 合同的补充 |  |  |
| 第十六条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十七条 合同的终止 |  |  |
| 第十八条 合同的转让 |  |  |
| 第十九条 履约保证金 |  |  |
| 第二十条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十一条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、未提供或未做说明的作无效投标处理。

## 九、项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 签订日期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供完整合同扫描件，未提供或提供不全的不得分。

## 十、设备的安装、调试

提示： 1、投标人应针对本次采购项目的特点及要求详细对设备的安装、调试方案予以说明； 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

## 十一、资格证明文件

★法定代表人授权书（参考格式见附件一，法定代表人签署投标文件的不需提供）

注：附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证

★投标人的营业执照

★具有完整财务状况报告（银行资信证明或2023年度审计报告或2024年度审计报告完整页）、依法缴纳社保、依法纳税的证明材料；

★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

★参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺书；

★所投产品生产（经营）许可资格证明文件；

中小企业声明函（参考格式见附件四）或残疾人福利性单位声明函（参考格式见附件五）

投标人资格声明（参考格式见附件二）

投标保证承诺书（参考格式见附件三）

投标人认为需要提供的其它证明文件

其中加“★”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。

## 附件一法定代表人授权书

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

本授权委托书声明：      （投标人全称）的（法定代表人姓名），代表本公司授权   （授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的   医疗设备一批项目（项目编号：JSZC-320581-SZWK-G2025-0104号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2025 年     月       日生效，被授权人无转委权。

特此声明。

投标人名称：（CA签章）

地址：

法定代表人姓名：（CA签章）

公民身份号码：

职务：

授权代表姓名：

公民身份号码：

职务：

## 附件二投标人资格声明

1、投标人基本情况：

①名称：                          地址：

②成立和注册日期：

③公司（企业）性质：

④法定代表人或主要负责人：

2、投标人最近的主要财务情况：（2024年1月到12底止）

①注册资本：

②固定资产：

原值：

净值：

③流动资产：

④长期负债：

⑤短期负债：

⑥营业收入/主营业务收入：

⑦利润：

3、投标人已有设备情况：

4、投标人技术人员情况：

5、与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

6、投标人从事本行业经验（包括年限、技术力量、额定能力、已完成项目等）：

7、投标人开户银行及帐号：

开户银行名称：

开户银行地址：

帐号：

8、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

## 附件三投标保证承诺书

致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加         （项目名称和采购编号）的投标,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：（盖公章）

地址：

电话：传真：

电子邮件：邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

## 附件四中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加                     （单位名称）的第    包        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.          （标的名称），属于  工业 行业；制造商为        （企业名称 ），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.          （标的名称），属于  工业 行业；制造商为        （企业名称 ），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.          （标的名称），属于  工业 行业；制造商为        （企业名称 ），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（投标人盖章）：

日 期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据；无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。可通过该网站查询http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

## 附件五残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（注：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策）