JSZC-321000-JSWC-G2025-0027号

扬州市中医院中心实验室设备采购项目

公开招标文件

采 购人：扬州市中医院

采购代理机构(章)：江苏唯诚建设咨询有限公司

发放日期：2025年5月13日

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法及评标标准	28

第六章 投标文件格式	32

# 第一章 招标公告

受扬州市中医院的委托，江苏唯诚建设咨询有限公司就扬州市中医院中心实验室设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市中医院中心实验室设备采购项目 的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年6月3日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JSWC-G2025-0027

2.项目名称：扬州市中医院中心实验室设备采购项目

3.预算金额：包一： 158.4 万元；包二： 90.2 万元；包三： 102.4 万元；包四： 95 万元；包五： 33 万元；包六： 86 万元；包七： 75 万元。

4.本项目设置最高限价：包一： 158.4 万元；包二： 90.2 万元；包三： 102.4 万元；包四： 95 万元；包五： 33 万元；包六： 81 万元；包七： 75 万元。投标报价高于最高限价的作废标处理。

5.采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 是否接受进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳培养箱 | 3 | 18 | 18 | 不接受 |  |
|  | 三气二氧化碳培养箱 | 1 | 9 | 9 | 接受 |  |
|  | 超微量分光光度计 | 1 | 8 | 8 | 接受 |  |
|  | 移液器 | 1 | 8.4 | 8.4 | 接受 |  |
|  | 万分之一天平 | 1 | 4 | 4 | 不接受 |  |
|  | 超纯水仪 | 1 | 6 | 6 | 接受 |  |
|  | 冻干机 | 1 | 18 | 18 | 不接受 |  |
|  | 微量冷冻离心机 | 2 | 16 | 16 | 接受 |  |
|  | 垂直电泳系统 | 3 | 9 | 9 | 接受 |  |
|  | 水平电泳系统 | 2 | 2 | 2 | 接受 |  |
|  | 荧光及化学发光仪 | 1 | 25 | 25 | 接受 |  |
|  | 荧光定量qPCR仪 | 1 | 35 | 35 | 接受 |  |
| 2 | 细胞计数仪(无耗材) | 1 | 6 | 6 | 不接受 |  |
|  | 低速水平离心机 | 3 | 6 | 6 | 不接受 |  |
|  | 水浴锅 | 2 | 0.4 | 0.4 | 不接受 |  |
|  | 医用冷藏冰箱 | 4 | 4 | 4 | 不接受 |  |
|  | 温度监控 | 40 | 4 | 4 | 不接受 |  |
|  | 涡旋振荡器 | 2 | 0.2 | 0.2 | 不接受 |  |
|  | 加热磁力搅拌器 | 2 | 0.8 | 0.8 | 不接受 |  |
|  | 干燥箱 | 1 | 1 | 1 | 不接受 |  |
|  | 恒温金属浴 | 2 | 0.8 | 0.8 | 不接受 |  |
|  | 冷冻组织匀浆机 | 1 | 4 | 4 | 不接受 |  |
|  | 医用冷藏冷冻箱 | 4 | 4 | 4 | 不接受 |  |
|  | 凝胶成像仪 | 1 | 4 | 4 | 不接受 |  |
|  | 冷冻切片机 | 1 | 30 | 30 | 接受 |  |
|  | 震荡切片机 | 1 | 25 | 25 | 不接受 |  |
| 3 | 制冰机 | 1 | 3 | 3 | 不接受 |  |
|  | 涡旋振荡器 | 2 | 1 | 1 | 不接受 |  |
|  | 水平脱色摇床 | 2 | 1.6 | 1.6 | 不接受 |  |
|  | 微量注射泵 | 1 | 4 | 4 | 不接受 |  |
|  | 玻璃电极拉制仪 | 1 | 6 | 6 | 不接受 |  |
|  | 脑组织切片模具 | 1 | 1 | 1 | 不接受 |  |
|  | 水迷宫实验 | 1 | 3 | 3 | 不接受 |  |
|  | 光遗传信号系统 | 1 | 13 | 13 | 不接受 |  |
|  | 小动物生理信号记录仪 | 1 | 35 | 35 | 接受 |  |
|  | 光纤钙信号检测仪 | 1 | 30.4 | 30.4 | 不接受 |  |
|  | 小动物呼吸麻醉机 | 1 | 3 | 3 | 不接受 |  |
|  | 小动物呼吸机 | 1 | 1 | 1 | 不接受 |  |
|  | 蠕动泵 | 2 | 0.4 | 0.4 | 不接受 |  |
| 4 | 倒置显微镜 | 3 | 12 | 12 | 接受 |  |
|  | 多功能酶标仪 | 1 | 43 | 43 | 接受 |  |
|  | 荧光倒置显微镜 | 1 | 40 | 40 | 接受 |  |
| 5 | IVC笼具 | 2 | 33 | 33 | 不接受 |  |
| 6 | 高效液相色谱仪 | 1 | 40 | 35 | 接受 |  |
|  | 小动物行为学分析仪 | 1 | 19 | 19 | 不接受 |  |
|  | 脑立体定位注射仪 | 1 | 10 | 10 | 不接受 |  |
|  | 分析天平（十万分之一） | 1 | 6.5 | 6.5 | 接受 |  |
|  | 旋蒸仪 | 1 | 5 | 5 | 不接受 |  |
|  | 呼气麻醉机 | 1 | 3 | 3 | 不接受 |  |
|  | 电导率仪 | 1 | 2.5 | 2.5 | 不接受 |  |
| 7 | 流式细胞仪 | 1 | 75 | 75 | 接受 |  |

6.供货期：自合同签订之日起30日内供货

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近三个月内任意一月依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1包一、包二、包三、包四、包五、包六：所投产品若为进口产品，须提供制造商（生产者）或代理商授权等有效证明（原件扫描上传，如为外文需提供翻译件加盖投标人公章)

3.2包七：所投产品若为进口产品，须提供制造商（生产者）或代理商授权、进口产品注册证和登记表等有效证明（原件扫描上传，如为外文需提供翻译件加盖投标人公章)

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http：//zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年6月3日9点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https：//www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

4.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库[2020]123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行。

5.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

6.本次招标不收取投标保证金。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

8.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标

9.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

八、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：扬州市中医院

地    址：扬州市邗江区文昌中路577号

联系方式：0514-87930563

2.代理机构信息

名    称：江苏唯诚建设咨询有限公司

地　  址：扬州市维扬路106-1#扬州商城国际大厦19F1922室

联 系 人：林祖超

联系方式：18652401357

# 第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-JSWC-G2025-0027号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前分别根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类*30%标准一次性支付给代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

代理服务费开户银行：江苏银行扬州广陵支行

开户名称：江苏唯诚建设咨询有限公司

开户帐号：05000140900000685

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标服务说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、其他

31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

扬州市政府采购合同

项目名称：扬州市中医院中心实验室设备采购项目

编号：JSZC-321000-JSWC-G2025-0027号

甲方（采购人/买方）：扬州市中医院

乙方（供应商/卖方）：

见证方：江苏唯诚建设咨询有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏唯诚建设咨询有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装费、验收费、维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

质保期：3年。（自交货验收合格之日起计）。

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：自合同签订之日起30日内供货。

9.2 交货方式：甲方指定方式

9.3 交货地点：甲方指定地点

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 付款方式：

合同签订后，收到乙方开具的正式发票后10个工作日内支付合同金额的30%；设备到货、安装、调试完毕，经甲方验收合格使用一个月后，在收到乙方开具的正式发票后10个工作日内支付合同金额的余款。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场，48小时内完成维修。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后 30 天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初步验收的技术条件依据。甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装需符合招标文件技术要求。检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲、乙双方须在   工作日内初验收，乙方按照招标文件要求负责系统集成、联通完毕并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收，初步验收不合格的不予签收。

13.3对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.4 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：   。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价   %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏唯诚建设咨询有限公司见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份、见证方执壹份。

甲方：扬州市中医院                       乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

见证方：江苏唯诚建设咨询有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

# 项目需求

以下技术参数中如出现产品品牌，均仅作为投标人参与投标时产品质量或标准的参考,投标人所投产品质量或标准不得低于参考品牌，投标人选择的产品不得低于参考品牌产品的参数要求，在满足参数要求的情况下，采购人接受其他品牌产品的投标。招标文件中推荐的型号也非指定的型号，投标人可在货物参数满足招标要求的情况下，选择相应的产品型号。

- 采购清单

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 是否接受进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳培养箱 | 3 | 18 | 18 | 不接受 |  |
|  | 三气二氧化碳培养箱 | 1 | 9 | 9 | 接受 |  |
|  | 超微量分光光度计 | 1 | 8 | 8 | 接受 |  |
|  | 移液器 | 1 | 8.4 | 8.4 | 接受 |  |
|  | 万分之一天平 | 1 | 4 | 4 | 不接受 |  |
|  | 超纯水仪 | 1 | 6 | 6 | 接受 |  |
|  | 冻干机 | 1 | 18 | 18 | 不接受 |  |
|  | 微量冷冻离心机 | 2 | 16 | 16 | 接受 |  |
|  | 垂直电泳系统 | 3 | 9 | 9 | 接受 |  |
|  | 水平电泳系统 | 2 | 2 | 2 | 接受 |  |
|  | 荧光及化学发光仪 | 1 | 25 | 25 | 接受 |  |
|  | 荧光定量qPCR仪 | 1 | 35 | 35 | 接受 |  |
| 2 | 细胞计数仪(无耗材) | 1 | 6 | 6 | 不接受 |  |
|  | 低速水平离心机 | 3 | 6 | 6 | 不接受 |  |
|  | 水浴锅 | 2 | 0.4 | 0.4 | 不接受 |  |
|  | 医用冷藏冰箱 | 4 | 4 | 4 | 不接受 |  |
|  | 温度监控 | 40 | 4 | 4 | 不接受 |  |
|  | 涡旋振荡器 | 2 | 0.2 | 0.2 | 不接受 |  |
|  | 加热磁力搅拌器 | 2 | 0.8 | 0.8 | 不接受 |  |
|  | 干燥箱 | 1 | 1 | 1 | 不接受 |  |
|  | 恒温金属浴 | 2 | 0.8 | 0.8 | 不接受 |  |
|  | 冷冻组织匀浆机 | 1 | 4 | 4 | 不接受 |  |
|  | 医用冷藏冷冻箱 | 4 | 4 | 4 | 不接受 |  |
|  | 凝胶成像仪 | 1 | 4 | 4 | 不接受 |  |
|  | 冷冻切片机 | 1 | 30 | 30 | 接受 |  |
|  | 震荡切片机 | 1 | 25 | 25 | 不接受 |  |
| 3 | 制冰机 | 1 | 3 | 3 | 不接受 |  |
|  | 涡旋振荡器 | 2 | 1 | 1 | 不接受 |  |
|  | 水平脱色摇床 | 2 | 1.6 | 1.6 | 不接受 |  |
|  | 微量注射泵 | 1 | 4 | 4 | 不接受 |  |
|  | 玻璃电极拉制仪 | 1 | 6 | 6 | 不接受 |  |
|  | 脑组织切片模具 | 1 | 1 | 1 | 不接受 |  |
|  | 水迷宫实验 | 1 | 3 | 3 | 不接受 |  |
|  | 光遗传信号系统 | 1 | 13 | 13 | 不接受 |  |
|  | 小动物生理信号记录仪 | 1 | 35 | 35 | 接受 |  |
|  | 光纤钙信号检测仪 | 1 | 30 | 30 | 不接受 |  |
|  | 小动物呼吸麻醉机 | 1 | 3 | 3 | 不接受 |  |
|  | 小动物呼吸机 | 1 | 1 | 1 | 不接受 |  |
|  | 蠕动泵 | 2 | 0.4 | 0.4 | 不接受 |  |
| 4 | 倒置显微镜 | 3 | 12 | 12 | 接受 |  |
|  | 多功能酶标仪 | 1 | 43 | 43 | 接受 |  |
|  | 荧光倒置显微镜 | 1 | 40 | 40 | 接受 |  |
| 5 | IVC笼具 | 2 | 33 | 33 | 不接受 |  |
| 6 | 高效液相色谱仪 | 1 | 40 | 35 | 接受 |  |
|  | 小动物行为学分析仪 | 1 | 19 | 19 | 不接受 |  |
|  | 脑立体定位注射仪 | 1 | 10 | 10 | 不接受 |  |
|  | 分析天平（十万分之一） | 1 | 6.5 | 6.5 | 接受 |  |
|  | 旋蒸仪 | 1 | 5 | 5 | 不接受 |  |
|  | 呼气麻醉机 | 1 | 3 | 3 | 不接受 |  |
|  | 电导率仪 | 1 | 2.5 | 2.5 | 不接受 |  |
| 7 | 流式细胞仪 | 1 | 75 | 75 | 接受 |  |

二、技术参数

包一：

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 二氧化碳培养箱 | 1.加热模式：直热式； 2.工作体积：≥150升； 3.▲灭菌方式：一键式90度湿热灭菌程序，不需拆除箱体的任何配件，灭菌程序完成后自动恢复到设定条件； 4.二氧化碳浓度控制：TC热导传感器； 5.▲二氧化碳浓度校准：具有一键校准技术，自动校准二氧化碳浓度； 6.▲湿度控制：无水盘湿度控制系统，底部水库式结构促进湿度恢复； 7.培养箱内部材料：内壁三次电子抛光，微生物不易附着，简单的清洁即可减少污染。 |
| 三气二氧化碳培养箱 | - ▲箱体构造：水套式 - 工作体积：≥180升 - 标配搁板数目：≥4块 - 温度控制范围：高于室温5℃～50℃ - 温度控制精度：±0.1℃ - ▲温度均一性： ±0.2℃(在37℃下) - 报警：断电，温度差异、CO2浓度差异、O2浓度差异 - 二氧化碳控制范围：0～20% - 二氧化碳控制精度：±0.1% - ▲二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器。 - 氧气控制范围：1～20% - 氧气控制精度：±0.1% - 氧气浓度控制：燃料池 - ▲具有HEPA高效过滤系统，在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次； - 加热玻璃内门，防止腔体内玻璃上形成冷凝水，造成污染 |
| 超微量分光光度计 | 1、功能要求： 1.1蛋白质、核酸样品浓度测量 1.2细菌细胞密度测量 1.3化合物的定量和定性分析 1.4 动力学分析 1.5 全波长和固定波长扫描 2、技术规格： 2.1工作条件及基本配件 2.1.1工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：10%-80% 2.1.2电源：220V-240V，50/60Hz 2.2可进行微量样品吸光度、浓度、纯度测量，配有微量样品台 2.3 微量样品台 ▲2.3.1最小样品量：≤0.3μl 2.2.2 光度范围：0.1–150 A 。 2.2.3 检测范围：dsDNA：5-7500ng/μl，BSA：0.15-217mg/ml。 2.3 光学规格： 2.3.1 波长扫描范围：200–650nm。 ▲2.3.2 光程数量≤2个， 可根据样品浓度自动切换，终身无需校正，光程切换器所有部分均不暴露在空气中 2.3.3开机无需预热，测量时间： 4秒内可完成200nm-650nm全波长测量 2.3.4 吸光度准确性： <2%读数（0.7A，280nm） ▲2.3.5光学检测系统：不低于3600像素CMOS/CCD阵列检测器 2.3.6光源：脉冲氙灯 ,闪烁不低于109次 2.4 系统性能 2.4.1开机时自动检测系统状态。 2.4.2 测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、ABS x因子/分钟。 2.4.3 内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片 蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600 2.4.4操作系统：基于Linux的操作系统（非安卓系统），不低于7寸的彩色平板电脑，不低于2.4 GHz处理器。 2.4.5 仪器可与智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑进行无线和有线连接，控制仪器并进行测量样品操作，兼容安卓、Windows或苹果系统。 2.4.6 数据和方法存储：自带平板电脑，内置不低于32GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法。 2.4.7数据输出端口：具有WLAN、HDMI、Ethernet和3个USB接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑、网线等多种设备连接使用。数据输出格式EXCEL或PDF，可选择单独或同时输出多种格式 2.4.8 显示器规格：≥1024×600 像素，兼容橡胶手套的触摸屏。 ▲2.4.9采用样品压缩法原理，检测过程中无需形成样品液柱，封闭式检测环境，样品不暴露在空气中，无样品挥发影响。 ▲2.4.10可识别的污染物数量：11种，包括但不限于：Tris、苯酚、EDTA、Trizol、硫氰酸胍、RIPA、NDSB、细屑颗粒等。可进行气泡和样品台污染的识别。 2.4.11 带有自动检测功能，放下样品盖可自动检测样品，无需点击测量按钮。 |
| 移液器 | 一 、主要用途 移取液体 二、工作条件 1.工作温度：5℃~40℃ 2.空气相对湿度：10%～95% 三、性能与参数 移液器采用高科技材质结合先进的生产工艺流程，满足高精准度移液要求，同时符合人体工程学设计且操作灵活、经久耐用、安全可靠，适用于多种液体处理操作。 - 1.采用高科技材质，重量≤80g,操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； - ▲2.可整支高温高压灭菌和紫外线消毒，操作更安全； - 3.人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损； - ▲4.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养； - 5.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； - 6.四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积； - 7.创新密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛； - 8. 0.1μL-10mL 不同量程选择，全面满足不同使用需求； - 9.颜色标识移液器量程； - 10.多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本； - 11.多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性。 |
| 万分之一天平 | - 最大秤量：320g - 可读性：0.1mg - ▲重复性（典型值）：0.08mg - 线性偏差：0.06mg - 最小称量值（USP，允差=0.10%）：160mg - 稳定时间：2s - 全金属机架具有良好的抗过载保护性能，确保较长的天平使用寿命 - 配备≥4.5英寸超大彩色触摸屏，具备中文操作系统，方便日常操作； - ▲不少于四级用户管理设置，不少于10个的独立账号密码保护设置，确保不同角色人员对于设备的分别管理； - 内置的水平控制功能在天平处于非水平时发出警告，并在屏幕上提供图形化的水平调节指导； - 具备温度漂移和时间设置触发的全自动校正功能； - 可以不借助工具轻松拆卸天平所有玻璃风罩，便于清洁天平； - 具备ISO日志记录功能，可以记录校正、测试、维护、活动日志、软件更新、错误日志等内容； - 可以连接键盘、鼠标等设备，方便任务和样品ID输入； - ▲具备多种端口用于轻松连接和数据导出：1个USB-A，1个USB-C，1个LAN，1个RS232。 |
| 超纯水仪 | - 产水类型：RO反渗透纯水 - 产水流速≥8L/h - 纯水水箱≥30L - 超纯水产水水质： - 电阻率：18.2 MΩ·cm @ 25 °C - 颗粒物：无≥0.22µm颗粒 - 内毒素（热源）：< 0.001 EU/mL - RNase（核糖核酸酶）：< 1 pg/mL - DNase（脱氧核糖核酸酶）：< 5 pg/mL - ▲双酚A < 0.005 ppb； - ▲邻苯二甲酸二丁酯< 0.2 ppb； - ▲壬基苯酚 < 0.1 ppb； - ▲对于未取用完的超纯水将会进入超纯水循环回路经由紫外灯、精纯柱纯化后再次取用，确保始终如一的高品质超纯水。 - ▲超纯水配置有取水手臂，取水流速：最高达1.6L/min，并支持无级调节流速至逐滴取水。 - 内置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化有机污染物及杀菌。使用期间无需更换，最高使用寿命可达7年。 - 系统可配备超6种同品牌终端过滤器，满足不同实验方向用水需求。 |
| 冻干机 | 一．工作条件 1.实验室温度：20－27℃； 2.相对湿度＜80％； 3.电源要求：单相交流220V，(+5% - -10%)，50-60Hz。 二. 技术参数 1.主要配置及设备规格 1）板层有效面积：1.0 ㎡ 2）液体产品装量：≥ 10Kg 3）板层尺寸：350 mm × 570 mm 4）板层数目：5+ 1（辐射层） 5）板层间距：50 mm 6）板层最低温度：≤ -55℃ （空载） 7）板层降温速率： ≤ 60 min (+20℃降至-40℃) 8）板层升温速率：≤ 75 min (-40℃升至+20℃) 9）▲冷阱最低温度： ≤ -85℃ （空载） 10）▲系统极限真空度：≤ 3 Pa 11）外形尺寸（mm）：（约）宽760×深1140×高1700 12）噪声：≤ 70dB 13）箱门开启方向：顺时针开启（俯视） 14）设计、制造、安装标准：按《药品生产质量管理规范》、《药品生产质量管理（GMP）实施指南》及GB/T522 6.1-1996标准等国家相关规定标准 15）循环泵：湿转子屏蔽泵 16）▲双级旋片泵流量：6L/S 17）▲冷阱除霜系统：热氟除霜系统，采用非电加热除霜方式，安全性能高、除霜速度快，解决了传统采用浸泡除霜带来的不便。 18）▲手自动模式选择：手动模式用于搜索工艺参数（人为干预性强）；自动模式用于工艺成熟阶段，一键操作，简单快捷。 2.板层结构形式： 1）上下表面均无焊点的内焊法 2）▲具有内焊式板层是一流冻干机所采用的焊接技术。板层上下表面无任何焊点，焊接变形小，具有最好的表面平整度；内焊板层强度大，寿命长，超长期使用不渗漏。 3）表面粗糙度：Ra ≤ 0.5 μm 4）板层平整度：≤± 0.5 mm / m2 |
| 微量冷冻离心机 | ▲1.最高转速：≥14000rpm，最大离心力：≥21000g 2.温度控制范围：-9～+40℃ ▲3.最大离心容量：≥50ml/次 4.驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 5.控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示 6.运行时间控制：1-99分钟，1分钟递增 7.具有快速离心及连续离心方式 8.安全性能：自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护 9.噪音≤ 50 dB ▲10.转头为生物安全转头，并提供具有资质的第三方生物安全证书。 ▲11.24×1.5/2.0ml生物安全转头从静止到最高转速，加速时间≤12秒，从最高转速到静止的减速时间≤13秒。 |
| 垂直电泳系统 | 1.蛋白电泳凝胶通量：≥4块胶； 2.电泳槽兼容手灌胶和预制胶； 3.凝胶尺寸(W×L)：手灌胶：≥8.3×7.3cm；预制胶：≥8.6×6.8cm。 4.凝胶厚度：≥3种可供选择，标配1.0mm。 5.电泳系统含电泳槽及盖子，电泳芯，灌胶系统，以及附件玻璃板梳子等。 6.典型电泳条件：25-35min（恒压250V） 7.电压≥300 V；电流≥400 mA。 8.有暂停/继续功能。 9.有断电后自动恢复功能。 ▲10.输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳。 11.参数设置灵活。可以200V电压转印，仅需1个小时，也可以30V过夜转移。 12.在低压下也能获得高效、稳定的转移。 ▲13.具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行24小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题。 14.阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢，能比其它电极产生更高强度的电场。 |
| 水平电泳系统 | 一、水平电泳性能与技术要求 - 1.凝胶规格：7×10cm或7×7cm - 2.紫外透光凝胶盘带有荧光标尺，并可架设多把电泳梳 - 3.电泳梳：8孔，15孔 - 4.凝胶厚度：1.5mm - 5.样品通量：8~30 - 6.含小型灌胶架 - 7.基座缓冲液容量：270ml - 8.溶液不能再循环 - 9.溴酚蓝迁移率：~4.5 cm/hr (at 75 V) - 10.兼容ReadyAgarose胶：小型胶8、12、2×8孔 11.电极易于取出，使清洁步骤变得更简易 ▲12.印有箭头指示电场方向以保证正确的凝胶方位 ▲13.用颜色及标签标记的电极和基座使盖子与基座的正确安装更容易 ▲14.长卸装栓防止错误开关盖，避免缓冲液飞溅 15.紫外透光凝胶盘以及其他附件均与所有新旧模具匹配 二、电源性能与技术要求 1.输出范围（可编程）：电压：10-300V；电流：4-400mA；功率：75W 2.输出类型（带自动跨接）：恒压或恒流 3.定时器：1-999min 4.有暂停继续功能 ▲5.有断电后自动恢复功能 6.安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；过压保护 7.设备可叠放 8.输出插孔数目：4对并联 |
| 荧光及化学发光仪 | 1、功能要求： 1.1超高灵敏度化学发光成像 1.2 RGB多色荧光Western blot成像 1.3 生物发光、生物荧光成像 1.4 图像的3D建模及定量分析 2、技术规格： 2.1工作条件及基本配件 2.1.1工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-85%；电源：220V-240V，50/60Hz 2.2相机 ▲2.2.1 科研级CCD相机，物理像素≥920万，图像分辨率≥3600万像素。 2.2.2 灰阶：真16 bit，65,536个等级，动态范围：4.8 OD ▲2.2.3三级半导体制冷，制冷温度：≤绝对零下60℃，相对室温-85℃ ▲2.2.4 光圈≤F0.80 2.2.5 化学发光视野最大FOV≥ 24×20cm，不低于5个化学发光样品台位置，样品距镜头距离可小于10cm ，可切换使用 2.2.6具有多种binning像素合并模式，具有手动、自动、曝光功能，具有至少4种连续曝光功能，并可进行最佳照片自动筛选 2.3 软件及控制 2.3.1全自动图像动态校正，无需使用校正滤光片 2.3.2 图像存储格式至少包括：TIF、TIF-Scientific、JPG、BMP、APX。图像输出范围 300、600、1200、1800 DPI可设定 2.3.3 自动保存GLP文件，记录图像拍摄信息及更改 2.3.4提供至少3种背景消除模式，至少包括滚球、线性、逐点去背景模式 2.3.5可平行对比至少10张图像，包括信号灰度值、信号热度图及3D图像 2.3.6 软件具备进行多孔板分析、植物、小动物活体成像、菌落平皿及细胞分析模块。可自定义不规则ROI区域图形，进行定量分析。可设定微孔板规格，并进行统计学分析、柱状图及折线图分析 ▲2.3.7具备图像3D建模功能：可直接进行3D图像成像，3D图象观察，3D热图信号分析 2.3.8 成像和分析一体化软件，可在同一电脑工作站完成图像获取和分析软件，图像获取后无需从主机转移至其他电脑进行分析 2.4 暗箱及光源： 2.4.1全不锈钢结构暗箱、环氧树脂漆保护耐化学腐蚀，有效屏蔽外界信号干扰 2.4.2 配7位滤光片轮，电动切换 ▲2.4.4 标配3通道宽光谱RGB荧光通道，预留7通道荧光通道接口可供升级，共可配置10通道。标配RGB通道发射光三色滤光片 2.4.6 标配双侧LED白光照明 3 配置要求 3.1荧光及化学发光仪主机 3.2 RGB三通道荧光激发光源 3.3 RGB通道发射光三色滤光片 3.4基础版图像分析软件 3.5生物发光和生物荧光成像多功能分析软件 |
| 荧光定量qPCR仪 | - 1.样品通量：96x0.2ml。耗材类型：96孔板、8联管、PCR单管。完全试剂开放。 - 2.激发光源：不少于6个带滤光片的LED光源。 - 3.检测器：不少于6个带滤光片的光敏二级管。 - 4.激发检测波长范围：450-730nm。 - ▲5.检测通道：不少于6个检测通道，具有专用FRET检测通道。 - 6.适用多种荧光方法如SYBR Green、Taqman、Molecular Beacon、FRET等。 - 7.样品体积：10-125ul。 - ▲8.反应基座：半导体一体化均一模块（非空气加热），蜂窝式空气3D对流散热，有生物气溶胶预防密封系统。 - 9.最大升降温速度：≥2.5℃/s。 - 10.温控范围：0℃-100℃。 - 11.温度精确性：≤±0.2℃。 - 12.温度均一性：≤±0.4℃。 - ▲13.动态温度梯度功能：可同时运行不少于8个不同的温度梯度，以摸索最佳退火温度。 - 14.梯度温控范围：30-100℃，梯度温差范围：1-24℃，梯度温度孵育时间：相同。 - 15.灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因。 - 16.动态范围：10个数量级。 - 17.仪器控制：LCD液晶屏，主机可离线操作独立运行，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线。 - ▲18.数据分析：标准曲线定量、融解曲线、CT或ΔΔCT基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、T检验分析、ANONA分析、提供可发表的图表、有中文版本。 - 19.数据导出：Excel，Word或PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF。 - ▲20.操作便利性：开机即用，无需预热。出厂已校正，无需开机校正，使用中或搬动后无需光程校正。 |

包二：

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 细胞计数仪(无耗材) | 1.实验耗材：单次样本支持6样本上样检测，使用一次性细胞计数板 ▲2.光学参数：10倍标准物镜 3.检测模式： 1)明场模式，台盼蓝检测 2)全自动实现各种细胞的计数和活力分析，消除人为误差 ▲4.主机系统： 1)触摸屏一体机设计，≥10寸高清及1920*1080以上彩色屏 2)智能操作系统，独立app模式，多点触控，图像自由缩放，便于观察单个细胞。 5.检测浓度范围：1*10^4-5*10^7cells/ml 6.细胞直径范围：2-200um,小细胞计数功能，可以精确计数小于10um的细胞 7.样品体积：20ul/样品，活率测试范围0-100%,变异系数CV<5% ▲8.检测速度：单孔位3样本检测，明场<8秒，测试速度快 9.明场照明：白光LED照明 10.成像参数：自动对焦，实现最佳的图像采集，相机参数不低于600万像素，专业级CMOS彩色光学成像 11.数据分析：实时统计分析图片信息，结果准确度高，拥有数据库格式，结果可保存为pdf。 |
| 低速水平离心机 | 1.配有多款管架、适配器，一次性可分离36根15ml尖底试管、16根50ml尖底试管或80根7m/5ml真空采血管，最大容量4×250ml。 2.微机控制、直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机。自动计算及设置离心力RCF值。 3.最高转速≥5000r/min 4.最大相对离心力≥4390×g 5.转速精度±30r/min 6.定时范围 lmin~99min |
| 水浴锅 | 1.孔数：≥6个 2.温控范围：室温+5℃-100℃,温控精度±0.5℃ 3.工作尺寸：≥500*300*120 4.具有定时功能 |
| 医用冷藏冰箱 | 1.总有效容积（L）：≥310。 2.箱体/内胆材质：预涂钢板/PS吸附 3.发泡箱体保温层（mm）：40 4.搁架数量：6个搁架 5.具有多重故障报警：高低温报警、断电报警、传感器故障报警，两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。 6.制冷系统：全封闭压缩机 |
| 温度监控 | 1.传感器：双路温度传感器(温湿)测量范围-40~85℃；10~90%RH精准度±0.5℃；±3%RH 2.电池1750可充电锂电池 3.支持移动、联通，2G/3G/4G卡SIM卡，存储容量4000条(循环存储)数据查询微信/APP(android和ios)/PC平台 4.标准续航时间240小时/10天定位方式GPRS基站定位全球通用四频段无线频段(850/900/1800/1900) 5.屏幕显示：电量、温度、湿度、蓝牙系统、时间、记录数、报警、打印、采集间隔等 |
| 涡旋振荡器 | 1.操作显示方式：旋钮+刻度 2.振荡方式：圆周涡旋 3.运行方式：连续运转或点动 4.速度范围：≥0-2800rpm 5.多种配件可以选择可适用0.2-50ml微量管和直径小于108mm的试管或小容器。 |
| 加热磁力搅拌器 | 1.工作盘盘面材料：不锈钢纳米陶瓷涂层 2.温度范围：室温+5℃~340℃ 3.外置温度传感器：PT1000 4.工作盘安全回路：390℃ 5.▲转速范围：100~1500rpm 6.搅拌点位数量：1个 7.▲最大搅拌量(H₂O)：≥20L 8.搅拌子最长尺寸：80mm |
| 干燥箱 | 1.控制方式：模糊逻辑控制技术 2.显示方式：LCD 3.送风方式： 背部水平吹风 4.调温方式：定值、步调可选 5.温度控制范围 （℃）：环境温度+5~200；温度分辨精度 （℃）：0.1；温度波动度（℃）：≤±1；温度均匀度（℃）：≤±2.5% (最高工作温度时) 6.安全功能：自诊断功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器（30-80℃任意可调）、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护。 7. 容量（L）：110 |
| 恒温金属浴 | 1.控温模式：加热膜 2控温范围：室温+5℃~100℃；控温精度：±0.3℃；温度稳定性±0.3℃ 3.定时时间：1m-99h59m/0为无限长 6.显示精度：0.1℃ 7.升温时间：≤15min(20°升至100°) 8.模块与控制：多种模块可选。 |
| 冷冻组织匀浆机 | 1.15秒内最大处理量同时可以处理48个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器。 2.可兼容样品量：64*(0.2-0.5mL)、48*2mL 12*5mL、8*（7-15）mL、2*25mL、2*50mL，可以任意定做各种规格研磨管或钢罐。 3.液晶屏显示,可以方便直观的操作,另可升级成触摸屏显示操作。 ▲4.工作方式：垂直上下研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果。 5.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节.最终出料粒度：~5µm。 6.不锈钢腔体圆角和斜坡底座一体成型设计，研磨腔内不锈钢板须为压模成形，进一步保证腔体不变形，且易于清洁,且有降音装置。 7.研磨平台数(可接纳研磨罐数) >2。 8.带自动中心定位的紧固装置：是。 9.均质速度：0—70 HZ/秒,工作时间：0秒-9999秒，用户可自行设定。 10.在减震技术上采用双层减震结构技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性 11.固定研磨管的部分，采用了试管压紧技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%. |
| 医用冷藏冷冻箱 | 1.温度控制：电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，冷藏显示精度0.1 ℃，冷冻显示精度1 ℃。 2.冷藏箱内温度2～8℃；冷冻箱内温度-10~-30 ℃。 3.具有超温报警。传感器故障报警、环温超高报警、断电报警、远程报警等功能；两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警）。 4.制冷系统：压缩机，碳氢制冷剂；ADDA风机，冷藏温度更均匀。 5.容积：冷藏室≥219L，冷冻室≥63L |
| 凝胶成像仪 | - 1.暗箱 - 全开式门暗箱, 密闭无光泄露，开门自动保护系统，防止紫外线损伤，用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间，顶盖可拆卸，售后检修更方便。 - 2.相机 - 2.1科研级高灵敏度CCD相机 - 2.2分辨率：≥500万像素，≥2592*1944 - 3. 镜头 - 3.1 2/3英寸F1.2大口径高通透镜头 - 3.2 自动聚焦，软件通过算法实现样品自动聚焦，避免人为判断出现误差 - 3.3 光圈及焦距数字化，并可根据输入数字实现光圈和焦距的调节，避免人为误差 - 4.滤镜系统 - 标配590nm超多层镀膜滤光片(根据客户样品可以选配530nm) - 5.辅助光源 - LED反射灯*2 - 6.样品台 - 6.1紫外透射：轨道式紫外透照台,紫外玻璃双面抛光，亮度更均匀。波长302nm(可选254nm或365nm)，透射面积21cm*26cm - 6.2白光样品台：对插式LED白光板，钢化玻璃材质，防刮擦,，透射面积21cm*26cm - 切胶防护 - 7.专用观察切胶防护板 - 8.图像采集软件 - ▲8.1无需软件加密装置即可运行，避免因加密装置遗失、损坏造成实验无法进行 - ▲8.2 在触摸屏及手机上操作，支持手势滑动，拉大，缩小等手机上常用的操作习惯，简单直观，便于操作 - 8.3多语言界面，具有实时图像采集功能，可用于核酸、蛋白电泳凝胶图像的采集,GLP功能，记录图像的拍照时间，拍照参数等信息 - 8.4 灰阶自动调整，无须手动调整显示参数，可自动将图片有效信号完美呈现 - 8.5 通过一个高速USB3.0接口完成对相机、光源、紫外台等所有硬件的控制、数字图像采集 - 9.图像分析软件 - ▲9.1 适用于Windows及Mac系统，宽广的操作系统适用范围，让用户不因为操作系统而更换电脑，为用户带来便捷的同时，为实验室节省经费 - ▲9.2 具有一键自动识别所选区域内的泳道和条带，并直接获得数据，如：灰度值、分子量、条带浓度及相对含量百分比等 - 9.3分析结果可根据选择范围输出至Excel文件 |
| 冷冻切片机 | ▲1. 设备操作：采用纯按键控制，确保操作人员在高度紧张时仍能快速完成术中冰冻切片，并便于戴手套操作 ▲2. 具备双压缩机制冷，实现腔体与样本头单独制冷，轻松处理脂肪与致密组织 3. 刀架制冷：采用冷空气循环技术，确保刀架和样本头周围空气低温恒定 ▲4. 环保：带HEPA空气净化系统，确保安全的实验室环境（可选配） 5. 冷冻箱：冷冻箱制冷温度 ≤ -40℃，冷冻箱采用不锈钢无缝焊接，无死角，易于清洗和消毒 6. 除霜功能：冷冻箱具备自动除霜功能并可编程，可设置24小时自动除霜一次，除霜时长快至12分钟。样本头制冷系统可进行电加热器除霜，除霜时长可快至15分钟。 7. 速冻架：速冻架冷冻位点数 ≥ 17个，速冷架制冷温度 ≤ -42℃ 8. 快速制冷位点：具备珀尔帖（Peltier）快速制冷位点，位点数 ≥ 2个，珀尔帖元件可为速冻架提供额外制冷，并采用一键式额外制冷时间设置功能。额外制冷时间可达10分钟，并与速冻架温差可达17℃。 9. 机身控制面板：控制面板设计有电动粗进、切片和修块按键式控制按钮，并有指示灯提示功能。在样品回缩时面板以亮黄色提示，控制面板需含有样品头快速回位功能、样品头以20um恒定前移和后移功能、样品头快速前移功能。 10. 半刀切片：具备半刀切片功能，可进行半刀切片。 11. 切片厚度范围：1-100 um 12. 修片厚度：修片厚度设置范围1-600 um。修块值超出切片厚度 200 μm 时，控制面板显示屏闪烁，明确通知操作者切片过厚。 13. 修片模式：设置有用于临床样本的快速修块模式，即10 μm、20 μm、30 μm、40 μm修块厚度快速设置。并设置有用于科研样本的精细修块模式，厚度1.0 μm – 10.0 μm时以1.0 μm增幅；厚度10.0 μm – 20.0 μm时以2.0 μm增幅；厚度20.0 μm – 50.0 μm时以5.0 μm增幅；厚度50.0 μm – 100.0 μm时以10.0 μm增幅；厚度100.0 μm – 600.0 μm时以50.0 μm增幅。 14. 水平进样：≥ 25 mm 15. 样品垂直行程：≥ 59 mm 16. 电动粗修：采用2档电动粗修，快速修块速度900 μm /s，慢速修块速度300 μm /s 17. 样品回缩：具备样品回缩功能，回缩行程20 μm并可关闭。 18. 样品定位：± 8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本准确快速定位 ▲19. 环境安全：设备机身采用抗菌银离子涂层技术，可有效阻止细菌与微生物在设备表面繁殖 ▲20. 人员安全：具备UVC紫外消毒系统，有效灭活新冠病毒、HIV、分枝杆菌肺结核、甲型流感病毒、脊髓灰质炎病毒、真菌、肝炎病毒等有害微生物和病毒，并可提供第三方检测实验室认证。消毒系统可预设置30分钟中等消毒与180分钟强效消毒2种消毒模式。 ▲21. 制冷剂：采用 320克 R-452A型环保制冷剂 22.最大可切片样品尺寸：50 mm x 80 mm 23.滑窗加热：具备滑窗加热功能，以避免滑窗产生雾气或结冰。 |
| 震荡切片机 | - 设计紧凑的独立控制面板，图形化按钮有效控制所有的操作。 - 带振动刀片的全自动切片机，可在自动切片模式下操作，也可在半自动切片模式下操作。 - 自动切片模式下带有样品回缩功能；半自动切片模式下无自动样品回缩功能，但可以手动执行回缩。 - 切片厚度设置：手动，以1μm递增；或自动，最厚为1000μm；切片厚度可计。 - 切片频率（±10%）：85Hz（±10%）。 - 切片振幅：0-3mm，0.05mm增幅。 - 切片速度（±10%）：0.01-1.5mm/s 0.01 – 0.1，0.01 mm/s 增幅； 0.10 – 0.5，0.02 mm/s 增幅； 0.50 – 1.5，0.10 mm/s 增幅。 - 返回速度（±10%）：1.0-5mm/s，0.5mm/s增幅。 - 样品垂直总行程：20mm（电动）。 - 切片范围及切片窗口：45mm；0.5mm-45mm。 - 样品回缩：0-100μm（可调，可关闭）。 - 通过控制单元操作，可保存8组用户参数设置。 - 在生理条件下工作：可拆卸的冰浴盘和缓冲盘保证工作在生理条件下进行。 - 保证最佳切片质量：（Jonas进样） 避免Z轴上的纵向运动：通过Vibrocheck进行测量；通过刀架上的调节按钮把振动降到最低。 - 全新刀架，提供安全的刀片安装：可以适用剃须刀，注射刀片或者蓝宝石刀片，整片剃须刀额可以插入刀架，无需将刀片截成两半；刀架可以翻折90°，以便插入刀片；优化的设计可以防止缓冲液溢出。 - Vibrocheck震动检测器：针对刀片的垂直向移动（以μm计）的自动检测装置。 - 集成的LED照明，5档不同的照明强度。 |

包三：

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 制冰机 | 1.制冰过程采用全电脑程序控制,进口电脑芯片，控制可，运行平稳。 2.采用直角中空减速器,噪音低,运行平稳可靠。采用行腔隔片式制冰蒸发器,制冷效率高,产冰量大。 3.螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，实现冰、水自动分离。 4.冰刀刃口的优化设计，使得所制冰形细小实用。 5.有冰满显示,缺水显示,过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。 6.所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰,冰形小,能渗入较窄间隙,冷却速度快,冰浴效果好,专为实验室设计。 7.制冰量：>70KG,储冰量：35KG, 8.功率：420W冷凝方式：风冷耗水量：<3.5L/H 9.压缩机：高效无氣 R134a箱体外壳：304不锈钢 10.外形尺寸≤650X620X945mm ；净重≤75KG 11.冰型：不规则的细小颗粒的雪花碎冰控制方式：全电脑程序控制。 |
| 涡旋振荡器 | 1.▲全息背投显示：设置全息显示、全屏触摸操作简单，显示一目了然； 2.▲红外传感器：人离开自动会停机； 3.配备多种托盘：多种托盘，让用户使用更加随心； 4.多种运行模式：点动和连续运行两种模式； 5.操控显示方式：触摸液晶显示； 6.圆周直径：≥3mm； 7.振荡方式：圆周； 8.运行方式：连续运转或点动； 9.速度范围：300~3000rpm； 10.定时范围：0s~99h59m； 11.输入电源：220VAC； 12.功率：≤60W； |
| 水平脱色摇床 | 1.转速可调：缓和的震荡适用于不同领域的多种混匀工作适合冷冻室使用； 2.无刷电机：直流无刷电机驱动，长寿命，免保养，安静稳定无噪音； 3.LED显示：外观简洁大方，LED显示定时转速时间和工作转态，操作面板清爽而简单，不易出错； 4.▲定时功能：设有定时功能，时间控制器可自动报警，实现无人操作； 5.可更换托盘：可更换不同容器的托盘并备有各类托盘可供选配； 6.转速范围：50rpm~300rpm； 7.回转直径：≥20mm水平回转； 8.定时范围：1min~ 99h99min； 9.最大载重：≥3kg； 10.功率：≤60W； |
| 微量注射泵 | 1. ▲运⾏稳定，注射精度⾼，最小注射速度达0.02nL/s，最小注射体积分辨率达0.1 nL； 2. ▲具备填充，排空功能，填充速率0.02nL~200 nL/s，排空速率0.02nL~200 nL/s； 3．可设置循环注射操作，对于同一样品多次不同时间间隔注射提供方便性，编程循环次数1~8000； 4. ▲注射量程范围⼤，注射量程为0.6 nl-5000 nL； 5. ≥5.0英寸LCD触摸屏直观显示注射状态，触屏控制灵敏，可戴手套操作； 6.▲具备断电保护功能，实验中途断电重连后仍旧可以执行未完成的程序； 7.搭配玻璃毛细管尺寸：外径1.14mm，内径0.53mm； 8.可存储10种程序； |
| 玻璃电极拉制仪 | - 内部计算机控制的水平拉制仪； - 可保证每次拉出两个相同的微电极，拉制电极最小尖端口径为0.06μm； - 锥体长度 3~15 mm； - 毛细管外径范围 1.0-2.0 mm； - 可存用户自定义程序数≥ 150个； - ▲拉制参数的编辑采用全彩≥7寸电容屏，满足佩戴手套也可正常操作，屏幕分辨率不低于1024*600像素； - ▲系统语言有中文、英文两种模式，便于操作者使用； - ▲针对不同型号加热片配有不同规格的加热合金片固定卡槽，保证更换的便捷； - 有湿度控制小室（加热片在其内），保持湿度相对稳定，控制拉制的良好重复性； - ▲前盖采用棕色滚筒式，易翻开；隔绝强光和机械臂运动带来的风险； - ▲内置拉制电极参考程序，覆盖≥3种加热片，≥7种玻璃管和≥4种常用实验； - ≥2种加热模式：定时、延时； - 电极电阻 1到100兆欧以上均可满足； - ▲具有锁屏模式功能：开启锁屏模式，可以设置锁屏密码，仪器无操作10min后屏幕锁定，需要输入密码解锁； |
| 脑组织切片模具 | 1.支持75g以内小鼠及幼大鼠的脑组织切片； 2.用于鼠脑组织的冠状切片； 3.切片最小厚度：0.5mm或1mm； 4.模具材质为不锈钢，结实耐用，可被加热、冷却、高温高压灭菌和擦洗。 |
| 水迷宫实验 | 1.可满足小型大鼠、小鼠实验，外圈直径150 cm，内圈直径120 cm，高50 cm； 2.平台直径多种可选，可选择6 cm 、9cm、12cm，平台高度32 cm； 3.配备3根支架、下水配件、下水软管、3块侧面布帘； 4.配自动恒温箱实现自动恒定水温，含1000W辅助加热系统（室温～30℃可调）； 5.下水软管直径2.5cm，下水配件及支架材质为不锈钢； 6.布帘厚度约1mm，长度180 cm，宽 270cm； 7.水迷宫和站台材料使用医用 ABS 设计，重量轻、隔音好、无毒材料制作。 |
| 光遗传信号系统 | 1.▲触摸屏尺寸为≥7寸电容屏，满足佩戴手套也可正常操作。屏幕分辨率为1024*600像素及以上。 2.▲光源功率可调范围1-100mW，分辨率为1mW。 3.▲脉冲频率：输入范围为0.01HZ-500.00HZ，输入分辨率为0.01HZ，精度1%。 4.脉冲宽度：不大于周期，精度0.1ms或1%。 5.脉冲时长单位选择为ms/s，范围1~999999；设置分辨率为1。 6.脉冲延时单位选择为ms/s，范围1~999999；设置分辨率为1。 7.实验总时长范围为0.001s-999999s，分辨率为0.001s，精度0.1ms或1%。 8.外部调制信号可以输入的电压范围为2V-10V。 9.▲外部调控模式有三种，分别实现外部控制开，或者外部控制开/关，以及外部控制波形等功能。 模式1：依照外源信号触发，光刺激程序开始执行（刺激模式按照软件参数设置运行）。外源信号只有“开”的功能，程序终止由设置的刺激时长决定；触发延迟时间范围为0-999999ms，分辨率为1ms。精度1ms或1%； 模式2：同步外源信号时间长度执行光刺激程序（刺激模式按照软件参数设置）。同时具备“开”和“关”的功能； 模式3：整个实验过程的光刺激参数（光功率除外）完全由外源信号来决定，仅光功率值是通过光源的软件设置；（外源信号为方波，频率≤500HZ）。 10.系统时间偏差≤±5s每24h。 11.▲长期运行中输出光功率均方差百分比＜1%。 12.▲配备远程遥控功能；遥控可以实现10米内远程操作。 13.▲系统内设持续出光模式，一键进行激光功率测试，测试功率一键写入实验程序。 14.▲可同步输出TTL数字信号至其他设备，可输出的模式有Synchronous/Constant/Edge on/Edge off四种模式；TTL信号输出范围在10mv~5v。 15.▲光源接口为FC/PC。 16.开机预热不超过5min。 17.支持程序组自定义编辑和导入导出，实验程序与实验记录可以导出到PC端查看。 18.▲集成光源输出与控制于一体。 19.实验流程结束或激光器温度异常时具有声光或报警页面提示。 20.具有开机密码设计。 21.▲中英文双语操作界面可选。 22.可兼容电生理、行为学等多种设备。 23.光遗传光源可选波长为465/450/532/589/635nm。 |
| 小动物生理信号记录仪 | 一、记录硬件： 1.输入通道：≥4 2.放大范围： ±20mV to ±10 V 3.最大输入电压：15V 4.输入阻抗：1 MΩ ¦¦ 150 pF 5.共振抑制比：＞95 dB @ 100 Hz,20-100mV 6.输入噪音：＞90 dB 7.▲连接方式：Pod连接和BNC连接 8.供给电压：±5 V 9.最大电流：50 mA 10.接口类型：8-pin DIN 11.模数转换精度：16 bit 12.最大采样率：100KHZ 13.内存： ≥16MB SDRAM 14.传输接口：USB 2.0 15.安全认证 IEC60601-1 16.▲模拟输入信号滤波：1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 Hz 和交流电源滤波功能 17.内置完全隔离的双通道生物电放大器 18.生物电放大器放大范围：±200μV∽±20mV 19.生物电放大器滤波（物理滤波）：低通滤波：10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 Hz；高通滤波：单极0.5 Hz和10 Hz 20.具有模拟输出功能，用于直接刺激或控制外围设备，输出电压范围：±10 V 21.触发器：提供用于与外部设备同步采样的数字输入，输入范围：±12 V 22.刺激器电压/电流转换方式：软件自动控制 23.刺激器开关：主机面板手动控制和软件控制 二、软件 1.可进行数字滤波，可计算dp/dt，最大值，最小值，平均值，峰峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，傅利叶变换，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑，直方图。 2.可设定存储时刻，时间，重复次数，可用EXCEL进行统计计算，资料作为WINDOWS文件长期保存。 3.有频谱分析,视频模块,量效关系,峰直方图,心率变异性等专业模块分析软件以方便实验人员分析数据 4.软件免费升级，包含专业版分析软件，Chart和scope 5.▲软件控制主机和放大器的滤波、放大、等操作，实现了程序控制化。 三、清醒活动装置 1.尺寸：≥200*200*400 2.信号输出：1-16 通道 3.采集电极：2-16排针。防缠绕和保护弹簧 4.实验对象：啮齿动物，大小鼠 5.材质：高强度防腐有机玻璃 6.电源：220V，内置多电源模块 7.饲养：投食，饮水功能，代谢收集功能 8.昼夜节律：LED调节昼夜环境变化 9.内置摄像头：高清自动对焦,USB 连接 |
| 光纤钙信号检测仪 | 1.▲光源类型：LED光源，激发光源由3种波长的光组成，有3种激发光（410nm,470nm,560nm），可采集2种范围激发光（500 – 535nm，575 – 628nm），可激发单个脑区中被标记的绿色荧光蛋白(如 GCaMp)和红色荧光蛋白(如RCaMp)，用以反映不同的神经活动信息。 2.功率调节：激发光功率可直接在操作软件上调节，Min 0µW, Max≥100µW，调节范围 0~100%显示，调节精度0.1μW。 3 .采集通道：最大可支持9个通道同时采集，适用于多个神经核团同步记录或同时记录多只动物。系统配备低自发荧光光纤，无需提前漂白，有效减少背景荧光干扰，实现近距离多位点记录。 4.采集相机：采用CMOS高灵敏双检测器，独立分时序采集，信号无干扰；采集频率不低于250fps。曝光时间：1-100ms；增益倍数：1-100 5.荧光模式：软件预设6种荧光激发输出模式，可适用不同实验应用场景。 6.系统配置：一体化设计，集成信号采集与数字信号同步模块；光纤及接口类型：FC/PC接口（其他接口可定制）；配置4个Input接口，支持4种外部信号输入自动标记；4个Output接口，支持输出TTL信号触发外部第三方设备，满足闭环式研究。主机及电脑配备USB3.0，及2.0不同接口；配置集成化的专业采集和分析软件，软件集成行为学记录分析模块，可以实现动物追踪自动打标；数据分析功能可以支持与其他生理信号同步对比。系统发货包含主机，电脑，软件，行为相机及支架，低自发荧光光纤，黑色陶瓷套管。 7.采集模式：可通过软件设置采集模式，可自定义设置采集时间等参数，可选择持续采集和间隔采集两种模式 8.光纤ROI设置：可通过机器外部调节旋钮调节光纤端面成像状态，所有通道的ROI设置可根据实际实验通过拖拽或输入数值来同步调节尺寸大小。 9.▲打标方式：软件具有三种打标功能，外部打标，手动打标，行为ROI分析区打标；软件支持同时设置不少于20个以上手动标记和自动标记，可自定义打标快捷键、名称和颜色。 10.打标位置编辑和数据截取功能：可根据实际实验情况校准打标位置；可选择感兴趣的时间段同步截取荧光数据和行为学视频，可同步播放。 11.▲视频数据精细分析：行为学视频可逐帧查看，并添加特殊动作标记，保证分析精度。 12.交互方式：采集阶段可在荧光信号大于设定的Δf/f 阈值或动物进入某个ROI区域时输出TTL 信号触发外部设备，可设定输出TTL信号的脉宽频率（0-500Hz）等参数，并可设置延迟及持续时间，可直接测试TTL信号输出。 13.▲外部设备触发方式精准设定：可根据外部设备发出的是正脉冲或负脉冲，自由选择上升沿或下降沿触发，满足外部设备发出的不同脉冲形式，涵盖不同设备信号输出需求。 14.采集窗口：不同通道数据直接展示在窗口上，方便直接识别对比；不同通道荧光数据及不同波长荧光数据坐标轴可单独调节。 15.▲波形合并显示：波形显示可在独立显示和合并显示中自由切换，对照信号和荧光信号在同一坐标轴下显示，便于查看信号间差异，数据对比清晰直观，灵活选择满足不同实验习惯需求。 16.行为学采集设置：行为学视频及荧光数据可在同个软件界面设定同步采集。行为学视频采集可支持多个行为相机同时记录，可以直接设定视频帧率（30-150FPS可选），分辨率（1920x1080多种可选）。 17.行为学分析区设置：行为学采集支持设定行为分析的特定Area区域，并同时设置9个ROI区域并命名，3种ROI绘制工具：圆形、方形、多边形，可设置当动物进入某ROI区域后进行自动打标，后期可对时间、位置等参数的行为学数据分析。 18.▲实验运行：实验起始及结束可选择手动、设置固定延时和采集时间以及外部设备触发运行3种方式 19.保存路径：采集数据和分析结果可自定义文件名和文件保存路径。保存路径可以直接显示在软件上。 20.▲数据分析：配备专用软件，软件包含信号采集记录，数据分析以及行为学视频采集分析功能，可以直接对数据进行平滑处理、基线矫正、运动矫正处理，查看并输出处理过程；可灵活选择并增加事件标记，事件标记可再次保存；可支持5组数据组间对比，一键分析并生成热图和mean±sem；可对数据进行有效峰值统计分析，可直接输出有效峰的数量，频率等参数；可直接输出AUC分析结果。 21.▲线下面积参考基线自定义：根据实验情况，线下面积基线值（Y轴）可自定义，计算起点更准确，保证计算结果的精准。 22. 410nm光源信号可处理：可以单独对410nm数据做细致的分析，如平滑处理，基线矫正等，能更加客观的对所有数据进行分析及比较，实验结论更准确。 23.数据输出：行为学分析可导入实验背景图，行为数据可以生成轨迹图和热图；荧光信号数据分析结果可导出CSV或SVG格式，分析结果坐标轴可灵活编辑，结果图可以选择组别显示；df/f，Z-Score，运动矫正，基线矫正，平滑处理等多种处理结果可单独保存。 24.▲MATLAB实时传输：具备数据实时传输功能，可将数据实时传输到matlab，满足更多个性化的实验结果分析需求。 25.▲软件语言支持中英文自由切换，软件内置说明书链接功能。 26.▲兼容光遗传：系统可兼容光遗传，通过一根光纤实现刺激和记录功能的同步。刺激参数可选择由光纤记录软件控制或者光遗传独立控制。 27.可支持定制不同规格的光纤和陶瓷插芯。 |
| 小动物呼吸麻醉机 | 1.采用标准的开放式呼吸非循环回路式设计，减少死腔； 2.用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等≤7kg动物的吸入式麻醉； 3.▲蒸发器输出压力波动范围P≦2.5kPa，内部可承受50kPa压力无泄漏，使用温度范围10-35℃； 4.蒸发器容量不小于120ml，带流量和温度自动补偿功能； 5.氧气流量计可控范围0-4L/min，圆柱形浮子指示；流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象；可选配拓展流量计，满足多种气源的实验要求； 6.Toggle开关，快速切换气路通路，寿命高于10万次； 7.快速充氧开关，充氧速度可达10L/min，以最快速度排除管道或麻醉诱导盒中的残余麻醉混合气体； 8.可连接氧气钢瓶、制氧机、空气泵；可选择氧气、空气、二氧化碳、笑气、氮气等作为供气气源； 9.▲蒸发罐全检机制：蒸发器出厂全检，每一只都精准质检，提供生产厂家出具的测试报告。输出浓度可调，输出不受流量、温度、流速、压力变化影响，安全锁定装置防止麻醉药意外挥发。良好的温度和流量补偿性能，10℃低温仍然保持准确的浓度输出； 10.▲旋转浓度调节盘，异氟烷浓度调节范围0-5%，精度±0.5%；输出精度： 0.5±0.15Vol.% 1.0±0.20Vol.% 2.0±0.30Vol.% 3.0±0.40Vol.% 4.0±0.50Vol.% 5.0±0.50Vol.%。 11.结构设计紧凑，带有便携把手，移动灵活，使用方便；铝合金材料制作，整机重量小于7.5kg，可升级为移动式麻醉机； 12..可根据实验要求和不同种类不同大小动物选择各种规格配件（诱导盒、麻醉面罩、麻醉气体回收系统等）； 13.上门安装培训维修巡检、国内维修保养、多品牌麻醉机维修、产品视频指导、远程技术支持、代理商支持、维保服务，多品牌蒸发罐校准服务。 |
| 小动物呼吸机 | 1.▲提供安全有效的间歇正压通气（IPPV），拥有容控(VCV)和压控(PIPCV)两种工作模式； 2.▲满足体重在10g～1kg的小动物，能实现输入体重智能设定呼吸参数； 3.可存储和加载1-10组不同呼吸参数设定，一键调取，方便快捷； 4.▲显示规格：≥7寸LCD电阻式彩色触屏，广角可视； 5.▲支持呼吸频率在10～300bpm之间切换，潮气量满足0.05mL～5mL，步径0.001mL，气道压力上限设定1～50cmH2O，步径1cmH2O，精度±0.7cmH2O，可组合设定PIP/PEEP/Sigh/INSP.Hold/EXP.Hold/等呼吸参数； 6.▲呼吸末正压设置，范围0-10cmH2O，步径1cmH2O； 7.可在容控/压控两种通气模式下，满屏实时显示压力—时间曲线图，手动或自动调节界面比例大小； 8.声音报警，智能文字信息提示，错误代码查询，提升设备与用户之间人机互动，减少使用过程中出现的人为失误； 9.▲一键输入动物体重0-500g，呼吸机内置了大量的标准参考数据，只需输入动物体重即可一键设置呼吸频率、吸呼比、潮气量等重要参数； 10.吸呼比范围为20〜80%可调；叹息增加潮气量0〜20%，可设定每10〜999次呼吸自动叹息或手动控制； 11.输入电源范围为100〜240V，50/60Hz，采用24V，40W，1.67A适配器直流供电，安全有效； 12.▲呼吸截止装置采用低流量、高级电磁阀原理，噪音小，结构简洁； 13.可用于多种类型的混合气体，如麻醉气体、高浓度氧气等，并适用于大鼠、小鼠、豚鼠等10 g-1 kg的小型动物，满足不同种类动物呼吸需求。 14.全套解决方案：可搭配同厂家的吸入式麻醉系统，搭建麻醉呼吸一体化实验平台。 15.国内上门安装培训维修巡检、国内维修保养、产品视频指导、远程技术支持、代理商支持、维保服务。 |
| 蠕动泵 | 1.转速 0.1~100rpm 2.转速分辨率 0.1rpm 3.转速控制：实体按键调节或外控调节 4.方向控制： 实体按键控制，正反转可逆 5.单通道流量范围：0.002-380 mL/min 6.显示：3位LED显示当前转速 7.消耗功率： <30W 8.工作温度： 0-40°C 9.相对湿度： <80% 10.断电记忆：自动存储运行参数 11.全速键 全速运行，实现快速填充或排空 12.驱动重量 2.35kg 13.具有时间分配器、脚踏开关、遥控控制、WIFI控制等功能。 |

包四：

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 倒置显微镜 | ### 一、倒置相差显微镜 1.工作条件： 1.1.温湿度：适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2.电源插头：配置符合国内有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2.▲光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。 3.观察方式：显微镜支持明场、相差观察方式。 4.▲观察镜筒：宽场三目观察筒，视场≥22。 5.目镜：10X宽视野目镜，视场≥22，具备屈光度校准功能。 6.调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。配有限位装置和锁紧装置，备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈≤0.2mm。 7.照明装置：高性能LED光源，寿命不少于20000小时. 8.▲物镜： 8.1.预对中相差物镜4X （N.A.≥0.13；W.D. ≥16.8） 8.2.预对中相差物镜10X （N.A.≥0.25；W.D. ≥8.8） 8.3.预对中长工作距离相差物镜40X （N.A.≥0.55；W.D. ≥2.2） 9.▲相差系统：预对中相差环板，4X、10X、40X共用一个相差环无需切换。 10.▲物镜转盘：≥5孔内置式物镜转盘。 11.聚光镜：具备可拆卸式超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm 12.所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标。 13.防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜进行抗菌、防霉处理。 14.其中一台倒置显微镜配置一套显微成像系统：包含500万像素成像相机、C型接口、拍照分析软件以及台式计算机一台。 |
| 多功能酶标仪 | 一、主机 - 检测模式：光吸收、荧光顶部底部、时间分辨荧光（TRF）、连续发光、瞬时发光、双色发光(BRET2 ,ChromaGlo、NanoBRET)、光吸收和荧光波长扫描 - 光源：高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁； - ▲波长选择：激发双光栅，发射双光栅，杂光率<0.001%； - 适用板型：6-384孔板、PCR板、4位卧式比色杯、高通量微量检测板（2ul×16）和其它自定义板型； - 多点测量：每孔多至225点信号均一化处理； - ▲检测器：配备三个独立检测器，紫外光电二极管PDT（光吸收）、红外敏感PMT（荧光）、单光子计数PCT（发光） - 多标记检测：单次检测同一孔检测多达10种不同波长标记物； - ▲荧光及发光都具有Z轴自动优化功能：可根据使用板材自动进行调整，有效减少信号干扰；也可根据孔内不同液面高度进行调整，高准确性、高精确度、高灵敏度完成不同体积检测体系的检测需要，可有效降低反应体系体积、节约检测试剂用量； - ▲主机免费标配加样器接口，可现场升级自动加样器。 - 振板功能：线形和环形轨道模式可选，1-6mm振幅可选，0.5mm步进，不同振荡速度可调； - 温度控制：室温+5℃～42℃； - ▲自动化兼容性：可与条码阅读器、自动化工作站及微孔板叠放系统无缝整合； 二、光吸收模块 - 光吸收检测器：紫外硅光电二极管； - 光吸收波长检测和扫描范围：230-1000nm，1nm递增； - ▲光栅波长准确性： <±0.5nm - 光栅波长重复性：<±0.5nm - ▲光吸收检测分辨率：0.0001 OD； - 光吸收测量范围：0-4 OD； - 光程校正：内置光程校准功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm光径，校正液面高度误差。 - ▲测量准确性：< 0.5%（在紫外波段260nm下测定）； - ▲测量精确性：< 0.2%（在紫外波段260nm下测定）； 三、荧光模块 - 荧光检测器：红外敏感低暗电流PMT；增益（Gain值）可自动适应或手工调整，满足不同样品检测需要，扩展检测范围； - 检测模式：荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）、荧光扫描等； - 激发波长检测和扫描范围：230-850nm，1nm递增； - 发射波长检测和扫描范围：280-850nm，1nm递增； - 光栅波长准确性： <±2nm； - 光栅波长重复性：<±1nm； - 带宽：激发<5nm（230-315nm）/ <9nm（316-850nm），发射<20nm； - ▲荧光顶部检测灵敏度：0.2 fmol 荧光素/孔（2 pM，384孔板，100ul体系）； - 配置荧光底部检测光路，可进行贴壁细胞相关分析； - 时间分辨荧光灵敏度：100 amol 铕/孔（1 pM，384孔板，100ul体系）； - 荧光检测线性范围： 7个数量级； 四、发光模块 - ▲发光检测器：发光波段专用单光子计数PCT； - 波长检测范围：380-600nm；（专用蓝敏PCT检测器） - 检测模式：连续发光（Glow Lumi）、瞬时发光（Flash Lumi）、双色发光、生物发光共振能量传递（BRET）等； - 发光灵敏度：18 amol ATP/孔（0.25M，384孔板）；（使用ENLITEN® 试剂盒检测）。 - 发光检测线性范围： 8个数量级； - ▲配备BRET2/Chroma-Glo和NanoBRET专用滤片组，可进行BRET2、Chroma-Glo和NanoBRET等双色发光检测 五、数据处理及软件 - 主流配置电脑，安装全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式； - 具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描等功能； - 可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能； - 提供原厂中英文多语言版软件，方便选择使用。 六、配置 1.主机 2.激发发射四光栅模块 3.光吸收模块 4.荧光顶底度模块 5.化学发光模块 6.温控模块 7.中文操作软件 8.电脑工作站 |
| 荧光倒置显微镜 | 主要用途：可以观察不经染色的透明活体，特别适用于对活体细胞和细胞离体培养等明场、相差、荧光显微观察 1.1 研究级倒置荧光显微镜 1.1.1 显微镜可支持明场、荧光、相差等多种观察方式 1.1.1.1 物镜转换器：≥6孔式编码型物镜转换器 1.1.1.2 聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程≥10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节 ▲1.1.1.3 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm. 1.1.2 透射光照明装置： 高强度100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调 1.1.3 观察镜筒：可倾斜双目镜筒，瞳距可在50-76mm范围内进行调节，视场直径≥22 1.1.4 载物台：精确定位功能手动载物台，具备XY锁定和复位功能；控制手柄扭力可调；尺寸：≥240mm(D) x 444.5mm(W)；移动范围Y≥75mm，X≥114mm ▲1.1.5 荧光物镜： 4X（N.A.≥0.13, W.D.≥17mm） 10X（N.A.≥0.25, W.D.≥10mm） 20X（N.A.≥0.4, W.D.≥3.2mm） 40X（N.A.≥0.6, W.D.≥3.0-4.2mm） 100X（N.A.≥1.3, W.D.≥0.2mm） 1.1.6 目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：≥22 1.1.7 反射荧光照明系统 1.1.7.1 荧光照明装置：备有视场可变光阑，滤光片插板 ▲1.1.7.2 荧光滤色镜盒：备有单层可装入≥8个滤色镜立体镜套的编码型转盘式滤色镜盒，内装光闸 1.1.7.3 荧光激发块：蓝色激发，绿色激发，紫外激发 1.1.7.4 荧光光源：高强度LED荧光光源，至少5万小时寿命 1.1.8 长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3；W.D.≥73mm；可以安装相衬等配件 1.2 成像系统 ▲1.2.1 显微镜同品牌成像系统，至少1英寸CMOS彩色芯片 ▲1.2.2 最大图像分辨率：≥4900万 ▲1.2.3 制冷系统：Peltier制冷（大约室温-10度） ▲1.2.4 图像速度：实时速度≥60 幅/秒（1920 × 1080分辨率下） 1.2.5 可采集的荧光波长范围：400-1000nm 1.2.6 支持明场和荧光的实时手动拼接大图，保证大视野情况下的高分辨率 1.2.7 位置导航：可低倍扫描组织全景图，并针对感兴趣区域采集高倍高分率显微图像，并将低倍全景图和高倍高分率图像保存在一起。 1.2.8 支持AI自动识别显微观察方法（明场、荧光、相差、微分干涉和偏光），自动获取最佳拍摄设置。 1.2.9 台式电脑：品牌原装至少16G内存，1T SSD硬盘，I5或同级处理器，23英寸显示器，WIN11专业版操作系统。 |

包五：

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| IVC笼具 | 1、IVC主机 1.1.主要材质：采用SUS304不锈钢发纹板经镭射切割、数控成型等工艺制作而成；操作面板采用ABS塑料，表面钢琴烤漆，抗污防尘，美观实用。 1.2.主机尺寸：≤310×580×1650mm；小型主机使实验室空间得到充分利用； 1.3.每台主机至少可同时连接1-4个单面笼架； 1.4.主机排风口要求采用恒压连接方式；笼架笼具回风管采用一次成型等径三通及平板式插板连接器与主机连接； 1.5. 操作采用触摸真彩屏，尺寸≥7寸；主机具有正负压运行模式自动切换功能，具备数字通信功能，可与中控室电脑连接；采用低噪音离心风机。 1.6.具有温湿度超差报警功能及压差超差报警功能，支持短信报警功能；具有UPS电量显示功能，断电自启功能。 ▲1.7.采用智能变风量设计。电源：220VAC50Hz；功率：≤200W；排风量需不低于100m3/h；换气次数（次/h）：10～50（可调）；梯度压差(Pa)：0～50（可调）；空气洁净度(级)：≤100级。噪音：噪音≤58 分贝。（需提供第三方机构出具符合此参数的检测报告扫描件） ▲1.8.主机要有内置UPS不间断电源，停电时，要求UPS电源可连续续航达到8-10小时。 1.9.底部配有4个不锈钢万向脚轮，其中2个要带刹车装置。 2、小鼠IVC笼架 ▲2.1.规格：64笼位单面笼架尺寸：≤1730×500×1870mm，8笼×8层=64笼。 2.2.材质：采用 SUS304不锈钢结构，可高压灭菌，易清洗，可拆卸，管壁厚度不低于1.2mm； 2.3.笼架送风气管和排风气管要求采用 SUS304 不锈钢管，气管与笼盒连接口要求采用硅胶气嘴连接，气嘴与气管采用旋转式卡槽连接，拆卸应快捷方便。 2.4.笼架导轨要求采用高分子材料一次成型，导轨要求设有笼盒到位指示装置，可提醒笼盒放置是否到位。 2.5、笼架的两侧纵向要带有坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置要带有坐标编号A、B、C、D…，坐标要求激光打印，保证不褪色，方便笼盒位置的准确记录。 ▲2.6.笼盒脱离笼架后，笼架送风、排风阀门能即刻自动关闭，使取下笼盒时无外泄。（投标文件中提供送风、排风嘴实物图片） 2.7.底部要求有 4 个不锈钢万向脚轮，其中 2 个要带刹车装置。 3、小鼠IVC笼盒 ▲3.1.规格：≥390×200×160mm（不含挂牌、水瓶），底面积≥0.05㎡，底盒高度≥130mm。要求采用侧密封结构。适用饲养小鼠数量≥ 5 只。满足《GB14925-2023实验动物环境及设施》相关要求。 ▲3.2.笼盒材质：笼盒要求采用全新PPSU（聚苯砜）高分子材料一次成型，不能混有回收杂料，保证盒子颜色透明便于实验观察；耐高温≥135℃。（需提供第三方检测机构出具的PPSU材质笼盒检测报告扫描件） 3.3.笼盒与笼盖之间采用侧向硅胶密封条，底盒上沿设有密封条镶嵌槽，必须保持良好的气密性。整套笼盒含底盒、盒盖、不锈钢网盖、饮水瓶、塑料标示牌。 3.4.笼盖要求采用双硅胶O形圈密封弹簧气嘴，使用时，进风、排风阀门能保持笼盒与气嘴间良好的密封状态。 3.5.要求笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭。笼盒导轨与笼架滑道终端处带锁止功能，防止脱离笼架造成动物伤害。 3.6.笼盒顶部要求设有≥200c㎡方形生命窗，生命窗四周要带有硅胶密封压槽，覆盖 ≤0.22µm 微生物过滤膜，滤膜具有病毒、细菌过滤效率（过滤率均≥99.95%），且透气率≥0.0003L/( cm²·s) ，可以有效降低笼内二氧化碳水平，防止动物窒息。且生命窗盖必须与笼盒盒盖在同一个平面上，以保证笼盒叠加时的稳定性。（需提供第三方检测机构出具的微生物滤膜过滤效率及透气率检测报告扫描件） 3.7.笼盒的饮水瓶插入口必须设置不锈钢自闭阀门，饮水瓶抽离后阀门能够即刻自动关闭。笼盖放置饮水瓶位置必须在笼盖的前端右侧位置。 ▲3.8.笼盖过滤装置：笼盖排风气嘴处设有插扣式过滤装置，过滤网≥60目，以防止笼内粉尘进入回风管道，小鼠回风气嘴过滤装置过滤网尺寸42mm×13mm(长宽允许误差≤2mm)。材质需与笼盒一致，且能同时高压灭菌。（提供过滤装置实物图片证明） ▲3.9.笼盖顶部采用具有卡口设计，笼盖打开后可以轻松将笼盖90°竖立放置在笼盒后端，便于操作人员使用，使笼盒可以规则的放置在换笼设备中,提高工作效率。（提供笼盖90°竖立放置实物图片证明） 3.10.外置式饮水瓶为方形带液位刻度饮水瓶，容积≥250ml，材质要求采用全新PPSU（聚苯砜）原材料，瓶口应采用医用硅胶柔性密封圈，瓶嘴为 304不锈钢材质，要求进行抛光处理，保证水嘴无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺。 3.11.不锈钢全网罩：网罩食盒位置要求设置在笼盒的前端左侧，便于观察。网罩主框不锈钢丝直径≥3.5mm，主框内矩形网格不锈钢丝直径≥1.6mm，网罩成品应做表面电化处理，保证其外表光滑无毛刺。 3.12. 搭扣和盒盖为分离式设计，有效降低损坏成本。搭扣材质要求质量不低于工程塑料PA66材质（不得含有金属材质），保证其寿命和各项物理性能。搭扣设计需可以单手单边完成开盖操作，只需在盒盖两端用指尖轻轻一点，就能打开盒盖。笼盖叠加时，搭扣需无多余部分突出，方便清洗消毒。 4、每套配置清单： 4.1. IVC主机：1台； 4.2. 小鼠IVC笼架：2架； 4.3. 小鼠IVC笼盒：128套； |

包六：

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 液相色谱仪 | 1 性能参数 - 四元梯度泵 - ▲泵传动装置采用齿轮和滚珠螺杆，保证泵的可靠性，并在较长的生命周期里保证一贯良好的精度； - ▲串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，最小冲程可至20ul，减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100ul，减小柱塞杆密封垫损耗 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。 - ▲主动入口阀设计，有效避免使用高比例高粘度流动相如乙腈等导致的基线不稳，精确控制溶剂流动，流速精度较好，减少球阀数量，降低故障率。 - ▲流量范围：0.001~10ml/min，递增率0.001ml/min - ▲流量精度：<0.07%RSD - 流速准确度 ： ±1% - 梯度精度：< 0.2 % RSD - ▲操作压力：0-400bar。 - 混合比例： 5-95 %。 - 集成真空脱气机：四路独立脱气操作,每一通路最大流速：10mL/min。每个通道内 部体积：1.5 mL。消除基线波动，并减少平衡时间 - ▲仪器面板上可直接显示辅助故障排除和维护流程 - ▲仪器面板上提供最先进的用户界面，可直观、快速地概览和控制高效液相色谱仪器的参数。 - ▲早期维护反馈，仪器面板上用户可设置的限制和反馈消息连续跟踪仪器使用情况，维护和错误的电子记录 - ▲通过仪器面板可一键完成智能purge、冲洗系统、平衡方法，无需人为介入 - 自动进样器 - ▲采用高压、阀进样技术，使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量；通过工作站，可启动洗针程序，自动清洗进样针的外壁，因此可将样品在进样针中的残留降至最低。 - ▲可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。 - 进样范围：0.1~100mL，步进为0.1mL - ▲进样精密度：< 0.25% RSD（进样体积 5~100mL） - ▲最大操作压力：600bar - 重复进样次数：1~99次/样品 - ▲样品残留：<40ppm（启动洗针程序） - ▲样品容量：2个66位样品盘，共可放置132个2mL样品瓶 - ▲可升级至进样器温控模块，控温范围：4-40°C - 柱温箱 - ▲半导体温控设计，比常规的风扇或者空气温控精度更高。 - ▲两个独立控温模块，可同时控制两支色谱柱在不同的温度 - ▲柱温范围：从低于室温10 ˚C（最低为4 ˚C）至85˚C。 - 温度稳定性：± 0.1˚C，温度准确度：≤± 0.5 °C。 - 可安装柱识别器：自动识别和记录色谱柱参数。 - ▲柱容量：4根30cm色谱柱，8根10cm色谱柱，同时两端可放预柱，后期可配置4柱选择阀在色谱柱间切换，而无需重新连接管线。 - ▲具有内置控温阀接口 - 内置溶剂预热器，流动相柱前预加热，有效防止流动相在色谱柱内的热交换，有利于色谱柱内快速温度平衡，及两相间的物质分配平衡。 - ▲溶剂预热器体积：3uL，同时可选择加配不同体积的溶剂预热器，有多种规格可选。 - 紫外检测器(VWD) - 检测类型 双光束光度计 - 光源：氘灯 - 信号数量 单波长检测和双波长检测 - 最大数据采集速率 120 Hz - ▲噪音 <±0.25·10-5 AU，在 230 nm 条件下（单波长检测） <±0.75·10-5 AU，在 230 nm 条件下（双波长检测） - 漂移 <1·10-4 AU/h，在 230 nm 条件下 - 线性 >2.5 AU 上限 - 波长范围 190 – 600 nm - ▲波长准确度 ±1 nm，使用氘灯谱线进行自校正，使用氧化钬滤光片进行验证 - 波长精度 <±0.1 nm - 狭缝宽度 6.5 nm 整个波长范围上的典型值 - ▲波长可编程 2 工作站软件 2.1 符合中国制药行业标准，可以处理如GC、LC、LC/MS、GC/MS、CE 和CE/MS等各种分离技术。基于局域网（LAN）仪器的尖端5级控制和监测保证实现快速而灵活的数据采集，并配以最高效率的数据分析和报告功能。可根据用户要求选择中文和英文色谱原版工作站，并提供中文/英文操作手册。 2.2 可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实 时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。 2.3 ▲人员账户许可》20个，后期可免费新建人员账户。 3售后服务 3.1安装：仪器到达后，在七个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。 3.2保修：厂家提供一年的免费保修服务。 3.3现场培训：负责对操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。 3.4文件资料：由供货方提供中英文样本、使用及安装、调试、维护手册； 3.5 售后服务电话支持每周7*8小时 4 其它 4.1提供仪器中、英文指标参数宣传彩页，并能反应主要投标参数指标。 4.2 提供适配工作站软件的电脑1台。 4.3 ▲具有中国药典化药图谱集及中药图谱集。 |
| 小动物行为学分析系统 | 一、软件部分 - 1.系统以“计算机视觉”技术为基础. 自动识别实验动物的身体重要部位及其运动, 扶以其它技术, 自动分析实验动物的复杂,自然,和刻板行为。 - 2.▲系统对实验动物的轮廓进行识别，并标记鼻尖、尾根、重心、体轴、腰轴等区域，从而提高识别的精度 - 3.▲允许在不同背景区域内设置不同分析参数，以保证在所有区域内都能精确识别动物外形 - 4.▲可以调整分析参数, 用来重新分析在实时分析时录下来的视频以改进分析结果, 并不需要重做试验重新记录视频 - 5.▲对检测的事件可以通过点击来自动回/播放相应事件对应的视频，便于校验。 - 6.可工作在白天、晚上两种光照条件下。系统不需用户介入可自动完成分析的转换。 - 7. 支持对最大分辨率的逐帧分析（对NTSC视频，720x480分辨率下30帧/秒；对PAL视频， 720x576分辨率下25帧/秒） 。 - 8.可用于各种开放区域的轨迹跟踪。观察区域可根据实际实验环境，使用区域定义工具自行画出任意数量、任意形状的实验功能区域。 - 9.实验设置和分析设置可通过拷贝粘帖、存储载入等方法重复使用。 - 10.可现场跟踪动物轨迹，也可对已录制的视频文件进行分析，还可以对大量视频文件进行批处理，按预先设定的参数进行自动分析。支持MPEG1，MPEG2，AVI文件格式。 - 11.一次实验数据可以使用不同参数进行多次分析。即可在实验结束后重新定义ZONE,重新分析感兴趣的数据。 - 12.可以对动物的主动行为、学习记忆、社会行为、条件反射、反应性、被动行为中的各种行为学数据进行采集处理。对同一批动物同时分析多种行为。 - 13.可以记录动物鼻尖与中心的活动轨迹,起始时刻,运动时间,运动速度,停留时间,各个区域内的运动距离,进出区域次数,第一次进入某个区域之前的时间,停留时间。 - 14.可于一台电脑上同时进行不同类别的实验，同时分析或只分析其中的某个实验。 - 15.▲在实时显示动物轨迹的同时还能显示同时显示动物本身的图像，并实时显示头部朝向、身体腰线、跟踪点座标等信息。 - 16.对于动物行为的判定附加时间判据，即只有当动物的行为持续时间满足用户设定的时候才被记录，有效去除各种干扰。 - 17.可通过设置动物形态参数有效去除长期跟踪时动物笼内BEDDING(如锯木等)及排泄物(如粪便等)的影响，去除干扰，更客观清晰地记录轨迹。 - 硬件 1、强迫游泳、悬尾一体化硬件 1)游泳桶： 小鼠：直径100mm，高250mm；小鼠挂钩：250mm 2）箱体：长350*宽350*高600mm" 3）配有背景光区，背景光为冷白光。 4）材质：透明亚克力板，铝合金框架 5）摄像机：枪式，彩黑自动互转 650~700TVL 低照度0.001 Lux DC 12V 摄像机电源：12V 1A 6）摄像机镜头：3.5~8mm变焦镜头 7）信号传输方式：复合线传输 8）采集卡：国产USB高清采集卡 2、小鼠旷场 1）小鼠活动箱尺寸：400×400×300mm 2）提供LED灯条进行光线补光，确保箱内光线均匀，实验数据真实有效。 3）材质：蓝色单面磨砂亚克力板，铝合金框架 4）摄像机：枪式，彩黑自动互转 650~700TVL 低照度0.001 Lux DC 12V 5）摄像机电源：12V 1A 6）摄像机镜头：3.5~8mm变焦镜头 7）信号传输方式：复合线传输 8）采集卡：国产USB高清采集卡 3、小鼠高架十字迷宫 1）小鼠规格：开放臂臂长300mm*宽50mm；闭臂臂长300mm*宽50mm*高200mm ，距地500mm。" 2）材质：蓝色单面磨砂亚克力板（小鼠），铝合金框架 3）提供LED灯条进行光线补光，确保实验数据真实有效。 4）摄像机：枪式，彩黑自动互转 650~700TVL 低照度0.001 Lux DC 12V 5）摄像机电源：12V 1A 6）摄像机镜头：3.5~8mm变焦镜头 7）信号传输方式：复合线传输 8）采集卡：国产USB高清采集卡 糖水偏好系统 1. 系统可扩展支持多动物同时进行实验，通道量：无上限限制； 2. 支持独立实验分组，同时或者分开开始和停止实验； 3. 采样精度≤1s，可连续采样≥24小时，自动生成数据； ▲4. 通讯方式：无线通讯，通道之间采取并联通讯方式，相互不影响； ▲5. 每笼需单独配置采集器，以防止单笼出现故障，不影响其他鼠笼的数据采集； 6. 鼠笼尺寸：≥320X230X157mm； 7.水瓶容量：≥100ml； ▲8.系统可自动检测双瓶舔水次数、舔水时长、舔水频率、burst number、burst size等； 9. 配置：糖水偏好软件1套、鼠笼2台、水瓶4个、采集器2个。 |
| 脑立体定位仪 | - 1.应用于小动物脑部精确定位，便于执行对脑区的注射、记录、破坏、刺激等实验操作； - 2.可选配不同种类动物适配器，适用于大鼠、小鼠、豚鼠等啮齿类动物； - 3.可配套微量注射泵、显微摄像装置、颅钻、电极、套管等使用； - 4.不同温度下操作仍可保持良好的灵活性和精确性； - 5.表面特殊材料处理，容易清洁并长期保持良好的洁净度； - ▲6.Y轴旋钮距离U型底座28mm，间距更大，更便于操作； - 7.操作臂移动范围上下（Z轴）、左右（X轴）、前后（Y轴）达80mm； - 8.游标激光刻度，特殊工艺处理，读数更方便，消除读数的疲劳感，游标精度可达100μm； - 9.垂直方向可180°旋转并可在该范围内任意位置锁定，分辨率2°； - 10.水平方向可360°旋转并可在该范围内任意位置锁定，分辨率5°； - ▲11.T型螺栓和角度锁定旋钮分离,保证任意角度的精确操作； - ▲12.双头丝杆设计,操作臂上下、左右、前后移动更精确平滑； - ▲13.Z轴“up”指示标志，防止误操作； - 14.开放的U型底座设计，可匹配多款适配器及耳杆，用途广泛； - 15.耳杆锁紧方式采用压板方式，方便使用； - 16.加长的底板400mm×255mm，可放置不同体重大小的动物； - 17.配备注射套管OD小于0.28mmCC=3.5mm G1=0.5MM - 18.夹持注射器量程范围0.5-1000ul，线性推力： 11 lbs/min - 19.皮升级注射精度，流量速率：3.66 pl/min(0.5ul注射器)-3.818 ml/min(1000ul注射器)； - 20.步进速率：27.5 秒/微步-52微秒/微步 0.433 um/min-228.97 mm/min - 21.精确度：±0.5% 重复性：±0.05% - 22.可与多个品牌的进口注射器或国产微量注射器搭配使用，主机内置Hamilton、 SGE等多个品牌和系列注射器常用规格表 |
| 分析天平 （十万分之一） | 1.最大称量值：220g 2.可读性：0.1mg 3.重复性：0.08mg 4.线性误差： 0.06mg 5.灵敏度偏移（标称加载下）： 0.8mg 6.最小称量值（USP，允差 = 0.10%） 7.秤盘外形尺寸：Ø90 8.天平尺寸（宽*深*高）约209 × 354 × 354 mm - 9.LCD 混合触摸屏，每个称量过程按照显示屏SOP操作，自动执行计算，打印结果或将结果传输到存储设备 - 10.即插即用 自动识别外围设备USB-A 与 RS232 多个接口，便于轻松传输数据 - 11.具有耐化学腐蚀性的PBT顶部外壳及金属底座 - 12.内置 9 种应用程序，方便快捷调用 - 13.密码保护可防止未经授权或意外更改设置，确保所有天平操作员使用相同的设置，并确保过程一致。 - 14.坚固而持久的电磁力补偿 (EMFC) 称重传感器避免环境的影响和干扰 - 15.内部校准功能，一键触发的内置砝码校准功能 - 16.可选的蓝牙接口 ，只需插入蓝牙模块，即可在天平和打印机之间无线发送数据，实现电子化工作而无需电缆。 - 17.支持数据管理软件, 可同时连接最多10台天平收集称量数据，在图表中可视化结果，以评估目标和公差范围，并执行统计信息，以便进行有效的趋势和生产分析。 - 18.提供两把钥匙的一根坚固的涂层钢丝绳，一端有一个环，另一端有一个带有 T 型杆机构的可拆卸锁的高效组合来保护天平防止盗窃。 |
| 旋转蒸发器 | - 蒸发器容积：≥10升； - 控温范围：室温-180℃ - 控温精度：±1℃ - 长宽高：980*520*1190mm - 整机功率：3100W - 与物料接触部分全部采用高硼硅玻璃(膨胀系数3.3)和聚四氟乙烯材料，性能稳定不易与物料起化学反应，使用方便安全。 - 主体支架采用冷板防腐喷塑+铝合金材质，具有极强的防腐蚀、抗氧化的特点，锅胆采用304不锈钢材质，经久耐用、外形美观。 - 密封系统采用聚四氟乙烯+氟橡胶复式组合密封，能保持高真空度。油性真空压力表显示实时真空，指针显示。 - 活塞式加料阀套接聚四氟乙烯加长管，可在真空状态下连续进料至蒸发瓶，方便客户使用。 - 直立式双层蛇形盘管双冷凝器，主冷+副冷双冷凝器，确保高回收率。 - 大液晶显示屏，同时控制旋转、加热和升降，操作方便、可视角度大、观看清晰。 - 旋转电机为无刷减速增力电机，无火花、噪音小；升降电机也为减速增力电机。 - 浴锅恒温控制，锅底PT100型传感器+不锈钢探棒，快速、准确传递温度。 - 浴锅电动升降，浴锅外配有机硅胶罩，隔热防烫，操作安全。 - 旋转、加热双熔断器安全保护性能高。 - 收集瓶带下放料口，连接玻璃+四氟独立放料阀，回收溶液十分快捷。 - 锅胆底部设有放水阀门，方便放液。 - 真空切换阀，在不影响系统真空和溶液蒸馏的情况下，可进行连续收集、放料。 - 超温安全保护功能，当实际温度超过设定温度5℃时，机器加热就会自动断电，维护简单，安全可靠。 - 防干烧功能，加热锅里水位低于加热管时，机器就会自动断电，运转灵活、经久耐用。 - 机器工作途中如果突然断电，再次接通电源时，机器会自动停止加热，节能降耗，保证安全。 |
| 气麻机 | 1.采用标准的开放式呼吸非循环回路式设计，减少死腔； 2.用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等≤7kg动物的吸入式麻醉； ▲3.蒸发器采用可变旁路专用定量型回路外设计原理，不产生泵效应和抗倾斜功能；输出压力波动范围P≦2.5kPa，内部可承受50kPa压力无泄漏，使用温度范围10-35℃； 4.蒸发器容量不小于120ml，带流量和温度自动补偿功能； 5.具备精确的氧气流量计，流量可控范围0-1L/min和0-4L/min； 圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象；可选配拓展流量计，满足多种气源的实验要求； 6.Toggle开关，快速切换气路通路，寿命高于10万次； 7.快速充氧开关，充氧速度可达10L/min，以最快速度排除管道或麻醉诱导盒中的残余麻醉混合气体； 8.可连接氧气钢瓶、制氧机、空气泵；可选择氧气、空气、二氧化碳、笑气、氮气等作为供气气源。其中空气泵空气输出流量18 L/min，输出压力18 Kpa，最大真空度320Milli bar； ▲9.蒸发罐全检机制：蒸发器出厂全检，每一只都精准质检。输出浓度可调，输出不受流量、温度、流速、压力变化影响，安全锁定装置防止麻醉药意外挥发。良好的温度和流量补偿性能，10℃低温仍然保持准确的浓度输出，精确度达15%； 10.旋转浓度调节盘，异氟烷浓度调节范围0-5%（七氟烷：0-8% )，精度不低于0.5%； 11.结构设计紧凑，移动灵活（带有便携把手），使用方便；铝合金材料制作，整机重量小于7.5kg，便携可移动，可升级为移动式麻醉机； 12.可根据实验要求和不同种类不同大小动物选择各种规格配件（诱导盒、麻醉面罩、麻醉气体回收系统等）； ▲13.提供废气主动回收功能，采用超静音电机，噪音低于50dB；风速可调节范围8～60L/min，且流速连续可调并实时显示于LED屏幕；具有称重功能，称量范围为1～2000g，分辨率1g，两级报警≥990g饱和预警、≥1010g超重报警，报警声光提示，可一键报警静音，且进行称重显示数值归零，自动温度补偿，在5℃~40℃工作温度下称重更加稳定精准； 14.过滤罐活性炭吸附，其中大号过滤罐出厂重量800g，饱和吸收增量200g； 15.诱导盒翻盖式设计，且顶盖加厚，顶盖与盒体接触的中间部分添加塑料密封条，密封性好， 翻盖后有挡板，防止顶盖坠落或折断，诱导盒底部具有防倾倒设计； 17.国内上门安装培训维修巡检、国内维修保养、多品牌麻醉机维修、产品视频指导、远程技术支持、代理商支持、维保服务，多品牌蒸发罐校准服务。 18.蒸发器采用最先进的设计方式，可以精确控制麻醉剂的输出浓度，有异氟烷和七氟烷两种蒸发器，以及Pour-Fill, Easy-Fill, Key-Fill三种不同安全级别的加药方式，药液使用情况可视；有Cagemount、Selectatec两种不同的固定方式，可以充分满足不同应用场景的需求。 |
| 台式电导率仪 | - 1.测量参数：电导率，TDS，电阻率，盐度，温度； - 2.测量范围：电导率：0.000 μS/cm…2,000 mS/cm，TDS：0.00 mg/L…1,000 g/L，盐度：0.00…80.00 psu，电阻率：0.00…100.0 MΩ*cm，温度： -30.0～130.0℃； - 3.分辨率： 自动量程，最高分辨率 0.001，0.1 °C； - 4.精度： 测量值的 0.5%，0.1 °C（0-100℃）； - 5.自动/手动温度补偿； - 6.任意选择中/英/德/法/意/俄/韩/西班牙/葡萄牙等10种操作语言的操作界面； - 7.自动校正、自动识别校准液,自动终点锁定, 自动温度补偿，可2点校准； - 8.内置13个标准液，可自定义标准液10组； - 9.终点模式：自动，手动，时间间隔，三种终点模式可供选择； - 10.仪器完全符合GLP要求，可以实时存储2000组数据，数据导出可使用U盘或软件； - 11.≥7英寸彩色触摸屏； - 12.全屏键盘，数据输入更轻松； - 13.用户指导和集成式帮助系统； - 14.状态指示灯显示仪表读数状态； - 15.两级用户权限管理； - 16.测量设置保存/导入为方法，彩色限值提醒，验证结果清晰提示； - 17.IP54 防尘防水，可更换保护罩，防腐密封接口保护盒； - 18.电极支架精确定位，垂直移动，多向电极专用位置，升级线缆收纳，紧凑的工作空间，袋装溶液支架； - 19.含主机，电极，磁力搅拌器，电极支架，袋装标准液，保护罩等。 |

包七：

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 流式细胞仪 | - ▲1.激光器：配置蓝激光，红激光，紫激光三种固态激光器 。 - 检测参数： 荧光通道≥8个，满足临床检测需求。 - ▲2.必须采用高灵敏度的光电倍增管（PMT）做为荧光通道检测器，而非光电二极管等。 - ▲3.信号收集系统：光纤传导，收集光路采用全反射设计，散射光和荧光通过八角形和三角形光连续反射信号收集系统收集，提高灵敏度。 - 4.滤光片放置方式：即插即拔式，不需要任何工具。 - 5.颗粒检测范围为：0.5um-50um。 - 6.上样速度：三档可调节，最大上样速度≥120ul/min。 - ▲7.灵敏度：FITC≤50MESF，PE≤30MESF。（提供第三方检测报告扫描件） - 8.补偿方式：数字化矩阵补偿，在线补偿或脱机补偿。 - ▲9.进样方式：采用传统的压力进样方式，以保证液流稳定。 - 10.分析速度：数字化的电子系统，分析速度为10000细胞/秒。 - 11.最小进样量：最小样本量≤30 ul，节省试剂使用量。 - ▲12.具备≥40管自动上样装置，后续可增加96孔和384孔进样系统。 - 13.最小样本残留量：≤ 0.1% - 14.仪器性能质控：可自动生成Levey-Jennings图形文件，自动跟踪监测仪器性能。 - 15.全峰宽CV<2% - 16.可提供含软件，质控品在内全套的质控，以保证检测结果的可靠性。 - ▲17.分析软件：软件系统，支持仪器自动开启以及日常正常运作的自动化控制，自动清洗系统的控制，自动创建补偿调节窗口，设定补偿值，可自动FCS数据输出及PDF格式的检测报告。 - 18.拥有国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。 |

三、其他要求

1、投标人承诺按照招标文件要求提供的服务承诺及实施方案等是真实的，若技术指标、产品资料、服务承诺等与投标文件说明不符，采购人可以立即取消投标人的中标资格或解除合同。（提供承诺书，格式自拟，原件扫描上传）

2、中标人应为采购人提供免费专业培训，培训内容包括仪器原理、构造、操作维护和简单维修，熟练掌握仪器的操作。

3、项目包含货物制作、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。

4、在接到采购人故障报修后，中标人需在2小时内响应内响应，并在24小时内到达现场并在48 小时内处理完毕解决故障，一切费用由中标人负责（提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传），若因为中标人维修不及时，给采购人造成影响的，采购人有权追究其法律责任。

5、项目实施过程中若发生相关的安全事故由投标人自行负责。

6、自验收合格之日起，所有设备及部件提供三年或以上免费质保、升级，质保期内全免费上门（提供承诺书，格式自拟，原件扫描上传）。中标人负责设备的终身维修。保修期外仅收取配件费，免收交通费及修理费；中标人保证能提供设备的所有配件。保修期满后须以合理优惠的价格提供备件和保养服务。

7、安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、安装机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

8、供货、安装时间要求：合同签订后自接采购人通知之日起30日内（除不可抗力、非乙方原因）完成设备安装、调试、培训等并通过验收交付使用。若因中标人原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。投标人可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

9、货物由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。项目完工采购人将安排专业检测单位对系统进行相关检测，如果建成指标未达到招标文件或投标文件要求，则取消其中标资格，自行承担一切后果。并且承担相应的检测费用、误工费用等相关费用。

10、设备材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

11、中标人应免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

12、投标人应按照招标文件要求对设备（或服务）的各个参数指标作出实质性应答。中标后，投标人在合同谈判中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被采购人确认的条款。

13、投标人应在投标文件中明确售后服务能力（包括交货时间、保修期时限、售后服务、维护响应时间等）。

14、投标人应按照招标文件要求针对本项目提供所投设备具体配置清单。

15、中标人提供产品必须随货提供出厂产品合格证、质保书和产品操作使用说明书等相关资料，产品质量和各种技术指标，经验收达不到规范要求、招标文件要求和投标文件承诺的，必须更换设备，并按国家有关规定进行处罚，直至赔偿采购人的一切损失。如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，一经查实，立即终止合同，所有款项一律不付、不退，并将来货封存，交由质量监督部门处理，并按其处罚意见，处以罚款。

16、本项目由各投标人自行进行现场勘察，请对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

17、投标人需积极主动地配合采购人进行安装完毕后验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况，投标人需要重新返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由投标人自行承担，并且采购人有权从货款中扣除。

18、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

19、供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30分 |
| 2 | 技术要求 （42分） | 产品技术参数完全响应招标文件要求的得42分。加▲号参数（即重要参数）不满足的每项扣除2分，其余参数不满足的每项扣除1分，扣完为止。（提供相应证明材料，原件扫描上传） 注：投标人须在“技术参数响应及偏离表”中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性说明偏离情况并注明所在页码，否则视为负偏离扣分；在“技术参数响应及偏离表”里列明无偏离，但未能提供相应的证明材料进行佐证的（如白皮书、产品彩页、技术资料书、检测报告等），作为负偏离扣除相应技术得分。 项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。 | 42分 |
| 3 | 项目实施方案 （6分） | 投标人根据项目具体的实施情况制定整体方案，包括产品运输、产品安装、人员配置、时间进度安排、设备使用维护方案等： 方案结构清晰，详细、规范全面，内容完整，完全满足要求的，得6分； 方案结构较清晰，较详细全面，内容较完整，基本响应要求的，得4分； 方案结构清晰性及规范性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得2分； 方案结构清晰性、规范性及内容完整性有欠缺的，得1分； 其余不得分。 | 6分 |
| 4 | 质量保证措施 （6分） | 投标人针对项目需求提供质量保证措施方案： 方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的，得6分； 方案详细程度及全面性、可操作性较强，基本满足要求的，得4分； 方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得2分； 方案详细程度及可操作性，内容完整性有欠缺的，得1分； 其余不得分。 | 6分 |
| 5 | 验收方案 （6分） | 投标人针对项目需求提供验收方案： 方案合理，详细、规范全面，内容完整，完全满足要求的，得6分； 方案合理性、详细及规范全面性、内容完整性较强，基本响应要求的，得4分； 方案合理性、详细及规范全面性、内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得2分； 方案合理性、详细及规范全面性、内容完整性有欠缺的，得1分； 其余不得分。 | 6分 |
| 6 | 售后服务 及培训方案 （6分） | 投标人针对项目需求提供售后服务及培训方案： 方案完善合理，针对性、可操作性强的，得6分； 方案合理性较好、针对性较强、有一定的可操作性的，得4分； 方案合理性、针对性一般，可操作性不强的，得2分； 方案合理性、针对性、可操作性有欠缺的，得1分； 其余不得分。 | 6分 |
| 7 | 业绩 （4分） | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有所投产品或同类产品的业绩，提供一份得1分，满分4分。（提供合同，原件扫描上传。所提供的合同，必须有使用单位名称，主要内容、标的、数量、金额等需清晰可见；投标人对合同真实性负责，如经核实有虚假行为，将按照法律法规追究责任） | 4分 |
|  | 合 计：100分 |  |  |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案.件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 本项目非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | （1）包一、包二、包三、包四、包五、包六：所投产品若为进口产品，须提供制造商（生产者）或代理商授权等有效证明（原件扫描上传，如为外文需提供翻译件加盖投标人公章) （2）包七：所投产品若为进口产品，须提供制造商（生产者）或代理商授权、进口产品注册证和登记表等有效证明（原件扫描上传，如为外文需提供翻译件加盖投标人公章) |  |
| 其他 |  |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏唯诚建设咨询有限公司

根据贵方的JSZC-321000-JSWC-G2025-0027号招标文件，正式授权下述签字人____(姓名)代表我方____________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：___________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

## 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

### 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标服务或产品名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元 ） |
| 是否小微企业制造 | □是 □否 |

日期：       年   月   日

五、分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |

## 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |