苏州合亿盛工程咨询有限公司

询价通知书

类别：货物类

苏州合亿盛工程咨询有限公司受苏州市农产品质量安全监测中心的委托，就其所需要的全自动农残前处理设备采购项目进行询价采购。欢迎具有能力提供所要采购货物并且具备足够技术保障能力的供应商参加响应。

一、项目概况

1、询价采购编号：JSZC-320500-SHYS-X2025-0065

2、项目名称：全自动农残前处理设备采购项目

3、采购方式：询价

4、本项目采购预算：

人民币（大写）：玖拾万元整

人民币（小写）：¥900000.00元

- 5、交货时间：合同签订后5天内完成供货、安装、调试。

- 6、本项目不接受联合体。

7、本次采购不接受进口产品。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目专门面向中小企业，供应商所提供货物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

- （1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- 4、其他要求：

- （1）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、关于在政府采购活动中甄别较大数额罚款有关事项的通知（苏财购〔2021〕32号）、《层转《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知》（苏财购〔2022〕4号）文件的规定，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

- 三、采购需求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动农残前处理设备 | 套 | 1 |

（一）用途：

该设备主要用于农产品中农药残留样品的制备，主要检测项目：果蔬、粮食、茶叶、中药、畜肉、禽蛋、水产等样品中包括有机磷、有机氯、拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类等农药残留。利用该设备自动化执行分散固相萃取方法的前处理步骤，方法流程参照（包含但不限于）以下标准：《GB23200.113 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、《GB23200.121 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》、《SN/T 5362-2021 出口食品中氟啶虫胺腈残留量的测定》、《GB31656.8-2021 食品安全国家标准 水产品中有机磷类药物残留量的测定 液相色谱－串联质谱法》。

（二）主要技术参数：

1、工作条件：工作电压：220V±10%，50Hz；温度：4℃-40℃；湿度：＜90%相对湿度。

2、技术指标

2.1系统功能要求：

2.1.1全自动一体机，能实现如下步骤：1)自动完成样品在各个步骤转移；2)自动添加提取溶剂；3）自动对样品管、净化管以及色谱瓶进行开盖与关盖；4)自动添加分散固相萃取提取所需盐；5）自动加入均质子；6)自动振荡加盐后的样品；7)自动对样品进行离心操作；8)自动移取提取液并进行基质分散固相萃取操作，包括振荡和离心；9)自动移取净化后的上清液；10)自动完成样品过滤至色谱瓶工作；11）步骤与步骤之间交叠运行，最大限度提高工作效率；12）所有操作由电脑控制逐步完成，中间无需任何人工介入。

2.1.2最大连续处理样品量：≥60个样品，无需人为介入，仪器能自动对不大于60个样品进行上条参数中所有分散固相萃取步骤的样品前处理。

2.1.3 设备尺寸要求：设备整体尺寸长度≤2.9米；宽度≤0.9米；高度≤2.0米。

2.2主机模块技术参数

2.2.1样品管理模块

2.2.1.1 仪器可以自动移取处理过程中所需的50mL样品管和15mL净化管，完成不同实验步骤。

2.2.1.2 样品位数：可同时摆放并处理不少于60位50mL离心管、不少于60位15mL分散固相萃取净化管、不少于60位15mL离心管。

2.2.1.3 集成样品冰浴模块，不少于冰浴通量60位（50mL离心管）。

2.2.1.4 通过机械臂，配合夹爪，可以抓取样品管、净化管、收集管并转移到指定的位置。

2.2.1.5 样品管运输定位精度：准确度＜1mm。

2.2.2 自动开关盖模块

2.2.2.1 ≥2位夹取爪，可同时进行2个样品管的开关盖，包括2个50mL离心管或2个15mL离心管（净化盐管）或1个50mL离心管1个15mL离心管。

2.2.2.2 样品管开盖或者关盖的时间≤5s。

2.2.2.3 可以通过传感器进行开盖与关盖状态的判定。

2.2.2.4 可自动完成样品加液、添加均质子、加盐等操作。

2.2.3 全自动溶剂添加模块

2.2.3.1按照设定的添加量，自动添加提取溶剂。

2.2.3.2溶剂添加：溶剂添加数量≥6种。

2.2.3.3 添加量：≥1mL。

2.2.3.4 溶剂体积分度值：0.1mL。

2.2.3.5添加精度：＜±1% RSD。

2.2.3.6管路材质：特氟龙等耐热耐腐蚀材料。

2.2.3.7 ≥20mL高精度注射泵。

2.2.3.8 可以通过管液传感器监测管路是否有液体。

2.2.4 液体转移模块

2.2.4.1 液面区分：电导/气压液面检测。

2.2.4.2 具有液面分析功能。可以自动识别液体液面，从液面逐层取液。

2.2.4.3 移液准确度：≤±2%。

2.2.4.4 取液过程中，枪头可跟随液面下降自动跟随，使枪头插入深度保持唯一，减少液体挂壁。

2.2.4.5使用一次性枪头，杜绝交叉污染，免清洗、高效率；自动判定枪头取卸状态。

2.2.4.6一次最大移液量：≥5mL。

2.2.5 全自动加盐模块

2.2.5.1 自动添加标准方法所规定的商品化混合盐。

2.2.5.2 自动添加标准方法所规定的商品化混合盐；一体式加盐筒，无需特定加盐耗材。

2.2.5.3 加盐量：2g-15g可调。

2.2.5.4 加盐模块容量：≥500g。

2.2.5.5 配备提取盐搅拌功能。

2.2.6 涡旋振荡模块

2.2.6.1 涡旋振荡频率：≥3500次/分钟。

2.2.6.2 振荡时间：≥30min。

2.2.6.3 涡旋震荡位数：≥2位，支持双模块，同时兼容≥4个50mL与≥4个15mL样品管的涡旋震荡。

2.2.7 垂直振荡模块

2.2.7.1通过剧烈的上下垂直振荡，使样品与提取液进行充分的混合，碰撞，让目标化合物进入提取液中。

2.2.7.2 振荡频率：≥1000次/分钟。

2.2.7.3 振荡振幅：≥30mm。

2.2.7.4 样品数量：≥8个，可同时兼容50mL与15mL样品管的震荡。

2.2.7.5 垂直震荡位数：≥8位，支持双模块，同时兼容≥4个50mL与≥4个15mL样品管的垂直震荡；

2.2.8 样品离心模块

2.2.8.1 按照用户设定的时间，自动完成离心操作。样品可以为提取后的样品或净化后样品。

2.2.8.2 最大离心速度：≥5500rpm。

2.2.8.3 最大离心力：≥5500RCF。

2.2.8.4 离心时间：1~99min。

2.2.8.5 离心位数：≥8位，可同时离心≥4位50mL离心管与≥4位15mL离心管。

2.2.8.6 具有制冷功能，可进行低温离心。

2.2.9 过膜部分全自动液体处理模块

2.2.9.1液体移取方式：ADP模式（空气置换式移液器模式）。

2.2.9.2 移液枪规格：1mL。

2.2.9.3 移液精度：1%RSD。

2.2.9.4 移液分度值：0.1mL。

2.2.9.5具有液面探测功能，软件可设置功能是否开启，如功能关闭，则手动设置取样针下降高度。

2.2.9.6 可自动装载13mm滤膜，完成样品过滤动作。

2.2.10 过膜部分开关盖模块

2.2.10.1 具有1工位15mL离心管开关盖工位。

2.2.10.2具有1工位2mL色谱瓶开关盖工位。

2.2.10.3使用旋转方式对样品管进行开关盖工作。

2.2.10.4具有开关盖失败检测功能。

2.2.11 过膜部分涡旋振荡模块

2.2.11.1工位数量：同时具有8位15mL离心管工位，可兼容15mL氮吹管。

2.2.11.2振荡频率：0~3000rpm。

2.2.11.3振荡时间：0~60min。

2.2.11.4振荡频率和振荡时间可通过软件进行设定。

2.2.11.5工位上方需具有防止样品管飞出的保护装置。

2.2.12 过膜部分色谱瓶缓存模块

2.2.12.1 具有制冷功能，实现色谱瓶低温保存。

2.3系统控制平台

2.3.1 系统控制：自带嵌入式触摸屏彩色电脑，也可使用键盘输入。

2.3.2 软件功能：

2.3.2.1直观的方法编辑模块，同时可以对各个步骤的参数进行编辑。

2.3.2.2 序列编辑模块，可以根据需求对样品进行序列编辑，同一序列可同时运行多种方法。

2.3.2.3 软件页面可实时展示各个模块的运行状态，并以图形化的方式表示。

2.3.2.4 软件实时记录每个样品的每个步骤执行的起始时间与结束时间，并实时展示，可供审计追踪审查。

2.3.2.5 支持设备运行日志及原始记录的导出。

2.3.2.6 支持远程软件功能升级。

（三）仪器配置：

3.1 主机：

3.1.1 60位样品管理模块（50mL离心管、15mL收集管、15mL净化管各60位）。

3.1.2 液体添加与分取以及固体添加综合模块组（开关盖、加液、加盐等）。

3.1.3 4位涡旋震荡模块。

3.1.4 8位垂直振荡模块。

3.1.5 双模离心模块：（4个50mL样品和4个15mL离心工位）。

3.1.6 2位夹爪开关盖模块：（对2位15mL、50mL离心管进行夹取）。

3.1.7 均质子添加模块。

3.1.8 冷浴模块。

3.1.9 2mL色谱瓶和15mL离心管开关盖模块：1套。

3.1.10 15mL离心管涡旋模块：4套。

3.1.11 1mL分取模块：1套。

3.1.12 加标模块：1套。

3.1.13 过滤模块：1套。

3.1.14 样品缓存模块（60位2mL色谱瓶，15mL离心管）：1套。

3.2 系统控制平台和控制软件。

3.3 启动耗材：

3.3.1 50mL尖底螺口离心管，50支/包，2包。

3.3.2 15mL尖底螺口离心管，100支/包，1包。

3.3.4 15mL净化管：150mgPSA+900mgMgSO4，50/盒，蔬菜、水果及食用菌-浅色，1盒。

3.3.5 15mL净化管：885mgMgS04+150mgPSA+15mgGCB，50/盒，蔬菜、水果及食用菌-深色，1盒。

- 四、采购内容的质量、技术和服务等要求

1、技术要求

1.1所有报价设备的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。

1.2响应设备是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购货物规定的质量、规格和性能的要求，响应单位应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

1.3根据采购人检验结果或当地市场监督管理部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果产品的数量、质量或规格与本合同不符或证实产品有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应以书面形式通知成交单位并提出索赔。成交单位应在收到采购人通知后3日内进行维修、整改，因此产生的费用由成交单位承担。成交单位逾期进行维修、整改或维修后仍不合格的，视为成交单位违约，成交单位应赔偿采购人一切直接、间接损失。

- 2、响应单位须明确所投产品的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数。技术参数要求中若涉及的品牌及型号仅供参考，响应单位可自行选择其他品牌及型号。

- 3、响应单位必须承诺响应采购文件中提出的全部技术规格与要求。

4、包装

成交单位保证提供的产品为原包装，在交付采购人验收前不得拆箱。成交单位违反前述规定导致本项目下产品损坏、灭失，给采购人造成损失的，成交单位应赔偿一切直接、间接损失。

- 5、交货时间及地点

- 5.1交货地点：采购人指定地点。

5.2交货时间：合同签订后5天内完成供货、安装、调试。成交单位如不能如期供货、安装、调试，每逾期一日，成交单位应按合同总价的百分之三向采购人支付违约金，逾期超过5日，成交单位应向采购人支付合同总价的30%作为违约金，同时，采购人有权终止合同，成交单位给采购人造成损失的，应赔偿一切直接、间接损失。

5.3在交付前，成交单位应对产品的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为采购人验收的依据，但不能作为有关产品质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

6、验收

6.1验收时间：交货完成安装调试后2天内进行验收。

6.2验收标准​

（1）验收依据：以采购文件明确规定的设备功能、技术指标、参数为核心依据，同时严格遵循国家现行有效的相关标准、规程及规范。​

（2）验收实施：

检验和验收工作由采购人与成交单位双方共同进行

①验收对象与核查内容：双方以成交单位实际交付的货物为验收对象，严格对照采购文件、响应文件、政府采购合同等文件中的约定内容，对设备的数量、规格、技术参数、功能配置等进行逐项核查与验证，部分参数如离心速度、振荡频率参数，终端频率使用频闪仪进行振荡频率测定，偏差不得超过5%。

②动态运行测试：验收过程中需开展设备动态运行测试，测试流程及步骤参数在设备技术参数范围内由采购人验收时指定，测试过程中的耗材均由成交单位提供。

整机测试：按指定流程，在样品满载状态下进行连续运行测试，直至流程完毕。测试期间，设备不得因报错或故障发生停机；一旦出现上述情况，即判定为设备无法满足流畅运行要求。

单模块稳定性测试：振荡模块，将4个50mL离心管均满载50mL液体后装载至模块。设定振荡频率为1000次/分钟，按“运行45分钟、停止1分钟”的周期循环测试5次。要求全程无故障。

③验收通过标准与结论：仅当设备所有约定指标均100%满足要求、无任何一项指标出现偏离，且通过动态运行测试实现流畅运行后，采购人方可签署验收报告，确认验收合格。

6.3合同解除情形及违约责任​

若发生下列情形之一的，采购人有权要求成交单位支付合同总价的30%作为违约金，同时单方面解除与成交单位签订的合同，且无需承担任何违约责任：

（1）成交单位没有按照5.2规定的交货时间及6.1规定的验收时间要求进行有关工作的。

（2）成交单位有违反操作规程和标准规范或安装不符合规定的。

（3）设备验收结果未达到采购文件规定的功能、技术指标、质量要求或设备不能流畅运行的。

（4）成交单位没有按照采购文件、合同约定履行其他应尽义务的。

合同解除后，成交单位需承担因自身未能提供符合采购文件标准的设备，给采购人造成的全部损失（包括但不限于直接损失，如采购人另行采购设备产生的额外费用；间接损失，如因设备无法正常使用导致的项目延误损失、运营损失等）。

6.4如双方对验收结果有分歧的，则以采购人所在地的市场监督管理部门的检验结果为准，检验费用由成交单位支付。

7、售后服务：产品免费质保期不少于五年；包含一次免费的异地拆卸搬运及后续的安装调试。自验收合格之日起，开始进入质保期，一旦响应产品发生质量问题，成交单位应以优良的服务态度2小时内响应，8小时内到达现场，24小时内解决采购人提出的问题。如成交单位在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为成交单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间内一切质量问题造成的直接经济损失应全部由成交单位自行负责。

8、3C认证：响应单位所投设备中凡涉及到国家强制认证产品目录内的产品，所投设备须符合3C认证相关规定。

9、与本次采购项目有关的质量、安全问题均由响应单位负责，相关的人员、财产责任风险均由响应单位承担。

10、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用该产品或产品任何一部分时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

五、响应报价要求

1、报价响应包括全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、安装、人工、运输、装卸、售后服务、保险、劳保、代理服务费、各种税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等一切费用。

2、响应时可以对全部采购单元报价(本次采购为一个采购单元)，也可以对某一采购单元进行报价，但所响应采购单元内所要采购的全部内容应全部进行报价，只响应其中部分内容或出现选择性报价者，其报价将被拒绝。

六、采购货物的付款方式

1、付款方式：合同签订后，设备到货完成安装调试并经双方验收合格后一次性付款。

付款前，成交单位需先向采购人提供：

（1）合格的发票。

（2）成交单位的送货清单。

（3）由供需双方签章的《政府采购履约验收书》。

七、获取采购文件

（一）时间：自采购文件公告发布之日起3个工作日

（二）地点：“苏采云”系统下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

（三）方式：

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、售价：免费

八、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、提交响应文件截止时间：2025年9月30日09点30分（北京时间）；

2、开标时间：2025年9月30日09点30分（北京时间）；

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

九、响应文件的组成

1、合格供应商的基本条件、特定条件所需提供的相应证明材料，具体包括：

1.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括最近一期经审计的财务报告或银行出具的资信证明；

1.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。包括履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明等材料；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供对应证明材料；

1.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

1.6按照相关法律法规参与本项目所必须取得国家有关主管部门的行政许可证明资料复印件（如有须提供）；

1.7特定资格要求：

1.7.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.8《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，《中小企业声明函》为必须提供的资格证明材料，否则响应文件按响应无效处理。提供了《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件的供应商视同为小型、微型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、响应单位法定代表人身份证复印件；

3、响应单位代理人身份证复印件、授权委托书（如有授权，格式见附件）；

4、《询价响应报价明细表》（格式见附件）；

5、《询价响应函》（格式见附件）；

6、响应设备的配置清单；所响应产品的详细技术资料等；

7、《响应单位情况表》（格式见附件）；

8、《关于资格文件的声明函》（格式见附件）；

9、《商务条款偏离表》、《技术要求偏离表》（格式见附件）；

10、《产品质量验收标准，质量承诺及售中、售后服务承诺》（格式见附件）；

11、《投标（响应）保证承诺书》、《响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表》（格式见附件）；

12、其他满足采购要求的资质文件等；

注：

（1）以上1.1-1.8条为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应单位必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上2-12条为符合性审查须提供的资料，响应单位必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

十、询价综合说明

1、询价说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）响应文件的签署不符合要求的，有权拒绝接受其响应文件；

（3）最终报价超过采购预算的不能成交；

（4）不实质性响应采购文件的不能成交；

（5）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。

2、项目的终止：

出现下列情形之一的，将终止询价采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

- （4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

- 3、成交通知书：

- 3.1确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。

- 3.2成交通知书将成为合同的组成部分，对采购人和成交单位具有同等法律效力。

- 3.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交单位无正当理由不得放弃成交。

- 3.4采购人或采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

- 4、勘察现场

- 4.1根据自身响应需要，响应单位可到现场对运输、安装及调试条件进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由响应单位自己承担。

- 4.2采购人或采购代理机构向响应单位提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使响应单位可利用的资料。采购人或采购代理机构对响应单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 4.3经采购人允许，响应单位可为勘察目的进入采购人的项目现场，但响应单位不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应单位应承担勘察现场的责任和风险。

- 4.4响应单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。响应单位成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 5、质疑

5.1供应商在获取采购文件后，若对采购文件有疑问（包括询问和质疑），应当以采购文件规定的方式和时间向采购人及采购代理机构提出，采购人及采购代理机构将按采购文件规定的方式予以解答，但不说明来源。

5.2质疑：可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

5.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑递交联系人、联系电话及地址详见采购公告。

5.6响应单位未按规定方式和时间提交的疑问（包括询问和质疑），采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对响应单位投标结果的影响。

5.7投标答疑包括采购人或采购代理机构认为可以回答且不会引起响应单位误解的相关问题和答复，答疑的副本将提供给所有获得采购文件的响应单位。由于投标答疑而产生的对采购文件内容的修改，由采购人或采购代理机构按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。

5.8响应单位在获得采购文件后，若有问题需要询问或质疑，应按相关规定提出。针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。

6、服务费及履约保证金

6.1成交单位须按以下规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。成交单位如果未按规定缴纳服务费，采购代理机构将并保留诉讼的权利。

代理服务费收费标准：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；

预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；

预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；

预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；

说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。

成交单位须按上述规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

汇款银行资料：

收款人名称：苏州合亿盛工程咨询有限公司

开户行名称：中国农业银行股份有限公司苏州元和支行

银行账号：10541101040028625

6.2履约保证金：本项目无需提交履约保证金。

- 十一、询价采购程序：

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持询价采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与询价活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在询价响应文件网上递交截止时间止成功解密的询价供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由评审小组审查供应商解密的响应文件。

5、评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评审小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

7、资格审查：

（1）询价小组按询价通知中对供应商的资格要求进行审查；

（2）信用记录的评审；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、询价小组（由相关专家及采购人代表组成）按询价文件要求对各响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定合格响应供应商。

9、报价在采购预算内的或实质性响应采购文件要求的供应商不足三家的，询价采购失败。如提供相同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下询价响应的，按一家供应商计算。

10、询价小组对每个供应商的询价响应文件按询价采购通知的规定进行评审并给出评审意见。

11、政府采购异常低价审查

11.1评审过程中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评审小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

11.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

12、评审小组根据询价成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加询价的供应商。

13、如询价过程中出现本采购文件未尽事宜，由评审小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

- 十二、询价响应评审办法

1、询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。

2、采购人授权询价小组将在采购预算范围内，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定为成交供应商。若满足上述要求且提出相同最低报价的供应商超过一家时，则由评审小组抽签确定成交供应商。

十三、询价小组

1、询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。如某一评审项出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则确定该评审项结论。

2、询价小组负责具体的评审事务，并独立履行以下职责：

2.1审查询价响应文件是否符合询价采购文件的要求，并作出评价；

2.2可以要求询价供应商对询价响应文件有关事项作出解释或澄清；

2.3根据采购人委托确定成交供应商；

2.4向采购人或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

3、询价小组成员应当履行下列义务：

3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.2按照询价采购文件规定的评审办法进行评审，对评审意见承担个人责任；

3.3对询价过程和结果，以及询价供应商的商业秘密保密；

3.4参与评审报告的起草；

3.5配合相关部门的投诉处理工作；

3.6配合采购人答复询价供应商提出的质疑。

十四、评审内容的保密

1、询价开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较询价响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向询价供应商或与评审无关的其他人泄露。采购人、采购代理机构要确保评审活动在严格保密的情况下进行。在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审小组名单负有保密责任。评审小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

十五、对询价响应文件初审

1、评审开始后，询价小组将首先审查每份询价响应文件是否实质性响应询价文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。实质上响应是与询价文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同中货物和服务的质量、数量、交付时间或服务期限等，或者在实质上与询价文件不一致（如服务要求、交货时间明显不能满足询价文件的要求），而且限制了合同中买方的权利或供方的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的询价供应商的竞争地位产生不公正的影响。询价响应文件有下列情况之一者，且询价小组认为在询价承诺中无法修正的则有权将其拒绝：

1.1未按照询价响应文件的组成规定制作的；

1.2与询价采购文件有重大偏离；

1.3询价供应商拒绝修正错误；

1.4询价供应商的报价是选择性的；

1.5询价供应商的报价只投了部分内容；

1.6询价供应商的询价响应文件出现了询价小组认为不应当雷同的情况；

1.7其他被询价小组认定无效的情况。

2、询价文件提供的要求、指标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，询价供应商在响应中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于询价文件要求，以满足采购人的需要。

3、询价小组将对确定为实质上响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

3.1询价响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2如果单价乘数量不等于总价，数量符合询价采购文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合询价采购文件要求的作为未实质性响应询价采购文件处理，该询价响应文件将不予以详细评审，也不成交；

3.3对不同文字文本询价响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.4询价供应商不同意以上修正，则其询价响应文件将被拒绝。

- 十六、政府采购政策

（一）节能产品、环境标志产品

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在响应文件中提供所投产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视响应文件为未实质性响应招标要求。

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在响应文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在综合得分和报价相同的情况下，提供所投产品节能产品、环境标志产品认证证书数量最多的，优先成交。

- 十七、信用记录

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 十八、其他补充事宜

- 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2、政府采购管理监督电话：0512-68616651。

- 3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

- 4、投标保证金：本项目无需提交投标保证金。项目不收投标（响应）保证金的，投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（格式见采购文件第三章）。

- 5、本采购信息公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

- 6、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

- 7、本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

- 十九、联系方式

1、采购代理机构：

名    称：苏州合亿盛工程咨询有限公司

地   址：苏州市相城区聚茂路185号活力大厦B座502

电   话：0512-67210880

联系人：徐晓逸/胡欢/吴雯瑜

2、采购人：

名    称：苏州市农产品质量安全监测中心

地    址：苏州市吴中区吴中大道1399号农发智慧谷

联系人：杨曦

联系电话：0512-65857785

- 附件一

授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （供应商名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州合亿盛工程咨询有限公司组织实施的编号为JSZC-320500-SHYS-X2025-0065号的询价响应活动。代理人在询价响应活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自询价响应活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

- 附件二

询价响应报价明细表

| 序号 | 采购内容 | 品牌、规格、型号、制造厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 交付期 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 金额大写 元（¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、响应供应商应根据本项目的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示，保留小数点后两位。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

- 附件三

询价响应函

苏州合亿盛工程咨询有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320500-SHYS-X2025-0065号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本次采购活动。

1、我们愿意按照询价采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我们的报价包括全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、安装、人工、运输、装卸、售后服务、保险、劳保、代理服务费、各种税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等一切费用。

2、如果我们的询价响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、如果我们成交，我们将在成交公告发出之日起在询价文件约定的时间内与采购人签订采购合同，否则将视为我方自行放弃关于本次采购的成交单位资格，并承担所有因此而对采购人造成的损失。

4、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告(若有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料并配合采购人对该等资料的真实性进行验证。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该询价响应文件在被接受后至合同履行结束并通过项目验收的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

9、我们声明：我们所提交的响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

- 附件四

技术要求偏离表

| 序号 | 采购文件条目 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.响应单位应对照询价文件技术要求等要求，所投标的物与询价文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应询价文件的规定。但该表不作为响应单位对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件五

商务条款偏离表

| 序号 | 询价文件条目号 | 询价文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应单位的响应文件与询价文件的规定有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应询价文件的规定。但该表不作为响应单位对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件六

产品质量验收标准，质量承诺及售中、售后服务承诺

提示： 1、响应单位应根据本次采购项目要求，对产品质量验收标准，质量承诺及售中、售后服务承诺进行详细的说明与描述。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件七

关于资格文件的声明函

：

- 本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320500-SHYS-X2025-0065号的采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件八

响应单位情况表

| 法定代表人（负责人） |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 2024年 万元 | 净资产 | 2024年 万元 |  |
| 股东权益 | 2024年 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件九

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：工业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：工业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件十

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 附件十一

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖公章）：

地址：

电话：                                         传真：

电子邮件：                                     邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件十二

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件十三

关于响应报价合理性的澄清说明

苏州合亿盛工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：

供应商应当根据实际情况自拟答复并根据评审小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据采购文件中“政府采购异常低价审查”要求，评审小组认为供应商的报价符合异常低价投标（响应）审查的情形时，评审小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理。