编号：JSZC-321000-JSHH-G2024-0006号

扬州市生态环境监测监控中心应急监测能力

建设项目公开招标文件

采购人：扬州市生态环境监测监控中心

采购代理机构(章)：江苏海红项目管理有限公司

发 放 日 期： 2024年 4 月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	22

第五章 评标方法及评标标准	37

第六章 投标文件格式	40

第一章 招标公告

受扬州市生态环境监测监控中心的委托，江苏海红项目管理有限公司就扬州市生态环境监测监控中心应急监测能力建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市生态环境监测监控中心应急监测能力建设项目招标项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年5月15 日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JSHH-G2024-0006

2.项目名称：扬州市生态环境监测监控中心应急监测能力建设项目

3.预算金额：226.7万元

4.最高限价：226.7万元，投标报价高于最高限价的作废标处理。

5.采购需求：见招标文件第四章

6.本项目不接受联合体投标。

7.本项目不接受进口产品投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http：//zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年 5 月 15  日下午14:30（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https：//www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

4.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库[2020]123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行。

5.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

6.本次招标不收取投标保证金。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

8.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

9.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

八、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市生态环境监测监控中心

地 址：邗江区扬子江北路446号

联系人：吴永兵

联系方式：0514-89336837

2.代理机构信息

名 称： 江苏海红项目管理有限公司

地　址：扬州市邗江区邗江中路月城明珠园1 栋 415-418 室

联系人：宋爽

联系方式：0514-87978933

- 第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-JSHH-G2024-0006号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购由中标人在领取中标通知书前按发改价格【2011】一534号货物类收费标准*80%支付给招标代理机构代理服务费（中标价格*1.5%*80%,不足3000元按3000元计算）；

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

代理服务费开户银行：江苏海红项目管理有限公司

开户银行：江苏银行扬州邗江支行

账号：90130188000185331

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 培训计划；

13.3 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（本项目的核心产品为“便携式水质重金属测定仪、便携式X射线荧光分析仪、便携式测油仪”）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他

33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

项目名称：扬州市生态环境监测监控中心应急监测能力建设项目

编号：JSZC-321000-JSHH-G2024-0006

甲方（采购人/买方）：扬州市生态环境监测监控中心

乙方（供应商/卖方）：

见证方：江苏海红项目管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏海红项目管理有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装费、验收费、维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵，自本合同设备交付之日起，设备所有权归甲方所有。

6、履约保证金

6.1履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.2履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后7个工作日由乙方向见证方申请退还，见证方无息退还。

6.3本项目不收取履约保证金。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

7.3 若乙方转包或未经甲方同意进行分包的，甲方有权解除合同。因转包或擅自分包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

8、质保期

8.1 质保期 1年（自交货验收合格之日起计）

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：60日历天内，包括验收合格时间。

9.2 交货方式：送货上门

9.3 交货地点：采购人指定地点

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具增值税普通发票。

10.3 付款方式：合同签订后，甲方收到乙方开具的增值税普通发票后15工作日内预付30%货款给乙方，产品安装调试验收合格后，甲方收到乙方开具的增值税普通发票后付至合同价的100%。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的产品在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的产品在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物及服务免费质保（保修）期为 1  年，因人为因素出现的故障不在免费质保（保修）期范围内。免费质保（保修）期满后，厂家为用户提供终生维修服务，如需更换零部件，一般只收取器件成本费，如果需要厂家工程师上门服务，每次仅收取差旅费和工程师食宿补助，未修复好不收费，对修复好的故障机器保修6个月。

13、运送服务及要求

13.1供应商应根据采购人实际需求，随时送货，接到采购人送货通知后按承诺的交货期将全部指定货物送到采购人指定地点，如未按采购人要求送货，采购人有权扣除该批货物货款的5%/次。

13.2货物运送应按照采购人要求，准确率应达到99%，如不符合订单要求，供应商应负责更换，因此而造成的损失，由供应商承担。

13.3试剂采用密封、储罐运送，运送过程中完好率应达到99%，若出现试剂耗材破损，供应商应负责更换，因此而造成的损失，由供应商承担。

13.4试剂说明书上注明有特殊温度储存要求的，需采取冷链运输等方式，确保送到时货物温度符合规定的储存条件。

13.5运输要求以国家有关部门或行业最新颁布的标准及规范为准。

13.6运送过程中所发生的一切事故的法律责任和经济责任由供应商自行承担。

14、交货、调试和验收

14.1乙方应当在合同签订后自接到甲方通知后按承诺的交货期将货物交付给甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。未在规定时间内运输至采购人指定地点的，按单项合同价款的5%进行赔偿。

14.2 货到甲方后，甲乙双方须在  2个  工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

14.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

14.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由乙方支付。

14.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：

1、货物到达现场后，乙方应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，双方签字确认。

2、乙方应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

3、乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证、化学品安全技术说明书、检测报告等，并派遣专业技术人员进行现场检验。验收合格条件如下∶

（1）货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货，并经采购人确认。

4、经实验室验收不合格的药品试剂耗材无条件退货，并在实验室规定时间内进行更换，供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并按单项合同价款的20%进行赔偿。

5、如果货物的质量和规格与合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，采购人将有权向供应商提出索赔。

6、采购人需要供货商对交付的货物（包括质量、技术参数等）进行确认的，供货商应予以配合，并出具书面意见。

7、大型或者复杂的采购项目，采购人可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，由此产生的验收费用由乙方承担。

15、包装、发运及运输

15.1 乙方应在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

15.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

15.3 乙方在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

15.4 在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

15.5 在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为交付，自交付之日起，货物所有权归甲方所有。

16、违约责任

16.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收的，甲方应按未付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.3乙方违约，在消除违约情形前，应按总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

16.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.5 乙方所交的全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

16.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的产品不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付赔偿金。赔偿金以采购价款的5 %为基数进行计算。

17、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

17.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

18、争议解决

18.1 因项目质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

18.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（ 2 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

18.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

19、合同其它

19.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

19.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

19.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.4 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方执壹份。

甲方：                                   乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

见证方：江苏海红项目管理有限公司

法定代表人或授权代表：

日期：      年    月    日

第四章 项目需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手持多组分气体分析仪 | 1 |
| 2 | 便携式多功能水质测定仪（便携式分光光度计） | 1 |
| 3 | 便携式水质多参数测定仪（含溶解氧、pH、电导率等参数） | 1 |
| 4 | 标准化水质应急采样装备箱 | 1 |
| 5 | 标准化大气应急采样装备箱 | 1 |
| 6 | 应急器材箱 | 3 |
| 7 | 救护装备箱 | 2 |
| 8 | 防护用品箱 | 4 |
| 9 | 便携式水质重金属测定仪 | 1 |
| 10 | 应急监测无人机 | 1 |
| 11 | 便携式X射线荧光分析仪 | 1 |
| 12 | 便携式 VOC 检测仪（PID） | 1 |
| 13 | 气体检测管 | 10 |
| 14 | 便携式测油仪 | 1 |
| 15 | 环境监测综合用车 | 1 |

- 一、手持多组分气体分析仪

1.总体要求

1.1作为移动监测站，在污染事故周边敏感点快速建立监控点，连续监测有毒有害气体浓度变化情况，并将数据实时传输至远程监控平台；

1.2满足《环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法》（HJ 871-2017）等标准要求；

1.3仪器配置

| 序号 | 仪器 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 | 含传感器 |
| 2 | 背带式便携箱 | 1个 |  |
| 3 | 特氟龙取样探针 | 1支 |  |
| 4 | 电源适配器 | 1个 |  |
| 5 | 平板手操器 | 1台 |  |

2.规格与技术参数要求

▲2.1泵吸式多种气体分析仪，采用一体化设计，可同时安装20种以上气体传感器，除采购配置的气体传感器外，预留其他安装位便于后期加装（提供仪器传感器安装位照片，照片中需有所投仪器品牌标识）；

▲2.2仪器具体配置要求如下，供货时提供的传感器和检测单元生产日期不得早于供货日期3个月

| 序号 | 传感器名称 | 化学式 | 测量范围 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯气 | Cl2 | 0–20ppm | 0.01ppm |
| 2 | 氨气 | NH3 | 0–100ppm | 1ppm |
| 3 | 光气 | COCl2 | 0–1ppm | 0.01ppm |
| 4 | 一氧化碳 | CO | 0–1000ppm | 1ppm |
| 5 | 二氧化硫 | SO2 | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 6 | 硫化氢 | H2S | 0–50ppm | 0.1ppm |
| 7 | 氯化氢 | HCl | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 8 | 氰化氢 | HCN | 0–30ppm | 0.1ppm |
| 9 | 氟化氢 | HF | 0–10ppm | 0.1ppm |

2.3.提供所投型号仪器计量器具形式批准证书扫描件或影印件，须包括国家现行实施强制管理的项目（SO2、CO、H2S）；

2.4.配平板手操器，可通过wifi远距离操作仪器，可操控距离超过50m（无障碍物遮挡）；

2.5.支持分通道切换功能，避免交叉干扰大的传感器同时显示；

2.6.测量单位可在ppm和mg/m3间进行切换或同时显示；

2.7.具有测量结果动态曲线显示功能，可显示测量结果浓度变化趋势；

2.8.仪器具备校准功能，可设置校准气体浓度值；可手动进行零点校准，不强制开机调零；

▲2.9.内置GPS或北斗定位以及移动网络单元，可显示地理坐标信息及地图上所在位置，可通过移动网络将所有测量数据传输至远程监控平台（提供测量时显示坐标及地图位置的照片，照片中需有所投仪器品牌标识）；

2.10.支持离线地图，可在无网络条件下加载仪器所在位置；

▲2.11.内置有毒有害气体基础数据库，可显示所测气体的化学性质、紧急处理方式、急救措施、可能的干扰气体等信息（提供显示化合物信息的测量界面照片，照片中需有所投仪器品牌标识）；

2.12.自动保存测量结果，保存时间间隔10~300s内可调，储存数据可导出；

2.13.测量结果可自动生成数据报告；

2.14.具有高低浓度声光报警功能，可设置报警浓度值；

2.15.仪器交直流两用，内置可充电电池，满电条件下连续工作不少于8h；可连接市电进行连续监测，切断市电后自动切换至电池供电；

2.16.取得防爆认证，可应用于防爆场所，防爆标志不低于Ex ib IIB T4 Gb（提供所投品牌型号仪器防爆证书扫描件或影印件）；

2.17.整机重量≤6kg。

- 二、便携式多功能水质测定仪

- 1.用途：适合市政污水自来水、饮用水、锅炉水、冷却水、水处理、环境监测和工业过程监测。

- 2.工作条件：

- 2.1	电源：标配AA电池4节，选配电源模块，外置电源110–240 VAC，50/60 Hz

- 2.2	温度：10 ~ 40℃

- 2.3	湿度：最大相对湿度80%（非冷凝）

- 3.技术性能指标：

- 3.1测量模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）

- 3.2测量因子：COD、氨氮、总氮、总磷

- 3.3预置曲线：220多条，可直接用于分析COD、氨氮、余氯、总氮、总磷等近100个水质参数分析

- 3.4用户自建曲线：50条；

- 3.5比色瓶尺寸：方形10 x 10 mm，1英寸，圆形13mm/16mm/1英寸；

- 3.6供电方式：标配AA电池，4节，选配外置电源110–240 VAC，50/60 Hz

- 3.7波长范围：340~800 nm

- 3.8波长选择：自动；

- 3.9波长准确性：±2nm；

- 3.10波长重复性：±0.1nm；

- 3.11光谱带宽：5nm；

- 3.12光度计测量范围：±3.0 Abs

- 3.13光度计准确度：±0.003Abs（0.0~0.5 Abs），1% （0.50~2.0 Abs）

- 3.14光度计线性：< 0.5%（0.5~2.0 Abs），≤ 1%（大于2.0 Abs时）

- 3.15杂散光：< 0.5% T（340nm，NaNO2）

- 3.16数据储存量：500条，符合GLP；

- 3.17显示：LCD，带背光；

- 3.18数据线接口：min USB接口（选配）；

- 3.19操作语言：多国语言，含中文；

- 3.20主机尺寸：宽178×长267×高98mm

- 3.21主机重量：1.5kg；

- 3.22防护等级：IP67

- 4.配置要求

- 4.1标准配置：仪器主机、AA电池*4、比色皿适配器，4个、1英寸比色池（10mL，2只）、防护罩、基础用户手册

- 4.2可选配件（常用）：电源模块USB模块

- 4.3配置数字式消解器，可进行COD、TOC、总氮、总磷等水样的消解，消解温度、消解时间可分别在37-165℃、0-480分钟的范围内任意选择。

- 4.4配置COD、氨氮、总氮、总磷耗材各2盒

- 三、便携式水质多参数测定仪

1、工作条件

1.1电源要求 ：两种供电模式

（1） AA 碱性电池或镍氢电池 (4个)

（2）通用型电源适配器：100–240 V, 50/60 Hz输入;

1.2 存储温度： –20 ～ +60 °C

1.3操作温度： 0 ～ +60 °C操作湿度： 90% (无冷凝)

2、技术性能指标

2.1语言：支持多国语言

2.2显示：可显示1个电极的读数

（1）pH电极：pH、mV、温度

（2）电导率电极：电导率、盐度、总溶解固体、温度

（3）溶解氧电极：溶解氧、压力、温度

2.3数据内存： 500 组数据

2.4数据存储： 校准数据都存贮在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续读数”模式时需手动存储。

2.5 数据传输：通过USB转接下载至电脑或U盘，读数时同步传输

2.6 温度自动修正/ 补偿

2.7锁定显示数据功能

2.8自动识别校准标准：

2.9键盘：通过USB外接键盘

2.10防水性： 测定仪外壳可防飞溅的水（IP54）

2.11尺寸：23.5 x 17.5 x 8.6 厘米

2.12重量：约750 g

3 技术性能指标

3.1温度测量要求

量程：-10.0～110.0℃

分辨率：0.1℃

准确度：±0.3℃

3.2 pH电极

量程：0～14（除标准凝胶电极PHC101）

2～14（标准凝胶电极）

分辨率：0.1/0.01/0.001可选

▲精度：pH超纯电极0.01

pH电极0.02

3.4电导率电极

3.4.1电导率：

量程：0.01 μS/cm ~ 200.0 mS/cm

分辨率：0.01 μS/cm（最大0.05μS/cm）

3.4.2电阻率：

量程：2.5～49Ω·cm

分辨率：0.1Ω·cm（最大0.05Ω·cm）

3.5 溶解氧

量程:  0.05~20.0 mg/L

1~200% 饱和度

分辨率：0.01 mg/L，CDC401电极新增自动盐度校准功能（仅适用于HQ40d）

溶解氧的准确度： 在 0.1~8 mg/L时，为 ±0.1 mg/L

大于8.0 mg/L时，为 ±0.2 mg/L

3.6 提供检定证书一份。

- 四、标准化水质应急采样装备箱

1、采样器

- 1.1采样方式

- 1.1.1标准采样:

- 1.1.1.1采样延迟时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟

- 1.1.1.2采样间隔时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟

- 1.1.1.3采样量：(10～500 mL)任意设定，增量1毫升

- 1.1.2混合采样:

- 1.1.2.1采样延迟时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟

- 1.1.2.2采样间隔时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟

- 1.1.2.3采样量：(10～500 mL)任意设定，增量1毫升

- 1.1.2.4混合采样个数：（1～20）

- 1.1.3平行采样:

- 1.1.3.1采样延迟时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟

- 1.1.3.2采样间隔时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟

- 1.1.3.3采样量：(10～500 mL)任意设定，增量1毫升

- 1.1.3.4平行采样个数：（1～12）

- 1.1.4脉冲触发采样：1～9999个脉冲任意设定，增量1个脉冲。接收的脉冲为无源脉冲，闭合时间大于1秒

2、固定剂箱

2.1重量：小于3kg

2.2材质：塑料

3、冷藏保存箱

3.1容量：不小于65L

3.2规格：≤600*400*450mm

4、样品瓶箱

4.1规格：≤450*350*250mm

- 4.2配套12只广口瓶

5、采样桶

5.1材质：不锈钢

5.2规格：≥200*200mm

6、金刚采水器

- 6.1容量：≥2.5L

- 6.2采样深度：标配15米（耐腐蚀耐摩擦专用采样绳）

- 6.3工作温度：0℃—60℃

- 6.4采桶材质：高强度、高分子材质采样桶

7、采样绳

7.1长度：不小于30米

7.2直径：不小于12mm

8、塞氏盘

8.1用于检测水质透明度或透光度

8.2亚克力板，黑白色相间

8.3直径：不小于200mm

8.4配重刚锤：304型不锈钢，螺扣型

8.5刻度卷尺：不小于20m，金属框架，带握柄

9、不锈钢水勺

9.1材质：不锈钢

9.2长度：不小于330mm

9.3高度：不小于90mm

10、丁腈手套

10.1材质：丁腈

10.2类型：无粉

11、仪器箱：定制

12、单套配置要求：

12.1采样器 1台

12.2固定剂箱1个

12.3冷藏保存箱 1个

12.4样品瓶箱 1个

12.5采样桶 1个

12.6采水器 1个

12.7采样绳 1根

12.8塞氏盘 1个

12.9水勺 1个

12.10手套1盒

12.11仪器箱 1个

五、标准化大气应急采样装备箱

1.项目配置要求：大气采样器4台；便携式颗粒物检测仪1台。

2.大气采样器技术要求

2.1用途：针对环境空气中各种有毒有害气体、总悬浮颗粒物（TSP）、可吸入微粒（PM10、PM2.5）的进行采集，具有多功能综合采样装置，具有功耗低、噪音小、重量轻等特点.

2.2主要特点

2.2.1超小型化设计，体积小，重量轻，携带方便；

2.2.2▲一路颗粒物采样，四路大气采样，每一路要求独立控制；

2.2.3采用进口无刷隔膜泵，噪音低，负载能力强，流量稳定；

2.2.4一体化模具孔板流量计，小流量分辨率可达0.001L/min，孔板内置防水传感器，2.5避免吸收液倒吸对传感器    造成腐蚀损坏，大大降低了仪器的故障率；

2.2.6▲具有加热制冷功能，满足恒温采样；

2.2.7颗粒物采样时，切割器精细加工，人性化设计，拆装更方便；

2.2.8实时记录采样进程，来电后自动恢复采样；

2.2.9超大触摸显示屏，配蓝牙打印机对存储文件进行打印；

2.2.10内置电池供仪器连续工作要求5个小时以上；

2.2.11可通过互联网远程实时监控仪器工作状态，实现仪器的运行状态和安全的全程监控，使样品具有可追溯性，规范质控管理。

2.3、主要技术指标

| 测量参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 大气采样流量 | （0.1～1.0）L/min | 0.001L/min | 优于±3% |
| 颗粒物采样流量 | （10～110）L/min | 0.1L/min | 优于±3% |
| 计前温度 | （-30～70）℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
| 计前压力 | （-45～0）kPa | 0.01kPa | 优于±0.4kPa |
| 环境温度 | （-40～70）℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
| 大气压 | （60～130）kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
| 大气采样温度控制 | （15～30）℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
| 采样参数 |  |  |  |
|  | 参数范围 |  |  |
| 采样方式 | 手动采样：即刻采样 |  |  |
|  | 自动采样：当天内定时采样 |  |  |
| 采样时间 | 单次采样时间：1分钟~24小时 |  |  |
|  | 采样时间间隔：1分钟~24小时 |  |  |
|  | 采样次数：1~50次，单独或循环采样 |  |  |
| 其他参数 |  |  |  |
|  | 参数范围 |  |  |
| 主机重量 | <5kg（常规负载） |  |  |
| 功耗 | 大气采样<30W；颗粒物采样<42W；温控<80W |  |  |
| 噪音 | 大气采样<55dB；颗粒物采样<60dB |  |  |
| 存储 | ≥800组 |  |  |
| 打印 | 蓝牙微型打印机 |  |  |
| 供电方式 | AC220V±22V，50Hz |  |  |

2.4主要配置

2.4.1主机、主机箱、三角支架、TSP、PM2.5、PM10采样头、蓝牙微型打印机、说明书、保修卡合格证。

2.4.2提供检定证书一份。

- 便携式颗粒物检测仪技术要求

3.1执行标准

JJG 846-2015  粉尘浓度测量仪

LD 98-1996   空气中粉尘浓度的光散射式测定法

3.2主要特点

3.2.1使用多通道传感器，可直读环境空气PM2.5、PM10的质量浓度

3.2.2直读环境温度、湿度、大气压

3.2.3可监测一段时间内的颗粒物的平均质量浓度

3.2.4手持设计，可手持

3.2.5触摸式彩色显示屏

3.2.6内置热敏打印机，内置大容量锂电池，可便携使用

3.2.7电池电量实时显示，低电量提示充电功能，可USB导出数据

3.3技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 PM10 | （0～1000）μg /m3 | 0.1 μg /m3 | ≤100μg/m3时，准确度不超过±15μg/m3 >100μg/m3时，准确度不超过±15% |
| 温 度 | （-20～60）℃ | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
| 湿 度 | （0～100）%RH | 0.1%RH | 不超过±5%RH |
| 大 气 压 | （60～130）kPa | 0.1kPa | 不超过±500Pa |
| 报警输出 | 蜂鸣器 |  |  |
| ▲数据存储 | 5000组数据 |  |  |
| ▲主机重量 | 不大于0.6kg |  |  |

3.4标准配置：主机、充电器、热敏打印纸

- 六、应急器材箱

1.应急电源

1.1输出功率：不小于1500W

1.2电池类型：锂电池

1.3峰值功率：不小于3000W

1.4充电时间：小于4h

2.应急线圈

2.1长度：不小于30米

3.应急灯

3.1连续照明时间10-24小时

3.2远射距离1000+

3.3防水等级IP5

3.4可充电

4.激光测距望远镜

4.1约0.5秒显示测距结果

4.2屈光度调节功能

4.3小巧、轻盈地设计易于单手操作

4.4背光液晶显示屏

4.5放大倍率（倍）：不低于7

4.6物镜直径（mm）：25

4.7实际视场（度）：5.0

4.8出射光瞳直径（mm）：3.6

4.9眼点距（mm）：18.6

4.10温度范围：约-10℃ 一＋50℃

5.高倍望远镜

5.1拉近指数：60X

5.2物镜直径：25毫米

5.3视场角度：8度

5.4光学镀膜：多层宽带绿膜+蓝膜

5.5玻璃材质：全光学玻璃

5.6重量：≤200克

6.便携式气象参数测定仪

6.1设备用途：用于气象参数测量。

6.2技术规格要求：

| 测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 0.6-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
| 空气温度 | -29℃-70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
| 相对湿度 | 10-90% | ±2% | 0.1 |
| 压力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
| 风向 | 0～360° | ±5° | 1° |
| 计算项目 | 影响因素 | 精度 | 分辨率 |
| 侧风、逆风 | 风速、方位 | 7.1% | 0.1m/s |
| 海拔 | 压力、参考气压 | 7.2m | 1m |
| 大气压力 | 700-1100hPa | 2.4hPa | 0.1hPa |
| 风寒 | 风速、空气温度 | 0.9℃ | 0.1℃ |
| 热力指数 | 温度、相对湿度 | 4℃ | 0.1℃ |
| 露点温度 | 温度、相对湿度 | 1.9℃ | 0.1℃ |
| 湿球温度 | 温度、相对湿度、压力 | 1.8℃ | 0.1℃ |
| 密度高度 | 温度、相对湿度、压力 | 69m | 1m |
| 自动存储间隔 | 2秒---12小时 |  |  |
| 数据存储 | >10000组 |  |  |
| 存储温度 | -30℃～60℃ |  |  |
| 无线传输距离 | 30米 |  |  |
| LCD和电池温度 | -10℃～55℃ |  |  |
| 电源 | 1节AA电池，可用大约400小时 |  |  |
| 防护等级 | IP67 |  |  |

6.3便携式气象参数测定仪单台配置：

6.3.1主机1台

6.3.2定制三脚架1个

6.3.3风向标1个

7.防爆对讲机

7.1输出功率：

7.1.1 VHF:低功率输出1W，高功率输出5W

7.1.2 350MHz∶低功率输出1W，高功率输出4W

7.1.3 UHF:低功率输出1W，高功率输出4W

7.2频率范围：

7.2.1 VHF: 136-174MHz

7.2.2 350 MHz: 350-400MHz

7.2.3 UHF: 403-527 MHz

7.3获得防爆合格证

7.4 IP标准：IP67

8.仪器箱

8.1防水、防潮、防摔，可搭配市场上常见环境空气综合采样器使用，适用于大气应急采样，需能满足不同类型工况。

9.配置：

应急电源、应急线圈、应急灯、激光测距望远镜、高倍望远镜、便携式气象参数测定仪、防爆对讲机、移动处理控制器各1台（套）。

- 七、救护装备箱

1.1材质：NEOPRENE面料

2、救生钩

2.1长度：≤90cm

3、救生绳

3.1长度：不小于20米

3.2材质：丙纶+塑软管+钢丝

3.3拉力：可达4328N（约432.8kg）

4、防汛应急急救包（水面漂浮救生绳、充气救生衣、急救毯、无纺布三角绷带、小手电、防滑手套、口哨）

4.1套装包含水面漂浮救生绳、充气救生衣、急救毯、无纺布三角绷带、小手电、防滑手套、口哨等物品

5、重型气密式防护服

5.1主要用途：广泛的化学品防护性能，可用于化学危险品处理，化学事故应急救援等领域。

5.2双排气阀，透明超宽面屏；

5.3气密拉链门襟，带双层手套；

5.4可内置空气呼吸器；带袜靴，靴保护盖；

6、空气呼吸器

6.1面罩密封边缘双层设计，避免环境中的有毒有害气体侵入面罩

6.2配有口鼻罩，降低面罩内呼出的CO2含量

6.3插接式设计，使用简便，供气迅速

6.4体积小，重量轻，优良的下视野

6.5具有带表碳瓶6.8L

7、仪器箱

7.1防水、防潮、防摔，可搭配市场上常见环境空气综合采样器使用，适用于大气应急采样，需能满足不同类型工况。

8.配置要求

救生衣、救生钩、救生绳、防汛应急急救包、重型气密式防护服、空气呼吸器各1套。

- 八、防护用品箱

1.轻型防化服

1.1用途：多种有机化学品的防护及生物制剂的防护，可用于化工工业清洗和维修危险品处置，疾病及灾难控制等领域。

1.2采用专有材料制造，含防护膜结构

1.3可耐多种有机物，如苯、二甲苯等

1.4以最高性能级别通过生物制剂防护测试

1.5通过测试要求内层经防静电处理

1.6高防护水平同质轻柔软相结合(118克/平方米)

1.7可耐多种高浓度化学品，可承受不少于20千帕的静水压

2.防护面罩

2.1 天然橡胶，舒适耐用，便于清洗，可长时间佩戴；

2.2高弹性头带，悬垂头带设计，与其他防护用品佩戴不冲突；

2.3轻松扣压，放心使用；

2.4多种认证滤毒盒可供选择，可用于防护多种气体、蒸汽和颗粒物，使用范围广泛，适用性强；

2.5符合人脸工学设计，与面部形状匹配度高，贴合效果好；

2.6配套专属滤毒盒用于防护有机气体与蒸气、苯等；

3.防护手套

3.1杰出的抗化学性能：对溶剂，石油，腐蚀性物质等提供优良的化学防护；

3.2杰出的物理性能：优良的抗撕裂，抗刺破，抗磨擦性能；

3.3磨砂及凸起菱形细纹表面，更易于准确抓握潮湿物体，菱形图案带来强湿度抓握性；

3.4白色内里设计，高度柔韧，贴合手掌手指，佩戴灵巧舒适；

3.5丁睛橡胶材质；

4.防护服

4.1柔软质轻(克重:41克/平方米)、透气

4.2防静电、低脱屑、牢固耐用

4.3可防护多种固体粉尘和液体气溶胶，如石棉玻璃纤维、铅粉尘、油漆喷雾、消毒剂/杀虫剂喷雾等

4.4适用于化工喷漆、风力发电、农药喷涂、机械维修等行业

4.5防护级别:5&6类/D级；

4.6执行标准：GB24539-2021

5.防护鞋

5.1优质牛皮耐磨耐穿，防震缓冲鞋底，防滑耐磨(防静电)(绝缘)鞋底，防刺穿中部等

5.2轮胎鞋底有效提供防滑、耐油、耐磨损效果，可选绝缘、防静电效果

5.3鞋底内置钢板，可抵抗尖锐物体的一定刺穿减少受伤的几率

5.4帮面选用翻毛皮和透气网布透气排汗，避免闷脚，提高透气性与舒适性

5.5鞋头防砸钢包头，可承受一定的冲击和挤压不会容易受伤和夹脚

6.防护口罩

6.1头戴式N95防尘口罩，执行标准：GB2626-2019，20只/盒

7.整套配置：

轻型防化服、防护面罩、防护手套、防护服、防护鞋、防护口罩各1套；

- 九、便携式水质重金属测定仪

1.主要用途

（1）农用地与建设用地土壤重金属含量检测；（2）固体废物中25种毒性元素和3种氧化物含量分析；（3）水中重金属含量检测

2.主要技术指标

2.1▲光源系统：内置全聚焦双曲面弯晶晶体（DCC），单色化入射技术，降低背景噪声，提高检测灵敏度（提供相关证明）；

2.2 X射线激发源：微焦斑X射线光管，数字高压电源，光管功率≥12W，管电压≥70kV；

2.3样品口：最大样品直径>32mm；

2.4探测器：高分辨率硅漂移探测器，5.9KeV能量分辨率小于135eV，最大计数率为800Kcps；

2.5射线安全：样品盖与光管高压电源联动，具有自动锁定功能，测试过程中样品盖被打开时，系统会自动切断X射线电源，充分保护使用者的安全，仪器周围与环境背景一致；

2.6▲可快速准确定量分析土壤、地表水、地下水中的重金属含量，不需进行化学消解，单样品检测时间≤10分钟；

2.7软件系统；

2.7.1▲基本参数法：对物理学明确的X射线荧光理论建立和采用基本参数库，包括谱线分数、质量吸收系数、荧光产额等（提供相关证明）；

2.7.2 ▲配套软件可自行依据标准样品建立校准曲线，同时仪器内置土壤、水分析标准曲线，可以拓展空气颗粒物PM2.5膜片中重金属分析、固废分析；

2.734▲软件可以实时显示元素谱图，测试完直接得到分析元素的含量值，不需要离线数据处理（提供软件图片证明）。

2.8分析参数

2.8.1元素分析范围：Mg-U

2.8.2土壤重金属（镉、砷、铅、铬、铜、锌、镍）检出限应等于或低于《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值要求，汞检出限≤4倍筛选值要求，检出限要求空白二氧化硅样品验证，要求提供3个GSS系列土壤标准品，作为验证）

2.8.3地表水重金属除汞外检测下限应基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值要求

2.8.4地下水重金属除汞外检测下限应基本满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值要求；

2.9▲水样检测：0.5ppm浓度以上的水样可直接测量，低浓度水样可通过富集系统实现水样现场快速测定，样品富集时无需加入内标试剂，减少其他污染

2.10 主机重量：＜9kg

3．配置

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式X射线 荧光分析仪 | 含主机及软件，操作系统与产品说明书整机质保壹年 | 1套 |
| 2 | 样品杯 | 100pk/包 | 1包 |
| 3 | 样品保护膜 | 100米 | 1盒 |
| 5 | 水体富集系统 | 便携式水体膜片富集装置 | 1套 |
| 6 | 水富集膜片A型 | 40pk | 1盒 |
| 7 | 水富集膜片C型 | 40pk | 1盒 |
| 8 | 破碎机 | 小型破碎机 | 1台 |

4、技术服务

4.1、安装：仪器制造商授权的技术人员在最终用户方现场开箱、安装、调试，协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，经最终用户同意签字才正式交付用户使用；

4.2、保修：要求由仪器制造商提供至少壹年免费保修服务，提供终生维修等技术服务保障承诺，仪器出现故障维修期间应提供备用仪器或服务；

4.3、培训：中标方为甲方提供不限人次的仪器原理、构造、操作维护和简单维修方面的培训。

4.4 应用扩展：开发成熟的应用提供终生免费升级服务

- 十、应急监测无人机

1.无人机要求

1.1无人机类型：多旋翼无人机；

1.2对称电机轴距：≤900mm；

1.3载荷能力：≥2.7kg；

1.4RTK位置精度：水平≤1cm+1ppm,垂直≤1.5cm+1ppm；

1.5最大抗风能力：≥12m/s；

1.6最大水平飞行速度：≥23m/s（无风条件）；

1.7悬停时间：无负载≥55min；

1.8最大起飞海拔高度：≥5000m；

1.9飞控遥控器：最大通讯距离（无干扰情况）：≥15km（FCC）和≥8km（CE），通讯波段：中国民用2.4、5.8GHz等波段；

▲1.10支持六向避障；

▲1.11支持LED补光，有效照明距离：≥5m；

1.12支持飞行相机，分辨率：≥1080P；

1.13智能电池箱：可放置4组无人机电池和4块遥控器电池；

▲1.14支持红外感知系统，障碍物感知范围：不小于0.1m-8m；

▲1.15支持云台安装方式：下置双云台+上置单云台；

- 1.16另配一组电池、一套双云台支架、一年机身保险以及一年三责险（100万）。

2.云台相机要求

2.1重量：≤700g；

2.2规格尺寸：长≤160cm、宽≤120cm、高≤155cm；

2.3机身应包含变焦镜头相机、广角镜头相机，相机支持激光测距功能；

▲2.4变焦相机参数

2.4.1有效像素：≥2000万；

2.4.2混合光学变焦：≥23倍，最大变焦：≥200倍。

2.5广角相机参数：有效像素：≥1200万；

▲2.6激光测距：

2.6.1波长：≥905nm；

2.6.2测量范围：≥3-1200m（直径12m、20%反射率的垂直反射面）；

2.6.3测量误差：≤±（0.2m+D×0.15%），其中D表示与垂直反射面之间的距离。

2.7 时间戳水印：至少包含日期、时间、经纬度。

2.8含一年机身保险。

- 取水器要求

3.1尺寸：≤250×92×100毫米（长×宽×高）

3.2重量：≤670克（含安装套件及线材，不含容器）

3.3采水容器：≥2升容量有机玻璃（PMMA）材质（标配）：≤180×118毫米（直径×高），≤349克（空重）

3.4极限承重能力：＞3千克。

3.5极限上拉能力：载重3千克时，上拉速度＞0.1米/秒。

3.6极限下放距离：10米（对应悬停于水面上方1米时，最大采水深度9米）

3.7具备容器触底监测与保护功能，及时停止下放线缆，并提示异常现象，有效避免无效采样。

3.8具备线缆反卷监测与保护功能，实时监测线缆运动方向与状态是否相符，异常急停保护，支持一键脱困。

3.9具备绳长监测功能，支持一键自动完成定深采水，绳长释放误差±5cm。

3.10具备绞盘里程计功能，记录绞盘累积运动距离。

3.11具备绳长校准功能，可实现一键自动校准。

3.12 具备收放机构实时电流检测功能，且支持在控制界面中显示该数据。

3.13具备紧急断绳功能，当容器被卡住时，可在10s内快速切断线缆，拯救无人机与迅汲主体，以减轻损失。

3.14、主体具备快拆支架，安装至无人机的时间<15秒。

3.15、支持DJI Payload SDK，可通过DJI Pilot飞行控制App实现下列功能：

可支持全自动航点采样，通过航点规划，实现一键全自动起飞、飞抵目标采水点、定深采样、返航降落，便于对兴趣点重复采样。

- 4.气体监测仪要求

▲4.1检测项目包括：PM2.5、PM10 、O3 、NO2 、CO 、SO2 ，并能同步显示温度、湿度；

4.2气体检测仪可同时安装传感器数量不小于8；

4.3考虑到旋翼的气流扰动，安装方式应为上置云台，并有主动式新风设计；

4.4有高亮浓度警示灯提示功能，在浓度超过预警值时机身LED灯闪烁报警，颜色和报警值可自定义；

4.5支持多台气体检测设备同时向一或多个可视化终端传输数据，传输距离不受限制；

4.6支持在无人机航线规划与飞行控制软件中显示实时监测数值与设备工作状态；

4.7具备数据断点续传功能，通信中断时（例如进入传输信号盲区）采集到的任务数据不会丢失，并且会在连接重新建立后自动追回，并显示待传数据量；

4.8实时生成二维网格空气污染分布热力图，且网格大小实时可调；

4.9实时生成二维等值线空气污染分布热力图；

4.10实时生成三维点云污染物浓度分布热力图，且视角可调，可点击精确显示采样点的经纬度与相对高度；

4.11支持导入高清正射影像图，导入后会自动覆盖相应区域的地图；

▲4.12支持一键式导出任务报告。报告中应当包括采样点的数量、网格实际大小、本次任务覆盖范围、任务区域平均浓度、网格浓度最高值（附带该网格的位置信息）、网格浓度最低值（附带该网格的位置信息）、单点浓度最高值（附带该数据点的位置信息与采集的时间信息）、单点浓度最低值（附带该数据点的位置信息与采集的时间信息）、浓度分布热力图、颜色与浓度的对应关系信息；

4.13具备调参校准功能，可远程对气体检测模块进行调参校准。可调整的参数包括每个检测项目的敏感度斜率和零点；

4.14支持将带有坐标信息的照片导入软件，导入后在可视化界面中可查看对应地点的现场照片。

4.15另配无人机安装套件1套。

- 十一、便携式X射线荧光分析仪

1、设备用途：用于土壤、污泥等介质中重金属元素含量的执法与应急监测现场分析测定，要求测试精度高。

2 技术参数要求：

2.1检测元素：

参考农用地、建设用地土壤污染风险管控标准中V,Cr,Mn,Co,Ni,Cu,Zn,As,Cd,Hg,Pb等11种元素或以上，并且在仪器屏幕上同时显示11种元素及其含量。

2.2可以储存和显示重金属的种类、含量和测试时间等。储存数据及图谱超过100000个。

2.3数据传输与处理：蓝牙、USB数据线，也可外接平板电脑、手机专用APP软件连接仪器进行操作使用，方便简单。

▲2.4安全系统：设备前端有红外和可见光双探测器，硬件保护，非软件感应到X光后再关闭，测试窗口无样品时，自动关闭X射线，无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能，保障使用安全。

2.5防辐射：不含放射性同位素激励源，环保性能强；X射线辐射剂量≤0.06μSV/h。

2.6无需样品前处理，进行非破坏性分析，短时间快速分析，现场直接分析测定。

2.7显示屏：

2.7.1屏幕尺寸：4.0-4.8英寸，高亮度彩色电阻屏，野外带手套也可操作，不采用直接嵌入PDA和手机的人机交互方式。

▲2.7.2屏幕与主机一体化固定角度设计，显示屏不可活动旋转，屏幕使用寿命更长，不易损坏，更适合现场应用。

▲2.8操作系统：中文操作界面，专用分析级Android嵌入式实时操作系统，非Windows操作系统，运行速度更快，无病毒侵入隐患，保障数据安全。

2.9工作条件：

2.9.1激发源：高性能微型X射线管，标配银靶，最大电压≥50kV。

2.9.2探测器: 高性能检测器，能量分辨率≤145ev。

2.9.3工作温度：-20℃～+50℃。

2.9.4工作湿度：相对湿度＜95%。

2.9.5仪器具有自动求平均值功能，方便客户现场求平均值。

2.9.6仪器具有声音提示功能和灯光提示功能，工作时有明显灯光提示。

2.9.7信号采集处理：光路设计，内置气压传感，根据海拔高度自动调节气压因子，轻元素激发效果相比提高40%，稀土类元素激发效果相比提高30%。

2.9.8散热性：无需频繁等待探测器冷却，提高效率。

2.10 指标要求：

2.10.1测量时间：≤30s。

2.10.2检出限：ppm级别。

2.10.3电池一次充电可连续工作8小时以上。

▲2.10.4电池具有剩余电量显示功能，方便现场随时查看电池电量；电池不插入设备可在电池上直接查看电池电量，并且插入设备也可在电池上直接查看电池电量。

2.10.5仪器外置标准片，开机免校准。

2.10.6仪器可建立有针对性的校正曲线。

2.10.7全中文集成化软件,便于操作。

2.11重量:≤1.6 Kg。

▲2.12分析模式多样化：具备土壤、工业用地、农业用地等多种模式，能够依据元素结果和内置环境质量标准（可自定义）快速判断样品是否达标，当样品中某种元素测试结果超过内置标准时，软件会进行预警提示。

3.配置要求：

3.1主机1台；

3.2电池2个；

3.3充电器1个；

3.4 USB数据线1条；

3.5土壤标样1个；

3.6台式数据站3台；

3.7移动数据站1台；

3.8高速扫描仪1台。

- 十二、便携式 VOC 检测仪（PID）

1.满足标椎：

GB 3836.1-2010  爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB 3836.4-2010  爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB 12358-2006  作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求

HJ 733-2014  泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则

HJ 872-2017  环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法

HJ 1019-2019 地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则

LD98-1996   空气中粉尘浓度的光散射式测定法

2.主要特点：

2.1支持多种传感器，多传感器、多种检测模式。

▲2.2支持多气体浓度动态曲线同时显示和详情显示，方便用户观测污染物变化。

2.3内置气体数据库，方便使用者选择，使检测结果更准确。

▲2.4气体传感器模块化设计，可根据需求搭配自行安装相应的传感器模块，无需进行配置，即插即用。

2.5默认泵吸式测量方式，方便狭小空间采样便于查找泄漏点，可定制扩散式。

2.6实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度等参数。

2.7内置大容量锂电池，可连续工作8小时。

2.8Type-c充电接口，普通手机充电器即可给仪器充电。

2.9采用高亮触摸液晶屏，图文显示、操作更便捷。

2.10可独立设置不同种类有毒有害气体的限值：TWA、STEL、MAC。

2.11仪器报警后提示相应的处理方式以及应急预案。

2.12具有umol/mol和mg/m3双单位换算功能。

2.13具备蓝牙功能，可连接蓝牙高速低噪音微型打印机，支持无线蓝牙打印模式。

2.14手持式，体积小重量轻，操作简单。

2.15配备可调节挂绳，预防仪器跌落损坏。

2.16提供USB接口，可U盘导出数据，便于后期数据记录处理。

▲2.17仪器防爆，防爆等级不低于为Ex ib IIC T5 Gb，

2.18外壳防护等级IP66

3.参数要求：

| 主要参数 |  | 参数范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机重量 |  | 不大于约1kg |  |  |
| 持续工作时间 |  | 不少于8h |  |  |
| 环境温度 |  | （-20~45）℃ |  |  |
| 环境湿度 |  | （0~95）%RH |  |  |
| 大气压 |  | （50~130）kPa |  |  |
| 数据存储 |  | 大于5000组 |  |  |
| 功 耗 |  | ＜3W |  |  |
| 工作电源 |  | 内置锂电池不小于3Ah，同时可外接电源适配器 |  |  |
| 常用传感器技术参数 |  |  |  |  |
| 主要参数 |  |  | 参数范围 | 分辨率 |
| 应急检测模块 | 挥发性有机物 PID |  | （0~20）μmol/mol（默认） | 0.001μmol/mol |
|  |  |  | （0~2000）μmol/mol（选配） | 1μmol/mol |

- 4.配置要求

- 4.1主机及PID检测模块1套

- 4.2过滤器/过滤嘴1个

- 4.3充电器1个

- 4.4充电线1个

- 4.5包装箱1个

- 4.6可调节挂绳1个

- 十三、气体检测管

1、检测方法：《环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 比长式检测管法》(HJ 871-2017)；

2、气体检测管检测因子：氯气、一氧化碳、氨气、氯化氢、氟化氢、硫化氢、磷化氢、甲醇、乙醇、苯。

3、测定浓度

| 序号 | 检测因子 | 测量范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氯气 | 1-30mg/m3 |
| 2 | 一氧化碳 | 50-1000mg/m3 |
| 3 | 氨气 | 1-30mg/m3 |
| 4 | 氯化氢 | 1-30mg/m3 |
| 5 | 氟化氢 | 1-30mg/m3 |
| 6 | 硫化氢 | 2-50mg/m3 |
| 7 | 磷化氢 | 10-200mg/m3 |
| 8 | 甲醇 | 200-6000mg/m3 |
| 9 | 乙醇 | 0.1-6mg/m3 |
| 10 | 苯 | 20-400mg/m3 |

4、配置要求：单个因子气体检测管2盒。

- 十四、便携式测油仪

1、采购设备用途；设备原理为紫外分光光度法，用于突发环境污染事件中地表水、地下水、海水中石油类的测定。

- 2、技术参数

- 2.1功能指标

- 设备采用一体化、便携式设计方式，萃取器和测量主机全部集成在一个机箱内（需实物照片证明），光学系统设计稳定性好、抗震性能高，可以在监测车行驶状态下工作。测定原理参照《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）。

- 为确保仪器的抗振性和防水性，需提供安全防护箱的防水等级和抗振等级检测报告（提供省级以上CMA资质认定检验报告）。

- ▲具备水样体积自动测量功能：设备采用非接触式方式自动测量、读取水样体积，体积测量误差<2%（提供计量检定/校准证书），广口瓶直接上机萃取。

- 仪器一键式全自动操作：水样体积测量并输入、加试剂、萃取、分离、转移、测量全部自动完成，各步骤之间不需人工干预：仪器自动测量并导入水样体积后，通过精密注射器（提供计量鉴定/校准证书）注入萃取剂，自动进行萃取，自动转移萃取液，自动通过硅酸镁柱吸附动植物油，自动转移入比色皿。（需提供实物照片证明）

- 具备硅酸镁装置切换功能：设备可自动切换另一硅酸镁装置使用。多通阀与注射泵相结合。

- 具备自动清洗功能：样品分析结束后自动清洗全流程管路，防止不同样浓度样品之间的干扰。

- 具备废液自动分离功能：设备集成有废液回收装置，废正己烷试剂自动进入指定废液缸，废水自动进入另一指定废液缸，两者完全分离。（提供实物安装照片证明）

- 具备自动分析、计算功能：配置工作站及专用分析软件（10.5英寸触控显示屏、英特尔酷睿处理器、内存4GB,存储64GB），集扫描、分析、计算于一体（提供软件著作权证书证明）。

- 具备数据传输功能：配置数据上传接口，可将数据传输至省级应急监测指挥调度系统。

- 分析效率高：设备在8分钟内即可完成单个样品的全流程分析测定（含仪器自动清洗时间）。

- 交直流两用：内置锂电池，可野外监测应急使用，亦可使用220伏交流电。

- 便携式外箱尺寸≤420（L）×280（B）×600（H）mm，整套仪器重量≤30kg。

- 3、仪器主要技术参数：

- 3.1测量项目：自动测量水中石油类，自动过硅酸镁柱。

- 3.2可自动测量样品，试剂注射、萃取、分离、测量、清洗自动完成。

- 3.3分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离。

- 3.4用棕色广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、读取水样体积 。

- 3.5操作方式：嵌入式工业触屏电脑。

- 3.6远程监控：可用手机远程操作仪器，监控、调取数据。

- 3.7采 样 瓶：棕色广口瓶，样品不转移。

- 3.8萃 取 器：棕色广口瓶直接萃取。

- 3.9水样体积：0-1000毫升（任意）。

- 3.10体积量取：▲为避免交叉污染，须采用非接触式体积量取方式，不可使用探针式液位测量等其他接触式测量方式，误差<2%,（提供计量检定/校准证书）。

- 3.11体积输入：仪器自动读取（可适用于任何采样瓶）。

- 3.12萃取试剂：正己烷。

- 3.13试剂计量：精密注射器，具有计量证书。

- 3.14操作方式：嵌入式工业触屏电脑。

- 3.15剩余电量：独立显示剩余电量

- 3.15校正方法：标准曲线。

- 3.16线    性：>0.9999。

- 3.17测量范围：0-60mg/L（超量程可自动稀释）。

- 3.18分 辨 率：0.001mg/L。

- 3.19检 出 限：0.005mg/L。

- 2.20重 现 性：RSD<2%。

- 2.21准 确 度：±2%。

- 2.22测量波长：225nm。

- 2.23测量时间：小于8分钟一个水样。

- 2.24分析软件：具有校正、分析、计算等功能，需提供软件著作权证书（原件备查）.

- 4、仪器配置要求：

- 4.1全自动便携式紫外测油仪主机一套。

- 环境监测综合用车

- 1、用途

- 用于搭载移动式水污染预警溯源仪及其他便携式移动监测设备，服务区域内水环境移动监测溯源管理场景，支撑和满足日常走航巡检和应急溯源排查等溯源需求，以智慧化监管技术手段和数字化思维开展水环境污染移动溯源工作，以期提升区域内水环境污染应急监测能力。

- 2、技术要求

- 2.1 车辆基本参数要求

- （1）车牌类型：蓝牌

- （2）车身尺寸（mm）：5995*2011*2715

- （3）总质量(kg) ：≤4250

- （4）轴距(mm) ：3300

- （5）排放标准：国Ⅵ

- （6）排量（L）：3.0

- （7）扭矩(N·m) ：400

- （8）变速箱：8挡自动

- （9）功率(kw)：125

- （10）邮箱容积（L）：100

- （11）进气形式：涡轮增压

- （12）车辆质保期：1年

- 2.2 车辆改装系统技术要求

- 溯源车改装主要分为驾驶舱和实验舱两个部分。

- （一）驾驶舱系统：

- （1）双后视镜系统：可监测驾驶盲区，实现电动调节和除霜；

- （2）多功能方向盘：高度可调，定速巡航；

- （3）智能仪表系统：集成行车电脑功能，配合自动驾驶辅助系统，实时显示车辆运行信息；

- （4）自动空调系统：大功率冷暖空调，标配空调净化装置，镀铬三维立体出风口；

- （5）八速手自一体变速箱：8速手自一体变速箱：0.2秒内换挡，平稳舒适，操作轻松，换挡平顺，油耗更低，加速更快，承受扭矩更高，传动效率更高；

- （6）气囊悬浮驾驶座椅：气囊减震，大幅缓解疲劳，驾驶更轻松；

- （7）储物空间：人体工程学设计，提供多处储物空间。

- （二）实验舱系统：

- 实验舱主要放置移动式水污染预警溯源仪及配套预处理设备，实验柜台，触控一体机电脑、UPS、纯水箱及辅助设备等。要求符合检测实验室装饰要求，清洁、美观、整齐，同时满足GB/T29474-2012要求。

- （1）实验台：满足车载及便携仪器工作需整体实验分析台，采用耐酸碱的实验室理化台板，外露边圈打磨平整，无锐角锐边。台面转角采用圆弧设计，以防伤人。台面上设有仪器固定仪器用铝合金导轨，导轨与台面平齐，无明显凸凹。台面具备较好的承重能力。

- （2）工作椅：实验舱固定有可移动的实验室工作椅1把，配有和车体相连的固定扣件，满足车辆运输过程中紧固。

- （3）辅助设备：

- 辅助设备主要包括采样泵、采样泵管、延长线缆、UPS电源插头等。

- ①采样泵：采用进口自吸泵，5年质保，免除以前自吸泵使用的加水要求，方便快捷，扬程高，吸力大。

- ②采样泵管和延长线缆：

- 采样泵管采用盘式结构，易于收纳，方便实用，接口与采样泵吻合，一接即用。

- 延长电缆满足野外长距离接电需求。

- ③UPS插头及延长电缆：

- UPS插头接入延长电缆，供车体UPS供电。

- 现场保障设备：现场保障主要包括安全防护装置和应急支持系统。安全防护装置主要包括车载小型灭火器（2个）等，必须在醒目位置放置，能够快速打开和使用。

- 特别说明

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

- 第五章、评标方法及评标标准

- 一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 评审因素 | 具体评分办法 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×30分。（小数点保留两位） |  |
| 项目需求 响应情况 （35分） | 完全满足或优于招标文件技术参数要求的，得35分。技术参数中加“▲”标志的为重要响应指标，每一项重要响应指标不满足或负偏离扣3分，每一项非“▲”指标不满足或负偏离扣1分，扣完为止。（“▲”指标需按采购需求要求提供，如果采购需求中未提及，提供产品技术白皮书或彩页或手册或设备检测报告等原件扫描上传，非“▲”指标以技术偏离表为准） |  |
| 售后方案 （20分） | 项目实施方案 （5分） | 对项目实施计划内容进行评价。 项目实施计划内容全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得5分； 项目实施计划内容较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得3分； 项目实施计划内容不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求的得1分。 未提供的不得分。 |
|  | 安装及调试方案 （5分） | 对配送、安装及调试方案进行评价。 方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得5分； 方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得3分； 方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求的得1分。 未提供的不得分。 |
|  | 培训方案 （5分） | 对培训方案进行评价。 方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得5分； 方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得3分； 方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求的得1分。 未提供的不得分。 |
|  | 售后服务 具体方案 （5分） | 方案应包括但不限于售后服务内容、故障响应情况及售后技术人员配备情况等，对售后服务方案的全面性、可行性、针对性进行评价。 方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求的得5分； 方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得3分； 方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求的得1分。 未提供的不得分。 |
| 商务部分（15分） | 业绩（10分） | 投标人具有2021年1月1日至今同类型产品的销售合同，每提供一份得2分，满分10分。（提供合同原件扫描上传，以合同签订日期为准） |
|  | 项目团队（5分） | 投标人为本项目拟派的安装调试培训团队人员中，项目负责人具有生态环境类高级工程师职称的得3分，其他团队人员每有一名具有生态环境类高级工程师职称的得2分。本项最高得5分。 （提供人员证书原件和投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料，原件扫描上传，否则不得分） |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：（电子签章）

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案.件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
|  | / |  |
| 其他 |  |  |
| 10 | 投标函 |  |
| 11 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：                     。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：        年      月     日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏海红项目管理有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的采购文件编号为          的          项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（¥：          ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 四、开标一览表

- 投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标供应商及产品名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元 ） |
| 是否小微企业制造 | □是 □否 |

法定代表人或授权代表签字：

日期：       年     月     日

- 五、投标产品配置及分项报价表

- 投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 制造商、产地 | 交付期 | 单位 | 单价 | 总价 |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：       年     月     日

- 技术参数响应及偏离表

- 投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期：       年     月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

- 商务条款响应及偏离表

- 投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：       年     月     日

主要标的信息（中标后将公示）

- 投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：

八、其他 （投标人认为有必要提供的其他资料，如有自拟并自行添加）