招 标 文 件

项目名称：盐城市第一中学生物实验室改造及STEM课程中心建设项目（三次）

项目编号：JSZC-320900-WYKJ-G2025-0083

盐城市第一中学

2025年12月

总  目  录

第一章  招标公告………………………………1

第二章  投标人须知……………………………5

第三章  合同文本………………………………20

第四章  采购需求………………………………43

第五章  评标方法与评标标准…………………74

第六章  投标文件格式…………………………79

第一章  招标公告

项目概况

盐城市第一中学生物实验室改造及STEM课程中心建设项目（三次）                       招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年12月31日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-WYKJ-G2025-0083

2.项目名称：盐城市第一中学生物实验室改造及STEM课程中心建设项目（三次）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：129.59万元

5.最高限价：分包一最高限价127.59万元

6.采购需求：盐城市第一中学生物实验室改造，具体服务内容及要求详见招标文件第四章采购需求，招标人保留对服务内容进行适当调整的权利。

7.合同履行期限：合同签订之日起60日历天内完成测试安装及相关伴随服务，并通过采购人验收。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目全部面向中小企业采购。采购标的的所属行业为工业，投标人需按照采购文件的要求提供中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

- 本项目的特定资格要求：

- 无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-12-31  9：00（北京时间）

地点：苏采云“不见面”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：盐城市第一中学

单位地址：盐城市盐都区西环路6号

联系人：程老师

联系电话：15189319678

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：中通服网盈科技有限公司

单位地址：盐城市新都西路盛州商务楼15层

联系人：居女士、朱殿君

联系电话：18921852919

3.项目联系方式

项目联系人：居女士

电话：18921852919

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理服务费：参照苏招协〔2022〕002号文的70%标准收取。该费用由中标人支付，投标人投标时综合考虑进报价中，不得单列，凡漏项或少计均视为优惠采购人，不另行增加费用。中标后中标单位在领取中标通知书前直接将招标代理服务费向招标代理公司一次性以现金或转账方式付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人活采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出中华人民共和国政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

本项目履约保证金为合同金额的5%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：盐城市第一中学生物实验室改造及STEM课程中心建设项目（三次）

合同编号：

甲    方：盐城市第一中学

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：盐城市第一中学生物实验室改造及STEM课程中心建设项目（三次）

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：详见招标文件采购需求

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见招标文件采购需求

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

询价单一来源框架协议其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌： 规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节

第12.2款）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；

②所有货物安装完毕，甲方组织验收，验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的90%款项；

③验收合格且项目运行满3年后，最终收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

（备注：根据《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（盐财购〔2023〕17号），严格落实货物和服务采购项目预付款制度，预付款比例原则上不低于合同金额的30%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。确定后该备注删除。）

- 合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

- 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

（5）分期履行要求：

（6）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体： 盐城市第一中学

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，至少包括：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.货物免费质保期三年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： 自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款； ②所有货物安装完毕，甲方组织验收，验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的90%款项； ③验收合格且项目运行满3年后，最终收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间： 日前完成供货（安装）并交付使用。 交货地点： 。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其他 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章  采购需求

一、分包一生物实验室改造

项目属性:货物类项目。

- 核心产品项：学生安全实验电源。

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | - 结构参数： 教师演示台，左边设有储物柜，中间段设有抽屉位（教师电源主控系统），电脑键盘位，右边设有多媒体设备位置预留，三节模块拼接组成。 2、技术要求： ⑴.桌身整体材料1.0mm(允许偏离±5%)冷轧钢板，整体规格2400×700×850㎜(允许偏离±5%)，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理和耐酸碱、耐腐蚀。 ⑵.滑道导轨：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道导轨。 ⑶.缓冲铰链：冷轧钢铰链固装开合不变形。 ⑷.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 ▲3、桌面采用25mm厚实芯双面理化膜优抗板台面。符合以下标准： - ⑴GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》； | 5 | 张 |
| 2 | 教师电源主控台 | 1、结构参数：教师总控电源面板规格：420×220㎜（允许偏离±5%），基材是2㎜绝缘电工板，面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板。 2、技术要求：总控台搭载电源60A漏电总开关；总电源输入电压电流表；总电源工作指示灯，保险丝，新国标五孔多功能220V安全插座二组；插口带保护门；额定电流10A，网络接口一个；USB插口二个。 3、技术要求：学生输出端交流220V电源分组输出四组，每组都配有断路器和工作指示灯。 | 3 | 台 |
| 3 | 顶装智能系统总控柜（抽屉式） | 1、硬件参数： ⑴结构参数：教师智能电源主控台面板基材是2㎜绝缘电工板；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格：420×220㎜（允许偏离±5%）；界面文字清晰。 ⑵技术要求：总控台搭载电源60A漏电总开关；总电源工作指示灯；总电源保险丝；新国标五孔多功能220V安全插座二组；插口带保护门；额定电流10A，网络接口一个；USB插口二个，智能触摸屏一个，教师交流低压输出、直流低压输出、大电流输出、高压直流输出。 ⑶技术参数：采用商业级10.1寸触摸显示屏；24位彩色显示；双8051单芯片驱动方案；GUI核运行； ⑷智能电源管理系统：默认账号登陆；密码可以设置修改，界面划功能区域显示，可显示当前北京时间、中文星期、设备当前温、湿度实时显示。 2、实现功能： ⑴交流输出:可进行单台或统一控制学生交流电源输出，输出范围0-30V，分辨率1V。 ⑵直流输出:可进行单台或统一控制学生直流电源输出，输出范围0-30V，分辨率0.1V。 ⑶学生锁定:由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。 ⑷学生插座:由老师控制，默认电源启动不开启。 ⑸举手功能:老师可对学生进行提问，当学生举手后，老师可在控制端显示学生的举手状态及桌号信息等。 ⑹电源升降控制:对学生终端的电源模块升降状态进行控制，可进行单选及全选操作。 ⑺环境检测:可实时监测室内环境信息，可输出温度、湿度、PM2.5、PM10、CO2、CH2O、TVOC等实时数据。 ⑻密码登陆:当开启密码验证时需要输入正确开机密码才能进入系统，否则不可使用。 ⑼定时关机:设备自带定时关机功能，定时范围为0-720分钟。 ⑽信息显示:操作导航顶端显示温度、湿度、星期、年、月、日、时间等信息。 ⑾一键关机:点击后可对全室进行断电关机操作。 | 1 | 套 |
| 4 | 学生实验桌（陶瓷面板）套装 | - 实验桌 1、结构参数： ⑴.实验桌整体规格1200×600×780㎜(允许偏离±5%)，整体结构“Z”字形结构，学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型。 ⑵.台面背部档水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。 2、技术要求： ⑴.桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形；规格108×50×630mm(允许偏离±5%)铝合金型材，壁厚为1.5㎜(允许偏离±5%)，侧脚上横脚；规格570×50×40㎜(允许偏离±5%)，侧脚下脚；规格550×55×116㎜(允许偏离±5%)，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。 ⑵.左、右脚拼装连接：前、后梁；规格1085×35×40㎜(允许偏离±5%)；中梁；规格1160×40×30㎜(允许偏离±5%)，壁厚为1.2㎜(允许偏离±5%)铝合金型材；左右侧脚下梁采；规格1035×30×60(允许偏离±5%)壁厚2㎜(允许偏离±5%)椭圆碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm(允许偏离±5%)钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚腿，易碰撞处全部倒圆角。 ⑶.台面前挡水板：背板挡水板20mm凹槽型铝合金型材；规格1150×93×15㎜(允许偏离±5%)，厚度为1.0㎜(允许偏离±5%)，挡水板左右堵头为压铸铝一次性成型件；规格37×15×94㎜(允许偏离±5%)与挡水板卡扣式相连接。 ⑷.桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定。 ⑸.电源盒采用PP材料注塑一体成型；规格：202×130×295㎜(允许偏离±5%)，翻盖面采用ABS材料注塑成型；翻盖面可拆装。 ▲⑹书包斗：采用环保PP注塑一体成型，规格440×275×175㎜(允许偏离±5%)，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。 - ⑺.陶瓷板：采用20mm厚(允许偏离±5%)无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ▲3、学生实验桌符合以下检测标准： - ⑴.GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 ⑵.GB/T21747-2008《教学实验室设备实验台(桌)的安全要求及试验方法》 ⑶.GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》。 4、通风功能柱 （1）结构参数：注塑模具一体化成型，四角圆弧造型，上桶整体注塑成型，分上下二节设计，底脚两侧带与地面带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，上下桶二节无螺丝拼接而成，整体双色，耐摔坚固耐酸耐碱。 （2）技术参数：整体规格355×180×730㎜(允许偏离±5%)，材料采用实验室专用PP材质，侧面无缝无需螺丝安装。壁厚2.5MM下桶与主桶拼接处缩进30㎜凹槽，上桶两侧设有凹凸条纹加强筋增强耐用性能，上桶与下桶卡入式安装连接，可自由拆装，方便设备检修。 二、仪器箱 1、规格1000×500×2000mm(允许偏离±5%)； 2、侧板、层板采用环保型pp材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。 3、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(允许偏离±5%)钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(允许偏离±5%)钢化烤漆玻璃。 5、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30×15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8、柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 9、柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 | 96 | 套 |
| 5 | 学生实验桌"Z"字套装（实芯双面理化板） | - 一、实验桌（一张） 1、结构参数：1200×1200×780㎜(允许偏离±5%) ⑴.实验桌整体规格1200×600×780㎜(允许偏离±5%)，整体结构“Z”字形结构，学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型，两张拼接。 ⑵.台面背部档水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。 2、技术要求： ⑴.桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形；规格108×50×630mm(允许偏离±5%)铝合金型材，壁厚为1.5㎜(允许偏离±5%)，侧脚上横脚；规格570×50×40㎜(允许偏离±5%)，侧脚下脚；规格550×55×116㎜(允许偏离±5%)，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。 ⑵.左、右脚拼装连接：前、后梁；规格1085×35×40㎜(允许偏离±5%)；中梁；规格1160×40×30㎜(允许偏离±5%)，壁厚为1.2㎜(允许偏离±5%)铝合金型材；左右侧脚下梁采；规格1035×30×60(允许偏离±5%)壁厚2㎜(允许偏离±5%)椭圆碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm(允许偏离±5%)钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚腿，易碰撞处全部倒圆角。 ⑶.桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定。 ⑷.电源盒采用PP材料注塑一体成型；规格：202×130×295㎜(允许偏离±5%)，翻盖面采用ABS材料注塑成型；翻盖面可拆装。 ⑸.书包斗：采用PP注塑一体成型，规格440×275×175㎜(允许偏离±5%)，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。 3、采用25mm厚实芯双面理化膜优抗板台面。符合以下检测标准： ⑴GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》。 4、“学生实验桌”符合以下检测标准： ⑴.GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》； ⑵.GB/T21747-2008《教学实验室设备实验台(桌)的安全要求及试验方法》； ⑶.GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》。 二、升降学生实验凳（十个） 1、结构参数： ⑴.四支凳脚椭圆形无缝钢管抓地，凳面PP塑料一次性注塑成型，冷轧钢板凳面圆形托盘，螺杆式旋转可调升降，整体规格：ф300×（450）≥500㎜±5%。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。 2、技术要求： ⑴.凳面环保型PP塑料一次性注塑成型；规格ф305㎜(允许偏离±5%)；厚5.8㎜(允许偏离±5%)；凳面表层有颗粒凸起花纹；防滑。 ⑵.凳面高低调节升降螺杆旋转，调节范围450㎜-500㎜自由调节。 ⑶.凳脚架四支凳脚椭圆形无缝钢管；规格34×16㎜(允许偏离±5%)；厚度1.4㎜(允许偏离±5%)，凳脚架焊接全圆满焊接。 ⑷.凳面托盘冷轧钢板；规格ф220㎜(允许偏离±5%)；厚度2.2㎜(允许偏离±5%)，钢板托盘有凹凸冲压成型加强筋，使凳子更加稳固。 ⑸.脚垫PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体成型，防止防滑和保护地板划痕。 ▲3、升降学生实验凳,符合以下检测标准: - ⑴.GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 ⑵.GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性》 ⑶.GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验 第2部分：凳类稳定性》 三、标本箱（一个） 1、规格1000×500×2000mm(允许偏离±5%)。 2、柜体下部分采用16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体整体镶装玻璃柜体，拉门，柜内设玻璃隔板2层，柜内的隔板高度可以调整， 3、玻璃柜体部分为为内槽式铝合金框架，厚度约为1.5mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。 | 32 | 套 |
| 6 | 生物桌面光源 | 台灯采用内置2835型灯珠LED灯条，台灯整体功率不大于7w，台灯外壳采用ABS工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴，调节次数5000次内阻尼力度没有明显衰减。 | 96 | 盏 |
| 7 | 学生安全实验电源 | 1、▲结构参数：采用防尘盒安装在实验台面下两个书包斗中间，翻转式凹型；由三组工程阻燃ABS塑料模具一次成型，内置专用弹簧，按压外壳开启操作界面,学生电源操作界面基材工程阻燃ABS塑料；面纸加贴PC膜加贴；界面文字清晰。 2、技术要求：由教师电源统一供给， 接收到教师送来安全电源时有工作指示。 3、技术指标：面板上搭载带工作指示灯总电源开关；2A高压电源保险管；网络接口；交流电压表、电流表，新国标五孔多功能220V安全插座二组；插口带保护门；额定电流10A。 4、电路部署：含上游电路部署，即从教室进线电箱到单个学生电源之间的电源线路，隐藏式安装。 | 96 | 个 |
| 8 | 移动智能水槽（滴水架） | - 结构参数： 水槽滴水架一体化无缝链接成型、柜体、下柜三段组合式结构；整体规格500×600×1080㎜(允许偏离±5%)，水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、三联±0.5㎜预留孔，水槽内部设有一个防溢水口，底部有三级滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 2、技术要求： ⑴.水槽和滴水架整体采用环保型PP材料，注塑模具一次成型无缝链接，水槽内规格420×330×235㎜(允许偏离±5%)，滴水架规格480×120×300㎜(允许偏离±5%)；壁厚为4㎜(允许偏离±5%)。 ⑵.滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格180×55㎜(允许偏离±5%)，给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 ⑶.水槽内配有阶梯型溢水板，规格415×200㎜(允许偏离±5%)；厚度0.6㎜，使废水无法外沿水槽外面。 ⑷.柜体材料环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为4㎜(允许偏离±5%)，柜体后面和下柜后面设有两扇检修门。 ⑸底座柜ABS工程塑料磨具一次成型，底部装有可调脚。 ▲3、移动智能水槽（滴水架）符合以下检测标准： - ⑴GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》； ⑵GB/T2411-2008《塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度》。 | 68 | 套 |
| 10 | 水槽柜（龙头可翻转） | 【整体结构】 1.折叠尺寸：长度≥400mm，宽度≥600mm，高度≥800mm； 2.为进行有效的产品筛选和测试，需对设备进行外观测试：台盆表面光滑顺畅，台盆表面涂层色泽均匀、结合牢固，符合QB/T 2658-2017要求； 【功能要求】 1.出水装置：可翻转收纳铜芯水龙头； 2.沥水架：集成隐藏式试管沥水架； 3.前门板：配置前门板； 4.下水管：配置防臭罩杯； 5.上盖板：配置水槽盖板； | 17 | 套 |
| 11 | 台式单口紧急洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠。 | 85 | 付 |
| 12 | 智能升降机构系统 | 1、智能升降机构箱体：整体尺寸530×235×500㎜（允许偏离±5%）。 2、箱体外壳：采用冷轧钢板，厚度为1㎜，经激光切割折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，表面光滑，不易变形，强度高等特点，无有害物质，具有防腐性高。 3、升降传动机构：绕线旋转线槽模块采用汽车轮毂式，规格φ490㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，传动轴、底座轴承，减速电机DC24V，空载功率15W。 | 16 | 个 |
| 13 | 顶部隐藏电源系统 | 1、电源储藏模块装置：采用内外双层结构设计，外壳规格400×400×150㎜(允许偏离±5%)，内胆规格φ285×160㎜(允许偏离±5%)，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，有效提高光源的聚光性和产品的牢固性。 2、四周氛围灯：储藏模块内四周氛围LED光源，高亮度光源和隔离驱动器，灯罩采用双面磨砂1.5㎜PC散光板。 3、根据现场情况安装部署铝方通格栅条，用于隐藏顶部管线、电源储藏模块，单根宽度≥10cm，连续滚压，冷弯、挤压成型。 4、顶部电源供应装置模块：外形整体规格220×220×180㎜(允许偏离±5%)，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型。 5、供应装置模块顶部配有固定电缆线防水接头，四周预留了高、低压电源位置，底部中间配有一个限位开关，底部有四个软胶落地脚。 6、含上游电路部署，即从教室进线电箱到单个顶部电源之间的电源线路，隐藏式安装。 | 16 | 个 |
| 14 | 多功能低压电源模块 | - 结构参数：学生多功能电源模块壳体由上外壳，底座、四面电源面板组成，采用ABS材料，各部件模具注塑一次成型，电源面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、PC薄膜面板；界面文字清晰。 2、内置配有一个120VA工频隔离电源变压器。 3、学生电源信息显示：采用1.8寸彩色TFT为显示界面，配合高速MCU可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下： ⑴.交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑵.直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑶.过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。 ⑷.锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，只有锁定未开启或关闭时，按键功能恢复正常。 ⑸.电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。 4、学生多功能电源模块底部，设有压力传感器，当电源降至桌面时，传感器反馈压力，学生电源模块将自动停止下降。学生在实验操作过程中，获得教师的允许，可在学生多功能电源模块降至适合位置时，自行触碰底部压力感受器，真正实现因人而异，高度自由。 5、当教学过程中，出现不明原因，导致学生多功能电源模块无法正常下降时，可长按底部压力感受器，电源模块将自动下降。 ▲6、符合以下检测标准： - ⑴GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验 A：低温》； ⑵GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第二部分：试验方法试验B：高温》； | 16 | 组 |
| 15 | 高压电源模块 | 1、高压电源模块：学生电源操作界面基材工程阻燃ABS塑料；面纸加贴PC膜加贴；界面文字清晰。 2、高压电源由教师电源统一供给，新国标五孔多功能220V安全插座四组；插口带保护门；额定电流10A。 3、高压电源保险管；USB插座四组，RJ45网络接口二组。 | 16 | 组 |
| 16 | 电源控制柜 | 【智能控制柜参数】 1）尺寸：长度≥400mm，宽度≥500mm，厚度≥170mm ； 2）显示屏尺寸：≥10.1寸 ； 3）支持显示屏触摸控制； 4）支持独立或编组调整学生电源低压电输出； 5）支持控制学生220V电源通断电； 6）支持授权学生自主调节低压电输出。 | 1 | 套 |
| 17 | 电源 | 【顶部升降装置】 1）尺寸：长度≥470mm，宽度≥220mm，高度≥490mm； 2）电机：支持正反转，支持断电锁停； 3）传感器：通过感应开关控制上升限位； 4）材质：金属加塑料件。 - 触控屏 尺寸：≥2.1寸 分辨率：≥480*480 支持单点触控功能 支持触摸屏控制低压电源数值 支持实时显示输出电压、电流及功率 6)低压电源模块 直流输出范围：DC 1.5V-32V，分辨率0.1V，误差不超过超过+/-（U标*2%+0.1），可显示设定数值； 交流输出范围：AC 2V-24V，分辨率0.1V，误差不超过+/-（U标*5%+0.3），可显示设定数值； 支持教师端整体控制输出状态 7)高压电源模块 采用220V交流电控制，4个5孔安全插座，整体额定输出功率≥1000W； 支持软件控制输出状态 具有功率检测报警功能，当接入功率大于额定功率1000W的设备，系统将开启危险警报，屏幕跳出危险警报界面，同步蜂鸣器发出警报。 具有过载保护功能，当接入功率大于1100W时将开启过载保护，直接关停该智能吊装系统的电源输出，通过电笔检测将为不带电状态。总控屏幕同步跳出危险警报界面，确认过载设备已拔出后，可通过屏幕解除过载保护状态。 8)网络模块 具有≥两个网络接口，支持≥百兆网络传输。 9)USB供电口：≥4路，5V/2A（单路及4路总限流均为2A） 可升降电源组件 1.尺寸：直径≥206mm,高度≥355mm,展开高度≥475mm； 2.可升降电源组件最大下降高度250cm±15cm； 3.上升提醒功能； 4.安全防护功能：触控式开启，无需外力拉拽，操作便捷且防破损；所有接口，均为内嵌式设计，电源板闭合情况下，触碰不到任何接口及开关。支持教师通过控制终端一键锁定学生端壳体，锁定后壳体不可开启，杜绝学生非授权操作电源，规避安全风险。 【产品检测】 1.低温贮存：按照GB/T 2423.1-2008 的方法测试-40℃，16h，结果通过； 2.低温工作：按照GB/T 2423.1-2008 的方法测试0℃，16h，结果通过； 3.高温贮存：按照GB/T 2423.2-2008 的方法测试60℃，16h，结果通过； ▲4.高温工作：按照GB/T 2423.2-2008 的方法测试40℃，16h，结果通过; - 5.恒定湿热贮存：按照GB/T 2423.3-2016的方法测试40℃，RH 93%，48h，结果通过； 6.恒定湿热工作：按照GB/T 2423.3-2016的方法测试30℃，RH 93%，24h，结果通过。 | 16 | 套 |
| 18 | 高中生物 3D实验室软件 | - 所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 2.软件提供与国家课程标准中知识点同步的实验，应包括分子与细胞、遗传与进化、稳态与调节、生物与环境、生物技术与工程等实验内容与实验场景。完整实验数量不少于50个。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介。 - 3.软件提供中学生物学科高清显微素材库，素材图片数量不少于75张，每张都支持4X、10X、40X物镜进行观察。所有素材库图片都支持使用显微镜进行仿真实验操作，完全模拟真实操作。 4.软件提供人体生理结构探究模块，涵盖运动系统、神经系统、内分泌系统、血液循环系统和淋巴和免疫系统等9大系统，要求不少于4个人体系统支持器官自由拆分，组合，并配以相关文字说明。 5.软件提供人体生理功能模块，其中包括人体内物质的运输、人体的呼吸、人体内废物的排出、人体的营养、人体的运动、人体生命活动的调节、人的生殖与发育等知识点，数量不少于65个，包括模型、动画以及教学互动场景。重点器官和系统支持自由拆分，组合。 6.软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。软件要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注 7.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 8.配套安装服务、测试调试、培训服务、软件信息系统等项目集成服务 | 1 | 套 |
| 19 | 高中生物虚拟实验软件 | - 用户既可以在pc设备上离线使用，也可以在浏览器上在线使用;支持电子白板、一体机、台式电脑、笔记本、平板电脑等设备全适配; 2.涵盖高中生物教学大纲的实验教学内容，提供动物学、植物学、微生物学、人体生理和生态系统等不少于100项优质教学实验资源，含有两对相对性状的分离比模拟、噬菌体侵染细菌等实验； 3.能够按照教材版本、知识点、章节、资源类型进行分类与筛选，同时提供模糊搜索功能，可通过关键词搜索到相关实验资源； 4.生物实验至少应包括显微镜、3D观察、视频观察、动手操作等实验类型，其中显微镜观察类实验数量不少于10个； 5.生物实验应有明确的实验目的、实验讨论问题，并设有参考答案进行教学引导； 6.显微镜实验应有明确的实验目的和操作步骤，要求显微镜完全模拟真实操作，每一部件均可仿真操作，显微镜所成像为倒像，显微镜图像可全屏展示； 7.应提供专属个人空间，通过个人空间实现动态管理、任务管理、消息管理、个人信息管理等功能，可以设置个人信息，并对生物实验的登录设备进行管理； 8.为方便使用，所有资源均需支持鼠标交互和多点触控两种交互方式； 9.提供学案&作业功能板块，教师可自定义编辑学案内容，学案支持插入文字、图片、实验、试题，试题支持单选题、多选题、判断题； 10.支持教师建立班级，学生可加入班级，教师可以发送实验和试题供学生进行实验操作与学习，学生可将学习后的成果提交至教师，教师可查阅班级内学生学习成果； 11.配套安装服务、测试调试、培训服务、软件信息系统等项目集成服务 | 1 | 套 |
| 20 | 高清录播系统 | 主机： 1、RJ45≥3路、其中两路支持POE，支持直接接入POE摄像机、支持RTSP、ONViF、厂家自有协议等协议视频流接入；2、HDMI in≥2、HDMI OUT≥2、其中一路HDMI输入支持4K分辨率采集；3、MIC in≥1、Line in≥2、Line out≥1；支持接入音频混音采集编码；4、USB接口≥2路； ▲5、支持UVC输出，输出分辨率≥720P； 6、支持一路串口对接控制面板或第三方中控；7、内置存储≥1T。 导播软件： 1、录播主机助手软件要求能够对录播主机信号进行控制管理，支持录制、暂停、停止控制、导播画面切换、画面布局设置、文件删除、下载、改名、回放，互动配置，呼叫管理等； 2、支持手动上传视频文件、视频文件下载、课件手动修复、视频文件点播；3、支持设置课件删除功能，当磁盘预设值时能够自动删除课件；4、支持电影模式录制，高清分辨率支持1920*1080、1280*720可选，码率支持：3600、3000、2500、2000、1500、1000、512、256MB/小时可选；同时支持资源模式录制；5、支持台标、字幕的设置，能够自由选择是否显示字幕、是否显示服务器时间，新增、修改、选择字幕，字幕显示坐标设置，颜色设置；6、支持首画面场景以及保持时间设置，并可自定义首画面显示时间；支持学生全景画面定时切换，切换时间允许在 5-45分钟内自由配置；7、支持Onvif、RTSP等IPC协议灵活选择，能够满足多种教学场景下的信号接入和设备利旧等需求；8、支持教室属性设置，如常规录播教室、互动教室；并可对互动协议进行自由选择，支持H.323\SIP等标准协议，同时支持厂家私有协议互动；9、录播系统支持双流、单流模式互动：单流互动时要求听讲教室一个屏幕即可显示主讲教室的人物视频主流画面与PPT或板书的辅流画面；双流互动时，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑PPT、板书画面；10、主讲教室可根据需要切换互动模式，如自由讨论、课间休息、对讲模式等，各互动教室录播设备跟随互动模式变化，切换为对应的画面输出效果。11、支持IPv4、IPv6协议；支持DHCP或手动设置IP地址；支持将设备映射到公网、设置公网IP；支持网络状态检测、如上下行速度、网络抖动、丢包率等；12、支持中控对接可选网络中控和串口中控进行不同中控设备的对接控制；支持物联网MQTT标准协议，无缝对接物联网集控平台，将设备信息、状态以及基本的控制操作对接到物联网集控平台，如录制控制、直播开关等；13、支持与资源平台无缝对接，实现录播集中管理，包括录制、直播、设备开关机状态、视频自动上传、预约上传等管理等功能；支持同步资源平台的课表信息，支持查看课表信息包括课程名称，主讲人，开始结束时间等；支持对接第三方FTP存储设备进行文件上传；14、支持NTP服务器设置，同步系统时间；15、支持EDID修复功能，提升HDMI接入的兼容性；16、支持Open ping开关，方便设备调试及网络问题处理；17、支持系统日志功能，可记录设备操作记录以及系统运行日志等信息以便设备维护； 教师摄像机： 1、 图像传感器：采用不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS；有效像素800万像素；2、 最低照度≥彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON) ；3、 数字增益：-30dB-23.9dB；4、 视频压缩标准支持：H.264；5、 视频输出分辨率支持：4K@30（3840×2160）、1080P@30；6、 压缩输出编码率：128Kbps～20Mbps可调；7、 ISO模式支持：ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200；8、 最大功耗≤9W； 9、支持LAN*2，其中一路支持POE，支持双网隔离应用；支持一路Line in接口，支持音频输入同步编码，采样率48KHz；预留HDMI输出接口、TF卡槽、Line out、串口等接口功能，以便后期扩展； 高清摄像机系统软件： 1、 图像设置支持：饱和度，亮度，对比度，清晰度，色度、白平衡可调；2、 支持智能局域网搜索摄像机IP功能；3、 支持编码参数快速设置，对码率、关键帧等自由调节；4、 调试工具具备电子云台设置功能；5、 内置跟踪，支持老师全景、特写图像的同步输出，支持板书定位分析功能，支持划定板书区域进行检测实现板书机位的自动侦测导播切换；支持一路RTSP图像输出，扩展巡课，集中监看等应用需求；支持ONVIF协议输出；6、 支持实时显示CPU占用率； 学生摄像机： 1、图像传感器：采用不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS；有效像素800万像素；水平视场角不小于95°，垂直视场角不小于66°；2、最低照度≥彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON) ；3、数字增益：-30dB-23.9dB；4、视频压缩标准支持：H.264；5、视频输出分辨率支持：4K@30（3840×2160）、1080P@30；6、压缩输出编码率：128Kbps～20Mbps可调；7、ISO模式支持：ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200；8、最大功耗≤9W； 9、支持LAN*2，其中一路支持POE，支持双网隔离应用；支持一路Line in接口，支持音频输入同步编码，采样率48KHz；预留HDMI输出接口、TF卡槽、Line out、串口等接口功能，以便后期扩展； 学生AI摄像机图像处理系统： 1、图像设置支持：饱和度，亮度，对比度，清晰度，色度、白平衡可调；2、支持智能局域网搜索摄像机IP功能；3、支持编码参数快速设置，对码率、关键帧等自由调节；4、调试工具具备电子云台设置功能；5、内置跟踪，支持学生全景、特写图像的同步输出；另需支持一路RTSP图像输出，扩展巡课，集中监看等应用需求；支持ONVIF协议；6、支持实时显示CPU占用率； "AI行为分析： 1、支持客户端进行设备配置如连接录播设备，连接考勤设备等；" - 2、支持查看课堂AI实时分析结果，包括老师行为和学生行为；其中老师行为包括板书时长、演示时长、讲授时长、巡视时长、师生互动次数等内容；学生行为需包括：认真听讲人数、举手人数、交头接耳人数、以及读写状态人数等；所有数据可实时显示，当有数据更新时实时显示更新；可配置学生分析数据和老师行为数据以不同的颜色显示，叠加在教室的实时预览图像上； 3、支持教室AI分析图像预览，支持行为数据显示开启或关闭；支持行为动作分析轮廓数据开启或关闭；4、支持考勤摄像机云台控制上下左右，变焦等；支持不少于30个预置位设置，满足覆盖整个教室区域；5、支持考勤摄像机巡查设置，可设置巡查开始位置和结束位置，实现更精准的考勤数据。 全向麦克风（双麦）： 1、支持全向拾音，内置阵列麦克风，拾音距离8米；2、内置音频处理芯片，无需额外配置音频处理器，安装部署便捷；3、支持ANC自适应背景降噪技术，支持AEC自适应回声消除技术；4、具有1个USB Type-B接口：支持双向音频数据传输、参数配置、设备升级、USB供电；5、具有1个3.5mm SPK-OUT线路输出接口：用来外接功放或者有源音箱，进行外放远端过来的声音信号；6、具有2个网口，其中一个网口可连接专用接线盒，该接线盒支持2路3.5mm音频输入、2路3.5mm音频输出、12V电源输入以及485控制信号；另一个网口可级联接入一路从麦；7、包含一个主麦、一个从麦、一个多功能接线盒。 控制面板： 1、控制面板能够实现一根线连接录播主机，减少工程施工布线难度；2、能够无缝对接录播主机，实现主机运行的状态显示，支持录播主机录制、导播、直播等切换控制；3、支持通过面板启动自动导播切换或者老师全景、老师特写、学生全景、VGA画面的手动切换；4、支持联动主机实现开关机功能5、自动获取设备IP信息，给维护人员快速提供设备信息。 配套安装服务、测试调试、培训服务、软件信息系统等项目集成服务 | 1 | 套 |

- 注意：

- 本项目技术参数中标注“▲”项中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的以投标人提供的《技术要求响应及偏离表》为准。

如因未在《技术要求响应及偏离表》中注明证明材料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。

- (2)技术参数中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，不得负偏离，须按清单逐条制作技术参数响应偏离表，否则视作未实质性响应采购文件要求【供应商完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应】，按无效响应处理。（特别说明如某项中包含多条技术参数或要求，则该项所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。）

三、商务要求

1.服务项目：盐城市第一中学生物实验室改造及STEM课程中心建设项目（三次）。

2.交货地点：盐城市第一中学。

3.服务期限：合同签订之日起60日历天内完成测试安装及相关伴随服务，并通过采购人验收。

4.验收要求：甲方根据国家有关规定、招标文件、乙方的投标文件、财务相关规定以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担，乙方必须接受甲方的监督管理。

5.质量要求：本项目提供的设备须提供终身质保和三年免费运维服务，质量保证期从最终验收合格之日起计算，具体要求如下：

①在免费运维期内：应按甲方要求免费提供设备应用和运维技术咨询服务、提供电话或现场技术服务等。乙方须确保7x24小时全天候技术支持，免费运维服务期内软件一旦出现故障，乙方电话响应时间至少为1小时，如电话沟通不能解决，必须在24小时内到现场解决。

②在免费运维期外：免费运维服务期结束后，乙方仍应对产品提供有偿维护及升级服务，相关服务须满足甲方要求；出现问题时，乙方必须在1小时内电话响应（如电话沟通可以解决则不收取人工服务费），如电话沟通不能解决须在24小时内到现场解决，并保证以不高于行业和市场行情的价格收取成本费用。

6.付款方式：

①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；

②所有货物安装完毕，甲方组织验收，验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的90%款项；

③验收合格且项目运行满3年后，最终收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。

四、踏勘

1.投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，如有需要，投标人应可自行到项目现场进行踏勘实训场地情况。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求、任何其他足以影响响应文件的情况，并将可能发生的相关费用全部考虑到响应文件中，成交后不再增加费用，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由投标人自行承担。

2.投标人踏勘现场发生的费用自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

五、投标人投标时应提供以下方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的方案，至少包括以下内容：

实施方案：该方案需要全面覆盖项目的核心需求，确保项目顺利实施并达成预期目标。供应商提出一套切实可行的总体策略，涵盖项目组成员配置及供货计划、进度计划和各阶段进度的保证措施、劳动力和机械设备和材料投入计划、安装和调试方案。

5.1项目组成员配置及进度计划:在本项目的实施过程中，供应商高度重视专业人员的配备工作，确保各个环节都有相应的专业人才进行精准对接和高效执行。

方案至少包括：工期进度安排、人员投入计划、任务分工及项目实施的计划；

- 工期进度安排：供应商应根据本项目的60天的目标任务和工期要求，实施过程中需统筹把握项目进度，科学安排工期进度，形成总进度计划表，分项进度计划，阶段性目标及里程碑计划等；

将 60 天工期划分为前期准备阶段（1-10 天）、核心实施阶段（11-50 天）、测试验收阶段（51-60 天） 三个核心阶段，各阶段任务聚焦且衔接紧密：​

前期准备阶段（1-10 天）：完成项目需求深度调研、实施方案细化、技术方案评审、团队组建及资源筹备（含软硬件采购 / 调试）；

核心实施阶段（11-50 天）：分模块推进项目落地，含设备安装到位、系统开发 / 部署、数据迁移、业务培训等分项任务；​

测试验收阶段（51-60 天）：开展功能测试、性能测试、用户验收测试，完成问题整改、文档交付及项目验收。

- 人员投入计划：供应商应根据工期要求、进度计划和自身员工情况，组建工作专班，提出人员投入计划，科学设置岗位，合理安排分工，明确工作职责，严格考核奖惩；投入的人员需为供应商的正式职工，提供社会养老保险，投入的人员需符合项目要求。

根据工期要求与任务量，组建至少5人专项工作团队，所有人员均为供应商正式职工，已缴纳社会养老保险，具体配置如下：项目经理、需求分析师、测试工程师、开发工程师、运维工程师。

身份与社保保障：提供所有人员的劳动合同、社保缴纳证明（近1个月），确保无外包或临时人员；​

稳定性保障：项目期间原则上不调整团队核心成员，若因特殊情况需调整，需提前 7 天向甲方提交申请，且替换人员资质不低于原人员；​

考核奖惩机制：建立以进度、质量为核心的 KPI 考核体系：​

奖励：里程碑节点提前完成且质量达标，团队发放绩效奖金（按项目总预算的 2% 计提）；​

惩罚：因个人原因导致进度滞后超 3 天或出现质量问题，扣减对应人员当月绩效（5%-10%），情节严重者更换岗位。

- 任务分工及项目实施的计划：供应商应认真分析影响进度和质量的关键因素，制订科学的组织、技术、经济、资源、机制保证措施，形成进度计划动态调整机制，提出进度偏差预警及纠偏措施。

- 按 “岗位负责、协同配合”原则，明确各阶段具体分工。

5.2质量控制及保障措施：

本方案基于项目60天工期目标，以“质量零缺陷、安全零事故”为核心导向，通过量化目标、明确组织职责、完善制度措施、强化风险管控，实现从前期准备到测试验收的全流程质量与安全覆盖，确保项目交付质量符合甲方要求，且无安全隐患。

方案至少包括：

质量目标：项目一次性验收合格（验收通过率 100%），交付成果符合国家相关标准及甲方需求文档要求，用户满意度≥95%；​

安全目标：全周期零安全事故（含数据泄露、系统故障、人员安全等），数据安全合规率 100%，设备运行稳定率≥99.9%。

投标人结合本项目具体要求，编制项目质量及安全保障措施，至少包括：质量及安全管理目标；质量及安全管理组织架构；质量及安全控制制度和措施；风险排查管控等内容，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

（1）质量及安全管理目标：供应商应根据项目总体要求的质量目标，分解到各阶段、各岗位；

（2）质量及安全管理组织架构：供应商应围绕质量目标，组建质量管理组织及人员分工，制订关键人员、岗位职责及考核办法，并严格兑现；

（3）质量及安全控制制度和措施：供应商应制订切实可行的质量管理制度和保证措施，确保实现质量目标；

（4）项目组成人员安全教育培训:方案将针对项目组不同岗位人员的安全职责差异，结合项目实施各阶段的安全风险特点，通过 “理论 + 实操 + 案例” 的组合培训模式，系统提升全员安全意识与应急处置能力，保障人员、设备及现场安全。

（5）风险排查管控：供应商应制订切实可行的风险排查管控及应急管理等方面内容，确保风险得有效预防及管控；

（6）应急措施:为确保项目组成员在遇到安全事故时能快速、科学处置，结合项目现场作业场景（如设备操作、电气作业等）,从应急处置原则、常见事故应急流程、应急物资保障、应急演练四方面构建应急措施内容，融入安全教育培训体系。

5.3劳动力和机械设备和材料投入计划：

本方案基于项目前期准备（1-10 天）、核心实施（11-50 天）、测试验收（51-60 天）三阶段划分，以“需求精准匹配、资源动态调配、管理闭环可控” 为原则，系统规划劳动力、机械设备及材料的投入与管控，为项目按期保质实施提供资源保障。

根据项目的不同阶段和施工任务，合理配置各工种劳动力，确保人员充足且技能匹配。通过这些措施，为项目的顺利实施提供坚实的保障。

方案内容至少包括劳动力投入计划、机械设备投入计划、材料投入计划。

（1）劳动力投入计划，结合各阶段任务特性与工作量，采用 “阶段任务拆解 + 工种匹配”模式开展需求分析，至少包括：劳动力需求分析、劳动力配置计划、劳动力管理措施；

（2）机械设备投入计划，结合各阶段作业内容，从 “功能匹配、性能保障、安全冗余” 角度分析需求，至少包括：机械设备需求分析、机械设备配置计划、机械设备管理措施；

（3）材料投入计划，按 “功能分类、阶段拆解、用量核算” 原则，结合项目任务清单分析需求，至少包括：材料需求分析、材料采购与供应计划、材料存储与保管计划、材料使用管理。

5.4技术培训方案：

本方案围绕项目设备全生命周期管理需求，以 “分层施教、学以致用、保障安全” 为原则，针对不同岗位人员设计培训内容，同步衔接项目实施进度（核心实施阶段中后期开展培训，匹配设备安装调试节点），确保培训后人员具备独立操作、规范维护及风险处置能力，支撑项目稳定运行，

方案内容至少包括：培训计划、培训内容、培训对象；

技能目标：操作人员 100% 通过实操考核，能独立完成设备启停、参数设置、常规作业；维修人员 100% 掌握 3 类以上常见故障排查方法；管理人员能独立制定设备管理台账及安全检查计划。​

安全目标：所有参训人员安全规程知晓率 100%，能识别设备运行中的 5 类以上安全风险，掌握应急停机、事故上报流程。​

维护目标：操作人员能完成设备日常清洁、状态检查；维修人员能按周期开展维护保养，降低设备故障率（培训后目标故障率≤0.5%/ 月）。

①培训计划：采用 “理论授课 + 实操演练 + 案例分析 + 考核验收” 四维培训方法，确保培训效果，培训计划应详细列出培训的目标、内容、方法、时间安排以及评估机制。目标应明确培训旨在提升操作人员的专业技能、安全意识和设备维护能力。

②培训内容：培训内容应涵盖设备的操作指南、维护保养知识、故障诊断与排除技巧、安全操作规程等。确保操作人员能够深入理解设备，从而更好地进行日常操作和维护。

③培训对象：结合设备使用、管理及维护全流程参与角色，明确 4 类培训对象，覆盖 “操作 - 维护 - 管理 - 监督”，应至少包括设备操作人员、维修人员、管理人员以及相关人员，确保设备在使用过程中的安全与合规。

5.5售后服务方案：

方案内容至少包括：售后服务体系、售后人员配置、维修服务响应时间及措施、保养方案、紧急故障处理预案、质保期内外的维护维修方案；

①售后服务体系：售后服务体系应健全完善，确保设备在运行期间得到及时有效的技术支持与维护。体系内应包括快速响应机制，确保在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，提供远程诊断或现场服务。

②售后人员配置：按 “专业匹配、分工明确、冗余储备” 原则，配置售后团队，所有人员均经培训考核合格后上岗售后人员配置应充足且专业，包括项目经理、技术工程师、维修技师和客户服务专员等。

③维修服务响应时间及措施：严格遵循 “2 小时内响应、4 小时内到场” 核心承诺，按故障类型细化响应时限，维修服务响应时间及措施应明确且高效。供应商需承诺在接到维修请求后的2小时内给予响应，并在4小时内到达现场进行维修。

④保养方案：按 “日常 + 月度 + 季度 + 年度”分级制定保养计划，覆盖设备全部件，确保保养无遗漏保养方案应全面且细致，确保设备长期稳定运行。方案应至少包括定期保养计划、保养内容、保养所需材料清单等。供应商需承诺按照保养方案严格执行，定期对设备进行全面检查和维护，确保设备处于最佳工作状态。日常保养内容：​

外观检查：清洁设备表面灰尘、油污，检查外壳、防护栏是否完好；​

状态确认：查看指示灯、显示屏参数是否正常，听设备运行声音是否无异常；

基础维护：补充易消耗品（如设备清洁液、润滑脂小剂量补充）；​

月度保养内容：​

部件检查：紧固设备连接件（螺丝、螺栓），检查线路接头是否松动、绝缘层是否破损；​

功能测试：测试紧急停机按钮、安全防护装置（如防护栏联锁）是否有效；

数据记录：记录设备运行参数（如温度、压力、运行时长），对比历史数据判断是否异常；​

季度保养内容：​

核心部件检查：拆解检查轴承、齿轮等运动部件磨损情况，测试传感器精度；

系统调试：校准设备控制系统参数，清理散热系统（如散热风扇、滤网）；

油液检测：检测润滑油、液压油的油位、油质，油质超标则更换；​

年度保养内容：​

全面拆解：拆解设备核心模块（如动力单元、控制单元），检查内部部件磨损、腐蚀情况；​

易损件更换：统一更换达到使用寿命的易损件（如密封圈、滤芯、皮带）；

性能评估：开展设备全功能测试、负载测试，出具《设备年度性能评估报告》，提出优化建议。

⑤紧急故障处理预案：明确 3 类需启动应急预案的紧急故障，及对应启动标准紧急故障处理预案应详尽且实用，以应对可能发生的突发事件。供应商在紧急情况下，能够迅速启动预案，组织专业团队进行故障排查和处理，最大限度地减少故障对业务运行的影响。

| 紧急故障类型 | 定义 | 启动条件 |
| --- | --- | --- |
| 设备停机故障 | 设备突然完全停机，无法启动，且远程无法解决 | 接报后 30 分钟内远程诊断未恢复，或故障导致甲方业务中断超 1 小时 |
| 安全隐患故障 | 设备出现漏电、冒烟、异响剧烈、部件松动脱落等可能引发安全事故的情况 | 接报后立即启动，无需等待远程诊断 |
| 批量故障 | 2 台及以上设备同时出现相同故障，影响整体作业 | 接报后立即启动，同步上报甲方负责人 |

⑥质保期内外的维护维修方案：

免费维修：设备因自身质量问题（非人为损坏、不可抗力）出现的故障，免费提供维修服务（含零部件更换、人工费用）；​

免费保养：按 “日常 + 月度 + 季度 + 年度” 保养计划，免费提供全部保养服务（含保养材料、人工费用）；​

免费培训：质保期内提供 2 次免费的设备维护技能培训（针对甲方操作人员、维护人员），培训内容与前期技术培训互补；

在质保期内，供应商应提供免费的维护维修服务。在质保期外，供应商应继续提供有偿的维护维修服务，服务内容和标准应与质保期内保持一致。

六、履约能力

投标单位或所投核心产品厂家需具备丰富的承接经验，确保本项目的顺利实施，投标单位或所投核心产品厂家自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目成功案例的优先。

七、服务承诺：

承诺满足招标文件要求免费保修及上门服务期为3年的（含各种配件）基础上增加免费保修及上门服务期的优先。

八、本项目不接受进口产品投标。

九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市第一中学生物实验室改造及STEM课程中心建设项目（三次） | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、中小微型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、分包一：生物实验室改造评标标准：

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （40分） | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分； 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=评标基准价/投标报价×40。 | 40 |
| 2 | 技术指标响应参数 （18分） | 根据各投标人所投产品对招标文件第四章第二条“技术参数要求”的响应情况进行评分： 标注“▲”的技术参数（共9项），响应招标文件的每项加2分，最高得18分。 注：1、“技术参数要求”中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》为准，技术参数中每一小条的要求为一项；2、对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 | 18 |
| 3 | 项目组成员配置及进度计划 （8分） | 投标人根据本项目第四章中“5.1项目组成员配置及进度计划”的要求，提供有针对性的、科学有效的进度安排方案，方案至少包括：①工期进度安排；②人员投入数量；③任务分工；④项目实施的计划等内容. 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得8分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） | 8 |
| 4 | 质量控制及保障措施 （6分） | 投标人根据本项目第四章中“5.2质量控制及保障措施”的要求，提供质量控制及保障措施，至少包含：①质量及安全管理目标；②质量及安全管理组织架构；③质量及安全控制重点及措施；④项目组成人员安全教育培训；⑤风险排查管控；⑥应急措施。 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得6分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 劳动力和机械设备和材料投入计划（6分） | 投标人根据本项目第四章中“5.3劳动力和机械设备和材料投入计划”的要求，供应商需要制定详细的劳动力和机械设备和材料投入计划，至少包括：①劳动力投入计划；②机械设备投入计划；③材料投入计划。 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） | 6 |
| 6 | 技术培训方案 （6分） | 投标人根据本项目第四章中“5.4技术培训方案”的要求，提供详细的技术培训方案，方案至少包括：①培训计划；②培训内容；③培训对象等内容. 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） | 6 |
| 7 | 售后服务方案 （6分） | 投标人根据本项目第四章中“5.5售后服务方案”的要求，提供售后服务方案，方案至少包括：①售后服务体系；②售后服务人员；③维修服务响应时间及措施；④保养方案；⑤紧急故障处理预案；⑥质保期内外的维护维修方案等内容。 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得6分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） | 6 |
| 8 | 履约能力 （6分） | 投标单位具备丰富的所投产品设备承接经验，投标单位提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似的项目业绩合同复印件，每份得2分，最高得6分，不提供不得分。 注：投标人须提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同中必须包含服务内容、合同签订时间等信息，同一业主或同一项目不重复计分。否则不计分。 | 6 |
| 9 | 质保期承诺 （2分） | 承诺满足招标文件要求免费保修及上门服务期为3年的（含各种配件）基础上每增加一年的得1分，最高得2分。（以提供的承诺书原件为准,格式自拟） | 2 |
| 10 | 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章）。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） | 2 |

注：投标人对所提供资料的真实性负责。采购人保留对中标单位所有资料进行复核的权利。如有弄虚作假者，一经发现，立即取消其中标资格，并向相关主管部门汇报。

第六章  投标文件格式（分包    ）

投  标  文  件

项 目 名 称：                （分包）

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（提供2024年度，至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、投标人认为需要提供的其他材料

特别提示：电子投标文件制作时建议将本项目投标文件“封面”上传至“目录”项内。

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

提供2024年度，至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                       号________________项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人及被授权人身份证扫描件：

八、投标函

致：盐城市第一中学

根据贵方的                       号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地      址：

邮    编：

电    话：

传    真：

投标人开户行：

账    号：

日    期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 盐城市第一中学 单位的采购编号                        的盐城市第一中学生物实验室改造及STEM课程中心建设项目（三次）的采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为                        的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、投标分项报价表

- 投标人全称（加盖CA电子签章）：                            单位：（元）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金等以及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十三、商务要求响应及偏离表

- 投标人全称（加盖CA电子签章）：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：盐城市第一中学生物实验室改造及STEM课程中心建设项目（三次）

招标编号：

分包号：1

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |

日期：         年     月      日

十五、技术方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

十七、投标人认为需要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。