政 府 采 购

文  件

采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2024-0221号

采购项目：SPF实验动物中心（二期）洗消、饲养设备采购及安装

采购单位：苏州卫生职业技术学院

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二四年七月

招标公告

项目概况

SPF实验动物中心（二期）洗消、饲养设备采购及安装招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上报名获取招标文件，并于2024年8月19日09点30分（北京时间）前递交电子投标文件。

# 一、项目基本情况

1、采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2024-0221

2、项目名称：SPF实验动物中心（二期）洗消、饲养设备采购及安装

3、预算金额:370万元

最高限价:370万元

4、采购需求：

本采购项目包括苏州卫生职业技术学院申请购置的SPF实验动物中心（二期）洗消、饲养设备采购及安装项目。

5、合同履行期限和质保期

（1）质保期要求：对所投所有产品提供原厂免费质保期≥3年（需提供原厂售后服务承诺书）。时间自验收通过之日并正式投入使用时算起。

（2）项目周期：在收到甲方通知后90天内供货并安装调试结束。遇不可抗力原因需延迟交货的，经采购单位同意后可适当延期。

（3）验收标准：采购方根据国家和行业标准及招投标文件内容进行验收。

6、本项目不接受进口产品前来投标。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

# （1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

注：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3、本项目的特定资格要求：无。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，本次采购的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制或优先采购的产品。本次采购的产品不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品。

（4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

三、获取招标文件

1、获取时间：2024年7月26日至2024年8月2日

2、获取方式：网上报名

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、售价：无

4、本项目采用网上投标电子评标方式。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1、加密的电子投标文件上传截止时间：2024年8月19日09点30分（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。逾期上传视为放弃投标。

注：供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、开标时间：2024年8月19日09点30分（北京时间）

3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

注：本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件。

五、开标远程解密：

1、投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2、投标人在开标时间前登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，按时完成不见面开标流程。

3、投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间以系统提示为准，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4、本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、本项目支持采购合同信用融资，详见采购文件附件。

2、为优化政府采购营商环境，进一步降低供应商参与政府采购成本，现将《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》作为本项目附件，请各响应单位自行下载查阅。

3、针对中小企业落实的政府采购政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）等相关规定执行。

4、本次采购的有关信息在以下网站上发布：江苏政府采购网；苏州市政府采购网。

5、有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：苏州卫生职业技术学院

联系方式：李洋

地址：苏州市高新区科华路28号

联系电话：0512-62690315

2、采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号1幢17层

前台联系方式：0512-69165625

3、项目联系方式

项目联系人：周依雯、齐一豪

电话：0512-69165616

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320500-SZWK-G2024-0221号 |
| 2 | 采购货物名称 | SPF实验动物中心（二期）洗消、饲养设备采购及安装 |
| 3 | 采购人 | 苏州卫生职业技术学院 联系人：李洋 联系电话：0512-62690315 |
| 4 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层 邮编：215005 电话：0512-69165616，联系人：周依雯、齐一豪 传真：0512-65153553 |
| 5 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 网上报名截止时 间 | 2024年8月2日 |
| 8 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 |
| 9 | 开标时间、地点 | 开标时间：2024年8月19日09点30分 开标地点（投标人无须到场）：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心 投标人远程解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） |
| 10 | 中标服务费 | 领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准：预算金额的100万以下部分费率为1.5%； 预算金额的100－500万部分费率为1.1%。 最低不低于3000元 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账号：1102020209000295112 开户银行：苏州工行道前支行 |
| 11 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 12 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目   录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同条款

第六章  合同特殊条款

第七章  评标方法、评分标准

第一章   投标邀请函

：

受苏州卫生职业技术学院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下项目进行国内公开招标采购。欢迎符合采购公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

# 1、采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2024-0221号

2、项目名称：SPF实验动物中心（二期）洗消、饲养设备采购及安装

3、采购预算：370万元，最高限价：370万元

4、采购技术指标：详见采购文件

5、依法获取采购文件截止时间：2024年8月2日

6、开标时间：2024年8月19日09点30分（北京时间）

7、现场评标地点（投标人无须到场）：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心

8、投标人远程解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

注：本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

9、采购项目联系人及联系方式：

（1）苏州卫生职业技术学院

联系人：李洋

联系电话：0512-62690315

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层    邮编：215005

联系人：周依雯、齐一豪

联系电话：0512-69165616，0512-65153553 （FAX）

请贵单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2024年7月26日

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 货物：系指乙方按采购采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日。

2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

# 二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求：

3.1供应商应当具备下列一般条件：

# 3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

# 3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

# 3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

# 5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# 6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

# 三、采购文件的说明

# 7、采购文件

# 采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

# 8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.7收件人：祝丽林（前台）

10.8联系电话：0512-69165625

# 10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

# 四、电子投标文件说明

# 11、提示与要求

# 11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

# 11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

# 12、电子投标文件计量单位和使用文字

# 12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

# 12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

# 13、电子投标文件的组成

13.1封面

13.2开标一览表

13.3资格审查响应文件

13.3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）；

13.3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

13.3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

13.3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

13.3.3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；以及本企业法人或负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加同一合同下的政府采购活动的承诺加盖公章；

13.3.6提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料；

13.4符合性审查响应文件

13.4.1投标报价明细表；

13.4.2投标产品技术对照表；

13.4.3商务条款偏离表；

13.5综合评审响应文件

13.5.1采购文件有关的或评分标准中要求提供的相关材料。

14、电子投标文件编制要求

14.1电子投标文件按上述13.1-13.5统一顺序、统一格式编写，并编制“投标文件目录”。

14.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

14.3电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.4未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.5投标报价（编制）要求的说明

14.5.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.5.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

14.5.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.5.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.5.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

16、投标保证金

无。

17、电子投标文件的有效期

17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、电子投标文件的解密

18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

六、开标和评标

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、电子投标文件的修改和撤回、撤销

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、投标文件的澄清

22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，代理机构人员将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。

28.2采购代理机构在苏采云系统中向中标供应商发放《中标通知书》。

28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款 2％。

履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳。

33.2服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2采购代理机构的开标、评标过程将通过公证机关进行公证。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的全部货物及配套服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权力；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

银行账号：

开户银行名称：

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）           年     月     日

格式2、法人授权委托书

# 法人授权委托书

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

年    月    日

格式3、开标一览表

# 开标一览表

采购编号：                                        单位：元

| 序号 | 项目名称 |  | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPF实验动物中心（二期）洗消、饲养设备采购及安装 |  |  |  |
| 投标总报价： |  | （小写）： （大写）： |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：以上各栏应逐栏如实填写，不得无故缺填并与投标文件其他部分一致。若有矛盾之处以此表为准，否则视为无效投标。

格式4、投标分项报价表（投标报价明细表）

# 投标分项报价表

（格式）

采购编号：                                                         单位：元

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日  期：       年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。

格式5、投标产品技术对照表

投标产品（设备、材料）技术对照表

采购编号：

| 序号 | 采购文件技术条款描述 | 投标文件响应条款描述 | 响应情况（响应或不响应） | 对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标产品（设备、材料）技术对照表》投标。

2、投标人须对照采购技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

格式6、投标设备、材料清单表

设备、材料清单表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备、材料清单表》投标。

2、各投标人必须附详细配置清单。

格式7、备品备件、易损件一览表

备品备件、易损件一览表

招标编号：

| 设备（配件）名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式8、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式9、售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

# 格式10、投入本项目人员配置表

投入本项目的人员配置表

采购编号：           号

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或盖章）

日期：      年     月     日

格式11、类似项目一览表

类似项目一览表

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

# 格式12、资格证明文件

# （1）关于资格文件的声明函

# 关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

# （2）声明函

声明函

我公司：                      ，特此承诺：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

我公司企业法人为          ，身份证号（              ） ，我公司承诺未与同一法人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本次同一合同下的政府采购活动。

投标单位（公章）

年   月  日

格式13、中小企声明函

中小企业声明函（货物类）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ……        设备  ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于                 （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

- ……         设备  ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于                 （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

# 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写，划分标准如下：

# 工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

# 本项目专门面向中小企业采购，即所投产品生产厂家必须属于中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业。投标人按上述格式提供中小企业声明函，否则为无效投标。

# 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

# 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
格式14、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 第四章  招标书

受苏州卫生职业技术学院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的SPF实验动物中心（二期）洗消、饲养设备采购及安装进行国内公开招标采购。欢迎符合采购公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2024-0221号

二、项目名称：SPF实验动物中心（二期）洗消、饲养设备采购及安装

三、采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量（套/台） |
| --- | --- | --- |
| ☆1 | IVC小鼠笼具 | 21 |
| ☆2 | IVC大鼠笼具 | 6 |
| 3 | 换笼工作站 | 4 |
| 4 | 不锈钢冲洗式兔笼 | 2 |
| 5 | 不锈钢冲洗式豚鼠笼 | 1 |
| 6 | 自动饮水灌装机 | 1 |
| 7 | 超净工作台 | 4 |
| 8 | 过氧化氢消毒机 | 1 |
| 9 | 大小鼠平板架 | 8 |
| 10 | 不锈钢手推板车 | 4 |
| 11 | IVC生物节律调控系统 | 1 |
| 12 | 大小鼠拉力测试仪 | 1 |
| 13 | 小鼠跑步机 | 1 |

四、采购产品技术参数要求：

（一）IVC小鼠笼具

1、主机技术参数：

1.1.主机规格≤400×600×1800(mm)，电源220V/50Hz，最大运行功率≤200W。

1.2.主机外壳可采用304不锈钢和工程塑料（或以上级别不锈钢）材料制成，底部带4个可移动静音万向轮，其中两个带刹车。

1.3.主机保证进风通畅充足，要求进风口面积大，规则圆孔均匀排布；（提供实物照片）

1.4.每台主机至少可同时连接1-4个单面笼架。

1.5.保证系统稳定性和寿命最大化。须采用高质量的元器件，风机需选用知名品牌；且保证设备的低功率低噪音运行。（提供实物照片）

1.6.主机可正负压切换，智能控制设计PLC模块组；PLC控制器、压力传感器等均选用知名品牌，可保证主机的操作反应快、灵敏度高。

1.7.操作采用触摸真彩屏，尺寸≥7寸；触摸屏需带有自动息屏模式(时间可自行设定）。屏幕可实时显示温湿度、换气次数、压差数值等。

▲1.8.主机过滤效率保证空气洁净度不低于ISO5级，过滤箱之间具有一定的空间，要保证过滤均匀充分。高效过滤效率≥99.999%。（提供高效过滤器生产厂家经具有CNAS或CMA认证的第三方机构出具的检验检测报告）

1.9.主机的进排风过滤采用完全密封式结构，有效保证过滤气体的洁净度。过滤器有效过滤面积≥0.2㎡，可延长更换周期。

▲1.10.主机带有滤网状态提示，帮助使用人员快速了解过滤网使用情况（需提实物照片），报警提示不可影响动物的正常生长和活动；

1.11.主机连接精准数据变送笼盒，变送笼盒中需含压力传感器和风速流量传感器，在线实测单个笼盒内数据的压力值和风速流量值。（提供实物照片）

▲1.12.换气次数及压差：0-99次可调，设置为75次/小时的情况下，各笼盒内压差误差率在10%以内；换气次数误差率在20%以内。笼内气流速度＜0.2m/s。（提供具有CNAS或CMA认证的第三方机构出具的检测报告）

▲1.13.噪音：主机正常工作时笼内声音环境应符合大小鼠实验条件。在200Hz-80KHz范围内（即小鼠听觉范围）噪音≤50db。（提供具有在200Hz-80KHz范围内（即小鼠听觉范围）CNAS或CMA认证的第三方机构出具的噪音检测报告）

1.14.物联网监控(选配）要求：

1.14.1主机的运行系统软件可免费升级，数据通过物联网MQTT协议上传到云端服务器，客户端电脑和管理人员手机可以远程访问监控平台软件，真正实现数据上传、远程监视及报警提示等功能，同时可以定时集中自动导出报警信息，方便管理人员查看

▲1.14.2采用有线或无线通讯方式，报警提示可发到电脑和手机上，可以联机≥200台IVC主机。

1.14.3提供远程电脑测控软件，支持本地监控室查看或异地手机网址直接登录查看。

1.14.4支持远程在线查看及管理设备：每个功能区的多台IVC远程监控均能在外区一台电脑服务器显示（支持本地声光报警、远程监控，监控内容包括换气次数、压力、压差、温度、湿度等具体数值显示。支持各参数过高或过低报警，报警信息储存容量≥500条记录。（需提供网页截图照片）

2、小鼠笼架技术要求：

2.1.笼架采用SUS304不锈钢管制造，方管≥20*30*1.5mm 。笼架外形美观、牢固；底部有≥4个不锈钢万向脚轮，其中≥2个带刹车装置。表面喷砂处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌。

2.2.为确保设备整体可顺利进入安装场地，单个IVC小鼠笼架在满足整体高度≤210cm，整体最大宽度≤60cm，笼架的笼位排列方式可根据动物实验中心房间情况定制生产。

2.3.笼架送风气管和排风气管采用SUS304异形不锈钢气管。气管与笼盒连接采用硅胶气嘴连接；气嘴与气管采用旋转式卡槽连接，拆卸快捷，方便用户清洗、消毒；气嘴口与笼盒接触点为硅胶软连接，有效保证了气密性。

2.4.笼架导轨采用高分子材料一次成型，导轨设有笼盒到位指示装置，及时提醒用户笼盒在放置过程是否到位。（提供实物图片）

2.5.笼架的两侧纵向带有激光打印的坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置带有坐标编号A、B、C、D…，方便笼盒位置的准确记录。（提供实物图片）

3、小鼠笼盒技术参数：

3.1.笼盒设计符合《GB14925实验动物环境及设施》，要求底面积≥500cm²，底盒高度≥13cm。

★3.2.笼盒要求采用全新聚亚苯基砜（PPSU）材料，严禁使用回收料（实质性响应要求，如未响应则视为无效投标）。

3.3全新聚亚苯基砜（PPSU）材料，耐压力蒸汽灭菌：预真空式 温度≥134℃，压力≥205.8kPa，保证灭菌≥350次不变形。（提供具有CNAS或CMA认证的第三方机构出具的检验报告)

3.4.笼盒网罩为全网设计，水料同侧，材质为SUS304不锈钢，动物或人员接触处无毛刺尖角，不能有卡动物脚趾现象。

▲3.5.笼盒搭扣要求方便叠加，与盒体注塑一体成型，不突兀，正反均可摆放平整方便清洗消毒；胶条安装于盒底侧边,保证密封效果，防止交叉污染；（提供实物图片）

3.6.笼盒瓶口阀要求为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门。

3.7.笼盒盒底叠放高度≤40mm，盒底侧边带自动落锁功能，当笼盒摆放到位后自动锁住。不会因为操作失误导致笼盒的进排风口对接不准，影响鼠的饲养。

3.8.外置式饮水瓶，饮水瓶容积≥250ml，方形带液位刻度，瓶嘴需为316不锈钢材质，无漏水、毛刺现象。水瓶盖杆与笼盒连接处带有硅胶密封圈。

3.9.每个笼盒的笼盖和底盒均配有独立悬挂的标签牌的位置，标签牌面积适宜，不遮挡正面对笼内小鼠的观察，方便数据登记；标签牌记录卡采用抽插方式，记录卡片不易掉落。（提供实物图片）

3.10.生命窗采用注胶一体技术完成软硬无缝连接，需解决传统易脱落的问题。保证笼盒的密闭性；覆盖≤0.3µm高效过滤膜，滤膜可水洗、耐高温高压灭菌；（提供实物图片）

▲3.11.笼盖上生命窗微生物滤膜，病毒过滤有效性VFE达99.99%，细菌过滤有效性BFE达99.9%，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌。（提供具有CNAS或CMA认证的第三方机构出具的检测报告）

3.12.笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部。笼盒要求为上部送风、上部排风结构；进风口与排风口之间有较长的阻隔板（长度≥10cm)，保证洁净空气能有效进入笼盒，完成气流的充分交换。（提供实物图片）

3.13.断电保护功能：笼盖配置防停电窒息的生命窗，并覆盖微生物滤膜保护，断电后的鼠可继续生存≥72小时（提供具有CNAS或CMA认证的第三方机构出具的检验报告)。

4、配置数量：

21套IVC小鼠，每套配置≥144笼，并按照总笼盒数提供不少于50%笼盒（含食槽、标签、水瓶等）作为备用方便更换。

（二）IVC大鼠笼具

1、主机技术参数：

1.1.主机规格≤400×600×1800(mm)，电源220V/50Hz，最大运行功率≤200W。

1.2.主机外壳可采用304不锈钢和工程塑料（或以上级别不锈钢）材料制成，表面光滑平整易清洁，底部带4个可移动静音万向轮，其中两个带刹车，操作方便灵活。

1.3.主机保证进风通畅充足，要求进风口面积大，规则圆孔均匀排布；（提供实物照片）

1.4.每台主机至少可同时连接1-4个单面笼架。

1.5.保证系统稳定性和寿命最大化。须采用高质量的元器件，风机需选用知名品牌，质保期≥3年；且保证设备的低功率低噪音运行。（提供实物照片）

1.6.主机可正负压切换，智能控制设计PLC模块组；PLC控制器、压力传感器等均选用知名品牌，可保证主机的操作反应快、灵敏度高。

1.7.操作采用触摸真彩屏，尺寸≥7寸；触摸屏需带有自动息屏模式(时间可自行设定）。屏幕可实时显示温湿度、换气次数、压差数值等。

▲1.8.主机过滤效率保证空气洁净度不低于ISO5级，过滤箱之间具有一定的空间，要保证过滤均匀充分。高效过滤效率≥99.999%。（提供高效过滤器生产厂家提供的具有CNAS或CMA认证的检验检测报告）

1.9.主机的进排风过滤采用完全密封式结构，有效保证了过滤气体的洁净度。过滤器有效过滤面积≥0.2㎡，可延长更换周期。

▲1.10.主机带有滤网状态提示，帮助使用人员快速了解过滤网使用情况（需提实物照片），报警提示不可影响动物的正常生长和活动；

1.11.主机连接精准数据变送笼盒，变送笼盒中需含压力传感器和风速流量传感器，在线实测单个笼盒内数据的压力值和风速流量值。（提供实物照片）

▲1.12.换气次数及压差：0-99次可调，设置为75次/小时的情况下，各笼盒内压差误差率在10%以内；换气次数误差率在20%以内。笼内气流速度＜0.2m/s。（提供具有CNAS或CMA认证的第三方机构出具的检测报告）

▲1.13.噪音：主机正常工作时笼内声音环境应符合大小鼠实验条件。在200Hz-80KHz范围内（即小鼠听觉范围）噪音≤50db。（提供具有在200Hz-80KHz范围内（即小鼠听觉范围）CNAS或CMA认证的第三方机构出具的噪音检测报告）

1.14.物联网监控(选配）要求：

1.14.1主机的运行系统软件可免费升级，数据通过物联网MQTT协议上传到云端服务器，客户端电脑和管理人员手机可以远程访问监控平台软件，真正实现数据上传、远程监视及报警提示等功能，同时可以定时集中自动导出报警信息，方便管理人员查看

1.14.2采用有线或无线通讯方式，报警提示可发到电脑和手机上，最多可以联机999台IVC主机。

1.14.3提供远程电脑测控软件，支持本地监控室查看或异地手机网址直接登录查看。

1.14.4支持远程在线查看及管理设备：每个功能区的多台IVC远程监控均能在外区一台电脑服务器显示（支持本地声光报警、远程监控，监控内容包括换气次数、压力、压差、温度、湿度等具体数值显示。支持各参数过高或过低报警，报警信息储存容量≥500条记录。（需提供网页截图照片）

2、大鼠笼架技术参数：

2.1.笼架采用SUS304不锈钢管制造，方管≥25×25×1.5mm 。笼架外形美观、牢固；底部有≥4个不锈钢万向脚轮，其中≥2个带刹车装置。表面喷砂处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌。

2.2.为确保设备整体可顺利进入安装场地，单个IVC小鼠笼架在满足整体高度≤210cm，整体最大宽度≤60cm，笼架的笼位排列方式可根据动物实验中心房间情况定制生产。

2.3.笼架送风气管和排风气管采用SUS304异形不锈钢气管。气管与笼盒连接采用硅胶气嘴连接；气嘴与气管采用旋转式卡槽连接，拆卸快捷，方便用户清洗、消毒；气嘴口与笼盒接触点为硅胶软连接，有效保证了气密性。

2.4.笼架导轨采用高分子材料一次成型，导轨设有笼盒到位指示装置，及时提醒用户笼盒在放置过程是否到位。（提供实物图片）

2.5.笼架的两侧纵向带有激光打印的坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置带有坐标编号A、B、C、D…，方便笼盒位置的准确记录。（提供实物图片）

3、大鼠笼盒技术参数：

★3.1.笼盒要求采用全新聚亚苯基砜（PPSU）材料，严禁使用回收料（实质性响应要求，如未响应则视为无效投标）。

3.2全新聚亚苯基砜（PPSU）材料，耐压力蒸汽灭菌：预真空式 温度≥134℃，压力≥205.8kPa，保证灭菌≥350次不变形。（提供具有CNAS或CMA认证的第三方机构出具的检验报告)

▲3.3.笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能立刻自动关闭，使取下笼盒时无丝毫外泄，防止相互感染；笼盒与笼架进排风嘴为非侵入式结构。

3.4.笼盒设计符合《GB14925实验动物环境及设施》，要求底面积≥1000cm²，底盒高度≥18cm，可饲养2-3只实验大鼠。

3.5.饲料栏材料为304不锈钢全网罩结构，水料同侧，方便观察饲养情况，同时方便动物的抓取。

3.6.笼盒的排风口带大颗粒粗滤装置，有效延长排风过滤器的使用寿命，降低使用成本。

3.7.盒盖上带硅胶垫圈，结合重力作用更好的密封笼盒，同时硅胶垫圈在笼盒盖上最大限度的保护其不易损坏。

3.8.搭扣和盒盖的分离式设计，提高了资源的使用率，杜绝了因为配件损坏而需整体报废的设计缺陷。乐扣式搭扣使用轻巧方便且经久。

3.9.盒盖上水瓶插入口的阀门为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门。水瓶槽导入式设计满水后自动到位。

3.10.外置饮水瓶，容积≥500ml，方形带液位刻度，瓶嘴需为316不锈钢材质，无漏水、毛刺现象。水瓶盖杆与笼盒连接处带有硅胶密封圈。

3.11.笼盒底部大圆角设计无死角，方便饲料的倾倒和清洗。

3.12.笼盒侧边带自动落锁功能，当笼盒摆放到位后自动锁住。不会因为操作失误导致笼盒的进排风口对接不准，影响老鼠的饲养。

3.13. 生命窗盖板整体均无侵入笼盒内的部分（提供实物图片），保证笼盒的密闭性；覆盖≤0.3µm高效过滤膜，滤膜可水洗、耐高温高压灭菌（提供实物照片）；

4、配置数量：

6套IVC大鼠，每套配置≥60笼，并按照总笼盒数提供不少于50%笼盒（含食槽、标签、水瓶等）作为备用方便更换。

（三）换笼工作站

1.整体尺寸≤1600*750*2100（mm）；工作区尺寸＞1050*480*800（mm）。

2.整体设计符合人体工程学设计：双面可操作，操作面下围板凹面设计。工作区域带可调明暗的LED柔和光源，工作区的正上四周采用全透明PC板围栏。

▲3.设备含送排风超静音双风机（噪音≤55dB），风速可调。送排风系统的前端均含多重空气过滤系统，保证气流达ISO5级的洁净度。（提供具有CNAS或CMA认证的第三方机构出具的检验检测报告）

4.工作台面采用耐腐蚀、耐刮擦、可高温高压的分体式平板结构，工作台面为SUS304材质，表面及边缘光滑，方便平面操作和内部清理，设置下陷式清理轨道槽，末端配废料收集盒。

5.操作平面四周具有环形吸风口，工作区域内具有空气屏障。

6.带微电脑控制面板，设备带自动报警功能：气流速度、过滤器堵塞、故障等。

7.侧面配自动给液器，提供手部消毒。

8.整体框架龙骨采用铝合金材质，符合工业设计要求。四周围板采用镀锌钢板，抗压耐腐蚀，方便表面清洁和消毒。底部配4个静音万向脚轮（有自锁装置），方便移动。

9.工作参数：洁净度ISO5级，噪音≤55dB，电 源220V/5OHZ，总功率300w 。

（四）不锈钢冲洗式兔笼

1.笼架≤2000mm*650mm*2000mm，12笼位，3层*4笼/层。

2.单笼≥500*420*400mm,每笼单独饮水瓶，食盒。

▲3.框架采用304不锈钢方管焊接，单笼用不锈钢丝网片组合而成,钢丝≥3mm圆钢。4.四周及顶部网格间距为≥50*50mm，表面光洁无毛刺。

5.冲洗式：带水箱，由上而下“S”型层层冲洗。

6.笼架下方装有4个三寸耐高温304不锈钢静音脚轮，前面两个脚轮带刹车。

（五）不锈钢冲洗式豚鼠笼

1.笼架≤2000mm*650mm*1750mm，3层*4笼/层=12笼位。

▲2.产品材质304不锈钢，框架采用304不锈钢方管焊接，表面光洁无毛刺；单笼用不锈钢丝网片组合而成,钢丝≥3mm圆钢。四周及顶部网格间距≥50*50mm。

3.单笼≥500*400*260mm。每单笼配饮水瓶和食盒

4.自动冲洗式：带水箱，由上而下“S”型层层冲洗。

5.笼架配置4个三寸耐高温304不锈钢静音脚轮（两个带刹），可灵活移动。

（六）自动饮水灌装机

1、控制系统：

▲1.1、PLC控制系统，采用≥4.3寸全彩色触摸显示和操作控制，让用户实时了解机器运行状态。

1.2、需配有急停开关和控制开关，便于对设备进行控制。

1.3、罐装量可以在程序中调节，控制系统通过流量计控制调节罐装量。

1.4、自动化程度高，饮水瓶架推入感应可自动罐装，便于操作的设计。

1.5、220v，300W，结构紧凑，占地面积≤1㎡。

2、消毒系统：

2.1、蠕动泵混入系统，蠕动泵一根据用户需要添加矿物质溶液、酸或其他液体；蠕动泵二根据用户需求添加消毒剂用于罐装管路消毒；添加系数最好可设定。

▲2.2、自动消毒系统，程序：管路排空→进含消毒液的纯水→浸泡消毒→排消毒液→冲洗→排水→冲洗，随机器配有5L消毒剂桶

3、罐装管路及瓶架

3.1、罐装管路根据饮水瓶的大小可定制（采用卡盘快接设计，便于更换）；

3.2、管路部分可拆卸，便于进行高温消毒

4、配置：智能型自动灌水装置一套，饮水瓶栏架一套，饮水瓶注水管路一套

（七）超净工作台

1、外型尺寸≤1540*680*1600mm(宽*深*高)，净化区尺寸≤1360*650*520mm，双人单面；电源220v，功耗0.8KW。

▲2、垂直流型，平均风速0.3-0.6m/s(可调)，净化效率≥100级，采用 LED 液晶控制面板控制，实现风速挡位、时间显示、照明紫外一屏操作。

3、实验区台面采用 304 不锈钢,便于清洁工作区域配置高端插座。

4、外壳采用≥ 1.2mm 厚度的冷轧钢板和无针孔喷塑工艺。采用防爆等级的钢化玻璃门，可轻松上下推拉固定，透明耐用。

5、安装具有紫外线防护的装置，操作门打开后,超净台内紫外线自动关闭(预约)。

6、具有预约杀菌与杀菌定时功能。具有开机时间显示和持续运行时间显示。

7、具有风量定时功能、风机故障报警功能。

8、噪音≤62dB(A)

9、平均菌落数≤0.5个/皿时

10、振动半峰值≤ 3um (XY-Z)

（八）过氧化氢消毒机

1、适用于实验动物中心，生物安全实验室，重症监护病房，手术室，救护车，发热门诊等场所消毒，可杀灭肠道致病菌．化脓性球菌，医院感染常见菌，空气中细菌，致病性酵母菌及芽孢等，达到广谱杀菌效果。

2、以不低于4kg的压缩气体通过喷嘴产生文丘里效应，将过氧化氢等消毒液形成干雾状态，扩散到整个空间进行彻底灭菌。雾化颗粒≤3μm；

3、灭菌适应空间≥600立方米。

4、主机尺寸：≥350 mm（长）x300 mm（宽）x1050mm（高）;重量：≤22kg：无线遥控器：≤155mm（长）x45mm（宽）x25mm（高）。

5、电源：220V±22V,50HZ功率：≤600W；电源插头采用航空插头组件，避免特殊环境下设备使用时电源线脱落导致消毒失败。

6、内置可取出消毒液，方便装液，液量≥6L，同时具备称重功能，实时反馈剩余液量。

7、工作温度：环境温度：18℃-30℃，相对湿度：≤70%RH。

8、具备灯带（绿色﹣设备运行、橙色﹣特机、红色﹣消毒结束），不同颜色显示灭菌的不同阶段，同时具有消毒结束红色指示灯连续闪烁和蜂鸣声提示。

9、彩色触摸屏控制系统、可实时显示消毒参数、监控指标，配有密码保护，只允许经授权的人员进行灭菌、参数设定等相关操作。本机支持实时自动存储灭菌参数、消毒日志，机器故障报警、消毒结束提示，内置嵌入式软件可升级维护，集成USB数据提取接口，实现消毒数据提取，便于数据追溯。

10、工作模式：内置散射式。

11、材质：设备轻便易转移，外观材质为耐腐蚀聚乙烯材质，便于清洁消毒。

12、消毒剂开放，国产通用7.5%-8%浓度过氧化氢溶液，不限定品牌（不含氯、苯酚、乙醛、季铵盐、乙酸、胶质银离子等）

13、消毒分解一体化设计，一个喷头进行消毒剂雾化消毒，另一喷头进行过氧化氢分解剂快速雾化分解，单喷头的注射速率均≥27ml/min：过氧化氢使用量少，仅6ml/m3,消毒时不留死角，不湿润表面，不腐蚀设备、彩钢板和墙壁。

▲14、消毒效果：杀菌效果≥99.9%％灭菌可达到6-log芽孢。

15、消毒阶段完成后，设备自动开启分解系统，在空间密闭不通风情况下，10分钟将区域内的过氧化氢浓度快速降到≤1PPm安全浓度范围内，提高消毒效率。

16、设备平均无故障时间（MTBF）不低于3000小时；

17、对房间材料彩钢板、聚丙烯、PVC地面、硅胶、有机玻璃、环氧树脂地面、铝材、304不锈钢、316L不锈钢及医疗设备无腐蚀性。

（九）大小鼠平板架

1、架子规格≤1700*500*1800mm ，5层，层间距可调。

2、采用304/2B不锈钢拉丝哑光板，板材≥1.2mm厚度。焊点无毛刺，表面无划痕。

3、立柱≥Φ38*1.2mm圆管，带脚轮，其中前面带刹车。

（十）不锈钢手推板车

1、规格≥600*800*850 mm；

2、三寸不锈钢万向静音脚轮，2个带刹车；

3、304/2B不锈钢板厚度≥1.5mm，圆管≥Φ32

（十一）IVC生物节律调控系统

1.IVC节律笼是由IVC主机和IVC节律箱二大部分组成。

2.通过主机净化系统将洁净空气送入节律箱的每个节律笼盒，同时将笼盒内的废气经主机净化后排出，形成良好的空气循环。

3.主机可以自动控制笼内压差及换气次数，保证每个笼盒氨浓度符合国家实验动物标准。

▲4.IVC节律箱为不锈钢304外壳，箱体为二列12个小环境箱配有独立小门，相互不受干扰，每个小环境箱体内左右各装LED日光灯，照明时间可以通过定时器设置。

5.节律笼为IVC笼盒加装转轮，设有饮水瓶及食料盒，材质为耐高温PPSU材料，可高温消毒（121℃）。

6.每个笼盒装有节律转轮的感应元件，转轮每转一次，感应器就会输出一个信号，可连接到clocklab节律分析仪上进行分析，一共12个通道。

7.节律箱的每个小门上有编号，便于数据的管理。

8.光控功能：定时、亮度、光色可调。

9.隔音指数≤50lux

10.设备使用220VAC50Hz交流电源，功耗为400W。

（十二）大小鼠拉力测试仪

1、最大荷重(CAPACITY)：50N；

2、设备外型尺寸：≥280X120X100mm；

3、抓力网尺寸(SIZE)：90x90mm；

4、电源输入：110~220V 50hz；

5、电源输出：9V  400mA；

6、本机带电池可续航≥20小时；

▲7、高精度高分辨率,准确度0.5级，最小读数达0.01N；

8、最大值保持功能。最大值显示直至手动清零；

9、N（牛顿）、g（克）、lbf（磅）三种单位可供选择、并相互换算；

10、感应式背光灯，开启关闭可自由设定；

11、LCD液晶屏显示方向可翻转；

12、绿色环保，环保省电及保护本机设计，关机时间（10~90分钟）自由设定；

13、USB串口输出功能,可将测试数据通过数据线输入电脑得到测试曲线图，并可导出做各种详细的分析；

14、附带的软件可将数据导出到excle或TXT文件；

15、测试曲线图可导出JPG格式，可进行文献插入；

16、拉力角度可调配有大小鼠6个网格配件可做大小鼠前后肢实验。

（十三）小鼠跑步机

1、适用动物：小鼠

2、≥32 位彩色液晶触屏人机交互界面 ;，触屏尺寸：≥7 英寸，分辨率：≥800×480

3、电机控制：采用闭环反馈控制。控制精度高，实时性强

▲4、速度控制范围 0-100m/min，精度达 0.01m/min

5、加速度调节范围：0-100m/min

6、通道数 : 小鼠≥ 5 通道 , 支持跑道长度自由调节，长度调节范围（30~60cm）

7、跑道倾斜度自由调节，调节范围：-25° ~25°

8、多流程控制编程 , 可设置多种运动模式 ( 匀速、匀加速、匀减速、混合模式加减速等多种模式速度要求控制 )，可以设置在任意时间段内

9、运动模式，加速度自由设定，可设置分段加速度

10、力竭方式：时间模式和次数模式，模式可同时开启，先到先执行力竭解决方案，满足不同课题需求

11、自我保护机制：根据动物的受刺激情况，自动判别并记录力竭时间，同时停止对该实验动物的刺激，有效的保护了实验动物

12、刺激模式：脉冲电刺激、声刺激、光刺激，声音控制范围 120db，光源刺激 10000Lux，并可独立控制

13、电刺激强度：电压 110-240V，采用直流脉冲电流可调的刺激方式，刺激范围 0-5mA，步进 0.05mA.； 刺激声音频率可调（选配）

14、仪器内部有断电保护功能 , 可保存 ≥200 组实验数据

15、浏览功能：仪器自带浏览功能，可浏览任意一组已做实验数据

16、数据处理：可直接打印数据，数据可通过赛昂斯 SA101 软件上传，读取实验数据，并保存为 EXCEL 格式

17、跑台主机：长宽高：≥225×225×325mm

18、跑台底座外观尺寸：≥800×700×430mm

19、单个跑道尺寸，大鼠：≥610×115×165mm，小鼠：≥610×85×150mm

五、其他要求：

（一）产品质量要求

1、产品质量符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

3、所有设备在到达现场时须经采购单位技术人员记录验收，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（二）验收要求及标准

1、投标单位应在投标文件中提供一份验收大纲，在采购方确认后作为采购方验收的依据；

2、投标设备由采购方及有关部门进行验收；

3、设备到达采购方指定地点，应提前通知采购方，由采购方会同专业人员根据有关清单进行验收；

4、中标方需提供质保书、保修证明等书面资料，项目整体按国家相关部门标准、规范的最新要求进行验收；

5、验收标准：设备到达后，需方按国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在设备完全正常运转和买方确认后，本项目工作才能认为已全部完成。

六、售后服务及交货要求

1、质量保证期要求：对所投所有产品提供原厂免费质保期≥3年（投标文件中须提供原厂售后服务承诺书，否则为无效投标），时间自验收通过之日并正式投入使用时算起。

2、售后技术服务要求

（1）免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换，终身维修。质保期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应。

（2）供应商在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应24小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由投标人承担。

（3）质保期内，供应商负责对其提供的物品进行免费维修或更换。

（4）供应商提供免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。

3、交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

在收到甲方通知后90天内供货并安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购单位同意后可适当延期。如因投标单位的问题影响实验动物中心整体建设进程，将由投标单位承担一切责任。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至采购单位指定地点。

3.3、交货地点

原厂包装免费送至采购单位指定地点。

七、货款支付

1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理合同款结算手续。

2、结付期限

合同生效后，待乙方完成全部采购内容的交付及安装调试，经甲方验收合格后且无质量问题，由甲方在七个工作日内向乙方支付合同金额的95%，剩余5%验收合格满一年且无质量问题（需提供原厂质保售后服务承诺书），由甲方30天内向乙方一次性付清。

八、其他要求：

1、图纸：请各投标人自行在江苏政府采购网采购公告页面下载。

2、投标人应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

3、验收：

3.1投标设备由采购方及有关部门进行验收；

3.2设备到达采购方指定地点，应提前通知采购方，由采购方会同专业人员根据有关清单进行验收；

3.3设备安装调试完成后，中标方需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自检测合格之日起算。

4、报价要求：

4.1投标报价中的单价为全费用综合单价，综合单价包括招标文件中约束的全部内容，含人工、材料或设备、机械、软件以及相应的附件（包含满足设备使用所需的的水、电、气改造材料）、备件、配件、包装、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、安装调试、造价咨询服务费及中标服务费、维护、人员培训等所产生的费用及按规定由供应商缴纳的各种税费及其他费用，以及在施工期内人工、材料、机械市场变化、政策性调整等的全部风险内容相关费用。

4.2本项目为总价包干制，投标单位一次性报出投标总价。以上所有费用都包含在投标总价中，投标人须充分考虑本次项目的所有因素，如有漏项，均视为已含入总价，总价不作调整。

5、本次采购项目的产品质量、实施质量及与此相关的所有项目质量安全问题均由中标供应商负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标供应商自行承担，与他人无涉。

6、本次招标提供的图纸为建筑平面图，投标人应当在投标文件中出具产品彩色效果图、布局图、生产工艺图。在满足采购人使用需求的前提下，投标人待招标中标结束后可根据自身技术特点及施工现场情况进行图纸二次深化设计。

7、如本项目标的物涉及商品包装及快递包装的情况，则乙方需要按照以下法规通知标准执行政府采购商品包装和快递包装要求。详见：关于《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》的通知（苏财办购〔2020〕8号）。

8、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的通知为准。

第五章  合同条款

一、合同文件

1.  合同文件适用法律

1.1  适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2  合同文件组成和解释顺序

2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和采购文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.  质量保证

5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于   年。

6.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.  伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1 标的物的现场安装（含净化板开洞与密封）、启动、调试、监督；

7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具和配件（包含满足设备使用所需的的水、电、气改造材料）；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8.  标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.  检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3甲方有权对本项目的财务报告、内部控制制度和业务流程进行全面、客观、准确的审计，以确保项目的合规性和财务信息的真实性。

9.4 验收期限自标的物交付、安装调试完成起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.5 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10.  对标的物提出异议的时间和办法

10.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11.  合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.  甲方违约责任

13.1  在合同生效后，非乙方质量原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2  甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3  甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14.  乙方违约责任

14.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15.  不可抗力

15.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16.  索赔

16.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

16.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

16.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府招标管理部门备案。乙方同意的索赔方案应报政府招标管理部门审核。

八、履约保证金

17.  履约保证金

无

九、合同的解除和转让

18.  合同的解除

18.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

18.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

18.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

18.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

18.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19.  合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

20.  合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十一、争议解决

21.  争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

22.  合同份数。

本合同一式四份，甲、乙各执一份，采购人一份，政府采购管理部门一份。

23.  未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第六章  合同特殊条款

根据采购编号JSZC-320500-SZWK-G2024-0221采购文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                  事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币              元，含人工、材料或设备、机械、软件以及相应的附件（包含满足设备使用所需的的水、电、气改造材料）、备件、配件、包装、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、安装调试、造价咨询服务费及中标服务费、维护、人员培训等所产生的费用及按规定由供应商缴纳的各种税费及其他费用，以及在施工期内人工、材料、机械市场变化、政策性调整等的全部风险内容相关费用。

2、付款步骤：

合同生效后，待乙方完成全部采购内容的交付及安装调试，经甲方验收合格后且无质量问题，由甲方在七个工作日内向乙方支付合同金额的95%，剩余5%验收合格满一年且无质量问题（需提供原厂质保售后服务承诺书），由甲方30天内向乙方一次性付清。

A、需方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、供需双方及采购代理机构签章的《采购合同履行验收报告》。

3、付款方式：银行汇票或转帐支票。

合同追加金额说明：

（1）追加金额不得超过原合同金额的10%。

（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内清单数量调整增加的费用，原合同外内容不得计入。

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、产品质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、产品的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定由采购代理机构、采购方到场，并按GB 14925-2010相关标准进行验收通过。同时乙方须保证其产品及运行环境指标符合并通过江苏省科技厅关于实验动物使用许可证申领的考核标准。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及采购人；

四、售后服务：

按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。同时乙方必须协助甲方完成江苏省实验动物使用许可证的申领工作。

五、违约责任：

按采购文件的规定执行。

六、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购人提交一份备存。

第六章 评标方法、评分标准

# 一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心货物（IVC小鼠笼具、IVC大鼠笼具）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。

5、采购人已书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

二、评分标准：

（一）价格分（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）

（二）产品质量符合性比较（45分）

1、产品质量比较（35分）：所投产品功能及技术参数中，注“▲”为重要指标项，有一项负偏离，每项扣2分；其他指标项，有一项负偏离，每项扣1分，扣完为止。投标人须对照招标文件技术参数要求逐条对比并列出。标注“▲”的均必须在投标文件内提供技术支持资料（如产品彩页、手册、说明书或检测报告等证明材料，技术参数中另有要求的按其要求提供），未提供技术支持资料的，评审时不得分。

2、设计方案评价（10分）：根据投标人提供的彩色效果图、生产工艺图体现的符合性、科学性、功能齐全评价：响应程度、空间利用合理性、先进性、科学性、工艺水平贴合采购人实际需求且有利于落地实施的得10分；响应程度、空间利用合理性、先进性、科学性、工艺水平基本满足采购需求但可操作性一般的得6分，响应程度、空间利用合理性、先进性、科学性、工艺水平较差的得2分。

- 项目实施方案评价（7分）

安装调试、调优、工作时间进度计划表、管理和协调方法、突发情况应急预案、关键步骤的思路和要点，以上要素完备齐全且适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作的得7分；

安装调试、调优、工作时间进度表、管理和协调方法、突发情况应急预案、关键步骤的思路和要点，包括部分要素但适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作的得3分；

安装调试、调优、工作时间进度表、管理和协调方法、突发情况应急预案、关键步骤的思路和要点，包括部分要素但不完全适用于本项目并不利于所述方案具体落地实施操作的得1分；

不提供不得分。

（四）售后服务方案评价（12分）

1、项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期要求的不得分；在此基础上免费质保每增加1年加1分；本项最高得2分。

2、维护保养方案（5分）

方案内容包括但不仅限于维保服务范围、产品维护与保养方法、维保服务内容及承诺等。

方案内容合理、有针对性、符合本项目需求的，得5分；方案内容有部分缺少合理性，不具备针对性、大致能满足项目需求的，得3分；方案内容阐述简单，方案可行性较差得1分；方案不可行或不提供的不得分。

注：以上内容“缺少合理性”、“不具备针对性”是指：存在不适用本项目的实际情况、套用其他无关内容、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的情况。

3、服务响应方案比较（5分）

方案包括但不限于服务团队人员介绍、售后服务响应时间保障措施、到达现场解决问题时间承诺等。

方案内容合理、有针对性、符合本项目需求的，得5分；方案内容有部分缺少合理性，不具备针对性、大致能满足项目需求的，得3分；方案内容阐述简单，方案可行性较差得1分；方案不可行或不提供的不得分。

注：以上内容“缺少合理性”、“不具备针对性”是指：存在不适用本项目的实际情况、套用其他无关内容、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的情况。

（五）投标人的履约能力评价（6分）

1、投标人具有质量管理体系、职业健康安全管理体系认证证书和环境管理体系认证证书：每提供一项得1分，最高得3分（提供复印件加盖投标人公章、中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图，不提供不得分）。

2、投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似项目业绩，每提供一份合同复印件得1分，最高得3分。

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）